招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-194019205004/02

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：杭州市余杭区妇幼保健院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2019 年1月

第五章  投标邀请

日    期：2019年1月11日

招标编号：0625-194019205004/02

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪   1套

简要技术规格：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断全身应用。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．    招标文件的获取：

招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2019年1月30日16:00（北京时间）

获取招标文件方式：现场领购或邮购

招标文件领购地址：浙江省国际技术设备招标有限公司

招标文件售价：每份300元人民币或50美元；售后不退。邮购须另加50元人民币。

购买标书地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1408室。

4．  	投标截止时间（开标时间）：2019年2月1日9:30（北京时间）。

5.   	开标地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅。

6.     各投标商务必在开标前在中国国际招标网站 （www.chinabidding.com） 免费注册成功并通过年审。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮    编：310003）

联 系 人：孙翔、马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860244，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招 标 人：杭州市余杭区妇幼保健院 地 址：杭州市余杭区人民大道359号 联 系 人：邓恒良 电 话：0571-89188616 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：孙翔、马菊美 电 话：0571-85860244， 85860232 传 真：0571-85860230 |
| 1.3 | 项目名称：杭州市余杭区妇幼保健院采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：财政拨款+自筹 |
| 招 标 文 件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2019年 1月18日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：120万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 1、投标保证金金额：人民币23011.00元整 2、投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：转账支票、电汇、汇票、银行保函等非现金形式 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本5份，电子版一份（光盘或U盘）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3条）的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-194019205004/02 2、项目名称：杭州市余杭区妇幼保健院采购彩色多普勒超声诊断仪 3、投标邀请的标题：采购彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅 5、在2019年2月1日9:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2019年2月1日9:30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |
| 22.1 | 开标时间：2019年2月1日9:30（北京时间） 开标地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。一般技术指标和配置偏离超过6项的将导致废标。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定的80%向中标商收取。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 特别提醒： 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不符合上述要求的资信证明无效。 |

附：退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的                    招标项目（招标编号：               ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： |
| --- | --- |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）： |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
| 增值税开票信息 | 税务登记证号码： |
|  | 注册地址： |
|  | 联系电话： |
| 联系地址 |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书”加盖公章或财务章后，在投标时与银行汇款凭证复印件单独提供（请勿装订进投标文件中）。

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：杭州市余杭区妇幼保健院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 付款方式：在设备安装调试验收合格并正常使用后，乙方提供相应发票，甲方在收到发票后一个月内支付合同总价的95%，余款在验收合格并正常使用（1年）后支付。 履约保证金：在合同签订后10个工作日内，乙方将合同金额的5%作为乙方的履约保证金，付款到甲方银行账户后，合同生效。 在合同履行后，甲方收到设备，安装调试验收合格并投入使用后，履约保证金自动转为质保金，质保期满后一次性无息付清。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” 。 |
| 其它条款 | 保质期 整机含探头原厂保修≥2年。 保修期内每年停机日不能超过12个工作日，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长10个工作日；停机日超过30个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿由此引起的损失。 维保期内每年免费提供一次预防性检测。 保修期内发生故障报修，工程师需24小时内到达医院。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 售后服务 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。出保修期后机器故障报修，公司2小时回应，响应时间不超过8小时（包括节假日）。零配件按市场最底价供应，零配件保证八年的供应。投标方必须承诺先维修再付款。投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 投标商针对本项目的售后服务，须在投标文件中出具制造商国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容的书面承诺书，由国内售后服务商签字，并盖国内售后盖章。售后服务承诺的附加说明与响应表有抵触的或另加条件的，以本章为准。 提供设备保修期后的整机人民币全年保修合同价格。保修合同条款必须与上述保修期内条款一致。医院若需购买单年或多年保修合同，按单年或逐年支付合同款；若接到医院签订保修合同通知后，由于售后服务商的原因不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承当医院因设备故障、停机导致的所有直接和间接损失。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 技术支持 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 培训 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。投标商对用户的两名维修人员提供厂家组织的一周以上的维修培训和用户的两名以上使用人员提供两星期的国内三甲医院相对应的岗位进行培训。 卖方应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由中标方提供仪器的培训试题进行考核。 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 安装调试 安装地点：杭州市余杭区妇幼保健院 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 验收 供货方应提供检测仪器及设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 交货 交货期：合同签订后2个月内 交货地点：杭州市余杭区妇幼保健院 报价方式 详见《第六章 投标资料表》的报价要求；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中） |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 1套 | 主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、等方面的临床超声诊断全身应用 | 合同签订后2个月内 | 杭州市余杭区妇幼保健院指定地点 |
| 2 | 全套技术资料 |  |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物。 |  |  |

III、技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：高档彩色多普勒超声波诊断仪 |  |
| 二 | 数量：1套 |  |
| 三 | 设备用途说明 |  |
| 3.1 | 主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断全身应用。 |  |
| *3.2 | 投标机型是该类设备中的高档或最新机型及具有最新软件和硬件平台 |  |
| 四 | 主要规格及系统概述 |  |
| 4.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪主机系统 |  |
| 4.1.1 | 超高分辨彩色液晶扫描监视器，配置自由旋转臂，全方位可调；监视器背灯夜景照亮系统，通过触摸屏控制调节。 |  |
| 4.1.2 | ≥8英寸高分辨率彩色触摸控制屏 |  |
| 4.1.3 | 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径，A/D≥16bit |  |
| 4.1.4 | 二维灰阶成像单元及M型显像单元 |  |
| 4.1.5 | 彩色多普勒血流成像 |  |
| 4.1.6 | 频谱多普勒（脉冲波及连续波）显示及分析单元 |  |
| 4.1.7 | 实时自动多普勒包络测量功能 |  |
| 4.2 | 基础成像优化技术 |  |
| 4.2.1 | 组织谐波成像技术，可应用于全身扫查应用，即凸阵、高频、线阵、相控阵等探头，任一探头最多可具备6波段谐波可视可调 |  |
| 4.2.2 | 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展，应用于线阵探头，最大扩展角度达56度 |  |
| 4.2.3 | 声束偏转扫描，偏转发射声束，优化神经、血管扫描，亦可应用于针尖增强显像，多级可视偏转 |  |
| 4.2.4 | 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频、腔内等探头 |  |
| 4.2.5 | 高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，最大级别达32倍 |  |
| 4.2.6 | 编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性 |  |
| 4.2.7 | 灰阶动态压缩成像技术，通过对自动分析每帧图像的每个像素点的灰阶值及分布情况，自动优化调整灰阶的动态范围，提高图像的对比分辨率提高“等回声”结构显示及病灶检出率 |  |
| 4.2.8 | 智能斑点噪声去除技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声 |  |
| 4.2.9 | 实时多声束空间复合成像技术，作用于探头发射及接收，多角度观察，可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用 |  |
| 4.2.10 | 智能图像扫描技术，一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数 |  |
| 4.3 | 血流成像优化技术 |  |
| 4.3.1 | 方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对细小血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度 |  |
| 4.3.2 | Micro-V微血管成像，微血管增强显像技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流，具备5种成像方式显示。 |  |
| 4.3.3 | 组织多普勒成像技术 |  |
| 4.3.3.1 | 具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析 |  |
| 4.3.3.2 | 心脏运动速度在二维图像上通过彩色加权方式显示出来，可应用于常规心脏探头及经食道心脏探头 |  |
| 4.3.4 | 心脏解剖M型成像技术（CMM） |  |
| 4.3.4.1 | M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析 |  |
| 4.3.4.2 | 可应用于心脏和腹部探头（成人、胎儿心脏功能评估） |  |
| 4.4 | 测量与分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |
| 4.5 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 4.6 | 信号输入/输出 |  |
| 4.6.1 | 输入信号：VCR、外部复合视频或SVHS |  |
| 4.6.2 | 输出信号：RGB、彩色视频、SVHS、内置以太网、RS232接口 |  |
| 4.7 | 数据连通性 |  |
| 4.7.1 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。 |  |
| 4.8.2 | 硬盘大于等于500GB |  |
| 4.8.3 | CD－RW/DVD–RW |  |
| 4.8.4 | 提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |  |
| 五 | 技术参数 |  |
| 5.1 | 系统通用功能 |  |
| 5.1.1 | 监视器：≥19″高分辨率彩色液晶显示器，全方位可调 |  |
| 5.1.2 | 系统发射与接收通道数≥100000；动态范围≥250db |  |
| 5.1.3 | 操作控制台可上下左右调节 |  |
| *5.1.4 | 探头接口：≥6个探头接口，可激活4个（不含CW接口）。 |  |
| 5.1.5 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 5.1.6 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求 |  |
| 5.2 | 探头规格 |  |
| 5.2.1 | 性能：超宽频带变频探头，探头在二维中心频率≥5种，谐波中心频率≥5种；多普勒频率可最大选择≥3种；中心频率的变频在屏幕上可视可调 |  |
| 5.2.2 | 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵 |  |
| 5.2.3 | 探头频率工作范围：1-18Mhz |  |
| 5.2.4 | 阵元：线阵探头有效阵元数≥256阵元；凸阵探头有效阵元数≥256阵元 |  |
| 5.2.5 | B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD |  |
| 5.2.6 | 可配置探头 |  |
| *5.2.6.1 | 腹部电子凸阵：超声频率：1-8MHZ |  |
| 5.2.6.2 | 高频探头：超声频率：4－13MHZ |  |
| 5.2.6.3 | 腔内探头：超声频率：3－9MHZ |  |
| 5.3 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 5.3.1 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |  |
| 5.3.2 | 扫描线密度≥512超声线 |  |
| *5.3.3 | 最大扫描深度≥40cm |  |
| 5.3.4 | 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒 |  |
| 5.4 | 频谱多普勒 |  |
| 5.4.1 | 显示方式：脉冲、连续、高脉冲重复频率 |  |
| 5.4.2 | 最大测量速度：PWD≥±7.6m/s, CWD≥18m/s |  |
| 5.4.3 | 最低测量速度：PW<1.0mm/s(非噪声信号) |  |
| 5.4.4 | 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节 |  |
| 5.4.5 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 5.4.6 | 零位移动：≥8级 |  |
| 5.4.7 | 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位 |  |
| 5.5 | 彩色多普勒 |  |
| 5.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 |  |
| 5.5.2 | 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步 |  |
| 5.5.3 | 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像 |  |
| 5.5.4 | 扇形扫描角度：5°~90°选择 |  |
| 5.5.5 | 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度 |  |
| 5.5.6 | 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm |  |
| 5.5.7 | 彩色显示速度:最低血流速度≤5mm/s(非噪声信号)，最高速度大于5.54M/S |  |
| 5.5.8 | 彩色帧频：系统最高达300HZ |  |
| 5.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 六 | 配置要求 |  |
| 6.1.1 | 高端全身应用彩色多普勒超声诊断仪 1套 |  |
| 6.1.2 | 腹部探头1个 |  |
| 6.1.3 | 浅表探头1个 |  |
| 6.1.4 | 腔内探头1个 |  |
| 6.1.5 | 图像处理工作站 |  |
| 6.1.6 | 联想商务电脑1台，CPU≧i5；硬盘≧1T；内存≧4G；显示器≧19寸； |  |
| 6.1.7 | 惠普彩色激光打印机一台 |  |
| 6.1.8 | 2KVＵＰＳ不间断电源一台 |  |
| 6.1.9 | 通过DICOM 3.0接口与我院PACS传输图像，承担联网等相关费用 |  |
| 七 | 售后服务 |  |
| 7.1.1 | 整机验收合格之日起提供原厂保修≥贰年（含所有探头），保修期内更换的探头必须为原装全新的，保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工费。 |  |
| 7.1.2 | 保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 7.1.3 | 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 |  |
| 7.1.4 | 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿 |  |
| 4.12.5 | 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应 |  |
| 7.1.6 | 中标产品的制造商应提供免费软件升级 |  |
| 7.1.7 | 投标人必须在投标文件内附一套投标设备的英文印刷的技术数据样本（DATASHEET），列出所投仪器的详细配置清单，并注明原产地及目前最新版本号。 |  |
| 7.1.8 | 提供现场技术培训，保证操作人员正常操作设备的各种功能。 |  |
| 7.1.9 | 付款方式：在设备安装调试验收合格并正常使用后，乙方提供相应发票，甲方在收到发票后一个月内支付合同总价的95%，余款在验收合格并正常使用（1年）后支付。 |  |
| 7.1.10 | 履约保证金：在合同签订后10个工作日内，乙方将合同金额的5%作为乙方的履约保证金，付款到甲方银行账户后，合同生效。 在合同履行后，甲方收到设备，安装调试验收合格并投入使用后，履约保证金自动转为质保金，质保期满后一次性无息付清。 |  |
| 7.1.11 | 报价方式：DDP医院。包含所有进口税费。 |  |