浙江医药高等专科学校

药学应用基础研究服务平台设备采购项目

公开招标文件

项目名称：浙江医药高等专科学校药学应用基础研究服务平台设备采购项目

招标编号：ZJWS-20210173G

招 标 人：浙江医药高等专科学校（盖章）

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司（盖章）

时    间：二〇二一年六月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章 项目需求说明	7

第三章 投标人须知	25

第四章 评标办法及评分标准	46

第五章 合同格式及合同条款	52

第六章 投标文件格式	55

# 电 子 交 易 须 知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交投标文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交投标文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评审，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  公开招标公告

项目概况

浙江医药高等专科学校药学应用基础研究服务平台设备招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2021年7月20日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号（采购计划文号）：ZJWS-20210173G

项目名称：浙江医药高等专科学校药学应用基础研究服务平台设备采购项目

预算金额：3680000元

最高限价：标项一587000元，标项二523000元，标项三2570000元

采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 技术要求 | 数量 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 激光粒度仪、多功能反应釜 | 详见招标文件 | 1批 | 进口设备：信用证后3个月内交货；国产设备：合同签订后2个月内 | 允许采购进口设备 |
| 二 | 超低温冰箱、超声波破碎仪、高压灭菌锅、台式冷冻离心机等 | 详见招标文件 | 1批 |  |  |
| 三 | 超高效液相色谱四极杆飞行时间质谱仪（Q-TOF）（含纯水仪、氮吹仪） | 详见招标文件 | 1套 |  |  |

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2021年6月29日至 2021年7月20日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年7月20日，09时00分；

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

开标时间：2021年7月20日，09时00分；

开标时间后半小时内（2021年7月20日，09:30 时前）供应商可以登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年7月20日，09:30 时前）无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

开标地点：宁波市鄞州区宁穿路1679号金融硅谷9号楼14楼开标室。

【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】

## 五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：浙江医药高等专科学校

地址：宁波市鄞州区鄞县大道东段888号

项目联系人（询问）：葛老师

项目联系方式（询问）：(0574) 88839057

质疑联系人： 孙老师

质疑联系方式：0574-88839403

招标代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区宁穿路1679号金融硅谷9号楼1402室。

业务联系人：毛建华、毕夏凤、章小丽
    联系电话：0574-83896188、87645885      传    真：0574-87520151

质疑联系人：毛先生          联系电话：0574-87208097

邮箱：hzwsgc@163.com

网站系统问题咨询：注册、账号等， 4008817190	；其它，4008371020。

监督机构：浙江省财政厅政府采购监管处
    联系人：倪文良、吴聪瑜
    监督电话：0571-87057615、87058489

地址：杭州市环城西路37号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 项目需求说明

一、采购内容

标项一：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度仪 | 1. 粒度测试范围：0.1-1000微米。 2. ▲光源：高稳定氦-氖激光器，波长为632.8纳米； 3. ▲全量程采用激光衍射法，不使用混合方法如PIDS与衍射法分段进行测量，仪器无须校准。 4. ▲全量程采用单一透镜实现0.1-1000微米的测量，不采用多镜头技术。 5. 采用完全米氏理论和弗朗霍夫理论。具有一般物质光学指数及测试结果数据库。 6. 测量速度：扫描速度为10KHz, 扫描速度在软件上有具体显示；用户可自由设置测量时间。 7. 重复性误差≤±0.5%， 准确性误差≤±0.6%。 8. ▲检测器光路：专利反傅利叶变换光路配置，由完全密封的光学部件组成。采用非均匀交叉大面积补充三维立体检测器系统，由焦平面检测器群组、侧向散射检测器群组和背散射检测器群组组成，检测角度 0.015-144度 9. 仪器的光学测量系统（主机）与样品分散系统必须完全独立。 10.主机可以与各种样品分散系统配合使用，干、湿法样品分散系统之间的转换要求方便、快捷，并由主机自动识别及使用。 11.▲样品分散系统：易于切换和自动识别，样品池自动锁定，便于不同分散系统的切换及保养。 12. 干法分散系统采用全封闭设计，以避免偏流效应，测量结果更精确；采用高速气流分散及振动进样，气流压力可调，配置空压机和工业用真空采集系统组成。具有SOP操作和手动操作功能。 13. 干法测量必须采用压缩空气分散样品。 14. 采用超静音空压机作为干法分散的气源。 15. 软件需具备SOP，用户报告设计，结果评估和量程扩展功能。对于范围超出仪器量程的样品，可将由其他方法（如筛分等）测得的数据结果输入软件，重新计算，然后给出全范围的粒度分布结果。 | 1台 |
| 2 | 控制型实验室反应釜 | 一、技术指标 1.反应釜主机模块 1.1有效容积：300-1000ml 1.2搅拌转速范围：10-150rpm 1.3▲内置加热块加热，样品最高温度120℃ 1.4控温精度：±1K 1.5 ▲标配温度传感器接口及配套PT100温度传感器，对样品精确控温：±0.2K 1.6最大处理粘度: 100,000mPas 1.7最低真空度: 25mbar 1.8与介质接触部分材质: 316L不锈钢，全氟橡胶，硼硅酸盐玻璃，聚四氟乙烯最大 1.9 ▲标配带刮片锚式搅拌桨 1.10▲模块化设计，除标配搅拌外，另配2个NS29，2个NS14接口及2个螺纹接口，便于扩展适应多种仪器的不同应用 1.11具有称重功能，最大2Kg，精度0.1g 1.12具有扭矩监测功能 1.13具有PH传感器接口，选配PH电极监测PH 1.14▲定时及计时功能 1.15程序控制 1.16标配有USB数据接口，可以连接可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录 1.17可选语言包括：法语、西班牙语、意大利语、中 文、韩语、日语、葡萄牙语及俄语 1.18外观尺寸: 443x295x360mm 1.19重量: 16kg 1.20允许环境温度：5-40℃ 1.21允许相对湿度：80% 2.冷却循环系统模块： 2.1 工作温度范围：-20℃~RT 2.2 操作回流温度：-20℃~80℃ 2.3▲温度稳定性：±0.1K， 符合DIN12876标准 2.4 制冷功率（@20℃）：400W 2.5▲变频压缩机，运行低噪音，节能，环保 2.6温度显示：LED大屏幕数字显示，显示精度±0.1℃ 2.7安全等级：I(FL)，适用于可燃和不可燃液体 2.8▲泵：采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力0.3bar，泵最大吸力0.2bar，泵速1000~3200rpm, 无级可调。适用于内循环或密闭式、敞口式外循环。 2.9最大流速：18L/min 2.10▲具有高低液位双重监测，并具有低液位声音警报保护功能和清晰的LED液位显示 2.11控制面板带锁定键，避免误操作 2.12▲标配USB/RS232接口，可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录 2.13排液口与开关独立的，安全排液口 2.14保护等级：IP21 2.15外形尺寸（W×H×D）：220×475×525mm 2.16填充体积：1.5-4L 2.17允许环境温度：5-32℃ 2.18允许环境湿度：80% 3.分散模块 3.1处理量（水）：1-2000ml 3.2最大处理粘度：5000mpas 3.3▲ 转速范围：3000-25,000mpas，无级可调 3.4 转速显示：LED显示 3.5▲定转子结构刀头，且多种刀头多种可选，可适用于常压和真空状态下分散。真空刀头，可使系统密封性达25mbar。 3.6空载噪音: 75 dB (A) 3.7过载保护: 是 3.8外形尺寸 (W x D x H): 87 x 106 x 271 mm 3.9允许环境温度:5 – 40 ℃ 3.10允许相对湿度:80% 4.真空模块 4.1变频四级隔膜真空泵 4.1.1▲泵速285-1200rpm无极可调，LED数字显示 4.1.2无油干式运行，应用于低真空范围 4.1.3抽气速率1.32m3/h（22L/min） 4.1.4最低真空度不高于2mbar 4.1.5▲具备USB接口，可连接labworldsoft软件进行远程控制 4.1.6隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成 4.1.7工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C 4.1.8重量：11.5kg 4.1.9输入功率：130W 4.1.10进气口和出气口可同内径8mm真空管连接 4.1.11噪音：54分贝 4.2真空控制器 4.2.1采用TFT大屏幕数字显示真空值，一体式设计，节省空间 4.2.2真空控制范围1-1100mbar，控制精度1mbar 4.2.3▲内置40种常规溶剂的数据库，直接调用蒸馏参数 4.2.4▲可外接PT1000.60温度传感器，测量温度 4.2.5具备放气阀和按键，方便蒸馏过程中及时泄压，防止突发的爆沸 4.2.6▲内置定时功能，定时范围不低于1s-6000min 4.2.7可设置10种梯度真空控制程序，配合梯度蒸馏 4.2.8▲具备ABCD四种操作模式，具备锁屏键防止误操作 4.2.9▲可设置开机安全密码 4.2.10 陶瓷材质压力传感器，耐化学腐蚀 4.2.11外形尺寸：95 x 150 x 110 mm，接口尺寸8mm 4.2.12电源电压：100-240v，工作环境温度：5-40摄氏度 | 1套 |

标项二：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1、技术参数 1.1内部容积：不小于 368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个 1.2压缩机:2台1HP工业级高效率压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC, 阻燃 1.3工作温度:-50℃-86℃ 1.4工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 1.5Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 1.6配有两台冷凝风机，快速散热；智能开停，周期运转，有效延长风机寿命。 ▲1.7标配两扇外门，两扇外门均带门锁，可单独锁定；门把手带锁扣，可加配挂锁。可实现双门四锁。适合多用户同时使用。 1.8标配四扇内门，减少冷气丢失 1.9外部尺寸（cm）：197.9H ×84.6W ×83.6D 1.10三层式门密封条，提供极佳的保温性能 1.11控制操作面板高度齐眼线，方便查看和设置参数 1.12符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 1.13标配4-20mA, RS-485、dry contacts数据输出端口以及25mm预留外接端口，可连接外部探头或仪器 1.14超大冷凝器，面积为305X457mm，确保最佳降温效果 ▲1.15外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度 密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启. 1.16全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 2、配置要求： 2.1超低温冰箱主机 1台 | 1套 |
| 2 | 超声波破碎仪 | 一、性能指标及要求: 1.1可编程，控制时间和振幅（功率） 1.2振幅调节范围：20%-100% 1.3脉冲模式，减少热量累积，可保护温度敏感样品 1.4脉冲时间可调：1秒~1分钟 1.5液晶屏显示时间、功率和总能量 1.6可实时监测设备运行功率变化 1.7过载保护功能，可自动暂停机器运行 1.8频率自适应功能，可自动校准因随探头磨损或负载情况不同造成的超声频率改变，无需手动调节 1.9样品处理量：0.5 ～1000 ml 1.10功率：500 W 1.11工作频率：20 KHz 1.12可编程时间：1秒 ～ 10小时 1.13使用电源：220V 50Hz | 1台 |
| 3 | 纯水 | 1、进水要求：以纯水作为进水，连续生产超纯水。 2、产水水质： 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃ 总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb； 流速：逐滴～1.2L/min； 细菌：＜ 0.1 cfu/ml 直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml 热源含量＜0.001Eu/ml； 3、超纯水仪主机可带可移动的取水器，适合所有的实验室器皿取水。 4、超纯水仪内置2根带芯片记忆的大容量预纯化柱和超纯化柱。 5、超纯水仪内置185nm/254nm 双波长紫外灯，有效降低 TOC 水平。 6、内置电阻检测仪的电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度:±0.1℃，附原厂校验证书。 7、液晶显示屏支持中文操作界面，实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。 ▲8、主机可自动记录一整年用水量及水质资料，配置RS232接口和网线接口。 9、采用外置超滤技术，免维护，产水热源（或内毒素）<0.001Eu/ml。 10、具有极大应用拓展性，可以选择配置5种终端精制滤头，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、内分泌干扰物研究实验、超痕量理化分析实验、去挥发性有机物实验。 11、纯化工艺：紫外氧化、离子交换、终端精制、外置超滤等。 12、超纯水支持可移动取水臂取水。 13、多种终端精制选择，分别适用于痕量有机物分析、挥发性有机物分析、生命科学应用、内分泌干扰物分析。 14、配置要求：超纯水主机一套，初纯化柱1根，精纯化柱1根，终端过滤器1套 | 1套 |
| 4 | 立式压力蒸汽灭菌器 | ▲1、使用温度范围：45～135℃ 45～80℃(预热温度)/45～60℃(保温工程)/65～100℃(溶解工程)/105～135℃(灭菌工程) 2、最高使用压力：0.26MPa 3、盖部结构：手动上下开关式 ,有安全锁结构 4、加热器：100V,1000W× 2 5、排气阀：全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个 6、冷却风叶：轴流风机 ▲7、温度控制、设定/显示方法：通过电脑进行PID控制 ,用上下键进行数码设定/显示 ▲8、定时：0或1分～99小时59分 ,分辨率:1分 9、运行功能：器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式 ▲10、其他功能：按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、程序锁功能、警报发生记录功能(20件)、时间积算显示、时刻显示、操作音开/关设置 ▲11、安全装置：传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧 (液胀式温控器),冷却水箱异常警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀(0.26MPa) 12、压力容器规格：小型压力容器 13、外形尺寸(宽×深×高mm)：520× 660× 846 14、缸体有效尺寸(直径×高mm)：370× 470 15、缸体有效内容积：50L 16、电源（50/60Hz)额定电流：AC200V ～240V 10.5A～12.5A ▲17、灭菌器上有试料传感器接口 (1/4)、记录仪传感器接口 (1/4)、压力表接口 (电磁阀配管上 )，方便产品升级。 | 1套 |
| 5 | 生物安全柜 | 1.技术参数： 1.1气流模式：30%外排，70%循环 1.2内部尺寸(W×D×H)： 1800 x 780 x 630s mm 1.3外部尺寸(W×D×H)： 1900 x1568 x 800 mm 1.4 HEPA 过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995% 1.5工作台面材料：不锈钢一体成型 1.6噪音：≤67dB ▲1.7独立的进气与排气两台风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 1.8双探头测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 1.9低速安全节能模式 前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源 ▲1.10 UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制） 1.11 风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户。 1.12前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜 1.13侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染 1.14红黄绿灯显示安全柜总体运行状态：绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。控制面板信息：时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修） 2、配置要求： 2.1主机 （含两台内置风机） 1台 2.2紫外灯 1个 2.3搁手架 2个 2.4可调高度支架 1个 | 1套 |
| 6 | 台式高速冷冻离心机 | 一、性能指标及要求: ▲1.1最高转速：≥17,600rpm/min 1.2最大离心力:≥ 30000g ▲1.3最大离心容量：580ml 1.4 驱动系统：无碳刷电机直接驱动 1.5控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 1.6 运行时间控制：0-99小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式; 1.7温度控制范围：-10℃ 到+40℃ 1.8程序：3个快捷程序可一键调用 ▲1.9转头安装及锁定方式 ：自动锁定，更换转头无须使用工具 1.10安全性能：转头自动识别，电子式不平衡监测，状态自我诊断，自动锁盖及内锁装置，水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 1.11离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 1.12设定功能：具有RCF设定，语种选择，离心结束自动开盖，离心结束声音提醒 1.13噪音：≤ 55 dB 二、配置要求 2.1 台式高速冷冻离心机 一台 2.2 4x145ml水平转头 一套 | 1套 |
| 7 | 天平 | - 机身：金属机架 - 应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 - 显示屏：4.5英寸触摸液晶显示屏 - 合规：内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求 - 最大秤量：120g - 分度值：0.1mg - 重复性：0.1mg - 重复性（额定负载）：0.1mg - 稳定时间：2 秒 - 最小称量值（根据 USP 要求）：160mg - 最小称量值 (U=1%, k=2)：16mg | 1套 |
| 8 | 小型垂直电泳系统 | 一、功能和用途： 用于蛋白相关分子实验研究等，对样品进行分离。 二、技术参数： 1.基础电泳电源： ▲1.1、输出电压：10~300 V；电流：4~400mA；功率：≥70W； 1.2、可恒流、恒压 1.3、小巧，可叠放 1.4、应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等 1.5、有断电后自动恢复功能 1.6. 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 2.小型垂直电泳槽： 2.1、凝胶数：1到4 2.2、凝胶大小(W x L) 手灌胶：8.3 x 7.3 cm; 预制胶： 8.6 x 6.8 cm ▲2.3、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶 2.4、具有专利的上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多 2.5、模块化设计 3.小型转印槽： 3.1、1小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜 3.2、电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 3.3、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向 ★3.4、内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。可用于酶或高强度转移温度：≤5℃ 3.5、具有独立电源线和槽盖，即可作为完整的独立设备，也可以作为一个模块与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 3.6、整体大小：161218 cm；最大胶尺寸：7.510 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶 三、配置要求： 1.基础电泳电源 1台 2.小型垂直电泳槽（含有厚、薄玻璃板；梳子；制胶夹、取胶器；带电源线的安全盖） 1套 3.小型转印槽（含有独立电源线和槽盖，转印夹、电转印模块、Bio-Ice冷却装置） 1套 | 1套 |
| 9 | 小型台式高速冷冻离心机 | 一、性能指标及要求： ▲1.1最高转速：≥13300rpm ▲1.2最大离心力：≥17000g 1.3驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 1.4控制系统：电脑控制系统，大屏幕数字显示 1.5运行时间控制：1～99分钟，快速离心或连续离心三种方式 1.6安全性能：转头自动识别；自动锁盖；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 1.7时间设置：1～99min，增量1min 1.8温度设置：-9～40℃，增量1℃，带预冷程序 1.9加减速时间（s）：10/12秒 ▲1.10转子最大单管容量5ml，可选配10*5ml定角转头 二、配置要求： 2.1台式高速冷冻离心机 一台 2.2 24*1.5/2.0ml定角转头 一个 | 1套 |

标项三：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱四极杆飞行时间质谱仪 | 一、主要用途:可应用药物、食品、环境、生物等领域的微量有机化合物的定性定量检测。 二、工作条件：工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定 1 电源：220V10% 2 环境温度：15 ~ 30C 3 相对湿度：20 ~ 85% 三、技术指标： 1 超高效液相色谱仪 1.1适用于超高效液相色谱仪的溶剂输送单元 ▲1.1.1二元泵系统（必须包含独立的两个高压泵），耐压不低于18000psi，含自动柱塞杆清洗部件 1.1.2流速范围：0.001-2.000mL/min，0.001mL/min步进 1.1.3流速精度：≤0.075% 1.1.4 流速准确度：±1.0% 1.1.5 梯度混合准确度±0.5% 1.1.6 梯度混合精度±0.2% 1.1.7 梯度洗脱0~100% 1.1.8 延迟体积＜100ul 1.1.9 含真空在线脱气装置 1.2适用于超高效液相色谱仪的高通量自动进样器 1.2.2自动进样器交叉污染≤0.002% 1.2.3自动进样器样品数量：可容纳样品瓶90位以上 1.2.4控温范围：4℃-40℃ 1.2.5 进样体积：0.1-50ul 1.2.5进样针清洗：流通式清洗 1.2.6 进样准确度：±1% 1.2.7 进样重现性：RSD＜0.5% 1.2.8进样针清洗流路系统 1.3适用于超高效液相色谱仪的智能化柱温箱 1.3.2温度范围：20℃--90℃ 1.3.3控温准确度：±0.5℃ 1.3.4 控温精度：± 0.3˚C 1.4 适用于超高效液相色谱仪的二极管阵列检测器 1.4.1 二极管对数：≥512对 1.4.2 波长范围：190~640nm 1.4.3 二极管宽度≤1.2nm 1.4.5 基线噪音：<± 5×10-6 AU/hr，基线漂移：< 1.0×10-3 AU/hr 2 质谱仪 2.1 离子源 ▲2.1.1 配有独立的电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)，离子源拆洗维护方便并且同时必须在不破坏真空的条件下方便快速切换离子源。 2.1.2 离子源耐受流速：离子源能适应不分流条件下的流速，适用于100%有机相到100%水相。耐用一定浓度的缓冲液。离子源具有真空隔断阀。 2.1.3 离子源内温度可控制，最高不低于600℃。 2.1.4 采用LC流路和质量参比样品双喷雾针设计，全自动质谱调谐及质量轴校正。 ▲2.2 离子源接口：离子传输通道采用锥孔结构或毛细管传输设计，如采用毛细管传输需额外提供6套毛细管备用（非DL管）。提高仪器抗堵塞，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，耐受100%有机相到100%水相。 2.3 碰撞室： 2.3.1具有离子聚焦和加速的功能。 2.3.2 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气。 2.4 质量分析器和检测器： 2.4.1四极杆-飞行时间质谱仪：在一个系统上可实现定量功能和定性功能，集高扫描速度、高灵敏度和高分辨率于一体；可一次进样同时采集高分辨一级MS和高分辨二级MS/MS谱图。 2.4.2 质量范围：四级杆20-4000m/z，TOF 20-40,000m/z（或20-100,000Da） 2.4.3 碰撞反应池：具有同时加速离子传输和离子聚集功能 ▲2.4.4 分辨率：≥40,000 FWHM（m/z＜1000） ▲2.4.5 灵敏度：1pg利血平柱上进样，S/N≥3000:1；同时满足定性定量分析要求。 ▲2.4.6 一级质谱MS质量测量精度： <1 ppm，二级质谱MS/MS质量测量精度： <2 ppm ▲2.4.8 动态范围：≥5个数量级 ▲2.4.9 线性范围：≥4个数量级，可同时进行定性和定量 2.4.10 采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，不小于每秒30张谱图 ▲2.4.11 质量稳定性：＜1.0ppm（24h内连续进300针），1pg利血平和用户自定义的化合物柱上进样，24小时内连续进样300针。 ▲2.4.12 1pg利血平和用户自定义的化合物在低分子量和高分子量，同时现场做分辨率、灵敏度、质量稳定性的验收。 2.5 真空系统 2.5.1前级真空系统：具机械泵（油泵） 2.5.2分子涡轮泵：分子涡轮泵≥2个，自动断电保护功能 3 工作站软件 3.1 基本软件系统 3.1.1 兼容Microsoft Windows 10操作系统，软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能、自动校正和全自动分析功能。 3.1.2 配套原装商用台式电脑≥2套（双硬盘自动备份，存储空间2TB以上，服务器型处理器，19寸显示器，128G内存，独立显卡，DVD/CD-RW）（一套用于仪器控制及在线数据处理，一套用于数据备份及离机处理）、正版Windows专业版操作系统、彩色激光打印复印扫描一体机（彩色硒鼓）。 3.1.3 配套原装正版Windows Server服务器操作系统。 3.2 工作站 3.2.1质谱操作软件具有自动MS和MS/MS切换功能，一次进样同时生成MS和MS/MS质谱图，自动对照后进行直接数据分析； 3.2.2 搭载电子签名和报告审批功能 3.2.2 数据分析软件具有非数据依赖数据处理方法 3.2.3 数据分析软件具有质谱图去卷积化处理模式 3.2.4 可通过准确分子量，同位素分布测定和碎片全部参与分子式的计算，精准得到分子式信息。 3.2.5 具有结构式确认软件，自动对化合物碎片结构进行匹配确认，给出结构式信息 3.2.6 具有独立的变化位点确认软件，能够确认同分异构体的反应位点 3.2.7具有组分分析，含量测定和计算等软件 3.2.8 能够比较两个样品的差异并自动进行分析 3.2.9 可以批量化自动进行结构式匹配 3.2.10具有独立的数据库管理平台，并且数据处理软件中内嵌在线数据库，可以进行未知化合物结构的搜索 3.2.11 数据库具有独立的关系型数据库管理系统 3.2.12 在本地数据库可以管理化合物任何相关信息，在数据库中可以导入各种文件 3.2.13 可以对数据库进行扩充、自定义、化合物结构式编辑等自定义功能 3.2.14 筛查和结构鉴定：通过保留时间、高分辩一级MS、高分辩二级碎片信息、同位素丰度比等条件对已知或者未知的化合物进行筛查鉴定；通过精确质量MS计算出元素组成，通过精确质量的MS/MS等信息推测出可能的结构。 3.2.15 自动对两组或多组数据进行全面的统计学分析，包括方差分析 (ANOVA)、主成分分析 (PCA)、聚类分析等。 3.2.16 数据库（包含天然产物数据库、农残兽残数据库、真菌毒素数据库、毒物数据库、内源性代谢产物数据库等） 天然产物数据库：> 1000个天然产物数据库，同时包含精确质量数二级碎片信息，全自动检索。 3.2.16.2 农残数据库：> 1700个农药数据库，全自动检索，其中> 800个化合物有精确质量数二级碎片信息。 3.2.16.3 兽残数据库：> 70个兽药数据库，全自动检索 3.2.16.4 真菌毒素数据库：>20个真菌毒素数据库，全自动检索 3.2.16.5 毒物数据库：> 1600个毒物数据库，全自动检索，其中> 1000个化合物有精确质量数二级碎片信息。 3.2.16.6 代谢产物数据库：包含近8000种内源性代谢物准确信息，近1000个二级碎片信息。 4 配置要求 4.1 超高效液相色谱仪 1套 4.1.1 超高压二元梯度泵1套（包括两个独立的高压泵） 4.1.2 超高压在线脱气机1套 4.1.3 超高压带制冷功能的自动进样器 1套 4.1.4 超高压柱温箱 1套 4.1.5 超高压二极管阵列检测器 1套 4.2 高分辨串联四极杆飞行时间质谱仪（Q-TOF） 1套 4.2.1 独立的ESI和APCI 离子源各 1套 4.2.2 串联四极杆飞行时间质谱仪主机 1套 4.2.3 前级真空油泵 1套 4.2.4 实时校正系统 4.3 工作站软件 1套 4.4 数据处理软件 1套（包含天然产物数据库、农残兽残数据库、真菌毒素数据库、毒物数据库、内源性代谢产物数据库等） 4.5进口氮气发生器 1套（纯度≥99.5%，最大气体输出流速≥32L/min）及40L碰撞气钢瓶一个。 4.6 10KVA UPS稳压电源 1套 4.7 服务器级商用电脑 2套 4.8 彩色激光打印复印扫描一体机（彩色硒鼓2套） 4.9 常用UHPLC分析型色谱柱6根（配套预柱与预柱柱芯，型号自选） 4.10 进样瓶5000个（带瓶盖及垫片） 4.11 进口溶剂瓶（1000ml）10个 4.12 在线过滤器 2套 4.13 在线过滤器滤芯 4包（5个/包） 4.14 漏液传感器 3个 4.15 ESI电喷雾喷针、APCI喷针 3根 4.16 PEEK管8米 4.17 机械泵油 2桶（1L） 4.18 TOF安装标准测试溶液包 1套（1年1套，3年） 4.19 流动相调节剂 2套（甲酸、氨水） 4.20 螺母与金属箍（手拧型） 2个 4.21 PEEK管三通 5个 4.22 校正液10瓶 4.23 二极管阵列检测器专用氘灯2个 4.24 二通10个 4.25 传输石英毛细管或锥孔 3个 4.26 维护工具包1套 以下为配套设备，需与主机同时响应 4.27进口纯水机 4.27.1 该系统是以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超纯）水的一体化系统。 4.27.2纯水产水指标： 4.27.2.1产水流速：≥8 L/h 4.27.2.2 系统内置高回收率反渗透模块，截留率高达97-99%；模块前后均配备电导率仪有效监控RO进水、产水并显示反渗透膜截留率，保障产水水质；并可通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能。 4.27.2.3 系统内置具备温度-压力负反馈功能的变频泵，保证水温在7℃-35℃间均可达到系统标称的恒定产水流速。 4.27.3超纯水产水指标： 4.27.3.1电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃ 4.27.3.2总有机碳含量(TOC)：＜5ppb 4.27.3.3颗粒物（直径大于0.22μm）数量：＜1/ml 4.27.3.4 微生物：＜0.01cfu/ml 4.27.3.5产水流速：最大高达2L/min，四种流速0.05至2L/min可调 4.27.4 超纯水部分具有185&254nm双波长紫外灯，用于降低产水TOC。系统内置在线TOC监测模块，每隔24小时自动进行TOC曲线检准，保证在线监测超纯水产水TOC的精确性；主机液晶屏上可实时显示产水TOC数值，显示范围1～999ppb。 4.27.5系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST，投标文件需附出厂校验证书。 4.27.6系统自带活动支臂取水枪，方便实验室所有规格容器取水，取水过程中无需用手固定容器；取水高度上下可调，取水角度360°可调，并具有定量自动取水功能。 4.27.7系统配备PE型材吹塑制备的水箱，倒圆锥形设计无死角可完全排空；体积≥30L，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物的过滤器。 4.27.8主机自带液晶显示屏，具有含中文在内的多国语言操作界面，并显示实时出水水质等关键信息。 4.27.9 系统可自动记录两年水质资料，出水水质符合NCCLS﹑ASTM、CAP要求；制造商需具备提供超纯水系统校验和校准服务的能力，可对内置电阻率仪进行校验和校准以满足ISO17025及CNAS合格评审的要求，结果可溯源至中国计量院，投标文件需提供电阻率仪中国计量院校准模版。 4.27.10 具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机情况下可以选择配置6种以上终端精制器，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、免疫及生化分析仪、内分泌干扰物研究实验、超痕量理化分析实验、去挥发性有机物实验等。 4.27.11 配置要求: 1主机制备系统 1 套 2自来水预处理系统 1 套 3预处理柱 2 根 4超纯化柱 2 根 5 PE水箱 1 个 6水箱空气过滤器 1个 7系统清洗药片 1盒 8终端过滤器 2 个 9中英文操作手册/说明书 各1 套 4.28 进口氮吹仪 4.28.1 用于液相、气相及质谱分析中的样品快速浓缩 4.28.2样品位数：12位 4.28.3尺寸紧凑，占用最少通风橱空间 4.28.4可容纳样品试管尺寸范围为直径10-30mm、内装液体体积1-50ml； 4.28.5适用于试管、锥形瓶、离心管等 4.28.6较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置，可方便的升降支架进出 4.28.7氮气消耗量低，330ml/min/样品 4.28.8带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量 4.28.9每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量 4.28.11气体流量:0-10 lpm 4.28.12气体输入压力范围:30-150 psig 4.28.13气体输出压力范围:0-30 psig 4.28.14具有旋转和升降功能 4.28.15室温-90 ℃ 4.28.16电源：220V 4.28.17功率：500W/ 4.28.20配置：氮吹仪主机，水浴锅，流量计，氮吹针， 温度计各1套 4.29应用耗材 1批 QuEchERs 萃取包 8盒 分散固相萃取盒 4盒 Captiva EMR-Liqid过滤柱4盒 Oasis HLB 小柱 4盒 Mycospin 400 柱 4盒 陶瓷均质子 400个 5技术资料 5.1 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料，简易版的操作规程，相关操作的视频。 5.2 出厂合格证明。 5.3 关键性指标提供证明文件。 6 培训 6.1 安装调试后免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 6.2 根据客户要求，每年提供不少于两次的上门培训，包括仪器使用及应用培训。国内培训中心集中培训免费名额不少于3名。 6.3 技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑，应用工程师上门服务不少于3次，每次上门时间不少于6小时，24小时响应客户应用服务支持。在真菌毒素和代谢组学科研领域开展相关项目合作并提供技术支持，并开发2种以上真菌毒素和代谢组学的检测方法。 6.4 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。 6.5 维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 6.6 软件免费升级。 | 1套 |

- 商务要求

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容 | 浙江医药高等专科学校药学应用基础研究服务平台设备采购项目 |
| 2 | ★交付时间和地点 | 交付时间： 进口设备：信用证后3个月内交货；国产设备：合同签订后2个月内；安装调试期为两周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担。 交货地点：业主指定地点 |
| 3 | 需实现的功能或者目标 | 详见采购内容及技术要求 |
| 4 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见采购内容及技术要求 |
| 5 | 服务要求 | ★提供3年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。 合同商品出现故障后，中标人接到需方通知后,最迟于2小时内做出响应，24小时内解决故障。合同商品到达后,中标人提供安装调试，培训服务，帮助需方用户尽快熟悉使用。 |
| 6 | 物理特性要求 | / |
| 7 | 质量、安全要求 | / |
| 8 | 服务标准、期限、效率 | 详见采购内容及技术要求 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 样品摆放时间及地点 | / |
| 11 | 样品要求 | / |
| 12 | 本项目的核心产品 | 无 |
| 13 | 验收 | 1.设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用。 2.对于进口设备应高于国家标准要求进行。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 14 | 培训、技术支持和安装调试 | 1.培训： 1.1 投标人应对采购人提供相应的培训计划并免费进行培训。 1.3投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑，应用工程师上门服务不少于3次，每次上门时间不少于6小时，24小时响应客户应用服务支持。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.3 中标人免费提供合同货物的安装服务，卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购单位有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。 3.4 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 15 | 其他说明 | 1、根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。 |
| 16 | 履约保证金 | 中标人提交合同总价 5% 的履约保证金，在签订合同时支付给采购人。由甲乙双方在合同中自行约定退回的方式和时间。履约保证金可以现金或银行、保险公司出具的保函形式提交。（如在合同履约期间未完全履行投标文件的承诺内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，甲方保留终止合同的权利）。 |
| 17 | 付款方式 | 付款方法和条件： （一）国内交货的产品： 合同签订后，采购人支付合同总额的30%，货到学校、买方验收合格后，采购人支付合同总额的70%。 （二）进口交货的产品： 合同签订后，采购人支付合同总额的80%，货到学校、买方验收合格后，采购人支付合同总额的20%。 |
| 18 | 违约责任 | 1、中标人逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；中标人逾期10日不能交货的，视为中标人不能交货，采购人有权解除合同，中标人应承担违约责任，应向采购人支付合同总价百分之十的违约金。 2、中标后中标人撤回投标或拒绝签订合同的，给采购人造成的损失、招标过程产生的代理服务费以及重新招标期间产生的费用，由中标人承担。 |

第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价要求 | （1）本项目所有相关费用请各投标人自行考虑并计入总价中，实施过程中出现的未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不再另行支付。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 （2）投标报价出现下列情形的，投标无效： ★投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ★投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的； ★报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的； ★《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ★投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
|  | 投标报价 | 本项目投标报价应包括但不仅限于：所有货物费、运输及装卸、包装、安装调试、验收、质保期内的售后服务、利润、税金、技术培训，及政策性文件规定的各项应有的所有费用。 1、境外产品（可办理免税的）：报价应以免税人民币报价，最终由外贸代理单位将人民币转换成美元向中标人支付，中标人自行考虑汇率风险。 2、境内产品：报价应以含税人民币报价。 |
|  | 外贸代理 | 进口免税设备执行合同时，采购人将委托专业的外贸代理公司协助对外签订进口设备合同。 采购人、外贸代理公司、中标人签订三方外贸代理合同。 中标人若是境外公司，进口设备合同为采购人（最终用户）、外贸代理公司（买方）与中标人（卖方）签订三方合同；中标人若是境内代理商，招标人（最终用户）、外贸代理公司（买方）与境外公司（卖方，由中标人负责，可以由投标产品生产商或中标人委托的境外法人公司担任）、中标人签订四方合同，由外贸代理公司（买方）将货款支付给境外公司（卖方）。 |
|  | 信息公告及评标结果公告媒体 | 浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布。 |
|  | 经批准或确认的本次采购方式 | 公开招标 |
|  | 分包或转包 | - 采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
|  | 投标人应当提供的资格证明文件、报价文件和商务技术文件 | （1）资格证明文件：见本章第三节。 （2）报价文件和商务技术文：见本章第三节。 ★投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备两种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 1.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） 2.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ★未传输递交电子投标文件的，投标无效。★未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 注：中标单位在结果公示后需提供两套与电子投标文件一致的纸质投标文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密（加密和解密需同一ca锁）。 2.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 3.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
|  | 在线电子投标说明 | （1）本项目通过政府采购云平台实行在线电子投标，投标人应先安装政采云电子交易客户端，并按照招标文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端编制并加密投标文件，投标人未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将予以拒收。 政采云电子交易客户端请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，在线电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》，通过政府采购云平台参与在线电子投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 （2）标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://edu.zcygov.cn/luban/ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （3）投标文件制作： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190。 3.2本项目投标人可以以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。 |
|  | ★投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
|  | 实质性条款 | 带“★”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
|  | 中小企业扶持政策 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不适用） （5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业实施的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。（进口产品不适用） （6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 （8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 （9）小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 （10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。 |
|  | 落实的政策 | 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。 |
|  | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 第一节 总 则

### 一、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

1.“采购人”系指浙江医药高等专科学校。

2.“采购代理机构”系组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司。

3.“投标人”和“投标方”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

4.“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

5.“★”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“▲”系指重要条款。

6.联合体：

联合体投标的，应遵守以下规定：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购；

（2）组成联合体参加本项目的，须在购买招标文件时做出相关声明，否则不予接受。

（3）以联合体形式参加本项目的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在联合协议中指定本项目主办人，并将联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在联合协议中进行说明；

（5）联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

（6）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（7）投标文件须由主办人盖章及其代表签署。

（8）联合体投标，投标文件中供应商名称应注明“成员单位名称1和成员单位名称2的联合体”。

### 三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”。

### 四、投标费用

1.无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目允许采购进口产品。（如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.小型、微型企业价格扣除。

（1）小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（3）对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

4.执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

5.执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

### 六、询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。其质疑起算日期如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。

③对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（6）质疑接收人：毛先生；联系电话：0574-87208097，

地  址：宁波市鄞州区宁穿路1679号金融硅谷9号楼1402室。

3.供应商投诉（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 七、特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

- 第二节 招标文件的构成、澄清、修改

### 一、招标文件的构成

1.招标文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 项目需求说明

- 第三章 投标人须知

- 第四章 评标办法及评分标准

- 第五章 合同格式

- 第六章 投标文件格式/应提交的有关格式范例

2.与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 二、招标文件的澄清、修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

2.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的修改将以公告形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。潜在投标人须关注采购信息发布媒体的有关公告，以便及时获取招标采购项目的最新信息与项目动态，及时有效地做出响应。

★投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 第三节 投标文件

### 一、投标文件语言和计量单位

1.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 二、投标文件的组成 ：

### （一）报价文件部分,包含但不限于以下内容：

- 投标函（格式附后）；

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 中小企业声明函（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式附后）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

### （二）商务技术文件部分，包含但不限于以下内容：

- 营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

- 法定代表人身份证明（格式附后）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖投标人公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式附后）、其授权代表身份证正反面复印件及近三个月缴纳社保证明（均加盖投标人公章）；

- 详细的“交货清单”（格式附后）；

- 技术规范偏离表（格式附后）；

- 商务条款偏离表（格式附后）；

- 投标设备的先进性；

- 投标设备的性能稳定性；

- 项目组织方案；

- 项目措施方案；

- 质量保证和售后服务承诺；

- 安装、调试方案；

- 培训方案；

- 实施技术人员一览表（格式附后）；

- 完成的类似项目一览表（格式附后，附合同复印件）；

- 投标人一般情况（格式附后）；

- 政府采购政策分；

- 第四部分“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的资料。

### （三）资格审查文件部分，包含但不限于以下内容：

- 营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

- 2020年度财务会计报表复印件加盖投标人公章（投标人注册成立不足一年的，应提供投标人单位成立至今的财务会计报表复印件加盖投标人公章）；

- 近六个月任意一月缴纳社保的证明资料复印件加盖投标人公章；

- 近六个月任意一月缴纳税收的证明资料复印件加盖投标人公章；

- 关于资格的声明函（格式附后）；

- 无重大违法记录声明函（格式附后）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

注：上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- 投标文件编制：

本项目实行网上投标。

1.供应商应准备两种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

2.投标文件均由资格审查文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

### 四、投标报价

1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格；

2.投标报价是履行合同的最终价格，将人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、直至达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。

### 五、投标文件的有效期

1.投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 第四节 投标文件的递交

### 一、投标文件的上传和递交

见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 二、投标文件的补充、修改或撤回

1.在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网-政采云平台”将予以拒收。

2.从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 第五节 开标

### 一、开标流程

### 1.开标准备

### 1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 1.2 开标流程（两阶段）

1.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

1.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 1.3 投标文件初步评审

1.3.1采购代理机构或评审专家将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

1.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

1.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

1.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

1.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

1.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

1.3.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

- 1.4 投标文件的澄清

1.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

1.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 1.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 1.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 二、投标文件鉴定

1.开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

2.如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 第六节 评标

### 一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

### 二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

### 三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

1.价格合理，方案、产品先进、可靠。

2.经营信誉。

3.反对不正当竞争。

### 四、评标程序

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### 五、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.以修正后的总价作为投标报价。

### 六、投标无效的情形

1.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）未实质性响应采购文件中带“★”条款要求的投标文件；

8）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“★”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

### 七、投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 八、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。

2.政采云有关询标（澄清）操作

在开标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

3.政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

4.供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

5.查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M。）

6.签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

7.确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

8.完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

9.投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 九、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评标标准》。

## 第七节 授予合同

### 一、公告及定标

1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在政府采购监督管理部门指定网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 二、签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1.可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2.可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

## 第九节  可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位

投标人评标综合得分=商务资信分+技术分+价格分

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

## 二、评标程序：

2.1第一阶段评审

★2.1.1商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分表（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

★2.2.1报价文件审查：投标报价超出最高限价或预算金额的，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.3推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，依次依序向采购人推荐两位中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

三、投标的澄清

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求供应商做出澄清。供应商必须按照代理机构通知的时间、方式派技术和商务人员进行答疑和澄清。

3.2供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有电子盖章，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若供应商未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（副本）复印件 | （1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； （2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； （3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； （4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； （5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 上一年度财务报告 | 提供2020年度财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）或开标前三个月内出具的银行资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 承诺函 | 提供承诺函，格式附后。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 纳税证明复印件、社保缴纳证明复印件 | （1）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； （2）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； （3）最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； （4）依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人在《无重大违法记录声明函》中承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录书面声明 | 提供《无重大违法记录声明函》，格式以采购文件附件为准。 |
| 6 | 诚信记录 | 投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况无不良记录。 | 开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7 | 联合体投标 | 是否为联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表、缴纳税收的证明资料、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章。

4、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

附表2：

符合性审查表(可放弃关联)

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件规定签字或盖章的。 |
| 2 | 实质性条款响应 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 提供有效的法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 |
| 4 | 无效投标条款响应 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |
| 5 | 其他 | 投标供应商无虚假应标、串通投标的情形。 |
| 6 | 其他 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

1.投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审（进口产品不适用）；

2.投标人如为监狱企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

3.投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且所投产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的投标报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评分表（兼评委打分表）标项一、二

| 序号 | 评审 因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术响应情况 | 25 | 投标技术方案整体评议：由评委根据投标人提供的设备配置方案和投标响应情况等进行综合评议，全部满足技术参数的得25分；每负偏离一条打“▲”参数扣3分，每负偏离一条未打“▲”参数扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 投标设备的先进性 | 5 | 评标委员会对投标设备的先进性进行评议（5分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，得5-4分； 设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致得3-2分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险得1-0分。 |
| 3 | 投标设备的性能稳定性 | 5 | 评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（5分）： 设备质量、性能可靠、稳定，达到国内先进水平得5-4分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致得3-2分； 设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷得1-0分。 |
| 4 | 项目组织方案 | 6 | 评标委员会对投标人的项目组织方案进行评议（6分）： 方案和措施科学有效的，得6-4分；方案措施欠佳的，得3-2分；方案措施存在明显缺陷的，得1-0分。 |
| 5 | 项目措施方案 | 6 | 评标委员会对投标人的项目措施方案（包括施工安全措施、工期及验收）进行评议（6分）： 方案和措施科学有效的，得6-4分；方案措施欠佳的，得3-2分；方案措施存在明显缺陷的，得1-0分。 |
| 6 | 质量保证和售后服务承诺 | 7 | 由评委根据各投标人的提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；对服务承诺的保障措施，运行维护人员安排是否合理进行比较评议：方案和措施科学有效的，得7-4分；方案措施欠佳的，得3-2分；方案措施存在明显缺陷的，得1-0分。 |
| 7 | 安装、调试方案 | 5 | 评审专家根据投标人的安装、调试方案进行综合评审，方案科学有效的得5-4分；方案欠佳的得3-2分；方案基本内容具备但欠缺的得1-0分。 |
| 8 | 培训方案 | 3 | 根据培训人员、时间、内容的合理性、可操作性，综合评分，方案和措施科学有效的，得3-2分；方案措施存在明显缺陷的，得1-0分。 |
| 9 | 政府采购政策分 | 4 | ①投标产品为节能产品的得1分；为环境标志产品的得1分。须提供有效期内节能产品认证证书、有效期内环境标志产品认证证书（提供复印件并加盖单位公章，未提供的不得分）。 ②供应商注册在扶持不发达地区的，得1分； ③供应商注册在少数民族地区的，得1分； |
| 10 | 经营业绩 | 4 | 投标人自2018年1月1日以来，具有同类合同业绩，每个得1分，本项最多计4分。（投标文件中提供合同复印件，否则不得分。） |
| 11 | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 |

打分说明：各评委根据评标情况进行独立评估打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

评委签名：                             时间：

评分表（兼评委打分表）标项三

| 序号 | 评审 因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术响应情况 | 45 | 投标技术方案整体评议：由评委根据投标人提供的设备配置方案和投标响应情况等进行综合评议，全部满足技术参数的得45分；每负偏离一条未打“▲”参数扣1分，每负偏离一条打“▲”参数扣5分,扣完为止。 |
| 2 | 投标设备的先进性、性能稳定性 | 4 | 评标委员会对投标设备的先进性、性能稳定性进行评议（4分）： 设备达到国际先进水平，质量、性能可靠、稳定，得4分； 设备先进水平，质量、性能均较为成熟，与招标需求基本一致得3-2分； 设备技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险，质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷，得1-0分。 |
| 3 | 质量保证和售后服务承诺 | 5 | 整机（超高效液相色谱四极杆飞行时间质谱仪）保修4年整机维保加2.5分，整机保修5年整机维保加5分。 |
| 4 | 培训名额 | 5 | 完成现场完整培训后，承诺提供3人次全免费厂家培训（国内）得4分，增加1名免费培训名额加0.5分，最高5分 |
| 5 | 政府采购政策分 | 3 | ①投标产品为节能产品的得1分；为环境标志产品的得1分。须提供有效期内节能产品认证证书、有效期内环境标志产品认证证书（提供复印件并加盖单位公章，未提供的不得分）。 ②供应商注册在扶持不发达地区的，得0.5分； ③供应商注册在少数民族地区的，得0.5分； |
| 6 | 经营业绩 | 8 | 投标产品（Q-TOF主件）自2019年1月1日以来，中国内地具有同类业绩（非港澳台，需用户证明原件和合同复印件，需要与投标同品牌同型号（Q-TOF主件）仪器，五份有效证明得4分，增加一份得0.5分，最高8分 |
| 7 | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 |

打分说明：各评委根据评标情况进行独立评估打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

评委签名：                             时间：

第五章 合同格式及合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

（采购人）经过公开招标，确定（中标供应商）为供货单位，经甲乙双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条  采购商品清单及合同价格

| 使用单位 | 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详后附清单

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是  年  月  日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

1、乙方在合同签订后   个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

质量保修期(质保期从合同商品验收合格之日算起)    年。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修；质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费用。合同商品出现故障后，中标人接到需方通知后,最迟于4小时内做出响应，2个工作日内解决故障。合同商品到达后,中标人提供安装调试，培训服务，帮助需方用户尽快熟悉使用。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由各使用单位及时负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  履约保证金及货款的支付

第七条  其它约定

第八条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期10日不能交货的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，应向甲方支付合同总价百分之十的违约金。

2、甲方逾期支付货款的（因财政原因除外），应向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可按照有关规定向甲方直接发起支付申请，并要求当地有关部门对其违规情况予以处理。

4、乙方在合同履约期间未完全履行投标文件的承诺内容的，招标人将视其情节严重程度给予相应处罚，甲方保留终止合同的权利。

第九条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五 份，甲乙双方执二 份，代理机构执一份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                      开户银行：

帐  号：                               帐  号：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

# 第六章 投标文件格式

A报价文件

封面

项目名称:浙江医药高等专科学校

药学应用基础研究服务平台设备采购项目

招标编号:ZJWS-20210173G

标项：

（报价文件）

投

标

文

件

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

投标人地址：_____________________

年月日

A1投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对此进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标从提交投标文件的截止之日起  90   天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人采购本次招标的项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标人（盖章）：

日  期：

A2开标一览表

招标项目名称：

招标编号：

| 标项号 | 产品名称 | 投标总价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 投 标 人 申 明 |  |  |

投标人全称（盖章）：

日期：

A3投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                      标项：              （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6*项5；

- “投标总价合计”应与“附件一、投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致。

投标人（盖章）：                                       日  期：

A4中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

A5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他不符合规定的单位禁止提供，中标、成交单位提供《残疾人福利性单位声明函》的，代理机构将在发布中标、成交公告时同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于210%（含210%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |  |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |  |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |  |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B商务技术文件

封面

项目名称:浙江医药高等专科学校

药学应用基础研究服务平台设备采购项目

招标编号:ZJWS-20210173G

标项：

（商务技术文件）

投

标

文

件

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

投标人地址：_____________________

年月日

B1营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

B2法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名： 性    别：

年    龄： 职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖投标人公章。

投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日  期：

注：可打印签字后扫描上传

B3法定代表人授权委托书

致 （采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号、项目名称)项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表近三个月社保证明，加盖投标人公章。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

注：可打印签字后扫描上传

B4交货清单

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格及型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

日  期：

B5技术规范偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日  期：

B6商务条款偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日  期：

B7投标设备的先进性；

内容、格式自拟

B8投标设备的性能稳定性；

内容、格式自拟

B9项目组织方案；

内容、格式自拟

B10项目措施方案；

内容、格式自拟

B11质量保证和售后服务承诺；

内容、格式自拟

B12安装、调试方案；

内容、格式自拟

B13培训方案；

内容、格式自拟

B14实施技术人员一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

日  期：

B15完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日  期：

B16政府采购政策分

详见评分标准

B17投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职 务 |  |  |
| 注册时间 |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 | 平方米 |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 |  |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |  |
|  |  | 负 债 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 (最近三年) |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  |  | 净 利 润 （万元） |
|  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务范围 | 1、 2、 … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况 | 内容应包含但不限于：企业规模、生产技术水平，投标产品的月供货能力，本次总供货量，运输能力。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：   （公章）

年月日

B18第四部分“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的资料。

C资格审查文件

封面

项目名称:浙江医药高等专科学校

药学应用基础研究服务平台设备采购项目

招标编号:ZJWS-20210173G

标项：

（资格审查文件）

投

标

文

件

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

投标人地址：_____________________

年月日

C1营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

C2 2020年度财务会计报表复印件加盖投标人公章（投标人注册成立不足一年的，应提供投标人成立至今的财务会计报表复印件加盖投标人公章）；

C3近六个月任意一月缴纳社保的证明资料复印件加盖投标人公章；

C4近六个月任意一月缴纳税收的证明资料复印件加盖投标人公章；

C5关于资格的声明函

致：（招标人）

于贵方对采购编号为的发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人盖章：   （公章）

年月日

C6无重大违法记录声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日            期：

注：1、投标人注册成立不足三年的，应就投标人成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

C7具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

致：

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）

### 日期：

### 附件 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。