招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-194019205010

招标内容：数字减影血管造影系统(DSA)及年保服务

采购单位：温州市中医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2019 年3月15日

第五章  投标邀请

日    期：2019年3月15日

招标编号：0625-194019205010

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就数字减影血管造影系统(DSA)及年保服务项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标货物和服务的名称及数量：数字减影血管造影系统(DSA)（含机器自带≥1年保修）  1套；机器自带质保期后年保服务  3年；

简要技术规格：  详见第八章技术规格及配置要求

2．    招标文件的获取：

招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2019年4月4日

获取招标文件方式：现场领购或邮购

购买标书地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室。

招标文件售价：每份500元人民币或80美元；售后不退。邮购须另加50元人民币。

3．  	投标截止时间（开标时间）：2019年4月10日09:30（北京时间）。

4.   	开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室。

5.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机 电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮    编：310003）

联 系 人：林财，马菊美

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招 标 人：温州市中医院 地 址：浙江省温州市六虹桥蛟尾路9号 联 系 人：徐晓峰 电 话：0577-56965638 传 真：0577-56965638 电子邮箱：13905773228@126.com 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0571-85860240、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：温州市中医院采购数字减影血管造影系统(DSA)及年保服务 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2019年 3 月 22 日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不适用 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：800.00万元人民币（包括设备款、关税、增值税、保修费用等本次采购项下所需支付的所有费用）。其中数字减影血管造影系统(DSA) 1套（含≥1年保修）最高投标限价680.00万元；3年保修最高限价120.00万元（40.00万元/年）。 *投标报价超过最高投标限价或设备预算或分项最高限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价）或CIP项目现场价（外币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货（设备到达用户指定科室）、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币。采用外币报价的，须报出外币和人民币（含条款11.6.2中2内容）的比价。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：无 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供所投设备原厂DATASHEET。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 1、投标保证金金额：人民币160000.00元整 2、投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：电汇、银行保函等非现金形式，以电汇等形式缴纳投标保证金的，应该在投标截止时间前到账。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本5份，电子版一份（同时提供word版本和正本扫描件PDF版本，光盘或U盘）； 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3条）的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-194019205010 2、项目名称：温州市中医院采购数字减影血管造影系统(DSA)及年保服务 3、投标邀请的标题：采购数字减影血管造影系统(DSA)及年保服务 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室 5、在2019年4月10日09:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2019年4月10日09:30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |
| 22.1 | 开标时间：2019年4月10日09:30（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%；如一项功能或配置或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中计算评标价。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定的90%向中标商收取。即100万以下部分按1.35%计取，100万-500万部分按0.99%计取，500万-1000万部分按0.72%计取，分段计算累计汇总。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 特别提醒： 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的资信证明文件无效。 |

附：退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的                    招标项目（招标编号：               ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： |
| --- | --- |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）： |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
| 增值税开票信息 | 税务登记证号码： |
|  | 注册地址： |
|  | 联系电话： |
| 联系地址 |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书”加盖公章或财务章后，在投标时与银行汇款凭证复印件单独提供（请勿装订进投标文件中）。

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：温州市中医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：签订合同后付10%，货到安装验收合格后三个月内付90% |
| 21 | 合同价和分项价格：报价均包含主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用等所有相关费用。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | 保质期 保修期：自设备安装调试双方签署验收文件后≥1年；出保后报3年连保价格（单独报价，计入总价，保修费用逐年支付），并列明每年整机保修费用，为该套设备的保修期（含所有附件），须出具原厂保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。保修期内须保障设备年开机率≥95%（每年按365天计算），即一年不能超过18天，超过一天顺延十天免费保修期。 提供设备质保期外整机（全保，包含高压注射器、监护仪等第三方产品）单年保修合同价格，无时间限制性条款。保修期满后，采购方有权按该报价向投标方或原厂售后服务机构购买年保服务，投标方或原厂售后服务机构不得拒绝。该报价仅对投标方或原厂售后服务机构具有约束力。采购方保留购买年保服务相关的全部权利。 保修期内发生故障报修，工程师需24小时内到达医院。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 保修期内设备厂商须按设备维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 售后服务 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在12小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证中标后10年以上的供应期。 中国大陆地区有相应的维修机构，并出具证明文件。 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 技术支持 中标商免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 培训 投标人免费提供医院设备使用人员操作培训和工程师维修、维护培训，保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能，和工程师掌握设备PM内容。须列明培训计划。 随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。投标人另提供电子版本的操作手册和维修手册各1份。 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 安装调试 安装地点：温州市中医院指定地点； 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 中标后厂家应派遣专业人员，到现场观测场地，并根据要求负责系统安装设计，提供安装图纸及详细零配件清单，配合安装前的场地准备。 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 验收 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收。同时提供设备操作、维修手册及光盘，维修密码。 商检费用包含在投标总价中。 交货 *交货期：中标后≤三个月 交货地点：温州市中医院指定位置 报价方式 详见《第六章 投标资料表》的报价要求；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 其他 *投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表（DATASHEET）。 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 *投标文件中涉及到货物名称的地方（开标一览表，投标分项报价表，货物说明一览表），其规格型号的描述与医疗器械注册证必须一致。 投标时提供投标文件正本的电子版光盘或U盘（正本扫描件PDF版本，和word版本） 详细列出并标明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。如未提及或列出，视为免费提供。 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为数字减影血管造影系统(DSA)及年保服务，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 设备交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影系统(DSA)（含机器自带≥1年保修） 1套； 机器自带质保期后年保服务 3年； | *中标后≤三个月 | 温州市中医院 |
| 2 | 随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。投标人另提供电子版本的操作手册和维修手册各1份。 |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物。 |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途：用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，腹部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗的需要 |  |
| 1.1 | 悬吊式三轴机架，能覆盖全身之功能 |  |
| 1.2 | 机架三轴可进行等中心旋转 |  |
| 1.3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |  |
| 1.4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/秒 |  |
| 1.5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥25°/秒 |  |
| 1.6 | CRA≥90° |  |
| 1.7 | CAU≥90° |  |
| 1.8 | RAO≥185° |  |
| 1.9 | LAO≥120° |  |
| 1.10 | SID范围：89.5cm―119.5cm |  |
| 1.11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |  |
| 1.12 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |  |
| 1.13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |  |
| 1.14 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围≥300 cm |  |
| 1.15 | C型臂弧深≥90cm （不包括L臂补偿） |  |
| 1.16 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |  |
| 1.17 | 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 |  |
| 1.18 | 通过主机自动调整,无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转.无需准直器旋转. |  |
| 2 | 导管床： |  |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求 |  |
| 2.2 | 床面要求为碳纤维材料 |  |
| 2.3 | 床面Al当量≤0.8mmAl |  |
| 2.4 | 纵向运动范围≥120cm |  |
| 2.5 | 导管床横向运动≥36cm |  |
| 2.6 | 床面升降范围≥28cm |  |
| 2.7 | 床面最低高度≤74.5cm |  |
| 2.8 | 承重≥250KG + 500N额外CPR承重 |  |
| 2.9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR. |  |
| 2.10 | 床长度≥319cm |  |
| 2.11 | 床宽度≥50cm |  |
| 2.12 | 床面患者最大有效覆盖≥223cm |  |
| 2.13 | 床面旋转角度≥270度 |  |
| 2.14 | 导管床床垫、轨道夹及输液架、头托、双侧手臂托架、桡动脉穿刺臂托各1套 |  |
| 3 | 液晶触摸屏控制系统： |  |
| 3.1 | 提供液晶触摸控制屏一套 |  |
| 3.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |  |
| 3.3 | 可进行图像采集条件控制 |  |
| 3.4 | 可进行图像后处理及量化分析控制 |  |
| 3.5 | 床旁液晶屏上配置触摸式鼠标功能，方便床旁的定量分析等操作 |  |
| 4 | 高压发生器： |  |
| 4.1 | 最大管电流≥1000mA |  |
| 4.2 | 高频逆变频率≥100KHZ |  |
| 4.3 | 最小管电压≤40KV；最大管电压：≥125KV |  |
| 4.4 | 高频逆变发生器，功率≥100KW |  |
| 4.5 | 最短曝光时间≤1ms |  |
| 4.6 | 自动SID跟踪 |  |
| 4.7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |  |
| 5. | X线球管： |  |
| 5.1 | 液态金属轴承球管 |  |
| 5.2 | 金属陶瓷外壳 |  |
| 5.3 | 球管带有防碰撞保护装置 |  |
| 5.4 | 球管阳极热容量≥2.4Mhu |  |
| 5.5 | 管套热容量≥5.4MHU |  |
| 5.6 | 球管阳极散热率≥11000 W |  |
| 5.7 | 球管阳极转速≥4200转/分钟 |  |
| 5.8 | 球管焦点≥2个，小焦点≤0.4mm，大焦点≤0.7mm |  |
| 5.9 | 最小焦点功率≥30KW，大焦点功率≤65KW |  |
| 5.10 | 球管阳极靶边直径≥200mm |  |
| 5.11 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |  |
| 5.12 | 球管内置栅控技术 ，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |  |
| 5.13 | 球管内置多档金属铜滤片 ，最厚一档≥1.0mm |  |
| 5.14 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |  |
| 5.15 | 遮光器位置可存储 |  |
| 5.16 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |  |
| 5.17 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 6 | 平板探测器： |  |
| 6.1 | 探测器类型：非晶硅数字化碘化铯平板探测器 |  |
| 6.2 | 平板外壳大小≤42 X 52cm |  |
| 6.3 | 最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm |  |
| *6.4 | ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |  |
| 6.5 | 最小探测视野≤11 X 11cm |  |
| 6.6 | 最大图像矩阵灰阶输出≥2480 x 1920 x 16 bits |  |
| 6.7 | 平板探测器分辨率≥3.25LP／mm |  |
| 6.8 | 像素尺寸≤154μm |  |
| 6.9 | 透视及曝光采集DQE量子捕获效应≥77％ |  |
| 6.10 | 平板可90度旋转 |  |
| 6.11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 6.12 | 床旁具备控制机架及平板运动的开关 |  |
| 7. | 采用医用高分辨率显视器： |  |
| 7.1 | 医用高分辨率LCD（LED）显视器，显示矩阵1280 x 1024 |  |
| 7.2 | 操作室：19英吋高亮医用高分辨率LCD(LED)黑白显视器二台，19英吋高分辨率LCD(LED)彩色显视器二台； 控制室：19英吋高亮医用高分辨率黑白LCD(LED)显视器一台，19英吋高分辨率LCD（ LED)彩色显视器二台 |  |
| 7.3 | 显视器亮度≥1000 cd/m2，可依周围环境亮度变化自动调节亮度 |  |
| 7.4 | 黑白显示器图像观察视角≥170° |  |
| 7.5 | 4架位显视器吊架 |  |
| 7.6 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围≥360 x 300cm（包括监护设备；悬吊架内预埋心电监护等相关线路及接口） |  |
| 7.7 | 显示器吊架可进行人性化电动升降 |  |
| 7.8 | 显示器吊架旋转范围≥350° |  |
| 8 | 图像系统： |  |
| 8.1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵0.5 – 6帧 /秒，即提供2K影像链配置 |  |
| 8.2 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵15- 30帧 /秒, |  |
| 8.3 | 标准DR模式，速率：≥0.5-6帧/秒；采集、显示及存储均为1K矩阵，12bit |  |
| 8.4 | 标准DSA模式，速率：≥0.5-6帧/秒；采集、显示及存储均为1K矩阵，12bit，并具有实时DSA功能 |  |
| 8.5 | 实时减影 |  |
| 8.6 | 脉冲透视 |  |
| 8.7 | 床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤5伦琴/分钟 |  |
| 8.8 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 8.9 | 最大脉冲透视速度≥30幅/秒 |  |
| 8.10 | 最小脉冲透视速度≤3.75幅/秒 |  |
| 8.11 | 具有透视末帧图像保持功能 |  |
| 8.12 | 硬盘图像存储量1024 矩阵≥50,000幅,，2048矩阵≥12,500幅 |  |
| 8.13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |  |
| 8.14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |  |
| 8.15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |  |
| 8.16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |  |
| 8.17 | 支持术中事件记录并存储，图像采集、处理及优化技术软件包 |  |
| 9 | 测量分析（主机系统） |  |
| 9.1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |  |
| 9.2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |  |
| 9.3 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |  |
| 9.4 | 冠脉分析软件 |  |
| 9.4.1 | 可进行左心室功能评估，包括：自动边缘检测、异博计算，容积和指数、中心线,放射和区域室壁运动分析、 用方位及密度计值决定狭窄程度、自动及手动校正、距离及角度测量 |  |
| 9.4.2 | 可在无菌环境下，在床旁通过触摸屏控制台进行精确测量冠脉 |  |
| 9.4.3 | 具备导管校正软件，可进行长度、面积、标准差、平均值测量 |  |
| 9.5 | 低剂量平台 |  |
| 9.5.1. | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |  |
| 9.5.2. | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |  |
| 9.5.3. | 动态图像优化降噪 |  |
| 9.6 | 实时旋转DSA： |  |
| 9.6.1 | 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 |  |
| 9.6.2 | 头位机架旋转采集最快速度≥55度/秒 |  |
| 9.6.3 | 侧位机架旋转采集最快速度≥30度/秒 |  |
| 9.6.4 | 头位机架旋转采集范围≥240度 |  |
| 9.6.5 | 最快采集速率≥30帧/秒 |  |
| 9.6.6 | 真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影 |  |
| 9.6.7 | 主机硬盘图像可通过图文工作站存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可通过图文工作站回传至主机硬盘 |  |
| 10 | 网络与接口 |  |
| 10.1 | 具有DICOM Send功能 |  |
| 10.2 | 具有DICOM Print功能 |  |
| 10.3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |  |
| 10.4 | 具有DICOM Worklist功能 |  |
| 10.5 | 具有DICOM MPPS功能 |  |
| 10.6 | 激光相机接口 |  |
| 10.7 | 高压注射器接口 |  |
| 10.8 | 标准视频输出接口，该接口能够支持视频转播、会议、教学、家属等待区图像浏览等 |  |
| 11 | 附件 |  |
| 11.1 | 具备整个系统的升级能力 |  |
| 11.2 | 具有双向对讲系统（原装双向对讲通话系统） |  |
| 11.3 | 具有图像处理操作面板 |  |
| 11.4 | 具有红外遥控器≥2个 |  |
| 11.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |  |
| 11.6 | 具有悬吊式射线防护屏 |  |
| 11.7 | 具有床旁射线防护帘 |  |
| 11.8 | 具有悬吊式手术灯 |  |
| 11.9 | 具有中英文操作手册 |  |
| 12 | 多用途图文报告工作站 |  |
| 12.1 | 具有电脑DICOM光盘阅读软件，并可制作带图像的诊断报告，提供DICOM阅读软件 |  |
| 12.2 | 各种图像处理功能,可从硬盘或网络中提取及存储图像 |  |
| 12.3 | 多图象显示用于选择与报告 |  |
| 12.4 | 动态图象显示，速率30幅/秒,单幅图象显示 |  |
| 12.5 | 输出及叠加单幅图象，用JPEG文件 |  |
| 12.6 | 用AVI文件输出完整图象 |  |
| 12.7 | 可向PACS网发送图像 |  |
| 12.8 | 与DICOM．net的双向高速接口 |  |
| 12.9 | CD-R刻盘功能，光盘刻录数据可回传至主机，并进行后处理、分析 |  |
| 13 | 智能路径图功能 |  |
| 13.1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |  |
| 13.2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 |  |
| 13.3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 |  |
| 13.4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |  |
| 13.5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |  |
| 14 | 组合蒙片功能 |  |
| 14.1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |  |
| 14.2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |  |
| 14.3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |  |
| 14.4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 |  |
| 14.5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |  |
| 14.6 | 射线剂量防护技术 |  |
| 14.6.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |  |
| 14.6.2 | 自动插入铜滤片数≥3片 |  |
| 14.6.3 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥600幅 |  |
| 14.6.4 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥20s,透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 14.6.5 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 14.6.6 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏（进口原装） |  |
| 14.6.7 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 14.6.8 | 透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变 |  |
| 14.6.9 | 可以提供低剂量的采集协议 |  |
| 14.6.10 | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |  |
| 15 | 高级三维图像处理工作站（原厂提供） |  |
| 15.1 | 有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件；最短重建时间：≤ 15秒 |  |
| 15.2 | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 |  |
| 15.3 | 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘，输出及叠加单幅图象，可用AVI文件输出完整图象 |  |
| 15.4 | 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 |  |
| 15.5 | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 |  |
| 15.6 |  |  |
| 15.7 | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D多平面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积再现重建（VRT） |  |
| 15.8 | 具有动脉瘤自动分析、虚拟支架系统/导管头模拟塑形功能 |  |
| 16 | 软组织成像 |  |
| 16.1 | 功能模块原装进口，能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 |  |
| 16.2 | 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数 |  |
| 16.3 | 单次旋转采集图像≥620幅，有效覆盖范围≥240度 |  |
| 16.4 | 最快采集速率≥60帧/秒 |  |
| 16.5 | 类CT图像最小层厚≤0.5mm |  |
| 16.6 | 密度分辨率≤5Hu |  |
| 16.7 | 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预 |  |
| 16.8 | 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示 |  |
| 16.9 | 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建 |  |
| 16.10 | 双期CT成像软件 （单独报价，含在投标总价中） |  |
| 16.11 | 下肢追踪造影软件 （单独报价，含在投标总价中） |  |
| 16.12 | MR/CT路图软件 （单独报价，含在投标总价中） |  |
| 16.13 | 减影冠脉支架精晰显影功能软件（单独报价，含在投标总价中） |  |
| 17 | 其他配置要求 |  |
| 17.1 | 提供原装进口Medrad双筒高压注射器一套 |  |
| 17.2 | 提供原装进口双有创、呼末二氧化碳模块的监护仪1台，提供品牌、型号（实现控制室与检查室同步显示） |  |
| 17.3 | 提供最新原装进口Medical imdex X线防护产品5人套装（含铅衣架）， 款式、尺寸大小等由用户任选 |  |
| 17.4 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证中标后10年以上的供应期。 |  |
| 17.5 | 保修期：自设备安装调试双方签署验收文件后≥1年，出保后报3年连保价格（单独报价，计入总价，保修费用逐年支付），并列明每年整机保修费用，为该套设备的保修期（含所有附件），须出具原厂保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。保修期内须保障设备年开机率≥95%（每年按365天计算），即一年不能超过18天，超过一天顺延十天免费保修期。 |  |
| 17.6 | 提供DICOM接口、PACS接口、HIS接口及DSA报告系统（图文报告）中标商承担费用 |  |
| *17.7 | 提供投标机型所有选配件（硬件、软件）清单及分项价格，未在该清单中的所有功能视为已包含在投标总价中 |  |
| 17.8 | 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具 |  |
| 17.9 | 厂家免费协助用户设备机房的整体规划和现场的装修设计 |  |
| 17.10 | 随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。投标人另提供电子版本的操作手册和维修手册各1份。 |  |
| *17.11 | 到货时间：中标后≤三个月 |  |
| 17.12 | 免费提供医院设备使用人员操作技师和医师各1名（培训时间2个月）；工程师维修1名（培训时间1周）保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能，和工程师掌握设备PM内容。 |  |
| 17.13 | 付款方式：签订合同后付10%，货到安装验收合格后三个月内付90% |  |