招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-194019205054/01

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：温州市中心医院、温州市人民医院、

温州市中西医结合医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年8月12日

第五章  投标邀请

日    期：2019年8月12日

招标编号：0625-194019205054/01

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪  3套（其中温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中西医结合医院各1套）

简要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．    招标文件的获取：

招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2019年8月23日

获取招标文件方式：现场领购或邮购

招标文件领购地址：浙江省国际技术设备招标有限公司

招标文件售价：每份300元人民币或50美元；售后不退。邮购须另加50元人民币。

购买标书地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1408室。

4．  	投标截止时间（开标时间）：2019年9月3日09:00（北京时间）。

5.   	开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室。

6.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮    编：310003）

联 系 人：林财，马菊美

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人1：温州市中心医院 地 址：温州市江滨西路大简巷32号 联 系 人：郭温祥 电 话：0577-88070025 传 真：0577-88070025 电子邮箱：1969759@qq.com 招标人2：温州市人民医院 地 址：温州市仓后57号 联 系 人：孔华华 电 话：0577-88057237 传 真：0577-88057237 电子邮箱：13905773228@126.com 招标人3：温州市中西医结合医院 地 址：温州市鹿城区锦绣路75号 联 系 人：王献敏 电 话：0577-88911105 传 真：0577-88911105 电子邮箱：373227709@qq.com 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0571-85860240、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中西医结合医院采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：自筹+财政拨款 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2019年 8 月 16 日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不适用 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：555.00万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。各套设备的分项预算价格详见《第八章 货物需求一览表及技术规格》。 *投标报价超过最高投标限价的或各设备的分项报价超过该设备的最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价）或CIP项目现场价（外币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货（设备到达用户指定科室）、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币。采用外币报价的，须报出外币和人民币（含条款11.6.2中2内容）的比价。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：无 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供所投设备原厂DATASHEET。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 1、投标保证金金额：人民币100000.00元整 2、投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：电汇、银行保函等非现金形式，以电汇等形式缴纳投标保证金的，应该在投标截止时间前到账。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本6份，电子版一份（同时提供word版本和正本扫描件PDF版本，光盘或U盘）； 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3条）的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-194019205054/01 2、项目名称：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中西医结合医院采购彩色多普勒超声诊断仪 3、投标邀请的标题：采购彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室 5、在2019年9月3日09:00（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2019年9月3日09:00（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2019年9月3日09:00（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%；如一项功能或配置或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中计算评标价。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定的90%向中标商收取。即100万以下部分按1.35%计取，100万-500万部分按0.99%计取，分段计算累计汇总。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的资信证明文件无效。 |  |

附：退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的                    招标项目（招标编号：               ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）： |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
| 增值税开票信息 | 税务登记证号码： |  |  |
|  | 注册地址： |  |  |
|  | 联系电话： |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书”加盖公章或财务章后，在投标时与银行汇款凭证复印件单独提供（请勿装订进投标文件中）。

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中西医结合医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。本合同执行中相关的一切税费均由卖方承担。 |
| 21 | 合同价和分项价格：报价均包含主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用等所有相关费用。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保质期 - 保修期：整机全免费（含所有附件，如探头等）现场保修期≥2年。 - 投标人提供设备免费质保期过后的整机（含探头）每年的保修方案和价格。 - 保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 - 保修期内发生故障报修，工程师需24小时内到达医院。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 - 保修期内设备厂商须按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在12小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 - 卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 - 技术支持 - 中标商免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 培训 - 投标人免费提供医院设备使用人员操作培训和工程师维修、维护培训，保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能，和工程师掌握设备PM内容。须列明培训计划。 - 每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。投标人另提供电子版本的操作手册和维修手册各1份。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中西医结合医院指定地点； - 安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点贷物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时提供设备操作、维修手册及光盘，维修密码。 - 商检费用包含在投标总价中。 - 交货 - 交货期：合同签订后1个月内到货 - 交货地点：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中西医结合医院指定位置 - 报价方式 - 详见《第六章 投标资料表》的报价要求；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 其他 - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表（DATASHEET）。 - 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 - 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 - *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 - *投标文件中涉及到货物名称的地方（开标一览表，投标分项报价表，货物说明一览表），其规格型号的描述与医疗器械注册证必须一致。 - 投标时提供投标文件正本的电子版光盘或U盘（正本扫描件PDF版本，和word版本） - 详细列出并标明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。如未提及或列出，视为免费提供。 - 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具。 - 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 数量 | 预算 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 190万元 | 温州市中西医结合医院 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 185万元 | 温州市中心医院 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 180万元 | 温州市人民医院 |
| 4 | 全套技术资料 |  |  |  |
| 5 | 投标方认为必须提供的其他货物。 |  |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目描述 |  |
| *1.1 | 投标产品为彩色多普勒超声诊断仪，具有开展心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、介入等诊断和治疗及临床研究的能力。 |  |
| *1.2 | 投标机型为同一品牌原装的最高档机型、最新软件版本产品，提供原厂datasheet和产品彩页。 |  |
| 1.3 | 设备数量：三套。因功能、配置需求不同，分为机型配置Ⅰ（温州市中西医结合医院）、机型配置Ⅱ（温州市中心医院）、机型配置Ⅲ（温州市人民医院）。 |  |
| *1.4 | 投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。 |  |
| 1.5 | 以下为配置和技术要求。（具备即要求提供，含在投标总价中，除另有要求说明外） |  |
| 1.6 | 所有探头报分项价格，含在投标总价内 |  |
| 2 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 2.1 | 主机系统性能概括： |  |
| 2.1.1 | 显示器：≥21英寸医用专业液晶显示器， |  |
| 2.1.2 | 具备操作键盘，操作台可多方向控制转位，可升降。 |  |
| 2.1.3 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可滑屏操作。 |  |
| 2.1.4 | 无针式接口，全激活探头接口≥4个，接口一致且可互换通用，支持热插拔。 |  |
| 2.1.5 | 具备全数字化多声束形成器。 |  |
| 2.1.6 | 二维图像灰阶≥256。 |  |
| 2.1.7 | 全数字化彩色超声诊断系统主机，数字化处理通道≥660000，多波束信号并行处理。 |  |
| 2.1.8 | 系统接收超声信号动态范围＞270dB。 |  |
| 2.1.9 | 系统主机≥16内核CPU，≥1TB硬盘，≥4GB显存。 |  |
| 2.1.10 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |  |
| 2.1.11 | 具备空间复合成像技术 |  |
| 2.1.12 | 系统提供梯形成像技术 |  |
| 2.1.13 | 具备LGC侧向增益补偿技术，可视可调（单独报价，计入总价）。 |  |
| *2.1.14 | 具备XRES自适应图像优化技术或SRI斑点噪音去除技术或HI REZ智能化回声滤波解析技术 |  |
| 2.1.15 | 一键图像优化技术。 |  |
| 2.1.16 | 具备自适应血流成像技术。 |  |
| 2.1.17 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术。 |  |
| 2.1.18 | 采用纯净波探头技术或冰晶探头技术或单晶体探头技术 |  |
| 2.1.19 | 具备血流自动追踪技术 |  |
| 2.1.21 | 具备应变弹性成像功能或无需外力加压的高敏感应变弹性 |  |
| 2.1.22 | 线阵探头支持解剖M型，提供原厂datasheet并附图 |  |
| 2.1.23 | 具备高级时间空间相关技术（STIC）技术 |  |
| 2.1.24 | 具备超声造影剂成像技术，可支持腹部凸阵探头、腔内容积探头等，并可实现实时二维或三维输卵管造影功能 |  |
| 2.1.25 | 投标机型具备造影定量分析软件，包含时间强度曲线分析。 |  |
| 2.2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 2.2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |  |
| 2.2.3 | 外周血管测量和计算功能； |  |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 2.3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 2.3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |  |
| 2.3.2 | 硬盘≥1T（1024G），DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧。 |  |
| 2.3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |  |
| 2.3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 2.3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入： DICOM DATA或S-video或复合视频 |  |
| 2.4.2 | 输出： S-视频或DP高清数字化输出 |  |
| 2.4.3 | 配置DICOM 3.0标准接口 |  |
| 2.5 | 系统通用功能 |  |
| 2.5.1 | 液晶触摸屏和显示器可同步实时显示图像。 |  |
| 2.5.2 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.6 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.6.1 | 成像速度：线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |
| 2.6.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |  |
| 2.6.3 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。 |  |
| 2.6.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 2.6.5 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 2.6.6 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |  |
| 2.6.7 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 |  |
| 2.6.8 | 二维灰阶成像  256 灰阶。 |  |
| 2.7 | 频谱多普勒 |  |
| 2.7.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 2.7.2 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。 |  |
| 2.7.3 | 最大测量速度：PWD 血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度19.0m/s。 |  |
| 2.7.4 | 最低测量速度：≤ 1 mm/s (非噪音信号)。 |  |
| 2.7.5 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调。 |  |
| 2.7.6 | 零位移动： 9 级。 |  |
| 2.8 | 彩色多普勒 |  |
| 2.8.1 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT。 |  |
| 2.8.2 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  15 帧/秒。 |  |
| 2.8.3 | 显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW 。 |  |
| 2.8.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |  |
| 2.8.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |  |
| 2.9 | 超声功率输出调节 |  |
| 2.9.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER。 |  |
| 2.9.2 | 输出功率选择分级可调。 |  |
| 2.10 | 记录装置 |  |
| 2.10.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 2.10.2 | USB接口≥4个，用于图像传输。 |  |
| 2.11 | 探头和软件功能配置I（温州市中西医结合医院） |  |
| 2.11.1 | 配置所需探头≥5把，其中所配的探头采用纯净波探头技术或冰晶探头技术或单晶体探头技术≥3把 |  |
| 2.11.2 | 腹部凸阵探头：扫描频率2.0-5.0MHz； |  |
| 2.11.3 | 心脏相控阵探头：扫描频率1.0-5.0MHz，或腹部容积探头：扫描频率1.0-7.0MHz。 |  |
| 2.11.4 | 浅表小器官线阵：扫描频率4.0-18.0MHz，或腔内容积探头：扫描频率4.0-9.0MHz。 |  |
| 2.11.5 | 腔内探头：扫描频率4.0-9.0MHz； |  |
| 2.11.6 | 高频探头：扫描频率4.0-10.0 MHz； |  |
| 2.11.7 | 具备剪切波定量技术（单独报价，计入总价） |  |
| 2.11.8 | 投标机型可选配智能乳腺导航系统 |  |
| 2.11.9 | 投标机型具备组织多普勒定量技术：基于心肌组织多普勒速度图数据分析其位移、应变、应变率，允许使用者自定义M型；可在SQ应变曲线上显示主动脉瓣和二尖瓣瓣叶开放和关闭等左室事件；可由使用者依据心电图选择相应时间段SQ曲线显示。 |  |
| 2.11.10 | 质保期：整机全免费（含所有附件，如探头等）现场保修期≥2年 |  |
| 2.12 | 探头和软件功能配置II（温州市中心医院） |  |
| 2.12.1 | 配置所需探头≥5把，其中所配的探头采用纯净波探头技术或冰晶探头技术或单晶体探头技术≥4把 |  |
| 2.12.2 | 腹部凸阵探头：扫描频率2.0-5.0MHz或更优； |  |
| 2.12.3 | 腹部高频凸阵探头：扫描频率为2.0-9.0MHz； |  |
| 2.12.4 | 浅表小器官线阵：扫描频率4.0-18.0MHz；或扫描频率3.0-10.0MHZ |  |
| 2.12.5 | 腹部容积探头：扫描频率2.0-6.0MHz和高频探头：扫描频率4.0-10.0 MHz 2把或曲面矩阵探头扫描频率1.0-7.0MHZ 1把。 |  |
| 2.12.6 | 肌肉骨骼探头：扫描频率为5.0-18.0MHz和腔内凸阵探头：扫描频率为3.0-10.0MHz 2把或腔内容积探头扫描频率为4.0-9.0MHZ 1把。 |  |
| 2.12.7 | 提供国际化母胎医学多数据管理平台，服务于产前筛查、产前诊断、孕期母体监护及胎儿监护等多个领域，具备专业化妇产四维图像处理功能。（非机器附属软件，要求有单独注册证）（提供该功能报价，含在投标总价中） |  |
| 2.12.8 | 具备容积超声优化功能及妇产科全套应用软件 |  |
| 2.12.9 | 质保期：整机全免费（含所有附件，如探头等）现场保修期≥2年 |  |
| 2.13 | 探头和软件功能配置Ⅲ（温州市人民医院） |  |
| 2.13.1 | 配置所需探头≥4把,其中所配的探头采用纯净波探头技术或冰晶探头技术或单晶体探头技术≥3把 |  |
| 2.13.2 | 腹部普通凸阵探头：扫描频率2.0-5.0MHz |  |
| 2.13.3 | 腹部容积探头：扫描频率1.0-7.0MHz |  |
| 2.13.4 | 腔内容积探头：扫描频率4.0-9.0MHz |  |
| 2.13.5 | 腹部高频凸阵：扫描频率2.0-9.0MHz |  |
| 2.13.6 | 断层超声显像技术，通过对于一个容积图像采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示，并支持测量。 |  |
| 2.13.7 | 在4D模式下能自动获取最为精确的胎儿心脏数据，具备自动校正心脏左右朝向，自动识别心尖朝向，超声标准切面只能导引，进而自动获取胎儿心脏检查的九个切面（9切面要符合ISUOG胎儿心脏超声心动图标准）；或者可通过计算机辅助智能化诊断，提供了标准的四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、主动脉弓和导管弓等切面。 |  |
| 2.13.8 | 具备胎儿生长指标自动测量功能，在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标。 |  |
| 2.13.9 | 具备容积超声优化功能及妇产科全套应用软件： 1、 具备内置子宫形态分类功能，方便判断子宫畸形分类 2、 具备胎儿颅脑自动化测量。 3、 具备二维立体化血流成像功能。 4、 具有容积成像和虚拟光源移动技术，支持≥3个独立的可移动光源 5、 具备血流及血管形态的三维显示模式， 6、 具备虚拟光源移动技术。 |  |
| 2.13.10 | 提供国际化母胎医学多数据管理平台，服务于产前筛查、产前诊断、孕期母体监护及胎儿监护等多个领域，具备专业化妇产四维图像处理功能。（非机器附属软件，要求有单独注册证）（提供该功能报价，含在投标总价中） |  |
| 2.13.11 | 质保期：整机全免费（含所有附件，如探头等）现场保修期≥2年 |  |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 每台彩超设备提供与用户超声PACS系统匹配的报告工作站1套（含一体化打印机，PACS连接接口费用包含在投标总价中，报单价，不要可减） |  |
| 3.2 | 每台彩超设备配置超声检查床、椅1套。（含在投标总价中，报单价，不要可减） |  |
| 3.3 | 详细列出并标明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。如未列出，视为免费提供。 |  |
| 3.4 | 投标人提供设备免费质保期过后的整机（含探头）每年的保修方案和价格。 |  |
| 3.5 | 中标后提供给医院的设备为2019年1月1日后生产 |  |