招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-204020205022

招标内容：CT扫描仪

采购单位：温州医科大学附属第二医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年6月16日

第五章  招 标 邀 请

日    期：2020年6月16日

招标编号：0625-204020205022

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受温州医科大学附属第二医院（以下简称“买方”）委托，邀请合格投标人就CT扫描仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：CT扫描仪   2套

主要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

项目概述：用于放射影像科的CT扫描仪2套。

2.  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3.  	招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2020年7月6日

获取招标文件方式：现场报名或邮件报名

招标文件售价：免费提供

购买标书地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室。

4.	投标截止时间（开标时间）：2020年7月7日13:30（北京时间）。

5.	定于2020年7月7日13:30（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅公开开标。为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目投标文件请各投标单位通过邮寄快递方式送达。投标单位授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；由采购人做好开标、评标现场的监督工作；评审过程中如有问题需要投标单位对投标文件作出澄清说明，将要求投标单位以电子邮件或传真方式作出。采购结果将在机电产品招标投标电子交易平台及浙江省政府采购网公告。

6.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联 系 人：林财，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招 标 人：温州医科大学附属第二医院 地 址：浙江省温州市学院西路109号 联 系 人：朱显武 电 话：0577-88002657 传 真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0086-571-85860240、85860232 传 真：0086-571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：温州医科大学附属第二医院采购CT扫描仪 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2020年 6 月 28 日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：800.00万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、相关税收（包括增值税等）、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、相关税收（包括增值税、关税等）、保险费、进口环节费用、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、相关税收（包括增值税、关税等）、保险费、进口环节费用、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供所投产品国家药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供投标设备原厂DATASHEET或说明书 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取。 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本5份，电子版一份（同时提供投标文件word版、扫描件PDF版本，光盘或U盘均可）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3.3条）的部分。 2、招标文件第四章“投标文件格式”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本）。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-204020205022 2、项目名称：温州医科大学附属第二医院采购CT扫描仪 3、投标邀请的标题：采购CT扫描仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2020年7月7日13:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2020年7月7日13:30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |
| 22.1 | 开标时间：2020年7月7日13:30（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离：如交货期响应偏离，将导致其投标被否决（标注*条款）。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：如付款条件偏离，将导致评标价增加3%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：参考技术规格或招标文件的其它部分规定的方法。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项偏离加该设备投标价格的1%；投标文件中未列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：不适用： |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定费率的90%向中标商收取。 附：计价【2002】1980号文规定货物类招标代理服务费计取比例： 中标金额（万元） 货物招标 100以下 1.5％ 100-500 1.1％ 500-1000 0.8％ |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 特别提醒： 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：温州医科大学附属第二医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：货到医院后一周内支付80%货款，验收合格后30天内付20%货款。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，税收，保险费，安装调试费，年维保费用 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | 保质期 *质保期：1年（含投标所有设备）。 投标人提供设备免费质保期过后的整机每年的保修方案和价格。 *单台设备每年有偿整机保修价格不高于投标价的10%。 售后服务 *投标方负责机房设计，提供机房施工图纸，并承担所有费用。 *耗材：详细描述专用耗材，并提供省标编码，保养件，未报价视为免费提供，并承诺设备生命周期内耗材正常供应。 *售后服务承诺：投标人逐条响应承诺（见“附1 售后服务承诺书”）。 *未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价，未列出视为免费提供。 *单台设备所有配件合计总价不得高于投标价150%。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 技术支持 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 培训 *操作培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 *维修培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别由原厂工程师提供维修培训，培训内容应包括系统原理，各部件功能及原理，拆机培训（如有样机），定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。无法按要求提供维修培训ppt并完成第一次维修培训，经供应商自愿申请延至供货之日起半年之后验收，可以放宽。 投标商应在投标文件中详细说明上述培训的培训方式、地点、人数等。 安装调试及验收 *安装准备：投标人需在中标后七天内考察场地，结合用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构；无条件配合整个手术室的装修工作。 *安装地点：运输至院方指定位置，投标方承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用。 *设备安装所需的材料包括钢结构材料、线槽材料等全部由投标人负责，并承担所有费用。 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 验收 医院按国际和国家标准及投标文件响应进行质量验收，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。供货方应提供检测仪器及设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效），上市8年以上设备需提供详细电路板线路图，软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。无法提供维修说明书或线路图，经供应商自愿申请延至供货之日起半年之后验收的，可以放宽。 *正常工作：指在院方已具备的条件下（未特殊说明的水电气源由院方负责提供到机房内），可以正常使用并满足院方功能及技术要求，符合国家规范，不会对操作人员、患者、其他设备、环境造成不良影响，不会存在安全隐患。 *入院验收合格条件：设备、配件及耗材全新未拆封。投标文件中响应所有星号及实三角形条款（不接受任何后补文档及承诺），现场验收时实际响应投标文件中所响应的技术需求，提供投标文件中所响应的配置需求，安装后可以正常工作，响应售后服务承诺内容，其他应提供的配置，验收所需资料。 *验收不合格：因验收不合格需退货的，供应商需赔偿院方因此产生的损失，包括但不限于提供备用机直至院方采购到新设备并安装验收完成。 买方对设备验收合格的，双方共同签署验收合格证书。 交货 *交货期：接到院方要求发货之日起90天内发到院方指定地点。 *交货地点：温州医科大学附属第二医院指定地点。 延期交货违约责任：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%，一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方有权终止合同。 其他 *合同期：自合同签定之日起2年。如采购金额达到预算金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕。双方的合同自动终止。 *配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价。 *设备无法使用：设备生命周期内（6年），因配件无法供应、提供的设备配套的专用耗材无法供应或无法收费、设备耗材不符合国家法律法规或地方法规、政策等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，承担设备后续折旧费。 |

适用于本合同的额外变动：不适用

附1：

售后服务承诺书

温州医科大学附属第二医院： 就贵方 项目（采购编号： ）的售后服务，我方做出以下承诺。

承诺自项目中标通知发出之日起生效。

一、设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起。

1、设备保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

2、设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。 3、设备1年保修期内，设备多次发生同样故障超过3次（含3次），且无法彻底解决的，需免费更换新机。

4、保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。 5、保修期内，供应商承诺按照设备使用说明书要求进行保养。 6、设备安装后，存在安全隐患，有可能对操作人员、患者、自身、其他设备、周边环境造成不良影响的，应在获知后1个月内予以解决。未能解决，且双方无法达成一致的，应予以退货。

二、保修期后，在设备整个使用期内，承诺人应确保设备的正常使用。

1、在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2、零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。 *3、因原厂设备配件无法供应导致设备停机超过3个月及以上的，供应商需赔偿包括但不局限于停机之日起至6年的设备折旧费。

*4、设备维修所需的所有零配件及材料如下表。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。下表如有漏项，承诺人自愿承担漏项零配件的所有费用（低价值零配件除外，但低价值零配件单价累计总金额不高于1000元人民币）。 序号 备件号 零配件英文名称 零配件中文名称 单价（人民币元） 单台设备配件数量 单台设备该配件总价 1 5、零配件保修期不小于1年。零配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，零配件保修期自更换验收之日起延长1年。 6、单次故障维修服务费用（除维修配件外，含技术服务、人工、差旅等所有费用）不超过3000元人民币。 7、有偿保修：每个标段内单台设备有偿保修价格分别为 元/年，有偿整机保修为无前提条件整机保修（不含一次性使用消耗品）。

8、承诺方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。 9、由于硬盘损坏导致的系统、控制及应用软件的安装、调试、恢复服务由承诺人免费提供，硬盘价格不高于市场同类产品价格。 10、每次完成设备维修或保养后，须提供维修及保养的验收报告。 11、提供设备性能检测所需设备，耗材，服务的报价，未提供报价的，视为每年免费提供性能检测服务及所需设备、耗材。 12、维修服务费和零配件费用在设备维修验收合格后，且在提供发票后50天内一次性支付。

三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

四、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。

五、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。

六、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人逐条响应承诺，并由投标人加盖公章。

投标人：

（签字盖章）

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为CT扫描仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT扫描仪 2套 | 详见《III、技术规格及配置要求》 | *接到院方要求发货之日起90天内发到院方指定地点。 | 温州医科大学附属第二医院指定地点 |
| 2 | 每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 总体要求 |  |
| 1 | 高档多排螺旋CT系统，全身扫描的临床应用和临床研究 |  |
| 2 | 投标产品必须提供最新高端平台的智能扫描功能，提供技术白皮书。 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1、 | 机架 |  |
| 1.1 | 机架孔径≥75cm |  |
| 1.2 | 倾斜角度≥±30° |  |
| 1.3 | 倾斜速度≤1°/s |  |
| 1.4 | 最大旋转速度≤0.5s/360度 |  |
| 1.5 | 最大扫描视野（SFOV）≥50cm |  |
| 1.6 | 焦点到探测器距离≥100cm |  |
| 1.7 | 焦点到等中心距离≥60cm |  |
| 2 | 检查床 |  |
| 2.1 | 垂直升降范围最低≤312mm |  |
| 2.2 | 水平移动范围：0-2190mm |  |
| 2.3 | 水平扫描范围：0-1830mm |  |
| 2.5 | 最大承重≥200kg |  |
| 2.6 | 提供脚踏控制 |  |
| 2．7 | 检查床最高移动速度≥130mm/s |  |
| 3 | 高压发生器 |  |
| 3.1 | 最大功率≥50KW |  |
| 3.2 | 电流范围≥30-300mA |  |
| 3.3 | 电压值设置≥80KV-135KV |  |
| 4 | 球管 |  |
| *4.1 | 阳极物理热容量≥5MHU（非等效） |  |
| 4.2 | 阳极散热率≥865KHU/min |  |
| 4.3 | 冷却技术：油冷或风冷 |  |
| 4.4 | 小焦点mm≤0.7*0.9MM |  |
| 4.5 | 大焦点mm小于等于1.4*1.4MM |  |
| 4.6 | 飞焦点技术或倍增采集技术或正交偏转技术 |  |
| 5 | 探测器 |  |
| 5.1 | 类型及材料：高速稀土陶瓷 |  |
| *5.2 | 探测器设计≥24排并＜64排 |  |
| *5.3 | 每圈采集层数≥32层 |  |
| 5.4 | z轴宽度≥20mm |  |
| 5.5 | 物理单元数≥21888个 |  |
| 5.6 | 数据采样率≥1200view/s |  |
| 5.7 | 最薄采集层厚≤0.5mm |  |
| 6 | 主机系统和图像处理工作站 |  |
| 6.1 | 主机系统 |  |
| 6.1.1 | CPU≥2.53Ghz |  |
| 6.1.2 | RAM≥16G |  |
| 6.1.3 | 硬盘容量（图像存储）≥480GB |  |
| 6.1.4 | 显示器≥19寸医用液晶显示器 |  |
| 6.1.5 | 存储图像≥700000 |  |
| 6.2 | 图像处理工作站 |  |
| 6.1.1 | CPU≥3.6GHZ |  |
| 6.2.2 | 内存≥24G |  |
| 6.2.3 | 硬盘容量≥1T |  |
| 6.2.4 | 存储图像≥1500000幅 |  |
| 6.2.5 | DICOM存储格式 支持DVD+/-RW存储 |  |
| 6.2.6 | 显示器≥24寸 |  |
| 6.2.7 | 具备图像在主机与工作站之间双向传输的功能、DICOM传输 |  |
| 7 | 图像质量 |  |
| 7.1 | 高对比度空间分辨率≥18LP/cm MTF0% |  |
| 7.2 | 低对比度空间分辨率（20cm体模）≤2mm,0.3%,12.88mGy |  |
| 7.3 | 噪声水平≤0.006 |  |
| 7.4 | Z轴分辨率≤0.31mm |  |
| 7.5 | 重建矩阵≥512*512 |  |
| 7.6 | 重建视野≥0.5cm-50cm |  |
| 7.7 | 显示矩阵≥1024*1024 |  |
| 7.8 | 提供智能工作流 |  |
| 7.9 | 提供专业去金属伪影技术 |  |
| 7.10 | 螺旋扫重建时间≥15幅/秒 |  |
| 7.11 | 提供重建算法：ConXact或FBP或Real 3D 三维锥束重建算法或三维锥形束算法 |  |
| 8 | 扫描参数 |  |
| 8.1 | 轴扫 |  |
| 8.2 | 扫描视野≥50cm |  |
| 8.3 | 扫描速度≤0.75s/360° |  |
| 9 | 螺旋扫 |  |
| 9.1 | 扫描速度≤0.75s/360° |  |
| 9.2 | 最薄层厚≤0.55mm |  |
| 9.3 | 最大连续扫描时间≥100s |  |
| 9.4 | 扫描时间/360°可选种类≥3种 |  |
| 9.5 | 螺距≥0.5625-1.75 |  |
| 10 | 低剂量技术 |  |
| 10.1 | 提供自动毫安选择 |  |
| 10.2 | 提供动态剂量调剂 |  |
| 11 | 提供临床应用软件 |  |
| 11.1 | 提供任意曲面重建CVMPR |  |
| 11.2 | 提供最大密度投影MIP |  |
| 11.3 | 提供最小密度投影MinP |  |
| 11.4 | 提供表面三维遮盖重建 3D SSD |  |
| 11.5 | 提供CT血管成像CTA |  |
| 11.6 | 提供自动窗宽窗位成像 |  |
| 11.7 | 提供CT电影CINE |  |
| 11.8 | 提供婴幼儿扫描软件 |  |
| 11.9 | 提供后处理预设功能（扫描结束后自动生成MIP血管成像或椎间盘MPR图像，无需手动重建） |  |
| 11.10 | 提供薄块图像浏览软件 |  |
| 11.11 | 提供智能循迹切割软件（在最大密度投影图像或容积重建血管图形上定义一个曲面多平面重建，并列显示对应的展开图或者界面多平面重建图像 |  |
| 11.12 | 提供三维小结节分析软件 |  |
| 11.13 | 提供肺小结节分析功能 |  |
| 11.14 | 提供造影剂注射智能跟踪软件 |  |
| 11.15 | 提供高级容积重建VR |  |
| 11.16 | 提供高级血管分析（血管自动提取和识别功能；自动追踪血管中心线并拉直显示；自动分析测量血管直径；血管狭窄自动分析） |  |
| 11.17 | 提供容积伪影去除 |  |
| 11.18 | 提供一键去骨功能 |  |
| 11.19 | 提供虚拟内窥镜CTE |  |
| 11.20 | iDose或AIDR 3D或IRIS迭代技术或Karl 3D迭代重建或具备Asir迭代平台 |  |
| 11.21 | 提供高级去金属伪影 |  |
| 11.22 | 提供提供原厂进口工作站 |  |
| 11.23 | 提供一键椎间盘成像（分项报价，含在投标总价内，并不超过投标价的5%） |  |
| 11.24 | 提供智能敏感器官保护计划（分项报价，含在投标总价内，并不超过投标价的5%） |  |
| 11.25 | 提供脑出血测量工具 |  |
| 11.26 | 提供骨科内固定支架透视技术 |  |
| 11.27 | 提供活检定位穿刺专用扫描程序 |  |
| 11.28 | 提供CT电影播放 |  |
| 11.29 | 提供造影剂智能动态跟踪 |  |
| 11.30 | 提供呼吸控制图形提示 |  |
| 11.31 | 提供呼吸控制语音提示 |  |
| 11.32 | 提供低剂量扫描功能 |  |
| 11.33 | 提供高分辨率肺扫描软件 |  |
| 三 | 配置 |  |
| 1 | 提供CT扫描仪2套（具体见技术参数部分） |  |
| 2 | 扫描附件如水模、头托、垫、固定带等 |  |
| 3 | 工作站UPS 2套 |  |
| 4 | 高压注射器1套，要求Medrad双筒注射器（单独报价，含在投标总价内） |  |
| 5 | 铅衣4套 |  |
| 6 | 提供实现设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有附件。 |  |
| 四 | 其他 |  |
| *1 | 投标方负责机房设计，提供机房施工图纸，并承担所有费用。 |  |
| *2 | 运输至院方指定位置，投标方承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用。 |  |
| *3 | 供货：接到院方要求发货之日起90天内发到院方指定地点。 |  |
| *4 | 合同期：自合同签定之日起2年。如采购金额达到预算金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕。双方的合同自动终止。 |  |
| *5 | 耗材：详细描述专用耗材，并提供省标编码，保养件，未报价视为免费提供，并承诺设备生命周期内耗材正常供应 |  |
| *6 | 配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价。 |  |
| *7 | 未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价，未列出视为免费提供。 |  |
| *8 | 操作培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 |  |
| *9 | 维修培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别由原厂工程师提供维修培训，培训内容应包括系统原理，各部件功能及原理，拆机培训（如有样机），定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。无法按要求提供维修培训ppt并完成第一次维修培训，经供应商自愿申请延至供货之日起半年之后验收，可以放宽。 |  |
| 10 | 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效），上市8年以上设备需提供详细电路板线路图，软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。无法提供维修说明书或线路图，经供应商自愿申请延至供货之日起半年之后验收的，可以放宽。 |  |
| *11 | 正常工作：指在院方已具备的条件下（未特殊说明的水电气源由院方负责提供到机房内），可以正常使用并满足院方功能及技术要求，符合国家规范，不会对操作人员、患者、其他设备、环境造成不良影响，不会存在安全隐患。 |  |
| *12 | 入院验收合格条件：设备、配件及耗材全新未拆封。投标文件中响应所有星号及实三角形条款（不接受任何后补文档及承诺），现场验收时实际响应投标文件中所响应的技术需求，提供投标文件中所响应的配置需求，安装后可以正常工作，响应售后服务承诺内容，其他应提供的配置，验收所需资料。 |  |
| *13 | 验收不合格：因验收不合格需退货的，供应商需赔偿院方因此产生的损失，包括但不限于提供备用机直至院方采购到新设备并安装验收完成。 |  |
| *14 | 设备无法使用：设备生命周期内（6年），因配件无法供应、提供的设备配套的专用耗材无法供应或无法收费、设备耗材不符合国家法律法规或地方法规、政策等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，承担设备后续折旧费。 |  |
| *15 | 保修期：1年（含投标所有设备）。 |  |
| *16 | 售后服务承诺：投标人逐条响应承诺 |  |
| *17 | 售后服务承诺：单台设备每年有偿整机保修价格不高于投标价的10%。 |  |
| *18 | 售后服务承诺：单台设备所有配件合计总价不得高于投标价150%。 |  |