招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-204020205037/04

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：温州市中医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年6月30日

第五章  投标邀请

日    期：2020年6月30日

招标编号：0625-204020205037/04

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪  1套

简要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．    招标文件的获取：

招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2020年7月20日

获取招标文件方式：现场领取或浙江政府采购网自行下载

招标文件领取地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室

招标文件售价：免费。

4．  	投标截止时间（开标时间）：2020年7月21日09:00（北京时间）。

5.   	定于2020年7月21日09:00（北京时间）在杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412开标厅公开开标。为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目投标文件请各投标单位通过邮寄快递方式送达。投标单位授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；由采购人做好开标、评标现场的监督工作；评审过程中如有问题需要投标单位对投标文件作出澄清说明，将要求投标单位以电子邮件或传真方式作出。采购结果将在机电产品招标投标电子交易平台及浙江省政府采购网公告。

6.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮    编：310003）

联 系 人：林财，马菊美

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：温州市中医院 地 址：温州市六虹桥蛟尾路9号 联 系 人：徐晓峰 电 话：0577-56671399 传 真：0577-56671399 电子邮箱：7607516@qq.com 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0571-85860240、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：温州市中医院采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2020年 7 月 8 日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不适用 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：110.00万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货（设备到达用户指定科室）、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币。采用外币报价的，须报出外币和人民币（含条款11.6.2中2内容）的比价。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到彩色多普勒超声诊断仪制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（参见格式IV-9-4）和制造商资格声明（参见格式IV-9-2）。 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供所投设备原厂DATASHEET。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金：不收取 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本4份，电子版一份（同时提供word版本和正本扫描件PDF版本，光盘或U盘）； 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3条）的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-204020205037/04 2、项目名称：温州市中医院采购彩色多普勒超声诊断仪 3、投标邀请的标题：采购彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412室 5、在2020年7月21日09:00（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2020年7月21日09:00（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2020年7月21日09:00（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%；如一项功能或配置或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中计算评标价。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定的90%向中标商收取。即100万以下部分按1.35%计取，100万-500万部分按0.99%计取，分段计算累计汇总。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的资信证明文件无效。 |  |

招标代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州市中医院彩色多普勒超声诊断仪项目招标文件（项目编号：0625-204020205037/04）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

授权代表签字：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

注：招标代理服务费支付承诺书签字、盖章后作为投标文件组成部分。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：温州市中医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 验收合格后卖方开具合同总金额单张发票（若无法开具单张发票，请提供税务额度限制相关证明），买方收到发票后3个月内付款。本合同执行中相关的一切税费均由卖方承担。 |
| 21 | 合同价和分项价格：报价均包含主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用等所有相关费用。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保修期 - 保修期：整机+探头保修≥2年。 - 保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 - 保修期内发生故障报修，工程师需24小时内到达医院。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 保修期内设备厂商须按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在12小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 - 卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 - 技术支持 - 中标商免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 培训 - 投标人免费提供医院设备使用人员操作培训和工程师维修、维护培训，保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能，和工程师掌握设备PM内容。须列明培训计划。 - 每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。投标人另提供电子版本的操作手册和维修手册各1份。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：温州市中医院指定地点； - 安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用； - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时提供设备操作、维修手册及光盘，维修密码。 - 商检费用包含在投标总价中。 - 交货 - 交货期：合同签订后2个月内 - 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 - 交货地点：温州市中医院指定位置 - 报价方式 - 详见《第六章 投标资料表》的报价要求；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 其他 - 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 - 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 - *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 - *投标文件中涉及到货物名称的地方（开标一览表，投标分项报价表，货物说明一览表），其规格型号的描述与医疗器械注册证必须一致。 - 投标时提供投标文件正本的电子版光盘或U盘（正本扫描件PDF版本，和word版本） - 详细列出并标明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。如未提及或列出，视为免费提供。 - 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具。 - 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 数量 | 预算 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 110万元 | 温州市中医院 |
| 2 | 全套技术资料 |  |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物。 |  |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统要求 |  |
| 1 | 系统技术规格及概述： |  |
| 1.1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 |  |
| 1.2 | ≥19英寸高分辨率液晶监视器 |  |
| 1.3 | 智能化操作平台滑轨式移动设计，上下多级可调，并可左右旋转 |  |
| 1.4 | 针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 |  |
| 1.5 | 具备组织声速校正技术，可应用于特殊体型人群，≥29档可调 |  |
| 1.6 | 多级信号处理系统 |  |
| 1.7 | 高倍波束并行处理系统 |  |
| 1.8 | 探头接口≥4个 |  |
| *1.9 | 二维灰阶模式,具备HIREZ智能化回声滤波解析技术或ZST+域光平台及域成像技术或PBI图像优化技术 |  |
| 1.10 | 谐波成像模式 |  |
| 1.11 | M型模式 |  |
| 1.12 | 解剖M型模式 (≥2条取样线) |  |
| 1.13 | 自由臂三维成像 |  |
| 1.14 | 扩展成像或宽景成像技术 |  |
| 1.15 | 空间复合成像技术 |  |
| 1.16 | 斑点抑制成像 |  |
| 1.17 | 频率复合成像 |  |
| 1.18 | 独立角度偏转 |  |
| 1.19 | 梯形成像技术 |  |
| 1.20 | 二维彩色双幅动态显示技术 |  |
| 1.21 | 高分辨率血流成像 |  |
| 1.22 | 一键优化功能，对应二维和多普勒模式 |  |
| 1.23 | 全屏放大 |  |
| 1.24 | 造影剂谐波成像技术 |  |
| 1.25 | 支持低机械指数造影 |  |
| 1.26 | 具有时间计时器，以方便得到造影灌注和消退时间 |  |
| 1.27 | 存储，≥5分钟电影 |  |
| 1.28 | 支持向前存储 |  |
| 1.29 | 实时双幅同步显示常规二维成像和对比造影成像 |  |
| 1.30 | 支持造影击碎 |  |
| 1.31 | 智能化回声滤波解析技术或斑点噪声去除技术 |  |
| 1.32 | 具备混合模式 |  |
| 1.33 | 具备微血管追踪造影技术 |  |
| 1.34 | 时间强度曲线分析功能 |  |
| 1.35 | 支持左心室心腔显影 |  |
| 1.36 | 实时组织弹性成像 |  |
| 1.37 | 具备弹性定量分析软件 |  |
| 1.38 | 支持手动触摸屏上选择测量 |  |
| 2 | 数字化彩色多普勒成像单元 |  |
| 2.1 | 彩色多普勒频率独立可调 |  |
| 2.2 | 具有冠脉血流显像软件 |  |
| 2.3 | 彩色能量图/带方向信息的能量多普勒图 |  |
| 2.4 | 频谱自动分析系统：包括多普勒频谱实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择 |  |
| 2.5 | 高性能B型、彩色、多普勒实时三同步显示 |  |
| 2.6 | 心肌速度阶差定量分析 |  |
| 2.7 | 原始数据存储，图像冻结后多参数可调 |  |
| 2.8 | 编码成像技术：≥4种，屏幕可视可调，对应模式：二维、彩色、弹性成像、FineFlow |  |
| 2.9 | 全新的组织谐波技术，谐波模式≥6种 |  |
| 2.10 | 数字化不失真图像放大功能，放大模式2种可选 |  |
| 3 | 实时组织弹性成像 |  |
| 3.1 | 具有弹性应变曲线图及压力标尺指示功能，能进行客观的比较 |  |
| 3.2 | 双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择 |  |
| 3.3 | 弹性原始数据存储（图像冻结后任意弹性图像取样）,并支持工作站存储图像的再次分析 |  |
| 3.4 | 具备定量分析软件：针对占位性病变组织弹性应变率比值 |  |
| 3.5 | 具备病灶与正常组织自动选取功能，减少测量流程和主观影响因素 |  |
| 3.6 | 弹性图像可实显示穿刺引导线，引导穿刺活检 |  |
| 3.7 | 支持弹性成像功能，适用探头：线阵、凸阵、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等 |  |
| 4 | 造影剂谐波成像技术 |  |
| 4.1 | 可对应腹部、腔内、浅表、心脏探头 |  |
| 4.2 | 实时双幅同步显示常规二维成像和对比造影成像 |  |
| 4.3 | 彩色造影显像技术 |  |
| 4.4 | 具有时间计时器，以方便得到造影灌注和消退时间 |  |
| 4.5 | 具有造影剂微泡可编程的爆破技术，系统自动控制爆破流程（单次、连续、重复） |  |
| 4.6 | 具有体动抑制血管自识别技术 |  |
| 4.7 | 具备微血管追踪造影技术 |  |
| 4.8 | 时间强度曲线分析功能 |  |
| 4.9 | 实时自动多普勒包络测量功能。 |  |
| 5 | 测量/分析和报告 |  |
| 5.1 | 常规测量 |  |
| 5.2 | 多普勒测量 |  |
| 5.3 | 自动频谱测量 |  |
| 5.4 | 全科测量包，自动生成报告 |  |
| 5.5 | 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 |  |
| 5.6 | 产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线 |  |
| 5.7 | 手动NT测量 |  |
| 5.8 | IMT内中膜自动描记，并有内中膜厚度变化曲线图及患者年龄评估功能 |  |
| 5.9 | 支持血管内中膜自动测量 |  |
| 5.10 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 5.10.1 | 全方位M型，M取样线≥2条，实时、冻结或存储后回放图像上M型扫描线均可360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度校正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式 |  |
| 5.10.2 | 具备二维心肌组织追踪技术，二维模式下系统自动识别室壁不同时相的运动状态并可实时描记心肌的运动轨迹,并以应变\应变率\距离等方式定量(WT%)评价室壁运动功能。 |  |
| 5.10.3 | 具备左心房心肌组织追踪技术，支持双向量追踪、分析，能自动追踪左房壁运动，快速计算左房容积、周长和其他参数，分析心房功能变化。 |  |
| 5.10.4 | 具备自动心内膜描记技术，通过声学定量，自动识别、勾勒心内膜边界，并计算左心功能。具有计算精确、操作简便、可重复性高的优点。 |  |
| 5.10.5 | 具备心肌速度阶差功能 |  |
| 5.10.6 | 血管血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络 |  |
| 5.10.7 | 具备频谱多普勒实时自动包络 |  |
| 5.10.8 | 具备冻结状态下，可测量血流速度功能 |  |
| 5.10.9 | 用户可建立特殊用途测量软件包 |  |
| 6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 6.1 | 支持手动、自动回放 |  |
| 6.2 | 支持4D 电影回放 |  |
| 6.3 | 存储≥5分钟的电影 |  |
| 6.4 | 支持图像对比（动态、静态） |  |
| 6.5 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后。 |  |
| 7 | 检查存储和管理（内置超声工作站） |  |
| 7.1 | 主机硬盘≥300G |  |
| 7.2 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 7.3 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 |  |
| 8 | 连通性要求 |  |
| 8.1 | 支持网络连接 |  |
| 8.2 | DICOM 3.0 |  |
| 8.3 | 视频/音频输入、输出 |  |
| 8.4 | 支持ECG/PCG信号 |  |
| 8.5 | ≥2个USB接口 |  |
| 8.6 | DVD R/W 刻录光驱 |  |
| 9 | 输入/输出信号: |  |
| 9.1 | 输入: VCR, 外部视频、RGB彩色视频 |  |
| 9.2 | 输出: 复合视频, RGB彩色视频/S---视频 |  |
| 二 | 系统技术参数及要求 |  |
| 1 | 二维灰阶模式 |  |
| 1.1 | 数字化声束形成器 |  |
| 1.2 | 多倍信号并行处理 |  |
| 1.3 | STC分段≥8段或TGC: ≥8段 |  |
| 1.4 | 动态范围: ≥ 90dB （可视可调，提供图片证明） |  |
| 1.5 | 增益调节:B/M/D分别独立可调 0－255 |  |
| 1.6 | 伪彩图谱: 8档 (实时或冻结调节) |  |
| 1.7 | 数字式声束形成器:数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit |  |
| 1.8 | 谐波成像频率个数≥6，谐波成像与基波成像帧频相同 |  |
| 1.9 | 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅 |  |
| 1.10 | 增益调节：B、M、D可独立调节 |  |
| 2 | 彩色多普勒成像 |  |
| 2.1 | 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |
| 2.2 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |  |
| 2.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20° |  |
| 2.4 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.5 | 具有彩色增强功能 |  |
| 2.6 | 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。 |  |
| 3 | 频谱多普勒模式 |  |
| 3.1 | 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |  |
| 3.2 | 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 |  |
| 3.3 | 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |
| 3.4 | 最大测量速度：PWD≥7m/s, CWD≥17m/s。 |  |
| 3.5 | 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.6 | 取样宽度及位置：0.5－15mm逐级调节。 |  |
| 3.7 | 偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) |  |
| 3.8 | 零位移动：≥6级 |  |
| 3.9 | 快速角度校正 |  |
| 3.10 | 支持频谱自动测量 |  |
| 4 | 探头规格 |  |
| 4.1 | 探头接口≥4个，探头配置数量≥5只 |  |
| 4.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  |
| 4.3 | 探头在二维中心频率≥5种，谐波中心频率≥5种；多普勒频率可最大选择≥3种；中心频率的变频在屏幕上可视可调。 |  |
| 4.4 | 探头扫描频率范围： |  |
| 4.5 | 电子凸阵探头1个：扫描频率1.2~5.0MHz |  |
| 4.6 | 电子相控阵2个：扫描频率1.5~4.0MHz（单独报价，计入总价，单位选择，无需可减） |  |
| 4.7 | 电子线阵2个：扫描频率5.0~11.8MHz |  |
| 4.8 | 电子凸阵经阴道1个：扫描频率3.0~9.0MHz |  |
| 4.9 | 最大扫查深度：≥35cm（附图） |  |
| 4.10 | 阵元：最大有效阵元数≥256阵元 |  |
| 5 | 声功率输出调节 |  |
| 5.1 | B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 |  |
| 6 | 外设和附件 |  |
| 6.1 | 耦合剂加热器 |  |
| 6.2 | 专业腔内探头放置架 |  |
| 6.3 | 专业探头放置槽≥6个 |  |
| 6.4 | 支持脚踏开关 |  |
| 6.5 | 支持生理信号 |  |
| 7 | 数字化图像管理与记录装置 |  |
| 7.1 | 内置高级图像数据管理软件：可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件，可储存患者数据≥10000个。 |  |
| 7.2 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。 |  |
| 7.3 | 所配软件为最新版本 |  |
| 三 | 其它 |  |
| 1.1 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用 |  |
| 1.2 | 中标后提供给医院的设备为2019年8月份后生产 |  |
| 1.3 | 提供与用户超声PACS系统匹配的高清采集卡1套及PACS连接接口、及专业检查床和凳子1套、费用包含在投标总价中 |  |
| 1.4 | 整机+探头保修≥ 2年 |  |
| 1.5 | 交货期：合同签订后2个月内 |  |