温州市中医院超声波治疗仪等设备

公开招标采购文件

项目编号：0625-20105404

项目名称：超声波治疗仪等设备

采购单位：温州市中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年7月30日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 2 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

前附表	- 5 -

一、总 则	- 9 -

二、招标文件	- 11 -

三、投标文件的编制	- 12 -

四、开标	- 16 -

五、评标	- 17 -

六、定标	- 19 -

七、合同授予	- 19 -

第三章  评标办法	- 20 -

一、总则	- 20 -

二、资格审查	- 20 -

三、符合性审查	- 20 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 22 -

五、评分细则	- 23 -

第四章  招标内容及需求	- 25 -

标项1：超声波治疗仪   1套	- 25 -

标项2：全自动内镜洗消机  3套	- 29 -

标项3：睡眠初筛设备（手环）  1套	- 34 -

标项4：吞咽神经肌肉电刺激仪等7项设备  各1套，共7套	- 38 -

标项5：微波治疗仪  1套	- 44 -

标项6：下肢主被动训练器（床边型）  1套	- 47 -

第五章  采购合同模板	- 51 -

温州市中医院医疗设备采购合同	- 51 -

一、	货物内容及合同价格	- 51 -

二、技术资料	- 51 -

三、知识产权	- 51 -

四、产权担保	- 51 -

五、转包或分包	- 51 -

六、质保期和质保金	- 51 -

七、交货期、交货方式及交货地点	- 51 -

九、税费	- 52 -

十、质量保证及售后服务	- 52 -

十一、调试和验收	- 52 -

十二、货物包装	- 52 -

十四、不可抗力事件处理	- 52 -

十五、诉讼	- 53 -

十六、合同生效及其它	- 53 -

第六章　投标文件格式	- 56 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 56 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 57 -

3. 资格证明文件目录	- 58 -

4.投标声明书格式	- 59 -

5. 商务、技术文件目录	- 61 -

6.投标货物一览表	- 63 -

7.技术响应表格式	- 64 -

8.商务响应表格式	- 65 -

9.设备配置清单格式	- 66 -

10. 消耗品或易耗品价格	- 67 -

11.项目实施人员一览表格式	- 68 -

12.报价文件目录	- 69 -

13.开标一览表	- 70 -

14.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）	- 71 -

15.政府采购政策情况表	- 72 -

16.中小企业声明函	- 74 -

17.残疾人福利性单位声明函	- 75 -

18.代理服务费支付承诺书	- 76 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州市中医院超声波治疗仪等设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年8月19日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-20105404

项目名称：超声波治疗仪等设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,057,000.00

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 简要规格描述 | 进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波治疗仪 | 1 | 套 | 68,000.00 | 输出频率：每一个超声波探头都可以选择1MHz和3MHz，2种频率。 | 允许 |  |
| 2 | 全自动内镜洗消机 | 3 | 套 | 240,000.00 | 适用于医疗机构软式内镜的清洗消毒 | 不允许 |  |
| 3 | 糖尿病足诊查一体机 | 1 | 套 | 100,000.00 | 双向血流：屏幕实时显示血流速波形 | 允许 |  |
| 4 | 吞咽神经肌肉电刺激仪等7项设备 | 7 | 套 | 371,000.00 | 吞咽神经肌肉电刺激仪1套（预算48000.00元，不允许进口）、眼控系统1套（预算98000.00元，允许进口）、沟通辅助系统1套（预算35000.00，允许进口）、DMS深层肌肉刺激仪1套（预算45000.00元，不允许进口）、电动起立床1套（预算20000.00元，不允许进口）、肌肉测量仪1套（预算65000.00，允许进口）、中低频治疗仪（多功能止痛及肌肉刺激仪）1套（预算60000.00元，允许进口） | 详见“简要规格描述” |  |
| 5 | 微波治疗仪 | 1 | 套 | 118,000.00 | 功率：≥1400w | 允许 |  |
| 6 | 下肢主被动训练器（床边型） | 1 | 套 | 160,000.00 | 具有进行左下肢和右下肢的对称训练功能 | 允许 |  |

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

4.售价（元）：0

5.招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年8月19日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2020年8月19日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

2.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

存在上述不良信用记录的供应商不得参加本次采购活动。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.本项目不收取投标保证金。

6.本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州市中医院

地  址：温州市六虹桥蛟尾路9号

项目联系人（询问）：徐晓峰

项目联系方式（询问）：0577-56671399

质疑联系人：南智懿

质疑联系方式：0577-56965622

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860232

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：温州市卫生健康委员会

地  址：温州市市府路490号市行政中心18号楼7楼

联系人：王骢

监督投诉电话：0577-88580125

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告。 投标报价超出招标文件规定的采购预算金额（标项4中各设备分项价格超过各自预算金额）的，投标视为无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前送达递交：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室 收件人：李雪峰，18357042496 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取，即100万以下部分按1.35%计取，100万-500万部分按0.99%计取，分段计算累计汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他与企业规模相适应的商业信誉和财务会计制度证明材料；

▲（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是以下的一项或多项：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质、其他与项目规模相适应的证明材料。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，可以是：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

2. 商务技术文件：

▲（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

▲（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（5）其他法律、法规等规定所投货物合法销售所必须具备的资质要求，提供相关证明材料；（如有）

（6）投标产品一览表

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（12）业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）维修能力（详见评分标准要求）；

（17）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）评分方法中的评审证明文件等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

（4）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标货物或服务为小型或微型企业生产或提供的，提供证明材料；

（6）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

神经肌肉刺激治疗仪为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金（本项目不收取）

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州市中医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人一般确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标方是进口货物代理商，未提供或未提供有效的货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书；

（8）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

（9）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（10）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（16）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（18）不同投标人的投标文件相互混装的；

（19）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标报价超出招标文件规定的采购预算金额（标项4中各设备分项价格超过各自预算金额）的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标货物或服务为小型或微型企业生产或提供的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标文件中提供的《中小企业声明函》是评标委员会的评标依据。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-65分）

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 35 | 与招标文件第四部分招标内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣4分，一般技术指标偏离每项扣1分，一般功能偏离每项扣3分，商务要求偏离每项扣3分。扣完为止。 |
| 2 | 投标设备配套的合理性 | 3 | 评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 |
| 3 | 投标设备技术指标的先进性 | 3 | 评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得3分。 |
| 4 | 投标机型的档次 | 3 | 投标机型在产品系列中属高档产品的，得3分；属中等档次产品的，得2分；属低档产品的，得1分。 |
| 5 | 运行成本 | 3 | 包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价。 |
| 6 | 保修服务 | 3 | 设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。 |
| 7 | 投标产品知名度、美誉度 | 4 | 投标产品在临床上的使用情况、行业内的知名度、美誉度。 |
| 8 | 市场占有率 | 5 | 提供2018年1月1日起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得0.5分，最多5分。 |
| 9 | 制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力 | 2 | 制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。 |
| 10 | 投标人提供的超出招标文件的优惠条件 | 2 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容市场价值及实用性大小评分。 |
| 11 | 投标文件制作质量 | 1 | 对投标文件的制作质量进行综合评价。 |
| 12 | 环境标志产品、节能产品评审 | 1 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 |

2、价格分（0-35分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分35分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

- 标项1：超声波治疗仪   1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 超声波治疗仪 1套 |  |
| 1 | 显示器：7英寸大屏幕彩色触摸式液晶显示屏 |  |
| 2 | 菜单语言：8种语言供选择，可选中文菜单 |  |
| 3 | 输出频率：每一个超声波探头都可以选择1MHz和3MHz，2种频率。 |  |
| 4 | 输出模式：1个连续治疗模式和5个脉冲治疗模式供选择。 |  |
| 5 | 低BNR值（非均匀性比率）：2.4~3.0。 |  |
| 6 | 耦合剂选择功能：既可选择常规耦合剂，也可使用药物软膏作为耦合剂。 |  |
| 7 | 自动判别接触情况功能：只有当探头和皮肤表面正确接触时，机器才会输出。如果治疗中超声波耦合剂变少，系统也会提示。 |  |
| 8 | 治疗探头防水设计：IPX7等级防水，可进行水中治疗。 |  |
| 9 | 多种治疗提示音的选择，也可以静音。 |  |
| 10 | 治疗过程中，主机蓝色灯带的显示，让治疗一目了然。 |  |
| 11 | 消耗功率：85W |  |
| 12 | 输出强度：连续模式 最大2W/ cm2,脉冲模式 最大3W/ cm2 |  |
| 13 | 超声波脉冲频率：16Hz、48Hz、100Hz可选择 |  |
| 14 | 输出占空比：5%、10%、20%、30%、40%、50%、100%连续调节 |  |
| ★15 | BNR(波束非均匀性比率)：L型大探头3.0@1MHz/2.4@3MHz，S型小探头2.9@1MHz/2.4@3MHz |  |
| 16 | ERA(探头有效辐射面积)：L型大探头5.0cm2@1MHz/6.0cm2@3MHz，S型小探头0.9cm2@1MHz/0.5cm2@3MHz |  |
| 17 | 预设人体治疗部位的图谱，每个部位提供常用病例的推荐治疗程序，同时设置的急性期的无热模式和慢性期的温热治疗模式。 |  |
| 18 | 超声电疗联合：可以与电刺激设备进行互联，形成超声电疗联合治疗。 |  |
| 19 | 预设治疗程序：42个 |  |
| 20 | 定时器：最大30分钟，计算有效治疗时间 |  |
| 二 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后60个工作日 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项2：全自动内镜洗消机  3套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：适用于医疗机构软式内镜的清洗消毒 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 适用于各种类型、兼容各种品牌的软式内镜的清洗和消毒 |  |
| 2.2 | 投标方需现场勘查测量医院的实际场地，提供医院认可的设计平面图、水电图 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 主机宽度≤445mm、深（前后尺寸）≤655mm、高≤930mm，须提供产品彩页尺寸佐证。 |  |
| 3.2 | 消毒液储存箱容量≤12升； |  |
| 3.3 | 适酶储存箱容量≤1.7升； |  |
| 3.4 | 酒精储存箱容量≥1.7升； |  |
| 3.5 | 消毒液用量≤10升。 |  |
| 3.6 | 整机外壳须钢板冲压喷塑和精准注塑成型而成。 |  |
| 3.7 | 适酶用量：可按照使用需求自行设置每次酶液喷出容量； |  |
| 3.8 | 酒精用量：可依用户要求装机时设置自动喷射内镜管道并吹干；具备自动与手动酒精干燥。 |  |
| 3.9 | 排水装置：采用电动阀排水，非泵强制排水的方式 |  |
| 3.10 | 测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水； |  |
| 3.11 | 洗消槽结构：槽底部设计有支撑条，支撑条和洗消槽为同一种材料注塑成一体，让内镜可架空实现360度全方位洗消，避免内镜外表面贴身于洗消槽底部而出现洗消死角，造成洗消不合格。 |  |
| ★3.12 | 洗消槽质量要求：洗消槽和排水接头要同一种材料并注塑成一体，避免漏水和接缝产生二次污染。槽体接头拒绝用胶装配，须提供洗消槽和排水接头一体成型的实拍图佐证 |  |
| 3.13 | 消耗水量：单步骤清洗循环水耗量≤10L |  |
| 3.14 | 清洗消毒方式：镜子须全浸泡式循环清洗消毒，拒绝旋转喷淋清洗，须提供实拍图佐证 |  |
| 3.15 | 清洗槽盖消毒：机盖采用凹面镜形设计，内凹面可与清洗剂和消毒剂充分接触，槽体内的液体具备全覆盖清洗槽盖内面及消毒，以避免交叉感染。 |  |
| 3.16 | 清洗槽体的设计:槽体设有溢出排水口，在水洗过程中能不间断进水更换水质和流动水冲洗，使水洗更洁净 |  |
| ▲3.17 | 清洗槽盖的选材：采用一次注塑成型的耐磨、防碎裂的透明进口无毒ABS塑料，禁止采用玻璃盖材质，提供清洗槽盖实拍图佐证 |  |
| ★3.18 | 清洗槽盖有密封胶圈安装槽位，安装密封圈时禁用螺丝和胶水就能固定封胶圈，方便封胶圈拆清洗和消毒，提供产品图佐证 |  |
| 3.19 | 具有消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，屏上有记录提示； |  |
| 3.20 | 使用戊二醛消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为43℃时，全程10分钟；须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证 |  |
| 3.21 | 使用邻苯二甲醛消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，邻苯二甲醛消毒液：全程10分钟；须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证 |  |
| 3.22 | 使用酸性氧化电位水消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，酸性氧化电位水消毒液：全程10分钟；须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证 |  |
| 3.23 | 使用过氧乙酸消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，过氧乙酸消毒液：全程10分钟；须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证 |  |
| 3.24 | 中文彩色液晶显示屏可以在线显示消毒液的实时温度 |  |
| 3.25 | 消毒质量保证：消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容； |  |
| 3.26 | 恒温控制装置：温度没有达到要求，机器强制暂停启动； |  |
| 3.27 | 消毒液添加、排放：自吸、自排； |  |
| 3.28 | 自身消毒：采用消毒液可对机器内部全管道、腔体、内置无菌水过滤器等进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理；一键式触摸启动 |  |
| 3.29 | 具有三种消毒模式：普通消毒，早消毒，晚消毒，一键切换，时间可设置 |  |
| 3.30 | 具备脚踏电动开盖和电动关盖功能，避免手动开盖和关盖后拿取内镜时产生二次污染。 |  |
| 3.31 | 在洗消时，清洗槽槽内的注液、注气管首尾两端接头都可以完全被液体覆盖浸泡，符合院感要求 |  |
| 3.32 | 打印要求：消毒完成，可自动打印清洗消毒的每个步骤名称和时间、温度、打印清洗时间、备注项。 |  |
| 3.33 | 机器用水经两道过滤，先经过外置不锈钢过滤器再经内置不锈钢外壳过滤器，拍实图佐证 |  |
| 3.34 | 清洗过程中接头脱落自动报警提示功能：内镜的注液、吹干监控：洗消工作中的注液、注气管道与内镜连接脱离时，洗消机自动提示。 |  |
| 三 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后60个工作日 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项3：睡眠初筛设备（手环）  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称：糖尿病足诊查一体机一套 |  |
| 二 | 技术要求： |  |
| （一） | 超声多普勒系统 |  |
| 1 | 设备允许原装进口 |  |
| 2 | 双向血流：屏幕实时显示血流速波形 |  |
| 3 | 能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查 |  |
| 4 | 主机内置存储器，可储存≥100组波形及数据 |  |
| 5 | 可对探头方向，模式、频率、波形、数据等进行设置 |  |
| ★6 | 支持语音记录 |  |
| 7 | 内置数据接口，主机既可单独使用，又可配合计算机使用 |  |
| 8 | 多种功能的探头可供选择：4M、8M、术中探头 |  |
| 9 | 具备耳机连接口 |  |
| 10 | 实时血流波形和数据的显示 |  |
| 12 | 标准化的检测模式使操作和分析资料更加容易 |  |
| 13 | 上下肢血管、足趾、阴茎血流研究 |  |
| 14 | 头颈部血流、皮下细小血管和移植皮瓣的血管定位及个别部位检查 |  |
| 15 | ABI专项检查程序 |  |
| 16 | 检查程序自由设定 |  |
| 17 | 可连接专用血管管理软件 |  |
| 18 | TTF彩色频谱管理软件，资料完整储存, 以便日后查询 |  |
| 19 | 交直流两用，220V交流及7号电池直流供电 |  |
| 20 | 频率范围：80/200Hz - 5kHz |  |
| 21 | 128×64点液晶显示，低电显示 |  |
| 22 | 双向运动波形(正常和缓慢模式) |  |
| 23 | 心率：30-300BPM |  |
| 24 | S测量：收缩期血流速率（cm/s） |  |
| 25 | MN测量：平均多普勒变速（cm/s） |  |
| 26 | D测量：舒张期血流速率（cm/s） |  |
| 27 | RP测量：阻抗系数 RP＝（S-D）/S RP＝1（如果波形低于基线） |  |
| 28 | PI测量：脉动指数 PI＝（波峰至波峰）MN PI≤ 99.99 |  |
| 29 | SD测量：S/D比，SD＝S/D |  |
| 30 | 模式设置：记忆、波形、方向、时间刻度、其它 |  |
| （二） | 数字震动感觉阈值检查仪 |  |
| 1 | 设备用途：通过微米级震动刺激探头无痛性的测量人体各部位皮肤或粘膜上粗有髓鞘感觉神经纤维的震动感觉阈值(VPT),定量检查糖尿病周围神经病变之深感觉障碍层度。 |  |
| 2 | 检测器要求： |  |
| ★2.1 | 振幅微调精度≤0.1 Volt；测量误差≤±5% |  |
| 2.2 | 探头振源输出频率: 100Hz 正弦波； |  |
| 2.3 | 输出电压范围：0-50Volt |  |
| 2.4 | 振幅范围：0-70微米 |  |
| ★2.5 | 具有自动和手动检查模式,自动震幅增强刺激，自动生成报告结果功能 |  |
| 2.6 | 内置热敏打印机，直接打印检查结果 |  |
| 2.7 | 主机重量﹤5kg；刺激探头﹤0.6kg |  |
| 3 | 病人反应提示器 |  |
| 4 | 配“人体感觉阈值测试报告软件”，软件自动运算测试数据，并可与临床确立的标准数据进行对比分析，支持病例存储、查询。 |  |
| 三 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后60个工作日 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项4：吞咽神经肌肉电刺激仪等7项设备  各1套，共7套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备1：吞咽神经肌肉电刺激仪 1套 |  |
| 1. | 产品符合YY 0505标准电磁兼容有关要求。 |  |
| 2. | 产品符合GB 4824标准I组A类的相关要求。 |  |
| 3. | 适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。 |  |
| 4. | 性能参数： |  |
| 4.1 | 具备恒流、恒压两种电疗输出模式。 |  |
| 4.2 | 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。 |  |
| 4.3 | 输出强度：0mA～25mA或0V～25Vp-p范围内可调，步长0.1mA或0.1V。 |  |
| 4.4 | 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。 |  |
| 4.5 | 脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。 |  |
| 4.6 | 脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。 |  |
| 4.7 | 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。 |  |
| 4.8 | 脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。 |  |
| 4.9 | 脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。 |  |
| 4.1 | 治疗时间1~99min可调，步长1min。 |  |
| 4.11 | 具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极共五种电极治疗方式。 |  |
| 4.12 | 固定电极具备三种治疗模式。 |  |
| 4.13 | 内置电极放置图示，方便使用。 |  |
| 4.14 | 电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间。 |  |
| 4.15 | 触屏+一键飞梭，操作简便多样化。 |  |
| 4.16 | 开路报警提示，过电保护确保治疗安全。 |  |
| 二 | 设备2：眼控系统 1套 |  |
| 1 | 工作距离：45-85厘米 |  |
| 2 | 眼控采集频率：30HZ |  |
| 3 | 头动范围：大于35x30厘米 |  |
| 4 | 最大头动移动速度: 40cm/s |  |
| 5 | 接口：2 × 3.5 mm 开关按钮接口；1 × USB 2.0；1 × Micro USB 3.0；1 × 5 VDC 4.4 mm 电源接口 |  |
| 6 | IR 环境控制：集成IR模块及控制软件 |  |
| 7 | 支持操作系统：windows 7,windows 8.1和Windows 10 |  |
| 8 | Windows 操控方法：2种操作方法，目光选择和目光移动鼠标。 |  |
| 9 | 位置指南显示：有自动位置指南显示，能显示头部姿势的正确与否。 |  |
| 10 | 放大点击功能：有放大点击功能，能给予像素级的精度，无论拖拽还是点击都能轻松实现。 |  |
| 11 | 音响：2 × 3.5W |  |
| 12 | 沟通软件可以通过触屏，扫描和眼控三种方式进行操控。有语言障碍的人创建合成语音，帮助那些有肢体障碍人群使用电子邮件，浏览图片，播放音乐，打印照片，进行Windows操作，还可以结合外接设备遥控电视，空调，门，遥控玩具等娱乐设施实现环境控制，让使用者更加独立地生活。 |  |
| 13 | 三种沟通方式：场景式沟通，符号式沟通和文本式沟通。超过15000分符号库，可以添加自己的照片，可以录音，电脑合成语音有男女两种声音。 |  |
| 14 | 沟通软件可以在Windows 7, windows 8, windows 10的电脑系统环境下安装。 |  |
| 15 | 桌面支架，自动调节，铝合金支架，可自由升降，最大承重≥10公斤 |  |
| 三 | 设备3：沟通辅助系统 1套 |  |
| 1 | 屏幕尺寸：10.1英寸 |  |
| 2 | 屏幕分辨率：1920 x 1200 px |  |
| 3 | 处理器：Intel 系列 |  |
| 4 | 电池持航：标准使用环境≥8小时，720p视频播放环境≥6小时 |  |
| 5 | 操作系统：Windows 10 pro |  |
| 6 | 配备前置/后置摄像头，自动对焦 |  |
| 7 | 接口：2 Micro-B USB 2.0 ;1 Micro-B USB 3.0 |  |
| 8 | 红外控制：内置红外学习单元 |  |
| 9 | 内置沟通软件：中文操作页面，有可再编辑功能。 |  |
| 10 | 预制页面：3种预制级别，包括场景式沟通，符号式沟通和文字式沟通 |  |
| 11 | 适用对象：自闭症，脑瘫，智障和失语症。 |  |
| 12 | 软件内容：快捷文字，快捷短语，核心词和词汇表，31个预制式场景沟通模块。 |  |
| 13 | 个性化设置：用户可以根据自己的需要建立属于自己的个性化页面和沟通内容。 |  |
| 14 | 多用户设置：一台设备可以设置多用用户，不同用户可以自由切换使用，保证设备的高效使用。 |  |
| 15 | 游戏功能：内置5种益智类游戏。 |  |
| 四 | 设备4：DMS深层肌肉刺激仪1套 |  |
| 1 | 用途：本产品适用于物理按摩，用于缓解肌肉疼痛， 放松肌肉缓解肌肉疲劳。 |  |
| 2 | 结构：主要由控制部分和振动头组成 |  |
| 3 | 垂直震动频率40Hz到60Hz可调，误差为±10% |  |
| 4 | 输入功率≤80W |  |
| 5 | 仪器具有输出控制功能开关 |  |
| 6 | 振动头可根据需要更换 |  |
| 7 | 运行模式：间歇加载连续运行 |  |
| 8 | 振动仪按防电击类型分类：I类设备 |  |
| 9 | 振动仪按防电击程度分类:B型应用部分 |  |
| 10 | 振动仪为移动式设备 |  |
| 11 | 符合GB/T14710-2009中气候环境试验条件Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的要求 |  |
| 12 | 执行国家标准GB9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB/T14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》。 |  |
| 五 | 设备5：电动起立床1套 |  |
| 1 | 框架材质：铁框架加喷塑处理 |  |
| 2 | 动态承重≥175kg |  |
| 3 | 净重≤95kg |  |
| 4 | 第一段长度66.5cm,可调节角度0到75度； 第二段长度124cm,可倾斜角度0到85度； |  |
| 5 | 电机调节时间：35-40秒； |  |
| 6 | 足部外翻调节角度-10度到+20度； |  |
| 7 | 5cm 36密度海绵 |  |
| 8 | 专业医用英国5852阻燃标准PVC |  |
| 9 | 联动电机推杆支撑，智能化调节床体升降，更加的稳定 |  |
| 10 | 专业12.5cm直径医用承压轮 |  |
| 11 | 通过美国FDA认证 |  |
| 12 | 通过欧洲CE认证 |  |
| 13 | 通过ISO13485质量管理体系认证 |  |
| 14 | 有国家医疗器械注册证 |  |
| 六 | 设备6：肌肉测量仪1套 |  |
| 1 | 具备两项评估功能 |  |
| 2 | 肌肉测力计精确到2% |  |
| 3 | 活动度倾角器测试精确到1° |  |
| 4 | 测压容量达150磅。 |  |
| 5 | 肌肉测力计采用双阈值设定 |  |
| 6 | 三测试头-平面、曲线和数字 |  |
| 7 | 包含使用方法示意图 |  |
| 8 | 肌肉测力计采用双阀值设定 |  |
| 9 | 可选择0.8磅-150磅之间以0.2磅为单位测量肌力 |  |
| 10 | 可选择3磅-150磅之间以1磅为单位测量肌力 |  |
| 11 | 尺寸：8英寸×6英寸 |  |
| 12 | 重量：360克 |  |
| 七 | 设备7：中低频治疗仪（多功能止痛及肌肉刺激仪）1套 |  |
| 1. | 显示屏：7 寸彩色液晶触摸屏； |  |
| 2. | 输出通道：4 路，最多可同时治疗 4 个人； |  |
| ★3. | 治疗模式：全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式共六种； |  |
| 4. | 自增功能：带有自增功能，避免患者在治疗过程中产生适应性； |  |
| 5. | 处方设计：单个治疗模式内参数三段式程序设计； |  |
| 6. | 专家模式：自定义专家处方≥20 个 |  |
| 7. | 负压吸引：开始治疗后即进入连续吸引，以确保治疗电极轻松、有效地固定，按开始键后自动进入安全吸引模式； |  |
| 8. | 差频频率范围：0-1000Hz； |  |
| 9. | 低频调整范围：双路均为 1-1000Hz，调制幅度具有：0%、70%、100% ； |  |
| 10. | 动态节率：为 1s-6s； |  |
| 11. | 最大输出电流≤60mA； |  |
| 12. | 吸附负压：0-40KPa，极限负压值为-40KPa； |  |
| 13. | 安全设置：按防电击类型分类: II类，设备；按防电击的程度分类：BF 型；按 GB4208规定的防护程度分类；零启动自动安全锁功能； |  |
| ★14. | 电流类型：干涉一（IF1）、干涉二(IF2)、干涉三(IF3)、中频模式（MF）、低频模式(LF)； |  |
| 15. | 治疗时间设定范围：0～99 分钟，以 1 秒为单位显示倒计时剩余治疗时间； |  |
| 八 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后60个工作日 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项5：微波治疗仪  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目概述：微波治疗仪。 |  |
| 二 | 参数要求 |  |
| 1 | 电源：AC 220V 50/60Hz |  |
| 2 | 功率：≥1400w |  |
| 3 | 发射装置：圆形和鞍形两种可自由组合 |  |
| 4 | 照射方式：连续模式、间歇模式、3D模式(2个探头对患部反相位同时照射) |  |
| 5 | 2个探头可同时治疗两个病人 |  |
| 6 | 波长：12.24cm |  |
| 7 | 频率数：2450±50MHz |  |
| 8 | 采用防止因不小心而产生误操作的锁定功能 |  |
| 9 | 安全装置：安全功率输出保护装置，防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置。主机与输出线具有很好的屏蔽性，无微波泄漏. |  |
| 10 | 支架采用了新的制动装置，可对患部进行准确的定位治疗 |  |
| 11 | 输出口：2CH |  |
| 三、 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后60个工作日 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项6：下肢主被动训练器（床边型）  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称：下肢主被动训练器（床边型）一套 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 1 | 电机动力：下肢电机最大动力16Nm，允许误差±20%； |  |
| 2 | 训练阻力：主动训练时，下肢阻力设定范围0-20Nm，步长1Nm，允许误差±1Nm； |  |
| 3 | 训练转数：被动训练时，下肢转数0-60rpm，步距1rpm，允许误差10%； |  |
| 4 | 定时时间：训练定时设置范围0min-120min，步进可调，允许误差5s； |  |
| 5 | 彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者使用； |  |
| 6 | 具有进行左下肢和右下肢的对称训练功能； |  |
| 7 | 具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能； |  |
| 8 | 具有显示高肌张力，智能探测痉挛、缓解痉挛的功能； |  |
| 9 | 具有语音提示功能（即时中文语言提示功能）； |  |
| ★10 | 具有按键控制的急停功能，当训练过程中发生异常时，患者可通过急停按键控制设备暂停； |  |
| 11 | 异常声音控制急停功能：当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可大叫一声，机器自动停止运转。 |  |
| 12 | 具有训练过程中暂停功能； |  |
| 13 | 训练机采用电动升降设计，可轻松调整训练机高度。 |  |
| 14 | 具有利用智能卡或U盘进行训练方案、病历档案管理及联机打印训练分析结果功能（选配）； |  |
| 三 | 基本配置要求 |  |
| 1 | 主机1台； |  |
| 2 | 带小腿支架的腿部训练引导装置1对； |  |
| 3 | 安全脚踏板1对； |  |
| 4 | 电源线1根； |  |
| 5 | 护膝垫、护脚垫各一副。 |  |
| 四 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后60个工作日 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥1年。 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 第五章  采购合同模板

- 温州市中医院医疗设备采购合同

合同编号：

甲方（采购单位）：温州市中医院

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及XX项目（以下简称“项目”）招标文件、中标供应商投标文件、项目采购协议，或入围承诺书，甲乙双方经协商一致，签署本合同。

- 货物内容及合同价格

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写: 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |

金额单位：元

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

- 二、技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

- 六、质保期和质保金

- 质保期为    年。（自交货验收合格之日起计）

- 质保金 0	元。[质量保证金于合同签订后    日内交给采购单位，在合同约定交货验收合格满（  ）个月之日起 5 个工作日内无息退还]

- 七、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：合同签订后 60 个工作日

- 交货方式： 按甲方指定地点送货上门

- 交货地点： 浙江省温州市鹿城区南汇街道六虹桥路蛟尾路9号

八、货款支付

甲方按以下第1种方式支付乙方合同价款。

1、一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 90	个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

2、分期支付：

- 甲方应于本合同生效后 /个工作日内向乙方支付合同总价款的 /%作为预付款，计¥ /元（大写 /元整）；

- 全部货物验收合格后 /个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 /%，计¥ /元（大写 /元整）。

- 九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保证及售后服务

- 乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。乙方应当在甲方通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。

- 十一、调试和验收

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在二十个工作日内验收（质量等隐蔽瑕疵除外）。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，    甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 十二、货物包装

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 百分之五 违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期   10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物，但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十六、合同生效及其它

- 本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

- 招标文件、投标文件、项目采购协议或入围承诺书与本合同具有同等法律效力。如前述各项文件之间约定不一致的，应以最新签署的文件内容为准。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。

- 附件设备配置清单系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 温州市中医院		              乙方（盖章）：

地址：温州市六虹桥路蛟尾路9号                     地址：

法定（授权）代表人：                              法定（授权）代表人：

签字日期：    年    月    日                      签字日期：    年   月   日

设备配置清单

| 序号 | 品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：温州市中医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：温州市中医院                       乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                           法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                    经办人签名：

年   月   日                                     年   月  日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：超声波治疗仪等设备

项目编号：0625-20105404

标项号：

标项名称：

采购单位：温州市中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：超声波治疗仪等设备

项目编号：0625-20105404

标项号：

标项名称：

采购单位：温州市中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他与企业规模相适应的商业信誉和财务会计制度证明材料；

▲（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是以下的一项或多项：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质、其他与项目规模相适应的证明材料。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，可以是：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

- 4.投标声明书格式

投标声明书

致：温州市中医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

11.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

13.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 5. 商务、技术文件目录

▲（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

▲（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（5）其他法律、法规等规定所投货物合法销售所必须具备的资质要求，提供相关证明材料；（如有）

（6）投标产品一览表

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（12）业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）维修能力（详见评分标准要求）；

（17）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）评分方法中的评审证明文件等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                        标项号：           标项名称：

| 序号 | 货物注册证名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 （与注册证一致） | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、必须填写详细型号，对应到唯一机型。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 7.技术响应表格式

技术响应表

招标编号：                    标项号：           标项名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 8.商务响应表格式

商务响应表

招标编号：                    标项号：           标项名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：                  标项号：           标项名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 10. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

招标编号：                  标项号：           标项名称：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 11.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：                  标项号：           标项名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 12.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

（4）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标货物或服务为小型或微型企业生产或提供的，提供证明材料；

（6）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 13.开标一览表

开标一览表（以政采与网站格式为准）

招标编号：                        标项号：           标项名称：

| 序号 | 货物注册证名称 | 制造商\产地 | 规格型号 （与注册证一致） | 投标报价 | 交货期 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 14.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

招标编号：                 标项号：           标项名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 15.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

招标编号：                 标项号：           标项名称：

注：如投标人及投标产品均不能享受政策优惠，则将下面这段话填入首行，可不再填写其他内容及中小企业声明函：本公司及投标产品不能享受政策优惠，特此声明。

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人签章：                          日 期：

- 16.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：                          日 期：

- 17.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：                          日 期：

- 18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州市中医院超声波治疗仪等设备项目招标文件（项目编号：0625-20105404）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日