招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-204020205076/02

招标内容：血管造影X线系统等X线设备

采购单位：温州市中心医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年9月30日

第五章  投标邀请

日    期：2020年9月30日

招标编号：0625-204020205076/02

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就血管造影X线系统等X线设备项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：

设备1：血管造影X线系统  1套；

设备2：X射线计算机体层摄影系统  1套；

设备3：多功能X线机      1套。

注：上述3项设备打包采购，不接受分项投标。

简要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．    招标文件的获取：

招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2020年10月 日（北京时间）

获取招标文件方式：现场领取或浙江政府采购网自行下载

招标文件领取地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室

招标文件售价：免费。

4．  	投标截止时间（开标时间）：2020年10月23日10:30（北京时间）。

5.   	定于2020年10月23日10:30（北京时间）在杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412开标厅公开开标。为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目投标文件请各投标单位通过邮寄快递方式送达。投标单位授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；由采购人做好开标、评标现场的监督工作；评审过程中如有问题需要投标单位对投标文件作出澄清说明，将在政采云网站发澄清函。采购结果将在机电产品招标投标电子交易平台及浙江省政府采购网公告。

6.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮  编：310003）

联 系 人：林财，马菊美

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招 标 人：温州市中心医院 地 址：温州市江滨西路大简巷32号 联 系 人：郭温祥 电 话：0577-88070025 传 真：0577-88070025 电子邮箱：1969759@qq.com 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0571-85860240、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：温州市中心医院采购血管造影X线系统等X线设备 项目概况：/ 资金来源：自筹+财政拨款 |
| 招 标 文 件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2020年10月14日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不适用 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：1600.00万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。其中血管造影X线系统最高投标限价800.00万元人民币，X射线计算机体层摄影系统最高投标限价500.00万元人民币；多功能X线机最高投标限价300.00万元人民币）。 *投标报价超过最高投标限价或各设备最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价）或CIP项目现场价（外币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货（设备到达用户指定科室）、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币。采用外币报价的，须报出外币和人民币（含条款11.6.2中2内容）的比价。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到血管造影X线系统、X射线计算机体层摄影系统、多功能X线机制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（参见格式IV-9-4）和制造商资格声明（参见格式IV-9-2）；其他投标产品在中标后具有供货能力。 1、业绩要求：无 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供所投设备原厂DATASHEET。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：电汇、银行保函等非现金形式，以电汇等形式缴纳投标保证金的，应该在投标截止时间前到账。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本5份。 *电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 各投标人在政采云网站解密完成后，本项目在政采云网站在线开标，由政采云电子交易平台生成的开标记录，各投标人政采云在线确认开标记录。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *副本内容、电子版内容、政采云电子交易平台内容与书面投标文件正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3条）的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-204020205076/02 2、项目名称：温州市中心医院采购血管造影X线系统等X线设备 3、投标邀请的标题：采购血管造影X线系统等X线设备 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412室 5、在2020年10月23日10:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2020年10月23日10:30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |
| 22.1 | 开标时间：2020年10月23日10:30（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412室。政采云电子交易平台在线开标。 |
| 22.2 | 开标方式：本项目在政采云电子交易平台在线开标。 各投标人在政采云电子交易平台解密完成后，本项目在政采云电子交易平台开标，各投标人在政采云电子交易平台《开标一览表》中所填写内容将被一并唱出。各投标人电子交易平台在线确认开标记录。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，在政采云电子交易平台确认开标记录时提出。 |
| 22.4 | 本项目政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：保修期：1年，所投标所有设备。投标商报出保后每年原厂保修价格：投标人提供每样设备免费质保期过后每年详细的保修方案和价格，各设备保修价格单独列明。投标人承诺设备寿命期内保修价格不高于该价格。本次招标评标价计算纳入出保后的年保修费用，纳入保修费用为所有设备1年整机保修的价格。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%；如一项功能或配置或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标人相应最高分项价格加在投标总价中计算评标价。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按下述计费标准的75%，分段计算累计汇总： 服务类型、费率、中标金额（万元） 货物招标 20以下 3.8% 20-40 3.3% 40-60 2.6% 60-80 2.0% 80-100 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 1000-5000 0.5% |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 特别提醒： 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的资信证明文件无效。 |

# 招标代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州市中心医院血管造影X线系统等X线设备项目招标文件（项目编号：0625-204020205076/02）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

授权代表签字：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

注：招标代理服务费支付承诺书签字、盖章后作为投标文件组成部分。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：温州市中心医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 血管造影X线系统：合同签订后30日内支付设备金额的40%；设备到货后60日内支付设备金额的50%，验收合格后支付设备金额的10%。 X射线计算机体层摄影系统：合同签订后30日内支付设备金额的30%；验收合格后60日内支付设备金额的70%。 多功能X线机：设备验收合格后60日内支付设备金额的100%。 本合同执行中相关的一切税费均由卖方承担。 |
| 21 | 合同价和分项价格：报价均包含主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用等所有相关费用。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | 保质期 *保修期：X射线计算机体层摄影系统≥2年，其他所投标所有设备≥1年。 投标商报出保后每年原厂保修价格：投标人提供每样设备免费质保期过后每年详细的保修方案和价格，各设备保修价格单独列明。投标人承诺设备寿命期内保修价格不高于该价格。 保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 保修期内发生故障报修，工程师需24小时内到达医院。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 保修期内设备厂商须按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 售后服务 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在12小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度。 技术支持 中标商免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 安装调试 安装地点：温州市中心医院指定地点； 安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。交货 交货 *交货期：血管造影X线系统，接买方通知90天内到货；X射线计算机体层摄影系统，接买方通知30天内到货；多功能X线机，接买方通知60天内到货。 如卖方不能在上述规定时间内交货，买方有权无条件退货。 交货地点：温州市中心医院指定位置。 卖方需在到货前现场踏勘买方安装场地，提前准备运输方案，其运输、搬运等费用包含在投标总价之内。 报价方式 详见《第六章 投标资料表》的报价要求；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 其他 *投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表（DATASHEET）。 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 *投标文件中涉及到货物名称的地方（开标一览表，投标分项报价表，货物说明一览表），其规格型号的描述与医疗器械注册证必须一致。 投标时提供投标文件正本的电子版光盘或U盘（正本扫描件PDF版本，和word版本） 详细列出并标明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。如未提及或列出，视为免费提供。 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具。 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为血管造影X线系统等X线设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影X线系统 | 适用于复合手术室 | *接通知90天内到货 | 温州市中心医院指定地点 |
| 2 | X射线计算机体层摄影系统 | 高端螺旋CT系统设备，32排≤排数<64排 | *接通知30天内到货 |  |
| 3 | 多功能X线机 | 下球管胃肠机结构，非C臂结构 | *接通知60天内到货 |  |
| 4 | 每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。 | 提供 | 随机器提供 |  |
| 5 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 | 随机器提供 |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 血管造影X线系统 |
|  | 总体要求 |
| * | 设备整体架构适用于复合手术室，投标品牌有安装于层流手术室的国内安装案例，且投标产品为在售最新最高端型号 |  |
|  | 设备设计上与手术室灯、床、塔的硬件匹配度高，符合全面数字化手术室建设要求。 |  |
|  | 设备用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗；可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求；能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。 |  |
|  | 主要组成：机架，手术床，高压发生器，球管，限束器，滤线栅，数字化平板探测器，数字图像采集处理存储系统，图像显示器，患者支撑装置，控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备等。 |  |
|  | 机架系统： |
|  | 机架系统安装方式悬吊式机架（安装完成后，吊顶离地距离≥290cm）或落地式，能覆盖全身之功能 |  |
|  | 机架预设位置数量≥83种 |  |
|  | 提供机架等中心旋转 |  |
|  | 机架运动方式：手动、电动 |  |
|  | 最大患者覆盖范围：≥200cm |  |
|  | 非旋转采集下C臂旋转速度≥25°/秒 |  |
|  | 旋转采集下C臂旋转速度≥30°/s |  |
|  | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥300 cm |  |
|  | 机架纵向移动速度≥15cm/s |  |
|  | 提供智能床旁控制系统 |  |
|  | 机架位于头位时：CRA≥40°；CAU≥50° |  |
|  | 机架位于头位时：RAO≥185°；LAO≥120° |  |
|  | 机架位于侧位时：CRA≥40°；CAU≥50° |  |
|  | 机架位于侧位时：RAO≥90°；LAO≥90° |  |
|  | 等中心到焦点距离≥78cm |  |
|  | SID范围90cm-119.5cm |  |
|  | 旋转采集角度：L臂正位旋转采集C臂旋转有效覆盖范围≥240度。L臂侧位旋转采集C臂旋转有效覆盖范围≥180度 |  |
|  | C臂的旋转角度≥330° |  |
|  | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |  |
|  | 机架可移出手术野 |  |
|  | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |  |
|  | 当机架和手术床位置发生变化时无论投照角度如何，图像始终保持正直 |  |
|  | 机架可移至多种停泊位,机架可与检查床完全分离，便于开展外科手术 |  |
|  | 手术床系统：兼容DSA联动的第三方手术床（若提供第三方手术床，3.2-3.11默认满足）或满足下述要求的原厂四向倾斜床 |  |
|  | 碳纤维浮动床面 |  |
|  | 带全碳纤维背板的模块化外科床面1张，悬挂式安装界面确保床面可快速，安全的安装到位，提升效率，所有金属关节处均需被安全覆盖，以满足患者的舒适性，并可避免电外科手术时可能的灼伤，保证患者安全，并配备手术台面转运小车2台，用于转运、移除及更换手术台面。提供单独报价（不超过30万)，含在总价中 |  |
|  | 提供的床板支持直接安装神经外科头架 |  |
|  | 床长≥280cm |  |
|  | 床宽≥45cm |  |
|  | 床的最大病人承重≥325KG |  |
|  | 床面的升降范围≥74cm－102cm |  |
|  | 床面的旋转±120° |  |
|  | 床面的横向运动≥(17cm |  |
|  | 床可朝四个方向倾斜，倾斜角度四向均≥15° |  |
|  | 提供导管床手臂支架，床垫，输液支架 |  |
|  | 床旁控制系统 |
|  | 检查床旁具备控制系统及电子显示屏 |  |
|  | 床旁可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置 |  |
|  | 配备类鼠标手柄，便于医生操作 |  |
|  | 可进行床和机架锁定控制 |  |
|  | X线高压发生器装置： |
|  | 发生器功率≥100KW |  |
|  | 最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时） |  |
|  | 高频逆变频率≥100KHz |  |
|  | 输出电压 40KV－125KV |  |
|  | 最短曝光时间≤1ms |  |
|  | 无需测试曝光进行自动曝光控制 |  |
|  | 提供自动SID跟踪 |  |
|  | X线球管 |
|  | 最大连续透视功率≥3500W |  |
|  | 球管阳极连续高速旋转，转速≥4200转/分，包括透视及采集 |  |
|  | 阳极热容量≥5MHU |  |
|  | 管套热容量≥7MHU |
| * | 阳极最大散热功率≥18000W |  |
|  | 球管焦点≥2个 |  |
|  | 最小焦点≤0.4mm |  |
|  | 最小焦点功率≥26W |  |
|  | 最大焦点≤0.9mm |  |
|  | 最大焦点功率≥65KW |  |
|  | 球管带有防碰撞保护装置 |  |
|  | 球管采直接油冷或油冷加水冷的冷却方式 |  |
|  | 球管采用液态金属轴承技术 |  |
|  | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线,球管内置多档金属铜滤片,配备通用型、虹膜型等多种遮光器，透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
|  | 数字化平板探测器： |
|  | 可旋转长方形平板探测器，旋转角度≥90° |  |
|  | 平板有效探测面积不小于29cmx38cm |  |
|  | 平板分辨率≥3LP/mm |  |
|  | 平板像素尺寸≤160μm |  |
|  | 动态范围≥16bit |  |
|  | 系统采集：≥2496x1856矩阵 |  |
|  | 视野≥6视野 |  |
|  | 最小视野≤11 x 11cm |  |
|  | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
|  | 平板检测器光子转换效率0 lp/mm 时DQE：≥77% |  |
|  | 平板内具备滤线栅 |  |
|  | 图像采集、处理、存储及分析系统： |
|  | 主机配备处理系统，完成图象采集和后处理操作 |  |
|  | 标准DR模式，速率：≥0.5-6帧/秒； |  |
|  | 标准DSA模式，速率：≥0.5-6帧/秒； |  |
|  | 动态心脏模式，速率：≥30 幅/秒； |  |
|  | 数字脉冲透视图像≥2496x1856矩阵 |  |
|  | 外周采集模式有高压注射器的联动 |  |
|  | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能 |  |
|  | 具有实时动态范围管理功能 |  |
|  | 实时旋转DSA，并具体说明功能 |  |
|  | 智能二维路径导航功能 |
|  | 可实现传统Roadmap功能 |  |
|  | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 |  |
|  | 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 |  |
|  | 路径导航功能可用于心脏介入 |  |
|  | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 |  |
|  | 图像采集、处理及优化技术软件包 |  |
|  | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚，由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |  |
|  | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |  |
|  | 动态图像优化降噪 |
|  | 适应性边缘增强 |  |
|  | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 |  |
|  | 主机硬盘图像存储≥100,000幅，主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 |  |
|  | 自动回放采集序列，回放序列的速度及方向可调 |  |
|  | 可进行减影及非减影切换 |  |
|  | 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、像素移位等。 |  |
|  | 图像显示系统： |
|  | 采用医用高分辨率显视器 |  |
|  | 检查室一台≥55英寸医用大屏显示系统，分辨率≥3840x2160； |  |
|  | 可视角度（水平及垂直可视角度）≥170° |  |
|  | 控制室24英寸医用显示器≥2台，分辨率≥1920x1080 |  |
|  | 配有监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾，可纵向及旋转运动 |  |
|  | 高级三维图像后处理功能 |
|  | 提供原厂独立或一体化后处理工作站 |  |
|  | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 |  |
|  | 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘，输出及叠加单幅图象，可用AVI文件输出完整图象 |  |
|  | 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 |  |
|  | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 |  |
|  | 最短重建时间： ≤ 30秒 |  |
|  | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT） |  |
|  | 具有三维快速重建功能，减少呼吸运动伪影 |  |
|  | 射线剂量防护技术： |  |
|  | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |  |
|  | 自动插入铜滤片数≥3片 |  |
|  | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥1000幅，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
|  | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
|  | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |
|  | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
|  | 透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变 |  |
|  | 可以提供低剂量的透视协议 |  |
|  | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |  |
| * | 各家需提供最新最全的低剂量平台，西门子提供CARE&CLEAR低剂量平台，飞利浦提供DOSE WISE及BLUE低剂量平台，GE提供IGS Dosesense低剂量平台，其他厂家提供类似低剂量平台 |  |
|  | 高级功能 |
|  | 提供下肢血管造影剂跟踪造影，并具体说明功能 |  |
|  | 提供三维血管路图导航功能，并具体说明功能 |  |
|  | 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能：能模拟导管头从血管进入动脉瘤，可以获得导管头模拟塑形的图像，从而为动脉瘤栓塞手术时导管头端塑形提供参考。单独报价（不超过25万)，含在投标总价中。 |  |
|  | 提供双容积重建功能，并具体说明功能 |  |
|  | 提供240度术中CT扫描功能，并具体说明功能 |  |
|  | 提供血管机16bit高清类CT成像功能，并具体说明功能。 |  |
|  | 提供高清支架精显功能，并说明具体功能 |  |
|  | 提供双期CT功能，并说明具体功能 |  |
|  | 提供2D/3D影像融合功能，并说明具体功能 |  |
|  | 提供3D/3D影像融合功能，并说明具体功能 |  |
|  | 提供VRT重建、MIP重建、透明化重建、仿真内窥镜重建功能 |  |
|  | 提供DSA灌注功能：并说明具体功能 |  |
|  | 其他 |
|  | 多用途工作站（第三方） |  |
|  | 高压注射器接口 |  |
|  | 激光相机接口 |  |
|  | DICOM Send |  |
|  | DICOM Print |  |
|  | DICOM Query / Retrieve |  |
|  | DICOM Worklist |  |
|  | DICOM MPPS |  |
|  | 控制室曝光脚闸 |  |
|  | 标准视频输出接口，该接口能够支持视频转播、会议、教学、家属等待区图像浏览等 |  |
|  | DICOM打印接口 |  |
|  | 机柜安装组件 |  |
|  | 双向对讲系统 |  |
|  | 图像处理操作面板 |  |
|  | 头托 |  |
|  | 双侧手臂托架 |  |
|  | 桡动脉穿刺用臂托 |  |
|  | 悬吊式射线防护屏 |  |
|  | 提供以下附件 |
|  | DSA专用高压注射器一台； |  |
|  | 4套进口铅衣、围脖、护目镜 |  |
|  | 带起搏除颤仪一台；进口心电监护仪一台，带双有创血压，含外接显示器及接口 |  |
| * | 提供DSA机房装修(含净化)，交钥匙工程 |  |
|  | 提供DSA出保后整机保修价（含球管、大屏），计入评标总价 |  |
| * | 提供公司最新、最高、最全的所有软硬件配置，包括所有标配、选配件。提供投标机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 二、 | X射线计算机体层摄影系统 |
|  | 总体要求 |  |
| * | 高端螺旋CT系统设备，排数<64排且排数≥32排 |  |
|  | 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究，适用于新冠肺炎的快速筛查及急诊病人疾病的检查，能快速完成CT增强扫描 |  |
|  | 扫描架系统 |  |
|  | 扫描架孔径：≥70cm，倾角：≥±30 |  |
|  | 驱动方式：投标人说明 |  |
|  | 滑环类型：低压滑环 |  |
|  | 冷却方式：高效风冷（如有水冷机请加配） |  |
|  | 探测器类型：新型探测器（如石榴石探测器、Stellar探测器、Nano panel探测器） |  |
|  | 探测器Z轴覆盖宽度：≥35mm |  |
|  | 采用动态双焦点技术：标准 |  |
|  | 最薄采集层厚：≤0.7mm |  |
|  | 双套患者摆位系统，双套摆位系统。具备隔室操作的功能。 |  |
|  | 扫描床系统 |  |
|  | 病人床可扫描垂直升降范围：≥45cm |  |
|  | 病人床可扫描垂直升降最低高度：≤53cm |  |
|  | 病人床水平可扫描范围：≥160cm |  |
|  | 病人床水平移动最高速度：≥200mm/s |  |
|  | 病人床承重量：≥205kg |  |
|  | X线球管及高压发生器 |  |
|  | 球管阳极物理热容量：≥8.0MHU |  |
|  | 球管阳极有效热容量：≥17.5MHU |  |
|  | 球管最大电流：≥625mA |  |
|  | 球管最小电流：≤13mA |  |
|  | 球管电流递增幅度：≤1mA |  |
|  | 球管最大电压：≥140KV |  |
|  | 球管最小电压：≤70KV |  |
|  | 球管具备大、小2个焦点 |  |
|  | 球管类型：动态飞焦点球管 |  |
|  | 发生器功率：≥55kW |  |
|  | 扫描参数和图像质量 |  |
| * | 最短扫描时间：≤0.4s/360° |  |
|  | 重建视野：5~50cm |  |
|  | 定位片扫描长度：≥180cm |  |
|  | 定位片扫描宽度：≥50cm |  |
|  | 定位片计划：双定位 |  |
|  | 螺距连续可调：0.5-1.5 |  |
|  | 单次连续螺旋扫描：≥120秒 |  |
|  | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |  |
|  | CT值范围：-1024到+3071 |  |
|  | 标准图像重建矩阵：≥512×512 |  |
|  | 超高清图像重建矩阵：≥1024X1024 |  |
|  | 控制台计算机 |  |
|  | 主CPU型号：最新规格型号 |  |
|  | 内存：≥32GB |  |
|  | 图像硬盘容量：≥2TB；图像存储量：≥500,000幅（512矩阵不压缩图像） |  |
|  | 存储系统：DVD-RW |  |
|  | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |  |
|  | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 |  |
|  | 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA |  |
|  | 原厂独立工作站 |  |
|  | CPU型号及主频：投标人说明 |  |
|  | 内存：≥16GB，硬盘容量：≥1T |  |
|  | 图像存储：≥2,400,000幅（512矩阵不压缩图像） |  |
|  | CD-RW和DVD-RW |  |
|  | 显示器：≥24″，1280×1024 |  |
|  | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |  |
|  | 逻辑智能化操作界面 |  |
|  | 临床应用功能 |  |
|  | 多功能图像处理(5合1)(SLAB/2D/MPR/3D VR/CTE) |  |
|  | 一键式VR图像阈值转换 |  |
|  | 一键式CTA去骨功能 |  |
|  | 后处理书签保存功能 |  |
|  | 多影像融合功能（CT/MR/NM） |  |
|  | 骨科透明3D显示 |  |
|  | 自动照相功能 |  |
|  | 肺纹理增强软件 |  |
|  | 低剂量肺扫描软件 |  |
|  | 具备冠脉成像功能 |  |
|  | 具备灌注功能 |  |
|  | 具备肺小结节自动分析功能 |  |
|  | 具备70KV低电压扫描功能 |  |
|  | 提供iDose4或者ASIR-V或者ADMIRE迭代技术，单独报价（最高不超过25万），含在投标总价中 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 高压注射器1套 |  |
|  | 3M医用显示屏2个 |  |
| * | 提供CT机房装修，交钥匙工程 |  |
|  | 2套进口铅衣、围脖、护目镜 |  |
|  | 提供接入医院PACS系统接口费 |  |
|  | 提供CT出保后整机保修价（含球管），计入评标总价 |  |
| * | 提供公司最新、最高、最全的所有软硬件配置，包括所有标配、选配件。提供投标机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标报价中。 |  |
| 三、 | 多功能X线机 |
| 序号 | 技术规格 | 投标响应 |
|  | 总体要求 |  |
| * | 下球管胃肠机结构，非C臂结构 |  |
|  | 用于临床X线摄影、透视、各种造影等，尤其要满足ERCP手术需要 |  |
|  | 床体有防碰撞装置 |  |
|  | 机架 |
|  | 床面X线吸收率≤1毫米铝 |  |
|  | 全碳纤维结构的床面板 |  |
|  | 床面长≥200cm，宽≥80cm |  |
|  | 床面板纵向移动范围≥+/-80cm |  |
|  | 检查床上方配有一体式近台控制塔台，可实现平板成像视野调整、床体的各种移动、图像采集、透视等各种操作，配有可拆卸铅橡胶防护帘。 |  |
|  | 床体倾斜至水平位置可自动停止 |  |
|  | 平板探测器 |
|  | 探测器类型：动态平板碘化铯非晶硅探测器 |  |
|  | 探测器尺寸≥ 43x43 cm，145 μm≤像素尺寸≤148 μm |  |
|  | 采集灰阶≥16 bits |  |
|  | 最大采集矩阵≥ 2800×2800 |  |
|  | 可变视野大小采集≥ 4视野 |  |
|  | AEC电离室自动曝光控制 |  |
|  | 具有7视野电离室 |  |
|  | 主机显示器/监视器 |
|  | 高分辨率显示器，矩阵≥ 1600x1200 |  |
|  | 机房监视器≥ 21"，操作台监视器≥ 21"，均为高分辨率高亮度LCD |  |
|  | 主机工作站支持触控，鼠标操作 |  |
|  | 高压发生器 |
|  | 功率≥65kW |  |
|  | 最长曝光时间≥450ms |  |
|  | 最大输出电压≥150KV |  |
|  | 具有负零点曝光技术（智能曝光控制技术） |  |
|  | 基于剂量面积乘积计算患者剂量 |  |
|  | 基于系统参数计算剂量水平 |  |
|  | 球管 |
|  | 双焦点球管，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm |  |
|  | 高速旋转阳极 |  |
|  | 最大管电压≥125KV |  |
|  | 阳极热容量≥600KHU |  |
|  | 具有频谱滤过技术 |  |
|  | 数字成像系统 |  |
|  | 该系统能进行数字静态和动态采集，能做实时图像存储，显示，动态回放 |  |
|  | 具有LIH功能 |  |
|  | 支持4种以上数字采集矩阵，请列出 |  |
|  | 透视中亮度自动控制功能 |  |
|  | 透视模式：连续透视，脉冲透视 |  |
|  | 摄影方式：点片，序列摄影 |  |
|  | 具备低剂量低速脉冲，脉冲频率：0.5帧/秒 |  |
|  | 具备自动匹配病人类型及检查条件功能 |  |
|  | DICOM标准接口，DICOM Export / Storage，DICOM Worklist |  |
|  | 本地存储硬盘类型：固态硬盘；容量1 TB |  |
|  | 具备剂量显示功能 |  |
|  | 具备剂量报警功能 |  |
|  | 图象处理 |
|  | 具有用户定义格式打印软件 |  |
|  | 放大，注释，测量功能 |  |
|  | 自动电子光圈功能 |  |
|  | 图像后处理具有实时动态降噪功能 |  |
|  | 图像后处理具有实时处理无伪影功能 |  |
|  | 为保证图像质量及诊断信息准确一致，动态透视和静态摄影图像处理必须采用同一个图像后处理技术进行处理 |  |
|  | 其他 |
|  | 提供个人防护设备3套 |  |
|  | 提供内镜水处理机1套 |  |
|  | 提供现有在用ERCP机一次移机，费用包含在投标总价中 |  |
|  | 提供接入医院PACS系统接口费，费用包含在投标总价中 |  |
|  | 提供年保修价（含球管等所有投标设备），计入评标总价 |  |
| * | 提供公司最新、最高、最全的所有软硬件配置，包括所有标配、选配件。提供投标机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标报价中。 |  |
| 四. | 其他要求 |
| 1 | 投标人需在中标后七天内考察场地，结合用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构。 |  |
| 2 | 投标人承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；投标人需提供所有中标设备的安装服务并承担所有费用。 |  |
| 3 | 设备安装所需的材料包括钢结构材料、线槽材料等全部由投标人负责，并承担所有费用。 |  |
| *4 | 软件备份及licences：提供随机所有软件的光盘及licences。 |  |
| *5 | 维修密码：无条件开放并能进入所有维修及调试程序，提供维修密码，且不能随时间而改变 |  |
| *6 | 耗材：详细描述专用耗材，保养件，未报价视为免费提供，并承诺设备生命周期内耗材正常供应 |  |
| *7 | 配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价。 |  |
| *8 | 未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价，未列出视为免费提供。 |  |
| *9 | 操作培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 |  |
| 10 | 维修培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别由原厂工程师提供维修培训，培训内容应包括系统原理，各部件功能及原理，拆机培训（如有样机），定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 |  |
| 11 | 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效），上市8年以上设备需提供详细电路板线路图，软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。 |  |
| 12 | 入院验收合格条件：设备、配件及耗材全新未拆封。投标文件中响应所有星号及实三角形条款（不接受任何后补文档及承诺），现场验收时实际响应投标文件中所响应的技术需求，提供投标文件中所响应的配置需求，响应售后服务承诺内容，其他应提供的配置，验收所需资料。 |  |
| *13 | 验收不合格：因验收不合格需退货的，供应商需赔偿院方因此产生的损失，包括但不限于提供备用机直至院方采购到新设备并安装验收完成。 |  |
| 14 | 设备无法使用：设备生命周期内（≥6年），因配件无法供应、耗材无法供应、国家法律法规或地方法规、政策原因等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，承担设备后续折旧费。 |  |
| *15 | 保修期：X射线计算机体层摄影系统≥2年，其他所投标设备≥1年。 |  |
| 16 | 售后服务承诺：投标人、制造商国内售后服务商提供响应承诺 |  |
| *17 | 售后服务承诺：单台设备所有配件合计总价不得高于投标价150%。 |  |