招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-214021205038

招标内容：X线计算机断层扫描仪（CT）

采购单位：温州医科大学附属第二医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年6月22日

第五章  招 标 邀 请

日    期：2021年6月22日

招标编号：0625-214021205038

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受温州医科大学附属第二医院（以下简称“买方”）委托，邀请合格投标人就X线计算机断层扫描仪（CT）项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：X线计算机断层扫描仪（CT）   1套

主要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

项目概述：用于放射影像科开展临床CT检查的X线计算机断层扫描仪（CT）。

2.  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3.  	招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2021年7月12日

获取招标文件方式：现场报名或邮件报名

招标文件售价：免费提供

购买标书地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室。

4.	投标截止时间（开标时间）：2021年7月13日13:30（北京时间）。

5.	定于2021年7月13日13:30（北京时间）在杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412开标厅公开开标。本项目投标文件各投标单位可通过邮寄快递方式送达。投标单位授权代表可不参加现场开标、开启投标文件活动；由采购人做好开标、评标现场的监督工作；评审过程中如有问题需要投标单位对投标文件作出澄清说明，将要求投标单位以电子邮件或传真方式作出。采购结果将在机电产品招标投标电子交易平台及浙江省政府采购网公告。

6.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联 系 人：林财，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：温州医科大学附属第二医院 地 址：浙江省温州市学院西路109号 联 系 人：朱显武 电 话：0577-88002657 传 真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0086-571-85860240、85860232 传 真：0086-571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：温州医科大学附属第二医院采购X线计算机断层扫描仪（CT） 项目概况：用于放射影像科开展临床CT检查的X线计算机断层扫描仪（CT）。 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2021年6月30日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：2200.00万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、相关税收（包括增值税等）、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、相关税收（包括增值税、关税等）、保险费、进口环节费用、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、相关税收（包括增值税、关税等）、保险费、进口环节费用、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供所投产品国家药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供投标设备原厂DATASHEET或说明书 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金：不收取。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本4份，电子版一份（同时提供投标文件word版、扫描件PDF版本，光盘或U盘均可）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3.3条）的部分。 2、招标文件第四章“投标文件格式”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本）。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-214021205038 2、项目名称：温州医科大学附属第二医院采购X线计算机断层扫描仪（CT） 3、投标邀请的标题：采购X线计算机断层扫描仪（CT） 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2021年7月13日13:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2021年7月13日13:30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2021年7月13日13:30（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离：如交货期响应偏离，将导致其投标被否决（标注*条款）。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：如付款条件偏离，将导致评标价增加3%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：参考技术规格或招标文件的其它部分规定的方法。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项偏离加该设备投标价格的1%；投标文件中未列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定费率的80%向中标商收取。 附：计价【2002】1980号文规定货物类招标代理服务费计取比例： 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5％. 100-500; 1.1％. 500-1000; 0.8％. 1000-5000; 0.5%. |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：温州医科大学附属第二医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：本合同项下的全部货物到货且需方收到供方开具的收据后，需方向供方支付合同总价的80%作为预付款；货物经需方验收合格且需方收到付款所需资料后60天内支付合同总价的20%。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，税收，保险费，安装调试费，年维保费用 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保质期 - 质保期：验收合格之日起1年（整机保修，含球管、高压发生器、显示器、工作站、水冷机等）。 - *提供保修期外整机（含球管、高压发生器、显示器、工作站、水冷机等）单年保修合同价格，价格不得超过投标总价的7.5%，厂家售后服务部门提供书面承诺。 - 售后服务 - 耗材：详细描述专用耗材，并提供省标编码，保养件，并承诺设备生命周期内耗材正常供应 - 售后服务承诺：投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺（见“附1 售后服务承诺书”）。 - 未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 - 技术支持 - 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 培训 - 操作培训：投标人需提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 - 维修培训：投标人需根据院方要求提供维修培训，培训内容可包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 - 安装调试及验收 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - *投标人需在中标后七天内考察场地，结合用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构；无条件配合整个机房的装修工作。 - *投标人承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；投标人需提供所有中标设备的安装服务并承担所有费用。保证设备安装完成后所有中标设备能正常运行并能实现招标要求技术参数及功能。 - 投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 验收 - 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频（如需要），操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效），软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。 - 正常工作：指在院方已具备的条件下（未特殊说明的水电气源由院方负责提供到机房内），可以正常使用并满足院方功能及技术要求，符合国家规范，不会对操作人员、患者、其他设备、环境造成不良影响，不会存在安全隐患。 - 入院验收合格条件：设备、配件及耗材全新未拆封。投标文件中响应所有星号及实三角形条款（不接受任何后补文档及承诺），现场验收时实际响应投标文件中所响应的技术需求，提供投标文件中所响应的配置需求，安装后可以正常工作，响应售后服务承诺内容，其他应提供的配置，验收所需资料。 - 买方对设备验收合格的，双方共同签署验收合格证书。 - 交货 - 交货期：接到院方要求发货通知之日起60天内发到院方指定地点。 - 延期交货违约责任：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%，一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方有权终止合同。 - 其他 - 合同期：自合同签定之日起2年。如采购金额达到中标金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕。双方的合同自动终止。 - 配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价。 |

适用于本合同的额外变动：不适用

附1：

售后服务承诺书

温州医科大学附属第二医院： 就贵方 项目（采购编号： ）的售后服务，我方做出以下承诺。

承诺自项目中标通知发出之日起生效。

一、设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起。

1、设备保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

2、设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。 3、设备验收合格后一个自然月内非人为因素发生故障超过2次（含2次），且无法彻底修复的，供应商需在第二次设备故障发生后3个月内更换为全新设备。 4、设备1年保修期内，设备发生同样故障超过3次（含3次），且无法彻底修复的，需免费更换新机，新机同样故障发生超过1次，无法彻底修复的，作退货处理。

5、保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。 6、保修期内，供应商承诺按照设备使用说明书要求进行保养。 7、设备安装后，存在安全隐患，有可能对操作人员、患者、自身、其他设备、周边环境造成不良影响的，应在获知后1个月内予以解决。未能解决，且双方无法达成一致的，应予以退货。

二、保修期后，在设备整个使用期内，承诺人应确保设备的正常使用。

1、在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2、零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。

3、设备维修所需的所有零配件及材料如下表。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。承诺人必须如实填报零配件和价格，不得漏项。 序号; 备件号; 零配件英文名称; 零配件中文名称; 单价（人民币元）; 单台设备配件数量; 单台设备该配件总价（人民币元）. 1. 4、零配件保修期不小于1年。 5、保修合同价格： 元/年/套（提供保修期外购买整机保修合同的价格和条件）。

6、承诺方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。 7、每次完成设备维修或保养后，须提供维修及保养的报告。 8、提供设备性能检测所需设备，耗材，服务的报价。

三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

四、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。

五、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。

六、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。

投标人：

（签字盖章）

制造商国内售后服务商：

（签字盖章）

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为X线计算机断层扫描仪（CT），投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线计算机断层扫描仪（CT） 1套 | 详见《III、技术规格及配置要求》 | 接到院方要求发货通知之日起60天内发到院方指定地点。 | 温州医科大学附属第二医院指定地点 |
| 2 | 每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术参数要求 |  |
|  | 机架系统 |  |
|  | 机架孔径≥78cm |  |
|  | 滑环类型为无接触静音滑环 |  |
|  | 具备无碳刷结构 |  |
|  | 滑环数据传输载体为射频信号 |  |
|  | 滑环数据传输速度≥17 Gbits/s |  |
|  | 为提高设备散热效率，保证设备高效运行，机架内部采用水冷的冷却方式，水冷功能及配套设备单独报价，含在投标总价中 |  |
|  | 采用线性马达电磁直接驱动方式 |  |
|  | 具备激光定位系统 |  |
|  | 机架激光定位灯精度≤±1mm |  |
|  | 最大真实扫描视野≥50cm |  |
|  | 最大显示视野≥50cm |  |
|  | 最大图像重建视野FOV≥50cm |  |
|  | X线发生器 |  |
|  | 高压发生器的总功率（非等效）≥200 kW或100KW×2 |  |
|  | 管电压KV值设置范围包含70-150kv |  |
|  | 管电压KV值档数≥9档 |  |
|  | 球管高压发生器 |  |
|  | 焦点个数≥3个 |  |
|  | 小焦点尺寸≤0.4×0.5 mm |  |
|  | 大焦点尺寸≤0.8×1.1 mm |  |
|  | *管电流最大值≥900mA |  |
|  | 球管为低热容量高散热率球管，最大散热率≥2700 KHU/min |  |
|  | 球管阳极采用直接油冷的冷却方式 |  |
|  | *影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）为同一设备厂商品牌 |  |
|  | 探测器 |  |
|  | 提供最新型探测器技术 |  |
|  | 每排探测器单元最薄物理厚度≤0.6 mm |  |
|  | *探测器排数≥256排或2×96排 |  |
|  | 探测器单元总数≥140000个 |  |
|  | 每旋转360°采集最大层数≥512层或2×192层 |  |
|  | 最薄扫描层厚(非重建层厚)≤0.6mm |  |
|  | 扫描参数 |  |
|  | 螺旋扫描 360°旋转时间≤0.25s |  |
|  | 最大单次连续螺旋扫描时间≥100s |  |
|  | 物理单扇区时间分辨率（非等效）≤66 ms |  |
|  | 螺旋扫描螺距最大范围≥3.2 |  |
|  | 具备90kV成像扫描技术 |  |
|  | 具备110kV成像扫描技术 |  |
|  | 具备130kV成像扫描技术 |  |
|  | 具备150kV成像扫描技术 |  |
|  | Z轴最快覆盖扫描速度≥700mm/s |  |
|  | 扫描床系统 |  |
|  | 最大连续轴向扫描长度≥1950mm |  |
|  | 定位像最大扫描长度≥1950mm |  |
|  | 床最大水平移动速度≥700mm/s |  |
|  | 床面Z轴定位精度≤±0.25mm |  |
|  | 床面最大承重≥227kg |  |
|  | 床面垂直运动范围包含50-90cm |  |
|  | 床最大垂直升降速度≥40mm/s |  |
|  | 扫描床具备脚踏开关 |  |
|  | 图像质量 |  |
|  | X/Y轴 MTF=0%空间分辨率≥30lp/cm |  |
|  | Z轴 MTF=0%空间分辨率≥30lp/cm |  |
|  | X/Y轴 MTF=10%空间分辨率≥25lp/cm |  |
|  | Z轴 MTF=10%空间分辨率≥15lp/cm |  |
|  | X/Y轴 MTF=50%空间分辨率≥20lp/cm |  |
|  | Z轴 MTF=50%空间分辨率≥10lp/cm |  |
|  | 密度分辨率2mm@0.3%，检测时候用10mm层厚，辐射剂量≤12.3mGy |  |
|  | CT值范围（非扩展）包含-1024 HU至+3071 HU |  |
|  | 图像重建矩阵≥512×512 |  |
|  | 图像显示矩阵≥1024×1024 |  |
|  | 具备最新实时迭代重建算法，注明算法名称 |  |
|  | 采用迭代算法重建分辨率为512×512的图像时，重建速度≥70fps |  |
|  | 主控台 |  |
|  | 计算机Cpu主频≥3.6 GHz |  |
|  | 计算机硬盘容量≥2TB |  |
|  | 计算机内存容量≥8GB |  |
|  | 图像存储量≥520000幅（512×512不压缩） |  |
|  | 高分辨率医学专用液晶彩色显示器≥1台 |  |
|  | 显示器尺寸≥19寸 |  |
|  | 显示器分辨率≥1280×1024 |  |
|  | 具备CD或DVD读取和刻录功能 |  |
|  | 具备并行重建功能，可并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务 |  |
|  | 具备同步并行处理功能，扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
|  | 具备双向交流系统，具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令 |  |
|  | 具备DICOM3.0接口，提供发送/接收、查询/检索、图像传输、打印、存储及Worklist等所有功能 |  |
|  | 具备图像多点自动实时传送功能，可同时实时传送至多个工作站和PACS |  |
|  | 后处理工作站 |  |
|  | 内存容量≥64GB |  |
|  | 硬盘容量≥2TB |  |
|  | 高分辨率医学专用液晶彩色显示器≥1台 |  |
|  | 显示器尺寸≥19寸 |  |
|  | 显示器分辨率≥1280×1024 |  |
|  | 具备DICOM3.0接口，提供发送/接收、查询/检索、图像传输、打印、存储及Worklist等所有功能 |  |
|  | 完整提供以下功能与应用软件 |  |
|  | 基础功能 |  |
|  | 图像显示功能 |  |
|  | 照相功能 |  |
|  | 打印功能 |  |
|  | 视频捕捉和编辑工具 |  |
|  | 图像存档和网络系统 |  |
|  | 实时多平面重建MPR |  |
|  | 三维重建软件包 |  |
|  | 容积成像软件 |  |
|  | 最大及最小密度投影软件 |  |
|  | 后颅窝高穿透力扫描，150KV条件下球管最高输出电流（非等效）≥800mA |  |
|  | 透明显示软件 |  |
|  | 电影功能软件 |  |
|  | 三维容积测量评估软件 |  |
|  | 自动报告软件 |  |
|  | 机架内置一体化心电门控系统 |  |
|  | 一站式胸痛三联大螺距扫描模式（一次打药，一次扫描） |  |
|  | 心脏冠脉最快扫描时间≤0.25s/360° |  |
|  | 单次门控触发全心容积扫描范围≥18cm/rot |  |
|  | 一站式心脑血管联合大螺距扫描模式（一次打药，一次扫描） |  |
|  | 心率自适应自由螺距技术 |  |
|  | 4%超低剂量心电门控技术 |  |
|  | 一站式TAVI 扫描模式 |  |
|  | 20%低剂量心电门控技术 |  |
|  | 肺结节自动探查分析功能 |  |
|  | 提供四维动态成像技术，全器官灌注覆盖范围≥22cm，单独报价，含在投标总价中 |  |
|  | 脊柱快速重建技术 |  |
|  | 心血管功能 |  |
|  | 钙化积分定量分析 |  |
|  | 质量评分软件 |  |
|  | 血管分析软件 |  |
|  | 120KV血管成像球管最高输出电流（非等效）≥1000mA |  |
|  | 心脏分析软件 |  |
|  | 心血管后处理软件包 |  |
|  | 冠状动脉钙化分析 |  |
|  | 冠状动脉钙化程度评估功能 |  |
|  | 冠状动脉年龄自动评估功能 |  |
|  | 冠状动脉血管分析软件 |  |
|  | 心脏分离功能 |  |
|  | 心脏血池自动去除功能 |  |
|  | 冠状动脉束一键自动提取功能 |  |
|  | 智能识别心脏长轴位功能 |  |
|  | 智能识别心脏短轴位功能 |  |
|  | 心脏平面智能用户自定义功能 |  |
|  | 心脏投影角度显示功能 |  |
|  | 冠状动脉最佳平面自动显示功能 |  |
|  | 血管导航功能 |  |
|  | 解剖结构显示器功能 |  |
|  | 各枝冠状动脉探查命名功能 |  |
|  | 显示各枝冠状动脉CPR图像功能 |  |
|  | 冠状动脉横断面自动显示功能 |  |
|  | 冠状动脉中心线自动编辑功能 |  |
|  | 智能血管狭窄分析和测量 |  |
|  | 冠状动脉狭窄程度评功能 |  |
|  | 冠状动脉轮廓线显示及编辑功能 |  |
|  | 冠状动脉直径轮廓曲线显示功能 |  |
|  | 冠状动脉斑块定性显示功能 |  |
|  | 冠状动脉斑块分析功能 |  |
|  | 斑块透镜显示功能 |  |
|  | 血管支架放置助手 |  |
|  | 心功能分析软件 |  |
|  | 探查各期相心肌功能 |  |
|  | 血池模式心肌精确定量评估功能 |  |
|  | 心脏收缩期和舒张期自动探查功能 |  |
|  | 心脏时间容积曲线功能 |  |
|  | 播放多时相心脏运动图像 |  |
|  | 心脏瓣膜运动模式观察 |  |
|  | 心肌质量评估功能 |  |
|  | 舒张末期和收缩末期容积评估功能 |  |
|  | 每博输出量评估功能 |  |
|  | 射血分数评估功能 |  |
|  | 个性化心功能参数评估软件 |  |
|  | 肥胖病人扫描电压≥150kV |  |
|  | 心肌组织17分段牛眼图分析软件 |  |
|  | 冠状动脉分布彩色地形图 |  |
|  | 去除检查床软件 |  |
|  | 骨去除软件 |  |
|  | 编辑骨去除蒙片软件 |  |
|  | 突出骨显示软件 |  |
|  | 高密度结构分离软件 |  |
|  | 半自动血管跟踪软件 |  |
|  | 手动血管跟踪软件 |  |
|  | 血管中心线编辑软件 |  |
|  | 钙化去除软件 |  |
|  | CPR 病变定位软件 |  |
|  | 血管导航软件 |  |
|  | 狭窄定量测量软件 |  |
|  | 血管长度定量分析软件 |  |
|  | 血管直径定量分析软件 |  |
|  | 管腔轮廓编辑软件 |  |
|  | 像素透镜灰阶值测量软件 |  |
|  | 神经成像功能 |  |
|  | 神经血管减影分析功能 |  |
|  | DSA骨去除算法 |  |
|  | 神经DSA阈值算法 |  |
|  | 选择性高密度结构去除算法 |  |
|  | 动脉瘤分割软件 |  |
|  | 神经灌注分析功能 |  |
|  | 肿瘤成像功能 |  |
|  | 肿瘤分割功能 |  |
|  | 肿瘤自动提取功能 |  |
|  | 神经灌注软件 |  |
|  | 神经灌注时间密度曲线功能 |  |
|  | 低千伏完成神经灌注成像的功能 |  |
|  | 体部灌注分析功能 |  |
|  | 肺、肝、胰腺、肾脏等全身各个部位灌注成像 |  |
|  | 胸痛三联征70KV低剂量扫描技术 |  |
|  | 脑卒中成像70KV低剂量技术 |  |
|  | 儿科70kV超低剂量成像 |  |
|  | 成人常规70kV超低剂量成像 |  |
|  | 肺部70kV超低剂量成像，包括肺血管CTA成像 |  |
|  | 腹部70kV超低剂量成像，包括肾动脉、胸腹主动脉成像 |  |
|  | 头颈最佳平面显示功能 |  |
|  | 手动剪辑功能 |  |
|  | 剪辑容积功能 |  |
|  | 高级肿瘤评估软件 |  |
|  | 淋巴结自动提取功能 |  |
|  | 肿瘤定量测量软件 |  |
|  | 跨时间点定量评估软件 |  |
|  | 结肠分析软件 |  |
|  | 结肠全景显示软件 |  |
|  | 仿真飞行功能 |  |
|  | 结肠透明化显示功能 |  |
|  | 结肠内窥镜软件 |  |
|  | 结肠病灶三维测量功能 |  |
|  | 双能量成像系统 |  |
|  | 能谱纯化双能量成像功能 |  |
|  | 双能能谱扫描球管电压组合方式≥3种 |  |
|  | 双能能谱成像最薄层厚≤0.6mm |  |
|  | 双能能谱采集高压≥150kV |  |
|  | 双能能谱采集低压≤70kV |  |
|  | 个性化双球管管电流调节技术 |  |
|  | 儿童双能量模式 |  |
|  | 双能量成像快速结果技术 |  |
|  | 双能量成像四维快速流程 |  |
|  | 双能量或能谱扫描功能 |  |
|  | 双能量最佳对比度成像功能 |  |
|  | 双能量成像优化对比采集功能，高电压值≥150kV |  |
|  | 双能量单能谱软件 |  |
|  | 单能谱能谱分析功能 |  |
|  | 双能量能谱曲线软件 |  |
|  | 双能量成像虚拟平扫功能 |  |
|  | 双能量成像虚拟平扫采集功能，高电压值≥150kV |  |
|  | 双能量成像去金属伪影功能 |  |
|  | 双能量成像碘图/虚拟平扫 |  |
|  | 双能量结石成分分析 |  |
|  | 双能能谱高穿透力痛风结晶采集技术，高电压值≥150kV |  |
|  | 双能能谱高穿透力结石采集技术，高电压值≥150kV |  |
|  | 双能量痛风分析评估 |  |
|  | 双能量脑出血分析 |  |
|  | 双能能谱脑出血高对比度采集功能，高电压值≥150kV |  |
|  | 配置要求 |  |
|  | X线计算机断层扫描仪（CT） 1套（具体见技术参数） |  |
|  | 符合场地要求与设备正常运行要求的水冷机（含室外、室内机）及连接电缆、管道等 |  |
|  | 质控水模组套1套 |  |
|  | 扫描支架、头托等附件1套 |  |
|  | 所有投标设备部件之间连接所需电缆、管道，并承担所有施工费用 |  |
|  | CT专用操作台1套、CT专用操作椅2套 |  |
|  | 符合投标设备使用要求的欧力奇高压注射器1套 |  |
|  | 工作站配套的UPS（不间断电源）1套 |  |
|  | 工具柜（放置水模等工具）1套 |  |
|  | 实现投标设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有附件 |  |
|  | 提供最新软件版本，并免费升级。 |  |
|  | 其他 |  |
| *3.1 | 投标人需在中标后七天内考察场地，结合用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构；无条件配合整个机房的装修工作。 |  |
| *3.2 | 投标人承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；投标人需提供所有中标设备的安装服务并承担所有费用。保证设备安装完成后所有中标设备能正常运行并能实现招标要求技术参数及功能。 |  |
| *3.3 | 提供保修期外整机（含球管、高压发生器、显示器、工作站、水冷机等）单年保修合同价格，价格不得超过投标总价的7.5%，厂家售后服务部门提供书面承诺。 |  |
| 3.4 | 供货：接到院方要求发货通知之日起60天内发到院方指定地点。 |  |
| 3.5 | 合同期：自合同签定之日起2年。如采购金额达到中标金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕。双方的合同自动终止。 |  |
| 3.6 | 耗材：详细描述专用耗材，并提供省标编码，保养件，并承诺设备生命周期内耗材正常供应 |  |
| 3.7 | 配置分项报价：配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价 |  |
| 3.8 | 未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价 |  |
| 3.9 | 操作培训：投标人需提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 |  |
| 3.10 | 维修培训：投标人需根据院方要求提供维修培训，培训内容可包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 |  |
| 3.11 | 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频（如需要），操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效），软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。 |  |
| 3.12 | 正常工作：指在院方已具备的条件下（未特殊说明的水电气源由院方负责提供到机房内），可以正常使用并满足院方功能及技术要求，符合国家规范，不会对操作人员、患者、其他设备、环境造成不良影响，不会存在安全隐患。 |  |
| 3.13 | 入院验收合格条件：设备、配件及耗材全新未拆封。投标文件中响应所有星号及实三角形条款（不接受任何后补文档及承诺），现场验收时实际响应投标文件中所响应的技术需求，提供投标文件中所响应的配置需求，安装后可以正常工作，响应售后服务承诺内容，其他应提供的配置，验收所需资料。 |  |
| 3.14 | 保修期：验收合格之日起1年（整机保修，含球管、高压发生器、显示器、工作站、水冷机等） |  |
| 3.15 | 售后服务承诺：投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺 |  |