招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-214021205030/06

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：温州市中医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年8月3日

第五章  投标邀请

日    期：2021年8月3日

招标编号：0625-214021205030/06

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪  1套；

简要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．    招标文件的获取：

招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2021年8月23日（北京时间）

获取招标文件方式：现场领取或自行在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载

招标文件领取地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室

招标文件售价：免费。

4．  	投标截止时间（开标时间）：2021年8月24日09:00（北京时间）。

5.   	定于2021年8月24日09:00（北京时间）在杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室公开开标。为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目投标文件请各投标单位通过邮寄快递方式送达。投标单位授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；由采购人做好开标、评标现场的监督工作；评审过程中如有问题需要投标单位对投标文件作出澄清说明，将在邮件或传真方式发澄清函。采购结果将在机电产品招标投标电子交易平台及浙江省政府采购网公告。

6.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮  编：310003）

联 系 人：林财，马菊美

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202121209006759843

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：温州市中医院 地 址：温州市六虹桥蛟尾路9号 联 系 人：徐晓峰 电 话：0577-56671399 传 真：0577-56671399 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0571-85860240、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2021年8月10日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不适用 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：150.00万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价）或CIP项目现场价（外币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货（设备到达用户指定科室）、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币。采用外币报价的，须报出外币和人民币（含条款11.6.2中2内容）的比价。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到彩色多普勒超声诊断仪制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（参见格式IV-9-4）和制造商资格声明（参见格式IV-9-2）；其他投标产品在中标后具有供货能力。 1、业绩要求：无 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：电汇、银行保函等非现金形式，以电汇等形式缴纳投标保证金的，应该在投标截止时间前到账。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本4份，电子版一份（同时提供word版本和正本扫描件PDF版本，光盘或U盘）； 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3条）的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-214021205030/06 2、项目名称：彩色多普勒超声诊断仪 3、投标邀请的标题：彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室 5、在2021年8月24日09:00（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2021年8月24日09:00（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2021年8月24日09:00（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%；如一项功能或配置或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标人相应最高分项价格加在投标总价中计算评标价。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务技术条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取，即100万以下部分按1.35%计取，100万-500万部分按0.99%计取，分段计算累计汇总。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的资信证明文件无效。 |  |

- 招标代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了彩色多普勒超声诊断仪项目招标文件（项目编号：0625-214021205030/06）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

授权代表签字：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

注：招标代理服务费支付承诺书签字、盖章后作为投标文件组成部分。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称： |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：验收合格后2个月内支付（凭发票、验收合格报告、计量合格证明，进口产品同时提供检验检疫合格证明后支付，检验检疫、计量等费用由中标商承担）。 本合同执行中相关的一切税费均由卖方承担。 |
| 21 | 合同价和分项价格：报价均包含主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用等所有相关费用。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保质期 - 保修期：≥2年，提供原厂保修证明。 - 投标商报出保后每年原厂保修价格：每台主机含其所配全部硬件及探头，非连保价格，提供原厂保修价格证明，今后医院购买保修，制造商承诺不得高于此价格。 - 保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 - 保修期内发生故障报修，工程师需24小时内到达医院。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 - 保修期内设备厂商须按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在12小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 - 卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度。 - 技术支持 - 中标商免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 安装调试 - 安装地点：温州市中医院指定地点； - 安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。交货 - 交货 - 交货期：接到院方要求发货之日起90天内发到院方指定地点。 - 如卖方不能在上述规定时间内交货，买方有权无条件退货。 - 交货地点：温州市中医院指定位置。 - 卖方需在到货前现场踏勘买方安装场地，提前准备运输方案，其运输、搬运等费用包含在投标总价之内。 - 报价方式 - 详见《第六章 投标资料表》的报价要求；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 其他 - *投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表（DATASHEET）。 - 提供注册证的检测附页。 - 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 - 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 - *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 - *投标文件中涉及到货物名称的地方（开标一览表，投标分项报价表，货物说明一览表），其规格型号的描述与医疗器械注册证必须一致。 - 投标时提供投标文件正本的电子版光盘或U盘（正本扫描件PDF版本，和word版本） - 详细列出并标明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。如未提及或列出，视为免费提供。 - 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具。 - 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 1套 | 详见“III、技术规格及配置要求” | 接到院方要求发货之日起90天内发到院方指定地点。 | 温州市中医院指定地点 |
| 2 | 全套技术资料。 | 提供 | 随机器提供 |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 | 随机器提供 |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、微创介入等方面的临床超声诊断、介入治疗和科研工作应用 |  |
| 2 | 系统概述 |  |
| 2.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1 | 操作系统：windows和lunix双操作系统 |  |
| 2.1.2 | ≥21.5英寸液晶监视器 |  |
| 2.1.3 | 操作面板具备≥8.9英寸彩色液晶触摸屏 |  |
| *2.1.4 | 具备HI-REZ智能化回声滤波解析技术或echo boost 回波增强技术或M-VIEW多角度可调空间复合成像技术。 |  |
| 2.1.5 | 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度 |  |
| 2.1.6 | 提供数字化二维灰阶成像及M型成像 |  |
| 2.1.7 | 解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像 |  |
| 2.1.8 | 提供数字化彩色多普勒成像 |  |
| 2.1.9 | 提供数字化频谱多普勒成像和分析 |  |
| 2.1.10 | 提供组织多普勒成像 |  |
| 2.1.11 | 提供高清血流成像和精细血流成像 |  |
| 2.1.12 | 提供全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径，A/D≥16bit |  |
| 2.1.13 | 组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调 |  |
| 2.1.14 | 具备AIP自适应图像处理技术 |  |
| 2.1.15 | 提供宽景成像，可用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像 |  |
| 2.1.16 | 提供实时二同步/三同步能力 |  |
| 2.1.17 | 提供动态组织对比增强技术或斑点噪音去除技术或斑点噪音抑制技术或像素优化技术 |  |
| 2.1.18 | 提供血管内中膜自动测量：基于原始的超声波射频信号，在实时B模式下，在1～6心动周期内自动对6个时刻点的内中膜厚度、颈总动脉内径进行测量，并计算平均值和标准差值，实时自动测量，无需手动干预，测量精度达微米级别，附图（附精度微米显示图，标明单位。单独报价计入总价） |  |
| 2.1.19 | 提供组织弹性成像及定量分析，支持线阵、腔内、双平面和穿刺探头 |  |
| 2.1.20 | 提供造影成像 |  |
| 2.1.20.1 | 支持凸阵、线阵、腔内微凸阵及特殊探头 |  |
| 2.1.20.2 | 支持双平面探头凸阵面和线阵面均能支持造影功能 |  |
| 2.1.20.3 | 造影成像模式：造影双幅动态显示和一键转换调节功能，造影动态图像连续长时间不间断采集，提供微泡表面压力显示，单位为帕斯卡，常规造影剂用量≤1.2ml（附图） |  |
| 2.1.20..4 | 提供造影定量分析组织运动追踪技术 |  |
| 2.1.20.5 | 超声造影参数成像功能：使用不同颜色显示造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点 |  |
| 2.1.20.6 | Micro-V成像：在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流。（附图Data Sheet页码，单独报价计入总价） |  |
| 2.1.21 | 图像一键优化，作用于2D和多普勒，自动调节增益、标尺等参数 |  |
| 2.1.22 | 提供实时智能图像优化技术 |  |
| 2.1.23 | 提供实时三维成像，支持凸阵容积、线阵容积、腔内容积探头 |  |
| 2.1.24 | 提供心脏负荷超声成像 |  |
| 2.1.25 | 提供全聚焦相干成像技术或多焦点相干成像技术 |  |
| 2.1.26 | 提供血管增强技术 |  |
| 2.1.27 | 提供穿刺引导 |  |
| 2.1.28 | 提供穿刺增强技术 |  |
| 2.1.29 | 数字化处理通道≥110000 |  |
| 2.1.30 | 系统接收超声信号动态范围≥250db |  |
| 2.1.31 | 提供三影像自动融合技术，可将CT和MR/PET图像同时与实时超声图像自动融合（附动态图，并提供融合所需附件，单独报价，并含在投标总价内） |  |
| 2.1.32 | 提供3D模拟导航软件 |  |
| 2.1.33 | 提供血管追踪软件 |  |
| 2.2 | 测量和分析功能 |  |
| 2.2.1 | 一般测量：距离、面积、距离比、面积比、周长、容积、角度等 |  |
| 2.2.2 | 血管血流测量分析 |  |
| 2.2.3 | 妇科、产科测量 |  |
| 2.2.4 | 心脏功能测量分析 |  |
| 2.3 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 2.3.1 | 超声图像静态、动态存储 |  |
| 2.3.2 | 回放图像增益、基线、彩色图类型、扫描速度等调节 |  |
| 2.3.3 | 一体化病案管理单元 |  |
| 2.3.4 | 硬盘容量≥500GB |  |
| 2.3.5 | 提供主机硬盘图像数据存储 |  |
| 2.3.6 | 提供内置刻录机 |  |
| 2.3.7 | 提供USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘和其他USB装置 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入信号：VCR、外部复合视频或SVHS |  |
| 2.4.2 | 输出信号：RGB、彩色视频、SVHS或DP高清输出 |  |
| 2.4.3 | 提供医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件（含所有软硬件），支持高清DICOM传输 |  |
| 3 | 系统技术参数 |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 监视器：≥21.5英寸液晶监视器，万向关节臂，全方位可调 |  |
| 3.1.2 | 操作面板具有独立的≥8.9英寸彩色液晶触摸控制屏 |  |
| 3.1.3 | 探头接口：≥4个已激活探头接口，并可互换通用 |  |
| 3.1.4 | 操作控制台可上下左右调节 |  |
| 3.1.5 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵 |  |
| 3.2.2 | 探头频率：腹部探头：1-5MHz；浅表高频： 4－15MHz；心脏相控阵： 1－5MHz；浅表高频： 3－11MHz |  |
| 3.2.3 | 凸阵探头扫描深度≥44cm |  |
| 3.2.4 | 线阵探头扫描深度≥16cm |  |
| 3.2.5 | B/D兼用 |  |
| 3.3 | 二维显像参数 |  |
| 3.3.1 | 相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速率≥40帧/秒 |  |
| 3.3.2 | 凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率：≥20帧/秒 |  |
| 3.3.3 | 显示模式：B/D兼用： 电子凸阵：B/PW 电子线阵：B/PW 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD |  |
| 3.3.4 | 谐波成像频率个数≥6种 |  |
| 3.3.5 | 增益调节 ：B/M可独立调节，STC分段≥8 |  |
| 3.3.6 | 可视动态范围≥250db |  |
| 3.3.7 | 扫描线≥512线 |  |
| 3.3.8 | 二维灰阶成像灰阶≥256 |  |
| 3.4 | 频谱多普勒成像 |  |
| 3.4.1 | 显示模式：2D/Doppler |  |
| 3.4.2 | 显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率 |  |
| 3.4.3 | 最大测量速度：PWD≥±7.6m/s |  |
| 3.4.4 | 最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号) |  |
| 3.4.5 | 取样范围：0.5－24mm逐级调节 |  |
| 3.4.6 | 零位移动：≥8级 |  |
| 3.4.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 3.4.8 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 3.5 | 彩色多普勒成像 |  |
| 3.5.1 | 成像速率：凸阵探头全视野，18cm深，彩色显示帧频10帧/秒；相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频20帧/秒 |  |
| 3.5.2 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 |  |
| 3.5.3 | 彩色方向性能量图（DPDI） |  |
| 3.5.4 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |  |
| 3.5.5 | 彩色血流技术 |  |
| 3.6 | 实时三维成像 |  |
| 3.6.1 | 原始三维数据采集、切割、旋转 |  |
| 3.6.2 | 实时容积导航 |  |
| 3.6.3 | 成像模式 |  |
| 3.6.3.1 | 实时三维成像 |  |
| 3.6.3.2 | 三维全容积成像 |  |
| 3.6.3.3 | 三维智能切割：感兴趣区360度取样可在二维参考切面中进行切割，同时获得三维图像。 |  |
| 3.6.3.4 | 三维Z平面智能旋转。 |  |
| 3.7 | 超声功率输出可调 |  |
| 4 | 配置 |  |
| 4.1 | 彩色超声多普勒超声诊断仪1台 |  |
| 4.1.2 | 成人心脏探头1把 |  |
| 4.1.3 | 腹部探头1把 |  |
| 4.1.4 | 浅表探头1把 |  |
| 4.1.5 | 高频浅表探头1把 |  |
| 4.1.6 | 超声图文工作站一套：品牌电脑一台（CPU i3 6系列以上，内存≥4GB，硬盘≥ 1T，液晶显示器≥19.5寸）；彩色激光打印机一台；包含超声PACS系统匹配的高清采集卡1套及PACS连接接口、耦合剂恒温加热器1套及专业检查床和凳子1套、费用包含在投标总价中 |  |
| 4.2 | 提供实现设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有附件。 |  |
| 5 | 其他 |  |
| 5.1 | 供货：接到院方要求发货之日起90天内发到院方指定地点。 |  |
| 5.2 | 耗材：详细描述专用耗材，并提供省标编码，保养件，未报价视为免费提供，并承诺设备生命周期内耗材正常供应 |  |
| 5.3 | 配置分项报价：配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价。 |  |
| 5.4 | 未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价，未列出视为免费提供。 |  |
| 5.5 | 操作培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 |  |
| 5.6 | 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效），上市8年以上设备需提供详细电路板线路图，软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。无法提供维修说明书或线路图，经供应商自愿申请延至供货之日起半年之后验收的，可以放宽。 |  |
| 5.7 | 正常工作：指在院方已具备的条件下（未特殊说明的水电气源由院方负责提供到机房内），可以正常使用并满足院方功能及技术要求，符合国家规范，不会对操作人员、患者、其他设备、环境造成不良影响，不会存在安全隐患。 |  |
| 5.8 | 入院验收合格条件：设备、配件及耗材全新未拆封。投标文件中响应所有星号及实三角形条款（不接受任何后补文档及承诺），现场验收时实际响应投标文件中所响应的技术需求，提供投标文件中所响应的配置需求，安装后可以正常工作，响应售后服务承诺内容，其他应提供的配置，验收所需资料。 |  |
| 5.9 | 提供用户2名医生应用培训，地点：用户指定的国内三甲医院，时间各2周，所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.10 | 中标后提供给医院的设备为2020年12月1日后生产 |  |
| 5.11 | 保修期：≥2年 |  |
| 5.12 | 售后服务承诺：投标人、制造商国内售后服务商响应承诺 |  |