中国眼谷眼科药物研发（生物治疗）平台设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-22215J45

项目名称：中国眼谷眼科药物研发（生物治疗）平台设备采购项目

采购单位：温州眼视光国际创新中心

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年12月9日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

前附表	- 5 -

一、总 则	- 10 -

二、招标文件	- 12 -

三、投标文件的编制	- 13 -

四、开标	- 16 -

五、评标	- 17 -

六、定标	- 19 -

七、合同授予	- 19 -

第三章  评标办法	- 20 -

一、总则	- 20 -

二、资格审查	- 20 -

三、符合性审查	- 20 -

四、商务技术详细评审	- 21 -

五、评分细则	- 22 -

第四章  招标内容及需求	- 23 -

第五章  采购合同模板	- 59 -

浙江省政府采购合同指引（货物）	- 59 -

第六章　投标文件格式	- 64 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 64 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 65 -

3. 资格证明文件目录	- 66 -

4. 投标人资格承诺函	- 67 -

5.中小企业声明函	- 68 -

6. 残疾人福利性单位声明函	- 69 -

7.商务、技术文件目录	- 70 -

8.投标声明函	- 71 -

9.投标货物一览表	- 75 -

10.技术响应表格式	- 76 -

11.商务响应表格式	- 77 -

12. 消耗品或易耗品价格	- 78 -

13.项目实施人员一览表格式	- 79 -

14.代理服务费支付承诺书	- 80 -

15.报价文件目录	- 81 -

16.开标一览表	- 82 -

17.投标报价明细表格式	- 83 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

中国眼谷眼科药物研发（生物治疗）平台设备采购项目招标项目的潜在投标人应在https：//www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年12月30日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-22215J45

项目名称：中国眼谷眼科药物研发（生物治疗）平台设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9,410,000.00

最高限价（元）：9,410,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：中国眼谷眼科药物研发（生物治疗）平台设备采购项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：9,410,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括超速离心机等多项设备，详见招标文件。

备注：超高速离心机、流式细胞仪、单道移液器、电动助吸器、微量分光光度计、纳米颗粒跟踪分析仪、多功能酶标仪（96孔板）、普通PCR仪、实时荧光定量PCR、细胞存储液氮罐允许进口；其他设备不允许进口。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业预留份额40%，其中专门面向小微企业预留份额60%（即总额的24%）。监狱企业或残疾人福利性单位视为小微企业。供应商提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年12月30日14：00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https：//www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2022年12月30日14：00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https：//www.zcygov.cn（线上）；龙湾区公共资源交易中心（温州市龙湾区永中街道府后路77号便民服务中心主楼四楼评标区）（现场）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州眼视光国际创新中心

地  址：浙江省温州市龙湾区罗东北街100号

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-56651013

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-56651022

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财

项目联系方式（询问）：0571-85860240

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市龙湾区财政局

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-85600839

地址：温州市龙湾区永宁西路565号温州银行大楼16楼

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本项目专门面向中小企业预留份额40%，其中专门面向小微企业预留份额60%（总额的24%）。监狱企业或残疾人福利性单位视为小微企业。供应商提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。中小企业、小微企业的认定对象为投标货物的制造商。 2）本采购文件所称中小企业或小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。 5）符合中小微企业划分标准的个体工商户，视同中小微企业。 6）提供的货物全部由中小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7）本次采购的货物要求金额占比40%由中小企业提供，其中60%（即总额的24%）由小微企业提供。 8）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定的70%向中标供应商收取，即100万以下部分按1.05%计取，100万-500万部分按0.77%计取，500万-1000万元部分按0.56%计取，分段计算累计汇总。超过58000元的按58000元收取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体参加投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加响应的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的响应。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

▲本项目专门面向中小企业预留份额40%，其中专门面向小微企业预留份额60%（即总额的24%）。监狱企业或残疾人福利性单位视为小微企业。供应商提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

2. 商务技术文件：

（1）投标人营业执照；

（2）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

（3）投标声明函（格式见第六章）；

（4）投标产品一览表（格式见第六章）；

（5）技术响应表（格式见第六章）；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训的内容和措施；

（10）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（11）售后服务方案；

（12）投标机型的样本或彩页和原厂技术参数（需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖章）；

（13）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（14）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（15）评分方法中的评审证明文件等；

（16）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（17）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

超速离心机为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州眼视光国际创新中心本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人。采购人自行确定或委托评审委员会第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17：00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（11）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。促进中小企业发展相关政策认定详见《第二章 投标人须知》前附表。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》的偏离度：完全满足招标文件要求的得满分63分；标注★的重要指标每负偏离一项扣2分；一般技术指标每负偏离1项扣1分；一般商务指标（含合同条款）每负偏离1项扣2分；扣完为止。 | 63 |
| 2 | 投标设备的总体质量性能，评委对所有投标设备进行综合评价。 | 3 |
| 3 | 保修期：保修期响应招标文件要求得1分，保修期不满足招标文件要求的得0分。 | 1 |
| 4 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，评委对制造商或代理商的售后服务和维修能力进行综合评价。 | 2 |
| 5 | 环境标志产品、节能产品评审：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 实时荧光定量PCR | 台 | 1 | 是 |
| 3 | 生物反应器 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 生物反应器 | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 微型生物反应器 | 台 | 2 | 否 |
| 6 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 台 | 1 | 是 |
| 7 | 流式细胞仪 | 台 | 1 | 是 |
| 8 | 多功能酶标仪 | 台 | 1 | 是 |
| 9 | 微量分光光度计 | 台 | 1 | 是 |
| 10 | 细胞存储液氮罐 | 台 | 4 | 是 |
| 11 | 普通PCR仪 | 台 | 1 | 是 |
| 12 | 单道移液器 | 套 | 39 | 是 |
| 13 | 电动助吸器 | 台 | 20 | 是 |
| 14 | 程序降温仪 | 台 | 1 | 否 |
| 15 | 离心机 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | 离心机 | 台 | 9 | 否 |
| 17 | 离心机 | 台 | 2 | 否 |
| 18 | 台式高速离心机 | 台 | 1 | 否 |
| 19 | 气相液氮罐+智能监控终端 | 台 | 4 | 否 |
| 20 | 智能生物泵 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 全自动细胞荧光分析仪 | 台 | 8 | 否 |
| 22 | 自动细胞计数仪 | 台 | 1 | 否 |
| 23 | -86℃超低温冰箱 | 台 | 3 | 否 |
| 24 | 高压灭菌锅 | 台 | 3 | 否 |
| 25 | 生物安全柜 | 台 | 12 | 否 |
| 26 | 生物安全柜 | 台 | 9 | 否 |
| 27 | 高压灭菌锅 | 台 | 2 | 否 |
| 28 | 倒置显微镜 | 台 | 11 | 否 |
| 29 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 21 | 否 |
| 30 | 自增压液氮罐 | 台 | 4 | 否 |
| 31 | 液氮补给罐 | 台 | 1 | 否 |
| 32 | 电子分析天平 | 台 | 4 | 否 |
| 33 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | 否 |
| 34 | 烘箱 | 台 | 1 | 否 |
| 35 | 烘箱 | 台 | 1 | 否 |
| 36 | 超净工作台（双人） | 台 | 3 | 否 |
| 37 | 超净工作台（单人） | 台 | 1 | 否 |
| 38 | 4℃冰箱 | 台 | 1 | 否 |
| 39 | 4℃冰箱 | 台 | 15 | 否 |
| 40 | 冷藏冷冻冰箱 | 台 | 1 | 否 |
| 41 | -20℃冰箱 | 台 | 3 | 否 |
| 42 | 通风橱 | 台 | 2 | 否 |
| 43 | 培养箱 | 台 | 2 | 否 |
| 44 | 微生物薄膜过滤器 | 台 | 1 | 否 |
| 45 | 蠕动泵驱动器 | 台 | 1 | 否 |
| 46 | 电导率仪 | 台 | 1 | 否 |
| 47 | 浮游菌采样器 | 台 | 1 | 否 |
| 48 | pH计 | 台 | 2 | 否 |
| 49 | 恒温金属浴，加热型 | 台 | 8 | 否 |
| 50 | 磁力搅拌器 | 台 | 2 | 否 |
| 51 | 气浴恒温振荡器 | 台 | 1 | 否 |
| 52 | 电热恒温水温箱 | 台 | 1 | 否 |
| 53 | 微型个人离心机 | 台 | 10 | 否 |
| 54 | 尘埃粒子计数器 | 台 | 1 | 否 |
| 55 | 恒温水浴锅 | 台 | 2 | 否 |
| 56 | 脱色摇床 | 台 | 1 | 否 |
| 合计 |  |  | 235 |  |

▲以上所有设备打包采购，有缺项漏项的投标无效。

二、技术及配置要求

| 序号 | 设备名称 | 主要规格和技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机 | 主要技术参数： ★1、最高转速：≥100,000 RPM；最大相对离心力：≥802,000 x g； 2、转速控制精度：±2 RPM； ▲3、≥15寸触幕式液晶显示屏，具备中文操作界面；可以使用智能手机远程监控仪器状态，实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作； ▲4、具备转头动态惯性检测功能，在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算，与仪器设置进行对照，若转头的能量过大，仪器将自动减速到最高容许转速，保证在离心高密度溶液时仪器的安全运行； 5、 具备超速检测功能，若发现有超速情况，仪器将自动减速到最高容许转速； 6、要求该仪器实现 数字化实时显示真实真空度数值，非模拟式高、中、低档位显示； 7、样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%； 8、主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示整个实验过程中的温度、转速随时间变化的曲线图，以便于真实追踪整个实验过程； 9、加速/减速选择：≥10档加速/11档减速； 10、离心时间设定范围：≥999小时59分，连续离心； 11、可存储1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求； 12、可实现本机资料查询，包括转头，离心管数据库等； 13、离心专家软件内置于主机，具备本机进行实验模拟和实验计算功能； 仪器可本机模拟以下实验过程，并可将模拟的离心条件直接下载运行： a) 颗粒沉降运行；速率区带运行；质粒最佳分离运行；RNA最佳/最快沉降运行； b) 替代转头运行； 仪器可本机进行以下各种计算功能： a) 转头减速计算；沉降系数计算；沉降时间计算；浓度计算；折射率计算； 14、 仪器主机内置化学试剂耐受性数据库，便于离心不同样品时离心管的选择； 15、 具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理； 16、 具备电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注； 17、 要求能提供特殊的离心管，确保在同一个转头中可以灵活实现大体积和小体积样品的相互切换，并且同时获得该转头的最大离心力； ★18、噪音：≤51dBa；整机重量≥485KG，保证防护钢板的强度，保障使用人员安全。 配置清单： 1、6×13.2ml钛合金水平转子1套，最大转速≥41,000 rpm，最大相对离心力288,000 g，最大容量6 x 13.2 mL，k因子≤124，13.2ml离心管1套，管架及热封器1套； 2、12×39ml钛合金垂直转子1套，最大转速≥50,000 rpm, 最大相对离心力251,000 g，最大容量12 x 39 mL，k因子≤34，36.2ml离心管及套件1套。 3、电脑*5； 4、货架*5； 5、洁台*18； 6、小推车*7； 7、椅子*22； 8、洗脱一体机*1； 9、标签打印机*2； 10、热敏打印机*2。 |
| 2 | 实时荧光定量PCR | 硬件技术参数： 1、热循环系统：珀耳帖半导体合金加热模块，非液体空腔设计，有利于快速升降温； 2、温控模块最高升降温速率：≥6.5℃/秒； ▲3、温控范围：4℃–99.9℃，具有4℃样品过夜保护功能； 4、激发光源：高能量合金卤素灯（寿命2000小时），避免LED等低功率和低流明光源，保证激发光源的强度； ▲5、检测系统：冷CCD 成像，每个循环保证每个反应孔一次性成像检测，避免因PDT或PMT检测器，每个循环逐孔扫描检测荧光衰减所带来的误差； ★6、通道数： ≥5色激发光滤光片和≥5色检测光滤光片可自由组合，支持第三方试剂优化，至少4个通道完全开放； 7、 光学检测范围（激发/检测）：455–650 nm/505–696 nm ； 8、 多模块支持：可提供2种及以上相互替换模块以供选择，包括：标准96孔0.2ml模块或快速96孔0.1ml模块； 384孔模块； 9、 反应体系：10-100μL，快速96孔0.1ml模块：10-30ul；标准96孔0.2ml模块：10-100ul；384孔模块：5-20ul； 10、 支持耗材：仪器使用的试剂耗材全开放，可避免使用在加样中易产生误差的白色耗材； 11、支持的荧光染料：FAM, SYBR, SYTO 9 (MeltDoctor), Fluorescein, SYPRO Orange，VIC, JOE, TET, HEX，TAMRA, NED, BODIPY TMR-X，Texas Red，LIZ，Cy 5； 12、 系统升级性：可升级加配微流体芯片模块，满足未来实验的需要； ★13、被动参照染料校正：仪器可提供荧光染料校正技术，以避免实验操作过程中产生的移液误差、蒸发误差等； 14、 实时数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 15、 内置触摸屏电脑： LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色，要求使用电容屏，支持多点触控，仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用； 16、 数据保护：内置触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；系统外接台式电脑，提供原厂云服务平台，实现实验数据的三重的保护； 17、 远程实时监控：电子邮件通知功能，可通过网络控制至多4台仪器，监控最多10台仪器； 18、 数据同步处理：仪器内置智能电脑，可独立运行；系统外配台式电脑，实现实验运行和数据处理同时同步操作； 19、 开放的应用程序界面（API）：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录； 20、 自动化：可选配自动化机械臂，自动进样装置带有反应板放置架，可提供自动化的反应板进样能力； 21、 多重分析性能：可同时检测5个靶标； 22、 线性动态范围：≥10 个log 动态范围。 23、 灵敏度：最低1拷贝； 24、 分辨率：在单重反应中可区分1.5倍模板数差异，置信度99.7%； 25、 运行时间：具有标准和快速两种模式可供选择，＜30分钟完成快速96孔板的40个循环反应；＜35分钟完成384孔板40个循环反应； ★26、多重荧光染料检测：能同时检测并区分VIC/ HEX荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测； 软件技术参数： 1、 基于标准曲线的绝对定量； 2、 相对标准曲线； 3、 基于比较Ct值的相对定量； 4、 免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查； 5、 实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行程序设这，以确定聚类分析的理想循环； 6、 基于荧光定量PCR实的基因分型、Non-coding RNA和microRNA分析、基因拷贝数（CNV）分析，融解曲线分析，蛋白热稳定性分析，肿瘤稀有突变分析，可检测背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA。 配置清单： 1、 荧光定量PCR仪（96孔模块）一台； 2、 原厂正版引物探针设计软件一套； 3、 安装验证试剂盒一套； 4、 配套原装电脑工作站一套。 5、 微波炉*1； 6、 防爆柜*4。 |
| 3 | 生物反应器 | 技术参数： 1、 控制系统：PLC，芯片与适配程序开发模块； 2、 交互界面：≥15寸显示屏，分辨率≥1024*600； 3、 蠕动泵：易加载泵头，转速范围≤200rpm； ★4、伺服电机：约0.4KW/1.27N.m，转速范围0-200rpm，精度：±1 rpm，支持低于3 rpm高精度低速搅拌，具备正转和反转模式，支持正反转间歇搅/连续搅拌切换； 5、 气体质量流量计：O2，CO2，N2：0-100 mL/min；Air：0-200 mL/min，满足低于5ccm气体测量精度； 6、 加热毯：约300W，温控0-80°C，精度≤±0.1C； 7、 温度传感器：pt100，控制精度≤±0.1℃； ★8、溶氧值 (DO)：范围0-200%，精度≤±1%；特殊阻抗VP，接口屏蔽干扰； ★9、酸碱度 (pH)：量程2-12，精度≤±0.01；特殊阻抗VP，接口屏蔽干扰； ★10、 生化检测，支持葡萄糖、乳酸等多种生物分子检测； 11、 罐体材质：单壁高硼硅玻璃，不锈钢：304支架、316L顶盖及管件； 12、 灭菌方式：离线灭菌； 13、 罐体体积：约10L。 |
| 4 | 生物反应器 | 技术参数： 1、 控制系统：PLC，芯片与适配程序开发模块； 2、 交互界面：≥15寸显示屏，分辨率≥1024*600； 3、 蠕动泵：易加载泵头，转速范围≤200rpm； ★4、伺服电机：约0.4KW/1.27N.m，转速范围0-200rpm，精度：±1 rpm，支持低于3 rpm高精度低速搅拌，具备正转和反转模式，支持正反转间歇搅/连续搅拌切换； 5、 气体质量流量计：O2，CO2，N2：0-100 mL/min；Air：0-200 mL/min，满足低于5ccm气体测量精度； 6、 加热毯：≤300W，温控0-80°C，精度±0.1C； 7、 温度传感器： pt100，控制精度+0.1℃； ★8、溶氧值 (DO)：范围0-200%，精度±1%；特殊阻抗VP，接口屏蔽干扰； ★9、酸碱度 (pH)：量程2-12，精度±0.01；特殊阻抗VP，接口屏蔽干扰； ★10、生化检测，支持葡萄糖、乳酸等多种生物分子检测； 11、 罐体材质：单壁高硼硅玻璃，不锈钢：304支架、316L顶盖及管件； 12、 灭菌方式：离线灭菌； 13、 罐体体积：约5L； |
| 5 | 微型生物反应器 | 技术参数： 1、 反应器参数： 2、 运转速度：0-120rpm； 3、 转速精度：±1 rpm； 4、 运转模式：恒速模式，间歇模式； 5、 启停控制：柔性缓加速.缓减速； 6、 工作通道：4工位； 7、 参数设定：4工位独立设置； 8、 工作界面：彩色液晶屏，中文.英文界面可选； 9、 触控屏幕：电容触控.电阻触控.无触控可选； 10、 培养瓶参数： 11、 规格：125ml，250ml，500ml； 12、 灭菌性能：可湿热灭菌； 13、 重复使用性：可重复使用； 14、 瓶身材质：高硼硅玻璃； 15、 搅拌组件材质：聚四氟乙烯，不锈钢316； 16、 密封垫片材质：硅橡胶； 17、 隔菌透气膜材质：微孔聚四氟乙烯薄膜； 18、 搅拌桨形式：直叶搅拌桨； 19、 搅拌驱动方式：无接触磁力驱动； 20、 反应器规格：可配备125×4、250×4及500×4体系； 21、 尾气监控模块：干细胞及免疫细胞培养均无需配置； 22、 不需要灌注培养。 23、 可Wifi远程监控； 24、 环境温度检测和报警功能。 |
| 6 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 技术参数： 1、 采用激光光源照射纳米颗粒悬浮液，观测到单个纳米颗粒的布朗运动和电泳线性，能够实现单个纳米颗粒的跟踪、粒度测量、浓度测量、Zeta电位测量； 2、 检测范围：10nm–2000nm； ★3、浓度检测范围：105-109 粒子/ml，106-1010 粒子/ml（电位）； ★4、激光光源：520nm，35mW，尤其适合生物样品，可用于粒度、浓度、Zeta电位和荧光测试； 5、 检测池温控：温控范围：低于室温5度 - 45℃ ； ★6、激光光源和检测器的位置必须全自动调节，自动对焦，无需人工操作；一个样品可自动测量该样品的11个位置点； 7、 全自动扫描测量，为保证数据的统计有效性，1分钟内至少可测1000个左右的颗粒； ★8、超高灵敏度CMOS相机，相机速度3.5-60fps可调，保证在小粒径颗粒和大粒径囊泡都可选择合适的测试速度； 9、仪器包含荧光测量模块，保证样品纯化等分析。荧光测量必须保持样品在静止无对流状态下测试，不可流动状态下测试样品，保证荧光数据的准确性； ★10、该仪器必须包含Zeta电位模块，保证科研扩展的需求；Zeta电位测量范围：-500~500mv，电导率测试范围 3s/cm-15ms/cm； 11、可升级群分析软件，具有45个形状参数，根据形状的不同, 颗粒扩散速度或延伸率不同， 强度和面积不同等等来区分不同群体的颗粒各所占的百分比； 12、 激光安全：仪器安全保护Class I；激光内部防护Class 3B； 13、 软件功能：可跟踪单个粒子，提供布朗运动可视视频，提供平均粒径和分布宽度参数，提供颗粒浓度信息，提供粒径-数量分布和体积分布曲线，可以在不同粒径范围进行分段计算，提供颗粒分布累积曲线，数据管理：可视频，文本，PDF，单一或叠加输出； 配置清单： 1、 纳米颗粒跟踪分析仪主机一台； 2、 洁台*4； 3、 货架*1； 4、 小推车*8； 5、 椅子*18； 6、 电脑*3。 |
| 7 | 流式细胞仪 | 技术参数： 1. 光路系统 1.1标准配置固态488nm激光器和640nm激光器，激发4色荧光； ★1.2采用经典鞘液流包裹样本流聚焦原理设计和先进的固定X型光路设计，光信号可交叉全反射避免了传统透射光路设计对光信号的衰减损失，有效的提高检测灵敏度和分辨率； 1.3固定校准的光路设计，滤光片即插即拔，不影响光路； 2. 电子和检测系统 2.1检测分辨率：CV＜3％； ★2.2仪器使用PMT检测器（非FAPD），确保检测结果不受环境温度影响； ★2.3数据采集动态范围：有24bit芯片收集1600万道信号采集范围，实验操作中可免调电压，采用自动补偿模式，无需手动调节荧光补偿； 3. 液流和上样系统 ★3.1采用后置蠕动泵上样模式，非注射泵液流系统，实现非固定体积的连续上样； 3.2可进行进样体积测量，应用于无需微球或绝对计数管的绝对计数分析； 3.3上样口开放，且上样口设计在仪器外部，适合于瞬时动力学实验要求；兼容各厂家材质试管，0.5ml、1ml、2ml、5ml、15ml等离心管； 3.4上样速度多样：可预设三种速度，并可在10-100ul/min范围内连续可调，自由设定样本流直径； 3.5液流系统：鞘液桶及废液桶容积≥2L，具备自动管路抽吸、清洗系统。 4. 软件系统 4.1根据实验需要利用随意放缩功能对窗内数据进行自由放缩，不遗漏任何实验细节； 4.2操作软件：可安装在任意电脑上，图像和结果可以拖曳至Office软件，数据支持FCS3.0格式，并支持彩色数据显； 4.3电脑工作站配置要求：操作系统：Window 7或 Window 10专业版 ，内存不小于8G。 配置要求 1流式细胞仪主机一台； 2质控微球一套； 3装机试剂盒一套； 4稳压电源 1台。 |
| 8 | 多功能酶标仪 | 技术参数： 1、 基本指标 1.1、 检测模式：包含光栅式光吸收、荧光顶读数、荧光底读、TRF、FRET、TR-FRET、化学发光检测等； 1.2、 读板方法：终点、动力学、光谱扫描、孔区域扫描； 1.3、 微孔板类型：可适用于1 - 384孔板； 1.4、检测器3个：光吸、收荧、光化学发光均使用独立检测器： 1.4.1、光吸收检测器：光电二极管； 1.4.2、荧光检测器：红外敏感光电倍增管（PMT）； 1.4.3、发光检测器：低暗电流单光子计数光电倍增管； 1.5、具备振荡功能：线性、圆形、双轨模式可选且振幅和频率可调； 1.6、温度控制范围：室温+5℃~42℃； 2、光吸收模块 2.1、 光栅系统：支持波长230-1000nm； 2.2、光吸收波长准确性：≤±0.5nm，λ>315nm； <±0.3nm，λ≤315nm； 2.3、 光吸收波长重复性：≤±0.5nm，λ>315nm； <±0.3nm，λ≤315nm； 2.4、 OD 精确度：≤ 0.2 %，OD准确度：≤0.5%； 2.5、 96孔板/384孔板 0-4OD； 3、 荧光模块 3.1、 荧光波长范围： Ex：230–850nm, Em：280–850nm； 3.2、 具备荧光滤光片系统灵活，至少标配8个不同激发波长滤光片； ★3.3、荧光顶部阅读灵敏度： ≤85 amol/孔,（100ul，384孔）； 3.4、 具有荧光底部多点读数功能，通过覆盖全孔的多点读数，降低细胞分布不均匀带来的孔间和孔内检测差异； 3.5、 同时具有顶部，底部2种Z-轴自动调焦功能，14800-23000μm连续可调； 4、 支持时间分辨荧光 4.1、 波长范围Ex：230–850 nm；Em：280–850 nm； 4.2、灵敏度：≤2.8 amol/孔（100ul, 384孔板）； 5、 需配置均相荧光共振能量转移（HTRF）功能 5.1、至少支持EX320nm EM 620nm/665nm和EX340nm EM 620nm/665nm两种模式检测； ★6、具有荧光偏振模块 6.1、 至少支持EX485nm EM 535nm和EX535nm EM 595nm两种模式检测； 7、 化学发光模块 7.1、 连续发光 225 amol ATP/孔 (9 pM；low volume 384孔板)；瞬时发光：12 amol ATP/孔 (218 fM；384孔板)； ★7.2、 线性范围>8个数量级的线性范围； ★8、配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测； 9、 双加样器模块 9.1、 配置加样器接口和内部管路，后期升级可即插即用，无需对机器改造； |
| 9 | 微量分光光度计 | 技术参数： 1、 可进行微量样品吸光度、浓度、纯度测量，配有微量样品台； 2、 微量样品台： 2.1、最小样品量：≤0.3ul； 2.2、 光度范围：0.02–330 A； 2.3、 检测下限：dsDNA：1ng/μl，BSA：0.03mg/ml； 3、 光学规格： 3.1、 波长扫描范围：200–900nm； 3.2、 光程数量≤2个， 0.67mm和0.07mm双固定光程电磁弹射切换，终身无需校正，光程切换器所有部分均不暴露在空气中； 3.3、 开机无需预热，测量时间：2.5-4秒内可完成200nm-900nm全波长测量； 3.4、 波长重复性：± 0.2nm； ★3.5、波长精度：± 0.75nm； 3.6、 带宽：优于 1.5nm； 3.7、 杂散光：< 0.5%(于240 nm 用 NaI) 和< 1%(于280nm用Acetone)； 3.8、 吸光度重复性：<0.002 A（0-0.3A，280nm），CV＜1%（0.3-1.7A，280nm）； 3.9、 吸光度准确性： <1.75%读数（0.7A，280nm）； ★3.10、光学检测系统：不低于4096像素CMOS阵列检测器； 3.11、 光源：脉冲氙灯，闪烁不低于109次，提供10年质保（需制造商提供售后承诺）； 4、 系统性能 4.1、 开机时自动检测系统状态； 4.2、 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟； 4.3、 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600； 4.4、操作系统：基于Linux的NPOS系统（非安卓系统），7寸彩色平板电脑，不低于2.4 GHz处理器； 4.5、 仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统； 4.6、 数据和方法存储：自带平板电脑，内置32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法； 4.7、 数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和3个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式； 4.8、 显示器规格：1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏； ★4.9、采用样品压缩法原理，检测过程中无需形成样品液柱，封闭式检测环境，样品不暴露在空气中，无样品挥发影响； 4.10、 可识别的污染物数量≥8种，包括但不限于：Tris、苯酚、EDTA、Trizol、硫氰酸胍、RIPA、NDSB、纸屑。可进行气泡和样品台污染的识别； 4.11、自带2800rpm低速涡旋混匀器，在测量前混匀样品，保证重复性和准确性； 4.12、 带有自动检测功能，放下样品盖可自动检测样品，无需点击测量按钮。 |
| 10 | 细胞存储液氮罐 | 技术参数： ★1、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料； 2、 液氮容量：≥175升； 3、 液氮罐瓶颈： ＜22cm； 4、 标配6个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管6000个； 5、 冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理； 6、可选配超声波液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。超声液位报警器的LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量；液位过低时，报警器连续鸣叫； 7、 可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备； 8、 罐体高度*直径： 不大于 96*66cm； 9、 空罐重量：≤48kg； 10、具有安全锁扣设计，充分保证样品安全； |
| 11 | 普通PCR仪 | 技术参数： 1、 样品基座：0.2ml×96孔； 2、 温度范围：0～100℃； ★3、最大模块变温速率：≥4℃/Sec，最大样品变温速率：≥3.10℃/Sec； 4、 静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 5、 PCR体积范围：10—100ul； 6、 样本模块有3个VeriFlex区域，可实现真正的梯度PCR； 7、 样本模块可同时运行三个不同温度，每相邻两个模块最大设置温差达10℃； 8、 具有≥8英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便； 9、 具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； 10、可选配Wi-Fi连接装置，可通过手机（iPhone或android系统均可） 安装的应用程序随时随地查看仪器状态； 11、内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，做到数据无缝连接软件； 12、 软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序； 配置清单： 1、 主机一台； 2、 起始耗材包一套； 3、 电源线一根。 |
| 12 | 单道移液器 | 技术参数： 1、操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； ★2、可整支高温高压灭菌和紫外线消毒，操作更安全； 3、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； 4、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养； ★5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积； 7、体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作； 8、创新密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛； 9、 0.1μL－10mL 不同量程选择，全面满足不同使用需求； 10、 颜色标识移液器量程； 11、 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪； 12、 可调间距移液器为无管化设计，避免传统连接气管造成的磨损破裂或脱落，减少维护需求，提高耐用性和精准度； 13、 可调间距移液器下半支可360°旋转，使用更便捷也更符合人体工程学； 配置清单： 提供4个规格2.5ul，10ul，100ul，1000ul。 |
| 13 | 电动助吸器 | 技术参数： 1、 适用于0.1mL - 100 ml体积范围内刻度移液管和固定移液管移液； 2、重量轻（仅160g），符合人体工程学设计，操作舒适，无疲劳； 3、按钮设计和优化的吸放液速度，可防止液体溅射； 4、 充电时也可使用，LED指示灯可显示电池状态； ★5、锂聚合物电池，一次充满电可工作≥7小时； 6、 吸嘴和适配器可高压灭菌； 7、 吸液嘴拆卸方便，易于更换滤膜； 8、具有桌面支撑架，防止管内液体倒流， 9、 配壁挂支架及充电器。 |
| 14 | 程序降温仪 | 技术参数： 1、 微处理器控制，控制精度高； 2、 内部容积：不低于17L； 3、 3.2ml冻存管容量：不低于380个； 4、 采用双阀组设计； 5、 温度范围：+50℃∽-180℃； 6、 粉末涂层的腔体结构，坚固耐用； 7、 原位发泡绝热设计，保温性能好，温度均一性高； 8、 不锈钢内壁，静音操作，运行安静； 9、 独立的样品 & 腔体温度探头，双探头精确控温，触摸屏同时显示； 10、 前部开门，方便样品的放入和取出，仪器自带至少6种常见程序，覆盖用户大部分用途；至少20个自设定程序，可根据不同应用需求自行设定； 11、 冷冻曲线可显示样品温度和腔体温度，确保整个操作过程备有证明文件，直观可靠； 12、 温度偏差< 2℃(降温过程中腔体内两点间温差)。 13、 内置风扇（带防护网)提供水平层流循环风，均匀分散注入的液氮，确保温度均一性； |
| 15 | 离心机 | 技术参数： 1、具有门盖智能防夹装置； 2、最高转速可达22000r/min，最大相对离心力可达52020×g，6x500ml角转子可以高效的离心生物制品，水平转子最大容量可达4x750ml样品处理能力； 3、 具有不平衡保护、转子自动识别、超速保护、超温保护、电机过热保护、门盖保护等多种保护功能； 4、转子采用航空级锻造合金铝、钛合金、碳纤维；硬质氧化，耐腐蚀，从原材料采购、加工到成品每一道工序都经过严格的控制； 5、 材质证明、探伤检测报告、拉力检测报告、化学成份检测报告、加工检测报告都有原始记录； ★6、离心腔采用316L不锈钢，≥2mm厚（可提供材质证明）； 7、 系统采用统一的、标准的以太网通讯接口，提供关键参数点位表，便于系统拓展将数据纳入系统监控中； 8、快速调用多达100个程序，可以对每个程序进行拼音命名，减少不同离心运行之间的时间，以及常规离心的快速启动；可以一键实现5级不同转速、时间、温度阶梯离心； 9、 加减速控制，10种升速曲线，11种减速曲线，防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳； 10、 手动模式时可以快速对离心机参数进行设置，一键实现离心力与转速切换； 11、 超强的系统设置功能，通过系统设置可以对运行数据记录等特色功能； ★12、最高转速 角转子≥22000r/min水平转子≥4000r/min； 13、 最大相对离心力 角转子≥52020xg水平转子≥3500xg； 14、 最大容量 角转子6×500ml水平转子4×750ml； 15、 转速精度 ±10r/min； 16、 定时范围 1min~99h59min、1s~99min59s两种计时单位切换；默认为1s~99min59s； 17、 温度设置范围 -20℃～40℃，步进1℃； 18、 温控精度 ±2℃； 19、 支持预冷； 20、 电脑控制 RS485或RS232； 21、 整机噪声 ≤65dB(A)； ★22、配置8*50ml角转子（最高转速18000r/min，最大相对离心力37600xg）；6*250ml角转子（最高转速12000r/min，最大相对离心力22470xg）。 |
| 16 | 离心机 | 技术参数： 1、7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）、高清（800*480）触摸屏控制，操作简便，显示直观； 2、 设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂； 3、 离心力与转速可通过按钮自动切换，可快速设置转速或离心力（内部计算对应的转速或离心力）； 4、最多可选中五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行； 5、 可以设置100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性； 6、 11档加速，12档减速档位，其中第10档为自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、降速时间； 7、 可以根据实验的时间间隔设置仪器的休眠时间（默认值为15分钟）；保证实验时制冷效果良好；实验后仪器进入休眠，绿色节能，延长仪器的使用寿命； ★8、一键启动预冷程序，预冷参数可以根据转子不同进行自定义设置；并且可以实现预约预冷，可以预先设定预冷时间和日期，进入实验室即可开始实验，节约时间； 9、 PID动态智能调节温度、双通道变频； 10、 运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况； 11、 交流变频电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长、转速控制精度准确（小于10r/min）； ★12、 0.5ml~750ml多种适配器选择，一次可分离36根50ml尖底管、76根15ml尖底管、152根7ml真空采血管，是临床检测、化验分析的理想之选； 13、 最高转速≥5500r/min； 14、最大相对离心力≥4904×g； 15、 最大容量≥4x750ml； 16、 转速精度 ±10r/min； 17、 定时范围 1 s-99min59s、1 min-99h59min； 18、 温度设置范围 -20℃~40℃； ★19、控温精度±0.5℃； 20、 计时模式 启动计时、到转速计时、瞬时计时； 21、 整机噪声 ≤65dB(A)； 22、 配置： 4*750ml水平圆杯转子配4*250ml、28*50ml和60*15ml适配器（最高转速4000r/min，最大相对离心力3500xg）； |
| 17 | 离心机 | 技术参数： 1、 ≥7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）、高清（≥800*480) 触摸屏控制，操作简便，显示直观； 2、 设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂； 3、 直接输入设置参数数值，可快速设置完参数，快捷、方便（同类型按钮式产品设置参数时需来回多次调节按键）； 4、 离心力与转速可通过按钮自动切换，可快速设置转速或离心力（内部计算对应的转速或离心力）； 5、 计时单位有1s-99min59s或1h-99h59min两种可以任意选择； 6、 计时模式有启动计时或到转速计时或连续计时三种模式任意选择； 7、 最多可选中五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行； 8、可以设置100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性； 9、11档加速，12档减速档位；其中第10档为自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、降速时间； 10、 可以根据实验的时间间隔设置仪器的休眠时间（默认值为15分钟）；保证实验时制冷效果良好；实验后仪器进入休眠，绿色节能，增加仪器的使用寿命； 11、 一键启动预冷程序，预冷参数可以根据转子不同进行自定义设置；并且可以实现预约预冷，提前预约，进入实验室即可开始实验，节约时间； 12、 运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况； 13、 可离心最大容量4x750ml, 可配气密性离心杯，保证离心安全，无污染； 14、 12款角转子、5款水平转子，0.2ml～750ml所有试管、试瓶和工作板都可以离心，既能高速又能大容量离心，通用性可满足一切离心应用的需要； 15、最高转速≥21000r/min； ★16、最大相对离心力≥32000xg； 17、最大容量≥4×750ml（水平转子）； 18、 转速精度 ±10r/min； 19、 温度设定范围 -20℃～+40℃； 20、 定时范围 1s～99min59S/1min～99h59min（同时具有2种模式可选择）； 21、 温控精度 ±0.5℃； 22、 预冷功能； 23、 压缩机组 节能双通道变频压缩机组（环保制冷剂R134A）； 24、 整机噪声 <65dB(A)； 25、 点动功能； 26、转子识别； 27、 电源 AC220V±22V 50/60Hz 10A； 28、 整机功率 1.6kW； ★31、配置：24*1.5/2.2ml角转子（最高转速18500r/min，最大相对离心力32752xg）。 |
| 18 | 台式高速离心机 | 技术参数： 1、 7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观； 2、 用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取； 3、 11档加速，12档减速档位；其中10档为自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、降速时间； 4、 设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套（316L），保护套，外壳三级防护等多种保护、确保人身、机器安全； 5、 前板、门盖一次性模具成型，流线型外观、简介、大方，符合人机工程学； 6、内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命； 7、 最高转速：≥ 18500r/min； ★8、最大相对离心力≥ 29300xg； 9、 最大容量≥ 4×100ml； 10、 转速精度：±10r/min； 11、 定时范围 1s~99min59s/1min~99min59sec ； 12、 温度设定范围 -20℃～40℃； 13、 温度控制范围 0℃～25℃； 14、 温控精度 ±1℃； 15、 压缩机组 变频压缩机组； 16、 整机噪声 ≤62dB(A)； ★17、配置 24*1.5ml角转子（最高转速17500r/min，最大相对离心力29302xg）； 6*50ml尖底角转子（最高转速12000r/min，最大相对离心力15292xg）； |
| 19 | 气相液氮罐+智能监控终端 | 技术参数： 1、 用于生物样本的活性保存。包括生物医学领域内的疫苗、菌毒种、细胞以及人、动物的器官，长期活性保存。需要使用时，取出解冻复温即可使用； 2、 采用气相液氮储存方式，样本存储的罐口温度≤-180℃，确保生物样品长期存储； ★3、设备存储有效容积≥450升，冻存管存放支架平台下液氮容积≥55升； ★4、静态液氮蒸发量≤5（L/D）； ★5、冻存量2ml冻存管≥18200支； 6、 罐体内支架可以整体被旋转，方便样本存取；具有一键除雾功能，方便样本找寻； 7、 具有自动排气功能，在液氮灌注启动前将罐体内和管道内的升温氮气转移到环境中，直到系统达到设定温度； 8、 液氮填充系统双电磁阀控制，具有自动灌注、过溢保护功能； 9、 液氮罐所有数据可存储记录并可输出； 10、 液氮的实时液位测量精度为+/-13mm，分辨率≥2.5mm，温度传感器监测的精确度为±1.0℃； 11、 监控系统：液晶显示屏，数字显示温度、液位、液氮每天消耗量、警报等各项参数，可实现罐内高低液位、罐内高低温、液氮添加时间、热排放超时、罐盖打开、传感器故障等多种警报方式，可对液氮罐内部温度及液位的精准监控，实现自动化补液； |
| 20 | 智能生物泵 | 技术参数： 1、 自带符合GMP的软件； 2、 支持扩展各自传感器； 3、 具有断电保护功能； 4、 流量范围：1-180L/h0.017-3L/min； 5、 流量精度：±2%/1L/h； 6、 最大耐压（20℃）：6 bar； 7、 泵体材料：SS：1.4435/1.4539、单向阀：EPDM、膜片：PTFE/PP混合物； 8、 连接尺寸：1/4 TC； 9、 SIP：0.5-1M NaOH；121℃灭菌； |
| 21 | 全自动细胞荧光分析仪 | 技术参数： 1、 一体式细胞荧光分析仪 2、 工作电压、频率：210-230 V，50-60 Hz 3、 载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。 4、储存：≥128G内存 5、 光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。 6、 8英寸LCD液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。 7、 镜头：500万像素CMOS。 8、单次可自动检测样本，最大通量为5个。 9、对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。 ★10、计数模式：支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能。 11、 细胞直径可测范围：1~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本。 ★12、明场分析功能下，针对不同直径的样本，可采用光学变倍（5倍，6.6倍，8倍）技术进行最适测量。 13、 细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL 14、 上样体积：20μL（10 μL样本+10 μL染料） 15、 检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒。 AO/PI荧光计数<50秒 16、耗材：细胞计数板，最大通量为5个槽位 17、 采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数 18、 分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。 19、 分析精度：5倍放大，细胞浓度为5×105 ~ 1×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。6.6倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 2×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。8倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 3×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。 20、 辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、CTC图表。 21、 图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。 22、 数据呈现：Excel、PDF、JPG 23、 数据导出：U盘 24、 预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，GFP阳性率等。 |
| 22 | 自动细胞计数仪 | 技术参数： 1、工作电压、频率：110-230 V，50-60 Hz； 2、载物台：软件操控载物台手动位移，精确移动控制； 3、物镜：2.5倍； 4、光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时； 5、镜头：500万像素CMOS； ★6、单次可自动检测样本，最大通量为5个； 7、对焦方法：固定焦距，无需手动调焦； 8、计数模式：支持明场、台盼蓝染色、2种计数功能； 9、细胞直径可测范围：5~180μm； 10、细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL； 11、上样体积：20μL（10 μL样本+10 μL染料）； 12、检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒； ★13、耗材：细胞计数板，最大通量为5个槽位； 14、采样方法：手动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数； 15、分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数； 16、分析精度：细胞浓度5×105~1×107 个/ml，状态良好时，CV值应≤5%； 17、辅助功能：数据再分析、细胞标识、CTC图表、周期对比； 18、图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节大小； 19、数据呈现：Excel、PDF、JPG； 20、预设多种实验类型：台盼蓝计数，细胞计数，颗粒计数。 |
| 23 | -86℃超低温冰箱 | 技术参数： 1、 环境温度10～32℃，环境湿度：（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50±1)Hz； 2、 样式：立式； ★3、有效容积：≥678L ； 4、 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃； 5、显示：≥7寸高性能LCD触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能； 6、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色； 7、 安全存储：12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等），物品存储更安全； 8、 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； ★9、双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行，确保样本储存安全，可提供省级或省级以上第三方检测报告； 10、 25℃环温时，单日耗电量≤13KW.h/24h，可提供省级或省级以上第三方检测报告； 11、 箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-81℃测试，整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10℃，可提供省级或省级以上第三方检测报告。2.17、25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤4.7h，可提供省级或省级以上第三方检测报告； 12、 一体式把手门锁设计，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别； 13、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。四个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封； 14、 低噪音，稳定运行噪音≤55分贝，可提供省级或省级以上第三方检测报告； 15、 25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥270min，可提供省级或省级以上第三方检测报告； 16、 箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺； 17、 内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便； 18、 大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好； 19、 自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门； 20、 3个温度测试孔，方便测试温度； 21、 标配USB模块，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，数据可长达10年以上； 22、 标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电； 23、 选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统； 24、 选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 25、 选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信； 26、 可存储2英寸标准冻存盒500个，2ml标准冻存管50000支。 |
| 24 | 高压灭菌锅 | 技术参数： 1、灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）； 2、 容量：≥100升，立式结构，底部带脚轮； 3、压力容器设计压力0.3Mpa，压力容器设计使用年限10年（生产厂家提供压力容器容器数据表）； 4、 灭菌工作温度105-135度； 5、干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 6、 开关盖方式：手柄旋转开盖，安全可靠，自感应联锁装置（机械式联锁装置），联锁可靠性强于电子式联锁装置，不接受联锁方式为电子式联锁装置； 7、 定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天； 8、六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 9、 集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间； 10、 标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度； 11、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 12、记忆存储功能：可创建新的灭菌程序并记忆存储起来，断电也不会丢失； 13、 安全装置：自感应压力安全联锁、闭盖检查系统、干烧保护 、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序，过温保护 、 漏电保护、过流与短路保护； 14、腔盖和台面均为防烫材料制成，保护使用者安全； 15、 附件：不锈钢提篮3个,冷却风扇1套； |
| 25 | 生物安全柜 | 技术参数： 1、垂直层流负压机型，气幕式隔离设计,防止内外交叉感染；70%，气体循环、30%排气的层流方式； ★2、内部有效尺寸(宽×深×高)约 1804mm×630mm×620mm； ★3、过滤技术 采用 ULPA Filter 过滤效率 99.995%（≥ 0.12um 颗粒）； 4、 洁净度 ISO 4 级； 5、 气流平衡生物防护： 5.1. 人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次；狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次； 5.2. 受试产品防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：菌落总数≤5 CFU/每次； 5.3. 交叉感染防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：菌落总数≤2 CFU/每次； 6、 噪音 ≤67dB(A)； 7、 前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.5m/s 8、 下降风速 ≥0.3m/s； 9、 照度 ≥900Lux； 10、 结构：外箱体全部采用宝钢优质冷轧钢板静电涂装抗；腐蚀能力强,工作区全部采用 SUS304 优质不锈钢，圆弧角 R10 内胆一次成形增；强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏。SUS304 优质不锈钢工作台面，台板可移动； 11、 可移动式不锈钢工作台面和容量＞4000mL 的集液槽下设排污阀门，方便收 集泼溅液体和清洗消毒； 12、操作挡板为钢化安全玻璃移门，升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。即使意外停电移窗也能正常关闭； 13、 独立主机与支架分体设计，便于搬运，能调节安全柜的水平度和稳定性； 14、 1×40W 紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；内置万年历，可任意设置紫外灯的预约启停日期、时间以及延时关闭等。照明系统采用 LED 灯具，照度大于国家标准； 15、 移窗清洗：无需人员钻入安全柜操作区，即可进行移窗玻璃的全幅擦洗消毒，无死角； 16、 环保节能：在运行状态下关闭前窗，3s 后安全柜能进入低速节能运行模式，维持操作区的洁净度。一旦需要工作打开移窗，安全柜即刻进入正常运行状态，无需等待自净时间。有效提高操作人员的工作效率； 17、 采用 256 色 2.8 吋真彩显示器，可实时显示安全柜的运行参数及报警。同时具备人机交互对话的窗口功能。可对运行参数进行监控调整，并伴有相关操作程序提示友好界面，监视显示项目； 18、 过滤器阻力监测报警、风机运行状态监测与故障报警； 19、 工作窗开启超过规定高度报警； 20、 实时监测与显示下降风速，吸入口风速； 21、 机组运行时间累计与显示； 22、 风机系统：BLDC直流无刷自适应恒风量风机，根据双微风速传感器实时信号，稳定输出送风量，同比消耗功率节省40%以上； 23、 配置 ：双插座设计，可断电保护功能,并为用户提供可连接实验室专用阀门的水汽接管通道； 24、 配备微生物检测验证实验室，噪声测试实验室，对生物安全柜进行微生物验证测试和噪声测试，保证产品质量。 |
| 26 | 生物安全柜 | 技术参数： 1、型别 Ⅱ级 A2 垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染；70%气体循环、30%排气的层流方式； 2、内部有效尺寸(宽×深×高)约1304mm×630mm×630mm； ★3、过滤技术采用高效过滤技术，HV高效滤纸，过滤效率 99.9995%（≥0.12μm 颗粒）； 4、 洁净度 ISO 4 级； 5、 气流平衡生物防护； 6、 人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU./次；狭缝式采样器的菌落总数≤5 CFU./次； 7、 受试产品防护：菌落总数≤5 CFU./次； 8、 交叉感染防护：菌落总数≤2CFU./次； 9、 噪音 ≤65dB(A) 10、 前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.55±0.025m/s ； 11、 下降风速 0.33±0.025m/s ； 12、 照度 ≥800Lux； 13、结构：外箱体全部采用宝钢优质冷轧钢板静电涂装抗； 14、 腐蚀能力强,工作区全部采用 SUS304 优质不锈钢，圆弧角 R10 内胆一次成形增；强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏。SUS304 优质不锈钢工作台面，台板可移动； 15、 可移动式不锈钢工作台面和容量＞4000mL 的集液槽下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒； 16、操作挡板为钢化安全玻璃移门，升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。即使意外停电移窗也能正常关闭； 17、 独立主机与支架分体设计，便于搬运，能调节安全柜的水平度和稳定性； 18、 1×30W 紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；内置万年历，可任意设置紫外灯的预约启停日期、时间以及延时关闭等。照明系统采用灯具，护眼设计，照度不低于国家标准； 19、 移窗清洗：无需人员钻入安全柜操作区，即可进行移窗玻璃的全幅擦洗消毒无死角； 20、环保节能：在运行状态下关闭前窗，3s 后安全柜能进入低速节能运行模式，维持操作区的洁净度。一旦需要工作打开移窗，安全柜即刻进入正常运行状态，无需等待自净时间，有效提高操作人员的工作效率； 21、采用 256 色≥2.8 吋真彩显示器，可实时显示安全柜的运行参数及报警。同时具备人机交互对话的窗口功能。可对运行参数进行监控调整，并伴有相关操作程序提示友好界面，监视显示项目：过滤器阻力监测报警、风机运行状态监测与故障报警；工作窗开启超过规定高度报警；实时监测与显示下降风速，吸入口风速；机组运行时间累计与显示； 22、风机系统：直流无刷自适应恒风量风机，根据双微风速传感器；实时信号，稳定输出送风量。同比消耗功率节省40%以上； 23、 配置 ：双插座设计，可断电保护功能。并为用户提供四个可连接实验室专用阀门的水汽接管通道； 24、 配备微生物检测验证实验室，噪声测试实验室，对生物安全柜进行微生物验证测试和噪声测试，保证产品质量。 |
| 27 | 高压灭菌锅 | 技术参数： 1、灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证； 2、容量：≥80升，立式结构，底部带脚轮； ★3、压力容器设计压力0.3Mpa，压力容器设计使用年限10年（生产厂家提供压力容器容器数据表）； 4、灭菌工作温度105-135度； ★5、干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 6、开关盖方式：手柄旋转开盖，安全可靠，自感应联锁装置（机械式联锁装置），联锁可靠性强于电子式联锁装置，不接受联锁方式为电子式联锁装置； 7、定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天； 8、六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 9、集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间； 10.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度； 11、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 12、记忆存储功能：可创建新的灭菌程序并记忆存储起来，断电也不会丢失； 13、安全装置：自感应压力安全联锁、闭盖检查系统、干烧保护 、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序，过温保护 、 漏电保护、过流与短路保护； 14、腔盖和台面均为防烫材料制成，保护使用者安全； 15、附件：不锈钢提篮2个,冷却风扇1套； |
| 28 | 倒置显微镜 | 技术参数： 1、 无限远色差反差（IC2S）双重校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正； 2、 支持明场，相差和荧光观察成像，可升级暗场、偏光、微分干涉等观察方式； 3、 透射光照明器：37W暖色调卤素灯照明，带白平衡滤片； 4、 光学部件使用金属镀膜，防霉但不得使用化学药剂； 5、 主机带双分光模式：有100%：0% 和0%：100% 模式； 6、 机身人体工学设计，具有ECO节能按钮； 7、 铰链式双目观察筒，金属罩壳，可360度任意角度自由旋转，倾斜45度，视野数23； 8、 长工作距离聚光镜，数值孔径0.4，色差球差校正，工作距离53mm； 9、可前后移动免拆卸增加样品空间，可旋转270°增加操作空间。目镜：放大倍数10x视野数23，高眼点，双目屈光度可调，双目观察角度可旋转360°； 10、 5×长工作距离平场消色差相差物镜，NA≥0.15，FWD 11.7mm； 11、 10×长工作距离平场消色差相差物镜，NA≥0.25，FWD 8.5mm； 12、 20×长工作距离平场半复消色差物镜，NA≥0.4，FWD 8.4mm，带校正环； 13、 40×长工作距离平场半复消色差物镜，NA≥0.6，FWD 3.3mm，带校正环； 14、 高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，具有长时间的稳定性，不偏焦。 15、 载物台面积：232mm * 230mm； 16、 移动XY行程：130x85mm，可后续升级选配电动载物台； 17、 通用样品夹：适用于载玻片或培养皿观察，以及各类多孔板细胞容器； 18、调焦行程不低于12.8mm； 19、 机身具有调焦限位功能，可迅速回复对焦平面； 20、 荧光冷光源≥120W，2000小时长寿命，五档调节，对显微镜和样品没有热传导； 21、 复消色差荧光光路，最多可扩展4通道； 22、 光陷阱技术有效消除荧光杂光，使对比度极大程度增强。率光片组的应用，有效保护样品； 23、 高效荧光滤片：通用红Cy3绿GFP蓝DAPI三个独立通道； 24、相机带有主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集 ； ★25、物理像素≥830万，Ultra HD(4K)； ★26、拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 x 2160）； 27、 1-22x增益可调； 28、可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择； 29、 HDMI/USB0 Type C/Ethernet /Micro-D多种数据传输接口； 30、 相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照； 31、相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据直接存储至USB设备，无需额外配备电脑。 32、 景深扩展功能，可实现超景深拍摄； 33、 大图拼接功能，实现超大视野拍摄； 34、 多通道叠加功能，实现多个通道图像叠加； 35、 软件具备视频拍摄功能； 36、 在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸； 37、 可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等； 38、 可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览； 39、 支持czi,bmp,tiff,tif,jpeg,jpg,png,gif,avi,mov,zvi,lsm等格式图像或视频输出； 40、 可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度等处理； 41、 对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等； 42、 曝光模式自动、测光、手动可选； 43、 灰度测量值12位动态范围； 44、 可手动或自动白平衡调节。 |
| 29 | 二氧化碳培养箱 | 技术参数： 1、≥170升，直热式CO2培养箱。 ★2、灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌。 3、灭菌全程时间：≤20小时。 4、温度控制范围（℃）：环境温度+3~55℃。 5、温度控制精度（℃）：<±0.1℃。 6、内腔设计为强制空气对流，8个加热单元，6面加热模式，保证温度均一性，温度均一性<±0.3℃。 7、开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤5min，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min。 8、CO2控制范围：0~20％，CO2控制精度：±0.1%。 ★9、二氧化碳检测系统采用NDIR单束双波红外式二氧化碳浓度传感器，并具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性。 10、灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器，简便且减少交叉污染的风险。 11、标准搁板数量：4块，最大搁板数量：≥22块。 12、一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角。 13、水盘式加湿方式，方便实现换水及灭菌消毒。 14、内、外门可方便的左右换向，具有可选的玻璃小门。 15.、箱体涂层：箱体外部Isocide含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生。 16、气体在线过滤器：进入的气体经过0.2um在线过滤器可消除输入气体中的污染物。 17、采用气流流经水盘表面设计，湿度可达到环境湿度～95%RH。 ★18、箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平。 19、Smartsense微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时及CO2钢瓶耗竭，ULPA报警提示等参数的报警及设置。 20、智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置闪存保证运行数据的长期储存。 21、标配有RS485数据输出端口，可升级软件进行远程电脑监控，数据记录，编程设置等，实现一台电脑中央监控多台设备。 |
| 30 | 自增压液氮罐 | 技术参数： ★1、罐体有效容量≥ 300L； 2、 静态液氮日蒸发率（实验室环境）≤1.2%； 3、 输液量≥8L/MIN； ★4、罐体总高度≤ 1460MM，外形直径≤ 806MM； 5、 标准工作压力约0.05MPA，最高工作压力约0.09MPA； 6、 一次安全阀开启压力约0.099MPA，二次安全阀开启压力约0.15MPA； 7、 压力表指示范围：0~0.25MPA； 8、 独特颈口设计，蒸发损失率低； 9、 先进的抽真空技术以及保温技术，内含多层超强性能的隔热层； 10、 具有保护性的操作环，带脚轮以方便移动； 11、 不锈钢罐体，具有完善的安全结构； 12、 可配液位计、低温电磁阀和低温稳压器； 13、 可配置全自动补液功能、实现信号远程传输； |
| 31 | 液氮补给罐 | 技术参数： 1、 有效容积：≥200L； 2、 工作压力：<0.1Mpa； 3、 输液量：≥10 L/Min； 4、 安全阀开启压力：0.099Mpa； 5、 自增压式液氮容器由不锈钢制造，由自增压式液氮容器有控制结构和罐体组成，控制类构件主要包括进（排）液阀、放空阀、增压阀、安全阀、液位计、压力表、脚轮； 6、 罐体材质：不锈钢304； 7、 保温方式：高真空多层绝热； 8、 真空质保三年，整机质保1年； 9、 标配：2米非真空软管； 10、 保修期：整机保修一年，真空层保修三年。 |
| 32 | 电子分析天平 | 技术参数： 1、量程：≥220g； ★2、精度：0.1mg； 3、重复性：≤0.1mg； 4、 线性误差：≤0.2mg； 5、 稳定时间：2S； 6、灵敏度温度漂移：2.0ppm/℃； 7、 秤盘尺寸：Φ90mm； 8、按键触发的外部砝码校准，确保始终获得准确的称量结果； 9、 1/10可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果； 10、动态温度补偿，试试修正环境温度波动对称量结果的影响； 11、多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的操作性能； 12、前置水平泡，可方便检查水平泡位置，并配有前置水平调节脚，符合人体工程学，方便调节天平水平； 13、内置配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量等9种称量应用程序，可应对各种情况下的称量要求； 14、 天平整机的塑料保护罩，避免散落样品对天平表面的腐蚀； 15、 清洗的液晶显示屏、简单易懂的按键设计、菜单显示及全自动故障诊断提示功能，便于用户的称量操作； 16、内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合文档的记录要求； 17、加减称量和自由因子计算称量功能； 18、数据采集与管理 可配置数据统计管理软件，能够连入LIMS系统，可支持10台天平/套 ；可控制实验室所有带 RS232C 接口的在使用中的天平；在数据中添加时间和日期 ；可配置数据排列方式；将数据传输至任何基于Windows系统的程序，例如EXCEL；支持条形码阅读器；用户定义的信息可自动添加到数据中。 |
| 33 | 紫外可见分光光度计 | 技术参数： 1、 采用光学系统悬架设计，整体光路独立在8mm厚光学铝板上； 2、 波长范围：190-1100nm； 3、 光谱带宽：2nm； 4、 波长准确度：±0.5nm； 5、 波长重复性：≤0.2nm； 6、 波长设定：自动设定波长，波长分辨率0.1nm； 7、 光度准确度：±0.2%T（0-100%T）； 8、 ±0.002Abs(0-0.5Abs)； 9、 ±0.004Abs(0.5-1.0Abs)； 10、 光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)； 11、 ≤0.001Abs(0-0.5Abs)； 12、 ≤0.002Abs(0.5-1Abs)； 13、 杂散光：≤0.05%T； 14、 基线漂移（稳定性）：±0.001A/h； 15、 基线平直度：±0.001A； 16、 测光方式：透过率T、吸光度A、浓度C、能量E； 17、 噪声水平：±0.0005A； 18、 光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C； 19、 扫描速度：高、中、低速三档可调； 20、 键盘：数字式轻触薄膜按键； 21、 数据输出：USB接口； 22、 打印输出：并行口、微型打印机；PC打印机(联机用）； 23、 显示系统：128*64位点阵式大屏幕LCD； 24、 检测器：硅光二极管； 25、 光源：长寿命氘灯、钨灯。 |
| 34 | 烘箱 | 技术参数： 1、 电源电压：AC380V 50HZ； 2、 控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃； 3、 恒温波动度：±1.0℃； 4、 温度分辨率：0.1℃； 5、 温度均匀度：±3%（测试点为100℃）； 6、 工作环境温度：+5～40℃； 7、 输入功率：约4000W； 8、 容积≥600L； 9、 载物托架（标配）：≥4块； 10、 定时范围：0~9999min； |
| 35 | 烘箱 | 技术参数： 1、 电源电压：AC220V 50HZ； 2、 输入功率：约1100W； 3、 控制范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃； 4、 温度分辨率：0.1℃； 5、 温度均匀度：±3% (测试点为100℃)； 6、 恒温波动度：±1℃； 7、 搁板：≥2块； 8、 定时范围：0～9999min。 |
| 36 | 超净工作台（双人） | 技术参数： 1、 气流形式：垂直层流； 2、 过滤技术：过滤效率 99.995%（≥ 0.3μm 颗粒）； 3、 洁净等级 ISO 5 级； 4、 菌落数 ≤0.5 个/皿•时（ф90 mm 培养平皿）； 5、 噪音 ≤62dB(A)； 6、 平均风速 ≥0.3m/s ； 7、 照度 ≥300Lux； 8、 最大功耗 1.5KVA(含备用插座)； 9、结构 优质不锈钢工作台面。操作面板为安全钢化玻璃移门≥5 mm厚度，采用技术悬挂系统，控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌； ★10、紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，LED 照明和杀菌灯、移门和杀菌灯安全互锁，保证人员安全； 11、 箱体采用宝钢优质冷轧钢板，表面电泳喷涂处理； 12、 LCD 彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，并提供故障报警； 13、 配备四个万向脚轮可轻松移动，刹车装置可使设备避免移动； 14、 风机系统：可变风量风机机组，可根据需要调节工作区送风风速； 15、适用人数：双人单面。 |
| 37 | 超净工作台（单人） | 技术参数： 1、 气流形式 垂直层流； 2、 过滤技术：过滤效率 99.995%（≥ 0.3μm 颗粒）； 3、 洁净等级 ISO 5 级； 4、 菌落数 ≤0.5 个/皿•时（ф90 mm 培养平皿）； 5、 噪音 ≤62dB(A)； 6、 平均风速 ≥0.3m/s ； 7、 照度 ≥300Lux； 8、 最大功耗 1.5KVA(含备用插座)； 9、 结构 优质不锈钢工作台面。操作面板为安全钢化玻璃移门≥5 mm厚度，采用技术悬挂系统，控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌； ★10、紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，LED 照明和杀菌灯、移门和杀菌灯安全互锁，保证人员安全。 11、 箱体采用宝钢优质冷轧钢板，表面电泳喷涂处理； 12、 LCD 彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，并提供故障报警； 13、 配备四个万向脚轮可轻松移动，刹车装置可使设备避免移动； 14、 风机系统：可变风量风机机组，可根据需要调节工作区送风风速； 15、 适用人数：单人单面。 |
| 38 | 4℃冰箱 | 技术参数： 1、 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz； 2、 样式：立式，单门； ★3、有效容积(L)：≥395； 4、 内胆材料：HIPS材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便； 5、 箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺； 6、 箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然； 7、 压缩机：采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂； 8、 高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）； 9、 门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全； 10、 前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放； 11、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能； 12、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定； 13、 箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性； 14、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃；可调阅湿度； 15、 完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除； 16、 报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能； 17、 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能； 18、 选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据； 19、 USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式；U盘持续连接可自动每间隔一个月向U盘存储一次温度数据；蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能； 20、 标配RS485接口、远程报警接口； 21、 左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度； 22、 当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全； 23、 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 24、 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行； |
| 39 | 4℃冰箱 | 技术参数： 1、 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz； 2、 样式：立式，单门； ★3、有效容积(L)：≥260； 4、 双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有调整脚； 5、 箱体材料为PCM彩板；内壁为HIPS工程塑料； 6、 电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露； 7、 后背外挂式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速； 8、 箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然； 9、 3个优质钢丝浸塑搁架+1个储存吊框，存取物品更方便，且易于清洗； 10、 左侧标配1个测试孔，方便用户测试箱内温度； 11、 采用高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效； 12、 控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性； 13、 高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃； 14、 完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全； 15、 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行； 16、 冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。 |
| 40 | 冷藏冷冻冰箱 | 技术参数： 1、 工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz； 2、 样式：立式，双门； ★3、有效容积：≥300L（冷藏≥187L、冷冻≥113L）； 4、 内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品； 5、 箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放； 6、无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度50mm,冷冻室保温层厚度100mm； 7、 无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆； 8、 高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点； 9、高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度1℃； 10、 冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭； 11、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用； 12、 压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音； 13、 完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全； 14、 具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠； 15、 箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个； 16、 箱体自带暗锁，一锁可锁上下门； 17、 LED照明，视物更清晰；一键启动开关键，运行稳定，延长压缩机寿命。 18、 冰箱门采用可拆卸式TPE门封条，抗菌无毒易清洗，可使冰箱常保美观洁净。 19、 冰箱背部采用平面设计，让冰箱可以全方位展示，既美观又便于清洗。 |
| 41 | -20℃冰箱 | 技术参数： 1、 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz。 2、 样式：立式，单门。 ★3、有效容积（L）：≥270。 4、内部结构：≥7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 5、箱内搁架每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。 6、发泡层厚度为≥100mm，高效锁冷。 7、 压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效静音。 8、 保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 9、 制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 ★10、 精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 11、 声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 12、 运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 13、 箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和； 14、 内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用、便于清洁； 15、 左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度； 16、 温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃； 17、 箱体配锁，确保箱内样本安全； |
| 42 | 通风橱 | 技术参数： 1、 规格：通风柜整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）约：1800*850*2350mm，其中下柜含台面高度约为850mm，上柜高度约1500mm；左右置式配重；台面采用约13mm厚实芯理化板，边沿加厚至约26mm，抗酸碱、耐腐蚀、易清洁； 2、 钢板及喷涂：采用1.0mm厚一级优质冷轧钢板下柜，表面环氧树脂喷涂，前处理经脱脂、环保型纳米陶化处理，烘干后的钢制品送至喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80μm，后经高温炉固化，全程须经大型喷涂流水线一体化完成；表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕等； 3、 导流板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，置于通风柜操作区内侧，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出； 4、 内衬板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，具有良好的化学抗性，抗化学品溅出，抗化学烟熏，导流板和内衬板材质一致，引导通风柜气体快速排出柜外，进入排风管道 ； 5、 安全视窗：良好的可视范围，安全视窗的移动距离不小于750mm，操作人员可实时监测实验情况，约6mm厚钢化玻璃，以确保实验安全；升降轨道、窗框、拉手采用全铝合金材质,环氧树脂喷涂；拉手部位须设计良好的补风及导流效果使操作人员在拉手任何一点拉动升降视窗，均可保证升降平稳不倾斜、阻力小无噪音； 6、 窗口：采用约6mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 7、 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易； 8、 通风柜要求必须带漏电保护、保护试验仪器及人员安全。 |
| 43 | 培养箱 | 技术参数： 1、 控温范围：0～60℃； 2、 温度分辨率：0.1℃； 3、 温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃； 4、 温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）； 5、 电源电压：AC220V 50HZ； 6、 工作环境温度：+5～30℃； 7、 输入功率：600W； 8、 载物托架（标配）：≥3块； 9、 定时范围：0～9999min。 |
| 44 | 微生物薄膜过滤器 | 技术参数： 1、 滤杯容量：≥250ml； 2、 滤头数量：≥3联； 3、 网板数量：≥3个； 4、 微孔滤膜：直径47mm孔径 0.45um 50张(无菌独立包装选配)； 5、 机身材质：优质不锈钢，网板为316L； 6、 灭菌：滤头单独火焰及湿热灭菌； 7、 工作环境温度：-10-40℃； |
| 45 | 蠕动泵驱动器 | 技术参数： 1、 转速范围：1 rpm-300rpm,正反转可逆； 2、 转速调节分辨率：1rpm； 3、 控制方式：旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通信控制； 4、 显示方式：3位LED转速显示； 5、 外控功能：启停控制、方向控制、速度控制（4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)对应1-300rpm； 6、 通信接口：RS485； 7、 掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作； 8、 全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等； 9、 适用电源：AC 90V-260V/48W； 10、 工作环境温度：O℃ - 40℃ ； 11、 工作环境相对湿度：<80%； 12、 防护等级：IP31； |
| 46 | 电导率仪 | 技术参数： 1、 电导率：0.01us/cm~500ms/cm； 2、 总固体溶解量：0.01mg/L~300g/L； 3、 盐度：0.00~42psu； 4、 温度：-5.0~105.0℃； 5、 自动终点锁定，1点校正，3种预设标准液，手动输入电极常数，200组数据存储，RS232和USB接口。 |
| 47 | 浮游菌采样器 | 技术参数： 1、 采样头：采样头为无数微孔，使微生物均匀分布在琼脂表面，减少了尘菌重叠，降低了微生物计数误差； 2、 采样流量：100L/min； 3、 采样头口流速：0.38m/s与洁净室内风速基本相同(等速采样)； 4、 采样量可从1-9999L任意设定； 5、 使用标准通用培养皿Φ90*15mm； 6、 电源：DC16.8V，充电后连续工作不少于7h； |
| 48 | pH计 | 技术参数： 1、 pH：-2.00~16.00； 2、 精度：±0.01pH； 3、 mV：-2000~2000； 4、 温度：-5.0~105.0℃； 5、 自动/手动温度补偿，自动终点锁定，自动识别缓冲液，5点校正，4组内置缓冲液，200组数据存储，RS232和USB接口。 |
| 49 | 恒温金属浴，加热型 | 技术参数： 1、 控温范围：RT+5℃～100℃； 2、 升温时间：≤25分钟（20℃-100℃）； 3、 控温精度：≤±0.5℃； 4、 显示精度：0.1℃； 5、 模块温度均匀性：≤±0.5℃； 6、 最大功率：200W； 7、 时间设置：99h59min； 8、 配置2/15/50ml模块。 |
| 50 | 磁力搅拌器 | 技术参数： 1、 铝合金喷塑表面封闭外壳，防护等级IP21，耐高温耐化学腐蚀； 2、陶瓷涂层铝盘面，受热均匀，导热性好，适合化学合成平行反应； 3、 LCD屏显示温度设定值/真实值，转速设定值/真实值； ★4、 PT1000温度传感器，精确测定样本温度，控温精度±0.2℃； 5、 防爆直流无刷电机，免维护，无火花； 6、 RS232数据传输功能，可远程电脑操控仪器并记录转速和温度数据； 7、 最大搅拌量：20L（H20)； 8、 搅拌子最大尺寸：80mm； ★9、包括金属砂浴加热模块在内的多种加热模块可选； ★10、 三种加热模式可选：A模式：加速升温； B模式：稳定升温 C模式：精准控温； 11、 防干烧防误触功能，保障操作者的安全。 |
| 51 | 气浴恒温振荡器 | 技术参数： 1、 转速范围：起动~300rpm； 2、 温控范围：室温~50℃（数显）； 3、 温控精度：±0.5℃； 4、 振荡方式：回旋； 5、 加热功率：约300W； 6、 振荡幅度：20MM； 7、 定时范围：0~120min或常开； 8、 电源：AC220V 50HZ。 |
| 52 | 电热恒温水温箱 | 技术参数： 1、 容 积：≥30L； 2、 加热方式：封闭式不锈钢电加热器； 3、 控温范围：室温+5℃-100℃； 4、 温度分辨率：0.1℃； 5、 恒温波动度：±0.5℃； 6、 工作时间：1-9999分钟定时或连续； 7、 功率：约1500W； 8、 工作电源：AC 220V 50Hz。 |
| 53 | 微型个人离心机 | 技术参数： 1、 控制方式：PWM电子调速； 2、 LCD显示：是； 3、 最大相对离心力：9660g； 4、 最高转速 ：12000rpm±5%； 5、 样本处理量：1.5/2ml*12，0.2/0.5ml*12，0.2/8排管*4； 6、 转头配置：复合转子； 7、 最快加/减速时间：<12s/ <15s； 8、 最高转速下噪音：≤47db(A)； 9、 输入功率：约45W； 10、电压/输入电压：AC100-240V/DC24V； 11、允许环境温度湿度：5-40°C.80%RH。 |
| 54 | 尘埃粒子计数器 | 技术参数： 1、 浓度测试：PM2.5/PM10； 2、 输出量程：0-1000ug/m3； 3、 分辨率：1ug/m3； 4、 粒径通道：0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10μm六档颗粒同时计算； 5、 采样方法：手动； 6、 采样时间：≈60s； 7、 流量：1.0L/min； 8、 工作温度：0-50℃； 9、 湿度环境：10 to 90RH。 |
| 55 | 恒温水浴锅 | 技术参数： 1、 电源电压：AC220V 50HZ； 2、 消耗功率：约500W； 3、 控温范围：RT+5～99℃； 4、 恒温波动度：±0.5℃； 5、 跟踪报警：±2℃； 6、 容积：约4.9L； 7、 定时范围：0～999min； 8、 备注：二孔。 |
| 56 | 脱色摇床 | 技术参数： 1、 圆周直径：约20mm； 2、 最大载重量：约2kg； 3、 速度范围：40-200rpm； 4、 速度显示：LED； 5、 定时器显示：LED； 6、 时间设置范围：1分-19小时59分； 7、 电机类型：直流无刷电机； 8、 外壳防护等级：IP20； 9、 电压：100-240V,50/60HZ； 10、 功率：约20W； 11、 电机输入功率：约20W； 12、 电机输出功率：约16W； 13、 允许环境温度湿度：5-40℃,80%RH。 |

三、商务要求

1设备安装调试：设备到达采购人指定地址后，中标人在接到采购人安装通知七日内派工程师到达现场进行安装 调试；并需遵守采购人的规章制度。

2 质保及售后服务：

2.1质保：产品保修期≥2年，终身维护；在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

2.2现场培训：对每品类设备进行现场培训，直至用户可以独立操作。培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等；安装调试验收发生的费用由卖方承担。质保期内每年提供3次上门培训，每次培训1天。

2.3验收：客户使用仪器各项指标均可达到标准（参见技术规格）后验收；验收方案中应列出主要 技术指标的测试方法。

2.4售后：保修期之后24个月免人工费维修费；终身免费技术支持，原厂家提供技术支持，无任何上门费用。售后服务由设备生产厂家或其设立的售后服务机构提供，提供上述售后服务机构的质保期和售后服务承诺书。

2.5维修：卖方接到买方故障信息后在 3小时内予以响应，不多于2个工作日之内维修工程师到达现场维修响应，如遇重大故障，不多于10个工作日的制造厂商工程师到达现场维修；

2.6、维护保养：定期的专业维修工程师现场巡访；

2.7验收标准：1）验收条件和规格：根据出厂和现场验收方案验收所有的配置、功能和技术指标。2）供方须提供出厂验收报告，经买方确认后方可发货。3）设备在安装地点调试以及培训后进行最终验收。4）最终验收在双方受权代表均在场的情况下按照现场验收方案逐项进行。供方须提供最终验收报告，由双方签署后证明完成设备最终验收。

2.8交货时间、地点：

交货时间：合同签订后3个月内完成所有货物的交货、安装、调试并通过验收。

交货地址：浙江省温州市龙湾区，温州眼视光国际创新中心指定位置。

3付款方式、期限：中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不提供预付款保函，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。

中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。

4运费承担和运输方式：

1）由投标人送到采购人指定地点，并承担运费、保险费、装卸费等所有费用。

2）设备由于包装不善或在装卸、运输途中发生锈蚀、损坏或短缺，由投标人承担一切责任。

3）在运输至需方指定地点，并经需方验收合格前，设备毁损、灭失的风险由投标人承担。

四、其他要求

1、提供产品彩页，彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖鲜章。

2、各投标人如实响应采购要求，在技术响应中详细描述所投设备的投标设备配套、技术指标、功能及总体质量水平等，并提供相关证明材料（如设备第三方检测报告、专利证明、科研前沿应用等）

- 第五章  采购合同模板

- 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                      项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于             公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不适用

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式      份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方    份、鉴证方一份。

5. 合同签署地：

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日                签字日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-22215J45

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-22215J45

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

▲本项目专门面向中小企业预留份额40%，其中专门面向小微企业预留份额60%（即总额的24%）。监狱企业或残疾人福利性单位视为小微企业。供应商提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州眼视光国际创新中心、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 6. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

- 7.商务、技术文件目录

（1）投标人营业执照；

（2）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

（3）投标声明函（格式见第六章）；

（4）投标产品一览表（格式见第六章）；

（5）技术响应表（格式见第六章）；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训的内容和措施；

（10）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（11）售后服务方案；

（12）投标机型的样本或彩页和原厂技术参数（需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖章）；

（13）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（14）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（15）评分方法中的评审证明文件等；

（16）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（17）投标人认为需要提供的其他文件。

- 8.投标声明函

投标声明函

致：温州眼视光国际创新中心、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

附件：

联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 9.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌或制造商 | 产地 | 规格型号 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标货物逐项列明。

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 10.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

1.	投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 11.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 12. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 14.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州眼视光国际创新中心活细胞超分辨转盘共聚焦显微镜项目招标文件（项目编号：0625-22215J45）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 15.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 16.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 17.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌或制造商 | 产地 | 规格型号 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。