招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205023

招标内容：医用血管造影X射线机（DSA）

采购单位：温州市中西医结合医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年7月19日

第五章  投标邀请

日    期：2022年7月19日

招标编号：0625-224022205023

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就医用血管造影X射线机（DSA）项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：

设备1：医用血管造影X射线机（DSA）  1套；

简要技术规格：用于心、脑、外周血管等全身血管造影检查及介入治疗

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．    招标文件的获取：

招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2022年8月8日（北京时间）

获取招标文件方式：现场领取或浙江政府采购网自行下载

招标文件领取地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室现场领取或www.zcygov.cn自行下载

招标文件售价：免费。

4．  	投标截止时间（开标时间）：2022年8月9日13:30（北京时间）。

5.   	定于2022年8月9日13:30（北京时间）在杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412室公开开标。为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目投标文件请各投标单位通过邮寄快递方式送达。投标单位授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；由采购人做好开标、评标现场的监督工作；评审过程中如有问题需要投标单位对投标文件作出澄清说明，将在政采云网站发澄清函。采购结果将在机电产品招标投标电子交易平台及浙江省政府采购网公告。

6.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮  编：310003）

联 系 人：林财，马菊美

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202121209006759843

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：温州市中西医结合医院 地 址：温州市锦绣路75号 联 系 人：王献敏 电 话：0577-88911105 传 真：0577-88911105 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0571-85860240、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：采购医用血管造影X射线机（DSA） 项目概况：/ 资金来源：自筹+财政拨款 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年7月26日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不适用 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：500.00万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价或各设备最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价）或CIP项目现场价（外币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货（设备到达用户指定科室）、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币。采用外币报价的，须报出外币和人民币（含条款11.6.2中2内容）的比价。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到医用血管造影X射线机（DSA）制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（参见格式IV-9-4）和制造商资格声明（参见格式IV-9-2）；其他投标产品在中标后具有供货能力。 1、业绩要求：无 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供所投设备原厂DATASHEET。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：电汇、银行保函等非现金形式，以电汇等形式缴纳投标保证金的，应该在投标截止时间前到账。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本4份。 *电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 各投标人在政采云网站解密完成后，本项目在政采云网站在线开标，由政采云电子交易平台生成的开标记录，各投标人政采云在线确认开标记录。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *副本内容、电子版内容、政采云电子交易平台内容与书面投标文件正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3条）的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205023 2、项目名称：医用血管造影X射线机（DSA） 3、投标邀请的标题：医用血管造影X射线机（DSA） 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412室（纸质）、www.zcygov.cn（电子） 5、在2022年8月9日13:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年8月9日13:30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年8月9日13:30（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412室。政采云电子交易平台在线开标。 |
| 22.2 | 开标方式：本项目在政采云电子交易平台在线开标。 各投标人在政采云电子交易平台解密完成后，本项目在政采云电子交易平台开标，各投标人在政采云电子交易平台《开标一览表》中所填写内容将被一并唱出。各投标人电子交易平台在线确认开标记录。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，在政采云电子交易平台确认开标记录时提出。 |
| 22.4 | 本项目政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：整机保修期≥5年。所投标设备保修期不足5年部分的保修费用纳入评标价。投标商及制造商报出保后每年原厂整机保修价格：投标人提供设备免费质保期过后每年详细的整机保修方案和价格。今后医院如购买保修，投标人及制造商承诺设备寿命期内保修价格不高于该价格。本次招标评标价计算纳入出保后的年保修费用，如本次投标保修期少于5年，则将（不满5年部分*年保修价格）加入该投标商的评标价格。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%；如配置或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标人相应最高分项价格加在投标总价中计算评标价。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按下述计费标准的85%，分段计算累计汇总： 服务类型、费率、中标金额（万元）; 货物招标. 0-100; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的资信证明文件无效。 |  |

- 招标代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了医用血管造影X射线机（DSA）项目招标文件（项目编号：0625-224022205023）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

授权代表签字：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

注：招标代理服务费支付承诺书签字、盖章后作为投标文件组成部分。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称： |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内支付预付款合同总价的40%；货物签订验收报告后且收到卖方提供的有效发票后7个工作日内支付完剩余全部合同金额。 本合同执行中相关的一切税费均由卖方承担。 |
| 21 | 合同价和分项价格：报价均包含主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用等所有相关费用。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保修期 - 整机保修期≥5年。所投标设备保修期不足5年部分的保修费用纳入评标价。投标商及制造商报出保后每年原厂整机保修价格：投标人提供设备免费质保期过后每年详细的整机保修方案和价格。今后医院如购买保修，投标人及制造商承诺设备寿命期内保修价格不高于该价格。本次招标评标价计算纳入出保后的年保修费用，如本次投标保修期少于5年，则将（不满5年部分*年保修价格）加入该投标商的评标价格。 - 保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 - 保修期内发生故障报修，工程师需24小时内到达医院。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 - 保修期内设备厂商须按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在12小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 - 投标商提供全部选购件及成交价格清单，未列出则视为已包含在本次投标总价中。 - 货物使用期限：提供货物铭牌标识或说明书关于使用期限相关页面复印件。货物有使用期限的，自货物生产日期起≥5年。 - 5年内厂家维修免差旅费，若出现需返厂维修的情况，需提供备用机保障临床正常使用。 - 每年定期对机器使用情况回访1次以上。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度。 - 培训及技术支持 - 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于X个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供培训记录 。所有培训费用已含入总价中。 - 维修培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握日常设备故障的排除及设备维护技能。所有培训费用已含入总价中。 - 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 - 中标商免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 - 卖方同时提供纸质版和电子版使用说明书、维修手册、操作规程。 - 安装调试 - 安装地点：指定地点； - 安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。 - 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺，损坏，卖方应及时安装换装，换货相关费用由卖方承担。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。 - 货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由卖方承担。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。交货 - 交货 - 交货期：合同签订后2个月内。 - 如卖方不能在上述规定时间内交货，买方有权无条件退货。 - 交货地点：买方指定位置。 - 卖方需在到货前现场踏勘买方安装场地，提前准备运输方案，其运输、搬运等费用包含在投标总价之内。 - 报价方式 - 详见《第六章 投标资料表》的报价要求；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 其他 - *投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表（DATASHEET）。 - 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 - 正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 - *副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 - *投标文件中涉及到货物名称的地方（开标一览表，投标分项报价表，货物说明一览表），其规格型号的描述与医疗器械注册证必须一致。 - 投标时提供投标文件正本的电子版光盘或U盘（正本扫描件PDF版本，和word版本） - 详细列出并标明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。如未提及或列出，视为免费提供。 - 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具。 - 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为医用血管造影X射线机（DSA）设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线机（DSA） | 用于心、脑、外周血管等全身血管造影检查及介入治疗 | 合同签订后2个月内 | 买方指定地点 |
| 2 | 每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。 | 提供 | 随机器提供 |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 | 随机器提供 |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目描述 |  |
| 1 | 医用血管造影X射线机（DSA）一套。 |  |
| 2 | 应用范围：用于心、脑、外周血管等全身血管造影检查及介入治疗。 |  |
| 3 | 提供原厂技术白皮书（DATASHEET） |  |
| 二 | 主要技术规格 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| *1.1 | 悬吊式机架。 |  |
| 1.2 | 机械轴数（不含平板球管）≥4。 |  |
| 1.3 | LAO（左侧旋转）≥130°。 |  |
| 1.4 | RAO（右侧旋转）≥130°。 |  |
| 1.5 | CRA（头位旋转）≥55°。 |  |
| 1.6 | CAU（足位旋转）≥55°。 |  |
| 1.7 | C臂弧深≥ 92cm。 |  |
| 1.8 | C型臂旋转速度≥25°/秒。 |  |
| 1.9 | 可变SID范围≥90-120cm。 |  |
| 1.10 | SID移动速度≥9cm。 |  |
| 1.11 | 对导管床及病人具有防碰撞保护装置。 |  |
| 1.12 | 具有电动驱动及紧急手动驱动两种方式。 |  |
| 1.13 | 主机具备实时旋转DSA功能。 |  |
| 2 | 手术床 |  |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求。 |  |
| 2.2 | 床面要求为碳纤维材料。 |  |
| 2.3 | 床长度≥300cm。 |  |
| 2.4 | 纵向运动范围≥125cm。 |  |
| 2.5 | 横向运动范围≥35cm。 |  |
| 2.6 | 床面旋转角度≥240°。 |  |
| 2.7 | 床面最低高度≥85cm。 |  |
| 2.9 | 配备手臂支架、臂托、床垫、输液支架等附件。 |  |
| 3 | 平板探测器 |  |
| 3.1 | 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器。 |  |
| 3.2 | 探测器尺寸大小（长*宽）≥30cm*33cm。 |  |
| 3.3 | 探测器有效面积≥900cm²。 |  |
| *3.4 | 像素尺寸≤160μm。（提供Data sheet或技术白皮书证明文件，标注页数） |  |
| 3.5 | 最大图像灰阶等级≥16bit。 |  |
| 3.6 | 采集DQE≥77％。 |  |
| 3.7 | 影像可变视野≥5档。 |  |
| 3.8 | 平板探测器分辨率≥2.7LP／mm。 |  |
| 4 | 高压发生器 |  |
| 4.1 | 高频逆变发生器，功率≥100KW。 |  |
| 4.2 | 最小管电压≤40KV。 |  |
| 4.3 | 最大管电压≥125KV。 |  |
| 4.4 | 最大管电流≥1000mA。 |  |
| 4.5 | 最短曝光时间≤0.5ms。 |  |
| 5 | X线球管 |  |
| 5.1 | 球管阳极热容量≥3.2MHU。 |  |
| 5.2 | 球管管套热容量≥4.9MHU。 |  |
| 5.3 | 阳极最大散热功率≥6000W。 |  |
| *5.4 | 球管焦点≥3个。（提供Data sheet或技术白皮书证明文件，标注页数） |  |
| 5.5 | 最小焦点≤0.3mm（提供Data sheet或技术白皮书证明文件，标注页数） |  |
| 5.6 | 具备球管焦点故障切换功能（当球管焦点损坏时，设备报警提示；同时自动切换至其它焦点工作，不影响操作运行）。 |  |
| 5.7 | 球管内置栅控技术 ，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线。 |  |
| 5.8 | 球管内置多档金属铜滤片。 |  |
| 6 | 主控制台 |  |
| 6.1 | 列出主控制台型号 |  |
| 6.2 | 注明操作系统 |  |
| 6.3 | 手术检查室内监视器及吊架 |  |
| 6.3.1 | 所有显示器要求为医用彩色高分辨率显示器 |  |
| 6.3.2 | 手术检查室显示器数量≥4个，尺寸≥19英寸，分辨率≥1280 x 1024 |  |
| 6.3.3 | 图像可视角度≥170° |  |
| 6.3.4 | 手术检查室显示器吊架≥4架位 |  |
| 6.3.5 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置 |  |
| 6.3.6 | 显示器吊架可进行任意位置悬停 |  |
| 6.3.7 | 输入视频信号源≥4个。 |  |
| 6.4 | 控制室显示器 |  |
| 6.4.1 | 控制室显示器数量≥2个，尺寸≥19英寸，分辨率≥1280 x 1024 |  |
| 6.5 | 透视图像储存量≥400幅，用于测量、归档和打印，可自动及手动存储。 |  |
| 6.6 | 数字脉冲透视剂量≥3档可调。 |  |
| 6.7 | 数字脉冲透视速率≥30fps。 |  |
| 6.8 | 具有DA/DSA采集方式。 |  |
| 6.9 | 具备图像优化软件。 |  |
| 6.10 | 具备减影和非减影，部分减影，窗宽窗位调节，角度及距离测量，放大平移，边缘增强，滤波降噪，多幅显示，注释，电子光栅等功能。 |  |
| 6.11 | 具有末帧图像保持功能。 |  |
| 6.12 | 具备三维路径导航功能。 |  |
| 6.13 | 提供心内支架精显功能。 |  |
| 6.14 | 具备体积/表面重建,最大密度重建,梯度重建，透明重建等功能。 |  |
| 6.15 | 具备计算机辅助多平面重建，长度测量，体积计算，自动血管分析等功能。 |  |
| 6.16 | 具备步进功能+拼接功能。 |  |
| 6.17 | 主机或后处理工作站提供手动或自动血管定量分析。 |  |
| 6.18 | 主机或后处理工作站提供自动和手动测量左心室功能。 |  |
| 6.19 | 主机或后处理工作站提供自动和手动测量冠脉血管。 |  |
| 7 | 后处理工作站 |  |
| 7.1 | 工作站需为原厂最新版本。 |  |
| 7.2 | 工作站内存≥16GB |  |
| 7.3 | 工作站图像硬盘容量≥ 1TB |  |
| 7.4 | 医用彩色液晶显示器1台 |  |
| 7.4.1 | 显示器≥19英寸 |  |
| 7.4.2 | 显示器分辨率≥1280 x 1024 |  |
| 7.5 | 具备体积/表面重建,最大密度重建,梯度重建，透明重建等功能。 |  |
| 7.6 | 具备计算机辅助多平面重建，长度测量，体积计算，自动血管分析等功能。 |  |
| 7.7 | 提供血管融合功能。 |  |
| 7.8 | 具备数字平板断面重建功能（类CT功能）。 |  |
| 7.9 | 可实现CT或MRI融合DSA图像功能。 |  |
| 8 | 其他 |  |
| 8.1 | DSA专用高压注射器1套，（列出设备品牌、型号、价格，含在投标总价中，不要可扣减） |  |
| 8.1.1 | 单筒、双控、落地分体式（含调整床旁支架，延长电缆、控制室控制台等附件）。 |  |
| 8.2 | 多参数心电监护仪1套，（列出设备品牌、型号、价格，含在投标总价中，不要可扣减） |  |
| 8.2.1 | 液晶显示器≥12英寸，具有ECG、NIBP和SPO2功能，具有C.O模块等 |  |
| 8.3 | 悬吊式手术灯1个（原厂标配） 。 |  |
| 8.4 | 提供铅防护用品6套，铅当量≥0.5mmpb包含头套、铅衣、围脖、围裙等，并提供用品收纳柜 |  |
| 8.5 | 提供铅屏风1套，铅当量≥2mmpb |  |