温州市第六人民医院

磁共振

公开招标采购文件

项目编号：0625-23215755-1

项目名称：磁共振

采购单位：温州市第六人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年7月27日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

前附表	- 5 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 18 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 20 -

第三章  评标办法	- 21 -

一、总则	- 21 -

二、资格审查	- 21 -

三、符合性审查	- 21 -

四、商务技术及采购政策详细评审	- 23 -

五、评分细则	- 24 -

第四章  招标内容及需求	- 26 -

第五章  采购合同模板	- 31 -

第六章　投标文件格式	- 33 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 33 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 34 -

3. 资格证明文件目录	- 35 -

4. 投标人资格承诺函	- 36 -

5.商务、技术文件目录	- 37 -

6.投标声明函	- 39 -

7.联合协议格式	- 41 -

8.分包意向协议格式	- 42 -

9.投标货物一览表	- 43 -

10.技术响应表格式	- 44 -

11.商务响应表格式	- 45 -

12.设备配置清单格式	- 46 -

13. 运行成本列表	- 47 -

14.项目实施人员一览表格式	- 48 -

15.代理服务费支付承诺书	- 49 -

16.报价文件目录	- 50 -

17.开标一览表	- 51 -

18.投标报价明细表格式	- 52 -

19.中小企业声明函	- 53 -

20. 残疾人福利性单位声明函	- 54 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

磁共振招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年8月17日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-23215755-1

项目名称：磁共振

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5,800,000.00

最高限价（元）：5,800,000.00

采购需求：

标项名称：磁共振

数量：1

单位：套

预算金额（元）：5,800,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适应症：乳腺、神经系统、心血管系统、腹部器官、盆腔脏器、骨与关节等部位或系统的病变检查。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年8月17日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）。

3.开标时间：2023年8月17日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn（线上网址）；温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）（线下）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州市第六人民医院

地  址：温州市瓯海区南白象街道鹅湖村

项目联系人（询问）：郭先生

项目联系方式（询问）：0577-88070025

质疑联系人：温州市第六人民医院纪检监察室

质疑联系方式：0577-88070209

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860232

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：温州市财政局

地  址：温州市鹿城区绣山路299号

联系人：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）。 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定的85%向中标供应商收取。可按下述公式的85%计算： 计费基数P （万元人民币）; 货物招标服务费 （万元人民币）. 100以下; P*1.5%. 100-500; 0.4+P*1.1%. 500-1000; 1.9+P*0.8%. 1000-5000; 4.9+P*0.5%. 5000-10000; 17.4+P*0.25%. 10000-100000; 37.4+P*0.05%. 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供所投设备食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）投标声明函（如联合体投标，须提供联合协议；如有分包，须提供分包意向协议；格式见第六章）；

（5）投标产品一览表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（9）投标机型的临床应用相关说明及材料；

（10）运行成本：包括保修价格、售后服务方案、使用年限、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本（格式见第六章）；

（11）安装、调试方案；

（12）投标产品业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）制造商或代理商售后服务和维修能力；

（14）技术服务、技术培训的方案和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（17）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（18）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（19）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（20）评分方法和招标文件要求提供的证明文件等；

（21）其他需要提供的证明材料或文件等（如有）。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（3）开启资格证明文件、商务技术文件。

（4）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

（5）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（6）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

磁共振为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人或经其授权的确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于按医疗器械管理的货物）

（8）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（12）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、采购政策情况评审

详见《第二章 投标人须知》前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-65分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件技术商务要求的偏离度：与招标文件《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，实质性条款除外，完全满足招标文件要求得满分43分，标注△的技术要求（或功能）偏离每项扣4分，一般技术指标偏离每项扣2分，一般功能偏离每项扣3分，商务要求偏离每项扣3分。扣完为止。 | 43 |
| 2 | 投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 | 3 |
| 3 | 运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价 | 4 |
| 4 | 安装调试方案：根据安装调试方案内容综合评价，包括正常完成安装调试的时间期限、现场保护措施、安装调试方案的科学性可行性、超出期限赔偿计划等。 | 3 |
| 5 | 保修服务：设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年全保保修加2分。最多加6分。 | 6 |
| 6 | 投标产品业绩：提供2021年1月1日起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 |
| 7 | 制造商或代理商售后服务和维修能力： 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、到达时间、备品备件配置等综合评价，最高得2分。 | 2 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审：1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |

2、价格分（0-35分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分35分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

标项1：磁共振  1套

一、技术要求

| 条款号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 投标机型须配置最新硬件、软件版本产品； |  |
| 1.2 | 投标文件中须提供设备原厂技术白皮书（datasheet）作为技术证明文件，否则评标委员会有权视同其相应技术参数响应不符合招标要求。 |  |
| 1.3 | 适应症：乳腺、神经系统、心血管系统、腹部器官、盆腔脏器、骨与关节等部位或系统的病变检查 |  |
| 1.4 | 设备主要组成部分：磁体系统、梯度系统、射频系统、控制台计算机及数据采集系统、病人扫描床、影像后处理工作站等 |  |
| 二 | 配置及技术规格要求 |  |
| 2.1 | 磁体系统： |  |
| ▲2.1.1 | 磁场强度：1.5T； |  |
| △2.1.2 | 为了提升患者体验感，磁体长度（不含外壳）≤150cm； |  |
| △2.1.3 | 磁场均匀度，典型值，V－RMS测量法： 10 cm DSV≤ 0.002 ppm； 20 cm DSV≤ 0.009 ppm； 30 cm DSV≤ 0.04 ppm； 40 cm DSV≤ 0.29 ppm； |  |
| 2.1.4 | 具备高阶匀场； |  |
| 2.1.5 | 磁场稳定度≤0.1 ppm/h ； |  |
| △2.1.6 | 磁体重量（含液氦）≥3950kg； |  |
| △2.1.7 | 具备零液氦消耗技术，并说明 |  |
| 2.2 | 梯度系统： |  |
| 2.2.1 | 梯度线圈冷却方式：水冷或风冷； |  |
| 2.2.2 | 最大单轴梯度场强度（单轴非有效值）≥33mT/m； |  |
| 2.2.3 | 最大切换率（单轴非有效值）≥125 T/m/s。 |  |
| 2.3 | 射频系统： |  |
| △2.3.1 | 射频发射功率≤18KW ； |  |
| 2.3.2 | 独立射频接收通道数≥24； |  |
| 2.3.3.1 | 原厂头颈联合线圈≥16通道（非组合）； |  |
| 2.3.3.2 | 原厂体部线圈≥6通道； |  |
| △2.3.3.3 | 原厂脊柱线圈≥24通道（非组合）； |  |
| 2.3.3.4 | 原厂柔性线圈≥4通道； |  |
| △2.3.3.5 | 足踝关节专用线圈≥18通道； |  |
| 2.3.3.6 | 膝关节专用线圈≥10通道； |  |
| 2.3.3.7 | 具备一体化线圈技术或多线圈组合技术 |  |
| 2.3.3.8 | 线圈接口≥4个，必须可同时接驳使用 |  |
| 2.3.3.9 | 线圈柜≥1个； |  |
| 2.4 | 计算机： |  |
| 2.4.1 | CPU主频≥3.5GHz； |  |
| 2.4.2 | 处理器位数≥64位； |  |
| 2.4.3 | 主内存≥32GB； |  |
| 2.4.4 | 硬盘容量≥1TB； |  |
| 2.4.5 | 显示器图像分辨率≥1280×1024； |  |
| 2.4.6 | 显示器大小及规格≥24英寸，专业级彩色LCD显示器； |  |
| 2.4.7 | 控制重建计算机CPU主频:8核心至强处理器或更高性能处理器； |  |
| 2.4.8 | 控制重建计算机内存容量≥32GB； |  |
| △2.4.9 | 图像重建速度(幅/秒)≥80000幅/秒（256×256矩阵全FOV）； |  |
| 2.4.10 | 同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能； |  |
| 2.5 | 后处理接口： |  |
| 2.5.1 | 提供软件控制照相技术； |  |
| 2.5.2 | 提供DICOM 3.0接口及与PACS网络连接功能（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）； |  |
| 2.5.3 | 提供标准激光相机数字接口。 |  |
| 2.6 | 扫描参数： |  |
| 2.6.1 | X轴最大FOV≥500mm； |  |
| 2.6.2 | Y轴最大FOV≥500mm； |  |
| 2.6.3 | Z轴最大FOV≥500mm； |  |
| 2.6.4 | 最小FOV≤5mm； |  |
| ▲2.6.5 | 最薄2D层厚≤0.1mm； |  |
| 2.6.6 | 最薄3D层厚≤0.05mm； |  |
| 2.7 | 扫描技术与序列： |  |
| 2.7.1 | 提供自旋回波序列（FSE）； |  |
| 2.7.2 | 提供梯度回波(2D/3D)； |  |
| 2.7.3 | 提供平面回波成像技术（EPI）； |  |
| 2.7.4 | 提供神经系统成像技术； |  |
| 2.7.5 | 提供血管成像技术； |  |
| 2.7.6 | 提供伪影消除技术； |  |
| 2.7.7 | 提供节时技术； |  |
| 2.7.8 | 提供其他成像技术； |  |
| 2.7.9 | 提供高级临床应用软件包； |  |
| 2.7.9.1 | 提供神经成像软件包； |  |
| 2.7.9.2 | 提供体部系统软件包； |  |
| 2.7.9.3 | 提供骨关节成像软件包； |  |
| 2.7.9.4 | 提供肿瘤成像软件包； |  |
| 2.7.9.5 | 提供乳腺成像软件包； |  |
| 2.7.9.6 | 提供血管成像软件包； |  |
| 2.7.10 | 提供高级扫描应用软件及后处理； |  |
| 2.7.10.1 | 提供一键式智能扫描平台（含头、脊柱、关节智能扫描，自动出定位相）； |  |
| 2.7.10.2 | 提供脑灌注成像技术； |  |
| 2.7.10.3 | 提供高级弥散张量成像技术； |  |
| 2.7.10.4 | 提供脑功能成像技术； |  |
| 2.7.10.5 | 提供单体素波谱成像技术； |  |
| 2.7.10.6 | 提供磁化率加权成像技术； |  |
| 2.7.10.7 | 提供去金属伪影成像技术； |  |
| 2.7.10.8 | 提供运动伪影校正技术； |  |
| 2.7.10.9 | 提供脂肪定量技术； |  |
| 2.7.10.10 | 提供水脂分离成像技术；； |  |
| 2.7.10.11 | 提供3D ASL； |  |
| 2.7.10.12 | 提供智能检查技术； |  |
| 2.7.10.13 | 提供头部智能检查； |  |
| 2.7.10.14 | 提供脊柱智能检查； |  |
| 2.7.10.15 | 提供多协议智能规划； |  |
| △2.7.10.16 | 提供压缩感知或以该技术为核心的技术，满足≤2s-3s/期相的高时间分辨率，需提供可满足诊断的腹部多期动态增强图像 |  |
| 2.7.10.17 | 提供等体素薄层高清采集技术，提供（CUBE、VISTA、SPACE等类似技术，提供序列名称）； |  |
| △2.7.10.18 | 提供一键式智能扫描平台（含头、脊柱、关节等智能扫描，自动出定位相），提供技术平台名称及操作界面截图； |  |
| 2.7.10.19 | 提供腹部增强扫描多对比技术，单次扫描同时生成水相、脂相、同相、反相图像。提供扫描技术名称和图像证明。 |  |
| △2.7.10.20 | 提供小视野高清弥散成像技术，注明技术名称； |  |
| △2.7.10.21 | 提供磁敏感加权成像（包括头部和体部），须同时具备相位图和幅度图，需提供可满足诊断的腹部磁敏感加权成像案例 |  |
| 2.7.10.22 | 提供自由呼吸成像技术，具备StarVibe、uFreeR等径向采集梯度回波运动伪影抑制技术； |  |
| 2.8 | 病人检查环境： |  |
| 2.8.1 | 提供可升降扫描床； |  |
| 2.8.2 | 扫描床最大承重≥250KG； |  |
| 2.8.3 | 扫描床长度≥260cm； |  |
| 2.8.4 | 单次进床最大扫描范围≥150cm； |  |
| 2.8.5 | 扫描床最低高度≤52cm； |  |
| 2.8.6 | 扫描床水平进床最大速度≥20cm/sec； |  |
| 2.8.7 | 提供双向病人通话系统； |  |
| 2.8.8 | 提供防磁耳机； |  |
| 2.8.9 | 提供可调试病人通风系统； |  |
| 2.8.10 | 提供可调试磁孔内病人照明系统； |  |
| 2.8.11 | 提供病人双向通话麦克风及扩音器系统； |  |
| 2.8.12 | 提供病人监视系统； |  |
| 2.8.13 | 提供磁体旁直接启动扫描功能； |  |
| 2.8.14 | 提供患者紧急呼叫装置； |  |
| 2.8.15 | 提供扫描中可自动控制检查床移动； |  |
| 2.8.16 | 提供扫描控制，可在扫描间启动和停止扫描； |  |
| 2.8.17 | 提供扫描操作台上配备MR控制盒（主要功能包括：对讲系统，开启和停止扫描以及一键出床，音乐播放功能，系统开机&关机操作）； |  |
| 2.9 | 高级原厂后处理工作站及高级应用后处理软件： |  |
| 2.9.1 | MR高级后处理工作站和工作台：具备 |  |
| 2.9.2 | 脑灌注高级后处理：具备； |  |
| 2.9.3 | 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术：具备； |  |
| 2.9.4 | 脑功能分析高级后处理：具备； |  |
| 2.9.5 | 单体素波谱高级后处理：具备； |  |
| 2.9.6 | 参数定量高级后处理：具备； |  |
| 2.9.7 | 图像融合高级后处理：具备； |  |
| 2.9.8 | 图像拼接高级后处理：具备； |  |
| 2.9.9 | 动态分析：具备； |  |
| 2.9.10 | ADC定量后处理：具备； |  |
| 三 | 其他配置要求 |  |
| 3.2.1 | 机房专用精密空调 |  |
| 3.2.2 | 双机组冷水机 |  |
| 3.2.3 | 高压注射器：MR专用、双筒 |  |
| 3.2.4 | 医用显示器4台：显示尺寸≧21.3英寸，分辨率≧2048×1536；最大亮度≥900cd/㎡；对比度≧1400：1,视角≧178°；响应时间≤11ms；提供专业显卡。 |  |
| 3.2.5 | AED除颤仪1台 |  |
| 3.2.6 | 无磁多功能消毒器1台 |  |
| 3.2.7 | 无磁转运设备（无磁轮椅、无磁转运床）1套 |  |
| 3.2.8 | 无磁灭火器1个 |  |
| 3.2.9 | 双立柱式专业金属探测门1套 |  |
| 3.2.10 | 机房射频、磁屏蔽工程 |  |
| 3.2.11 | 防静电座椅各2套（分别用于主机和工作站） |  |
| 3.2.12 | PACS系统接入：PACS系统接口费 1万元，该费用等由投标人承担。 |  |
| 3.2.13 | 提供基建工程除外内容必要的机房调整装修工作。 |  |
| 3.2.14 | 其他投标商应提供的附件 |  |
| 四 | 其他投标要求 |  |
| 1 | 各投标人如实响应采购要求，提供医疗器械注册认可的检测报告（可以明确标注投标文件中提供或投标文件中标注中标后3个工作日内提供）等材料。 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 交货期：合同签订后1个月内可到货（具体根据招标方通知）。 |  |
|  | 到货地点：温州市第六人民医院指定位置 |  |
|  | 报价要求 |  |
|  | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修、检验检疫、计量等所有费用。 |  |
|  | 提供投标产品分项价格清单 |  |
|  | 投标及合同货币：人民币。 |  |
|  | 投标时标明所有的易耗品及1000元以上维修备件的清单和供货价。提供不高于同期温州市其他市级医院相同产品的采购价格的最优惠报价，并承诺设备使用有效期内不得高于此价格。如未列明，则默认为日后日常使用中免费提供。 |  |
|  | 报专用耗材/试剂价格，其供货价不高于同期温州市其他市级医院相同产品的采购价格；且承诺该耗材（试剂）可通过浙江省医用耗材采购系统（浙江省药械采购平台）进行供货，并提供该平台上的相应产品代码（最迟合同签订前提供）。 |  |
|  | 投标范围的货物，应由中标商直接供应，不得转让他人供应。 |  |
|  | 质保及售后 |  |
|  | 验收合格后整机（含所有部件及本次招标采购的第三方配置）保修1年，提供制造商原厂保修证明或承诺中标后7天内提供。 |  |
|  | 使用期限≥8年，需响应具体使用期限数据并提供证明文件，作为运行成本的重要评分依据之一 |  |
|  | 提供保修期外，整机（包含磁体、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）购买一年保修服务的价格（非连保价格，允许带病入保，运行成本的重要评分依据之一），提供原厂保修价格证明，今后医院购买保修，制造商承诺不得高于此价格，且不能超过设备报价8%。 |  |
|  | 保修期内，除一次性耗材外，其他易耗品全部免费提供。 |  |
|  | 在设备整个使用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。保修期后只收取配件或易损件的优惠费用。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格、维修点的分布等）。 |  |
|  | 质保期内每年总故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，总故障时间每超过1天，质保期相应延长10天；质保期内每年总故障时间停机超过28天的，每超过1天原厂赔偿1万元，但累计赔偿不应超出整套设备采购合同金额。保质期外因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费提供技术服务和维修。 |  |
|  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，72小时内无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用；在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件 |  |
|  | 设备生命周期内（需满足国家法定要求），因配件无法供应、耗材无法供应、国家法律法规或地方法规、政策原因等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，中标商承担设备后续折旧费。设备验收后导致生命周期无法满足国家规定报废最低年限要求的，中标商承担设备不足部分年限折旧费。 |  |
|  | 技术支持： |  |
|  | 整机终生免费提供软件功能升级服务，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
|  | 中标商提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |  |
|  | 中标商提供完整的中英文技术资料，包括使用说明手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码、PM具体内容及周期等），同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书及电子版的操作规程等。 |  |
|  | 若设备有信息系统接口（如DICOM、HL7等），则全部免费开放。 |  |
|  | 提供原厂DATASHEET |  |
|  | 设备安装、调试 |  |
|  | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
|  | 安装完成时间：设备到货后3个月内完成安装、调试。投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限，并提供超出期限情况下投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
|  | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
|  | 安装费用：安装过程中发生的费用（含检测、耗材等）由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
|  | 安装人员：应由中标方有三台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装，并提供验收报告证明。提供近3个月内原厂为安装工程师缴纳社保的证明。 |  |
|  | 提供设备安装、调试方案 |  |
|  | 培训 |  |
|  | 中标方应对买方的维修人员进行现场培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
|  | 中标方应对买方的操作人员/医生进行现场培训并承担所有费用，请提供培训方案。 |  |
|  | 培训完成后，中标方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |  |
|  | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。要求为现场培训，培训费用包含在投标总价中 |  |
|  | 验收 |  |
|  | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
|  | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| - ▲ | 投标人须如实响应投标参数，若采购人发现交货实际参数与响应不符，则采购人有权无条件退货并追究投标人的经济赔偿及法律责任 |  |
|  | 验收时，投标人提供下列资料： 提供三证，完整的技术资料。同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等，如系进口产品，还应提供报关证明、检验检疫合格证明（如需）。计量产品，还需提供计量检定报告。 |  |
|  | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
|  | 交货设备必须为最近一年内生产的全新设备。 |  |
|  | 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。 |  |
|  | 所有验收相关费用由中标方负担 |  |
|  | 付款方式和条件 |  |
| - 1 | 中标人若为中小微企业，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。在到货签收后凭全额发票付合同款的80%，安装验收合格后支付合同剩余款项，自收到余款收据7个工作日内将相应货款支付给中标人。 在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不提供预付款保函，在到货签收后凭全额发票付合同款的80%，安装验收合格后支付合同剩余款项，自收到余款收据7个工作日内将相应货款支付给中标人。 非中小微企业，在到货签收后凭全额发票付合同款的80%，安装验收合格后支付合同剩余款项，自收到余款收据7个工作日内将相应货款支付给中标人。 |  |
| - 1 | 投标商是否能开具该项目合同单张发票。（若响应否，请提供投标方能开具单张发票的最高限额）。 |  |
|  | 违约责任 |  |
|  | 由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致逾期到货的，延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高金额为合同总价的5%。供方逾期交货超过20日，需方有权解除合同。如造成损失超过违约金的，超出部分由中标方继续承担赔偿责任。 |  |
|  | 货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）。 |  |
|  | 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。 |  |
|  | 在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，且卖方的货物免费供买方使用6个月作为买方损失的补偿。 |  |
|  | 发生违约后，上述违约款应在验收前向买方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，卖方必须退还全部货款。 |  |
|  | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 第五章  采购合同模板

销  售  合  同

医疗设备采购合同

需方：温州市    医院                      合同编号：

供方：

供需双方根据项目编号：           招标结果和《中华人民共和国民法典》，本着诚信为本，互利平等的原则经过充分协商，签订本合同，共同遵守。经需方同意，按照以下条款购进供方以下产品：

| 序号 | 品名 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册证名称 |  | 注册证上的注册人名称（全称） |  |  | ¥ | ¥ |  |
|  | 合计（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |  | ¥ 元 |  |

一、供方向需方提供的产品必须为全新。设备必须是货到医院前     生产。

二、供方负责合同设备的安装、调试工作并承担相关费用，货物须由供方代表、需方工程师同时在场方可开箱，供方免费负责维修培训和应用培训。

三、供方向需方提供设备安装验收所需的资料，验收报告须有供方代表、需方工程师、设备科及临床使用科室负责人共同签字。进口产品需按国家规定提供检验检疫合格证明，供方承担货物的运输费用和保险费用、关税及其他与合同执行相关的所有费用。根据国家标准、行业标准和原厂标准、合同及合同附件、供方的投标响应验收。

四、付款方式：

五、交货时间：合同签订后     内。

六、收货地址及收货人：温州市     医院设备科（货物发出后，供方需及时向需方提供货物运输相关信息），需方联系人：          ，电话：

七、供方向需方提供的设备免费保修期限为设备验收合格后：   年 ，发生故障需方即时联系供方，不得擅自拆卸以及改装设备。设备出保后承诺保修价不超过       万/年，设备使用寿命    年。

八、所有与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决，如果不能通过友好协商解决，则将该争议由温州仲裁委员会仲裁。

九、本合同一式叁份，经签字盖章后生效，供方一份，需方二份，具有同等法律效力。

十、违约责任：需方无故拒收货物，需方向供方支付5%的违约金；供方逾期交货，每7天供方向需方支付0.5%违约金，且需方有权解除合同。同时，如造成损失超过合同金额的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

十一、具体配置见附件，未尽事宜以投标文件和承诺书为准。

| 供方（盖章）： | 需方（盖章）：温州市 医院 |
| --- | --- |
| 地址： 电话： 手机： | 地址： 电话：0577-88070025 |
| 签约代表： 日期： 年 月 日 | 签约代表： 日期： 年 月 日 |
| 供方开户行：？？？？？？？？，供方开户行账号：？？？？？？？？？ |  |
| 签约地点：温州市 医院 |  |

合同附件：设备配置清单（医疗器械注册证号/国标分类码，若涉及多个注册证请在下面列表备注中列明）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-23215755-1

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-23215755-1

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

____  __ _     _（投标人名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5.商务、技术文件目录

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供所投设备食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）投标声明函（如联合体投标，须提供联合协议；如有分包，须提供分包意向协议；格式见第六章）；

（5）投标产品一览表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（9）投标机型的临床应用相关说明及材料；

（10）运行成本：包括保修价格、售后服务方案、使用年限、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本（格式见第六章）；

（11）安装、调试方案；

（12）投标产品业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）制造商或代理商售后服务和维修能力；

（14）技术服务、技术培训的方案和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（17）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（18）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（19）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（20）评分方法和招标文件要求提供的证明文件等；

（21）其他需要提供的证明材料或文件等（如有）。

- 6.投标声明函

投标声明函

致：温州市第六人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 7.联合协议格式

联合协议

（以联合体形式参加投标的，提供联合协议；不以联合体形式投标的，则不需要提供。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 8.分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，不需要提供分包意向协议。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 9.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 10.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 11.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 12.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 13. 运行成本列表

运行成本列表

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 维保价格： |  |  |  |  |
| 年运行费用测算： |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 14.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 15.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州市第六人民医院磁共振项目招标文件（项目编号：0625-23215755-1）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 16.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 17.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 交货期 | 采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

2、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 18.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 19.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 20. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。