长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJZBCCXCG-20-028

采购单位：长兴县环境保护监测站

代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

2020年9月

目  录

第一章   公开招标采购公告	3

第二章   投标人须知	6

第三章   采购需求	27

第四章   评标办法及评分标准	41

第五章   合同主要条款	44

第六章   投标文件格式	51

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况 长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn 获取（下载）招标文件，并于2020年10月19日14:00时（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZBCCXCG-20-028

项目名称：长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目

预算金额（万元）：560

最高限价（万元）：560

采购需求：

| 标项序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目 | 1 | 项 | 560 | 本次建设空气站2座、升级改造乡镇空气站2座，并采购相应空气监测设备以及其他系统及辅助设备等，具体详见采购文件。 | 颗粒物(PM2.5)分析仪、颗粒物(PM10)分析仪、氮氧化物（NO-NO2-NOX）分析仪、一氧化碳（CO）分析仪、二氧化硫（SO2）分析仪、黑碳（BC）分析仪、零气系统、动态校准仪、气象参数监测仪（五参数）允许进口产品参与投标。 |

合同履行期限：合同签订后2个月内完成仪器设备供货、安装，调试并进入试运行。

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）

2、地点（网址）：浙江省政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

3、方式：

（1）在线获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、招标文件费用：不收取

6、招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则投标将被拒绝。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2020年10月19日14:00时（北京时间）

2、投标地点（网址）：政府采购云平台在线电子投标；备份文件快递或送至长兴县明珠北路9号明珠商务大厦610

3、开标时间：2020年10月19日14:00时。投标截止时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未解密的，视为投标人放弃投标。

4、开标地点：长兴县公共资源交易中心（长兴县锦绣路8号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：本项目无需提交投标保证金。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：长兴县环境保护监测站

地 址：长兴县锦绣路兴国商务楼2号楼

项目联系人（询问）：钱工  项目联系方式（询问）：0572-6122631

质疑联系人：张工            质疑联系方式：0572-6200023

2、采购代理机构信息

名 称：浙江省建设工程设备招标有限公司

地 址：杭州市环站东路97号云峰大厦1幢601室

传 真： 0571-87631300

项目联系人（询问）：郑工   项目联系方式（询问）：0571-87630286、13588748977

质疑联系人：陆工          质疑联系方式：0571-87631176

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局

地 址：长兴县太湖街道中央大道和长兴大道交叉口

联系人 ：佘先生           监督投诉电话：0572-6027789

备注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 采购人 | 名 称：长兴县环境保护监测站 地 址：长兴县锦绣路兴国商务楼2号楼 项目联系人（询问）：钱工 项目联系方式（询问）：0572-6122631 质疑联系人：张工 质疑联系方式：0572-6200023 |
| 1.1.5 | 采购代理机构 | 名 称：浙江省建设工程设备招标有限公司 地 址：杭州市环站东路97号云峰大厦1幢601室 传 真： 0571-87631300 项目联系人（询问）：郑工 项目联系方式（询问）：0571-87630286、13588748977 质疑联系人：陆工 质疑联系方式：0571-87631176 |
| 1.1.6 | 项目名称 | 长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目 |
| 1.1.7 | 招标方式 | 本次招标采购采用公开招标的方式进行 |
| 1.2.1 | 资格来源及预算 | 资金来源为：财政资金； 预算金额：人民币560万元； |
| 1.2.2 | 最高限价 | 560万元，超过该最高限价的投标将做无效标处理。 |
| 1.3.1 | 供货期 | 合同签订后2个月内完成仪器设备供货、安装，调试并进入试运行。 |
| 1.3.2 | 服务地点 | 长兴 |
| 1.4 | 采购需求及性能指标 | 详见第三章采购需求 |
| 1.5.1 | 投标人资格条件、要求 | 详见采购公告 |
| 1.5.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.3 | 分包 | 不允许 |
| 1.5.4 | 投标人存在以下情形不得参与投标 | 存在该款规定的，采购人有权拒绝。如在标后查实存在该款规定情形的，作无效标处理，并按相关政府采购相关规定进行处罚。 |
| 2.2.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件规定的实质性条款内容不满足的，会造成投标无效。 |
| 2.3.1 | 答疑和澄清 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2020年10月9日11时前，以书面形式(电子稿发送至304580919@qq.com)向采购代理机构提出书面质疑（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）； 答疑和澄清修改的内容在3个工作日内作出答复，如答疑和澄清修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间15日前，在浙江省政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn /)和长兴县公共资源交易中心网(http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081)相应栏目发布答疑和澄清。不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到采购文件澄清、修改的时间 | 潜在投标人应自行关注浙江省政府采购网或长兴县公共资源交易网站的公告，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 投标文件形式及组成 | 一.形式：本项目实行全流程网上电子投标。 二.组成： 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件三类。 |
| 3.2 | 投标文件的形式和效力 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）和纸质备份投标文件。 1.电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制，按电子投标文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：即电子投标文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件按“3.1投标文件的形式及组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 如需启用备份文件时，而投标人未按规定提交备份文件的，视作投标人放弃投标，由投标人自行承担责任。 备注：（以投标人解密成功的上传电子投标文件为准，除非投标人原因导致的电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。） |
| 3.3 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3. 本项目代理服务费按照中标价的1.3%计取，由中标人在收到中标通知书后的7日内支付给采购代理机构。请在投标总价中考虑该费用。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 4.1 | 投标文件的签署、密封、标记和盖章要求 | 投标文件签字或盖章要求：投标文件封面（或扉页）、《投标函》及投标文件格式中所要求盖章处应按要求签字、盖章（上传的电子投标文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件应按招标文件要求在需签字盖章的地方进行签字盖章）。投标文件非法定代表人签署的，应出具授权委托书并按要求签字和盖章。 |
| 4.1.1 | 装订要求 | - 投标文件必须按投标人须知4.1中要求签署、盖章； - 并按以下要求分册（装订）： - 分册装订，共分3册，分别为： - 1.资格文件； - 2.商务技术文件； - 3.报价文件。 - 纸质备份投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（资格文件的组成参考第三章第3.1要求，如未单独装订，在商务技术文件内可查亦可；价格部分必须单独密封装订，价格文件未单独密封造成废标的风险由投标人自行承担）。 |
| 4.2 | 投标文件的递交要求，备份文件的外包装和密封要求 | 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。数量为1份。 3.纸质备份投标文件将以密封的纸质文件的形式递交。 每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（价格部分必须单独密封装订，价格文件未单独密封造成无效标的风险由供应商自行承担） 外包装和密封要求：投标文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 4.2.4 | 投标文件份数 | 1.上传的电子投标文件：一份； 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件一份； 3.纸质备份投标文件1份。 其他：建议正反面打印。 |
| 4.2.5 | 提交投标文件截止时间、地点 | 1.本项目于2020年10月19日14：00时投标截止。 2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 3.投标人应当在投标截止时间前，除政采云上传的电子投标文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份投标文件一份，介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件允许供应商采用邮递形式送达（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作,寄出后请电话告知代理公司工作人员）。投标文件密封并盖章邮寄给浙江省建设工程设备招标有限公司长兴分公司（长兴县明珠北路9号明珠商务大厦610，收件人陈小夏，电话18768213858），接收截止时间为2020年10月19日11：00时前（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，由投标供应商自行承担相关责任）。 |
| 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 投标截止时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建及评标专家的确定方式 | 采购人依法组建评标委员会，共5人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。 评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式 |
| 6.1.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6.1.4 | 评标标准 | 具体标准见本采购文件第四章评标办法及评分标准 |
| 6.6.2 | 确定中标人 | 评标委员会推荐中标候选人后，采购人在评标结束后5个工作日内确定中标人。 |
| 6.6.5 | 中标公告 | 评标结束后5个工作日内，公告于浙江省政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn )、长兴县公共资源交易中心网（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081）。 公告期限：1个工作日 |
|  | 中标通知书 | 中标公告期届满之日起7个工作日内无质疑的，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。 |
| 7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金：要求。 履约保证金的形式：中标人签订合同前必须向采购人提交合同总价2%作为本合同的履约保证金（形式不限）。 履约保证金的退还：合同履行完毕后转为质量保证金。 |
| 8.2 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
|  | 合同备案 | 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。 |
| 10.1 | 政府采购项目验收 | 采购人应按照招标文件及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。 |
| 13 | 采购人认为应该补充的其他内容 |  |
| 13.1 | 特别说明 | 1.使用综合评分法的设备采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。 4.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 |
| 13.2 | 为落实政府采购政策需满足的要求 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号文）规定，对小型（或微型企业）或监狱企业或残疾人福利性单位的投标人且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物的，本项目价格分评分时给予6%的价格扣除。 注：以上政策不重复享受。小微企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》和小微企业名录库查询网页截图为准，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的需要具备的条件的证明材料）为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。提供其他中小企业制造的货物的，还用提供货物制造商的《中小企业声明函》和小微企业名录库查询网页截图。 |
| 14 | 解释 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 1.总则

- 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经浙江省长兴县政府采购办公室批准，现就长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内合格的供应商前来投标。

1.1.2采购文件的适用范围：本采购文件适用于长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.3采购文件中的定义：

（1）“采购人”系指依法使用财政性资金对规定的货物、工程和服务进行采购的国家各级机关、事业单位和团体组织。

（2）“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

（3）“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

（4）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（5）“货物”是指：投标人制造或组织符合采购文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。采购文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

（6）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、课题研究、社会组织服务以及其他类似的义务。

（7）“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

（8）“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（9）“中标人”是指:经评标委员会评审，授予合同的投标人。

（10）“实质性条款”凡是标有“▲”符号属于实质性条款。不满足会造成投标文件无效。

(11)标有“★”记号的条款系指重要性要求条款。不满足对得分可能造成影响。

1.1.4采购人：见投标人须知前附表

1.1.5采购代理机构：见投标人须知前附表

1.1.6招标项目名称：见投标人须知前附表

1.1.7招标方式：见投标人须知前附表

- 1.2项目资金

1.2.1资金来源及预算：见投标人须知前附表

- 1.3服务期（或交货期限）及服务（或交货）地点

1.3.1服务期（或交货期限）：见投标人须知前附表

1.3.2服务（或交货）地点：见投标人须知前附表

- 1.4采购需求及性能指标：见投标人须知前附表

- 1.5投标人资格：

1.5.1投标人资质条件：需要提交的相关证明材料见投标人须知前附表。

▲采购人对各投标单位进行资格审查；凡不符合资格审查要求的，作无效标处理。

1.5.2是否接受联合体投标：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.5.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.5.3分包：见投标人须知前附表

（1）投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

（2）中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.5.4投标人存在以下情形不得参与投标：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目的招标代理机构；

（5）与本项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）与本项目的代建人或招标代理机构存在直接控股；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）自本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信黑名单查询”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中被列入执行人名单的情形；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.6保密：参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字：招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9响应和偏差：

（1）投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

（2）投标人应根据采购文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对采购文件作出响应（含投标设备详细清单）。

（3）投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应采购文件的全部要求。

## 2.采购文件

2.1采购文件的组成：本采购文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

2.1.1公开招标采购公告；

2.1.2投标人须知；

2.1.3招标需求；

2.1.4评标办法及标准；

2.1.5合同格式及合同条款；

2.1.6投标文件格式；

2.1.7本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

2.2采购文件中的特定要求和条件

2.2.1实质性内容和条件：见投标人须知前附表。

2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1答疑和澄清：见投标人须知前附表。

（1）采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（2）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（3）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

（4）因投标人提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

2.3.2投标人确认收到采购文件澄清、修改的时间：见投标人须知前附表。

2.4质疑和投诉

（1）投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.5投标人的风险

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

## 3.投标文件的编制

3.1投标文件的构成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成三部分组成。

3.1.1资格文件

（1）有效的营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（或事业单位法人证书）或“五证合一”的营业执照副本复印件；

（2）经当地税务、社保部门出具的供应商最近三个月企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；

（3）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；

（4）特定资质证书（公告如有要求时）

3.1.2商务技术文件：

（1）投标声明书（格式见附件）；

- （2）法定代表人有效身份证明书或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

- （3）投标人情况介绍；

- （4）类似项目成功案例的证明材料；

- （5）评分办法涉及的其他资信商务部分相关证明材料。

- （6）技术文件

1）总体解决方案（具体包括内容详见采购需求）

2）技术配置一览表及主要设备品牌、型号、功能、特点、质量、执行的相关标准、技术参数、性能等详细说明；

3）技术响应表

4）项目实施方案；

5）项目实施人员一览表；

6）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件；

8）供应商认为需要提供的其他资料和文件

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。

- 3.1.3报价文件：

- （1）投标函（格式见附件）；

- （2）报价明细表

- （3）《中小企业声明函》（同时提供小微企业名录库查询网页截图）或《残疾人福利性单位声明函》（同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的残疾人福利性单位需要具备的条件的证明材料）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 3.2投标文件编制

- 3.2.1投标文件的编制

- （1）投标文件制作时，应按照统一的采购文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

- （2）投标人应按照投标人须知前附表要求的份数编制投标文件。

- 3.2.2投标人应完整地填写采购文件中提供的《投标函》、《报价明细表》等采购文件中规定的所有内容。

- 3.2.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

- 3.2.4构成投标文件的其他材料：见投标人须知前附表。

- 投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得采购文件后3日内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

- 3.3投标报价

- 3.3.1投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

- ▲3.3.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成采购文件所确定的服务范围内全部工作内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务、出具相关报告、验收及中标服务费、税金等其它必须的全部费用。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

- ▲3.3.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 3.3.4投标人应按照“第三章采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价应为优惠后的最终报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，在评标时将被视为已包含在投标总价中。

- ▲3.3.5投标人的投标报价超过采购项目最高限价的为无效投标。

- 3.5投标文件的有效期

- ▲3.5.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.5.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 3.5.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 3.6联合体投标

- 3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 3.6.2采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方符合采购文件规定的特定条件。

- 3.6.3联合体各方之间必须签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中必须提供联合投标协议。

- 3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3.6.5采取联合体形式投标的，其投标文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 3.6.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

- 3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 3.7投标人资格证明文件

- 3.7.1投标人应提交证明其有资格参加投标的文件，并作为其投标文件的一部分。

- 3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

- 3.7.3投标人相关资格证明文件：（详见第三章第3.1）。

## 4.投标文件的递交

- ▲4.1投标文件的签署、密封、标记和盖章：见投标人须知前附表。

- 4.1.1纸质备份文件的装订要求：

- （1）投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- （2）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

- （3）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的委托代理人签署，投标人应写全称。

- （4）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或委托代理人签字或盖章。

- （5）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 4.2纸质备份投标文件的外包装和密封要求

- 4.2.1投标人应按“资格文件”“ 技术及商务文件”和“报价文件”三部分密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“资格文件”“商务技术文件”和“报价文件”等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- 4.2.2投标文件未按规定密封或标记而造成被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

- 4.2.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 4.2.4投标文件的份数：见投标人须知前附表

- 4.2.5投标截止时间：见投标人须知前附表

- 4.3迟交的投标文件

- 采购人将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何投标文件。

- 4.4投标文件的修改和撤回

- 4.4.1投标人在采购文件规定的投标截止时间前，可以撤回投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件撤销或修改。

- 4.4.2投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 5.开标

- 5.1开标时间和地点

- 采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人无须参加开标会。

- 5.2开标程序

- 开标开始时，投标人投标文件出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理，不得进入开标程序：

- （1）电子投标文件光盘或U盘未按照采购文件的要求予以密封的；

- （2）电子投标文件未按采购文件要求上传的；

- （3）投标人未按照供应商须知前附表规定的时间解密电子投标文件的；

- （4）其它违反法律、法规的情形。

- 5.2.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，并宣读会场纪律；

- 5.2.2宣布主持人、唱标人、记录人、监标人、采购人、公证人员等有关人员姓名；

- 5.2.3主持人宣布评标期间的有关事项；

- 5.2.4投标人各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

- 5.2.7电子招投标的应急措施电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

- （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

- 出现上述情况时，应对未开标的暂停开标程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

- 5.2.8采购人代表对各投标人进行资格审查；资格审查不通过的投标人将不得进入评标小组的评标过程。

- 5.2.9评标小组根据各投标人的投标文件，进行符合性审查，未通过符合性审查的投标人不得进入下道评审程序，符合性审查通过后评标小组根据招标文件要求的采购需求、资信/商务、技术响应等进行评分。

- 5.2.10资信/商务、技术评分结束后，由主持人宣读投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

- 5.2.11采购代理机构做开标记录,同时由记录人、监督人当场签字确认。

- 5.2.12评标小组再对各通过符合性审查的投标人进行投标报价符合性审查，未通过报价符合性审查的投标的将被作为无效标处理，通过报价符合性审查后，进行价格得分的计算，并计算总得分及排名。由采购代理机构对各得分情况进行复核。

## 6.评标

- 6.1评标委员会的组成和评标方法

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数以及技术、经济方面的专家组成见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。

6.1.3评标的方式、评标办法：本项目采用不公开方式评标，办法详见投标人须知。

6.1.4本项目评标标准详见采购文件“第四章评标方法及评分标准”。

- 6.2投标文件的初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

6.2.1资格性检查

（1）采购人根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。资格性检查不合格的投标人的投标文件作废标处理。

（2）采购人在进行资格检查时，不得改变采购文件中已载明的资格条件、标准和办法。

（3）采购人在评审中必要时可按投标人提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求投标人做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（4）只有通过全部资格性检查条件合格的投标人才能通过资格检查，其投标文件方可进入下一个检查阶段。

6.2.2符合性检查

评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性检查。符合性检查不合格的投标人的投标文件作废标处理。

▲6.2.3违法投标行为

在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，作废标处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）使用伪造、变造的行政许可证件；

（8）提供虚假的财务状况或者业绩；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为。

- 6.3投标文件的评审

6.3.1投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

②资格、资信文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

③投标文件内容虚假的；

④投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑤投标有效期不能满足采购文件要求的；

⑥未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

⑦法律法规规定的其他无效情形。

（2）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

②与采购文件中标“▲”的技术指标、商务条款发生实质性偏离的；

③投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

④与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

⑤未提供采购设备清单或所提供的采购设备清单主要项目不全或低于采购文件要求响应的；

⑥在技术评审时，除报价文件外的其他投标文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容（优惠率、优惠系数等）的。

（3）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

②报价超出采购项目最高限价(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

③投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

④报价明细表总额与总价不一致，且高于总价5%的；

⑤报价明细表中与招标文件采购清单中数量或单位不一致的；

⑥投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

- 被拒绝的投标文件为无效。

6.3.2出现下列情形之一的，应予废标：

①符合条件的供应商或者对采购文件实质性条款完全响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

④评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

⑤因重大变故，采购任务取消的。

6.3.3投标报价的修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函中的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）报价明细表中单价与数量的乘积与该项总价不一致的，以单价计算为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6.3.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

- 6.4投标文件的澄清

6.4.1评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或委托代理人以书面形式作出并签字。

6.4.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

6.4.3澄清问题的形式：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 6.5评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，并邀请长兴县公证处公证员以及长兴县政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 6.6定标

6.6.1评标委员会按照采购文件确定的评标方法及评分标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

6.6.2采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标人，并出具书面确认函。

6.6.3采购文件中对中标人的数量、方式有其他规定的，按相关规定执行。

6.6.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排列，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.6.5中标人确定后，采购代理机构将在省级及以上财政部门指定的媒体发布中标公告，中标公告期为1个工作日，公告期届满之日起7个工作日内无质疑的，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

6.6.6在评标期间，任何人不得非法干预、影响评标过程。

## 7.履约保证金、质量保证金：

7.1履约保证金的形式及收退：见投标人须知前附表

7.2质量保证金：见投标人须知前附表

## 8.签订合同

8.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2采购人应在签订合同后7个工作日内，将合同在政采云平台上进行备案。

8.3中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

## 9.公告、质疑

9.1采购人将在政府采购监管部门指定媒体上（浙江省政府采购网、长兴县公共资源交易中心网）发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。

9.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人提出质疑。质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与投标的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人将不予以受理。

9.3中标结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

9.4质疑供应商对采购人答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

9.5投标人的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

## 10.项目验收

10.1采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

10.2验收标准及方法:采购文件、投标文件、政府采购合同规定的标准。

## 11.适用法律

采购人和投标人的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定。

## 12.其他注意事项

12.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12.2投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

12.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

12.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 13.采购人认为应该补充的其他内容

13.1特别说明：见投标人须知前附表。

13.2注意事项：见投标人须知前附表。

## 14.解释

见投标人须知前附表。

第三章  采购需求

一、项目概述

为进一步明确移动源对长兴县环境空气质量的影响，为大气污染综合防治提供更加精准化的技术支撑，按照浙江省交通大气环境自动监测网建设要求，拟在泗安镇、小浦镇（具体点位需现场确定）建设公路、内河航运物流大通道环境空气自动站各一座。同时为满足省级重点工业园区空气站建设要求，对现有2座涉工业园区的乡镇空气站（画溪街道空气站和泗安镇空气站）进行扩建，使其具备环境空气六参数的监测能力。

二、设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物(PM2.5)分析仪 | 2套 | 核心设备，允许进口 |
| 2 | 颗粒物(PM10)分析仪 | 3套 | 核心设备，允许进口 |
| 3 | 氮氧化物（NO-NO2-NOX）分析仪 | 4套 | 允许进口 |
| 4 | 一氧化碳（CO）分析仪 | 4套 | 允许进口 |
| 5 | 二氧化硫（SO2）分析仪 | 3套 | 允许进口 |
| 6 | 黑碳（BC）分析仪 | 1套 | 允许进口 |
| 7 | 非甲烷总烃(NMHC)分析仪 | 2套 |  |
| 8 | 气象参数监测仪（五参数） | 2套 | 允许进口 |
| 9 | 氢气发生器 | 2套 |  |
| 10 | 零气系统 | 4套 | 允许进口 |
| 11 | 动态校准仪 | 4套 | 允许进口 |
| 12 | 数据采集传输和系统集成 | 4套 |  |
| 13 | 标气及配套钢瓶减压阀 | 4套 | 4L及以上，一级 |
| 14 | 配套采样系统及辅助设备 | 4套 | 全套内衬特氟龙采样管 |
| 15 | 站房及附属设备 | 4套 | 详见招标文件 |

备注：（1）本次建设空气站2座，采购的设备包括颗粒物(PM2.5)分析仪2套、颗粒物(PM10)分析仪1套、氮氧化物（NO-NO2-NOX）分析仪2套、一氧化碳（CO）分析仪2套、二氧化硫（SO2）分析仪1套、黑碳（BC）分析仪1套、非甲烷总烃(NMHC)分析仪2套、气象参数监测仪（五参数）2套、氢气发生器2套、零气系统2套、动态校准仪2套、数据采集系统2套以及其他系统及辅助设备等。

（2）本次升级改造乡镇空气站2座，采购的设备包括颗粒物(PM10)分析仪2套、氮氧化物（NO-NO2-NOX）分析仪2套、一氧化碳（CO）分析仪2套、二氧化硫（SO2）分析仪2套、零气系统2套、动态校准仪2套及其他系统及辅助设备等。

- 设备技术指标要求

（一）总体要求

（1）▲仪器性能稳定，操作简单、维护量少，可无人看守运行；产品应与国家、省、市平台无缝对接，与长兴县现有空气站仪器监测数据具有可比性。

（2）中标方负责所有货物的运输、装卸、安装、调试及培训，所有相关费用应包含在投标总价中。

（3）必须能够或承诺提供长期及时的技术服务和备品备件供应。

（4）投标人须在投标书中阐述该项目的实施方案，其内容包括交货计划，设备安装调试方案，验收计划，培训计划等各项内容。

（5）投标人如有技术偏离，须填写技术响应表。

（6）所有监测设备应为生产厂家生产的原装、标配产品。

（7）如果本技术需求有不明确或不详尽之处，应以系统整体建设和运行为原则。

（8）标有▲为实质性响应条款，如不响应则投标文件无效。标★为重要条款如不响应请加以说明。

（二）环境空气自动监测站技术要求

（1）颗粒物(PM2.5)分析仪

1.用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度；

▲2.检测方法：连续实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量。采用β射线吸收加光散射双检测技术或震荡天平法。

▲3.属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

★4.通过EPA PM2.5联邦等效方法认证或国际权威认证；

5.采样头：环保部认可的PM10采样头和PM2.5切割器。

★6.智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

7.干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰；

8.测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程；

▲9.最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）

★10.测量精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3， 其他±5.0ug/m3（24小时）；

11.准确度：±5%（使用可溯源标准膜片）；

12..采样流量：≥16.67升/分钟；

13.流量精度：±2%测量值；

14.检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm

▲15.仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时；

16.数据输出速率：每1秒；

17.实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况；压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据；

18.信号输出：0-1V，0-5V，0-10V，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出；

★19.可以使用软件进行远程监控，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程故障诊断和维护。

20.可采用零膜和跨度膜按需求进行质量控制检查、审计和校准。

（2）颗粒物(PM10)分析仪

1.用途：测量环境空气中的PM10质量浓度；

▲2.检测方法：连续实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量。采用β射线吸收加光散射双检测技术或震荡天平法。

▲3.属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

★4.通过EPA PM2.5联邦等效方法认证或国际权威认证；

5.采样头：环保部认可的PM10采样头和PM2.5切割器。

★6.智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

7.干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰；

8.测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程；

▲9.最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）

★10.测量精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3（24小时）；

11.准确度：±5%（使用可溯源标准膜片）；

12.采样流量： 16.67升/分钟；

13.流量精度：±2%测量值；

14.检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm

15.仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时；

▲16.数据输出速率：每1秒；

17.实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况；压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据；

18.信号输出：0-1V，0-5V，0-10V，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出；

19.可以使用软件进行远程监控，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程故障诊断和维护。

★20.可采用零膜和跨度膜按需求进行质量控制检查、审计和校准。

（3）氮氧化物（NO-NO2-NOX）分析仪

1.用途：测量环境空气中的NO-NO2-NOX浓度；

▲2.测量方法：化学发光法；

▲3.属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

★4.测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

5.零点噪声：<0.25ppb(RMS)；

6.最低检测限：0.5ppb；

7.测量精度：读数值的 1%；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<120s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

14.测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

★15.运行方式：微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

16.电源电压：220±10%VAC/50Hz。

（4）一氧化碳（CO）分析仪

1.用途：测量环境空气中的一氧化碳浓度；

▲2.测量方法：气体滤波相关红外法；

▲3.属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

4.测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,10000 ppm可选，双量程自动切换；

5.零点噪声：<0.02ppm(RMS)；

6.最低检测限：0.04ppm；

7.测量精度：±0.1 ppm；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<0.1ppm/24h， <0.2ppm/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<60s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

14.测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

★15.运行方式：微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

16.电源电压：220±10%VAC/50Hz。

（5）、二氧化硫（SO2）分析仪

1.用途：环境空气中SO2浓度自动分析；

▲2.测量方法：脉冲紫外荧光法；

▲3.属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

4.基本功能：微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能;

5.测量范围：0-0.05,0.1,0.2，0.5,1,2,5,10,20,50,100ppm可选，自动或手动选择分档；

▲6.零点噪声：<0.25ppb(RMS)；

▲7.最低检测限：0.5ppb；

▲8.测量精度：读数值的1%或1ppb；

9.线性：±1%满度值；

10.零点飘移：<1ppb/24h；

11.跨度飘移：±1%满度值/24h；

12.响应时间：<120s/(0-95%)；

13.运行温度范围：10-35℃；

14.零跨阀：外置，可满足自动校准；

15.测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口。

（6）黑碳（BC）分析仪

1.基本要求：

通过连续采集石英滤膜上的颗粒物来测定光的衰减，根据黑碳气溶胶在从紫外到近红外波段对光的吸收特性和透射光的衰减程度，实时获得黑碳气溶胶的浓度。

2.主要技术指标：

▲2.1 样品采集：采用实时双点位技术，膜带根据设定的承载量可以实现自动走带；

2.2 滤膜：带有聚四氟乙烯涂层的玻璃纤维膜；

2.3 内置无碳刷真空泵；

▲2.4 光学测量波段：370nm，470nm，520nm，590nm，660nm，880nm和950nm；

2.5 测量分辨度：0.001μg/m3或1ng/m3；

2.6 测量精度：1分钟测量精度达0.03μg/m3；

2.7 检测限（1小时）：<0.005 ug/m3；

2.8 监测范围：0.01～100ug BC/m3；

2.9 时间分辨率：1s或60s；

2.10 流速：2～5 L/Min，可调。如需加大流速，可使用外接泵实现；

2.11 8.4英寸LED彩色触摸屏操作，可实现远程界面操作；

2.12 数据输出：RS-232、Ethernet、USB数据接口传输；

2.13 数据存储：根据设定时间，数据传输到内置存储卡，可以远程传输或手动存储到外部存储设备；

2.14 质量控制和质量保证：使用外接校准器进行手动或自动流量校准，通过动态零点校准进行噪声以及漏气检测。另外，使用标准可溯源的中性密度光学滤光片对仪器光学部件进行校准；

2.15 电源：100～230VAC，50/60 Hz（可调）；

2.16 电源功率：25W；

2.17 机架式机箱尺寸：19英寸标准架式机箱，易于安装。

（7）非甲烷总烃(NMHC)分析仪

▲1.监测方法：在线气相色谱法，GC-FID；

2.量程：0-50000ppm（可调）；

3.最低检出限：≤30ppb（以碳计）；

★4.分析周期：≤2min；

5.重复性：≤1%（2ppm甲烷）；

6.零点漂移：≤0.1% 满量程，24小时；跨度漂移：≤0.5%满量程，24小时；

7.采样流量：0-250ml/min，可调节；

8.定量环体积：500μL，100/250/1000μL可选 ；

★9.切换阀带温度控制：为防止高沸点物质残留污染，阀箱加热区最高操作温度350℃，阀的温度范围工作环境温度+5～225 ℃；

10.阀切换驱动：气动；

11.气路控制：高精度电子压力/流量控制，压力设定精度：0.01psi；

★12.独立控制加热区：具有十个或以上（不包括炉箱温控）；

★13.色谱柱箱温度范围：工作环境温度+15℃-300℃，控制精度0.1℃；

14.FID检测器最低检出限：＜2.5pg碳/秒，检测器动态线性范围：＞107(+/-10%)；

15.检测器保护：自动点火，灭火自动切断气体和报警功能；

16.气源要求：燃烧气（氢气）纯度≥99.999%@30-50ml/min；助燃气（高纯零气）@300-500ml/min；载气（高纯零气或氮气）纯度≥99.999%@30-50ml/min；

17.内置工业电脑：至少Intel双核主机，2G内存，64G固态硬盘(WIN7)；

18.仪器反控软件：内置系统控制软件，自动完成采样、分析和周期性校准/系统响应测量；

19.可实现系统7x24自动无人运行与自动校准，老化等功能；

20.远程控制：支持，可做参数设定、编辑及结果处理等操作；

21.数据导出：支持MS EXCEL, CSV, TXT；

22.状态指示：软件动态显示运行状态；

23.远程控制：可直接显示色谱图、校准曲线、参数表格、运行状态和错误信息；

24.报警信息：自诊断报警；

25.显示器：12”触摸屏；

26.仪器接口：RS485,RS232,Ethernetx2,USBx2,VGA扩展, 3G/4G网络远程诊断；

27.电源要求：220VAC±10%，50-60Hz, 最大功率1000W；

28.操作温度：0℃-40℃，5-95%无凝结；

（8）气象参数监测仪（五参数）

1.气温

1.1 测量范围：-50°C-60°C (-60°F-140 °F) ；

1.2 精度：±0.2 °C (-20°C-50 °C ) ；

±0.5 °C（＞-30°C）；

2.相对湿度

2.1 测量范围：0-100% RH；

2.2 精度：±2%RH；

3.气压

3.1 测量范围：600-1100 hPa   单位 hPa；

3.2 精度：±0.5 hPa （在0-40°C (+32°F-104°F)之间时）；

4.风向

4.1 测量范围：0-360°；

4.2 精度：±3°；

5.风速

5.1 测量范围： 0-60 m/s；

5.2 精度：±0.3 m/s或 ±3%（0-35 m/s ）, 较高者为准；

±5%（35 m/s-60 m/s）；

（9）氢气发生器

1.工作环境：5-35℃环境温度,5-80%相对湿度，无凝结；

2.输出流量：0-500ml/min；

3.输出压力：2-5bar；

4.氢气纯度≥99.999%；

5.输入电压：110-240VAC/50-60Hz。

（10）零气系统

物流通道站零气系统：

1.输出流量：≥20L/min；

2.输出压力：10-30PSI；

3.含去除 HC 和 CO 装置；

4.零气纯度：NO、NO2、SO2、O3、NH3 <0.5ppb，CO、HC≤0.03ppm；

5.电源电压：220 VAC±10%/50Hz；

6.配置：CO/HC去除器（含2个催化转化器）、带干燥功能20L空压机、导轨、15米以上气路管（满足实际情况为准）。

常规空气站零气系统：

1.输出流量：≥10L/min；

2.输出压力：10-30PSI；

3.含去除 HC 和 CO 装置；

4.零气纯度：NO、NO2、SO2、O3 、NH3<0.5ppb，CO、HC≤0.03ppm；

5.电源电压：220 VAC±10%/50Hz。

（11）、动态校准仪

1.具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；

2.能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准；

3.具有自编程能力，编制/存储校准程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准；

4.流量测量准确度：±1%满量程；

5.流量测量重复性：±0.2%满量程；

6.流量测量线性度：±0.5%满量程；

7.标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个；

8.臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.1ppm-6ppm，反应时间 180s(98%)；

9.具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能；

10.电源电压：220VAC±10%/50Hz；

11.配置：动态气体校准仪、导轨、50米以上气路管（满足实际情况为准）。

（12）、数据采集系统

1.工作要求：用于子站内所有分析仪器的工作控制、数据采集、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足系统子站的数据采集、控制、通讯等全部要求。

2.主要技术指标要求：

2.1 提供整套采集、处理、存储及传输所需的数据采集；数据采集频率、异常值取舍与有效值确定应严格按照《环境空气质量标准》（GB 3095)相关要求执行，任何机构和个人不得擅自修改、删除原始数据；

2.2 数据采集设备内存容量不小于16G，存储空间不小于240G，不少于4个千兆电口，可扩展不少于4个数据传输串口接口，工业级电源；提供虚拟防火墙和主机杀毒功能，通信数据传输加密功能，提供额外虚拟机空间，运行站点的前置业务；

2.3 数据采集器要求能储存1 年以上的小时平均值数据，同时保存相应时期发生的有关校准、事件记录；数据的时效性根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》有关要求执行；

2.4 数据采集器要求能正确显示分析仪测定的数据；

2.5 数据采集器要求能对每非正常监测数据（如校准数据、异常数据等）作标志；数据采集器显示的监测数据对应的监测时间应与分析仪显示的时间一致；

2.6 操作系统：Windows XP、Windows 7等；

2.7 网络通讯：支持PSDN，ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式；

2.8 系统稳定性：系统稳定和安全；

3.数据上传：及时（定时）的将监测数据同时传输至浙江省区域环境日报预报平台和浙江省大气平台；数据传输模式、格式以及其他技术要求按照《环境监测信息传输规定》（HJ660)执行。

（13）、标气及配套钢瓶减压阀

1.标气

1.1 物流通道空气站点提供4L的NO(30ppm)、CO (2000ppm) 、SO2(30ppm)、甲烷(150ppm)、丙烷(50ppm)混合标气(合成空气平衡)标准气体；常规空气站点提供8L的SO2(50ppm)、NO(50ppm)、CO(4000ppm)标准气体。

1.2 标准气体必须拥有由中国环境监测总站或国家计量部门认可的环境标准样品证书。

2.阀门

2.1 提供与标准气体和动态校准仪配套的减压阀,减压阀材质需为不锈钢；

2.2 配置校准设备所需控制电磁阀及接头。

（14）、配套采样系统及辅助设备

1.加热采样总管

1.1 采样装置：垂直层流式采样总管；

1.2 采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计应保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管；

1.3 采样总管：总管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间应小于20s；

1.4 采样系统带有加热设计，无需担心任何冷凝除水造成的影响。加热温度控制在50±5℃ ，并且排气风扇具有可以调速功；

1.5 制作材料：选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料；

1.6 样品相对湿度:≤80%；

1.7 电源电压：220VAC/50Hz；

1.8 采样管采用立式安装；

1.9 全系统便于安装清洗。

2.机柜

与分析监测仪外形尺寸匹配的标准仪器架，数量满足子站所有仪器设备安装并有一定的预留空间。

3.其它安装附件

系统集成过程中与仪器安装调试所需要的其他安装辅助件（如导轨托盘等），确保系统能正常运行所必需件。

（15）、站房及附属设备

1.新建站房要求为15平方米彩钢板站房，材料要求：

1.1板材及厚度：面层采用进口或宝钢产彩钢板。外层钢板厚度≥0.8毫米、内层钢板厚度≥0.5毫米；

1.2芯材的性能：芯材选用隔热性、强度及稳定性好的EPS或PU材料芯材性能应符合附件规定。芯材厚度≥100毫米，要求防火性能良好；

1.3地板：应防滑并具有防静电效果；

1.4夹心板的性能：芯材与面板间粘结强度应大于0.2Mpa。站房板材剪切强度应大于0.2Mpa。站房板材在500N/m2均布载荷下，其相对挠度应小于1/250。站房板材应能经受直径75mm、质量3kg、一端为半球形的钢质圆柱体的撞击，圆柱体从1000mm高度自由下落，半球面撞击在板壁上，板面不允许出现破裂、断裂损害。站房夹心板的厚度要求为≥105m；。

1.5房顶：顶部结构要求为平顶，能承受两人同时在房顶做维护工作，同时做好房顶的防水工程；

2.总体要求

站房技术改造总体上应遵循整体规划、技术先进、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗等原则，并应具备以下特性：

2.1先进性：在满足可靠性和实用性前提下，采用先进的技术和设备建设站房，给监测设备、数据网络系统及宽带、电源等系统提供安全、可靠的服务空间；

2.2可靠性：具备在现有条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。并具备长期可靠和稳定运行的能力；

2.3实用性：应具备完成站房内项目技术需求的能力和水准；符合本项目实际需要的国家有关规范的要求；

2.4规范性：仪器气路管道以及电缆线归入线槽。在气路管道以及电缆两端悬挂不宜损坏的塑料制作的统一规范的标签；

2.5经济性：工艺与造价两者兼顾，满足性能价格比的最优化；

2.6整体性：站房项目是一个整体，考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性；

2.7安全性：站房的设计与技术改造必须确保其安全性。应考虑站房的安全可靠，确保设备运行环境以及技术人员的工作环境；从防火、防水、防盗、接地、防雷、防磁、防干扰等方面采取有效措施；地面承重能力等特殊技术措施；

2.8环保性：项目中使用环保型材料，符合国家环保方面的相关要求。

3.站房设计应满足以下要求：

3.1站房为无窗或双层密封窗结构，墙体应有良好的保温性能。根据现场实际情况确定是否需要在门与仪器房之间设置缓冲间，缓冲间与仪器房的隔断材料应有良好的防火和隔声功能，以满足消防要求，并保证站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内；

3.2站房内需安装温湿度控制设备，应根据站房空间布局及仪器布局，使站房每一个仪器房和接待室内的温度在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。温湿度控制设备应具有来电自启功能；

3.3站房应有防水、防潮措施。站房地板应采用防静电地板，静电电压不高于100V；

3.4采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应保持在20cm以上；

3.5在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆时，气象杆与站房顶的垂直高度应大于2m，并且气象杆和子站房的建筑结构应能经受10级以上的风力；

3.6站房供电采用三相供电，分相使用。配电柜要求采用自动空气开关控制，并设过负荷、短路保护，具有断漏电保护功能装置，并根据用电负荷配备合适的稳压器，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时配备电源过压、过载和漏电保护装置。站房监测仪器供电线路应独立走线；

3.7站房应有防雷和防电磁波干扰的措施。站房和仪器应有良好的接地线路，接地电阻＜4Ω。所有引入站房的电源线、信号线、电话线均应按要求加装防感应雷保护装置；

3.8在已有建筑物屋顶上新建站房时，如站房重量经正规建筑设计部门核实超过屋顶承重，在建站房前应先对建筑物屋顶进行加固；

3.9站房设计时须考虑站房内仪器布局所产生的房顶开孔，开孔须考虑房顶的结构、应力分布等，确保安全。孔径应和仪器、管线所需要的尺寸密切对应，开孔完成之后须做好房顶的防水、防渗工作；

3.10站房内消防系统应根据站房内仪器配置情况及空间情况合理设置。

4.其他要求

4.1常规仪器间配置一用一备（共计2个）的1.5匹以上空调。所有空调具备来电自启的功能；

4.2站房内配置符合国家消防规范的灭火器；

4.3 站房内需配备防雷、防高温站房专用电箱配电箱及电表；

4.4 合理布局室内照明系统：在仪器间和缓冲间四周安装防爆灯具（LED灯管）；

4.5 站房侧面配备不锈钢爬梯方便监测设备的日常维护；

4.6 站房配备视频监控系统一套；

4.7 房顶布备不锈钢护栏及广告牌；

4.8 房内配备1套办公桌椅；

4.9 仪器间内配备高精度稳压电源：稳压电源要求稳压范围宽、稳压精度高、响应速度快，并能有效地抑制电网噪声和尖峰干扰、特别适用高精度设备场所，防雷功能等。

- 四、其他

1、中标人应负责站点场地的平整、建设和护坡建设，并负责市电接入站房（电线、电线杆、配电箱等），同时负责通信光纤建设和光纤一年的租赁，相关费用应包含在投标总价中。

2、中标人应负责站房周边防护建设和铜式标牌建设，相关费用应包含在投标总价中。

3、中标人应负责将原乡镇空气站相关设备搬迁至新站房并完成设备的安装调试。

4、如项目数据需接入环境监测站现有系统平台，所产生相关对接接口费用，已包含于本次投标报价中；

5、如采购人后期再次新建、扩建，中标人无论是否中标或成交均无偿提供后续新扩建设备接入所需端口、开放接入协议，确保后续接入设备的相关数据、图片等资料能正常写入本项目，并配合采购人、后续设备投标人实现提出的相关功能；

6、中标供应商投标时有其它服务承诺的，一并履行。

- 五、系统验收

投标人负责系统从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作，所有费用应包括在投标总价中

（一）性能检测与检验

中标人应提供设备的有效检验文件，经业主认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，中标人在试运行前，应当对所交付的项目进行性能检测，以确认交付项目符合本合同的规定。业主可对系统设备进行复检和性能测试，投标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作，复检时如发现有缺陷，中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。

（二）调试及试运行

设备到达后，中标人应在收到业主通知后，派出相关技术人员前往项目实施所在地进行安装调试。人数、技术级别、服务内容及调试时间应在投标文件中详细说明。

试运行期间，中标人应做好自动数据的人工比对实验以及系统功能检测，其性能指标应该符合本项目的要求。

（三）验收

系统试运行完成后，中标人以书面形式向业主提交验收报告及验收申请，业主审核同意后组织验收以验收会形式进行验收，费用计入报价中。业主只接收验收合格的系统。

- 六、售后服务与技术培训

- 1、售后服务

（1）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到采购人需求书所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

▲（2）自验收合格之日起，供应商应提供至少一年的售后质保服务。质保期从项目验收合格交付使用之日起开始计算。

（3）中标人在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在2小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。

（4）中标人须保持与采购人的联系，随时交流仪器设备的应用情况，指定专门人员为采购人解决遇到的问题。

（5）投标人提交投标文件时，必须提供以下必备的中文技术资料：全部的技术资料（产品性能和主要技术指标测试报告、产品彩页等）、设备保质期等。所有监测仪器设备应提供所采用的分析方法的名称。

（6）中标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

（7）如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

（8）投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。

- 2、技术培训

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统、设备正常运行的技术知识，能独立解决系统或设备使用中的一般故障，对参数配置等能进行一定的调整，从而保证系统、产品长期的运行。具体要求如下：

（1）投标人必须提供满足仪器设备维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。并达到预定的培训目标。

（2）投标人必须根据采购单位需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。

（3）投标人必须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员必须是投标商的资深培训讲师。所有书面资料或电子文档用英文/中文书写，授课形式为中文。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

（4）仪器培训，投标人需作出明确的培训方案，培训费用包含在项目总价内。

七、付款方式

合同签订后支付合同总价的30%的预付款；设备安装调试完成后支付合同总价的30%；通过验收后付清余款。分项目支付。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评标委员会根据评标综合得分从高到低推荐2名中标侯选供应商，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一、二的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+资信技术及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分的计算（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号文）规定，对小型（或微型企业）或监狱企业或残疾人福利性单位的投标人且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物的，本项目价格分评分时给予6%的价格扣除。

注：小微企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》和小微企业名录库查询网页截图为准，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的残疾人福利性单位需要具备的条件的证明材料）为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（二）资信技术及其他分的计算（70分）

资信技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：资信技术及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（技术资信及其他评分表格式见下页）

（三）总分计算方法（100分）

计算公式：投标人的总得分=资信技术及其他分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

技术资信及其他评分表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术性能 | 26 | 技术参数全部满足招标文件要求的得26分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效指标；加“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每条扣2分；未加“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每条扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 5 | PM2.5、PM10等在线分析设备在国内国控、省控及县级环境空气质量监测点位有所应用的，200个点位及以上的得5分，100个点位及以上的得3分，50个点位及以上的得1分，没有应用的，不得分。（需提供合同的复印件） |
| 2 | 组织实施方案 | 3 | 根据投标人提供的供货组织实施方案内容是否全面、合理、可行，由专家判定打分 |
|  |  | 3 | 供货进度计划安排的合理性和保证按时供货的保障措施的可行性，（其中保障措施应提供分析设备厂家出具的拟投设备型号的供货期证明材料 |
|  |  | 5 | 投标文件中有明确的安装、调试、验收的方案和措施的得2分。 根据各投标人的安装、调试、验收的方案和措施是否有针对性、是否符合本项目需求以及提供的优惠措施在0-3分之间加分。 |
| 3 | 技术力量及能力 | 3 | 投标人为本项目配备的建设、调试与管理人员中，具有环保相关专业中级及以上职称的，每人得1分，最高得3分（提供职称证书复印件，否则不得分。） |
|  |  | 6 | 投标人为本项目配备的建设、调试与管理人员中持有中国环境监测总站颁发的气站上岗证的，每人得2分，最高分6分；（提供上岗证复印件，否则不得分。） |
| 4 | 培训计划及方案 | 4 | 投标文件中有明确的培训计划及方案的得2分。 根据各供应商的培训计划及方案是否有针对性、是否符合本项目需求以及提供的优惠措施在0-2分之间加分。 |
| 5 | 售后服务 | 3 | 根据各供应商的售后服务状况、响应是否及时、解决问题是否迅速是否合理、科学，由专家判定打分0-3分。 |
| 6 | 政策分 | 2 | （1）投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每个得0.5分，最高得1.0分； （2）投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每个得0.5分，最高得1.0分。 （投标人须提供相关证书复印件，未提供者不得分） |
| 7 | 成功案例及业绩 | 5 | 根据投标人2016年1月1日（合同签订时间）以来承接类似项目的成功案例，每一个得0.5分，最高5分。（合同内容至少含PM2.5分析仪，其品牌需与投标人拟投标品牌一致。提供合同复印件） |
| 8 | 体系认证 | 5 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，GB/T28001、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得5分（提供相关证书复印件并加盖公章，相关证书须在有效期内，否则不得分） |

第五章  合同主要条款

采购人：长兴县环境保护监测站

供应商：

根据              （项目名称）  年  月  日招标结果以及招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、说明

- 合同主要条款是指设备需方（以下简称采购人）和中标人（以下简称供应商）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

- 制订“合同主要条款”的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二、合同内容和价格

经双方协商，采购人委托供应商承担的设备设和材料供应、安装、调试开通等，具体协议如下：

1、合同内容：                       。

2、合同价格：本合同总价为人民币       元。（产品的名称、数量、价格见附件）

三、技术资料

- 合同生效后10天之内，供应商应将设备的中文技术资料一套，如图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和（或）服务手册和示意图、配时方案寄给采购人。

- 如果供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商将在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 设备交货时供应商向采购人提供下列技术资料、图纸和文件：

  - 产品合格证或质量检验证书；

  - 设备安装图、电气和仪器系统原理图、接线图；

  - 设备安装、使用、维护说明书或有关手册；

  - 易损件清单；

  - 备品备件和专用工具清单；

  - 供应商认为有必要提供的其他文件和技术资料。

- 竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书。所提供资料应满足备案需要。

四、专利权

供应商应保护采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、安装地点

项目实施现场。

六、设备发运、包装及运输

- 在供应商已通知采购人货物已备妥待运输后24小时之内，供应商将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知采购人。

- 除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在移交采购人之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由供应商承担责任。

- 供应商保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

七、供货期及承包方式

- 合同签订后     月内完成仪器设备供货、安装，调试并进入试运行。

- 合同价格应包括设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试、技术升级、有关行业专管部门/机构验收、培训及售后服务等工作。

- 设备实际交货数量和合同中签定的数量不同时，数量按实际调整增加或减少，价格按照合同单价不变；若招标设备清单中没有的此型号规格的，在购入前由双方商定。

八、合同的转让和分包

1、未经采购人书面同意，供应商不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

2、供应商在投标文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

3、虽然供应商在投标文件中对外购的零部件作了说明且得到采购人认可，但供应商仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

九、安装

1、未经采购人书面同意，供应商不得更换安装队伍，否则安装费不予支付。

2、采购人提供存放材料和工具的场地。

3、采购人提供工程所需的水源和电源，费用由供应商承担。

4、供应商施工人员须服从采购人现场管理人员的管理，必须遵守现场的各项规章制度。

5、设备及安装施工应严格按已确认的方案组织实施，并接受采购人或采购人委托人对施工质量、工程进度、施工技术方案、价款支付与结算审核等的管理和监督。

十、质量、技术标准

产品的质量、技术标准按招标文件和投标文件，如与最新国家颁布的标准有矛盾的，一律以高标准为准。

十一、质量保证

1、供应商应按合同规定的设备性能、质量标准向采购人提供未经使用的全新设备。

2、供应商保证按IS09000系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

3、供应商保证所提供的设备在正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能和使用寿命。

4、供应商提供设备的质量保证期为现场安装完毕、经竣工验收合格起算：产品质保期1年。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 退货处理：供应商应退还采购人支付的设备款，同时应承担该设备的运输费用；

(2) 更换设备：由供应商承担所发生的所有费用；

5、在使用过程中如发生质量问题，供应商必须在接到采购人通知后48小时内派技术人员到达采购人现场。

十二、付款方式

合同签订后支付合同总价的30%的预付款；设备安装调试完成后支付合同总价的30%；通过验收后付清余款。分项目支付。

乙方的履约保证金（合同总价的2%）合同履行完毕后转为质量保证金，待质保期满一年后无质量问题退还（质保期自验收合格之日起算）。

十三、验收

1、设备到达现场后，买卖双方共同开箱检验工作。

2、验收合格后，买卖双方应共同签署验收合格证书。

十四、售后服务承诺

1、投标人须保证所提供产品符合国家有关规定，保证产品为最新原厂设备。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人不承担责任。

2、投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3、除特别说明外，所有投标产品的质保期均为一年。投标人在质保期内，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。仪器一旦出现问题要求4小时内做出响应，24小时到现场服务。

4、若5年内，标准发生变更，须免费升级为满足新标准的设备。在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。

5、培训

供应商技术培训及相关系统的基础培训，内容包括软硬件安装调试及初始化、使用等的基本操作培训。供应商须制定出详细完整的培训方案，包括培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、教师、日程安排、资料、培训费等。应能使采购人相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行。

供应商应提供详细的培训方案必须包括：

1）提供所有设备实操现场培训，保障用户人员了解并掌握系统软硬件的操作、应用及管理知识，直至采购单位人员能完全操作和维修；

2）提供用户培训计划，包括培训方式、培训文件、课程内容、人数、时间、地点等。

6、中标供应商投标时有其它服务承诺的，一并履行。

十五、违约责任

凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，均由供应商负责处理，并实行包换、包退、直至产品符合质量要求。供应商承担调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。

十六、违约赔偿

除不可抗力外以，如供应商发生不能按期交货，或采购人发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

1、逾期交货

供应商逾期交货（包括双方另有约定的特殊交货或安装期限，以书面约定为准），应向采购人支付违约金；每逾期一天，供应商向采购人支付违约金500元。

逾期交货的违约赔偿最高限额为设备合同总价的20％。如违约金达到最高限额时供应商仍不能交货的，采购人有权终止合同，一切责任均由供应商承担。

2、采购人中途退货

采购人中途退货，应向供应商偿付违约金。违约金的计算方法与供应商违约相同。但由于设计更改产生的设备数量需求减少不属于采购人中途退货。

3、如供应商未能履行合同规定的任何一项义务，采购人均有权从履约保证金或未支付的合同价款中得到补偿。

十七、违约中止合同

1、采购人在供应商存在如下违约情况时，有权终止全部或部分合同。

(1) 供应商未能在合同规定期限或采购人同意延长的期限内交付全部或部分设备。

(2) 供应商未能履行合同规定的其他义务。

(3) 在发生上述情况后，供应商收到采购人的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、供应商应继续执行合同中未中止部分的履约。

3、在采购人提出终止部分合同的情况下，并不解除供应商未能在合同规定期限或采购人同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十八、破产终止合同

如果供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商终止合同。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十九、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同的，则合同履行期可相应延长，延长期的时间与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件发生二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向采购人法定地址所在地的法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部份外，本合同其他部份应继续执行。

3、诉讼费用除法院另行有判决外，由败诉方承担。

二十一、合同生效及其他

1、合同经双方签字、加盖公章后生效。

2、合同签订地点：采购人所在地。

3、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

二十二、合同的修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并应达成由双方签署的合同修改书。

2、除非采购人对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，供应商不得对价格提出任何修改要求。

二十三、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十四、其它

1、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式八份，双方各执四份。

3、下列文件是构成本合同不可分割的部分。

A．合同、技术协议书和现场签证；

B．中标通知书；

C．招标文件及其补充文件；

D．询标过程中中标人所承诺的并经招标人确认的书面答复和承诺；

E．中标人提交的投标文件及其修正书；

前后文件有矛盾时，同一文件按排列顺序在前者为主，不同文件按文件形成时间在后者为准。

4、违约及其处罚均按经济合同法及本合同有关条款执行。

5、以上协议未尽之处，双方协商解决。

采购人：长兴县环境保护监测站         供应商：

法定（授权）代表人：      法定（授权）代表人：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                    账号：

电话：                                    电话：

签约日期：    年   月  日                 签约日期：   年   月  日

第六章　投标文件格式

- 说明：对于要求供应商在投标文件中提供，而采购文件中无相应格式的，由供应商自拟格式。

- 1、备份投标文件外层包装封面格式

- 投标文件

项目名称：长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目

项目编号：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标声明书格式：

投标声明书

致：浙江省建设工程设备招标有限公司

_______            __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。我___     __（姓名）系_______      __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

3.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：浙江省建设工程设备招标有限公司：

我        __（姓名）系__             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加长兴县物流大通道空气站建设及乡镇空气自动监测站升级改造项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：        法定代表人（签字或盖章）：

职务：        职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

4.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：

年  月  日

5.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章： 　　　　　               　 年    月　 日

6.技术响应表格式：

技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

特别提醒：

1.投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容，并提供产品技术说明书或样本等作为佐证材料，不宜以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则评标委员会有权做出不利于投标人的评分；

2.如有负偏离，应按实写明负偏离情况。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：                      年    月    日

6.投标函格式：

投标函

致：（招标采购单位名称）：

根据贵方项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2.投标总价为人民币：              （大写），供货期满足采购文件要求，质量满足规范要求。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________________            邮编：___________________

电话：__________________            传真：___________________

开户银行：__________________         银行帐号：__________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:___________

投标人名称（公章）: __________________

日期:_____年___月___日

- 报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物(PM2.5)分析仪 |  | 2套 |  |  | 核心设备，允许进口 |
| 2 | 颗粒物(PM10)分析仪 |  | 3套 |  |  | 核心设备，允许进口 |
| 3 | 氮氧化物（NO-NO2-NOX）分析仪 |  | 4套 |  |  | 允许进口 |
| 4 | 一氧化碳（CO）分析仪 |  | 4套 |  |  | 允许进口 |
| 5 | 二氧化硫（SO2）分析仪 |  | 3套 |  |  | 允许进口 |
| 6 | 黑碳（BC）分析仪 |  | 1套 |  |  | 允许进口 |
| 7 | 非甲烷总烃(NMHC)分析仪 |  | 2套 |  |  |  |
| 8 | 气象参数监测仪（五参数） |  | 2套 |  |  | 允许进口 |
| 9 | 氢气发生器 |  | 2套 |  |  |  |
| 10 | 零气系统 |  | 4套 |  |  |  |
| 11 | 动态校准仪 |  | 4套 |  |  |  |
| 12 | 数据采集传输和系统集成 |  | 4套 |  |  |  |
| 13 | 标气及配套钢瓶减压阀 |  | 4套 |  |  | 4L及以上，一级 |
| 14 | 配套采样系统及辅助设备 |  | 4套 |  |  | 全套内衬特氟龙采样管 |
| 15 | 站房及附属设备 |  | 4套 |  |  | 详见招标文件 |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:___________

投标人名称（公章）: __________________

日期:_____年___月___日