机电产品采购

国际竞争性招标文件

（第二册）

招 标 编 号 ：0837-2040CTECJZ01/02

招标项目名称：数字平板血管造影系统

浙江省成套工程有限公司（盖章）

二○二○年五月

目     录

第五章 投 标 邀 请	1

第六章  投标资料表	2

第七章  合同专用条款	8

第八章  货物需求一览表及技术规格	11

第九章  投标文件格式	17

投标文件目录	17

格式IV-1．投标书格式	19

格式IV-2．开标一览表格式	20

格式IV-3-1   投标分项报价表格式	21

投标分项报价表	21

格式IV-3-2 投标分项报价表格式	22

格式IV-4．货物说明一览表格式	23

格式IV-5．技术规格响应/偏离表格式	25

格式IV-6．商务条款响应/偏离表格式	26

格式IV—7．投标保证金保函格式	27

格式 IV-8.  单位负责人授权书格式	28

格式 IV-9.  资格证明文件格式	29

格式 IV-9-1资格声明格式	30

格式IV-9-2制造商资格声明格式	31

格式IV-9-3贸易公司(作为代理)的资格声明格式	34

格式IV-9-4制造商出具的授权函格式	36

格式IV-9-5证书格式	37

# 第五章 投 标 邀 请

日　　期：2020年5月13日

招标编号：0837-2040CTECJZ01/02

- 浙江省成套工程有限公司（以下简称“招标机构）受金华市中心医院委托，就数字平板血管造影系统邀请合格投标人就下列货物和有关服务参加投标。本项目资金已落实。

- 招标产品名称、数量、简要技术规格：

| 品目号 | 招标产品名称 | 数 量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字平板血管造影系统 | 一套 | 详见招标文件《采购内容及需求》 |

3.投标人资格条件：

- 投标产品具有合格医疗器械产品注册证书;

- 如果投标人为代理商，须具有医疗器械经营企业许可证，以及所投品牌货物制造商出具同意其在本次投标中应提供该货物的授权函，且均在有效期内；

- 投标人务必在开标前在中国国际招标网（http://www.chinabidding.com）有效注册成功，已注册的投标人请确认是否通过年检。

- 本项目不接受联合体投标。

4. 有意向的投标人可从 2020年5月13日起至2020年5月21日（节假日除外）

上午9：00-11:30 下午14:00-17：00 （北京时间）在浙江省成套工程有限公司购买招标文件，本招标文件售价为600元人民币或80美元，售后不退（邮购须另加人民币50 元<国内>或40美元<国外>）。除不可抗力原因外，招标文件发售不予退还。

5. 所有投标书应于2020年6月3日10：00时（北京时间）之前由投标人代表递交到浙江省成套工程有限公司1505会议室。

6. 定于2020年6月3日10：00时（北京时间），在浙江省成套工程有限公司1505会议室公开开标。届时请参加投标的投标人代表（须携带身份证原件），出席开标仪式。

7.  联系方式及其他：

招标机构名称：浙江省成套工程有限公司

详细地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室             邮　　编：310030

联 系 人：张昕云/朱丛珊/吴云霞0571-85064356/88950239        传    真：0571-88952913

电子函件：724215075@qq.com

户    名：浙江省成套工程有限公司      SWIFT代码：ABOCCNBJ110

开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 帐号：201000065548152（人民币）

中国农业银行中山支行        帐号：19005101040007495（美元）

# 第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 说 明 |
| --- |
| 此投标资料表中没有涉及到的条款，以中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应条款为准。 |
| 条款号 | 内 容 |
| 1.1 | 招标人名称： 金华市中心医院 招标人地址：浙江省金华市人民东路365号 |
| 1.1 | 合同名称：数字平板血管造影系统合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：浙江省成套工程有限公司 招标机构地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室 邮编：310030 电话：0571-85064356、88950239 传真：0571-88952913 |
| 2.2 | 合格投标人 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。除非下文另有规定，凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区（以下简称“合格来源国/地区”）的供货人均可投标。 投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。 只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。 |
| 6.1 | 投标人若对本招标文件有疑问，应当在2020 年5月22日16：00之前向我公司（招标机构）以书面形式一次性全部提出， 逾期不予受理，视为同意招标文件各条款。 |
| 8.1 | 投标语言：中文或英文，以中、英文两种文字编写时，两种文字具有同等效力；如有冲突以中文为准。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 11.1 | 1）本次招标不接受选择性报价或有附加条件的报价；否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 2）投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟应提供货物的单价和总价； 3）投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务，否则，在评标时不予核减； 4）投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时须将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价； |
| 11.2.1 | 投标人从中华人民共和国境内应提供货物的投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用）。 相关费用：含增值税和其他税的货到最终目的地价包括运输、装卸、保险和其他伴随货物服务费用。 |
| 11.2.2 | 投标人从中华人民共和国境外应提供货物的投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用）。 相关费用：须报货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输、保险和其他当地发生的伴随费用。需单列进口关税增值税。 |
| 12.1 | 投标货币（对来自境内的货物）：人民币 |
| 12.2 | 投标货币（对来自境外的货物）： 美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应缴纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| *13.1 | 投标人须提交招标文件第一册投标人须知13.1条款中的文件，否则，将导致其投标被拒绝。 |
| *13.2 | 投标人提交的资格证明文件应证明其来自本投标人须知第2.2条款定义的合格来源国/地区。 |
| *13.3 | 资格文件： 1）投标产品具有合格医疗器械产品注册证书； 2) 如果投标人按照合同应提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中应提供该货物的正式授权（见格式IV-9-4）；且均在有效期内； 3) 投标人应提供其开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件；（见格式IV-9-5） 4) 应提供投标人营业执照、医疗器械经营企业许可证; 5）制造厂家应提供的原版DATASHEET参数表； 6) 招标文件第一册规定的其他资质文件； |
| 14.3/2） | 货物验收后正常、连续运行1年所需的备件和专用工具清单，其价格将计入投标总价，并应提供备件和专用工具的分项报价；若所应提供的备件不足1年使用，卖方应无偿应提供补齐。 |
| *14.3/3） | 对照招标文件技术规格，逐条说明所应提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须应提供所投设备的具体参数值。否则视为未做出实质性响应，将导致废标。 |
| *15.1 | 本项目最高限价：800万元整 投标保证金金额：16万元整 |
| *15.3 | 投标保证金形式：电汇或银行保函（保函格式不允许更改，格式见招标文件第一册“IV—７” ，若无法满足要求，不接受银行保函的保证金形式。）或银行汇票或转帐支票。递交保证金帐号信息见招标文件第二册P2。 投标保证金应在投标有效期截止日后 90 天内有效。 |
| *16.1 | 投标有效期： 90 天，投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。 |
| 17.1 | 投标文件的份数：正本1份，副本4份，另加电子文本1份。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。 |
| *17.2 | 投标文件必须按招标文件规定由投标人的法定代表人或其授权代表签署。投标文件的每一页（包括样本等技术资料）都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。否则构成废标。 |
| 18.1 | 投标人应将开标一览表和投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。 |
| 18.2 | 内外层信封均应标明： 1）投标书递交至：浙江省成套工程有限公司 地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1505会议室 2）项目名称： 投标邀请的标题：数字平板血管造影系统 投标邀请的编号：0837-2040CTECJZ01/02 3）在（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 内层信封上标明投标人名称和地址，以便将迟交的投标文件原封退回。 |
| 18.4 | 如果外层信封上未按本须知18.2条款要求密封和标记，招标机构对误投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止日期和时间：2020年6月3日10：00时（北京时间） |
| 评 标 |
| 23.1 | 本次招标采用的评标办法：最低评标价法。评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。评标委员会将按照最低评标价法进行。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。 |
| 24.4 | 对招标文件第一分册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款的任何偏离将导致废标；对招标文件第二分册中加注“*”的任一条款的偏离将导致废标。 |
| *24.5 | 在商务评议时，有下列情况之一者，其投标将被拒绝： （1）投标人未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求的； （2）投标文件未按照要求逐页签字的； （3）投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的； （4）投标人的投标书或资格证明未应提供或不符合招标文件要求的； （5）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的； （6）投标人业绩不满足招标文件要求的； （7）投标有效期不足的； （8）上年度和本年度中,因无效质疑较多,被主管部门在中国国际招标网上予以公布的投标人； （9）投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款的。 （10）投标报价超过最高限价的。 在技术评议时，有下列情况之一者，其投标将被拒绝： （1）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的主要参数要求或加注星号（“*”）的主要参数无技术支持资料的； （2）投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离最大范围或最高项数； （3）投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的； （4）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的。 （5）投标文件符合招标文件中规定废标的其他技术条款的。 注：技术支持资料是指制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告。 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：见投标人须知第26.2款和26.3.1、2、3、4、5、6、7、8 计算评标总价时，以货物抵达买方指定安装地点为依据： 国外产品为CIF价格、进口环节税和国内运保费及伴随费用之和； 国内产品为EXW价格(含增值税和其它税费)及国内运保费及伴随费用之和。 |
| 26.4.1 | 在中华人民共和国境内的运输费、保险费及其他伴随服务费用。 投标人应应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至最终目的地”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离：任何负偏离将直接导致被拒绝。 所选方案：合同签订后2个月内。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：任何负偏离将直接导致被拒绝。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用： 所选方案：投标人将所投货物的零部件及在投标资料表中规定的运行周期内必需的备品备件的名称和数量清单附在技术规格中， 按投标文件中所报的单价来计算其总价，并计入投标价中。 运行周期：12个月 |
| 26.4.5 | 卖方国内的备件和售后服务设施： 中国境内设有零件库,保证8年以上的零备件供应；卖方服务人员要保证在接到买方通知后的24小时内到达现场。 |
| 26.4.6 | 预计运行和维护费用：不适用 计算使用寿命成本的因素： (1)使用寿命的年数：使用寿命不超过计划的货物大修前的使用时间； (2)运行费：包括燃料和其它投入，单位成本，和每年的及总的运行要求； (3)维护费：包括备件和其它投入，此处备件不重复上述26.4.4条的要求 (4)用于将上述(2)和(3)条计算的全部未来每年费用贴现至现值的百分率。或参考技术规格或招标文件的其它部分规定的方法。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：见第八章 |
| 26.4.8 | 备选方案：只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。 其它额外评标因素和标准： （1）国家法律法规有明确规定和招标文件（第一册）中注明可能导致投标被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 （2）招标文件（第二册）中标注“*”号的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要技术指标及条款的任何偏离同样将导致废标。 （3）无分项报价的将被废标。 （4）投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品，否则，在评标时不予核减。 （5）按照招标文件要求应随机配置的内容及应计入投标总价的项目，其报价均应计入总价。若有漏报或未按要求报价的项目，评标时将按其他有效投标人此项最高报价增加到评标总价中。 （6）价格超过预算将导致废标。 （7）技术规格书中未标注“*”，为一般性技术指标，若不符合技术规格书中的指标要求，则每项按该设备投标价1％的比率增加计入评标价。一般性技术指标负偏离加价达到或超过5项或5%，则视为技术评议不合格。 （8）凡超出技术规格书中所要求的指标（正偏离），原则上不予降低评标价。 （9）有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 投标文件必须应提供对这些关键技术指标的支持资料（如样本、图纸、计算数据、检测报告、产品说明书、手册等），这些技术支持资料必须能互相印证，否则将作出对投标人不利的认定。未应提供的在评标时不予认可。 |
| 授 予 合 同 |
| 31.1 | 机电产品国际招标在中国国际招标网(www.Chinabidding.com，以下简称“招标网”)上进行操作。投标人必须于投标截止期前在招标网上成功注册。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 |
| 32.1 | 在特殊情况下，招标机构和招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。 |
| 34.1 | 《中标通知书》发出后30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 |
| 36 | 招标服务费： 中标方须向招标机构按如下标准和规定缴纳中标服务费： 1、向中标人收取服务费。收费标准按原国家计委1980号文件规定执行。a. 以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数；b. 中标服务费按差额定率累进法计算； 2、中标服务费货币应与中标签订合同的货币相同。 3、中标服务费的缴纳方式：支票或汇票或电汇或现金等付款方式。 4、在合同签订后或中标通知书发出后30天内按规定的标准一次性向招标机构缴清中标服务费。招标机构在收到中标服务费及中标合同后退还中标人的投标保证金，在发出招标结果通知后，退还未中标人的投标保证金。 人民币帐户： 开户名称：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行（杭州联合银行三墩支行） 帐号：201000065548152 美元帐户： 开户名称：浙江省成套工程有限公司 开户银行：中国农业银行中山支行 帐号：A/C No. 19005101040007495 SWIFT CODE： |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |

# 第七章  合同专用条款

本表内容是对招标文件第一册第二章“合同条款”相应条款的具体补充和修改，若有矛盾，应以本表内容为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址： 项目现场名称：医院现场 |
| 7.1 | 履约保证金金额：合同总价的10% （本项目不适用） 履约保证金币种： 与合同货币相同 |
| 7.3 | 履约保证金形式： 电汇或汇票或银行保函 |
| 11 | 目的港：上海港或宁波港 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：按第二章合同通用条款、第八章货物需求一览表及技术规格。 |
| *17.2 | 备品备件要求：投标人须在投标时应提供保证设备壹年正常运行的备品备件清单和详细分项报价 |
| *18.2 | 质保期：为合同货物最终验收后整机保修≥1年。 免费维修的期限为：卖方收到买方通知后1天内修复 免费更换缺陷部件的期限为：卖方收到买方通知后7天内更换 |
| *18.4 | 超过质保期的服务：卖方服务人员要保证在接到买方通知后的8小时内到达现场，负责维修，并由设备制造商出具维修书面承诺，并注明更换零配件的费用或整机保修年费用。终身维修，保证零配件供应8年以上。 |
| *20.1 | 付款方法和条件：电汇 1．设备到货安装验收合格后1个月内支付90%合同货款； 2． 质保期满后无质量问题支付10% 合同货款，不计利息； |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，进口环节税，运费，保险费，安装调试费等 |
| 35.1 | 卖方通知送达地址： 买方通知送达地址： |
| 36.2 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其他条款 | 1. 保修期及售后服务 安装验收合格后整机免费保修≥1年，终身维修。自开箱验收安装调试，现场培训结束后，临床医生实际操作二周签字确认后开始计算。保质期内故障率不得超过14天，每超过一天质保期相应延长10天。同时应应提供出保后设备每年的保修价格及备件价格。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内应提供的服务计划。 投标人应具有完善的售后服务体系、固定专业维修工程师和零配件仓库存量。在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应：应提供电话维修服务，发生故障报修，一般情况下工程师需24小时内响应。常用国产零配件在卖方接到通知最长不超过7天、进口零部件最长不超过14天必须送达使用地。零配件在该设备停产后仍需保证8年的供应。 投标人应在投标文件中详细说明其在质保期及整个使用期内的服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标人必须在投标文件中，详细列出公司所能应提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容及优惠条件。 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 应提供主要配件的价格。 2. 技术支持 2.1 中标商应免费应提供软件升级，并及时应提供设备新功能和临床应用的资料。 3. 考察和培训 3.1 中标人应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员应提供详细的维修图纸、维修手册、维修软件密钥及调试参数资料。 3.2 中标人应对用户的医生进行诊断操作培训并承担所有费用，使其掌握该设备的操作和维护保养，应提供操作规程，培训不少于两次。 3.3 上述二种培训的培训方式、地点、人数、时间、费用（包含在投标总价内），投标人应在投标文件中详细说明。 4. 安装调试 4.1 安装地点：医院现场 4.2 安装完成时间：在接到用户通知后1周内完成安装和调试，如因中标人或制造商原因不能及时完成安装调试，中标人将负责由此给用户造成的所有损失。 4.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 4.4 安装过程中发生的费用由中标人负责。投标人应在投标文件中应提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求，以及需医院配合的内容。 4.5 软件应提供安装光盘。 5． 验收 5.1 设备安装调试完成后1个月内进行验收。供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经招标人认可后，与合同的性能指标、功能要求和投标文件一起作为设备验收标准。双方或招标人认可的权威部门共同对设备进行验收合格后，共同签署验收合格证书。 5.2 验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定的性能指标，供货方必须更换设备，并且赔偿由此给招标人造成的损失。 5.3 验收中发生的费用（如计量检定、商检等费用）由中标人承担。 6． 交货 6.1 交货期：合同签订后2个月内 6.2 交货地点：金华市中心医院 6.3 设备搬运、装卸、安装等所有相关费用由中标人承担。 7． 报价方式 7.1 对其所应提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 8． 其它： 投标人应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |

# 第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为数字平板血管造影系统1套，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字平板血管造影系统 | 1套 |  | 合同签订后2个月内 | 医院 现场 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 安装、调试、操作及维修资料 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须应提供的其他货物 |  |  |  |  |

三、设备招标技术要求及相应配置

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一． | 基本要求： |  |  |
| 1. | 设备名称：单C臂数字平板血管造影系统 |  |  |
| 2 | 设备数量：1套 |  |  |
| 3 | 总体用途及要求：可以满足心脏，神经，腹部，胸部，血管等的介入放射学检查与治疗 |  |  |
| *4 | 投标产品必须具备FDA认证，提供证书复印件并加盖公章 |  |  |
| 二. | 货物主要配置及技术要求： |  |  |
| 2.1 | 机架系统（C型臂） |  |  |
| 2.1.1 | 落地式全自动单向C型臂 |  |  |
| 2.1.2 | 机架系统机械轴≤3轴 |  |  |
| 2.1.3 | 机架系统所有轴全部为电动而非手动 |  |  |
| *2.1.4 | 为了满足医生在患者头侧/右侧站位手术需求，要求不旋转床面，机架可直接旋转至床左侧≥90度。 |  |  |
| *2.1.5 | 为了满足医生在患者头侧/左侧站位手术需求，要求不旋转床面，机架可直接旋转至床右侧≥90度。 |  |  |
| *2.1.6 | C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心。（提供机架转动视频演示） |  |  |
| *2.1.7 | C型臂有效弧深≥107cm |  |  |
| 2.1.8 | L臂旋转范围≥180° |  |  |
| 2.1.9 | 落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100° RAO≥100° |  |  |
| 2.1.10 | 落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥55° CAU≥55° |  |  |
| 2.1.11 | C型臂最大旋转速度：≥40°/秒 |  |  |
| 2.1.12 | 平板及球管具有碰撞保护功能 |  |  |
| 2.1.13 | 实时数码显示所有C型臂旋转角度信息 |  |  |
| 2.1.14 | 可由用户设置并存储机架位置：≥70种，能实施自动复位功能 |  |  |
| 2.1.15 | SID 范围≥89cm, 且≤119cm |  |  |
| 2.1.16 | 等中心点到地面距离 ≤ 107cm |  |  |
| *2.1.17 | 机架具有智能探测器定位技术：保证机架运动时，探测器自动感应病人体表轮廓起伏变化，自动升降，维持与病人体表5-10cm 距离。提供机架运动视频以证明该功能。 |  |  |
| 2.2 | 导管床系统 |  |  |
| 2.2.1 | 落地式导管床，床面为碳纤维合成 |  |  |
| 2.2.2 | 承重：≥200KG |  |  |
| *2.2.3 | 床长（不含延长板）≥330cm |  |  |
| 2.2.4 | 床宽≥46cm |  |  |
| 2.2.5 | 纵向移动≥150cm |  |  |
| 2.2.6 | 横向移动≥28cm |  |  |
| *2.2.7 | 水平旋转≥±180度 |  |  |
| 2.2.8 | 垂直移动范围≥30cm |  |  |
| 2.2.9 | 床面最低高度≤78cm |  |  |
| 2.2.10 | 床面最高高度≥108cm |  |  |
| 2.2.11 | 导管床面移动有电动模式和手动模式 |  |  |
| 2.3 | X线发生器系统 |  |  |
| 2.3.1 | 高频逆变高压发生器，功率≥100KW |  |  |
| 2.3.2 | 管电压范围50-125kV |  |  |
| 2.3.3 | 全自动智能曝光控制 |  |  |
| 2.3.4 | 最大毫安≥1000mA |  |  |
| *2.3.5 | 采集模式下，管电流范围：1~1000mA |  |  |
| 2.4 | 球管系统 |  |  |
| 2.4.1 | 高速旋转阳极球管，阳极转速≥7,800转/分 |  |  |
| 2.4.2 | 最大管电流≥1000mA |  |  |
| *2.4.3 | 球管阳极热容量≥3.5MHU |  |  |
| 2.4.4 | 球管阳极散热功率≥6700W |  |  |
| *2.4.5 | 管套热容量≥6.9MHu |  |  |
| *2.4.6 | 球管焦点≥3个, 带有焦点自动切换功能 |  |  |
| 2.4.7 | 最大焦点≥1.0 |  |  |
| 2.4.8 | 最小焦点≤0.3 |  |  |
| *2.4.9 | 最大焦点功率≥110kW |  |  |
| 2.4.10 | 最小焦点功率≥20kW |  |  |
| 2.4.11 | 球管带0.1 和0.2mm和0.3mm的铜滤过片 |  |  |
| 2.4.12 | 30分钟以上连续透视功率≥3200W |  |  |
| 2.4.13 | 10分钟最大连续透视功率≥4500W |  |  |
| 2.5 | 数字化平板探测器： |  |  |
| 2.5.1 | 采用非晶硅数字化平板探测技术 |  |  |
| *2.5.2 | 为了满足外周介入的需要，平板有效探测边长≥28x28cm; 为了满足心脏介入的需要，平板有效探测边长≤31cm x 31cm |  |  |
| *2.5.3 | 平板探测器为正方形，无需术中调整平板方向 |  |  |
| *2.5.4 | 平板像素大小要求≥180微米且≤210微米 |  |  |
| 2.5.5 | 平板像素矩阵≥1536x1536，14bit |  |  |
| *2.5.6 | 平板采集模式DQE≥83% |  |  |
| 2.5.7 | 平板透视模式DQE≥80% |  |  |
| 2.6 | 透视与采集： |  |  |
| 2.6.1 | 数字脉冲透视 |  |  |
| 2.6.2 | 最大脉冲透视频率≥30帧/秒 |  |  |
| 2.6.3 | 可进行减影透视和非减影透视 |  |  |
| 2.6.4 | 透视路图功能 |  |  |
| 2.6.5 | 提供无需透视，用DSA图像即可形成路图的功能 |  |  |
| 2.6.6 | 透视末帧图像保持 |  |  |
| 2.6.7 | 在无X－Ray射线条件下，可进行视野大小的调整 |  |  |
| 2.6.8 | 透视图像存储图像数量≥450幅 |  |  |
| 2.6.9 | 透视图像存储时间≥60秒 |  |  |
| 2.6.10 | 透视图像存储，在透视结束前和结束后都可以进行 |  |  |
| 2.6.11 | 具有实时DA采集和实时DSA采集功能 |  |  |
| 2.6.12 | 采集矩阵：≥1024x1024，14bit |  |  |
| 2.6.13 | 心脏采集模式，最大脉冲≥30帧/秒 |  |  |
| 2.6.14 | 具有实时旋转数字减影采集功能 |  |  |
| 2.6.15 | 提供心脏冠脉采集多维旋转路径，并可存储路径 |  |  |
| 2.6.16 | 具有透视存储序列和采集序列回放功能 |  |  |
| 2.6.17 | 具有基于神经的专用像素位移处理技术 |  |  |
| 2.7 | 主机系统工作站 |  |  |
| 2.7.1 | 病人登录及检索功能 |  |  |
| 2.7.2 | 主机长度测量及分析功能 |  |  |
| 2.7.3 | 主机血管狭窄分析功能 |  |  |
| 2.7.4 | 主机具备中心线法室壁运动分析功能 |  |  |
| 2.7.5 | 主机硬盘图像存储1024x1024矩阵，容量≥68000幅 |  |  |
| 2.7.7 | 主机系统显示器为彩色显示器，用于显示主机系统资料，≥19英寸 |  |  |
| 2.7.8 | 显示器吊架及医疗专用黑白单色图像显示器 |  |  |
| 2.7.9 | 控制室一个19英寸黑白单色医用专用图像显示器显示实时图像 |  |  |
| 2.7.10 | 操作室二台19英寸黑白单色医用专用图像显示器分别显示实时图像和参考图像 |  |  |
| 2.7.11 | 19英寸黑白单色医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280 |  |  |
| 2.7.12 | 19英寸黑白单色医用专用图像显示器可视角度≥170° |  |  |
| 2.7.13 | 监视器吊架可进行旋转，旋转角度≥330° |  |  |
| 2.8 | 后处理工作站 |  |  |
| 2.8.1 | 工作站为原厂原装（与整机为同一品牌）（以投标厂商的官方网站为准） ，支持中、英文界面 |  |  |
| 2.8.2 | 工作站具有DVD/CD图像刻录存储功能：配备全兼容性的DVD/CD刻录系统，图像输出格式提供多种选择（DICOM、MPEG、AVI等动态视频格式和DICOM、JPEG、PNG等静态图片格式），多种格式影像可以同时刻录在同一张光盘/移动硬盘上，所刻录光盘可在普通PC机上查看回放 |  |  |
| 2.8.3 | USB图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI，MPG） |  |  |
| 2.8.4 | 工作站端口开放，可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连 |  |  |
| 2.8.5 | 具有针对Fluoro/DSA/Dynamic/Bolus/3D/3DCT等原始采集的二维图像进行后处理操作功能：图像全幅和局部放大查看；多幅图像显示；图像边缘增强/平缓调节；正负图像切换；文字或图形标注；再蒙片功能；DSA图像减影比例调节等 |  |  |
| 2.8.6 | 提供工作站血管狭窄分析功能 |  |  |
| 2.8.7 | 提供工作站心室功能分析功能 |  |  |
| 2.8.8 | 提供工作站中心线法室壁运动分析功能 |  |  |
| 2.8.9 | 工作站内存≥32GB |  |  |
| 2.8.10 | 工作站硬盘≥1T |  |  |
| 2.8.11 | 工作站CPU为Intel Xeon X5550 CPU |  |  |
| 2.8.12 | 工作站CPU为双CPU四核心 |  |  |
| 2.8.13 | 工作站CPU主频≥3.2GHz |  |  |
| 2.8.14 | 工作站为标准医用影像预览双显示器系统，≥19英寸 |  |  |
| 2.8.15 | 提供标准DICOM3.0接口 |  |  |
| 2.8.16 | 工作站可浏览和处理、三维重建不同厂家的DSA、CT、MR、PET等多种影像 |  |  |
| 2.9.1 | 低剂量技术 |  |  |
| 2.9.2 | 提供X射线球管内栅控技术以降低剂量 |  |  |
| 2.9.3 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |  |  |
| 2.9.4 | 提供防散射线栅格技术 |  |  |
| 2.9.5 | 可以提供低剂量的透视协议，床旁一键可实现剂量减半 |  |  |
| 2.9.6 | 提供双向透视存储功能 |  |  |
| 2.9.7 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |  |
| 2.10 | 其它 |  |  |
| 2.10.1 | 相机数字化接口 |  |  |
| 2.10.2 | 高压注射器接口 |  |  |
| 2.10.3 | 对讲系统 |  |  |
| 2.10.4 | 提供悬吊式手术灯 |  |  |
| 2.10.5 | 提供红外遥控器两个 |  |  |
| 2.10.6 | 提供臂托一个 |  |  |
| 2.10.7 | 提供床旁输液架一个 |  |  |
| 2.10.8 | 床旁射线防护帘 |  |  |
| 2.10.9 | 提供悬吊式射线防护屏 |  |  |
| 三 | 保修、培训、安装验收及其他要求 |  |  |
| 1 | 保修及售后服务 |  |  |
| 1.1 | 保修及售后服务：安装验收合格后整机免费保修≥1年。自开箱验收安装调试，现场培训结束后，临床医生实际操作二周签字确认后开始计算。终身维修，具有中国境内的备件库，过保修后的维修费用只收取部件成本费，保证零配件供应8年以上。保修期内维修须由生产厂家负责。 |  |  |
| 1.2 | 应提供电话维修服务（提供国内800免费电话维修系统及电话号码），发生故障报修，一般情况下工程师需维修响应时间4小时内，24小时内修复，保修期外的维修，当确认故障后必须先维修再付配件费，免收人工费。 |  |  |
| 1.3 | 质保期内故障率不得超过14天，每超过1天，质保期相应延长10天。 |  |  |
| 1.4 | 专用工具：应提供设备维修和维护必要的专用工具。 |  |  |
| 1.5 | 应提供每年定期基本保养。 |  |  |
| 1.6 | 软件升级：终身免费定期系统软件升级，并及时应提供设备新功能和临床应用的资料和整套软件备份。 |  |  |
| 2 | 技术培训 |  |  |
| 2.1 | 应对用户的维修人员免费进行维修保养及能对一般故障进行维修的培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行判断、维修。向培训人员应提供详细的技术维修及调试参数资料。 |  |  |
| 2.2 | 应对用户的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，并应提供操作规程，培训不少于两次。 |  |  |
| 2.3 | 包括但不限于上述二种培训，请投标人应提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划方案。 |  |  |
| 3 | 安装 |  |  |
| 3.1 | 货物到达招标人单位后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用，并直至设备正常运行，正式使用前产生的所有费用均由中标方负责。 |  |  |
| 3.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 3.3 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人应在投标文件中应提供其安装调试过程中需医院配合的内容；设备的运行安装、使用环境要求等。 |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |
| 4.1 | 应提供完整的中英文安装技术资料、操作使用资料、维修资料各1套（附电子版），及电路图纸及其相关软件各1套：安装时院方验收。 |  |  |
| 4.2 | 验收标准：设备安装调试完成后1个月内进行验收，投标人应提供的产品原始样本、技术资料、合同及投标文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准。中标人应提供详细验收标准、验收手册和部分专业仪器（如需要），并承担相关费用。由双方或招标人认可的权威部门共同对设备进行验收。 |  |  |
| 4.3 | 验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，卖方必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失。 |  |  |
| 4.4 | 验收应包括商务、技术和临床验收。验收中发生的费用（如计量检定、商检等费用）由中标人承担。 |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |
| 5.1 | 应提供投标机型的详细配置清单(包括硬件和软件；主要配置必须符合招标文件)及单价和必需的耗材、维修配件清单及优惠价格、折扣率）。 |  |  |
| 5.2 | 应提供选件名及其优惠价格。 |  |  |
| 5.3 | 应提供不包含在投标总价中的功能、软件清单及报价，未列出的所有功能视为已包含在投标总价中。 |  |  |
| 5.4 | 投标人的投标文件内容与实际所投机型性能不符合的作废标处理。 |  |  |
| 5.5 | 设备在使用过程中发现投标文件无偏离或正偏离的项目实际为负偏离时，视具体情况要求卖方赔偿。 |  |  |

# 第九章  投标文件格式

## 投标文件目录

1.  投标文件（请按下列顺序装订）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书 ( 格式见第九章投标文件格式“ IV—1”)

1.1.2开标一览表 ( 格式见第九章投标文件格式 “ IV—２”，另装入信封递交)

1.1.3 投标分项报价表 ( 格式见第九章投标文件格式 “ IV—３”)

1.1.4 货物说明一览表 ( 格式见第九章投标文件格式 “ IV—４”)

1.1.5 技术规格响应/偏离表 ( 格式见第九章投标文件格式 “ IV—５”) （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求），

1.1.6 商务条款响应/偏离表 ( 格式见第九章投标文件格式 “ IV—６”) （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.7 技术说明详细资料，包括英文原版Datasheet（需应提供，并经由法人代表或法人授权代表逐页签字）及产品样本，评标技术参数以彩页与英文原版Datasheet为准。

1.1.8 如投标人不以汇票、支票等方式提交投标保证金，则必须提交投标保证金保函（格式见第九章投标文件格式“IV—７”）该保函应与1.1.2开标一览表另装信封递交。

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1法定代表人授权书 ( 格式见第九章投标文件格式“ IV—８”)

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内投标人需应提供 )

1.2.3医疗器械经营企业许可证、商品安全质量许可证（CCC或CE）

1.2.4医疗器械产品注册证书复印件

1.2.5资格证明文件：( 格式见第九章投标文件格式“ IV—９”)

1）资格声明；( 格式见第九章投标文件格式“ IV—９－１”)

2）制造商资格声明；( 格式见第九章投标文件格式“ IV—９－２”)

3）贸易公司资格声明；( 格式见第九章投标文件格式“ IV—９－３”)

4）证书；( 格式见第九章投标文件格式“ IV—９－４”)

5）对投标人的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

6）对于需要许可证的产品应提交许可证复印件；

7） 投标人认为需要应提供的其他证明材料或其他资料。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照表第九章投标文件格式IV—５技术规格响应/偏离表分别进行逐项应答，

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所应提供设备的具体参数值应答，对以“满足”、“符合”、“达到”或照搬招标文件该指标要求的参数指标等形式作的应答，视为“不接受”招标要求。

2.3 对于无具体参数要求的指标，须作出具有明确的直接的应答：如“有（或无）”、“已包含（或未包含）”、“已应具备（或不应具备）”等。对可以得出二种不同理解的应答被视为“不接受”招标要求。

## 格式IV-1．投标书格式

投 标 书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本       份：

1．开标一览表

2．投标分项报价表

3．货物说明一览表

4．技术规格响应／偏离表

5．商务条款响应／偏离表

6．按招标文件投标人须知和技术规格要求应提供的其它有关文件

7．资格证明文件

8．由（银行名称）出具的投标保证金保函，金额为（金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括（补遗文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起（有效期日数）日历日。

5．投标人同意投标人须知中第15.8条关于没收投标保证金的规定。

6．根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目应提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7．投标人同意应提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：                                 传    真：

电话：                                 电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称：

公  章：

日  期：

## 格式IV-2．开标一览表格式

开标一览表

投标人名称（盖章）:                                                                      国别／地区:                                                          招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍／地区 | 报价方式 | 投标货币 | 投标报价（万） | 投标保证金 | 投标声明 | 交货期 | 指定到货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（万） |  |

投标人代表签字：

注：除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知第18条规定密封标记并与投标保证金一同单独提交。

## 格式IV-3-1   投标分项报价表格式

## 投标分项报价表

（关境内供货的投标）

投标人名称（盖章）:                                            招标编号:                                                          。

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总 价 | 至最终目的地的运费 和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 如果不应提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 若不应提供，则视为无境内供货产品。

## 格式IV-3-2 投标分项报价表格式

投标分项报价表

（关境外供货的投标）

投标人名称（盖章）:                                                      招标编号:                                                 包号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | FOB/FCA 单价 (注明装运港或装运地点) | CIF/CIP 单价 (注明目的港或目的地) | CIF/CIP 总价 | 至最终目的地的 内陆运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不应提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.若不应提供，则视为无境外供货产品。

## 格式IV-4．货物说明一览表格式

货物说明一览表

投标人名称（盖章）:                                                                       招标编号:                                                             ：

| 序号（品目号） | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

## 格式IV-5．技术规格响应/偏离表格式

技术规格响应/偏离表

投标人名称（盖章）:                   招标编号:                 :

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所应提供货物和服务已对招

标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏

差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须应提供所投设备

的具体参数值。

## 格式IV-6．商务条款响应/偏离表格式

商务条款响应/偏离表

投标人名称（盖章）:                   招标编号:

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

## 格式IV—7．投标保证金保函格式

投标保证金银行保函

开具日期：

致：（招标人/招标机构）

本保函作为（投标人名称）（以下简称“投标人”）对（招标机构）（招标编号）的投标邀请应提供（货物名称）的投标保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为（金额数和币种）保证金：

1．在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2．在收到中标通知后30日内，投标人未能与买方签订合同；

3．在收到中标通知后30日内，投标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

4．在收到中标通知后，投标人未按招标文件规定在合同生效后15日内交纳招标服务费。

本保函自提交投标文件的截止之日起（保函有效期日数）日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公    章：

## 格式 IV-8.  单位负责人授权书格式

单位负责人授权书

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字的 （单位负责人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓

名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司

名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年             月               日签字生效，特此声明。

单位负责 人签字 :

被 授 权 人 签 字:

见 证 人 签 字:

见证人姓名和职务:

见证人单位名称 :

见 证 人 地 址:

## 格式 IV-9.  资格证明文件格式

填写须知

1)制造商作为投标人应填写和提交下述规定的格式 IV-9-1、格式 IV-9-2 和格式

IV-9-5 以及其他有关资料。作为代理的投标人应填写和提交下述规定的格式 IV-9 全

部内容以及其他有关资料。

2)所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

3)本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4)评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行

合同的合格性及能力。

5)投标人提交的资料将被保密，但不退还。

6)全部资格证明文件应按投标资料表规定的语言和份数提交。

## 格式 IV-9-1资格声明格式

资格声明

致：（招标人/招标机构）

为响应你方       年     月     日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，应提供货物需求一览表中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

(1) 由（制造商名称）为应提供（货物品目号和名称）的授权书l份正本，       份副本，我方代表该制造商并受其约束。(投标人（作为代理）填写)

(2) 我方和制造商的资格声明，各有l份正本，      份副本。

(3) 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或作为代理的）的                         授权签署本资格文件的

名 称：                                                                          签字人姓名、职务（印刷字体）：

地 址：

传 真：                                                                           签 字：

邮 编：                                                                           电 话：

## 格式IV-9-2制造商资格声明格式

制造商资格声明

1． 名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电传／传真／电话号码：

(3)成立和／或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表（到       年      月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)制造商在中国的代表的姓名和地址(如有的话)：

2． (1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址                生产的项目                 年生产能力                      职工人数

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                  主要零部件名称

3． 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起

始日期等)：

4． 近3年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

（名称和地址）                         （销售项目）

(2)国内销售

（名称和地址）                         （销售项目）

5． 近3年的年营业额：

年份               国内               出口               总额

6． 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                              供应商

7． 最近3年直接或通过贸易公司向中国应提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8． 有关开户银行的名称和地址：

9． 制造商所属的集团公司（如有的话）：

10．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并应提供了全部能应提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务：

签  字  人  签  字：

签   字   日   期：

传    真：

电    话：

电  子  邮  件：

## 格式IV-9-3贸易公司(作为代理)的资格声明格式

投标人(作为代理)的资格声明

1． 名称及概况：

(1)贸易公司名称：

(2)总部地址：

电传／传真／电话号码：

(3)成立和／或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(截止       年    月    日)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)贸易公司在中国的代表姓名和地址 (如有的话)：

2．近3年的年营业额：

年份               国内               出口               总额

3． 近3年投标货物销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1) 出口销售

（名称和地址）                         （销售项目）

（名称和地址）                         （销售项目）

(2)国内销售

（名称和地址）                         （销售项目）

（名称和地址）                         （销售项目）

4． 同意为贸易公司制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明)：

5． 由其他制造商应提供和制造的货物部件 (如有的话)：

制造商名称和地址                     制造的部件名称

6． 近3年向中国公司应提供的投标货物 (如有的话)：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

7． 有关开户银行的名称和地址：

8． 所属的集团公司(如有的话)：

9． 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并应提供了全部能应提供的资料和数据，我们同意

遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务：

签  字  人  签  字：

签    字    日    期：

传    真：

电    话：

电  子  邮  件：

## 格式IV-9-4制造商出具的授权函格式

制造商出具的授权函

致：（招标机构）

我们（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第（投标邀请编号）号投标邀请要求应提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年    月    日签署本文件，(投标人( 作为代理)名称)于      年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                                           制造商名称：

签字人职务：                                          签字人职务：

签字人姓名：                                          签字人姓名：

签字人签名：                                          签字人签名：

## 格式IV-9-5证书格式

证  书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向招标机构和招标人应提供任何所要求的资料，以验证本声明及本公司实力和信誉。同时附上从我方银行（银行名称）出具的资信证明。

下述签字人知道，招标人可能要求应提供进一步的资格证明材料并同意按招标人要求提交。

制造商或投标人（作为代理）的                               授权签署本资格文件的

名 称：                                                                         签字人姓名、职务(印刷字体)：

地 址：

传 真：                                                                               签 字：

邮 编：                                                                                 电 话：