公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：HCZX-22450

项目名称：浙江省立同德医院2022年-2023年度职工

疗休养采购项目

采   购   人：浙江省立同德医院

采购代理机构：华诚工程咨询集团有限公司

二〇二二年九月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	8

第二章  采购内容及需求	11

第三章  供应商须知	11

第四章  评标办法	27

第五章  采购合同	32

第六章  投标文件格式	39

# 第一章  招标公告

项目概况

浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年10月10日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZX-22450

项目名称：浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目

预算金额（元）：9120000

最高限价（元）：无，无，无，无，无，无，无，无

采购需求：

标项一

标项名称:浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（舟山线路）

数量:1项

预算金额（元）：1140000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年-2023年度职工疗休养采购，详见采购文件。

备注：

标项二

标项名称:浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（宁波象山线路）

数量:1项

预算金额（元）：1140000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年-2023年度职工疗休养采购，详见采购文件。

备注：

标项三

标项名称:浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（台州线路）

数量:1项

预算金额（元）：1140000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年-2023年度职工疗休养采购，详见采购文件。

备注：

标项四

标项名称:浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（杭州千岛湖线路）

数量:1项

预算金额（元）：1140000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年-2023年度职工疗休养采购，详见采购文件。

备注：

标项五

标项名称:浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（金华磐安线路）

数量:1项

预算金额（元）：1140000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年-2023年度职工疗休养采购，详见采购文件。

备注：

标项六

标项名称:浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（衢州线路）

数量:1项

预算金额（元）：1140000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年-2023年度职工疗休养采购，详见采购文件。

备注：

标项七

标项名称:浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（丽水线路）

数量:1项

预算金额（元）：1140000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年-2023年度职工疗休养采购，详见采购文件。

备注：

标项八

标项名称:浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（嘉兴线路）

数量:1项

预算金额（元）：1140000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年-2023年度职工疗休养采购，详见采购文件。

备注：

合同履约期限：按签订合同履行。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3、4、5、6、7、8：

（1）具备有效的《旅行社业务经营许可证》。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）2019年以来，没有发生因旅行社责任而发生游客意外伤害事故、重大旅游投诉、造成社会恶劣影响的群体纠纷事件。

三、获取采购文件

时间：/至2022年10月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月10日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2022年10月10日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商注册：供应商如需参与本项目，应为浙江政府采购注册供应商。（2）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明： A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。 客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。 B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。 C.供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 浙江省立同德医院

地    址： 杭州市西湖区古翠路234号

项目联系人（询问）：傅主任

项目联系方式（询问）：0571-89972073

质疑联系人： 胡主任

质疑联系方式： 0571-89972080

2.采购代理机构信息

名    称： 华诚工程咨询集团有限公司

地    址： 杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼

传    真： 0571-85173262

项目联系人（询问）：叶秀华

项目联系方式（询问）： 0571-88390503

质疑联系人： 金册玲

质疑联系方式：0571-88399280

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 浙江省财政厅政府采购监管处

地    址： 杭州市环城西路37号

联系人 ： 倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：浙江省立同德医院 地址：杭州市古翠路234号 联 系 人：傅主任，电 话：0571-89972073 |
|  | 采购代理机构 | 名称：华诚工程咨询集团有限公司 地址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼 联系人：叶秀华 电话：0571-88390503 电子邮箱：HCZBDL@126.com 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账 号：95220078801100000315 |
|  | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
|  | 分包 | 主体、关键性工作不得分包。 |
|  | 项目属性与核心产品 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目专门面向中小企业/小微企业采购，标的： 浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目 ，属于 租赁和商务服务业 行业。 |
|  | 资金来源 | 已落实 |
|  | 环境标志产品 节能产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 履约担保 | 履约担保的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 中标人提供的履约担保金额为合同金额的1%。 合同期满验收合格后无息退还。 |
|  | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
|  | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
|  | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
|  | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
|  | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，请于2022年9月20日17:00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱HCZBDL@126.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
|  | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
|  | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备二种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）中标后投标单位另行提供纸质版全套投标文件正副本各一本共二本。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：用于电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 - 备份投标文件可邮寄或送达开标现场。如以邮寄方式：邮寄地址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼 叶秀华 收 电话：13858032754，使用顺丰或其他快递，同时请充分考虑快递时间，确保在2022年10月10日09:30前送达。如送达开标现场：送达地点：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼会议室，送达时间：2022年10月10日09:30前。 ## 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。 |
|  | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
|  | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
|  | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 样品 | þA不要求提供。 |
|  | 演示 | þ 不要求 |
|  | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |
|  | 采购代理服务费 | 各中标人在领取中标通知书时，须向采购代理机构支付招标代理服务费，参照国家计委计价格【2002】1980号文件和国家发展和改革委员会发改办【2003】857号文件规定收费标准的62%向中标人计收，代理费不足陆仟元按陆仟元计取。其中标项一为9990元，标项二为 9990元，标项三为9990元，标项四为9990元，标项五为9990元，标项六为9990元，标项七为9990元，标项八为9990元，费用包含在总报价中，不单独列项报价，请供应商在投标报价时综合考虑。 |
|  | 注意事项 | 本项目分为八个标项，供应商可自行选择其中一个或者多个标项响应投标，允许同时中标多个标项。本招标采购文件内如未明确为哪个标项要求，即为所有标项的共同要求和内容，如已明示为哪个标项的具体要求，即按相关要求执行。 |

# 第二章  采购内容及需求

一、采购项目概况

为落实上级工会《关于加强浙江省职工疗休养管理工作的意见》（浙总工发（2015）13号文）、《关于做好2021年中国疗休养的通知》（浙直工发（2021）46号），及2022年6月10日省直机关工委《关于加大职工疗休养活动组织力度助力我省经济稳进提质的通知》精神，组织我院职工在浙江省内进行疗休养。浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目，预算总金额为912万元，总人数为4560人，各标项线路安排及出行人数需结合采购人实际报名情况及标项金额，由甲方根据疫情防控布署及工作安排统一调配，根据疫情状况，采购人可以调整线路，最终以疗休养实际出行人数结算，供应商需考虑由此产生的风险。服务期限为1年，从合同签订之日起算12个月内（如遇不可抗力因素，服务期限可顺延）。

二、采购内容

1、浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目，职工总人数4560人，疗休养费用标准2000元/人/年，疗休养天数4天3晚。

2、具体疗休养地点包括舟山、宁波、台州、杭州、金华、衢州、丽水、嘉兴8条线路（每条线路设置1个标项，共8个标项），由投标人自行在每个地区选报1条最优线路（包括服务期内的出团时间安排，出团时间必须包括春节、中秋、五一、十一、元旦五个法定节假日）进行投标【线路必须包含采购人确定的线路方案中的内容（见下列第4条：线路方案，采购人确定的线路以外内容由投标人自行增加】，投标人应按4天3晚2000元/人的标准选择最优路线。

3、本项目按线路划分为8个标项，每个标项确定1个中标人，投标人可以投多个标项，也可以中标多个标项。中标后院方有权对投标人的中标方案进行细化优化（不低于招标要求和投标标准）并确认后作为最终执行方案在院内公布（包括路线、发团时间、行程安排等），由职工自由选择报名（具体公布、报名等实施方案由医院与投标人另行协商制定），成团即出行（一般情况下最低发团人数不少于20人、最高成团人数不多于36人/团。特殊情况需与院方另行协商），最终按各投标人投标报价和实际出行人数结算。职工疗休养允许家属随行，家属费用由职工自行承担，投标人需与随行职工家属另行签订相关旅游服务合同。

4、线路方案：

（1）舟山线路：包含但不限于沈院、朱家尖（东沙海滨浴场、乌石塘）、桃花岛（安期峰景区、桃花峪景区）、岱山岛、东沙景区景点。

（2）宁波象山线路：包含但不限于象山影视城、灵岩火山峰玻璃桥、海洋文化主题公园-中国渔村、东门渔村、石浦渔港码头、石浦渔港古城、檀头山、半边山景点。

（3）台州线路：包含但不限于仙居神仙居、天台山大瀑布、国清寺、温岭（长屿硐天、金沙滩）景点。

（4）杭州千岛湖线路：包含但不限于下姜村、城中湖休闲游船、千岛湖中心湖区、森林氧吧、啤酒博物馆+天屿山观景台、沪马探险乐园、文渊狮城景点。

（5）金华磐安线路：包含但不限于大盘山温泉、浙中大峡谷、花溪风景区、百杖潭景区、玉山宋代古茶场、乌石村、武义温泉景点。

（6）衢州线路：包含但不限于开化（根宫佛国、钱江源）、龙游石窟、江郎山、戴笠故居、衢州孔庙景点。

（7）丽水线路：包含但不限于缙云仙都风景名胜区、利山大穿越、古堰画乡、云和梅园梯田景区、封金山景区、东西岩、白云山森林公园景点。

（8）嘉兴线路：包含但不限于桐乡乌镇、海盐南北湖、嘉善西塘等景点。

三、项目服务要求

1、投标人根据舟山、宁波、台州、杭州、金华、衢州、丽水、嘉兴8条（每条线路设置1个标项，共8个标项），按照规定的标准（2000元/4天3晚/人）在每个地区自行搭配1条疗休养路线【线路必须包含医院确定的线路方案中的内容（见上述“二、采购内容”中第4条：线路方案，医院确定的线路以外内容由投标人自行增加】。线路应明确疗休养线路细化安排、住宿档次安排（每团的领队必须保证单间，每团的人员性别产生的房差由投标人承担）、用餐标准、车辆的选择、四院区（翠苑院区位于杭州市古翠路234号、闲林院区位于杭州市余杭区闲林东路1号、之江院区位于杭州市象山路280号、天目山路院区位于杭州市天目山路132号）分点接送问题、导游的安排、旅途服务安排、其它增值项目、服务及优惠条件等事项。

疗休养线路价格包括但不限于门票费、导游费、住宿费、餐饮费、交通费、水费、水果费、保险费、管理费、利润、税金、风险费及其它招标文件及政策性规定的所有费用。

线路疗休养地区（每条线路设置1个标项，共8个标项），每个疗休养地区提供1条疗休养线路（4天3晚）参与本次招标评审，并提供详细的行程安排。

2、疗休养时间不少于4天3晚。原则上出发时间不迟于8点，返回出发地时间不早于16点。

3、一般情况下最低发团人数不少于20人、最高成团人数不多于36人/团。特殊情况需与院方另行协商。每团疗休养结束后双方签收书面确认材料作为结算时的依据，结算每季度一次。

4、具体人数按实结算，职工家属随行的费用由职工自行承担。

5、疗休养人员中途离团的旅行社必须与其签订离团协议，未签订离团协议的离团人员发生任何安全事故及责任均由旅行社全部承担。

6、疗休养合同履约过程中，针对中标人的有效投诉累计2次及以上，院方有权暂停该中标人的线路执行，具体开放时间根据中标人的整改情况确定。

7、疗休养过程中，疗休养人员对餐标的菜品搭配不满意的，可以在餐标范围内自行点餐。

四、服务质量保证

投标人保证按照《中华人民共和国旅游法》的规定和投标承诺提供优质的服务，服务承诺及优惠措施应包括以下内容：

1、投标人在疗休养期间送每人每天2瓶矿泉水；

2、投标人在疗休养期间送每人每天1份水果；

3、投标人在疗休养期间送每餐每桌2瓶饮料（1.25L以上可乐、雪碧、果粒橙等）；

4、投标人在疗休养期间遇上职工生日送生日蛋糕庆贺；

5、投标人在疗休养期间送每个职工一个简易旅行包；

6、投标人在疗休养第一天为每位职工准备一份小点心；

7、行程中导游不得向疗休养职工收取其他任何费用，职工需要超出行程表疗休养范围外服务的，由职工自行解决；

8、投标人提供的职工疗休养期间旅游意外伤害保险最高赔付额不低于150万元/人；

9、投标人委派车辆必须为2年内新车；

10、投标人需提供职工疗休养期间团队和个人自游行的具体线路行程、住宿酒店等的安排；

11、职工根据投标人提供的且经医院审核确认的（不低于投标标准）行程路线及出团时间报名疗休养，每一期出团日期5天前由投标人负责进行最后名单确认，并反馈给医院。

第三章  供应商须知

一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商，与供应商相同；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

### 1.4 联合体投标

接受联合体投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

### 1.13采购项目需要落实的政府采购政策

1.13.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.13.2 支持绿色发展

1.13.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.13.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

1.13.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.13.3支持中小企业发展

1.13.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.13.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.13.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.13.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.13.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.13.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.13.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.13.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.13.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

## 1.13.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

（一）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

## （1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

## 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

## （2）资格条件承诺函。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求；

服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

如果以联合体形式或合同分包形式参加的，提供联合协议或分包意向协议和相应的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）具备有效的《旅行社业务经营许可证》。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函。

（3）2019年以来，没有发生因旅行社责任而发生游客意外伤害事故、重大旅游投诉、造成社会恶劣影响的群体纠纷事件承诺函。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此委托书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

（4）供应商基本情况表；

（5）同类业绩合同复印件；

（6）商务技术需求响应表；

（7）项目投入人员情况；

（8）疗休养方案；

（9）供应商提供的相关线路、游览景点情况；

（10）供应商的疗休养过程整体接待安排情况；

（11）供应商安排的住宿酒店情况；

（12）供应商提供的用餐情况；

（13）供应商所用车辆情况；

（14）供应商提供的保险情况；

（15）服务实施计划；

（16）供应商提供的安全管理、应急预案；

（17）服务质量保证措施；

（18）供应商指派的随车驾驶员情况；

（19）供应商的管理制度；

（20）住宿行程便利性情况；

（21）日常投诉处理方案；

（22）成团情况；

（23）其他服务；

（24）供应商认为与评分有关的及有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备二种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.4.5采购代理服务费

详见供应商须知前附表“采购代理服务费”

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）投标文件解密结束，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并将《政府采购活动现场确认声明书》的扫描件或（图片）发至采购代理机构经办人邮箱或政采云，如未在规定时间（开标结束后30分钟）内未签署《政府采购活动现场确认声明书》的，将视同该供应商已如实确认与采购人以及参加本次采购的其他供应商不存在影响公平竞争的利害关系。

（5）第一阶段开标结束。

（6）转入资格文件和商务技术文件评审。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。由供应商法定代表人或其授权代理人在线20分钟内签字确认，如在规定时间内未签字确认视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时当场制作开标记录表。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

4）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

5）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

6）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

7）	投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

8）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

10）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

11）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

## 5.17可中止电子交易的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公开、公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法完成采购活动的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购的公开、公平、公正的，应当重新采购。

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品（如有）、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，均相同的由评标委员会投票推荐。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分（90分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商2019年1月1日以来（以签订的合同时间为准）具有疗休养项目实施经验的，每提供一个得0.2分，最多得1分。业绩证明材料：委托合同或协议，否则不得分。 | 1分 |
|  | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分； 证明材料：处于有效期之内的证书（复印件或扫描件并加盖公章）。 | 3分 |
|  | 疗休养方案 投标整体方案有特色，吃、住、行、线路策划方案内容全面完整的得5分；较有特色、较完整的4分；有一定特色相对完整的2分，一般的得1分。 | 5分 |
|  | 供应商提供的相关线路、游览景点设计科学合理、品质高的得5分；较科学合理、品质较高得4分；基本合理、品质满足基本需求的得2分；一般的得1分。 | 5分 |
|  | 供应商的疗休养过程整体接待安排科学合理、品质高的得5分；较科学合理、品质较高得4分；基本合理、品质满足基本需求的得2分；一般的得1分。 | 5分 |
|  | 供应商安排的住宿酒店档次高、品质优、配套齐全、环境地理位置佳、体验评价高的得5分；档次较高、品质较优、配套较齐全、环境地理位置较佳、体验评价较高的得4分；仅满足基本住宿需求的得2分；一般的得1分。 | 5分 |
|  | 供应商提供的用餐标准高、菜品（餐单）搭配科学合理的得5分；用餐标准较高菜品搭配较科学合理的得4分；用餐标准和菜品搭配仅满足基本就餐需求的得2分；一般的得1分。 | 5分 |
|  | 供应商提供的用餐地点选择佳、食品安全保障措施科学合理的得5分；地点选择较佳食品安全保障措施较科学合理的得4分；用餐地点满足基本就餐要求且食品安全保证措施基本科学合理的得2分；一般的得1分。 | 5分 |
|  | 供应商所用车辆档次高及已使用年限低、车况良好的得5分；车辆档次较高、使用年限较低、车况较好的得4分；车辆满足基本使用需要的得2分；一般得1分。 | 5分 |
|  | 供应商提供的保险服务：险种齐全、保障范围全面及保额高的得5分；险种较齐全、保障范围较全面及保额较高的得4分；险种基本齐全、保障范围基本全面及有基本保额的得2分；一般的得1分。 | 5分 |
|  | 服务实施计划：供应商关键步骤和要点实施方案的可行性和便捷性评分（包括但不限于临时调整人员的期限承诺、行程改变的退费或差价补偿承诺、组团信息的最晚确认时间承诺等）：实施方案可行且便捷的得5分；较可行且较便捷的4分；基本可行且有一定的便利性的得2分；一般得1分。 | 5分 |
|  | 供应商提供的安全管理、应急预案考虑充分且可行的得5分；较充分且较可行的得4分；有考虑且基本可行的得2分；一般得1分。 | 5分 |
|  | 供应商的服务质量保证措施科学合理可行的得5分；较科学合理可行的得4分；基本合理可行的得2分；一般的得1分。 | 5分 |
|  | 项目投入人员情况：项目团队实施人员（包括导游）配置充足、专业素质过硬、技术能力强、类似项目经验丰富的得5分；配置较充足、专业素质技术能力较强、经验较丰富的得4分；配置基本满足需求、有一定的专业技术能力和项目经验的得2分；一般的得1分。（提供项目团队人员近3个月的社保证明，否则该项不得分） | 5分 |
|  | 供应商指派的随车驾驶员驾驶经验丰富、未发生过安全事故的得5分；驾驶员驾驶经验较丰富、未发生过较大安全事故的得4分；驾驶员驾驶经验、技能满足基本的行车需求的得2分；一般的得1分。（提供驾驶证和身份证复印件，否则该项不得分） | 5分 |
|  | 管理制度：供应商内控管理制度及管理机制健全、完善、科学合理的得5分；较健全、较完善、较科学合理的4分；基本健全、完善、合理的2分；一般得1分。 | 5分 |
|  | 住宿行程便利性：住宿、游览、用餐行程及时间安排合理得当的得5分；较合理的得4分；基本合理的得2分；一般得1分。 | 5分 |
|  | 成团情况：承诺最低发团人数不少于20人、最高成团人数不多于36人/团出行的得1分。 | 1分 |
|  | 日常投诉处理方案： 方案全面完整、科学合理、有针对性的得5分；方案基本完整性和较合理、较可行的得4分；方案合理、基本可行的得2分；一般得1分。 | 5分 |
|  | 其他服务：供应商提供的增值服务多及优惠承诺方案实惠且切实可行的得5分；较多且较切实可行的得4分；有一定的增值服务和优惠方案的得2分；一般得1分。 | 5分 |

2）价格分（10分）（本项目为固定2000元/人/年价格采购项目）。

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得10分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

（仅供参考）

浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目

（标项    线路 ）

合同编号：

甲方：

联系人：            联系电话：

乙方：

联系人：             联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，甲乙双方经友好协商，遵循平等、自愿、公平、诚实信用、互惠互利的原则，现就乙方向甲方提供常年职工疗休养服务合作事宜，共同订立以下合同。

一、服务和价格

1、服务内容和范围：乙方向甲方提供2022-2023年度职工疗休养服务（标项    线路）。

2、服务要求：乙方按照投标承诺履行各项服务内容。

3、合同价格

3.1合同单价：2000元/人/年；

3.2合同数量：       人/年（具体根据实际发生人数）；

3.3合同总价（暂定）：按实际发生数结算；

3.4价格结算：按实结算。

3.5随行家属费用标准：成人 不高于职工标准，儿童 按行业标准 ，随行家属与乙方另行签订相关旅游服务合同。

4、价格组成

该项目合同价格组成包括且不限于门票费、导游费、住宿费、餐饮费、交通费、水费、水果费、保险费、管理费、利润、税金、风险费及其它采购文件及政策性规定的所有费用，本合同为固定单价合同。

5、风险费用

5.1乙方在服务期间，若甲方职工在元旦、春节、端午、中秋、国庆五个长假及双休日期间组织的职工疗休养服务的，实际发生费用与合同单价之间的差价由乙方承担，甲方不另行补差价。

二、服务期限

该项目服务期限为1年，从合同签订之日起算12个月内（如遇不可抗力因素，服务期限可顺延）。

三、结算和支付方式

1、 履约保证金

1.1合同签订生效后，乙方需向甲方提供履约保证金                   ；

1.2如遇履约保证金发生扣除情况，乙方应在扣除后5个工作日内补足履约保证金；

1.3服务期限满后，根据履约考核后10日内无息退还相应的履约保证金（扣除应扣部分）。

2、 费用结算

职工疗休养费用按实际参加人数，具体疗休养人数需经双方书面核对确认后作为结算凭据，单价按2000元/人份，结算时间为每季度。

3、支付方式

3.1根据经双方确认无误的每季度结算单，且甲方收到乙方提供合法票据后30日内支付每季度疗休养款项；

3.2甲方支付方式采用转账或支票形式支付。

四、疗休养线路行程安排

该项目疗休养主线行程安排，详见附件一。

五、项目服务需求

1、疗休养时间不少于4天3晚。原则上出发时间不迟于8点，返回出发地时间不早于16点。

2、一般情况下最低发团人数不少于20人、最高成团人数不多于36人/团。特殊情况乙方需与甲方另行协商。

3、职工疗休养费用标准为2000元/人，具体人数按实结算。甲方职工家属随行的费用由甲方职工自行承担。

4、每团疗休养结束后双方签收书面确认材料作为结算时的依据，结算每季度一次。

5、甲方疗休养人员中途离团的乙方必须与其签订离团协议，未签订离团协议的离团人员发生任何安全事故及责任均由乙方全部承担。

6、疗休养合同履约过程中，针对乙方的有效投诉累计2次及以上，甲方有权暂停乙方的线路执行，具体开放时间根据乙方的整改情况确定。

7、疗休养过程中，甲方疗休养人员对餐标的菜品搭配不满意的，可以在餐标范围内自行点餐。

8、乙方委派车辆必须为2年内新车。

9、甲方职工根据乙方提供的且经甲方审核确认的（不低于投标标准）行程路线及出团时间报名疗休养，每一期出团日期5天前由乙方负责进行最后名单确认，并反馈给甲方。

六、服务质量保证

乙方保证按照《中华人民共和国旅游法》的规定和投标承诺提供优质的服务，服务承诺及优惠措施应包括以下内容：

1、乙方在疗休养期间送每人每天2瓶矿泉水；

2、乙方在疗休养期间送每人每天1份水果；

3、乙方在疗休养期间送每餐每桌2瓶饮料（1.25L以上可乐、雪碧、果粒橙等）；

4、乙方在疗休养期间遇上职工生日送生日蛋糕庆贺；

5、乙方在疗休养期间送每个职工一个简易旅行包；

6、乙方在疗休养第一天为每位职工准备一份小点心；

7、行程中乙方导游不得向甲方疗休养职工收取其他任何费用，甲方职工需要超出行程表疗休养范围外服务的，由甲方职工自行解决；

8、乙方提供的职工疗休养期间旅游意外伤害保险最高赔付额不低于150万元/人。

七、违约责任

1、甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付10万元/标段的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理，因单方原因解除合同的，应承担10万元/标段的违约金。

2、乙方擅自降低投标文件中的服务标准，发生一次支付违约金2000元，违约金首先从履约保证金中扣除，履约金不足以抵扣的，乙方另行另行支付。发生第三次时甲方有权终止合同，且乙方必须向甲方支付投标总价5%的违约金。

3、因甲方职工提前退团的，按照如下方式处理：

3.1若甲方职工因工作的特殊性（承担公共卫生突发应急等指令性任务）提前退团的，乙方将不追究赔偿责任；

3.2若乙方已收到甲方确认的成团名单但因甲方职工个人原因在发团前2天内无故擅自提前退团的，则甲方按照乙方提供的实际造成的损失证据予以补偿；

3.3若甲方职工在行程单载明的发团日前3天及以上天数提出退团的，甲方无需支付该职工的疗休养费用；

3.4若甲方职工参加一部分行程后自行放弃疗休养行程，乙方不退还任何费用，但因承担突发公共卫生应急响应等指令性任务中途退团的，剩余未发生的费用乙方予以退还。

八、争议的解决

1、关于本合同文件产生的争议应由双方友好协商解决。

2、甲乙双方发生争议时且协商不成，甲乙双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

九、其它

1、疗休养组团时应由甲方确认后方可发团，组团疗休养结束后，双方代表签署书面确认材料作为结算凭证。

2、本合同经甲乙双方盖章后生效。

3、本合同正本一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

十、本合同包括下列附件

本合同由以下附件共同组成，为合同不可分割部分。合同附件的司法解释按逆时顺序执行。

附件一：疗休养主线行程安排。

附件二：采购文件及其补充文件。

附件三：中标人递交的投标文件。

甲方单位：（公章）                 乙方单位：（公章）

甲方代表（签字或盖章）：           乙方代表（签字或盖章）：

电话：                              电话：

签订日期：        年     月     日

浙江省立同德医院

清廉医院建设

共

建

协

议

年  月

清廉医院建设共建协议

甲方（医疗卫生机构）：浙江省立同德医院

乙方（共建企业）：

为全面加强公立医院党的建设，贯彻落实清廉浙江、清廉卫生建设有关要求，规范医院各领域的购销行为，防范商业贿赂的发生，共同推进清廉医院建设。经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并严格遵守如下条款：

一、甲乙双方贯彻执行中共浙江省委《关于推进清廉浙江建设的决定》和浙江省卫生健康委《关于推进清廉医院建设的实施意见》的各项政策要求，积极融入清廉医院共建工作，认真履行清廉浙江建设的企业责任。

二、甲乙双方按照《民法典》等相关法律规范要求，认真履行购销合同及其附属条款，自觉遵守医疗卫生行风建设 “九不准”的各项规定。

三、甲方及其工作人员严禁接受乙方及其代理人以任何名义、形式给予的回扣或违规接受捐赠资助。甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品以及任何有违清廉医院建设要求的其他有价物品或乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动等。被动接受乙方给予钱物的，应予主动退还；无法退还的，有责任向院纪检监察部门如实反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，向乙方透露统计医疗信息、医院招（投）标信息等，或为乙方提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请、提供服务等方式影响甲方及其工作人员在招标、采购中的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等。

六、乙方工作人员来院洽谈业务工作须严格遵守上级部门及医院相关规章制度，严格执行医院《医药（械）代表登记备案和管理制度（试行）》，及时做好医药代表登记、报备和变更等。未按规定执行，一经查实，承担相应责任。

七、甲乙双方任何一方违反本协议或触犯相关法律法规，一经发现，本协议自动终止，且保留向有关部门报告的权利。

八、本协议一式二份，双方各执一份（甲方由院纪检监察室留存），自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人                    法定代表人或委托代理人

年月 日                                  年月 日

浙江省立同德医院总务物资廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江省立同德医院

乙方（总务物资相关经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构总务物资购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及总务物资购销合同约定消耗材料、日用品、办公用品、家具等物资。

二、甲方应当严格执行总务物资购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 浙江省立同德医院             乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                      法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                经办人签名：

年  月  日                                  年   月  日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 标项服务内容 | 投标报价 | 服务期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人民币（小写金额）： 2000元/人/年 人民币（大写金额）：贰仟元整/人/年 | 服务期限为1年，从合同签订之日起算12个月内 |  |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

名称：     地区     线路（每个地区的每条线路均需填报此表）

| 名称 |  | 线路报价（元/人） | 挂牌价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门票费 |  |  |  |  |
| 导游费 |  |  |  | 填写导游人员安排 |
| 餐费 | 早餐 |  |  |  |
|  | 中餐 |  |  |  |
|  | 晚餐 |  |  |  |
| 住宿费 |  |  |  | 填写星级标准 |
| 交通费 |  |  |  | 填写大巴车型（ 供应商以内车龄） |
| 保险费 |  |  |  |  |
| 管理费、利润、税金 |  |  |  |  |
| 其它费用 |  |  |  | 自行说明 |
| 合计（元/人） |  | 2000元/人 |  |  |

注：1.本表的报价合计与开标一览表内的投标报价必须相符。

2..表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（一）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

## （1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

## 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

## （2）资格条件承诺函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求；

服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

如果以联合体形式或合同分包形式参加的，提供联合协议或分包意向协议和相应的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

（三）本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

（一）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）资格条件承诺函

浙江省立同德医院、华诚工程咨询集团有限公司：

我方  （供应商名称）        参加            （项目名称）        的采购活动并承诺如下：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求；

服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

如果以联合体形式或合同分包形式参加的，提供联合协议或分包意向协议和相应的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目，属于租赁和商务服务业；承接企业为     (企业名称)    ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

- 如中标，需与中标公告同时发布，接受社会监督，如有虚假，将依法承担相应责任，中标结果无效。

请登录http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm认真阅读理解财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

企业从业人员、营业收入、资产总额确定后，如何认定是否属于投标产品所属行业中的中小微企业？

请登录工业和信息化部https://www.miit.gov.cn/网站，

点开“中小企业规模类型自测小程序”，填写投标产品所属的行业和投标企业从业人员交社保职工人数及上年末资产总额指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

日期：

注：如中标，需与中标公告同时发布，接受社会监督，如有虚假，将依法承担相应责任，中标结果无效。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

请登录：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201406/t20140616_4619272.htm认真阅读理解《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）再作出以上声明！

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

日期：

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

请登录：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm 认真阅读理解《财库〔2017〕141号关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，再作出以上声明！

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）（项目编号）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖章）：

联合体成员名称（盖章）：

……

日期：  年  月   日

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（项目编号）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到       %。

供应商名称（盖章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

（三）特定资格条件

（1）具备有效的《旅行社业务经营许可证》

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函。

浙江省立同德医院、华诚工程咨询集团有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（项目编号：HCZX-22450）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

（3）2019年以来，没有发生因旅行社责任而发生游客意外伤害事故、重大旅游投诉、造成社会恶劣影响的群体纠纷事件承诺函。

浙江省立同德医院、华诚工程咨询集团有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目（项目编号：HCZX-22450）的投标，2019年以来，没有发生因旅行社责任而发生游客意外伤害事故、重大旅游投诉、造成社会恶劣影响的群体纠纷事。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 商务技术文件封面

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此委托书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

（4）供应商基本情况表；

（5）同类业绩合同复印件；

（6）商务技术需求响应表；

（7）项目投入人员情况；

（8）疗休养方案；

（9）采购文件提供的相关线路、游览景点情况；

（10）供应商的疗休养过程整体接待安排情况；

（11）供应商安排的住宿酒店情况；

（12）供应商提供的用餐情况；

（13）供应商所用车辆情况；

（14）供应商提供的保险情况；

（15）服务实施计划；

（16）供应商提供的安全管理、应急预案；

（17）服务质量保证措施；

（18）供应商指派的随车驾驶员情况；

（19）供应商的管理制度；

（20）住宿行程便利性情况；

（21）日常投诉处理方案；

（22）成团情况；

（23）其他服务；

（24）供应商认为与评分有关的及有必要提供的其它文件。

## （1）投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

华诚工程咨询集团有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

（2）法定代表人资格证明书；

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此委托书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

法定代表人授权委托书

致：    （采购代理机构）：

我      （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- 供应商基本情况表；

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 统一社会信用代码/注册码 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 具有质量管理体系等证书情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记号 |  |  | 企业员工总人数： 人 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  | 人 |
| 银行账号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  | 人 |
|  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  | 人 |
|  |  |  |  | 技工 |  |  | 人 |
|  |  |  |  | 售后服务 技术人员数 |  |  | 人 |
| 维修服务机构情况 | 机构名称： 地址： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件签署人（签字或盖章）： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（5）同类业绩合同复印件；

供应商同类业绩清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 采购单位 | 合同名称 | 合同金额 | 签约日期 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（6）商务技术需求响应表；

商务技术需求响应表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（7）项目投入人员情况；

（8）疗休养方案；

（9）供应商提供的相关线路、游览景点情况；

（10）供应商的疗休养过程整体接待安排情况；

（11）供应商安排的住宿酒店情况；

（12）供应商提供的用餐情况；

（13）供应商所用车辆情况；

（14）供应商提供的保险情况；

（15）服务实施计划；

（16）供应商提供的安全管理、应急预案；

（17）服务质量保证措施；

（18）供应商指派的随车驾驶员情况；

（19）供应商的管理制度；

（20）住宿行程便利性情况；

（21）日常投诉处理方案；

（22）成团情况；

（23）其他服务；

（24）供应商认为与评分有关的及有必要提供的其它文件。

政府采购活动现场确认声明书

（此表投标文件中无需提供，待投标文件解密结束，填写此表，并将此表的扫描件或（图片）发至采购代理机构经办人邮箱hczbdl@126.com 或政采云平台）

华诚工程咨询集团有限公司 ：

本人经由               （单位）法人代表（负责人）        （姓名）合法授权参加项目名称                  （项目编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年  月   日