杭州医学院

生物安全三级实验室项目小动物CT等4个标项工艺设备采购

公开招标文件

项目编号：GXTC-A1-23360278

项目名称：杭州医学院生物安全三级实验室项目小动物CT等4个标项工艺设备采购

项目确认书：临[2023]55449号-002、临[2023]55453号、临[2023]55454号、临[2023]55455号、临[2023]55451号、临[2023]55452号、临[2023]55450号、临[2023]54697号-001

采购单位：杭州医学院

代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

2023年8月17日

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	22

第四章  招标内容及需求	28

第五章  合同主要条款	57

第六章　投标文件格式	67

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台95763获取相关服务支持。

# 第一章  投标邀请

项目概况

杭州医学院生物安全三级实验室项目小动物CT等4个标项工艺设备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年9月8日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXTC-A1-23360278

项目名称：杭州医学院生物安全三级实验室项目小动物CT等4个标项工艺设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）： 9478250

最高限价（元）：标项1：1876250，标项2：2667000  ，标项3：1935000 ，标项4：3000000

采购需求：

| 标项号 | 采购内容 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 单项设备合计最高限价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 超微量分光光度计 | 是 | 3 | 套 | 285000 | 1876250 |  |
|  | 垂直电泳系统 | 是 | 18 | 套 | 427500 |  | 核心产品 |
|  | 电转仪 | 是 | 1 | 套 | 137750 |  |  |
|  | 电子天平、组织匀浆器、PH计、混匀器等小型设备 | 否 | 1 | 套 | 342000 |  |  |
|  | 动物专用全自动生化分析仪 | 否 | 1 | 套 | 342000 |  |  |
|  | 多温区工作台（金属浴） | 否 | 12 | 套 | 342000 |  |  |
| 标项2 | 定量PCR | 是 | 7 | 套 | 2268000 | 2667000 | 核心产品 |
|  | 定性PCR | 是 | 6 | 套 | 399000 |  |  |
| 标项3 | 多功能酶标仪 | 是 | 5 | 套 | 1935000 | 1935000 | 核心产品 |
| 标项4 | 小动物CT | 否 | 1 | 套 | 3000000 | 3000000 | 核心产品 |
| - 简要规格描述：本项目采购的工艺设备用于科研，具体规格及技术要求详见招标文件第五章。 |  |  |  |  |  |  |  |

合同履行期限：至本项目实施完成为止。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商自2020年8月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标；为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、采购代理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年9月8日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413。

3.开标时间：2023年9月8日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）本项目不收取投标保证金。（3）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（4）本次采购共分4个标项，供应商可以同时投1个及以上标项，投标文件需按标项分别编制、装订、包封和递交，供应商可以同时中标1个及以上标项；评标顺序为：标项1→标项2→标项3→标项4。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：杭州医学院

地  址：浙江省杭州市临安区颐康街8号

项目联系人：应老师

项目联系方式：13305811319

质疑联系人：毛老师

质疑联系方式：0571-87692652

2.采购代理机构信息

名  称：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地  址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4楼

项目联系人（询问）：钱工、庞工。

项目联系方式（询问）：0571-88392867、15868858012。

质疑联系人：叶工。

质疑联系方式：0571-88270355。

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。采购人投诉联系人唐老师/朱老师，联系电话0571-87695030。

# 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州医学院生物安全三级实验室项目小动物CT等4个标项工艺设备采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章投标邀请”和“第四章招标内容及需求” |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章投标邀请” |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（/） 不组织（/） |
| 8 | 样品 | □ 提供（/） 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（/） 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。（为减小文件大小，请采用WORD形式转PDF形式上传后盖电子章） |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、标项序号、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至国信国际工程咨询集团股份有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2023年9月8日09:30（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层。 收件人：钱柯 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2023年9月8日09:30（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 详见投标邀请中的采购需求 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、如果参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、参加本次采购活动的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业），供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（以每个标项的中标价为计费基数，按计价格［2002］1980号文件规定货物类收费标准的85%计取，不足3000元的，按3000元计。） 中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 户名:国信国际工程咨询集团股份有限公司浙江分公司 开户行：兴业银行杭州分行西湖支行 账号: 356970100100042741 联行行号：309331006970 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 1、供应商提供的方案、产品、技术和服务等在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。 2、供应商应保证在中华人民共和国境内使用其提供的产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如采购人受到来自第三方的侵权诉讼或索赔时，则采购人将及时通知供应商，供应商应主动承担相应责任。如法院裁定采购人侵权成立，则采购人有权向供应商追偿，供应商须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。 3、中标人签订合同前提供一套纸质版响应文件给采购人。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11. “▲”系指实质性要求条款。“★”为重要条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体及分包内容，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）。

- （七）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）联合协议（如为联合体投标）；

（3）分包意向协议（如有分包）；

（4）中小企业的相关证明材料：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

（5）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（6）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（7）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（8）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（9）投标人情况介绍；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）销售业绩表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件；

（14）技术响应表（格式见第六章）；

（15）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（16）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（17）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（18）供货、安装（施工）、调试计划及人员安排；

（19）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（20）配件、耗材、质保期后系统升级价格；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，须将货物、设备（软件）费、安装（施工）费、税金、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标报价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.如采购进口货物，则本项目投标应以人民币报价，报价方式为DDP货到用户指定地点完税价。合同以人民币进行结算。如进口货物不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由中标人承担。进口代理费用由中标人和外贸代理协商决定，由中标人负责支付给外贸代理。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至国信国际工程咨询集团股份有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

核心产品详见投标邀请中的采购需求   为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定1名中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1. 履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。

履约保证金的金额：合同总价的1%。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于  杭州医学院生物安全三级实验室项目小动物CT等4个标项工艺设备采购  项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；综合得分、技术得分、投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）标注“★”的关键技术指标（条款、参数）负偏离3项及以上的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的或所投各产品报价超过第四章采购内容一览表对应最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（60分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客观分：产品技术指标及功能响应（满足）程度： 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得18分；标注“★”的关键技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣3分，负偏离3项及以上的视为无效投标；技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣2分；扣完为止。标注“★”的关键技术指标（条款、参数）须提供官方的佐证材料（如厂家官方网站截图、厂家宣传彩页、产品说明书等），未提供的不得分。 | 18 |
| 2 | 客观分：政府采购政策（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分 | 1 |
| 3 | 客观分：核心产品（各标项核心产品详见投标邀请中的采购需求）销售业绩：提供投标同品牌同型号产品，合同签订时间自2020年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备品牌、型号、签订日期等内容，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3 |
| 4 | 客观分：质保期：质保期仅满足招标文件要求最低年限的，不得分；在项目整体质质保期满足招标文件最低年限要求的基础上，每延长1年加1分，最高得3分。本项最高得3分。 | 3 |
| 5 | 主观分：投入的实施人员（包括安装、调试、培训、售后服务人员等）：投入人员数量满足采购需求、分工配备合理、类似项目经验丰富的，得3分；投入人员数量基本满足采购需求、分工配备一般、类似项目经验一般的，得2分；投入人员数量基本满足采购需求、分工配备一般、类似项目经验较少的，得1分。未提供不得分。 注：供应商在每个标项的投标文件中提供拟投入实施人员近3个月中的任1个月的社保，不同标项的人员允许重复，认可供应商或货物制造商或货物制造商授权（提供授权证明）的服务机构提供的社保证明。 | 3 |
| 6 | 主观分：售后服务能力、售后服务承诺、培训方案等：售后服务机构的便捷性好，技术力量强的，售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务机构便捷性、技术服务能力较好，售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得2分；售后服务能力较差，售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得1分。未提供不得分。 | 3 |
| 7 | 主观分：质保期满后部件及易耗件的价格、部件及易耗件清单的完整性：部件及易耗件清单完整性较差或未描述完整的，价格较高的，得1分；部件及易耗件清单完整性基本满足采购需求，价格较合理的，得2分；部件及易耗件清单完整性满足采购需求，价格合理的，得4分；未提供的不得分。相关内容在配件、耗材、质保期后系统升级价格表中填报。 | 4 |
| 8 | 主观分：产品总体性能及质量水平： 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件或检测报告完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分。未提供不得分。 | 5 |
| 9 | 主观分：产品配置的先进性、完整性和适用： 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分。未提供不得分。 | 5 |
| 10 | 主观分：产品的稳定性、可操作性和可维护性： 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得5分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分。未提供不得分。 | 5 |
| 11 | 主观分：供货、安装、调试计划安排情况： 供货、安装、调试计划科学、合理，得5分；供货、安装、调试计划基本合理，得3分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得1分。未提供不得分。 | 5 |
| 12 | 主观分：质量保证措施： 质量保证措施完善、有力的，得5分；质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得3分；质量保证措施有较多欠缺的，得1分。未提供不得分。 | 5 |

（二）价格部分（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）：1、如果参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。2、如果参加本次采购活动的供应商由大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。3、如果参加本次采购活动的供应商为大中型企业，其向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

● 投标文件中提供的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 第四章  招标内容及需求

一、采购内容一览表

| 标项号 | 采购内容 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 单项设备合计最高限价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 超微量分光光度计 | 是 | 3 | 套 | 285000 | 1876250 |  |
|  | 垂直电泳系统 | 是 | 18 | 套 | 427500 |  | 核心产品 |
|  | 电转仪 | 是 | 1 | 套 | 137750 |  |  |
|  | 电子天平、组织匀浆器、PH计、混匀器等小型设备 | 否 | 1 | 套 | 342000 |  |  |
|  | 动物专用全自动生化分析仪 | 否 | 1 | 套 | 342000 |  |  |
|  | 多温区工作台（金属浴） | 否 | 12 | 套 | 342000 |  |  |
| 标项2 | 定量PCR | 是 | 7 | 套 | 2268000 | 2667000 | 核心产品 |
|  | 定性PCR | 是 | 6 | 套 | 399000 |  |  |
| 标项3 | 多功能酶标仪 | 是 | 5 | 套 | 1935000 | 1935000 | 核心产品 |
| 标项4 | 小动物CT | 否 | 1 | 套 | 3000000 | 3000000 | 核心产品 |
| - 注：1、除清单中已列内容外，其他系统设备必要组成部分和为完成系统设备组装就位直至使用的所有配件、附件等均应包含在报价中；配件、附件除原厂自带外，提供的外购产品（如电线电缆、开关插座等）须与本项目EPC总承包保持一致；设备组装就位时所需的墙体、吊顶拆除复位、开孔、开槽、封堵、拆除或砌筑、修补等均有投标人负责实施，费用包含在总价中。2、标准技术参数★条款为关键性技术响应条款，投标人应按★条款要求提供相关证明文件，否则将导致扣分。3、投标文件中须提供各产品报价，所投各产品报价超过上述对应最高限价的将被视为无效投标。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术要求、技术参数（标准）

标项1技术参数（标准）

1、超微量分光光度计

一、技术参数

1.光谱范围：190-1100nm

2.带宽：5nm

3.杂散光：<0.5%T@220nm和340nm用NaNO2

4.吸光度范围：-0.3-2.5A（非换算）

5.光度准确度：±0.01A或1.5%读数

6.光度重现性：±0.003A

7.噪音：小于0.005A RMS

★8.灯源：脉冲氙灯

9. 检测器：1024CCD阵列

★10.检测限(dsDNA)：1ng/ul

11. 最高检测浓度(dsDNA)：2500 ng/ul

★12.最小样品量：0.5ul

13. 点样面：超微量采样点，无移动部件

14.光程：0.5mm，要求固定光程，精确度优于5um，无需调节和校正

15.检测周期：小于4秒

16.具有核酸纯度检测及预警功能

17.显示屏：7英寸彩色电容触摸屏

18.输出：USB端口，用于数据传输和电脑控制

19.标配电脑版生命科学软件：DNA, RNA, oligo, 荧光标记, 解链温度Tm计算, 蛋白质直接紫外测量和比色测量及波长扫描和动力学测量功能

二、设备配置：

1.超微量分光光度计主机一台；

2.U盘一个；

2、垂直电泳系统

一、功能和用途：

用于核酸及蛋白相关分子实验研究等，对样品进行分离。

二、技术参数：

1.基础电泳电源：

★1.1、输出电压：10~300 V；电流：4~400mA；功率：≥75W；

1.2、可恒流、恒压

1.3、小巧，可叠放

1.4、应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等

1.5、有断电后自动恢复功能

1.6. 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

2.小型垂直电泳槽：

2.1、凝胶数：1到4

2.2、凝胶大小(W x L) 手灌胶：8.3 x 7.3 cm; 预制胶： 8.6 x 6.8 cm

★2.3、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶

2.4、具有专利的上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多

2.5、模块化设计

3.小型转印模块：

3.1、1小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜

3.2、电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印

3.3、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向

★3.4、内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。可用于酶或高强度转移温度：≤5℃

3.5、模块与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容

三、配置要求：

1.基础电泳电源1台

2.小型垂直电泳槽系统1套

3.小型转印模块1套

3、电转仪

一、功能：可利用来将DNA和其他生物大分子，如蛋白质、RNA、代谢物、碳水化合物或者其他小分子转入靶细胞

二、技术指标：

★1.波型：同时具有指数衰减（可选配）和方波脉冲，可用于原核、真核和酵母的转化

2.电压调节范围：10–3,000 V

3.电容范围： 10–500 V, 25–3,275 μF , 25 μF 增量；500–3,000 V, 10, 25, 50 μF

4.安全认证要求：EN61010, EMC EN61326 A 级安全认证

5.样品电阻 10–2,500 V 内，最小 20欧姆；2,500–3,000 V 内，最小 600欧姆

6.方波时间 10–500 V: 脉冲时间 0 05–10 ms ,0 05 ms 增量，脉冲时间 10–100 ms ,1 ms 增量， 1–10s

7.脉冲时间：间隔 0 1–10 s

★8.指数波和方波波型确保所有细胞类型 ( 原核及真核 )均可获得最佳的电转化效果

9. PulseTrac™ 电路和电弧保护设计，确保可重复性并保护样品

★10.模块化设计可根据研究需要选择系统配置

11.用户友好的数字化界面􀉼具有直观的编程以控制所有参数􀉼包括附属模块的参数

三、配置清单

1.主单元模块

2.微生物模块

3.真核模块

4.电击槽

5.电击杯5个

4、电子天平、组织匀浆器、PH计、混匀器等小型设备

1分子杂交炉

1.转速：10-15rpm；

2.功率：1250W；

3.温度范围：室温至99.9℃；

4.温度显示：LED；

5.温度控制精度：±0.1℃；

6.温度均一性：箱内：±0.3℃；

7.瓶内：±0.1℃；

8.杂交瓶容量：20个35×150mm杂交管或10个35×300mm杂交管；

9.配置要求：主机1台，35×300mm杂交管1个。

2紫外交联仪

1.显示：LED；

2.控制：触摸板；

3.波长：365nm；

4.紫外线曝光输出：120,000微焦耳或5分钟（可调）；紫外能量设置为999,900微焦/平方厘米；

5.紫外光源：254nm；

6.应用：核酸的膜固定、EB染色的DNA缺刻、检测recA 功能、利用胸腺嘧啶二聚体抑制切割进行基因作图、紫外灭菌、PCR污染消减等；

7.微处理器测量和控制紫外输出，可设置达999.9mj/cm的高UV能量；

8.5个365nm的长波紫外灯管提供均匀的紫外线；

9.紫外安全门锁设计；

10.大型LED显示屏和触摸屏，显示时间或能量设置；

11.门上的窗口允许观察过程，同时阻挡紫外线辐射。

12.配置：主机1台

3分析天平（万分之一）

1.最大处理量：220 g；

2.可读性：0.1 mg；

3.重复性（校验砝码）：0.1 mg (200 g)；

4.最小称量值 (USP)：0.16 g；

5.秤盘直径：90 mm；

6.显示屏：背光 LCD；

7.稳定时间：2 s；

8.重复性（典型）：0.08 mg；

9.接口：RS232；

10.外壳：压铸铝，塑料ABS；

11.线性误差：≤0.2 mg；

12.温度准确度(±)：3 ppm/°C。

13.配置：主机1台

4分析天平（千分之一）

1.最大称量值：1200g；

2.秤盘外型尺寸：约180*180mm(WXD)；

3.可读性：0.01 g；

4.重复性：约0.01 g；

5.线性误差：≤0.02 g；

6.稳定时间：约1 S；

7.灵敏度温度漂移：≤3.0 ppm/℃；

8.应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。

9.配置：主机1台

5烘箱

1.数字显示的微工作站P.I.D温度控制器，超温偏差保护，带有定时功能；

2.能够从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；

3.具备热风循环系统，提高工作室内温度均匀度；

4.恒温波动度≤±1.0℃，温度分辨率≤0.1℃；

5.温度均匀度≤±3%；

6.控温范围：室温+10-200℃；

7.容积≥136L；

8.载物架≥2块；

9.定时范围0～9999min。

10.配置：主机1台

6精密鼓风干燥箱

1.大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面；

2.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，3块搁板支架可以自由装卸；

3.多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；

4.可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分；

5.当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息；

6.输入功率：＞1500W；

7.温度控制范围：RT+10～200℃，温度分辨率：≤0.1℃；

8.恒温波动度：±1℃，温度均匀度：±2.5% (测试点为100℃)；

9.容积：≥170L。

10.配置：主机1台

7恒温振荡器

1.旋转频率：20-300rpm（可设为60-400rpm）；

2.频率精度：±1rpm；

3.摆振幅度：24（mm）；

4.摇板尺寸：≥370*400（mm）；

5.标准配件：500ml*3、250ml*3、100ml*4、50ml*4；

6.定时范围：可任意选择；

7.温控范围：室温 5℃~60℃；

8.温控精度：±0.1℃（恒温状态下）；

9.温度均匀度：±1℃；

10.显示方式：LCD液晶显示；

11.摇板数量：1块；

12.振荡方式：回旋。

13.配置：主机1台

8触屏真彩低温振荡器

1.控制方式：P.I.D（微工作站环境扫描微处理芯片）；

2.显示方式：4.3寸480×272点阵65K色真彩触摸式显示屏；

3.对流方式：强制对流式；

4.振荡方式：回旋振荡式；

5.驱动方式：多维驱动式；

6.温度控制范围（℃）：4~60；

7.温度分辨精度（℃）：≤0.1；

8.温度波动度（℃）：≤±0.1（37℃时）；

9.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）；

10.回旋频率范围（r/min）：30~300；

11.回旋频率精度（r/min）：±1；

12.摇板振荡幅度（mm）：Φ26；

13.定时范围（min）：0~9999；

14.上、下限温度偏差报警；上、下限速度偏差报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电保护；制冷机超荷保护；

15.附属功能：来电恢复、参数记忆、参数加密、速度校正、时钟显示；

16.编程功能：反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定：9/18(段/步)，每段时间：999.9（min）；

17.打印功能：嵌入式、微型、内置；

18.制冷功能：空冷式、R134.a 制冷量自动控制.无霜运行；

19.摇板尺寸（mm）：≥920*500；

20.容积（L）：≥250。

21.配置：主机1台

9经济型三维摇床

1.功率：20W；

2.电机：直流电机；

3.倾斜角度：7°；

4.载重：≥3kg；

5.速度范围：0～80rpm；

6.运行方式：连续运转；

7.尺寸（D×W×H）：≥330×270×130mm；

8.允许环境温度范围：5-40℃；

9.允许相对湿度：约80%；

10.保护方式：IP21。

11.配置：主机1台

10经济型圆周摇床

1.周转直径：20mm；

2.最大载重量：3kg；

3.电机类型：直流电机；

4.电机输出功率：10W；

5.速度范围：0~200rpm；

6.速度显示：刻度。

7.配置：主机1台

11经济型圆盘旋转混匀仪

1.电机类型：直流电机；

2.转速范围：0~80rpm；

3.运行模式：连续；

4.可对1.5-50ml的样品进行混匀。

5.配置：主机1台

12涡旋混匀仪

1.功率：60W；

2.振荡方式：圆周；

3.周转直径：4mm；

4.电机输入功率：58W；

5.电机输出功率：10W；

6.允许连续运转时间：100%；

7.速度范围[rpm]：0-2500；

8.运行方式：连续运转/点动。

9.配置：主机1台

13循环水式抽滤抽真空泵

1.真空度：-730mmHg（97.3kPa、40mbar）；

2.流量：20l/min；

3.噪音：≤52.0dB；

4.软管内径：5/16inch(8mm)；

5.转速：≥1450RPM；

6.电压：220-240v/50Hz；

7.马力：1/6HP；

8.功率：80W。

9.配置：主机1台

14微型台式真空泵

1.抽气速度：6L/min；

2.最大真空度：-300-600mbar；

3.负压调解范围：0.01-0.08 Mpa；

4.吸液瓶容量：约1000ml；

5.机内配置：双机位无油电磁泵。

6.配置：主机1台

15微波炉

1.容量：≥20L；

2.功率：600W-900W；

3.面板类型：平板；

4.内胆材质：不锈钢；

5.控制方式：工作站式；

6.开门方式：手拉式。

7.配置：主机1台

16百分之一天平

1.最大容值：2200.0 g；

2.可读性：0.01 g；

3.分辨率：0.01 g。

4.配置：主机1台

17PH计

1.测量范围 (pH)：-2.00-16.00；

2.分辨率：0.01，精度:0.01；

3.校准点：5；

4.预定义缓冲液组：4；

5.温度范围 (°C)：0-105；

6.温度分辨率/精度 (°C)：0.1 / ± 0.3；

7.温度补偿：ATC 和 MTC；

8.数据存储：200 组测量数据，当前校准数据；

9.具有RS232 接口、USB 接口、参比输入；

12.电极：LE438。

13.配置：主机1台

18手持匀浆器

1.由无刷电机驱动，小型、便捷、全数字控制；

2.转速：3,000-8,000 rpm；

3.适用范围：动物、植物均适用；

4.电机控制：无刷电机，恒速控制；

5.电源：12 V DC 5 A。

6.配置：主机1台

19超声细胞粉碎机

1.频率：20-25KHz频率自动跟踪；

2.功率：约950W（1%-99%）；

3.显示：约7寸TFT触摸屏显示时间、功率、温度；

4.破碎容量：0.5-600ml；

5.占空比：0.1-99.9%；

6.变幅杆：Φ2、6mm；

7.存储数据：≥20组；

8.报警：超温、过载、时间；

9.定时：0-999min；

10.工作模式：间隙/连续。

11.配置：主机1台

20超声波清洗器

1.容量：≥10L；

2.频率：40KHz；

3.功率：200/250/300 W；

4.功率可调：40～100；

5.温度可调：室温～80℃；

6.时间可调min：1-999；

7.加热功率：800W；

8.需配有排水、网架和降音盖。

9.配置：主机1台

21微孔板离心机

1.样品处理量：2×PCR板/酶标板；24xPCR排管；192×0.2ml PCR管；

2.最高转速：≥2,200rpm；

3.相对离心力：约480xg；

4.时间设置：0～10min。

5.配置：主机1台

22迷你离心机

1.转速（rpm）：7000；

2.相对离心加速度（×g）：2680；

3.转子：8×0.5/1.5/2.0ml离心管；16×0.2mlPCR管；2×0.2ml PCR8排管；

4.盒盖即转，开盖即停。

5.配置：主机1台

23雪花制冰机

1.采用优质全不锈钢外壳；

2.箱体隔热层为无氟发泡；

3.采用无氟压缩机，内胆为无氟抑菌型；

4.优质电机、工作站芯片,全工作站程序控制, 有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等保护性停机功能。产冰量大、冰形细小实用，可实现冰、水自动分离；

5.制冰量：70kg/24h；

6.储冰量：25kg；

7.冷凝方式：风冷；

8.额定功率：420W。

9.配置：主机1台

24恒温水浴锅

1.采用不锈钢内胆和顶盖，三孔且各孔独立控温；

2.微工作站智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能；

3.控温范围：RT+5～100℃；

4.温度波动：±0.5℃；

5.功率：≤800W。

6.配置：主机1台

25恒温混匀仪

1.温度控制范围：

0℃~100℃(环境温度≤20℃下检测)；

4℃~100℃ (环境温度≤25℃下检测)；

10℃~100℃(环境温度≤30℃下检测)；

2.温度均匀性：≤0.5℃；

3.定时时间：1min~99h59min；

4.控温精度：±0.5℃；

5.显示精度：≤0.1℃；

6.振荡速度：200~1500rpm；

7.加热时间(25-100℃)：≤15min；

8.制冷时间：

≤30min (从室温下降到室温以下20℃)；

≤15min (从100℃下降到20℃)；

9.振荡幅度：约2mm。

10.配置：主机1台

26磁力搅拌器

1.搅拌点位数目：1；

2.每个搅拌点位大搅拌量 (H2O)：约20L；

3.电机输出功率：约9 W；

4.转速显示：LED；

5.速度范围：0/50 ～1500 rpm；

6.搅拌子长度： 80 mm；

7.加热输出功率：约600 W；

8.加热速度 （1升H2O in H 15)：约6.5 K/min；

9.最大加热温度：约310 °C；

10.加热温度控制度：1±K （LED）；

11.转速控制：无级；

12.可调安全温度回路小值：约50°C；

13.可调安全温度回路大值：约360°C；

14.带传感器控温度：1±K；

15.工作盘外形尺寸：≥φ135 mm；

16.带温度计套装

17.配置：主机1台

27瓶口分液器

1.体积调节：内置锯齿导轨；

2.铰链式旋盖：不会妨碍分液操作；

3.快速校准；

4.规格：0,1-1 ml, 带回流阀；5.0.5-5 ml, 带回流阀；1-10 ml, 带回流阀。

5.配置：主机1台

28红外灭菌器

1. 5-7秒杀菌，厌氧环境可工作；

2.高温灭菌，功率150w，可以两档加热分别至400-850度；

3.最大消毒外径14mm，加热区总长150mm。

4.配置：主机1台

29连续分液器

1.自动识别分液管：无需计算体积，避免分液体积出错；

2.单手操作，无接触的分液头脱卸；

3.可进行吸液和放液速度的编程，可提高移液精确性和准确性，也能防止液体的溅射；

4.减少操作步数，仅需一次吸液就能进行≥100次的分液操作；

5.1μL - 50 mL，5,000 种不同分液体积，体积增量为100纳升；

6.大尺寸彩色液晶屏显示；

7.外置活塞式系统：不受液体属性和大部分移液误差影响，有效防止气溶胶污染。

8.配置：主机1台

30普通冰箱

1.双门冰箱；

2.温控方式：机械温控；

3.总容积：180L；

4.制冷方式：直冷；

5.能效等级：3级；

6.制冷剂：R600a。

7.配置：主机1台

31UPS系统

1.功能：全自动稳压功能，断电延时不少于20分钟；

2.输出电压：220；

3.输出频率：50Hz-60Hz；

4.额定容量：2400w；

5.输出电压精度：±1%。

6.配置：主机1台

5、动物专用全自动生化分析仪

一、技术参数

★1.仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪

2.	可测动物种类：大鼠、小鼠、猪、牛、马、羊、犬、猫等，可全方位满足科研需求

3.	分析速度：生化≥200T/H，选配ISE(K、Na、CL)项目模块速度可达400T/H

★4.	最大可同时分析项目：≥83个

5.	测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)

6.	样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）

7.	样本位：≥40，可扩展至80个。

8.	样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进。满足少标本量测试要求

9.	试剂位：最多可达80个，可满足新增或多项目测试的需求

★10.	试剂盘制冷温度：2～12℃，可24小时不间断冷藏，保证试剂保存效果，提高结果准确性

11.	试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能。

★12.	反应杯位：≥40个可重复使用的反应杯，降低反应杯更换成本

13.	比色杯清洗：≥4阶自动恒温水反应杯清洗、温水自动清洗支持测试前强化清洗、支持自动清洗管路与废液泵维护，水空白异常检测

14.	加样针交叉污染率： ≤0.05%

15.	温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；

16.	光学系统	：≥8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm

17.	吸光度线性范围：0～4.0 Abs，检测结果线性范围更广

18.支持全血测试功能（HbA1c），机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量

19.	具有酶线性拓展功能，保证结果准确性

20.	最小反应体积：可低至100µl ；低试剂需求，可降低测试成本

21.	支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量

22.	生产企业具有配套的试剂、质控品和校准品

23.操作系统：全中文操作界面，具有动物专用分析软件，好学易上手

★24. 生产厂家（或其集团公司）具有标准化实验室，且标准化实验室通过CNAS认证认可。（可提供相关的认证证书）

二、配置清单：

1.动物专用全自动生化分析仪主机 1台

2.分析电脑一套（不低于配置：CPU:Intel Core i5；操作系统:Windows10 专业版；内存：8G；硬盘：500G 7200转；显示器分辨率：1920*1080）

3.生化分析仪软件1套

6、多温区工作台（金属浴）

一、技术参数

1.三温区独立控温，可同时设置三个不同反应程序，进行三种不同反应孵育，低温加样、中高温反应一体机。

2.中温区支持连续变温反应，最多可设置4步变温反应。

3.温度范围更宽广，高温区30~99.9℃，中温区8~99.9℃，低温区4~16℃，开放的中高温区温度，增加了中高温反应的通量。

4.冷却系统：专利复合式冷却系统，风冷液冷相结合；反应模块内置高密度封闭式液道，反应模块热量由高导热性液体导出，提升控温速率，保证控温均匀性、稳定性，实验结果精准可靠；

5.通量更高：高温区15孔1.5 ml通量，可应用于中、高温大体系反应，样品变性等实验；中温区32孔0.2 ml，支持连续变温，如逆转录反应等，低温区支持低温加样、冰浴等反应，可根据使用者需求自由搭配金属模块，方便灵活。

6.温度调节精度：±0.1℃。

7.温度均一性好：中高温区可达±0.3℃。

8.温度准确性高：高温区温度准确性为±0.2℃，中温区为±0.3℃。

9.兼容性强：兼容各类型离心管，1.5/2.0 ml锥形底离心管，0.2 ml离心管，低温区可根据需要搭配多种金属管架，例如3孔5 ml离心管、24孔0.2 ml，96孔0.2 ml等；亦可搭配6孔离心管导热托架、细胞培养板导热托架以及细胞培养皿导热托架，作为细胞低温孵育平台使用。

二、配置清单

1.多温区工作台1台

2. 2个金属管架（24孔，0.2 ml）

3. 2个金属管架（10孔，1.5 ml/2.0 ml）

标项2技术参数（标准）

1、定量PCR仪

一、功能

可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。

二、技术参数

2.1 主要性能

★2.1.1至少六个检测通道，可实现5重PCR，可同时检测5个靶基因，专用FRET检测通道

★2.1.2有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行至少8个不同的温度，每个温度孵育时间相同

2.1.3完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用

2.1.4适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等

2.1.5耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等

★2.1.6 可独立运行，真正离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线

2.1.7通过云平台无需将电脑与仪器进行连接即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能

2.1.8 单机仪器无需外接存储设备即可存储1000次运行结果

2.1.9根据大型条状LED仪器状态指示灯显示仪器运行状态

2.2 主要技术要求

2.2.1样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8）

2.2.2耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等

2.2.3反应体系：1-50µl（推荐10-50µl）

2.2.4光源：至少六个带有滤光片的LED

2.2.5检测器：至少六个带有滤光片的光敏二极管

2.2.6升降温速度：≥5℃/秒

2.2.7温控范围：0 -100℃

2.2.8温度准确性：≤±0.2℃（90˚C时）

★2.2.9温度均一性：≤±0.4℃（10秒内达到90˚C）

★2.2.10动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同

2.2.11激发/发射波长范围：450-730nm

2.2.12灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因

2.2.13动态范围：10个数量级以上

2.2.14 显示：8.5英寸彩色触摸屏

2.2.15 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能

2.2.16数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF

2.2.17 染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构的方法。真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性

三、配置清单

1.定量PCR仪1台

2.分析及操控软件一套

3.分析电脑一套（不低于配置：CPU:Intel Core i5；操作系统:Windows10 专业版；内存：8G；硬盘：500G 7200转；显示器分辨率：1920*1080）

2、定性PCR

一、梯度PCR仪

★1.反应容器：48 x 2 x 0.2ml反应管，可独立进行PCR。

2.单管样品体积：5–125 μl

3.升温速度≥4°C /秒

4.降温速度≥4°C /秒

★5.温控范围：0~100°C

6.温控精度：± 0.2°C

7.温控均一性：± 0.4°C（10 秒达到90°C 时孔间差）

★8.具有梯度功能

9.梯度温控精度：± 0.4°C（最后排，NIST-探头检测）

10.梯度温控范围：30–100°C

11.梯度温差范围：1–24°C

12.超大内存可以存储超过1000个的程序

13.具有自动程序编写器功能

14.显示屏：12 x 9 cm，高分辨率，全彩色

15.前置的涡轮风扇，保证快速散热，降低实验室噪音

二、配置清单

1.定性PCR主机1台

2. 48*2*0.2ml孔模块1个

标项3技术参数（标准）

1、多功能酶标仪

一、技术参数

★1.检测类型：6-384 孔微孔板，24 孔或 64 孔超微量检测板（2μl 或 4μl）、比色皿（需适配器）

2.应用范围：四光栅+滤光片：吸收光(Abs)、荧光强度(FL)、化学发光（Lum）、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、荧光共振能量转移（FRET）、均相时间分辨荧光（HTRF）、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、生物发光共振能量转移（BRET）、Western Blot

3.光源：高能氙闪灯光

★4.温度控制：室温+5℃---66℃

5.温度均一性：± 0.75°C

6.温度准确度：±1℃@37℃

7.震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）

★8.检测器：-5℃制冷 PMT

9.检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（吸收光、荧光、化学发光、时间分辨荧光），区域扫描（可达 20X20 密度/孔）

10.电脑连接方式： 网线（直接接入局域网）

允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析

11.吸收光：

11.1 波长范围：210nm-1000nm，1nm 可调

11.2 波长带宽：4.0nm

11.3 波长准确度： ±2.0nm

11.4 波长重复性：±1nm

11.5 光度量范围：0-4.0(OD)

11.6 分光检测分辨率：：0.001OD

11.7 测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-3.0OD

11.8 测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-3.0OD

11.9 杂散光： ＜0.05%@260nm，280nm

★11.10 光程校正技术：配有 PathCheck 光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为 1cm 光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化

12、荧光强度：

12.1 荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测

12.2 波长范围： 250nm—850nm，1nm可调

12.3 带宽：(EX)13nm； ( EM)25n2

12.4 动态学范围：>6 个数量级

12.5 灵敏度(光栅)：< 1pM 荧光素，96 孔板顶读； < 2pM 荧光素，96 孔板底读< 1pM 荧光素， 384 孔板顶读； < 2.5pM 荧光素，384 孔板底读灵敏度(滤光片)： < 0.3pM 荧光素，96 孔板顶读； < 2pM 荧光素，96 孔板底读< 0.5pM 荧光素， 384 孔板顶读； < 2.5pM 荧光素，384 孔板底读

13.化学发光：

13.1 化学发光检测支持：微孔板顶部检测、微孔板底部检测（可选）

13.2 波长范围：300nm—850nm，1nm 可调

13.3 动态学范围：>7 个数量级

13.4 灵敏度（闪光）： <20amol ATP Promega ENLITEN 庐 ATP Assay System

13.5 孔间干扰：<0.1%，白色 96 和<0.2%，白色 384 孔板

14. 时间分辨荧光：

14.1 波长范围：250-850nm

14.2 动态学范围：>5 个数量级

14.3 检测灵敏度： 10fM 铕元素，96 孔板 ； 10fM 铕元素，384 孔板

15.荧光偏振：

15.1 波长范围：300-750nm；

15.2 检测灵敏度：滤光片 < 1mP 标准偏差 (1nM 荧光素，96 孔板) 光栅 < 2mP 标准偏差 (10nM 荧光素，96 孔板)

16.检测时间：

16.1吸收光：28秒（96 孔板）、1分30 秒（384 孔板）

16.2荧光强度：21秒（96 孔板）、1分30秒（384 孔板）

16.3化学发光：21秒（96 孔板）、1分30秒（384 孔板）

16.4时间分辨荧光：25秒（96 孔板）、1分30秒（384 孔板）

16.5荧光偏振：35分（96 孔板）、3分（384 孔板）

17.机器臂兼容性：兼容

★18.近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC）,配备用户身份识别卡，内置感应芯片，使用前用户只需进行识别卡扫描，仪器即会自动识别用户身份，进入到该用户的个性化界面，调出所有此用户账户下的已建立的程序，然后点击运行即可，达到无纸化化的仪器登记使用管理。

19.仪器主机 USB 插口可数据输出：支持

20.仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏,无需电脑，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至 USB 或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看；

21.注射器模块：

21.1 注射器通道：内置双通道，1 µL 增量

21.2 支持的模式：ABS, FI 和 Lumi

21.3 分液准确性：± 5%@100 µL

21.4分液精确性：<2% cv@100 µL

21.5死体积：管路体积: 250 µL；回流死体积：< 10 µL

22.软件

SoftMax Pro 数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，21 种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合 GLP/GMP 规范要求，数据不得修改（SoftMax Pro 验证包、IQ/OQ/PQ 验证手册可选），针对 Windows 7 /Windows8/ Windows 10 和 Mac 系统均兼容。数据导入支持：Excel 或 XML 格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一 protocol，数据导出格式：excel、TXT 和 XML。

二、配置清单

1. 多功能酶标仪1台

2. 分析软件一套

3. 分析电脑一套（不低于配置：CPU:Intel Core i5；操作系统:Windows10 专业版；内存：8G；硬盘：500G 7200转；显示器分辨率：1920*1080）

标项4技术参数（标准）

1、小动物CT

一．采购对象需实现的功能及目标：

1、能够实现小型啮齿动物（小鼠或大鼠）活体状态下的结构成像，以及离体动物组织、生物材料等样品的无损三维检测。可应用于肿瘤、骨骼、器官、软组织、生物材料研究和开发、心血管等相关结构变化研究，疾病的临床前研究及相关药物的临床前研发。

2、能实现离体样本的高分辨率成像、满足小动物活体的全身成像，集离体和活体扫描功能于一体。

二．具体参数及规格要求

1、整机性能要求和机架

1.1、机架防护：整机系统具备自屏蔽防护设计，在CT工作时，距离设备任何表面处的X射线辐射剂量≤1μSv/h

1.2、具备内置动物实时监控系统，满足扫描过程中动物状态的实时监控。

1.3、具备基于硬件的门控心电与呼吸门控，提供相关证明材料。

1.4、具备动物心跳及呼吸的生理信号监控，提供相关证明材料。

2、CT系统性能参数

2.1、X射线探测器

2.1.1、探测器类型：CMOS

2.1.2、闪烁晶体类型：CsI

2.1.3、探测器象素≥1944×1536

2.1.4、探测面积≥150mm×120mm

★2.2、径向视野(FOV)≥10cm

2.3、多床位轴向扫描范围≥25cm

2.4、X线源

2.4.1、最大电压≥100kV

★2.4.2、最大功率≥20W

2.4.3、阳极焦点大小≤5µm

2.4.4、最大阳极电流≥200μA

★2.5、最高空间分辨率≤8µm @10% MTF，提供相关证明材料。

2.6、最小像素尺寸≤2µm，提供相关证明材料。

2.7、重建像素矩阵≥8000×8000

2.8、最快单床位CT扫描速度≤5s，可在10秒内完成小鼠的全身扫描

3、研究工作站硬件

3.1、数据采集重建工作站1套

3.1.1、处理器不低于：8核，英特尔至强处理器

3.1.2、内存≥128GB

3.1.3、数据硬盘≥2TB*2

3.1.4、操作系统不低于：Windows 64位操作系统

3.1.5、显示器≥27英寸

3.2、图像处理工作站1套

3.2.1、处理器不低于：4核，英特尔至强处理器

3.2.2、内存≥64GB

3.2.3、数据硬盘≥2TB*2

3.2.4、操作系统不低于：Windows 64 位操作系统

3.2.5、显示器≥27英寸

4、软件

4.1、具备自主开发的主机CT图像数据管理和分析软件，提供计算机软件著作权登记证书佐证。

4.2、支持多种格式数据导入或导出：至少具备RAW、DICOM格式数据导入和导出；至少支持JPEG、AVI格式导出/输出。

4.3、软件功能

4.3.1、支持CT多床位静态扫描、多帧动态扫描以及分段扫描

4.3.2、具备斜切功能：支持3D状态下对图像进行任意角度的图像斜切操作，满足图像的多样化处理。

4.3.3、具备骨分析模块，具备形态计量与骨密度分析功能、批量进行骨参数的自动计算和保存。提供软件中骨分析模块的界面截图佐证。

4.3.4、具备脂肪分析功能，至少可区分并计算脂肪质量，以及肌肉、脂肪、肝脏的CT比值和脂肪率。提供软件中相应的分析计算显示界面截图佐证。

4.3.5、具备肺功能分析模块，至少可以定量分析肺容量、功能余气量、潮气量指标。提供软件中相应的分析计算FRC和Vt等参数的界面截图佐证。

★4.4、图像处理软件，至少具备中、英文双版本语言系统。提供同一样本处理中，中文和英文软件界面的截图佐证。

5、其他附属设备及软件

5.1、小动物气体麻醉机1台

5.2、样本安置舱

5.2.1、提供大、小不同尺寸的离体样本安置舱，大样本舱内径宽≥20mm，小样本舱舱内径宽≥10mm。

5.2.2、提供大、小鼠适用的活体动物安置舱；大鼠安置舱内径宽≥85mm，小鼠安置舱内径宽≥40mm。提供相关证明材料。

5.2.3、动物安置舱功能：封闭式可视动物舱，具备麻醉呼吸面罩、照明、温控、以及摄像监控的功能。

5.3、提供动物预麻醉箱1套，用于对小动物进行气体麻醉的前期诱导。

5.4、提供1套CT水模，用于自定义协议时标定CT值。

5.5、提供1套CT质控模体，用于每日监控设备情况。

5.6、提供骨模1套，用于骨密度标定换算。

6、小动物活体成像模块

6.1、CCD成像单元

6.1.1、CCD芯片：高灵敏度科学级冷CCD

6.1.2、灰 度 值：≥16 bit

6.1.3、分 辨 率：≥2688×2200

6.1.4、像素点尺寸：≥4.54μm×4.54μm

2.1.5、量子效率：＞75% @ 600nm

2.1.6、制冷温度：≤-75℃

6.1.7、暗电流：≤0.00015 e-/pixel/s @-30℃

6.1.8、F≤0.95广角镜头，自动聚焦

6.2、多功能成像暗箱

6.2.1、全新设计暗箱，呼吸灯式LOGO，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控（提供设备运行照片）。

6.2.2、成像视野通过载物台自动升降调节，最大可至250mm×250mm，可满足5只小鼠（或1只兔子）同时成像。

6.2.3、配有温控载物台，温度20-40℃可调节。

6.3、荧光成像元件

★6.3.1、LED光源：具有≥20个激发光源位置，标配≥5种LED光源，每种光源配备相应的滤光片，寿命长，更换方便。

6.3.2、具有≥12位滤光片轮，标配≥5种滤光片，全自动软件控制，自动切换。

6.3.3、滤光片透过率≥90%，截止深度：≥OD6

6.4、软件

6.4.1、量化分析功能，以动物体表每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量，可自动或手动获取荧光及发光信号强度（需提供不少于两篇使用该单位发表的SCI文献）。

6.4.2、图像具备3D峰值显示，实现数据立体化。

三、服务要求

1、根据客户需求，在客户指定场地及客户指定使用老师进行集中培训。培训内容至少包括：产品原理简介、产品安装、调试、操作、使用、保养及维修、产品临床应用。

2、中标人将中标货物免费送抵采购人指定地点，安排资深工程师完成设备的安装、调试、运行、性能测试，与采购方负责人进行现场验收并签署验收合格文件。

3、由中标货物的原厂工程师提供免费的设备操作及应用培训：确保被培训方有不少于2名人员能独立操作设备的各项功能；并能定期提供各类应用培训。

4、保证所提供的货物为全新、未使用的，且符合招标文件要求

5、质保期内，每年提供进行不少于1次免费设备质控保养服务。

6、对所提供合同设备具备的同一功能范围内的主机应用软件提供终生免费升级及技术服务，该服务可不包括此功能范围之外的其它第三方的应用软件。

7、提供7*24小时热线电话服务。随时响应客户需求，在4小时内电话解决问题，如电话不能解决问题，售服团队24小时内到达现场进行故障排查。

8、此项目采购的产品需保证原厂质保期不少于3年，产品终身维修，质保期满后，仍需提供专业维修与保养服务。

9、投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，需说明技术支持的网点和资质，技术支持人员数量。

10、备品备件服务要求：国内常备备品备件，及时给用户提供所需要的备品备件。

配置清单：

- 主机一台

- 数据采集重建工作站1套

- 图像处理工作站1套

- 小动物气体麻醉机1台

- 小动物活体成像模块1台

- 样本安置舱2个，大小鼠各一个

- 动物预麻醉箱1套

- CT水模1套

- CT质控模体1套

- 骨模1套

三、商务要求（技术要求中已有相关说明的除外）

▲1、交货期：①进口产品自本合同签订生效之日起90个日历日内，供货、安装、调试完毕。通过验收后交付采购人正常使用。②国产产品自本合同签订生效之日起60个日历日内，供货、安装、调试完毕。通过验收后交付采购人正常使用。（技术要求部分有特别说明的按技术要求部分）

▲2、质保期：验收合格之日起，进口产品质保期不少于2年，国产产品质保期不少于3年，技术要求部分有特别说明的按技术要求部分，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，中标供应商每年至少提供一次上门维护服务。因货物本身缺陷发生质量问题造成各种故障，中标供应商立即响应，需要在现场进行维修的，应在6小时内到达仪器现场，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。质保期内发生的货物质量问题，中标供应商负责免费修理，如无法修理完好的，为采购人更换同样型号配置的全新货物，且均为厂家正规渠道原装全新货物，完全符合招投标文件所描述的品牌、型号规格、参数性能等要求。软件的质保期即为免费服务期。.质保期后货物终身免费维护保养，更换零配件只收配件费（按投标响应文件折扣后的优惠价格，注明折扣率），不收上门费、人工服务费。同时每年2次电话回访服务，免费提供一次用户现场回访服务，帮助检查仪器状况和简单的维护服务。

3、履约保证金：合同签订后采购人付款前，中标人向采购人提交不超过合同金额1%的履约保证金，履约保证金在验收合格后，中标人开具收据并附合同复印件给采购人后，采购人于一月内退还(不计息)。。

4、付款方式：

详见合同条款。

5、服务机构、售后服务能力（技术要求部分有特别说明的按技术部分要求）：

（1）要求所投货物制造商在中国有提供原厂售后服务和技术支持的能力。

（2）质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换，并对采购人作出相应的补偿。

（3）质保期满后，合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在6小时内响应，需要在现场进行维修的，应在1个工作日内到达仪器现场，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。

供应商在投标文件中提供售后服务机构的位置、人员、技术力量等情况，同时提供详细的售后服务方案及承诺以保证服务质量。

6、技术支持：

中标供应商应及时提供合同货物的产品应用培训支持。中标供应商应及时，且终生免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

7、培训：

（1）中标供应商除现场安装培训外，应在设备安装调试合格后1周内由生产商委派工程师上门进行免费操作培训，应在设备安装调试合格后由生产商提供3个及以上免费标准培训名额，在生产商技术中心进行系统全面培训（如采购人要求）。

（2）中标供应商应提供相应的培训计划。

（3）中标供应商应对上述内容的实现一年不少于2次。

（4）中标供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

8、供货安装调试：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：中标供应商接到用户通知后在7日内完成安装和调试，仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成安装和调试，中标供应商应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）中标供应商应在设备安装调试合格且认证资料到货后1周内，委派工程师上门进行免费操作培训，并提供新采购货物的认证性增值服务：免费提供3Q认证服务（如采购人要求）。

（5）中标供应商应免费提供合同货物的安装服务。

（6）供应商在投标文件中应提供详细的供货安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

9、验收：

9.1.验收由采购人负责实施；

9.2.验收依据：

9.2.1合同、招标文件、投标文件（如享受国家进口减免税政策的进口设备，必须同时提供《中华人民共和国海关进出口货物征免税证明》和《中华人民共和国海关进口货物报关单》作为验收资料）；

9.2.2中标供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件。货物均为厂家原包装，符合国家质量认证中心3C认证标准要求，到货验收时中标供应商必须提供相关技术资料(包括但不仅限于货物目录、使用说明书、合格证及使用指南等)给具体使用部门；

9.2.3中标供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

9.3中标供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

9.4验收合格的条件：

9.4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求；

9.4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

9.4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

9.4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

9.4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

10、质量保障措施：投标人在投标文件中提供质量保障措施，应保证供货产品质量稳定、符合各项技术指标，售后服务能力满足要求。

11、优惠增值方案（如有）：投标人在投标文件中提供优惠增值方案。

12、质保期后零部件更换、软件升级及耗材价格：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

# 第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。各投标人应对采购文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。）

杭州医学院政府采购合同

项目名称：杭州医学院生物安全三级实验室项目小动物CT等4个标项工艺设备采购标项（）    仪器

合同编号：

项目编号：

采购计划书编号：浙财采确   号

甲方（需方）：杭州医学院

乙方（供方）：

采购代理机构鉴证方：国信国际工程咨询集团股份有限公司

签约时间、地点：2023年    月    日，杭州

国信国际工程咨询集团股份有限公司对杭州医学院               采购项目经过公开招标（招标编号：             ），确定＿＿＿＿＿＿为中标单位，甲方、乙方、鉴证方三方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购货物清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌、型号 | 单价 (人民币元) | 合计 (人民币元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | (详细技术指标见配置清单) |  |  |
| 合同总价（含税）：人民币 元，（大写 元整）。 注：1.以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训、税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条：交货时间、地点

乙方应于2023年    月    日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于一周内安装调试完毕。

第三条：履约保证金和付款方式

- 1.履约保证金：合同签订后甲方付款前，乙方向甲方提交不超过合同金额1%的履约保证金，履约保证金在验收合格后，乙方开具收据并附合同复印件给甲方后，甲方于一月内退还(不计息)。履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。

2.付款方式：合同签订生效且合同具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价20%的预付款；每批次设备到货开箱验收合格后，甲方支付至合同总价中该批次设备合同款的80%（含预付款）；设备安装调试完毕，经试运行并最终验收合格后30日内甲方支付至合同总价的100%（含预付款）。（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同则预付40%。如签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者自动要求降低预付款比例，双方可协商决定。）

当产品分批到货、验收时，甲方可以按分批台数和以上支付方式支付相应货款。

第四条：售后服务

1.本合同货物质保期为    年，质保期自甲方验收通过之日起计算，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，乙方每年至少提供一次上门维护服务。因货物本身缺陷发生质量问题造成各种故障，乙方立即响应，需要在现场进行维修的，应在   小时内到达仪器现场，一般问题应在    小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在    周内解决或提出明确解决方案。质保期内发生的货物质量问题，乙方负责免费修理，如无法修理完好的，为甲方更换同样型号配置的全新货物，且均为厂家正规渠道原装全新货物，完全符合招投标文件所描述的品牌、型号规格、参数性能等要求。软件的质保期即为免费服务期。

2.质保期后货物终身免费维护保养，更换零配件只收配件费（按投标响应文件折扣后的优惠价格，注明折扣率），不收上门费、人工服务费。同时每年2次电话回访服务，免费提供一次用户现场回访服务，帮助检查仪器状况和简单的维护服务。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.培训：

1）培训时间：    。2）培训地点：   。 3）培训方式：现场讲解、实际操作。4）培训费用：已经包括在投标报价中。5）培训内容：    。

第五条：质量保证

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

第六条：技术资料

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第七条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第八条：调试与验收

1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。逾期超过三十日的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还全部已付款项并支付合同总货款20%的违约金。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 因乙方违约造成的甲方维权成本由乙方承担（包括但不限于公证费、律师费、保全费、诉讼费等）。

第十条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，甲乙双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院起诉。

第十二条：合同生效

合同经甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

第十三条：其他

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.相关招标文件、投标文件及书面澄清（承诺）与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，乙方在响应文件中有承诺或保证，对其仍具有约束力，其余遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或授权代表： (签字） | 乙方法定代表人或授权代表： （签字） |
| 社会信用代码：12330000470051857B | 社会信用代码： |
| 地址：浙江省杭州市临安区颐康街8号 | 地址： |
| 邮编：311399 | 邮编： |
| 电话：0571-87692652 | 电话： |
| 传真：0571-87692738 | 传真： |
| 开户银行：工行杭州城站支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202027609014402263 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：国信国际工程咨询集团股份有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构法定代表人或授权代表： （签字） |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

杭州医学院政府采购合同（进口）

项目名称：杭州医学院生物安全三级实验室项目小动物CT等4个标项工艺设备采购标项（）    仪器

合同编号：

项目编号：

采购计划书编号：浙财采确    号

甲方（需方）：杭州医学院

乙方（供方）：

丙方（进口代理机构）：

采购代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

签约时间、地点： 年  月   日，杭州

国信国际工程咨询集团股份有限公司对杭州医学院       项目采用公开招标方式（项目编号：         ）采购，确定               为中标单位。甲方、乙方、丙方、鉴证方四方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 品名（产地） | 型号及配置要求 | 品牌 | 数量 | 单价 （元人民币） | 金额 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.以上合同价为DDP货到用户指定地点完税价，包括杭州到岸及乙方完成运输至安装地点并完成安装调试等所有费用（含税金）。

2.乙方以人民币          元（大写：   元整）进行结算。如进口货物可以享受海关减免税优惠政策但未享受的，乙方应积极办理海关减免税手续，不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由乙方承担。

3.具体配置与招标文件、投标文件、询标承诺、合同补充条款或说明一致。

4.进口代理费用由乙方和丙方协商决定，由乙方负责支付给丙方。

第二条：质量保证与售后服务

1.乙方应按照本次采购的招标文件、投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.质保期：本合同货物自甲方验收通过之日起计算，乙方须提供   年的设备原厂质保。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，乙方每年至少提供一次上门维护服务。因货物本身缺陷发生质量问题造成各种故障，乙方立即响应，需要在现场进行维修的，应在  小时内到达仪器现场，一般问题应在   小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在  周内解决或提出明确解决方案。质保期内发生的货物质量问题，乙方负责免费修理，如无法修理完好的，为甲方更换同样型号配置的全新货物，且均为厂家正规渠道原装全新货物，完全符合招投标文件所描述的品牌、型号规格、参数性能等要求。软件的质保期即为免费服务期。

2.质保期后货物终身免费维护保养，更换零配件只收配件费（按投标响应文件折扣后的优惠价格，注明折扣率），不收上门费、人工服务费。同时每年2次电话回访服务，免费提供一次用户现场回访服务，帮助检查仪器状况和简单的维护服务。

3.安装培训：乙方负责及时免费安装调试和培训。

4.一旦设备发生故障，乙方接到甲方通知后，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

第三条：交货时间、地点

1.交货时间：乙方于本合同签订后   日历日内将商品按时、安全运至指定地点；

2.交货地点：甲方指定地点；

3.运输及安装调试等费用：由乙方支付（已含在投标总价中）。

第四条：验收

1.乙方将所提供的商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，供需双方根据确认的测试方案进行测试，并对测试结果进行签字确认。测试至少维持连续一周以上的正常运行状况才能达到验收通过的要求。若测试未通过，或者测试过程中发现没有达到甲方关于本项目的采购文件或合同的要求，甲方可以无条件退货。由甲方负责组织有关人员验收。

2.合同商品从验收合格次日起   日内，若出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，乙方予以整机调换。调换产品另需经过安装、调试、测试和验收等程序，其费用由乙方承担。合同商品验收合格次日起七日后，为合同交货义务履行完成之日，逾期按本合同第七条第一款的约定承担违约责任。

第五条：履约保证金及付款方式

1.履约保证金：合同签订后甲方付款前，乙方向甲方提交不超过合同金额1%的履约保证金，履约保证金在验收合格后，乙方开具收据并附合同复印件给甲方后，甲方于一月内退还(不计息)。履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。。

2.付款方式：合同签订生效后，丙方对外开具100%信用证，80%货款在合同商品发货后见海关报关单支付（甲方在收到发货单据后支付80%的货款给丙方），20%货款在合同商品到货、设备安装调试完毕，经试运行并验收合格后10个工作内支付。

当产品分批到货、验收时，甲方可以按分批台数和以上支付方式支付相应货款。

第六条：其他条款约定

1.甲方、乙方协助丙方做好有关进口审批及到货前办理好进口免税手续。

2.乙方负责向丙方提供本合同进口货物的品名、型号规格、配置配件、技术要求、价格、制造商或生产国别、售后服务等相关书面资料，以便丙方及时对外签订进口合同。

3.丙方负责对外签订合同、协助商谈运输方式、到货地点，办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后通知乙方安装调试并送货上门等事宜。

4.丙方应根据进口合同积极实施对外履约，并及时向甲方和乙方书面通报进口合同的执行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度，乙方及时做好接货准备。

5.丙方协助甲方办理《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

6.进口设备到货后，丙方应向甲方提供一套完整的进口单证。如进口设备发生质量、数量与进口合同不符，应协助甲方和乙方，并及时启动索赔程序，负责向有关责任人交涉索赔，责任人赔付后，丙方应立即将款项拨付给甲方。

7.如由于丙方工作失误，造成进口货物不能及时清关而产生的海关滞报金，超期仓储费等额外费用由丙方自行承担。

8.丙方应协助甲方完成海关等政府主管部门履行年检、抽检及其他相关工作并提供相关检查资料。

第七条：违约责任

1.乙方未能在本合同约定的期限内履行合同交货义务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，甲方同时有权选择解除合同。由于海关、灾难等不可抗力原因导致乙方延迟交货的，不在此范围内。

2.甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之五的违约金。由于假期等客观原因导致逾期支付货款的，双方友好协商解决。

3.乙方在合同商品交付验收合格之日起一年内违反本合同有关质量保证及售后服务约定的，甲方有权委托第三人维修，因此产生的费用及损失由乙方承担。

4. 因乙方违约造成的甲方维权成本由乙方承担（包括但不限于公证费、律师费、保全费、诉讼费等）。

第八条：争议的解决

本合同未尽事宜由甲、乙、丙三方协商解决，如协商不成，甲乙丙三方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院起诉。

第九条：合同生效

合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

第十条：其他

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2. 相关招标文件、投标文件及书面澄清（承诺）与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，乙方在响应文件中有承诺或保证，对其仍具有约束力，其余遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执一份，丙方执一份，采购代理机构执一份。

| 甲方（采购人）：（公章） | 乙方（成交单位）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或授权代表： (签字或盖章） | 乙方法定代表人或授权代表： （签字） |
| 社会信用代码：12330000470051857B | 社会信用代码： |
| 地址：浙江省杭州市临安区颐康街8号 | 地址： |
| 邮编：311399 | 邮编： |
| 电话：0571-87692656 | 电话： |
| 传真：0571-87692738 | 传真： |
| 开户银行：工行杭州城站支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202027609014402263 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方（公章）： | 采购代理机构：（公章） |
| 法定代表人或授权代表： （签字） |  |
| 社会信用代码： |  |
| 地址： |  |
| 邮编： | 采购代理机构法定代表人或授权代表： （签字） |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 开户银行： | 地址： |
| 帐号： |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 鉴证时间： 年 月 日 |

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

或

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

或

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

详见“第二章  投标人须知-----投标文件的组成”

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______：

_______（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

详见“第二章  投标人须知-----投标文件的组成”

6. 投标声明函格式

投标声明函

致：_______：

_______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我____（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情

况：

（注：为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的，投标文件将被视为无效。）

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______ ：

我_______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8.联合体协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予  %的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

9. 分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予  %的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

10.附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划分标准见：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.监狱企业证明

- 监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：                                          标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同条款 |  |  |  |
| 报价方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：                                          标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

15.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：                                          标项号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

16.销售业绩表格式

销售业绩表

项目编号：                                          标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

17.产品配置清单格式

产品配置清单

项目编号：                                          标项号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

18. 配件、耗材、质保期后系统升级价格表

配件、耗材、质保期后系统升级价格表

项目编号：                                 标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 市场价（单价） | 针对本项目优惠报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 为市场价的 % |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：不得变动表格内容。市场价必须如实填写。

供应商盖章：                      日  期：

19.报价文件目录

详见“第二章  投标人须知-----投标文件的组成”

20.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______________），____________________（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________________        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:___________盖章_____________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

21.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                 标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 投标人 | 投标报价 (总价、元) | 制造商 | 产地 | 规格型号 | 供货期 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

22.投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                                 标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

23.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：                   公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：          ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日