杭州医学院

生物安全三级实验室项目数字PCR仪等8个标项工艺设备采购

公开招标文件

项目编号：GXTC-A1-23360271

项目名称：杭州医学院生物安全三级实验室项目数字PCR仪等8个标项工艺设备采购

项目确认书：临[2023]53764号、临[2023]53766号、临[2023]53767号、临[2023]53768号、临[2023]53772号、临[2023]53807号、临[2023]54697号-002、临[2023]53771号、临[2023]53763号、临[2023]53806号、临[2023]54697号-003、临[2023]53773号、临[2023]53774号、临[2023]54697号-004、临[2023]53765号、临[2023]53770号、临[2023]53769号

采购单位：杭州医学院

代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

2023年8月16日

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	29

第五章  合同主要条款	52

第六章　投标文件格式	62

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台95763获取相关服务支持。

# 第一章  投标邀请

项目概况

杭州医学院生物安全三级实验室项目数字PCR仪等8个标项工艺设备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于 2023年9月6日09:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXTC-A1-23360271

项目名称：杭州医学院生物安全三级实验室项目数字PCR仪等8个标项工艺设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9000750

最高限价（元）：标项1：1823750，标项2：864000，标项3：826500，标项4：1557000，标项5：968500，标项6：900000，标项7：900000，标项8：1161000

采购需求：

| 标项号 | 采购内容 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 单项设备合计最高限价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 小鼠麻醉机 | 否 | 1 | 套 | 47500 | 1823750 |  |
|  | 移液器 | 是 | 20 | 套 | 190000 |  |  |
|  | 60L内排高压灭菌锅 | 是 | 1 | 套 | 95000 |  |  |
|  | 冰柜 | 否 | 4 | 套 | 76000 |  |  |
|  | 凝胶成像 | 是 | 3 | 套 | 270750 |  |  |
|  | 全波段酶标仪 | 是 | 5 | 套 | 456000 |  |  |
|  | 全自动组织处理器 | 是 | 1 | 套 | 517500 |  | 核心产品 |
|  | 水平电泳 | 是 | 12 | 套 | 171000 |  |  |
| 标项2 | 超速离心机 | 是 | 1 | 套 | 864000 | 864000 | 核心产品 |
| 标项3 | 无目镜荧光显微镜 | 是 | 6 | 套 | 826500 | 826500 | 核心产品 |
| 标项4 | 全自动五分类动物血细胞分析仪 | 否 | 1 | 套 | 693000 | 1557000 |  |
|  | 全自动细胞磁分选仪 | 是 | 1 | 套 | 864000 |  | 核心产品 |
| 标项5 | 洗板机 | 否 | 3 | 套 | 114000 | 968500 |  |
|  | 细胞计数仪 | 是 | 7 | 套 | 332500 |  |  |
|  | 细胞转染仪 | 是 | 1 | 套 | 522000 |  | 核心产品 |
| 标项6 | 数字PCR仪 | 是 | 1 | 套 | 900000 | 900000 | 核心产品 |
| 标项7 | 高通量钙离子筛选酶标仪 | 是 | 1 | 套 | 900000 | 900000 | 核心产品 |
| 标项8 | 化学发光成像 | 是 | 3 | 套 | 1161000 | 1161000 | 核心产品 |
| 简要规格描述：本项目采购的工艺设备用于科研，具体规格及技术要求详见招标文件第五章 |  |  |  |  |  |  |  |

合同履行期限：至本项目实施完成为止。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商自2020年8月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标；为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、采购代理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年9月6日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413。

3.开标时间：2023年9月6日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）本项目不收取投标保证金。（3）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（4）本次采购共分8个标项，供应商可以同时投1个及以上标项，投标文件需按标项分别编制、装订、包封和递交，供应商可以同时中标1个及以上标项；评标顺序为：标项1→标项2→标项3→标项4→标项5→标项6→标项7→标项8。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：杭州医学院

地  址：浙江省杭州市临安区颐康街8号

项目联系人：应老师

项目联系方式：13305811319

质疑联系人：毛老师

质疑联系方式：0571-87692652

2.采购代理机构信息

名  称：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地  址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4楼

项目联系人（询问）：钱工、庞工。

项目联系方式（询问）：0571-88392867、15868858012。

质疑联系人：叶工。

质疑联系方式：0571-88270355。

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。采购人投诉联系人唐老师/朱老师，联系电话0571-87695030。

# 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州医学院生物安全三级实验室项目数字PCR仪等8个标项工艺设备采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章投标邀请”和“第四章招标内容及需求” |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章投标邀请” |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（/） 不组织（/） |
| 8 | 样品 | □ 提供（/） 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（/） 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。（为减小文件大小，请采用WORD形式转PDF形式上传后盖电子章） |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、标项序号、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至国信国际工程咨询集团股份有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2023年9月6日09:30（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层。 收件人：钱柯 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2023年9月6日09:30（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 详见投标邀请中的采购需求 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、如果参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、参加本次采购活动的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业），供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（以每个标项的中标价为计费基数，按计价格［2002］1980号文件规定货物类收费标准的85%计取，不足3000元的，按3000元计。） 中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 户名:国信国际工程咨询集团股份有限公司浙江分公司 开户行：兴业银行杭州分行西湖支行 账号: 356970100100042741 联行行号：309331006970 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 1、供应商提供的方案、产品、技术和服务等在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。 2、供应商应保证在中华人民共和国境内使用其提供的产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如采购人受到来自第三方的侵权诉讼或索赔时，则采购人将及时通知供应商，供应商应主动承担相应责任。如法院裁定采购人侵权成立，则采购人有权向供应商追偿，供应商须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。 3、中标人签订合同前提供一套纸质版响应文件给采购人。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11. “▲”系指实质性要求条款。“★”为重要条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体及分包内容，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）。

- （七）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）联合协议（如为联合体投标）；

（3）分包意向协议（如有分包）；

（4）中小企业的相关证明材料：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

（5）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（6）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（7）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（8）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（9）投标人情况介绍；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）销售业绩表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件；

（14）技术响应表（格式见第六章）；

（15）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（16）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（17）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（18）供货、安装（施工）、调试计划及人员安排；

（19）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（20）配件、耗材、质保期后系统升级价格；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，须将货物、设备（软件）费、安装（施工）费、税金、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标报价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.如采购进口货物，则本项目投标应以人民币报价，报价方式为DDP货到用户指定地点完税价。合同以人民币进行结算。如进口货物不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由中标人承担。进口代理费用由中标人和外贸代理协商决定，由中标人负责支付给外贸代理。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至国信国际工程咨询集团股份有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

核心产品详见投标邀请中的采购需求   为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定1名中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1. 履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。

履约保证金的金额：合同总价的1%。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于  杭州医学院生物安全三级实验室项目数字PCR仪等8个标项工艺设备采购  项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；综合得分、技术得分、投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）标注“★”的关键技术指标（条款、参数）负偏离3项及以上的（适用于标项1、3、4、5、6、7、8）。

（17）技术指标（条款、参数）负偏离5项及以上的（适用于标项2）；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的或所投各产品报价超过第四章采购内容一览表对应最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（60分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客观分：适用标项1、3、4、5、6、7： 产品技术指标及功能响应（满足）程度： 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得18分；标注“★”的关键技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣3分，负偏离3项及以上的视为无效投标；技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣2分；扣完为止。标注“★”的关键技术指标（条款、参数）须提供官方的佐证材料（如厂家官方网站截图、厂家宣传彩页、产品说明书等），未提供的不得分。 | 18 |
|  | 客观分：适用标项2： 产品技术指标及功能响应（满足）程度： 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得18分；技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣3分；扣完为止。负偏离5项及以上的视为无效投标。 |  |
|  | 客观分：适用标项8： 产品技术指标及功能响应（满足）程度： 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得18分；标注“★”的关键技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣4分，负偏离3项及以上的视为无效投标；技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣2分；扣完为止。标注“★”的关键技术指标（条款、参数）须提供官方的佐证材料（如厂家官方网站截图、厂家宣传彩页、产品说明书等），未提供的不得分。 |  |
| 2 | 客观分：政府采购政策（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分 | 1 |
| 3 | 客观分：核心产品（各标项核心产品详见投标邀请中的采购需求）销售业绩：提供投标同品牌同型号产品，合同签订时间自2020年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备品牌、型号、签订日期等内容，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3 |
| 4 | 客观分：质保期：质保期仅满足招标文件要求最低年限的，不得分；在项目整体质质保期满足招标文件最低年限要求的基础上，免费提供质保期延长优惠服务的，每延长1年加1分，最高得3分。本项最高得3分。 | 3 |
| 5 | 主观分：投入的实施人员（包括安装、调试、培训、售后服务人员等）：投入人员数量满足采购需求、分工配备合理、类似项目经验丰富的，得3分；投入人员数量基本满足采购需求、分工配备一般、类似项目经验一般的，得2分；投入人员数量基本满足采购需求、分工配备一般、类似项目经验较少的，得1分。未提供不得分。 注：供应商在每个标项的投标文件中提供拟投入实施人员近3个月中的任1个月的社保，不同标项的人员允许重复，认可供应商或货物制造商或货物制造商授权（提供授权证明）的服务机构提供的社保证明。 | 3 |
| 6 | 主观分：售后服务能力、售后服务承诺、培训方案等：售后服务机构的便捷性好，技术力量强的，售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务机构便捷性、技术服务能力较好，售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得2分；售后服务能力较差，售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得1分。未提供不得分。 | 3 |
| 7 | 主观分：质保期满后部件及易耗件的价格、部件及易耗件清单的完整性：部件及易耗件清单完整性较差或未描述完整的，价格较高的，得1分；部件及易耗件清单完整性基本满足采购需求，价格较合理的，得2分；部件及易耗件清单完整性满足采购需求，价格合理的，得4分；未提供的不得分。相关内容在配件、耗材、质保期后系统升级价格表中填报。 | 4 |
| 8 | 主观分：产品总体性能及质量水平： 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件或检测报告完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分。未提供不得分。 | 5 |
| 9 | 主观分：产品配置的先进性、完整性和适用： 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分。未提供不得分。 | 5 |
| 10 | 主观分：产品的稳定性、可操作性和可维护性： 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得5分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分。未提供不得分。 | 5 |
| 11 | 主观分：供货、安装、调试计划安排情况： 供货、安装、调试计划科学、合理，得5分；供货、安装、调试计划基本合理，得3分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得1分。未提供不得分。 | 5 |
| 12 | 主观分：质量保证措施： 质量保证措施完善、有力的，得5分；质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得3分；质量保证措施有较多欠缺的，得1分。未提供不得分。 | 5 |

（二）价格部分（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）：1、如果参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。2、如果参加本次采购活动的供应商由大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。3、如果参加本次采购活动的供应商为大中型企业，其向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

● 投标文件中提供的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 第四章  招标内容及需求

一、采购内容一览表

| 标项号 | 采购内容 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 单项设备合计最高限价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 小鼠麻醉机 | 否 | 1 | 套 | 47500 | 1823750 |  |
|  | 移液器 | 是 | 20 | 套 | 190000 |  |  |
|  | 60L内排高压灭菌锅 | 是 | 1 | 套 | 95000 |  |  |
|  | 冰柜 | 否 | 4 | 套 | 76000 |  |  |
|  | 凝胶成像 | 是 | 3 | 套 | 270750 |  |  |
|  | 全波段酶标仪 | 是 | 5 | 套 | 456000 |  |  |
|  | 全自动组织处理器 | 是 | 1 | 套 | 517500 |  | 核心产品 |
|  | 水平电泳 | 是 | 12 | 套 | 171000 |  |  |
| 标项2 | 超速离心机 | 是 | 1 | 套 | 864000 | 864000 | 核心产品 |
| 标项3 | 无目镜荧光显微镜 | 是 | 6 | 套 | 826500 | 826500 | 核心产品 |
| 标项4 | 全自动五分类动物血细胞分析仪 | 否 | 1 | 套 | 693000 | 1557000 |  |
|  | 全自动细胞磁分选仪 | 是 | 1 | 套 | 864000 |  | 核心产品 |
| 标项5 | 洗板机 | 否 | 3 | 套 | 114000 | 968500 |  |
|  | 细胞计数仪 | 是 | 7 | 套 | 332500 |  |  |
|  | 细胞转染仪 | 是 | 1 | 套 | 522000 |  | 核心产品 |
| 标项6 | 数字PCR仪 | 是 | 1 | 套 | 900000 | 900000 | 核心产品 |
| 标项7 | 高通量钙离子筛选酶标仪 | 是 | 1 | 套 | 900000 | 900000 | 核心产品 |
| 标项8 | 化学发光成像 | 是 | 3 | 套 | 1161000 | 1161000 | 核心产品 |
| 注：1、除清单中已列内容外，其他系统设备必要组成部分和为完成系统设备组装就位直至使用的所有配件、附件等均应包含在报价中；配件、附件除原厂自带外，提供的外购产品（如电线电缆、开关插座等）须与本项目EPC总承包保持一致；设备组装就位时所需的墙体、吊顶拆除复位、开孔、开槽、封堵、拆除或砌筑、修补等均有投标人负责实施，费用包含在总价中。2、标准技术参数★条款为关键性技术响应条款，投标人应按★条款要求提供相关证明文件，否则将导致扣分。3、投标文件中须提供各产品报价，所投各产品报价超过上述对应最高限价的将被视为无效投标。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术要求、技术参数（标准）

标项1：1、小鼠麻醉机

一技术参数

1. Toggle开关独立控制五个出气通道，互不干扰，满足5只小鼠或大鼠同时进行麻醉手术；

2.移动式，可在不同实验空间移动，麻醉机主机带有便携式把手，移动灵活。

3.采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能；

4.浓度输出准确，稳定，不受流量、温度、压力影响；

5.0.2-10LPM适用流量范围，输出压力波动范围P≦2.5kPa；

6.密封性良好，内部承受压力不低于50kPa，并保持零泄露；

7.良好的温度补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%；

8.具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构；

9. Easy Fil封闭注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％；

10.配备精确的氧气流量计，0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM；

11.0-2.5LPM诱导气流控制调节范围，满足不同大小、不同数量动物的同时诱导麻醉需求；

12.诱导和维持麻醉独立控制，且可以同时进行；

13.9/16 Female进气接头，兼容不同品牌通气管道；

14.圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象；

15.具有快速充氧功能，速度不低于10LPM；

16.气体回收装置小于等于215*215*170mm：抽气力量大，具有风速调节功能，可以同时吸收5个麻醉面罩排出的废气；具有称重功能，可以随时称量和显示气体过滤罐的重量，以确认其吸附是否饱和；具有一级（重量990g）、二级（1010g）超重报警（指示灯和蜂鸣器），提示及时更换过滤罐。

二、配置清单

1、移动式五通道麻醉主机一套

2、空气泵一套

3、气体回收装置一个

4、气体过滤罐一套

5、大小鼠五通道管路面罩一套（含固定底座）

6、大鼠麻醉诱导盒一套

2、移液器

一、技术参数

1.采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

2.可整支高温121℃高压灭菌和紫外线灭菌；

3.采用人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；

4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

6.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体；

7.多道移液器具备单独通道设计，确保移液精准性；

8.颜色标识移液器量程

二、配置清单

一套5支，量程为：0.1-2.5μl，0.5-10μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl

3、60L内排高压灭菌锅

一、技术参数

1.腔体容量：有效腔体容积:≥50L,内部容积: ≥58L

2.电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察

3.分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度

4.开盖方式: 脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作

5.开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人

★6.标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇），135度降温到60度可缩短大约37分钟

★7.双孔平衡式压力控制系统：可做样品消解等试验，保证样品压力均匀。

8.灭菌：105℃-135℃(0.019-0.212MPa)

9.加热：45-104℃(0-0.015MPa)

10.保温：45－ 95℃

11.最大操作压力：0.263MPa

12.温度显示方法：数字式

13.压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力

14.加热功率：2.0 kW

15.安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀

16.时间显示范围：灭菌、加热1-99 小时, 1-999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置1-99小时/默认设置4小时

17.温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。

18.明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化

19.多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度.包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等

二、配置清单

主机一台，附件：2个不锈钢篮子(直径300 x 182mm)，1个腔体底板，4个脚轮制动器，1本操作说明书，1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用），1张保修卡，1张客户卡，1张检查单

4、冰柜

一、技术参数

1.样式：卧式，单门。

2.有效容积（L）：≥500。

3.压缩机：名牌压缩机，节能、高效、静音。

4.保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

5.制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

6.精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。

7.声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、超量程报警等多重保障，全面保障样本安全。

8.运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

9.内嵌式门封条，防尘且方便清洗。

10.底部设有排水孔。

11.安全门锁设计，防止随意开启。

12.底部配置四个万向脚轮加两个定向脚轮，方便移动。

13.标配2个吊框，可另外选配3个吊框,有效提高物品的取放效率，避免了取放时移动其他物品的麻烦。

二、配置清单

1.冰柜1台

2.吊框2个

5、凝胶成像仪

一、技术参数：

1.智能托盘技术：系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置

★2.自动对焦：任何缩放设置都有预校准的自动对焦

3.两种自动曝光算法（快速或优化）

★4.触摸屏功能多点触控

5.显示分辨率≥1,024 x 768像素

6.不小于9.7"英寸显示屏 (24.64 cm)

7.最大成像面积(W x H) ≥21 x 14 cm

★8.检测器：≥630万像素 CMOS

9.像素深度（灰度值）：约65,535

10.动态范围： >3.5 OD

11.激发光源：透射紫外（标配），侧白光（标配）、透射白光（标配）、透射蓝光（选配）

12.发射滤光片535–645 nm（标配）

13.数据输出格式16-bit 或 8-bit：SCN,TIFF,JPEG格式图片

二、配置：

1.凝胶成像主机1台

2.分析软件1套（不低于配置：CPU:Intel Core i5；操作系统:Windows10 专业版；内存：8G；硬盘：500G 7200转；显示器分辨率：1920*1080）

6、全波段酶标仪

一、技术参数：

1、单色器类型：光栅型，可产生连续光谱

★2、检测类型：96孔板，24孔超微量检测板（2μl或4μl）

3、吸收光：

3.1、波长范围：340nm-850nm，1nm可调

★3.2、带宽：≤2nm

3.3、波长准确度：<±1nm

★3.4、波长重复性：±0.2nm

3.5、光度量范围：0-4.000(OD)

3.6、分光检测分辨率：0.001OD

3.7、测定准确度(微孔板)：＜±0.006OD±1.0%,0-3.0 OD

3.8、测定准确度(比色皿)：＜±0.005OD±1.0%,0-3.0 OD

3.9、测定精确度：＜±0.003OD±1.0%,0-2.0 OD

3.10、杂散光：< 0.05% at 340 nm

4、温度控制：室温+5°C ---45°C

5、温度均一性(微孔板)：±0.5°C在37°C下，孔间差距

6、震荡方式：线性，0-999秒

★7、光源：闪烁式高能氙灯（10亿次闪烁）

8、检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描

9、微孔板测度时间：96孔：＜5s秒

★10、光学系统由8个配备独立样品检测器和参照检测的通道组成，极大提高检测速度和检测的精度

11、SoftMax Pro数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改（SoftMax Pro验证包、IQ/OQ/PQ验证手册可选），针对Windows 7 /Windows8/Windows 10和Mac系统均兼容。数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol，数据导出格式：excel、TXT和XML。

二、配置清单：

1.酶标仪主机一台

2.专业分析和控制软件1套

3.分析电脑1套（不低于配置：CPU:Intel Core i5；操作系统:Windows10 专业版；内存：8G；硬盘：500G 7200转；显示器分辨率：1920*1080）

7、全自动组织处理器

一、技术参数：

1.一机两用，用于得到组织单细胞悬液或组织匀浆；可配合组织解离试剂，得到高活性、

高回收率的细胞。

2.可处理人或动物来源的肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、脐带、皮肤、神经、肌肉等各类组织

样本。

3.获得的单细胞悬液可用于细胞分选、细胞培养、流式细胞分析、分子生物学分析等

4.可用于新鲜组织或冰冻组织的匀浆功能，可用于蛋白提取、mRNA提取、cDNA合成等

后续应用。

5.仪器满足无菌操作要求

★6.最大通量不低于可同时处理8个样品，

★7.配备至少8个独立加热模块，可以加热至37摄氏度。

8.处理样本容量：0.3-10ml。

★9.处理标本重量：20-4000mg。

10.主机转头碾磨转速：200-4000rpm，可无级调速且顺、逆时针可选。

11.可处理编程优化方案，且可以储存调用。

12.内置全自动处理程序≥20个，半自动处理程序≥40个。

13.具有随时故障自我诊断及提示系统；

14.全自动化的常规启动、关机、清洗及去除堵塞操作。

二、配置清单：

1.全自动组织处理器1台

8、水平电泳

一、技术参数

1.水平电泳

1.1电泳槽尺寸（W×L×H）≥18×40.5×9.4 cm

★1.2胶盘尺寸（W×L）：15×10cm或15×15cm或25×20cm或25×25cm

1.3样品通量：1-120

1.4基座缓冲液容量：～1 L

1.5溴酚蓝迁移率：～3.0 cm/hr（at 75V）

1.6要求带制胶器，无需使用胶带纸黏贴

2.基础电源

2.1输出电压10~300 V,电流4~400mA,最大功率75W

2.2可恒流、恒压

2.3小巧，可叠放

2.4具有空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测 ，过压保护

2.5输出插孔数目， 4对并联

2.6符合安全标准 EN-61010, CE

二、配置清单

1.水平电泳一套

2.基础电源一个

标项2：超速离心机

一、技术参数

1.最高转速：≥100,000 RPM；最大相对离心力：≥800,000 x g；

2.具备超速检测功能；

3.加速/减速选择：≥10档加速/11档减速；

4.离心时间设定范围：≥999小时59分，连续离心；

5.可存储1000个程序；

6.最大容量：≥6×230ml

7.温度设定范围： 0-40℃，1℃步进

二、配置清单

1.超速离心机主机1台

2.配置最高转速≥90,000 rpm定角转头1个

3.配置最高转速≥40,000 rpm水平转头最大容量≥6×13ml 1个

4.配置最高转速≥30,000 rpm水平转头最大容量≥6×38 mL 1个

标项3：无目镜荧光显微镜

一、用途：

细胞成像仪拥有明场和蓝绿红三色荧光通道，具备日常细胞培养以及荧光应用所需的所有功能：观察常规细胞的健康和形态，监控细胞的生长或增殖，评估转染效率，观察荧光蛋白表达和定位，获取细胞单色或多色荧光叠加图片等。

二、技术参数

1.成像通道：明场和蓝绿红三色荧光通道

★2.激发光源：紫外/蓝色/绿色LED分别激发蓝色/绿色/红色通道

绿色LEDs环激发明场通道（减少色差）

蓝色通道：激发：355/40nm；发射433/36nm

绿色通道：激发：480/17nm；发射517/23nm

红色通道：激发：556/20nm；发射615/61nm

★3.触摸屏：自带至少10英寸彩色LED显示器，经过防眩和耐指纹处理，分辨率达1,280×768；可调倾斜角度范围800-1800

4.聚焦：可手动调节聚焦功能（粗调和细调）

5.照相机：5兆像素的黑白摄像机，12bitCMOS

6.图片类型：可保存JPEG，TIFF，RAW三种格式的文件

★7.图片合并：明场和3个不同荧光通道图片可以叠加

★8.数据存储：具有16GB内存（可存储-2500张 JPEG文件，1500 张TIFF文件，400-800 张RAW文件）

9.数据输出：可通过USB端口导出

10.物镜放大倍数：≥20×

11.数值孔径：≤0.40

12.成像视野面积：≥0.70mm2

13.显示放大倍数：≥175×

★1.数码变焦放大倍数：≥700×

15.电动载物台：通过触摸屏控制X，Y方向上的移动距离（6mm）和速度

16.兼容耗材：适合观察各种类型培养瓶，多孔板，培养皿；培养小室；载玻片等

17.独立软件系统：安卓开发系统；无需额外配置电脑

三、配置清单

1、无目镜荧光显微镜

2、USB闪存一个；

标项4：1、全自动五分类动物血细胞分析仪

一、技术参数

★1.检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

2.支持物种种类：I 期：猫、狗；II 期&III期：大鼠、小鼠、兔、猪、猴、马、绵羊、山羊、奶牛、美洲驼、羊驼、大熊猫、小熊猫、雪貂、骆驼等物种，后续可升级

★3.检测参数：报告参数≥35个参数，能提供≥5个三维散点图。

4.可报告参数：WBC, Lym#, Mon#, Neu#, Baso#, Eos#, Lym%, Mon%, Neu%, Baso%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, MPV, P-LCR, P-LCC,PCT, IPF；RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RHE, NRBC#, NRBC%

★5.单机检测速度：CBC＋DIFF ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋RET ≥60样本/小时。

★6. 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释

7.样本吸样量：穿刺进样模式≤70ul；封闭全血进样模式≤70ul；微量血模式≤48 ul；预稀释模式≤48ul；

8.标配自动进样器：可一次性装载待检样本数量≥50个

9.具有自动复检功能：由于设备操作原因导致未能顺利完成样本分析的情况发生时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。

10.具有自动复检功能：当规则（可以自定义）判断分析结果不可信时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。

11.具有自动复检功能：根据规则（可以自定义）设定，仪器自动追加检测项目，对样本再次检测，无需人工干预

12.具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，同时有急检插入功能。

13.具有全自动体液细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；

14.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞NRBC检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。

15. 有核红细胞检测功能：无需额外单独试剂即可检测核红细胞，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。

16.全自动网织红细胞检测功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

17.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

18.血小板检测：具有鞘流阻抗法PLT-I和荧光染色法PLT-O两种计数方法，并可转换，且具备血小板聚集自处理技术。

19.具有低值血小板检测功能：如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

20.具有低值白细胞检测功能：如遇白细胞低值时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。

21.线性范围（静脉血）：白细胞RBC：0~500109/L，血小板PLT： 0~5000 109/L。

22.携带污染率：WBC≤1.0%；RBC≤1.0%;HGB≤1.0%;HCT≤1.0%;PLT≤1.0%;RBC-O≤1.5%;WBC-D≤1.0%

★23.血液分析仪主机自带≥10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。

24.配备原厂中文报告及数据处理系统。

25.生产厂商能提供原厂配套的的质控品和校准品。

26.EMC电磁兼容性能符合 IVD 设备GB/T 18268.1 和 GB/T 18268.26 规定的发射和抗扰要求。

二、配置清单

1.分析仪主机1台

2.分析软件1套

3.分析电脑1套（不低于配置：CPU:Intel Core i5；操作系统:Windows10 专业版；内存：8G；硬盘：500G 7200转；显示器分辨率：1920*1080）

4.装机试剂包1套

2、全自动细胞磁分选仪

一、设备用途

在混合细胞的标本中，能够温和、高效率地分选出目的细胞，可进行后续培养和各种细胞方面的研究。适用于细胞学、免疫学等研究以及是检测多发性骨髓瘤常用设备。

二、技术参数

1.主要分选用超顺化磁性微珠直径50nm，抗体与微珠直接或间接偶联。可生物降解，对细胞无毒性，分选后的细胞仍保留完整的细胞结构和功能。

2.使用分选柱方式进行分选，自动上样和洗脱，传感器自动检测缓冲液状态。

3.与流式细胞仪兼容，可用于分析和后续实验。

4.可直接用全血进行分选，至少全血量15ml/样本，无须裂解红细胞或密度梯度离心。

★5.一次可顺序处理至少样本6个，可采用至少3种不同的低温试管架进行冷却。

6.分选后细胞纯度最高可达95％以上，回收率最高可达90％以上，平均细胞活性大于95％。

★7.不论阳性分选还是去除分选，分选柱容量：105-4×109 细胞/样本。

8.磁性标记细胞量：可达到不少于2*108 细胞/样本。

★9.分选速度：可达不少于107个细胞/秒。

10.样本体积（进样）：0.2-50mL；

11.样本体积（出样）：0.5-50mL。

12.采用TFT液晶彩色高分辨率触摸屏，内置分选程序13种以上。

13.可在生物安全柜内操作。

三、配置清单

1.全自动细胞磁分选仪主机一台

2.分析电脑一套（不低于配置：CPU:Intel Core i5；操作系统:Windows10 专业版；内存：8G；硬盘：500G 7200转；显示器分辨率：1920*1080）

标项5: 1、洗板机

一、技术参数

1.分液头类型：8 通道或 12 通道

★2.加液体积（清洗体积）：50-3000μl（50 μl 步进）

3.清洗体积：50-400μl（50 μl 步进）

4.分液精确度：< 3% @300 μl

5.分液准确度： < 3% @300 μl

★6.最小残余量：<1μl/孔

7.震荡：3 速可调

8.支持微孔板类型：96 孔板平底板、U 型、V 型和圆底微孔板均支持

9.清洗速度：12 通道洗头，<90 秒（3 个循环，3000uL/孔）；8 通道洗头，<125 秒（3 个循环，3000uL/孔）

10.速度调节：注液、吸液及清洗流程三速可调

11.内置自动维护选项，可自动冲洗管路

12.存储程序个数：100 个，每个程序可多达 99 个步骤

13.洗瓶：2 个，每个体积 4L/个，标配液位高度探测装置

14.废液瓶：1 个，每个体积 10L/个，标配液位高度探测装置

二、配置清单

1.洗板机1台

2. 8通道洗头1个

2、细胞计数仪

一、技术参数

1.自动聚焦技术：有

2.细胞浓度范围：5x104–1x107 cells/ml

★3.活细胞计数直径范围：6–50 微米

4.样本体积：≤10 μl

★5.数据存储：本机存储100 计数结果

6.数据输出：USB驱动器 (USB port A) ；通过USB闪存扩展存贮能力

7.兼容打印机：是 (USB port A or B)，热敏打印机

8.稀释度计数器： 有

9.计数时间：30秒

10.细胞图像可视：是

11.细胞计数板规格 (w/d/h) ：75x25x1.8 mm

12.计数板深度：100 μm

13.同时提供无台盼蓝染色的总细胞数量或台盼蓝染色的活细胞计数及细胞存活

二、配置清单

1.细胞计数仪1台

2.计数板1盒

3、细胞转染仪

1.转染效率高，尤其是原代细胞、干细胞和难转染的细胞系，最高可达95%。

★2.外源基因直接入核，不依赖于细胞分裂。转染速度快，最快转染GFP 2小时后即可观察蛋白的表达情况。

3.核转染平台简单易用，可预设50个电转杯转染程序或多个16孔条板转染程序，无需自行优化和摸索电转条件。

★4.全球共享的细胞转染数据库，可检索695种不同细胞类型的转染信息以及优化的Protocol。

5.原代细胞有5种类型的细胞转染试剂，细胞系有3种转染试剂，保证最佳的转染效率和细胞存活率。每种转染试剂盒里面都有pmaxGFP质粒作为阳性对照。

6.可满足不同细胞量和通量的需求：2个电转杯和一个16孔（2×8孔）电转条板（X单元），可同时运行不同的电转程序。转染细胞数量为：2×10^4到2×10^7。

7.真核细胞转染发表的文献超过4000篇。

★8.有可直接进行贴壁细胞原位转染的功能，无需特殊孔板，普通的24孔细胞培养板即可实现。

★9.电转杯及电转条板采用新型的专利可导电聚合物，可避免在实验过程中金属离子对细胞的伤害。

10.核心模块（Core Unit）和X模块（X Unit）可平行拼接或者垂直叠放；Y模块（Y Unit）可进行通量的平行拓展（24孔）；如需更高通量，还可选配96孔Shuttle模块，实现96孔通量的转染。

11. 5.7英寸可折放触摸屏操作，可通过USB接口与电脑连接进行软件的升级和数据的传送，软件可免费从网站下载更新。

12.电源：230V，50-60Hz，自我调节。

13.外观尺寸（W×H×D）：约45×10.5×28cm（核心单元与X单元平行拼接放置）。

二、配置清单

1.主机1台（包含CORE 模块）

2. X模块1个

3. Y模块1个

标项6：数字PCR仪

一、功能

通过对PCR反应体系的微滴化处理，将靶标DNA随机分装进独立的油包水微滴中，使得系统能以分子计数的方式，实现对靶标DNA序列的无需标准曲线的绝对定量，同时具有更高的检测灵敏度、数据精密度和分辨率，更高的重复性和再现性；还能耐受PCR抑制物和PCR扩增效率变动的不利影响，是最新一代的核酸定量检测方法。

该系统适用于：CNV拷贝数变异、稀有突变检测、微小基因表达差异研究(如等位基因不平衡表达、单细胞基因表达)、二代测序结果验证等，还包括液体活检、遗传疾病检测、病原微生物检测、GMO检测、环境监测、动植物成分鉴定等领域。

二、主要技术参数

1、 能将每个样品的反应体系分为20000个纳升级的油包水微滴。

2、采用真空负压动力产生微滴，无需外接气体罐或空气压缩机, 方便实验室布置和维护管理。

★3、微滴发生器可在不大于2.5分钟内同时完成8个样品的微滴制备；完成16个样本的微滴制备耗时不超过5min；完成96个样品的微滴制备不超过30分钟。

★4、PCR扩增则在普通96孔PCR上进行，无需专用设备，并可使用温度梯度功能，同时筛选8个不同退火温度，加快检测体系的优化和建立。

5、 具有高阶多重检测功能，配备专门的分析软件，可实现单孔检测分析多达4个靶基因，且可提供3篇以上文献支持。

6、 微滴分析仪一次运行可在不超过3小时内自动对至少96个样品的微滴荧光信号进行检测，且微滴分析以全自动方式运行，无需人工干预。

★7、 微滴检测方式为流式微滴分析技术，无需加入额外的荧光素识别微滴。且具有后台实时微滴质控机制，自动记录并剔除质量不合格的微滴，保证检测结果的可靠性。

8、微滴分析仪分析速度：32个样品/小时。

9、既适用于染料法，又适用于探针法。

10、可直接检测DNA/cDNA/RNA样品（一步法RT-ddPCR反应），提供>3篇发表的文献证明支持直接检测RNA样本。

★11、可直接包裹哺乳动物细胞/细菌细胞以测量细胞数量和细胞完整性，提供文献和生产商或者生产商授权的代理商的官方证明。

12、192个样本的检测全流程耗时＜8小时；96个样本的检测全流程耗时＜5小时；16个样本的检测全流程耗时＜2.5小时。

13、支持回收微滴内PCR产物功能， 并用于下游分析和其它应用（如NGS文库制备等），并提供相应的回收方案。

14、数字PCR实现方式要求是微滴式而非芯片式，最大程度保持partition分割过程中的随机和独立，以尽可能的降低泊松分布的误差。

15、可实现双荧光同时检测：FAM/HEX(VIC),兼容EvaGreen；，一个反应可同时检测1-4个靶标；

16、反应体系：不小于20µl；

17、光源：不少于2个LED；

18、检测器：配备2个多像素硅光子计数器 (MPCC) ，灵敏度和分辨率优于CCD和CMOS；

19、灵敏度：能检测到单拷贝基因；

20、 动态范围：5个数量级，1-100,000，需提供证明材料如论文或者官方测试数据；

21、精确度：不高于10％；

★22、 一个样本/单次实验最大检测微滴总数：≥150万；

23、软件功能1：拥有免费安装的客户端软件能进行机器的操控和数据的软件。软件能显示每个微滴FAM通道(或EvaGreen)和HEX(VIC)通道的荧光信号，计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul)、拷贝数变异CNV、稀有突变百分比分度和连锁分析功能，且结果可直接打印输出或导入Excel表格；

24、软件功能2：可对多个样品（技术重复）的平均值和总误差进行统计分析，又可合并多个样品（技术重复）的微滴总数进行统计分析，既能给出泊松误差，又能显示随机误差；

25、 软件功能3：阈值线可自动也可手动，每个样本可单独设定阈值线；具有一维图、二维图、直方图；

26、软件功能4：自动识别高阶多重微滴分簇，支持≥4重自动分析以及drop-off检测功能；

27、 软件功能5：可设置不同操作账户并设置密码，由管理员账户管理不同账户权限；

28、 可提供具有审计追踪功能且符合21CFR Part11的合规版操作分析软件；

29、拥有原厂开发的Kits或Assay，包括：突变检测（癌症相关，大于3000个）、拷贝数变异分析（癌症、神经系统疾病相关，大于1000个）、基因表达分析（人类和小鼠相关，大于4000个）、融合基因、微卫星不稳定性、病毒滴度、NGS文库质控、传染病病原检测等；

30、可提供原厂的哺乳动物细胞和细菌细胞直接包裹分析的产品和应用；

31、 热封仪为触摸屏操作，可编程，启动快；

32、热封仪可进行快速热封96孔板，无需预热，3分钟可达预设温度；

33、热封仪所处理样品符合微滴分析仪检测要求；

三、配置：

（1）微滴发生器1台；

（2）微滴阅读仪1套；

（3）原装配套分析软件1套；

（4）热封仪一台；

（5）分析电脑一台（不低于配置：CPU:Intel Core i5；操作系统:Windows10 专业版；内存：8G；硬盘：500G 7200转；显示器分辨率：1920*1080）

标项7:高通量钙离子筛选酶标仪

一、技术参数

1、检测类型：6-384 孔微孔板、24 孔或 64 孔超微量检测板（2μl 或 4μl）

★2、应用范围：紫外/可见吸收光、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振，且所有功能波长连续可调，1nm 步进

3、吸收光

★3.1、波长范围：200nm-1000nm，1nm 可调

3.2、带宽：≤4.0nm

3.3、波长精确度：±2. 0nm

★3.4、波长重复性：±0.2nm

3.5、光度量范围：0-4.000(OD)

3.6、分光检测分辨率：0.001OD

3.7、测定准确度：＜±0.006OD±1.0% ,0-2.0OD

3.8、测定精确度：＜±0.003OD±1.0% ,0-2.0OD

3.9、杂散光：＜0.05%@230nm

4、荧光强度：

4.1、荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测

4.2、波长范围：EX250nm—850nm；EM250nm—850nm

★4.3、带宽(EX, EM)：9nm, 15nm

4.4、灵敏度：

< 1pM 荧光素@96 孔板

< 1.5pM 荧光素@384 孔板

5、化学发光

5.1、化学发光检测支持：微孔板顶部及底部检测

5.2、波长范围：250nm—850nm

5.3、灵敏度：≤ 43 pM ATP@96 孔板

5.4、孔间干扰：<0.3%，白色 96/384 孔板

5.5、动态范围：>6 个数量级

6、时间分辨荧光：

6.1、时间分辨荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测

6.2、波长范围：250nm-850nm

6.3、灵敏度：≤ 10fM铕元素，96孔板

6.4、带宽(EX, EM)：9nm, 15nm

6.5、数据收集精确度：1-100闪，读板前延迟0-600μsec.，检测时间从50-1500μsec

6.6、HTRF 认证：具备

7、荧光偏振：

7.1、荧光偏振检测支持：微孔板顶部检测

7.2、波长范围：300nm—750nm

7.3、带宽(EX, EM)：9nm, 15nm

7.4、精确度：≤3.5mP 标准偏差 (1nM 荧光素，96 孔板)

8、温度控制：室温+2°C -45°C

9、温度均一性： <1°C  at 37°C

10、温度准确度：±1 °C   at 37°C

11、震荡方式：线性，0-999 秒

12、光源：闪烁式高能氙灯

13、检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描、单孔扫描、快速动力学

14、PMT 检测器：双独立 PMT

15、PMT 增益：自动可调（AUTO-PMT）

16、快速动力学模式（Flex 模式）：吸收光、荧光强度、化学发光

★17、内置 8 道（96 孔板）或 16 道（384 孔板）的全自动移液系统

17.1、8 道进样器

最大加样体积：200ul；

精度@50ul：2%CV；精度@5ul：8%CV 加样最大速度：208ul/秒

17.2、16 道进样器

最大加样体积：30ul；

精度@10ul：3%CV；精度@1ul：5%CV 加样最大速度：52ul/秒

18、配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为 1cm 光径下的吸光度值， 使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化

19、12 度荧光斜角设计：支持

20、SoftMax Pro 数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，21 种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合 GLP/GMP 规范要求，数据不得修改（SoftMax Pro 验证包、IQ/OQ/PQ 验证手册可选），针对Windows 7 /Windows8/ Windows

10 和 Mac 系统均兼容。数据导入支持：Excel 或 XML 格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一 protocol，数据导出格式：excel、

TXT 和 XML。

21、读取时间：

光吸收：17 秒

荧光强度：15 秒

时间分辨荧光：15 秒

化学发光：17 秒

荧光偏振：42 秒

二、配置清单

1.高通量钙离子筛选酶标仪1台

2.分析电脑1套（不低于配置：CPU:Intel Core i5；操作系统:Windows10 专业版；内存：8G；硬盘：500G 7200转；显示器分辨率：1920*1080）

标项8：化学发光成像

一.用途

采集多色荧光、红外荧光、化学发光、比色及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。

二.技术参数

2.1硬件性能

2.1.1功能涵盖：化学发光，光密度成像，多色荧光成像，Stain-Free免染成像等，应用范围包括但不仅限为：核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar

蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton

印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、SYPRO Ruby、Coomassie Fluor Orange、Alexa Fluor 488、DyLight 488、Qdot 525、Qdot 565、Qdot 625、IRDye 800、Cy7、Alexa Fluor 790、DyLight 800、IRDye 680、StarBright、DyLight 680

2.1.2 CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率≥6.1M pixel（2,758x2,208）

2.1.3 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（≥2点）

★2.1.4 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％，绝对Q/E峰值：≥75%@525nm

2.1.5 CCD暗电流：≤0.002 e/p/s；CCD读出噪音：≤6 e-rms，提供弱光成像所需

2.1.6 使用≥f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦

2.1.7 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦

2.1.8 16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级

2.1.9 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能

★2.1.10 至少三种样品托盘设计：Chemi/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）

2.1.11 光源：反射白光，透射紫外，透射白光（可选），透射蓝光（可选）

★2.1.12 多色荧光通道：至少包含RGB+2IR，共5个荧光通道

2.1.13 多色荧光激发光源：

侧蓝光，460–490 nm 激发

侧绿光，520–545 nm 激发

侧红光，625–650 nm 激发

侧远红光，650–675 nm 激发

侧近红外，755–777 nm 激发

★2.1.14 多色荧光检测通道：

518–546 nm滤光片，用于蓝光激发染料检测

577–613 nm滤光片，用于绿光激发染料检测

675–725 nm滤光片，用于红光激发染料检测

700–730 nm滤光片，用于远红光激发染料检测

813–860 nm滤光片，用于近红外激发染料检测

2.1.15 标配紫外光源：302nm

2.1.16 最大成像面积≥16.8 x 21 cm

2.1.17 UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶

2.1.18 自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式

2.1.19 数据传输：USB及局域网

2.1.20 累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。

2.1.21 Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色

2.2 软件功能

2.2.1 #触屏软件控制系统

2.2.2 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全

2.2.3 系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求

2.2.4 可通过USB及Ethernet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片

2.2.5 显示过饱和像素保证精确定量

2.2.6 电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出

2.2.7 软件可自由安装于多台电脑，同时分析

2.2.8 添加各种格式的文字注释

2.2.9 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算

2.2.10 相对含量百分数分析

2.2.11 绝对浓度、密度计算

2.2.12 12种预设染料颜色标记显示及输出

2.2.13 多幅图像合并显示并分析功能

2.2.14 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等

2.2.15 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn

2.2.16 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

2.2.17 配有软件操作指南flash

2.2.18 软件免费升级

2.2.19 中文版、英文版软件自由切换

三、配置清单

3.1 全能型成像主机一台

3.2 Blot/Stain-Free/UV托盘一块

三、商务要求（技术要求中已有相关说明的除外）

▲1、交货期：①进口产品自本合同签订生效之日起90个日历日内，供货、安装、调试完毕。通过验收后交付采购人正常使用。②国产产品自本合同签订生效之日起60个日历日内，供货、安装、调试完毕。通过验收后交付采购人正常使用。（技术要求部分有特别说明的按技术要求部分）

▲2、质保期：验收合格之日起，进口产品质保期不少于2年，国产产品质保期不少于3年，技术要求部分有特别说明的按技术要求部分，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，中标供应商每年至少提供一次上门维护服务。因货物本身缺陷发生质量问题造成各种故障，中标供应商立即响应，需要在现场进行维修的，应在6小时内到达仪器现场，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。质保期内发生的货物质量问题，中标供应商负责免费修理，如无法修理完好的，为采购人更换同样型号配置的全新货物，且均为厂家正规渠道原装全新货物，完全符合招投标文件所描述的品牌、型号规格、参数性能等要求。软件的质保期即为免费服务期。.质保期后货物终身免费维护保养，更换零配件只收配件费（按投标响应文件折扣后的优惠价格，注明折扣率），不收上门费、人工服务费。同时每年2次电话回访服务，免费提供一次用户现场回访服务，帮助检查仪器状况和简单的维护服务。

3、履约保证金：合同签订后采购人付款前，中标人向采购人提交不超过合同金额1%的履约保证金，履约保证金在验收合格后，中标人开具收据并附合同复印件给采购人后，采购人于一月内退还(不计息)。。

4、付款方式：

详见合同条款。

5、服务机构、售后服务能力（技术要求部分有特别说明的按技术部分要求）：

（1）要求所投货物制造商在中国有提供原厂售后服务和技术支持的能力。

（2）质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换，并对采购人作出相应的补偿。

（3）质保期满后，合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在6小时内响应，需要在现场进行维修的，应在1个工作日内到达仪器现场，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。

供应商在投标文件中提供售后服务机构的位置、人员、技术力量等情况，同时提供详细的售后服务方案及承诺以保证服务质量。

6、技术支持：

中标供应商应及时提供合同货物的产品应用培训支持。中标供应商应及时，且终生免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

7、培训：

（1）中标供应商除现场安装培训外，应在设备安装调试合格后1周内由生产商委派工程师上门进行免费操作培训，应在设备安装调试合格后由生产商提供3个及以上免费标准培训名额，在生产商技术中心进行系统全面培训（如采购人要求）。

（2）中标供应商应提供相应的培训计划。

（3）中标供应商应对上述内容的实现一年不少于2次。

（4）中标供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

8、供货安装调试：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：中标供应商接到用户通知后在7日内完成安装和调试，仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成安装和调试，中标供应商应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）中标供应商应在设备安装调试合格且认证资料到货后1周内，委派工程师上门进行免费操作培训，并提供新采购货物的认证性增值服务：免费提供3Q认证服务（如采购人要求）。

（5）中标供应商应免费提供合同货物的安装服务。

（6）供应商在投标文件中应提供详细的供货安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

9、验收：

9.1.验收由采购人负责实施；

9.2.验收依据：

9.2.1合同、招标文件、投标文件（如享受国家进口减免税政策的进口设备，必须同时提供《中华人民共和国海关进出口货物征免税证明》和《中华人民共和国海关进口货物报关单》作为验收资料）；

9.2.2中标供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件。货物均为厂家原包装，符合国家质量认证中心3C认证标准要求，到货验收时中标供应商必须提供相关技术资料(包括但不仅限于货物目录、使用说明书、合格证及使用指南等)给具体使用部门；

9.2.3中标供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

9.3中标供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

9.4验收合格的条件：

9.4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求；

9.4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

9.4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

9.4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

9.4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

10、质量保障措施：投标人在投标文件中提供质量保障措施，应保证供货产品质量稳定、符合各项技术指标，售后服务能力满足要求。

11、优惠增值方案（如有）：投标人在投标文件中提供优惠增值方案。

12、质保期后零部件更换、软件升级及耗材价格：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

# 第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。各投标人应对采购文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。）

杭州医学院政府采购合同

项目名称：杭州医学院生物安全三级实验室项目数字PCR仪等8个标项工艺设备采购标项（）    仪器

合同编号：

项目编号：

采购计划书编号：浙财采确   号

甲方（需方）：杭州医学院

乙方（供方）：

采购代理机构鉴证方：国信国际工程咨询集团股份有限公司

签约时间、地点：2023年    月    日，杭州

国信国际工程咨询集团股份有限公司对杭州医学院               采购项目经过公开招标（招标编号：             ），确定＿＿＿＿＿＿为中标单位，甲方、乙方、鉴证方三方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购货物清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌、型号 | 单价 (人民币元) | 合计 (人民币元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | (详细技术指标见配置清单) |  |  |
| 合同总价（含税）：人民币 元，（大写 元整）。 注：1.以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训、税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条：交货时间、地点

乙方应于2023年    月    日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于一周内安装调试完毕。

第三条：履约保证金和付款方式

- 1.履约保证金：合同签订后甲方付款前，乙方向甲方提交不超过合同金额1%的履约保证金，履约保证金在验收合格后，乙方开具收据并附合同复印件给甲方后，甲方于一月内退还(不计息)。履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。

2.付款方式：合同签订生效且合同具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价20%的预付款；每批次设备到货开箱验收合格后，甲方支付至合同总价中该批次设备合同款的80%（含预付款）；设备安装调试完毕，经试运行并最终验收合格后30日内甲方支付至合同总价的100%（含预付款）。（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同则预付40%。如签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者自动要求降低预付款比例，双方可协商决定。）

当产品分批到货、验收时，甲方可以按分批台数和以上支付方式支付相应货款。

第四条：售后服务

1.本合同货物质保期为    年，质保期自甲方验收通过之日起计算，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，乙方每年至少提供一次上门维护服务。因货物本身缺陷发生质量问题造成各种故障，乙方立即响应，需要在现场进行维修的，应在   小时内到达仪器现场，一般问题应在    小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在    周内解决或提出明确解决方案。质保期内发生的货物质量问题，乙方负责免费修理，如无法修理完好的，为甲方更换同样型号配置的全新货物，且均为厂家正规渠道原装全新货物，完全符合招投标文件所描述的品牌、型号规格、参数性能等要求。软件的质保期即为免费服务期。

2.质保期后货物终身免费维护保养，更换零配件只收配件费（按投标响应文件折扣后的优惠价格，注明折扣率），不收上门费、人工服务费。同时每年2次电话回访服务，免费提供一次用户现场回访服务，帮助检查仪器状况和简单的维护服务。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.培训：

1）培训时间：    。2）培训地点：   。 3）培训方式：现场讲解、实际操作。4）培训费用：已经包括在投标报价中。5）培训内容：    。

第五条：质量保证

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

第六条：技术资料

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第七条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第八条：调试与验收

1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。逾期超过三十日的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还全部已付款项并支付合同总货款20%的违约金。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 因乙方违约造成的甲方维权成本由乙方承担（包括但不限于公证费、律师费、保全费、诉讼费等）。

第十条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，甲乙双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院起诉。

第十二条：合同生效

合同经甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

第十三条：其他

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.相关招标文件、投标文件及书面澄清（承诺）与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，乙方在响应文件中有承诺或保证，对其仍具有约束力，其余遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或授权代表： (签字） | 乙方法定代表人或授权代表： （签字） |
| 社会信用代码：12330000470051857B | 社会信用代码： |
| 地址：浙江省杭州市临安区颐康街8号 | 地址： |
| 邮编：311399 | 邮编： |
| 电话：0571-87692652 | 电话： |
| 传真：0571-87692738 | 传真： |
| 开户银行：工行杭州城站支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202027609014402263 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：国信国际工程咨询集团股份有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构法定代表人或授权代表： （签字） |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

杭州医学院政府采购合同（进口）

项目名称：杭州医学院生物安全三级实验室项目数字PCR仪等8个标项工艺设备采购标项（）    仪器

合同编号：

项目编号：

采购计划书编号：浙财采确    号

甲方（需方）：杭州医学院

乙方（供方）：

丙方（进口代理机构）：

采购代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

签约时间、地点： 年  月   日，杭州

国信国际工程咨询集团股份有限公司对杭州医学院       项目采用公开招标方式（项目编号：         ）采购，确定               为中标单位。甲方、乙方、丙方、鉴证方四方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 品名（产地） | 型号及配置要求 | 品牌 | 数量 | 单价 （元人民币） | 金额 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.以上合同价为DDP货到用户指定地点完税价，包括杭州到岸及乙方完成运输至安装地点并完成安装调试等所有费用（含税金）。

2.乙方以人民币          元（大写：   元整）进行结算。如进口货物可以享受海关减免税优惠政策但未享受的，乙方应积极办理海关减免税手续，不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由乙方承担。

3.具体配置与招标文件、投标文件、询标承诺、合同补充条款或说明一致。

4.进口代理费用由乙方和丙方协商决定，由乙方负责支付给丙方。

第二条：质量保证与售后服务

1.乙方应按照本次采购的招标文件、投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.质保期：本合同货物自甲方验收通过之日起计算，乙方须提供   年的设备原厂质保。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，乙方每年至少提供一次上门维护服务。因货物本身缺陷发生质量问题造成各种故障，乙方立即响应，需要在现场进行维修的，应在  小时内到达仪器现场，一般问题应在   小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在  周内解决或提出明确解决方案。质保期内发生的货物质量问题，乙方负责免费修理，如无法修理完好的，为甲方更换同样型号配置的全新货物，且均为厂家正规渠道原装全新货物，完全符合招投标文件所描述的品牌、型号规格、参数性能等要求。软件的质保期即为免费服务期。

2.质保期后货物终身免费维护保养，更换零配件只收配件费（按投标响应文件折扣后的优惠价格，注明折扣率），不收上门费、人工服务费。同时每年2次电话回访服务，免费提供一次用户现场回访服务，帮助检查仪器状况和简单的维护服务。

3.安装培训：乙方负责及时免费安装调试和培训。

4.一旦设备发生故障，乙方接到甲方通知后，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

第三条：交货时间、地点

1.交货时间：乙方于本合同签订后   日历日内将商品按时、安全运至指定地点；

2.交货地点：甲方指定地点；

3.运输及安装调试等费用：由乙方支付（已含在投标总价中）。

第四条：验收

1.乙方将所提供的商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，供需双方根据确认的测试方案进行测试，并对测试结果进行签字确认。测试至少维持连续一周以上的正常运行状况才能达到验收通过的要求。若测试未通过，或者测试过程中发现没有达到甲方关于本项目的采购文件或合同的要求，甲方可以无条件退货。由甲方负责组织有关人员验收。

2.合同商品从验收合格次日起   日内，若出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，乙方予以整机调换。调换产品另需经过安装、调试、测试和验收等程序，其费用由乙方承担。合同商品验收合格次日起七日后，为合同交货义务履行完成之日，逾期按本合同第七条第一款的约定承担违约责任。

第五条：履约保证金及付款方式

1.履约保证金：合同签订后甲方付款前，乙方向甲方提交不超过合同金额1%的履约保证金，履约保证金在验收合格后，乙方开具收据并附合同复印件给甲方后，甲方于一月内退还(不计息)。履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。。

2.付款方式：合同签订生效后，丙方对外开具100%信用证，80%货款在合同商品发货后见海关报关单支付（甲方在收到发货单据后支付80%的货款给丙方），20%货款在合同商品到货、设备安装调试完毕，经试运行并验收合格后10个工作内支付。

当产品分批到货、验收时，甲方可以按分批台数和以上支付方式支付相应货款。

第六条：其他条款约定

1.甲方、乙方协助丙方做好有关进口审批及到货前办理好进口免税手续。

2.乙方负责向丙方提供本合同进口货物的品名、型号规格、配置配件、技术要求、价格、制造商或生产国别、售后服务等相关书面资料，以便丙方及时对外签订进口合同。

3.丙方负责对外签订合同、协助商谈运输方式、到货地点，办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后通知乙方安装调试并送货上门等事宜。

4.丙方应根据进口合同积极实施对外履约，并及时向甲方和乙方书面通报进口合同的执行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度，乙方及时做好接货准备。

5.丙方协助甲方办理《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

6.进口设备到货后，丙方应向甲方提供一套完整的进口单证。如进口设备发生质量、数量与进口合同不符，应协助甲方和乙方，并及时启动索赔程序，负责向有关责任人交涉索赔，责任人赔付后，丙方应立即将款项拨付给甲方。

7.如由于丙方工作失误，造成进口货物不能及时清关而产生的海关滞报金，超期仓储费等额外费用由丙方自行承担。

8.丙方应协助甲方完成海关等政府主管部门履行年检、抽检及其他相关工作并提供相关检查资料。

第七条：违约责任

1.乙方未能在本合同约定的期限内履行合同交货义务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，甲方同时有权选择解除合同。由于海关、灾难等不可抗力原因导致乙方延迟交货的，不在此范围内。

2.甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之五的违约金。由于假期等客观原因导致逾期支付货款的，双方友好协商解决。

3.乙方在合同商品交付验收合格之日起一年内违反本合同有关质量保证及售后服务约定的，甲方有权委托第三人维修，因此产生的费用及损失由乙方承担。

4. 因乙方违约造成的甲方维权成本由乙方承担（包括但不限于公证费、律师费、保全费、诉讼费等）。

第八条：争议的解决

本合同未尽事宜由甲、乙、丙三方协商解决，如协商不成，甲乙丙三方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院起诉。

第九条：合同生效

合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

第十条：其他

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2. 相关招标文件、投标文件及书面澄清（承诺）与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，乙方在响应文件中有承诺或保证，对其仍具有约束力，其余遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执一份，丙方执一份，采购代理机构执一份。

| 甲方（采购人）：（公章） | 乙方（成交单位）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或授权代表： (签字或盖章） | 乙方法定代表人或授权代表： （签字） |
| 社会信用代码：12330000470051857B | 社会信用代码： |
| 地址：浙江省杭州市临安区颐康街8号 | 地址： |
| 邮编：311399 | 邮编： |
| 电话：0571-87692656 | 电话： |
| 传真：0571-87692738 | 传真： |
| 开户银行：工行杭州城站支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202027609014402263 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方（公章）： | 采购代理机构：（公章） |
| 法定代表人或授权代表： （签字） |  |
| 社会信用代码： |  |
| 地址： |  |
| 邮编： | 采购代理机构法定代表人或授权代表： （签字） |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 开户银行： | 地址： |
| 帐号： |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 鉴证时间： 年 月 日 |

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

或

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

或

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

详见“第二章  投标人须知-----投标文件的组成”

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______：

_______（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

详见“第二章  投标人须知-----投标文件的组成”

6. 投标声明函格式

投标声明函

致：_______：

_______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我____（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情

况：

（注：为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的，投标文件将被视为无效。）

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______ ：

我_______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8.联合体协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予  %的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

9. 分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予  %的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

10.附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划分标准见：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.监狱企业证明

- 监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：                                          标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同条款 |  |  |  |
| 报价方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：                                          标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

15.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：                                          标项号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

16.销售业绩表格式

销售业绩表

项目编号：                                          标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

17.产品配置清单格式

产品配置清单

项目编号：                                          标项号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

18. 配件、耗材、质保期后系统升级价格表

配件、耗材、质保期后系统升级价格表

项目编号：                                 标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 市场价（单价） | 针对本项目优惠报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 为市场价的 % |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：不得变动表格内容。市场价必须如实填写。

供应商盖章：                      日  期：

19.报价文件目录

详见“第二章  投标人须知-----投标文件的组成”

20.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______________），____________________（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________________        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:___________盖章_____________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

21.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                 标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 投标人 | 投标报价 (总价、元) | 制造商 | 产地 | 规格型号 | 供货期 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

22.投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                                 标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

23.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：                   公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：          ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日