招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-2041ZJ803183/02

招标项目：磁共振

浙江国际招（投）标公司

2020年11月

第五章  投 标 邀 请

日    期：2020年11月

招标编号：0801-2041ZJ803183/02

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购磁共振项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

磁共振：1套

磁场强度：1.5T

2、有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3、有兴趣的投标人可从即日起每天（节假日除外）9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件，标书费：免费。

4、所有投标书应于2020年12月29日13：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司601会议室。

5、定于2020年12月29日13：30时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司601会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6、投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

邮    编：310012

联 系 人：苑洪春

电    话：0086-571-81061814

传    真：0086-571-81061803

电子信箱：14847913@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：嘉兴市妇幼保健院 招标人地址：浙江省嘉兴市中环东路2468号 邮编：314001 |
| 1.3 | 合同名称：磁共振采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 邮编：310012 电话：0086-571-81061814 传真：0086-571-81061817 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购磁共振 招标邀请编号：0801-2041ZJ803183/02 |
| 19.1 | 投标截止期：2020年12月29日13：30（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2020年12月29日13：30（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至嘉兴市妇幼保健院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签订后90天内 所选方案：选用26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3（1） |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以5年计 所选方案：选用26.4.4（2） |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 e. 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准86%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：嘉兴市妇幼保健院 |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：24小时内 |
| 20 | 付款方法和条件为：供货方将货物运到指定地点及安装调试验收合格使用3个月后支付合同总额的90%，正常使用1年后支付合同总额的10%余款。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、保修期 - 验收合格后整机（包含线圈、冷头、液氦、制冷系统、主机、磁体、工作站软 硬件、操作控制系统软硬件）保修≥1年，终身维修。提供厂家售后服务证明。 软件终身免费升级。保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2、售后服务 - 提供就近专业售后服务中心联系方式，要求维修响应为24小时内，48小时内解决故障，否则向买方提供备用机，直到修好为止。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 保修期外维修配件费单独报价（附制造商证明），先维修后付款。保修期外如购置原厂保修，承诺主机(含所有探头)全保价格不超过机器总价的10%。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3、技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 应提供完整的中英文技术资料，包括提供原厂用户操作手册和维修手册等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。 4、考察和培训 - 投标方应提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，并承担所有费用。 - 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训及临床指导，保证使用人员能正常操作该设备的各种功能，教会为止。并保证进行常规维护技术培训。 - 详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等内容。 - 安装调试 - 安装地点：嘉兴市妇幼保健院 - 安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 设备安装后，医院按照国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，在合同签订前卖方应向买方提供详细的验收标准、验收方法的技术文件，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 - 提供用户操作手册、维修手册（中，英文各一套）。 - 安装要求符合我国国家有关技术规范和标准；验收以产品原始样本技术资料及标书技术文件为依据；验收时对设备各项技术参数均逐一检查，如发现虚假应标，业主有权拒付货款并按“消法”向卖方索取双倍赔偿。 - 交货 - 交货期：合同签订后90天内 - 交货地点：嘉兴市妇幼保健院指定地点 - 报价方式 - 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算：****万元 - 其它 - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为磁共振，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振 | 1套 | 磁场强度：1.5T | 合同签订后90天内 | 嘉兴市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 |  | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |  |
| 1.1 | 投标机型为各公司已获得CFDA的高档1.5T磁共振机型，各个厂家均需提供光纤平台的产品。 |  | 符合 |
| 2.磁体系统 |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 |  | 超导磁体 |
| 2.2 | 磁场强度 |  | 1.5T |
| 2.3 | 屏蔽方式 |  | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 |  | 具备 |
| 2.5 | 匀场方式 |  | 超导线圈匀场 |
| 2.6 | 三维动态匀场 |  | 具备 |
| 2.7 | 5高斯线范围 |  | ≤4.0X2.5 m |
| 2.8 | 磁场均匀度(V-RMS，典型值) |  |  |
| 2.8.1 | 10 cm DSV |  | ≤0.007ppm |
| 2.8.2 | 20 cm DSV |  | ≤0.035ppm |
| 2.8.3 | 30 cm DSV |  | ≤0.1ppm |
| *2.8.4 | 40 cm DSV |  | ≤0.4ppm |
| 2.8.5 | 45 cm DSV |  | ≤1.04ppm |
| 2.8.6 | 50 cm DSV |  | ≤3.1ppm |
| 2.9 | 液氦消耗量 |  | 零消耗 |
| *2.10 | 病人检查通道最窄孔径 |  | ≥70cm |
| 3. 梯度系统 |  |  |  |
| *3.1 |  | 最大单轴梯度场强(非有效值) | ≥36mT/m |
| 3.2 |  | 最大单轴梯度切换率(非有效值) | ≥125 T/m/s |
| 3.3 |  | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 | 满足 |
| 3.4 |  | 最大X、Y、Z轴扫描FOV | ≥48 cm |
| 3.5 |  | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 3.6 |  | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.7 |  | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.8 |  | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.9 |  | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 3.10 |  | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.11 |  | 工作周期 | 100% |
| 4. 射频系统 |  |  |  |
| 4.1 |  | 射频系统 | 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体 |
| 4.2 |  | 射频放大器 | 固态前放 |
| 4.3 |  | 射频发射功率 | ≥16kW |
| 4.4 |  | 相控阵射频同时并行终端传输通道数 | ≥32个 |
| 4.6 |  | 射频接收采样率 | ≥80MHz |
| 4.7 |  | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |
| 5.射频接收线圈 |  |  |  |
| 5.1 |  | 神经血管或头颈联合线圈 | ≥29单元 |
| 5.2 |  | 腹部相控阵线圈 | ≥28单元 |
| 5.3 |  | 全脊柱线圈 | ≥32单元 |
| 5.4 |  | 通用柔性线圈（大） | ≥16单元 |
| 5.5 |  | 通用柔性线圈（小） | ≥16单元 |
| 5.6 |  | 乳腺相控阵线圈 | ≥8单元 |
| 5.7 |  | 正交发射/接收专用体线圈 | 具备 |
| 6. 计算机系统 |  |  |  |
| 6.1 |  | 主计算机CPU | ≥四核 |
| 6.2 |  | CPU个数 | ≥4个 |
| 6.3 |  | CPU位数 | ≥64位 |
| 6.4 |  | 主频大小 | ≥3.5GHz |
| 6.5 |  | 内存大小 | ≥32GB |
| 6.6 |  | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 6.7 |  | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 6.8 |  | 硬盘容量 | ≥1TB |
| 6.9 |  | 数据存储形式 | CD/DVD |
| 6.10 |  | 阵列处理器主频 | ≥2.6GHz |
| 6.11 |  | 阵列处理器内存 | ≥128GB |
| 6.12 |  | 阵列处理器硬盘 | ≥400GBx2 |
| 6.13 |  | 图像重建速度(256X256, 100% FOV) | ≥60000幅/秒 |
| 6.14 |  | 超快速计算机处理技术 同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能） | 具备 |
| 6.15 |  | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 6.16 |  | 主机及工作站与医院PACS/RIS连接，并承担可能产生的相应费用 | 具备 |
| 7. 系统后处理功能 |  |  |  |
| 7.1 |  | 3D后处理 | 具备 |
| 7.2 |  | MPR后处理 | 具备 |
| 7.3 |  | SSD后处理 | 具备 |
| 7.4 |  | MIP后处理 | 具备 |
| 7.5 |  | 图像回放软件 | 具备 |
| 7.6 |  | 图像评价软件 | 具备 |
| 7.7 |  | 实时互动重建 | 具备 |
| 7.8 |  | t-test定量分析 | 具备 |
| 7.9 |  | ADC-map | 具备 |
| 7.10 |  | T1，T2值计算 | 具备 |
| 7.11 |  | 时间信号曲线 | 具备 |
| 7.12 |  | 图像减影、叠加 | 具备 |
| 8. 检查环境 |  |  |  |
| 8.1 |  | 扫描床最大承重（垂直运动状态下） | ≥250Kg |
| 8.2 |  | 扫描床移动精度 | ≤1mm |
| 8.3 |  | 床旁控制系统 | 双侧 |
| 8.4 |  | 最低床位 | ≤52cm |
| 8.5 |  | 检查床最大床速 | ≥25cm/s |
| 8.6 |  | 检查床最大水平移动范围 | ≥264cm |
| 8.7 |  | 自动步进扫描床 | 具备 |
| 8.8 |  | 生理信号显示 | 具备 |
| 8.9 |  | 紧急制动系统 | 具备 |
| 8.10 |  | VCG心电门控 | 具备 |
| 8.11 |  | 呼吸门控 | 具备 |
| 8.12 |  | 流程优化技术 |  |
| 8.12.1 |  | 头部流程优化技术 | 具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam |
| 8.12.2 |  | 腹部流程优化技术 | 具备，DOT Body或APx或SmartExam |
| 8.12.3 |  | 智能一键后处理技术 | 具备 |
| 9. 后处理接口 |  |  |  |
| 9.1 |  | 软件控制照相 | 具备 |
| 9.2 |  | 激光相机接口 | 具备 |
| 9.3 |  | 远程维修遥控 | 具备 |
| 9.4 |  | DICOM发送/接收 | 具备 |
| 9.5 |  | DICOM查询/检索 | 具备 |
| 9.6 |  | DICOM基本打印 | 具备 |
| 9.7 |  | 图像传输速度 | 1GB/秒 |
| 10. 扫描参数 |  |  |  |
| 10.1 |  | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 10.2 |  | 最小三维层厚 | ≤0.1mm |
| 10.3 |  | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 10.4 |  | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 10.5 |  | EPI 最短TR(128x128) | ≤5ms |
| 10.6 |  | EPI 最短TE(128x128) | ≤1.3 ms |
| 10.7 |  | EPI 最短TR(256x256) | ≤5 ms |
| 10.8 |  | EPI 最短TE (256x256) | ≤1.6 ms |
| 10.9 |  | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 10.10 |  | 最小扫描视野 | ≤5mm |
| 10.11 |  | EPI最大因子 | ≥256 |
| 10.12 |  | 2D SE最短TR(128X128) | ≤3 ms |
| 10.13 |  | 2D SE最短TR(256X256) | ≤4 ms |
| 10.14 |  | 2D SE最短TE(128X128) | ≤1.68 ms |
| 10.15 |  | 2D SE最短TE(256X256) | ≤2.08 ms |
| 10.16 |  | 2D FSE最短TR(256X256) | ≤4 ms |
| 10.17 |  | 2D FSE最短TE(256X256) | ≤2.016 ms |
| 10.18 |  | 2D FGRE最短TR(128X128) | ≤0.788 ms |
| 10.19 |  | 2D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.064 ms |
| 10.20 |  | 2D FGRE最短TE(128X128) | ≤0.216 ms |
| 10.21 |  | 2D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.22 ms |
| 10.22 |  | 3D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.01 ms |
| 10.23 |  | 3D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.21 ms |
| 11. 扫描序列 |  |  |  |
| 11.1 |  | 零TE扫描序列 |  |
| 11.2 |  | 自旋回波(SE) |  |
| 11.2.1 |  | 自旋回波序列 | 具备 |
| 11.2.2 |  | 2D/3D FSE | 具备 |
| 11.2.3 |  | FSE回波分享 | 具备 |
| 11.2.4 |  | 三维FSE序列 | 具备 |
| 11.2.5 |  | 单次激发FSE | 具备 |
| 11.2.6 |  | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 11.2.7 |  | 频率脂肪抑制 | 具备 |
| 11.2.8 |  | 水抑制序列 | 具备 |
| 11.3 |  | 反转恢复（IR） |  |
| 11.3.1 |  | 常规IR序列 | 具备 |
| 11.3.2 |  | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |
| 11.3.3 |  | 水抑制( FLAIR) | 具备 |
| 11.3.4 |  | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 11.4 |  | 梯度回波(GRE) |  |
| 11.4.1 |  | 多层面梯度回波 | 具备 |
| 11.4.2 |  | 3D梯度回波 | 具备 |
| 11.4.3 |  | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |
| 11.4.4 |  | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |
| 11.4.5 |  | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 11.4.6 |  | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 11.4.7 |  | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |
| 11.5 |  | 平面回波(EPI) |  |
| 11.5.1 |  | 单次激发EPI | 具备 |
| 11.5.2 |  | 自旋回波EPI | 具备 |
| 11.5.3 |  | 梯度回波EPI | 具备 |
| 11.5.4 |  | 反转EPI | 具备 |
| 12. 高级应用技术 |  |  |  |
| 12.1 |  | 全身铁脂双定量成像 |  |
| 12.1.1 |  | 独立FDA认证 | 具备 |
| 12.1.2 |  | 6脂肪峰模型 | 具备 |
| 12.1.3 |  | 脂肪分量图及R2*弛豫率图 | 具备 |
| 12.2 |  | 零TE成像 |  |
| 12.2.1 |  | 零TE 三维T1WI成像 | 具备 |
| 12.3 |  | 体部成像 |  |
| 12.3.1 |  | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE |
| 12.3.2 |  | k空间共享成像腹部动态T1成像 | 具备DISCO/TWIST VIBE |
| 12.3.3 |  | 全身弥散成像软件包 | 具备 |
| 12.3.4 |  | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXON 或3D Dual Echo |
| 12.3.5 |  | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 12.3.6 |  | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |
| 12.3.7 |  | 磁共振尿路造影 | 具备 |
| 12.3.8 |  | 磁共振椎管造影 | 具备 |
| 12.4 |  | 神经成像 |  |
| 12.4.1 |  | 无造影剂全脑容积灌注成像 |  |
| 12.4.1.1 |  | 独立FDA认证 | 具备 |
| 12.4.1.2 |  | Spiral K空间填充 | 具备 |
| 12.4.1.3 |  | 连续性RF脉冲标记 | 具备 |
| 12.4.1.4 |  | ASL定量后处理分析软件 | 具备 |
| 12.4.2 |  | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |
| 12.4.3 |  | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 12.4.4 |  | 全脊柱成像 | 具备 |
| 12.4.5 |  | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |
| 12.5 |  | 弥散成像 |  |
| 12.5.1 |  | 各向同性采集 | 具备 |
| 12.5.2 |  | 各向异性采集 | 具备 |
| 12.5.3 |  | ADC值测量 | 具备 |
| 12.5.4 |  | ADC-map彩图 | 具备 |
| 12.5.5 |  | 体部脏器弥散 | 具备 |
| 12.6 |  | 灌注成像 |  |
| 12.6.1 |  | 灌注成像技术 | 具备 |
| 12.6.2 |  | rCBV分析 | 具备 |
| 12.6.3 |  | TTP分析 | 具备 |
| 12.6.4 |  | MTT分析 | 具备 |
| 12.6.5 |  | 负积分图 | 具备 |
| 12.6.6 |  | 检索图 | 具备 |
| 12.6.7 |  | 时间信号曲线 | 具备 |
| 12.6.8 |  | 彩色显示 | 具备 |
| 12.7 |  | 血管成像 |  |
| 12.7.1 |  | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |
| 12.7.2 |  | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |
| 12.7.3 |  | 门控2D血管 | 具备 |
| 12.7.4 |  | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 12.7.5 |  | 增强对比MRA | 具备 |
| 12.7.6 |  | 智能造影剂跟踪技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |
| 12.7.7 |  | 门静脉成像技术 | 具备 |
| 12.7.8 |  | 自动移床MRA | 具备 |
| 12.7.9 |  | 磁化转移(MTC) | 具备 |
| 12.7.10 |  | 动静脉分离技术 | 具备 |
| 12.7.11 |  | 最大强度投影 | 具备 |
| 12.7.12 |  | 多层面重建 | 具备 |
| 12.7.13 |  | 曲面重建 | 具备 |
| 12.7.14 |  | 电影回放 | 具备 |
| 12.8 |  | 心脏成像 |  |
| 12.8.1 |  | 常规形态学成像 | 具备 |
| 12.8.2 |  | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |
| 12.8.3 |  | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技 | 具备 |
| 12.8.4 |  | 亮血技术 | 具备 |
| 12.8.5 |  | 心电触发 | 具备 |
| 12.8.6 |  | 二维/三维多相位成像 | 具备 |
| 12.8.7 |  | 快速心脏电影 | 具备 |
| 12.9 |  | 肿瘤成像 |  |
| 12.9.1 |  | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |
| 12.9.2 |  | 类PET成像功能 | 具备 |
| 13. 压缩感知技术 |  |  |  |
| 13.1 |  | 具备FDA认证 | 具备 |
| 13.2 |  | 压缩感知技术 | 具备 |
| 14. 并行采集技术 |  |  |  |
| 14.1 |  | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |
| 14.2 |  | 并行采集加速因子 | ≥4 |
| 14.3 |  | 自动校准技术 | 具备 |
| 15. 伪影校正技术 |  |  |  |
| 15.1 |  | 流体补偿 | 具备 |
| 15.2 |  | 呼吸补偿 | 具备 |
| 15.3 |  | 卷积伪影去除 | 具备 |
| 15.4 |  | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |
| 15.5 |  | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |
| 16. 其他技术参数要求 |  |  |  |
| 16.1 |  | 自动和手动滤波 | 具备 |
| 16.2 |  | 实时交互式成像 | 具备 |
| 16.3 |  | 三维定位系统 | 具备 |
| 16.4 |  | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 16.5 |  | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 16.6 |  | 预饱和技术 | 具备 |
| 16.7 |  | 饱和带数目 | ≥6 |
| 16.8 |  | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 16.9 |  | 水饱和技术 | 具备 |
| 16.10 |  | 水激发技术 | 具备 |
| 16.11 |  | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 16.12 |  | 扫描暂停技术 | 具备 |
| 16.13 |  | 可变带宽技术 | 具备 |
| 16.14 |  | 可变k空间填充 | 具备 |
| 16.15 |  | 非/对称回波 | 具备 |
| 16.16 |  | 信噪比指示器 | 具备 |
| 16.17 |  | 优化反转角技术 | 具备 |
| 16.18 |  | 线圈灵敏度校正 | 具备 |
| 16.19 |  | 神经高分辨成像 | 具备 |
| 16.20 |  | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 16.21 |  | 磁共振实时透视 | 具备 |
| 16.22 |  | 交互式参数改变 | 具备 |
| 16.23 |  | 扫描参数顾问 | 具备 |
| 16.24 |  | 恒定信号技术 | 具备 |
| 16.25 |  | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 16.26 |  | 频谱技术 | 具备 |
| 16.27 |  | 静音扫描技术 | 具备 |
| 17 |  | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） |  |
| 17.1 |  | 工作站型号和名称 | 各厂家最新版本原厂进口工作站：提供型号和名称 |
| 17.1.1 |  | MR自动拼接软件 | 具备 |
| 17.1.2 |  | 后处理软件 | 具备 |
| 17.1.3 |  | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |
| 17.1.4 |  | 成像后处理软件 | 具备 |
| 17.2 |  | 显示器 |  |
| 17.2.1 |  | 尺寸 | ≥19英寸 |
| 17.2.2 |  | 数量 | ≥2个 |
| 17.3 |  | CPU | ≥2个 |
| 17.4 |  | 主CPU主频 | ≥3GHZ |
| 17.5 |  | 内存 | ≥4GB |
| 17.6 |  | 硬盘容量 | ≥146GB |
| 17.7 |  | 硬盘存储量 | ≥830,000幅256×256图像 |
| 17.8 |  | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 配备 |
| 17.9 |  | 多种方式显示和图像处理 | 提供 |
| 17.10 |  | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 提供 |
| 17.11 |  | 实时三维图像 | 提供 |
| 17.12 |  | 血管成像软件 | 提供 |
| 17.13 |  | 内窥镜成像软件 | 提供 |
| 17.14 |  | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  |
| 17.14.1 |  | 弥散成像后处理 | 提供 |
| 17.14.2 |  | 皮层功能区分析软件包 | 提供 |
| 17.14.3 |  | 动态EPI | 提供 |
| 17.14.4 |  | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 提供 |
| 17.14.5 |  | 弥散成像的表观弥散系数图 | 提供 |
| 17.14.6 |  | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |
| 17.14.7 |  | 磁共振灌注分析软件 | 提供 |
| 17.15 |  | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供 |
| 17.16 |  | 图像融合 | 提供 |
| 17.17 |  | 病人数据库 | 提供 |
| 17.18 |  | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 提供 |
| 17.19 |  | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 开放 |
| 18 |  | 其他相关配套（价格包含在投标总价内） |  |
| 18.1 |  | 磁屏蔽工程含内部装饰 | 本项目为交钥匙工程，投标人中标后根据诊疗流程提供最佳安装方案,包括三维效果图以及二维安装图；并负责做好MR机房磁屏蔽及内部装修工程：包括室内装修及灯光背景等，提供详细的工程图纸及效果图。单独报价，包含在投标总价中。 |
| 18.2 |  | 双系统水冷一套 | 提供，具有两个独立的循环管路，可轮流工作，请投标商提供具体品牌型号、技术参数、配置并提供单独报价，包含在投标总价中。 |
| 18.3 |  | 双系统精密空调一套 | 提供，要求恒温恒湿、双机组，请投标商提供具体品牌型号、技术参数、配置并提供单独报价，包含在投标总价中。 |
| 18.4 |  | 磁共振用高压注射器一套 | 提供，请投标商提供具体品牌型号、技术参数、配置并提供单独报价，包含在投标总价中。 |
| 18.5 |  | 金属探测门一套 | 提供，请投标商提供具体品牌型号并提供单独报价，包含在投标总价中。 |
| 18.6 |  | 无磁灭火器、无磁转运床、无磁轮椅、无磁工具、无磁监控系统各一套，转运板两块、无磁耳机两副、线圈柜一个 | 提供，请投标商提供具体品牌型号，包含在投标总价中。 |
| 18.7 |  | 诊断工作站6套（包含6M专业显示器2个，4M专业显示器4个、品牌计算机6台及桌椅6套） | 提供，请投标商提供具体品牌型号，包含在投标总价中。 |
| 18.8 |  | 整机保修:包含线圈、冷头、液氦、制冷系统、主机、磁体、工作站软硬件、操作控制系统软硬件的全保修（提供原厂证明） | ≥1年 |
| 18.9 |  | 投标品牌生产厂家售后服务部门出具的保修期结束后每年的保修费用 | 提供。 整机（含线圈、冷头、液氦、制冷系统、主机、磁体、工作站软硬件、操作控制系统软硬件等）年保修价格不高于60万元人民币/年 |
| 18.10 |  | 免费提供操作培训及维修培训，确保院方使用人员可自行完成常规操作、院方维修人员可自行处理常见故障维修。现场操作及高级培训：≥2周；提供国内医院应用培训（包含医师、技师）累计4人次，1个月/人；总部集中培训（维护维修人员≥2名）。 | 提供 |
| 18.11 |  | 列出招标文件要求以外的所有可选配件（包括软件、硬件 ）的详细清单，并报单价。 | 未在该清单中的所有功能视为已包含在投标总价中，应无条件提供给院方 |