招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-214ZJ2133110

招标项目：PET/CT

浙江国际招（投）标公司

2021年12月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2021年12月

招标编号：0801-214ZJ2133110

1.   浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购PET/CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

PET/CT：1套

有效阳极热容量≥ 30MHU

2．  有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．   有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件。

4．  	所有投标书应于2022年1月21日10：00时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司301会议室。

5．   定于2022年1月21日10：00时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司301会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：苑洪春、张域

电    话：0086-571-81061814，81061813

电子信箱：14847913@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：嘉兴市第一医院 招标人地址：嘉兴市中环南路1882号 邮编：314000 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061814,81061813 |
| 1.3 | 合同名称：PET/CT采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13. | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年1月21日10：00时（北京时间）前递交至：浙江国际招（投）标公司301会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司301会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购PET/CT 招标邀请编号：0801-214ZJ2133110 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年1月21日10：00时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年1月21日10：00时（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司301会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至嘉兴市第一医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签定后3个月 所选方案：选用26.4.2(1) 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3(1) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以10年计 所选方案：选用26.4.4(2) |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 - 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 - 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的86%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：嘉兴市第一医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：货到医院支付合同总金额的90%，验收合格后一年内支付剩余款项。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、保修期 1.1 设备验收合格后，整机免费保修1年。保证零配件供应8年以上，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级。 1.2 提供出保后每年仪器保修的价格。 1.3 保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，维修响应时间2小时，24小时上门维修,48小时未能修复需提供备机。提供离医院最近的售后服务机构和驻点工程师情况。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 提供软件免费升级，每年不定期走访用户≥2次，帮助用户解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3、技术支持 3.1 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 3.2 每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明及商检报告。 3.3 若设备有信息系统接口，则全部免费开放 4、考察和培训 4.1 投标方应提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 - 安装调试 - 安装地点：嘉兴市第一医院 - 安装完成时间：货到30天内进行设备安装、调试和验收，仪器到达用户现场并且具备安装条件后，在接到用户通知后安排工程技术人员在3日内进行安装调试。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责 - 验收 - 设备安装后，医院按照国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，在合同签订前卖方应向买方提供详细的验收标准、验收方法的技术文件，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如为进口设备，验收时必须提供海关报关单、商检报告等进口产品所需证件 - 交货 - 交货期：合同签定后3个月内 - 交货地点：嘉兴市第一医院 8、报价方式 8.1 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 8.2本项目预算：2800万元 - 其它 9.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为PET/CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PET/CT | 1套 | 有效阳极热容量≥ 30MHU | 合同签定后3个月内 | 嘉兴市第一医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 机架部分 |  |
| 1 | 一体化机架 | 提供 |
| 2 | 机架厚度 | ≤140cm |
| 3 | 机架重量 | ≤3900kg |
| *4 | 机架孔径 | ≥ 78cm |
| 5 | 冷却方式 | 水冷 |
| 6 | 水冷方式 | 双线性水冷 |
| 二 | 扫描床 |  |
| 1 | 驱动方式 | 磁浮式 |
| 2 | 最大移床速度 | ≥ 200mm/s |
| 3 | 病床移动精度 | ≤0.5mm |
| 4 | 最大可承受病人重量 | ≥ 227Kg |
| 5 | 患者保护装置 | 提供 |
| 6 | 最大扫描范围 | ≥195cm |
| 三 | CT部分 |  |
| 1 | 最高转速 (s/360°) | ≤ 0.33 |
| 2 | 探测器物理排数 | ≥ 32 |
| 3 | 探测器DAS通道数量 | ≥ 64 |
| 4 | 单圈扫描采集层数 | ≥ 64 |
| 5 | 单圈扫描图像重建层数 | ≥ 192 |
| 6 | 飞焦点球管技术 | 提供 |
| 7 | 高压发生器最大功率 | ≥ 80kW |
| 8 | 最大管电流 | ≥ 660mA |
| 9 | 有效阳极热容量 | ≥ 30MHU |
| 10 | 阳极冷却速度 | ≥ 7300kHU |
| 11 | 球管大焦点大小 | ≤0.99 mm² |
| 12 | 球管小焦点大小 | ≤0.49mm² |
| 13 | 70kV超低剂量扫描技术 | 提供 |
| 14 | 自适应管电流调制技术 | 提供 |
| 15 | 自适应管电压调制技术 | 提供 |
| 16 | 图像重建FOV范围 | ≥780mm |
| 17 | 高对比度分辨率 | ≥17.4 lp/cm |
| 四 | PET部分 |  |
| 1 | 探测器晶体类型 | LSO |
| 2 | 探测器光电转换模块类型 | SiPM |
| 2.1 | SiPM覆盖率 | ≥ 90% |
| 3 | 晶体尺寸 | ≤3.2mm*3.2mm |
| 4 | 晶体厚度 | ≤20mm |
| 5 | 每环晶体数量 | ≥700 |
| 6 | 总晶体数量 | ≥45000 |
| 7 | 总光电转换器数 | ≥ 25000 |
| 8 | 探测器晶体环数 | ≥50 |
| 9 | PET探测器环直径 | ≥80cm |
| 10 | 轴向FOV | ≥20cm |
| 11 | 最小采样厚度 | ≤1.6mm |
| 12 | 系统能量分辨率 | ≤10% |
| 13 | 飞行时间技术 | 提供 |
| *13.1 | 飞行时间技术分辨率 | ≤220 ps |
| 13.2 | TOF Gain | ≥6 |
| 13.3 | Distance uncertainty(cm) | ≤3.2 |
| 14 | 分辨率（mm） | ≤3.2 |
| 15 | PET最大矩阵 | ≥880*880 |
| 16 | 灵敏度 | ≥55cps/kBq |
| 17 | NECR 峰值 | ≥900 |
| 五 | CT质控 |  |
| 1 | CT自动质控软件 | 提供 |
| 2 | X射线球管预热 | 提供 |
| 3 | 探测器空气校正 | 提供 |
| 4 | 探测器坏通道检测 | 提供 |
| 六 | PET质控 |  |
| 1 | PET自动质控软件 | 提供 |
| 2 | Ge68标准质控源——桶源 | 提供 |
| 3 | Ge68标准质控源——棒源 | 提供 |
| 4 | 探测器噪声监测 | 提供 |
| 5 | 探测器模块效率监测 | 提供 |
| 6 | 探测器系统效率监测 | 提供 |
| 7 | 随机事件计算 | 提供 |
| 8 | 散射比率计算 | 提供 |
| 9 | 探测器定量探测效率校正 | 提供 |
| 10 | 探测器模块时间位移和宽度监测 | 提供 |
| 11 | 探测器模块TOF准确性和差值监测 | 提供 |
| 七 | 图像采集和控制工作站 |  |
| 1 | 主计算机配置 |  |
| 1.1 | CPU双核 | ≥四核CPU |
| 1.2 | 内存 | ≥8.0GB |
| 1.3 | 硬盘 | ≥300GB |
| 1.4 | 彩色监视器 | ≥19″LCD |
| 1.5 | 数据储存功能及方式 | 提供 |
| 八 | 高级独立多学科影像处理工作站 |  |
| 1 | 功能 | 具有PET与CT、MR等图像的同机和异机融合功能；可显示处理CT数据和PET数据以及融合图像数据，可运行高级CT软件（包括标书要求的所有软件）可连接标准DICOM设备，包括CT、MR、DSA等。可运行PET-CT高级SUV定量分析。具有CT与PET图像重建分析系统，可以照片、储存、打印； 体外标记自动融合功能，具有PET-CT各种图像浏览、分析、计算等功能。 |
| 2 | 主计算机配置 |  |
| 2.1 | CPU双核 | ≥四核CPU |
| 2.2 | 内存 | ≥32GB |
| 2.3 | 硬盘 | ≥900GB |
| 2.4 | 彩色监视器 | 提供 |
| 2.5 | 数据储存功能及方式 | 提供 |
| 3 | DICOM3.0接口协议，与HIS无故障双向连接 | 提供 |
| 九 | 应用软件 |  |
| (一) | CT部分 |  |
| 1 | 最大密度投影 | 提供 |
| 2 | 最小密度投影 | 提供 |
| 3 | 表面三维 | 提供 |
| 4 | 透明技术 | 提供 |
| 5 | 多平面重建 | 提供 |
| 6 | 曲面重建 | 提供 |
| 7 | CT三维容积重建 | 提供 |
| 8 | 造影剂智能动态跟踪 | 提供 |
| 9 | 3D软件包 | 提供 |
| 10 | 三维多组织融合显示软件 | 提供 |
| 11 | CT采集、处理、分析、融合、浏览软件包 | 提供 |
| 12 | CT增强型图像重建 | 提供 |
| 13 | 自由选择螺距的图像重建 | 提供 |
| 14 | 毫安自动调节功能 | 提供 |
| 15 | 具有呼吸导航系统 | 提供 |
| (二) | PET及融合部分 |  |
|  | 图像融合 | PET/CT图像融合及其显示；融合图像任意角度、斜面显示， PET与异机（MRI 、CT）全自动图像融合(图像融合时，传输到PET/CT 工作站上的其他设备图像, 矩阵大小、色彩深度不变)，体外标记融合功能 |
| 1 | 采集软件 |  |
| 1.1 | 全身采集 | 提供 |
| 1.2 | 静态采集 | 提供 |
| 1.3 | 动态采集 | 提供 |
| 1.4 | 多床位静态采集 | 提供 |
| 1.5 | 同步图像采集和处理 | 提供 |
| 2 | 各种重建算法 | 提供 |
| 3 | 各种校正软件 | 提供 |
| 3.1 | 死时间校正 | 提供 |
| 3.2 | 随机符合校正 | 提供 |
| 3.3 | 核素衰减校正 | 提供 |
| 3.4 | 灵敏度不均匀性校正 | 提供 |
| 3.5 | 弓形几何校正 | 提供 |
| 3.6 | 个体适应反卷积散射校正 | 提供 |
| 3.7 | CT衰减校正 | 提供 |
| 3.8 | 基于蒙特卡洛模拟的散射符合校正 | 提供 |
| 3.9 | 瞬时γ校正 | 提供 |
| 3.10 | PET心肌显像金属伪影去除 | 提供 |
| 3.11 | 大视野衰减校正重建组件 | 提供，图像重建视野≥70cm |
| 4 | 实时监视每个床位计数率、实时显示总计数率和随机计数率 | 提供 |
| 5 | 各种脏器包括心、脑、肺、肾、肝等的数据图像处理及显示 | 提供 |
| 6 | 时间活度曲线的生成、计算、处理及显示 | 提供 |
| 7 | 全身图像的三维投射及冠状、横断与矢状面断层影像显示与定位 | 提供 |
| 8 | 实时重建图像显示 | 提供，实时显示已采集床位的断层图像 |
| 9 | 感兴趣区（ROI，VOI）的生成处理及显示 | 提供 |
| 10 | 图像的电影显示 | 提供 |
| 11 | 感兴趣区(ROI)标准摄取值(SUV)测量 | 提供，SUV值（标准摄取值）计算 |
| 12 | 图像间的数学及逻辑运算(包括SUV值计算软件) | 提供 |
| 13 | 质量控制软件 | 提供 |
| 14 | 全身静态、断层采集伴CT衰减校正和图像融合 | 提供 |
| 15 | PET增强型图像重建分析 | 提供 |
| 16 | 能同时进行图像采集与图像重建 | 提供 |
| 17 | 智能射线剂量优化 | 提供 |
| 18 | PET全身和静态MIP、MPR图像显示 | 提供 |
| 19 | 融合图像任意角度、斜面断层显示功能 | 提供 |
| 20 | 扩展CT值消除金属伪影功能 | 提供，提供证明文件 |
| 21 | 动态PET数据的感兴趣区分析和曲线显示 | 提供 |
| 22 | ROI分析、显示，包括SUV定量分析 | 提供 |
| 23 | 自动容积VOL分析、显示，包括SUV定量分析 | 提供，提供证明文件 |
| 24 | 实时容积计算 | 提供 |
| 25 | 融合图像三维显示软件 | 提供 |
| 26 | 多学科融合软件（PET-CT/MR） | 提供 |
| 27 | DICOM3.0和TCP/IP、INTERFILE软件，DICOM 全数字网络化打印 | 提供 |
| 28 | 与PC机联网软件 |  |
| 29 | 远程维修诊断系统 | 提供 |
| 30 | 诊断照相技术 | 提供 |
| 31 | 自动语音系统及双向语音传输 | 提供 |
| 32 | 直接PET-CT浏览器功能 | 有，在扫描过程中，实时调节当前重建图像的显示厚度 |
| 十 | 其他 |  |
| 1 | 中文报告系统 | 提供 |
| 2 | NIMA模体 | 提供 |
| 3 | 胶片打印机一台 | 提供 |
| 4 | 辅助系统等 | 提供 |