招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-204ZJ2130207

招标项目：螺旋CT

浙江国际招（投）标公司

2021年2月

第五章  投 标 邀 请

日    期：2021年2月

招标编号：0801-204ZJ2130207

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购螺旋CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量：

螺旋CT：1套

60排≤探测器物理排列＜64排

2、有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3、有兴趣的投标人可从即日起每天（节假日除外）9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件，标书费：免费。

4、所有投标书应于2021年3月3日10：00时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司601会议室。

5、定于2021年3月3日10：00时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司601会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6、投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

邮    编：310012

联 系 人：苑洪春

电    话：0086-571-81061814

传    真：0086-571-81061803

电子信箱：14847913@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：嘉兴市第二医院 招标人地址：嘉兴市环城北路1518号 邮编：314000 |
| 1.3 | 合同名称：螺旋CT采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 邮编：310012 电话：0086-571-81061814 传真：0086-571-81061803 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购螺旋CT 招标邀请编号：0801-204ZJ2130207 |
| 19.1 | 投标截止期：2021年3月3日10：00（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2021年3月3日10：00（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评分法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准86%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、投标保证金、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、投标保证金、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5、评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

- 其它

实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应情况：对应“二、招标技术要求”的符合度：一般条款每1条不能满足采购文件要求扣1分，扣完为止。不满足采购文件的条数大于50条将导致废标。 | 50 |
| 2 | 投标机型技术指标功能的先进性0-5分 | 5 |
| 3 | 安装调试方案：投标文件中提供安装调试方案得2分，未提供不得分。 | 2 |
| 4 | 培训方案：投标文件中提供培训方案得2分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 质保期：在符合招标文件要求的基础上，每增加1年整机（含球管）保修加1分，最高加2分 | 2 |
| 6 | 业绩：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最多得5分。 | 5 |
| 7 | 投标文件中有超出招标文件要求的实质性优惠条件给0.5-2分 | 2 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得1分；所投产品取得环境标志产品的，得1分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 2 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：嘉兴市第二医院 |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：24小时内 |
| 20 | 付款方法和条件为：合同签订后支付合同总价的30%，货物验收合格并签收2个月内支付60%的合同款，余款10%在12个月后一次付清。如投标产品在验收后出现质量问题，厂家未积极处理或处理不力，买方有权延迟付款。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 - 设备整机保修（含球管、探测器）保修1年，终身维修。保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2、售后服务 2.1在器械整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后响应时间≤1小时，并在24小时内派员到达买方现场实施维修(如确实需要）。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。一周内无法修复机器故障，必须提供同等次的备用机器。 2.2投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。提供维修点的分布情况，及配件供应情况。 2.3 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3、技术支持 3.1 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 3.2 应提供完整的中英文技术资料，包括提供原厂用户操作手册和维修手册等。 - 考察和培训 - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 - 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 5、安装调试 - 安装地点：嘉兴市第二医院 - 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方赔偿给买方合同总金额的0.5%。当累计赔偿金额到合同总价的5%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，并承担由此产生的买方的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。 6、验收 - 验收时间：货物到齐，设备工作正常1个月后。 - 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常一个月后，符合验收条件的，一周内双方签订验收报告。 - 随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。 - 验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担，含在合同总价中。 - 交货 - 交货期：合同签订后2个月内 - 交货地点：嘉兴市第二医院指定地点 - 货物生产日期：提供的货物必须为招标前6个月以内或招标后生产的，否则买家有权拒收。 - 报价方式 8.1对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 8.2 本项目预算：600万元 - 其它 9.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 9.2合同执行期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金。采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 一、概  述

本次招标采购设备为螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

- 二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋CT | 1套 | 60排≤探测器物理排列＜64排 | 合同签订后2个月内 | 嘉兴市第二医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 招标要求 | 高档60排及以上螺旋CT系统（64排以下），全身扫描的临床应用和临床研究。 |
| 二 | 主要参数 |  |
| 1 | 投标商应在投标文件中如实提供其技术指标。 |  |
| 2 | 机架系统 |  |
| 2.1 | 机架孔径 | ≥70cm |
| 2.2 | 机架机械倾角 | ≥±30度，可遥控 |
| 2.3 | 三维激光定位系统 | 具备激光定位系统精确度：≤±1mm |
| 2.4 | 机架控制板 | 机架左右两侧均可控制床升降，水平移动和机架角度等 |
| 2.5 | 探测器类型 | 超高速稀土陶瓷探测器 |
| ▲2.6 | 探测器物理排列 | 60排≤探测器物理排列＜64排 |
| 2.7 | 探测器z轴覆盖宽度 | ≥37mm |
| 2.8 | 探测器与主机同一品牌 | 具备 |
| 2.9 | 探测器物理单元数 | ≥40000个 |
| 2.1 | 每排探测器单元数 | ≥672个/排 |
| 2.11 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 2.12 | 数据传输方式 | 射频信号传递 |
| 2.13 | 机架驱动方式 | 皮钢带驱动 |
| 2.14 | 机架冷却方式 | 风冷 |
| 2.15 | 两套CT操控模块，可在主机操控台或机架触控面板进行CT扫描操作 | 具备 |
| 2.16 | 智能扫描定位功能 | 具备 |
| 2.17 | 具备智能一键摆位功能 | 具备 |
| 2.18 | 一体化内置心电监护系统 | 具备 |
| 2.19 | 焦点至扫描野等中心距离 | ≥570mm |
| 2.2 | 焦点至探测器距离 | ≥950mm |
| 3 | X线系统 |  |
| 3.1 | 球管阳极物理热容量 | ≥7MHU |
| 3.2 | 球管阳极散热率 | ≥1600KHU/min |
| ▲3.3 | 球管最大输出电流 | ≥660mA |
| 3.4 | 球管最小输出电流 | ≤5mA |
| ▲3.5 | 球管最大电压 | ≥140KV |
| 3.6 | 球管最小电压 | ≤70KV |
| 3.7 | 电压可选档位 | ≥5档 |
| 3.8 | 球管大焦点 | ≤1.0mm*1.2mm |
| 3.9 | 球管小焦点 | ≤0.8mm*1.0mm |
| 3.1 | 高压发生器物理功率 | ≥70KW |
| 3.11 | 球管动态双焦点DFS技术 | 具备 |
| 3.12 | 高压发生器与主机同一品牌 | 具备 |
| 4 | 检查床 |  |
| 4.1 | 床垂直升降最低位置 | ≤53cm |
| 4.2 | 床垂直升降最高位置 | ≤98cm |
| 4.3 | 床面水平移动范围 | ≥170 cm |
| 4.4 | 床水平移动最大速度 | ≥200mm/s |
| 4.5 | 床面可扫描范围 | ≥170 cm |
| 4.6 | 床水平移动精度 | ≤±0.25mm/200kg（最大载重条件） |
| 4.7 | 扫描床最大载重量 | ≥205kg（±0.25mm移床精度） |
| 5 | 主机工作站 |  |
| 5.1 | 主频 | ≥4×2.5 GHz |
| 5.2 | 内存 | ≥32GB |
| 5.3 | 硬盘容量 | ≥1TB |
| 5.4 | 光盘刻录系统 | 具备 |
| 5.5 | 主控制台内硬盘存储量 | ≥500,000幅（512×512无压缩图像） |
| 5.6 | 图像重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| 5.8 | 显示矩阵 | ≥1024×1024 |
| 5.9 | 处理功能 | 具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作 |
| 5.1 | 同屏同步设置及显示功能 | 同屏可进行参数调整，并实时观察扫描所得图像 |
| 5.11 | 高分辨率逐行扫描显示器 | ≥1024×1280 LCD，≥19寸 |
| 5.12 | DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（work list）、MPPS等功能 | 提供 |
| 5.13 | 激光相机接口 | DICOM3.0接口 |
| 5.14 | 自动照相技术 | 具备 |
| 5.15 | 自动语音系统及双向语音传输. | 具备 |
| 6 | 扫描参数 |  |
| ▲6.1 | 扫描时间 | ≤0.35s/360度 |
| 6.2 | 单次扫描最大层数 | ≥120层 |
| 6.3 | 探测器单元最薄Z轴物理厚度 | ≤0.625mm |
| 6.4 | 图像重建速度 | ≥20幅/秒 |
| 6.5 | 扫描视野 | ≥50cm |
| 6.6 | 显示视野范围 | ≥5cm~50cm |
| 6.7 | 定位像方向 | 后前、前后、左右侧位 |
| 6.8 | 定位扫描长度 | ≥170cm |
| 6.9 | 最长连续扫描时间 | ≥120秒 |
| 6.1 | 最大连续扫描范围 | ≥170cm |
| 6.11 | 螺距连续可调范围 | ≥0.5-1.5 |
| ▲6.12 | 提供最新最先进的微幅射影像重建技术，ASiR-V 或Safire或iDose4 或KARL 3D 算法 | 具备 |
| 6.13 | 实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描) | 在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。 |
| 6.14 | 实时剂量调节 | 具备 |
| 6.15 | 各种伪影消除功能 | 具备（包括运动伪影、金属伪影、容积伪影校正软件） |
| 6.16 | 低剂量肺扫描技术 | 具备 |
| 6.17 | 提供直接三维高级重建功能 | 扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP |
| 6.18 | 具备血管增强扫描技术 | 具备 |
| 6.19 | 智能呼吸控制语音提示 | 具备 |
| 6.2 | 灌注扫描技术 | 具备 |
| 6.21 | 心脏扫描技术 | 具备 |
| 6.22 | 门控扫描技术 | 具备 |
| 7 | 图像质量 |  |
| 7.1 | 空间分辨率 | ≥15LP/CM（0% MTF） |
| 7.2 | 密度分辨率(20cm CATPHAN) | ≤2mm@0.3% |
| 8 | 原厂图像后处理工作站 |  |
| ▲8.1 | 要求各厂家必须提供原厂影像处理服务器级工作站（Philips必须提供 IntelliSpace IX，西门子必须提供Syngo.Via，GE必须提供AW4.7，Toshiba提供VES，其他公司提供同档次原厂工作站） | 提供 |
| 8.1.1 | 各厂家提供原厂配置工作站 | 提供 |
| 8.1.2 | 进口工作站，交货时需随机提供海关报关单 | 提供 |
| 8.2 | 主频 | ≥2核 |
| 8.3 | 内存 | ≥16GB |
| 8.4 | 硬盘容量 | ≥1.2T |
| 8.5 | 图像存储（512×512） | ≥2,400,000幅 |
| 8.6 | 高分辨率显示器 | ≥1024×1280 LCD，≥24寸 |
| 8.7 | 光盘刻录系统 | DVD模式 |
| 8.8 | 图像在主机和工作站之间传输功能 | 具备双向传输的功能 |
| 8.9 | 工作站符合DICOM3.0标准，具有重建、显示、查询、传输、存储、打印等功能 | 具备 |
| 8.1 | 工作站与相机连接 | DICOM3.0接口 |
| 9 | 主机临床应用软件 |  |
| 9.1 | 实时多平面重建和曲面重建 | 具备 |
| 9.2 | 最大密度投影 | 具备 |
| 9.3 | 最小密度投影 | 具备 |
| 9.4 | 表面三维SSD重建 | 具备 |
| 9.5 | 高级容积漫游VRT | 具备 |
| 9.6 | 模拟手术刀功能 | 具备 |
| 9.7 | 透明技术 | 具备 |
| 9.8 | 高级去金属伪影平台，飞利浦提供OMAR，GE 提供MAR，西门子提供iMAR，或其他同等平台 | 具备 |
| 9.9 | CT电影 | 具备 |
| 9.1 | 组织结节测量技术 | 具备 |
| 9.11 | 肺纹理增强技术 | 具备 |
| 9.12 | 金属伪影去除功能 | 具备 |
| 9.13 | 儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备70KV低电压) | 具备 |
| 9.14 | 具备70KV 低剂量肺部扫描功能 |  |
| 9.15 | 不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏电影回放对比观察 | 具备 |
| 9.16 | 多感兴趣区时间密度曲线自动分析软件 | 具备 |
| 9.17 | 并行重建功能 | 具备 |
| 10 | 工作站临床应用软件 |  |
| 10.1 | 实时多平面重建和曲面重建 | 具备 |
| 10.2 | 最大密度投影 | 具备 |
| 10.3 | 最小密度投影 | 具备 |
| 10.4 | 表面三维SSD重建 | 具备 |
| 10.5 | 高级容积漫游VRT | 具备 |
| 10.6 | 模拟手术刀功能 | 具备 |
| 10.7 | 透明技术 | 具备 |
| 10.8 | 血管CTA及分析软件 | 具备 |
| 10.9 | 具备一键自动去骨功能 | 具备 |
| 10.1 | 具备自动血管狭窄分析功能 | 具备 |
| 10.11 | 具备头颈部血管自动提取功能 | 具备 |
| 10.12 | 具备高级肺结节分析功能 | 具备 |
| 10.13 | CT电影 | 具备 |
| 10.14 | 组织结节测量技术 | 具备 |
| 10.15 | 肺纹理增强技术 | 具备 |
| 10.16 | 不同上分屏电影回放对比观察病人的扫描图像可以在同一屏 | 具备 |
| 10.17 | 脑灌注分析功能 | 具备 |
| 10.18 | 体部灌注分析功能 | 具备 |
| 10.19 | 具备冠脉成像分析功能 | 具备 |
| 11 | 其他配置 |  |
| 11.1 | 扫描附件床垫 | 提供 |
| ▲11.2 | 提供产品详细配置清单。 | 提供投标产品的详细配置清单，注明分项设备或附件的型号规格、制造商、数量单位； |
| 11.3 | 提供进口双筒高压注射器一套 | 提供 |
| 11.4 | 提供QCT pro V6.1骨密度分析系统（带体脂分析标准版）配置一套 | 提供 |
| 11.5 | 非同步定量CT分析软件（根据中国人群大数据库），扫描病人时，不用把体膜放在病人身体下面。 | 提供 |
| 11.6 | 选购件单独报价，不含在投标总价中；未列出的内容均视为已包含在投标总价中 | 提供 |
| ▲11.7 | 提供球管、探测器的更换单价 | 提供 |
| ▲11.8 | 提供设备一年期和三年期整机（含图像处理工作站、球管及探测器）保修价 | 提供 |
| 11.9 | 如产品有系统及应用软件，则需提供整机系统及功能软件的安装备份文件。 | 提供 |
| ▲11.10 | 提供制造商国内售后服务部门出具的售后服务承诺书，含主要维修配件报价清单、各期限保修报价、保修期内的保养服务计划等。 | 提供 |
| 11.11 | 投标商承诺对投标文件技术指标及服务响应真实性负责，并作为验收依据。 | 提供 |
| 11.12 | 注册证及原厂技术参数 | 提供投标产品盖章的原厂技术参数（Datasheet） |
| 11.13 | PACS连接 | 负责与医院PACS系统连接，并承担接口费用 |