招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-204ZJ2130369

招标项目：螺旋CT

浙江国际招（投）标公司

2021年2月

第五章  投 标 邀 请

日    期：2021年2月

招标编号：0801-204ZJ2130369

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购螺旋CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量：

螺旋CT：1套

每圈扫描图像层数：≥16层/360°

2、有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3、有兴趣的投标人可从即日起每天（节假日除外）9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件，标书费：免费。

4、所有投标书应于2021年3月19日09：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司601会议室。

5、定于2021年3月19日09：30时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司601会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6、投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

邮    编：310012

联 系 人：苑洪春

电    话：0086-571-81061814

传    真：0086-571-81061803

电子信箱：14847913@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：浙江省立同德医院 招标人地址：杭州市西湖区古翠路234号 邮编：310012 |
| 1.3 | 合同名称：螺旋CT采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 邮编：310012 电话：0086-571-81061814 传真：0086-571-81061803 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购螺旋CT 招标邀请编号：0801-204ZJ2130369 |
| 19.1 | 投标截止期：2021年3月19日09：30（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2021年3月19日09：30（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评分法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、投标保证金、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、投标保证金、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5、评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

- 其它

实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。

| 序号 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度，每一条带“△”不满足采购文件要求扣3分，其他一般条款不满足采购文件要求扣2分，扣完为止。 | 54 |
| 商务分 | 交货期：交货期满足招标文件要求得1分，否则不得分 | 1 |
|  | 安装调试方案：投标文件中提供安装调试方案得2分，不提供不得分。 | 2 |
|  | 培训方案：投标文件中提供培训方案得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 服务分 | 质保期：免费质保期满足招标文件要求得2分，否则不得分 | 2 |
|  | 售后服务方案：投标文件中提供售后服务方案得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 其他分 | 业绩：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最多得5分。 | 5 |
|  | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得1分；所投产品取得环境标志产品的，得1分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 | 2 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省立同德医院 |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：24小时内 |
| 20 | 付款方法和条件为：验收合格后一个月付清全款。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 - 设备整机保修（含球管、探测器）保修1年，终身维修。提供原厂售后服务承诺书。保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2、售后服务 2.1 提供就近专业售后服务中心联系方式，在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。 2.2 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 2.3 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3、技术支持 3.1 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 3.2 应提供完整的中英文技术资料，包括提供原厂用户操作手册和维修手册等。 - 考察和培训 - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 - 操作培训：投标人需在设备验收前提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，维护保养等，并承担所有费用。 - 维修培训：投标人需在设备验收前由原厂工程师提供维修培训，培训内容应包括系统原理，各部件功能及原理，拆机培训（如有样机），维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 - 详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。 5、安装调试 - 安装地点：浙江省立同德医院 - 安装完成时间：卖方应事先向用户提供安装有关要求，经卖方与用户确认场地条件合格后并从接到用户通知之日起10个工作日内（节假日除外）由卖方或生产商到达现场并完成安装、调试，直到该仪器的技术指标完成符合合同要求为止。全部费用应计入投标价内； - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计和装修，费用由卖方负责。 - 提供使用操作手册2份，维修手册1份，并提供电子文档。提供注册证书有效期内制造出厂的证明文件 6、验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 - 验收需提供的资料：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效），上市8年以上设备需提高详细电路板线路图。 - 验收费用由产品投标商负担。 - 交货 - 交货期：合同签订后1个月内 - 交货地点：浙江省立同德医院指定地点 - 报价方式 8.1对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 8.2 本项目预算：160万元 - 其它 9.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 一、概  述

本次招标采购设备为螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

- 二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋CT | 1套 | 每圈扫描图像层数：≥16层/360° | 合同签订后1个月内 | 浙江省立同德医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1. | 设备名称：CT |
| 1.1 | 设备数量：1套 |
| 1.2 | 设备用途：利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描，具有扫描时间快，图像清晰等特点，可用于多种疾病的检查； |
| 2. | 主要技术规格 |
| 1 | 机架系统 |
| 1.1 | 机架孔径：≥70cm |
| 1.2 | 机架数字倾角：≥±30度 |
| 1.3 | 探测器类型：固体稀土陶瓷探测器 |
| 1.4 | 探测器Z轴排列数：≥24排 |
| 1.5 | 探测器Z轴宽度：≥19mm |
| *1.6 | 每排探测器单元数量：≥900 |
| 1.7 | 探测器总单元数：≥21600 |
| 1.8 | 探测器采样率：≥2880 view/rotation |
| 1.9 | 焦点至扫描野中心距离：≤560mm |
| 1.10 | 滑环类型：低压滑环 |
| 1.11 | 驱动方式：马达驱动 |
| 1.12 | 冷却方式：风冷 |
| △1.13 | 最薄采样层厚：≤0.6mm |
| 1.14 | 最大旋转速度： ≥120RPM |
| 1.15 | 防碰撞急停保护：配备 |
| 1.16 | 定位灯误差：矢状面、横断面的定位灯误差≤±1mm |
| 1.17 | 设备运行声学噪声：≤69dB（A） |
| 1.18 | 提供扫描架控制面板左右各一套，可控制诊断床升降，水平移动，扫描架倾斜等 |
| 1.19 | 提供扫描架上显示诊断床位置，扫描架倾斜角度等信息的功能 |
| 1.20 | 提供一体化定子设计 |
| 1.21 | 提供一体化转子设计 |
| 2 | X线球管及高压发生器 |
| *2.1 | 阳极最大热容量：>5.0MHU |
| 2.2 | 阳极最大散热率：≥815kHU/min |
| 2.3 | 最大球管电压：≥140kV |
| 2.4 | 最小球管电压：≤80kV |
| 2.5 | 最大球管电流：≥420mA |
| 2.6 | 最小球管电流：≤10mA |
| 2.7 | 球管大焦点：≤1.0mm×1.0mm |
| 2.8 | 球管小焦点：≤0.5mm×1.0mm |
| 2.9 | 高压发生器功率：≥50kW |
| 2.10 | 球管冷却方式：油冷+风冷 |
| 3 | 诊断床系统 |
| 3.1 | 诊断床离地面最低高度：≤490mm |
| 3.2 | 诊断床垂直移动范围：≥500mm |
| 3.3 | 诊断床水平运动范围：≥1800mm |
| 3.4 | 诊断床水平可扫描范围：≥1500mm |
| 3.5 | 诊断床最大水平移动速度：≥150mm/s |
| 3.6 | 诊断床最小水平移动速度：≤1mm/s |
| 3.7 | 诊断床最大承载：≥205kg |
| 3.8 | 诊断床水平移动精度：≤±0.25mm |
| 3.9 | 提供诊断床水平方向手动移动功能 |
| 3.10 | 提供床垫，头托，头托垫，校正水模等诊断床附件 |
| 3.11 | 提供诊断床控制脚踏开关 |
| 3.12 | 提供诊断床输液架插孔 |
| 4 | 主计算机 |
| 4.1 | 主计算机内存：≥64GB |
| 4.2 | 计算机硬盘容量：≥4TB |
| 4.3 | 提供专业图像处理卡 |
| 4.4 | 高分辨率显示器：≥19寸 |
| 4.5 | 显示器数量：≥2 |
| 4.6 | 显示器分辨率：≥1280×1024 |
| 4.7 | 图像重建速度：≥30幅/s |
| 4.8 | 显示器亮度：≥330cd/m² |
| 4.9 | 显示器对比度：≥2000:1 |
| 4.10 | 提供标准键盘鼠标 |
| 4.11 | 提供DVD光盘刻录系统 |
| 4.12 | 提供USB数据导出功能 |
| 4.13 | 提供标准DICOM3.0接口 |
| 4.14 | 提供以太网通信接口（同时具备发送/接收，查询/检索，基本打印，存储，网络连接，HIS/RIS） |
| 4.15 | 提供支持worklist功能 |
| 4.16 | 提供1000M/100M自适应以太网卡 |
| 4.17 | 提供自动语音提示功能 |
| 4.18 | 提供激光相机接口 |
| 4.19 | 提供计算机用不间断电源（UPS） |
| 5 | 扫描参数和图像质量 |
| 5.1 | 每圈扫描图像层数：≥16层/360° |
| △5.2 | 最快扫描速度：≤0.5s/360° |
| 5.3 | 提供250mm和500mm等可选扫描视野 |
| 5.4 | 最大重建视野：≥500mm |
| 5.5 | 最小重建视野：≤100mm |
| 5.6 | 定位片最大扫描长度：≥1500mm |
| 5.7 | 定位片方向：后前、前后、左右侧位 |
| 5.8 | 螺距范围：最小螺距≤0.25；最大螺距≥1.75 |
| △5.9 | 提供采集模式：≤16×1.2mm，≤16×0.6mm等模式 |
| 5.10 | 提供定位片扫描，轴位扫描，螺旋扫描等扫描模式 |
| 5.11 | 图像重建矩阵：≥512×512，1024×1024 |
| *5.12 | 高对比度分辨率（空间分辨率）：≥20LP/cm（0%MTF） |
| 5.13 | 低对比度分辨率（密度分辨率）：≤3mm@0.3%（18mGy） |
| 5.14 | CT值范围：≥ -1024至3072 HU |
| 5.15 | 图像噪声：≤0.35% |
| 5.16 | 图像均匀性：水的CT值均匀性≤±4HU |
| 5.17 | CT值准确性：空气：≥ -1000±10HU，水：≥ 0±4HU |
| 6 | 功能和软件 |
| 6.1 | 提供智能毫安技术 |
| 6.2 | 提供迭代降噪算法 |
| 6.3 | 提供金属伪影抑制算法 |
| 6.4 | 提供射线硬化伪影消除技术 |
| 6.5 | 提供后颅窝图像优化 |
| 6.6 | 提供条状伪影抑制算法 |
| 6.7 | 提供射线硬化伪影消除技术 |
| 6.8 | 提供一键穿刺定位功能 |
| 6.9 | 提供胸部反向重建技术 |
| *6.10 | 提供隔室摆位功能：要求自动完成患者摆位，无需医护人员进入CT扫描室 |
| 6.11 | 提供儿童专用扫描协议 |
| 6.12 | 提供多平面重建（MPR）功能 |
| 6.13 | 提供曲面重建（CPR）功能 |
| 6.14 | 提供表面遮盖（SSD）功能 |
| 6.15 | 提供最大密度投影（MIP）功能 |
| 6.16 | 提供最小密度投影（MinIP）功能 |
| 6.17 | 提供三维容积重建（VR）功能 |
| 7 | 其他 |
| 7.1 | 提供自主知识产权探测器 |
| 7.2 | 提供设备远程监测，故障自动预警 |
| 7.3 | 提供免费基础软件升级 |
| 7.4 | 提供随机校正模体 |
| 7.5 | 提供最新机型和最新的硬件、软件版本，并提供说明 |
| 7.6 | 提供分项报价及配件、耗材、保外保修最优惠价格 |
| 8 | 配置要求 |
| 8.1 | 扫描附件如水模、头托、垫、固定带等 |
| 8.2 | 工作站UPS 1套 |
| 8.3 | 提供实现设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有附件 |
| 8.4 | 提供标准方舱一只,包含在投标总价中。具体尺寸各供应商在投标文件中明确 |
| 8.5 | 提供投标型号详细的配置清单 |