招  标  文  件
（国际招标）

（第二册）

招标编号：0801-224ZJ2231011

招标项目：数字减影血管造影X线机及配套设备

浙江国际招投标有限公司

2022年5月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年5月

招标编号：0801-224ZJ2231011

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购数字减影血管造影X线机及配套设备项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

数字减影血管造影X线机及配套设备：1套

X线高压发生器：发生器功率≥100KW

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天（节假日除外）9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司购买招标文件，本招标文件免费。

4．  	所有投标书应于2022年6月10日10：30（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司301会议室。

5．   定于2022年6月10日10：30（北京时间）在浙江国际招投标有限公司301会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：苑洪春、张夏卿

电    话：86-571-81061814、86-571-81061805

电子信箱：14847913@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：平湖市中医院 招标人地址：浙江省平湖市当湖街道当湖西路76号 邮编：310000 |
| 1.3 | 合同名称：数字减影血管造影X线机及配套设备采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061814、86-571-81061805 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年6月10日10：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购数字减影血管造影X线机及配套设备 招标邀请编号：0801-224ZJ2231011 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年6月10日10：30（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年6月10日10：30（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至浙江省立同德医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：中标之日起，90天内安装验收完成并交付使用。 所选方案：选用26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3（1） |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以5年计 所选方案：选用26.4.4（2） |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 e. 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定的86%收取 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、现金等付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202222209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202222209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称 |
| 7. | 履约保证金金额：合同总价的2.5%，合同履行完毕后无息退还。 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：合同签订后支付合同总价的40%，货到验收合格后支付余款 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 1.1 验收合格后整机保修1年（包含本标书要求的所有设备、工作站以及保障设备正常运行所必须的软硬件），终身维修。提供制造商国内售后服务部门出具的售后服务承诺书。软件终身免费升级，永久开放维修密码（如需硬件密码狗，需无条件提供）。保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后响应时间≤1小时，并在24小时内派员到达买方现场实施维修(如确实需要）。零配件在该设备停产后仍需保证8年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 提供DSA出保后整机保修价（含球管、探测器、大屏、工作站等全部硬件和软件，不含第八章“设备技术要求及主要性能参数”第17条约定的第三方医疗设备），单独报价，不含在投标总价，且首次购买保修时，允许带病保（带病保允许议价）。投标商应在标书中提供由制造商国内售后服务部门出具的包含以上要求的详细维保条款的售后服务承诺，并作为合同附件，属于合同的有效组成部分。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 应提供完整的中英文技术资料，包括提供原厂用户操作手册和维修手册等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。 - 其他为保证设备正常运行所必须的软硬件，应免费提供。 - 软件备份及Licences：提供随机所有软件的光盘及Licences。 - 维修密码：无条件开放并能进入所有维修及调试程序，提供维修密码、秘钥，如后续调整，应重新提供。 - 考察和培训 - 操作培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别提供操作培训，培训内容应涵盖开关机、日常操作、日常自检、消耗品更换、定期使用保养等，可提供跟台培训，并承担所有费用。 - 维修培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别由原厂工程师提供维修培训，培训内容应包括系统原理、各部件功能及原理、拆机培训（如有样机）、定期维护保养、消耗品更换、常见故障排除等，提供电子版维修手册，并承担所有费用。 - 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：平湖市中医院新院区指定的DSA机房 - 安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用（安装所需的材料包括钢结构材料、线槽材料等）由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。卖方需在中标后七天内考察场地，结合用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构。 - 验收 - 设备安装后，医院按照国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，在合同签订前卖方应向买方提供详细的验收标准、验收方法的技术文件，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 - 提供用户操作手册、维修手册（中，英文各一套）。 - 安装要求符合我国国家有关技术规范和标准；验收以产品原始样本技术资料及标书技术文件为依据；验收时对设备各项技术参数均逐一检查，如发现虚假应标，业主有权拒付货款并按“消法”向卖方索取双倍赔偿。 - 验收所需资料： 1）操作培训资料及考核记录； 2）维修培训资料及考核记录； 3）定期维护保养资料及流程； 4）纸质及电子版的操作、保养、维修说明书及操作规程、保养模板； 5）软件（如有）原始安装文件，软件（如有）Ghost备份。 6）所有医疗设备（第八章“设备技术要求及主要性能参数”第17条约定的第三方医疗设备）有效的医疗器械注册证、生产企业（或注册持有人）证件、投标商证件等基础性证件。 7）属于国家强制计量检定目录的设备，提供CPA、CMA证件，以及首次计量合格的证明； 8）进口设备，提供海关报关单，属于检验检疫目录的，应提供检验检疫报告； - 9）根据投标文件提供的、由官方售后服务部门出具的售后服务承诺。 - 验收合格条件： 1）设备、配件及耗材到医院前全新未拆封； 2）投标文件中响应的技术要求、配置要求、售后服务承诺内容、其他应提供的配置等，全部符合要求； 3）验收所需证件资料齐全； 4）大型设备、技术难度高的设备，由具备验收检测资质的单位出具合格的验收检测报告； - 5）验收合格文件及保修期开始计算：中标方、使用科室、医疗设备管理部门验收无误后，三方在医院提供的验收单上签字，验收完成，保修期开始。 - 验收不合格： - 未在限定日期内验收完成的，每超过一天，扣合同总金额的0.5％，最高不超过5%；因验收不合格需退货的，中标方需赔偿院方因此产生的损失，包括但不限于提供备用机直至院方采购到新设备并安装验收完成。 - 交货 - 交货期：中标之日起，90天内安装验收完成并交付使用 - 交货地点：平湖市中医院新院区指定的DSA机房 - 报价方式 - 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价。质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算：800万元 - 其它 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为数字减影血管造影X线机及配套设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影系统(DSA) | 1套 |  | 中标之日起，90天内安装验收完成并交付使用 | 平湖市中医院新院区指定的DSA机房 |
| 2 | 中文操作手册（包含中文技术资料） | 2套 | 随机器提供 |  |  |
| 3 | 中文维修手册 | 2套 | 随机器提供 |  |  |
| 4 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 随机器提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备名称：数字减影血管造影系统(DSA)，允许进口 |  |
| 1.2 | 设备数量：1套 |  |
| 1.3 | 设备用途：心、脑、全身血管、神经造影和介入治疗。 |  |
| *1.4 | 设备组成：主要部件包括多轴C臂机架、导管床、高压发生器、球管、非晶硅数字化平板探测器等，其他包括能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统、存储系统（含各种分析软件）、控制操作系统、防护设备、连接电缆以及附属设备等，以及其他保证设备正常运行所必须的软硬件设施。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2 | 机架 |  |
| 2.1 | 机架安装方式：全自动悬吊式或落地式，可以满足全身范围的血管造影和介入治疗操作。 |  |
| 2.2 | 机架预设位置数量不少于55种。 |  |
| 2.3 | 机架运动包括电动加手动 |  |
| 2.4 | CRA≥100° |  |
| 2.5 | CAU≥100° |  |
| 2.6 | RAO≥ 180° |  |
| 2.7 | LAO≥ 150° |  |
| 2.8 | SID范围不低于90cm―120cm |  |
| 2.9 | C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒 |  |
| 2.10 | 机架可移动至抢救位，即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 |  |
| 2.11 | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转 |  |
| 2.12 | 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 |  |
| 3 | 导管床 |  |
| 3.1 | 床面碳纤维浮动床面 |  |
| 3.2 | 床长≥280cm（不包含延长板的长度） |  |
| 3.3 | 床宽≥45cm |  |
| 3.4 | 床的最大病人承重≥250kg，可额外附加50kg心肺复苏CPR重量和25kg抢救设备重量（床板在任意位置均能实施CPR，无需收回） |  |
| 3.5 | 床的纵向运动范围≥120cm |  |
| 3.6 | 床面的升降范围≥28cm |  |
| 3.7 | 床面的旋转±120° |  |
| 3.8 | 床面的横向运动≥±17cm |  |
| 3.9 | 导管床具有手臂支架（满足桡动脉穿刺等要求）、床垫、输液支架、头套、床边防护装置（铅当量≥0.5mm）等辅助设施 |  |
| 3.10 | 具备智能碰撞保护功能 |  |
| 4 | 液晶触摸控制屏 |  |
| 4.1 | 检查床旁具备液晶触摸控制屏 |  |
| 4.2 | 液晶触摸控制屏位置可置于导管床三边，满足不同临床操作需求 |  |
| 4.3 | 液晶触摸控制屏上具有可进行采集条件、对比度、亮度、边缘增强、电子遮光器等参数设置，以及图像后处理及量化分析功能。 |  |
| 4.4 | 配备多功能操作手柄，便于医生操作 |  |
| 5 | X线高压发生器 |  |
| 5.1 | 发生器功率≥100KW |  |
| 5.2 | 最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时） |  |
| 5.3 | 高频逆变频率≥100KHz |  |
| 5.4 | 输出电压40KV－125KV |  |
| 5.5 | 最短曝光时间≤0.5ms |  |
| 5.6 | 无需测试曝光进行自动曝光控制 |  |
| 5.7 | 最小管电流≤0.5mA |  |
| 6 | X线球管 |  |
| 6.1 | 阳极热容量≥5.2MHU |  |
| 6.2 | 阳极最大散热功率≥18000W |  |
| 6.3 | 球管焦点≥2个，单个焦点故障时，仍可正常使用，完成手术 |  |
| 6.4 | 最小焦点≤0.3mm |  |
| 6.5 | 最小焦点功率≥26KW |  |
| 6.6 | 所有焦点均采用平板灯丝技术 |  |
| 6.7 | 最大焦点≤0.9mm |  |
| 6.8 | 最大焦点功率≥90KW |  |
| 6.9 | 球管带有防碰撞保护装置 |  |
| 6.10 | 球管冷却方式：油冷或水冷 |  |
| 6.11 | 球管采用液态金属轴承 |  |
| 6.12 | 最大连续透视功率≥3500W |  |
| 6.13 | 最大透视管电流≥250mA |  |
| 7 | 数字化平板探测器 |  |
| 7.1 | 材质：碘化铯非晶硅数字化 |  |
| 7.2 | 平板有效探测面积≥29cmx38cm |  |
| 7.3 | 平板分辨率≥3.25LP/mm（注明条件） |  |
| 7.4 | 平板像素尺寸≤154μm |  |
| 7.5 | 系统采集≥ 2480x1920矩阵，平板探测器灰阶≥16bit |  |
| 7.6 | 视野≥6视野 |  |
| 7.7 | 最小视野≤8x8cm，最小视野对角线≤11cm |  |
| 7.8 | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 7.9 | 平板检测器光子转换效率DQE≥77% （注明条件） |  |
| 7.10 | 平板上具备控制机架和检C型臂运动的开关 |  |
| 7.11 | 具备独立的平板探测器液态冷却系统 |  |
| 7.12 | 平板内具备可抽取滤线栅 |  |
| 7.13 | 平板四侧均有智能调节按键 |  |
| 8 | 图像采集及处理系统 |  |
| 8.1 | 标准DR模式速率≥0.5-7.5帧/秒；采集、显示及存储均为1K或2K矩阵 |  |
| 8.2 | 标准DSA模式速率≥0.5-7.5帧/秒；采集、显示及存储均为1K或2K矩阵、12bit，并具有实时DSA功能 |  |
| 8.3 | 动态心脏模式速率≥30 幅/秒, 采集、显示及存储均为1k或2K矩阵，12bit |  |
| 8.4 | 高速DSA模式速率≥30帧/秒，采集、显示及存储均为1K或2K矩阵，12bit |  |
| 8.5 | 数字脉冲透视0.5-30幅/秒,≥9档 |  |
| 8.6 | 透视图像存储量≥1000幅 |  |
| 8.7 | 外周采集模式有高压注射器的联动 |  |
| 8.8 | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强等功能 |  |
| 8.9 | 具备实时动态范围管理功能 |  |
| 8.10 | 具备下肢血管造影剂跟踪造影功能 |  |
| 8.11 | 检查床或机架为连续运动方式，可手动和电动控制下肢跟踪采集 |  |
| 8.12 | 下肢跟踪血管造影图像矩阵≥2048×2048 |  |
| 8.13 | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作 |  |
| 9 | 智能路径导航功能 |  |
| 9.1 | 可实现传统Roadmap功能 |  |
| 9.2 | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 |  |
| 9.3 | 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 |  |
| 9.4 | 路径导航功能可用于心脏介入手术 |  |
| 9.5 | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 |  |
| 9.6 | 可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |  |
| 9.7 | 具有肿瘤栓塞导航功能，能够对肿瘤血管进行标记 |  |
| 10 | 具备图像采集、处理及优化技术软件功能 |  |
| 10.1 | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚 |  |
| 10.2 | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |  |
| 10.3 | 由C型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |  |
| 10.4 | 动态图像优化降噪 |  |
| 10.5 | 适应性边缘增强 |  |
| 10.6 | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 |  |
| 10.7 | 智能去伪影 |  |
| 11 | 图像显示系统 |  |
| 11.1 | 显视器采用医用高分辨率显示器 |  |
| *11.2 | 操作室1台≥55英吋整屏进口显视器，分辨率≥3840x2160，可分多屏，分别用于实时图像和参考图像显示、工作站显示、监护信息显示等，保修≥1年； 检查室备用（19英吋）TFT显视器三台，其中一台可安装在大屏背面，并提供显示器悬吊架。 |  |
| 11.3 | 控制室两台≥19英吋TFT显示器，用于主机操作以及实时和参考图像显示，显视器分辨率≥1280X1024 |  |
| 11.4 | 显视器亮度≥400cd/m2 |  |
| 11.5 | 可视角度（水平及垂直可视角度）≥170° |  |
| 11.7 | 监视器悬吊架可纵向及旋转运动 |  |
| 12 | 图像存储及图像分析系统 |  |
| 12.1 | 主机硬盘图像存储1024x1024矩阵、12bit时，容量≥25000幅。 |  |
| 12.2 | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 |  |
| 12.3 | 自动回放采集序列 |  |
| 12.4 | 回放序列的速度及方向可调 |  |
| 12.5 | 可进行减影及非减影切换 |  |
| 12.6 | 后处理功能包括选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等 |  |
| 13 | 实时旋转DSA |  |
| 13.1 | 为方便神经及外周血管介入要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 |  |
| 13.2 | 头位机架旋转采集最快速度≥60度/秒 |  |
| 13.3 | 侧位机架旋转采集最快速度≥60度/秒 |  |
| 13.4 | 侧位机架旋转采集范围≥200度 |  |
| 13.5 | 最快采集速率≥30帧/秒 |  |
| 13.6 | 动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需其他操作 |  |
| 14 | 原厂三维重建及分析工作站：具有独立的原装三维重建及分析工作站，要求硬件配置不低于CPU（Intel® Xeon, 3.2GHz以上CPU，四核）、内存≥ 32GB、图像硬盘容量≥ 300GB |  |
| 14.1 | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 |  |
| 14.2 | 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘，输出及叠加单幅图象，可用AVI文件输出完整图象 |  |
| 14.3 | 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 |  |
| 14.4 | 配备三维重建和显示所需的附件 |  |
| 14.5 | 可完成全身各部位（包括神经、胸腹、四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 |  |
| 14.6 | 最短重建时间≤ 30秒 |  |
| 14.7 | 血管定量分析软件具备测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量、长度及面积测量功能 |  |
| 14.8 | 类CT重建功能(重建矩阵256 x 256/512 x512, 密度分辨率：≤5HU，类CT灰阶动态范围≥16bit) |  |
| 14.9 | 支架精细显影功能，可快照存储、创建并存储电影，可传输至DICOM兼容设备，可DICOM打印，可刻录 |  |
| 14.10 | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT） |  |
| 14.11 | 具备三维内支架、弹簧圈双容积重建功能 |  |
| 14.12 | 床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作 |  |
| 14.13 | 可实现与CT、MR等多产品三维图像融合 |  |
| 14.14 | 实时（动态）支架精细显影技术 |  |
| 14.15 | 三维血管路图导航功能 |  |
| 14.16 | 2D/3D影像融合、3D/3D影像融合 |  |
| 14.17 | 3D旋转采集血管造影 |  |
| 14.18 | 平板血管机类CT成像功能 |  |
| 14.19 | 3D血管图像处理 |  |
| 14.20 | 双容积成像 |  |
| 14.21 | 床旁控制系统，允许在手术床旁操作控制工作站 |  |
| 14.22 | 远程介入功能，允许通过网络远程访问工作站，配备此功能的软硬件，但需根据院方要求开通、关闭此功能。 |  |
| 14.23 | 具备3D自动影像定位 |  |
| 14.24 | 具备3D自动机架定位 |  |
| 14.25 | 3D旋转采集范围≥200° |  |
| 15 | 射线剂量防护技术 |  |
| 15.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |  |
| 15.2 | 自动插入铜滤片数≥3片 |  |
| 15.3 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥600幅 |  |
| 15.4 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥20s，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 15.5 | 射线剂量监测功能透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 15.6 | 具备床下防护铅帘、悬吊式防护铅屏（原装） |  |
| 15.7 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 15.8 | 透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变 |  |
| *15.9 | 需提供最新最全的低剂量平台（注明版本或者型号） |  |
| 15.10 | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |  |
| 15.11 | 具备零射线病人定位功能 |  |
| 16 | 其他功能配置 |  |
| 16.1 | 高压注射器接口 |  |
| 16.2 | 激光相机接口 |  |
| 16.3 | DICOM Send |  |
| 16.4 | DICOM Print |  |
| 16.5 | DICOM Query / Retrieve |  |
| 16.6 | DICOM MPPS |  |
| 16.7 | 心脏介入高级功能，包括左心室分析软件、冠脉分析软件、高清支架精显功能、实时支架精显功能 |  |
| 16.8 | 神经外周肿瘤高级功能，包括可与CT/MR图像实现3D/3D图像融合、肿瘤栓塞引导功能、经皮穿刺活检以及治疗的术中导航软件、经皮穿刺活检所需的一体化十字定位激光灯、提供颅内支架精显功能、提供去金属伪影功能 |  |
| 16.9 | 提供3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT），透明化重建 |  |
| 16.10 | 原装双向对讲通话系统一套 |  |
| 16.11 | 原装悬吊式LED手术灯一个 |  |
| 17 | 第三方医疗设备（投标商需提供品牌、型号，独立报价，含于总价中，不可扣除） |  |
| 17.1 | 高压注射器一台（DSA专用，允许进口） |  |
| 17.2 | 除颤仪一台（带起搏功能，允许进口） |  |
| 17.3 | 多参数监护仪一台（DSA专用，双有创，可对接DSA系统，允许进口） |  |
| 17.4 | 转运监护仪一台（允许进口） |  |
| 17.5 | 麻醉机一台（电动电控呼吸机；具有定容以及手动/自主通气模式；具有新鲜气体隔离阀，保证潮气量的输送不受新鲜气体流量变化的影响；容量控制模式下设定潮气量范围：20-1400ml，监测潮气量0－2000ml，可做到体重2KG的新生儿，适用于所有人群的手术，允许进口） |  |
| 17.6 | 心电图机一台（可接入医院心电网络系统） |  |
| 17.7 | 机房装修（交钥匙工程） |  |
| 17.8 | 铅衣、拖鞋消毒柜一套 |  |
| 17.9 | 6M医用显示器2台 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价，未列出视为免费提供。 |  |
| 2 | 提供投标机型最新、最高、最全的软硬件配置，包括所有标配、选配项，详细列出配置清单，如有未包含其中的硬件和功能软件，请提供详细清单，并分项报价，未报价的即表示已包含在投标总价中。提供原厂DATASHEET。如投标方弄虚作假，一经发现，除提供相应的软硬件外，每个硬件/功能软件扣除或返还合同总金额的2%。 |  |
| 3 | 耗材：详细描述专用耗材、保养件，未报价视为免费提供，并承诺设备生命周期内（不少于8年）耗材、保养件正常供应。 |  |
| 4 | 提供的配置：所有配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价。 |  |
| 5 | 其他优惠措施，请在投标书中列出 |  |