鹿城区政府采购

采 购 文 件

| 项目编号： | ZXZB-H20200807-EP2 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 鹿城区疾控中心实验室检验检测能力建设项目仪器设备采购（第二批） |
| 采购方式： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市鹿城区疾病预防控制中心 |
| --- | --- | --- |
| 代理机构 | ： | 温州市智信招标代理有限公司 |

二〇二〇年八月

目    录

供应商须知前附表	2

第一部分    供应商须知	7

一、  说明	7

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	13

五、 开标	13

六、 评  标	15

七、 授予合同	18

第二部分   政府采购政策功能相关说明	21

第三部分   合同主要条款	25

第四部分   投标文件格式	33

第五部分   采购内容及要求	58

第六部分   评标原则及方法	120

注：采购文件中加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市鹿城区疾病预防控制中心 联系人：李先生 联系电话：0577-56760602 地址：温州市鹿城区双屿街道过境路3320号广城嘉园1栋 |  |  |  |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州市智信招标代理有限公司 代理机构地址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室 联系人：叶先生 电 话：13958779970 |  |  |  |
| 3 | 项目名称 | 鹿城区疾控中心实验室检验检测能力建设项目仪器设备采购（第二批） 项目编号：ZXZB-H20200807-EP2 |  |  |  |
| 4 | 采购内容 | 标项 | 采购内容 | 标项 | 采购内容 |
|  |  | 1 | 气相色谱仪器设备 | 7 | 化学发光免疫分析仪 |
|  |  | 2 | 电感耦合等离子体-串联质谱联用仪 | 8 | 固体测汞仪等设备 |
|  |  | 3 | 离子色谱仪 | 9 | 凯氏定氮仪 |
|  |  | 4 | 超高效液相色谱设备 | 10 | 多样品浓缩仪等设备 |
|  |  | 5 | 全自动微生物质谱鉴定分析系统 | 11 | 全自动固相萃取仪等设备 |
|  |  | 6 | 核酸检测系统及生化培养箱 |  |  |
|  |  | 具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。 |  |  |  |
| 5 | 交货时间 | 合同签定后3个月内完成设备供货、安装、调试工作，并通过由招标方与中标方共同组织的验收。 |  |  |  |
| 6 | 供应商 资格要求 （适用于所有标段投标供应商） | 1.一般资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。 （2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 2.特殊资格条件：无 |  |  |  |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |  |  |  |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |  |  |  |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |  |  |  |
| 10 | 投标文件递交截止时间 | 2020年09月07日9时30分整 |  |  |  |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |  |  |  |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |  |  |  |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |  |  |  |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |  |  |  |
| 15 | 投标文件的组成 | 完整的投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三个部分组成。 |  |  |  |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |  |  |
| 17 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应加盖：电子签章。 |  |  |  |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | 1.本项目实行在线投标响应（电子投标）。 2.投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3.以上两类投标文件均由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。 4.不同标段的投标文件应分别制作。 |  |  |  |
| 19 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”： 以U盘存储，密封包装后（顺丰快递形式）在2020年09月06日17时30分前递交，一份，邮寄地址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室，叶先生收。 |  |  |  |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递寄形式）在2020年09月06日17时30分前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；顺丰快递邮寄形式快递至采购代理机构地址（地址详见招标采购文件，防疫期间不建议供应商本代表抵达开评标地点）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 d.供应商应加强U盘的包装与保护，因包装不当而造成“备份投标文件”损坏或不能在开评标现场设备上正确读取的责任由供应商自负。 |  |  |  |
| 21 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |  |  |  |
| 22 | 开标地点 | 政采云平台上完成开标流程 |  |  |  |
| 23 | 开标时间 和评标地点 | 开标时间：2020年09月07日9时30分 评标地点：鹿城区政务服务管理中心3楼评标室（温州市鹿城区宽带路18号科技大楼） |  |  |  |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |  |  |  |
| 25 | 履约担保 | 不需要 |  |  |  |
| 26 | 采购进口产品 | 本项目采购产品经专家论证，且论证结果按照相关法律法规及规范性文件的要求在浙江政府采购网公示，公示期间无异议，已报财政审批，可采购进口产品 |  |  |  |
| 27 | 政府采购 扶持政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》。 2.满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 3.满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 4.满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 5.节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 6.节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 7. 温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm |  |  |  |
| 28 | 供应商信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：公告发布之日起至本项目投标截止时间内任意时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 （6）▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 （7）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。 |  |  |  |
| 29 | 合同备案 | （1）中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构邮箱：ye462978466@qq.com。。 |  |  |  |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |  |  |  |
| 31 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |  |  |
| 32 | 采购代理服务费 | （1）招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类项目计算收取，由各标段中标人在领取项目中标通知书时向采购代理机构进行支付，该服务费须计入投标报价。 （2）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |  |  |  |

# 第一部分    供应商须知

## 一、  说明

1.本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格供应商要求以招标公告对供应商资格条件要求的表述为准。

3.供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.特别说明：

6.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：所有核心产品品牌均相同按同品牌供应商计算。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

## 二、 采购文件

7.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

8.质疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

8.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

8.3提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的供应商。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9.投诉

9.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

10.采购文件的澄清或修改

10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在供应商在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购文件如有补充更正均见“政采云”（http://www.zjzfcg.gov.cn）。供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

## 三、 投标文件的编制

11. 投标文件的形式和效力

11.1投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

11.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

11.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

11.4投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件包括资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分。

12.2 资格审查资料须包括下列部分：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。 |
| 3 | 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件），新成立的公司，必须提供情况说明。 |
| 4 | 2020年03月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。 |
| 5 | 2020年03月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函。 |
| 8 | 诚信投标承诺书。 |
| 9 | 公告发布至本项目投标截止时间内任意时间的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”供应商信用查询网页截图。 |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- ▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖供应商有效的公章（电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.3 商务技术文件应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 |
| 3 | 设备供货范围详细清单、随机附件及备品备件、专用工具一览表、供业主选购的设备及备品备件一览表 |
| 4 | 设备的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述 |
| 5 | 设备及系统的安装实施方案、验收标准和验收方法的详细介绍 |
| 6 | 设备及系统的质量控制、质量保证的详细介绍 |
| 7 | 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，质保期外服务收费内容、产品配件价格清单及保证措施 |
| 8 | 针对突发事件应急处理方案 |
| 9 | 供应商为完成本项目组建的工作小组名单 |
| 10 | 项目实施周期及其保证措施 |
| 11 | 投标供应商2017年至今同类项目业绩 |

备注：

- 供应商可根据采购文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：供应商所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖供应商有效的公章。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.4 报价文件标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |
| 2 | 投标分项报价表 |
| 3 | 中小企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函（采购文件第二部分相关附件，非此类企业无须提供） |

13.投标文件编制

13.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

13.2供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格审查资料”和“商务技术文件”中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

13.3本采购文件“第四部分 投标文件格式”中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

13.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

13.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.6 供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

14.投标文件的签章

14.1投标文件的签章要求：供应商须知前附表第17款；

14.2投标文件应由供应商法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并时加盖供应商公章（电子签章）。

14.3电子签章操作指南详见“政采云平台”《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

15.投标文件的形式

15.1投标文件的形式：见供应商须知前附表第18款；

15.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

15.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

16.投标文件的份数

16.1投标文件的份数：见供应商须知前附表第19款。

17.投标报价

17.1 供应商应报出本项目建设内容所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表，对于供应商价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

17.2 投标总报价应是中标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人所有的货物及服务价款，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

17.3 供应商须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

17.4 供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

17.5 所有投标报价均以人民币报价。

17.6 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

17.7 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

17.8 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

12. 供应商如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：

- 供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 供应商在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经同级政府采购监督管理部门审查认定供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

19. 投标有效期

19.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的供应商不得修改投标文件。

## 四、 投标文件的递交

20. 投标文件的递交

20.1投标文件的上传、递交：见供应商须知前附表第20款。

21. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

21.1“电子加密投标文件”解密：见供应商须知前附表第21款。

22. 投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

22.2投标文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

23. 投标文件的备选方案

23.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标

24. 开标形式

24.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

25. 开标准备

25.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

25.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

26.开标流程（两阶段）

26.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内（开标时间起半个小时内）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：ye462978466@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术文件的评审工作，具体见本章节“供应商资格审查”相关规定。

26.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启通过符合性审查、商务技术文件评审有效供应商的报价文件，在“政采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录，供应商在线进行确认。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

27. 供应商资格审查

27.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

27.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

27.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

## 六、 评  标

28. 评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

29. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露。如果供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

30. 投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

30.1▲供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）仅提交“备份投标文件”的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

30.2▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除30.1条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除30.1条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；报价文件明细表计算错误，出现较大差错；

4）除30.1条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

30.3有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

30.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

30.5实质上没有响应采购文件要求的投标将被否决，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.投标文件的澄清

31.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

31.2若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且供应商书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括供应商在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

31.3投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

31.4▲评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5如果供应商代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

31.6经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应采购文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

32. 评标原则和评标办法

32.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

32.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.4本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分“评标原则及方法”。

32.5▲根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的，此项目（对应标段）废标，应重新组织采购。

32.6评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

32.7▲评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.确定中标候选人

33.1本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

33.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的供应商推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人）。

33.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

33.4采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

34. 评标细则详见“评标原则及方法”。

35. 可中止电子交易活动的情形

35.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

    - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

    - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

    - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

    - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

    - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

35.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、 授予合同

36. 确定中标人

36.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36.2中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

36.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

36.4各供应商对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

37. 签订合同

37.1公示期结束后，中标供应商须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

37.2采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

37.3拒签合同的责任

37.4中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

政府采购活动现场确认声明书

温州市智信招标代理有限公司：

本人经由             （单位）负责人   （姓名）合法授权参加         项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签字：

年  月  日

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2.享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

6.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：                
日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

备注说明：

    - 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

    - 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三部分   合同主要条款

政 府 采 购 合 同

项 目 名 称：

项 目 地 点：

合 同 编 号：

采 购 单 位：

中标供应商：                      _

签  订 日 期：

甲方：

乙方：

鉴于甲方于2020年  月  日接受乙方对          投标，双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的采购文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1.合同产品及价格

1.1合同产品内容依据采购文件、招标补充文件、投标文件、投标承诺和询标记录确定。

1.2合同价格

本合同总价：人民币       万元。大写：                    。

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为合同产品供货到交货地点并负责安装调试验收合格的全部费用（包括但不限于制造、国内外运杂费、保险费、关税及增值税等各种税费、安装调试、人员食宿、交通、有关部门验收等所有费用），不论是否明列在合同文本中。

1.3.合同产品的名称、技术规范和数量:

与中标通知书、采购文件及被采购人接受的偏离表相一致。

2.产品的质量、技术标准

产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3.权利瑕疵担保：

3.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

3.2. 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.3 乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

3.4 第三方知识产权的要求，乙方承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任。

3.5 乙方对一切可能的侵权指控负责。如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由中标（成交）供应商承担全部责任。

4.产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5.唛头

5.1乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6.质量保证

6.1乙方提供的产品须和报价文件中所承诺的产品规格、数量、材质等相符合（合同中另有约定除外）。

6.2乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的。

6.3乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.4乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.5乙方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能，确保10年以上的使用寿命。

7.质量保证期

7.1产品的质量保证期为自设备验收合格，通过最终验收并投入使用至少    年（   个月，以乙方在项目投标文件中承诺的质保期为准，如产品制造商质保期优于招标要求的，则按制造商承诺标准执行)。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

7.2 ▲乙方对本合同所涉及所有货物在质量保证期满前最后一个月内提供检查维护服务，费用已包含在合同总价中。

8.合同转让和分包

8.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、安装工作转包或分包给第三方。

8.2乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3 虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9.合同修改

9.1甲、乙双方不得任意修改合同。甲、乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

10.文件和技术资料的相互提供。

提供资料清单及进度根据招标书的要求在签订合同时明确。

11.交货工期

合同签定后3个月内完成设备供货、安装、调试工作，并通过由招标方与中标方共同组织的验收。

12.交货、安装地点：采购人指定地点

13.接货通知

乙方在产品发运前5天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便配合乙方接货。

14.运输及装卸保险

14.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

14.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

15.合同检验及验收

15.1 数量和外观的验收检查

1) 点货：货到现场后，由乙和甲方共同点箱点件接受货物。

2) 按甲方提供的指定场所堆放所购设备，当设备运达项目现场后，甲乙双方要对设备的数量和外观进行检查。

3) 在乙方和甲方同时在场的情况下，要确认设备是否与合同文件相一致。

4) 如果现有设备不能满足系统需要，乙方应负责更换。

15.2 系统验收测试

系统验收应按照国际、国内的相关规范和标准，采购文件及设备制造商的保证函，设备的技术规格等。

1)下列条件满足时，乙方组织进行系统验收：

安装工程包括乙方的自测试已经完毕，其它辅助工作都已经准备完毕。

所有的系统文件、施工图纸及设备手册等都已提交给甲方。

施工现场已经清理完毕。

2) 乙方应在甲方在场的情况下，组织以下验收检测：

-外观检查

-性能检测

3) 外观检查应包含对乙方提供的设备及材料的数量检查和工艺鉴定。

4) 应按照合同条款的要求进行性能检测，其中包括核对检测数据以及进行试运行来证明系统性能是否可靠。

5) 在验收前，由乙方制定系统验收程序，并通过甲方认可。

6) 乙方应提供所有必要的测试设备、材料和交通工具，并承担相关费用。

7) 如果甲方的现有设备不能满足系统要求，甲方将负责更换，乙方要对整个系统指标负责。

8) 验收报告双方签字后，即视为系统正式交给甲方使用，保修期从验收报告签字之日起计算。

16.付款方式

16.1

1）合同生效日起20个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%预付款；

2）设备完成供货、安装、调试，并经过甲方组织的验收（含第三方验收，费用由乙方支付）合格后20个工作日内，凭增值税发票甲方向乙方支付至合同总价的95%

3）质保期满后20个工作日内，甲方向乙方支付项目合同总价的5%。

16.2供应商应按照合同条款所列的付款方式进行报价，评标时以此报价为基础，但供应商可提出替代的付款方式并说明采用该替代的付款方式投标价可以降低多少。采购人和甲方可以考虑中标的供应商的替代的付款方式。

16.3合同条款中规定了甲方提出的付款方式。如果投标文件对此有偏离但又属甲方可以接受的，评标时将按评标办法在评标中予以考虑（采购人不接受的除外）。

17.安装调试

17.1设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。

17.2产品最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。

18.产品最终验收

设备验收结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲、乙双方共同签署验收合格证书，提供保修证书。此项目系统设备采购为交钥匙方式提交。

19. 售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方应在24小时内到达现场处理并及时提供备品、备件。

20.违约责任

20.1产品质量责任

在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验、安装调试、产品试运转过程中发现的产品质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。供应商承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

乙方在接到甲方通知后，应立即派人赴现场处理产品质量问题。

由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

20.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

1)逾期交货

乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，按设备总价的1‰罚款。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

2)乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能按合同约定的条件交货，应向甲方偿付违约金。违约金按整机货款的30％计算。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的15％，如违约金达到最高限额时供应商仍不能交货，甲方可考虑终止合同,并要求乙方按照合同约定进行赔偿。

4)经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

21.违约终止合同

21.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分产品。

2）乙方未能履行合同规定的其他义务。

3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

21.2乙方应继续执行合同中未终止部分。

21.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按6条规定对已交货部分产品应负的产品质量责任。

22.履约保证金的罚没

22.1如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

22.2如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

23.争议解决

23.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

23.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

23.3在诉讼进行期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

24.适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

25.合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1）采购人的采购文件与采购补充文件；

2）中标供应商投标文件；

3）询标纪要和承诺书。

4）中标通知书

26.   合同生效及其他

26.1  合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

26.2  本合同一式柒份，双方各执叁份，温州市智信招标代理有限公司执壹份，具有同等效力。

26.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

（本页为合同签署页，以下无正文）

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约日期：　　　　　　　　　　　　　 签约地点：

第四部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。

- 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件），新成立的公司，必须提供情况说明。

- 2020年03月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。

- 2020年03月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

- 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

- 诚信投标承诺书。

- 至本项目投标截止时间内任意时间的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”供应商信用查询网页截图。

法定代表人授权书

温州市鹿城区疾病预防控制中心

温州市智信招标代理有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

供应商代表身份证复印件

2018年度或之后的财务报告（复印件）或开标前三个月内出具的银行资信证明

说明：

1.供应商是法人的，应提供财务状况报告，包括资产负债表、利润表或其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件）；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件)；

3.成立一年内的公司可提交验资证明复印件；

4.银行资信证明应能说明供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

5.专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，采购人和采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。投标文件中仅需提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件即可。

2020年03月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指供应商依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

2020年03月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指供应商依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市鹿城区疾病预防控制中心：

温州市智信招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行本次              （项目名称）政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

声明函

温州市鹿城区疾病预防控制中心：

温州市智信招标代理有限公司：

我方            （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

供应商代表（签字）

日 期

（商务技术文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商 务 技 术 文 件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 投标函；

- 技术规格、商务条款偏离表；

- 设备供货范围详细清单、随机附件及备品备件、专用工具一览表、供业主选购的设备及备品备件一览表；

- 设备的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（格式自拟）；

- 设备及系统的安装实施方案、验收标准和验收方法的详细介绍（格式自拟）；

- 设备及系统的质量控制、质量保证的详细介绍（格式自拟）；

- 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，质保期外服务收费内容、产品配件价格清单及保证措施（格式自拟）；

- 针对突发事件应急处理方案（格式自拟）；

- 供应商为完成本项目组建的工作小组名单；

- 项目实施周期及其保证措施（格式自拟）；

- 投标供应商2017年至今同类项目业绩

附件一

投 标 函

温州市鹿城区疾病预防控制中心：

温州市智信招标代理有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：        ）的投标邀请，我方           　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独提交：

- 按“供应商须知”要求编制的投标文件资格审查资料 ；

- 按“供应商须知”要求编制的投标文件商务技术文件 ；

- 按“供应商须知”要求编制的投标文件报价文件 。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受贵方处罚。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）

- 在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

- 单位、法定代表人（单位负责人）、本项目被授权人及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

- 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商名称（盖章）

供应商代表（签字）

日    期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

(1)技术要求应答表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 供应商技术响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

(2)商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 2 | 服务周期 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

（3）设备供货范围详细清单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 详细配置说明（品牌、型号，详细参数） | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.详细配置说明一栏中需提供设备每一可拆卸部件的规格、型号、名称、性能描述等。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3.不提供所投产品的品牌及型号，视为实质性偏离，做无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

随机备品备件和专用工具清单（如有）

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件三

质量保证服务计划、售后服务措施及承诺表

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 计 划 承 诺 |  |
| 其 他 | （惩罚保证、优惠条件、额外服务等等） |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

附件四

供应商同类项目案例情况

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.每项业绩须根据商务技术文件评分细则的要求提供证明材料；

3.供应商不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件五

项目负责人资格情况表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2.个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3.项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 完成年份 |  | 获奖情况 |  |

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件六

项目服务人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：  年   月  日

节能、环保产品证明材料（如有）

说明：

1.供应商所投产品属于政府采购品目清单范围的，供应商应当提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商公章），另外供应商因对提供的环保、节能产品需在投标文件货物配置清单备注中注明；

2.评审小组成员审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。

（报价文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

报 价 文 件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 投标报价 | 投标总价 （大写）： （小写）：¥ |
| --- | --- |

说明：

- 不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

- 投标报价须与投标分项报价表中的合计价相一致。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签名）：

日 期：  年  月  日

附件二

投标分项报价表

项目名称：            （价格单位：人民币）                   采购编号：

| 序号 | 项目内容 | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造厂商名称 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品和标准附件 (含税)（按所投标段采购内容清单逐项列出） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 随机备品备件、耗材、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验费（含第三方检验费） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人员培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务费（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 至最终目的地的运费、保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 总计价应与附件一“开标一览表”中投标总价相一致。

2. 供应商应按照所投标段采购内容清单中包含的设备逐项报价，每项设备单价及合价均不得超过最高限价。

3. 各项费用如已包含在总计价中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

4. 不提供投标分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

5. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

# 第五部分   采购内容及要求

第一部分  总则

1.采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2.投标人应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

3.▲本项目采购内容包括各标项设备的供货、安装调试、技术及售后服务等。投标人必须根据自己的技术和商务优势对全部内容进行投标，不得仅对部分采购内容进行投标。

4.▲本项目所采购所有货物均要求在免费质保期满前最后一个月内提供检查维护服务，费用包含在本项目投标报价中，所有标段投标供应商均须在投标文件商务技术文件中明确承诺并给出检查维护方案。

5.投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

第二部分  采购内容及技术要求

标段一：气相色谱仪器设备

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-串联三重四极杆质谱联用仪 | 1套 | 120 | 120 |
| 2 | 气相色谱 | 1套 | 20 | 20 |
| 3 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1套 | 138 | 138 |

二、技术要求

（一）气相色谱-串联三重四极杆质谱联用仪

1.主要用途

气相色谱-串联三重四极杆质谱联用仪主要用于农残及其它有毒有害物质的痕量筛查和定量分析。

2.气相色谱-串联三重四极杆质谱联用仪性能要求

（1）色谱整体性能

1.1保留时间重现性 ＜ 0.008% 或 ＜0.0008 分钟

1.2峰面积重现性 ＜ 0.5% RSD（提供原厂技术彩页指标证明）；

1.3最多可安装 8 个 EPC 模块，可控制多达 19 个 EPC 通道

1.4配备高灵敏彩色触摸屏，可设置仪器相关参数，并可以实时显示色谱图采集状态；

（2）柱温箱

2.1 操作温度范围：室温以上4℃到450℃

2.2 温度控制精度：0.1℃

2.3 程序升温：≥20阶21平台

2.4升温速率： 0.1˚C/min-110˚C/min，连续可调,可升级配置＞1000˚C/min升温附件（提供原厂技术彩页指标证明）；

2.5温度稳定性：＜0.01℃/1℃

（3）电子压力控制

3.1 压力范围：0～150psi

3.2 全程压力控制精度：0.001psi

3.3 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

3.4程序三阶升压/升流

（4）分流不分流进样口

4.1可编程设定压力，流速和分流比

4.2流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）

4.3数字式电子气路控制保证气体流量精度

4.4快速扳转系统，无需使用工具可直接更换衬管。（提供实拍图片）

4.5最大分流比：7500：1

（5）多功能液体进样器

▲5.1 样品瓶位数：可同时放置并同时使用≥160个2ml样品瓶；

5.2进样量范围：0.1-40uL

5.3进样量线性：≥99%

5.4具备同一样品瓶多次进样功能: 多次进样1-99次, 进样间隔0-60秒

5.5交叉污染：小于十万分之一

5.6自动进样器可以与实验室已有气相色谱仪联用；已有色谱软件可以直接控制液体进样器，以保证系统的兼容性和售后服务的完整性

（6）火焰光度检测器（FPD带电子气路控制）

6.1最低检测限：＜46 fg P/s，＜2.6 pgS/s，以甲基对硫磷为样品测定

6.2动态范围＞103 S，104 P，以甲基对硫磷为样品测定。

6.3选择性：106 g S/g C，106 g P/g C。

6.4最高使用温度：400°C。

（7）电子捕获检测器（ECD带电子气路控制）

7.1微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度

7.2最低检测限：＜4.4 fg/mL 林丹

7.3独有的信号线性化，线性动态范围：对林丹＞5 ×104

7.4放射源：＜15 mCi 的63Ni 的ß射线

7.5检测限：最低检测限：<1.4 pg C/s

7.6最高使用温度：400°C

（8）反吹模块和保留时间锁定功能：

8.1可以实现柱中和柱后反吹,大大缩短运行时间,确保系统的稳定性和增加柱寿命

8.2 具有更换色谱柱不泄真空的功能

8.3为使方法可以在不同实验室气质产品当中做更佳的方法复制和数据重现，仪器需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定功能.而非每台仪器均要单独计算化合物出峰时间的保留指数计算功能。

（9）质谱部分

★9.1 质量数范围：10-1000 m/z

★9.2仪器检测限指标及灵敏度：

IDL(MRM): ≤4.5fg ，1uL,10fg/uL OFN 连续8次进样（须于投标文件中随附5份验收报告作为证明文件，且为验收指标）

SIM 信噪比S/N≥2500:1（须于投标文件中随附所有农残组分的分析色谱图及MRM离子对谱图作为证明文件）

★9.3分辨率：0.4～3amu分辨可调（提供原厂技术彩页指标证明）

9.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0～5.0 ml/min可调

9.5 扫描速率：最大750个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms

9.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝发射电流最高可达280uA；（提供原厂技术彩页指标证明，如不能达到，需提供两套离子源）；

▲9.7最大离子化能量：≥280eV（提供原厂技术彩页指标证明，如不能达到，需提供两套离子源）；

9.8离子源:可独立控温，最高温度可到350˚C

▲9.9四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热)，提供四极杆控温软件截图。（如不能达到，需配置1套GPC净化系统，确保四极杆抗污染免维护）；

9.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380˚C。

9.11扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）

9.12质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能；（提供软件截图证明）

9.13二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少5个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质(至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱8种基质)中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。

9.14为确保系统的稳定及售后服务的便捷性，气相色谱仪与质谱仪采用同一品牌优先考虑。

（10）数据处理系统

10.1 软件：气质软件应该同时包含中文和英文两种软件；（需于投标文件中提供中文界面截屏证明文件，且作为验收条款）

10.2 通用谱库: NIST17谱库和化学结构式库 (不少于24万张)；

10.3二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1000种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少5个MRM离子对数据。同时还包含目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。

10.4含保留时间锁定的《气相色谱/三重四级杆质谱联用仪测定植物源性食品中208种农药及其代谢物的残留量》标准两针进样分析农残的电子方法（须提供两针进样的谱图证明）， 含保留时间锁定的一针进样分析《气相色谱/三重四级杆质谱联用仪测定植物源性食品中208种农药及其代谢物的残留量》标准中农残的电子方法（须提供一针分析全部农药的官方文献及谱图证明）

3.售后服务与培训

（1）仪器保修期自验收合格日期起为24个月。

（2）制造商提供仪器的现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作培训，直到用户能熟练掌握仪器操作、硬件基本维护。

（3）制造商在国内必须设有分析仪器培训中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训（至少提供3个免费培训名额）。培训全部费用由供应商承担（包括食宿差旅费）。

（4）制造商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。（需提供售后服务人员资格证书。）

（5）制造商长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集、仪器使用手册、培训教材等，并承诺帮助购买方进行各类方法研究开发工作及科研工作，每年能2次以上免费到实验室进行现场指导工作。

（6）需提供制造商售后服务ISO9001质量体系管理认证及ISO14001环境体系管理认证。

（7）需提供制造商官方中英文产品彩页及中英文产品性能参数彩页等四份文件。

（8）针对《植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法》提供3天现场培训服务，并按照标准中的方法参数进行验收。

4.配置要求（以下配置只可增加，不可减少）

（1）三重四极杆质谱仪主机(含EI离子源，分子涡轮泵，前级机械泵)，1套

（2）气相色谱仪主机（含FPD、ECD检测器），1套

（3）超惰性分流/不分流进样口(含电子流量控制)，1套

（4）液体自动进样器 ，1套

（5）反吹组件， 1套

（6）安装工具包， 1套

（7）质谱系统软件， 1套

（8）NIST2017谱库，1套

（9）农残及环境污染物保留时间锁定库，1套

（10）国标农残分析仪方法包（含电子方法、视频教程等），1套；

（11）208种农残混标，1套；

（12）大容量捕集阱，1套

（13）进样衬管，20个，O型圈20个

（14）进样隔垫，50个

（15）进样口端石墨密封垫，20个

（16）质谱端石墨密封垫，20个

（17）进样口端手拧螺母， 1个

（18）质谱端手拧螺母，1个

（19）液体样品瓶套装，500个

（20）农残分析色谱柱，4根

（21）离子源灯丝，6只

（22）机械泵静音罩(与主机同品牌),1套;

（23）泵油，4桶

（24）工作站电脑，1套；

（25）配套激光打印机，1套；

（26）6KVA，延时1小时山特UPS电源（松下电池组），1套

（二）气相色谱仪

1.主要用途

气相色谱主要用于挥发性有机化合物定性定量分析检测。

2.气相色谱仪性能要求

（1）色谱整体性能

1.1保留时间重现性 ＜ 0.008% 或 ＜0.0008 分钟

★1.2峰面积重现性 ＜ 0.5% RSD（提供原厂技术彩页指标证明）；

1.3最多可安装 8 个 EPC 模块，可控制多达 19 个 EPC 通道

1.4配备高灵敏彩色触摸屏，可设置仪器相关参数，并可以实时显示色谱图采集状态；

（2）柱温箱

2.1 操作温度范围：室温以上4℃到450℃

2.2 温度控制精度：0.1℃

2.3 程序升温：≥20阶21平台

2.4升温速率： 0.1˚C/min-110˚C/min，连续可调,可升级配置＞1000˚C/min升温附件（提供原厂技术彩页指标证明）；

2.5温度稳定性：＜0.01℃/1℃

（3）电子压力控制

3.1 压力范围：0～150psi

3.2 全程压力控制精度：0.001psi

3.3 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

3.4程序三阶升压/升流

（4）分流不分流进样口

4.1可编程设定压力，流速和分流比

4.2流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）

4.3数字式电子气路控制保证气体流量精度

4.4快速扳转系统，无需使用工具可直接更换衬管。（提供实拍图片）

4.5最大分流比：7500：1

（5）多功能液体进样器

▲5.1 样品瓶位数：可同时放置并同时使用≥160个2ml样品瓶；

5.2进样量范围：0.1-40uL

5.3进样量线性：≥99%

5.4具备同一样品瓶多次进样功能: 多次进样1-99次, 进样间隔0-60秒

5.5交叉污染：小于十万分之一

5.6自动进样器可以与实验室已有气相色谱仪联用；已有色谱软件可以直接控制液体进样器，以保证系统的兼容性和售后服务的完整性

（6）氢火焰检测器（FID带电子气路控制）

★6.1 最低检测限（十三烷）：＜1.2 pg C/s；（提供原厂技术彩页指标证明）

6.2 线性动态范围：＞107；

6.3最高操作温度：≥450°C；

★6.4数据采集速率：≥900Hz;（提供原厂技术彩页指标证明）

（7）色谱数据处理系统

7.1软件：Windows10操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）

7.2保留时间锁定软件(RTL)：可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认同时可实现原有方法的无缝转移（现场验收）

7.3仪器不运行时，可采用休眠模式降低气体和能源消耗，唤醒模式可使系统随时进入高通量分析。也可以在待机模式下切换到低成本载气。

7.4集成的方法开发工具和计算器排除更换载气、选择合适的衬管或者更换不同规格的色谱柱等操作中的不确定因素。

7.5交互式消耗品与部件识别图形化工具可以快速定位气相色谱仪上的关键部件，提供部件号和相关说明。

7.6消耗品数据库准确追踪部件，提供关键配置信息以实现自动导入分析方法的参数，从而简化方法的开发。

7.7可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能

3.售后服务：

（1）仪器保修期自验收合格日期起为24个月。

（2）制造商提供仪器的现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作培训，直到用户能熟练掌握仪器操作、硬件基本维护。

（3）制造商在国内必须设有分析仪器培训中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训（至少提供3个免费培训名额）。培训全部费用由供应商承担（包括食宿差旅费）。

（4）制造商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发（需提供售后服务人员资格证书）。

（5）需提供制造商售后服务ISO9001质量体系管理认证及ISO14001环境体系管理认证。

（6）需提供制造商官方中英文产品彩页及中英文产品性能参数彩页等四份文件。

4.配置要求（以下配置只可增加，不可减少）

- 气相色谱仪主机，1台；

- 分流/不分流进样口，2个；

- FID检测器，1个；

- 多功能液体进样器，1套；

- 工作站软件，1套；

- 安装工具包，1套；

- 分流进样衬管，20个；O型圈20个

- 进样口隔垫，50个；

- 石墨密封垫，20个；

- 手拧柱螺母，2个；

- 2ml样品瓶套装，500套；

- HP-5色谱柱，1根；

- 工作站电脑，1套；

- 配套激光打印机，1套；

- 漩涡仪,2台;

- 有机瓶口分液器（1-50mL）,2套;

- 固相萃取装置 （24位）,1套;

- 电导率仪，1台。

（三）气相色谱-质谱联用仪

1.主要用途

气相色谱-质谱联用仪主要用于样品中农药残留及有机挥发物的定性定量分析检测。配备全自动吹扫捕集仪，用于饮用水挥发性有机物分析检测的自动进样；配备全自动热脱附仪，用于室内空气样品前处理自动进样。

2.气相色谱-质谱联用仪

（1）色谱整体性能

1.1保留时间重现性 ＜ 0.008% 或 ＜0.0008 分钟

1.2峰面积重现性 ＜ 0.5% RSD（提供原厂技术彩页指标证明）；

1.3 最多可安装 8 个 EPC 模块，可控制多达 19 个 EPC 通道

1.4 配备高灵敏彩色触摸屏，可设置仪器相关参数，并可以实时显示色谱图采集状态；

（2）柱温箱

2.1 操作温度范围：室温以上4℃到450℃

2.2 温度控制精度：0.1℃

2.3 程序升温：≥20阶21平台

2.4升温速率： 0.1˚C/min-110˚C/min，连续可调,可升级配置＞1000˚C/min升温附件（提供原厂技术彩页指标证明）；

2.5温度稳定性：＜0.01℃/1℃

（3）电子压力控制

3.1 压力范围：0～150psi

3.2 全程压力控制精度：0.001psi

3.3 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

3.4程序三阶升压/升流

（4）分流不分流进样口

4.1可编程设定压力，流速和分流比

4.2流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）

4.3数字式电子气路控制保证气体流量精度

4.4快速扳转系统，无需使用工具可直接更换衬管。（提供实拍图片）

4.5最大分流比：7500：1

（5）多功能液体进样器

▲5.1 样品瓶位数：可同时放置并同时使用≥160个2ml样品瓶；

5.2进样量范围：0.1-40uL

5.3进样量线性：≥99%

5.4具备同一样品瓶多次进样功能: 多次进样1-99次, 进样间隔0-60秒

5.5交叉污染：小于十万分之一

5.6自动进样器可以与实验室已有气相色谱仪联用；已有色谱软件可以直接控制液体进样器，以保证系统的兼容性和售后服务的完整性

（6）多功能顶空进样器

▲6.1样品瓶位数：可同时放置并同时使用≥110个20ml样品瓶位，并具有12个同时加热位；

6.2进样方法：顶空进样系统采用阀和定量管进样方式

6.3可采用10ml，20ml和22ml尺寸的顶空样品瓶

6.4所有控温区（加热炉、阀和定量进样管、传输管线）都能以 1 °C 增量设置温度设定值，实际温度精度为 0.1 °C

6.5与实验室原有气相色谱仪确保可以无缝连接使用，已有色谱软件可以直接控制顶空进样器，以保证系统的兼容性和售后服务的完整性

（7）质谱检测器

▲7.1 质量范围：1.6～1000u

7.2离子源电子轰击能量范围：5-240eV;（提供官方彩页证明）

★7.3离子源发射电流范围：0-310uA;（提供官方彩页证明）

7.4传输线温度范围：100-350℃；

7.5离子源温度范围：150-350℃；

7.6质量分析器：材质石英镀金为优，双曲面四极杆，抗污染，免维护；

★7.7主四极杆控温：温度设置范围120˚C - 180˚C，非预四极杆温度，提供四极杆控温软件截图（如不能控温，需配置1套GPC净化系统，确保四极杆抗污染免维护）

7.8检测器：具有高能量打拿极和长寿命电子倍增器 (EM) 的三轴检测器

★7.9扫描速度：≥19000 u/s；

7.10动态范围：全动态范围≥106

7.11检测限（IDL）：≤11.0 fg（测试条件：通过进样1ul对100fg的八氟萘 OFN 八次连续不分流进样所得峰面积精密度在 99% 置信水平下统计得出仪器检测限）；

7.12涡轮分子泵系统：≥240L/s；

7.13具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

（8）质谱软件系统

8.1	工作站要求：I5处理器，8G内存，500G硬盘，Win10系统；

8.2软件语言：同时包含中文和英文两种版本；

8.3通用谱库：NIST2017谱库和化学结构式库（不少于24万张）；

8.4手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能

8.5质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。

3.全自动热脱附仪

- 第一级解析温度范围：35-400℃；控制精度为±1℃。

- 脱附时间：1-999.9min；控制精度为0.1min。

- 富集模式：半导体冷冻富集。

- 石英冷阱：填充段内径2mm，样品进出口端内径为0.9mm。

- 第二级解析最低富集温度：≤-30℃；最高解析温度：400℃；控制精度为±1℃。

- 冷阱升温速度：≥100℃/s；提高色谱分离度，保证峰型，防止拖尾。

- 自动进样器：可同时放置并同时使用≥98位标准吸附管，同时加热处理。水平摆放吸附管，防止管内直接解析物松脱而造成系统管路污染；

4.全自动吹扫捕集仪

- 自动进样器位数:可同时放置并同时使用≥80位40ml样品瓶；

- 样品液处理：采用定量环进样，可支持10，20和25ml定量环；

- 电子质量流量控制，能够记录每个样品吹扫和烘烤压力

- 配备内标加入系统，容积可选2μL、5μL、10μL、20μL；

- 方法调用：所有方法类型可以从样品序列的任意位置运行，可以向任意用户指定位置加入2个标准样。可以从1个样品位置上多次运行

- 历史记录：系统记录所有样品的完整历史记录，计划任务和方法信息

5.售后、培训及其他

- 仪器保修期自验收合格日期起为24个月。

- 制造商提供仪器的现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作培训，直到用户能熟练掌握仪器操作、硬件基本维护。

- 制造商在国内必须设有分析仪器培训中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训（至少提供3个免费培训名额）。培训全部费用由供应商承担（培训费、差旅费、餐费、住宿费），可分批参加。。

- 制造商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。（需提供售后服务人员资格证书。）

- 仪器安装验收后，制造商需安排应用工程师上门服务，提供相应的全流程解决方案培训（从前处理到处报告）。

- 需提供制造商售后服务ISO9001质量体系管理认证及ISO14001环境体系管理认证。

- 需提供制造商官方中英文产品彩页及中英文产品性能参数彩页等四份文件。

6.配置要求（以下配置只可增加，不可减少）：

- 气相色谱仪主机，1台；

- 惰性分流/不分流进样口，2套；

- 质谱接口，1套；

- 单四极杆质谱仪主机（含分子涡轮泵，前级机械泵，标配EI离子源），1套；

- 额外加配EI离子源，1套；

- 质谱化学工作站系统软件，1套；

- NIST2017谱库，1套；

- 多功能液体自动进样器，1套；

- 多功能顶空进样器，1套；

- 安装工具包，1套；

- 惰性进样衬管，20根；

- 不粘连进样隔垫，50个；

- O型圈，20个；

- 石墨密封垫，20个；

- 进样口端手拧螺母，2个；

- 质谱端手拧螺母，2个；

- 2ml样品瓶套装（含盖垫），500套；

- 电动顶空压盖器，1套；

- 电动顶空起盖器，1套；

- 20ml顶空样品瓶套装，200套，额外配套盖子和隔垫各1000个；

- 大容量捕集阱，1套；

- 离子源灯丝，6只；

- 机械泵油，4瓶；

- 机械泵静音罩(与主机同品牌),1套;

- HP-5MS30m,0.25mm,0.25um，2根；

- 工作站电脑，1套；

- 配套激光打印机，1套；

- 6KVA，延时1小时山特UPS电源（松下电池组），1套；

- 全自动吹扫捕集仪主机（含自动进样器），1套；

- 吹扫捕集专用操作软件，1套；

- 5ml带筛板吹扫管，1套；

- 25ml 带筛板吹扫管，1套；

- 专用捕集阱，1套；

- 40ml 样品瓶套装（包含瓶、瓶盖和密封垫），142套；

- 全自动热脱附仪（含自动进样器、冷阱），1套；

- 启动工具包，1套；

- 热脱附专用操作软件，1套；

- 流量计，1套；

- 标样加入装置，1套；

- 连接组件，1套；

- 吸附管10根/包，10包；

- 吸附管螺帽，200个；

- 专用O型圈，10个；

- 配套老化仪，1套。

标段二：电感耦合等离子体-串联质谱联用仪

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体-串联质谱联用仪 | 1 | 220 | 220 |

二、技术要求

（一）主要用途：

该仪器适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求。仪器与液相色谱仪联用,可以用于元素形态分析检测。仪器与气相色谱仪联用，可通过测定农药中的杂原子进行食品中农残分析检测。

（二）工作条件：

环境温度： 15~30℃

环境湿度： 20~80%

电源：200~240V，30A，50/60 Hz

（三）电感耦合等离子体串联质谱仪部分：

1.硬件参数

1.1整体系统：

本电感耦合等离子体质谱仪是指仪器质谱部分采用碰撞/反应池安装于两个独立的四极杆质量分析器（均可实现精确至1amu的单位质量过滤）之间的技术、或采用电场和磁场聚焦形成双聚焦技术的电感耦合等离子体质谱仪。

1.2进样系统

1.2.1低样品流速的高性能进样系统及耐高基体接口；

1.2.2标配高基体自动稀释装置，适合于含盐量高达25%的饱和盐水样品连续稳定分析；

1.2.3 耐高盐、高效同心石英雾化器；

1.2.4 Scott双通道石英雾室，标配半导体控温装置；

1.3等离子体及RF发生器

1.3.1数控式RF发生器，变频设计；

1.3.2功率范围600-1600W，射频频率必须为27.12MHz；

1.3.3射频线圈冷却必须采用水冷设计；

1.3.4等离子体炬位调整，由计算机自动三维 (X/Y/Z方向) 控制；

1.4气体控制：配备9个高精度电子气体流量计(MFC)，控制包括等离子体气、辅助气、载气、稀释气、有机加氧气以及四路碰撞反应气等工作气体；

★1.5接口：镍制采样锥和截取锥组成的两锥接口系统，为防止过多基体进入质谱真空系统，要求锥孔在保证灵敏度的前提下尽可能小，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.60mm；（提供原厂技术彩页指标证明）；

1.6离子透镜：双提取透镜及双离轴偏转透镜，维护时无须关闭高真空系统；

▲1.7 一级质谱（Q1，碰撞反应池之前的四级杆质量分析器）：必须是与主四极杆长度规格完全一致的双曲面四极杆，驱动频率≥3.0 MHz，可实现精确质量数筛选，分辨率优于0.3amu，或配置其他高端质谱，如高分辨率磁式质谱。

1.8碰撞反应池系统（无此系统的不要求）

▲1.8.1.具有温度控制的多级杆碰撞/反应池系统，池内温度范围50~100℃，0.1℃连续可调，须提供池温控参数的软件截图；适合于多种工作气体，可实现不同气体和工作模式的全自动切换；

1.8.2. 在一次进样分析中可同时使用H2、NH3、He及O2，反应气切换时间小于6s；

1.8.3. 碰撞反应池可使用其他多种官方认可反应气，如CH4, C2H6, C3H4, CH3F, NO, N2O, CO, CO2等，须提供使用N2O、CH3F气体的公开发表文献证明仪器具有该能力；

1.8.4. 碰撞反应池配备4路或4路以上质量流量计；

1.9 二级质谱（主四级杆质量分析器Q2，碰撞反应池之后的四级杆质量分析器）：双曲面四级杆，驱动频率不低于2.8 MHz，可实现精确质量数筛选，分辨率优于0.5amu，或配置其他高端质谱，如高分辨率磁式质谱；

1.10仪器主机采用的质量分析器技术，符合下列技术之一：

1.10.1 仪器质谱部分采用双聚焦扇形磁场技术，即：电场和磁场聚焦形成的双聚焦技术，物理分辨率不小于5000；

1.10.2 仪器主机质谱部分采用两级四级杆质谱技术，一级质谱的质量分析器安装在离子透镜系统和碰撞反应池之间，二级质谱的质量分析器安装在碰撞反应池和检测器之间，一级质谱的分辨率至少达到1.0amu，二级质谱的分辨率优于0.5amu；两个四级杆长短一致，均可实现单位质量分辨，均可选择并可以同时选择元素质量数（提供元素选择软件截图证明）；

1.11真空系统：具有高性能真空系统，四级杆和碰撞反应池具有独立的真空系统及分子涡轮泵；

1.12高盐高固含量自动稀释装置

1.12.1 高盐或高固含量样品自动稀释系统，稀释方式可以为液体自动稀释或气体自动稀释，稀释倍数从几倍到100倍可调，可以实现25%以上盐分样品长时间直接进样分析；

1.12.2 高基体进样模式下 (CeO+/Ce+):  0.5 %；

1.13质量数范围3~255 amu

1.14检测器：10个数量级动态线性范围双模式电子倍增器，在模拟和脉冲模式之间实现自动切换；

2.计算机配置：

2.1 ICP-MS-MS原厂配置的计算机系统；

2.2配置要求：Intel®四核3.2 GHz;  4G内存；250G HDD；16倍速DVD；20吋液晶显示器；

2.3激光打印机；

操作软件：

3.1操作系统：Windows 10操作系统；

3.2全自动工作条件调谐 (AutoTuning)

3.3单杆(MS)和串联(MS/MS)两种质谱方式的自动切换，在软件界面明确显示并选择一级质谱(Q1)所要筛选的质量数；

3.4虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

3.5批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

4.性能指标：

4.1在氧化物产率≤2%的前提下，满足以下灵敏度【cps/ppm】（提供原厂技术彩页指标证明）：

低质量数：Li(7) ≥350 M或者Be(9)≥300 M

中质量数：In (115)≥1200 M

高质量数：U(238) ≥800 M

4.2检测限（3*sigma，ppt）（提供原厂技术彩页指标证明）：

4.2.1 Be(9) ≤ 0.1 ppt

4.2.2 In(115) ≤ 0.05 ppt

Bi(209) ≤ 0.05 ppt

4.3背景：≤0.2 cps （在质量数9和238 amu，即元素Be和U处测定实际背景）

4.4氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.5 %

4.5双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %

4.6丰度灵敏度：低质量端≤ 1 x 10-10；高质量端≤ 1 x 10-10；能够成功分离高含量铁基质中 54Fe 和56Fe 对 55Mn 造成的重叠干扰，可以准确测定0.1% Fe 基质样品溶液中 10 ppb 的Mn元素，需提供文献证明；

4.7短期稳定性(RSD)： ≤3% (20 min)

4.8长期稳定性(RSD)： ≤4% (2 hrs)

4.9同位素精度比：107 Ag/109 Ag < 0.2 %

4.10高基体自动稀释装置：

4.10.1 测试指标：气体(如Ar气)稀释，标准模式(No Gas)下，氧化物产率CeO+/Ce+ ≤ 0.3%；

4.10.2 稳定性指标：2.5% NaCl溶液中含10ppb的Pb、Cd、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1h，分析次数大于20次，各目标元素测定结果 RSD≤ 5%；

4.11 HPLC-ICP-MS-MS联机

提供商品化的联机硬件接口及控制软件，可与ICP-MS-MS同品牌的液相色谱进行联机测试，并由一台电脑控制，一套软件完成联机数据采集和分析；提供HPLC-ICP-MS-MS形态分析官方文献资料。

★4.12 GC-ICP-MS-MS联机

提供商品化的联机硬件接口及控制软件，可与ICP-MS-MS同品牌的气相色谱进行联机测试，并由一台电脑控制，一套软件完成联机数据采集和分析；提供GC-ICP-MS-MS测定食品中的农药残留官方文献资料。

4.13只需准备纳米金的标准物质和相应纳米颗粒的元素离子态标准溶液，即可测试多种元素的纳米粒子，并提供一次进样同时分析10种以上不同元素纳米颗粒的软件截图或者其他证明材料；

4.14对 SiO2纳米颗粒进行高灵敏度分析：具备精准测试粒径小于60nm的SiO2纳米颗粒的能力（提供ICP-MS-MS分析测定SiO2纳米颗粒官方文献）

（四）液相色谱仪部分

1.四元梯度泵

1.1 输液系统：双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，浮动柱塞。

1.2 流量范围：0.001 – 10 mL/min，增量为 0.001 mL/min；

1.3 流量精度：≤ 0.07 %RSD 或 0.02 min SD，取较大值；

1.4 流量准确度：±1％；

1.5 最高压力可设置值：≥600 bar（8700psi）；

1.6 组分精度：< 0.2 %RSD或<0.04min SD，取较大值；

1.7 混合方式：四路溶剂混合；

2.脱气机

2.1最大流速：5.0ml/min/流路

2.2流路数目：≥4

2.3 pH耐受范围：1－14

3.自动进样器

▲3.1样品瓶位数：同时安装并同时使用，样品瓶位数不少于130位。

3.2 进样范围：0.1 – 100 L，增量为0.1L；

3.3 进样精度：< 0.25 % RSD；

3.4 交叉污染度：< 0.004%；

3.5 控制：自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率。

3.6 最高压力可设置值：≥580 bar

4.柱温箱

4.1 柱温范围：5 C高于环境温度至80 C；

4.2 温度稳定性： 0.1 C；

4.3 温度准确度：  0.5 C；

（五）气相色谱仪部分

1.整体性能

1.1 保留时间重现性：＜0.008%（或0.0008min）；

★1.2 峰面积重现性：＜0.5% RSD（提供原厂技术彩页指标证明）；

1.3 最多可以安装8个EPC模块，可以控制19个EPC通道；

1.4气相色谱仪具有独立加热区8个（不包含柱温箱），标准配置色谱柱自动识别模块；

1.5 配备高灵敏彩色触摸屏，可设置仪器相关参数，并可以实时显示色谱图采集状态；

1.6 可通过网络工作站、平板电脑远程访问、操作仪器；无需色谱工作站即可编辑GC方法和序列；

2.柱温箱

2.1 操作温度范围：室温以上4°C到450˚C；

2.2 温度控制精度：0.1°C；

2.3 程序升温：≥20阶21平台；

2.4升温速率：0.1°C/min～120°C/min，最大升温速度可拓展至1200°C/min（提供原厂技术彩页指标证明）；

2.5 温度稳定性：环境温度变化1°C，柱温箱温度变化＜0.01°C；

3.电子气路控制（EPC）

3.1 压力范围：0～100psi；

3.2 全程压力控制精度：0.001psi；

3.3 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式；

3.4 程序升压/升流：三阶；

4.分流/不分流进样口

4.1 可编程设定压力，流速和分流比；

4.2 数字式电子气路控制保证气体流量精度；

4.3 最大分流比：7500:1；

4.4 流量设定范围：0~500ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）；

4.5 隔垫吹扫流量微电子控制可消除鬼峰；

4.6 具有快速更换、拆卸设计，方便进样口的维护和清洁；（提供实拍图片证明）

4.7 自动压力及温度补偿；

4.8 压力/流量程序：3级；

5.氢火焰检测器（FID带电子气路控制）

★5.1 最低检测限（十三烷）：＜1.2 pg C/s；（提供原厂中英文技术彩页指标证明）

5.2 线性动态范围：＞107；

5.3 最高操作温度：≥450°C；

★5.4 数据采集速率：≥900Hz; （提供原厂中英文技术彩页指标证明）

6.多功能自动进样器

▲6.1 样品瓶位数：同时安装并同时使用，样品瓶位数不少于160位。

6.2 进样量范围：0.1-40 uL；进样量线性：≥99%；

6.3交叉污染：小于十万分之一；

6.4峰面积重现性优于0.3% RSD，测试方法：C10–C16，进样10次；

6.5 自动进样器可以与实验室现有气相色谱仪联用，无需增配控制软件；

7.色谱数据处理系统

7.1软件：Windows10操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）

7.2保留时间锁定软件(RTL)：可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认同时可实现原有方法的无缝转移（提供原厂技术彩页指标证明）

7.3仪器不运行时，可采用休眠模式降低气体和能源消耗，唤醒模式可使系统随时进入高通量分析。也可以在待机模式下切换到低成本载气。

7.4集成的方法开发工具和计算器排除更换载气、选择合适的衬管或者更换不同规格的色谱柱等操作中的不确定因素。

7.5交互式消耗品与部件识别图形化工具可以快速定位气相色谱仪上的关键部件，提供部件号和相关说明。

7.6消耗品数据库准确追踪部件，提供关键配置信息以实现自动导入分析方法的参数，从而简化方法的开发。

7.7可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能

（六）ICP-MS实验室改造

求该系统工程的设备选择、装饰材料和施工要满足现代化实验室的使用要求低噪音、高洁净、新风量充足、有舒适宁静的净化环境；要具有先进性、高可靠性、实用性和经济性、配套设施齐全，各项技术指标达到优良等级；要具有升级更新的灵活性。投标人需按本招标文件的要求，提供招标范围内所需全部深化设计、设备、材料，并运抵买方工地现场，完成安装、调试、伴随服务。

一）、设计依据

1.设计依据

《生物安全通用要求》GB19489-2008

《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004

《采暖通风与空调调节设计规范》GBJ19-87

《洁净室厂房设计规范》GB 50073-2001

《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)

《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

《低压配电设计规范》(GB50054-95)

《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》(GBJ50254—50259-96)

《建筑电气安装工程质量施工验收规范》(GB50303-88)

二）、设计范围

ICP-MS实验室单独配置有送新风系统，为回风和混合新风设计。实验楼在每层的风机房安装一台变频立式空调机组向本层的实验室供应新风。主要用于实验室的补新风同时也有调节实验室内温度的作用

1.实验室主体:

1.1围护结构 ；体为净化彩钢板、配套铝合金型材。室内所有阴角、阳角均采用铝合金50内圆角铝，从而解决容易污染、积尘、不易清扫等问题。结构牢固，线条简明，美观大方，密封性好。

1.2空调系统: 采用洁净型空调机组，根据具体室内环境标准进行设置。控制系统采用30%新风局部内循环系统。

1.2.1总体说明：新风初效、段混合、制冷、加热、加湿、风机段、中效段（袋式）、出风段。

1.2.2整体要求：采用组合式空调机组

1.2.2.1空气处理部分箱体应有良好的气密性，机组内静压为700Pa时，漏风率不得大于0.16%；机组内静压为1000Pa时，漏风率不得大于0.5%；机组内静压为1500Pa时，漏风率不得大于1%。投标时投标人需提供产品检测报告加盖生产厂家公章、生产厂家针对本项目售后服务书以及产品质量保证书。

1.2.2.2空气处理部分箱体应有足够的强度，箱板之间采用螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接，投标人须提供箱体结构原理图。箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于4mm/m。投标时投标人需提供产品检测报告加盖生产厂家公章、生产厂家针对本项目售后服务书以及产品质量保证书。

1.2.2.3空气处理部分箱体面板保温层采用聚氨脂发泡，保温厚度50mm，密度不低于50 kg/m3，不允许采用块状保温材料填充粘结方式。箱体结构为防冷桥结构，冷桥因子应达到欧标EN1886的TB2级以上，传热系数应达到欧标EN1886的T2级以上。投标人应提供设备防止结露及消除冷桥的技术措施。盘管需通过AHRI的认证，并提供认证证书。空调箱需通过CRAA认证，并提供认证证书。投标时投标人需提供产品检测报告加盖生产厂家公章、生产厂家针对本项目售后服务书以及产品质量保证书。

1.2.2.4压缩机应采用风冷工况专用双螺杆压缩机，半密闭结构设计，电机由冷媒直接冷却，降低电机运行温度，提高电机效率。电机应直接驱动螺杆公转子，避免传动损失，减少零部件，提高可靠性

1.2.2.5单片机控制器，LCD显示屏，多色彩背光，多种运行模式可选。实时时间调节和显示，定时开/关机设置。运行故障代码显示，压缩机运行状态显示。

1.2.2.6送风的过滤系统要求根据净化级别采用包括初效、中效、高效过滤系统，初效、中效、高效过滤采用国内知名品牌。高效过滤器要求满足不同净化级别，过滤效率达到国家规范要求

1.2.2.7送风的过滤系统要求根据净化级别采用包括初效、中效、高效过滤系统

1.2.2.8初效、中效、高效过滤采用国内知名品牌。高效过滤器要求满足不同净化级别，过滤效率达到国家规范要求。

1.3 地面：采用2.0mm厚PVC厚橡胶地面

2.主要设计气象参数：

2.1 夏季空调室外计算干球温度     twg=35.6℃

2.2夏季空调室外计算湿球温度     twg=28.1℃

2.3冬季室外计算温度             tws=－7℃

2.4冬季室计算相对湿度           h%=71%

2.5室外大气能力：夏季1004.0Kpa;    冬季1025.2Kpa

3、实验室房间的设计条件：

采用分体式风管道机，室内上方送风。室内温度25±2℃，湿度RH50±10%

3.1消声器或消声部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘、其填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。

3.2末级过滤器采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成口不应有刺激味。

4、空调风管：

4.1所有风管材料必须优质镀锌板，其厚度应符合GB50243—2002的要求，外包优质难燃Bl级隔热板。

4.2风管尺寸按风量确定，附加阀门按需要配置。新风管、排风管上应安装密闭阀，新风口安装插板式滤网。

4.3工艺要求：所有风管必须在按照图纸尺寸制作，严格按国家相关复方执行，空调风管采用镀锌钢板制作，其厚度为：要国家标准。风管与空调设备相连处设置长度为150～200的人造革或帆布软接，软接的界面处牢固、紧密，在软界面处禁止变径，保温材质选用PE发泡板，保温厚度为25mmt；所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊、或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见国标T616。支风管与主风管连接处设导流片；消声静压箱内应贴离心玻璃棉，厚度为：δ=50mm。安装调节阀等调节配件时，必须注意将操作手柄配置于便于操作的部位。

5、风口：结构方便拆除清洗，符合卫生标准。回风口采用可调节阀隔栅风口，回风量可调节，尺寸按回风速度确定。

（七）售后服务及其他：

1. 仪器保修期自验收合格日期起为24个月。

2. 制造商提供仪器的现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作培训，直到用户能熟练掌握仪器操作、硬件基本维护。

3. 制造商在国内必须设有分析仪器培训中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训（至少提供6个免费培训名额）。培训全部费用由供应商承担（培训费、差旅费、餐费、住宿费），可分批参加。

4. 制造商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。（需提供售后服务人员资格证书。）

5. 制造商长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集、仪器使用手册、培训教材等，并承诺帮助购买方进行各类方法研究开发工作及科研工作，每年能2次以上免费到实验室进行现场指导工作。

6. 提供投标同型号ICP-MS-MS产品浙江地区用户名单10个；

7.为确保GC-ICP-MS-MS和LC-ICP-MS-MS联机系统的兼容性，GC、LC、ICP-MS-MS仪器选用同一品牌优先考虑。

（八）配置清单（以下配置只可增加不可减少）

1.ICPMSMS部分：

1.1 电感耦合等离子体串联质谱仪ICP-MS-MS，1套；

1.2 原装质谱操作软件，1套；

1.3 原装色谱数据处理软件，1套；

1.4 LC-ICPMSMS联机接口组件，1套；

1.5 GC-ICPMSMS联机接口组件，1套；

1.6 原装循环水冷却水系统（与ICPMSMS主机同品牌），1套；

1.7 高基体自动稀释装置，1套；

1.8 装机验收溶液包，1套；

1.9 调谐液母液，3套；

1.10 环境元素标液，1套；

1.11 内标元素混合溶液，1套；

1.12 ICPMSMS安装工具包，1套；

1.13 石英炬管，3套；

1.14 蠕动泵进样管，12根；

1.15 蠕动泵废液管，12根；

1.16 蠕动泵内标管，12根；

1.17 PFA 样品管，10米；

1.18 采样锥石墨垫片，3片；

1.19 雾化室，1套；

1.20 雾化器，3套；

1.21 额外 Ni 采样锥，3套；

1.22 额外 Ni 截取锥，3套；

1.23 锥和透镜清洗剂，1套；

1.24 机械泵油，5瓶；

1.25 机械泵静音罩（与主机同品牌），1套；

1.26 分子涡轮泵，2套；

1.27前级机械泵，1套；

2.液相联机部分：

2.1四元梯度泵，1套；

2.2在线脱气机，1套；

2.3柱塞杆清洗装置，1套；

2.4自动进样器，1套；

2.5柱温箱，1套；

2.6液相安装工具包，1套；

2.7 As形态分析色谱柱、保护柱及卡套，各1套；

2.8 Hg形态分析色谱柱、保护柱及卡套，各1套；

3.气相联机部分：

3.1气相色谱仪主机，1台

3.2分流/不分流进样口，1个

3.3 FID检测器，1个

3.4多功能进样器，1套

3.5 工作站软件，1套

3.6 安装工具包，1套

3.7 分流进样衬管，20个，O型圈20个

3.8 进样口隔垫，50个

3.9 石墨密封垫，20个

3.10 手拧柱螺母，2个

3.10 2ml样品瓶套装，500个

3.11 HP-5色谱柱，1根

3.12耐酸瓶口分液器（1-50mL），3个

3.13移液枪（2-20μL），2支

4.仪器配套部分:

4.1 工作站电脑，2套；

4.2 激光打印机，2套；

4.3 10KVA，1小时山特UPS电源(松下电池组)，1套。

标段三：离子色谱仪

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 1 | 123 | 123 |

二、技术要求

（一）技术参数

1.应用范围：适用于样品中阴阳离子、有机酸、有机胺、糖和氨基酸类物质的分析。

2.离子色谱系统，包括PEEK高压泵（带有原装泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳三根以上色谱柱的柱温箱，阴、阳离子抑制器（淋洗液通道和再生液通道完全独立），可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器或安培检测器。

3.泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，最大耐压不小于6000psi（41MPa），适合于pH为0-14的淋洗液及反相有机溶剂，标配原装泵前脱气装置。

3.1流速范围：0.000-10.000mL/min或更宽，流速增幅≤0.001 mL/min。

3.2流速设定值误差：＜0.1%。

3.3流速稳定性误差：＜0.1%。

3.4压力脉冲：小于系统压力的1.0%。

3.5密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗系统，可与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。

4.色谱分析柱：高效高容量阴阳离子分离柱及保护柱，色谱柱须采用聚合物填料，耐受0-14的pH工作范围，最大耐压不小于3000psi。阴离子分析柱可一次进样同时分析SO42-、NO3-、F-、Cl-、Br-、NO2-、PO43-、SO32-等8种离子；阳离子分析柱可一次进样同时分析Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+、Li+等5种离子。

5.柱控温

5.1种类：原装柱温控模块，具有升降温和加热块预加热功能，可同时容纳三根以上4mm分析型色谱柱和9mm制备型色谱柱。

5.2温控范围：10-70℃或更宽。

5.3温度控制稳定性：＜0.05℃。

★6.抑制器：阴阳离子均采用自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加硫酸进行化学再生，不需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子，所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。

7.电导检测器：

7.1信号输出范围：0-16000uS/cm或更宽

7.2电导池体积：≤0.7uL。

7.3检测器分辨率：≤0.003nS/cm。

7.4检测器耐受最大压力：≥8Mpa。

7.5信号采集频率：不低于80Hz。

7.6电导池控温范围：环境+5℃到60℃。

8.软件

8.1具有中文操作系统。

8.2 可设置自动关机，实现无人值守分析。

8.4可将原始数据导出txt、pdf、excel等格式中的一种，方便数据读取和传输。

9.在线电解淋洗液发生器

★9.1产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。

9.2梯度产生及设置：高压梯度，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短，可在软件中直接设置所需淋洗液浓度。

9.3梯度精度：≤0.2%。

9.4梯度准确度：±0.2%

9.5淋洗液发生器耐压≥5000psi压力。

10.离子色谱用自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。

10.1具有同时放置大于等于100个液相色谱1.5mL样品瓶的样品盘。

10.2样品瓶带有样品瓶盖，防止样品污染和有机溶剂挥发。

（二）仪器配置

离子色谱仪主机（含气体调节阀、色谱单元双进样口及淋洗液托盘等）1套

电导检测器及电导池                                     2套

阴离子分析柱及保护柱                                   2套

阴离子抑制器                                           2套

KOH淋洗罐                                              2个

阳离子分析柱及保护柱                                   1套

阳离子抑制器                                           1套

淋洗液发生器（含脱气装置、阴阳离子分析用淋洗液罐等）   1套

自动进样器（含进样针2根）                             1套

六通阀（实现双系统进样）                               1套

数据处理系统（及控制软件                               1套

溶剂瓶（2L）                                          6个

1.5ml样品小瓶（含盖，100个/包）                       20包

10ml样品瓶（100个/包）                                15包

过滤头                                                 2000个

工作站及数据输出设备（含稳压电源）                     1套

气路链接用软管（含三通及开关）                         ≥10m

水中氟、氯、硝酸根、硫酸根、磷酸根混合标准溶液         1套

水中锂、钠、钾、镁、钙、铵根混合标准溶液               1套

艾本德移液枪2-20μL                                    2把

样品盘2mL                                              2个

样品盘10mL                                             1个

（三）售后服务与培训：

3.1、质保期：整机系统（最终验收合格后）原厂保修不少于3年。

3.2、安装：中标人须在交货日期30天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购人有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。

3.3、培训：免费提供现场培训。培训仪器安装后，在用户安装现场，提供系统免费培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。在供应方国内培训机构进行，集中培训至少5人次，所有费用（包括培训费、差旅费、餐费、住宿费）由供应商统一支付，可分批参加。

3.4、技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。并承诺帮助购买方进行各类方法研究开发工作及科研工作，每年能2次以上免费到实验室进行现场指导工作。

3.5、维修要求：在设备整个使用期内，中标人应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在4小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标人及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）件和服务承诺。

标段四：超高效液相色谱设备

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 71 | 71 |
| 2 | 二维超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | 1 | 365 | 365 |

二、技术要求

超高效液相色谱仪

（一）技术指标

1. 溶剂管理系统:二元超高压梯度，四溶剂选择；相互独立控制的线性双柱塞驱动装置,双压力传感器反馈回路，无脉动，无需阻尼器。

1.1流速范围：10μL/min-2mL/min. 以 0.001mL/min 为增量；

1.2 流速精度：<0.1%；

1.3最高操作压力：18000psi

1.4 延迟体积：延迟体积：<100µL(含梯度混合器)，不随反压变化；

1.5混合方式：二元超高压混合,四溶剂选择

1.6 流速准确度：±1.0%；

1.7 梯度准确度：±0.5%，不随反压变化；

1.8 梯度精度：<0.15%RSD，不随反压变化；

★1.9 梯度曲线：11种梯度曲线，线性1种,步进2种,凸线4种和凹线4种。(需提供制造商盖章的原版技术参数作为证明文件)

2.样品管理系统

2.1 样品数量：96位(2mL样品瓶)

2.2 进样范围：0.1-10L，可扩展至1000L；

2.3 进样次数：每个样品1—99次进样；

2.4 进样精度：≤0.3%RSD；

2.5 进样准确度：±0.2L；

2.5 进样线性度：>0.999

2.6 样品交叉污染度：<0.002%；

2.7 样品控温范围：4-40度。

3.柱温箱

3.1可兼容2支150 mm长的带在线过滤器或预柱色谱柱或4支50 mm长的色谱柱，兼容4.6mm内径色谱柱。带有2个软件控制的6通切换阀。色谱柱管理器标准化简单接口，小系统体积，实现测试之间和系统之间的相同效能

3.2两根色谱柱均可实现独立温控，从而为正交分离提供多功能性。

3.3温度范围：4℃-90℃，增量：0.1℃；

3.4温度精度：±0.5℃

3.5温度稳定性：±0.3℃

3.6标配主动式溶剂预热器，保证稳定的色谱结果

3.7标配色谱柱信息跟踪记录功能：在线记录监视色谱柱使用历史信息。

4.在线脱气机

★4.1六通道在线脱气机，分别对四路流动相和两路洗针液进行脱气。

5.色谱柱

采用装填技术，色谱柱颗粒度为≤1.8m，最高耐压可达20000psi。

6.检测器

6.1二极管阵列检测器

▲6.1.1波长范围：190-800nm （单一光源：氘灯，无需其他辅助光源）

6.1.2测量范围：0.0001～4.0000AUFS

6.1.3流通池体积：500nL低扩散；

6.1.4波长准确度：±1nm；

6.1.5光学分辨率：1.2nm，固定；

6.1.6波长重现性：±0.25nm；

6.1.7噪音：≤5×10-6AU；

6.1.8漂移：<1×10-3 AU/hr 。

6.2荧光检测器

全新设计，优化信号强度，降低散射光，减少池体积扩散，大大提高检测灵敏度；激发和发射波长均可扫描；波长编程功能设计，允许不同保留时间的化合物使用不同波长检测，优化各个被测物的检测灵敏度。

6.2.1波长范围：激发光: 200-890nm；发射光: 210-900nm；

6.2.2光谱带宽：20nm；

6.2.3波长重现性：±0.3nm；

6.2.4波长准度：±3nm；

6.2.5光源：150W 氙灯；

★6.2.6除标配标准流通池外，配置额外配备大体积流通池，以满足无需柱后衍生装置即可完成对黄曲霉毒素的检测。（作为验收指标之一）

6.2.7灵敏度：水的拉曼光谱信噪比S/N≥1200:1；

7.色谱管理系统

7.1软件本地化：用汉语享用色谱软件的所有功能，全面本地化专业色谱软件，源代码级本地化，软件功能无折扣；

7.2法规依丛性：必须内置先进的数据库,具有完备的数据审计追踪能力；提供完备的原始数据和方法的安全及保障，符合cGMP标准；严格符合CFR21 Part 11之电子签名与电子记录法规要求。

（二）仪器配置

1、二元超高压泵系统1套；

2、荧光检测器1台(含标准流通池)；

3、二极管阵列检测器1台；

4、多通道在线真空脱气机1台；

5、自动进样器1套；

6、双柱温箱1个；

7、工作软件包（应包括：本机运行控制软件；系统适应性软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）1套；

8、计算机1台：商用电脑,22寸液晶显示器，CPU:I5，硬盘1T以上，内存8G以上， DVD+CD刻录光驱，win10专业版；

9、黑白激光打印机1台；

10、色谱柱2根（含相对应保护柱，宽PH值范围(1-12)C18色谱柱2根)；

11、氨基甲酸酯专用分析包一套（含氨基甲酸酯专用色谱柱一根及相对应保护柱）；

12、在线过滤器及滤芯一套；滤芯10个；

13、样品瓶套件1000个(含瓶盖及垫片)；额外的瓶垫瓶盖5000个；棕色样品瓶套件500个(含瓶盖及垫片)；50mL离心管带罗盖5000个。

14、流动相溶剂瓶(1L)6个；（2L）6个。

15、荧光检测器大体积流通池1个。

16、除湿机1台。

17、瑞宁移液枪两支，量程：0.1uL-10uL。

18、山特UPS不间断电源(6Kva，1小时)1套。

（三）售后服务

1、安装：在签订合同后45天内完成本项目设备的安装、调试、验收并交付使用。验收时必须由仪器制造厂授权的技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

2、质保期：整机系统（最终验收合格后）免费保修3年。

3、培训：免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。并提供国内培训中心集中培训免费名额5名。

4、技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购单位进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。

5、维修要求：在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购单位现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购单位有权要求投标人及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。

二维超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪

1.技术指标

1.1质谱部分

1.1.1质谱仪主机

1.1.1.1质量数范围(m/z)：覆盖5-2020 m/z。

1.1.1.2最高分辨率：分辨率≤0.5amu。

1.1.1.3扫描速度：≥20000amu/s。

1.1.1.4质量稳定性：±0.1amu (24hr)。

1.1.1.5最小离子驻留时间：1ms。

1.1.1.6三重四极杆扫描模式：全扫描(Full Scan)，选择离子扫描(SIM)，多反应监测扫描(MRM)，子离子扫描，母离子扫描，中性丢失扫描。

1.1.1.7具备同时定性定量功能，具备MRM+PICs或MRM+EPI扫描功能。

1.1.1.8具备离子富集功能。

1.1.1.9真空系统：大抽速无油机械泵(终生无需泵油)和长寿命涡轮分子泵组合高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

1.1.2离子源

1.1.2.1需配同时具有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)的复合离子源，无需进行硬件更换，即可实现ESI/APCI的数据采集；离子源具有真空隔断阀，无须真空系统放空，即可拆洗离子源锥口。

★1.1.2.2复合离子源实现一次进样完成ESI/APCI离子的检测，同时得到全时段ESI+、ESI-、APCI+、APCI-四通道数据。ESI/APCI切换时间≤20ms（需提供由制造商盖章官方相关应用文献作为证明文件）

1.1.2.3离子源可加热，确保离子化更为充分, 辅助加热温度最大可达600℃以上,确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。

▲1.1.2.4离子源接口采用锥孔结构和锥孔反吹技术，无毛细管设计,以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。

1.1.3检测器性能以及灵敏度

1.1.3.1动态线性范围：定量超过六个数量级。

1.1.3.2正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度：≤18ms。

★1.1.3.3灵敏度(需提供制造商盖章的原版技术参数作为证明文件)

ESI正离子灵敏度，1pg利血平柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z609-195信噪比≥ 700,000:1，同时满足6针重现性RSD<5%。

ESI负离子灵敏度，1pg氯霉素柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z321-152信噪比≥700,000:1同时满足6针重现性RSD<5%。

1.1.3.4定量重现性：1ppb利血平、1ppb氯霉素水样，连续进样6次，RSD≤2%。

★1.1.3.5检测器系统：采用光电倍增器或电子倍增器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性，如配备电子倍增器需另外提供10套。

1.1.4质量分析器

三重四极杆质量分析器：金属钼材质，具有良好的热稳定性，导电性和最好的惰性。无需额外加热来维持稳定性，减少因温度变化外来的不稳定因素而造成的实验稳定性不确定性。

1.1.5真空系统：经久耐用，无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

1.1.6 数据系统软件和硬件

1.1.6.1软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确。

1.1.6.2谱图库：有国内外检测农药、毒物等的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1500种以上化合物，并可以随时免费更新升级。

1.1.6.3具有专业的高通量定量数据处理平台，大批数据处理更快速，更精准。

1.1.6.4 软件具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析。

1.1.7 仪器扩展性

★1.1.7.1可配气相大气压化学电离源（分析二噁英、溴代阻燃剂等）：前端可与气相色谱相连，实现GC-MS/MS的功能；若无此接口，需额外配备一套GC-MS/MS系统作为备用。

1.2超高效二元溶剂管理系统

1.2.1色谱泵设计：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈系统压力；并自动连续进行溶剂压缩补偿。

1.2.2二元梯度，可从四种溶剂中任意选择两种溶剂混合。

★1.2.3在线真空脱气机：五通道以上，其中2路对进样清洗液进行脱气，以保证最佳脱气效果（需提供脱气机设计实物图片）。

1.2.4流量范围：0.0100-2.000mL/min，以0.001mL/min为增量。

1.2.5最大操作压力≧18,000psi（流速≤1.0ml/min时）。

1.2.6系统延迟体积：< 100μL（含50ul混和器体积），不随反压变化。

1.2.7自动柱塞杆清洗，并可进行时间编程进行清洗。

1.2.8流量精度：＜0.075%RSD

1.2.9流速准确度：±1.0%

1.2.10梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化。

1.2.11梯度精度：≦0.15%RSD，不随反压变化。

1.2.12混合方式：高压混合。

1.2.13梯度洗脱模式：可进行11种梯度曲线编程，分为线性、步进2条、凹线4条、 凸线4条四种洗脱类型. (需提供制造商盖章的原版技术参数作为证明文件)。

1.3超高效四元溶剂管理系统（上样溶剂泵）

1.3.1色谱泵设计：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈系统压力；并自动连续进行溶剂压缩补偿。

1.3.2四元溶剂梯度，1-4路溶剂任意混合，可扩展到9路溶剂。

1.3.3五通道在线真空脱气机，其中1通道对进样清洗溶液脱气。

1.3.4流量范围：0.0100-2.000mL/min，以0.001mL/min为增量。

1.3.5最大操作压力≧15,000psi

1.3.6延迟体积：< 400μL（含100uL混和器），不随反压变化。

1.3.7自动柱塞杆清洗，并可进行时间编程进行清洗。

1.3.8流量精度：＜0.075%RSD

1.3.9流速准确度：±1.0%

1.3.10梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

1.3.11梯度精度：≦0.15%RSD，不随反压变化

★1.3.12梯度洗脱模式：可进行11种梯度曲线编程，分为线性、步进2条、 凹线4条、 凸线4条四种洗脱类型 (需提供制造商盖章的原版技术参数作为证明文件)。

1.4自动进样器管理系统

1.4.1进样体积：0.1-10uL，可扩展至1mL

1.4.2进样准确度：±0.2uL

1.4.3进样精度：<0.3%RSD

1.4.4进样次数：每个样品1～99次进样

1.4.5至少兼容4种不同类型样品板，标准96个2ml样品位，最多768个384微孔板样品位；并设有稀释溶剂样品位。

1.4.6最小需装载样品量：3uL

1.4.7具有自动在线稀释和自动添加功能。

1.5柱温箱管理器

1.5.1可兼容2支150 mm长的带在线过滤器或预柱色谱柱或4支50 mm长的色谱柱，兼容4.6mm内径色谱柱。带有2个软件控制的6通切换阀。色谱柱管理器标准化简单接口，小系统体积，实现测试之间和系统之间的相同效能。

1.5.2两根色谱柱均可实现独立温控，从而为正交分离提供多功能性。

1.5.3温度范围：4℃-90℃，增量：0.1℃；

1.5.4温度精度：±0.5℃

1.5.5温度稳定性：±0.3℃

1.5.6标配主动式溶剂预热器，保证稳定的色谱结果

1.5.7标配色谱柱信息跟踪记录功能：在线记录监视色谱柱使用历史信息，液相主机可读取每根色谱柱最近50次历史使用记录。

1.6二极管阵列检测器

▲1.6.1波长范围：190-800nm （单一光源：氘灯，无需其他辅助光源）

1.6.2波长准确度：±1nm

1.6.3采样频率：80Hz

1.6.4基线噪音：±3×10-6 AU,

1.6.5基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃

1.7 纯水系统

1.7.1 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃

1.7.2 总有机碳含量(TOC)：＜2ppb

1.7.3 颗粒物：直径不大于0.22μm

1.7.4 微生物：＜0.01 cfu/ml

1.7.5 产水流速：逐滴–2L/min，8种流速可调。系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求。

系统内置TOC检测仪，利用紫外氧化法在线检测超纯水中的TOC，检测范围和精度符合USP(§643)要求，检测范围: 0.5—999.9ppb，检测精度: ±0.1ppb。

系统内置两根无Hg紫外灯，其一172nm波长紫外灯有效降低TOC水平；其二TOC检测仪内有专用于检测产水TOC值的紫外灯，保证对TOC监测的准确性。

取水流速范围逐滴～2L/min；定量取水范围0.2～100L。取水器可调高度和角度适合大部分的实验室器皿取水，取水手臂上自带彩色触摸屏实时显示出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告，并可通过扫描屏幕二维码快速获取水质报告。

系统自动记录至少一年水质资料用于以后的检索和评审，出水水质符合NCCLS﹑ASTM、CAP要求；制造商需具备提供超纯水系统校验和校准服务的能力，可对内置电阻率仪进行校验和校准以满足ISO17025及CNAS合格评审的要求，结果可溯源至中国计量院，投标文件需提供相关证明文件。

2.随机资料

2.1、操作手册

2.2、中英文说明书

2.3、保修保证书, 维修手册及服务卡

2.4、质量及验收标准：质量符合采购单位要求并符合厂家规定的各项标准，同时按与最终用户签订的技术协议标准验收程序和有关国家计量检定规程检定合格后验收。

3.仪器配置

3.1三重四级杆质谱联用仪主机1台

3.2 超高效液相色谱仪主机1台(包括二元超高压泵、四元高压泵、等度溶剂补偿泵、在线脱气机、柱塞清洗装置、自动进样器、双柱柱温箱)

3.3二极管阵列检测器1台

3.4 工作站

3.4.1 质谱系统操作及控制软件1套

3.4.2 控制质谱工作站电脑1台：配置不低于联想Thinkstation C30，22寸液晶显示器，英特尔至强双核处理器，硬盘500G以上，内存8G以上，独立显卡512兆，DVD+CD刻录光驱)；

3.4.3惠普激光打印机1台

3.5 耗材及备件

3.5.1超高效液相色谱仪专用色谱柱5根(具体型号可由用户指定，含相对应保护柱)；

3.5.2在线过滤器2套，滤芯10个；

3.5.3 2ml样品瓶1000个(带瓶盖及垫片)；额外的瓶垫瓶盖1000个

3.5.4 PEEK管10米；

3.5.5 Schott流动相溶剂瓶1L 6个；2L 6个；

3.5.6 固相萃取小柱 2盒

3.5.7 SPE HLB C18 2根（含保护柱）

3.5.8 SPE HLB C8 2根（含保护柱）

3.5.9 瑞宁移液枪2支，量程0.1μL-10μL

3.5.10 除湿机（≥56L/天）1台

3.5.11 氮气发生器及质谱机械泵隔音罩各一个。

3.5.12 超声波清洗仪 3L  2台

3.5.13 纯水系统1套，包含：

超纯水主机系统(内置TOC检测仪)      1 台

主机配件包                          1包

远程独立取水器                      1 个

取水器连接组件                      1件

带芯片超纯化前柱                    2个

带芯片超纯化后柱                    2个

终端过滤器                          2个

中英文操作手册/说明书              各1 套

3.5.14 普析可见分光光度计T6  1台

3.5.15 梅特勒内校准ME303和ME204各1台

3.5.16鼓风干燥箱DHG-9140（A），2台

3.5.17 有机瓶口分液器 （1-50mL） 2套

3.5.18 电热恒温水浴锅HWS-2B，双列八孔，1台

3.6 配套设备

3.6.1 原装进口Peak氮气发生器1台，配置进口气量≥30L

3.6.2 山特UPS不间断电源(松下电池组，15Kva，1小时以上)1套

3.6.3 碰撞气钢瓶1个(含气体，带减压阀)

4.其它要求

4.1、质保期：整机系统（最终验收合格后）保修不少于3年。

4.2、安装：中标人须在交货日期15天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购人有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。

4.3、培训：免费提供现场培训。培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少五天的系统免费培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器, 建立食品中硝基呋喃代谢物、多组份农药残留等项目的检测方法。在供应方国内培训机构进行，集中培训至少5人次，所有费用（包括培训费、差旅费、餐费、住宿费）由供应商统一支付，可分批参加。

4.4、技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。并承诺帮助购买方进行各类方法研究开发工作及科研工作，每年能2次以上免费到实验室进行现场指导工作。

4.5、维修要求：在设备整个使用期内，中标人应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在4小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标人及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）件和服务承诺。

标段五：全自动微生物质谱鉴定分析系统

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物质谱鉴定分析系统 | 1 | 250 | 250 |

二、技术要求

1.主要用途

用质谱方法对食品安全风险监测、环境监测、食源性主动监测等微生物（包括细菌、真菌、分枝杆菌、丝状真菌、厌氧菌）的快速鉴定和分型，

2.技术参数：

2.1、硬件

★2.1.1最高频率≥200Hz，激光频率1-200Hz可调；激光强度可调，需提供相应证明材料。

★2.1.2 激光寿命≥5×108轰击次数，需提供相应证明材料。

2.1.3质量范围：1-500k Da

2.1.4质量准确度：蛋白混合物：<200ppm（外标法），<150ppm（内标法）

2.1.5采用宽质量范围离子聚焦技术，在宽质量范围内同时达到高分辨率的要求，需提供相应证明材料。

★2.1.6设备需具备配备红外激光自动清洗离子源功能，无需泄真空，清洗时间不超15分钟，需提供相应证明材料。

2.1.7为符合微生物实验室生物安全需求,所有真空泵内置。采用无油真空泵，免除后期维护操作，无需干燥剂耗材，降低成本，需提供相应证明材料。

2.1.8离子源电离处为无网格设计，避免蛋白信号折损，提高仪器检测灵敏度。

2.1.9靶板快速进出靶板舱，仅需1-2分钟真空即可恢复。

2.1.10单块靶板孔位≥90，满足大批量工作需求。

2.1.11每次同时可检测≥90标本且60分钟内可完成400个以上样本的检测。

★2.1.12质量校正与验证标准品：微生物鉴定专用的仪器校正标准品为复溶型，稳定的干粉形式，不易变异，易于保存。质量校正点覆盖3,000–17,000Da质量范围。

2.1.13无需固定质控孔位，可随机指定验证靶位，增加工作灵活性，节省测样费用，需提供相应证明材料。

★2.1.14设备为台式设备，真空管长度≤100cm。能够最大程度利用实验室空间，并能满足疾控系统应急工作需要。

2.1.15提供可重复使用的不锈钢靶板及一次性使用的靶板，均带条形码，方便样本追溯。

2.1.16 设备需符合静音要求，设备噪音不超过60dB，并提供相关证明。

2.2、数据库和软件

★2.2.1数据库建立要足够完整：覆盖菌属≥400个、菌种≥2900个、≥8000株菌株（MSP）和平均每个菌株采集≥ 20张图谱。并能提供菌种列表明细的证明文件。

2.2.2数据采集：采用自动在线校正技术，避免过度依赖测样前的校正，确保鉴定结果清晰明了。

2.2.3软件具备自建库功能，允许用户将自己的数据导入科研数据库中，完成数据库的扩充和自定义

2.2.4 软件包括全自动完成验证、测样、搜库检索和出具报告等一系列标准的工作流程，控制仪器参数、原始图谱数据处理和自动/手动测定，同时具有聚类分析、主成分分析和自建库等高级分析及统计功能。

2.2.5为保证中心数据安全，所有质谱数据库需保存于于本地电脑，无需上传到云端。需提供菌种数据库列表作为招标证明

2.2.6远程：提供安全的ISDN点对点连接，有对外电子设备实现远程服务。

2.2.7仪器具有CE、AOAC（OMA）认证

2.2.8设备具备血培阳性样品直接鉴定分析模块，血培阳性样品直接鉴定分析模块专门用于测定经专用试剂盒处理的阳性血培养样本。测定参数和数据处理方法符合血培养样本的特性。

2.3 恒温恒湿培养系统

2.3.1.采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

2.3.2.箱体内外不锈钢设计，坚固耐用易清洁

2.3.3.内腔体积：≥256L

2.3.4最大搁板数：≥9块

2.3.5标配搁板数：≥2块

2.3.6.加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染，工作温度范围：0～70℃

温度波动度≤±0.1℃（依照DIN12880:2007-05标准）

温度均匀度≤±0.4℃（依照DIN12880:2007-05标准）

低能耗，额定功率仅为525W

2.3.7加湿方式：水源为蒸馏水，通过高温加热后形成水汽进入箱体，确保卫生无污染，湿度范围：10～90%RH，湿度波动度：≤±1.5%RH

2.3.8.设置1分钟到99天23小时的倒计时功能

2.3.9.控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出，控制面板可回看一周数据曲线

2.3.10.以太网接口，可实现数据的在线监控，USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据

2.3.11.多重过温保护：符合DIN12880 Class3.3的高低温报警,基于设定温度的自动安全功能ASF ,符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器,可设置高低湿度报警,声光报警

2.3.12.三点温度校准功能，三点湿度校准功能

2.4整体配置

2.4.1台式MALDI-TOF微生物质谱鉴定仪（包括激光器、离子源、检测器、真空系统等）1台

2.4.2数据库和软件：包含微生物快速鉴定与分类软件1套

2.4.3 可重复使用带条形码的不锈钢抛光靶板3块

2.4.4带条形码的一次性靶板（20块）1盒

2.4.5一次性靶板适配器2套

2.4.6质谱鉴定专用基质（复溶型，稳定的干粉形式）1盒

2.4.7质谱鉴定标准品（质量校正点覆盖3,000 -17,000Da 范围）1盒

2.4.8 β-内酰胺酶活性检测模块                   1套

2.4.9 低速大容量多管离心机                      1 台

2.4.10 120*5mL采血管转子                        1个

2.4.11 10uL移液枪                               2 套

2.4.12 恒温恒湿培养系统 1套

2.4.13 2.5L水箱1个

2.4.14 不锈钢格栅板2块

2.4.15山特UPS不间断电源(松下电池组，3000W，1小时以上)1套

3.售后服务要求：

3.1 重要配件激光头原厂承诺提供7年或5亿次脉冲保修

3.2 提供整套中文操作步骤说明书

3.3 所交付的设备符合生产厂家技术要求及出厂标准，其中设备及配件均为进口。

3.4提供24小时售后电话响应，若设备出现故障，可随时电话响应

3.5提供仪器最新信息及应用资料，免费享受软件升级服务及上门相关培训。在供应方国内培训机构进行集中培训至少5人次，所有费用（包括培训费、差旅费、餐费、住宿费）由供应商统一支付，可分批参加。

3.6 设备自验收合格之日起，质保期2年。

3.7技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。并承诺帮助购买方进行各类方法研究开发工作及科研工作，每年能2次以上免费到实验室进行现场指导工作。

标段六：核酸检测系统及生化培养箱

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多重病原体核酸检测系统 | 1 | 55 | 55 |
| 2 | 隔水式生化培养箱 | 4 | 2.1 | 8.4 |

二、技术要求

多重病原体核酸检测系统

（一）技术指标

1.检测原理：采用多重巢式PCR进行多种病原体靶标的同时扩增，并通过高分辨率熔解曲线进行结果分析。

2.主要用途

2.1系统包括仪器与试剂测试条相互作用，在系统内纯化核酸，并通过PCR特异性扩增病原体靶序列，通过专业软件分析PCR产物,报告检测结果；

2.2★系统搭配配套试剂测试条可用于呼吸道感染症候群, 腹泻症候群,脑膜炎/脑炎症候群, 血流系统感染等项目检测；

2.3根据使用测试条种类不同，可以检测来自呼吸道标本、脑脊液、阳性血培养液以及粪便标本等多种标本类型。

3.技术要求

3.1原始样本上机, 无需样本预处理, 无需进行单独核酸提取步骤；

3.2操作简便, 只需2分钟左右即可完成加样, 且检测过程中无需额外操作；

3.3★所有检测从原始样本到出报告结果可以在70分钟内完成；

3.4只需要一台仪器, 即可同时完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析；

3.5每种试剂都采用统一的全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室；

3.6可一次性完成至多27种靶标的同时检测, 涵盖病原体种类全面；

3.7可同时完成病原体DNA与RNA的检测, 可同时检测病毒,细菌,真菌,原生动物等, 无需分开处理；

3.8报告可设置自动打印, 简单易读, 无需人工进行判读；

3.9可按需同时连接最大8个通道, 可以按照实验室需求进行配置；

3.10软件具有数据库管理功能，数据系统可最多存储8000个测试信息。可存档超出存储范围的其他数据结果；

3.11数据具有可溯源性, 可以用控制软件回顾、导出、导入之前的实验数据；

3.12可连接LIS系统。

4.配套试剂和试剂识别

4.1可单个样本检测，不会浪费任何耗材,试剂；

4.2所有试剂及耗材常温储存, 方便储存及运输；

4.3★具有≥20种病原体靶标呼吸道感染性病原体核酸检测试剂盒（巢式多重PCR熔解曲线法），可进行流感病毒检测及分型, 并有彩页佐证；

4.4具有≥27种病原体及耐药基因靶标的血流感染检测试剂盒（巢式多重PCR熔解曲线法）（单个检测试剂盒），并有彩页佐证；

4.5★具有≥14种病原体靶标脑膜炎/脑炎测试试剂盒（巢式多重PCR熔解曲线法），并有彩页佐证；

4.6具有持续的试剂开发能力,能够提供后续配套试剂应用。

5.质量控制

5.1仪器与所有试剂具备CE或FDA认证；

5.2内参设计于所有种类测试条内。所有实验过程都会自动测试内部参考品，以保证核酸提取及PCR扩增全过程,控制实验结果的准确性；

5.3包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参(用于监控巢式PCR过程)。

6.国内及国际认证

6.1所有仪器及配套试剂都获得FDA及CE认证；

6.2仪器获得CFDA认证。

7.高速冷冻离心系统

7.1最高转速：≥15,000转/分；最大离心力：≥25,000×g；

7.2最大离心容量：4×400ml，可选配不同到离心适配器；

7.3温度控制范围：-10 到+40度

7.4运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

7.5转头锁定机制：Auto-Lock® III转头系统自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定；

7.6★水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件防止不慎划破手套及手

7.7多种规格转头可选。最大4×400ml水平转，能满足同时处理76个5/7ml采血管、也可同时处理16个50ml尖底管，也可同时处理136个2ml微量离心管；Fiberlite碳纤维转头具有：机械强度高、防各种化学腐蚀、可以高压灭菌；没有金属疲劳现象，可以终生使用；重量轻，使用更方便，可以实现更高的离心转速和离心力；

7.8噪音：≤ 61dB

（二）仪器配置

1、多重病原体核酸检测系统1台；

2、高速冷冻离心系统1台，包含水平转头1套，2mL转子1套，76×5/7ml采血管适配器1套；

3、电脑、打印机1套；

4、呼吸道检测试剂1盒。

5、百分之一电子天平 2台

6、电动助吸器1mL，10mL各1把

7、山特UPS备用电源，松下电池组，1小时以上

8、恒温水浴槽1台

（三）售后服务

1.原厂质保期3年，质保期内每年提供不少于两次上门技术服务；

2.具有丰富专业经验的维修和应用工程师服务，对于简单的问题通过电话等方式在1小时内解决，对于不能通过电话等方式解决的问题，承诺在36小时内工程师上门提供技术服务；

3.提供软件、数据库终生免费升级服务；

4.保证长期的零配件及试剂耗材供应，终身提供优质服务；

5.在用户实验室免费对技术人员进行现场安装调试、使用及维护培训，直至能完全独立操作；提供不少于4人次国内原厂培训名额，所有费用（包括培训费、差旅费、餐费、住宿费）由供应商统一支付，可分批参加；

6.全部售后技术服务必须提供书面承诺,仪器生产厂家需要在温州或周边设有售后服务公司（需提供资质文件，包括厂家工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书，驻温州工程师需要提供社保缴纳证明）。

生化培养箱

（一）技术要求：

- 原装进口

- 对流技术：自然对流

- 温度范围：RT+5-75℃

- 温度误差（37℃）：±0.2℃

- ★温度均一性：±0.5℃

- 温度稳定性：±0.4℃

- 台面面积：0.47㎡

- 内腔容积：≥100L

- 隔板数目：标配 2个；最多19个

- 内腔工艺：耐腐蚀不锈钢内腔（1.4016）具有光滑的内壳，其圆角设计更便于清洁

- 搁板拆卸方式：灵活的隔板系统只需按动按钮即可移除

- 用户面板：使用方便，具有直观的用户界面，方便温度设置，大型真空荧光显示，方便阅读

（二）配置要求：

- 主机1台

- 不锈钢隔板2块

- 电源线等1套

- 操作说明书1套

（三）售后服务

1.质保期1年；

2. 质保期内维修人员需在接到故障报告后 4 小时内做出响应，电话做出维修方案决定，如果4小时内无法通过电话解决问题，需 48 小时内到达用户现场（法定节假日除外）；

3.保证长期的零配件供应，终身提供优质服务；

4.在用户实验室免费对技术人员进行现场安装调试、使用及维护培训，直至能完全独立操作。

标段七：化学发光免疫分析仪

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 33 | 33 |

二、技术要求

（一）技术要求

1.检测原理：采用化学发光免疫测定法对血液样本进行临床免疫检验。

2.检测项目：具有支持艾滋病、梅毒、丙肝、乙肝两对半等传染病性指标检测的试剂盒，其中艾滋病检测项目必须具有第四代HIV抗原抗体联合检测试剂。

★3.检测HIV-1抗原：采用人单克隆抗体检测p24抗原，降低因人抗鼠抗体（HAMA）效应导致的假阳性。

★4.检测敏感性和特异性：艾滋病检测的敏感性≥99.5%，特异性≥99.5%。

5.试剂规格：最小试剂规格≤50人份。

6.试剂效期：试剂效期≥12月，试剂上机开封后可稳定≥28天。

7.上样方式：吸样采用一次性TIP头，避免交叉污染。

8.样品位：样品位≥50个，具有急诊优先位。

9.试剂通道数：试剂通道数≥20种试剂，在仪器运行中途可添加样品或试剂，机上具有试剂24小时冷藏功能。

10.样本输入/输出：样本信息可按照需求自由编辑和导入，可连续加样，中途可随时加入样品，具有液面感应和样本凝块检测功能。

11.样本量：支持加载1.8mL的样品管，样本反应量10-30 μL，最小可探测样本量≤150μL。

★12.结果出报告时间：乙肝两对半、梅毒、艾滋、丙肝等项目反应时间都均≤20分钟。

13.测试速度:≥80测试/小时。

14.操作界面：全中文简体。

15.混匀方式：非接触式混匀。

16.具备远程诊断、在线质控功能。

（二）仪器配置（单台）：

1.化学发光免疫分析仪1台；

2.艾滋病、梅毒、丙肝检测试剂各3盒。

（三）售后保修

1.质保期2年；

2.具有丰富专业经验的维修和应用工程师服务，对于简单的问题通过电话等方式在1小时内解决，对于不能通过电话等方式解决的问题，承诺在36小时内原厂工程师上门提供技术服务；

3.保证长期的零配件供应，终身提供优质服务；

4.在用户实验室免费对技术人员进行现场安装调试、使用及维护培训，直至能完全独立操作。

标段八：固体测汞仪等设备

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动酸逆流清洗系统 | 1 | 30 | 30 |
| 2 | 高效微波消解/萃取系统 | 1 | 40 | 40 |
| 3 | 固体测汞仪 | 1 | 45 | 45 |

二、技术要求

全自动酸逆流清洗系统

1.用途

清洗各种玻璃、石英、PFA、PTFE、TFM等材质的小瓶、器皿及ICP/MS的配件

2.技术条件

2.1 工作电压：220VAC±10％

2.2温度：10--30℃

2.3湿度：20％--80％

3.技术要求

3.1制造厂家经过ISO9001,通过CE认证，有政府签发的安全生产许可证书， 负责中国销售及售后的中国总代理需经过销售及服务的ISO9000体系认证

3.2清洗方式： 超纯的酸蒸汽接触需要清洗的容器表面。蒸馏出的酸蒸汽在密闭的腔体内持续逆流，彻底地清洗掉容器上的任何金属污染物，最大的优势在于清洗所用酸中痕量的金属污染物留在液体酸中，不会接触已经清洗干净的容器。

★3.3系统装置： PTFE镀层的不锈钢腔体与超纯石英附件，全密闭系统。PTFE镀层的不锈钢腔体保证坚固耐用，并防止使用过程中的交叉污染，清洗干净的器皿在全密闭的清洗系统内冷却、干燥、确保不被空气污染，并且无需再冲洗、干燥。操作者也不会暴露于酸蒸汽中。

3.4洁净度：   ppt级

3.5控温方式： 自动控温，外接控制器根据设定的温度和时间自动升温

3.6控制方式：包含多种功能的T480计算机自动控制终端

3.6.1采用4.3寸高分辨彩色触摸控液晶显示屏

3.6.2 480x272高分辨率1600万色显示屏

3.6.3 可储存10种以上的纯化程序

3.6.4 可通过终端任意编写并储存纯化程序方法，单次可清洗直径4cm的消解罐20个 ，可升级最大清洗数量达60个

3.7清洗效率：1小时/批

3.8冷却方式： 有专门的冷却风机冷却酸气，确保酸的快速冷凝回流，加快清洗效率

3.9具有自动排气保护装置，减少了酸蒸汽的暴露

★3.10清洗盘及盖子自动升降，操作更加安全方便 ，清洗盘无需人工搬运。

3.11清洗后的试管，消解罐等从侧面取出，避免了从上方取出是的酸气对人体的损害

3.12清洗盘上的支架为中空的石英管而非实心棍，酸气可以从管子里面流出，提高了酸气的利用率，清洗更加彻底

3.13功率： 600W内自动调节

3.14单次加酸量400ml-1000ml

3.15具有自动加酸及排废液：采用全密闭的全自动加酸排酸系统，自动添加试剂或排出废液洗液。

4.供货范围

4.1全自动酸逆流清洗器   1台

4.2 分离式控制终端      1台

4.3全自动加酸排酸系统   1套

4.4三口转换管          2根

4.5 自动操作系统        1 套

5.技术服务

5.1 仪器整机原厂保修壹年。

5.2 维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

5.3 免费的现场培训，包括仪器操作、实际应用、仪器维护。

高效微波消解/萃取系统

1.用途

用于各种样品的消解和萃取

2.工作条件

2.1环境温度             0-50℃

2.2适用电源             220V（AC），50HZ

2.3微波发射频率         2450MHz

3.技术指标：

3.1硬件部分

3.1.1采用最先进的双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1900W；

3.1.2 微波发射方式脉冲和非脉冲可选，并有微波功率曲线或操作软件截图以于证实。磁控管终身保修。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2 ，以保证操作人员健康。

3.1.3 多维微波能量输出，“微波散射器技术”和Power enable能量最大化技术结合，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量最优化。

3.1.4 大微波消解腔体，容积≥70L

3.1.5 腔体内具有多层PTFE涂层，具有≥5年的防腐质量保证

3.1.6 不锈钢自吸式门体采用专利的“自密闭”技术，可自吸式关闭，有效防爆、防微波泄露作用，具有自动平移泻压功能，遇到意外误操作可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状。

3.1.7 自动落锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，防止被随意打开，开门软件控制。

3.1.8内置可调节大流量排风系统，确保消解和冷却时精确控制冷却速率，流量6m3/min，风道内置且抗腐蚀

3.1.9 多功能操作平台，可以扩展为微波有/无溶剂萃取，开放式消解，MHP，高温熔融，合成，微波-UV消解等。

3.1.10  腔体有防爆可视窗

3.2温度/压力控制系统

3.2.1 采用先进的PID控制技术，微波功率自动连续调整

★3.2.2配置高精度温度控制系统，温度传感器必须直接接触测量样品的温度，控温范围：0-500℃，样品控温精度：0.1℃，控温响应时间≤1秒 ， 要求能在控制终端上显示控温精度，必须是连续实时测温。

3.2.3非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。

3.3控制终端

3.3.1 触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，大屏幕直观易操作。可远距离在线控制微波消解系统的所有操作。

3.3.2 图标式菜单，一键操作，智能消解，内存1000种以上的应用方法。

3.3.3 可在线控制和修改所有的反应参数，能在线精确显示微波功率曲线。

3.3.4 具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度曲线

3.3.5  控制终端表面经特殊防腐处理，适合前处理室使用。

3.3.6 全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。

3.3.7  全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，确保操作安全。当消解温度回归正常时，自动识别并启动，全自动消解罐识别系统。保证样品消解不会中断重做。

3.3.8 微波消解过程中平均功率计算功能，为新方法的建立提供足够依据

3.3.9 多语言操作界面，11种语言，含中文操作界面。

3.4消解罐系统

3.4.1每次可同时消解≥40个样品 。

3.4.2 每个消解罐均具有过压保护装置，万一出现过压时自动泻压，泻压后能自动密闭，继续消解样品.

★3.4.3消解罐最高耐压：≥1500psi，最高温度：≥300℃，体积：≥65ml

3.4.4消解罐材料：内罐 为TFM；

3.4.5 消解内管管壁厚度≥0.3cm

3.4.6消解后消解罐可强制风冷或直接水冷，以提高冷却效率

4.仪器配置

4.1带全套安全设施的全不锈钢主机	 				                 1套

4.2非接触红外温度控制与检测系统                                  1套

4.3 全罐压力控制系统    		     	                               1套

4.4 自动落锁系统                                                 1套

4.5独立控制终端（存有200种以上应用方法）                        1套

4.6 ≥40位样品罐转子组件 (包括转盘,内外罐,安全帽及盖子等)          2套

4.7 ≥40孔赶酸装置                                                 2套

4.8 备用热电偶传感器                                             1根

4.9应用方法手册及软件（完整的软件和≥200种国际通用标准方法）     1套

5.技术服务

5.1 仪器整机保修壹年，工作腔体5年防腐质量保证，核心部件高压电路和磁控管终身维修。

5.2维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

5.3 免费的现场培训，包括仪器操作、实际应用、仪器维护。

全自动固/液体直接测汞仪

1.用途

适用于食品、环境、农业、石化、矿石、核电厂、能源等实验室，对食品、动植物、沉积物、土壤、淤泥、煤炭、油、水泥、涂料、饮用水、废水、饮料、城市废弃物等各种固、液体样品的汞含量的直接检测分析。

2.技术条件

2.1 工作电压：220VAC±10%

2.2温度：10——30℃

2.3湿度：20%——80%

3.技术要求

3.1利用冷原子吸收原理进行汞的检测。

3.2无需任何样品前处理、无需使用任何助燃剂、缓冲溶液、直接自动测定固体和液体样品。

3.3齐化管采用纳米金技术，保证了对汞迅速的吸收和释放，并在终端显示尖锐的峰曲线图。

3.4先进的预富集功能，可以多次进样，一次解析。

3.5可以和带有标准接口的天平连接，称样数据结果能自动导入到终端并直接参与结果的计算。

3.6仪器有优异的稳定性，校正曲线不用每次都做，一般在3—6个月做一次。

3.7仪器为整体设计，适合于实验室和野外原位分析。无需进样模块切换可直接自动测定固体和液体样品。

★3.8需要连续测定20个固体样和20个1mL的液体样交叉进样，必须不得更换任何模块和耗材。同时要保证数据的稳定性和重复性。

3.9性能指标

3.9.1检出限:≤0.001ng

3.9.2重复性:RSD≤1.5%

3.9.3测量量程:0-1500ng

3.9.4热解温度:室温-1000℃

3.9.5校准方式:标准溶液或标准物质

3.9.6最大样品量:固体1500mg，液体1500uL

3.9.7自动进样器: 内置无限循环式、样品量40个，固体/液体样品均可，转盘式自动进样，紧急样品可随时插入分析，样品始终由防尘罩防护

3.9.8 分析速度:≤5分钟/样品

3.9.9 具有样品自动浓缩、富集功能

3.9.10检测系统:硅-UV光电检测器，

★3.9.11   120℃以上恒温加热型测量池设计，无需干燥管，高低浓度汞都能精准分析,并且要在控制终端上显示测量池120℃实际温度，做为验收指标。

3.10 控制终端

3.10.1 电脑控制，可以直接连接打印、U盘和称样天平，可以输出视频

3.10.2自带标准的应用方法，用户也可以随意的调用、增加和删除方法，并对每种方法进行编辑

3.10.3全套分析软件及数据处理系统，完全符合TQM，GLP，EPA，ISO、CRF21、part11的要求。

3.10.4软件可反控仪器的整体操作，真正实现了全自动、无人看管功能

3.10.5测汞软件具有自动空白功能，特别适合未知含量的系列样品，真正实现高通量自动分析

3.10.6无线网络连接功能，可以与任何电脑、平板电脑或智能手机等终端实现在无线网络连接，需通过网络连接非现场信号传输，以防干扰，确保安全。通过终端可监控仪器的运行情况及方法状态过程。

3.11.7提供所投机型在浙江地区30个以上用户名单

4.仪器配置

4.1 测汞仪主机(内置40位自动进样器)   1台

4.2 电脑 1台

4.3 镍舟120只

4.4 石英舟                           10只

4.5 催化管                           2根

4.6 金汞齐管                         2根

4.7 Hg收集器                         1根

5.技术服务

5.1 仪器整机原厂保修壹年。

5.2维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

5.3 免费的现场培训，包括仪器操作、实际应用、仪器维护。

标段九：凯氏定氮仪

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯氏定氮仪 | 1 | 34.5 | 34.5 |

二、技术要求

1. 货物名称：凯氏定氮仪。

2. 主要用途：用于氮及粗蛋白质含量分析及其它挥发性组分蒸馏分析。

3. 工作条件：连续工作8小时以上。

4. 技术指标：

4.1采用国际及中国国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。

★4.2检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤0.5%。

4.3定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。

4.4SAfE技术：通过改变试剂的添加顺序，即在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果。

4.5双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式（蒸馏时的顺序：加水稀释、通入蒸汽和加碱液，处理消化后结成盐饼的样品非常温和安全有效）和延时蒸馏模式（加水、加碱液、通入蒸汽）。

★4.6蒸馏馏出液温度监控系统，位于冷凝器下方，直接测定溜出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失，保证分析结果准确可靠。提供图纸证明稳定监控传感器的位置。

4.7边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。

4.8 智能安全监控系统：包括自动旋转式安全门（如果安全门没有关闭或一旦安全门被意外打开，仪器会停止所有操作）、试管在位（如果没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作）和试管更换传感器（没有更换试管就开始下一次分析时会有报警，且在确认以前不能开始任何操作）、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全。

4.9 正压的滴定剂传送系统，避免在滴定器内产生气泡。

4.10滴定器可以在分析过程中再充满，即使称样量多也可完成滴定分析。

4.11可单机工作，也可以选择和专用的计算机软件联机使用。软件可无限制设置应用程序和储存数据。通过天平/打印机/LIMS连接可实现样品注册、性能测试程序和分析过程中各项事宜的完整记录，满足实验室良好操作规范（GLP）的要求。

★4.12消化炉：20位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性，同时适用于250ml/400ml消化管。数显控制温度，温度显示精确至1℃，加热至400℃时，温度波动不大于2℃，可对消化参数-温度和时间进行设定，带有超温保护装置。配置排废罩，可将消化过程中产生的废气排走，提供一致的消化条件，并改善工作环境。

5.仪器配置：

5.1 20位250ml消化系统一套，包括消化炉一台、消化管架一个、带负压的排废罩一个。

5.2定氮仪系统：包括主机一台、计算机一套，100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个通用消化管接头、一个消化管夹。

5.3附件：消化管20只(250ml)，，催化剂1000片，消化管架1个，750mL消化管20只（配套消化架1个）。

6.技术资料

仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；针对不同样品的应用报告；凯氏消化手册。

7.售后服务及培训：

7.1仪器生产厂家需在国内直接设有销售服务公司（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。

7.2厂家工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起，原厂保修一年。

7.3厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间为48小时。

标段十：多样品浓缩仪等设备

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式高速冷冻离心机 | 2 | 15.5 | 31 |
| 2 | 全自动电位滴定系统 | 1 | 12.5 | 12.5 |
| 3 | 多样品浓缩仪 | 1 | 37.5 | 37.5 |
| 4 | 低本底αβ测量仪 | 1 | 15 | 15 |

二、技术要求

（一）台式高速冷冻离心机

1.工作条件

工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz

2.主要技术指标

★2.1 转速：≥30,000 rpm，精度达±1 rpm;

2.2最大容量(ml)：角转子6 x 100/水平转子4×100ml

2.3 最大离心力(x g)：≥70,000g

2.4 时间控制范围：0-99h59 min / 连续运转 / 短时加速

2.5 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）

★2.6可预设20个线性加/减速曲线及20个二次方加/减速曲线，及10个用户自定义曲线（用户自行设计离心曲线）。

2.7具有60个存储程序，并支持用户自定义命名程序。

2.8温控范围：-20 ～ 40 ℃。

2.9 磁性转头自动识别，无需人工设定，防止转头过速；

2.10 具有中文操作语言。

2.11 具有快速制冷功能和静止预冻功能。

2.12具有△T功能，可精确控制离心运转过程中的离心腔的温度。

2.13免维护无碳刷变频电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度

2.14 具有定速计时功能，实现精确离心。

2.15 生产厂商具有ISO9001质量认证。

2.16 可配36*1.5ml转子，最高转速≥28000rpm，最大离心力≥70000g

3.仪器配置

3.1  6*50ml角转子带2套15ml适配器2套

3.2  24*1.5ml角转子2套

3.3 12*15mL角转子1套

3.4 高速台式冷冻离心机主机2台

4.技术服务

4.1 仪器整机原厂保修壹年。

4.2维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

4.3 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

（二）全自动电位滴定系统

1.总体要求

1.1彩色中文触摸屏控制，智能识别与查找电极、智能识别与查找滴定剂、智能识别各种附件，

具有预设终点滴定、空白滴定或手动滴定等功能，并可生成专用滴定模式；内置应用方法库。

1.2仪器用途：用于食药监单位，具有酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、两相

滴定（如表面活性剂类样品）、光度滴定等，后期可扩展还原糖测定等实验。

2.仪器参数及功能

2.1 仪器工作环境：

温度：5℃～35℃；

相对湿度：≤70%；

电压：220V AC±10%

2.2 滴定仪主机电势（mv/pH）测量范围：

电位：-2,000mv ～ +2000mv,

电流  0 ～ 200uA,

测量分辨率：电位：0.1mv,电流  0.1uA；

测量精确度：±0.2mV，±0.2 uA。

2.3 通讯接口：2个RS232接口,3个USB接口，能够连接打印机、天平、U盘等外围设备,

即插即用。RS232接口可直接连接天平，不需要外接附件。

★2.4 电极接口：1个智能识别mv/pH测量电极接口（可自动智能识别电极），1个极化电极

接口，1个参比电极接口，1个温度电极接口。

2.5 所有硬件即插即用，插拔电极、智能滴定管、打印机、自动进样器、U盘等外接设备均

不需要软启动或硬启动仪器，且不需要转接盒或其他设备即可连接天平等外围设备，提高使

用效率。

2.6 滴定仪控制方式：与滴定仪同品牌原装中文彩色触摸屏。

2.7 具有自动优化方法参数的学习滴定功能，仪器自动优化方法

★2.8 滴定台设计及搅拌方式：采用原装密封滴定设计，需能够有效防止滴定过程中样品或

挥发试剂对操作人员身体健康的伤害，同时能减少周围环境对滴定的干扰；更换样品杯不需

要升降滴定台即可完成，操作方便；配备螺旋浆搅拌器搅拌方式，搅拌速度100挡随意可调

（不接受磁力搅拌器）。

2.9 滴定管驱动器：滴定管驱动器步进精度不低于20000步，采用活塞上推式智能识别滴定

管，有效避免活塞下压式滴定管驱动方式经常出现的气泡蓄积问题，保证实验结果可靠（不

接受活塞下压式驱动器）；

2.10 智能化：配备含智能芯片的智能电极和智能滴定管，连接到主机后，主机触摸屏会弹出

对话框，显示识别到智能硬件信息（如：电极型号、滴定剂种类、浓度等），并可以更改信息。

更换智能滴定管只需直接整套插拔即可，无需旋转螺纹等拆卸工作。

3.仪器配置

3.1自动电位滴定仪主机1台（含驱动器及中文全彩触摸屏）

2.3手工滴定台1套（密封滴定台）

3.3可重复使用密闭滴定杯120个

3.4智能识别滴定管2套（10ml、20ml各一）

3.5复合银电极1根

3.6复合铂电极1根

3.7非水相PH电极1根

3.8智能水相酸碱电极1根

3.9智能电极电缆1根

4.技术服务

4.1仪器整机原厂保修2年。

4.2维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

4.3免费的现场培训，包括仪器操作、实际应用、仪器维护。

（三）多样品浓缩仪

1.主要用途

在保证样品活性的前提下，对样品进行浓缩、纯化、干燥、储存等；也可用于气相、液相以及质谱分析过程中样品的前处理。

2.工作环境条件

2.1电源：230V±10%,50Hz，7A

2.2环境温度：15~30℃，相对湿度10%~80%

3.技术指标

3.1★一体化的设计，包括离心加热腔、冷凝器、防腐蚀隔膜泵、H型转子、操作系统等，结构紧凑，减少占用空间，不接受模块化设计；

3.2自带10个运行程序：内置8个常用的浓缩程序；

3.3防暴沸技术：含Dri-Pure防暴沸技术，避免因为暴沸引起的交叉污染和样品损失，确保

样品安全；

3.4运行中可以很方便的暂停，检查样品后再运行；

3.5样品干燥后或者浓缩至一定体积后系统自动停止运行；

3.6能全自动运行，无需专人看管，安全性高，浓缩或干燥后自动停止；

3.7所有的部件都经过特殊处理，耐腐蚀；

3.8★配耐强酸腐蚀的型号，可耐受6mol/L以上浓度盐酸

3.9适用溶剂沸点高达120℃，包括、醇类、DCM、乙酸乙酯、乙腈、水、TFA等；

3.10加热方式：使用高效高功率红外进行加热，红外灯加热的是试管支架的底部，不直接照

射到样品上；

3.11温度控制范围：室温到80℃；

3.12温度控制精度：±1℃

3.13★温度传感：sample shield红外探温器，以非直接接触样品的形式来进行温度测量和控

制，防止样品过热

3.14最大转速：2000RPM；

3.15转子最大向心力500G

3.16直接驱动的旋转系统，减少仪器的维护，增加使用寿命；

3.17样品装载量：最大1.5 kg （包含样品架）；

3.18最大不平衡可达40g，过平衡报警和自动停机保护；

3.19定量浓缩瓶采用SampleGenie专利技术直接将样品浓缩到GC/HPLC用的2ml的小瓶中，

或者其他规格的样品瓶中，避免样品转移带来的损失

3.20离心腔可有效预热，加快浓缩速率

3.21互锁的盖子，只有马达停止时才可以打开，保证使用者的安全，盖子上有聚碳酸酯加强

的观测窗，可观测内腔的运行情况；

3.22控制面板操作简单，显示器显示温度、压力、时间和运行程序等信息

3.23内置冷却系统，压缩制冷；使用SpeedTrap冷凝器，冷凝器温度可达到-50℃，功率70W；

3.24冷凝器带收集瓶，材料为真空绝热的硼玻璃，收集瓶容量1L，轻轻旋转即可取下，很

容易清空回收的溶剂。

3.25内置的真空泵为带聚四氟乙烯的无油隔膜真空泵，耐溶剂腐蚀

3.26真空系统压力：（0-1200）mbar，最低可达10mbar；

3.27自动压力控制可为不同的溶剂选择适合的压力

3.28有自动真空排气阀

4.配置清单

4.1 溶剂蒸发工作站主机一台（内置真空泵和冷凝器）

4.2  32位*1.5ml离心管架子2个

4.3  24位*15ml离心管架子2个

4.4  12位*50ml离心机架子2个

4.5  红外灯2个

4.6  加热灯底座2个

5.技术服务

5.1仪器整机原厂保修1年。

5.2维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

5.3免费的现场培训，包括仪器操作、实际应用、仪器维护。

（四）低本底αβ测量仪

1.技术指标：

- ★探测器技术：主探测器采用硫化锌塑料闪烁体及低噪声光电倍增管组成，用于提高探测效率和降低串道比，结构简单，体积与实际空间占用小号的特点，主要用于辐射探测的塑料闪烁体探测器。

- 铅室技术：为保证仪器的长期稳定性，其结构设置合理，使用灵活性，主要用于低本底αβ测量仪屏蔽外界放射性干扰的屏蔽铅室。

- 仪器对于90Sr- 90Y  β源的2π探测效率比≥58％时，本底≤0.10cm-2min-1；

- 仪器对于239Pu  α源的2π效率比≥85％时，本底≤0.003cm-2min-1；

- α／β串道比：α进入β道≤2.5％，β进入α道≤0.3％；

- KCL β源、241Am α源标准物质各一个（投标时提供国防科技工业电离辐射一级计量站核工业放射计量测试中心校准证书复印件）。

- ★采集模式：具有核脉冲峰值采样装置，可断点续采，即用户随时暂停、随时继续采集，实现样品在线功能采集。

- 采用免驱动的USB接口，具有极强的兼容性，无需气源耗材，非热敏打印。

- 操作系统：低本底αβ测量仪分析软件V1.0，实现样品在线循环交替测量。

- 测量过程采用程控高压设置，即仪器主机机箱外部表面无手工调节高压阈值的旋钮。

- 工作条件：

绝缘电阻≥2MΩ，耐压绝缘度＞1500V。

使用环境温度5-40℃，相对湿度＜90%。

电源：交流220V±10%，50HZ，功耗≤20W。

- 本底计数：低本底（对α<8cp6000s，对β<230cp6000s）

- 稳定性：24h内，本底计数率变化应在平均计数率±3δ范围内，其中δ为本底计数的标准误差。

- 分步送样技术：可同时也可单独测量样品，分别给出两个样品中的总α、总β的活度浓度，具有托盘式有气流，光照要求的送样，其结构简单，可提高测量的灵活性和仪器使用效率。

- ★控制装置技术：具有并行高速处理，实时同步处理多路信号，且扩展方便，集成度高，提升设备稳定性。

2.仪器配置：

- 放射性专用机柜1套。

- 测量仪主机1套：含主探测器1套、反符合探测器1套

- 标准粉末源1套。

- 样品盘100个

- 上下屏蔽圆型铅室1套；

- 仪器连接线1套

- 品牌电脑1套

- 专用仪器软件（附带光盘）1份

- 仪器计量检定证书1份

3.技术服务

- 仪器整机原厂保修2年。

- 维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

- 免费的现场培训，包括仪器操作、实际应用、仪器维护。

标段十一：全自动固相萃取仪等设备

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万） | 预算总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动固相萃取仪 | 1 | 55.8 | 55.8 |
| 2 | 全自动在线消解碘元素分析仪 | 1 | 19.3 | 19.3 |
| 3 | 过氧化氢灭菌器 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | 样品试剂冷藏保存箱 | 4 | 2.1 | 8.4 |
| 5 | 专业实验室冰箱 | 5 | 3 | 15 |

二、技术要求

（一）全自动固相萃取仪

1.工作条件：

1.1工作温度：4 - 40℃

1.2工作电压：AC  220V±10%，50Hz 功率：500W

1.3环境条件：通风

2.技术参数要求：

（1）应用范围：

用于地表水、地下水、污水、饮用水、提取液等液体样品中半挥发有机物或难挥发性有机物的富集和浓缩。

（2）技术指标：

2.1 自动化程度：实验前放置好样品、溶剂、固相萃取柱或膜、无水硫酸钠脱水柱后，仪器需能自动完成柱活化、柱上样、柱淋洗、柱干燥、柱洗脱、洗脱液在线无水硫酸钠脱水以及洗脱液的加热浓缩等步骤，整个过程无须人工介入。

2.2 通道数：六通道或以上，少于六通道允许多台拼；6个通道的并列操作，上样或加溶剂需是所有通道同时并列进行，以确保实验的重复性。

★2.3 无需拆卸任何零件即可直接使用3ml、6ml固相萃取柱、以及用25mm和47mm、50mm萃取膜，方便快捷。

2.4具有多根固相萃取柱串联使用功能以及至少两个萃取膜串联使用功能。

2.5使用膜萃取时，在不使用在线无水硫酸钠柱脱水的情况下，能确保洗脱液不带有水分（验收时需要实验验证没有水分）。

2.6一次样品处理量：20ml-20L；上样流速范围：1ml/min～80ml/min；流速误差：±1.0%。

★2.7 上样方式：：采用精密计量泵正压连续无间断上样，实现样品连续无间断过柱（即1000ml水样，在10ml/min的流速下，100分钟能完成水样全部过柱）,上样时间短,且所有通道并列移取。(请提供计量泵图片证明)。

2.8 每个通道都对应有独立的溶剂计量泵；任何体积都是无间断注入到固相萃取柱中；溶剂数量：6种，任何用于HPLC级溶剂都可以使用，包括丙酮。

2.9 固相萃取柱和膜干燥方式：氮气吹扫与真空泵吸引相结合方式。要求真空泵连接的缓冲瓶内不会积水，省去经常倒水的烦扰（验收时需要实验验证）。

2.10溶剂浸泡洗脱功能：洗脱溶剂按少量多次注入固相萃取柱。每次注入洗脱溶剂时, 溶剂能按照软件设定的时间和体积静止在填料中不会掉下来，让溶剂和填料充分交换，提高回收率和重现性。

2.11有专门放置无水硫酸钠柱的端口，洗脱液须是在在机械压力下通过无水硫酸钠小柱，且能用氮气将中的无水硫酸钠小柱中溶剂吹脱，保证柱中无溶剂残留。

2.12洗脱液流径要求不使用无水硫酸钠柱脱水时，洗脱液从固相萃取柱末端直接滴入收集管；在使用无水硫酸钠柱脱水时，有专门放置无水硫酸钠柱的端口，固相萃取柱末端自动插入到无水硫酸钠柱上端，实现密封对接，洗脱液从无水硫酸钠柱末端直接滴入收集管，洗脱液的整个流径过程不经过任何切换阀和连接管路，减少死体积，避免交叉污染和目标物的损失。

2.13 具有两排或两排以上可自动移动的收集管放置位置，仪器无需暂停就能实现分步洗脱。

2.14 洗脱液在线浓缩方式：加热+斜吹式涡旋氮气流吹扫相结合；浓缩温度：30～60℃；

2.15可视化窗口，运行过程中可随时看到整根浓缩管和液面的情况。

2.16配置在线置换溶剂系统：即洗脱液预浓缩后可自动添加其他溶剂继续浓缩功能，整个过程无需人工干预。

2.17收集管需有带0.5ml以及1ml刻度，方便定容； 收集管上端有缩口（即上端口要比管身小），防止浓缩时飞溅，提高回收率；收集管需磨口并带盖，浓缩完可用盖密封保存，防止再挥发。

2.18 接触溶剂和样品的材料：特氟隆和玻璃，不能有不锈钢接触，防止酸化的水样腐蚀。

2.19样品管路可用甲醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等任何色谱醇溶剂清洗。

2.20废液：废液需是自由滴落，无需泵移取，减少泵漏液导致废液溢出；且废水样、有机溶剂能分开收集。

2.21仪器采用主机上内嵌的触摸屏操作，可直接在触摸屏上编辑整个固相萃取方法，不靠外接电脑、外接平板或无线网的外部设备来传输或控制。也可电脑辅助编辑固相萃取方法。

2.22 有氮气压力红色报警功能以及氮气发生器联动功能，可控制氮气发生的开关，延长氮气发生器寿命，当实际氮气压力小于程序设定压力值时，仪器自动发出红色警报。

2.23有叠机功能：上一批洗脱液在浓缩时，仪器也可做下一批样品的活化、上样、淋洗等步骤。

2.24 仪器断电或出现故障等中途突然中断实验时，会自动记录中断前实验步骤进行到哪一步，精确记录已经进了多少体积的溶剂或样品，重启仪器时能继续接着做之前未完成的实验，无需重头开始。。

2.25有定时开机功能：仪器可在指定的时间自动开机。

2.26显示屏有显示运行方法和运行剩余时间功能，运行完成后仪器有声音提示。

★2.27具有固相萃取柱自动反洗功能：仪器在不停机的状态下自动将固相萃取柱倒转，洗脱溶剂从与柱子进样方向相反的那端进入SPE柱洗脱，完成反向洗脱操作，以便提高某些物质的回收率，反向洗脱液从柱子流出后到达试管的流胫不经过任何阀或管路，防止交叉污染。

2.28质控管理：仪器能自动计算泵的使用次数和阀的使用次数，以便日常的维护和故障的排查。

2.29紧急情况暂停功能：当实验过程中发生紧急情况时，操作人员直接打开操作面的安全防护门或侧门，仪器可立即暂停运行；待情况处理完毕后，关上防护门或侧门即可继续运行。

3.配置要求，不得少于以下内容：

3.1 六通道全自动固相萃取主机（内置在线浓缩仪）      1台

3.2 溶剂瓶                                          7个

3.3 7ml带磨口带盖透明浓缩收集管（带0.5&1ml刻度）  16个

3.4 样品架                       1个

3.5 USB存储器（2G）             1个

3.6 原装进口专用真空泵            1台

3.7 真空泵控制套件               1套

3.8 真空泵防震垫                 1个

3.9 特氟龙(Teflon)涂层管	        5米

3.10 操作说明书                   1套

3.11 安装工具                     1套

4.技术服务

4.1仪器整机原厂保修1年。

4.2维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

4.3免费的现场培训，包括仪器操作、实际应用、仪器维护。

（二）全自动在线消解碘元素分析仪

1.工作环境与条件

1.1 环境温度：10-40℃

1.2 相对湿度：20-85%

1.3 电源供应：200-240V (AC)

2.技术参数

2.1 比色皿分析技术

2.1.1 自动吸取样品到光度计，直接读取样品的吸光度。

2.1.2 直接在比色皿中进行比色，体积小，清洗方便；所有样品都只经过一个比色皿避免了不同比色皿之间差异所带来的系统误差。

2.1.3拓展式LED光源，稳定性好。

2.1.4测试波长：400nm、380nm、405nm、420nm。

2.1.5 吸光度范围：0-4，吸光度分辨率：0.00001。

2.1.6 检测范围：尿碘：2-1200μg/L；水碘：1-600μg/L。

★2.1.7 线性与精度：线性≥0.999。相对标准偏差：RSD(低浓度)≤3%, RSD(高浓度)≤2%。准确度：低浓度±1.8%，高浓度±1.2%。对样品检测能满足国家标准对准确度的要求。

2.2 样品盘和试剂位

★2.2.1控温精度：超级恒温水浴锅，±0.1℃，20-50℃。全自动在线恒温消解装置，控温点精度100±0.1℃，孔间温差≤1℃，室温-130℃。

2.2.2 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。

4.2.3一次性可以同时摆放120个样品。

4.2.4可在线搅拌、混合。

2.3 清洗站

2.3.1 自动清洗取样针，使用新鲜纯水清洗。

2.3.2 检测不同样品之间，自动清洗管路，避免交叉污染。

2.3.3 实验结束后，根据预设程序一键清洗仪器。

2.4 软件控制与数据输出

2.4.1采用PC软件控制，使用人员只需要摆放样品，并勾选测试项目，即可一键运行。

2.4.2 自动拟合工作曲线计算结果。

2.4.3 在线消解与测试无缝连接，无需转移样品，可实现全程无人值守。

2.4.4 内置调试软件，自动校准取样针、加液口位置。

2.4.5 数据表格可直接连接打印机打印。

3.仪器配置

3.1 高精度注射泵×2

3.2 蠕动泵×3

3.3 高精度光度计

3.4 三轴机械臂

3.5 独立的取样针、试剂针和搅拌针

3.6 120位样品盘

3.7 自动在线恒温消解装置

3.8 超级恒温水浴

3.9 自动加水排水系统

3.10 低残留清洗位

3.11 200根16mm*150mm样品管

3.12 PC主机

4.技术服务

4.1仪器整机原厂保修1年。

4.2维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

4.3免费的现场培训，包括仪器操作、实际应用、仪器维护。

（三）过氧化氢灭菌器

1.技术参数

1.1杀灭率：6log

1.2灭菌剂：8%过氧化氢

★1.3过滤效率：99.99%

1.4除湿湿度：45%RH以下

1.5气化温度：100℃

★1.6灭菌容积：＞500m³

1.7空气流量：0.04L/min

★1.8加药量：0.1mL/min

1.9功率：1.2KW

1.10消毒液箱容积：≥4.5L

1.11最大消毒空间：＞500M³

2.技术服务

2.1仪器整机原厂保修1年。

2.2维修响应时间＜4小时，到达时间＜48小时。

2.3免费的现场培训，包括仪器操作、实际应用、仪器维护。

（四）样品试剂冷藏保存箱

1.符合标准

★1.1设备符合EN60068-3标准设计，通过电工产品安全认证CB体系证书，EMC电磁兼容性证书，通过EC欧盟产品符合标准证书，符合限制在电气产品中使用的有害物质的指令证书，R600a化学品安全技术说明书，环保材料声明，厂家通过ISO9001质量管理标准，ISO14001环境管理标准，ISO50001能源管理标准，根据NF X15-140标准，附随机出厂报告。

2.技术要求

★2.1总容积350L~400L，尺寸：外形尺寸（宽x深x高）（mm）：≤650x650 x1860

★2.2温度范围+2°C至+ 8°C，外部数字显示，显示精度0.1℃,采用电子控制器，温度控制精度±1℃，自动热气体除霜系统。

2.3声功率级：≤50dB（A）

2.4风动态冷却系统和空气流动的最佳路径确保了设备内部最高级别的温度稳定性。

2.5有温度/开门/探头错误/断电四个报警保护，可记录存储3个详细的报警记录。

2.6配备无电压接口，实现远程实时监控功能。

2.7可选配RS485接口，可记录和监控多达20台冰箱温度曲线和报警记录，接口允许了一个长达500米距离的数据传输。

2.8设备的顶端区域配备有一个接入端口（直径为7.0mm），可额外外接一个NTC产品温度传感器，且可以由电子控制系统读取。

2.9能耗24小时《0.85千瓦时

2.10气候等级宽（SN-ST）10—40℃的环境范围，在多种环境下具备足够制冷能力。

2.11采用环保型制冷剂R600a

3.功能配件

3.1门可以根据实际情况进行方向安装，可在90°时保持打开状态，并在小于60°时自动关闭，以方便使用。

3.2 5个可调式储存搁架，最大承重45KG，U形托盘的高度可根据实际需要调节，确保了层架能满足任何类型的储存要求。

3.3配备高质量门锁，保护冰箱存品安全，用于避免贵重物品受到未经授权的访问。

3.4外壳材料：钢，白

3.5门体材质：钢

3.6内衬材料：304不锈钢

4.技术服务

4.1仪器整机原厂保修3年，压缩机5年。

4.2维修响应时间4小时，到达时间48小时。

（五）专业实验室冰箱

1.符合标准

★1.1设备符合EN60068-3标准设计，通过电工产品安全认证CB体系证书，EMC电磁兼容性证书，通过EC欧盟产品符合标准证书，符合限制在电气产品中使用的有害物质的指令证书，R600a化学品安全技术说明书，环保材料声明，厂家通过ISO9001质量管理标准，ISO14001环境管理标准，ISO50001能源管理标准，根据NF X15-140标准，附随机出厂报告。

2.技术要求

★2.1总容积550L~600L ，尺寸：外形尺寸（宽x深x高）（mm）：《760x760 x1860。

★2.2温度范围+3°C至+ 16°C温度范围可通过电子屏幕手动设置，外部数字显示，显示精度0.1℃,采用电子控制器，温度控制精度±1℃，自动热气体除霜系统。

2.3声功率级：《55dB（A）

2.4风动态冷却系统和空气流动的最佳路径确保了设备内部最高级别的温度稳定性。

2.5有温度/开门/探头错误/断电四个报警保护，可记录存储3个详细的报警记录。

2.6配备无电压接口，实现远程实时监控功能。

2.7可选配RS485接口，可记录和监控多达20台冰箱温度曲线和报警记录，接口允许了一个长达500米距离的数据传输。

2.8设备的顶端区域配备有一个接入端口（直径为7.0mm），可额外外接一个NTC产品温度传感器，且可以由电子控制系统读取。

2.9能耗24小时《1.2千瓦时。

2.10气候等级宽（SN-ST）10—40℃的环境范围，在多种环境下具备足够制冷能力。

2.11采用环保型制冷剂R600a

3.功能配件

3.1门可以根据实际情况进行方向安装，可在90°时保持打开状态，并在小于60°时自动关闭，以方便使用。

3.2配备4只脚轮，前部脚轮带刹车，可根据可用空间进行灵活使用，并且在设备下方也便于清洁。

3.3 5个可调式储存搁架，最大承重60KG，U形托盘的高度可根据实际需要调节，确保了层架能满足任何类型的储存要求。

3.4配备高质量门锁，保护冰箱存品安全，用于避免贵重物品受到未经授权的访问。

3.5外壳材料：钢，白

3.6门体材质：钢

3.7内衬材料：304不锈钢

4.技术服务

4.1仪器整机原厂保修3年，压缩机5年。

4.2维修响应时间4小时，到达时间48小时。

第六部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格供应商的进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

- 本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术70分（商务技术权值为70%），投标报价30分（价格权值为30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术得分与商务分之和）高低进行排序，得分第一名的供应商确定为中标候选人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人），得分第二名的供应商推荐为备选中标人。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

- 商务技术文件的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该供应商商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 对应于投标文件技术指标的偏离度，每一项参数偏离扣1分，每一项功能或带“★”偏离扣4分，扣完为止。(商务条款、技术规格偏离表) | 20 |
| 2 | 投标设备配套的合理性，技术指标的先进性 | 评委对投标设备配套的合理性，技术指标的先进性酌情打分 A档：10-7分；B档：7-4分；C档4-0分 | 10 |
| 3 | 投标品牌机型的档次 | 评委对投标品牌机型（产品的品牌影响力，品牌形象，产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料、产品获得的各种奖项、检测证书（报告）等）评委对投标设备配套的合理性，技术指标的先进性量化打分 A档：10-7分；B档：7-4分；C档4-0分 | 10 |
| 4 | 运行成本 | 评委对投标机型的运行成本（包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等）等量化打分 A档：10-7分；B档：7-4分；C档4-0分 | 10 |
| 5 | 投标供应商2017年至今同类项目业绩一览表 | 提供近三年（2017年1月1日至今）同类项目案例合同，每提供一个得2分，最高得10分。提供合同复印件加盖公章，否则不得分 | 10 |
| 6 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案 | 评标委员会根据以下标准进行分档后，量化评分： 所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等。 A档：5-4分；B档：4-2分；C档2-0分 | 5 |
| 7 | 优惠承诺 | 评标委员会根据以下标准进行分档后，量化评分： 承诺和优惠情况：是否给出优惠和承诺，如供货期、质保期等，针对本项目有无其他的特殊优惠等情况。 A档：4-2分；B档：2-1分；C档1-0分 | 4 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审 | 投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的得0.5分、投标产品主体列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的得0.5分；投标人须提供有效期内采购清单，并显著标识，否则不得分。 | 1 |

注

- 技术评分标准中，A档一般以该分项方案/措施的表述详尽、科学、操作性强、可信度高等为划分标准；B档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面满足采购需求基本要求为划分标准；C档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面较差为划分标准

- 评标依据以供应商商务技术文件中加盖有效公章的证书/证明文件复印件为准；

- 业绩评分项，供应商须提供证明材料，证明材料以评标标准要求为准。评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具投标文件中的合同文本原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

- 投标报价评分（30分）：

2.1满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效供应商的投标价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分；

2）未满足折扣条件的报价得分=（评标基准价/供应商投标报价）×30（四舍五入，保留小数点后2位）

3）满足折扣条件的报价得分=（评标基准价/（供应商投标报价×94%））×30（四舍五入，保留小数点后2位）

4）如供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

5）所有供应商商务报价均超采购预算，重新组织招标。

2.2政府采购政策说明

①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位且投标产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。证明材料详见第二部分。

⑤投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他供应商相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

- 有效供应商的综合得分为商务技术文件得分和投标报价得分的总和。