建德市水质自动监测站、声功能区自动站

设备采购项目

招标编号：JD2021BF-160

招

标

文

件

采购单位：杭州市建德生态环境监测站

代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2021年10月22日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2021年10月22日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2021年10月22日 |
| --- | --- |

目 录

第一章  招标公告 …………………………………2

第二章  投标须知 …………………………………6

第三章  开标和评标须知…………………………14

第四章  评分标准…………………………………18

第五章  招标内容与技术要求……………………20

第六章  商务条款…………………………………37

第七章  财务结算程序……………………………39

第八章  合同范本…………………………………40

第九章  附    件…………………………………44

# 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受杭州市建德生态环境监测站（以下称：采购单位）的委托，就建德市水质自动监测站、声功能区自动站设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标单位前来投标。

- 项目编号：JD2021BF-160

二、采购内容及数量：

标项一：建德市水质自动监测站设备采购（包括供货、运输装卸、安装调试、备品备件、税金、辅助工作及售后服务等），具体内容详见《招标内容与技术要求》。

标项二：建德市声功能区自动站设备采购（包括供货、运输装卸、安装调试、备品备件、税金、辅助工作及售后服务等），具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、标项一、标项二投标单位的资格要求均如下：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

（2）本项目不允许联合体投标；

（3）本项目不允许转包分包。

四、招标方式：本次项目实行电子化招投标。

五、招标文件的获取方式：

1、获取招标文件方式：本次项目实行网上获取招标采购文件，不再进行纸质招标采购文件的发放。由采购代理机构提供电子版招标资料（含招标采购文件等相关资料）供潜在投标单位进行网上自行下载。潜在投标单位请登入政府采购云平台http://login.zcygov.cn/login（“政采云采购单位”登录后进行获取）或登入“政采云电子投标客户端”获取招标采购文件，下载成功的即可按照招标采购文件的要求参加投标。电子招标资料下载时间止投标截止时间前。

注：请潜在投标单位尽早注册成为政采云采购单位，如在注册过程当中遇到问题需咨询的，请拨打政采云客服电话：400-8817-190

2、发布地址：浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室

3、标书费用：免费下载。

六、投标保证金：无

七、投标截止时间：本项目于2021年11月12日09时30分投标截止。

投标单位应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

投标单位在“政府采购云平台”完成“电子加密《投标文件》”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”，“备份《投标文件》”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。（邮寄地址：浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，沈露姗，18258128652，按接收签收时间为准）。

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《投标文件》”无法按时解密，投标单位递交了备份《投标文件》的，以备份《投标文件》为依据，否则视为《投标文件》撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《投标文件》”已按时解密的，“备份《投标文件》”自动失效。投标单位仅递交备份《投标文件》的，投标无效。

八、开标时间及地点：本次招标将于2021年11月12日09时30分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。

九、投标说明

1.本项目实行电子投标，投标单位无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标单位在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标单位应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标单位抓紧时间办理。

3.投标单位通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标单位自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html ，电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标单位项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.在制作投标文件前各投标单位可登入政采云平台先学习《政府采购项目电子交易平台学习专题》的内容。网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.4f6f4630e0d111e9aec67f342b8df9a1

注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，获取采购文件成功后（通过“政采云电子投标客户端”进入搜索相应项目进行获取采购文件操作后）下载文件为依法获取采购文件的方式，潜在投标单位应当按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标单位要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标单位如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

十、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

十一、为支持和促进中小企业发展，建德市财政局出台了政府采购信用融资政策，投标单位可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：64718168；也可登录 https://jinrong.zcygov.cn/?utm=a0017.b1540.ct001.11.3a0260f064fd11eba8f1adac56aaf47c办理业务。

十二、业务咨询：

采购单位：杭州市建德生态环境监测站

联系人：吴俊辰             联系电话：17364545190

质疑接收人：吴敏华        联系电话：13868124056

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

执行操作岗联系人:沈露姗       联系电话：18258128652

质疑投诉岗联系人:王莉敏       联系电话：0571-64182360

同级政府采购监督管理部门名称：建德市采购办

联系人：邵菁 监督投诉电话：0571-64718168 地址：建德市财政局

2021年10月 22日

# 投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市水质自动监测站、声功能区自动站设备采购项目 |
| 2 | 项目编号：JD2021BF-160 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标单位如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2021年11月2日17：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标单位提出质疑的，招标采购单位将于2021年11月3日17:00统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分,在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 5 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》。如投标单位提供其他制造商的货物，应提供所有其他货物制造商的《中小型企业声明函》等相关证明材料，《中小企业声明函》详见附件。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的监狱企业，应满足财库[2014]68号文件第一条的规定，并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 现场踏勘：投标单位如需现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 8 | 本项目实行网上投标。 目前政府采购全流程电子化交易，投标单位应准备： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 各标项投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 |
| 9 | 演示时间及地点：无 |
| 10 | 提供的样品：无 |
| 11 | 投标截止时间：2021年 11月12日09时30分 |
| 12 | 本次招标将于2021年11月12日09时30分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。 |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。 |
| 14 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 15 | 中标通知书：自中标中标单位确定2个工作日内签发中标通知书 |
| 16 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书） |
| 17 | 投标单位应当在投标截止时间前完成所投标项电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 18 | 最高限价：本次采购设有最高限价（预算价），标项一最高限价为人民币壹佰叁拾贰万元整（￥1320000.00元）。标项二最高限价为人民币陆拾叁万伍仟元整（￥635000.00元）。报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 19 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 20 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标单位缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收合格后由采购单位向投标单位无息退还。因投标单位的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求投标单位以其履约保证金作出补偿。 |
| 21 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标单位须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 22 | 投标文件的有效期：90天 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

〈一〉“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的杭州市建德生态环境监测站。

〈二〉“采购代理机构”系指杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

〈三〉“投标单位”系指向招标方提交投标文件的单位。

〈四〉“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

〈五〉“服务”系指招标文件规定投标单位须承担的软件开发、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

〈六〉“项目”系指投标单位按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

〈七〉“书面形式”包括信函、传真、电报等。

## 三、投标委托

全权代表无需到现场开标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标单位自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价即修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标单位应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

〈二〉特殊情况下，采购单位可与投标单位协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标单位可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

七、特别说明：

〈一〉投标单位不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

〈二〉投标单位投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标单位投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

〈三〉投标单位在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标单位的行政与刑事责任。

〈四〉投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

〈五〉单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、质疑和投诉

〈一〉投标单位认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出质疑。

〈二〉质疑应当采用加盖投标单位公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

〈一〉投标单位应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标单位必须在前附表规定的时间内以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出。

〈二〉杭州博望建设工程招标投标代理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求统一组织答疑前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将相应延期开标时间。

〈三〉招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

标项一、标项二的投标文件均由以下内容组成：

A、资格文件包括：

〈一〉营业执照(复印件加盖公章)；

〈二〉法定代表人授权书复印件加盖公章（附件八），如法定代表人参加开标，无需提供此项；

〈三〉法定代表人或授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

〈四〉由社保部门出具的被授权人近一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标单位针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

〈四〉投标单位若是小型和微型企业的，在报价文件中须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函（附件十二）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、资格文件和商务技术文件中不得出现价格信息。

2、投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（货物类）计取，标项一为人民币壹万贰仟零伍拾肆元整（￥12054.00元），标项二为人民币伍仟柒佰玖拾捌元整（￥5798.00元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

C、商务技术文件（由技术部分、商务资信部分组成）包括：

技术部分：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标单位的技术文件：

投标单位技术文件由投标单位视需要自行编制。技术文件应能够证明投标单位提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括硬件、软件、投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）；

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列 ；

2、特色（或特殊）服务：根据每个投标单位的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标单位认为需要的其他文件资料。

商务资信部分：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉社保登记证及由当地社险办出具的授权代表在投标单位近三个月连续的社保缴费证明复印件或由当地社险办出具的最近三个月的投标单位社保缴费人员（含授权代表）清册复印件；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）

〈四〉投标单位一般情况表及其附件（附件十）；

〈五〉有效的营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈六〉有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

〈七〉成功案例和业绩证明（投标单位类似项目实施情况一览表、合同复印件、项目验收报告或采购单位评价）（若有）（附件十一）；

〈八〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈九〉投标单位的信誉（重合同守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十〉投标单位质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十一〉距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

〈十二〉投标单位认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十三〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈十四〉其他相关资质证明材料。

各标项投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格文件、商务技术文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

投标单位应根据“政采云投标单位项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

十二、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后上传的电子投标文件；

〈二〉仅提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”的；

〈三〉投标报价超过最高限价（预算价）的；

〈四〉电子投标文件解密失败且未在规定时间内递交备份《投标文件》的；

〈五〉资格审查未通过的；

〈六〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标单位案的；

〈七〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈八〉电子标书未按招标文件要求电子签章（签字或盖章）的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十三〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十四〉未提供《报价文件》以及在资格文件、商务技术文件中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十五〉未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的（若有）；

〈十六〉列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位；

〈十七〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十三、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2021年11月2日17:00时之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，QQ：1875142359），采购单位将于2021年11月3日17:00时前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标单位均对此无异议。

十四、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本项目设有最高限价（预算价），标项一最高限价为人民币壹佰叁拾贰万元整（￥1320000.00元）。标项二最高限价为人民币陆拾叁万伍仟元整（￥635000.00元）。投标报价超过最高限价的按无效标处理。

〈三〉投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（货物类）计取，标项一为人民币壹万贰仟零伍拾肆元整（￥12054.00元），标项二为人民币伍仟柒佰玖拾捌元整（￥5798.00元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

十五、其他：

〈一〉采购单位如果有确凿证据证明各投标单位之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标单位投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

# 第三章  开标和评标须知

一、开标

# 〈一〉招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，由于本项目为电子标，各投标单位无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

〈二〉开标程序：

# 1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣读递交投标文件的投标单位名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

# 2.电子招投标开标及评审程序

# 2.1投标截止时间后，投标单位登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

# 2.2投标文件解密结束，各投标单位签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构的邮箱：1875142359@qq.com

# 2.3由代理公司工作人员以开标当日为准对投标单位“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，其投标将作无效标处理。

# 2.4代理机构开启投标文件，进入资格审查，采购单位或采购代理机构将对依法对投标单位的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务资信的评审工作。

# 2.5评标委员会对商务技术文件进行评审；

# 2.6在系统上公开商务技术资信评审结果；

# 2.7在系统上公开报价开标情况；

# 2.8评标委员会对报价情况进行评审；

# 2.9在系统上公布评审结果。

# 特别说明：

# 1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 2、目前政府采购全流程电子化交易，投标单位须在规定时间内自行解密。

# 3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

# 3.1若个别投标单位在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。

# 3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

二、组织评标程序

# 招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

# 〈一〉按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

# 〈二〉介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

# 〈三〉宣读提交投标文件的投标单位名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

# 〈四〉采购单位可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

# 〈五〉根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

# 〈六〉评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标单位代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

# 〈七〉做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

# 〈八〉评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

# 评审程序

# 〈一〉在评审专家中推选评标委员会组长。

# 〈二〉评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

# 〈三〉评审人员对各投标单位投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

# 〈四〉评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标单位投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

# 〈五〉评审人员对各投标单位投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。

# 〈六〉评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

# 〈七〉评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选投标单位排序名单。

# 〈八〉起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

# 四、评审原则与方法

# 〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

# 〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。商务技术、资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术、资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。投标单位评标综合得分=价格分+商务技术资信分。

# 最后按得分高低推荐中标单位。

# 〈三〉客观、公正的对待所有投标单位，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标单位不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

# 在评标过程中，评标成员不得与投标单位私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

# 〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 五、定标和签发中标通知书：

# 确定中标单位：本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，自中标、中标单位确定之日起2个工作日内，由采购单位和采购代理机构签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

# 六、合同授予

# 〈一〉中标单位应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购单位签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

# 〈二〉中标单位拖延、拒签合同的,将取消其中标资格。

第四章 评分规则

标项一：

| 评分内容 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*30 |
| 技术部分（53分） | 产品性能和技术指标 （42分） | 24 | 投标方案及产品符合招标需求，明确指标参数得24分。对非关键的产品性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1-2分，扣完为止。 |
|  |  | 6 | 对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度，每项加1-2分（最高得6分），无实质性意义的正偏离不加分。 |
|  |  | 4 | 所投常规五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪均具有中国生态环境部（原中国环境保护部）仪器检测中心出具的检测报告的得4分，缺少1台仪器扣1分，扣完为止。需提供相关证明材料。 |
|  |  | 2 | 投标单位所投的动态质控仪具有中国环境监测总站出具的测试报告的得2分，需提供相关证明材料。 |
|  |  | 4 | 所投产品品牌、采购单位反馈等因素，最高得4分。 |
|  |  | 2 | 所投产品列入财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单的得1分，列入财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单的得1分。 |
|  | 集成方案 （5分） | 5 | 投标单位需针对技术要求并结合建设条件等情况提供完整的系统集成方案，根据方案的先进、科学、合理方面进行打分，最高5分。 |
|  | 实施方案（4分） | 4 | 根据投标单位实施方案（供货进度、安装调试）的科学、合理性进行打分，最高4分。 |
|  | 技术力量 （2分） | 2 | 项目负责人具有环境类中级职称证书的得1分，具有环境类中级以上职称证书的得2分。注：需提供相应证书及最近3个月社保缴纳证明材料。 |
| 资信及商务情况 （17分） | 售后服务 及质保 （5分） | 2 | 所有设备响应招标文件质保期限的不得分，质保期限每增加1年得1分，最高得2分。 |
|  |  | 3 | 售后服务的响应情况（维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等），最高得3分。 |
|  | 企业综合实力 （2.5分） | 2.5 | 公司履约能力、诚信等情况打分。最高得2.5分。 |
|  | 证书（2.5分） | 2.5 | 投标单位具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的得1分，提供1项得0.5分，最高得2.5分。 |
|  | 成功案例 （5分） | 5 | 提供投标单位2018年1月1日以来同类项目业绩，每提供一个案例得1分，最高得5分。须提供合同复印件。 |
|  | 投标文件编制质量（2分） | 2 | 编制有序、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等情况打分，扣完为止。 |

标项二：

| 评分内容 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*30 |
| 产品性能和技术指标 （46分） | 31 | 投标方案及产品符合招标需求，明确指标参数得31分。对非关键的产品性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1-3分，扣完为止。 |
|  | 8 | 对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度，每项加1-2分（最高得8分），无实质性意义的正偏离不加分。 |
|  | 5 | 所投产品品牌、采购单位反馈等因素，最高得5分。 |
|  | 2 | 所投产品列入财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单的得1分，列入财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单的得1分。 |
| 实施方案（5分） | 5 | 根据投标单位实施方案（供货、安装调试）的科学、合理性进行打分，最高5分。 |
| 资信及商务情况 （19分） | 质保期 （2分） | 2 | 所有设备响应招标文件质保期限的不得分，质保期限每增加1年得1分，最高得2分。 |
|  | 售后服务（4分） | 4 | 售后服务的响应情况（维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等），最高得4分。 |
|  | 企业 综合实力（5分） | 2 | 售后服务网点在建德市范围内的，得2分；售后服务网点在杭州地区范围内的得1分；售后服务网点在杭州地区以外的不得分。须提供相关证明材料。 |
|  |  | 3 | 公司履约能力、诚信等情况打分。最高得3分。 |
|  | 成功案例（6分） | 6 | 提供投标单位2018年1月1日以来环保系统同类项目业绩，每提供一个案例得1分，最高得6分。须提供合同复印件。 |
|  | 投标文件编制质量（2分） | 2 | 编制有序、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等情况打分，扣完为止。 |

# 第五章  招标内容与技术要求

第一部分、采购内容及数量

| 标项 | 采购内容 | 主要技术服务要求 | 单位 | 数量 | 预算价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市水质自动监测站设备 | 详见“第二部分、采购需求” | 项 | 1 | 1320000.00 |  |
| 预算价人民币壹佰叁拾贰万元整 |  |
| 2 | 建德市声功能区自动站设备 | 详见“第二部分、采购需求” | 项 | 1 | 635000.00 |  |
| 预算价人民币陆拾叁万伍仟元整 |  |

注：以上总金额包括设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、备品备件、专用工具、保险、培训、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成该项目的所有费用。

- 采购需求

标项一：

# 采购内容

| 序号 | 站点名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算 单价 （万元） | 预算 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德水厂站 | 五参数分析仪 | 1 | 台 | 8 | 132 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 台 | 10 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 1 | 台 | 10 |  |
|  |  | 总氮分析仪 | 1 | 台 | 10 |  |
|  |  | 系统集成 | 1 | 套 | 29 |  |
|  |  | VPN | 1 | 台 | 4.5 |  |
|  |  | 配套设施 | 1 | 套 | 15.4 |  |
| 2 | 兰江口站 | 自动留样单元 | 1 | 台 | 4.5 |  |
|  |  | 试剂冷藏箱 | 1 | 套 | 0.3 |  |
|  |  | 数据采集传输单元 | 1 | 套 | 1 |  |
|  |  | 辅助单元 | 1 | 套 | 2 |  |
|  |  | 视频监控 | 1 | 套 | 1 |  |
|  |  | VPN | 1 | 台 | 4.5 |  |
| 3 | 三都大桥站 | 自动留样单元 | 1 | 台 | 4.5 |  |
|  |  | 试剂冷藏箱 | 1 | 套 | 0.3 |  |
|  |  | 控制单元 | 1 | 套 | 1.5 |  |
|  |  | 数据采集传输单元 | 1 | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频监控单元 | 1 | 套 | 1 |  |
|  |  | VPN | 1 | 台 | 4.5 |  |
|  |  | 辅助单元 | 1 | 套 | 1 |  |
|  |  | 外置质控单元 | 1 | 套 | 18 |  |

# 二、技术要求

# （一）建德水厂站升级改造技术要求

1、自动分析仪器技术要求

自动分析仪器均需满足如下要求：

### 1.1、水质自动分析仪器基本要求

（1）高锰酸盐指数、总磷和总氮水质自动分析仪器进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能；

（2）高锰酸盐指数、总磷和总氮水质自动分析仪器具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）高锰酸盐指数、总磷和总氮水质自动分析仪器具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（4）具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

（5）具备1小时1次的监测能力。

### 1.2、水质分析仪器技术要求

1.常规五参数水质自动分析仪

水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2、高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| 加标回收率 | 90%-110% |
| 线性相关系数 | ≥0.995 |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 计量方式 | 采用计量注射泵加多通阀动态进样技术，无泵管消耗 |
| 抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能 |

3、总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 加标回收率 | 90%-110% |
| 线性相关系数 | ≥0.995 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 计量方式 | 采用计量注射泵加多通阀动态进样技术，无泵管消耗 |
| 抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能 |

4、总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| 加标回收率 | 90%-110% |
| 线性相关系数 | ≥0.995 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 计量方式 | 采用计量注射泵加多通阀动态进样技术，无泵管消耗 |
| 抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能 |

2、系统集成要求

系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、留样单元、辅助单元等。

投标单位须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

### 2.1、系统集成功能要求

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

（4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能；

（5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

### 2.2、系统集成技术要求

### 2.2.1、采水单元

1）采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。

2）取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

3）取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

4）为减少泥沙的影响，可设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

5）采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

6）采水单元设置采水单元清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

7）能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

### 2.2.2、配水及预处理单元

投标单位应提供针对性的配水和预处理方案。

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

4）具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

### 2.2.3、控制与数据采集传输单元

2.2.3.1、控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能，以及在异常情况下自动留样功能，并实现兼容视频监控设备，能对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

#### 功能要求

1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

5）具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

6）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

8）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

#### 硬件设备技术参数

1）工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2）可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

##### 2.2.3.2、数据采集与传输要求

##### 数据采集与存储

采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

##### 数据传输与通讯

采用有线的通讯方式满足数据传输要求；

采用光纤传输数据方式（光纤铺设由中标单位负责）；

具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

##### 2.2.4、辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置等部分。

1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

3）配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

4）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

5）具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

##### 2.2.5、留样单元

1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

2）留样瓶数≥12个；

3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

4）留样瓶具有密封功能；

5）具有留样后自动排空的功能；

6）配置门禁系统；

7）具有留样失败报警功能。

### 2.2.6、系统防雷设备技术要求

系统配置全面的防感应雷措施，防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。

内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等。

##### 3、VPN技术要求

| 网络接口 | 4个千兆电口 |
| --- | --- |
| 防火墙吞吐量 | ≥150Mbps |
| 最大并发会话数 | ≥35万 |
| SSLVPN加密速度 | ≥100Mbps |
| 并发SSL采购单位数 | ≥300个 |
| IPSecVPN加密速度 | ≥55Mbps |
| IPSecVPN隧道数 | ≥300 |
| 产品尺寸 | 标准1U架构 |
| 电源 | 单电源 |
| 功能 | 支持基于TCP、UDP、ICMP的应用；完整支持主流操作系统（Windows、Linux、Mac）；支持IE、Firefox、Safari、Google Chrome、Opera等主流浏览器；全面支持智能手机、移动终端；支持主流商业加密算法与国密算法；支持虚拟安全桌面；支持跨平台文件共享 |

4、配套设施要求

### 4.1、视频监控

（1）基本功能

①实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

④语音监听功能。

⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

（2）前端视频监控设备布设

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

（3）前端视频监控设备技术参数

①网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

②固定网络摄像机：1/3 英寸 CMOS，200万像素；分辨率：1920*1080

③高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。。

### 4.2、动环监控系统

动力环境系统应具备对空气自动站内的温湿度、市电、烟雾、漏水等进行集中监控，实现异常情况的实时报警等功能。系统所监控的指标或智能设备子系统主要包括：动力配电监测、温湿度监测、漏水监测、烟雾监测等并配置相应传感器。系统采用集中管理和监控，在空气自动站机柜内放置监控主机，对各个环境参数进行集中监测。

门禁系统应能设置进门权限，并对出入行为进行记录；非法闯入、强行开门、门开超时、门禁失效等情形，应能自动报警和生成事件记录；门禁系统应具备声光提示功能，用于提示 操作者区分判断各操作和门状态；应支持有线（以太网、RS485 等）和无线（4G、蓝牙、NB等）通讯方式；紧急或特殊情况下，门禁系统可采用备用钥匙开门或计算机远程开门。

### 4.3、消防和防雷

至少配备手持式灭火器一组（2个）；配备悬挂式七氟丙烷自动灭火器1组（至少1个），自动灭火器在发生火灾时进行自动灭火操作。设施需放置合理、标识清晰，并参照国家相关规范实施。

进行一次防雷检测，并出具防雷检测报告。

### 4.4、电子围栏

采用主流高清晰度摄像机，提供精准侦测、报警、联动跟踪,可方便实现电子围栏区域设置。以取水口周边20米和监测站房周围的围栏或栅栏为界设置电子围栏，当人员非法侵入时， 支持声光警戒，声音内容可自定义，内置扬声器，要求播报声音清晰。对于交接断面水站能监控水站所在河流上游1000米、下游200米（湖区取水口周边500米）的河道整治施工、干扰采水设施、强行改变水体理化性质、偷排漏排等疑似人工干扰行为。

### 4.5、其他

设备安装立杆、支架、线缆及辅材，根据实地情况按需配置。

布线需按照国家相关规范实施，要求安全可靠，线路布置合理、整齐，标记清晰，安装牢固。所有线路均需套管安装，布线时应避免导线中途有接头。所有设备应采用主流通用协议，并实现和上级平台对接。

标识标牌：按照关于印发《浙江省大气环境自动监测系统标牌制作规定》《浙江省水环境自动监测系统标牌制作规定》的通知（浙环监函〔2021〕35号）中要求进行制作，具体要求如下：1. 标牌尺寸：宽70cm×高50cm×厚4cm。2. 标牌材质：拉丝不锈钢（镜面边）。3. 标牌布局：标牌从上往下依次排列的是，“浙江省水环境自动监测”、“二维码区域”、“浙江省生态环境logo”、“站位名字”、“NO.**”、 “东经：**°**′**″ 北纬：**°**′**″”、“浙江省生态环境厅 ” “2021年1月1日”、站点信息二维码。4. 水站标识牌安装（1）标识牌应根据水站站房设计建造情况，安装位于正门的左侧、上方或右侧醒目位置。（2）根据站房的类型选择合适的安装方式，安装位置明显，安装方式牢固并考虑防盗设置。5. 字体字号：采用Photoshop制作，具体字体字号详见附图。6. 编号原则：水站编号为10位阿拉伯数字，具体为：（1）编号前6位数字，为各市县行政区划代码（六位），如杭州市为“330100”。（2）编号7-8位数字，为地方建站时间排名。（3）编号后两位数字，为站点功能类型，地表水重要断面（省控以上断面及跨行政区域交接断面）为“01”，县级以上饮用水源地为“02”,如果既是地表水重要断面又是县级以上饮用水源地为“03”。（4）警示标识:浙江省水环境自动监测站警示牌分户外车贴型和不锈钢牌型两种，站房门口贴户外车贴型1块，采水口与上下游处挂不锈钢牌型，河道站点3块。

# 兰江口站升级改造技术要求

1、自动留样单元

（1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

（2）留样瓶数≥12个；

（3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

（4）留样瓶具有密封功能；

（5）具有留样后自动排空的功能；

（6）配置门禁系统；

（7）具有留样失败报警功能。

### 2、试剂冷藏箱

## 保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存、

## 3、数据采集与传输要求

##### 1）数据采集与存储

采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

##### 2）数据传输与通讯

采用有线的通讯方式满足数据传输要求；

采用光纤传输数据方式（光纤铺设由中标单位负责）；

具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

### 4、辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置等部分。

1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

3）配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

4）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

5）具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

5、视频监控技术要求

（1）站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

（2）网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

## 6、VPN技术要求

| 网络接口 | 4个千兆电口 |
| --- | --- |
| 防火墙吞吐量 | ≥150Mbps |
| 最大并发会话数 | ≥35万 |
| SSLVPN加密速度 | ≥100Mbps |
| 并发SSL采购单位数 | ≥300个 |
| IPSecVPN加密速度 | ≥55Mbps |
| IPSecVPN隧道数 | ≥300 |
| 产品尺寸 | 标准1U架构 |
| 电源 | 单电源 |
| 功能 | 支持基于TCP、UDP、ICMP的应用；完整支持主流操作系统（Windows、Linux、Mac）；支持IE、Firefox、Safari、Google Chrome、Opera等主流浏览器；全面支持智能手机、移动终端；支持主流商业加密算法与国密算法；支持虚拟安全桌面；支持跨平台文件共享 |

- 三都大桥站升级改造技术要求

1、留样单元

（1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

（2）留样瓶数≥12个；

（3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

（4）留样瓶具有密封功能；

（5）具有留样后自动排空的功能；

（6）配置门禁系统；

（7）具有留样失败报警功能。

### 2、试剂冷藏箱

保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存。

### 3、控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能，以及在异常情况下自动留样功能，并实现兼容视频监控设备，能对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

#### 功能要求

1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

5）具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

6）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

8）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

#### 硬件设备技术参数

1）工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2）可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

### 4、数据采集与传输要求

##### 1）数据采集与存储

采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

##### 2）数据传输与通讯

采用有线的通讯方式满足数据传输要求；

采用光纤传输数据方式（光纤铺设由中标单位负责）；

具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

### 5、视频监控单元

（1）基本功能

①实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

④语音监听功能。

⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

（2）前端视频监控设备布设

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

（3）前端视频监控设备技术参数

①网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

②固定网络摄像机：1/3 英寸 CMOS，200万像素；分辨率：1920*1080

③高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

6、VPN技术要求

| 网络接口 | 4个千兆电口 |
| --- | --- |
| 防火墙吞吐量 | ≥150Mbps |
| 最大并发会话数 | ≥35万 |
| SSLVPN加密速度 | ≥100Mbps |
| 并发SSL采购单位数 | ≥300个 |
| IPSecVPN加密速度 | ≥55Mbps |
| IPSecVPN隧道数 | ≥300 |
| 产品尺寸 | 标准1U架构 |
| 电源 | 单电源 |
| 功能 | 支持基于TCP、UDP、ICMP的应用；完整支持主流操作系统（Windows、Linux、Mac）；支持IE、Firefox、Safari、Google Chrome、Opera等主流浏览器；全面支持智能手机、移动终端；支持主流商业加密算法与国密算法；支持虚拟安全桌面；支持跨平台文件共享 |

7、辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置等部分。

（1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）等；

（2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

（3）配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

（4）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

（5）具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

8、外置动态质控仪技术要求

- 功能要求

需具备零点漂移、量程漂移、空白样测试、平行样测试和动态质控样测试以及在线加标回收实验功能；

需具备在量程范围内自动在线配置质控样功能；

需具备在量程范围内对自动分析仪实现全程质控功能；

需具备任意设定质控时间和质控周期功能；

- 技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 质控参数 | 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 |
| 质控浓度范围 | 氨氮、总氮、高锰酸盐指数：0.5-20mg/L 总磷：0.1-20mg/L |
| 质控浓度精度 | ≤±1% |
| 质控样配制时间 | ≤300s |
| 母液保存温度 | 4-8℃ |
| 母液及纯水更换周期 | ＞30天 |

# 三、产品标准和规范

本技术规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标单位有责任对设计符合技术规范、标准负责。投标单位应及时提供给采购单位最新相关技术标准（国外标准应翻译成中文）。投标遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得采购单位可后投标单位推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，采购单位可以接受。投标单位须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。

# 四、质量保证

中标单位（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

为确保系统高质量，投标单位应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

# 五、系统验收

中标单位负责系统从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在投标总价中，在验收合格前，采购单位不负责系统的运行维护。

系统试运行完成后，中标单位以书面形式向采购单位提交验收报告及验收申请，采购单位审核同意后按照相关技术规范组织验收。采购单位只接收验收合格的系统。

# 六、成果及技术资料

本项目产生的知识产权（包括但不限于源程序、文件、资料、图标或其他媒体的著作权、专利权、商标权等）全部归使采购单位所有及使用。

# 七、其他要求

1、投标单位必须在投标文件中注明所投仪器的型号、生产厂家和技术指标。

2、中标单位必须在投标文件中提供售后服务、响应时间计划，包括采购单位故障的响应、处理、定期巡检的情况。

# 八、资信及商务要求表

| 售后服务保障要求 | 1、质量保修期为整套系统验收合格次日起不少于1年，费用计入投标总价。 2、中标单位在接到采购单位维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 整体质量保修期不少于1年， 投标单位应提供质保期内所需的消耗品、备品备件、维修、维护，计入投标总价； 2、投标单位须保证验收通过之后2~6年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。 |

标项二：

- 主要参数

1.环境噪声自动监测系统子站

1.1仪器技术指标须满足HJ 906-2017 《功能区声环境质量自动监测技术规范》及HJ 907-2017 《环境噪声自动监测系统技术要求》的噪声自动监测系统的技术条件。

1.2满足标准：JJG 188《声级计检定规程》 1级﹔提供整机（包含风罩，传感器，机箱里面所有的东西）具有型式评价证书以型式评价报告确认。

1.3满足JJG 1095-2014 《环境噪声自动监测仪检定规程》

1.4传声器频率范围：10Hz ～ 20kHz；

1.5测量上限：≥140 dB(A)；线性工作范围≥116dB（A）。

1.6本机噪声：≤20 dB (A)；

1.7户外传声器指向性： 90度

1.8频率计权：A、C、Z 计权，可软件切换设置；

1.9声音记录：系统应具有超标自动录音功能，采用无压缩的WAV格式，录音保存的总时长不应低于10个小时；

1.10系统校准：系统应具有自动校准功能，

  - 1/3倍频程滤波器：16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、 125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz

1.12倍频程滤波器：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz

1.13六参数气象模块：风速、风向、雨量、温度、湿度、气压

1.14安装支架：要求按现场实际情况定做。

1.15无线通信模块：支持4G网络

1.16机箱防护等级达到IP55

1.17主要测量功能：总值分析功能、统计分析功能、OCT、1/3OCT、录音、自动校准。

1.18不接市电可直接给噪声自动监测系统长期供电

1.19太阳能板功率：≥100W

1.20内置电池最大充电功率：≥80W

1.21内置电池容量：≥12.6V/41AH,600WH

1.22充电时间：满足6小时充至90%，9小时完全充满

1.23保护功能：输入过流保护，电池过充保护，电池过放保护，抗雷击浪涌保护，输出短路保护，输出过流保护

1.24电池防护等级：户外防尘防水，≥IP55

1.25所有点位数据接入现有噪声管理平台（具体对接由采购单位联络，具体技术实施由中标单位负责）。

2.主要配置

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声自动监测系统 | 环境噪声自动监测子站 | 4套 | 包括总值、频谱、录音、自动校准功能、无线通信、太阳能供电系统、一年校准。 |
| 2 |  | GPS模块 | 7个 |  |
| 3 |  | 六参数气象模块 | 6个 |  |
| 4 | 安装部分 | 基座 | 4个 | 按需要定制 |
| 5 |  | 防护机箱及支架 | 4套 | 按需要定制 |
| 6 | 改造内容 | 老站搬迁 | 1个 |  |
| 7 |  | 太阳能供电系统 | 3个 |  |

- 其他：

1、投标单位必须在投标文件中注明所投仪器的型号、生产厂家和技术指标。

2、中标单位必须在投标文件中提供实施方案、售后服务、响应时间计划，包括采购单位故障的响应、处理、定期巡检的情况。

# 商务条款

一、采购设备的总体要求：

1. 必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内外相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2021年 1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2. 售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于1年。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

三、售后服务：

1、本项目提供≥1年的质保期（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，中标单位应确保正常使用，在接到采购单位维修要求后在立即响应并提出解决方案，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，维修过程中所需材料中标单位在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购单位。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标单位应提供相应承诺书。

3、在质保期内，中标单位应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

4、投标单位在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

四、培训

投标单位应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、完成时间及安装调试

中标单位在签订合同后，必须在 60日历天内按采购单位要求完成交货、调试并交付使用,安装调试完毕试运行1个月无问题完成验收，如在规定的时间内由于投标单位的原因不能完成交货的，投标单位应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 安装地点：由采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标单位免费提供中标设备（软件和硬件）的安装调试服务。

5. 投标单位应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、验收

1. 中标单位应提供系统设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标单位必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标单位应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由产品投标单位承担。

# 财务结算

- 货款的结算

标项一：

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后10日历天内，采购单位支付35万元项目款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位），安装调试完毕最终验收合格通过后内支付剩余项目款，结算时投标单位将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

标项二：

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后10日历天内，采购单位支付15万元项目款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位），安装调试完毕最终验收合格通过后内支付剩余项目款，结算时投标单位将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

- 履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标单位缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收合格后由采购单位向中标单位无息退还。因投标单位的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标单位以其履约保证金作出补偿。

# 第八章  建德市政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：JD2021BF－

甲  方（使用方）：杭州市建德生态环境监测站

乙  方（投标单位）:

见证方（招标方）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为建德市水质自动监测站、声功能区自动站设备采购项目（标项   ）的中标单位。按照招标文件（JD2021BF-）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：服务内容、数量、价款

| 项目（货物）名称 | 参考品牌 | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计：人民币 整 | ￥ 元 |

注：以上金额包括设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、备品备件、专用工具、保险、培训、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成该项目的所有费用。（详见报价明细清单）

第二条：质量要求：

乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2021年1月1日以后新生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

第三条：合同履行时间、地点

1. 乙方在签订合同后，必须在    日历天内按甲方要求完成交货、调试并交付使用，安装调试完毕试运行1个月无问题完成验收如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2. 合同履行地点：由甲方指定。

3. 凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置或高于原配置的商品。

第四条：验收时间、组织

1.乙方应提供系统设备的有效检验材料，经甲方认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

2. 验收费用由乙方承担。

第五条：货款支付

标项一：

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后10日历天内，甲方支付35万元项目款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方），安装调试完毕最终验收合格通过后内支付剩余项目款，结算时乙方将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交甲方，甲方应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

标项二：

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后10日历天内，甲方支付15万元项目款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方），安装调试完毕最终验收合格通过后内支付剩余项目款，结算时乙方将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交甲方，甲方应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

第六条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方缴纳合同总价的5%作为履约保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收合格后由甲方向乙方无息退还。因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第七条：售后服务

1、本项目提供   年的质保期（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在   小时内响应并提出解决方案，   小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过   小时必须送达甲方。若   小时内无法修复的，应   小时内提供相应备用设备并负责安装调试。

3、在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足甲方工作正常运行的要求。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定：

按招标文件要求及投标文件内容提供设备及服务。

第十条  违约责任

1、由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同。

2、乙方按合同要求将成果送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同金额的千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收合同标的、拒付项目款的，应向乙方偿付合同总价千分之五的违约金。

3、由于乙方原因导致甲方有重大损失的，责任由乙方承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条  合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，建德市采购办一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JD2021BF-）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）                              （签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间： 2021年   月   日

签约地点：杭州市建德生态环境监测站

见证单位（盖章）:

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2021年  月  日

（注：合同签订各方必须将资料填写完整，否则不予见证）

# 附件

附件一

投标报价函

杭州市建德生态环境监测站：

贵单位JD2021BF -      号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市水质自动监测站、声功能区自动站设备采购项目（标项   ）的报价，并提供电子版报价文件。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任

本项目愿按人民币(大写)                  元整（￥：          元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的时间准时完成服务管理。如我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

单位名称：

联系人：            电话：

手机：            传真：

投标单位(盖章)：

2021年  月   日

附件二

开标一览表

项目编号：JD2021BF-                    标项

| 序号 | 项目（货物）名称 | 投标品牌 | 投标产品规格型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） | ￥ 元 |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：

职务：

日期：

备注：1、以上总金额包括设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、备品备件、专用工具、保险、培训、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成该项目的所有费用；

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3、投标单位不能拆分标项内容投标。

4、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

附件三：

投 标 函

杭州市建德生态环境监测站：

_________________________(投标单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市水质自动监测站、声功能区自动站设备采购项目标项   (招标编号：JD2021BF-)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标单位应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按采购单位的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：投标单位有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：2021年  月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：JD2021BF-                        标项

| 序号 | 项目（货物）名称 | 招标规格和技术要求 | 投标产品品牌 | 投标产品 规格型号 | 技术参数和需求响应 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

全权代表签字：

投标单位（盖章）：

2021年  月   日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

标项

| 姓名 | 在本项目中担任职务或岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2021年  月  日

附件六

商务条款应对表

投标单位名称（公章）：

招标编号：JD2021BF-

标项

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、采购设备的总体要求 |  |  |  |  |
| 2 | 二、付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 三、售后服务 |  |  |  |  |
| 4 | 四、培训 |  |  |  |  |
| 5 | 五、完成时间及安装调试 |  |  |  |  |
| 6 | 六、验收 |  |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

投标单位公章：

2021年 月 日

附件七：

服务计划表

招标编号：JD2021BF-

标项

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

注：行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2021年  月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州市建德生态环境监测站：

本授权书声明：注册于               （投标单位地址）的               （投标单位名称）           法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的         （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市水质自动监测站、声功能区自动站设备采购项目标项   （招标编号：JD2021BF-）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2021年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标单位（盖章）：

2021年  月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州市建德生态环境监测站：

关于贵方 2021 年   月   日招标编号为JD2021BF-的建德市水质自动监测站、声功能区自动站设备采购项目标项   投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照复印件（加盖公章）

2、有效的企业资质证书副本复印件（若有，加盖公章）

3、投标单位一般情况

4、相关资信证明材料

全权代表签字：

投标单位（盖章）：

2021年   月   日

附件十

投标单位一般情况

招标编号：JD2021BF-                      标项

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表签字:

投标单位（盖章）：

2021年  月  日

附件十一：

投标单位类似项目实施情况一览表

标项

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 评价 意见 |  |

注：提供项目合同、评价意见（复印件加盖公章）。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2021年 月  日

附件十二

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府釆购促进中小 企业发展管理办法》（财库（2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下:

1.（标的名称）,属于（釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员 	人,营业收入为     万元，资产总额为      万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

日 期：

附件十三

投标文件封面：

建德市水质自动监测站、声功能区自动站设备采购项目

招标编号：JD2021BF-

标项

（资格文件、报价文件或商务技术文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

2021年  月   日

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标单位：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购单位名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购单位/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函范本

一、质疑投标单位基本信息

质疑投标单位：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购单位名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：