机电产品采购

国际招标文件

（第 二 册）

项目名称：螺旋CT采购项目

招标编号：1021-204WUSHI0181

浙江五石工程咨询有限公司

2020年6月

目     录

第五章  投 标 邀 请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

本册特别补充条款

第五章  投 标 邀 请

（招标编号：1021-204WUSHI0181）

- 1.浙江五石工程咨询有限公司（以下简称五石公司）受嵊州市中医院(以下简称业主）委托，就螺旋CT采购项目采用国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物及有关服务提交密封投标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 螺旋CT | 1套 | 滑环类型：低压滑环 | 合同签定后3个月内到货 | 嵊州市中医院指定地点 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

2.投标人资格条件：

2.1投标人应具备的资格或业绩：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2是否接受联合体投标：不接受

2.3未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

3.招标文件的获取：

3.1招标文件领购开始时间：2020-06-02 （北京时间）

3.2招标文件领购结束时间：2020-06-09 （北京时间）

3.3招标文件领购地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼415室

3.4招标文件售价：￥500/$80，售后不退

4.投标文件的递交：

4.1投标截止时间（开标时间）：2020-06-24 10:00（北京时间）

4.2投标文件送达地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼4楼开标室

4.3开标地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼4楼开标室

5.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

6.汇款方式：

标书费及中标服务费账户：

帐号：1202003209900014176；

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

美金账户：

帐号：1202022109814021861；

开户银行：中国工商银行杭州市朝晖路支行

保证金帐户：

帐号：1202223219900021603；

开户银行：中国工商银行高新支行学院路分理处

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 内 容 |  |
| --- | --- |
| 此投标资料表中没有涉及到的条款，以中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应条款为准。 |  |
| 说明 |  |
| 1.2 | 业主名称: 嵊州市中医院 业主地址：嵊州市医院路208号 招标机构名称:浙江五石工程咨询有限公司 地址：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼415室 标书购买：0571-85334203 财务电话：0571-88271625 |
| 1.3 | 项目名称: 螺旋CT采购项目 |
| 招标文件 |  |
| 6.1 | 若对招标文件有疑问，要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标机构和招标人。 |
|  | 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次投标设有最高限价：人民币700万。 投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | - 1）中华人民共和国关境内制造的货物： 投标报价：货到医院价 （含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 2）投标截止时间前已经进口的货物： 投标报价：货到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供货物的投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。 |
| 12.1 | 投标货币（对来自境内的货物）：人民币 |
| 12.2 | 投标货币（对来自境外的货物）： 人民币（含货物进口应缴纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 需要提交的资格证明文件： 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 提供产品DATASHEET。 |
| 14.3 | 1）货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额:人民币壹拾万元整（￥100000.00元） 收款人：浙江五石工程咨询有限公司 开户行：中国工商银行高新支行学院路分理处 帐 号：1202223219900021603 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行转账等非现金形式（如果投标保证金为外币，应按开具之日中国银行公布的卖出价折算）于开标前到达指定账户。 投标保证金有效期应于投标有效期保持一致。 |
| 16.1 | 投标有效期: 开标后九十(90)天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本的份数：一（1）份；副本的份数: 伍(5)份。电子版一（1）份（u盘）。 |
| *17.2 | 必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 1）投标文件递交至: 杭州市下城区白石路318号中国人力资源产业园北楼4楼会议室 2）招标邀请的标题: 螺旋CT采购项目 招标编号:1021-204WUSHI0181 |
| 19.1 | 投标截止:2020年6月24日 时间: 10:00 AM(北京时间) |
| 开标与评标 |  |
| 21.1 | 开标日期:2020年6月24日 时间: 10:00 AM(北京时间) 地点: 杭州市下城区白石路318号中国人力资源产业园北楼4楼会议室 |
| 23.1 | 评标方法：本次招标将按照综合评价法进行评标。 |
| 25.1 | 评标货币：美元。 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.2 | 评价因素与评价值详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 附件 | 一、评标办法： 1、评标程序按商务部令2014年第1号《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》、商产发[2007]395号（《 进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》）和《机电产品国际招标综合评价法实施规范（试行）》的要求进行。 2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4、第八章技术规格书中标注“*”号的条款为关键技术条款，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术条款，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料，否则将导致废标。 5、如果招标文件要求有分项报价的，投标商必须根据要求进行分项报价。 6、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体实质性内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 7、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其商务、技术、服务及其他评价内容、价格四项内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中商务10分、技术50分、服务及其他评价内容10分、价格30分。 8、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分， 评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项评分结果出现差距时，应遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 9、各投标人的价格得分由招标代理机构根据评分细则当场统一计算，并经评标委员会审核。 10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： （1）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项评分结果出现差距时； （2）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时； 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11、投标人的综合得分等于其商务、技术、价格、服务及其它评价内容的分项得分之和。评标委员会应当根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。 12、评标过程中所有数值均保留小数点后两位，最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 13、本办法所称均值是指算术平均值。 14、凡超出技术规格中所要求的参数(正偏离),原则上不降低评标价。 二、评分细则： - 1、商务评价（10分）： 序号; 评分细则. 1.1; 提供ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系或其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得1分，最高3分。. 1.2; 提供市场占有率的优劣情况： “优”: 4～5分，“良”:2～3分，“一般”:1～2分。. 1.3; 评价投标文件的商务偏离表及其响应材料的优劣情况： “优”:2分，“良”: 1分，“一般”:0.5分。. - 技术评价（50分）： 序号; 评分细则. 2.1; 功能配置： 根据招标要求，评价投标产品功能配置的优劣情况：“优”:4～5分，“良”:2～3分，“一般”:0～1分。. 2.2; 性能指标： 根据招标要求，评价投标产品性能指标的优劣情况： (1)对于标注“△”性能指标有负偏离的，每项扣4分； (2)对于其他一般技术指标有负偏离的，每项扣2分； (3)投标产品技术支持资料不齐全的，扣8分； (4)本项总分值40分，扣完为止。. 2.3; 安装调试及验收方案： 根据招标要求，评价投标人安装调试方案、验收方案的符合程度： “优”:4～5分，“良”:2～3分，“一般”:0～1分。. - 服务及其他评价内容（10分）： - 3.1; 培训计划： 横向比较和评价装机操作培训计划的优劣情况：“优”:3分，“良”:2分，“一般”:1分。. - 3.2; 专业能力： 横向比较和评价投标人技术人员、维修响应及服务网点的优劣情况： “优”:3分，“良”:2分，“一般”:1分。. - 3.3; 售后服务： 横向比较和评价(质保期、维修配件)保修服务及优惠措施的优劣：“优”:3分，“良”:2分，“一般”:1分。. - 3.4; 政策支持： 提供有效证明资料，并且显著标识出投标产品主体入围“环境标志产品”或“节能产品”国家政府采购清单的，每项得0.5分，共1分。. - 4、价格评分（30分）： 以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
|  | 授予合同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费： 本项目招标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件收取，中标人在收到中标通知书后2周内按规定的标准一次性向招标机构缴清中标服务费。招标服务费以支票、汇票、电汇或经招标代理公司认可的一种方式支付，招标机构在收到中标服务费后退还中标人的投标保证金，在发出招标结果通知后，退还未中标人的投标保证金。适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 投标人网上注册和年检等： 投标人必须在投标截止时间前在“机电产品招标投标电子交易平台”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 “机电产品招标投标电子交易平台”网址：www.chinabidding.com 。投标人注册和办理年检方法，可登录该网站查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－685（客户服务部）/ 传真：010-58851112。项目投诉网址“中国国际招标网”：chinabidding.mofcom.gov.cn。 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

# 第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：嵊州市中医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1 1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：合同签订后预付合同总金额的40%，设备安装验收合格无质量问题后支付合同总金额的50%，一年内如无质量问题付清余款10%。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 1.1 设备整机保修不少于1年，保修期内开机率必须达到95%以上，若达不到95%开机率，按365天计算，每超过1天保修期顺延10天。 2.售后服务 2.1 在设备整个使用期内，中标方应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后应在2小时内作出回应，如持续远程不能解决，应在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。 2.2 对维修工程师的要求：维修前应将采购人存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。保修期内每年进行2次免费维护（不包括维修）。 3.技术支持 3.1 中标方应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 4.1 使用培训：提供厂方书面培训计划及方案，并由使用科室对培训计划进行确认，产生的培训费、路费、食宿费均由中标方负担，请投标人提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划。 4.2 维修培训：提供厂方书面培训计划及方案，如去厂方维修中心培训，费用由中标公司承担。 5.安装调试 5.1 安装地点：医院指定地点 5.2 货物到达招标人单位后，中标人应在3天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用。 5.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 5.5 中标方负责用户的机房设计，费用由中标方负责。 6.验收 6.1 验收时须提供中文使用、维修手册（包括安装光盘、维修密码等）。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，中标方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给采购人造成的损失。 7.交货 7.1 交货期：合同签定后3个月内到货，如发生由于乙方原因产生的逾期到货，乙方应按照逾期到货部分价款的每天万分之五向甲方付违约金。 7.2 交货地点：医院指定地点 8.其它 8.1 投标人应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 9.报价方式 9.1 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

# 第八章 货物需求一览表及技术规格

- 概  述

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 螺旋CT | 1套 | 滑环类型：低压滑环 | 合同签定后3个月内到货 | 嵊州市中医院指定地点 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格

| 序号 | 条目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 资质要求 |  |
| *1 | 产品认证 | 提供国家医疗器械注册证（CFDA） |
| 二、 | 生产厂家 |  |
| △1 | 影像链 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产 |
| 三、 | 主要参数 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径 | ≥65cm |
| 1.2 | 机架倾角 | ≥±30° |
| 1.3 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 1.4 | 球管焦点到等中心点的距离 | ≤55cm |
| 1.5 | 球管焦点到探测器的距离 | ≤95cm |
| 1.6 | 机架内部冷却方式 | 风冷 |
| 1.7 | 机架驱动方式 | 高精度数字钢带 |
| 1.8 | 机架控制面板 | ≥2套 |
| 1.9 | 机架触摸液晶屏幕配置 | 有 |
| 1.10 | 机架病人信息显示 | 有 |
| 1.11 | 机架触摸屏体位选择 | 有 |
| 1.12 | 机架液晶屏操作流程动画演示 | 有 |
| 1.13 | 机架液晶屏儿童安抚动画演示 | 有 |
| 2 | 探测器 |  |
| 2.1 | 探测器类型 | 要求提供最新集成化整板探测器 如：视网膜探测器、光子探测器、微平板整板（非拼接板）探测器等。 |
| *2.2 | 亚毫米探测器排列 | ≥32排，＜64排 |
| 2.3 | 每排探测器物理个数 | ≥800个 |
| 2.4 | 探测器单元总数 | ≥50000个 |
| 2.5 | 共轭采集技术 | 有 |
| 2.6 | 轴位扫描成像 | ≥80层/360° |
| △2.7 | 探测器Z轴宽度 | ≥38.4mm |
| 2.8 | 高分辨率（亚毫米）探测器覆盖范围 | ≥38.4mm |
| 3 | 球管及高压发生器 |  |
| △3.1 | 高压发生器功率 | ≥70KW（不接受等效值） |
| 3.2 | 球管阳极热容量 | ≥7MHu，或≤0.6MHu （不接受等效值） |
| 3.3 | 阳极最大散热率 | ≥1000KHU/min |
| △3.4 | 球管最小输出电流 | ≤10mA |
| 3.5 | 球管最低电压 | ≤80KV |
| 3.6 | 球管最高电压 | ≥140KV |
| 3.7 | 球管电压选择范围 | ≥4档，80/100/120/140KV |
| △3.8 | 小焦点大小 | ≤0.6mm×0.7mm |
| 3.9 | 大焦点大小 | ≤0.9mm×0.9mm |
| 3.10 | 最大毫安输出 | ≥560mA |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 床水平移动范围 | ≥1700mm |
| 4.2 | 床水平移动速度 | ≥175mm/s |
| 4.3 | 床面可降至离地面最低距离 | ≤490mm |
| 4.4 | 床定位精度 | ≤±0.25mm |
| 4.5 | 床载重量 | ≥227KG |
| 5 | 扫描参数 |  |
| *5.1 | 最快扫描速度（机架物理转速/360度） | ≤0.4秒/360° （不接受等效值） |
| 5.2 | 最小扫描层厚 | ≤0.625mm |
| 5.3 | 定位像长度 | ≥160cm |
| 5.4 | 定位像方向 | 后前，前后，左右侧位，任意角度 |
| 5.5 | 图像重建速度（螺旋扫描） | ≥50幅/秒 |
| 5.6 | 最低可分辨CT值 | -31743Hu |
| 5.7 | 最高可分辨CT值 | +31743Hu |
| 6 | 图像质量与剂量 |  |
| 6.1 | 空间分辨率(X、Y、Z轴) | ≥18.3LP/cm (0%MTF) |
| 6.2 | 密度分辨率：≤5mm直径圆，密度差0.32%时的剂量 | ≤10mGy |
| 6.3 | 提供原始数据迭代平台 | 提供ASiR或IMR或ADMIRE或FIRST之一 |
| 7 | 临床应用软件 |  |
| 7.1 | MPR | 有 |
|  | MPVR | 有 |
|  | 3D软件包 | 有 |
|  | 最大密度投影MIP | 有 |
|  | 最小密度投影MinIP | 有 |
|  | 表面三维SSD | 有 |
|  | 模拟手术刀技术 | 有 |
|  | 透明技术 | 有 |
|  | 三维容积显示VR | 有 |
|  | 三维血管CTA | 有 |
| 7.2 | 仿真内窥镜功能 | 要求该功能可显示管腔器官的内部和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行) |
| 7.3 | CT电影 | 有 |
| 7.4 | CT电影播放速度 | ≥10幅/秒 |
| 7.5 | 造影剂智能动态跟踪 | 一次注射完成 |
| 7.6 | 肺纹理增强软件 | 有 |
| 7.7 | 运动伪影校正软件 | 有 |
| 7.8 | 后颅窝伪影校正软件 | 有 |
| 7.9 | 脑组织表明积分重建 | 有 |
| 7.10 | 脑出血精确测量 | 有，要求一键式测量，精度达到像素水平 |
| 7.11 | 直接二维多平面浏览器 | 有 |
| 7.12 | 直接三维重建功能 | 有 |
| 7.13 | X射线优化滤过功能及装置 | 有 |
| 7.14 | 高级心脏冠脉扫描及后处理功能软件，提供准确、快速、简便、全面的心血管图像。 | 有 |
| 7.15 | 可自定义感兴趣的冠脉节段，进行不同的颜色标记，智能化地分析不同的斑块成分，并同时生成有关斑块容积、大小和百分比的报告。 | 有 |
| 7.16 | 心脏冠脉的钙化积分评估技术，大数据分析比对，可生成患者报告。 | 有 |
| 7.17 | 缺血性脑卒中快速诊断，可提供简单直观的诊断工作流程，具备优化的显示设置和彩色视图，可快速高效地查看中风患者的脑CT图像 | 有 |
| 7.18 | 低剂量肺扫描技术 | 可达到最低5mAs的扫描剂量 |
| 7.19 | 高分辨率肺扫描软件 | 有，可提供融合的高分辨率肺扫描 |
| 7.20 | 单键去骨技术 | 有 |
| 7.21 | 外周血管自动提取及分析 | 有 |
| 7.22 | 血栓自动提取及测量 | 有 |
| 7.23 | 腹部多期相融合 | 有 |
| 7.24 | PACS信息自动搜索、自动调入 | 有 |
| 7.25 | 病灶边界自动勾画及测量 | 有 |
| 8 | 主控制台 |  |
| 8.1 | 主频 | ≥4 X 2.0 GHz |
| 8.2 | 内存 | ≥32 GB |
| 8.3 | 硬盘容量 | ≥2000 GB |
| 8.4 | 图像存储量 | ≥450000幅无压缩图像（512×512） |
| 8.5 | 重建矩阵 | ≥512×512 |
| 8.6 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 | 有 |
| 8.7 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像 | 有 |
| 8.8 | 高分辨率显示器 | 2台，≥19英寸液晶彩显 （1024× 1280） |
| 8.9 | 自动照相技术 | 有 |
| 8.10 | 自动语音系统及双向语音传输 | 有 |
| 8.11 | Dicom3.0 网络接口 | 有 |
| 8.12 | 远程维修诊断系统 | 有 |
| 8.13 | Dicom3.0激光相机接口 | 有 |
| △9 | 原厂品牌高级独立影像工作站 | 提供与CT主机同品牌的后处理工作站, 不接受第三方工作站。 |
| 9.1 | 操作系统 | Unix或Linux系统 |
| 9.2 | 主频: | ≥8×2.8 GHz |
| 9.3 | 内存 | ≥32GB |
| 9.4 | 硬盘 | ≥900GB |
| 9.5 | 图像存储(512x512) | ≥1,900,000幅 |
| 9.6 | 显示器 | 2台，≥19英寸液晶彩显示器（1024×1280） |
| 9.7 | 显示器要求逐行扫描 | 扫描线≥1024 |
| 9.8 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 | 有 |
| 9.9 | 工作站与其他影像设备（CT,DSA,MR,CR 等）联网，共享功能 | 有 |
| 9.10 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 | 有 |
| 9.11 | 工作站激光相机DICOM接口 | 有 |
| 10 | 其他配置 |  |
| 10.1 | 图像存档系统(CD-R) | 有 |
| 10.2 | 图像存档系统(DVD-R) | 有 |
| 10.3 | 心电门控装置 | 有，提供心电监护，完成CT扫描的心电门控 |

所有标注“*”号的条款为关键条款，对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。

# 本册特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订，本册中后附参考格式以本册格式为准，其他格式见第一册）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书

1.1.2 开标一览表 (另装入信封递交)

1.1.3 投标分项报价表

1.1.4 货物说明一览表

1.1.5 技术规格响应/偏离表 （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.6 商务条款响应/偏离表（任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.7 技术说明详细资料

1.1.8 其他必要的第一分册规定的其他资格证明文件

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法定代表人授权书

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内投标人需提供 )

1.2.3 省/市食品药品监督管理局签发的医疗器械经营企业许可证的复印件

1.2.4 资格证明文件：

资格声明；

制造商资格声明；

贸易公司资格声明；

制造商出具的授权函；

对投标人的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

资格证明文件必须按要求在规定签章处由出具单位负责人或授权代理人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。

资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照技术规格响应/偏离表分别进行逐项应答，

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值应答。

格式一：投 标 书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1.开标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件

7.资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价） 。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为自开标日起（有效期日数）日历日。

5.投标人同意投标人须知中第15.8条关于没收投标保证金的规定。

6.根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7. 投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址 ：                             传    真：

电话 ：                             电子函件：

投标人代表签字:

投标人名称:

公章:

日期:

格式二：开标一览表

投标人名称：                   国别/地区：                   招标编号：                           包号

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 投标货币 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外年保修价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

投标人代表签名：

注：此表同时另附壹份于信封密封，随投标文件同时递交，以备唱标。

格式三：投标分项报价表

投标人名称（盖章）：            招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 至最终目的地内陆运费和保险费 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计: |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：