机电产品采购

国际招标文件

（第 二 册）

项目名称：大孔径螺旋CT采购项目

招标编号：1021-214WUSHI0292/01

浙江五石工程咨询有限公司

2021年1月

目     录

第五章  投 标 邀 请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

本册特别补充条款

第五章  投 标 邀 请

（招标编号：1021-214WUSHI0292/01）

- 浙江五石工程咨询有限公司（以下简称五石公司）受建德市第一人民医院(以下简称业主）委托，就大孔径螺旋CT采购项目采用国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物及有关服务提交密封投标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大孔径螺旋CT | 1套 | 探测器列数：24排 | 签订合同后3个月内到货 | 建德市第一人民医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

2.投标人资格条件：

2.1投标人应具备的资格或业绩：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2是否接受联合体投标：不接受

2.3未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

3.招标文件的获取：

3.1招标文件领购开始时间：2021-01-20 （北京时间）

3.2招标文件领购结束时间：2021-01-27  （北京时间）

3.3招标文件领购地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼512室

3.4招标文件售价：￥500/$80，售后不退

4.投标文件的递交：

4.1投标截止时间（开标时间）：2021-02-10 10:00（北京时间）

4.2投标文件送达地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室

4.3开标地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室

5.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

6.汇款方式：

标书费及中标服务费账户：

帐号：1202003209900014176；

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

美金账户：

帐号：1202022109814021861；

开户银行：中国工商银行杭州市朝晖路支行

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 内 容 |  |
| --- | --- |
| 此投标资料表中没有涉及到的条款，以中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应条款为准。 |  |
| 说明 |  |
| 1.2 | 业主名称:建德市第一人民医院 业主地址: 新安江街道严州大道599号 招标机构名称:浙江五石工程咨询有限公司 地址：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室 标书购买：0571-85334203 财务电话：0571-88271625 |
| 1.3 | 项目名称:大孔径螺旋CT采购项目 |
| 招标文件 |  |
| 6.1 | 若对招标文件有疑问，要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标机构和招标人。 |
|  | 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的20%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次投标设有最高限价：人民币600万。 投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 1）中华人民共和国关境内制造的货物： 投标报价：货到医院价 （含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 2）投标截止时间前已经进口的货物： 投标报价：货到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供货物的投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。 |
| 12.1 | 投标货币（对来自境内的货物）：人民币 |
| 12.2 | 投标货币（对来自境外的货物）： 人民币（含货物进口应缴纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 需要提交的资格证明文件： 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函（提供主要设备声明与授权）。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 提供产品DATASHEET。 |
| 14.3 | 1）货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额:人民币捌万元整（￥80000.00元） 收款人：浙江五石工程咨询有限公司 开户行：中国工商银行高新支行学院路分理处 帐 号：1202223219900021603 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行转账等非现金形式（如果投标保证金为外币，应按开具之日中国银行公布的卖出价折算）于开标前到达指定账户。 投标保证金有效期应于投标有效期保持一致。 |
| 16.1 | 投标有效期: 开标后九十(90)天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本的份数：一（1）份；副本的份数: 陆(6)份。电子版一（1）份（u盘）。 |
| *17.2 | 必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 1）投标文件递交至: 杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室 2）招标邀请的标题:大孔径螺旋CT采购项目 招标编号:1021-214WUSHI0292/01 |
| 19.1 | 投标截止:2021年02月10日 时间: 10:00 (北京时间) |
| 开标与评标 |  |
| 21.1 | 开标日期:2021年02月10日 时间: 10:00 (北京时间) 地点:杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室 |
| 23.1 | 评标方法：本次招标将按照最低评标价法进行评标。 |
| 25.1 | 评标货币：美元。 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)设备性能和生产率 7)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期：适用投标人须知第26.4.2 1)条。 本投标邀请项下的货物按照货物需求一览表中规定的时间交货。以规定的时间为基础，每延长7天评标价增加投标总价的1%,提前交货不考虑降低评标价。 |
| 26.4.3 | 付款计划: 投标人应按照合同条款所列的付款条件报价。如付款条件偏离，将增加投标总价的2%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：适用投标人须知第26.4.4 1)条。 若招标人要求则适用(运行周期以5年计)。招标人将开列经常使用的零部件和备件清单，以及在投标资料表中所规定的运行周期所需要的数量，按投标文件中所报的单价计算其总价，并计入投标价中。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：适用投标人须知第26.4.7 1)条。 技术规格及要求中标注”*”号的为关键技术指标参数,对这些关键技术指标参数的任何负偏离将导致废标。如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其投标总价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： a、国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 b、招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 c、投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 |
|  | 授予合同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费： 本项目招标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取，中标人在收到中标通知书后2周内按规定的标准一次性向招标机构缴清中标服务费。招标服务费以支票、汇票、电汇或经招标代理公司认可的一种方式支付，招标机构在收到中标服务费后退还中标人的投标保证金，在发出招标结果通知后，退还未中标人的投标保证金。适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 投标人网上注册和年检等： 投标人必须在投标截止时间前在“机电产品招标投标电子交易平台”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 “机电产品招标投标电子交易平台”网址：www.chinabidding.com 。投标人注册和办理年检方法，可登录该网站查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－685（客户服务部）/ 传真：010-58851112。项目投诉网址“中国国际招标网”：chinabidding.mofcom.gov.cn。 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

# 第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：建德市第一人民医院 |
| 3 | 履约保证金金额：无 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1 1） |
| 18 | 免费维修的到达现场时间为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：合同签订后预付合同总金额的30%作为预付款，设备验收合格无质量问题三个月后支付至合同总金额的90%，尾款在一年后如无质量问题三十天内付清。货款凭合同、发票、采购验收单，由建德市第一人民医院支付。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 1.1设备整机保修不少于1年，保修期内开机率必须达到95%以上，若达不到95%开机率，按365天计算，每超过1天保修期顺延10天。 2.售后服务 2.1 在设备整个使用期内，中标方应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后应在8小时内作出回应，如持续远程不能解决，应在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。 2.2 对维修工程师的要求：维修前应将采购人存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。保修期内每年进行2次免费维护（不包括维修）。 3.技术支持 3.1 中标方应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 4.1 使用培训：提供书面培训计划及方案，并由使用科室对培训计划进行确认，产生的培训费、路费、食宿费均由中标方负担，请投标人提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划。 4.2 维修培训：提供书面培训计划及方案，如去维修中心培训，费用由中标公司承担。 5.安装调试 5.1 安装地点：医院指定地点 5.2 货物到达招标人单位后，中标人应在3天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用。 5.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 6.验收 6.1 验收时须提供中文使用、维修手册（包括安装光盘、维修密码等）。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，中标方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给采购人造成的损失。 7.交货 7.1 交货期：签订合同后3个月内到货，如发生由于乙方原因产生的逾期到货，乙方应按照逾期到货部分价款的每天万分之五向甲方付违约金。 7.2 交货地点：医院指定地点 8.其它 8.1 投标人应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 9.报价方式 9.1 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

# 第八章 货物需求一览表及技术规格

- 概  述

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大孔径螺旋CT | 1套 | 探测器列数：24排 | 签订合同后3个月内到货 | 建德市第一人民医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

二、技术规格

| 设备技术要求及相应配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标技术参数名称 | 技术要求 |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 1.2 | 驱动方式 | 钢带驱动或磁悬浮线性马达 |
| 1.3 | 冷却方式 | 风冷或水冷（如果有水冷方案，必须提供水冷方案，并且需提供两套进口水冷机组，注明品牌、型号，并负责安装和调试）。 |
| 1.4 | 扫描方式 | 一次采集16层／360度 |
| *1.5 | 扫描架孔径 | ≥80cm |
| 1.6 | 扫描架倾角 | ≥±30° |
| 1.7 | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度 | ≥20mm |
| 1.8 | 探测器有效物理排数 | ≥24排 |
| *1.9 | 每排探测器物理个数 | ≥900个 |
| 1.10 | 定位像方向 | 前后/后前/侧位 |
| 1.11 | 最大单次连续螺旋时间 | ≥120秒 |
| 1.12 | 扫描时间 | ≤0.5秒/360度（512X512距阵） |
| 1.13 | 扫描层厚 | ≤0.625mm（16层扫描模式） |
| 1.14 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 1.15 | 最大显示视野（SFOV） | ≥80cm |
| 1.16 | 机架上设有呼吸指示灯 | 提供 |
| 2 | 球管高压发生器 |  |
| 2.1 | 球管阳极热容量 | 风冷≥8MHU；水冷≤1MHU。 |
| 2.2 | 最大阳极冷却率 | ≥2000KHU/min |
| 2.3 | 最大管电流 | ≥800mA |
| 2.4 | 最小管电流 | ≤10mA |
| 2.5 | 最大管电压 | 80KV、100KV、120KV、140KV 四档可变 |
| 2.6 | 高压发生器功率 | ≥100KW |
| 2.7 | 小焦点大小 | ≤0.6×0.7mm |
| 2.8 | 大焦点大小 | ≤0.9×0.9mm |
| *2.9 | 随机球管品牌同设备主机为同一品牌 | 提供 |
| 3 | 扫描床系统 |  |
| 3.1 | 可扫描范围 | ≥160cm |
| 3.2 | 床面定位精度 | ≤±0.25mm |
| 3.3 | 载重量 | ≥290 Kg |
| 3.4 | 放疗定位专用碳素纤维平面床板 | 提供 |
| 4 | 图像质量 |  |
| 4.1 | 空间分辨率（条件：X-Y轴0%MTF） | ≥151p/cm |
| 4.2 | 低密度分辨率 | 5mm@0.3%≤13.3mGy 20cm CATPHAN phantom |
| 4.3 | CT值范围 | -31743~ +31743Hu |
| 4.4 | 微辐射影像重建算法 | 需要提供ASIR或iDose4或Safire或AIDR 3D |
| 4.5 | 专门的智能金属去伪影软件 | GE提供Smart-MAR，Philips提供O-MAR，Siemens提供iMAR, Toshiba提供SEMAR，其他厂家的技术自报 |
| 5 | 主操作台计算机系统 |  |
| 5.1 | 主频 | ≥2×2 GHz |
| 5.2 | 硬盘 | ≥1T |
| 5.3 | 内存 | ≥12G |
| 5.4 | 硬盘存储量 | ≥250，000幅512×512不压缩图像 |
| 5.5 | 显示距阵 | ≥1024×1024 |
| 5.6 | 重建时间 (512x512) | ≥16幅/秒 |
| 5.7 | 高分辨率彩色显示器2台 | ≥19’LCD |
| 5.8 | 在主操作台上独立完成3D、MPR、CTA等所有应用功能 | 提供 |
| 6 | 原厂医生独立图像后处理工作站1套 | GE提供：AW工作站; Philips提供： IntelliSpace工作站; Siemens提供：Syngo工作站; Toshiba提供Vitrea工作站 |
| 6.1 | 计算机主频 | ≥4×3GHz |
| 6.2 | 硬盘 | ≥1TB |
| 6.3 | 内存 | ≥32GB |
| 6.4 | 高分辨率彩色双屏视野显示 | ≥19英寸 液晶显示器，2台 |
| 6.5 | 容积重建技术 | 提供 |
| 6.6 | 内窥镜功能 | 提供 |
| 7.0 | CT Sim三维肿瘤模拟定位软件包 | CT Sim软件必须由同品牌CT厂家研发设计，必须可以安装在CT独立后处理工作站上，使之成为独立可用的CT模拟定位工作站。 |
| 7.1 | 靶区定义和轮廓勾画功能 | 具备 |
| 7.1.1 | 自动轮廓勾画 | 具备 |
| 7.1.2 | 多种手动轮廓勾画和修改工具 | 具备 |
| 7.1.3 | 点对点的自动密度梯度跟踪方法轮廓勾画 | 具备 |
| 7.1.4 | 层与层之间拷贝轮廓 | 具备 |
| 7.1.5 | 对称和非对称三维Margin自动增加 | 具备，3个方向6个自由度Margin增加功能 |
| 7.1.6 | 针对CT不同部位的多种器官，可进行Atlas器官的全自动勾画 | 具备 |
| 7.1.7 | 能够进行多种器官同时全自动勾画 | 具备 |
| 7.1.8 | 多期相图像靶区勾画 | 具备 |
| 7.1.9 | CT/CT图像自动融合 | 具备 |
| 7.1.10 | CT/MR图像自动融合 | 具备 |
| 7.1.11 | CT/PET图像自动融合 | 具备 |
| 7.2 | 设置照射野 | 具备 |
| 7.2.1 | 自动、手动设计照射野 | 具备 |
| 7.2.2 | 可任意调整设置准直器、床和机架的旋转角度 | 具备 |
| 7.2.3 | 可根据靶区形状产生适形照射野 | 具备 |
| 7.2.4 | 拷贝对穿野 | 具备 |
| 7.2.5 | 自动在照射野角部设置标记 | 具备 |
| 7.2.6 | 自动识别器官几何等中心 | 具备 |
| 7.2.7 | 手动设置等中心 | 具备 |
| 7.2.8 | 自动设计挡铅和MLC | 具备 |
| 7.2.9 | 手动设计挡铅和MLC | 具备 |
| 7.2.10 | 最多支持200叶不等宽叶片多叶光栅 | 具备 |
| 7.3 | 数字重建图像（DRR） | 具备 |
| 7.3.1 | BEV模式显示 | 具备 |
| 7.3.2 | 可在任意角度产生DRR图像 | 具备 |
| 7.3.3 | DRR重建速度：≤0.6秒 | 具备 |
| 7.3.4 | 等中心移动时自动重新计算DRR | 具备 |
| 7.3.5 | 可产生不同组织的DRR图像 | 具备 |
| 7.3.6 | 可产生任意深度的DRR图像 | 具备 |
| 7.3.7 | 可将两幅DRR图像融合叠加 | 具备 |
| 7.3.8 | DRR参数预设 | 具备 |
| 7.4 | CT Sim工作站的网络连接与传输 | 具备 |
| 7.4.1 | DICOM RT协议 | 提供 |
| 7.4.2 | 可与激光灯连接,传输等中心坐标到激光灯工作站 | 具备 |
| 7.4.3 | 可与满足DICOM RT协议的TPS相连 | 具备 |
| 7.4.4 | 可与激光相机相连 | 具备 |
| 8 | 其他应用软件 |  |
| 8.1 | MPR | 具备 |
| 8.2 | CTA | 具备 |
| 8.3 | 动态CTE(包括内外) | 具备 |
| 8.4 | VR | 具备 |
| 8.5 | 容积漫游 | 具备 |
| 8.6 | 薄层图像再重建技术 | 具备 |
| 8.7 | CT电影 | 具备 |
| 8.8 | 仿真内窥镜 | 具备 |
| 8.9 | 3D软件包 | 具备 |
| 8.10 | 最大密度投影MaxIP | 具备 |
| 8.11 | 最小密度投影MinIP | 具备 |
| 8.12 | 表面三维显示SSD | 具备 |
| 8.13 | 表面3D透明技术 | 具备 |
| 8.14 | 智能毫安 | 具备 |
| 8.15 | 模拟手术刀 | 具备 |
| 8.16 | 多平面体积投影MPVR | 具备 |
| 8.17 | 造影剂跟踪软件 | 具备 |
| 8.18 | 条状伪影消除软件 | 具备 |
| 8.19 | 后脑窝伪影校正软件 | 具备 |
| 8.20 | 螺旋扫描降噪软件 | 具备 |
| 8.21 | 肺纹理增加软件 | 具备 |
| 8.22 | 运动伪影矫正软件 | 具备 |
| 8.23 | CT灌注功能 | 具备 |
| 8.24 | 脑灌注 | 具备, |
| 8.25 | 肿瘤灌注 | 具备 |
| 8.26 | 肿瘤PS图分析功能 | 具备 |
| 8.27 | 体部灌注 | 具备 |
| 8.28 | 专用肝脏灌注 | 具备 |
| 8.29 | HAF肝动脉指数 | 具备 |
| 8.30 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |
| 8.31 | 网络接口功能DICOM3.0 | 具备 |
| 8.32 | 远程维修诊断功能 | 具备 |
| 8.33 | 激光相机DICOM接口功能 | 具备 |
| 9 | 无需外接附件的呼吸门控系统 | 提供。 技术要求：无需腹带或红外相机等设备描记呼吸曲线，而是通过跟踪内部解剖信息来进行实时呼吸跟踪成像。 |
| 9.1 | 无需任何外接设备采集呼吸运动图像 | 提供 |
| 9.2 | 具有回顾性电影扫描模式 | 提供 |
| 9.3 | 自动将不同呼吸期象图像分类 | 提供 |
| 9.4 | 4D 呼吸运动电影显示 | 提供 |
| 9.5 | 4D图像可传输至其他厂家勾画靶区的软件系统 | 提供 |
| 10 | 第三方附属设备 |  |
| 10.1 | 高压注射器一台 | 提供，请注明品牌型号 |
| 10.2 | 激光定位灯一个 | 提供，请注明品牌型号 |
| 10.3 | 瓦里安呼吸门控系统一套 | 提供 |
| 10.4 | 出保后的原厂售后服务由中标商提供 | 提供 |

注：投标设备的应标指标必须符合*要求，如有任何不符*要求将视为废标。所投标设备如果不能满足投标标书的一般条款，每条将增加投标价1％。

# 本册特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订，本册中后附参考格式以本册格式为准，其他格式见第一册）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书

1.1.2 开标一览表 (另装入信封递交)

1.1.3 投标分项报价表

1.1.4 货物说明一览表

1.1.5 技术规格响应/偏离表 （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.6 商务条款响应/偏离表（任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.7 技术说明详细资料

1.1.8 其他必要的第一分册规定的其他资格证明文件

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法定代表人授权书

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内投标人需提供 )

1.2.3 省/市食品药品监督管理局签发的医疗器械经营企业许可证的复印件

1.2.4 资格证明文件：

资格声明；

制造商资格声明；

贸易公司资格声明；

制造商出具的授权函；

对投标人的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

资格证明文件必须按要求在规定签章处由出具单位负责人或授权代理人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。

资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照技术规格响应/偏离表分别进行逐项应答，

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值应答。

格式一：投 标 书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1.开标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件

7.资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价） 。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为自开标日起（有效期日数）日历日。

5.投标人同意投标人须知中第15.8条关于没收投标保证金的规定。

6.根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7. 投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址 ：                             传    真：

电话 ：                             电子函件：

投标人代表签字:

投标人名称:

公章:

日期:

格式二：开标一览表

投标人名称：                   国别/地区：                   招标编号：                           包号

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 投标货币 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外年保修价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

投标人代表签名：

注：此表同时另附壹份于信封密封，随投标文件同时递交，以备唱标。

格式三：投标分项报价表

投标人名称（盖章）：            招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 至最终目的地内陆运费和保险费 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计: |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：