机电产品采购

国际招标文件

（第 二 册）

项目名称：医用电子直线加速器采购项目

招标编号：1021-214WUSHI0292/02

浙江五石工程咨询有限公司

2021年1月

目     录

第五章  投 标 邀 请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

本册特别补充条款

第五章  投 标 邀 请

（招标编号：1021-214WUSHI0292/02）

- 浙江五石工程咨询有限公司（以下简称五石公司）受建德市第一人民医院(以下简称业主）委托，就医用电子直线加速器采购项目采用国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物及有关服务提交密封投标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 医用电子直线加速器 | 1套 | 高剂量率模式：提供6 MV高剂量率模式，最大剂量率≥1400 MU/min。 | 签订合同后3个月内到货 | 建德市第一人民医院指定地点 | 允许进口 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |  |

2.投标人资格条件：

2.1投标人应具备的资格或业绩：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2是否接受联合体投标：不接受

2.3未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

3.招标文件的获取：

3.1招标文件领购开始时间：2021-01-20（北京时间）

3.2招标文件领购结束时间：2021-01-27（北京时间）

3.3招标文件领购地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼512室

3.4招标文件售价：￥500/$80，售后不退

4.投标文件的递交：

4.1投标截止时间（开标时间）：2021-02-10 10:00（北京时间）

4.2投标文件送达地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室

4.3开标地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室

5.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

6.汇款方式：

标书费及中标服务费账户：

帐号：1202003209900014176；

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

美金账户：

帐号：1202022109814021861；

开户银行：中国工商银行杭州市朝晖路支行

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 内 容 |  |
| --- | --- |
| 此投标资料表中没有涉及到的条款，以中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应条款为准。 |  |
| 说明 |  |
| 1.2 | 业主名称:建德市第一人民医院 业主地址: 新安江街道严州大道599号 招标机构名称:浙江五石工程咨询有限公司 地址：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室 标书购买：0571-85334203 财务电话：0571-88271625 |
| 1.3 | 项目名称:医用电子直线加速器采购项目 |
| 招标文件 |  |
| 6.1 | 若对招标文件有疑问，要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标机构和招标人。 |
|  | 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的20%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次投标设有最高限价：人民币2600万。 投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 1）中华人民共和国关境内制造的货物： 投标报价：货到医院价 （含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 2）投标截止时间前已经进口的货物： 投标报价：货到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供货物的投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。 |
| 12.1 | 投标货币（对来自境内的货物）：人民币 |
| 12.2 | 投标货币（对来自境外的货物）： 人民币（含货物进口应缴纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 需要提交的资格证明文件： 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函（提供主要设备声明与授权）。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 提供产品DATASHEET。 |
| 14.3 | 1）货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不要求 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期: 开标后九十(90)天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本的份数：一（1）份；副本的份数: 陆(6)份。电子版一（1）份（u盘）。 |
| *17.2 | 必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 1）投标文件递交至: 杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室 2）招标邀请的标题: 医用电子直线加速器采购项目 招标编号:1021-214WUSHI0292/02 |
| 19.1 | 投标截止:2021年02月10日 时间: 10:00 (北京时间) |
| 开标与评标 |  |
| 21.1 | 开标日期:2021年02月10日 时间: 10:00 (北京时间) 地点:杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室 |
| 23.1 | 评标方法：本次招标将按照最低评标价法进行评标。 |
| 25.1 | 评标货币：美元。 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)设备性能和生产率 7)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期：适用投标人须知第26.4.2 1)条。 本投标邀请项下的货物按照货物需求一览表中规定的时间交货。以规定的时间为基础，每延长7天评标价增加投标总价的1%,提前交货不考虑降低评标价。 |
| 26.4.3 | 付款计划: 投标人应按照合同条款所列的付款条件报价。如付款条件偏离，将增加投标总价的2%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：适用投标人须知第26.4.4 1)条。 若招标人要求则适用(运行周期以5年计)。招标人将开列经常使用的零部件和备件清单，以及在投标资料表中所规定的运行周期所需要的数量，按投标文件中所报的单价计算其总价，并计入投标价中。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：适用投标人须知第26.4.7 1)条。 技术规格及要求中标注”*”号的为关键技术指标参数,对这些关键技术指标参数的任何负偏离将导致废标。如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其投标总价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： a、国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 b、招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 c、投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 |
|  | 授予合同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费： 本项目招标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取，中标人在收到中标通知书后2周内按规定的标准一次性向招标机构缴清中标服务费。招标服务费以支票、汇票、电汇或经招标代理公司认可的一种方式支付，招标机构在收到中标服务费后退还中标人的投标保证金，在发出招标结果通知后，退还未中标人的投标保证金。适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 投标人网上注册和年检等： 投标人必须在投标截止时间前在“机电产品招标投标电子交易平台”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 “机电产品招标投标电子交易平台”网址：www.chinabidding.com 。投标人注册和办理年检方法，可登录该网站查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－685（客户服务部）/ 传真：010-58851112。项目投诉网址“中国国际招标网”：chinabidding.mofcom.gov.cn。 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

# 第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：建德市第一人民医院 |
| 3 | 履约保证金金额：合同签订后一周内支付合同金额的10%作为履约保证金 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1 1） |
| 18 | 免费维修的到达现场时间为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：合同签订后一周内付30%，余款70%在货到验收合格后三个月内支付。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 1.1 设备整机保修不少于1年，保修期内开机率必须达到95%以上，若达不到95%开机率，按365天计算，每超过1天保修期顺延10天。 2.售后服务 2.1 在设备整个使用期内，中标方应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后应在8小时内作出回应，如持续远程不能解决，应在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。 2.2 对维修工程师的要求：维修前应将采购人存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。保修期内每年进行2次免费维护（不包括维修）。 3.技术支持 3.1 中标方应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 4.1 使用培训：提供书面培训计划及方案，并由使用科室对培训计划进行确认，产生的培训费、路费、食宿费均由中标方负担，请投标人提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划。 4.2 维修培训：提供书面培训计划及方案，如去维修中心培训，费用由中标公司承担。 4.3 医生及物理师各两名，北京培训中心培训4周/名（如遇疫情特殊情况改为线上培训）。 5.安装调试 5.1 安装地点：医院指定地点 5.2 货物到达招标人单位后，中标人应在3天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用。 5.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 6.验收 6.1 验收时须提供中文使用、维修手册（包括安装光盘、维修密码等）。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，中标方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给采购人造成的损失。 7.交货 7.1 交货期：签订合同后3个月内到货，如发生由于乙方原因产生的逾期到货，乙方应按照逾期到货部分价款的每天万分之五向甲方付违约金。 7.2 交货地点：医院指定地点 8.其它 8.1 投标人应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 9.报价方式 9.1 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

# 第八章 货物需求一览表及技术规格

- 概  述

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 医用电子直线加速器 | 1套 | 高剂量率模式：提供6 MV高剂量率模式，最大剂量率≥1400 MU/min。 | 签订合同后3个月内到货 | 建德市第一人民医院指定地点 | 允许进口 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |  |

- 技术规格

| （一） | 高能医用直线加速器要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主机基本要求 |
| 1.1 | 高能医用直线加速器1套 |
| *1.2 | 适应范围：用于对人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供立体定向放射外科治疗和放射治疗。（要求提供有效的CFDA证书）。 |
| 1.3 | 加速管类型：驻波。 |
| 1.4 | 微波功率源：速调管。 |
| 1.5 | 微波输出的峰值功率≥5.5 MW。 |
| 1.6 | 电子枪：三极栅控电子枪，且与加速管可分离。 |
| 1.7 | 系统的整体响应速度≤10 ms。 |
| 1.8 | 束流偏转与输出系统≥270°偏转系统。线束均匀度在一定范围内可调节，输出量稳定。 |
| 1.9 | 加速器内部的计算机控制体系模式：具有临床应用模式，特殊治疗应用模式，拍片模式，物理模式和维修模式。 |
| 1.10 | 射线投照技术 支持全方位的射线投照技术，至少包括三维适形、调强、和立体定向放疗。 |
| 1.11 | 远程维护模块：可为用户提供远程登陆、诊断和维修服务。 |
| 2 | X射线束特性 |
| 2.1 | 常规X射线能量6 MV、10 MV两档（按照BJR标准）。 |
| 2.2 | 射野尺寸0.5 cm×0.5 cm至40 cm×40 cm连续可调（SSD=100 cm）。 |
| 2.3 | 常规X射线最大剂量率≥600 MU/min。 |
| 2.4 | 常规X射线最小剂量率≤5 MU/min。 |
| 2.5 | X射线剂量率≥6档。 |
| 2.6 | X射线最大剂量建成深度（SSD=100 cm，10×10 cm射野）6 MV：（1.6±0.15）cm或（1.5±0.2）cm；10 MV：（2.4±0.15）cm或（2.3±0.2）cm。 |
| 2.7 | X射线百分深度剂量（水下10 cm，TSD=100 cm，10×10 cm射野）6 MV：67.2 %±1.0 %或67.5 %±1.0 %；10 MV：74.1 %±1.0 %或74.5 %±2.0 %。 |
| 2.8 | X射线平坦度（水下10 cm深度）-3 %～+3 %（3 F模式除外）。 |
| 2.9 | X射线对称性（水下10 cm深度）≤2.0 %（水面下10 cm）。 |
| 2.10 | 光野与射野的一致性≤1.5 mm。 |
| 2.11 | 多叶准直器叶片间漏射率（加钨门）≤0.02 %。 |
| 2.12 | X射线泄漏：在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，半径两米内辐射≤0.1 %；在其他所有方向上，距离电子加速路径（电子枪与靶之间或电子枪与散射片之间）1 m处的X线吸收剂量，不超过等中心处吸收剂量的0.1 %。 |
| 2.13 | 中子污染 中子泄漏辐射的等效剂量不超过等中心处X线吸收剂量的0.2 %。 |
| *2.14 | 高剂量率模式：提供6 MV高剂量率模式，最大剂量率≥1400 MU/min。 |
| 3 | 电子线束特性 |
| 3.1 | 电子线能量：提供5档，包括6 MeV、9 MeV、12 MeV、16 MeV及20 MeV。 |
| 3.2 | 电子线平坦度不高于±5 %。 |
| 3.3 | 电子线对称性≤3 %。 |
| 3.4 | 常规电子线最大剂量率≥1000 MU/min。 |
| 3.5 | 电子线中的X线污染≤5 %。 |
| 3.6 | 电子线限光筒：提供，≥6个尺寸，至少包括弧形照射限光筒。 |
| 3.7 | 限光筒安全性：提供机械安全防碰撞联锁装置。 |
| 4 | 剂量监测系统 |
| 4.1 | 出束稳定时间：≤0.5 s。 |
| 4.2 | 剂量稳定性误差：在5个工作日内稳定性偏差≤2 %。 |
| 4.3 | 射线的纵向和横向对称度参数超过下述数值，则启动连锁：纵向对称性≥2 %，横向对称性≥2 %。 |
| 4.4 | 剂量伺服系统，提供。 |
| *4.5 | 电离室结构：密闭式。 |
| 4.6 | 线性度：不高于±1 %（剂量1 MU～999 MU）。 |
| 4.7 | 剂量率安全连锁控制功能，提供。 |
| 5 | 特殊治疗模式 |
| 5.1 | 双向弧形旋转治疗功能，不低于±180°。 |
| 5.2 | 弧形照射最大角剂量率：≥60 MU/°。 |
| 5.3 | 角度剂量率的精度：≤0.1 MU/°。 |
| 5.4 | 提供4块物理楔形板，包括15°、30°、45°、60°各一块。 |
| 5.5 | 计算机控制的动态楔形治疗功能，提供0°～60°自动楔形板。 |
| 5.6 | 楔形照射野尺寸：≥30 cm×40 cm。 |
| 6 | 机械运动系统 |
| 6.1 | 机架旋转角度范围：不低于±185°。 |
| 6.2 | 机架旋转精度：≤0.3°。 |
| 6.3 | 机架和准直器等中心精度：≤0.5 mm。 |
| 6.4 | SAD距离；100 cm±0.2 cm。 |
| 6.5 | 等中心高度：≤129.5 cm。 |
| 6.6 | 准直器系统旋转范围：不低于±175°。 |
| 6.7 | 准直器系统旋转精度：≤0.5°。 |
| 7 | 治疗床 |
| 7.1 | 四个维度能自动进行调整。 |
| 7.2 | 治疗床自由度≥4个。 |
| 7.3 | 负载能力≥150 kg。 |
| 7.4 | 垂直移动范围≥96. cm。 |
| 7.5 | 前后移动范围≥145 cm。 |
| 7.6 | 左右移动范围≥24 cm。 |
| 7.7 | 等中心旋转角范围：不低于±94°。 |
| 7.8 | 等中心旋转精度≤0.5°。 |
| 7.9 | 床面材料采用碳纤维材料。 |
| 8 | 电动多叶准直器（MLC）系统 |
| 8.1 | 内置式电动多叶准直器（MLC）：提供。 |
| 8.2 | 叶片在等中心处的最小投影宽度：≤0.5 cm。 |
| 8.3 | 叶片数量：≥60对。 |
| 8.4 | 叶片运动速度：≥2.5 cm/s。 |
| 8.5 | 叶片位置精度：≤±1 mm。 |
| 8.6 | 带MLC时最大照射野：≥40 cm×40 cm。 |
| 8.7 | 叶片端面过等中心距离：≥20 cm。 |
| 8.8 | 多叶准直器具备可进行动态叉指状运动。 |
| 8.9 | 多叶准直器精度监测，提供，检测照射野形状和叶片移动精度。 |
| 9 | kV影像引导系统 |
| 9.1 | 影像引导成像方式：至少包含X光拍片、透视、三维影像（锥形束CT）模式和四维影像模式。 |
| 9.2 | 全自动可折叠、收缩的机械臂，提供，并配备图像探测器和kV级X光源。 |
| 9.3 | 提供X射线成像系统防碰撞保护。 |
| 9.4 | 图像匹配复核工具，提供，至少包括叠加图像、窗口分割、运动窗口、彩色叠加。 |
| 9.5 | 提供照射肿瘤时的实时透视功能，并可以在影像上显示照射野边界，结合呼吸门控系统，可以在设定的呼吸相位上控制加速器的出束，实现实时的“窗口式”治疗。 |
| 9.6 | 提供定位图象和实际摆位图象的比对功能，并可以通过网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能。可以接收从TPS传来的计划影像和射野、轮廓数据，并可以将修正后的影像和数据回传给TPS。 |
| 9.7 | 支持2D/3D自动匹配。 |
| 9.8 | 提供并开放DICOM输入、输出接口。 |
| 9.9 | X线源球管 |
| 9.9.1 | 功率：≥50 kW。 |
| 9.9.2 | 焦点尺寸：小焦点≤0.4 mm，大焦点≤1.0 mm。 |
| 9.9.3 | 阳极热容量：≥1.5 MHU。 |
| 9.9.4 | 散热率：≥200 kHU/min。 |
| 9.9.5 | X线源输出电压：最小值≤70 kVp，最大值≥140 kVp。 |
| 9.9.6 | 球管可自动收缩，以便在治疗过程中不妨碍床体的转动进行非共面治疗。 |
| 9.10 | 平板探测器 |
| 9.10.1 | 非晶硅平板探测器，图像尺寸≥40 cm×30 cm；具备防碰撞探测器。 |
| 9.10.2 | 探测器最大分辨率：≥2048×1536。 |
| 9.10.3 | 平板探测器可在X,Y,Z方向自动移动和自动收回，以便进行非共面治疗，提供。 |
| 9.10.4 | 平板探测器在垂直方向移动范围距离等中心点，至少包含20 cm～80 cm。 |
| 9.10.5 | 平板探测器的运动可用治疗室手控盒和控制室键盘控制，提供。 |
| 9.10.6 | kV射线面积：在2.5 cm×2.5 cm～45 cm×45 cm连续可调，并可在治疗室自动设定。 |
| 9.10.7 | 图像采集帧频：≥15帧/秒。 |
| 9.10.8 | 图像灰度分辨率：≥14 bit/pixel。 |
| 9.11 | CBCT成像 |
| 9.11.1 | 锥形束CT模式：扫描时间＜1 min，图像重建时间＜2 min。 |
| 9.11.2 | CBCT成像FOV：头部≥24 cm；体部≥45 cm。 |
| 9.11.3 | CBCT纵向成像范围：≥25 cm。 |
| 9.11.4 | CBCT图像采集孔径：≥83 cm。 |
| 9.11.5 | 使用头部成像模体成像时，CBCT的CTDIw剂量≤2.2 mGy。 |
| 9.11.6 | 使用体部成像模体成像时，CBCT的CTDIw剂量≤4.9 mGy。 |
| 9.11.7 | CBCT（锥形束CT）功能，可以生成DICOM3.0标准格式的CBCT图像，可用于TPS的靶区勾画和剂量重建应用。同时，也可以通过网络传输给其他工作站应用，提供。 |
| 9.11.8 | CBCT模式下，扫描时间＜1 min，图象重建时间＜2 min。 |
| 9.11.9 | CBCT模式下，扫描直径：头部＞20 cm、体部＞40 cm，并可生成DICOM3.0标准格式的CBCT图像。 |
| 9.12 | 提供4D影像功能 |
| 9.12.1 | 提供四维成像功能（4D CBCT）。 |
| 9.12.2 | 4D动态管理系统可与加速器物理连接，并可自动同步控制加速器的出束。 |
| 9.12.3 | 4D参考影像进行自动匹配，在呼吸周期中的每一个时相上重建的图像，都可与一副3D参考影像进行自动匹配。 |
| 9.12.4 | 可与动态配准同步完成所有时相配准结果，具有并且能够浏览任意结果。 |
| 9.12.5 | 所有时相配准结果图形化显示 数字与图形化结果同时显示，方便工作人员浏览。 |
| 9.12.6 | 提供四维CBCT影像引导及运动管理系统，动态配准所有时相CT图像。 |
| 10 | MV影像系统 |
| 10.1 | 硬件要求 |
| 10.1.1 | 图像采集装置：采用非晶硅平板型系统。 |
| 10.1.2 | 图像采集器的有效感应面积：≥43 cm×43 cm。 |
| 10.1.3 | 图像采集帧频：≥20幅/秒。 |
| 10.1.4 | 像素矩阵大小：≥1280×1280。 |
| 10.1.5 | 图像灰度分辨率：≥16 bit/pixel。 |
| 10.1.6 | 射线能量响应范围：2 MV～20 MV。 |
| 10.1.7 | 图像采集方向：采用马达驱动在X、Y、Z三个方向上移动，满足非共面照射的需要。 |
| 10.1.8 | 非晶硅平板探测器的垂直移动范围距离等中心点，至少包含0 cm～80 cm。 |
| 10.1.9 | 图像采集器可升至等中心平面，以快速进行设备质控和调强治疗计划的验证。 |
| 10.1.10 | 非晶硅平板探测器的运动可用治疗室手控盒和控制室键盘控制。 |
| 10.1.11 | 提供防碰撞安全连锁功能。 |
| 10.2 | 软件要求 |
| 10.2.1 | 能与放疗专用网络系统实现联网，并集成和共享数据。可从网络获取参考图像；可将采集的实时图像存储在网络中，供其他工作站访问使用。 |
| 10.2.2 | 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像、DRR图像等），即使在采集图像时，也能显示参考图像。 |
| 10.2.3 | 图像采集后可自动进行图像增强或优化处理。 |
| 10.2.4 | 图像采集后自动关闭加速器的射线输出。 |
| 10.2.5 | 可自动/手动调节窗宽/窗位。 |
| 10.2.6 | 图像放大/缩小显示。 |
| 10.2.7 | 图像编辑功能：包括大小、翻转、旋转、移动等。 |
| 10.2.8 | 几何测量功能：距离、面积、角度等。 |
| 10.2.9 | 栅格覆盖显示。 |
| 10.2.10 | 自动照射野边界搜索和显示。 |
| 10.2.11 | 统计直方图的计算和显示。 |
| 10.2.12 | 可回放运动图像。 |
| 10.2.13 | 可进行文字标注。 |
| 10.2.14 | 提供自动定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构定位匹配的检测并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差。 |
| 10.2.15 | 提供DICOM输入、输出接口。 |
| 10.2.16 | 嵌入式高效QA功能：提供射野剂量测量包，在实施调强治疗前使用电子射野影像系统（EPID）对计划进行QA验证，通过TPS产生预测剂量图像，与EPID实际测量的剂量图像进行比较和评估。可以快速完成调强放疗计划。 |
| 11 | 呼吸门控系统 |
| 11.1 | 提供加速器端自由式呼吸门控系统及相应软件，壹套。 |
| 11.2 | 呼吸门控系统可以同时具备自由呼吸式门控治疗和憋气式门控治疗。 |
| 11.3 | 支持门控放射治疗，治疗时，可根据病人呼吸幅度触发治疗射束的启动和终止，整个过程无需人工操作。 |
| 11.4 | 支持自由呼吸条件下的门控治疗。 |
| 11.5 | 自动连续记录器官运动，并整合到主控台。 |
| 11.6 | 提供实时呼吸门控系统，可以在定位和治疗时获取相关信息，与加速器和定位设备均可物理连接，并可同步控制加速器的出束治疗。 |
| 12 | 机载晨检模块 |
| 12.1 | 快速完成每日晨检功能。 |
| 12.2 | 机械性能检查 提供，至少包括治疗等中心范围/定位；治疗等中心与MV&kV影像等中心的一致性；准直器旋转误差；机架定位精度；治疗床摆位精度；MLC叶片位置；铅门位置精度。 |
| 12.3 | 束流性能检查。 |
| 12.4 | 束流输出量一致性检查；束流离轴比一致性检查；束流中心偏移量。 |
| 12.5 | 影像自检内容：kV和MV成像系统的定位精度检测。 |
| 12.6 | 提供质控模体：模体同时兼容kV，MV影像验证。 |
| 12.7 | 离线分析质控数据，自动生成检测报告，根据所选参数自动生成趋势图。 |
| 13 | 加速器主机配套设备及附件 |
| 13.1 | 提供稳压电源1台。 |
| 13.2 | 提供水冷机1台。 |
| 13.3 | 提供LAP激光定位系统1套（4个）。 |
| 13.4 | 提供监视与对讲系统1套。 |
| 13.5 | 提供楔形板1套，包括15°、30°、45°和60°4个。 |
| 13.6 | 提供挡铅托盘25个。 |
| 13.7 | 提供维修工具1套。 |
| 13.8 | 提供质控模体。 |
| 13.8.1 | 提供CatPhan模体，用于测量CBCT图像对比度、空间分辨率和均匀性的模体。 |
| 13.8.2 | 提供Leeds TOR 18 FG模体，用于测量kV成像系统的空间分辨率和对比度。 |
| 13.8.3 | 提供MV对比度模体。 |
| 13.8.4 | 提供几何参数模体，用于图像引导治疗流程的质量控制。 |
| （二） | 治疗计划系统 |
| 1 | 提供物理师工作站3套，医生工作站4套。 |
| 2 | 提供三维适形、调强模式。 |
| 3 | 系统能进行CT模拟、全自动影像融合与配准、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗计划设计与评估。 |
| 4 | 物理师工作站硬件要求。 |
| 4.1 | 中央处理器：双核Intel® Xeon™ Silver 4110或以上，主频≥2 GHz。 |
| 4.2 | 随机存取存储器：主机内存≥32 GB（4×8 GB）DDR4。 |
| 4.3 | 磁盘存储器：容量≥ 1 TB SATA HDD，≥1 TB SSD。 |
| 4.4 | 显示卡：NVidia Quadro P600或以上。 |
| 4.5 | 终端显示器：尺寸≥23英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标。 |
| 4.6 | 操作系统：Windows 10企业版2016（64位）或更高。 |
| 4.7 | 图形处理器：NVidia™ P5000或以上，内存≥16 GB。 |
| 5 | 医生工作站硬件要求 |
| 5.1 | 中央处理器：Intel® Core™ i7-4770 S 或以上，主频≥3 GHz。 |
| 5.2 | 随机存取存储器：内存≥8 GB DDR3。 |
| 5.3 | 磁盘存储器：容量≥500 GB SSD硬盘。 |
| 5.4 | 显示卡：Intel HD Graphics 4600或以上，带双显示接口和单VGA输出。 |
| 5.5 | 终端显示器：尺寸≥23英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标。 |
| 5.6 | 操作系统：Windows 10企业版2016（64位）或更高。 |
| 6 | 治疗计划系统软件要求 |
| 6.1 | 提供图像融合功能，可进行CT、MRI、PET、CBCT多种影像融合。 |
| 6.2 | 提供图像配准功能：具有刚性和形变配准功能。 |
| 6.3 | 提供轮廓勾画工具。 |
| 6.4 | 在CT、MRI、PET及CBCT等图像上勾画靶区和正常组织的轮廓。 |
| 6.5 | 提供计划设计工具。 |
| 6.6 | 可进行楔形板、一楔多用、动态/虚拟楔形的剂量计算。 |
| 6.7 | 提供多靶点照射技术的剂量计算。 |
| 6.8 | 可同时支持光子线、电子线计划设计。 |
| 6.9 | 提供挡铅剂量的计算。 |
| 6.10 | 可进行共面、非共面、弧形照射的剂量计算。 |
| 6.11 | 可进行密度不均匀剂量校正计算。 |
| 6.12 | 提供交互式逆向调强计划功能。 |
| 6.13 | 调强放疗的逆向计划，具备静态和动态两种调强方式，包括乳腺的逆向调强。 |
| 6.14 | 提供光子线蒙特卡罗精度算法。 |
| 6.15 | 提供电子线蒙特卡罗精度算法。 |
| 6.16 | 提供4D计划。 |
| 6.17 | 提供多个DVH图的同屏显示比较功能。 |
| 6.18 | 提供计划评估功能，支持国际上主要治疗计划系统的DICOM RT格式的IMRT/VMAT计划和剂量数据，以及导入计划的剂量分布重新计算，支持剂量分布、DVH计算和分析。 |
| 6.19 | 支持GPU加速计算。 |
| 6.20 | 提供单独非临床服务器、测试软件包及相应工作站硬件。 |
| 6.21 | 提供脚本功能：具有应用程序接口，支持编程访问系统信息。 |
| 6.22 | 提供输入输出功能，满足DICOM和DICOM RT输入和输出协议，包括CT、MRI、PET、CBCT等影像资料，以及RTStructure、RTPlan、RTDose、RTImage治疗计划资料输出功能。 |
| 6.23 | 支持水箱数据导入：支持不同厂家的水箱扫描系统，提供与剂量测量系统连接的软件及硬件，具有扫描数据的自动转换输入功能。 |
| 6.24 | 网络接口：提供DICOM3.0 CT，MR、PET接口，能对国内常用的CT及MR机提供连网支持。 |
| 6.25 | 提供加速器数据的采集和拟合服务。 |
| 6.26 | 培训要求：提供原厂具有专业资质的售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作人员及医生进行应用培训。 |
| 6.27 | A3彩色激光打印机一台 |
| （三） | 医学影像管理和放射治疗辅助软件一套 |
| 1 | 从各种影像源导入多模态DICOM影像数据，如CT、CBCT、MRI、PET、SPECT和RT图像。 |
| 2 | 将患者影像数据组织概览图，按时间排序。 |
| 3 | B-spline弹性算法对CT、CBCT、MRI、PET、SPECT和RT图像进行形变配准。 |
| （四） | 放疗网络系统 |
| 1 | 网络工作站数量 提供服务器壹台，网络终端两台。 |
| 2 | 网络服务器硬件要求 |
| 2.1 | 中央处理器Intel P4或Xeon或同等档次处理器。 |
| 2.2 | 总线结构PCI/ISA，总线速度≥133 MHz。 |
| 2.3 | 内存：至少32 G SDRAM，带ECC功能。 |
| 2.4 | 硬盘接口：Ultra-2或Ultra-160 SCSI，一个在线式冗余备份硬盘。 |
| 2.5 | 内存≥512 MB SDRAM，带ECC功能。 |
| 2.6 | 驱动器控制器：双通道Ultra-2或Ultra-160 SCSI阵列控制器，≥64 MB缓冲内存，硬件RAID-5冗余容错阵列。 |
| 2.7 | 数据备份设备：提供。 |
| 2.8 | 网络适配卡：10 M/100 M自适应PCI 32-bit网卡。 |
| 3 | 采用“client/server（用户/服务器）”结构模式的SQL关系数据库系统。 |
| 4 | 提供放疗数据库应用软件，所有的病人治疗数据，至少包括文字资料、图像资料、治疗计划数据和治疗过程中产生的图像和文字数据。 |
| 5 | 可设置多台加速器的机械参数和治疗参数：≥2台 |
| 6 | 提供病人登记注册和病例资料管理功能。 |
| 7 | 支持分割放疗、等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶准直器不规则野照射、适形放疗、调强放疗、旋转治疗等的应用。 |
| 8 | 提供治疗参数的“自动记录和验证”功能，可设置误差允许范围。 |
| 9 | 提供创建可视化治疗路径的工具。 |
| 10 | 提供肿瘤影像智能管理模块，通过定位影像与治疗影像的对比来确认患者摆位是否正确，还可以对患者的MV，kV以及CBCT影像进行增强和分析。 |
| 11 | 提供疾病管理智能模块（包含电子医疗记录（EMR）功能）。 |
| 12 | 提供报告管理模块，具有基于InfoMaker程序的报告创建工具，允许按照用户自己的需要创建报告和修改报告。 |
| 13 | 允许临时脱离网络环境，独立使用加速器。 |
| 14 | 所获取的CBCT图像可以以DICOM 3.0的格式输出，并可以通过网络传输给任何其他厂家的TPS。 |
| 15 | 可以在操作机房内通过网络系统自动修正摆位误差。 |
| 16 | 放疗信息系统与三维治疗计划系统为同一数据库，以保证数据同步更新及安全。 |
| 17 | 可与医院病人数据库共享。 |
| （五） | 质控及病人定位设备 |
| 1 | 调强计划验证系统1套（拟采购进口） |
| 2 | 晨检仪1台（拟采购进口） |
| 3 | 剂量仪1台（拟采购进口） |
| 4 | 固体水模1套 |
| 5 | 一维小水箱1套 |
| 6 | 快速曝光胶片，前指针，磁性水平尺，60cm钢尺，各1套 |
| 7 | 病人定位设备一体板3套，包括头部，头颈部，体部，腹部，乳腺托架，。 Bolus(3mm.5mm.10mm.)2套及耗材。 |
| 8 | 个人剂量报警仪8台。 |
| 9 | 挂壁式剂量报警仪1台，DY3气压表。 |

注：投标设备的应标指标必须符合*要求，如有任何不符*要求将视为废标。所投标设备如果不能满足投标标书的一般条款，每条将增加投标价1％。

# 本册特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订，本册中后附参考格式以本册格式为准，其他格式见第一册）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书

1.1.2 开标一览表 (另装入信封递交)

1.1.3 投标分项报价表

1.1.4 货物说明一览表

1.1.5 技术规格响应/偏离表 （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.6 商务条款响应/偏离表（任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.7 技术说明详细资料

1.1.8 其他必要的第一分册规定的其他资格证明文件

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法定代表人授权书

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内投标人需提供 )

1.2.3 省/市食品药品监督管理局签发的医疗器械经营企业许可证的复印件

1.2.4 资格证明文件：

资格声明；

制造商资格声明；

贸易公司资格声明；

制造商出具的授权函；

对投标人的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

资格证明文件必须按要求在规定签章处由出具单位负责人或授权代理人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。

资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照技术规格响应/偏离表分别进行逐项应答，

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值应答。

格式一：投 标 书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1.开标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件

7.资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价） 。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为自开标日起（有效期日数）日历日。

5.投标人同意投标人须知中第15.8条关于没收投标保证金的规定。

6.根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7. 投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址 ：                             传    真：

电话 ：                             电子函件：

投标人代表签字:

投标人名称:

公章:

日期:

格式二：开标一览表

投标人名称：                   国别/地区：                   招标编号：                           包号

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 投标货币 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外年保修价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

投标人代表签名：

注：此表同时另附壹份于信封密封，随投标文件同时递交，以备唱标。

格式三：投标分项报价表

投标人名称（盖章）：            招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 至最终目的地内陆运费和保险费 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计: |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：