机电产品采购

国际招标文件

（第 二 册）

项目名称：数字减影血管造影X光机（DSA）采购项目

招标编号：1021-224WUSHI0396

浙江五石中正工程咨询有限公司

2022年9月

目     录

第五章  投 标 邀 请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

本册特别补充条款

第五章  投 标 邀 请

（招标编号：1021-224WUSHI0396）

1.浙江五石中正工程咨询有限公司（以下简称五石公司）受杭州市富阳区中医院(以下简称业主）委托，就数字减影血管造影X光机（DSA）采购项目采用国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物及有关服务提交密封投标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 数字减影血管造影X光机（DSA） | 1套 | 详见第八章技术规格 | 接医院通知后2个月内 | 杭州市富阳区中医院指定地点 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

2.投标人资格条件：

2.1投标人应具备的资格或业绩：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2是否接受联合体投标：不接受

2.3未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

3.招标文件的获取：

3.1招标文件领购开始时间：2022-09-02（北京时间）

3.2招标文件领购结束时间：2022-09-09（北京时间）

3.3招标文件领购地点：

线上：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告在线领购并将报名资料发

送至邮箱：hzwszb@163.com

线下：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼512室

4.投标文件的递交：

4.1投标截止时间（开标时间）：2022-09-23 14:00（北京时间）

4.2投标文件送达地点：

线上：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

线下：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼514室

4.3开标地点：

线上：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

线下：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼514室

- 投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交

易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

6.联系方式：

招标人:杭州市富阳区中医院

地址:杭州市富阳区富春街道桂花路2-4号

联系人:余筱玮

联系方式:0571-63136919

招标代理机构:浙江五石中正工程咨询有限公司

地址:浙江省杭州市拱墅区白石路318号中国人力资源产业园北楼512室

联系人:高琳 周景霞

联系方式:0571-85334203 85373019

7.汇款方式：

中标服务费账户：

帐号：1202003209900014176；

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

美金账户：

帐号：1202022109814021861；

开户银行：中国工商银行杭州市朝晖路支行

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 内 容 |  |
| --- | --- |
| 此投标资料表中没有涉及到的条款，以中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应条款为准。 |  |
| 说明 |  |
| 1.2 | 业主名称: 杭州市富阳区中医院 业主地址：杭州市富阳区富春街道桂花路2-4号 业主联系方式：0571-63136919 招标机构名称:浙江五石中正工程咨询有限公司 地址：杭州市拱墅区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室 标书购买：0571-85334203 财务电话：0571-88271625 |
| 1.3 | 项目名称: 数字减影血管造影X光机（DSA）采购项目 项目概况：数字减影血管造影X光机（DSA）一套 资金来源：自有资金 |
| 招标文件 |  |
| 6.1 | 若对招标文件有疑问，要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标机构和招标人。 |
|  | 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的20%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次投标设有最高限价：最高限价人民币1000万。 投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 1）中华人民共和国关境内制造的货物： 投标报价：货到医院价 （含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 2）投标截止时间前已经进口的货物： 投标报价：货到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供货物的投标报价为：DDP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。 |
| 12.1 | 投标货币（对来自境内的货物）：人民币 |
| 12.2 | 投标货币（对来自境外的货物）： 人民币（含货物进口应缴纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 需要提交的资格证明文件： 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函（提供主要设备：直线加速器）。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 提供产品DATASHEET。 |
| 14.3 | 1）货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额:不适用 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期: 开标后九十(90)天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本的份数：壹（1）份；副本的份数: 陆(6)份。电子版一（1）份（u盘）。 *电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 各投标人在政采云网站解密完成后，本项目在政采云网站在线开标，由政采云电子交易平台生成的开标记录，各投标人政采云在线确认开标记录。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 *政采上传电子版本文件与纸质标书正本不一致的，以纸质标书为准。 |
| *17.2 | 必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 1）投标文件递交至: 线上：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 线下：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼514室 2）招标邀请的标题: 数字减影血管造影X光机（DSA）采购项目 招标编号:1021-224WUSHI0396 |
| 19.1 | 投标截止:2022年09月23日 时间: 14:00(北京时间) |
| 开标与评标 |  |
| 21.1 | 开标日期:2022年09月23日 时间: 14:00(北京时间) 开标地点: 线上：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 线下：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼514室 |
| 23.1 | 评标方法：本次招标将按照综合评价法进行评标。 |
| 25.1 | 评标货币：美元。 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.2 | 评价因素与评价值详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 附件 | 一、评标办法： 1、评标程序按商务部令2014年第1号《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》、商产发[2007]395号（《 进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》）和《机电产品国际招标综合评价法实施规范（试行）》的要求进行。 2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4、第八章技术规格书中标注“*”号的条款为关键技术条款，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术条款，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料，否则将导致废标。 5、如果招标文件要求有分项报价的，投标商必须根据要求进行分项报价。 6、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体实质性内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 7、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其商务、技术、服务及其他评价内容、价格四项内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中商务5分、技术55分、服务及其他评价内容10分、价格30分。 8、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分， 评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项评分结果出现差距时，应遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 9、各投标人的价格得分由招标代理机构根据评分细则当场统一计算，并经评标委员会审核。 10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： （1）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项评分结果出现差距时； （2）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时； 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11、投标人的综合得分等于其商务、技术、价格、服务及其它评价内容的分项得分之和。评标委员会应当根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。 12、评标过程中所有数值均保留小数点后两位，最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 13、本办法所称均值是指算术平均值。 14、凡超出技术规格中所要求的参数(正偏离),原则上不降低评标价。 15、有效标不足三家，项目作废标处理。 二、评分细则： # 1、商务评价（5分）： 序号; 评分细则. 1.1; 提供ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系或其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得1分，最高3分。（0-3分）. 1.2; 交货期：满足招标文件交货期得1分，优于招标文件交货期得2分。（0-2分）. - 技术评价（55分）： 序号; 评分细则. 2.1; 功能配置： 根据招标要求，评价投标产品功能配置情况：投标产品功能配置完备完全满足需求得 3分，配置基本齐全能够满足基础需求得2分，配置一般但能正常使用得1分。（0-3分） 投标整体配置优于招标文件要求可得2分。（0-2分）. 2.2; 性能指标： 根据招标要求，评价投标产品性能指标的优劣情况： (1)对于其他一般技术指标有负偏离的，每项扣2分，总分40分； (2)投标产品技术支持资料不齐全的，扣5分，总分5分； 本项总分值45分，扣完视为实质性负偏离。. 2.3; 安装调试及验收方案： 根据招标要求，评价投标人安装调试方案、验收方案的符合程度： 方案详尽符合度高得5分，方案基本列清得3分，方案有但不够详尽得1分。（0-5分）. - 服务及其他评价内容（10分）： # 3.1; 培训计划： 评价装机操作培训计划的优劣情况：培训计划完善、技术人员优良、维修响应积极、服务网点合理得3分，几项内容基本完备但有待提高得2分，几项内容有欠缺得1分。（0-3分）. # 3.2; 售后服务： 评价(质保期、维修配件)保修服务及优惠措施的优劣：质保期超过文件要求、配件完备得3分，质保期满足招标文件要求、配件齐全得2分，基本满足需求得1分。（0-3分）. # 3.3; 响应时间： 承诺6小时响应、24小时解决问题得2分，承诺24小时响应、48小时解决问题得1分，超过时限不得分。（0-2）. # 3.4; 政策支持： 提供有效证明资料，并且显著标识出投标产品主体入围“环境标志产品”或“节能产品”国家政府采购清单的，每项得1分，共2分。（0-2分）. # 4、价格评分（30分）： 以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
|  | 授予合同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费： 本项目招标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件七八折收取，中标人在收到中标通知书后2周内按规定的标准一次性向招标机构缴清中标服务费。招标服务费以支票、汇票、电汇或经招标代理公司认可的一种方式支付。适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 投标人网上注册和年检等： 投标人必须在投标截止时间前在“机电产品招标投标电子交易平台”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 “机电产品招标投标电子交易平台”网址：www.chinabidding.com 。投标人注册和办理年检方法，可登录该网站查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－685（客户服务部）/ 传真：010-58851112。项目投诉网址“中国国际招标网”：chinabidding.mofcom.gov.cn。 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：杭州市富阳区中医院 |
| 3 | 履约保证金：不要求 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1 1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：24小时 |
| 20 | 付款方法和条件为： 合同签订后预付款合同总金额40%（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外），设备安装调试验收合格无任何问题收到发票后付合同总金额60%。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 1.1整机保修≥1年，并提供终身维修服务。保修期内开机率必须达到95%以上，若达不到95%开机率，按一年365天计算（除非中标方特别声明），每超过1天保修期顺延10天。 2.售后服务 2.1 在设备整个使用期内，中标方应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后应在1小时内作出回应，如持续远程不能解决，应在24小时内派员到达买方现场实施维修，维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 2.2 对维修工程师的要求：维修前应将采购人存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 2.3 终身维修，保修期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，提供国内维修点及零配件供应点。投标方必须承诺先维修再付款。 2.4 投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 3.技术支持 3.1 中标方应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 3.2若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 4.考察和培训 4.1 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担全部费用。 4.2 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部提供。 4.3现场培训：培训内容包括设备操作、维护及简单的设备维修等，直至受培训人员能够熟练掌握为止。 4.4投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 5.安装调试 5.1 安装地点：杭州市富阳区中医院，医院指定地点 5.2 安装时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 5.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 5.4 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责（包括卸货、搬运等产生的费用）。投标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 5.5 安装人员：应由中标方有三台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 5.6 其它：安装设备时必须提供设备的开机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） 6.验收 6.1 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 6.2 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 6.3 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收单。 6.4 验收时须提供中文操作手册、技术手册、维修手册（包括安装光盘、维修密码等）。 6.5 中标方提供的货物必须是最新生产（合同签订时间起往前推算一年内）、原包装、合格的（包括零部件），同时必须符合国家技术规格和该产品的出厂质量标准，进口产品需提供有关商检证明等相关文件。 7.交货 7.1 交货期：接医院通知后2个月内，如发生由于乙方原因产生的逾期到货，乙方应按照逾期到货部分价款的每天万分之五向甲方付违约金。 7.2 交货地点：医院指定地点 8.其它 8.1 投标人应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 8.2 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 8.3 列明配套消耗品、耗材的优惠投标价格并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 8.4 投标人保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由中标人承担。 9.报价方式 9.1 对其所提供的设备报DDP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章 货物需求一览表及技术规格

- 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 数字减影血管造影X光机（DSA） | 1套 | 详见第八章技术规格 | 接医院通知后2个月内 | 杭州市富阳区中医院指定地点 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| （一） | 设备名称：数字减影血管造影系统 |
| （二） | 数量：一套 |
| （三） | 设备用途：心、脑、全身血管造影，介入治疗 |
| （四） | 技术要求 |
| 1 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |
| *1．1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |
| 1．2 | 机架可进行等中心旋转 |
| 1．3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |
| 1．4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |
| 1．5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒 |
| 1．6 | CRA：≥90° |
| 1．7 | CAU：≥90° |
| 1．8 | RAO：≥185° |
| 1．9 | LAO：≥120° |
| 1．10 | 旋转采集角度≥240° |
| 1．11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |
| 1．12 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |
| 1．13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 1．14 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm |
| 1．15 | L臂电动速度：≥15cm/s |
| 1．16 | C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿） |
| 1．17 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |
| 1．18 | 等中心到地面距离：≤106.5cm |
| 1．19 | 等中心到焦点距离：≥81cm |
| 1．20 | SID范围：89.5cm-119.5cm |
| 2 | 导管床 |
| 2．1 | 满足全身检查、治疗的要求 |
| 2．2 | 床面要求为碳纤维材料 |
| 2．3 | 纵向运动范围：≥120cm |
| 2．4 | 导管床横向运动：≥36cm |
| 2．5 | 床面升降范围：≥28cm |
| 2．6 | 床面最低高度：≤74cm |
| 2．7 | 床最大承重：≥325KG |
| 2．8 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |
| 2．9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 |
| 2．10 | 床长度：≥319cm |
| 2．11 | 床宽度：≥50cm |
| 2．12 | 床面患者最大有效覆盖：≥223cm |
| 2．13 | 床面旋转角度：≥270度 |
| 2．14 | 床面上下运动速度：≥30mm/S |
| 3 | 检查室内控制系统 |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统 |
| 3．1.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 |
| 3．1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 3．1.3 | 可进行图像采集条件控制 |
| 3．1.4 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议 |
| 3．1.5 | 程序卡片可自行定义和存储 |
| 3．1.6 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |
| 3．1.7 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 |
| 3．1.8 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 |
| 3．1.9 | 床和机架锁定控制 |
| 3．1.10 | X线的使能控制 |
| 3．1.11 | 透视蜂鸣器复位 |
| 3．1.12 | 秒表 |
| 3．1.13 | 透视存储 |
| 3．1.14 | 清洁模式 |
| 3.2 | 遥控器功能 |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择 |
| 3.2.2 | 检查循环播放和序列循环播放 |
| 3.2.3 | 浏览速度 |
| 3.2.4 | 序列纵览和检查纵览 |
| 3.2.5 | 激光灯指示 |
| 3.2.6 | 检查和序列的标记，用于存储 |
| 3.2.7 | 选择参考图像并调用 |
| 3.2.8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |
| 3.2.9 | 减影和蒙片选择 |
| 4 | 控制室并行处理工作站 |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列 |
| 4.4 | 可同时处理不同病人的信息 |
| 4.5 | 准备下一个病人的信息输入 |
| 4.6 | 进行上一个病人的报告编写 |
| 4.7 | 进行QCA后，可立即与检查室分享 |
| 5 | 高压发生器 |
| 5．1 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW |
| 5．2 | 最大管电流：≥1000mA |
| 5．3 | 逆变频率：≥100kHZ |
| 5．4 | 最小管电压：≤40KV |
| 5．5 | 最大管电压：≥125KV |
| 5．6 | 最短曝光时间：≤1ms |
| 5．7 | 自动SID跟踪 |
| 5．8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 6 | X线球管 |
| 6．1 | 球管阳极热容量：≥6.4MHU |
| 6．2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU |
| 6．3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |
| *6．4 | 球管阳极散热率：≥21000 W |
| 6．5 | 金属陶瓷外壳 |
| 6．6 | 液态金属轴承球管 |
| 6．7 | 10分钟透视功率：≥4500W |
| 6．8 | 球管阳极转速：≤4200转/分钟 |
| 6．9 | 球管焦点为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.7mm |
| 6．10 | 最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≤65kW |
| 6．11 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |
| 6．12 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |
| 6．13 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| *6．14 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm |
| 6．15 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |
| 6．16 | 遮光器位置可存储 |
| 6．17 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |
| 6．18 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 7 | 平板探测器 |
| 7．1 | 探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器 |
| 7．2 | 平板外壳大小：≤42 X 52cm |
| 7．3 | 最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm |
| *7．4 | ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |
| 7．5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1904 x 2586 x 16 bits |
| 7．6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |
| 7．7 | 像素尺寸：≤154μm |
| 7．8 | 0 lp/mm 时DQE：≥77% |
| 7．9 | 平板可90度旋转 |
| 7．10 | 平板探测器无需水冷装置 |
| 7．11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 8 | 图像显示器 |
| 8．1 | 控制室：24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器两台，显示矩阵：≥1920 x 1080，最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m² |
| 8．2 | 操作室：27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器4台，显示矩阵：≥1920 x 1080，最大视角：≥178°，亮度：≥650Cd/m² |
| 8．3 | 4架位宽屏显示器吊架 |
| 8．4 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm |
| 8．5 | 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm |
| 8．6 | 显示器吊架旋转范围：≥350° |
| 9 | 图像系统 |
| 9．1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵，即提供2K影像链配置 |
| 9．2 | 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |
| 9．3 | 最大采集帧率：≥6帧/秒 |
| 9．4 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒 |
| 9．5 | 实时减影 |
| 9．6 | 脉冲透视 |
| 9．7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 |
| 9．8 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 9．9 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |
| 9．10 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |
| 9．11 | 具有透视末帧图像保持功能 |
| 9．12 | 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅，2048矩阵：≥12,500幅 |
| 9．13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |
| 9．14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |
| 9．15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 9．16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |
| 9．17 | 支持术中事件记录并存储 |
| 10 | 测量分析（主机系统） |
| 10．1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |
| 10．2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |
| 10．3 | 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 |
| 10．4 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |
| 11 | 旋转采集 |
| 11．1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |
| 11．2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度 |
| 11．3 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |
| 11．4 | 可实时减影 |
| 12 | 网络与接口 |
| 12．1 | 具有DICOM Send功能 |
| 12．2 | 具有DICOM Print功能 |
| 12．3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |
| 12．4 | 具有DICOM Worklist功能 |
| 12．5 | 具有DICOM MPPS功能 |
| 12．6 | 激光相机接口 |
| 12．7 | 高压注射器接口 |
| 13 | 附件 |
| 13．1 | 具备整个系统的升级能力 |
| 13．2 | 具有双向对讲系统 |
| 13．3 | 具有图像处理操作面板 |
| 13．4 | 具有红外遥控器 |
| 13．5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |
| 13．6 | 具有悬吊式射线防护屏 |
| 13．7 | 具有床旁射线防护帘 |
| 13．8 | 具有悬吊式手术灯 |
| 13．9 | 具有中文操作手册 |
| 14 | 智能路径图功能 |
| 14．1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |
| 14．2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 |
| 14．3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 |
| 14．4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |
| 14．5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |
| 15 | 组合蒙片功能 |
| 15．1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |
| 15．2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |
| 15．3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |
| 15．4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 |
| 15．5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |
| 16 | 射线剂量防护技术： |
| 16.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm |
| 16.2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 |
| 16.3 | 具有球管内置栅控技术 |
| 16.4 | 透视图像存储功能：≥999幅透视图像连续存储 |
| 16.5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 |
| 16.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |
| 16.7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |
| 16.8 | 无射线下定位功能 |
| 16.9 | 各家需提供最新最全的低剂量技术平台 |
| 17 | 提供三维重建功能（提供原厂最新版本软件和硬件） |
| 18 | 提供双期类CT软组织成像 |
| 19 | 提供开放式双期类CT成像，投照范围左前斜：≥55度，右前斜：≥185度 |
| 20 | 提供1套控制室脚闸 |
| 21 | 提供医院临床所需软件并详细列出 |
| 22 | 其他配置 |
| 22.1 | 提供DSA高压注射器 1套 |
| 22.2 | 提供DSA监护仪 1套 |
| 22.3 | 提供导管室抢救设备 1套（除颤仪需带起搏功能） |
| 22.4 | 提供工作站1套 |
| 22.5 | 提供铅衣 6套 |
| 22.6 | 提供铅衣消毒柜 1台 |
| 22.7 | 负责PACS端口接入 |
| 22.8 | 提供吊塔1套 |
| 22.9 | 提供医院指定部分机房防护与装修 |
| 22.10 | 提供机房相关检测验收 |
| 22.11 | 其他相关辅助设备如提供，须在投标文件中列出 |

注：以上带“*”号的为重要条款或参数，任何一条偏离将被视为实质性偏离，并导致废标。

本册特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订，本册中后附参考格式以本册格式为准，其他格式见第一册）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书

1.1.2 开标一览表 (另装入信封递交)

1.1.3 投标分项报价表

1.1.4 货物说明一览表

1.1.5 技术规格响应/偏离表 （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.6 商务条款响应/偏离表（任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.7 技术说明详细资料

1.1.8 其他必要的第一分册规定的其他资格证明文件

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法定代表人授权书

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内投标人需提供 )

1.2.3 省/市食品药品监督管理局签发的医疗器械经营企业许可证的复印件

1.2.4 有效的医疗器械注册证

1.2.5资格证明文件：

资格声明；

制造商资格声明；

贸易公司资格声明；

制造商出具的授权函；

对投标人的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

资格证明文件必须按要求在规定签章处由出具单位负责人或授权代理人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。

资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照技术规格响应/偏离表分别进行逐项应答，

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值应答。

格式一：投 标 书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1.开标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件

7.资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价） 。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为自开标日起（有效期日数）日历日。

5.投标人同意投标人须知中第15.8条关于没收投标保证金的规定。

6.根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7. 投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址 ：                             传    真：

电话 ：                             电子函件：

投标人代表签字:

投标人名称:

公章:

日期:

格式二：开标一览表

投标人名称：                   国别/地区：                   招标编号：                           包号

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 投标货币 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外年保修价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

投标人代表签名：

注：此表同时另附壹份于信封密封，随投标文件同时递交，以备唱标。

格式三：投标分项报价表

投标人名称（盖章）：            招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 至最终目的地内陆运费和保险费 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计: |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：