采购需求

一、采购内容及范围：

1、全区119座水文测站设施设备的日常维护养护和应急维护工作。

2、桥东村、昌化、於潜、玲珑等四座水文站缆道、测井、沉沙井维护养护工作。

3、国家基本雨量站视频监控系统保障维护工作。

4、全区33座水库站和3座地下水位站水位校核工作。

5、国家基本水文测站、中型水库站遥测终端数据采集工作。

6、防汛检查等其他水文相关工作。

（具体内同由投标单位自行踏勘现场）

二、工作要求：

1、为及时开展维护养护工作，中标方应指定3名以上技术人员全年常驻临安区水文站工作，并配备1辆维护专用车，安装GPRS定位设备。派驻技术人员需严格按照临安区水文站的要求，进行站点运行信息监测。

2、汛前（每年4月15日前），组织开展汛前检查维护服务工作，集中检查期间保障不少于2辆业务用车。主要对全区遥测站设备进行全面检查和调试（水平校核、注水试验、线路检查等），对桥东村、昌化、於潜、玲珑4座水文站测流缆道、水位测井、沉沙井、水尺桩等测报设施维护养护，对水雨情信息采集系统维护等技术服务工作。定期对水文仪器（水准仪、流速仪等）按规定维护保养和送检等。

3、汛期（每年4月15日至10月15日），负责水雨情平台系统及各监测站设施设备日常维护养护工作，同时提供现场应急抢修以及其它采购方需要的临时性巡查维护服务。

4、汛后（每年10月15日后），组织开展汛后检查维护服务工作，检查内容及要求同汛前检查一致。

三、维护时效要求：

1、汛期（每年4月15日至10月15日），要求确保所有站点水雨情信息24小时畅通，即做到设备故障即发即修，全天候24小时服务到位。要精心组织，落实好监测、巡查和维护工作，如若设备出现故障应在24小时内排除故障，不可抗拒因素需报区水文站认可。

2、非汛期（每年1月1日至4月15日，10月15日至12月31日），如若设备出现故障需在48小时内排除故障，不可抗拒因素需报区水文站认可。

3、业务等级Ⅰ级水情站，若无备用设备，12小时内排除故障；业务等级Ⅰ级资料站，若无备用设备，24小时内排除故障。

4、确保全年国家基本雨量站视频监控设备的正常运行，如若设备出现故障需在48小时内排除故障。

四、技术要求

1、每天8时准时检查水雨情平台数据，做好检查维护台账记录，并要在相应的时间节点提交月小结、年总结、防汛检查总结等台账资料。

2、定期校核全区33座水库站和3座地下水监测站的水位数据，要求每季度校核一次。

3、定期对昌化、青柯低水位测流仪器进行杂物、杂草清障，确保设备运行正常。

4、定期采集国家基本水文测站和中型水库站的遥测终端数据，要求每季度采集一次。

5、及时将日常运行管理信息上传至省水文通信管理系统、水文测站标准化运行管理平台，并及时更新平台内的测站基础信息。

五、备品备件要求

1、应配备足量相匹配的易耗备品备件（不含设备的更新和改造），如：太阳能板、蓄电池、量筒、量杯、水尺片等，每样备件数量不少于10套。

2、应配备站点维护所需的常用维修设备（如配备专用笔记本电脑、数字万用表、GPS定位导航仪等）和常用工具（如冲击钻、螺丝刀、扳手、烙铁、内六角、外六角、剥线钳、老虎钳等）。

六、维护安全要求

1、中标方必须按照国家有关劳动安全的规定为维护人员配备安全作业防护用品，确保安全生产。

2、维护过程中的车辆及人身的安全由中标方负责，临安区水文站不承担因意外伤亡而产生的任何法律责任和相关的费用。