友谊关口岸负压隔离排查室改扩建项目实验室设备采购

竞争性谈判采购文件

项目编号：CZZC2020-J1-80001-HCJS

- 采   购   人：凭祥市口岸工作服务中心

- 采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

2020年10月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知前附表	4

第三章  项 目 需 求	18

第四章  谈判书格式	18

第五章  合同主要条款	37

第六章  评审标准	43

- 第一章  竞争性谈判公告

项目概况：

友谊关口岸负压隔离排查室改扩建项目实验室设备采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/获取采购文件，并于2020年  月  日上午10点 00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：CZZC2020-J1-80001-HCJS

项目名称：友谊关口岸负压隔离排查室改扩建项目实验室设备采购

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：68.00万元

最高限价：68.00万元

采购需求：友谊关口岸负压隔离排查室改扩建项目实验室设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件第三章项目需求。

合同履行期限：交付使用时间：签订合同之日起20个工作日内交货、安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购货物或服务的供应商。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年10月13日至2020年10月15日

地点：登录政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：请登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行报名并免费获取竞争性谈判文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间： 2020年10月16日上午10点 00分（北京时间）

地点：华春建设工程项目管理有限责任公司崇左项目管理分公司开标厅【崇左市友谊大道209号】

五、谈判时间及地点：

时间：2020年10月16日上午10点 00分后（北京时间）

地点：华春建设工程项目管理有限责任公司崇左项目管理分公司评标厅【崇左市友谊大道209号】

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

本项目需要落实的政府采购政策：

1、强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2、鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格10%的扣除。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：凭祥市口岸工作服务中心

地    址：凭祥市西园小区D-48号

联系人：李工 ；联系电话：0771-8520120

2.采购代理机构信息：

名    称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地　　址：崇左市友谊大道209号

项目联系人：何工；联系电话0771-7926999

3.项目联系方式

项目联系人：何工

电　　 话：0771-7926999

- 监督部门: 凭祥市财政局政府采购监督管理股；联系电话：0771-5972672

- 公告发布媒体：

- www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

华春建设工程项目管理有限责任公司

2020年10月12日

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：友谊关口岸负压隔离排查室改扩建项目实验室设备采购 项目编号：CZZC2020-J1-80001-HCJS |
| 2 | 竞标报价及费用： 1、本项目竞标应以人民币报价； 2、不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按供应商须知第15条代理服务费收费标准向成交供应商收取。 |
| 3 | 竞标保证金：无；如有要求，应按《竞争性谈判公告》第四条及第八条规定交纳。供应商必须在竞争性谈判响应文件中附上银行回执单复印件。项目评审时，谈判小组根据华春建设工程项目管理有限责任公司出具的《项目竞标保证金到账信息表》查验竞标保证金缴纳情况。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：详见竞争性谈判公告 |
| 5 | 现场踏勘：详见第三章 “项目需求”相关要求。 |
| 6 | 现场演示：无 |
| 7 | ★响应文件份数：正本 壹 份；副本 肆 份。 |
| 8 | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年10月16日上午10点 00分 竞争性谈判响应文件递交地点：华春建设工程项目管理有限责任公司崇左项目管理分公司开标厅【崇左市友谊大道209号】 |
| 9 | 开标时间：2020年10月16日上午10点 00分 开标地点：华春建设工程项目管理有限责任公司崇左项目管理分公司开标厅【崇左市友谊大道209号】 |
| 10 | 评分标准：最低评标价法 谈判小组组成：本项目谈判小组由采购人代表1人及政府采购评审专家2人共 3 人组成。 |
| 11 | 公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn） |
| 12 | 竞标保证金退还（不计息）：除竞争性谈判采购文件规定不予退还保证金的情形外，供应商提供保证金本单位开户银行及账号后，非成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞标保证金在合同签订后5个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还竞标保证金。 |
| 13 | 履约保证金：无。 |
| 14 | 签订合同时间：应当在成交通知书发出后15日内。 |
| 15 | 代理服务费收费标准：签订合同前，成交人须向华春建设工程项目管理有限责任公司崇左分公司一次付清成交服务费。其金额为采购预算价的1.5% |
| 16 | 采购资金来源：上级专项资金 |
| 17 | 竞争性谈判采购文件有效期：自竞标截止之日起60天 |
| 18 | 解释：本竞争性谈判采购文件的解释权属于招标采购单位 |

供应商须知

一、总则

1.  项目概况

1.1  采购人：详见竞争性谈判公告。

1.2  采购代理机构：详见竞争性谈判公告。

1.3  项目名称：见供应商须知前附表。

1.4  项目编号：见供应商须知前附表。

1.5  采购预算：见供应商须知前附表。

1.6  资金来源：上级专项资金。

1.7  获取竞争性谈判采购文件的时间、地点、方式及竞争性谈判采购文件售价：详见竞争性谈判公告。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性谈判采购公告、成交结果公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。

3.  供应商资格要求：

3.1  供应商应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，供应商应具备的特定条件：见竞争性谈判公告。

3.3  本项目不接受联合体竞标。

3.4  供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.  质疑

4.1  供应商认为竞争性谈判采购文件使自己的权益受到损害的，应当在依法获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构提供质疑函；递交响应文件截止时间后，采购代理机构不再受理对竞争性谈判采购文件的质疑。供应商认为采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）附件材料：应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4  供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为竞争性谈判采购文件、采购过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  　投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经同级政府采购监督管理部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

5.5  政府采购监督管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    竞争性谈判采购文件

6.  竞争性谈判采购文件的组成

6.1  本竞争性谈判采购文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知前附表

第三章  项 目 需 求

第四章  谈判书格式

第五章  合同主要条款

第六章  评审标准

6.2  根据本章第7.1项的规定对竞争性谈判采购文件所做的澄清、修改，构成竞争性谈判采购文件的组成部分。当竞争性谈判采购文件与竞争性谈判采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

7.  竞争性谈判采购文件的澄清和修改

7.1  采购人或采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间3个工作日前，以公告的形式发布（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告) ，并以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更递交响应文件截止时间，但应当在递交响应文件截止之日前，将变更时间以公告的形式发布（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告) ，并以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人。

- 三    响应文件

8.  响应文件的编制

8.1  供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件，在充分了解采购的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写响应文件。

8.2  对竞争性谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性谈判采购文件成交注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  竞争性谈判采购文件成交注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是供应商的风险，很可能导致该竞标无效。

8.5  第四章“响应文件格式”中规定了响应文件格式的，须按相应格式要求编写。

8.6  响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字并加盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  响应文件须编制目录，且页码清晰准确。

8.8  响应文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、供应商名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。供应商应准备价格文件、商务及技术文件正本一份（两份内容尽量装订成一册），副本份数见供应商须知前附表。

9.  竞标语言文字及计量单位

9.1  供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。供应商随响应文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  响应文件使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  响应文件的组成

10.1  供应商需编制的响应文件包括价格文件、商务及技术文件两部分，供应商应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。供应商必须按照下面组成编制响应文件（复印件须加盖供应商公章），否则竞标无效。

10.2 价格文件

1）谈判报价表；（附件二）

10.3 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）。

资格证明文件：

1） 谈判书；（附件一）

2） 有效的营业执照副本（复印件并加盖单位公章）；

3） 法定代表人授权书原件；（附件五）

4） 法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供）；

5）竞标人2019年的财务状况报告（能反映财务状况的报表或财务情况说明，格式自拟，新成立公司据实提交）；

6）竞标人竞标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供竞标人所在地社保部门出具有效期的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）（必须提供，否则其响应文件无效）；

7）竞标人竞标截止之日前近一年内任意三个月的依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供竞标人所在地税务部门出具有效期的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查）（必须提供，否则其响应文件无效）；

8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

9）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函；(格式见第四章)

10) 本竞争性谈判采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题；

11）供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供声明函；(格式见第四章)

12）竞标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函；(格式见第四章)

13）竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；(格式见第四章)

供应商必须按要求在首次递交的竞争性谈判响应文件中提供上述第1）～9）项资格证明文件且加盖单位公章，10)项如有必须按要求提供，否则评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件。

技术服务文件：

1） 技术响应表；（附件三）

2） 商务响应表；（附件四）

3） 提供的切实可行的售后服务方案；

4） 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的必须提供）；

5） 货物制造检测标准；

6） 货物认证、检测报告、鉴定证书等；

7） 产品获奖证书；

8） 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料等情况；

9） 货物制造、检验、验收执行的标准；

10） 质量保证措施和优惠承诺；

11） 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

12） 谈判供应商认为需要提供的有关资料；

供应商必须按要求在首次递交的竞争性谈判响应文件中提供上述第1）～ 3）项技术服务文件且加盖单位公章，否则评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件。

11.  竞标报价

11.1  供应商应以人民币报价。

11.2  供应商须就 “项 目 需 求”中的内容报出完整且唯一报价。

11.3  竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见 “项 目 需 求”。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费见供应商须知前附表。

11.5  不论竞标结果如何，供应商均应自行承担与编制和递交响应文件有关的全部费用。

12.  竞标有效期

12.1  在供应商须知前附表规定的竞标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与供应商协商延长竞标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。供应商同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其竞标失效，但供应商有权收回其竞标保证金。

13. 竞标保证金

13.1本项目无需竞标保证金。如有，交款方式：用支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

13.2供应商应按以下明确的单位全称、开户行、账号，于谈判截止时间前交到本中心帐户上，并将加盖单位公章的转帐底单复印件装订于响应文件中，否则视为无效响应文件处理。

户名：华春建设工程项目管理有限责任公司崇左项目管理分公司；账号：617167790283；开户银行：中国银行股份有限公司崇左支行。

13.3办理保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，以免耽误竞标。

13.4对未按谈判条件书要求交纳保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应谈判条件而予以拒绝。

13.5未成交供应商的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还；成交供应商的保谈判证金，将在成交供应商与采购单位签订合同后并在收到壹份采购合同后5个工作日内予以退还，不计利息。

13.6  供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的竞标保证金：

（1）在截标后要求撤回竞标的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）成交后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）成交后与采购人签订对竞争性谈判采购文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的。

- 四    竞标

14.  响应文件的密封

14.1  供应商应将响应文件进行密封包装。

15.  响应文件及竞标样品的递交

15.1  供应商递交响应文件截止时间：见供应商须知前附表。

15.2  供应商递交响应文件地点：见供应商须知前附表。

15.3  供应商递交竞标样品截止时间：见供应商须知前附表。

15.4  供应商递交竞标样品地点：见供应商须知前附表。

15.5  供应商递交响应文件时，应自行检查其响应文件的密封性，并签字确认。

- 五    评审与谈判

16.  截标

16.1  供应商的法定代表人或其委托代理人应在递交响应文件截止时间到达响应文件递交地点并签到。如未按时签到，由此产生的后果由供应商自行负责。

17.  评审与谈判

17.1  成立谈判小组：评审与谈判活动由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评审方法：谈判小组按照供应商须知前附表和第六章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第六章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第六章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及谈判小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选谈判小组组长（原则上采购人不得担任谈判小组组长）。

17.4.3 响应文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定竞标供应商是否具备竞标资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

17.4.4  澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分。

17.4.5 制定谈判文件。谈判小组根据采购项目以及竞标供应商的实际情况制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

17.4.6  确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组将所有通过资格性审查的供应商确定为邀请参加谈判的供应商，并向其提供谈判文件。

17.4.7  谈判。

（1）谈判小组将在供应商须知前附表规定的地点与各供应商进行每轮谈判。

（2）谈判内容包括：竞标报价、技术参数要求和商务条款，其中供应商资格条件和标注★号的条款除外。

（3）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（4）供应商的法定代表人或其委托代理人必须参加每轮谈判。供应商的法定代表人凭本人身份证原件参加谈判，其委托代理人凭授权委托书原件和本人身份证原件参加谈判。供应商未按时到达评审会场参加谈判或未能出示上述证件的，视为放弃竞标。

（5）谈判小组与供应商进行谈判的内容，供应商除当场答复外，还应作出书面应答。书面应答文件必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖公章，按要求进行封装并在谈判文件规定的时间前递交至谈判小组，否则视为放弃竞标。

（6）谈判小组与供应商可进行多轮谈判，供应商的最后一次应答文件及最终报价应单独封装递交至谈判小组。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，谈判小组不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

（7）供应商的应答文件经谈判小组代表确认后，替代竞争性谈判采购文件或响应文件中相应的内容，并构成响应文件的组成部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

17.4.9谈判小组在评审过程中认为供应商的竞标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的竞标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其竞标报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。

17.4.10  按顺序排列成交候选供应商，并编写评审报告。

17.4.11  采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。谈判小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18.  响应文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）响应文件中竞标函内容与竞标报价表内容不一致的，以竞标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的竞标报价经供应商书面确认后对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的竞标报价，则其竞标无效且其竞标保证金不予退回。

19.  拒绝接收

19.1  供应商未在本章第15.1项规定的时间之前将响应文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该供应商的响应文件。

19.2  供应商未在本章第15.3项规定的时间之前将竞标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该供应商的竞标样品。

19.3  供应商未按本章第1.7项报名要求报名的或未按本章第14.1项要求密封，采购代理机构应当拒绝接收该供应商的响应文件。

20.  无效竞标

20.1  属下列情形之一的，供应商的竞标无效：

（1）供应商不具备本章第3项规定的供应商资格要求的；

（2）响应文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）响应文件未按本章第10项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“响应文件格式”的要求）；

（4）竞标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（5）供应商未能按本章第13.1、13.2项的要求缴纳竞标保证金的；

（6）响应文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）供应商出现本章第18.2、20.2项所述情形的；

（8）响应文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）响应文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的；

（10）供应商在竞标过程中提供虚假材料的；

（11）响应文件含有违反国家法律、法规的内容。

供应商竞标无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

20.2有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出

21.  废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的（供应商家数计算规则：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体以公告的形式发布（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布废标理由) ，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注政府采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。

- 六    合同授予

22.  成交供应商的确定

22.1  谈判小组按第六章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的成交候选人名单中按顺序确定成交人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定成交人。

23.  成交公告及成交通知书

23.1  成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构于二个工作日内在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，如成交供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消成交资格。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.  响应文件及竞标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向竞标的供应商退回响应文件。

24.2  成交供应商的竞标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1  采购人和成交供应商应当在第三章“项目需求”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同主要条款”订立书面合同。联合体竞标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2  发出成交通知书后，成交供应商有提供虚假材料或虚假承诺或第13.6(3)-(6)项情形之一的，成交无效，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.3  发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，向成交供应商退还竞标保证金；采购人给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.4  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同（或重新招标），以此类推。

25.5  自采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报政府采购监督管理部门备案。

25.6  政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.7  采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.8  采购人在签订合同之前有权要求成交供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。同时，已缴纳的成交服务费不予退还。

26.  履约保证金及质量保证金：

26.1  成交供应商应按供应商须知前附表规定的履约保证金的金额，在签订合同前交纳至采购单位账户上。

26.2  签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.3  履约保证金自成交供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后成交供应商持质量保证金退付意见书、政府采购合同及履约验收证明到采购单位办理退付手续，采购单位核对后无息退付成交供应商。

26.4履约保证金必须从供应商注册登记的企业账户汇到采购单位的账户。

- 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本竞争性谈判采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1所有与本谈判条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

华春建设工程项目管理有限责任公司崇左分公司

地址：崇左市友谊大道209号

项目咨询电话：0771-7926999            联系人：何工

28.2供应商提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

28.3递交质疑函的联系事项：

华春建设工程项目管理有限责任公司崇左分公司

联系电话：0771-7926999

地址：崇左市友谊大道209号

- 第三章   项 目 需 求

货物需求一览表

一、说明：

1、本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中技术参数及配置不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。

4、评标时，如果评标委员会发现本“货物需求一览表”的技术参数及性能配置要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能配置要求或不作为投标无效要求处理。

5、表中的外形尺寸和重量仅供参考。

6、投标人所投标的设备必须是符合国家和行业标准的全新产品。

7、表中标★为实质性参数要求和条件，投标产品必须满足，否则投标无效。

| 项目要求及项目需求（详细技术参数详见附件一） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能配置 （包括标准配置和附加部件） | 型号规格 （长*宽*高mm） | 备注 |
| （一）实验台柜部分 |  |  |  |  |  |  |
| 喷淋消毒室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋消毒设备 | 1.00 | 套 | 自动喷淋消毒，配置防水软膜手动开关，防腐离心水泵，雾化优质防腐喷头6只，防腐高压管道，304#不锈钢面板，防水防滑脚垫。 |  |  |
| 医学排查室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1.00 | 个 | 台面采用：台面、脚板 为25厘米厚、多层免漆板、抽柜、门、为铝条拉手、优质三合一扣件、3节滑轨、（含三抽柜、主机架、键盘托） | 1200*600*800mm |  |
| 2 | 办公椅 | 1.00 | 个 | 依据人体工学原理设计，坐面采用优质布艺，PU成形海绵，回弹性能好，可升降气动升降,五星脚,带扶手 |  |  |
| 更衣1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1.00 | 个 | 木制结构，带挂不锈钢衣通 | 900*420*1800mm |  |
| 快速筛查实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.00 | 张 | 钢木结构，12.7mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，带PP中号水槽三口水龙头1套，带插座 | 3003*600*850mm |  |
| 2 | 角柜 | 1.00 | 张 | 钢木结构，12.7mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，带插座 | 850*850*850mm |  |
| 3 | 边台 | 1.00 | 张 | 钢木结构，12.7mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，带插座 | 1123*600*850mm |  |
| 4 | 生物安全柜 | 1.00 | 个 | 技术参数： 1、▲产品取得SFDA医疗器械注册证； 2、30%空气经高效过滤器向室内排出或接排风系统，70%空气经高效过滤器后循环后循环使用； 3、洁净等级：HEPA: ISO 5级（ 100级Class100) /ULPA: ISO 4级（10级Class 10) 4、过滤器级别／过滤效率：HEPA ：≥99.995%，@0.3”m，ULPA：≥99.999%, @0.12µm 5、下降风速：0.33m/s 6、吸入口风速：0.53m/s 7、振动半峰值：≤5µm 8、生物安全人员保护：全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5 9、▲智能人机界面：触摸式7英寸高清LED显示屏，智能管理设备，风量自动补偿技术，风速异常时自动调节风机，异常状况全监控，异常情况自动发出声光报警。 10、产品保护：所有采样皿采样数CFU≤5 11、交叉污染保护：所有培养皿采样数CFU≤2 12、工作区尺寸：1000*520*640 mm | 1165*760*2200mm |  |
| 洗消室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.00 | 张 | 钢木结构，12.7mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，带PP中号水槽三口水龙头1套 | 1300*600*850mm |  |
| 更衣2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1.00 | 个 | 木制结构，带挂不锈钢衣通 | 900*420*1800mm |  |
| 2 | 办公桌 | 1.00 | 个 | 台面采用：台面、脚板 为25厘米厚、多层免漆板、抽柜、门、为铝条拉手、优质三合一扣件、3节滑轨、（含三抽柜、主机架、键盘托） | 1200*600*800mm |  |
| 3 | 椅子 | 10.00 | 个 |  |  |  |
| （二）空调设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全新风风冷式热泵洁净空调机组 | 1.00 | 台 | 制冷量：58KW，制热量：60KW,风量5000m3/h，余压500Pa，总电功率21KW |  |  |
| 2 | 排风机P-1 | 1.00 | 台 | 风量6000m3/h |  |  |
| 3 | GF－15高效送风口 | 1.00 | 套 | 含调节阀、高效静压箱、高效过滤器、扩散板 | 1500m3/h |  |
| 4 | GF－10高效送风口 | 1.00 | 套 | 含调节阀、高效静压箱、高效过滤器、扩散板 | 1000m3/h |  |
| 5 | GF－5高效送风口 | 1.00 | 套 | 含调节阀、高效静压箱、高效过滤器、扩散板 | 500m3/h |  |
| 6 | 铝合金排风口 | 10.00 | 个 | 铝合金 | 400*350mm |  |
| 7 | 防火阀 | 1.00 | 个 | 镀锌板材质、70℃ | 200*200mm |  |
| 8 | 防火阀 | 1.00 | 个 | 镀锌板材质、70℃ | 400*150mm |  |
| 9 | 防火阀 | 3.00 | 个 | 镀锌板材质、70℃ | 500*400mm |  |
| 10 | 手动对开多叶调节阀 | 3.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制 | 500*400mm |  |
| 11 | 手动对开多叶调节阀 | 1.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制 | 400*200mm |  |
| 12 | 手动对开多叶调节阀 | 1.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制 | 320*200mm |  |
| 13 | 手动对开多叶调节阀 | 7.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制 | 200*200mm |  |
| 14 | 电动对开多叶调节阀 | 2.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制，带电动执行器 | 500*400mm |  |
| 15 | 电动对开多叶调节阀 | 1.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制，带电动执行器 | 400*200mm |  |
| 16 | 电动对开多叶调节阀 | 6.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制，带电动执行器 | 400*150mm |  |
| 17 | 电动对开多叶调节阀 | 1.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制，带电动执行器 | 250*150mm |  |
| 18 | 电动对开多叶调节阀 | 2.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制，带电动执行器 | 200*200mm |  |
| 19 | 止回阀 | 1.00 | 个 | 镀锌板，根据现场定制 | 500*400mm |  |
| 20 | 消音器 | 1.00 | 个 | 多孔消音器镀锌板，根据现场定制 |  |  |
| 21 | 防雨百叶窗 | 2.00 | 个 | 镀锌板 | 600*600mm |  |
| 22 | 风管帆布软接头 | 1.00 | 批 | 帆布 |  |  |
| 23 | 防雨百叶风口 | 2.00 | 个 | 镀锌板 | 500*400mm |  |
| 24 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 134.76 | ㎡ | 含：法兰、零件、支吊架等制作、安装材质：优质镀锌板、0.5-0.8mm |  |  |
| 25 | 通风管道橡塑保温材料 | 2.70 | m³ | B1级 | 厚度：20mm |  |
| 26 | 净化机组控制线路 | 1 | 套 | 国标 |  |  |
| 27 | 自控系统 | 1 | 套 | 控制电箱，控制元件，压差传感器，显示屏等 |  |  |
| （三）污水处理设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水处理设备 | 1.00 | 套 | 综合废水处理机1台、集水箱1个、KEY-5液位传感器1个、聚氯乙烯储药桶 1套、提供处理药剂、T型过滤装置1个、固废物分离器1个、塑料配件、安装辅材适量、电源线等、5A保险管等 |  |  |
| （四）监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万星光级智能半球 | 5.00 | 台 | 1、DS-2CD7A47EWD-IZS 400万星光级1/1.8 CMOS AI抓拍半球型网络摄像机 2、人脸抓拍: 2.1、人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸 2.2、人脸检测角度：支持左右摆动 -60°~60°,上下摆动 -30°~30° 2.3、支持上传背景大图以及人脸小图 3、周界功能: 3.1、支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 3.2、支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警； 3.3、过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 3.4、最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 3.5、镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：107°~40°，垂直视场角：56°~22°，对角线视场角：130° 3.6、三轴调节角度:P:0-355°, T: 0-75°, R: 0-355° 4、宽动态:120dB 5、视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 6、最大图像尺寸: 2688*1520 7、存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功 |  |  |
| 2 | 视频工作站 | 1.00 | 台 | /I5-8500CPU/8G内存/256G固态硬盘+1000G硬盘 |  |  |
| 3 | 带线式电源 | 5.00 | 台 | DS-2FA1220-LL-CH12V/2A两线、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm |  |  |
| 4 | 55吋监视器 | 1.00 | 台 | 1、高清监视器支持8bit/10bit 双路LVDS(1920*1080)高清显示； 2、采用Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图 |  |  |
| 5 | 55寸壁挂支架 | 1.00 | 套 | 挂壁机架定制 |  |  |
| 6 | 8口交换机 | 1.00 | 台 | 千兆交换机 | DS-3E0508D-E8 |  |
| 7 | 拾音器 | 5.00 | 只 | 1、DS-2FP4021-MD全向数字降噪拾音器； 2、拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-15V）； |  |  |
| 8 | 拾音器电源 | 5.00 | 只 | 1、DS-2FP4021-MD12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm |  |  |
| 9 | 管内敷设六类非屏蔽双绞线 | 600.00 | m | 安普超六类网线纯铜 |  |  |
| 10 | PVC管材 | 100.00 | m | 2.0阻燃PVC管材 |  |  |
| 11 | 电源线材 | 200.00 | m | 安普纯铜2X1.5电源线 |  |  |
| 12 | 设备网络电源箱 | 1.00 | 个 | 含“元件” |  |  |
| （五）卫生间设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间坐便设备 | 2 | 套 | 自动集便器 |  |  |
| 2 | 卫生间不锈钢洗手盆、感应水龙头 | 3 | 套 | GY-7801AB（71018AB）双用感应水龙头 |  |  |
| （六）其他设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢楼梯及栏杆 | 3.00 | 套 | 不锈钢楼梯踏步，不锈钢扶手，现场定制 |  |  |

附件一：详细技术参数：

一、实验边台、角柜技术参数

1、台面：采用实验室专用12.7mm耐腐蚀台面板材，表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低操作面前缘上边经圆滑处理，采用实验室专用实芯理化板加工制作。

所提供的台面必须不低于或优于以下参数性能：

A：化学性能

1、台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定----方法2中室温24H测试条件）进行检测，对37%盐酸；65%硝酸，40%氢氧化钠，98%硫酸，99%乙酸，85%磷酸，48%氢氟酸，37%甲醛，3%双氧水，苯酚，四氯化碳，硫化钠饱和液等12种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别5级。

2、所检产品按照GB 18580-2017“室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量”限量值E1进行检验，所检结果达到标准要求。甲醛释放量（1m³气候箱法）：技术指标≤0.124，检测结果为0.021mg/m³.

B：物理性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、耐污染性能。

1.弯曲强度：126Mpa，（GB/T17657-2013）

2.吸水率（24h,23℃）：0.34%，（GB/T17657-2013）

3.拉伸断裂强度：82.2MPa，（GB/T17657-2013）

4.压缩强度：266MPa，（GB/T1041-2008）

5.洛氏硬度（R）：121，（GB/T3398.2-2008）

6.悬臂梁无口冲击强度：14.5（c）KJ/㎡，（GB/T1843-2008）

C.三聚氰胺的特殊转移,按照EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-27:2005测试方法进行检测，用3%的醋酸在60摄氏度浸泡6小时,用95%乙醇在60摄氏度浸泡6小时，检测结果均为2.0mg/kg，检测结论为：合格。

D.甲醛的特殊转移,按照EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-23:2005测试方法进行检测，用3%的醋酸在60摄氏度浸泡6小时,用95%乙醇在60摄氏度浸泡6小时，检测结果均为2.0mg/kg，检测结论为：合格。

符合或优于上述台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖供应厂家公章。投标人可正偏离此部分技术要求（在投标文件中提供证明材料佐证）。

★台面板供应厂家出具《产品的供货证明书》和《质保服务(五年质保)承诺函》原件，并加盖供应厂家公章。提供特殊表面处理及带有防伪标识样品一块。

2.柜体：结构采用灰白色厚15mm（±5%）中密度板外贴三胺板制作，并以 PVC封边条，采热溶胶防水封边处理。所有水柜柜体、门板全部采用多层实木板。

3.背板：采用厚4mm（±5%）中密度制作，采用活动结构，安装预埋螺母，易拆装，便于水管、电气的维修。

4.柜体门板及抽头：采用厚18mm（±5%）中密度板外贴三胺板制作，以厚硬质塑料封边条，采热溶胶防水封边处理，封边条边缘并经倒圆修饰。门板颜色由使用方确定。

5.抽屉：采四面抽墙与抽头接合，抽墙采用厚15mm中密度板外贴三胺板，并以封边条，采热溶胶防水封边处理；抽底采厚5mm（±5%）中密度板外贴三胺板，抽墙与抽头采螺丝锁合，把手安装时是其固定锁合螺丝需贯穿抽墙及抽头，予以整体锁合以增加强度。

6.层板：采用18mm（±5%）中密度板外贴三胺板制作，并以封边条，采热溶胶防水封边处理。

附：中密度板外贴三胺板材料性能说明：（1）表面坚硬平滑，不脱皮层；（2）防火低燃性，不助燃；（3）抗化学品，耐衡击；（4）耐候性，不龟裂，不变形；（5）吸水低，抗腐蚀，；（6）导热低，绝缘高，吸振好，隔音佳；（7）比重低，弹性高，多种颜色，分布均匀，不褪色；

7．框架：40×60δ1.5mm镀锌钢管，表面经酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧防静电粉沫喷涂。耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长，不低于10年。

8.配件及其他

a）铰链：105度自闭式铰链，弹性好，外形美观。使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长

b）抽屉及门片扣手：PVC内凹一字型拉手抽屉两侧采用实验室专用钢制三节滑轨，表面经烤漆处理。拉动负重20㎏（大于100000次），具有不反弹，安全自动上锁功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。

c)可调脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。

d）滴水架：采用灰色PP材质，滴水架下沿设小档板并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

采用实验室专用PP耐酸碱水槽。

（1）尺寸：外径约L555×W455×D300mm（含）以上，内径约：L485×W385×D285mm（含）以上。

（2）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。

（3）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。

（4）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流

实验室专用立式三口水龙头

（1）出水口型式：三口，上方一口为铜质尖嘴式，上方出水口可360°旋转，便于多用途使用，下方两口为铜质活动式尖嘴型。

（2）阀门型式：旋钮式。

（3）材质：管体部分为黄铜合金制，表面经耐酸碱、防锈处理防紫外线辐射。

（4）附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器。

（5）可耐最大水压：147PS

水龙头提供节水产品CQC认证报告，提供CE认证报告

e)插座部分：

1)电线：采用阻燃性聚氯乙烯绝缘电线，单个插座连接采用2.5m²以上国标铜线，2个插座串联连接采用4m²以上国标铜线，所以电线都必须套接PVC阻燃波纹线管。

2）插座：规格：六孔10A以上国标插座 颜色：乳白 面板：PVC塑料（防弹胶）面板，隐藏安全

二、生物安全柜技术参数

1、★产品取得SFDA医疗器械注册证，提供厂家证明材料。

2、30%空气经高效过滤器向室内排出或接排风系统，70%空气经高效过滤器后循环后循环使用

3、洁净等级：HEPA: ISO 5级（ 100级Class100) /ULPA: ISO 4级（10级Class 10)

4、过滤器级别／过滤效率：HEPA ：≥99.995%，@0.3”m，ULPA：≥99.999%, @0.12µm

5、下降风速：0.33m/s

6、吸入口风速：0.53m/s

7、振动半峰值：≤5µm

8、生物安全人员保护：全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5

9、产品保护：所有采样皿采样数CFU≤5

10、交叉污染保护：所有培养皿采样数CFU≤2

11、★智能人机界面：触摸式7英寸高清LED显示屏，智能管理设备，风量自动补偿技术，风速异常时自动调节风机，异常状况全监控，异常情况自动发出声光报警。

11、工作区尺寸：1000*520*640 mm、装置外形尺寸：1165*760*2200 mm

三、空调设备部分技术参数

1、洁净空调机组：洁净净化系统根据工艺要求按所需的洁净级别净化换气次数确定风量,系统采用全新风组合空调机组（内设新风段、初效段、表冷挡水段、加热段、风机段、中效过滤段、送风段等）。为保证洁净度的要求,C级洁净用房换气次数每小时不小于25次房间的正压控制由各洁净用房回（排）风道上的风阀调节回（排）风量来实现。

2、压差控制：对于负压隔离室所需要采用的空调控制措施主要从以下方面着手：各区之间采用一定的压差控制；用空气过滤的物理方法有效清除空气中细菌及病毒，以送入清洁空气；依靠室内气流组织及送风量，稀释和排走室内污染物。压差控制的主要目的在于防止污染物由污染区扩散到清洁区，使洁污区域之间形成合理气流且定向流动，通过调节送风量、回风量、排风量之间的差值来实现。

3、净化区初效、中效、高效过滤器：净化过滤系统分为初、中、高三级过滤，初效为优质无纺布制作而成；中效为长纤维过滤纸与优质镀锌板外框制作而成；高效过滤器采用专用玻璃纤维滤纸结合金属外框加工而成，过滤效率高、使用寿命长、初阻力小，有利于降低系统运行的能耗。排风过滤器也采用高效过滤器，排风必须经过高效过滤后才能排放到室外，避免污染大气。

4、防火阀：

4.1 防火阀材质：钢制，净化专用，内外镀锌。

4.2 防火阀的气密程度须与其相连的风管相同。

4.3 防火阀的外框须配有与相连的风管接驳的法兰，而防火阀的内横切面的面积不能小于其相连的风管。

4.4 除特别标明外，所有防火阀的易熔片的操作温度应为70℃，并须安排设置在防火阀的气流向的上方位置。

5、手动风量调节阀：

5.1 净化系统上的风量调节阀，应为净化专用，内外镀锌，内衬洁净密封胶圈。

5.2 风阀采用镀锌钢板制作，经脱脂、去油后，再次内外镀锌。

5.3 所有调节阀在任何操作状态下，不能产生震动或声响。

5.4 所有调节阀的调节位置应清楚及永久标识。控制杆应与调节阀位置一致；

6、 消声器：

6.1 对于洁净系统上安装的消声器均需采用多孔板式消声器，填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。

6.2 消声器的风阻力不应超过设计的额定值，而噪音消减量应等于或大于其管道系统的要求。

6.3 消声器须在系统压差1KPa的情况下不会有任何变形现象产生。

6.4 消声器内外壳采用优质镀锌钢板制作，外壳厚度不小于1.2mm；内衬镀锌穿孔板厚度不小于1.0mm，穿孔孔径和穿孔率应符合设计要求。

6.5 所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防腐、防潮及卫生要求；填充的消声材料应按规定的密度均匀铺设，有防止下沉的措施，覆面层应均匀拉紧并有保护措施；

7、风系统管道：

7.1 空调风系统系统送、回排风管均采用优质镀锌钢板，按国家标准并根据现场情况下料、制作、脱脂、密封、吊装而成。

7.2. 风管必需在洁净环境条件下加工制作。风管制作前，镀锌钢板必需经过脱脂、去油，并刷环保防青漆两遍。

7.3 风管设计壁厚：风管最大边长＜1250m的风管，板材厚度δ为1.0 mm，风管最大边长＜1000mm的风管，板材厚度δ为0.8mm，风管最大边长＜630mm的风管，板材厚度δ为0.6mm。

7.4  接口形式：实芯铆钉铆接，不得咬口制作。

7.5  风管连接：所有风管均采用角铁法兰连接。风管最大边长＜630mm的风管，法兰采用3#角铁，风管最大边长＜1250mm的风管，法兰采用4#角铁，按规范焊制而成，同时需作好防腐防锈处理。

7.6  密封方式：采用中性硅胶和5mm的密封棉密封处理。

四、污水处理设备技术参数

1、污水来源

1.1、处理废水：试剂、试液、仪器清洗等所产生的实验室综合废水

2、主要成分：

1）、重金属处理：汞，镉，铬，铅，锰，银，镍，锌，铜，铝，砷等；

2）、酸碱PH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等；

3）、有机物处理：氨氮，甲苯，苯酚，有机磷农药，乙酸乙酯，丙酮，醇类、甘油等；

4）、生物类废水：病毒、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等；

3、设计规模与设计水质

污水处理工程总规模3m³/天设计,按8小时/天运行,则时流量0.375m3//h.

进水水质:

生活污水:PH:6.0～9.0,CODcr:150～300mg/l,Bods=50-80mg/l， SS=40～120mg/l；氨氮：10  ～50 mg/l .

出水水质，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准，即：

PH=6-9，CODCR:60mg/ L;BOD5:20mg/L;SS：20mg/l。

4、工艺流程

实验室综合废水平衡水箱收集→ 实验室废水预处理装置→新型催化活性微电解处理装置 →动搅拌调节装置  →  综合废水集中反应沉淀处理装置→防腐提升泵 →   过滤沉淀分离装置 →  高低电位差微电解系统→  电化学催化氧化还原处理系统 →  两级有机生物净化系统→   多程高级强氧化装置→终端清水水箱  →  终端深度综合处理系统 →  终端酸碱中和单元→  合格排放点

5、管道选择

1、给水管采用镀锌钢管，加药管线采用ABS或PVC管，

其余管线标明Ф的为PVC管，DN的  为焊接钢管，

dn为HDPE管。栏杆和钢制件均刷二遍防锈漆，一遍面漆，

面漆颜色如下：污水管：绿色；污泥管：灰色；

钢制栏杆、楼梯、平台：黄黑相间。

- 监控设备技术参数

1.本系统采用数字型监控系统，采用网络硬盘摄像机存储，传输网络利用信息网络，方便查找和调用录像。

2.监控布置点根据业主提供位置点布置，因原建筑外的出入口己有监控点，无需再另设计。

3.本实验室监控系统不与原建筑监控系统连接，需另设监控室，由业主提供。

4.本次设计网络与电话不在设计范围。

5.弱电线缆敷设在吊顶内走线。

6.摄像机的选择和设置，应符合如下基本要求：

1）应选用高清摄像机。彩色摄像机的水平清晰度应在200万像素以上。

2）摄像机应安装在不易于受外界损伤的地方，摄像机镜头应避免强光直射。

3）以优先选用定焦距、定方向固定安装的摄像机。

4）室内安装的摄像机距地高度为2.2~2.5米。

5）摄像机的安装详国标图集《安全防范系统设计与安装》 06SX503/3-28

★商务要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算，不满足商务要求的投标无效） 投标报价要求： 1、投标报价必须包含但不限于实施和完成本项目全部服务和货物工作所需的劳务费、技术服务费、货物及货物的标准附件、备品备件、专用工具的费用、人工费、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、保险、税费、利润和招标代理服务费等业务有关一切费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的人工、辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 售后服务及其它要求： 1、本项目不接受联合体投标，所有设备尺寸都以现场测量为准，投标人必须考虑总长在5米内对总报价的影响。所有台柜尺寸以实际需要为准，验收结算根据相同型号的单价，按长度比列结算。总长度不超5米不再另外结算。各种台面板、五金配件原厂家的保护膜必须到现场拆包，双方按技术参数验收后方可安装。 2、设计方案: 投标人依据招标文件向用户提供符合实验室操作规范的、合理的设计、施工方案，投标人须充分考虑使用者实验室的现状、需求与现有设备相互搭配。 ★投标文件必须提供详细设计图纸，若中标则中标人按照该设计方案，将图纸、施工方案等送采购人确认后进行方可进行制作、施工，施工过程由采购人配合协助，所有费用由中标人负责。 3、实验台柜验收要求： （1）实验室工程总体布局符合图纸设计要求，合理有序； （2）实验室家具材质 （3）家具安装正确、牢固、严密，其偏差应在设计标准控、规格符合设计要求，数量与工程规划书清单一致，，使用者可根据实际需要对现场产品抽检送第三方检测，相关费用由中标人承担。如果检测不合格招标人有权要求退货或更换合格产品； （4）实验台（中央台和边台）台面平整、色泽均匀、边缘平整光滑。柜体牢固，柜体板涂层色泽均匀，封边严密。柜门开合自如，无异常声响，柜门及抽屉缝隙应均匀，周边缝隙1.5mm-2mm，误差不得超过0.5mm。层板平整无毛刺，高低调节扣灵活有效。背板封边严密无变形。踢脚板负重无变形。调整脚灵活，不易变形。柜体连接以后，可调水平必须平直，在1000mm的长度内水平高度误差不超过3mm,并确保装踢脚板的高度。台面安装应方正、平直，台面与台面接缝处应平齐，缝隙不大于1.5mm；安装中央台面接口处应齐平，缝隙顺直、均匀；背板与柜体连接紧密，层板高低调节扣灵活有效。 （5）实验台滑轨灵活有效，无烤漆脱落现象。铰链、把手光亮，耐锈蚀。 （6）电器线路改装合理有序，安全。电源插座安全有效，安装位置合理，不妨碍实验操作。 （7）试剂架各连接部位紧密无缝隙，层板平整，物品不易滑落，负重不变形。 （8）水槽耐酸碱腐蚀，与实验台面接合紧密无缝隙。存水湾排水通畅。水龙头阀门灵活有效，无渗水现象，出水口无水流四溅现象。柜门开合自如，易于修理排水管路。 （9）天平台稳固、防震，台面水平无凹陷，边缘光滑平整。天平放置区可独立调节水平，操作自如。 （10）实验室家具安装过程中未损坏原有实验室结构。 4、售后服务要求：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门、安装、调试，所采购专用设备的具体放置方位以采购单位要求为准；⑶接到通知后12小时内到达现场维修；⑷定期回访以及对设备维修。 5、质保期：整体工程项目免费保修期不少于壹年，零部件厂家承诺的质保期超过壹年的按厂家承诺，终身维修。 6、请提供生产厂家针对本项目的授权书原件，如“技术参数、性能、标准、配置及其它要求”中有要求则按其要求。带★必须满足否则投标无效。 7、样品： （1）★按各分项要求的100mm镀锌钢架、100mm喷涂钢架、100*100mm台面，铰链、导轨、PVC塑料梯形插座底盒含插座等材质小样，否则投标无效。 （2）投标文件承诺情况与样品规格、性能、实际检测结果不一致的，以样品检测结果为准。 （3）所有样品在中标公告发出之日起5个工作日内全部退还，投标人逾期不领回样品的，采购代理机构将自行处置其样品，由此造成的损失由投标人负责。 8、交付使用期：自签订合同之日起20天内全部交付使用。 9、交货地点：采购人指定地点。 10、付款方式：合同签订后，预付45%预付款，货物安装调试完毕并验收合格后甲方支付50%货款。余下5%货款作为无息质保金，质保期满后一次性付给乙方。

- 第四章  谈判书格式

竞争性谈判响应文件（封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年   月    日

附件一

谈判书

华春建设工程项目管理有限责任公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正本一份和副本肆份。

  - 报价表；

  - 技术响应表；

  - 按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

  - 资格证明文件。

因此，授权代表宣布同意如下：

- 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括(补遗文件)（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

- 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       ；邮编：                   ；电话：                ；

传真：                       ；供应商代表姓名：         ；职务：                ；

供应商名称（公章）：                                          ；

供应商企业工商营业执照号码：                                  ；

法定代表人姓名：                ；法定代表人身份证号码：                       ；

授权委托代理人姓名：            ；授权委托代理人身份证号码：                        ；

开户银行：                      ；银行帐号：                    ；

授权代表签字：

（公章）

年     月     日

附件二

报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 品牌 、规格 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（含所有优惠条件）： |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：     年     月    日

竞标说明：

1、供应商必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的竞标无效。

2、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

附件三

技术响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 货物名称或内容 | - 竞争性谈判采购文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 偏离情况 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵当响应文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

谈判供应商名称（签章）：

日  期：      年   月   日

附件四

商务响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

谈判供应商名称（签章）：

日  期：      年   月   日

附件五

法定代表人授权书

华春建设工程项目管理有限责任公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的             项目(项目编号：             )竞标活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目竞标活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴授权人身份证（正反面复印件）

粘贴法定代表人身份证（正反面复印件）

附件六

信用声明函

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)        （项目编号：          ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标服务成果和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1、经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

谈判供应商名称（签章）：

日  期：      年   月   日

附件七

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件八

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次竞标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 竞标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占竞标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

附件九

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

十、其他文书、文件格式

1 .联合竞标协议书格式：

联合竞标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁………序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的竞标活动联合进行竞标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行竞标，并按照采购文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次竞标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据采购文件规定及竞标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合竞标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合竞标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合竞标其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合竞标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合竞标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合竞标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2 .联合竞标授权委托书格式：

联合竞标授权委托书

本授权委托书声明：  根据                       与签订的《联合竞标协议书》的内容，主办人                      的法定代表人            现授权                为联合竞标代理人，代理人在竞标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合竞标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

- 合同主要条款

政府采购合同文本

合同编号：CZZC2020-J1-80001-HCJS

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号 ：

签  订  地  点 ：                                         签 订 时 间：2020年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、合同标的

1、供货一览表：

XXXX。具体内容详见谈判文件。

2、合同合计金额：（大写）人民币                （小写）￥                。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招谈判响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条、质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判、响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条、权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条、包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

第五条、交付和验收

1、交货期：自签订合同之日起       日历日内

交货地点：采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合谈判、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条、安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲乙双方协商确定 。

第七条、售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；免费保修期   年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方谈判响应文件优于此标准的，以乙方谈判响应文件承诺为准）

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条、付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：上级专项资金。

3、付款方式：合同签订后，预付45%预付款，货物安装调试完毕并验收合格后甲方支付50%货款。余下5%货款作为无息质保金，质保期满后无质量问题10个工作日内无息支付。乙方自收到货款之日起五个工作日内开具全额发票给甲方。

第九条、质量保证金

合同金额的5%。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方谈判响应文件承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、甲方应在货到指定地点安装完毕之日起 十 个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条、违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额4‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额4‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条、合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条、签订本合同依据

1、政府采购谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、竞标（谈判）承诺书；

4、成交通知书。

第二十一条、本合同一式伍份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲方执二份、乙方执一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监管部门备案。

| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2020年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 详见乙方谈判响应文件相关内容 |  |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 详见乙方谈判响应文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 详见乙方谈判响应文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章   评审标准

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件、响应文件为评定依据。

（三）评标方法：采用最低评标价法。

（四）说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对提供小型或微型企业产品的小型或微型企业报价价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为最终评标价，即最终评标价＝竞标报价×（1-10%）；（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《竞标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（4）除上述情况外，最终评标价＝竞标报价。

二、成交候选供应商推荐原则：

（一）谈判小组以各竞争性谈判采购文件为依据，对各竞标响应文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按最终评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（当最终评标报价相同时，依次以最终竞标报价低优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交付使用期短优先、故障处理时间短优先的顺序排列），提出三名成交候选人，并编写评审报告。

采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

（二）供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价的，谈判小组认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。

供应商可根据自己的报价，自行决定是否在响应文件中提供书面说明及相关证明材料。所提供的材料有可能如下，具体要求以谈判小组现场提出为准：

①本项目成本分析报告；

②供应商提供竞标截止之日前一年内依法纳税的完税凭证，以及供应商主要负责人的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证》和依法缴纳社保证明；