临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市地表水断面水质自动监测系统建设项目

项目编号：ZJWS2022-LH06

采购单位：台州市生态环境局临海分局

代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

二0二二年五月

目    录

第一章	投标邀请	3

第二章	招标需求	7

第三章 投标人须知	11

第四章 评标办法及评分标准	21

第五章 合同主要条款	24

第六章 投标文件格式	28

一、资格响应文件格式	28

二、商务技术文件格式	29

三、报价文件格式	38

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受台州市生态环境局临海分局委托，现就临海市地表水断面水质自动监测系统建设项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市地表水断面水质自动监测系统建设项目

采购单位：台州市生态环境局临海分局

采购规模及内容概述：临海市地表水断面水质自动监测系统建设。

采购预算：425万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：在合同签订3个月内完成安装、调试和单机测试，进入试运行。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年7月18日 14:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年7月18日 14:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年7月18日 14:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼三号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式
采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司
地址: 杭州市拱墅区白石路318号人力资源产业园北楼512室

联系人：潘麒锋   电话:13616507339

电子邮箱: hzwszb@163.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）

联系人：金先生 电话:0576-85183983。

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 朱科科 | 15858680022 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

第二章   招标需求

# 一、采购内容

项目采购表

| 序号 | 类别 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 望江门、洪家、龙头口、童燎水库水质自动监测站 | 五参数自动分析仪 | 4 | 台 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 4 | 台 |  |
|  |  | 氨氮自动分析仪 | 4 | 台 |  |
|  |  | 总磷自动分析仪 | 4 | 台 |  |
|  |  | 总氮自动分析仪 | 4 | 台 |  |
|  |  | 叶绿素a、蓝绿藻分析仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 集成系统 | 4 | 套 |  |
|  |  | 监测站房 | 4 | 套 |  |
|  |  | 运行维护 | 1 | 套 | 验收合格之日起至2023年12月30日 |
| 2 | 金岭桥国控断面 | 水质自动监测站选址论证 | 1 | 套 |  |
|  |  | 监测站房 | 1 | 套 | 含站房基础、通水、通电 |
|  |  | 采水单元 | 1 | 套 |  |
|  |  | 高光谱分析仪 | 1 | 套 |  |

# 二、新建水质自动监测站技术要求

## 2.1通用技术要求

### 2.1.1操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

### 2.1.2供电要求

1.固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

2.所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

### 2.1.3使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

### 2.1.4试剂供应

1.需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

2.仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

3.仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

### 2.1.5通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

## 2.2水质在线自动分析仪器技术要求

自动分析仪器均需满足如下要求：

### 2.2.1水质自动分析仪器基本要求

1.高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能；

2.高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

3.高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

4.具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

5.具备1小时1次的监测能力。

### 2.2.2水质分析仪器技术要求

1.常规五参数水质自动分析仪

水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～50 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2、氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0mg/L时 | ±2.0% |
|  | 标液浓度为5.0mg/L时 | ±2.0% |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时 | ±1.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0mg/L时 | ±0.3mg/L |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时 | ±0.2mg/L |
| ★检出限 | ≤0.05mg/L（提供省级及以上计量部门出具的技术评价分析报告复印件佐证，否则视为负偏离） |  |
| 加标回收率 | 90%-110% |  |
| 线性相关系数 | ≥0.995 |  |
| pH干扰试验 | ±6.0% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |

3、高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| ★检出限 | ≤0.5mg/L（提供省级及以上计量部门出具的技术评价分析报告复印件佐证，否则视为负偏离） |
| MTBF | ≥720 h/次 |

4、总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| ★检出限 | ≤0.01mg/L（提供省级及以上计量部门出具的技术评价分析报告复印件佐证，否则视为负偏离） |
| 加标回收率 | 90%-110% |
| 线性相关系数 | ≥0.995 |
| MTBF | ≥720h/次 |

5、总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| ★检出限 | ≤0.1mg/L提供省级及以上计量部门出具的技术评价分析报告复印件佐证，否则视为负偏离） |
| MTBF | ≥720h/次 |

6.叶绿素a、蓝绿藻分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 检测原理 | 荧光法 |
| 监测参数 | 总叶绿素浓度、蓝绿藻叶绿素浓度 |
| ★仪器使用 | 在线、便携式两用（需提供仪器使用照片进行佐证） |
| 测定范围 | 0-200微克/升 |
| 分辨率 | 0.1微克/升 |
| 检测波长 | 3种波长用于叶绿素荧光检测 |
| 浊度补偿 | 0-200NTU |
| ★监测结果 | 可通过显示屏实时显示监测数据（需提供仪器整体照片进行佐证） |

## 2.3系统集成要求

系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、留样单元、辅助单元等。

投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

### 2.3.1系统集成功能要求

1.具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

2.具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

3.具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

4.能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能；

5.确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

6.具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

7.具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

存储不少于1年的原始数据和运行日志；

8.水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

9.系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

### 2.3.2系统集成技术要求

- 2.3.2.1采水单元

1.采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。

2.取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

3.取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

4.为减少泥沙的影响，可设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

5.采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

6.采水单元设置采水单元清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

7.能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

- 2.3.2.2配水及预处理单元

投标人应提供针对性的配水和预处理方案。

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

1.配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2.配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

3.配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

4.具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

5.能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

6.配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

7.所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

- 2.3.2.3控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能，以及在异常情况下自动留样功能，并实现兼容视频监控设备，能对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

- 2.3.2.3.1功能要求

1.具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2.具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

3.具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

4.具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

5.具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

6.能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

7.具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

8.具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

9具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

- 2.3.2.3.2硬件设备技术参数

1.工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2.可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

- 2.3.2.4数据采集与传输要求

- 2.3.2.4.1数据采集与存储

1.采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

2.采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

3.断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 2.4.2.4.2数据传输与通讯

1.采用有线的通讯方式满足数据传输要求；

2.采用光纤传输数据方式（光纤铺设由中标单位负责）；

3.具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

- ▲2.3.2.4.3平台接入要求

本项目所有新建站点自动监测数据需接入采购人已有水质自动监测数据管理平台，所产生的相关费用建设方自行承担。

- 2.3.2.5辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置等部分。

配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、维护专用成套工具等；

配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

- 2.3.2.6留样单元

具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

留样瓶数≥12个；

留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

留样瓶具有密封功能；

具有留样后自动排空的功能；

配置门禁系统；

具有留样失败报警功能。

- 2.3.2.7系统防雷设备技术要求

系统配置全面的防感应雷措施，防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。

内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等。

- 2.3.2.8视频监控技术要求

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

- 2.3.2.8.1视频监控单元功能要求

实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

语音监听功能。

远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

- 2.3.2.8.2前端视频监控设备布设要求

站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

- 2.3.2.8.3前端视频监控设备技术要求

网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

- 2.3.2.9监测站房技术要求

采用走入式分析站房，其中洪家、童燎水库站房占地面积不小于9平方米、龙头口、望江门站房占地面积不小于12平方米，由投标人负责站房的建设（含建设施工）。

（1）电源：站房内配有稳压电源并安装电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220±22）V，频率波动不超过（50±1）Hz。室内装配有配电箱。

（2）配电箱：壁挂型式，配电箱内连接入室引线应分别装有空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。

（3）插座：按照仪表位置配备。品牌可靠，质量优良，采用通用插座。

（4）线路：站房的线路走线美观，布线均加装线槽。

（5）照明：站房照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座。

（6）排风扇：站内安装排风扇，排风扇要求带防尘百叶窗，排风扇处需带手动推拉窗，排风扇不工作时，可保证站房密闭。排气扇外侧安装防雨罩。

（7）恒温恒湿装置（空调）：具备来电自启动功能。温度能控制在23—27℃（设有站内外温感装置进行监控以保障）。

（8）接地：站房应依照电工规范中的要求制作保护地线。

（9）简易式水站应采用混凝土预先浇注地基，厚度不低于30cm。遇软弱地基时做相应的地基处理；根据本地具体气象及水文条件做好站房的抗台风、防洪水措施。

（10）站房外地面要求平整，周围应干净整洁，有利于排水，并有适当绿化，应有防鼠、防虫措施。在站房外须设置围墙、护拦、护网或防护栅栏，设置门锁和相关警示标志。

（11）站房防雷要求：站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057）的规定，具有电源、通讯防雷措施，中标后对站房进行防雷检测，并应由具有相关资质的单位出具的防雷报告。

（12）防火：站房耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定；站房应设火灾自动报警及自动灭火装置；火灾自动报警系统的设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）的规定；配置的自动灭火装置应具有国家强制性产品认证证书；站房内应至少配置感烟与感温两种探测器组合。

## 2.4运行维护技术要求

1.运维内容

中标方应提供本次新建水站运行维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核。运维时间为该项目验收之日起至2023年12月30日。（含运维期间的水电费及光纤费用。）

2.具体要求

投标人为本项目配备的专职运维管理人员。

投标人须按照国家级浙江省相关技术规范要求对运营水站进行管理。

不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任。

▲投标人应至少配备2名运行维护专业技术人员常驻临海市，巡检人员必须配备专用工具，配备至少1辆专用运维车辆。

3.运维管理内容

提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；

定期更换水站系统和仪器所需备品备件；

对水站系统和仪器进行定期检修、保养；

及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质；

配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作；

随时接受采购人不定期的工作考核及质量考核；

保证站房清洁整齐。

认真、及时做好各类记录。

# 三、金岭桥国控断面水质自动监测站选址论证、站房及取水单元建设技术要求

## 3.1监测站房技术要求

站房需满足以下条件：

（1）站房外型美观、与当地环境相协调，站房占地面积≥24平方米。含电源、电缆、接地、灭火器等；站房基础施工坚固，并有防震功能，确保有足够的承载能力。

（2）站房使用寿命保证 10 年以上，独立站房抗风能力为 55m/s。

（3）站房可重复利用。（如后续站房需移位，中标方需配合完成）站房采用方正型结构机房，采用钢构底盘+轻钢龙骨结构，底座具有足够的强度，荷载和空载时不变形。屋面两面坡，美化屋檐，可以进行现场散件拼装，满足全地形的安装使用。站房可安装于混凝土基础上，安装避雷设施和良好的接地装置。

（4）站房顶部设置加强型顶板，内部填充保温材料，顶部设计有合理的结构防水方案，防水性能更佳。

（5）电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》 (HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。采用电线线径≥5mm2，明线铺设，采用优质护导线和线槽，严格按国家规范操作布线，负荷均匀。

（6）站房配套设置接地系统，电源接地，设备接地等均配置接地铜排和接地转换构件，与现场接地网设施焊接即可。

（7）站房内部配套照明设施，线路布线合理美观。

（8）配电箱：要求壁挂型式，要有足够的空间以容纳电器件，质量优。

插座：质量优良，最好采用通用插座，插座数量满足站房仪器设备使用需要。

（10）墙面材料采用优质芯材保温板，保温层100mm,墙板内外为0.5mm\0.8mm，芯材的燃烧性能达到GB 8624-2012中表2规定的B2级标准。芯材性能要求如下表：

芯材性能要求

| 性能指标 | 本技术规范要求 |
| --- | --- |
| 导热系数W/（m﹒k） | ≤0.024 W/（m﹒k） |
| 压缩强度（kPa） | ≥120 |
| 氧指数（%） | ≥28 |
| 吸水率（%） | ≤4% |
| 密度（kg/m3） | PU：30以上 |
| 防火性能 | 采用B2级 |

（11）地面要求采用瓷砖铺设。

（12）每个站房配备具有来电自启功能冷暖空调，保证仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在85%RH以下；根据站房空间布局及仪器布局。站房包含环境因素的在线采集，如：站外站内温度。

（13）站房周围有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

（14）站房门具有防盗及保温隔热功能（结构防水并内置密封胶条，满足防水要求），门锁及墙体具有防水、防钻、防撬、耐冲击等良好的防盗性能。

## 3.2采水单元技术要求

1.采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。

2.取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

3.取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

4.采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

## 3.3选址论证要求

各投标人按照国家、浙江省相关水质自动监测站建设的相关技术标准对金岭桥站进行选址论证，编写论证报告并通过专家评审，经过评审后才可开始站房建设。

## 3.4高光谱水质分析仪

### 3.4.1基本功能要求

★1.支持多项水质监测指标：悬浮物；浊度；透明度；总磷；总氮；高锰酸钾指数；化学需氧量；日生化需氧量；溶解氧；叶绿素；氨氮；硝酸盐氮；亚硝酸盐氮；pH；富营养状况指数；黑臭水体等级等。

2.光谱波段：400~1000 nm

3.光谱分辨率：1nm

4.不需要化学试剂

5.检测间隔可设置到秒级

6.水位检测功能：

（1）检测高度10m以内

（2）毫米波雷达技术

（3）精度误差≤4mm

（4）不受风雨，雾，高温等环境气候影响

（5）高光谱水质分析仪产品支持双通道视频输出，满足细节云台和全景画面输出，通道1支持大广角视野监控，通道2支持镜头变倍实现细节监控；每个通道均支持周界防范和水利监测功能，通道之间满足智能同开。

（6）可见光细节云台通道功能：

（7）支持最大2560 × 1440@30fps高清画面输出

（8）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

（9）内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

（10）支持2种智能资源切换：通用行为分析（绊线入侵，区域入侵）、水利检测（排水检测，漂浮物检测）

（11）支持超低照度，0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）

（12）支持F1.6大光圈镜头，2.7~12mm，满足4倍光学变倍、细节监控需求

（13）支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

（14）红外可见光全景通道功能：

（15）支持最大2560 × 1440@30fps高清画面输出

（16）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

（17）内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

（18）支持2种智能资源切换：通用行为分析、水利检测

（19）支持绊线入侵，区域入侵，排水检测，漂浮物检测

（20）支持超低照度，0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）

（21）支持F1.6大光圈镜头，2.8mm，满足大广角全景视野监控需求

（22）内置红外补光灯，最大补光距离50米

（23）支持声光警戒功能，可设置语音联动白光灯报警

（24）支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

（25）支持报警3进2出，音频2进1出，485，GPS/北斗，最大支持512G Micro SD卡

（26）支持DC12V/5A供电方式,方便工程安装

（27）支持IP67防护等级

（28）支持4G蜂窝网络，GB/35114 A级

### 3.4.2技术参数要求

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 高光谱 |  |
| 传感器类型 | 单点光谱仪 |
| 光谱波段 | 400~1000nm |
| 光谱分辨率 | 1nm |
| 光谱采样间隔 | ＜1nm |
| 水质测量指标 | 支持参数如下：悬浮物SS ；浊度NTU；透明度SDD；总磷TP；总氮TN ；高锰酸钾指数CODMn ；化学需氧量COD ；日生化需氧量BOD5 ；溶解氧DO；叶绿素CHLa ；氨氮NH3-N ；硝酸盐氮NO3-N ；亚硝酸盐氮NN ；PH值；富营养状况指数；黑臭水体等级 |
| 精度偏差指标 | ± 20%（各参数指标存在差异，需基于相关性算法训练，± 20%为参考值） |
| 安装高度 | 建议2~8m |
| 水质联动报警 | 支持水质参数阈值超限报警，联动录像，抓图，邮件上传等 |
| 水质检测频率 | 20~3600s |
| 通讯接口 | RS485 |
| 工作时间 | 白天时段 |
| 液位雷达 |  |
| 雷达类型 | 雷达水位计 |
| 水位检测频率 | 实时 |
| 测量范围 | 0.1m~30m |
| 测量偏差 | ±4mm |
| 测量介质 | 水 |
| 工作频率 | 60GHZ~64GHZ |
| 波束角 | 6° |
| 通讯接口 | RS485 |
| 摄像机 |  |
| 传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
| 像素 | 400万 |
| 最大分辨率 | 2688×1520 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） |
| 最低照度 | 0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） |
| 信噪比 | ＞56dB |
| 最大补光距离 | 50m（红外） |
| 补光灯 | 2颗（红外灯）;2颗（白光灯，用于警戒） |
| 调整角度 | 全景通道：不支持角度调节细节通道：垂直0~90°，水平0°~355° |
| 镜头 |  |
| 镜头类型 | 全景：定焦细节：电动变焦 |
| 镜头接口 | 全景：M16细节：φ16 |
| 镜头焦距 | 全景：2.8mm细节：2.7~12mm |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 视场角 | 定焦:对角：135°水平：113°垂直：60°变焦:水平：114°~48°垂直：59°~27°对角：143°~56° |
| 光圈控制 | 自动光圈 |
| 光圈控制方式 | DC-Iris |
| 专业智能 |  |
| 深度智能 | 支持 |
| 周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;（三项均支持人车分类及精准检测） |
| 水利检测 | 支持漂浮物检测，排水检测 |
| 智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
| 视频 |  |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） |
| 智能编码 | H.264:支持;H.265:支持 |
| 视频帧率 | 通道1：50Hz：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）60Hz：主码流（2688×1520@30fps），辅码流（704×576@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）通道2：50Hz：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）60Hz：主码流（2688×1520@30fps），辅码流（704×576@30fps），第三码流（1920×1080@30fps） |
| 视频码率 | H.264：32Kbps~10240KbpsH.265：12Kbps~10240Kbps |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 120dB |
| 白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 |
| 增益控制 | 自动 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps（1080P） |
| 防抖功能 | 电子防抖 |
| 透雾功能 | 支持 |
| 镜像 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 音频 |  |
| 音频接口 | 支持 |
| 内置扬声器 | 支持 |
| 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM;AAC |
| 网络 |  |
| 音频采样率 | 8 KHz;16 KHz;32 KHz;48 KHz;64 KHz |
| 报警 | 支持 |
| 报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;水质检测;漂浮物检测;排水检测 |
| 网络接口 | 1个（RJ-45网口,支持10M/100M/1000M 网络数据） |
| 运营商网络制式 | 支持4G功能，中国电信、中国移动、中国联通FDD-LTE: B1/B3/B5/B8TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| 运营商网络短信联动 | 支持中国电信、中国移动、中国联通 |
| 网络安全 | 可信升级;可信执行;可信启动;802.1x;HTTPS;syslog;X.509证书生成与导入;IP/MAC地址过滤;安全日志;帐户锁定;WSSE;Digest;配置加密;固件加密;码流加密 |
| 网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;SAMBA;PPPoE;SNMP |
| 接入标准 | ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GB/35114 |
| 预览最大用户数 | 20个 |
| 存储功能 | FTP;SFTP;Micro SD卡（最大支持256GB）;NAS |
| 浏览器 | IE |
| 对接平台 | ICC-S8300 |
| 功能 |  |
| 图像设置 | 伽马;饱和度;锐度;对比度;亮度 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像录像优先级从高到低依次为手动录像 > 报警录像 > 视频检测录像 > 定时录像 |
| 最大Micro SD卡 | 512GB |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 最大支持20个用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 卫星定位 | GPS;北斗 |
| 其他功能 | 声光警戒；4G蜂窝网络 |

# 三、产品标准和规范

本技术规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。投标人应及时提供给业主最新相关技术标准（国外标准应翻译成中文）。投标遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得业主认可后投标人推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，业主可以接受。投标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。

# 四、质量保证

中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

# 五、系统验收

中标人负责系统从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在投标总价中，在验收合格前，业主不负责系统的运行维护。

系统试运行完成后，中标人以书面形式向业主提交验收报告及验收申请，业主审核同意后按照相关技术规范组织验收。业主只接收验收合格的系统。

# 资信及商务要求表

| 售后服务保障要求 | 中标商在接到业主维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在2小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 1、整体质量保修期为验收合格后1年， 质保费用计入投标总价； 2、投标人须保证验收通过之后2~6年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。 |
| 交货时间及地点 | 在合同签订后3个月内完成全部建设工作，进入试运行。 安装地点为用户指定地点。 |
| 付款方式 | 签订合同后支付合同总额的40%，完成安装调试后支付合同总额的50%，验收合格后支付合同总额的10%。 |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市地表水断面水质自动监测系统建设项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定取费标准的70%计取，由成交供应商支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：签订合同后支付合同总额的40%，完成安装调试后支付合同总额的50%，验收合格后支付合同总额的10%。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构电子邮箱（tzwszb@163.com）,联系人：潘麒锋，电话：13616507339；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 （36分） | 仪器品牌的统一性 | 2 | 为保障售后维修的便捷性及统一性，投标人拟提供给招标人的五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪为同一品牌得2分，两个品牌的得1分。三个及以上不同品牌不得分。 |
|  |  | 仪器知名度 | 3 | 各投标人所投五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪在2019年以来在国家级水质自动监测站建设项目中有使用案例的得3分；在省级水质自动监测站建设项目中有使用案例的得1分；在地市级水质自动监测站建设项目中有使用案例的得0.5分，本项不累计得分，最高得3分。 注：需提供项目采购合同证明。 |
|  |  | 在线水质仪器 | 18 | 各投标人所投五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮和叶绿素a、蓝绿藻自动分析仪水质自动在线监测仪器技术参数完全满足要求的得18分。标注★不满足的每项扣3分，其余技术指标不满足的每项扣1分，扣完为止。 注：需提供佐证材料的技术参数如不提供则视为不满足。 |
|  |  |  | 6 | 投标人所投仪器氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮分析仪器全部具备： 1、具有水路、电路分离设计，仪器各单元模块化设计，试剂瓶有单向阀防回流功能，得2分； 2、采用计量注射泵加多通阀动态进样技术，无泵管消耗，得2分； 3、具有浊度、色度补偿功能，示值误差不超过±10%，得2分； 注：各项功能均需提供省级及以上计量部门出具的技术评价分析报告或省级及以上质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证，不满足或提供的不得分。 |
|  |  | 高光谱水质分析仪 | 4 | 各投标人所投高光谱水质分析仪技术参数完全满足要求的得4分,标注★不满足的每项扣1分,其余技术指标不满足的每项扣0.5分，扣完为止。 注：需提供佐证材料的技术参数如不提供则视为不满足。 |
|  |  |  | 3 | 各投标人所投高光谱水质分析仪每有1个使用案例得0.5分，最高得3分。 注：需提供项目采购合同证明。 |
| 2 | 项目集成（9分） | 站房选址、设计方案 | 3 | 投标人根据现场情况提供站房选址、设计方案，根据方案是否完整、合理、科学、符合实际需要进行综合评分。 |
|  |  | 系统集成方案 | 3 | 投标人提供完整的集成方案，根据方案是否完整、合理、科学进行综合评分。 |
|  |  | 平台接入方案 | 3 | 投标人需提供符合实际情况的平台接入方案，根据方案是否详细可行、是否符合实际需求进行综合评分。 |
| 3 | 金岭桥选址方案（3分） |  | 3 | 投标人自行踏勘现场，根据金岭桥站点现场情况以及建设背景，制定该站点选址方案，根据方案是否详细、是否符合实际需求进行综合评分。 |
| 4 | 对项目建设重点、难点的分析和解决方案（6分） |  | 3 | 投标人自行踏勘现场，根据站点现场情况，对本项目站点建设重点难点问题进行分析，根据问题把握是否详细、是否符合实际需求进行综合评分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人自行踏勘现场，根据站点现场情况，对本项目站点建设重点难点问题解决方案，根据方案是否详细、是否符合实际需求进行综合评分。 |
| 5 | 运营及管理（12分） | 运维实施方案 | 3 | 根据投标人运维人员、车辆配备和运维实施方案的完整性、合理性、可操作性打分。 |
|  |  | 运维应急预案 | 3 | 投标人需制定详细的运维应急预案，根据方案的完整性、合理性、科学性进行综合打分。 |
|  |  | 质量控制方案 | 3 | 投标人需制定详细的数据质量控制方案，根据方案的完整性、合理性、科学性进行综合打分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人具备自有实验室，满足日常标准样配置、水样比对等质控工作需求，自有实验同时具有CMA资质认定证书和CNAS实验室认可证书的得3分，证书不全的得1分，没有证书的不得分。 注：需提供证书原件扫描件并加盖公章。 |
| 6 | 质保服务（2分） |  | 2 | 项目整体质保期满足招标文件要求的不得分，质保期承诺每增加1年加1年，最多得2分。 |
| 7 | 优惠承诺（2分） |  | 2 | 各投标人除招标文件要求外的需求外提供优惠承诺，按照优惠承诺是否切合采购人实际需求、是否能够提高采购人数据监控能力进行综合评分，最高得2分。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

| 序号 | 评分项 |  | 分值 | 供应商 应标情况 | 供应商自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 （36分） | 仪器品牌的统一性 | 2 | 供应商务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 供应商将应得分值填写准确 |
|  |  | 仪器知名度 | 3 |  | 供应商将应得分值填写准确 |
|  |  | 在线水质仪器 | 18 |  | 供应商将应得分值填写准确 |
|  |  |  | 6 |  | 供应商将应得分值填写准确 |
|  |  | 高光谱水质分析仪 | 4 |  | 供应商将应得分值填写准确 |
|  |  |  | 3 |  | 供应商将应得分值填写准确 |
| 2 | 项目集成（9分） | 站房选址、设计方案 | 3 | / | / |
|  |  | 系统集成方案 | 3 | / | / |
|  |  | 平台接入方案 | 3 | / | / |
| 3 | 金岭桥选址方案（3分） |  | 3 | / | / |
| 4 | 对项目建设重点、难点的分析和解决方案（6分） |  | 3 | / | / |
|  |  |  | 3 | / | / |
| 5 | 运营及管理（12分） | 运维实施方案 | 3 | / | / |
|  |  | 运维应急预案 | 3 | / | / |
|  |  | 质量控制方案 | 3 | / | / |
|  |  |  | 3 | / | / |
| 6 | 质保服务（2分） |  | 2 | 供应商务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 供应商将应得分值填写准确 |
| 7 | 优惠承诺（2分） |  | 2 | / | / |

第五章  合同主要条款

（货物类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：临海市地表水断面水质自动监测系统建设项目

项目编号：ZJWS2022-LH06

甲方：（采购方）

乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和临海市地表水断面水质自动监测系统建设项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

按合同价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期

1.保修期 1 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：在合同签订后3个月内完成全部建设工作，进入试运行。

2. 交货方式：甲方指定方式。

3. 交货地点：安装地点为用户指定地点。

十、货款支付

签订合同后支付合同总额的40%，完成安装调试后支付合同总额的50%，验收合格后支付合同总额的10%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：（1）

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为1年，因甲方、人为因素出现的故障不在免费保修范围内。乙方须保证验收通过之后2~6年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.乙方安装、调试、试运行完成后向甲方提请验收，甲方收到乙方验收申请后按照以上规范在5个工作日内完成验收，验收时乙方必须在现场，验收完毕后5个工作日内作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

5、甲方为乙方履行合同提供必要的条件，包括但不限于提供监测源、提供建设场地、室外施工、水电及网络、负责验收以及其他必要的协调沟通义务等。若甲方原因导致乙方不能按期交付商品或完工的，甲方同意交货期顺延并且乙方不需承担由此导致的不利后果。若甲方原因导致乙方不能进行安装调试超过15日的，视为乙方安装调试完成并且本项目经甲方最终验收合格。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式六份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，甲乙双方各执二份，采购代理机构执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：         （招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的        项目（项目编号：       ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：           邮编：

收件人姓名：       联系手机：         公司电子邮箱：

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：            手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 所属 行业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日