招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：4436-214sb2021013/01

招标项目：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：杭州市临安区第一人民医院

采购机构：浙江中际工程项目管理有限公司

2021年6月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2021年06月

招标编号：4436-214sb2021013/01

- 浙江中际工程项目管理有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购彩色多普勒超声诊断仪项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

彩色多普勒超声诊断仪1台。

系统动态范围：≥200dB；

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江中际工程项目管理有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天（节假日除外）9时至16时（北京时间）在浙江中际工程项目管理有限公司获取招标文件，本招标文件免费。

4．  	所有投标书应于2021年07月07日14：00（北京时间）之前递交到在浙江中际工程项目管理有限公司开标室（杭州市江干区富春路308号华成大厦8楼）。

5．   定于2021年07月07日14：00（北京时间）在浙江中际工程项目管理有限公司开标室（杭州市江干区富春路308号华成大厦8楼）公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江中际工程项目管理有限公司

详细地址：杭州市江干区富春路308号华成大厦8楼

邮    编：311300

联 系 人：王光芬

电    话：0571-63811976、13606573508

传    真：0571-86587317

电子信箱：263806902@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：杭州市临安区第一人民医院 招标人地址：杭州市临安区衣锦街548号 邮编：311300 |
| 1.3 | 合同名称：彩色多普勒超声诊断仪采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江中际工程项目管理有限公司 招标单位地址：杭州市江干区富春路308号华成大厦8楼 邮编：311300 电话：0571-63811976 传真：0571-86587317 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江中际工程项目管理有限公司开标室 |
| 18.2 | 项目名称：采购彩色多普勒超声诊断仪 招标邀请编号：4436-214sb2021013/01 |
| 19.1 | 投标截止期：2021年07月07日14：00（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2021年07月07日14：00（北京时间） 地 点：浙江中际工程项目管理有限公司开标室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至****医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：院方通知之日起两个月内到货。 所选方案：选用26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3（1） |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以5年计 所选方案：选用26.4.4（2） |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 - 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 - 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江中际工程项目管理有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号）有关规定收费标准。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或在合同生效后30日内，可用支票、汇票、现金等付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江中际工程项目管理有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江中际工程项目管理有限公司 美元开户银行： 帐 号： 人民币开户银行：中国银行杭州城东支行 帐 号：401 358 327 200 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：杭州市临安区第一人民医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：产品安装验收合格后一个月内支付合同款90%，其余一年内付清。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 1.1 整机（含探头等所有部件及软件）保修3年，终身维修。保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 提供现场培训：卖方应提供现场技术培训并承担所有费用，保证使用人员正常操作设备的各种功能； - 提供集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用人员培训，提出培训方案，并承担所有费用； - 技术培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。 - 安装调试 - 安装地点：安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责 - 验收 - 设备安装后，医院按照国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，在合同签订前卖方应向买方提供详细的验收标准、验收方法的技术文件，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 - 交货 - 交货期：院方通知之日起两个月内到货 - 交货地点：杭州市临安区第一人民医院指定地点 - 报价方式 - 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算：160万元（人民币） - 其它 - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 系统动态范围≥200dB | 院方通知之日起两个月内到货 | 杭州市临安区第一人民医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 设备技术要求及主要性能参数（台式）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 全数字化超高端实时三维彩色多普勒超声诊断仪:应用于腹部、妇产科、泌尿科、小器官、血管、肌肉骨骼、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的顶级高端超声系统，投标设备必须为原装进口各厂家高档的妇产科专业机型。 |  |
| 二、 | 彩色超声诊断仪技术要求 |  |
| 1. | 系统概述 |  |
| 1.1 | 原装进口全数字化超声成像系统 |  |
| 1.2 | 显示器：≥23英寸高清 LED 显示器，显示器可以上下升降、仰俯 |  |
| 1.3 | 具备≥10.1”寸彩色触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作 |  |
| 1.4 | 具备多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入 |  |
| 1.5 | 数字化通道数≥1000000 |  |
| 1.6 | 二维灰阶成像及分析单元 |  |
| 1.7 | 彩色多普勒显示及分析单元 |  |
| 1.8 | 能量多普勒显示及分析单元 |  |
| 1.9 | 脉冲多普勒显示及自动分析单元 |  |
| 1.10 | 组织谐波成像技术 |  |
| 1.11 | 脉冲反相谐波成像技术 |  |
| 1.12 | 梯形扩展成像技术 |  |
| 1.13 | 空间复合成像技术 |  |
| 1.14 | 动态核磁成像技术 |  |
| 1.15 | 频率复合成像技术，整场一致性的保证，屏幕可显示，多级可调，可结合其他技术同时使用 |  |
| 1.16 | 具有4D成像功能,容积采集速率≥53容积/秒。 |  |
| 1.7 | 具有以下高级成像功能 |  |
| 1.17.1 | 具有5D LB胎儿长骨自动成像功能，在4D模式下能自动获取最为精确的LB数据，用于长骨测量，股骨，肱骨，胫腓骨，尺桡骨的测量，可直接消除骨骼周围组织，只显示骨骼三维结构图并自动测量胎儿的长骨长度。 |  |
| 1.17.2 | 具有5D NT胎儿颈后透明层自动成像和测量功能，在4D模式下能智能全自动测量颈后透明层厚度，通过扫查数据能够自动获取正中矢状面，并自动测量NT/IT值，降低人为误差、减少检测时间，缩短NT/IT检测的时间(附图证明)。 |  |
| 1.17.3 | 具有5D 胎儿颅脑自动成像功能，在4D模式下能智能识别出胎儿颅脑检查ISUOG要求的正中矢状面、丘脑横切面、侧脑室横切面、小脑横切面、经前卤切面、经尾状核冠状面、经丘脑冠状面、经小脑冠状面、旁氏状面9个标准切面，包括横切面、矢状面和冠状面，并自动测量6项参数，得出客观的结果，减少扫查工作量，提高检查速度。 |  |
| 1.17.4 | 具有5D Heart胎儿心脏自动成像功能，在4D模式下能只能识别胎儿心脏的三血管气管、四腔心、五腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡横切面、动脉导管、主动脉弓、上下腔静脉9个标准切面，并自动测量，得出客观的结果，利于开展胎儿心脏的检查，降低检查难度，快速并标准的显示切面。(附图证明) |  |
| 1.18 | 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断 |  |
| 1.19 | 屏幕显示最大可视可调动态范围：≥200dB，可逐级可视微调 |  |
| 1.20 | 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像 |  |
| 1.21 | 具有S-Flow 超高细微精细血流成像技术，区别于传统血流的显像模式，提供更为敏感的血流信息。（附同一脏器常规血流与精细血流对比彩图证明）。 |  |
| 1.22 | 单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像 |  |
| 1.23 | 具有测量放大镜功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示，提高测量数据获取的精确性（提供图片证明） |  |
| 1.24 | 具有四维造影功能（输卵管造影） |  |
| 1.25 | 具有组织弹性成像功能，支持凸阵及线阵探头 |  |
| 1.24 | 具有耦合剂加热器装置 |  |
| *1．25 | 具有宫颈弹性成像及分析功能，操作时无需任何外界压力，获得宫颈弹性图像，评价宫颈软硬度，自动获得宫颈软硬度参数，有效评价宫颈机能，从而达到预测流产或早产的目的 |  |
| 2． | 测量和分析功能 |  |
| 2.1 | 一般测量包括距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 |  |
| 2.2 | 腹部测量与分析 |  |
| 2.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示 |  |
| 2.4 | 妇科测量与分析 |  |
| 2.5 | 颈动脉测量与分析 |  |
| 2.6 | 上下肢动静脉测量与分析 |  |
| 2.7 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.8 | 胎儿心脏测量与分析 |  |
| 2.9 | 小儿髋关节测量 |  |
| 2.10 | 肌肉骨骼测量 |  |
| 3. | 探头技术要求： |  |
| 3.1 | 所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收 |  |
| 3.3 | 探头接口为无针接口，可同时激活探头接口 ≥4个，接口大小一致，2D及3D探头接口通用 |  |
| 3.5 | 超宽频带变频探头，频段或频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥3种；中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调 |  |
| 3.6 | 探头配置技术参数： 高频线阵探头1个： 频率 3 -- 12 MHZ 腹部单晶体凸阵探头1个：频率1 -- 7MHZ 腹部单晶体容积探头1个： 频率1 -- 8 MHZ 腔内容积探头1个： 频率3 --10 MHZ |  |
| 4. | 输入输出 |  |
| 4.1 | 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频 |  |
| 4.2 | 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0 |  |
| 4.3 | 主机内置一体化USB接口≥ 8个 |  |
| 5． | 二维成像主要参数 |  |
| 5.1 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥38帧/秒 |  |
| 5.2 | 扫描线：每帧线密度≥ 512超声线 |  |
| 5.3 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦 |  |
| 5.4 | 接收方式：接收通道≥1000000，多路信号并行处理 |  |
| 5.5 | 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹 |  |
| 5.6 | 谐波成像基波频率个数：≥3个 |  |
| 5.7 | 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式 |  |
| 5.8 | 回放重现：2D灰阶图像回放 ≥50s |  |
| 5.9 | 最大显示深度 ≥30cm |  |
| 5.10 | 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，TGC≥8段增益补偿调节 |  |
| 5.11 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 6. | 频谱多普勒 |  |
| 6.1 | 多普勒方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF） |  |
| 6.2 | 最大测量速度：（基线为零时）PW：血流速度≥ 3.05m/s |  |
| 6.3 | 最低测量速度：≤ 5mm/s |  |
| 6.4 | 显示方式：B/D、B/C/D |  |
| 6.5 | 多普勒电影回放：≥ 8192线 |  |
| 6.6 | 零位移动：≥8级 |  |
| 6.7 | 取样宽度及位置范围：多级可调，0.5mm ≥ 取样框宽度可调范围 ≥ 15mm |  |
| 6.8 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV， DEV， TAP， RI， PI， S/D值 |  |
| 6.9 | 实时三同步功能 |  |
| 7. | 彩色多普勒 |  |
| 7.1 | 彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式 |  |
| 7.2 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等 |  |
| 7.3 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 7.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20 |  |
| 7.5 | 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥10帧/s |  |
| 7.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度 ≤2.25cm/s |  |
| 8 | 4D成像单元，具备以下4D高级成像功能 |  |
| 8.1 | 具有表面模式、最大模式、最小模式、X线模式、光亮模式等3D显示模式。 |  |
| 8.2 | 具有多切面智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。 |  |
| 8.3 | 具有任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像。通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像；通过多条任意方向直线或曲线切割从而同时获得多个剖面成像，最多可同屏显示≥9幅剖面图像，从而能从不同方位、不同角度分析感兴趣区，对疾病诊断、科研教学等极具价值。 |  |
| 8.4 | 具有容积CT立体显像功能，通过立方体CT和十字交叉CT两种显示方式，助于观察一个三维立体扫查数据库中感兴趣区的空间立体结构及周边脏器毗邻关系。 |  |
| 8.5 | 具有任意厚层成像功能，可调3维图像的厚度，显示出容积数据，从而得到更多的信息量，并可实时观察，例如观察胎儿胼胝体、胎儿动脉弓及子宫冠状面等切面。 |  |
| 8.6 | 具有虚拟器官计算机辅助分析功能，通过多个平面面积的计算得到不规则立体数据精确体积，重建真实立体结构，获取更多的诊断信信息，对治疗阶段的变化进行对比。 |  |
| *8.7 | 具有多维镜显示功能，一次三维扫查后，得到正面观、顶部观、左侧观及右侧观4副不同方位的三维立体图像，提供了更大的诊断信息。 |  |
| 8.8 | 具有魔术擦功能，简化了以往进行立体切割的步骤。不必改变图像方向就可以应用魔术擦，轻松擦除不需显示的结构, 逐渐移除或者恢复容积信息。 |  |
| 8.9 | 具有面部智能识别功能，对困难显像的胎儿面部图像进行快速处理、轻松获取胎儿面部图像，减少后处理操作，有效提高工作效率。 |  |
| 8.10 | 具有反转模式，可将信息色彩反转，可应用于充满液体的感兴趣区域，如胎儿胃泡、泌尿系、心血管系统等的成像。 |  |
| 9 | 超声图像及病案管理系统 |  |
| 9.1 | 设备具备固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息，固态硬盘容量 ≥500G。 |  |
| 9.2 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 2 | 腹部凸阵探头1个 |  |
| 3 | 高频线阵探头1个 |  |
| 4 | 腔内容积探头1个 |  |
| 5 | 腹部容积探头1个 |  |
| 6 | 超声图文工作站1套（包括品牌电脑1台，要求显示器 ≥19寸，内存 ≥4G,硬盘存储 ≥500G，惠普激光彩色打印机1台，专业图文传输软件1套。 |  |
| 7 | 具有DICOM-3.0标准接口部件，并免费开通 |  |
| 8 | 提供品牌工作站，电脑、打印机和UPS一套；工作站端口免费接入 |  |
| 9 | 提供设备正常工作需要的其他软硬件 |  |
| 四 | 商务要求 |  |
| 1 | 提供产品进口医疗器械注册证等相关其他证件 |  |
| 2 | 整机验收合格之日起保修3年（含所有探头），保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工费。 |  |
| 3 | 要求有厂方工程师的支持，维修电话响应时间1小时内，维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应 |  |
| 4 | 中标产品的制造商应提供免费软件升级 |  |
| 5 | 交货期：院方通知之日起两个月内到货 |  |
| 6 | 合同签订：须在中标通知书发出后三十天内和采购人签订合同，合同签订前，须缴纳中标金额5%的履约保证金，在中标人按合同约定交货验收合格后无息退还。 |  |
| 7 | 付款方式：产品安装验收合格后一个月内支付合同款90%，其余一年内付清 |  |