机电产品采购               国际招标文件

（第 二 册）

项目名称：浙江省嘉善县第一人民医院

1.5T核磁共振采购项目

招标编号：1021-204WUSHI0272

浙江五石工程咨询有限公司

2020年12月

目     录

第五章  投 标 邀 请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

本册特别补充条款

第五章  投 标 邀 请

（招标编号：1021-204WUSHI0272）

- 浙江五石工程咨询有限公司（以下简称五石公司）受浙江省嘉善县第一人民医院（以下简称业主）委托，就1.5T核磁共振采购项目采用国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物及有关服务提交密封投标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.5T核磁共振 | 1套 | 详见招标文件第八章 | 合同签订后2个月内 | 浙江省嘉善县第一人民医院指定地点 |
| 3. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 4. | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

2.投标人资格条件：

2.1投标人应具备的资格或业绩：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2是否接受联合体投标：不接受

2.3未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

3.招标文件的获取：

3.1招标文件领购开始时间：2020-12-04（北京时间）

3.2招标文件领购结束时间：2020-12-11（北京时间）

3.3招标文件领购地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼512室

3.4招标文件售价：￥500/$80，售后不退

4.投标文件的递交：

4.1投标截止时间（开标时间）：2020-12-25 15:00（北京时间）

4.2投标文件送达地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼开标室

4.3开标地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼开标室

5.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机 电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

6.汇款方式：

标书费及中标服务费账户：

帐号：1202003209900014176；

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

美金账户：

帐号：1202022109814021861；

开户银行：中国工商银行杭州市朝晖路支行

保证金帐户：

帐号：1202223219900021603；

开户银行：中国工商银行高新支行学院路分理处

- 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 内 容 |
| --- |
| 此投标资料表中没有涉及到的条款，以中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应条款为准。 |
| 说明 |
| 1.2 | 业主名称: 浙江省嘉善县第一人民医院 业主地址：嘉兴市嘉善县罗星街道体育南路1218号 招标机构名称:浙江五石工程咨询有限公司 地址：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室 标书购买：0571-85334203 财务电话：0571-88271625 |
| 1.3 | 项目名称: 1.5T核磁共振采购项目 |
| 招标文件 |
| 6.1 | 若对招标文件有疑问，要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标机构和招标人。 |
|  | 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次投标设有最高限价：人民币1300万。 投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 1）中华人民共和国关境内制造的货物： 投标报价：货到医院价 （含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 2）投标截止时间前已经进口的货物： 投标报价：货到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供货物的投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。 |
| 12.1 | 投标货币（对来自境内的货物）：人民币 |
| 12.2 | 投标货币（对来自境外的货物）： 人民币（含货物进口应缴纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 需要提交的资格证明文件： 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 提供产品DATASHEET。 |
| 14.3 | 1）货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额:人民币壹拾叁万元整（￥130000.00元） 收款人：浙江五石工程咨询有限公司 开户行：中国工商银行高新支行学院路分理处 帐 号：1202223219900021603 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行转账等非现金形式（如果投标保证金为外币，应按开具之日中国银行公布的卖出价折算）于开标前到达指定账户。 投标保证金有效期应于投标有效期保持一致。 |
| 16.1 | 投标有效期: 开标后九十(90)天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本的份数：一（1）份；副本的份数: 伍(5)份。电子版一（1）份（u盘）。 |
| *17.2 | 必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 投标文件的递交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 1）投标文件递交至: 杭州市下城区白石路318号中国人力资源产业园北楼5楼会议室 2）招标邀请的标题: 1.5T核磁共振采购项目 招标编号:1021-204WUSHI0272 |
| 19.1 | 投标截止:2020年12月25日 时间: 15:00 PM(北京时间) |
| 开 标 与 评 标 |
| 21.1 | 开标日期:2020年12月25日 时间: 15:00 PM(北京时间) 地点: 杭州市下城区白石路318号中国人力资源产业园北楼4楼会议室 |
| 23.1 | 评标方法：本次招标将按照最低评标价法进行评标。 |
| 25.1 | 评标货币：美元。 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)设备性能和生产率 7)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期：适用投标人须知第26.4.2 1)条。 本投标邀请项下的货物按照货物需求一览表中规定的时间交货。以规定的时间为基础，每延长7天评标价增加投标总价的1%,提前交货不考虑降低评标价。 |
| 26.4.3 | 付款计划: 投标人应按照合同条款所列的付款条件报价。如付款条件偏离，将增加投标总价的2%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：适用投标人须知第26.4.4 1)条。 若招标人要求则适用(运行周期以5年计)。招标人将开列经常使用的零部件和备件清单，以及在投标资料表中所规定的运行周期所需要的数量，按投标文件中所报的单价计算其总价，并计入投标价中。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：适用投标人须知第26.4.7 1)条。 技术规格及要求中标注”*”号的为关键技术指标参数,对这些关键技术指标参数的任何负偏离将导致废标。如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其投标总价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： a、国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 b、招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 c、投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 |
|  | 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费： 本项目招标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件收取，中标人在收到中标通知书后2周内按规定的标准一次性向招标机构缴清中标服务费。招标服务费以支票、汇票、电汇或经招标代理公司认可的一种方式支付，招标机构在收到中标服务费后退还中标人的投标保证金，在发出招标结果通知后，退还未中标人的投标保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 投标人网上注册和年检等： 投标人必须在投标截止时间前在“机电产品招标投标电子交易平台”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 “机电产品招标投标电子交易平台”网址：www.chinabidding.com 。投标人注册和办理年检方法，可登录该网站查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－685（客户服务部）/ 传真：010-58851112。项目投诉网址“中国国际招标网”：chinabidding.mofcom.gov.cn。 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |

# 第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：浙江省嘉善县第一人民医院 买方地址：嘉兴市嘉善县罗星街道体育南路1218号 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省嘉善县第一人民医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1 1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 合同签订后支付合同总价的30%，到货验收合格后支付合同总价的65%，一年后支付剩余5%。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 1.1 设备整机保修不少于1年，保修期内开机率必须达到95%以上，若达不到95%开机率，按365天计算，每超过1天保修期顺延10天。 2.售后服务 2.1 在设备整个使用期内，中标方应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后应在2小时内作出回应，如持续远程不能解决，应在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。 2.2 对维修工程师的要求：维修前应将采购人存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。保修期内每年进行2次免费维护（不包括维修）。 3.技术支持 3.1 中标方应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 4.1 使用培训：提供厂方书面培训计划及方案，并由使用科室对培训计划进行确认，产生的培训费、路费、食宿费均由中标方负担，请投标人提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划。 4.2 维修培训：提供厂方书面培训计划及方案，如去厂方维修中心培训，费用由中标公司承担。 5.安装调试 5.1 安装地点：医院指定地点 5.2 货物到达招标人单位后，中标人应在3天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用。 5.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 5.5 中标方负责用户的机房设计，费用由中标方负责。 6.验收 6.1 验收时须提供中文使用、维修手册（包括安装光盘、维修密码等）。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，中标方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给采购人造成的损失。 7.交货 7.1 交货期：合同签订后2个月内，如发生由于乙方原因产生的逾期到货，乙方应按照逾期到货部分价款的每天万分之五向甲方付违约金。 7.2 交货地点：医院指定地点 8.其它 8.1 投标人应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 9.报价方式 9.1 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

# 第八章 货物需求一览表及技术规格

- 概  述

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.5T核磁共振 | 1套 | 详见招标文件第八章 | 合同签订后2个月内 | 浙江省嘉善县第一人民医院指定地点 |
| 3. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 4. | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |
| 投标机型为各公司已获得CFDA的高档1.5T磁共振机型，各个厂家均需提供光纤平台的产品。 |
| 2. 磁体系统 |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 2.2 | 磁场强度 | 1.5T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 2.5 | 匀场方式 | 超导线圈匀场 |
| 2.6 | 三维动态匀场 | 具备 |
| 2.7 | 5高斯线范围 | ≤4.0X2.5 m |
| *2.8 | 磁场均匀度(V-RMS，典型值) |
| 2.8.1 | 10 cm DSV | ≤0.007ppm |
| 2.8.2 | 20 cm DSV | ≤0.035ppm |
| 2.8.3 | 30 cm DSV | ≤0.1ppm |
| 2.8.4 | 40 cm DSV | ≤0.4ppm |
| 2.8.5 | 45 cm DSV | ≤1.04ppm |
| 2.8.6 | 50 cm DSV | ≤3.1ppm |
| 2.9 | 液氦消耗量 | 零消耗 |
| *2.10 | 磁体长度(不含外壳) | ≥173 cm |
| *2.11 | 病人检查通道最窄孔径 | ≥70 cm |
| 2.12 | 磁体重量（含液氦） | ≥3.9吨 |
| 3. 梯度系统 |
| *3.1 | 最大单轴梯度场强(非有效值) | ≥36mT/m |
| 3.2 | 最大单轴梯度切换率(非有效值) | ≥150 T/m/s |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 | 满足 |
| 3.4 | 最大X、Y、Z轴扫描FOV | ≥48 cm |
| 3.5 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 3.6 | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.7 | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.9 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 3.10 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.11 | 工作周期 | 100% |
| 4. 射频系统 |
| 4.1 | 射频系统 | 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体 |
| 4.2 | 射频放大器 | 固态前放 |
| 4.3 | 射频发射功率 | ≤16kW |
| 4.4 | 相控阵射频同时并行终端传输通道数 | ≥32个 |
| 4.6 | 射频接收采样率(Sampling Rate) | ≥80MHz |
| 4.7 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |
| 5.射频接收线圈 |
| 5.1 | 神经血管或头颈联合线圈 | ≥29单元 |
| 5.2 | 腹部相控阵线圈 | ≥28单元 |
| 5.3 | 全脊柱线圈 | ≥32单元 |
| 5.4 | 通用柔性线圈（大） | ≥16单元 |
| 5.5 | 通用柔性线圈（小） | ≥16单元 |
| 5.6 | 乳腺相控阵线圈 | ≥8单元 |
| 6. 计算机系统 |
| 6.1 | 主计算机CPU | ≥四核 |
| 6.2 | CPU个数 | ≥4个 |
| 6.3 | CPU位数 | ≥64位 |
| 6.4 | 主频大小 | ≥3.5GHz |
| 6.5 | 内存大小 | ≥32GB |
| 6.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 6.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 6.8 | 硬盘容量 | ≥1TB |
| 6.9 | 数据存储形式 | CD/DVD |
| 6.10 | 阵列处理器主频 | ≥2.6GHz |
| 6.11 | 阵列处理器内存 | ≥128GB |
| 6.12 | 阵列处理器硬盘 | ≥400GBx2 |
| 6.13 | 图像重建速度 (256X256, 100% FOV) | ≥63796幅/秒 |
| 6.14 | 超快速计算机处理技术 同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能） | 具备 |
| 6.15 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 7. 系统后处理功能 |
| 7.1 | 3D后处理 | 具备 |
| 7.2 | MPR后处理 | 具备 |
| 7.3 | SSD后处理 | 具备 |
| 7.4 | MIP后处理 | 具备 |
| 7.5 | 图像回放软件 | 具备 |
| 7.6 | 图像评价软件 | 具备 |
| 7.7 | 实时互动重建 | 具备 |
| 7.8 | t-test定量分析 | 具备 |
| 7.9 | ADC-map | 具备 |
| 7.10 | T1，T2值计算 | 具备 |
| 7.11 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 7.12 | 图像减影、叠加 | 具备 |
| 8. 检查环境 |
| 8.1 | 扫描床最大承重 （垂直运动状态下） | ≥250Kg |
| 8.2 | 扫描床移动精度 | ≤1mm |
| 8.3 | 床旁控制系统 | 双侧 |
| 8.4 | 最低床位 | ≤52cm |
| 8.5 | 检查床最大床速 | ≥25cm/s |
| 8.6 | 检查床最大水平移动范围 | ≥264cm |
| 8.7 | 自动步进扫描床 | 具备 |
| 8.8 | 生理信号显示 | 具备 |
| 8.9 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 8.10 | VCG心电门控 | 具备 |
| 8.11 | 呼吸门控 | 具备 |
| 8.12 | 流程优化技术 |  |
| 8.12.1 | 头部流程优化技术 | 具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam |
| 8.12.2 | 腹部流程优化技术 | 具备，DOT Body或APx或SmartExam |
| 8.12.3 | 智能一键后处理技术 | 具备 |
| 9. 后处理接口 |
| 9.1 | 软件控制照相 | 具备 |
| 9.2 | 激光相机接口 | 具备 |
| 9.3 | 远程维修遥控 | 具备 |
| 9.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |
| 9.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |
| 9.6 | DICOM基本打印 | 具备 |
| 9.7 | 图像传输速度 | 1GB/秒 |
| 10. 扫描参数 |
| 10.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 10.2 | 最小三维层厚 | ≤0.1mm |
| 10.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 10.4 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 10.5 | EPI 最短TR (128x128) | ≤5ms |
| 10.6 | EPI 最短TE (128x128) | ≤1.3 ms |
| 10.7 | EPI 最短TR (256x256) | ≤5 ms |
| 10.8 | EPI 最短TE (256x256) | ≤1.6 ms |
| 10.9 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 10.10 | 最小扫描视野 | ≤5mm |
| 10.11 | EPI最大因子 | ≥256 |
| 10.12 | 2D SE最短TR(128X128) | ≤3 ms |
| 10.13 | 2D SE最短TR(256X256) | ≤4 ms |
| 10.14 | 2D SE最短TE(128X128) | ≤1.68 ms |
| 10.15 | 2D SE最短TE(256X256) | ≤2.08 ms |
| 10.16 | 2D FSE最短TR(256X256) | ≤4 ms |
| 10.17 | 2D FSE最短TE(256X256) | ≤2.016 ms |
| 10.18 | 2D FGRE最短TR(128X128) | ≤0.788 ms |
| 10.19 | 2D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.064 ms |
| 10.20 | 2D FGRE最短TE(128X128) | ≤0.216 ms |
| 10.21 | 2D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.22 ms |
| 10.22 | 3D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.01 ms |
| 10.23 | 3D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.21 ms |
| 11. 扫描序列 |
| 11.1 | 零TE扫描序列 |
| 11.2 | 自旋回波(SE) |
| 11.2.1 | 自旋回波序列 | 具备 |
| 11.2.2 | 2D/3D FSE | 具备 |
| 11.2.3 | FSE回波分享 | 具备 |
| 11.2.4 | 三维FSE序列 | 具备 |
| 11.2.5 | 单次激发FSE | 具备 |
| 11.2.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 11.2.7 | 频率脂肪抑制 | 具备 |
| 11.2.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 11.3 | 反转恢复（IR） |
| 11.3.1 | 常规IR序列 | 具备 |
| 11.3.2 | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |
| 11.3.3 | 水抑制( FLAIR) | 具备 |
| 11.3.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 11.4 | 梯度回波(GRE) |
| 11.4.1 | 多层面梯度回波 | 具备 |
| 11.4.2 | 3D梯度回波 | 具备 |
| 11.4.3 | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |
| 11.4.4 | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |
| 11.4.5 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 11.4.6 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 11.4.7 | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |
| 11.5 | 平面回波(EPI) |
| 11.5.1 | 单次激发EPI | 具备 |
| 11.5.2 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 11.5.3 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 11.5.4 | 反转EPI | 具备 |
| 12. 高级应用技术 |
| 12.1 | 全身铁脂双定量成像 |  |
| 12.1.1 | 独立FDA认证 | 具备 |
| 12.1.2 | 6脂肪峰模型 | 具备 |
| 12.1.3 | 脂肪分量图及R2*弛豫率图 | 具备 |
| 12.2 | 零TE成像 |
| 12.2.1 | 零TE 三维T1WI成像 | 具备 |
| 12.3 | 体部成像 |
| 12.3.1 | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE |
| 12.3.2 | k空间共享成像腹部动态T1成像 | 具备DISCO/TWIST VIBE |
| 12.3.3 | 全身弥散成像软件包 | 具备 |
| 12.3.4 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXON 或3D Dual Echo |
| 12.3.5 | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 12.3.6 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |
| 12.3.7 | 磁共振尿路造影 | 具备 |
| 12.3.8 | 磁共振椎管造影 | 具备 |
| 12.4 | 神经成像 |
| 12.4.1 | 无造影剂全脑容积灌注成像 |
| 12.4.1.1 | 独立FDA认证 | 具备 |
| 12.4.1.2 | Spiral K空间填充 | 具备 |
| 12.4.1.3 | 连续性RF脉冲标记 | 具备 |
| 12.4.1.4 | ASL定量后处理分析软件 | 具备 |
| 12.4.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |
| 12.4.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 12.4.4 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 12.4.5 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |
| 12.5 | 弥散成像 |
| 12.5.1 | 各向同性采集 | 具备 |
| 12.5.2 | 各向异性采集 | 具备 |
| 12.5.3 | ADC值测量 | 具备 |
| 12.5.4 | ADC-map彩图 | 具备 |
| 12.5.5 | 体部脏器弥散 | 具备 |
| 12.6 | 灌注成像 |
| 12.6.1 | 灌注成像技术 | 具备 |
| 12.6.2 | rCBV分析 | 具备 |
| 12.6.3 | TTP分析 | 具备 |
| 12.6.4 | MTT分析 | 具备 |
| 12.6.5 | 负积分图 | 具备 |
| 12.6.6 | 检索图 | 具备 |
| 12.6.7 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 12.6.8 | 彩色显示 | 具备 |
| 12.7 | 血管成像 |
| 12.7.1 | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |
| 12.7.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |
| 12.7.3 | 门控2D血管 | 具备 |
| 12.7.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 12.7.5 | 增强对比MRA | 具备 |
| 12.7.6 | 智能造影剂跟踪技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |
| 12.7.7 | 门静脉成像技术 | 具备 |
| 12.7.8 | 自动移床MRA | 具备 |
| 12.7.9 | 磁化转移(MTC) | 具备 |
| 12.7.10 | 动静脉分离技术 | 具备 |
| 12.7.11 | 最大强度投影 | 具备 |
| 12.7.12 | 多层面重建 | 具备 |
| 12.7.13 | 曲面重建 | 具备 |
| 12.7.14 | 电影回放 | 具备 |
| 12.8 | 心脏成像 |
| 12.8.1 | 常规形态学成像 | 具备 |
| 12.8.2 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |
| 12.8.3 | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技 | 具备 |
| 12.8.4 | 亮血技术 | 具备 |
| 12.8.5 | 心电触发 | 具备 |
| 12.8.6 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |
| 12.8.7 | 快速心脏电影 | 具备 |
| 12.9 | 肿瘤成像 |
| 12.9.1 | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |
| 12.9.2 | 类PET成像功能 | 具备 |
| 13. 压缩感知技术 |
| 13.1 | 具备FDA认证 | 具备 |
| 13.2 | 压缩感知技术 | 具备 |
| 14. 并行采集技术 |
| 14.1 | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |
| 14.2 | 并行采集加速因子 | ≥4 |
| 14.3 | 自动校准技术 | 具备 |
| 15. 伪影校正技术 |
| 15.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 15.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 15.3 | 卷积伪影去除 | 具备 |
| 15.4 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |
| 15.5 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |
| 16. 其他技术参数要求 |
| 16.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |
| 16.2 | 实时交互式成像 | 具备 |
| 16.3 | 三维定位系统 | 具备 |
| 16.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 16.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 16.6 | 预饱和技术 | 具备 |
| 16.7 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 16.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 16.9 | 水饱和技术 | 具备 |
| 16.10 | 水激发技术 | 具备 |
| 16.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 16.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |
| 16.13 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 16.14 | 可变k空间填充 | 具备 |
| 16.15 | 非/对称回波 | 具备 |
| 16.16 | 信噪比指示器 | 具备 |
| 16.17 | 优化反转角技术 | 具备 |
| 16.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |
| 16.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |
| 16.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 16.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |
| 16.22 | 交互式参数改变 | 具备 |
| 16.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |
| 16.24 | 恒定信号技术 | 具备 |
| 16.25 | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 17 | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） |
| 17.1 | 工作站型号和名称 | 必须为AW或Frontier或Workspace等各厂家最新版本原厂进口工作站 |
| 17.1.1 | MR自动拼接软件 | 具备 |
| 17.1.2 | 后处理软件 | 具备 |
| 17.1.3 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |
| 17.1.4 | 成像后处理软件 | 具备 |
| 17.2 | 显示器 |
| 17.2.1 | 尺寸 | ≧19英寸 |
| 17.2.2 | 数量 | ≧2个 |
| 17.3 | CPU | ≧2个 |
| 17.4 | 主CPU主频 | ≧3GHZ |
| 17.5 | 内存 | ≧4GB |
| 17.6 | 硬盘容量 | ≧146GB |
| 17.7 | 硬盘存储量 | ≧830,000幅256×256图像 |
| 17.8 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 配备 |
| 17.9 | 多种方式显示和图像处理 | 提供 |
| 17.10 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 提供 |
| 17.11 | 实时三维图像 | 提供 |
| 17.12 | 血管成像软件 | 提供 |
| 17.13 | 内窥镜成像软件 | 提供 |
| 17.14 | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  |
| 17.14.1 | 弥散成像后处理 | 提供 |
| 17.14.2 | 皮层功能区分析软件包 | 提供 |
| 17.14.3 | 动态EPI | 提供 |
| 17.14.4 | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 提供 |
| 17.14.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 | 提供 |
| 17.14.6 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |
| 17.14.7 | 磁共振灌注分析软件 | 提供 |
| 17.15 | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供 |
| 17.16 | 图像融合 | 提供 |
| 17.17 | 病人数据库 | 提供 |
| 17.18 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 提供 |
| 17.19 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 开放 |

注：以上带“*”号的为重要条款或参数，任何一条偏离将被视为实质性偏离，并导致废标。

# 本册特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订，本册中后附参考格式以本册格式为准，其他格式见第一册）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书

1.1.2 开标一览表 (另装入信封递交)

1.1.3 投标分项报价表

1.1.4 货物说明一览表

1.1.5 技术规格响应/偏离表 （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全响应招标要求）

1.1.6 商务条款响应/偏离表（任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全响应招标要求）

1.1.7 技术说明详细资料

1.1.8 其他必要的第一分册规定的其他资格证明文件

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法定代表人授权书

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内投标人需提供 )

1.2.3 省/市食品药品监督管理局签发的医疗器械经营企业许可证的复印件

1.2.4 资格证明文件：

资格声明；

制造商资格声明（格式可自拟）；

贸易公司资格声明；

制造商出具的授权函（格式可自拟）；

对投标人的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

资格证明文件（除格式可自拟的文件外）必须按要求在规定签章处由出具单位负责人或授权代理人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。

资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（除格式可自拟的文件外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照技术规格响应/偏离表分别进行逐项应答，

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值应答。