仙居县人民医院1.5T核磁共振项目招标文件

项目编号：ZJWS2021-XJRM02

项目名称：1.5T核磁共振项目

采购单位：仙居县人民医院

代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

2021年12月24日

目    录

电子交易须知

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  招标内容及需求

第五章  采购合同模板

第六章　投标文件格式

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

仙居县人民医院1.5T核磁共振项目招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年01月14日15:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJWS2021-XJRM02

项目名称：1.5T核磁共振项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：11000000

最高限价（元）：11000000

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 1.5T核磁共振 | 1 | 1100 | 套 | 详见第四章 |  |

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

4.售价（元）：0

5.招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年01月14日15:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼。

3.开标时间：2022年01月14日15:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不收取投标保证金。

5.本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

6.中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：仙居县人民医院

地  址：仙居县城北东路53号

项目联系人（询问）：王云波

项目联系方式（询问）：0576-87776373

质疑联系人：郑金川

质疑联系方式：0576-87778519

2.采购代理机构信息

名  称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地  址：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼

项目联系人（询问）：曾凯辉

项目联系方式（询问）：0571-85340710

质疑联系人：周景霞

质疑联系方式：0571-85373019

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：仙居县财政局政府采购监管科

地  址：浙江省台州市仙居县环城南路500号

- 联系人：陈女士、郑女士

- 监督投诉电话：0576-87720209

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |  |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |  |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |  |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |  |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |  |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |  |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |  |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |  |
| 10 | 招标文件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |  |
| 11 | 投标文件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |  |
| 12 | 投标文件的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |
| 13 | 投标文件的签章 | 采用电子签章。 |  |
| 14 | 投标文件 的包装、密封 和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼 收件人：曾凯辉（18867802550） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江五石中正工程咨询有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |  |
| 15 | 投标截止时间 和 投标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼4楼。 |  |
| 16 | 开标时间和地址 | 详见招标公告 |  |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |  |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |  |
| 20 | 采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |  |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |  |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |  |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。具体详见第三章《评标办法》。 |  |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费有中标方支付。 2、代理服务费支付：招标代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率（下浮55%），按照预算金额向中标人收取中标服务费。 ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江五石中正工程咨询有限公司 开 户：中国工商银行杭州市潮王路支行 账 号：1202003209900014176 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |  |
| 25 | 政采贷 | 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 陈盈; 13967614344. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. |
| 26 | 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及联系方式 |
|  | 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 陈盈13967614344 |
|  | 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人： 陈超17858683697 具体保函业务办理 客户经理： 王英17858683702 |
|  | 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
|  | 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
|  | 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
|  | 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
|  | 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
|  | 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |
| 27 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |  |  |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，“△”系产品采购项目中单一产品或核心产品。对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一） 响应文件的组成

响应文件由资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。

多标项项目建议按标项分别制作。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）法定代表人授权委托书（如法定代表人亲自办理投标事宜的，则只需附上法定代表人身份证复印件）；

（3）投标人有效的营业执照复印件（加盖单位公章）；

（4）投标人具备健全的财务会计制度的承诺；

（5）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（6）投标人无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺；

（7）本项目采购公告中本项目特定资格要求提供的相关佐证材料（如有），以及需要说明的其他资料。

2.商务和技术文件：

- 法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

- 有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章）（如需）

- 有效的医疗器械注册证（如需）

- 产品配置清单（格式见附件4）

- 备品备件及专用工具报价表（格式见附件5）

- 商务条款响应表（格式见附件6）

- 技术条款偏离表（格式见附件7）

- 供货方案（格式见附件8）

- 项目实施计划（格式见附件9）

- 人员培训计划（格式见附件10）

- 售后服务承诺书及其他优惠承诺（格式见附件11）

- 类似项目业绩一览表（格式见附件12）

- 投标人的资格、资质证明文件（格式见附件13）

- 其他必要的参考资料（如检测报告）

- 用户使用报告、验收报告及反馈情况等资料

- 所投设备的规格、详细介绍及主要清单（不含报价）

- 投标商其他相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）

- 产品授权书

3.报价文件：

（1）初次报价一览表

（2）投标分项报价表

（3）供应商企业类型声明函

（4）中小企业声明函、小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料（若属于中小、小微、监狱企业）

（5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江五石中正工程咨询有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在60分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在60分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.5T核磁共振项目为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法/最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于仙居县人民医院本项目的评标。本次招标按标项评分，并产生各标项的中标人。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人（或其确定的评审小组）确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标方是进口货物代理商，未提供或未提供有效的货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书；

（8）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

# （9）未响应招标文件标注“▲”的条款的

（10）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

# ▲2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明技术响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

▲3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业参加投标且投标货物或服务为小型或微型企业生产或提供的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标文件中提供的《中小企业声明函》是评标委员会的评标依据。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务分（0-10分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩，提供近三年与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件，每个合同得1分，最高得4分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） | 4 |
| 2 | 保修期延长：保修期每超招标文件规定年限1年加0.5分，最高得分为1分。 | 1 |
| 3 | 投标人提供的超出招标文件的优惠条件，评委对投标文件中是否有超出招标文件要求的配套试剂、专用耗材、备品备件等方面的优惠条件进行评议。 | 4 |
| 4 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |

- 2、技术分（0-60分）“△”代表产品重要技术参数指标

| 1 | 对应于招标文件技术商务指标的偏离度：完全满足招标文件要求得36分；一般技术指标负偏离每项扣2分，△指标负偏离每项扣3分；累计扣分最多为36分。 | 36 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标设备技术、性能的综合评价：根据所投设备技术性能先进程度、在临床使用效果、设备的稳定程度等综合评分。 | 4 |
| 3 | 售后服务：根据投标人的售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等情况酌情评分。 | 5 |
| 4 | 技术培训：根据投标人提供的培训方案（包括培训内容、培训时间、培训地点、场次、人员安排、软硬件资料等）的合理性、科学性和实用性进行酌情评分 | 4 |
| 5 | 根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性，确保供货、运输、验收进度等情况及项目实施人员配置情况综合评定，酌情评分。 | 5 |
| 6 | 根据投标人提供的备品备件情况综合给分（3分）。 根据投标人提供的附件及随机资料综合给分（3分）。 | 6 |

3、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 招标内容及需求

主要设备：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 1.5T核磁共振 | 1 | 1100 | 套 | 详见第四章 |  |

二、技术需求表（“△”代表产品重要技术参数指标）

标项一：1.5T核磁共振

| 序号 |  | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |  |
| 投标机型为各公司已获得CFDA的高档1.5T磁共振机型，各个厂家均需提供光纤平台的产品。 |  |  |  |
| 2. 磁体系统 |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 |  | 超导磁体 |
| 2.2 | 磁场强度 |  | 1.5T |
| 2.3 | 屏蔽方式 |  | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 |  | 具备 |
| 2.5 | 匀场方式 |  | 超导线圈匀场 |
| 2.6 | 三维动态匀场 |  | 具备 |
| 2.7 | 5高斯线范围 |  | ≤4.0X2.5 m |
| 2.8 | 磁场均匀度(V-RMS，典型值) |  |  |
| 2.8.1 | 10cm DSV |  | ≤0.007ppm |
| 2.8.2 | 20cm DSV |  | ≤0.035ppm |
| △2.8.3 | 30cm DSV |  | ≤0.1ppm |
| ▲2.8.4 | 40cm DSV |  | ≤0.65ppm |
| 2.8.5 | 45cm DSV |  | ≤1.04ppm |
| △2.8.6 | 50cm DSV |  | ≤3.1ppm |
| 2.9 | 液氦消耗量 |  | 零消耗 |
| △2.10 | 磁体长度(不含外壳) |  | ≥173cm |
| ▲2.11 | 病人检查通道最窄孔径 |  | ≥70cm |
| △2.12 | 磁体重量（含液氦） |  | ≥3.9吨 |
| 3. 梯度系统 |  |  |  |
| ▲3.1 |  | 最大单轴梯度场强(非有效值) | ≥36mT/m |
| △3.2 |  | 最大单轴梯度切换率(非有效值) | ≥150 T/m/s |
| 3.3 |  | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 | 满足 |
| 3.4 |  | 最大X、Y、Z轴扫描FOV | ≥48 cm |
| 3.5 |  | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 3.6 |  | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.7 |  | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.8 |  | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.9 |  | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 3.10 |  | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.11 |  | 工作周期 | 100% |
| 4. 射频系统 |  |  |  |
| 4.1 |  | 射频系统 | 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体 |
| 4.2 |  | 射频放大器 | 固态前放 |
| △4.3 |  | 射频发射功率 | ≤16kW |
| 4.4 |  | 相控阵射频同时并行终端传输通道数 | ≥32个 |
| 4.6 |  | 射频接收采样率(Sampling Rate) | ≥80MHz |
| 4.7 |  | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |
| 5.射频接收线圈 |  |  |  |
| 5.1 |  | 神经血管或头颈联合线圈 | ≥29单元 |
| 5.2 |  | 腹部相控阵线圈 | ≥28单元 |
| 5.3 |  | 全脊柱线圈 | ≥32单元 |
| 5.4 |  | 通用柔性线圈 | ≥16单元 |
| 5.5 |  | 通用柔性线圈 | ≥16单元 |
| 5.6 |  | 乳腺专用线圈 | ≥8单元 |
| 5.7 |  | 膝关节线圈支架1套 | 具备 |
| 5.8 |  | 踝关节线圈支架1套 | 具备 |
| 6. 计算机系统 |  |  |  |
| 6.1 |  | 主计算机CPU | ≥四核 |
| 6.2 |  | CPU个数 | ≥4个 |
| 6.3 |  | CPU位数 | ≥64位 |
| ▲6.4 |  | 主频大小 | ≥3.4GHz |
| 6.5 |  | 内存大小 | ≥32GB |
| 6.6 |  | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 6.7 |  | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 6.8 |  | 硬盘容量 | ≥1TB |
| 6.9 |  | 数据存储形式 | CD/DVD |
| 6.10 |  | 阵列处理器主频 | ≥2.6GHz |
| 6.11 |  | 阵列处理器内存 | ≥128GB |
| 6.12 |  | 阵列处理器硬盘 | ≥400GBx2 |
| 6.13 |  | 图像重建速度(256X256, 100% FOV) | ≥63796幅/秒 |
| 6.14 |  | 超快速计算机处理技术：同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能） | 具备 |
| 6.15 |  | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 7. 系统后处理功能 |  |  |  |
| 7.1 |  | 3D后处理 | 具备 |
| 7.2 |  | MPR后处理 | 具备 |
| 7.3 |  | SSD后处理 | 具备 |
| 7.4 |  | MIP后处理 | 具备 |
| 7.5 |  | 图像回放软件 | 具备 |
| 7.6 |  | 图像评价软件 | 具备 |
| 7.7 |  | 实时互动重建 | 具备 |
| 7.8 |  | t-test定量分析 | 具备 |
| 7.9 |  | ADC-map | 具备 |
| 7.10 |  | T1，T2值计算 | 具备 |
| 7.11 |  | 时间信号曲线 | 具备 |
| 7.12 |  | 图像减影、叠加 | 具备 |
| 8. 检查环境 |  |  |  |
| 8.1 |  | 扫描床最大承重（垂直运动状态下） | ≥250Kg |
| 8.2 |  | 扫描床移动精度 | ≤1mm |
| 8.3 |  | 床旁控制系统 | 双侧 |
| 8.4 |  | 最低床位 | ≤52cm |
| 8.5 |  | 检查床最大床速 | ≥25cm/s |
| 8.6 |  | 检查床最大水平移动范围 | ≥264cm |
| 8.7 |  | 自动步进扫描床 | 具备 |
| 8.8 |  | 生理信号显示 | 具备 |
| 8.9 |  | 紧急制动系统 | 具备 |
| 8.10 |  | VCG心电门控 | 具备 |
| 8.11 |  | 呼吸门控 | 具备 |
| 8.12 |  | 流程优化技术 |  |
| 8.12.1 |  | 头部流程优化技术 | 具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam |
| 8.12.2 |  | 腹部流程优化技术 | 具备，DOT Body或APx或SmartExam |
| 8.12.3 |  | 智能一键后处理技术 | 具备 |
| 9. 后处理接口 |  |  |  |
| 9.1 |  | 软件控制照相 | 具备 |
| 9.2 |  | 激光相机接口 | 具备 |
| 9.3 |  | 远程维修遥控 | 具备 |
| 9.4 |  | DICOM发送/接收 | 具备 |
| 9.5 |  | DICOM查询/检索 | 具备 |
| 9.6 |  | DICOM基本打印 | 具备 |
| 9.7 |  | 图像传输速度 | 1GB/秒 |
| 10. 扫描参数 |  |  |  |
| 10.1 |  | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 10.2 |  | 最小三维层厚 | ≤0.1mm |
| 10.3 |  | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 10.4 |  | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 10.5 |  | EPI 最短TR(128x128) | ≤5ms |
| 10.6 |  | EPI 最短TE (128x128) | ≤1.3 ms |
| 10.7 |  | EPI 最短TR(256x256) | ≤5 ms |
| 10.8 |  | EPI 最短TE (256x256) | ≤1.6 ms |
| 10.9 |  | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 10.10 |  | 最小扫描视野 | ≤5mm |
| 10.11 |  | EPI最大因子 | ≥256 |
| △10.12 |  | 2D SE最短TR(128X128) | ≤3 ms |
| △10.13 |  | 2D SE最短TR(256X256) | ≤4 ms |
| △10.14 |  | 2D SE最短TE(128X128) | ≤1.68 ms |
| △10.15 |  | 2D SE最短TE(256X256) | ≤2.08 ms |
| △10.16 |  | 2D FSE最短TR(256X256) | ≤4 ms |
| △10.17 |  | 2D FSE最短TE(256X256) | ≤2.016 ms |
| 10.18 |  | 2D FGRE最短TR(128X128) | ≤0.788 ms |
| 10.19 |  | 2D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.064 ms |
| 10.20 |  | 2D FGRE最短TE(128X128) | ≤0.216 ms |
| 10.21 |  | 2D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.22 ms |
| 10.22 |  | 3D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.01 ms |
| 10.23 |  | 3D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.21 ms |
| 11. 扫描序列 |  |  |  |
| 11.1 |  | 零TE扫描序列 |  |
| 11.2 |  | 自旋回波(SE) |  |
| 11.2.1 |  | 自旋回波序列 | 具备 |
| 11.2.2 |  | 2D/3D FSE | 具备 |
| 11.2.3 |  | FSE回波分享 | 具备 |
| 11.2.4 |  | 三维FSE序列 | 具备 |
| 11.2.5 |  | 单次激发FSE | 具备 |
| 11.2.6 |  | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 11.2.7 |  | 频率脂肪抑制 | 具备 |
| 11.2.8 |  | 水抑制序列 | 具备 |
| 11.3 |  | 反转恢复（IR） |  |
| 11.3.1 |  | 常规IR序列 | 具备 |
| 11.3.2 |  | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |
| 11.3.3 |  | 水抑制( FLAIR) | 具备 |
| 11.3.4 |  | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 11.4 |  | 梯度回波(GRE) |  |
| 11.4.1 |  | 多层面梯度回波 | 具备 |
| 11.4.2 |  | 3D梯度回波 | 具备 |
| 11.4.3 |  | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |
| 11.4.4 |  | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |
| 11.4.5 |  | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 11.4.6 |  | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 11.4.7 |  | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |
| 11.5 |  | 平面回波(EPI) |  |
| 11.5.1 |  | 单次激发EPI | 具备 |
| 11.5.2 |  | 自旋回波EPI | 具备 |
| 11.5.3 |  | 梯度回波EPI | 具备 |
| 11.5.4 |  | 反转EPI | 具备 |
| 12. 高级应用技术 |  |  |  |
| 12.1 |  | 全身铁脂双定量成像 |  |
| 12.1.1 |  | 独立FDA认证 | 具备 |
| 12.1.2 |  | 6脂肪峰模型 | 具备 |
| 12.1.3 |  | 脂肪分量图及R2*弛豫率图 | 具备 |
| 12.2 |  | 零TE成像 |  |
| 12.2.1 |  | 零TE 三维T1WI成像 | 具备 |
| 12.3 |  | 体部成像 |  |
| 12.3.1 |  | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE |
| 12.3.2 |  | k空间共享成像腹部动态T1成像 | 具备DISCO/TWIST VIBE |
| 12.3.3 |  | 全身弥散成像软件包 | 具备 |
| 12.3.4 |  | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXON 或3D Dual Echo |
| 12.3.5 |  | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 12.3.6 |  | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |
| 12.3.7 |  | 磁共振尿路造影 | 具备 |
| 12.3.8 |  | 磁共振椎管造影 | 具备 |
| 12.4 |  | 神经成像 |  |
| 12.4.1 |  | 无造影剂全脑容积灌注成像 |  |
| 12.4.1.1 |  | 独立FDA认证 | 具备 |
| 12.4.1.2 |  | Spiral K空间填充 | 具备 |
| 12.4.1.3 |  | 连续性RF脉冲标记 | 具备 |
| 12.4.1.4 |  | ASL定量后处理分析软件 | 具备 |
| 12.4.2 |  | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |
| 12.4.3 |  | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 12.4.4 |  | 全脊柱成像 | 具备 |
| 12.4.5 |  | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |
| 12.5 |  | 弥散成像 |  |
| 12.5.1 |  | 各向同性采集 | 具备 |
| 12.5.2 |  | 各向异性采集 | 具备 |
| 12.5.3 |  | ADC值测量 | 具备 |
| 12.5.4 |  | ADC-map彩图 | 具备 |
| 12.5.5 |  | 体部脏器弥散 | 具备 |
| 12.6 |  | 灌注成像 |  |
| 12.6.1 |  | 灌注成像技术 | 具备 |
| 12.6.2 |  | rCBV分析 | 具备 |
| 12.6.3 |  | TTP分析 | 具备 |
| 12.6.4 |  | MTT分析 | 具备 |
| 12.6.5 |  | 负积分图 | 具备 |
| 12.6.6 |  | 检索图 | 具备 |
| 12.6.7 |  | 时间信号曲线 | 具备 |
| 12.6.8 |  | 彩色显示 | 具备 |
| 12.7 |  | 血管成像 |  |
| 12.7.1 |  | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |
| 12.7.2 |  | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |
| 12.7.3 |  | 门控2D血管 | 具备 |
| 12.7.4 |  | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 12.7.5 |  | 增强对比MRA | 具备 |
| 12.7.6 |  | 智能造影剂跟踪技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |
| 12.7.7 |  | 门静脉成像技术 | 具备 |
| 12.7.8 |  | 自动移床MRA | 具备 |
| 12.7.9 |  | 磁化转移(MTC) | 具备 |
| 12.7.10 |  | 动静脉分离技术 | 具备 |
| 12.7.11 |  | 最大强度投影 | 具备 |
| 12.7.12 |  | 多层面重建 | 具备 |
| 12.7.13 |  | 曲面重建 | 具备 |
| 12.7.14 |  | 电影回放 | 具备 |
| 12.8 |  | 心脏成像 |  |
| 12.8.1 |  | 常规形态学成像 | 具备 |
| 12.8.2 |  | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |
| 12.8.3 |  | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技 | 具备 |
| 12.8.4 |  | 亮血技术 | 具备 |
| 12.8.5 |  | 心电触发 | 具备 |
| 12.8.6 |  | 二维/三维多相位成像 | 具备 |
| 12.8.7 |  | 快速心脏电影 | 具备 |
| 12.9 |  | 肿瘤成像 |  |
| 12.9.1 |  | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |
| 12.9.2 |  | 类PET成像功能 | 具备 |
| 13. 压缩感知技术 |  |  |  |
| 13.1 |  | 具备FDA认证 | 具备 |
| 13.2 |  | 压缩感知技术 | 具备 |
| 14. 并行采集技术 |  |  |  |
| 14.1 |  | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |
| 14.2 |  | 并行采集加速因子 | ≥4 |
| 14.3 |  | 自动校准技术 | 具备 |
| 15. 伪影校正技术 |  |  |  |
| 15.1 |  | 流体补偿 | 具备 |
| 15.2 |  | 呼吸补偿 | 具备 |
| 15.3 |  | 卷积伪影去除 | 具备 |
| 15.4 |  | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |
| 15.5 |  | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |
| 16. 其他技术参数要求 |  |  |  |
| 16.1 |  | 自动和手动滤波 | 具备 |
| 16.2 |  | 实时交互式成像 | 具备 |
| 16.3 |  | 三维定位系统 | 具备 |
| 16.4 |  | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 16.5 |  | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 16.6 |  | 预饱和技术 | 具备 |
| 16.7 |  | 饱和带数目 | ≥6 |
| 16.8 |  | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 16.9 |  | 水饱和技术 | 具备 |
| 16.10 |  | 水激发技术 | 具备 |
| 16.11 |  | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 16.12 |  | 扫描暂停技术 | 具备 |
| 16.13 |  | 可变带宽技术 | 具备 |
| 16.14 |  | 可变k空间填充 | 具备 |
| 16.15 |  | 非/对称回波 | 具备 |
| 16.16 |  | 信噪比指示器 | 具备 |
| 16.17 |  | 优化反转角技术 | 具备 |
| 16.18 |  | 线圈灵敏度校正 | 具备 |
| 16.19 |  | 神经高分辨成像 | 具备 |
| 16.20 |  | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 16.21 |  | 磁共振实时透视 | 具备 |
| 16.22 |  | 交互式参数改变 | 具备 |
| 16.23 |  | 扫描参数顾问 | 具备 |
| 16.24 |  | 恒定信号技术 | 具备 |
| 16.25 |  | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 17 |  | 高级独立后处理工作站1套 |  |
| 17.1 |  | 工作站型号和名称 | 必须为AW或Frontier或Workspace等各厂家最新版本原厂工作站 |
| 17.1.1 |  | 后处理软件 | 具备 |
| 17.1.2 |  | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |
| 17.1.3 |  | 成像后处理软件 | 具备 |
| 17.2 |  | 显示器 |  |
| 17.2.1 |  | 尺寸 | ≧19英寸 |
| 17.2.2 |  | 数量 | ≧2个 |
| 17.3 |  | CPU | ≧2个 |
| 17.4 |  | 主CPU主频 | ≧3GHZ |
| 17.5 |  | 内存 | ≧4GB |
| 17.6 |  | 硬盘容量 | ≧146GB |
| 17.7 |  | 硬盘存储量 | ≧830,000幅256×256图像 |
| 17.8 |  | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 配备 |
| 17.9 |  | 多种方式显示和图像处理 | 提供 |
| 17.10 |  | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 提供 |
| 17.11 |  | 实时三维图像 | 提供 |
| 17.12 |  | 血管成像软件 | 提供 |
| 17.13 |  | 内窥镜成像软件 | 提供 |
| 17.14 |  | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  |
| 17.14.1 |  | 弥散成像后处理 | 提供 |
| 17.14.2 |  | 皮层功能区分析软件包 | 提供 |
| 17.14.3 |  | 动态EPI | 提供 |
| 17.14.4 |  | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 提供 |
| 17.14.5 |  | 弥散成像的表观弥散系数图 | 提供 |
| 17.14.6 |  | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |
| 17.14.7 |  | 磁共振灌注分析软件 | 提供 |
| 17.15 |  | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供 |
| 17.16 |  | 图像融合 | 提供 |
| 17.17 |  | 病人数据库 | 提供 |
| 17.18 |  | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 提供 |
| 17.19 |  | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 开放 |
| 18.配套设备 |  |  |  |
| 18.1 |  | PACS接口 | 提供 |
| 18.2 |  | 高压注射器1套 | 提供 |
| 18.3 |  | 精密空调1套 | 提供 |
| 18.4 |  | 磁共振机房屏蔽 | 提供 |
| 18.5 |  | 双柱云磁门2套 | 提供 |
| 18.6 |  | 视频监控系统 1套 | 提供 |
| 18.7 |  | 无磁转运床1台 | 提供 |
| 18.8 |  | 无磁轮椅1套 | 提供 |
| 18.9 |  | 无磁灭火器1个 | 提供 |
| 18.10 |  | 无磁工具1套 | 提供 |
| 18.11 |  | 工作梯1套 | 提供 |
| 18.12 |  | 86寸会诊大屏1套，含无线投屏加电子讲台 | 提供 |
| 18.13 |  | 16通道肩关节线圈1个 | 提供 |
| 18.14 |  | 16通道膝关节线圈1个 | 提供 |
| 18.15 |  | 16通道踝关节线圈1个 | 提供 |
| 18.16 |  | 16通道腕关节线圈1个 | 提供 |
| 18.17 |  | 防辐射智能追踪防护帘2套 | 提供 |

备注：1、以上为主要的配置清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，投标人必须保证所投标的设备配置不低于或更优于以上要求。

商务要求：

| 1 | 供货时间 | 合同签订后2个月内 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 售后服务人员 | 投标人在台州拥有专门项目维护团队，生产企业提供不少于三名在台州缴纳社保的售后工程师。或承诺中标后在当地设立相应项目维护团队。 |
| 3 | 售后服务 | 1、所有设备整机保修不少于1年，终身免费维修，提供原厂保修承诺； 2、提供7*24小时服务支持，若设备出现故障，2小时内给出解决方案，如须现场维修，维修人员需在4小时内到达医院，进行维修直至排除故障（包含节假日）； 3、为用户提供终身免费的软件升级和技术咨询服务。 |
| 4 | 验收标准 | 1.中标供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.响应方应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标供应商承担。 |
| 5 | 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 中标供应商应提供相应的培训计划。 1.3 中标供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成安装和调试，中标供应商应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标供应商免费提供合同货物的安装服务。 3.5 中标供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 6 | 付款方式 | 合同签订后，设备安装调试完成验收合格后一个月内支付90%，余款10%在设备正常运行1年后支付。 |

- 第五章  采购合同模板

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据（项目名称，项目编号） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (万元) | (万元) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和产品有效期

1.质保期≥1年。（自交货验收合格之日起计）

2.产品有效期10年。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后两个月内完成供货至指定地点

2. 交货方式：由中标供应商运送至指定地点

3. 交货地点：仙居县人民医院指定地点

十、货款支付

1. 付款方式：合同签订后，设备安装调试完成验收合格后一个月内支付90%，余款10%在设备正常运行1年后支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

- 签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

产品配置清单

| 序号 | 货物名称 | 产地/品牌 | 主要规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：ZJWS2021-XJRM02

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

第六章　 响应文件格式

响应文件的编制应按照本项目：“第三章  供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。

封面

（供应商名称）

响 应 文 件

采购人：仙居县人民医院

项目名称：1.5T核磁共振采购项目

项目编号：ZJWS2021-XJRM02

标项：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便磋商小组评审使用，不作为判别响应文件是否有效的依据。

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

投标声明书

仙居县人民医院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址              。

我（   姓名   ）系（    投标人名称    ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的1.5T核磁共振采购项目采购[编号为ZJWS2021-XJRM02]的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

授权委托书

仙居县人民医院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的1.5T核磁共振采购项目采购[编号为ZJWS2021-XJRM02]项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：           。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：

投标人（盖单位公章）：                            日 期：    年    月    日

后附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

后附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件

具备健全的财务会计制度的承诺函

致：仙居县人民医院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加1.5T核磁共振采购项目采购[编号为ZJWS2021-XJRM02] 的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：仙居县人民医院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加贵方组织的1.5T核磁共振采购项目采购[编号为ZJWS2021-XJRM02]的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合招标文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目实施；

- 我公司已经完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：仙居县人民医院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加1.5T核磁共振采购项目采购[编号为ZJWS2021-XJRM02] 的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

政府采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居县人民医院1.5T核磁共振采购[编号为ZJWS2021-XJRM02]的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它供应商和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

报价文件

初次报价一览表

采购人：仙居县人民医院

项目名称：1.5T核磁共振采购项目

项目编号：ZJWS2021-XJRM02

标项：

供应商名称：

统一单价

金额大写： ，小写： 单位：人民币元

说明:

1.磋商响应总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

2.以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 产地/品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

供应商企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加仙居县人民医院1.5T核磁共振采购项目采购活动（按响应形式选择填写）：

（1）□本公司为直接供应商提供本企业制造的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：    年   月   日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中型企业、小型企业、微型企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

小微企业资格证明材料（加盖公章）

供应商在“国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或当地中小企业行政主管部门的确认意见

说明：

1.磋商小组将依据“供应商企业类型声明函”及小微企业资格证明材料评定供应商的企业类型；

2.如供应商为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的小微企业资格证明材料也需提供；

3.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定供应商或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加仙居县人民医院1.5T核磁共振采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

说明：

1、若供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

商务技术文件

- 目录

- 法定代表人授权书 …………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） …………………………………（页码）

- 有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章） （页码）

- 有效的医疗器械注册证    ……………………………………………v…………（页码）

- 产品配置清单（格式见附件4）……………………………………………………（页码）

- 备品备件及专用工具报价表（格式见附件5）……………………………………（页码）

- 商务条款响应表（格式见附件6）…………………………………………………（页码）

- 技术条款偏离表（格式见附件7）…………………………………………………（页码）

- 供货方案（格式见附件8）…………………………………………………………（页码）

- 项目实施计划（格式见附件9）……………………………………………………（页码）

- 人员培训计划（格式见附件10） …………………………………………………（页码）

- 售后服务承诺书及其他优惠承诺（格式见附件11） ……………………………（页码）

- 类似项目业绩一览表（格式见附件12） …………………………………………（页码）

- 响应人的资格、资质证明文件（格式见附件13） ………………………………（页码）

- 其他必要的参考资料（如检测报告）    …………………………………………（页码）

- 用户使用报告、验收报告及反馈情况等资料  ……………………………………（页码）

- 所投设备的规格、详细介绍及主要清单（不含报价）……………………………（页码）

- 供应商其他相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）………………………………………………（页码）

附件4 产品配置清单

供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 内容 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件5  备品备件及专用工具报价表

供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 消耗品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 价格（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6  商务条款偏离表

| 序 号 | 名称 | 磋商文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 4 | 技术支持 |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试 |  |  |  |  |
| 7 | 验收 |  |  |  |  |
| 8 | 交货 |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |

备注：响应人的商务条款如有偏离，请在上表中予以注明。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件7    技术条款偏离表

| 序 号 | 货物名称 | 磋商文件 要求规格 | 响应规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：该表请按磋商文件技术规格各条逐项对应填写。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件8   供货方案

供货方案包括但不限于以下内容：

（1）设备的整体选型说明；

（2）设备具体配置说明

（3）设备的详细技术参数说明

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- 附件9  项目实施计划

- 响应人应提供本项目详细的项目实施计划，包括供货期承诺、人员安排等，格式自定。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- 附件10  人员培训计划

- 响应人应提供在本项目详细的人员培训计划，格式自定。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件11    售后服务承诺书及其他优惠承诺

- 响应人应提供在本项目详细的质量及售后服务承诺书及其他优惠承诺，格式自定。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月

附件12   类似项目业绩一览表

| 序 号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 业主联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各供应商可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附上合同及发票复印件（加盖公章）等证明材料。

2、响应人须真实仔细地填写本表格。

- 附件13响应人的资格、资质证明文件

表1  公 司 简 介

- 响应人应提供公司简介，格式自定。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月

表２  法定代表人授权书及投标代表身份证（格式）

本授权书声明：注册于                              （地址）的_______________________________（单位全称）的法定代表人_________（法定代表人姓名、职务），授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与                    （招标项目名称）（招标编号：              ） 磋商活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目磋商及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于                 年       月       日签字生效，特此声明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：________________性别：______年龄：___________职务：_______________

联系地址：______________________________________________________

邮编：______________电话：_________________传真：________________

附：投标代表身份证（复印件加盖公章）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）：

授权日期：___________________________

注：无响应人单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

表3 代理证明（或制造商出具的授权书）（如制造商投标，不需提供）

致：__       __（招标代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：