机电产品采购

国际招标文件

（第 二 册）

项目名称：数字减影血管造影系统采购项目

招标编号：1021-224WUSHI0390

浙江五石中正工程咨询有限公司

2022年7月

目     录

第一册（另行装订）

第一章   投标人须知

第二章   合同通用条款

第三章   合同格式

第四章   投标文件格式

注：《第一册》系指商务部机电和科技产业司2014年3月编制的版本。

第二册

第五章   投标邀请

第六章   投标资料表

第七章   合同专用条款

第八章   货物需求一览表及技术规格

投标文件补充格式

第五章  投 标 邀 请

（招标编号：1021-224WUSHI0390）

1.浙江五石中正工程咨询有限公司（以下简称五石公司）受嵊泗县人民医院（以下简称业主）委托，就数字减影血管造影系统采购项目采用国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物及有关服务提交密封投标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 数字减影血管造影系统 | 1套 | 详见招标文件第八章 | 合同签订后三个月内 | 嵊泗县人民医院指定地点 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

2.投标人资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.投标人的特定资格要求：

2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

2.2投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。

3.本项目不接受联合体投标。

4.未领购招标文件不可以参加投标。

3.招标文件的获取：

3.1招标文件领购开始时间：2022-07-18（北京时间）

3.2招标文件领购结束时间：2022-07-25（北京时间）

3.3招标文件领购地点：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼512室

4.投标文件的递交：

4.1投标截止时间（开标时间）：2022-08-09 10:00（北京时间）

4.2投标文件送达地点：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514开标室

4.3开标地点：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514开标室

5.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机 电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

6.汇款方式：

标书费及中标服务费账户：

帐号：1202003209900014176；

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

美金账户：

帐号：1202022109814021861；

开户银行：中国工商银行杭州市朝晖路支行

保证金帐户：

帐号：1202223219900021603；

开户银行：中国工商银行高新支行学院路分理处

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 内 容 |  |
| --- | --- |
| 此投标资料表中没有涉及到的条款，以中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应条款为准。 |  |
| 说明 |  |
| 1.2 | 业主名称：嵊泗县人民医院 业主地址：嵊泗县菜园镇215号 招标机构名称:浙江五石中正工程咨询有限公司 地址：杭州市拱墅区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室 标书购买：0571-85334203 财务电话：0571-88271625 |
| 1.3 | 项目名称: 数字减影血管造影系统采购项目 |
| 招标文件 |  |
| 6.1 | 若对招标文件有疑问，要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标机构和招标人。 |
|  | 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的20%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次投标设有最高限价：900万。 投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 1）中华人民共和国关境内制造的货物： 投标报价：货到医院价 （含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 2）投标截止时间前已经进口的货物： 投标报价：货到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供货物的投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。 |
| 12.1 | 投标货币（对来自境内的货物）：人民币 |
| 12.2 | 投标货币（对来自境外的货物）： 人民币（含货物进口应缴纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 需要提交的资格证明文件： 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函（主要设备即可）。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 提供产品DATASHEET。 |
| 14.3 | 1）货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额:不适用。 |
| 16.1 | 投标有效期: 开标后九十(90)天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本的份数：一（1）份；副本的份数: 伍(5)份。电子版一（1）份（u盘）。 |
| *17.2 | 必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 1）投标文件递交至: 杭州市拱墅区白石路318号中国人力资源产业园北楼514室 2）招标邀请的标题: 数字减影血管造影系统采购项目 招标编号:1021-224WUSHI0390 |
| 19.1 | 投标截止:2022年08月09日 时间: 10:00 PM(北京时间) |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 21.1 | 开标日期:2022年08月09日 时间: 10:00 PM(北京时间) 地点: 杭州市拱墅区白石路318号中国人力资源产业园北楼514室 |
| 23.1 | 评标方法：本次招标将按照最低评标价法进行评标。 |
| 25.1 | 评标货币：美元。 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)设备性能和生产率 7)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期：适用投标人须知第26.4.2 1)条。 本投标邀请项下的货物按照货物需求一览表中规定的时间交货。以规定的时间为基础，每延长7天评标价增加投标总价的1%,提前交货不考虑降低评标价。 |
| 26.4.3 | 付款计划: 投标人应按照合同条款所列的付款条件报价。如付款条件偏离，将增加投标总价的2%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：适用投标人须知第26.4.4 1)条。 若招标人要求则适用(运行周期以5年计)。招标人将开列经常使用的零部件和备件清单，以及在投标资料表中所规定的运行周期所需要的数量，按投标文件中所报的单价计算其总价，并计入投标价中。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：适用投标人须知第26.4.7 1)条。 技术规格及要求中标注”*”号的为关键技术指标参数,对这些关键技术指标参数的任何负偏离将导致废标。如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其投标总价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： a、国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 b、招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 c、投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d、有效供应商不足三家作废标处理。 |
|  | 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费： 本项目招标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件标准收取，中标人在收到中标通知书后2周内按规定的标准一次性向招标机构缴清中标服务费。招标服务费以支票、汇票、电汇或经招标代理公司认可的一种方式支付，招标机构在收到中标服务费后退还中标人的投标保证金，在发出招标结果通知后，退还未中标人的投标保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 投标人网上注册和年检等： 投标人必须在投标截止时间前在“机电产品招标投标电子交易平台”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 “机电产品招标投标电子交易平台”网址：www.chinabidding.com 。投标人注册和办理年检方法，可登录该网站查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－685（客户服务部）/ 传真：010-58851112。项目投诉网址“中国国际招标网”：chinabidding.mofcom.gov.cn。 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

# 第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：嵊泗县人民医院 买方地址：嵊泗县菜园镇215号 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：嵊泗县人民医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1 1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：签订合同后一周内支付40%货款，货到验收合格后一个月内支付余款。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

# 第八章 货物需求一览表及技术规格

- 概  述

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 数字减影血管造影系统 | 1套 | 详见招标文件第八章 | 合同签订后三个月内 | 嵊泗县人民医院指定地点 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 商务条款

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| *1.1 | 列出详细的设备配置清单（包括附件及选配件），清单包括：硬件、软件、附件及选配件的规格型号、接口。提供分项价格并提供价格的折扣率，同时提供试剂耗品的清单及供应价（各种包装规格分别报价）。标书中未提及的某些属选配的功能、软硬件，供方必须充分告知院方，以院方选择为准。若在交付使用后院方发现其功能或软件未告知院方的，供方必须无条件提供。 |  |
| 1.2 | 提供有效的医疗器械注册证、产品注册登记表及各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| 1.3 | 招标设备如为法定商检产品或国家强检计量设备，由中标方负责进行商检或计量等，费用包含在投标总价之内。 |  |
| 1.4 | 投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，招、投标文件为合同的组成部分，具同等法律效力。若标书与合同如有不一致之处，以标书为准。 |  |
| 1.5 | 提供纸质和电子版操作手册（包括纸质版两套和电子版一套）、维修手册（包括维修技术资料及线路图）、软件、维修零配件、维修密码等。 |  |
| 1.6 | 提供近三年内浙江省三级医院的用户名单、联系电话。（同规格型号的用户） |  |
| 1.7 | 如实提供有注册证医疗器械的使用年限或使用期限。设备到医院日期与生产日期间隔不超过半年；进口设备，验收时提供海关商检证等进口证明文件。 |  |
| 1.8 | 售后服务 |  |
| 1.8.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥1年。供方需提供保修期后每年整机保修费用，单独报价，由生产商提供承诺，并且保证价格为真实、有效，并作为售后服务的评标依据，保修期后需要保修的，不高于此价格（如技术需求中有相关要求，以技术需求准）。 |  |
| 1.8.2 | 保修期内每年开机率不低于95%（一年按365天计），即停机天数不超过18个自然日／年，如开机率达不到要求，每停机超过1个自然日保修期相应延长10个自然日。 |  |
| 1.8.3 | 按规范进行维保服务（至少提供每年2次的上门维保养服务），并提供详细的维保报告（提供有关测试证明）等。 |  |
| 1.8.4 | 保修期内，确保设备通过浙江省卫生厅的质控检查和技术监督局等有关部门的技术检测。如不合格，承担重检费用，直至通过检测。 |  |
| 1.8.5 | 保修范围内设备的故障维修响应时间≤2小时内，到达现场时间≤ 48小时（包括节假日），若从保修开始72小时内无法修复，需提供给医院详细的解决方案，每次现场服务后提供详细的维修报告单。 |  |
| 1.8.6 | 保修期后，对设备进行维修免收差旅费、人工费等，仅收损坏更换的零备件费。必须做到先维修后付款。 |  |
| 1.8.7 | 提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按最大优惠程度供应（供应价格和折扣，在标书中明确）。 |  |
| 1.8.8 | 提供操作培训及考核和工程师的维护、维修培训（列出具体的培训方案。如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括会务费、差旅费、食宿费用等），投标方应知晓所有这些费用已包含在合同总价中。 |  |
| 1.8.9 | 提供售后服务地址、联系人、电话等信息。 |  |
| 1.8.10 | 软件终身免费升级。 |  |
| 1.9 | 安装及验收 |  |
| 1.9.1 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 1.9.2 | 安装要求：到货后，按院方通知要求进行。 |  |
| 1.9.3 | 安装、验收前所产生的一切费用及风险（包括运输费、保险费、装卸及搬运费用等）由供方负责提供。 |  |
| 1.9.4 | 安装、验收标准：应与产品技术数据及标书技术文件一致，符合我国有关技术规范和技术标准，符合合同要求。 |  |
| 1.9.5 | 验收：符合医院的验收规范。 注：1.提供规范的安装验收报告。 2.提供电子版和纸质简明操作规程（至少包括使用前检查准备、操作步骤、注意事项、适用范围或禁忌证，日常维护、应急处理方案等）。 3.提供厂家标准维保（PM）内容。 |  |
| 1.9.6 | 安装、验收标准：应与产品技术数据及标书技术文件一致，符合我国有关技术规范和技术标准，符合合同要求。 |  |
| 1.9.7 | 验收：符合医院的验收规范。 注：1.提供规范的安装验收报告。 2.提供电子版和纸质简明操作规程（至少包括使用前检查准备、操作步骤、注意事项、适用范围或禁忌证，日常维护、应急处理方案等）。 3.提供厂家标准维保（PM）内容。 |  |

- 技术规格

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：数字减影血管造影系统。 |  |
| 二 | 数量：一套。 |  |
| 三 | 设备用途：心、脑、全身血管造影，介入治疗。 |  |
| 四 | 提供相应NMPA文件。 |  |
| 五 | 技术要求： |  |
| 1 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要； |  |
| *1.1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能； |  |
| 1.2 | 机架可进行等中心旋转； |  |
| 1.3 | 机架运动包括电动和手动两种方式； |  |
| 1.4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒； |  |
| 1.5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒； |  |
| 1.6 | CRA：≥90°； |  |
| 1.7 | CAU：≥90°； |  |
| 1.8 | RAO：≥185°； |  |
| 1.9 | LAO：≥120°； |  |
| 1.10 | 旋转采集角度≥240°； |  |
| 1.11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动； |  |
| 1.12 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照； |  |
| 1.13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息； |  |
| 1.14 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260cm； |  |
| 1.15 | L臂电动速度：≥15cm/s； |  |
| 1.16 | C型臂弧深：≥90cm（不包括L臂补偿）； |  |
| 1.17 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集； |  |
| 1.18 | 等中心到地面距离：≤106.5cm； |  |
| 1.19 | 等中心到焦点距离：≥81cm； |  |
| 1.20 | SID范围：89.5cm-119.5cm。 |  |
| 2 | 导管床： |  |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求； |  |
| 2.2 | 床面要求为碳纤维材料； |  |
| 2.3 | 纵向运动范围：≥120cm； |  |
| 2.4 | 导管床横向运动：≥36cm； |  |
| 2.5 | 床面升降范围：≥28cm； |  |
| 2.6 | 床面最低高度：≤74cm； |  |
| 2.7 | 床最大承重：≥325KG； |  |
| 2.8 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重； |  |
| 2.9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全； |  |
| 2.10 | 床长度：≥319cm； |  |
| 2.11 | 床宽度：≥50cm； |  |
| 2.12 | 床面患者最大有效覆盖：≥223cm； |  |
| 2.13 | 床面旋转角度：≥270度； |  |
| 2.14 | 床面上下运动速度：≥30mm/S。 |  |
| 3 | 检查室内控制系统： |  |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统； |  |
| 3.1.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏； |  |
| 3.1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作； |  |
| 3.1.3 | 可进行图像采集条件控制； |  |
| 3.1.4 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议； |  |
| 3.1.5 | 程序卡片可自行定义和存储； |  |
| 3.1.6 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择； |  |
| 3.1.7 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别； |  |
| 3.1.8 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片； |  |
| 3.1.9 | 床和机架锁定控制； |  |
| 3.1.10 | X线的使能控制； |  |
| 3.1.11 | 透视蜂鸣器复位； |  |
| 3.1.12 | 秒表； |  |
| 3.1.13 | 透视存储； |  |
| 3.1.14 | 清洁模式。 |  |
| 3.2 | 遥控器功能： |  |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择； |  |
| 3.2.2 | 检查循环播放和序列循环播放； |  |
| 3.2.3 | 浏览速度； |  |
| 3.2.4 | 序列纵览和检查纵览； |  |
| 3.2.5 | 激光灯指示； |  |
| 3.2.6 | 检查和序列的标记，用于存储； |  |
| 3.2.7 | 选择参考图像并调用； |  |
| 3.2.8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理； |  |
| 3.2.9 | 减影和蒙片选择。 |  |
| 4 | 控制室并行处理工作站： |  |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行； |  |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能； |  |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列； |  |
| 4.4 | 可同时处理不同病人的信息； |  |
| 4.5 | 准备下一个病人的信息输入； |  |
| 4.6 | 进行上一个病人的报告编写； |  |
| 4.7 | 进行QCA后，可立即与检查室分享。 |  |
| 5 | 高压发生器： |  |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW； |  |
| 5.2 | 最大管电流：≥1000mA； |  |
| 5.3 | 逆变频率：≥100kHZ； |  |
| 5.4 | 最小管电压：≤40KV； |  |
| 5.5 | 最大管电压：≥125KV； |  |
| 5.6 | 最短曝光时间：≤1ms； |  |
| 5.7 | 自动SID跟踪； |  |
| 5.8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光。 |  |
| 6 | X线球管： |  |
| 6.1 | 球管阳极热容量：≥6.4MHU； |  |
| 6.2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU； |  |
| 6.3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min； |  |
| *6.4 | 球管阳极散热率：≥21000W； |  |
| 6.5 | 金属陶瓷外壳； |  |
| 6.6 | 液态金属轴承球管； |  |
| 6.7 | 10分钟透视功率：≥4500W； |  |
| 6.8 | 球管阳极转速：≤4200转/分钟； |  |
| 6.9 | 球管焦点为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.7mm； |  |
| 6.10 | 最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≤65kW； |  |
| 6.11 | 球管阳极靶边直径：≥200mm； |  |
| 6.12 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统； |  |
| 6.13 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线； |  |
| *6.14 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm； |  |
| 6.15 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器； |  |
| 6.16 | 遮光器位置可存储； |  |
| 6.17 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位； |  |
| 6.18 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置。 |  |
| 7 | 平板探测器： |  |
| 7.1 | 探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器； |  |
| 7.2 | 平板外壳大小：≤42X52cm； |  |
| 7.3 | 最大有效成像视野(边长) ≥30cmX38cm ； |  |
| *7.4 | ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要； |  |
| 7.5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1904x2586x16 bits； |  |
| 7.6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm； |  |
| 7.7 | 像素尺寸：≤154μm； |  |
| 7.8 | 0 lp/mm 时DQE：≥77%； |  |
| 7.9 | 平板可90度旋转； |  |
| 7.10 | 平板探测器无需水冷装置； |  |
| 7.11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制。 |  |
| 8 | 图像显示器： |  |
| 8.1 | 控制室：24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器两台，显示矩阵：≥1920x1080，最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m²； |  |
| 8.2 | 操作室：27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器4台，显示矩阵：≥1920x1080，最大视角：≥178°，亮度：≥650Cd/m²； |  |
| 8.3 | 4架位宽屏显示器吊架； |  |
| 8.4 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330x300cm； |  |
| 8.5 | 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm； |  |
| 8.6 | 显示器吊架旋转范围：≥350°。 |  |
| 9 | 图像系统： |  |
| 9.1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵，即提供2K影像链配置； |  |
| 9.2 | 采集帧率：0.5-6帧/秒； |  |
| 9.3 | 最大采集帧率：≥6帧/秒； |  |
| 9.4 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15-30帧/秒； |  |
| 9.5 | 实时减影； |  |
| 9.6 | 脉冲透视； |  |
| 9.7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟； |  |
| 9.8 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上； |  |
| 9.9 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒； |  |
| 9.10 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒； |  |
| 9.11 | 具有透视末帧图像保持功能； |  |
| 9.12 | 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅，2048矩阵：≥12,500幅； |  |
| 9.13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记； |  |
| 9.14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能； |  |
| 9.15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景； |  |
| 9.16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能； |  |
| 9.17 | 支持术中事件记录并存储。 |  |
| 10 | 测量分析（主机系统）： |  |
| 10.1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定； |  |
| 10.2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量； |  |
| 10.3 | 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量； |  |
| 10.4 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量。 |  |
| 11 | 旋转采集： |  |
| 11.1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度； |  |
| 11.2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度； |  |
| 11.3 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒； |  |
| 11.4 | 可实时减影。 |  |
| 12 | 网络与接口： |  |
| 12.1 | 具有DICOM Send功能； |  |
| 12.2 | 具有DICOM Print功能； |  |
| 12.3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能； |  |
| 12.4 | 具有DICOM Worklist功能； |  |
| 12.5 | 具有DICOM MPPS功能； |  |
| 12.6 | 激光相机接口； |  |
| 12.7 | 高压注射器接口。 |  |
| 13 | 附件： |  |
| 13.1 | 具备整个系统的升级能力； |  |
| 13.2 | 具有双向对讲系统； |  |
| 13.3 | 具有图像处理操作面板； |  |
| 13.4 | 具有红外遥控器； |  |
| 13.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能； |  |
| 13.6 | 具有悬吊式射线防护屏； |  |
| 13.7 | 具有床旁射线防护帘； |  |
| 13.8 | 具有悬吊式手术灯； |  |
| 13.9 | 具有中文操作手册。 |  |
| 14 | 智能路径图功能： |  |
| 14.1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整； |  |
| 14.2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式； |  |
| 14.3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式； |  |
| 14.4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要； |  |
| 14.5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响。 |  |
| 15 | 组合蒙片功能： |  |
| 15.1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量； |  |
| 15.2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量； |  |
| 15.3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像； |  |
| 15.4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅； |  |
| 15.5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点。 |  |
| 16 | 射线剂量防护技术： |  |
| 16.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm； |  |
| 16.2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式； |  |
| 16.3 | 具有球管内置栅控技术； |  |
| 16.4 | 透视图像存储功能：≥999幅透视图像连续存储； |  |
| 16.5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置； |  |
| 16.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值； |  |
| 16.7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏； |  |
| 16.8 | 无射线下定位功能； |  |
| 16.9 | 提供DoseWise低剂量技术。 |  |
| 17 | 提供三维重建功能。 |  |
| 18 | 提供双期类CT软组织成像。 |  |
| 19 | 提供开放式双期类CT成像，投照范围左前斜：≥55度，右前斜：≥185度。 |  |
| 20 | 提供MR/CT路图功能。 |  |
| 21 | 提供实时穿刺引导功能。 |  |
| 22 | 提供实时冠脉支架精细显影功能。 |  |
| 23 | 提供下肢血管追踪造影功能。 |  |
| 24 | 提供图文报告工作站1套。 |  |
| 25 | 提供高压注射器1台。 |  |
| 26 | 提供心电监护仪1台。 |  |
| 27 | 提供防护用品（铅衣、铅帽、铅围脖、防护眼镜）三套。 |  |
| 28 | 本项目为交钥匙工程，提供包含土建、机房装修、基础钢结构等内容的服务。 |  |
| 29 | 含PACS接口费。 |  |

注：标注“*”号的为关键技术指标参数,对这些关键技术指标参数的任何负偏离将导致废标。

# 本册特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订，本册中后附参考格式以本册格式为准，其他格式见第一册）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书

1.1.2 开标一览表 (另装入信封递交)

1.1.3 投标分项报价表

1.1.4 货物说明一览表

1.1.5 技术规格响应/偏离表 （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全响应招标要求）

1.1.6 商务条款响应/偏离表（任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全响应招标要求）

1.1.7 技术说明详细资料

1.1.8 其他必要的第一分册规定的其他资格证明文件

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法定代表人授权书

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内投标人需提供 )

1.2.3 省/市食品药品监督管理局签发的医疗器械经营许可证的复印件

1.2.4 医疗器械注册证复印件

1.2.5 资格证明文件：

资格声明；

制造商资格声明；

贸易公司资格声明；

制造商出具的授权函；

对投标人的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

资格证明文件必须按要求在规定签章处由出具单位负责人或授权代理人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。

资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照技术规格响应/偏离表分别进行逐项应答，

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值应答。