机电产品采购

国际招标文件

（第 二 册）

项目名称：3.0T磁共振模拟机采购项目

招标编号：1021-214WUSHI0297

浙江五石工程咨询有限公司

2021年2月

目     录

第五章  投 标 邀 请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

本册特别补充条款

第五章  投 标 邀 请

（招标编号：1021-214WUSHI0297）

- 浙江五石工程咨询有限公司（以下简称招标机构）受浙江省肿瘤医院（以下简称招标人）委托，就3.0T磁共振模拟机采购项目采用国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物及有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：3.0T磁共振模拟机1套

简要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

2.投标人资格条件：

2.1投标人应具备的资格：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

3.招标文件的获取：

3.1招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

3.2招标文件领购结束时间：2021-02-25（北京时间）

3.3招标文件领购地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼512室或将投标报名登记表发送至hzwszb@163.com（邮件主题请注明“XXX公司报名浙江省肿瘤医院3.0T磁共振模拟机采购项目”）

3.4招标文件售价：￥500/$80，售后不退

4.投标文件的递交：

4.1投标截止时间（开标时间）：2021-3-12 09:30（北京时间）

4.2投标文件送达地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室

4.3开标地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼514室

5.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 内 容 |  |
| --- | --- |
| 此投标资料表中没有涉及到的条款，以中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应条款为准。 |  |
| 说明 |  |
| 1.2 | 招标人:浙江省肿瘤医院 地址:杭州市拱墅区半山东路1号 招标机构名称:浙江五石工程咨询有限公司 地址：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室 标书购买：0571-85334203 财务电话：0571-88271625 |
| 1.3 | 项目名称:3.0T磁共振模拟机采购项目 |
| 招标文件 |  |
| 6.1 | 若对招标文件有疑问，要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标机构和招标人。 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2021年 2月25日16时00分前以书面形式（可扫描件发邮件至545103378@qq.com）提交招标机构。 |
|  | 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不适用 |
| 11.5 | 本次投标设有最高限价：人民币2500万。（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用） 投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 1、 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 2、 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货（设备到达用户指定科室）、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 投标货币（对来自境内的货物）：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币。采用外币报价的，须报出外币和人民币（含条款11.6.2中2内容）的比价。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到3.0T磁共振模拟机制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（参见格式IV-9-4）和制造商资格声明（参见格式IV-9-2）。 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供所投设备原厂DATASHEET。 |
| 14.3 | 1）货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额:人民币贰拾万元整（￥200000.00元） 收款人：浙江五石工程咨询有限公司 开户行：中国工商银行高新支行学院路分理处 帐 号：1202223219900021603 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行转账等非现金形式（如果投标保证金为外币，应按开具之日中国银行公布的卖出价折算）于开标前到达指定账户。 投标保证金有效期应于投标有效期保持一致。 |
| 16.1 | 投标有效期:90天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本的份数：一份；副本的份数: 伍份。电子版一份（同时提供word版本和正本扫描件PDF版本，U盘）。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3条）的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号： 2、项目名称：3.0T磁共振模拟机采购项目 3、投标邀请的标题：采购3.0T磁共振模拟机 4、投标文件递交至：杭州市下城区白石路318号中国人力资源产业园北楼514室 5、在2021年3月12日09:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止:2021年3月12日 时间: 09:30 AM(北京时间) |
| 开标与评标 |  |
| 21.1 | 开标日期:2021年3月12日 时间: 09:30 AM(北京时间) 开标地点:杭州市下城区白石路318号中国人力资源产业园北楼514室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法。 |
| 25.1 | 评标货币：美元。 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离： 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：本投标邀请项下的货物按照货物需求一览表中规定的时间交货。以规定的时间为基础，每延长一周增加投标总价的0.5%，提前交货不考虑降低评标价。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用： 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用。 |
| 26.4.6 | 设备运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项增加投标总价的1%；如一项功能或配置或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中计算评标价。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
|  | 授予合同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按按计价【2002】1980号文规定向中标人收取。中标人在收到中标通知书同时一次性向招标机构支付中标服务费。 户名：浙江五石工程咨询有限公司 帐号：1202003209900014176； 开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： 投标人网上注册和年检等： 投标人必须在投标截止时间前在“机电产品招标投标电子交易平台”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 “机电产品招标投标电子交易平台”网址：www.chinabidding.com 。投标人注册和办理年检方法，可登录该网站查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－685（客户服务部）/ 传真：010-58851112。项目投诉网址“中国国际招标网”：chinabidding.mofcom.gov.cn。 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

# 第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省肿瘤医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 合同签订设备到达医院指定地点，凭全额发票支付合同总价的90%；设备验收合格后三个月支付合同总价的10%； 验收合格后卖方开具合同总金额单张发票（若无法开具单张发票，请提供税务额度限制相关证明）。本合同执行中相关的一切税费均由卖方承担。 |
| 21 | 合同价和分项价格：报价均包含主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用等所有相关费用。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 - 保修期：设备验收合格后，原厂保修≥1年。 - 保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 - 保修期内发生故障报修，工程师需24小时内到达医院。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 保修期内设备厂商须按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 2.售后服务 2.1.在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在12小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 2.2.卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 2.3.投标货物（3.0T磁共振模拟机）制造商指定售后服务机构出具本项目的出保后年整机保修服务内容及价格承诺，承诺买方在设备寿命期内均可以不高于该价格购买年保修服务。本条所指年整机保修是指包括3.0T磁共振模拟机和其他所有第三方货物的1年原厂保修。该年保修价格最高不得超过90万元人民币。 2.4.投标商应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准：其他买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 2.5.对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3.技术支持 3.1卖方应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.培训 4.1.院外培训：卖方提供医师和设备技术人员国内培训名额4名，时间各1周；地点：用户指定的国内三甲医院。院内培训：卖方提供医院现场设备临床应用和维护培训3次。设备院内外培训所有费用包含在投标总价中。 4.2．院内培训：卖方免费提供医院设备使用人员操作培训和工程师维修、维护培训，保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能，和工程师掌握设备PM内容。须列明培训计划。 4.3.每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。卖方另提供电子版本的操作手册和维修手册各1份。 5.安装调试 5.1．安装地点：浙江省肿瘤医院指定地点 5.2．安装完成时间：货物到达买方单位后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。 5.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4 安装过程中发生的费用由卖方人负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 5.5.卖方负责用户的机房设计、装修，费用由卖方负责。 6.验收 6.1.设备安装后，买方按合同、招标文件、投标文件和国际、国家标准及厂方标准进行质量验收。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给买方造成的损失。同时卖方提供设备操作、维修手册及光盘，维修密码。 6.2.商检费用包含在投标总价中。 7.交货 7.1 交货期：接到用户通知后3个月内，如发生由于卖方原因产生的逾期到货，卖方应按照逾期到货部分价款的每天万分之五向买方支付违约金。 7.2 交货地点：医院指定地点 8.其他 8.1．副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。 8.2．正本及副本中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 8.3.投标文件中涉及到货物名称的地方（开标一览表，投标分项报价表，货物说明一览表），其规格型号的描述与医疗器械注册证必须一致。 8.4.投标时提供投标文件正本的电子版光盘或U盘（正本扫描件PDF版本，和word版本） 8.5.详细列出并标明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。如未提及或列出，视为免费提供。 8.6.专用工具：如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具。 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 9.报价方式 9.1详见《第六章 投标资料表》的报价要求；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

# 第八章 货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为3.0T磁共振模拟机，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T磁共振模拟机 | 1套 | 浙江省肿瘤医院指定地点 |
| 2 | 全套技术资料 |  |  |
| 3 | 投标人认为必须提供的其他货物。 |  |  |

三、技术规格

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 用途描述 |  |
| *1. | 3.0T磁共振用于放射治疗定位 | 提供相关证明文件 |
| 二 | 技术参数 |  |
| 1 | 磁体 |  |
| 1.1 | 磁场强度 | 3.0T |
| 1.2 | 中心共振频率(提供Datasheet证明) | ≧127MHz |
| 1.3 | 应用类型 | 全身通用型 |
| 1.4 | 磁场类型 | 超导 |
| 1.5 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |
| 1.6 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |
| 1.7 | 超导匀场 | 提供 |
| 1.8 | 病人个性化匀场 | 提供 |
| 1.9 | 高级高序匀场 | 提供 |
| 1.10 | 磁体材料 | 3.0T不锈钢专用磁体 |
| 1.11 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦5.2m |
| 1.12 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦3.0m |
| *1.13 | 磁体内径大小： 需满足患者佩戴放疗定位模具后正常使用 | ≧70cm |
| 1.14 | 磁体为两端开放式设计 | 具备 |
| 1.15 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |
| 1.16 | 磁场稳定度 | ≦0.1ppm/h |
| 1.17 | 磁场均匀度（V－RMS测量法） |  |
| *1.17.1 | 40cmDSV | ≦0.27ppm |
| 1.17.2 | 30cmDSV | ≦0.08ppm |
| 1.17.3 | 20cmDSV | ≦0.03ppm |
| 2 | 梯度系统 |  |
| 2.1 | 最大梯度场强: | ≧44mT/m |
| 2.2 | 最大单轴梯度切换率 | ≧200mT/m/ms |
| 2.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 具备 |
| 2.4 | 工作周期 | 100% |
| 2.5 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |
| 2.6 | 梯度工作方式 | 非共振 |
| 2.7 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |
| 2.8 | 最短爬升时间 | ≦0.25ms |
| 2.9 | 实时数字化射频能量监控 | 有 |
| 2.10 | 梯度线圈冷却方式 | Hollow Copper 内冷式梯度 |
| 3 | 磁共振放疗成像集成平板床系统 | 放疗平板和磁共振扫描床集成设计，实现患者放射治疗体位的磁共振成像功能 |
| *3.1 | 具备标准放疗刻度并能和标准磁共振兼容放疗定位板放置匹配，满足放疗定位成像需求 | 14cm标准刻度槽设计 |
| 3.1.2 | 放疗平板宽度 | ≧53cm |
| 3.1.3 | 放疗平板长度 | ≧204cm |
| 3.1.4 | 放疗平板载重量 | ≧220kg |
| 3.1.5 | 平板床面轻巧设计 | ≦15kg,一个技师即可轻易摆放 |
| 3.1.6 | 放疗平板重复定位精度 | ≦1mm |
| 3.1.7 | 三点式定位条匹配平板床设计 | 三点式设计,能匹配固定标准磁共振兼容放疗定位板 |
| 3.2 | 扫描床位置固定不可移动 | 具备 |
| 3.3 | 扫描床最低高度 | ≦70cm |
| 3.4 | 扫描床水平移位精度 | ≦±0.5mm |
| 3.5 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 | ≧200kg |
| 3.6 | 扫描床水平运动最大速度 | ≧200mm/sec |
| 3.7 | 床旁扫描操控系统 | 具备 |
| 3.8 | 磁体彩色液晶显示系统 | 具备 |
| 3.9 | 扫描床自动步进 | 具备 |
| 3.10 | 足先进扫描模式 | 具备 |
| 3.11 | 病人通道环境 | 照明、通风、通话 |
| 3.12 | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描。 | 具备 |
| 4 | 射频系统 |  |
| 4.1 | 射频系统类型 | 光纤射频系统 |
| 4.2 | 磁体内置模数转换器 | 具备 |
| 4.3 | 磁体内置光电转换器 | 具备 |
| 4.4 | 射频信号传输方式 | 光纤 |
| 4.5 | 射频功率 | ≦40KW |
| 4.6 | 射频噪音水平 | ≦0.5dB |
| 4.7 | 每个线圈单元皆有一一对应的前置放大器 | 具备 |
| 4.8 | 所有线圈免调谐 | 具备 |
| 4.9 | 发射带宽 | ≧625KHZ |
| 4.10 | 每通道同时并行采样接收带宽 | ≧1MHZ |
| 4.11 | 采样分辨率 | ≦50ns |
| 4.12 | 并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT） | 具备 |
| 4.13 | 相控阵射频同时终端传输通道数 | ≧32个 |
| 4.14 | 射频接收线圈 |  |
| 4.14.1 | 正交发射接收体线圈 | 具备 |
| 4.14.2 | 头颈联合相控阵线圈 | ≧29单元 |
| 4.14.3 | 全脊柱相控阵线圈 | ≧40单元 |
| 4.14.4 | 体部相控阵线圈 | ≧36单元 |
| 4.14.5 | 大号关节相控阵线圈 | ≧16单元 |
| 4.14.6 | 小号关节相控阵线圈 | ≧16单元 |
| 4.14.7 | 乳腺相控阵线圈 | ≧8单元 |
| 4.15 | 放疗专业设计线圈及固定架 |  |
| 4.15.1 | 放疗专业设计头部定位成像头线圈 | 放疗专用,开放式柔性设计,>=6通道相控阵线圈 |
| 4.15.2 | 专业设计磁共振头（颈）线圈放疗定位成像固定架 | 具备放疗专用线圈定位架，可以调节角度和与患者头部之间的距离,避免线圈直接接触患者引起轮廓形变 |
| 4.15.3 | 专业设计磁共振体线圈放疗定位件 | 具备放疗专用线圈桥架，大中小三种尺寸可选,满足不同体型患者,避免线圈直接接触患者引起轮廓形变 |
| 5 | 静音技术 |  |
| 5.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供 |
| 5.2 | 声阻尼材料技术 | 提供 |
| 5.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 提供 |
| 6 | 计算机系统 |  |
| 6.1 | 操作系统 | Linux或Intel系统 |
| 6.2 | 主CPU主频 | ≧2.53GHZ |
| 6.3 | 主CPU个数 | ≧2个 |
| 6.4 | 主内存 | ≧8GB |
| 6.5 | 图像存储硬盘容量 | ≧584GB |
| 6.6 | 最大重建矩阵 | ≧1024×1024 |
| 6.7 | 重建速度 | ≧5400幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |
| 6.8 | 阵列处理器内存 | ≧36GB |
| 6.9 | 系统软件硬盘容量 | ≧146GB |
| 6.10 | DVD-RW光盘刻录机 | 提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |
| 6.11 | 同步扫描和创建功能 | 实时显示 |
| 6.12 | 显示器 | ≧23英寸彩色LCD液晶显示 |
| 6.13 | 显示图像分辨率 | ≧1920×1200 |
| 6.14 | 实时MIP | 具备 |
| 6.15 | 实时MPR | 具备 |
| 6.16 | 三维表面重建技术SSD | 具备 |
| 6.17 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |
| 6.18 | 图像减影，电影回放 | 具备 |
| 6.19 | 实时互动多平面重建 | 具备 |
| 6.20 | 动态定量分析软件： | 有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。 |
| 6.21 | 2D定量分析软件 | 具备 |
| 6.22 | 实时心电波形显示 | 具备 |
| 6.23 | 实时呼吸、脉搏波形显示 | 具备 |
| 7 | 后处理工作站放疗应用功能及配套接口 |  |
| 7.1 | 多影像融合配准功能 | 在磁共振工作站上完成MR/CT等多模式影像的自动配准及融合功能 |
| 7.1.1 | MR影像与CT计划影像自动，半自动，及标志物配准功能 | 提供 |
| 7.1.2 | 磁共振局部靶区定义及自动配准功能 | 提供 |
| 7.1.3 | MR影像上靶区勾画和DICOM RT 格式存储功能 | 提供 |
| 7.3 | 放疗模拟定位及分析系统 | 在磁共振工作站上完成模拟定位功能 |
| 7.3.1 | 多模式影像靶区定义 | MR等多模式影像帮助精确定义靶区，并实时修改 |
| 7.3.2 | 基于CT计划影像的危及器官自动和半自动识别功能 | 提供 |
| 7.4 | 放疗治疗监控及疗效评估应用功能 |  |
| 7.4.1 | 肿瘤灌注功能成像及定量软件 |  |
| 7.4.2 | DCE成像应用 | 提供 |
| 7.4.3 | Ktrans Kep Ve自动定量计算功能 | DCE扫描结束即可在磁共振工作站上自动后处理计算提供 |
| 7.4.4 | 三位动脉自旋标记成像(3D ASL) | 基于形变最小的FSE序列成像,定量化成像CBF,无需打造影剂 |
| 7.5 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 7.6 | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能） | 具备 |
| 7.7 | 主机向PC机传输图像数据功能 | 具备 |
| 8 | 扫描参数 |  |
| 8.1 | 最大FOV (X\Y\Z三轴均可达到) | ≧50cm |
| 8.2 | 最小FOV (X\Y\Z三轴均可达到) | ≦3mm |
| 8.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≦0.1mm |
| 8.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≦0.05mm |
| 8.5 | 最大采集矩阵 | ≧1024×1024 |
| 8.6 | 最短TR时间（128矩阵） | ≦0.68ms |
| 8.7 | 最短TE时间（128矩阵） | ≦0.184ms |
| 8.8 | EPI最短TR时间（256矩阵） | ≦3.5ms |
| 8.9 | EPI最短TE时间（256矩阵） | ≦1.3ms |
| 8.10 | 3D GRE最短TR时间（256×256矩阵） | ≦0.926ms |
| 8.11 | 3D GRE最短TE时间（256×256矩阵） | ≦0.184ms |
| 8.12 | 快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≦3.9ms |
| 8.13 | 快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≦2.0ms |
| 8.14 | FSE最大回波链 | ≧1024 |
| 8.15 | EPI最大回波链 | ≧256 |
| 8.16 | 采集弥散加权系数B值 | ≧10,000s/mm2 |
| 9 | 扫描技术与序列 |  |
| 9.1 | 放疗及肿瘤专用扫描序列设计 |  |
| 9.1.1 | 头部放疗及肿瘤专用扫描界面及序列设置 | 具备 |
| 9.1.2 | 头颈部放疗及肿瘤专用扫描界面及序列设置 | 具备 |
| 9.1.3 | 体部放疗及肿瘤专用扫描界面及序列设置 | 具备 |
| 9.2 | 自旋回波序列，包括： |  |
| 9.2.1 | 2D/3D快速自旋回波序列 | 具备 |
| 9.2.2 | 组织驰豫时间测量SE | 具备 |
| 9.2.3 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
| 9.2.4 | 多次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
| 9.2.5 | 快速恢复快速自旋回波 | 具备 |
| 9.3 | 可选择角度的SE | 具备 |
| 9.4 | 反转恢复序列和脂肪抑制序列 | 具备 |
| 9.5 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 具备 |
| 9.6 | 快速自由水抑制序列， 包括 | 具备 |
| 9.6.1 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
| 9.6.2 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
| 9.7 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |
| 9.8 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 9.9 | 单独灰质或白质成像序列 | 具备 |
| 9.10 | 梯度回波序列（2D/3D） | 具备 |
| 9.10.1 | 亚秒T1加权技术 | 具备 |
| 9.10.2 | 亚秒T2加权技术 | 具备 |
| 9.10.3 | 流动补偿技术 | 具备 |
| 9.11 | 快速稳态进动梯度回波 | 具备（FIESTA或TrueFISP或B-FFE,必须提供2D及3D） |
| 9.12 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 9.13 | 多层快速动态成像 | 具备 |
| 9.14 | 锁孔成像技术 | 具备 |
| 9.15 | 三维成像 | 具备 |
| 9.16 | 多块三维 | 具备 |
| 9.17 | 多叠三维 | 具备 |
| 9.18 | 智能化K空间快门成像 | 具备 |
| 9.19 | 磁化转移对比 | 具备 |
| 9.20 | 单次激发EPI技术 | 具备 |
| 9.21 | 多次激发EPI技术 | 具备 |
| 9.22 | 2D/3D流入法血管造影 | 具备 |
| 9.23 | 快速流入法血管造影 | 具备 |
| 9.24 | 快速3D增强MRA | 具备 |
| 9.25 | 倾角优化非饱和激发技术 | 具备 |
| 9.26 | 2D/3D相位对比血管造影 | 具备 |
| 9.27 | 快速相位对比血管造影 | 具备 |
| 9.28 | 伪影消除技术，包括 |  |
| 9.28.1 | 恒定信号技术 | 具备 |
| 9.28.2 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
| 9.28.3 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 9.28.4 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
| 9.28.5 | 周边脉动触发技术 | 具备 |
| 9.28.6 | 呼吸触发技术 | 具备 |
| 9.28.7 | 智能伪影消除技术 | 具备 |
| 9.28.8 | 减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 | 具备 |
| 9.28.9 | Manual-Start/stop | 具备 |
| 9.28.10 | 其它伪影消除技术 | 具备 |
| 9.29 | 节时技术, 包括: |  |
| 9.29.1 | 半扫描技术 | 具备 |
| 9.29.2 | 部分扫描采集技术 | 具备 |
| 9.29.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 9.29.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 9.29.5 | 预备相位极小化扫描技术 | 具备 |
| 9.30 | 神经系统成像技术 包括 |  |
| 9.30.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
| 9.30.2 | 脊髓成像 | 具备 |
| 9.30.3 | 脑脊液抑制技术 | 具备 |
| 9.30.4 | 脂肪抑制 | 具备 |
| 9.30.5 | 灰、白质最佳成像 | 具备 |
| 9.31 | 普通弥散成像技术，包括： |  |
| 9.31.1 | 单次激发EPI | 具备 |
| 9.31.2 | 多次激发EPI | 具备 |
| 9.31.3 | 各向同性采集 | 具备 |
| 9.31.4 | 各向异性采集 | 具备 |
| 9.31.5 | 一次扫描完成三弥散方向采集 | 具备 |
| 9.31.6 | 自选回波EPI | 具备 |
| 9.31.7 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 9.31.8 | 反转EPI | 具备 |
| 9.32 | 特殊弥散成像技术，包括： |  |
| 9.32.1 | ADC成像 | 具备 |
| 9.32.2 | 指数化表观弥散系数图（eADC MAP） | 具备 |
| 9.33 | 脑灌注成像技术,包括 |  |
| 9.33.1 | 计算血流图（rCBV图） | 具备 |
| 9.33.2 | 平均通过时间（MTT） | 具备 |
| 9.33.3 | 到达峰值时间（TTP） | 具备 |
| 9.34 | 氢频谱MRS |  |
| 9.34.1 | 单体素波谱成像 | 具备 |
| 9.34.2 | 多体素波谱成像及彩色化学位移成像 | 具备 |
| 9.34.3 | 频谱(MRS)三维采集及分析（不可用二维多层频谱代替） | 具备 |
| 9.34.4 | 频谱(MRS)三维化学位移成像及分析 | 具备 |
| 9.34.5 | 动态波谱分析 | 具备 |
| 9.34.6 | 超快速波谱成像 | 具备 |
| 9.34.7 | 自动生成代谢图 | 具备 |
| 9.34.8 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |
| 9.35 | 脑功能成像fMRI | 具备 |
| 9.36 | 皮层激发研究（BOLD） | 具备 |
| 9.37 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |
| 9.38 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 | ≧150 |
| 9.39 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 | 弥散张量方向个数可以连续选择 |
| 9.40 | 三维白质纤维束追踪（DTI Tractography） | 具备 |
| 9.40.1 | 3D FIESTA | 具备 |
| 9.40.2 | 3D 压脂FIESTA | 具备 |
| 9.40.3 | 超快速稳态进动循环成像技术 | 具备 |
| 9.41 | 心血管成像技术，包括： |  |
| 9.41.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |
| 9.41.2 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
| 9.41.3 | 门控2D血管技术 | 具备 |
| 9.41.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 9.41.5 | 相位对比MRA技术 | 具备 |
| 9.41.6 | 增强对比MRA技术 | 具备 |
| 9.41.7 | TONE+MTC | 具备 |
| 9.41.8 | 血管选择技术（动静脉分离） | 具备 |
| 9.41.9 | 超快速血管成像技术 | 具备 |
| 9.41.9.1 | 动态血管成像 | 具备 |
| 9.41.9.2 | 全身血管成像 | 具备 |
| 9.41.10 | 可变反转角射频技术 | 具备 |
| 9.41.11 | 最大强度投影技术 | 具备 |
| 9.41.12 | 多层面重建技术 | 具备 |
| 9.41.13 | 3D多层重叠成像技术 | 具备 |
| 9.41.14 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |
| 9.41.15 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 具备 |
| 9.41.16 | 实时交互式血管成像 | 具备 |
| 9.41.17 | 流量定量分析技术 | 具备 |
| 9.41.18 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 9.41.19 | 心脏成像白血技术 | 具备 |
| 9.41.20 | 心脏成像黑血技术（双反转） | 具备 |
| 9.41.21 | 三反转法心肌黑血计算（心肌黑血+脂肪抑制技术） | 具备 |
| 9.41.22 | 心脏电影成像 | 具备 |
| 9.41.23 | 曲面重建技术 | 具备 |
| 9.41.24 | 冠脉成像技术 | 三维导航冠脉成像 |
| 9.41.25 | 瓣膜成像技术 | 具备 |
| 9.41.26 | 心肌标记技术 | 具备 |
| 9.41.27 | 首次通过法心肌灌注成像 | 包括二维和三维灌注成像 |
| 9.41.28 | 延迟法心肌灌注成像 | 具备 |
| 9.41.30 | 提供全身血管成像技术及图像 | 具备 |
| 9.41.31 | 心电门控 | 具备 |
| 9.41.32 | 呼吸门控 | 具备 |
| 9.41.33 | 外周门控 | 具备 |
| 9.41.34 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 9.41.35 | 流动补偿 | 具备 |
| 9.41.36 | 三维定位系统 | 具备 |
| 9.41.37 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 9.41.38 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 9.41.39 | 饱和带数目 | ≧6 |
| 9.41.40 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 9.41.41 | 水饱和技术 | 具备 |
| 9.41.42 | 水激发技术 | 具备 |
| 9.41.43 | 四维血管成像技术 | 具备 |
| 9.41.44 | 心肌活性判定技术 | 具备 |
| 9.41.45 | 梯度/相位重组回放血管成像 | 具备 |
| 9.41.46 | 外周血管成像技术 | 具备 |
| 9.41.47 | 体部血管成像技术 | 具备 |
| 9.41.48 | 磁化对比血管成像技术 | 具备 |
| 9.42 | 体部成像技术包括 |  |
| 9.42.1 | 腹部检查技术 | 具备 |
| 9.42.2 | 盆腔检查技术 | 具备 |
| 9.42.3 | MR结肠造影技术 | 具备 |
| 9.42.4 | MR胰胆管造影技术 | 具备 |
| 9.42.5 | 动态肾脏成像 | 具备 |
| 9.42.6 | MR尿路造影技术 | 具备 |
| 9.42.7 | 肝脏频谱分析 | 具备 |
| 9.42.8 | 肝脏灌注成像 | 具备 |
| 9.42.9 | 肝脏弥散成像 | 具备 |
| 9.42.10 | 肾脏灌注成像 | 具备 |
| 9.42.11 | 肾脏弥散成像 | 具备 |
| 9.43 | 四肢及关节成像技术 | 具备 |
| 9.44 | 并行采集技术成像（SENSE/ASSET/IPAT） | 具备 |
| 9.45 | 并行采集最短加速因子 | ≧4 |
| 9.46 | 并行采集技术成像可与现有任何快速成像技术和并使用（如FSE, EPI, FGE） | 具备 |
| 9.47 | 并行采集技术成像可与B-FFE, FIESTA, TRUR-FISP序列和并使用 | 具备 |
| 9.48 | 并行采集技术成像可与3D TOF血管成像技术结合使用 | 具备 |
| 9.49 | 并行采集技术成像可与实时动态匀场技术结合使用 | 具备 |
| 9.50 | 并行采集时重建技术 | 具备 |
| 9.51 | 其他成像技术，包括 |  |
| 9.51.1 | 三维定位系统 | 具备 |
| 9.51.2 | 扫描暂停 | 具备 |
| 9.51.3 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 9.51.4 | 优化带宽技术 | 具备 |
| 9.51.5 | 腹部优化成像技术 | 具备 |
| 9.51.6 | 腹部3D容积多期动态增强脂肪抑制技术 | 具备 |
| 9.51.7 | 预饱和技术 | 具备 |
| 9.51.8 | 优化反转角度技术 | 具备 |
| 9.51.9 | 表面线圈密度校正成像技术 | 具备 |
| 9.51.10 | 智能化照相成像技术 | 具备 |
| 9.51.11 | SENSE（ASSET iPAT） | 具备 |
| 9.51.12 | 同相位/反相位成像 | 具备 |
| 9.51.13 | 快速射频干扰梯度回波 | 具备 |
| 9.51.14 | 单次激发512矩阵高分辨率胰胆管水成像（2D容积） | 具备 |
| 9.51.15 | 3D屏气512矩阵高分辨率水成像 | 具备 |
| 9.51.15.1 | 自由呼吸的三维高分辨率MR水成像 |  |
| 9.51.16 | 输尿管水成像 | 具备 |
| 9.51.17 | 腮腺管水成像 | 具备 |
| 9.51.18 | 脊髓水成像 | 具备 |
| 9.51.19 | 预扫描技术 | 具备 |
| 9.51.20 | 信噪比显示功能 | 具备 |
| 9.51.21 | 预饱和技术 | 具备 |
| 9.51.22 | 磁敏感加权成像 | 具备 |
| 9.51.23 | T2 Mapping | 具备 |
| 9.51.24 | 3D 双回波 | 具备 |
| 9.51.25 | 多回波优化的梯度回波技术 | 具备 |
| 9.51.26 | 水脂分离技术 | 具备 |
| 9.51.27 | 等体素扫描技术 | 具备 |
| 9.51.28 | FSE水脂分离技术 | 具备 |
| 9.52 | Propeller特殊K空间填充技术(提供FDA认证文件) |  |
| 9.52.1 | 特殊K空间填充伪影校正技术 | 可校正患者运动伪影 |
| 9.52.2 | 特殊K空间填充伪影校正技术 | 可校正金属伪影 |
| 9.52.3 | 特殊K空间填充伪影校正技术 | 可校正磁敏感伪影 |
| 9.52.4 | 特殊K空间填充伪影校正技术 | 可应用在T2 FSE序列 |
| 9.52.5 | 特殊K空间填充伪影校正技术 | 可应用在T2 FLAIR序列 |
| 9.52.6 | 特殊K空间填充伪影校正技术 | 可应用在DWI序列 |
| 9.53 | 腹部多期动态增强技术 | 具备，3D VIBE或LAVA-XV或4D THRIVE |
| 9.54 | 3D各向同性容积成像序列 | 具备，SPACE 或CUBE 或VISTA |
| 9.55 | 高级水/脂分离技术 | 具备，SPAIR 或 IDEAL 或ProSet |
| 10 | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） | 必须为AW或Syngo或ViewForum最新版本工作站 |
| 10.1.1 | MR自动拼接软件 | 具备 |
| 10.1.2 | 后处理软件 | 具备 |
| 10.1.3 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |
| 10.1.4 | 成像后处理软件 | 具备 |
| 10.2 |  |  |
| 10.2.1 | 尺寸 | ≧19英寸 |
| 10.2.2 | 数量 | ≧2个 |
| 10.3 | CPU | ≧2个 |
| 10.4 | 主CPU主频 | ≧3GHZ |
| 10.5 | 内存 | ≧4GB |
| 10.6 | 硬盘容量 | ≧146GB |
| 10.7 | 硬盘存储量 | ≧830,000幅256×256图像 |
| 10.8 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 配备 |
| 10.9 | 多种方式显示和图像处理 | 提供 |
| 10.10 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 提供 |
| 10.11 | 实时三维图像 | 提供 |
| 10.12 | 血管成像软件 | 提供 |
| 10.13 | 内窥镜成像软件 | 提供 |
| 10.14 | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  |
| 10.14.1 | 弥散成像后处理 | 提供 |
| 10.14.2 | 皮层功能区分析软件包 | 提供 |
| 10.14.3 | 动态EPI | 提供 |
| 10.14.4 | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 提供 |
| 10.14.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 | 提供 |
| 10.14.6 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |
| 10.14.7 | 磁共振灌注分析软件 | 提供 |
| 10.15 | 具有MR-ONLY软件功能，简化放疗定位流程。在该功能获得医疗器械注册证或有新版本后，厂家免费将医院软件升级到最新版本，并将后处理硬件系统进行升级以满足软件使用。 | 提供 |
| 10.16 | 放疗定位专用软件包 | 提供 |
| 10.17 | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供 |
| 10.18 | 图像融合 | 提供 |
| 10.19 | 病人数据库 | 提供 |
| 10.20 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 提供 |
| 10.21 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 开放 |
| 三 | 其它配套设备 |  |
| 1 | 磁共振水冷机 | 1套 |
| 2 | 磁共振精密空调 | 1套 |
| 3 | 磁共振机房屏蔽系统 | 提供 |
| 4 | 铁磁检测系统 | 双柱 |
| 5 | 磁共振专用高压注射器 | 1套 |
| 6 | 磁共振专用激光定位灯 | 1套 |
| 7 | 磁共振专用平车 | 1台 |
| 8 | 磁共振专用轮椅 | 1台 |
| 9 | 磁共振专用灭火器 | 1套 |
| 10 | 磁共振专用后装转运床 | 1辆 |

# 本册特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订，本册中后附参考格式以本册格式为准，其他格式见第一册）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书

1.1.2 开标一览表 (另装入信封递交)

1.1.3 投标分项报价表

1.1.4 货物说明一览表

1.1.5 技术规格响应/偏离表 （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.6 商务条款响应/偏离表（任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全相应招标要求）

1.1.7 技术说明详细资料

1.1.8 其他必要的第一分册规定的其他资格证明文件

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法定代表人授权书

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内投标人需提供 )

1.2.3 省/市食品药品监督管理局签发的医疗器械经营企业许可证的复印件

1.2.4 资格证明文件：

资格声明；

制造商资格声明；

贸易公司资格声明；

制造商出具的授权函；

对投标人的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

资格证明文件必须按要求在规定签章处由出具单位负责人或授权代理人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。

资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照技术规格响应/偏离表分别进行逐项应答，

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值应答。

格式一：投 标 书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1.开标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件

7.资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价） 。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为自开标日起（有效期日数）日历日。

5.投标人同意投标人须知中第15.8条关于没收投标保证金的规定。

6.根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7. 投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址 ：                             传    真：

电话 ：                             电子函件：

投标人代表签字:

投标人名称:

公章:

日期:

格式二：开标一览表

投标人名称：                   国别/地区：                   招标编号：                           包号

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 投标货币 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外年保修价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

投标人代表签名：

注：此表同时另附壹份于信封密封，随投标文件同时递交，以备唱标。

格式三：投标分项报价表

投标人名称（盖章）：            招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 至最终目的地内陆运费和保险费 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计: |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：