浙江省特种设备科学研究院

2025年第一批检验装备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-25217612

项目名称：2025年第一批检验装备采购

采购单位：浙江省特种设备科学研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月24日

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目 录

电子交易须知	2

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	11

第三章  评标办法	31

第四章  招标内容及需求	39

第五章  合同主要条款	99

第六章　投标文件格式	110

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江省特种设备科学研究院2025年第一批检验装备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月18日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25217612

项目名称：2025年第一批检验装备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：14245000.00

最高限价（元）：700000.00，1600000.00，690000.00，1200000.00，1190000.00，1765000.00，1376000.00，1555000.00，3170000.00，999000.00

标项一：

标项名称：DN800内检测器改造

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：700000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：DN800内检测器改造，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

标项二：

标项名称：阀门智能故障诊断仪采购

数量：1

单位： 套

预算金额（元）：1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阀门智能故障诊断仪采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

标项三：

标项名称：高压氦气压力试验装置（210MPa）采购

数量：1

单位：批

预算金额（元）：690000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高压氦气压力试验装置（210MPa）采购， 具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

标项四：

标项名称：非金属装备智能自动化检测装置采购

数量：1

单位： 套

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：非金属装备智能自动化检测装置采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

标项五：

标项名称：储罐底板智能检测机器人采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：1190000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：储罐底板智能检测机器人采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

标项六：

标项名称：正置式金相显微镜、摩擦磨损试验机附件升级（高速旋转驱动及高温腔）等设备采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：1765000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：正置式金相显微镜、摩擦磨损试验机附件升级（高速旋转驱动及高温腔）等设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：允许进口

标项七：

标项名称：罐内宏观检测仪、无水氟化氢检测仪等设备采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：1376000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：罐内宏观检测仪、无水氟化氢检测仪等设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：允许进口(其中防爆对讲机、激光测距仪、里氏硬度计不允许进口，不允许进口部分预算金额28.2万元，其余产品均允许进口，允许进口部分预算金额109.4万元)

标项八：

标项名称：高温拉伸试验机、换气式老化试验箱等设备采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：1555000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高温拉伸试验机、换气式老化试验箱等设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

标项九：

标项名称：便携式数字超声波探伤仪、电磁高温超声测厚仪等设备采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：3170000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式数字超声波探伤仪、电磁高温超声测厚仪等设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

标项十：

标项名称：超声相控阵、厂车综合检测仪等设备采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：999000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超声相控阵、厂车综合检测仪等设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件；

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项二、标项三、标项四、标项五、标项八、标项九、标项十为专门面向中小企业采购项目，以上标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2025年7月18日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月18日09：30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2025年7月18日09：30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省特种设备科学研究院

地  址：杭州市江干区凯旋路211号

项目联系人：陈响红

项目联系方式：0571- 86026181

质疑联系人：肖凯

质疑联系方式：0571-85824532

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、杨晴

项目联系方式（询问）：0571-85860255、85860257

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年第一批检验装备采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 浙江省特种设备科学研究院2025年第一批检验装备采购，包含十个标项，包含设备及数量如下： 标项; 包含设备序号; 包含设备名称; 数量 （台/套）; 标项预算（万元）; 是否允许进口; 是否专门面向中小企业. 1; 1; DN800内检测器改造; 1; 70; 不允许进口; 不专门面向. 2; 2; 阀门智能故障诊断仪; 1; 160; 不允许进口; 专门面向中小企业. 3; 3; 高压氦气压力试验装置（210MPa）; 1; 69; 不允许进口; 专门面向中小企业. 4; 4; 非金属装备智能自动化检测装置; 1; 120; 不允许进口; 专门面向中小企业. 5; 5; 储罐底板智能检测机器人; 1; 119; 不允许进口; 专门面向中小企业. 6; 6; 正置式金相显微镜; 1; 176.5; 允许进口; 不专门面向. 7; 摩擦磨损试验机附件升级（高速旋转驱动及高温腔）; 1. 8; 超声测厚仪; 20. 9; 黑光灯; 10. 7; 10; 罐内宏观检测仪; 1; 137.6; (其中防爆对讲机、激光测距仪、里氏硬度计不允许进口，不允许进口部分预算金额28.2万元，其余产品均允许进口，允许进口部分预算金额109.4万元); 不专门面向. 11; 无水氟化氢检测仪; 2. 12; 含氧量检测仪; 6. 13; 复合气体检测仪; 1. 14; 铁素体检测仪; 1. 15; 防爆对讲机; 6. 16; 激光测距仪; 30. 17; 里氏硬度计; 12. 18; 罐内水分检测仪; 1. 8; 19; 高温拉伸试验机; 1; 155.5; 不允许进口; 专门面向中小企业. 20; 换气式老化试验箱; 1. 21; 复合材料试样加工精雕机; 1. 22; 台式单盘金相磨抛机; 4. 23; 冲击试验机; 1. 24; 冲蚀试验机; 1. 9; 25; 便携式数字超声波探伤仪; 11; 317; 不允许进口; 专门面向中小企业. 26; 电磁高温超声测厚仪; 11. 27; 便携式磁探仪; 17. 28; 旋转磁场磁探仪; 10. 29; 真空度检测仪; 4. 30; 智能型便携式金相仪; 6. 31; 四合一气体检测仪; 8. 32; 数字钳形表; 4. 33; 角焊缝磁探仪; 1. 10; 34; 超声相控阵; 1; 99.9; 不允许进口; 专门面向中小企业. 35; 厂车综合检测仪; 4. 36; 电火花检测仪; 2. 37; 万用表; 6. 38; 低氧测氧仪; 3. 39; 雷达测速仪; 2. 40; 数显推拉力计; 20. 41; 声级计; 20. 42; 钳形电流表; 10. 43; 同步率测试仪; 1. 具体技术要求内容详见招标文件相关章节. 数量：1批。 |
| 3 | 预算金额 | 项目总预算为14245000元。 各标项预算详见“第一章 投标邀请” |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，总价包干。 如投标设备为国产设备，以人民币报价，投标报价包含设备(包括主机、标准附件、备品备件、专用工具)、设备运杂费、保险费、利润、税金等。 如投标设备为进口设备，以人民币报价，交货方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。投标报价须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）、国际运费及运输保险费、国内运费及运输保险费、进口关税及增值税（①是否免税，由投标人根据国家相关规定自行判断并考虑在投标报价中；②因贸易战等产生的加征关税，如对原产于美国的进口设备加征的关税费等）、利润、税金、外贸代理费等。 3、由中标方委托相关外贸公司办理免税事宜（外贸公司由采购人认定），采购人予以协助，所需费用由中标方承担。对于不能免税的设备也应予以明示，备注为含税价。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 本项目不统一组织现场探勘，如需要现场踏勘的，请供应商自行现场踏勘，现场勘查联系人：肖凯，联系方式：0571-85824532。 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） R 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | R允许（标项六、标项七允许进口） £不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 针对标项一、标项六、标项七 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方提供的产品均为小微企业制造的，联合体视同小微企业。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 针对标项二、标项三、标项四、标项五、标项八、标项九、标项十 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的划分标准所属行业是：工业 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次采购的货物要求全部由中小企业制造，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7、本次采购合同标的经甲方允许可以分包。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加 政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费按中标金额的0.8%向中标投标人收取，不足5000元按5000元计取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金 |
| 27 | 付款条件 | 合同生效后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款； 设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价30%的进度款； 合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。 |
| 28 | 交货期及交货地点 | 交货日期：采购文件中有具体约定的按照约定办理。未约定的，国产设备90天，进口设备120天。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 29 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |
| 30 | 备注 | 根据浙财采监(2025)2号文规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（非联合体投标的可不提供，格式自拟。）

（4）本项目中标项二、标项三、标项四、标项五、标项八、标项九、标项十为专门面向中小企业采购项目，以上标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件。

备注：其余非专门面向中小企业采购的标项，不要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明；

（16）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

3. 国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由中标人指定或采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。以下标项的核心产品为：

核心产品

| 标项 | 核心产品名称 |
| --- | --- |
| 标项6 | 正置式金相显微镜 |
| 标项7 | 罐内宏观检测仪 |
| 标项8 | 高温拉伸试验机 |
| 标项9 | 便携式数字超声波探伤仪、电磁高温超声测厚仪 |
| 标项10 | 超声相控阵、厂车综合检测仪 |

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025年第一批检验装备采购项目的评标，按照标项分别评审，分别推荐中标候选人。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、商务、技术分70分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的（如有）；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达  / 项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准

（一）商务、技术得分（70分）

针对标项1-5

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 | 评分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩分（3分） 根据投标人提供2022年1月1日至今承接的同类项目业绩情况进行打分，每提供一份业绩得1分，最高得3分。 注：需提供合同关键页或中标（成交）通知书复印件，并加盖投标人公章。业绩证明文件是中标（成交）通知书或合同的复印件，合同可以是提供关键页面（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。中标（成交）通知书是指组织招标投标活动的机构依据《招投标法》或《政府采购法》的规定向中标（成交）人发出的告知其中标（成交）的书面通知文件，无提供证明文件不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 体系认证（1分）： 根据投标人的管理体系认证情况进行评分；①具有有效的质量管理体系认证的，得1分； 【备注】：须同时提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果截图，失效、撤销或暂停的对应证书项不得分。因企业成立时间不足，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，可获得对应证书的分值。 | 1 | 客观分 |
| 3 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）： 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，最高得0.5分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，最高得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 4 | 对招标文件第四章招标内容及需求中“二、招标货物的性能及主要技术参数、配置等要求的响应情况（0～45分）： 技术指标符合招标需求的得45分，如有偏离，按以下规则： （1）对标记“▲”条款的响应情况如低于招标需求的，其投标无效； （2）对标记“★”条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣5分，达到5项（含）以上的，其投标无效； （3）其他未作标记的一般条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分，超过10项以上不满足的，其投标无效。 备注： 1.投标响应指标中要求提供相关证明材料的（如产品样本彩页或官网参数、产品检测报告），未提供的或者提供的证明材料与技术指标响应不一致的，视作负偏离。 2.负偏离扣分需经过评标委员会的认可。 | 45 | 客观分 |
| 5 | 实施方案 (评分范围：5、3、2、1、0) 根据各投标人提供的实施方案的全面性、可操作性等（包括但不限于：针对本项目制定的进度计划安排、生产、包装、运输、装卸、交货、安装调试、验收组织安排等方案）进行评分： 1.实施方案详细、完整、具体、可行，得5分； 2.实施方案较详细、较完整、较可行，得3分； 3.实施方案不详细、完整性较差、可行性较差，得2分； 4.实施方案不详细，针对性差、合理性差，得1分。 注：未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 培训方案(评分范围：5、3、2、1、0) 根据各投标人提供的培训方案（包括但不限于：针对本项目制定的培训计划、培训内容、培训团队、培训组织等方案）进行综合评审： 1.培训方案完善，可操作性强，得5分； 2.培训方案较完善，可操作性较强，得3分； 3.培训方案较差，可操作性较差，得2分； 4.培训方案不完善，可操作性差，得1分。 注：未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 质保期方面（1分） 仅满足招标文件基本要求的，不得分； 质保期优于招标文件规定的，质保期每增加1年得0.5分。本项最高得1分。 | 1 | 客观分 |
| 8 | 验收方案及质量保证措施(评分范围：3、2、1、0)： 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分； 验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得2分； 验收方案及质量保证措施基本完整且一般的，得1分； 验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 | 3 | 主观分 |
| 9 | 售后服务方面(评分范围：3、2、1、0)：： 对其售后服务机构、售后服务人员配置进行评分:售后服务机构便捷，售后服务人员配置完整、经验丰富的得3分； 售后服务机构较便捷，售后服务人员配置较完整、经验较丰富的得2分； 售后服务机构不便捷，售后服务人员配置不完整、经验欠缺的得1分； 未提供的0分。 | 3 | 主观分 |
| 10 | 配件及耗材等优惠情况(评分范围：3、2、1、0)：： 质保期满后，根据各投标人提供配件及专用耗材等优惠情况进行评分： 优惠方案完善、优惠幅度大的得3分； 优惠方案较完善、优惠幅度一般的得2分； 优惠方案先对简单的得1；未提供的得0分。 | 3 | 主观分 |

针对标项6--10

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 | 评分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩分（3分） 根据投标人提供2022年1月1日至今承接的核心产品业绩情况进行打分，每提供一份业绩得1分，最高得3分。 注：需提供合同关键页或中标（成交）通知书复印件，并加盖投标人公章。业绩证明文件是中标（成交）通知书或合同的复印件，合同可以是提供关键页面（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。中标（成交）通知书是指组织招标投标活动的机构依据《招投标法》或《政府采购法》的规定向中标（成交）人发出的告知其中标（成交）的书面通知文件，无提供证明文件不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）： 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 对招标货物的性能及主要技术参数、配置等要求的响应情况（0～37分）： 技术指标符合招标需求的得37分，如有偏离，按以下规则： （1）对标记“▲”条款的响应情况如低于招标需求的，其投标无效； （2）对标记“★”条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，达到6项（含）以上的，其投标无效。 （3）其他未作标记的一般条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分，超过10项以上不满足的，其投标无效。 备注： 1.投标响应指标中要求提供相关证明材料的（如产品样本彩页或官网参数、产品检测报告），未提供的或者提供的证明材料与技术指标响应不一致的，视作负偏离。 2.负偏离扣分需经过评标委员会的认可。 | 37 | 客观分 |
| 4 | 产品配置的先进性、完整性和适用性(评分范围：4、3、1、0)： （1）所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得4分； （2）所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分； （3）所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分。 （4）所投产品存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 | 4 | 主观分 |
| 5 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性(评分范围：4、2、1、0)： 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得4分； 所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得2分； 所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分。 未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 6 | 设备供货、运输、仓储方案(评分范围：3、2、1、0)。 方案针对性强且与项目匹配度好 的得3分； 方案针对性较强且与项目匹配度较好的得2分； 方案 具有一定的针对性与项目匹配度一般的得1分； 方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分； 方案内容缺失严重或与 项目不匹配的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 安装、调试、验收计划及人员安排情况(评分范围：4、2、1、0)： 安装、调试、验收计划科学、合理，培训内容完善、培训计划周全的，得4分； 安装、调试、验收计划基本合理，培训内容较完善、培训计划笼统的得2分； 安装、调试、验收计划及人员安排情况较差，培训方案笼统、与本项目内容有偏差的，得1分； 未提供安装、调试、验收及培训方案的得0分。 | 4 | 主观分 |
| 8 | 验收方案及质量保证措施(评分范围：4、2、1、0)： 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得4分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得2分；验收方案及质量保证措施基本完整且一般的，得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 9 | 售后服务方面(评分范围：3、2、1、0)： 对其售后服务机构、售后服务人员配置进行评分:售后服务机构便捷，售后服务人员配置完整、经验丰富的得3分；售后服务机构较便捷，售后服务人员配置较完整、经验较丰富的得2分；售后服务机构不便捷，售后服务人员配置不完整、经验欠缺的得1分；未提供的0分。 | 3 | 主观分 |
| 10 | 质保期方面（3分） 仅满足招标文件基本要求的，不得分； 质保期优于招标文件规定的，质保期每增加1年得1分。本项最高得3分。 | 3 | 客观分 |
| 11 | 配件及耗材等优惠情况(评分范围：3、2、1、0)： 质保期满后，根据各投标人提供配件及专用耗材等优惠情况进行评分：优惠方案完善、优惠幅度大的得3分；优惠方案较完善、优惠幅度一般的得2分；优惠方案先对简单的得1；未提供的得0分。 | 3 | 主观分 |

# （二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

第四章  招标内容及需求

一、技术标准、规范（不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

二、基本要求

1、投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用产品，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2、如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3、中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4、投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

5、投标人的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6、投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7、工作条件

投标人提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

8、环境要求

投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，投标人须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9、产品本体

产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

10、随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具

随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具是指与产品相关的辅助性物品，是为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行。

包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，投标人应在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，所需费用应包括在投标报价之内。

11、选配件及其他

为了保证产品能长期工作，投标人应在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量、单价和总价，供采购人按需选购。并要在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次的投标报价之内。

12、数据接口

投标人所投设备需具有数据集成接口并免费配合采购人对接采购人仪器设备数据采集统一平台，以实现仪器设备相关检测数据的自动化管理和数据应用。

特别说明：本次采购的设备须提供第三方法定计量机构检定证书或符合使用要求的校准证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

中标商在交货时应提供单台设备金额5000元及以上设备的电子使用说明书

三、具体采购内容及技术参数要求

# 1、采购内容（各标项包含的设备数量如下）

| 标项 | 包含设备序号 | 包含设备名称 | 数量 （台/套） | 标项预算（万元） | 是否允许进口 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | DN800内检测器改造 | 1 | 70 | 不允许进口 | 不专门面向 |
| 2 | 2 | 阀门智能故障诊断仪 | 1 | 160 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
| 3 | 3 | 高压氦气压力试验装置（210MPa） | 1 | 69 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
| 4 | 4 | 非金属装备智能自动化检测装置 | 1 | 120 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
| 5 | 5 | 储罐底板智能检测机器人 | 1 | 119 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
| 6 | 6 | 正置式金相显微镜 | 1 | 176.5 | 允许进口 | 不专门面向 |
|  | 7 | 摩擦磨损试验机附件升级（高速旋转驱动及高温腔） | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 超声测厚仪 | 20 |  |  |  |
|  | 9 | 黑光灯 | 10 |  |  |  |
| 7 | 10 | 罐内宏观检测仪 | 1 | 137.6 | 允许进口(其中防爆对讲机、激光测距仪、里氏硬度计不允许进口，不允许进口部分预算金额28.2万元，其余产品均允许进口，允许进口部分预算金额109.4万元) | 不专门面向 |
|  | 11 | 无水氟化氢检测仪 | 2 |  |  |  |
|  | 12 | 含氧量检测仪 | 6 |  |  |  |
|  | 13 | 复合气体检测仪 | 1 |  |  |  |
|  | 14 | 铁素体检测仪 | 1 |  |  |  |
|  | 15 | 防爆对讲机 | 6 |  |  |  |
|  | 16 | 激光测距仪 | 30 |  |  |  |
|  | 17 | 里氏硬度计 | 12 |  |  |  |
|  | 18 | 罐内水分检测仪 | 1 |  |  |  |
| 8 | 19 | 高温拉伸试验机 | 1 | 155.5 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
|  | 20 | 换气式老化试验箱 | 1 |  |  |  |
|  | 21 | 复合材料试样加工精雕机 | 1 |  |  |  |
|  | 22 | 台式单盘金相磨抛机 | 4 |  |  |  |
|  | 23 | 冲击试验机 | 1 |  |  |  |
|  | 24 | 冲蚀试验机 | 1 |  |  |  |
| 9 | 25 | 便携式数字超声波探伤仪 | 11 | 317 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
|  | 26 | 电磁高温超声测厚仪 | 11 |  |  |  |
|  | 27 | 便携式磁探仪 | 17 |  |  |  |
|  | 28 | 旋转磁场磁探仪 | 10 |  |  |  |
|  | 29 | 真空度检测仪 | 4 |  |  |  |
|  | 30 | 智能型便携式金相仪 | 6 |  |  |  |
|  | 31 | 四合一气体检测仪 | 8 |  |  |  |
|  | 32 | 数字钳形表 | 4 |  |  |  |
|  | 33 | 角焊缝磁探仪 | 1 |  |  |  |
| 10 | 34 | 超声相控阵 | 1 | 99.9 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
|  | 35 | 厂车综合检测仪 | 4 |  |  |  |
|  | 36 | 电火花检测仪 | 2 |  |  |  |
|  | 37 | 万用表 | 6 |  |  |  |
|  | 38 | 低氧测氧仪 | 3 |  |  |  |
|  | 39 | 雷达测速仪 | 2 |  |  |  |
|  | 40 | 数显推拉力计 | 20 |  |  |  |
|  | 41 | 声级计 | 20 |  |  |  |
|  | 42 | 钳形电流表 | 10 |  |  |  |
|  | 43 | 同步率测试仪 | 1 |  |  |  |

特别说明：本技术要求中及招标文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是招标人从项目的建设和使用需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低、基本需求，投标人可以提供相当的或更优的产品，并在投标文件中详细说明。

提供所投产品参数对招标文件要求的响应情况，重要技术参数需提供佐证材料，参数中写明要求提供某种证明材料的需提供该证明材料，未提供的视作未响应；

未写明的要求的，投标人可以提供产品说明书、官网查询截图、相关技术成果、检测报告等佐证材料，以下技术指标如出现偏离必须在《技术响应表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理。

# 2、具体技术参数要求

# 标项1

### 设备名称：DN800内检测器改造项目  数量1套

（一）设备用途

1.通过对检测器探头、SMU、电子包、线缆集线器及线缆等软硬件进行升级，使得检测器的相关技术指标达到《TSG+D7003-2022+压力管道定期检验规则——长输管道》标准中对高清检测器性能的指标要求。

▲2.设备改造不得破坏我院原有813管道内测器的功能。

（二）技术参数

★1.主探头内通道间距：≤6mm；

★2.轴向采样间距：≤2mm；

★3.SMU通讯速度：≥20Mbps；

★4.零误码通讯线缆长度：≥5m(20Mbps通讯速度下)；

★5.单通道采样率：≥2KHz(通道提升后)；

★6.存储带宽：≥320Mbps；

★7.存储容量：≥800GB；

8.工作温度： -10～+65℃；

9.工作时间：≥40小时；

▲10.数据量化指标：满足《TSG+D7003-2022+压力管道定期检验规则——长输管道》标准要求。

（三）配置要求

1.813内检测器升级改造设备物资包括：清管器直皮碗4只、清管器碟皮碗2只、变形检测器皮碗4只、变形检测器主线缆1套、腐蚀检测器皮碗2只、腐蚀检测器主探头80个、腐蚀检测器主SMU 5个、腐蚀检测器主线缆1套、腐蚀检测器航空头集线器1套、腐蚀里程轮传感器线缆1套。

2.升级后调试软件1套。

3.中文使用说明书印刷版、电子版。

4.保修卡及合格证。

# 标项2

### 设备名称：阀门智能故障诊断仪  数量1套

（一）设备用途：

1.用于对电动阀（MOV）和气动阀（AOV）的综合性能参数进行检测，并对阀门的调节性能、密封性能、快速响应性能等进行诊断，可用于阀门出厂时的性能测试，过程控制现场的阀门在线检验，阀门维护后的性能验证。

2.可对测试管路系统阀门进行状态监测、诊断预警、管理等功能；以及针对测试设备测试的阀门和数据进行报告管理、报告验伪、数据诊断、健康管理等功能。

（二）主要技术参数要求：

1.检测对象及测量参数

1.1 电动阀（MOV）：

（1）阀杆行程和开度：

①测量范围：0～400mm和-180～+180°；

②测量绝对误差：≤0.05mm和0.5°；

③灵敏度：≤0.025mm和0.25°。

（2）阀杆推力：

①测量范围：0～20kN；

②测量绝对误差：≤8%（校验后≤4%）；

（3）阀位开度反馈：

①测量范围：0～100%；

②测量绝对误差：≤0.1%。

（4）控制信号电流：

①测量范围：3.5～25mA；

②测量绝对误差：≤0.1%。

（5）限位/力矩开关电流：

测量范围：0～500mA。

（6）电动阀电机三相电流：

①测量范围：0～100A；

②测量绝对误差：≤0.2A；

③灵敏度：≤0.1A。

（7）电动阀电机三相电压：

①测量范围：0～500V AC；

②测量绝对误差：≤1V；

③灵敏度：≤0.5V。

1.2 气动阀（AOV）：

（1）阀杆行程和开度：

①测量范围：0～400mm和-180～+180°；

②测量绝对误差：≤0.05mm和0.5°；

③灵敏度：≤0.025mm和0.25°。

（2）阀杆推力：

①测量范围：0～20kN；

②测量绝对误差：≤8%（校验后≤4%）；

（3）阀位开度反馈：

①测量范围：0～100%；

②测量绝对误差：≤0.1%。

（4）控制信号电流：

①测量范围：3.5～25mA；

②测量绝对误差：≤0.1%。

（5）限位开关电流：

测量范围：0～500mA。

（6）气动装置气腔及气源气压：

①测量范围：0～1.0MPa；

②测量绝对误差：≤1kPa。

（7）控制信号气压：

①测量范围：0～100kPa；

②测量绝对误差：≤0.2kPa。

（8）电磁阀电压：

①测量范围：0～300V；

②测量绝对误差：≤1V。

2.数据采集设备

（1）整体采集精度：≤±1.5%；

★（2）输入/输出通用接口：≥12个通用接口；

（3）输入信号类型：数字量或模拟量；

（4）采样频率：50Hz、100Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz、60kHz可选；

（5）输出波形：斜波、阶跃、阶梯、正弦、坠波等波形，且能自定义动作波形和循环次数；

★（6）配置高性能笔记本电脑，数据采集设备与搭载综合性能测试系统的笔记本为分体式设计；

（7）供电要求：可外接100-240VAC/50-60Hz电源，同时配备便携式理电池，锂电池应能至少坚持工作12小时；

★（8）防护等级：≥IP65，可以承受水管冲洗去污；

（9）支持无线数据传输；

★（10）尺寸：包络尺寸不大于30cm×22cm×10cm；

★（11）重量：≤6kg。

2.3传感器设备

（1） 位移传感器（拉线式）：

①量程范围：0～400mm和-180～+180°；

②精度：±0.25%；

③配备传感器夹具、角行程转换量具；

④数量：3个

（2） 位移传感器（激光式）：

①量程范围：0～400mm；

②精度：±0.25%；

③配备传感器夹具；

④数量：3个

★（3）应变传感器：

①精度：±5%；

②供电电压：5V；

③输出：0～20mA DC；

④适用温度：-30～80℃；

⑤配备应变片、夹具及其专用胶水；

⑥数量：传感器3套，应变片15片

★（4）开关节点电流传感器

①精度：±1%

②量程：0～1A；

③数量：2个

（5）气压传感器

①精度：±0.5%FS；

②防护等级：IP65；

③温度漂移：±0.03%FS/℃；

④长期稳定性：≤0.2%FS/年；

⑤压力过载：≤200%；

⑥数量：6个（3个量程为0～1.0MPa；3个量程为0～0.6MPa）

★（6）电流传感器

①精度：±1%；

②量程：0～5A；

③适配：交流/直流；

④频率：不小于1000Hz；

⑤数量：3个（0～5A，0～200A，0～400A）

★（7）电压传感器

①精度：±1%；

②量程：0～500V；

③适配：交流/直流；

④频率：不小于1000Hz；

⑤数量：1个

（8）I/P转换模块

①输入：4～20mA；

②输出：0～0.8MPa；

③双进口和双出口；

④数量：1个

★（9）电磁阀开关控制模块

①信号采集供电：5V；

②输入信号：电压0～300V；

③数量：1个

★（10）信号控制模块

①输出：3.5～25mA；

②电流回采，模拟信号传输；

③精度：±0.1%；

④数量：2个

2.4综合性能测试系统

（1）系统包含基础的电动阀（MOV）和气动阀（AOV）的性能测试模块、功能表征参数计算模块、异常和故障分析模块和报告输出模块。阀门类型包含：直行程、角行程和多回转的电动开关阀和电动调节阀；直行程、角行程的气动开关阀和气动调节阀。

（2）性能测试模型支持7大测试项：整体性能测试、静态性能测试、阶跃测试、额定行程测试、频率响应测试、灵敏度与分辨率测试、出厂测试；操作和测试过程中采集数据以趋势图和数据形势显示，测试项所监测参数（直接参数）包含：

①电动阀：阀杆行程和开度、阀杆推力和扭矩、阀位反馈开度、控制信号电流、限位开关电流、力矩开关动作电流、电机电流和电机电压等直接参数；

②气动阀：阀杆行程和开度、阀杆推力和扭矩、阀位反馈开度、控制信号电流、限位开关电流、电磁阀电流、控制信号气压、气动装置气腔及气源气压等直接参数。

（3）功能表征参数计算模块支持自动功能标准参数计算、分析、生成相关特性曲线，支持参数计算点和异常点自动标注和人工标注：

①电动调节阀：总行程、开关时间、额定行程偏差、始点偏差、终点偏差、回差加死区、基本误差、行程信号、限位开关动作/复位时间、力矩开关动作/复位时间、电机最高的瞬间起峰电流、电机平均运行电流、电机最大运行电流、电机平均电压、电机最高瞬间起峰功率、电机平均运行功率、电机最大运行功率、电机功率因数等功能表征参数。

②电动开关阀：总行程、开关时间、启闭载荷、开启后最大载荷、最大运行载荷、平均运行载荷、启闭控制开关脱扣载荷、启闭转矩开关旁通时间、电机最高的瞬间起峰电流、电机平均运行电流、电机最大运行电流、电机平均电压、电机最高瞬间起峰功率、电机平均运行功率、电机最大运行功率、电机功率因数等功能表征参数。

③气动调节阀：总行程、开关时间、额定行程偏差、始点偏差、终点偏差、回差加死区、基本误差、行程信号、限位开关动作/复位时间、电磁阀芯心动作/复位时间、阀杆摩擦力、弹簧力（BS值）、弹簧弹性系数、落座力、关断力、拔出力、阶跃响应、频率响应、分辨率和灵敏度等功能表征参数。

④气动开关阀：总行程、开关时间、额定行程偏差、始点偏差、终点偏差、限位开关动作/复位时间、电磁阀芯心动作/复位时间、运行载荷、启闭载荷、开启后最大载荷、最终载荷等功能表征参数。

生成的相关特性曲线包括但不限于行程-压力、电流-行程、电流和气压信号、行程-摩擦力、行程-推力、行程扭矩等特性曲线。

（4）支持综合性能异常故障分析及其报告输出功能，通过测试和诊断过程中采集数据的趋势图、性能参数报表及特性曲线，分析调节、密封、快速响应等性能，分析和定位阀门故障原因；具备导出、打印包含参数报表、特性曲线、分析趋势图等自定义测试报告，并支持原始数据、计算数据和测试报告一键上传至阀门状态监测及诊断系统，用于被测阀门后续的故障诊断和预测性维护。

（5）支持全数据存储功能，阀门操作和诊断过程中，实时存储设备输入、输出信号，操作和诊断结束后，通过历史数据“全景”再现操作和诊断过程，通过趋势图可查询任意时刻采集数据。

（6）支持被测阀门信息、传感器信息、测试报告等的编辑和管理。

（7）通过U盘、网络或其他方式导出原始数据、计算数据和测试报告等，可将数据导入和上传阀门状态监测及诊断分析系统，用于后续的被测阀门直接和间接数据、测试报告、生命周期等进行管理。

（8）中文显示和操作界面。

（9）系统软件可安装于办公或其它电脑，兼容32位/64机win7及以上操作系统，可查看和分析导入的操作和诊断过程中存储数据、参数报表、特性曲线。

（10）系统支持后续二次开发，以便后续功能扩展。

2.5阀门状态监测及诊断分析系统

2.5.1 硬件部署

（1）在测试管路系统的阀门上针对电动阀和气动阀部署电流传感器、电压传感器、气压传感器、应变传感器和位移传感器等感知元件，测量参数范围与2.1相同，支持在线在时间监测；接入现场总线系统的工艺数据，包含阀内温度、上下游压力、上下流量等。

（2）搭建集成模拟/数字量输入、A/D转换、通讯等功能的数据采集及传输硬件设备。

（3）搭建通讯方式或链接现场本地通讯传输至上位机系统，实现异构网络的数据传输。

2.5.2 软件系统

（1） 提供一套完整、技术成熟、功能强大的阀门状态监测及诊断系统，实现阀门设备管理、阀门在线监测、阀门测试管理、阀门性能诊断、阀门健康管理以及阀门数据库的需求。系统可基于传感器设备安装在阀门测试管道系统中，监测阀门状态并提供管道系统阀门的在线性能故障诊断分析；可基于综合性能测试设备导入的数据、报告等信息管理被测阀门状态，基于历史测试数据、分析报告等信息离线诊断被测阀门的性能和维修预测周期。

（2） 数据动态信息显示：可显示当前运行状态、关键参数等信息，以数字大屏形式呈现。

（3） 阀门设备管理功能：针对阀门设备和被测阀门本身信息的管理，可新建、删除、导入阀门的台账信息、阀门配置信息、选型规格书、性能测试信息等内容。通过此功能维护人员可以快速了解阀门基本的配置情况。

（4） 阀门在线监测功能：针对管路系统阀门的运行状态进行实时监测，监测的状态参数包括：阀位、气压、电流、电压、控制信号、推力和扭矩等。根据需要选择历史趋势数据，能够通过自动对比和分析，监测状态参数异常数据特征。

（5） 阀门测试管理功能：针对阀门综合性能测试设备的测试和分析结果，导入或上传测试的历史数据、计算数据、分析报告等信息，并提供查询、显示，测试报告赋码预览、查验。基于阈值算法和被测阀门历史测试数据、报告等信息识别阀门故障、分析和定位阀门故障原因，提出阀门预测性维护和改进建议。

（6） 阀门性能诊断功能：针对管线阀门的状态监测数据，基于阀门在线监测功能识别的异常数据，进一步进行阀门故障诊断分析，并提供诊断分析历史，支持通过异常等级和时间区间筛选历史记录。

（7） 阀门健康管理：针对管线阀门监测，系统能够通过已获得的阀门报警和运行参数等信息，定期自动生成阀门健康状态评估报告，通过此报告管理人员能够掌握阀门当前的健康状态和报警阀门处理建议，该报告可以在线查看，并能以WORD/PDF形式导出。

（8）系统支持后续二次开发，以便后续功能扩展。

3.测试设备需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

(1) 《GB/T 18271.2-2017 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第2部分：参比条件下的试验》

(2) 《GB/T 4213-2008气动调节阀》

(3) 《GB/T 22137.2-2018 工业过程控制系统用阀门定位器 第2部分：智能阀门定位器性能评定方法》

(4) 《GBT 26155.1-2010 工业过程测量和控制系统用智能电动执行机构 第1部分：通用技术条件》

(5) 《GBT 26155.2-2012 工业过程测量和控制系统用智能电动执行机构 第2部分：性能评定方法》

(6) 《GB/T 17213.4-2015 工业过程控制阀 第4部分：检验和例行试验》

(7) 《GB/T 17213.18-2015 工业过程控制阀 第9部分：阶跃输入响应测量的试验程序》

4.其他要求

（1）该测试系统质保期不少于2年。

（2）仪器到货后15天内，中标人负责仪器的安装和调试。

（3）中标人提供现场免费人员培训，不限人数，直至操作人员完全掌握对该设备和系统的使用为止。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由中标人专职应用工程师到买方现场进行包括分析方法建立在内的应用培训。

（4）厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，24小时内到达用户现场予以处理，提供必要的安装操作和维护专用工具，提供2年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

（5）试验测试软件后续若有升级，须为采购人提供免费的升级更换服务。试验测试软件须有权限功能设定，非采购人认可用户不得进入操作。试验测试软件须提供局部修改编程功能，方便采购人后期的不同试验需求。

（6）仪器及其涉及的传感器等均需附有效期内的省级以上计量检定机构的第三方检定/校准证书。

# 标项3

### 设备名称：高压氦气压力试验装置（210MPa）  数量1套

（一）设备用途：用于阀门等管道元件及承压设备的气体高压试验。

（二）主要技术参数：

1.测试介质：体积纯度不低于97%的氦气；

2.耐压管路：316不锈钢管路，压力等级为60,000psi;

3.设计输出压力：0-240MPa,最大测试压力210MPa;

3.1一级增压：

3.1.1增压泵数量：1台；

3.1.2最大压缩比：25:1；

3.1.3最小驱动气体压力：40psi；

3.1.4最大驱动气体压力：150psi；

3.1.5最大气体出口压力：9,000psi；

3.1.6最大排气量：2100NL/min；

3.1.7稳压时无火花、无热量，内置冷却装置；

3.2二级增压:

3.2.1增压泵数量：1台；

3.2.2最大压缩比：40:1；

3.2.3最小驱动气体压力：40psi；

3.2.4最大驱动气体压力：130psi；

3.2.5最小气体入口压力：100psi；

3.2.6最大气体出口压力：35,000psi；

3.2.7最大排气量：1250NL/min；

3.2.8稳压时无火花、无热量，内置冷却装置，双级增压；

4.压力控制精度：±1MPa;

5.测量仪表量程及精度要求：

5.1驱动气源压力表(2块):0-1.6MPa，表径100mm，精度1.6;

5.2介质入口压力表：0-25MPa，表径100mm，精度1.6;

5.3高压压力表：0-100MPa，表径100mm，精度1.6;

5.4高压压力表：0-300MPa，表径100mm，精度1.6;

5.5高压压力变送器：0-300MPa，4-20mA，精度0.25%F.S;

5.6高压压力变送器：0-100MPa，4-20mA，精度0.25%F.S;

5.7高压压力变送器：0-25MPa，4-20mA，精度0.25%F.S;

5.8贴片式温度传感器(2件):-100°℃～200℃，分体式，精度1%F.S;

5.9螺纹连接温度传感器:-100℃～200℃，分体式，精度0.5%F.S;

5.10贴片式温度传感器(2件):0℃～700℃，分体式，精度1%F.S;

5.11螺纹连接温度传感器:0℃～700℃，分体式，精度0.5%F.S;

6.试验装置输出工位：双工位输出；

7.流量计配置：

7.1流量范围:0.2～3.6kg/min;

7.2温度范围:-50～120℃(介质、环境温度)；

7.3最高压力:1087bar@50℃；

7.4结构型式:双测量管无密封圈模块结构，最高耐压1070bar，接口方式:3/8"MP(9/16”-18UNF内螺纹)；

8.缓冲罐配置：

8.1适用介质：氮气/氦气；

8.2容积:4.7L，

8.3使用工作压力:120MPa;

8.4材质:31603奥氏体不锈钢；

9.控制系统配置要求：具备保压时间调节、自动升压调节、压力实时监测、阶段性升压及保压功能及压力曲线显示和记录功能；系统可以定时或即时记录运行参数，并可以记录报警和联锁情况，同时记录报警时间日期；上位机采用台式机或触摸屏，屏幕尺寸≥15寸，人机界面设计采用通用LabVIEW设计软件，采用全中文界面，能显示系统流程图、历史数据等；各画面可定时或即时切换，显示各种状态下参数及数据。

（三）其他要求

1.试验装置须与招标方现有的机械臂、高低温交变环境试验箱等必要附件实现联动功能；

2.应配备出口排空管，将试验后废气排入试验室厂房外；

3.应配置气源气瓶连接软管（≥2根）、高压输出连接软管（≥400MPa,≥2根，≥5m），承压能力强、外表皮耐磨、膨胀系数小、重量轻且使用寿命长；

（四）测试设备需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.《阀门逸散性试验分类和鉴定程序》GB/T40079-2021

2.《工业阀门压力试验》GB/T13927-2022

（五）安全要求

1.测试装置的安全设计须符合操作人员安全保护要求，须有超压保护功能和保护压力管路的安全泄压装置。

2.测试装置对于可能会造成机械物理伤害尖锐部位倒角，并设置警示标识。

3.测试装置底部应设置固定底座和移动滚轮，便于移动。

5.技术资料及交付要求

5.1中标人提供的资料使用国际单位制，语言中文。

5.2交付资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、详细、一致、清晰完整，满足工程及采购人归档要求。

5.3中标人资料的提交及时充分，满足采购人进度要求。

5.4中标人提供技术文件和图纸，包括但不限于试验系统电气接线图、试验系统软件操作说明书、试验系统硬件使用说明书、传感器及仪表等部件出厂合格证书、使用说明书。

6.交付进度要求

6.1设备技术文件、检定资料、核心配件的合格证明资料，在交货时同步提供。

6.2从合同签订日起，3个月内完成交付。

7.其他

7.1质保期不少于2年。

7.2到货后15天内，中标人负责仪器的安装和调试。

7.3中标人提供现场免费人员培训，不限人数，直至操作人员完全掌握对该设备和系统的使用为止。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由中标人专职应用工程师到买方现场进行包括分析方法建立在内的应用培训。

7.4厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，24小时内到达用户现场予以处理，提供必要的安装操作和维护专用工具，提供2年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

7.5试验测试软件后续若有升级，须为采购人提供免费的升级更换服务。试验测试软件须有权限功能设定，非采购人认可用户不得进入操作。试验测试软件须提供局部修改编程功能，方便采购人后期的不同试验需求。

7.6仪器及其涉及的传感器等均需附有效期内的省级以上计量检定机构的第三方检定/校准证书。

# 标项4

### 设备名称：非金属装备智能自动化检测装置 数量1套

一、整体要求

（一）设备用途

可进行1000mm以上大直径的非金属管道、复合管道的焊缝、母材等无线操控和自动化检测。

（二）平台工作条件

1.环境温度范围：-10°C～45°C之间；

2.环境相对湿度范围：30%～85% RH；

3.适用于野外复杂现场环境

（三）依据标准及试验范围

1.GB/T 29460-2012《含缺陷聚乙烯管道电熔接头安全评定》

2.GB/T 29461-2012《聚乙烯管道电熔接头超声检测》

3.NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》

4.NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 第15部分：相控阵超声检测》

注：上述标准取用应为本系统验收时的最新版本。

二、技术需求

本平台系统由超声检测模块、工控机、扫查装置等组成。总体要求如下：

★1.安装到管道上的检测系统，总体重量不能超30kg，便于快速安装。

▲2.整个系统中检测仪器、工控机、扫查架等主要部件之间采用无线传输和无线控制，不需要用长线缆，不存在线缆缠绕问题。数据传输要保证远距离时超声检测数据不掉帧，数据显示流畅。

★3.所有系统组成的供电方式均可采用电池供电，各部件电池通用，便于充电与更换。

超声检测模块

1.模块硬件要求

1.1操作方式：可连接工控机操作，或连接外接显示器和鼠标键盘进行操作。

1.2工控机连接：模块包含网络接口1个，可进行有线连接，且内置路由器可进行无线连接。

1.3接口：具有显示器连接接口1个，鼠标键盘连接接口1个以上。

1.4编码器连接：编码器接口1个，支持双轴编码器，含温度传感器接口。

★1.5无线连接：可实现检测模块与工控机的无线数据和参数传输以及无线控制，不需要用线缆，不存在线缆缠绕问题。

★1.6无线连接的最远距离不少于80米，最远距离时数据传输速度不低于80M/s。

1.7电池供电：容量至少7500mAh，续航不小于4小时。

1.8检测模块重量：包含电池在内的重量不大于4KG。

2.模块主机要求

2.1脉冲发生器：脉冲电压范围不小于10～100V，脉冲宽度不小于50～1000ns，电压最大偏移量不大于设置值的10%，输出阻抗不大于50Ω，发射延迟时间不大于20μs，延迟精度不应大于5ns。

2.2接收器：输入阻抗不小于110Ω，接收延迟时间不大于20μs，延迟精度不应大于2.5ns，每扫描线最大1008个焦点。

2.3采样：采样频率不应小于100MHz，幅度模数转换位数不应小于12bit，采样点数最大不应小于1024。

2.4放大器：最大增益不应小于80dB，增益调节步进范围不应小于0.1~12dB。

2.5带宽（-3dB）：下限不高于0.7MHz，上限不低于20MHz，滤波器范围覆盖带宽。

2.6线性误差：水平线性误差不应大于0.5%，垂直线性误差不应大于2%。

▲2.7成像模式：常规超声、相控阵成像、TOFD成像。

2.8主机性能指标除满足以上要求外，还应满足NB/T47013.15-2021附录C的各项要求。

3.相控阵模块

▲3.1接收/发射通道数：32/128及以上。

3.2扫描类型：具有A、B、C、D、S扫功能。

3.3焦点：焦点范围不应小于3～500mm，步进不应大于1mm。

3.4显示：显示及显示延迟范围不应小于3~1000mm，步进不应大于0.01mm，显示模式包含但不限于A、B、C、D、A+B、A+C、B+C、B+D、A+B+C、A+B+D、3A+B、A+B+C+D、A+B+R、A+B+C+R。

3.5扫查角度：角度范围不应小于-89°~+89°，扫描范围步进不应大于1°，角度间距范围不应小于0.1°～5°，角度间距步进不应大于0.1°，合成扫描线数不小于512个。

3.6自动校准：声速、延迟、灵敏度、TCG、水平零点等校准功能，其中延迟、灵敏度和TCG可分段校准。

4.相控阵探头

4.1相控阵探头2个，性能应满足JB/T 11731-2013和NB/T 47013.15-2021的要求。

4.2探头频率：2.5MHz，实测中心频率与标称频率间的误差不应大于10%，-6dB相对频带宽度不应小于65%。

4.3晶片：同一相控探头晶片间灵敏度最大差值不应大于3dB，不得有损坏晶片。

4.4液态耦合：具备密封耦合腔设计，可支持实现局部水浸法检测。

★4.5固态耦合：提供固态耦合剂，可通过固态耦合剂进行直接接触耦合。

4.6探头配置：探头1，具有32个阵元，阵元间距1.0mm，被动孔径10mm；探头2，具有128个阵元，阵元间距1.0mm，被动孔径10mm。

4.7 探头原则上与超声检测模块为同一生产厂家，若探头非同一厂家，需要采用与检测模块完全匹配的定制探头产品。

三、工控机

1.工控机主机要求

1.1工控机及其显示屏可实时展示超声模块在线检测结果。

★1.2防护：防护等级应大于IP66，能适应高温、粉尘、水淋等较为恶劣的工作现场，外壳材质可靠抵抗意外跌落损坏，符合GJB 150-2009标准要求的性能要求、高温、低温、温度冲击、振动等测试要求，适应野外温度环境变化。

1.3电池供电：容量至少7500mAh，续航不小于4小时。

1.4显示屏：屏幕尺寸应大于15.6寸，分辨率不低于1920x1080。

★1.5无线传输：可进行无线传输，对超声检测模块进行检测工艺下载和采集数据传输，保证数据实时显示不掉帧，远距离时数据传输速度不低于80M/s。

1.6无线控制：对超声模块和自动扫查装置进行远程控制。

1.7接口：网口至少包含1个航空插头和1个RJ-45千兆网口，USB3.0接口2个及以上，USB2.0接口2个及以上，电源接口1个及以上，HDMI接口1个及以上。

2.工控机软件

2.1检测控制：具有超声检测模块的成像参数设置和校准功能，包括但不限于声速校准、延迟校准、灵敏度校准、编码器校准等；具有扫查装置的无线控制功能。

2.2数据传输：超声检测模块的检测数据，在检测软件上实时显示。

2.3数据管理：具有工件/探头/楔块/编码器/超声检测数据管理等管理功能，检测数据可云盘上传和下载文件，支持多个检测数据合并及图像拼接，工件通过CAD导入。

2.4模拟仿真：具有2D和3D视图的超声相控阵线扫、扇扫和复合扫的聚焦法则与传播覆盖模拟仿真。

2.5数据处理：具有离线数据增益调节、数据二维重构，TCG和DAC曲线二次调节功能。

2.6测量分析：多视图图像自动关联测量，实时测量幅度或深度，快速定位最高波位置，可根据给定检测标准自动识别异常波形和自动测量缺陷尺寸（当量、深度，长度等），支持在超声图像缺陷标识及插入现场实景图像等。

2.7自动生成报告：一键生成数据分析报告，支持导出word和excel格式报告，支持用户自定义报告格式。

★2.8虚拟孔径聚焦：在探头的两侧（起始和结束位置）通过虚拟孔径进行聚焦法则设置，使得B扫图从第一个阵元开始。

★2.9开放接口：可由用户根据开放接口直接植入自动化识别算法并为用户自建的云端服务提供开放接口，提供延时法则自定义功能。

2.10检测工艺模拟可视化：软件可定制工艺，定制时显示探头楔块位置放置和实时声束、相控阵工艺和TOFD工艺可同时显示。

四、扫查装置

1整体要求

1.1整套系统操作流程图：提供整套非金属管道智能自动化检测装备的完整原理流程图，图中必须包括系统关键参数，以及包括导轨、编码器、探头夹持装置等部件的连接逻辑和顺序，必须清晰展现检测工艺设置、扫查装置装配、检测参数设置、数据采集等各个操作的关联关系。

1.2扫查装置适用于1000mm直径的管道，且扫查架在未来更换后可适用于更多的管径范围。

1.3扫查装置安装前后不得损坏待检测管道。

2性能指标

★2.1操作方式：具有遥控器、工控机等远程无线控制，无线连接的最远距离不少于80米。

2.2扫查方式：具有自动、单轴扫查功能，运行速度范围不小于8~70mm/s。

2.3编码器配置：环向精度不小于0.12mm/step，轴向精度不小于0.09mm/step。

2.4探头夹持装置：具备密封耦合腔设计，可支持实现局部水浸法检测，保障耦合稳定，最大支持下压力≥6Kg。

2.5电池供电：容量至少7500mAh，续航不小于4小时。

2.6扫查装置重量：不大于15kg。

2.7防护等级：不小于IP66。

五、配置要求

1.超声检测模块1台

2.工控机1台套

3.相控阵探头2个

4.导轨1台套

5.编码器1套

6.电机1套

7.探头夹持装置1套

8.无线遥控器1个

9.电池3套

10.自动注水装置1套

# 标项5

### 设备名称：储罐底板智能检测机器人 数量1套

（一）主要技术参数

★1.主机配置：工业级触控平板电脑，CPU主频不低于2.5GHz,24线程16核，内存和硬盘容量不小于8GB+128G。

★2.自动识别半径范围≥200m。

★3.扫描宽度≥300mm。

▲4.检测厚度：不小于6-20mm，检测灵敏度不低于20%壁厚损失减薄，可以自动智能化调整磁化状态。

5.转弯半径不小于450mm。

6.可越过底板焊缝，越障高度≥30mm。

7.可识别障碍物高度高于350mm。

8.重复定位精度不低于±3mm。

▲9.具备上下表面的腐蚀缺陷的区分能力，能够判定储罐底板上下表面腐蚀的位置和大小的分布情况。

10.检测原理：漏磁技术。

11.可自动换板和自动换检测轨迹，自动换轨覆盖不小于20mm。

★12.激光雷达参数：

12.1测量距离：不小于200m。

12.2垂直测量角度：30°（范围-15°～+15°）。

12.3垂直角度分辨率：不低于2°。

12.4水平测量角度：360°。

12.5水平角度分辨率：不低于0.09°。

12.6采样更新频率：≥10Hz。

★13.IMU(惯性导航)参数：

13.1正交性误差：±0.05°。

12.2分辨率：加速度≤0.5mG，陀螺仪≥0.02°/s，磁力计≤1.5mGS。

13.3采样更新频率：≥100Hz。

★14.超声波雷达参数：

14.1测量距离：范围不小于30～4500mm。

14.2采样更新频率：≥2.5Hz。

15.具有前后方向LED照明。

16.应急处理：特殊情况自动停止，可手动急停。

17.仪器重量不重于60Kg，仪器包装箱满足IATA国际航空运输标准。

（二）功能要求：

1.采用漏磁原理，可以实现自动化检测、数据采集和智能化数据分析一体。

2.双电机驱动实现前后运动和差速转向，转弯半径小。

★3.采用IMU（惯性导航）、激光雷达、超声波雷达等硬件设备组合使用，可精确定位和运动反馈。

4.自动导航系统和底层控制系统的硬件连接和软件兼容，可实现数据自由交互和扩展功能开放接口，打造更对定制化可能性。

5.配备的激光雷达快接支架，实现重要器件的装卸保护。

6.配置的急停开关，电机回馈制动确保仪器运行安全。

7.工业级电脑支持实时查看工作状态，方便操作员监控运行。

★8.配备的动力电池容量不低于24V 30AH，可满足8小时工作时长。

9.前轮处设计安装线位移传感器，记录行驶里程。

★10.机器人自动规划扫描路径，实现钢板全覆盖扫描检测。

11.检测数据支持一键复制、一键上传云服务器、一键生成罐底板缺陷列表和检测报告。

▲12.配备PC端管理分析软件，可处理前期和后期所有数据工作。

13.机器人自动保存运行日志和自动周期性处理日志，及时反馈机器人故障信息，极大缩减故障判定，提高故障处理效率。

▲14.计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）

（三）配置要求

储罐底板智能检测机器人1台、仪器控制、数据采集、分析软件1套、储罐测量建图系统1套、供电电源2块、充电器1个、中文操作手册	1份、工具盒1个、控制手柄（人工辅助）1个、定位柱4根、罐壁定标标志8个、合格证、保修卡、配置清单各1份、仪器运输箱1个

# 标项6

### 序号1.设备名称：正置式金相显微镜 数量1套

（一）主要技术参数

★1.该设备系统主要组成：显微镜，同品牌摄像头，专业分析软件。最大光路视野支持25mm。

2.光学系统：多重色差校正光学系统，对所有光学部件（如镜筒、物镜、光学接口等）都进行消色差校正；确保显微镜的整体和谐性和性能的整体提升。ICC无限远光路。

★3.观察方式：反射光明场、暗场。观察方式切换为电动切换，可以通过金相分析软件切换。

★4.镜筒：30°倾角观察镜筒，人机工程学设计，眼距调整范围55-75mm。可0/50/100三段式分光。

5.物镜转盘为6孔明暗场物镜转盘，具有位置编码功能。

6.物镜：平场消色差级别明暗场多功能物镜，放大倍数为25×、50×、100×、200×、500×、1000×。50-1000×物镜采用M32通光量高，暗场效果优。

7.目镜：广视场10×目镜（2个），视场指数不低于22。每个目镜均可单独进行屈光度调整，带目镜测微尺。

★8.照明光源：高强度LED，使用寿命不低于7000小时，免维护阵列，恒定色温。可软件电动调节。

★9.摄像头：与显微镜同一厂家，不低于2000W物理像素，像素尺寸不低于2.4微米×2.4微米。

10.载物台：X轴、Y轴可以电动控制，行程不低于75×50mm，重复精度＜1μm；绝对精度≤±3μm；分辨率≤0.05μm。

11.显微镜带有屏幕，可显示观察方式，光照强度等显微镜参数。

★12.金相分析软件：包含拍照、2D测量、金相分析软件，软件可以控制主机。金相分析软件具有批量化图像拍照与保存、图像处理与矫正、定倍、图像拼接、景深合成、尺寸测量、内置标准图谱比照、晶粒度测量、组织相含量分析、非金属夹杂物分析、层深膜厚分析、灰铸铁分析、球墨铸铁分析、颗粒计数等功能，内置大量GB/JB/ASTM/ISO/JIS/DIN等分析标准。标准更新时，软件及时进行相应升级。

13.模块化设计和开放式结构，保留了所有选择项，便于日后的升级和功能增强。

14.压平器1个。

15.数据处理工作站1台：i7-12700处理器，32G内存， 512G固态硬盘+2T机械硬盘，优于2G独立显卡，27寸显示器。

16.验收合格后1年质保，质保期外，终身上门服务。

17.现场免费人员培训，不限人数，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。

### 序号2  设备名称：摩擦磨损试验仪旋转及高温模块  数量1套

（一）主要技术参数

1.旋转模块

1.1高速/高扭矩旋转驱动

1.2转速：0.1到5000rpm（取决于负载）

1.3包含液盒和集成样品夹具,可用于预测试

1.4包含安装用标准盘样品和对心工具

2.高温模块

2.1  1000°C可拆卸高温腔，仅与旋转模块连用

2.2温度范围：室温到1000°C

2.3包含预测试用集成样品夹具，无液盒

2.4包含安装用标准高温盘样品

（二）现采购的模块功能须与我院原有万能摩擦磨损试验机相配套。

### 序号3  设备名称：超声测厚仪  数量20套（带涂层测厚12台，常规测厚仪8台

（一）带涂层测厚仪12台

1.测量范围：单层测试0.08～635mm(铁)。

▲2.测量精度：标准分辨率为0.01mm；最高分辨率为0.001mm。

3.声速：508～18699m/s可调。

4.探头工作频率：2.25MHz-30MHz，可扩展到0.5MHz-30MHz

5.校准模式：包含但不限于一点、两点校准模式。

6.液晶显示屏、彩色透反QVGA显示。

7.脉冲发生器：尖脉冲发生器。

8.电源：三节5号电池，可连续工作35到36小时。

9.操作温度：工作温度-10～50℃，存储温度：-20～60℃。

10.防护等级：防尘/防滴，防护等级为 IP67。

11.设计符合EN15317

▲12.支持B扫描功能

13.支持单晶测厚探头

▲14.支持穿透涂层测量

2.超声波测厚探头参数

2.1常温探头频率：5MHz  、 高温探头（500°）频率：5MHZ 、 专用涂层探头2.2常温探头直径：Ф11mm、高温探头直径：Ф11mm 、专用涂层探头直径：Ф11mm 、小管径探头直径Ф5.1mm

2.3操作温度：连续测量工作温度0～50℃。

3.配置要求

配置要求一，共计6台套：

| 设备类型 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波测厚仪设备 | 1 | 超声波测厚仪设备主机 | 1套 |
|  | 2 | 标配双晶探头 | 1个 |
|  | 3 | 穿越涂层测厚探头及连接线 | 1套 |
|  | 4 | 穿越涂层测厚专用软件 | 1套 |
|  | 5 | 小管径探头及连接线 | 1套 |
|  | 6 | 四阶梯试块 | 1块 |
|  | 7 | 电池 | 1组 |
|  | 8 | 出厂报告 | 1个 |

配置要求一，共计6台套：

| 设备类型 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波测厚仪设备 | 1 | 超声波测厚仪设备主机 | 1套 |
|  | 2 | 标配双晶探头 | 1个 |
|  | 3 | 穿越涂层测厚探头及连接线 | 1个 |
|  | 4 | 穿越涂层测厚专用软件 | 1套 |
|  | 5 | 四阶梯试块 | 1块 |
|  | 6 | 高温探头（500°） | 1个 |
|  | 7 | 高温耦合剂（高温探头用,国产，500℃） | 1瓶 |
|  | 8 | 电池 | 1组 |
|  | 9 | 出厂报告 | 1个 |

（二）常规测厚仪8台

1.测量钢、铸铁、塑料、玻璃、铝、铜等材料的厚度。

2.测量范围：从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔。厚度范围：0.50～635mm（钢，取决于探头）

2.探头频率：双晶探头 2.25MHz～10MHHz（–3dB）。

3.显示精度：低：0.1 mm 标准：0.01 mm

4.声速范围：0.508 mm/μs ～ 18.699 mm/μs 声速调节：可利用已知厚试块测量声速。

5.显示方式：场致发光显示，可以选择“开启”或者“自动开启”测量后显示保持或空白的屏显模式

6.校准；对话式探头，自动校准。自动校对零点：可对系统误差进行修正。

7.接收器带宽：1 MHz ～ 18 MHz（–3 dB）

8.测量功能：最小值/最大值模式、差值模式、增益调整冻结模式、自动探头识别和零位补偿

9.操作温度：-10°C～50°C，重量；不超过350g。

10.报警，可编程高/低报警设定点，带有声音和视觉指示器

11.外壳：防撞击、防水、装有密封垫的机壳，机壳上的接口密封。 设计符合IP65。

12.电源：3节AA碱性电池，可连续工作150小时，当电池供不足时，显示器会闪烁，直至自动关机。

13.保修期；主机保修一年。

（二）、主要产品配置

主机1台、标准探头1个、小管径探头1个、高温探头1个共3个探头及相应的探头线、配备公制阶梯试块。

### 序号4.设备名称：黑光灯 数量10套

（一）主要技术参数

1.当采用荧光磁粉检测时，使用的黑光灯在工件表面的辐照强度应大于或等于l000μW/cm2，其波长应为315nm～400nm，峰值波长约为365nm。黑光源应符合GB/T5097的规定；

2.具有聚光、中光、散光三种紫外线光功能，发散角:聚光: 3.5°中间光：20°；散光：45°；

3.强度:聚光：> 50000 μW/cm2（离灯38 cm处）；中间光：> 8000 μW/cm2（38 cm处）； 散光：> 3500 μW/cm2（38 cm处）；

4.工作寿命（放电球）：不低于2000小时；

5.外壳防护等级IP65；

6.配套锂电池1个，能连续稳定工作时间大于4小时；

7.机械稳定性（放电球）：IEC 810；

8.启动时间：＜15秒。

# 标项7(其中防爆对讲机、激光测距仪、里氏硬度计不允许进口，不允许进口部分预算金额28.2万元，其余产品均允许进口，允许进口部分预算金额109.4万元)

### 序号1.设备名称：罐内宏观检测仪  数量1套

1.整机由视觉捕捉镜头、机械驱动装置组成爬行器和配置操作系统、专用检测软件和远程故障诊断系统的远程控制操作平台以及配置卷管器的信号传输线组成。

★2.爬行器正面投影尺寸小于90（高）×90（宽）mm；

★3.爬行器配置IP67级以上防护能力，并有防爆认证相关资质证书（投标时提供第三方机构出具的设备防爆证书）；

★4.爬行器除配置橡胶爬行轮外配置适应酸碱类腐蚀性介质爬行轮，另需配置两种不同直径驱动轮，直径差不小于20mm；

5.机械驱动轮可快速拆装，无需折下螺丝即可进行拆装；

★6.视觉捕捉镜头镜头配置2轴以上独立控制云台，可轴向360°旋转，竖直方向≥±135°，并可一键自动归位；

★7.视觉捕捉镜头采用1/4”CCD高清高分辨率传感器，含DSP处理芯片；具有≥8倍光学变焦，具备自动对焦功能；

★8.捕捉镜头配置电动抬升机构，在检测过程能够远程控制镜头抬升高度40mm以上；

★9.机械驱动装置性能稳定，机械驱动为高扭矩全轮驱动，机械驱动平台可在罐体内原地转向；可通过10mm高度焊缝等障碍；可在倾斜角度≥70°状态下正常爬行；

10.机械运动平台需集成倾斜传感器，平台发生倾斜时，可自动声音报警提醒；

11.操作系统采用win7或win10操作系统，存储空间不小于1TB；

12.远程控制操作平台需集成四方向导航控制手柄，两只手柄分别控制机械运动平台及视觉捕捉镜头；

★13.远程控制操作平台不小于8英寸彩色液晶显示器，1024×768像素阳光屏，满足白天户外使用需求；可独立运行4小时以上；

14.专用检测软件具备对罐车内部缺陷快速扫查、定位及远程问题识别分析能力并具有测量功能，可对罐车内部缺陷，焊缝、裂纹、多余物等进行测量；具备自动生成检测报告功能，可通过智能定位系统跟远程监控系统准确生成检测报告，能够在现场生成检测报告，并实时传送到客户端；

★15.配置远程故障诊断系统，包括远程监控模块和编解码技术，能够通过电脑、手机进行针对罐车进行远程网络诊断；

16.信号传输线长度≥100米，配置卷管器；

17.爬行器重量不大于5kg，全系统重量不大于30kg，可用轿车后备箱运输。

### 序号2.设备名称：无水氟化氢检测仪  数量2套

1.要求能够检测无水氟化氢和其他有毒气体（O2+H2S/CO+ETO-C+NH3+HF），气体浓度检测精度需符合进罐含量需求；

▲2.设备采用泵吸式原理，满足人员不进罐检测需求；

3.设备尺寸不大于200×100×80mm，重量不大于1000g；

4.设备三年内传感器等耗材保证供货；

5.设备应尽可能采用电池，充电后可连续操作6小时以上，并且不受现场磁探仪等设备干扰；

6.设备提供便携工具箱；

7.带人员跌倒报警等辅助功能；

8.用于检验人员防护，可设置报警上下限；

9.防爆等级不低于IP65；

10.配置检测报告；

11.非可充电型号应配置2组配套电池，可充电型号应配置充电器；

12.供货商需提供厂家授权证明及三年维保承诺。

### 序号3.设备名称：含氧量检测仪  数量6套

1.测氧仪采用扩散式原理；

2.对于氧气测量范围0-30%，分辨率不低于0.1%

3.用于检验人员防护，可设置报警上下限；

4.非可充电型号应配置2组配套电池，可充电型号应配置充电器；

★5.防爆级别不低于ExiaIICT4Ga，防护等级不低于IP66

6.设备重量低于200g；

7.采用锂电池或电池组，连续工作时间超过8小时。

### 序号4.设备名称：复合气体检测仪  数量1套

1.至少能够检测氧气、可燃气体、VOC,硫化氢，环氧乙烷5种气体检测传感器

2.所检测氧气量程0-30%vol，分辨率至少达到0.1%vol

可燃气体量程0-100%LEL，分辨率至少达到1%LEL

VOC量程0-1000ppm，分辨率至少达到1ppm

硫化氢量程0-100ppm，分辨率至少达到0.1ppm

环氧乙烷量程0-100ppm，分辨率至少达到1ppm

2.屏幕带有背光显示，具有声、光、震动报警模式

★3.采用泵吸式工作原理

4.重量≤1000g

5.整机防护性能不小于IP65，达到Ex ia IIC T4 Ga防爆级别

### 序号5.设备名称：铁素体检测仪  数量1套

（一）设备用途

1.根据磁感应的方法测量奥氏体钢和双相钢中的铁素体含量,仪器符合Basler 标准和DIN EN ISO17655 标准。

2.能记忆100个应用程式和在最大4000个数据块中的最多20000个测量数据，显示大值、小值、平均值、标准偏差、参数及时间。

3.测量单位 WRC-FN 和 Fe %可互换

4.上下限报警

（二）主要技术参数

1.测量范围：0.1 ～ 80%Fe的百分比，0.1～110WRC含铁数。

2.测量精度：0～5%Fe时为0.1%、5～80%Fe时为测量值的2%。

3.电缆长度：1.5m。

（三）配置要求

1.主机1台

2.1套0.3FN(0.3Fe%)、1.5FN(1.5Fe%)、10FN(10Fe%)、45FN(40Fe%)、110FN(80Fe%)标准试片

3.140FN基块1块，探头1个。

### 序号6.设备名称：防爆对讲机 数量6套

（一）主要技术参数

1.要求采用便携电源或电池供电，可连续使用一个班次（8小时）以上。

2.所采用电源不得超过12V

3.通道数≥10

4.重量≤500g

★5.整机防爆，符合TIA-4950 标准和UL批准要求。产品段经国家防爆电气产品质量监督检验中心认证，获得防爆合格证。

6.配备有必要的电池充电器等

7.交货期3个月，质保期3年

### 序号7.设备名称：激光测距仪 数量30套

（一）主要技术参数

1.测程：0.05-150m；

2.精度：±1.0mm；

3.倾角传感器：360°±0.2°；

4.P2P范围：Hz 360°（配合DST 360适配器）V-64°to>90°；

5.P2P精度2，5，10m±@2，5，10m；

6.Bluetooth smart：√；

7.电池：2×AA；

8.每组电池测量次数：≥4000次测量（约≥8h）；

9.防护等级：≥IP65，2m坠落测试；

10.尺寸：≥132×56×29mm

### 序号8.设备名称：里氏硬度计  数量12套

（一）主要技术参数

1.测试范围:200-900HL；

2.换算硬度种类:HV，HB，HRB，HRC，HS；

3.精度:士4HL或士0.5％(在800HL范围，取5个测试点的平均值)；

4.测试方向:任意方向；

5.极限抗拉强度:k g f/mm2(38-267Kgf/mm2)、Tons/in(23-135 Tons/in、Lbs/in(54-382 Lbs/in)；

6.温度:工作温度14°F-104°F(-10°C-40°C)、存贮温度-4°F-122°F(-20°C-50°C）；

7.数据存储:HT-2000A可自动记录500个测试结果，包括测试值、换算值、均值、硬度、材料、方向、时间和日期，HT-1000A 最多存储10次的测试结果；

8.时钟:当前时间显示，并储存了10年的日历；

9.电源:硬度仪:2片3V锂电池CR2330、打印机:锂充电电池；

10.电池寿命:硬度仪连续工作80个小时(可进行4000次测试)、搁置寿命2年、打印用纸热敏打印纸宽57-58mm 30mm；

11.外型尺寸约:165×28×28m；

（二）仪器配置

硬度计、 PORTI - S打印机、打印机充电器、标准硬度块、20m支撑环、13m支撑环、毛刷、锂电池2个、CR2330、使用说明书携带箱。

### 序号9.设备名称：罐内水分检测仪数量1套

（一）主要技术参数

1.水分检测仪应包括主机及配套的探头，应能测量气体温度、湿度、以及气体中微量的水份等；

2.对于所测量的温度范围为-20～50℃，精度为0.1℃

3.对于所测量湿度范围为0～100RH，精度为±10%RH

4.设备应能够承受微颗粒物污染、冷凝、含油气体、化学物质的侵蚀；

5.采用锂电池或电池组，连续工作时间超过8小时；

6.出厂配置检测报告，防护等级≮IP40；

7.设备重量低于500g，设备提供便携工具箱。

（二）配置要求

主机1台、探头（80）1个、工具箱1只

# 标项8

### 序号1.设备名称：高温拉伸试验机  数量1套

（一）设备用途

该设备主要用于主要适合各种金属、非金属材料的拉伸，剪切，剥离，撕裂等试验, 该试验机主要用于金属材料的常温、高温拉伸试验。

（二）主要技术要求

1.主机和控制器配置及技术要求：

1) 微机控制电子万能试验机(符合ASTM、JIS、DIN、GB、ISO、EN 标准)，包括主机、控制系统、测量系统、检测元件及其他辅助部件等；

2) 具有试样保护功能；

3) 电脑及控制系统；

4) 试验数据采集、统计、处理系统；

5) 试验数据接收及导出系统；

6）高温炉试验系统。

（三）主要技术参数

▲1.最大负荷（kN）：250～300

★2.准确度等级优于或等于：0.5 级

★3.试验力测量范围优于或等于：0.4%～100%F.S

★4.试验力示值相对误差优于或等于：±0.5%

5.试验力分辨力优于或等于：1/1000000FS

6.位移示值误差：示值的±0.5%以内；

7.变形测量范围优于或等于：0.2%-100%FS

★8.变形示值相对误差：设定值的±0.5%以内

9.位移分辨率：≤0.04μm；

10.位移控制速率范围优于或等于：0.001～250mm/min；

11.位移控制速率精度：设定值的±0.5%以内；

12.应变控制速率精度优于或等于：速率＜0.05%FS/s 时，为设定值的±1%以内，速率≥0.05%FS/s 时，为设定值的±0.5%以内；

13.应力控制速率精度优于或等于：速率＜0.05%FS/s 时，为设定值的±1%以内，速率≥0.05%FS/s 时，为设定值的±0.5%以内；

▲14.有效拉伸空间：≥1100mm；

★15.高温炉试验系统温度范围：≤300℃～≥1200℃。

（四）配置要求

1.主机一台全封闭式安全防护罩一套；

★2.高温拉伸装置三套（含高温炉、温控系统、热电偶、冷却系统、高温棒材接头M6、M8、M10、M12、M14、M16各2组；高温板材接头：1-5mm，5-12mm各2组）

3.液压楔形夹具一套（板材夹持范围优于或等于：0-30mm，棒材夹持范围优于或等于：φ6-φ36mm）

4.控制柜一台（包括可编程序控制器、电气控制系统一套）

5.进口高温引伸计一个（标距需包括25mm和50mm，变形量5mm）；

6.进口常温拉伸引伸计标距25mm和50mm各一个；

▲7.高温和常温试验转接头3套

8.数据处理器1台优于或等于：i7及以上最新一代处理器，独立显卡，16GROM，2T固态硬盘，27寸显示器

9.专用试验软件一套（附光盘）

10.自动打点机1个

（五）其他要求

★1.设备质保期不少于现场验收合格后24个月，质保期内提供免费维修及技术支持服务。

2.厂家应安排员工到现场免费培训，不限人数，培训到我院专职操作人员上岗操作为止。培训内容为试验机的应用，试验方案、试验程序设置、试验过程控制、试样数据分析等内容。

3.中标方需在1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，48小时内到达用户现场，排除故障。保修期内，设备及附件由于质量问题而不能正常工作时，设备制造方承诺在两天内到达用户现场免费修理或更换零部件，因维修不及时产生的所有费用均有投标方负责赔偿。

4.设备地基施工由中标方负责，对电源插座的接地连接、水管电线及配电箱等耗材可能不能满足试验机需求的，在本次采购申请中由中标方负责一并解决等要求，设备到客户场地搬运中标方负责。中标方提供安装调试，并指导设备就位。

### 序号2.设备名称：换气式试验箱 数量1套

（一）主要技术参数

▲1.容积＞70L，温度可调节范围覆盖室温+10℃～200℃，空气置换率可调节范围覆盖20～50次/h；

★2.使用过程可全自动控制，可通过前端控制面板较便捷的调节空气置换率，具有开机自检、故障自诊断等功能；

★3.控制系统能够实时采集试验曲线，可存储保留一段时间的数据；具备数据接口，能够输出计算机可识别的实验数据；

★4.样品架可平置摆放、悬挂样品；可拆装不同类型样品架（转盘/平板），高度/层数可调节；

5.具有完备的保护功能，如故障报警、过热保护、断电保护等，试验过程可无人值守；

（二）配置要求

1. 换气式试验箱1台（含样品架、控制器等）；

2.现场免费人员培训，不限人数，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止；

3.本院仅提供放置房间，设备安装由卖方负责，对电源插座的接地连接、支架电线及配电箱等耗材不能满足试验机需求的，在本次采购申请中由卖方负责一并解决等要求，设备到客户场地搬运卖方负责；

（三）其它要求

1.设备保修期内，若仪器设备出现故障，卖方必须在接到通知后2小时内予以响应，卖方工程师必须在48小时内到达现场维修；

2.交货期：合同生效后6个月内。

### 序号3.设备名称：复合材料试样精雕机 数量1套

（一）设备用途

可用于复合材料、玻纤碳纤、五金金属、铜铝、玻璃等材料

（二）主要技术参数

1.工作台尺寸：≥700mm×400mm；

2.工作台最大承重：≥50kg；

3.数控加工中心三轴工作行程：X/Y/Z≥ 500mm×400 mm×100 mm；

4.三轴定位精度优于0.008/300 mm；

5.三轴重复定位精度优于0.005；

6.主轴功率：≥3kW;

7.机床主轴最高转速：≥40000 r/min；

8.主轴冷却方式：水冷却

9.最大快速进给速度：（X/Y/Z轴）≥15/15/15 m/min；

10.最大切削进给速度：（X/Y/Z轴）≥9/9/9 m/min；

11.刀具数量及型式：6/11，直排式

12.工件冷却方式：冷却液/喷雾

13.配置手持操作单元；

14.配备电柜热交换器；

15.配备自动润滑系统；

16.配备主轴吹气装置；

17.配备气幕保护；

18.配备清洁气枪；

19.配备照明装置；

20.配备基础安装套件（含垫铁）；

21.主轴电机安装面、立柱和基座结合面、各轴电机安装面必须采用刮研工艺处理;

22.全封闭防护装置齐全可靠，应符合金属切削机床安全防护通用技术条件。

### 序号4.设备名称：台式单盘金相磨抛机 数量4套

（一）设备用途：通过选用不同的研磨、抛光介质，完成从粗磨至精抛的样品制备过程。

（二）主要技术参数

1.设备稳固、耐腐蚀、防冲击，噪音小，磨损小，磨盘无晃动。

2.磨盘直径≥250mm。

4.可手动控制出水。

6.转盘快速启停，转盘2秒即可停止转动。

7.采用磁吸式磨盘。

8.现场免费人员培训，不限人数，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。

9.配件：240#金相砂纸100张，600#金相砂纸100张，1200#砂纸100张，粗抛抛光布10张，精抛抛光布10张。

### 序号5.设备名称：冲击试验机（带低温）  数量1套

（一）主要技术参数

▲1.最大冲击能量：450J，配置150J、300J和450J三个锤头

2.摆锤预扬角：150±1°（可任意角度定位放摆和冲击）

3.角度最小分辨率：0.025°

4.摆锤中心至冲击点（试样中心）距离：750 ㎜

5.冲击速度：5.24m/s

6.试样支座跨距：40 ㎜

7.试样支座端部圆弧半径：1～1.5 ㎜

8.试样支座支承面倾角：11°±1°

9.冲击刀圆弧半径：2～2.5 ㎜，8㎜

10.冲击刀夹角：30°±1°

★11.温度范围：室温，室温～--196℃（温度偏差≤±0.5℃）

★12.自动时间送样：3S以内

13.试样规格(长×宽×高)：55㎜×10㎜×10（7.5、5、2.5）㎜

14.仪器化冲击参数：

14.1冲击力值传感器最大载荷：50kN

14.2冲击力值传感器静态线性误差：±1%（10%～100%FS）

14.3 A/D 采样分辨力：16bits

14.4最大采样频率：1MHz

14.5频率响应：100kHz

14.6示值误差：±5J

（二）主要配置：

1.主机一台（包括取摆传动装置一套、挂脱摆机构一套、全封闭式铝合金安全防护网一套）

2.自动送样装置一套（自动送样装置）

3.酒精制冷槽：0～-60℃

4.低温全自动送样装置：0～-180℃

5.液氮浸泡罐：-196℃

6.主机配置刻度盘一套

7.控制柜一台（包括可编程序控制器、电气控制系统一套）

8.仪器化冲击摆锤（150J、300J、450J）各一只，配仪器化国标刀刃和美标刀刃各一个；

9.简支梁夹具一套（包括钳口、砧座）

10.试样回收装置一套

11.商用电脑一台，配置不低于：i7处理器/16G内存/4G独立显卡/512SSD固态硬盘/1T硬盘/27寸显示器；

12.专用试验软件一套（附光盘）

13.冲击刀刃2mm、8mm各一只

14.冲击缺口拉床一个

15.冲击缺口投影仪一个

16.附件：跨距找正器一只、试样对中器一只、钳子式对中器一只、M17 内六角扳手一只（设备所配专用工具）、地脚螺栓四只（用于固定设备底座）、内六角扳手一套、十字、一字螺丝刀各1 把、呆板手2件、斜铁四块。

（三）其他要求

1.现场免费人员培训，不限人数，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。

2.售后服务要求及其它

2.1设备质保期为在现场功能考核合格后12个月，质保期内提供免费维修及技术支持服务。

2.2厂家应安排员工到我院培训，培训到我院专职操作人员上岗操作为止。培训内容为试验机的应用，试验方案、试验程序设置、试验过程控制、试样数据分析等内容。

2.3   1小时内响应用户投诉，4 小时为用户提供解决方案，48 小时内到达用户现场，排除故障。保修期内，设备及附件由于质量问题而不能正常工作时，设备制造方承诺在两天内到达用户现场免费修理或更换零部件。因维修不及时，而导致设备无法正常使用时，其保修时间随停机时间的长短而相应延长。

2.4保修期外只收取零部件配件费，不收取人工费用，并享有优惠购买零配件待遇。

2.5售后服务人员每年至少上门走访两次，每季度电话回访一次，主动跟踪动态服务。了解设备的运行情况，并对设备维护和保养提出建议。客户自行进行设备维护的时候提供技术支持。

2.6用户如需要对机械和电气进行改造升级的时候提供技术和图纸方面的支持。

2.8企业公司软件升级后，主动对该设备的软件进行免费升级（在我方同意的情况下）。用户对软件的操作便利性有疑义时，经商讨后免费提供升级。

2.9到货期3个月。

### 序号6.设备名称：冲蚀试验机  数量1套

（一）主要技术参数
1.冲蚀形式：旋转冲蚀 or 射流冲蚀
▲2.样品冲蚀线速度：最大线速度≥10m/s，线速度可调节
▲3.样品冲蚀角度：可调节（15°～ 90°）
4.冲蚀介质：兼容液体单相和液固双相，其中最大固体介质浓度≥10%
5.介质温度：温度可调节可测量可显示，最大介质温度≥60℃
6.部件：带空气调节器，可显示压力；带流量计；带泥浆搅拌器（用于均匀化双相介质）
▲7.主体及部件：耐腐蚀、耐磨损
▲8.测试系统嵌入三电极体系接口，可外接电极或电化学工作站
★9.流速可编程，在实验过程中可间歇性喷射，可变化喷射速度
★10.试样角度可编程，在实验过程中可变化角度
★11.试样冲蚀角度可无极调整
★12.试样座可以适当前后调整与喷头的距离
★13.若是射流冲蚀，可以实现自由射流和浸没射流

# 标项9

### 序号1 设备名称：便携式数字超声波探伤仪  数量11套

（一）技术要求

1.检波方式：数字检波

2.脉冲类型：负方波脉冲

★3.显屏：采用不低于5.7" 的高亮真彩色 LCD高质量防泼溅触摸屏，其中分辨率不低于640×480，最大A扫尺寸不低于 115×86mm，在不同照度下可通过切换色彩模式满足读取屏幕要求。

★4.控制：满足前板密封键盘，飞梭，触摸屏。

5.垂直线性误差：≤3%

6.水平线性误差：≤0.1%

7.分辨力：>32dB

8.灵敏度余量：>65dB（φ2×200）

9.发射脉冲电压：分级选择，至少设200V、300V、400V三档

10.脉冲前沿：小于10 ns

11.脉冲宽度：30ns-1000ns连续可调

12.阻抗匹配：分级选择，至少设48Ω、500Ω二

13.采样位数/采样频率：不低于10bit/不低于400MHz

14.采样深度：不低于512

15.增益范围：0dB - 120dB

16.动态范围：≥36dB

17.信号带宽： 0.5-30MHz

18.重复频率：分级选择，至少设15Hz、30Hz、60Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、1000Hz九档

★19.输出：至少满足WIFI，USB2.0，VGA、OTG

### 序号2.设备名称：电磁高温超声测厚仪  数量11套

（一）性能特点

1.可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。

2.无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。

★3.具备高温声速自动补偿修正功能，探头

内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警。

4.内部储存器：16GB及以上。外部存储器：U盘,可用于设备系统升级。

★5.可升级后匹配的5种探头种类为：800℃高温通用探头、B扫描探头、800℃铁磁性材料高温专用探头、800℃高温通用小探头、脉冲电磁式探头。

（二）主要技术参数

1.仪器为笔式外形和平板电脑组成，具有A 扫描、B扫描两种功能，具有测厚和探伤功能；

2.可配置的探头类型：常温探头、高温探头（最高800℃）、低频探头。

3.高温探头工作温度范围：-150～+800℃；高温补偿：具备高温声速自动补偿功能；

4.最大接收增益：100dB；频率范围：2～5MHz可调；

★5.最大提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：4mm，防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层（油漆、清漆、搪瓷、塑料等）都可以做为操作间隙；

6.测量范围0.5mm～200mm，可升级到最大0.5mm～500mm；

7.测量设备最高分辨力：0.01mm；

8.声波声速的调节范围1000～9999m/s；

9.可检测工件的最小曲率范围：8mm；

10.供电：内置锂电池供电，连续工作时间≥8 小时，间隔工作时间小于24 小时；

（三）设备配置

主机1台、常温探头1个、平板电脑1台、高温探头（-150～800℃）2个、8mm小探头1个，小探头连接器（含线）1个、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、高温配件2套、充电器1个、仪器箱1个。

（四）其他要求

1.免费保修1年，质保期后长期有偿提供备品备件，列明备品备件价格清单。

2.提供1次现场免费操作培训。

### 序号3.设备名称：便携式磁探仪 数量17套

（一）主要技术参数

1.提升力(任何电量时)：≥70N；

2.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100；

3.电磁探头体积：≤165mm×148mm×45mm；

4.电磁探头重量：≤1.3Kg；

5.锂电模块重量：250g

6.磁极中心间距：10～170mm；

7.白光强度：≥2000Lux；

8.黑光辐照度：≥8000uW/cm2

9.工作暂载率：100%；

10.满电工作时间：≥2天；

11.电池配备方式：可更换；

12.充电时长：≤6h。

（二）单套设备配置

主机(无电池)1个、专用电池2个、专用充电器2个、调脚工具1个、正斜脚1对、专用工作包1个、使用说明书2份、合格证1份、仪器箱1个。

### 序号4.设备名称：旋转磁场磁探仪 数量10套

（一）主要技术参数

1.提升力(任何电量时)：≥155N；

2.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100；

3.整机体积：≤185mm×148mm×165mm；

4.电磁探头重量：≤3Kg；

5.锂电模块重量：250g

6.磁极中心间距：10～170mm；

7.白光强度：≥2000Lux；

8.黑光辐照度：≥6000uW/cm2

9.工作暂载率：100%；

10.满电工作时间：≥1天；

11.电池配备方式：可更换；

12.充电时长：≤6h。

（二）仪器配置

主机(无电池)1个、专用电池2个、专用充电器2个、专用工作包1个、使用说明书2份、合格证1份、仪器箱1个。

### 序号5.设备名称：真空度检测仪  数量4套

（一）主要技术参数

1.可检测多种规管，热偶规管：ZJ-51/ZJ-54D/DV-4/DV-5/DV-6，电离复合规管：ZJ-10C、VG0 系列真空规管

2.测量范围要求：热偶规管：ZJ-51/M007B（0.1～200）Pa，ZJ-54D（0.1～2000）Pa，DV-4 (1.3～5000）Pa，DV-5 （0.013～18）Pa，DV-6 （0.13～200）Pa，电离复合规管：ZJ-10C（1×105～1×10-4）Pa，VG0 系列规管：(0.1～5000）Pa

3.测量精度优于±25%（配规管校准）；

4.连续工作时间不小于10小时。

### 序号6.设备名称：智能型便携式金相仪  数量6套

（一）主要技术参数：

★1.控制系统：手机智能终端APP遥控操作，实现手机智能终端APP采集、操纵显微镜升降、保存图片。具有智能图像算法功能，超大景深，即使被测面严重倾斜，也能成像清晰；

2.无限远光路系统，放大倍率100X-500X，可以根据客户要求增大或减小；

3.照明方式：照明方式：LED光源，无极调节；主机连续工作不低于 40小时；

4.调焦系统：带粗微调结构，调焦迅速，并且调焦平稳修改为：具有自动对焦功能，调焦迅速，并且一键启动，无需人工手动调节；5.镜体现场适应性：利用辅助装置，可适应绝大多数铁磁性材质表面；

★6.自锁装置：特殊的螺杆移位结构，保证磁座在吸附于磁铁性竖立表面时不自滑；

7.底座磁力大小：倒吸于铁磁性材质天花板也不会跌落；

8.抛磨机：便携式打磨机，带90度转角，转速不低于15000转/分，无极调速；且可以插电使用；

★9.镜头指标：目镜10X视场范围不小于18mm，超大景深物镜10X，景深不小于4.0um；超大景深物镜20X, 景深不小于2.5um；超大景深物镜50X,景深不小于1.8um；

10.采集系统：图像采集采用5G高速无线摄像头，安卓、苹果系统都可作为接收器，采集图片自带标尺，标尺大小和位置可以任意调节；配备相应金相分析软件（含操作控制软件）。

★11.现场自动分析功能：手机上具有一定金相分析功能，如晶粒度、球化率等

★12.防震防抖功能：具有智能图像算法和纠偏纠错功能，可以防震防抖，适合高空等有现场震动的工作环境

13.移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm；

14.吸附形状要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上；

15.软件分析: 配套软件终身免费升级；

16.仪器大小：连磁性底座重量不大于3.0KG；全套仪器小巧轻便，可装载于小包，肩背至高空；

（二）设备配置要求

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能现场金相显微镜 | 1只 |
| 2 | 目镜 | 1只 |
| 3 | 物镜 | 1只 |
| 4 | 物镜 | 1只 |
| 5 | 物镜 | 1只 |
| 6 | 显微镜充电器 | 1只 |
| 7 | 磁性底座 | 1只 |
| 8 | 智能电气自动化控制系统 | 1套 |
| 9 | 智能app | 1套 |
| 10 | 深孔转接环 | 1只 |
| 11 | 充电式微型快速金相抛磨机 | 1只 |
| 12 | 抛磨机专用可充电电源 | 1只 |
| 13 | 抛磨机电源专用充电器 | 1只 |
| 14 | 专用金相抛磨盘(磨) | 20只 |
| 15 | 专用金相抛磨盘(抛) | 20只 |
| 16 | 研磨膏 | 4只 |
| 17 | 专用显微图像采集器 | 1只 |
| 18 | 图像采集器适配器 | 1只 |
| 19 | 图像接收器 | 1只 |
| 20 | 专用仪器箱包 | 2只 |
| 21 | 技术资料 | 1套 |

### 序号7.设备名称：四合一气体检测仪  数量8套

（一）主要技术参数

1.检测甲烷、氧含量、硫化氢、一氧化碳四种气体含量，并在超量时能及时报警；

2.量程：

2.1可燃气：0-100%LEL（1％分辨率）

2.2一氧化碳：0-500ppm（1ppm分辨率）

2.3氧气：0-30%（0.1％分辨率）

2.4硫化氢：0-100ppm（1ppm分辨率）

3.充电完成后连续待机时间不应少于24小时；

4.设备为手持式，轻便易携带；

5.液晶屏，液晶屏亮度在现场应清晰可见（液晶屏的参数），具有夜光显示；

6.设备应进行维保，保修期2年；

7.外壳应强度高耐磨和抗摔击，且具有一定的防水能力，防护等级IP54，能防止一定的污染及风沙。

### 序号8.设备名称：数字钳形表 数量4套

| 规格 | 量程 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 交流电流 (ACA) | 60A | ±(2.0%+5) |
|  | 600A/1000A |  |
| 交流电流响应频率 | 50Hz～60Hz |  |
| 浪涌电流 | 60A/600A/1000A | ±(10.0%+10) |
| 直流电压 | 600mV | ±(0.8%+3) |
|  | 6V/60V | ±(0.5%+5) |
|  | 600V | ±(0.5%+5) |
|  | 1000V | ±(0.5%+5) |
| 交流电压 | 6V | ±(1.2%+3) |
|  | 60V/600V/1000V | ±(1.0%+8) |
| 低通滤波 | 600V/1000V 2.5kHz, 3db 衰减 | ±(2.0%+5) |
| 交流电压响应频率 |  | 40Hz～400Hz |
| 低阻抗输入 | 600V/1000V | ±(2.0%+5) |
| 电阻 | 600Ω | ±(1.0%+3) |
|  | 6KΩ/60KΩ/600KΩ | ±(1.0%+2) |
|  | 6MΩ/60MΩ | ±(2.0%+8) |
| 电容 | 60nF | ±(4.0%+25) |
|  | 600nF/6uF/60uF/600uF | ±(4.0%+5) |
|  | 6mF/60mF | ±(10.0%+9) |
| 温度 | -40℃～300℃ | ±(1.0%+20) |
|  | 300℃～1000℃ | ±(1.0%+2) |
|  | -40℉～572℉ | ±(1.0%+40) |
|  | 573℉～1832℉ | ±(1.0%+4) |
| 低压频率 | 10Hz～1MHz ≤100kHz∶250mVrms≤输入幅度≤20Vrms ＞100kHz～1MHz∶600mVrms≤输入幅度≤20Vrms; | ±(0.1%+3) |
| 占空比（%） | 10%～90% 范围，适用于10Hz～1kHz的方波； 30%～70% 范围，适用于1KHz～10kHz的方波； 输入幅度:2Vpp≤输入幅度≤20Vpp | ±(2.6%+7) |
| 显示位数 |  | 6000 |
| 自动/手动量程选择 |  | √ |
| 钳头开口尺寸 |  | 42mm |
| 真有效值 |  | √ |
| 电流频率 |  | 50Hz～60Hz |
| 高压频率 |  | 40Hz～400Hz |
| NCV |  | √ |
| 二极管测量 |  | √ |
| 通断测量 | ≤30Ω 蜂鸣声响 ≥70Ω 蜂鸣不响 | √ |
| 模拟条 |  | 31 段 |
| 外挂柔性电流探头 | 将交流电流的测量范围扩大至 3000 A | √ |
| 自动关机/最大值/最小值 |  | √ |
| 高压报警显示 | 当前测量电压＞30VAC/DC;显示高压报警闪电符号 | √ |
| 高压超量程报警 | 当前测量电压＞1000VAC/1000VDC;蜂鸣器连续发出报警声 | √ |
| 低电压显示 |  | √ |
| 数据保持 (H)/相对值 |  | √ |
| 功能选择 (SELECT) |  | √ |
| 背光 |  | √ |
| 手电筒 |  | √ |
| 档位记录 |  | √ |
| 唤醒功能 | 通过按键唤醒（FLSHLIGHT键不能唤醒除外），转盘不能唤醒 | √ |
| 自动关机电流 | <50uA | √ |
| 1m 跌落 | 1m跌落不保证精度，仅保证功能, 钳头不做跌落 | √ |
| IP 等级 |  | IP40 |
| 输入阻抗（ACV/DCV） | ≥10MΩ | √ |

### 序号9.设备名称：角焊缝磁探仪  数量1套

（一）主要技术参数

★1.仪器自适应不同角度的角焊缝，无需调整探脚即可对不同角度的角焊缝进行探伤。

★2.任何电量时，运动探伤灵敏度不变：A1-15/100（任何角度，360°方向）

3.检测角度范围：80～210°

4.整机体积不得超过220×170×150mm，且探头重量不超过3.2kg

5.磁极间距：105×105mm

★6.最高白光光照强度：≥11000Lux

★7.最高黑光辐照度：≥8000μW/cm2

8.任何电量时提升力不变，且≥118N

9.锂电池重量：610g

10.工作暂载率：100%

11.电池除具备基本的保护功能外，还需有特殊的安全保护功能，确保电池工作环境温度：-20～60℃

12.电池充电低温保护温度：<0℃

13.电池充电高温保护温度： >50℃

14.电池工作低温保护温度：<-20℃

15.电池工作高温保护温度： >70℃

16.电池超温保险保护温度：84℃

17.充电时间：3～4h

18.充电电源：100～240V/AC

19.专用充电器：16.8V/3A

（二）配置要求

探头1个、专用电池2个、专用充电器2个、测试提升力辅助脚4个、辅助脚插梢8个、专用工作包1个、仪器箱 1只

# 标项10

### 序号1.设备名称：超声相控阵  数量1套

（一）主要技术参数

1.总体要求

1.1使用温度：0℃～40℃

1.2工作时间：不小于8小时

1.3内存：256G及以上

★1.4为满足检测连续性要求，设备的供电方式应采用安全环保的锂电池供电，要求配置两电两充，持续供电时间不小于8个小时。

2.相控阵主机要求

★2.1接收/发射通道数：64/128及以上

2.2激励通道发射脉冲电压最大偏移量不应大于设置值的5%

2.3相控阵检测设备放大器增益调节步进不应大于1dB

2.4幅度模数转换位数不应小于10位

2.5 -3dB带宽下限不高于1MHz，上限不低于15MHz

2.6采样频率不应小于探头中心频率的6倍

2.7各通道发射脉冲延迟精度不应大于5ns

2.8相控阵设备水平线性误差不应大于1%，垂直线性误差不应大于5%

★2.9设备应具备：相控阵检测、TOFD检测、A型超声波检测，且应为一体化设计，要求主机采用高集成化的硬件系统，集成发射、显示和控制于一台便携式主机，不接受采用工业笔记本计算机外接仪器模块的方式。具有升级螺栓相控阵导波检测应力检测功能，可通过设备软件直接切换

★2.10支持全聚焦成像功能

★2.11支持多路视频显示信号输出到不同屏幕显示，带分屏显示多功能扫查器，其真彩显示的防尘防泼溅电容式触摸屏尺寸（4～6）英寸，分辨率不小于640×480dpi，可在分屏上进行独立操控，完成主机的操作功能，在进行检验工作时可脱离主机进行工作（该功能在投标文件中提供相应技术文件佐证）。

★2.12主机应具有相控阵导波螺栓检测功能，可实现128位晶片环阵探头循环全激发，满足一次性检测螺栓长度范围10mm-2000mm，此功能要求仅显示缺陷信号，滤除侧壁及螺纹信号，可应用于带中心孔、无中心孔螺栓、地脚螺栓、插销及轴类检测，也可适用于单头螺纹、双头螺纹等螺栓检测。

★2.13支持拓展PCI功能，支持串列式TFM功能

3.相控阵软件要求

3.1软件应具有A、B、C、S型显示功能，PAUT和TOFD结果应能在同一视图下显示

3.2软件应至少具有聚焦法则计算功能、ACG校准、TCG校准功能

3.3软件扫查步进值应连续可调，扫查步进最小值不应大于0.5mm

★3.4离线分析软件需能同时显示A、S、C、D扫查图像，能标注焊缝中心和宽度位置，并能在D扫查图像中自动测量缺陷长度、深度、高度、水平等定位定量参数，无需手动测量寻找

★3.5检测报告及工艺卡内容及模板可按我院要求生成，并在仪器端和PC端输出成PDF、word、Excel等多种格式

4.探头要求

4.1相控阵探头性能应满足JB/T 11731的要求

4.2相控探头标实测中心频率与标称频率间的误差不应大于10%

4.3相控探头-6dB相对频带宽度不应小于60%

4.4同一相控探头晶片间灵敏度最大差值不应大于4dB

4.5不得有损坏晶片

5.扫查架要求

5.1扫查架应轻便，拆卸方便

5.2优先考虑可以与其他厂商设备探头及主机通用的扫查架

（二）其他性能要求

1.主机、探头及扫查架的组合性能可满足管径φ25至φ500以及平板对接、角接焊缝、TKY接头的检测要求

2.主机、探头及扫查架的组合性能可满足碳钢壁厚3.5～80mm、不锈钢壁厚6～60mm的检测要求

3.需具备双通道TOFD检测能力，并支持2组相控阵和一组TOFD同时检测并同时、独立显示

4.需具备腐蚀监测C扫描能力

5.检测精度不应低于碳钢φ1mm，不锈钢φ3mm

6.软件免费升级，技术支持快速响应。

（三）配置要求：

超声相控阵检测仪1台，相控阵自聚焦探头1只，小径管弧度φ32～406楔块16只，线阵探头1个，横波平面楔块2个，中小径管扫查器1套，平板扫查器1个，相控阵DMA不锈钢探头1只及楔块2只。

### 序号2.设备名称：厂车综合检测仪 数量4套

（一）产品性能要求：

1.依据TSG81-2022 《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》用于场（厂）内专用机动车的行驶速度、紧急制停距离、踏板力、手刹力的测试，测试方法和结果满足标准的要求；

2.模块配置：紧急制停距离模块、手刹车力模块、脚刹车力模块、无脚刹制动模块等四部分组成；

3.具有设备类别、设备品种、产品名称、叉车级别、速度范围、载荷状况等前置性输入选项，选项内置的计算方法数据满足TSG81-2022《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》；

★4.测试结果应出具全过程速度曲线及位移曲线。在曲线上任意点均可查询速度、位移以及运行时间，验收时测试曲线上可查询的数据应满足产品性能要求；（提供软件截图证明）

★5.采样点间隔时间≤0.002s。在测试结果的曲线上时间轴可以查看的最小时间单位为1ms；（提供软件截图证明）

6.制动力、制动速度、制动距离数据采集时间轴必须同步，同步误差小于1ms；

★7.测试结果同界面至少应同步显示制动力曲线、速度曲线、加速度曲线、位移曲线四条运动曲线。曲线可以放大至100倍进行分析，满足采样间隔时间≤0.002s的分析要求；（提供软件截图证明）

8.测试结果的曲线上应自动标注制动开始点、结束点和制动区间。软件应具有手动判断功能，可以用于后期的分析；

9.具有最大制动效果时的制动力测试功能，制动力位置应在曲线上进行标注；

★10.计量报告的项目包括制动距离、制动初速度、脚刹车力、手刹车力四个校准数据；

11.固定支架应稳定牢靠，具有水平泡调节水平功能。

（二）主要技术参数

1.制动距离模块

1.1加速度范围：(0～2)g；

★1.2制动距离精度：≤3%（提供距离的计量报告进行证明。验收时采用全程位移数据进行验证，要求≤3%）；

★1.3初速度示值误差：≤3%（提供初速度的计量报告进行证明）；

2.力测试模块

2.1踏板力：0-1000N

2.2精度：≤2%

2.3手刹力：0-500N

2.4精度：≤2%

（三）配置要求

1.测试平板电脑1台

2.制动距离测量模块1套

3.脚刹车力测试模块1套

4.手刹车力测试模块1套

5.无脚刹车力测试模块1套

6.天线2支

7.充电器2套

8.电脑充电线1套

9.水平固定支架1套

10.计量校准证书2份（计量标准器具、标准应满足计量项目的要求）

### 序号3.设备名称：电火花检测仪  数量2套

1.厚度测试范围：0.1-10mm；

2.最大输出电压：≥20kv；

3.显示分辨率：≤0.1kv

4.数字液晶屏直接显示输出电压值；

5.设备采用可充电电池；

6.供货商需提供厂家授权证明及三年维保；

7.配备有高压探棒、连接线、排刷、保险丝等基本配件。

### 序号4.设备名称：万用表 数量6套

（一）主要技术参数

1.要求采用便携电源或电池供电，设备应尽可能采用电池，可连续使用一个月以上。

2.仪器可以测量电流、电压、电阻等多个数据，其中电阻值200欧范围内精度不大于±（1％+2）

3.电阻分辨率不小于0.01欧

4.重量≤500g

5.配备有必要的电池、表笔、数据线等

6.产品应是计量状态下交货

7.交货期3个月，质保期3年

### 序号5.设备名称：低氧测氧仪 数量3套

1.设备采用泵吸式原理；

2.采用锂电池或电池组，连续工作时间超过8小时；

3.出厂配置检测报告；

4.用于检验人员防护，可设置报警上下限；

5.非可充电型号应配置2组配套电池，可充电型号应配置充电器；

6.防爆级别不低于ExiaIICT4Ga

7.设备重量低于500g；

8.设备提供便携工具箱。

### 序号6.设备名称：雷达测速仪 数量2套

（一）产品性能要求

1.用于手持式测试观光车的运行速度

2.跟踪并锁定快速目标

3.工作在静止模式，简单易用

4.可测靠近或离去的目标

5.液晶清晰易读，带背光显示

6.超速值自动打印

（二）主要技术参数

1.测速单位：（公里/小时）英里/小时

2.测速精度：0.1 KPH

3.测速范围（车类）：1～180公里/小时

4.尺寸要求：＜180x180x80mm

5.电池类型：锂电池

6.工作时间：每天20小时以上

7.仪器重量：＜495克

### 序号7.设备名称：数显推拉力计 数量20套

（一）主要技术参数

1.测量范围：0～1000N；

2.测量分度值：0.1N；

3.测量精度：±1%。

### 序号8.设备名称：声级计 数量20套

（一）主要技术参数

1.测量范围：40dB（A）～130dB（A）

2.频率范围：20Hz～12.5kHz

3.频率计权：A

4.时间计权：F、S

5.显示器：3位半LCD

6.输出接口：AC、DC

7.主要测量指标：Lp、Lmax

8．工作温度：0℃～40℃

### 序号9.设备名称：钳形电流表  数量10套

1.交流电流

1.1量程：40A，600A

1.2分辨率：0.01A，0.1A

1.3准确度：1.6%±6字（50-60HZ）40A；2.5%±8字（60-500HZ）40A；1.5%±5字（50-60HZ）600A

2.直流电流

2.1量程：40A,600A

2.2分辨率：0.01A，0.1A

2.3准确度：1.6%±6字（40A）；1.5%±5字（600A）

3.交流电压

3.1量程：600V

3.2分辨率：0.1V

3.3准确度：1.5%±5字（20-500HZ）

4.直流电压

4.1量程：600V

4.2分辨率：0.1V

4.3准确度：1%±4字

5.电子测量

5.1量程：400Ω，4000Ω

5.2分辨率：0.1Ω，1Ω

5.3准确度：1%±5字

### 序号10.设备名称：同步率测试仪  数量1套

（一）设备用途

能够对自动扶梯速度、距离等进行测量的专用设备。

（二）主要技术要求

1.可用于速度、转速、位移及电梯制动距离多种功能检测。

★2.彩色液晶屏显示，内置锂电池可重复充电使用。

▲3.、自带转动联动装置，可直接测量转速，无须更换或安装其他部件。

★4.检测数据直接保存于U盘中，可在下位机实现保存、现场打印，历史数据的浏览、打印及删除等功能；同时亦可离线实现数据导出功能，通过电脑直接读取U盘中保存的测试数据无需上位机软件辅助查看。

★5.本仪器检测报告可通过自主开发的专用软件及专有云平台一键生成，同一账号使用不同终端登录软件均可查看下载检测报告，亦可通过系统自动生成的二维码通过微信扫描查看检测报告

★6.距离测量范围：0-10m

▲7.距离测量精度：≤1%

8.距离显示分辨率：0.001m

9.速度测量范围：0.5～7m/s

10.速度测量精度：≤1%

11.速度显示分辨率：0.001m/s

12.转速测量范围：0～4999m/min

13.转速测量精度：≤1%

14.转速显示分辨率：0.1m/min

15.保存测试组次：不少于9999组

四、其他说明

1.本招标文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

2.招标货物的性能及技术指标均满足招标需求的基础上，有明显优于招标需求的响应参数或指标、同时技术响应文件中提供了相关证明材料或说明，且专家认为对采购人及项目实施有利的响应参数或指标的方认可。

3.本采购文件中所涉及的关于产地、厂家、规格型号等要求只作为参考，相当于或优于该产品的各项技术参数要求的都可以来投标，但须提供相当于或优于的相关证明材料或说明，且专家予以认可的。

五、商务要求

1、质保期要求：按照各设备及标项的技术要求中列明的质保期要求；质保期内所有配件免费；从设备验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。技术要求中未列明质保期要求的设备，质保期为自验收后开始计算不少于1年。

2、售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征得用户同意。软件升级供应商必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

3、安装要求：提供设备安装现场（地点为招标人指定地点），确保设备正常安装和使用，供应商可在投标前到现场查看实际情况，并在应标时提供改造实施方案。

4、培训要求：设备到货安装完成后，能严格按照设备性能指标进行现场调试及现场培训，培训不少于2次，每次不少于1天，现场培训人员名额不限。由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训，承诺提供完整的培训资料。

培训内容及要求：

①了解设备的工作原理、组成及各部组件、控制系统的工作原理和使用方法；

②熟练掌握整套系统的操作规程；

③能够对设备的一般故障进行诊断和简单维修，进行易损件的更换；

④对设备能够进行日常的维护和保养；

⑤提供完整的培训资料。

5、付款条件

合同生效后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款；

设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价30%的进度款；

合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

6、投标报价

投标报价：国产设备价格采用人民币报价；交进口设备的价格采用免税的人民币报价，交货方式为CIP浙江省特种设备科学研究院，由中标方委托相关外贸公司办理免税事宜（外贸公司由采购人认定），采购人予以协助，所需费用由中标方承担。对于不能免税的设备也应予以明示，备注为含税价。

7.交货期

采购文件中有具体约定的按照约定办理。未约定的，国产设备90天，进口设备120天。

交货地点：采购人指定地点。

六、采购设备的其它要求

1所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

2投标人提供设备的专用工具及其清单。

3投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

4投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

七、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

1投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

2投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

3投标人认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4投标人提供详细的试验报告。

八、技术服务

8.1设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在谈判价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

8.2投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

8.3售后服务要求：

（1）免费保修期：按照各个标项设备的具体要求，免费保修期内免费保修和更换配件服务。

保修的货物在运行中发生问题。各投标人视自身能力在投标文件中提供合理的维修服务承诺。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

8.4质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

8.5软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

九、验收

9.1投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，根据采购人要求，由采购人指定的具有法定计量检定机构的证书作为采购人指定的验收小组收货验收和使用的重要技术依据，证书应随货物交采购，所有的费用总综合考虑在投标报价中。

9.2设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

9.3设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

9.4采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

十、其他说明

1.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2.中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担

十一、根据本项目的特点，投标文件中提供

1．投标人情况介绍；投标人及投标产品综合实力，包括投标人资质信誉、知名度、市场形象的综合评价、投标人或投标产品有好的用户反馈或评价。

2．投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

3．商务响应表（格式见第六章）；

4.与商务资信标评分有关的其他材料

5.售后服务承诺，包括售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等

6.技术响应表（格式见第六章）、招标货物的性能及技术指标的响应情况；

7.技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；

8.产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

9.确保供应货物质量的措施及设施

10.安装、调试方案和措施

11.验收的方案和措施

12.产品性能评价

13.项目实施人员一览表；

14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

15.招标文件及评分办法规定的其他要求。

第五章  合同主要条款

- 浙江省特种设备科学研究院采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同编号:

浙江省特种设备科学研究院

仪器设备采购合同

项目名称：

买    方：

卖    方：

签署地点：

签署时间：

浙江省特种设备科学研究院对（项目名称）              进行公开招标采购（招标编号：           ，）。经采购人定标，确定为（项目名称、标项序号）              的中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

采购文件、报价文件、询标记录、成交通知书、采购合同、合同补充条款或说明（按从后往前的顺序解释）。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同标的及数量(单价数量，总价)

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商 | 单价 | 总价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

4、合同总价

合同总价为人民币（￥）。

5、付款方式：

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6、交货时间及交货地点

合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款。

7、合同的生效

本合同在使用方与卖方最终确定产品数量、规格型号后，且经买卖双方法定代表人或授权代表签字盖章并在卖方提交履约保证金后开始生效。

| 采购方：浙江省特种设备科学研究院 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码：310020 电话：0571-86026413 传真：0571-86026181 开户银行：中国农业银行股份有限公司杭州分行 账号：19048101040010845 税号：12330000470027240N | 卖方： 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

- 一、合同通用条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、采购文件及被采购人接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准按招投标文件规定，如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）或国际标准执行。没有国家或专业（部）或国际标准的，按企业标准执行，如国家标准、专业（部）标准、国际标准、企业标准规定不一致，则按较高标准执行。

3、专利权：卖方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的仪器设备是全新的、未使用过的，适宜于采购文件规定的工作条件。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

产品调试后经用户确认合格次日起   个月（以采购文件、投标文件及询标记录中的最长时间为准）。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同转包给第三方。

8.2卖方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3虽然卖方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、产品质量责任

10.1设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中，如发现设备存在质量问题的，由卖方负责修理、更换，并在买方指定期限内使得产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的一切经济损失。如卖方未在上述期限内使得设备符合质量要求的，买方有权解除合同，并要求卖方支付合同总价20％的违约金。

10.2在质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理设备质量问题。

10.3由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

11、交货责任

11.1卖方交付设备数量、规格、型号等不相符合的，买方有权全部或部分不予接受，卖方应按约定数量、规格、型号要求予以更换，至卖方交付全部符合约定规格、型号要求的设备之日，视为实际交货日期。

11.2如设备在开箱检验时，即发现质量问题，买方有权全部或部分不予接受，买方交付符合合同约定的全部设备之日，视为实际交货日期。

11.3卖方因存在设备数量、规格、型号、质量问题不能按期交货，买方同意延长交货期限的，不排除卖方因迟于本合同约定日期交货的逾期违约金支付义务。

11.4卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按总价的3‰支付违约金。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的3％，如违约金达到最高限额时投标人仍不能交货，买方有权解除合同。

12、卖方不能交货或买方中途退货

12.1卖方逾期交货超过一个月，视为卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的20％计算。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

12.2买方无正当理由不得中途退货，否则应赔偿由此造成的卖方的一切实际损失。

12.3经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货者不在此例。

13、付款责任

如果买方未按合同规定的时间支付货款给卖方，则买方应向卖方支付由此产生的违约金，每逾期一天，违约金按拖欠金额的1‰计算，逾期付款的违约金最高限度为合同总价的3％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，卖方有权解除合同。

14、解除合同

14.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部符合规格、数量、型号要求的设备，并在收到买方的违约通知后10天内未能纠正的。

2）未经甲方书面同意，擅自将合同转让或分包出去。

3）破产或无力偿还债务，收到法院对卖方发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

4）卖方交付的仪器设备存在质量不符合要求的情况，并在买方指定的期限内仍未予纠正。

14.2卖方存在14.1条的违约情况，无论该违约是全部还是部分违约，买方均有权解除全部合同。

14.3在买方部分解除合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

14.4卖方在买方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）如果买方破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

2）未按合同规定支付货款，在收到卖方违约通知10天后未纠正其过失。

14.5任何此类因解除合同而导致的合同终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

14.6因买方违约导致合同解除的，买方应负责将卖方应得的违约金支付给卖方。

14.7因卖方违约导致合同解除的，卖方应负责将买方已支付款项退还买方，并支付违约金，并负责因合同解除而导致的退货运输、手续及一切费用。

15、履约保证金的处理

本项目不收取履约保证金。

16、合同纠纷

16.1凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在地的人民法院申请诉讼。

16.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

16.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

17、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

18、本合同正本陆份，甲乙方各执一半，同等有效。

19、未尽事宜，买、卖双方协商解决。

- 二、合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同通用条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货时间

交货日期：采购文件中有具体约定的按照约定办理。未约定的，合同签订后四个月内到货。

交货地点：采购人指定地点并通过验收。

2、交货、安装、调试地点

浙江省 杭州市凯旋路211号，或海宁市尖山新区凤凰路77号或杭州市大江东开发区。(如有变动，按采购方另行通知地点交付)。

3、接货通知

卖方在设备发运前15天将发货通知以传真形式通知买方。

4、运输及装卸保险

4.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、付款方式

合同生效后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款；

设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价30%的进度款；

合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

6、文件和技术资料的相互提供

要求卖方向买方提供以下技术文件和技术资料：

卖方准备的技术资料，并于产品交付时同时寄送到买方，如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄；

检测系统使用说明书一套，包括操作手册、用户手册等；

□软件光盘和指导说明书；

出厂合格证；

出厂明细表（装箱单）；

出厂检验报告和合格书；

规定的各项资料；

其他相关技术资料：。

7、技术服务

卖方负责对买方的操作、维修人员进行技术培训。对于单价金额15万元（含）以上的设备和安装在固定场所使用的设备，卖方需对买方的操作人员及维修人员进行2次技术培训，第一次培训为中标后，提供1次（3名人员）国内制造工厂或实验室不少于5天的技术培训（国内无制造工厂或实验室的可提供相关用户的现场使用操作技术培训）。第二次培训为设备到货后，在设备调试完成后进行的现场技术培训，时间不少于5天。提供仪器设备中文操作规程及相关检验作业指导书、检测报告模板，提供设备操作视频及日常维护保养视频（可以现场录制）。双方各自承担本方人员的差旅费。

8、质量、技术标准

符合投标文件、采购文件中的有关标准、规定。

9、仪器设备检验

9.1仪器设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起点件点箱初验。

9.2开箱时，卖方须通知采购人共同参与开箱检验。并按合同、询标记录、投标文件、采购文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

10、仪器设备调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

11、售后服务

（按采购文件“采购内容及需求”及投标承诺中的相关规定。）

廉洁协议书

甲方：浙江省特种设备科学研究院

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

- 第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称： 浙江省特种设备科学研究院2025年第一批检验装备

项目编号： 0625-25217612

标项：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称： 浙江省特种设备科学研究院2025年第一批检验装备

项目编号： 0625-25217612

标项：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：           ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：标项二、标项三、标项四、标项五、标项八、标项九、标项十为专门面向中小企业采购项目，以上标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：无

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

- 中小企业声明函（本项目标项二、标项三、标项四、标项五、标项八、标项九、标项十为专门面向中小企业采购项目，以上标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

其余标项不作要求

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标项2：），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门智能故障诊断仪 |  |  |  |  |  |

1.（标项3：），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压氦气压力试验装置（210MPa） |  |  |  |  |  |

1.（标项4：），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非金属装备智能自动化检测装置 |  |  |  |  |  |

1.（标项5：），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐底板智能检测机器人 |  |  |  |  |  |

1.（标项8：），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温拉伸试验机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 换气式老化试验箱 |  |  |  |  |  |
| 3 | 复合材料试样加工精雕机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 台式单盘金相磨抛机 |  |  |  |  |  |
| 5 | 冲击试验机 |  |  |  |  |  |
| 6 | 冲蚀试验机 |  |  |  |  |  |

1.（标项9：），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式数字超声波探伤仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电磁高温超声测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 便携式磁探仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 旋转磁场磁探仪 |  |  |  |  |  |
| 5 | 真空度检测仪 |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能型便携式金相仪 |  |  |  |  |  |
| 7 | 四合一气体检测仪 |  |  |  |  |  |
| 8 | 数字钳形表 |  |  |  |  |  |
| 9 | 角焊缝磁探仪 |  |  |  |  |  |

1.（标项10：），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声相控阵 |  |  |  |  |  |
| 2 | 厂车综合检测仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电火花检测仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 万用表 |  |  |  |  |  |
| 5 | 低氧测氧仪 |  |  |  |  |  |
| 6 | 雷达测速仪 |  |  |  |  |  |
| 7 | 数显推拉力计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 声级计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 钳形电流表 |  |  |  |  |  |
| 10 | 同步率测试仪 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函（如不属于，本表可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。涉及评分细则中要求提供的内容，需按结合投标文件的具体响应内容由评标委员会认定。

投标人：      （盖章）           日  期：

投标设备品牌汇总表

| 标项 | 包含设备 | 数量（台/套） | 品牌 | 型号 | 产地 | 免费保修期 | 投标产品是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式可根据需求调整，

对于允许采购进口产品的标项，投标人可提供进口的设备，

如不允许采购进口设备的标项，则不接受投标人提供进口设备

# 12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

15.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：__________________：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：           ），                             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：___________________       邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

投标人：      （盖章）

日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:___________________________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

致：                        （招标人名称）

我公司已认真阅读了项目名称：                     招标文件（项目编号：0625-                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对真实性进行了自查，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在中标结果公告发布后5个工作日内将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于供应商原因未在本承诺函约定时间内完成核查，且经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险由供应商自行承担。

投标人：      （盖章）           日  期：

投标文件中关于客观分评审投标人所提供的证明材料清单

| 项目内容 |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 客观分评分内容 | 供应商提供的证明材料 | 复核方式（原件复核/公开官网查询） |  | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、认证证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 二、业绩合同 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 三、各类人员证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 四、产品检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 五、其他客观分评审内容（如有） |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |

注：对照招标文件中的评分办法，如投标人针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的投标文件将各项材料一一列明，并明确假设中标后可通过什么方式进行核验。