浙江省质量科学研究院

轻工领域产品检验检测能力提升项目

（2025年电线电缆领域设备采购）项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-25217663

项目名称：轻工领域产品检验检测能力提升项目

（2025年电线电缆领域设备采购）

采购单位：浙江省质量科学研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月24日

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	28

第五章  合同主要条款	77

第六章　投标文件格式	83

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江省质量科学研究院轻工领域产品检验检测能力提升项目（2025年电线电缆领域设备采购）项目招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于 2025年7月17日09：30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25217663

项目名称：轻工领域产品检验检测能力提升项目（2025年电线电缆领域设备采购）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1926000.00

最高限价（元）：1926000.00

采购需求：

标项一

标项名称：轻工领域产品检验检测能力提升项目（2025年电线电缆领域设备采购）

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1926000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电线电缆领域设备一批，包括电缆成束燃烧及热释放测试仪、电缆烟密度测试箱等16台（套），具体技术要求详见招标文件第四章。

备注：本项目（否）允许采购进口产品。

合同履行期限：详见招标文件相关章节。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，该标项内的设备的制造商应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：/至2025年7月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月17日09：30时（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2025年7月17日09：30时（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省质量科学研究院

地  址：杭州市钱塘区下沙路300号

项目联系人：厉老师

项目联系方式：0571-85025893

质疑联系人：王工

质疑联系方式：0571-87963062

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨晴、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860257

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：/

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-8722798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省质量科学研究院轻工领域产品检验检测能力提升项目（2025年电线电缆领域设备采购） |
| 2 | 采购内容 及数量 | 轻工领域产品检验检测能力提升项目（电线电缆领域设备采购），具体技术采购详见采购文件第四章。 数量：1批 |
| 3 | ▲预算金额及最高限价 | 预算金额1926000.00元； ## 最高限价1926000.00元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 6 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，负责全部设备供货至招标人指定的地点并经招标人验收合格交付招标人使用，包括相关技术服务和培训、质保期内的维保服务以及其他售后服务等。 4、本次报价方式为总价包干，须包含设备主机和标准附件、备品备件、专用工具等到达招标人指定地点的运输、装卸、安装、调试、检验、技术服务、培训以及场地处于土建阶段发生的总包配合费等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。 |
| 8 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件的签章： | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2025年7月17日09：30时（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。 收件人：杨晴，0571-85860257 |
| 17 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2025年7月17日09：30时（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 进口 | □允许 ■不允许 |
| 22 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 23 | 环境标 志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 24 | 促进中小企业发展 | 1、本项目为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业（所投产品制造商）的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方提供产品的制造商均为小微企业的，视同小微企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次采购的货物要求全部由中小企业制造（指该标项内的所有货物的制造商）， 7、提供的货物由中小企业制造（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加 政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基数，参照发改价格[2011]534号文件收费标准的60%向中标人收取，单个项目折后收费不足2000元时按2000元计取。 供应商应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 备注 | 根据有关规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.招标内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）本项目为专门面向中小企业采购，所有投标设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不要求提供)

（3）投标人情况介绍、投标人拥有的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系认证、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

（4）投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类/类似产品项目业绩情况；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）技术资料：产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）

（8）设备配置清单；

（9）设备供货、运输、仓储方案

（10）安装、调试、试运行方案

（11）验收方案

（12）备品备件情况，选配件、专用耗材、售后服务优惠表

（13）技术服务，售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（14）售后服务机构、售后服务团队配备等；

（15）项目实施人员一览表；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明及对照评分办法需要补充的其他内容；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目的核心产品：电缆成束燃烧及热释放测试仪

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金（本项目不收取履约保证金）

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于轻工领域产品检验检测能力提升项目（电线电缆领域设备采购）项目的评标，按标项分别进行评审，并分别推荐中标候选人。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达/项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（16） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（18）不同投标人的投标文件相互混装的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（70分）

| 序号 | 评标标准 | 分值 | 评分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人或制造商同类产品的销售业绩情况： 1、具有本项目核心产品的销售业绩的，得2分； 2、具有其他产品的销售业绩，每提供1例业绩，得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同和合同款发票的复印件/扫描件为准。同一业绩不重复得分。 注：对省级以上主管部分认定的首台套产品，自动纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 投标人或产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，每提供1项得1分，最高得2分。提供证书的复印件（或扫描件）和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn)网站查询截图。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 产品的技术指标响应情况。 对招标文件第四章 招标内容及需求中“二、设备技术参数及配置要求”的响应情况，对关键性指标（标注▲条款）出现负偏离的投标无效。所有指标均满足得26分，一般技术指标每一项负偏离扣2分。重要技术指标（标注★条款）每一项负偏离扣3分，扣完为止。 备注：投标响应指标中要求提供相关证明材料的（如产品样本彩页或官网参数、产品检测报告），未提供的视作负偏离。 | 26 | 客观分 |
| 4 | 设备供货、运输、仓储方案。 根据设备供货、运输、仓储方案与项目匹配度、方案针对性、方案内容的完整性进行评分，评分分值（5、4、3、2、1、0）。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 安装、调试、试运行方案。 安装、调试、试运行方案与项目匹配度、方案针对性、方案内容的完整性进行评分，评分分值（5、4、3、2、1、0）。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 验收方案： 完全响应招标文件中验收方案要求的得3分，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 7 | 交货期；交货期满足招标文件要求的2分，优于招标文件要求的得3分，不满足不得分。 | 3 | 客观分 |
| 8 | 质保期。 标项内全部设备质保期满足采购文件规定的得2分，标项内全部设备增加1年加1分,最多得4分，不满足采购文件规定的不得分。 | 4 | 客观分 |
| 9 | 供应商提供的备品备件情况。 列明备品备件清单内容、规格产地，备品备件价格情况，根据其完整性及合理性进行评分，，评分分值（5、4、3、2、1、0）。 | 5 | 主观分 |
| 10 | 售后服务方案。 服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况进行评分，评分分值（5、4、3、2、1、0）。 | 5 | 主观分 |
| 11 | 售后服务机构。 提供针对本项目的售后服务机构，根据售后服务机构设置的便捷性、售后服务团队配备的完整性及专业性进行评分，评分分值(4、3、2、1、0)。 | 4 | 主观分 |
| 12 | 培训要求：供应商提供针对标项内设备的操作使用、日常维护等提供培训服务，根据培训组织方式及培训师资能力、培训内容范围的完整性和专业性进行评分，评分分值(4、3、2、1、0) | 4 | 主观分 |
| 13 | 政策分： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 | 1 | 客观分 |
| 根据有关规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |  |  |  |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆成束燃烧及热释放测试仪 | 1 | 台（套） | 电缆成束燃烧及热释放测试仪主要由燃烧试验箱、热释放测试系统、通风系统、控制系统以及数据采集与处理系统等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 核心设备 |
| 2 | 27立方电缆烟密度测试箱 | 1 | 台（套） | 27立方电缆烟密度测试箱主要由箱体、加热系统、燃烧系统、排烟系统、透光率测量系统、数据采集与控制系统等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 3 | 泄漏电流及闪络冲击 | 1 | 台（套） | 泄漏电流及闪络冲击设备主要由高压电源、升压变压器、调压器、电容分压器、测量电阻、示波器、闪络探测装置以及绝缘支撑等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 4 | 电线电缆卤酸气体测试装置（含pH计、电导率计） | 1 | 台（套） | 电线电缆卤酸气体测试装置（含 pH 计、电导率计）主要由燃烧炉、气体收集装置、吸收瓶、pH 计、电导率计、流量计、抽气泵以及连接管道等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 5 | 空气弹老化试验机 | 1 | 台（套） | 空气弹老化试验机主要由空气弹罐体、加热系统、压力控制系统、温度测量系统以及安全保护装置等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 6 | 焊锡试验机 | 1 | 台（套） | 焊锡试验机主要由焊锡槽、加热系统、温度控制系统、机械传动装置、夹具、助焊剂添加装置以及电气控制系统等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 7 | 静态曲挠试验机 | 1 | 台（套） | 静态曲挠试验机主要由框架结构、试样夹具、加载装置、位移测量系统、控制系统以及数据采集与处理系统等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 8 | 耐磨试验机 | 1 | 台（套） | 耐磨试验机主要由驱动装置、试样夹具、磨料供应系统、磨损测量装置、控制系统以及机架等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 9 | 屏蔽转移阻抗 | 1 | 台（套） | 屏蔽转移阻抗测试设备主要由信号源、功率放大器、发射线圈、接收线圈、测量仪器以及用于固定被测屏蔽体的夹具等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 10 | 低温拉伸、热延伸装置、弯曲扭转装置 | 1 | 台（套） | 低温拉伸装置主要由低温箱、拉伸试验机主机、夹具、温度控制系统和位移测量系统等组成；热延伸装置主要由加热箱、加载系统、夹具、测量系统和控制系统等组成；弯曲扭转装置主要由驱动机构、夹具、扭矩测量系统、弯曲角度测量系统和控制系统等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 11 | 荷重断芯试验机 | 1 | 台（套） | 荷重断芯试验机主要由机架、加载装置、夹具、位移测量系统、力值测量系统、控制系统以及数据处理系统等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 12 | 曲挠试验机（含切片机、削片机、冲压机等配套） | 1 | 台（套） | 曲挠试验机由稳固机械框架作支撑基础，搭配驱动系统提供动力、试样夹具固定试件，借控制系统调控参数，由测量记录系统留存数据，并设保护装置保障安全。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 13 | 耐臭氧试验机 | 1 | 台（套） | 耐臭氧试验机主要由箱体、臭氧发生系统、温度控制系统、湿度控制系统、试样夹具、空气循环系统以及监测控制系统等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 14 | 氧弹老化试验机 | 1 | 台（套） | 氧弹老化试验机主要由密封氧弹、加热系统、温度控制系统、搅拌装置、压力监测装置以及安全保护装置等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 15 | 耐热装置 | 1 | 台（套） | 耐热装置通常由加热元件提供热量，以保温材料减少热量散失，借温度控制系统精准调控温度，用承载结构支撑被加热物体，还配备显示与控制界面方便操作与监控。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |
| 16 | 电磁屏蔽箱 | 1 | 台（套） | 电磁屏蔽箱主要由具有高导磁率和电导率的金属箱体、屏蔽门及密封衬垫、通风波导窗、电源滤波器、信号滤波器、观察窗以及各类电缆馈通装置等组成。详见第二部分采购需求参数要求 | 国产设备 |

二、设备技术参数及配置要求

1.招标项目内容中所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，投标人可选用优于或等于招标项目内容的货物进行投标；

2.本招标文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

3.本采购文件中如有涉及的关于产地、品牌、厂家、规格型号等要求只作为参考，相当于或优于该产品的各项技术参数要求的都可以来投标，但须提供相当于或优于的相关证明材料或说明，且专家予以认可的。

各个设备的技术参数及配置要求如下：

一、电缆成束燃烧及热释放测试仪

1.数量：1台

2.设备用途：成束电线电缆燃烧测试仪（含热释放装置）可对垂直安装的成束电线电缆的火焰蔓延、热释放速率、热释放总量、产烟速率、产烟总量、燃烧增长速率指数、燃烧的滴落物/微粒等进行评价的综合性试验装置，满足GB/T 31248-2014、GB/T 18380.31-2022标准要求测试。

3.技术参数

3.1不锈钢测试箱体的尺寸为（1000±100)mm×(2000±100)mm×(4000±100)mm；

3.2箱体前面下半部设有(800±20)mm×(400±10)mm的进气口；

3.3箱体顶部开有(300±30)mm×(1000±100)mm排气口，用于测试过程中排除烟气；

▲3.4测试用钢梯尺寸（竖直）：标准梯：宽（500±5）mm×高（3500±10）mm，宽型梯：宽（800±10）mm×高（3500±10）mm；

3.5配备防回火器，防止丙烷气体回火，最大程度上保证试验安全；

3.6由质量流量控制器精确稳定地控制燃气和空气的输出。控制精度不低于±1.5%，响应时间小于150ms；

3.7箱体观测窗：配置内外双层耐火玻璃（6mm厚）；

3.8火源为带型丙烷燃烧器喷灯，配有Venturi混合器，孔中心距：3.2mm；

★3.9采用顺磁氧分析仪，量程为0-25%，T90<3.5秒，重复性误差<0.01%，线性误差<0.01%，零点漂移< 0.2%/月，输出信号波动 <±0.2% ；红外气体分析仪，量程：0～10％，重复性误差<0.01%，线性误差<0.01%，输出信号的噪音<0.1% ；

3.10双向测速探头，配合微压差传感器等风速探测装置，量程为0～250Pa。精度为±1Pa，压力传感器90%输出的响应时间最多为1s；

3.11配置304不锈钢铠装K型热电偶，精度±0.5℃，探测烟道气体温度；

3.12烟气测量系统的发射光源为白炽光型，色温：2900±100 K；电源为稳定的直流电，且电流的波动范围在±0.5%以内；透镜系统将光聚成一直径至少为20mm的平行光束，光电管的发光孔应位于其前面的透镜的焦点上，且其直径(d)应视透镜的焦距(f)而定以使d/f小于0.04；接收器为硅光电池，光电探测室具备0.1%的线性稳定度，10位测量范围；烟气测量系统的90%响应时间不应超过3s；烟气测量系统管内导入压缩空气以使光学器件保持符合光衰减漂移要求的洁净度。

★3.13配置一套用于检测烟气酸碱测试的渗透测试腔，渗透测试腔采用耐酸碱玻璃制作，测试腔需要采用双腔结构，外腔可通入恒温水对整个测试腔进行恒温处理；

3.14采用电动升降机构进行试样梯的安装与取出，额定载荷≥1吨；

3.15控制电脑采用不小于17寸触摸屏。采用LabVIEW编写的可视化测试控制系统，软件人机界面清晰简洁；可在电脑上设置测试条件，可实时监控所有采集信号和测试结果，可自行定制报告模板自动生成检测报告；

★3.16配置和安装排烟管道，风阀和风机和实验室原有排烟管道相连接，将实验产生的烟气排入废气处理设备。排烟管道采用304不锈钢焊管制作，直径为400mm，风阀和风机可耐温200摄氏度，风机采用变频控制满足阶梯校准高温要求；

★3.17需从实验室主气体管路处新铺设设备所需丙烷、氮气和压缩空气管路至设备处，并配置合适的终端减压阀。气体管路需采用316L不锈钢无缝钢管制作；

★3.18测试箱内配置双灭火喷淋头，当测试箱温度达到设置温度时可自动或者手动开启灭火；箱体底部配置接水盘。需将喷淋头与水源进行管路连接。

★3.19提供投标产品制造必备的核心部件说明书及清单；

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 型号规格 | 核心参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆成束燃烧及热释放测试仪 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

二、27立方电缆烟密度测试箱

1.数量：1台

2.设备用途：在特定的空间内，线缆或材料在特定的燃烧或辐射条件下产生烟雾，光束穿过烟雾后会产生衰减，测量光束的透光率并计算得出比光密度和烟密度，满足GB/T 17651.1-2021标准要求测试。

3.技术参数

★3.1 试验箱框架使用黑色铝型材，封板采用1.5mm厚钢板，外白内黑喷塑，其内部边长尺寸应为3000mm±30mm。两侧相对的墙上应各设一扇透明密封窗(最小尺寸为100 mm×100mm)以让水平光测装置的光束透过。这些密封窗的中心距离地面的高度应为2150mm±100mm。

3.2 光测装置的光源和接受器应放在试验箱两个相对的墙上的密封窗外面的居中位置。光束应通过两个墙上的玻璃窗穿过试验箱。光源为LED灯源，满足下述要求：

标称功率：300 W；可实现10~300W功率调节

标称电压：12V；

标称光通量：100~5000lm 可调节；

标称色温：2800 K至5000 K 可调节；

3.3 接受器光电池为硅光电池，管子内表面为无光泽黑色，以防反射。光电池应与电位记录仪相连以产生线性输出。光电池应加负载电阻使其运行在线性范围内，记录仪的输入阻抗至少应比光电池的负载电阻大10000倍，光电池的负载电阻不应超过100Ω

3.4 酒精应盛在由不锈钢接缝密封的酒精盘中，本体剖面呈梯形，内部尺寸如下

底面：(210±2)mm×(110±2)mm；

顶面：(240±2)mm×(140±2)mm；

高度：(80±2)mm；

酒精盘厚度：(1.0±0.1)mm；

3.5 配置和安装排烟管道，风阀和风机和实验室原有排烟管道相连接，将实验产生的烟气排入废气处理设备。排烟管道采用304不锈钢焊管制作，直径为250mm；

3.6 需从实验室主气体管路处新铺设设备所需压缩空气管路至设备处，气体管路需采用316L不锈钢无缝钢管制作。

3.7 配备至少包括0，25%，50%，75%，100%光通量的校准滤光片。

★3.8 配备光路吹扫功能。

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27立方电缆烟密度测试箱 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

三、泄漏电流及闪络冲击

1.数量：1台

2.设备用途：用于最大漏泄电流，最低闪络电压试验，满足GB/T 12528-2008标准要求测试。

3.技术参数

★3.1 电压误差：±3%；

3.2 试验时间：（0～9999）min可设定；

3.3 试验电压：AC （0-30）kV；

3.4电压上升速度100V/s；

3.5 变压器容量：5KVA；

3.6 系统组成：控制台、调压器、变压器；

3.7 控制方式：手动模式、自动模式；

3.8 升压模式：阶段升压，连续升压，逐级升压，瞬时升压；

3.9 具有过电流保护，过压保护、闪络保护；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏电流及闪络冲击 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 试验电极 | 1 | 台（套） | / |
| 3 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 4 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 5 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

四、电线电缆卤酸气体测试装置（含pH计、电导率计）

1.数量：1台

2.设备用途：用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素气体的含量、pH值、电导率等，满足GB/T 17650.1-2021、GB/T 17650.2-2021标准要求测试。

3.技术参数

3.1 一体化设计，试样导管与管式炉安装于同一平面。管式炉加热区的有效长度应为480mm~620mm，内径应为38mm~62mm；

3.2 完备的气体干燥和气体过滤装置，清除测试气体中不必要的杂质，不易堵塞气路；

★3.3 耐热熔凝石英管，其内径应为 30mm~46mm，进出气口为不锈钢材质；

3.4 燃烧舟移动系统：摇柄传动装置方便用户安全的载入样品。燃烧舟尺寸应为：外长为45mm~100mm，外宽为12mm~30mm，内深为5mm~10mm；

★3.5 采用质量流量控制器控制载气流量，控制精度不低于±1.5%，响应时间小于150ms；

3.6 智能炉体温度调节控制，炉体温度精度高，稳定性好；

3.7 配置不小于10寸的触控屏进行测试操作控制；

3.8 pH计应具有±0.02的精度，并应配有合适的pH电极；

3.9 电导率仪应具有10-1μS/mm~10²μS/mm的量程，并应配有合适的电极；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆卤酸气体测试装置 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 磁力搅拌器 | 1 | 台（套） | / |
| 3 | PH计 | 1 | 台（套） | / |
| 4 | 电导率仪 | 1 | 台（套） | / |
| 5 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 6 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 7 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

五、空气弹老化试验机

1.数量：1台

2.设备用途：适用于橡胶、塑料、人造革、聚乙烯以及其它高分子材料在规定的压力和温度的作用下，氧气和压缩空气的介质中进行老化实验，满足GB/T 5013.7-2008、JB/T 8735.2-2016标准要求测试。

3.技术参数

3.1 最高工作压力：4.0MPa；

3.2 安全爆破压力：2.7-3.3MPa；

★3.3 温度控制：数显显示，温度自控范围：室温-200℃，偏差：±0.5℃；

3.4缸体材料：SUS 304不锈钢；

3.5空气弹试验：温度127℃，压力（0.55±0.02）MPa；

3.6容积：φ（150±1）mm*（366±1）mm；

3.7 温控器/触摸屏功能：自整定、误差修正、蜂鸣器报警，具备超温保护，过载保护，压力保护；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气弹老化试验机 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

六、焊锡试验机

1.数量：1台

2.设备用途：用于检验未镀锡导体和绝缘之间的隔离层是否有效，满足GB/T 5013.7-2008标准要求测试。

3.技术参数

3.1 锡槽规格：直径80mm，深100mm，高度≥75mm；

3.2 温度范围：室温～300℃，具有温度控制功能和超温保护功能；

★3.3 浸锡长度：50mm，浸入时间：5s±0.5s；

3.4 试样浸入速度：25mm/s±5mm/s，试样取出速度：25mm/s±5mm/s；

3.5 浸入时间间隔：10s（可设定），浸入次数：3次（可设定）；

3.6 能够自动完成焊锡试验；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊锡试验机 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

七、静态曲挠试验机

1.数量：1台

2.设备用途：适用软电缆机械强度试验中电缆静态曲绕试验项目，满足JB/T 8734.6-2016标准要求测试。

3.技术参数

3.1 曲挠长度：200－1500（mm）；

3.2 可实现试样外径：φ6－32（mm）、试样长度：3000±5﹪（mm）的检测；

3.3 距地高度：1500mm，两夹头之间距离=0.20m；

3.4 外形尺寸：2000mm×400mm×1800mm；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态曲挠试验机 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

八、耐磨试验机

1.数量：1台

2.设备用途：用于额定电压450/750V线径12mm及以下橡皮电缆和编织软线进行耐磨试验。满足GB/T 5013.5-2008、GB/T 5013.8-2013标准要求测试。

3.技术参数

3.1 试验行程：0.1 m；

3.2 试验速度：单程40次/min可调；

3.3 计数器：采用霍尔计数，停电记忆，可预置单程20000次，即双程10000次；

3.4 工位数：3个；

★3.5 砝码：500g±5g ，3个。1000g±5g ，3个。1500g±10g， 3个；

3.6 固定槽底直径：φ40±0.3 mm；

3.7 电机功率：120 W；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨试验机 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

九、屏蔽转移阻抗

1.数量：1台

2.设备用途：用于测量屏蔽电缆转移阻抗，满足GB/T 5023.7-2008标准要求测试。

3.技术参数

3.1 外金属管内径90mm，厚度保证具有良好的屏蔽性能，并满足耦合长度0.3米、0.5米或1米的要求；

3.2 与被测线缆连接的部件、压紧部件、匹配电阻盒、测试头等关键部件必须镀金处理，手拧压紧旋转部件必须采用压花处理；

3.3 线缆的屏蔽层与金属管之间需要方便地360压接，压接部件须带有一定的坡度，利用旋紧部件越往里压线缆压接越紧，压接部件至少25套，适配从线缆屏蔽层直径4mm~50mm不等的线缆；

3.4 提供信号注入被测线缆的耦合装置，套件包括 10对线缆夹块，夹块表面都采用镀金处理，用于稳定连接网分设备与被测线缆，保证测试过程中不会因线缆接触不良而影响测量精度。屏蔽层直径适配范围：适用于 4mm 到 50mm 的屏蔽层直径的各种线缆；

3.5 网络分析仪1套，支持 9KHz-4.5GHz 2端口测试，中频带宽至少满足10Hz-8MHz，动态范至少125dB，输出功率-55dBm to +10dBm，显示尺寸至少10寸，必须配置TDR选件增强时域分析功能(眼图数据速率最大不小于3Gb/s)；配置50Ω网分机械校准件N型 1套 DC-4.5GHz。

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽转移阻抗 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

十、低温拉伸、热延伸装置、弯曲扭转装置

1.数量：1套

2.设备用途：低温拉伸装置主要用于在低温环境下对材料进行拉伸试验，以测定材料在低温条件下的力学性能。满足GB/T 5023.3-2008、JB/T 8734.2-2016、GB/T 5023.4-2008标准要求测试。热延伸装置主要用于测试高分子材料，如橡胶、塑料等在高温及一定负荷作用下的热延伸性能，满足GB/T 5013.5-2008、GB/T 5013.8-2013、GB/T2951.21-2008标准要求测试。弯曲扭转装置主要用于对材料或构件进行弯曲和扭转加载试验弯曲扭转装置，满足GB/T 5023.3-2008、JB/T 8734.2-2016标准要求测试。

3.技术参数

3.1低温拉伸装置：

3.1.1触摸屏控制，电机200W；

3.1.2 最大拉伸度：220mm；

3.1.3 拉伸速度：20～30mm/min；

3.1.4 夹头型式：非自紧式；

3.1.5 能够实现试样规格：Ⅰ、Ⅱ号哑铃片的拉伸；

3.1.6 数据显示：直读伸长率；

3.1.7 材质：全SUS304不锈钢；

3.2热延伸装置：

3.2.1直尺总长：0-150mm，精度：1mm；

3.2.2 配重砝码：1-200g，三套；

3.2.3可同时对三个试样进行试验；

3.2.4 外型尺寸：（360±10）mm×（110±10）mm×（390±10）mm；

3.3 弯曲扭转装置：

3.3.1 能够实现卷绕试样直径：Ф2.5～Ф12.5mm的检测；

3.3.2 卷绕棒直径：涵盖Ф4.0～Ф50mm共17支；

3.3.3 过线套：涵盖Ф1.2～Ф14.5mm共10种；

3.3.4 能够实现试样缠绕圈数：2～10圈；

3.3.5 卷绕速度：5s/圈；

3.3.6 材质：全SUS304不锈钢；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温拉伸装置 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 热延伸装置 | 1 | 台（套） | / |
| 3 | 弯曲扭转装置 | 1 | 台（套） | / |
| 4 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 5 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 6 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

十一、荷重断芯试验机

1.数量：1台

2.设备用途：用于成品软电缆的荷重断芯试验，满足GB/T 5023.5-2008标准要求测试。

3.技术参数

★3.1 重锤：（0.5±0.01）kg；

3.2 试验电流：0.1A；

3.3试验次数：5次；

3.4刚性支撑物：铁制；

3.5落下方式：电磁控制；

3.6在试验期间，应不发生电流断路；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷重断芯试验机 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

十二、曲挠试验机（含切片机、削片机、冲压机等配套）

1.数量：1台

2.设备用途：曲挠试验机适用于测定额定电压450/750V以下，两芯或两芯以上聚氯乙烯绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度，满足GB/T 5023.5-2008、JB/T8734.3-2016、JB/T 8735.3-2016标准要求测试。绝缘热冲击试验设备通过模拟温度急剧变化环境，测试绝缘材料承受温度冲击的能力，判断其在热应力下绝缘性能是否稳定，满足GB/T 2951.31-2008标准要求测试。弯曲试验机用于对材料进行弯曲试验，以测定其弯曲性能，满足GB/T 5023.2-2008标准要求测试。

3.技术参数

3.1 能实现测试试样：二芯单相、三相三线、三相四线的测试；

3.2 测试方式：空载、单相（二芯）、三相（三相三线/三相四线）可任选择；

3.3 能够按照下述对测试结果进行判定：

A、指示灯指示：O、R、S、T相断线并自动停机；

B、指示灯指示：R/S、R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路并自动停机；

C、指示灯指示：O、R、S、T与滑轮短路并自动停机。

3.4 曲挠速度：二滑轮为0.33m/s、三滑轮为0.1m/s ；

3.5 曲挠行程：≥1M ；

3.6 测试电流：0~35A；

3.7 测试电压：两芯单相AC：0~250V（可调）/三芯三相AC：0~450V（可调）；

★3.8 重锤：二滑轮为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0kg各二个，偏差：1%；三滑轮 为21N、28N、42N各二个，偏差：1%；

3.9 滑轮结构：小车为二、三滑轮共用结构，更换方便；

3.10 二滑轮：滑轮直径：60、80、120、160、200mm平底与凹底滑轮各一套，偏差：1%；

3.11 三滑轮：滑轮直径分别为40、45、50mm一套，偏差：1%；

3.12 外形尺寸：（2000±10）mm×（850±10）mm×（1500±10）mm；

3.13 切片机技术参数：

a）最大工作宽度：160mm；

b）切片厚度：0.2mm-2mm；

c）纵向取样直径：10mm-90mm；

d）横向取样直径：10mm-90mm；

e）功率电机：交流变频电机550W。

3.14 削片机技术参数：

a）进料口宽度：150mm；

b）进料辊宽度：180mm；

c）削片速度：0～12m/min可调；

d）电机功率：300W，正转+反转；

e）最大进料厚度：20mm；

f）削片厚度：0.5～18mm；

g）外形尺寸：860×300×460mm。

3.15 冲压机技术参数：

a）可切取电线电缆标准试片可供老化、热延伸、拉伸，撕裂强度测试；

b）冲压机冲切行程65mm；

c）横梁上带磁性可直接吸住刀模包含Ⅰ型、1A型、2型、3型、4型各两件。

3.16 冲击试验仪技术参数：

a）冲击高度：100～200mm可调；

b）砝码：100、200、300、400、500、600、750、1000、1250、1500g，偏差：1%；

c）一体式底座：SUS304不锈钢，厚度40mm；

d）材质：全SUS304不锈钢；

3.17热冲击装置技术参数：

a）最大的卷绕直径：Φ12.5mm；

b）最大卷绕宽度：72mm；

c）最大卷绕长度：200mm；

d）SUS304不锈钢卷绕棒尺寸：2、4、5、6、8、9、10、13、19、40mm共十条；

e）过线孔直径：2.5、3、4、4.5、5、7、10、12mm，管箍内径12-40mm的20个，细卷绕棒试样固定件8个；

f）外形尺寸L×W×H：225×235×130mm；

3.18弯曲试验机技术参数：

a）试验速度：10-60次可调；

b）弯折角度：180°；

c）试验工位：1组；

d）砝码：500克；

e）负载电流：0.1A ，电压小于24V；

f）弯曲计数器0~999999可预设；

g）夹具宽度：20mm，R角为2.5；

h）外型尺寸：500mm×400mm×1000mm；

i）额定电压：AC 220V 50/60Hz；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲挠试验机 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 切片机 | 1 | 台（套） | / |
| 3 | 削片机 | 1 | 台（套） | / |
| 4 | 冲压机 | 1 | 台（套） | / |
| 5 | 冲击试验仪 | 1 | 台（套） | / |
| 6 | 热冲击装置 | 1 | 台（套） | / |
| 7 | 弯曲试验机 | 1 | 台（套） | / |
| 8 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 9 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 10 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

十三、耐臭氧试验机

1.数量：1台

2.设备用途：用于橡胶制品，在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下，或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下，暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中，按预定时间对试样进行检测，从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度，评定橡胶的耐臭氧老化试验性能，满足GB/T 5013.6-2008、JB/T 8735.3-2016标准要求测试。

3.技术参数

3.1 工作室尺寸mm（D×W×H）： 500×400×500mm；

★3.2温度范围：20～65℃(带制冷)，温度均匀度：±2℃，温度波动度：±0.5℃，温度偏差：≤±2℃，升温速率：0.7-1℃/min；

3.3 臭氧浓度： 0～500PPM；

3.4 气体流速：12～16mm/S ；

3.5 样架转速：1转/min（可调）；

3.6 臭氧发生方式：采用无声放电管发生器，噪音小纯度高；

3.7 时间设定范围：0～999H/M；

3.8 气体流量280L/H-560L/H中间；

3.9 夹具伸长率：5%～35%；

3.10 总功率：3.5KW；

3.11 控制方式：采用PLC触摸屏自动控制温度/湿度/臭氧；

3.12 具备超温保护，过载保护，缺水指示，故障指示；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐臭氧试验机 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

十四、氧弹老化试验机

1.数量：1台

2.设备用途：用于橡胶、塑料、人造革、聚乙烯以及其它高分子材料在规定的压力和温度的作用下，氧气和压缩空气的介质中进行老化实验，满足GB/T 2951.12-2008标准要求测试。

3.技术参数

3.1 最高工作压力：4.0MPa；

3.2 安全爆破压力：2.7-3.3MPa；

3.3 温度自控范围：室温-200℃；

★3.4 温度偏差：±0.5℃；

3.5 温度控制：数显显示；

3.6氧弹应充满纯度不低于97%的工业氧气；

3.7缸体材料：SUS304不锈钢；

3.8氧气弹试验：温度70℃，压力2.10MPa；

3.9容积：φ（150±1）mm*（366±1）mm；

3.10 温控器/触摸屏功能：自整定、误差修正、蜂鸣器报警，具备超温保护，过载保护，压力保护；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧弹老化试验机 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

十五、耐热装置

1.数量：1套

2.设备用途：用于测试耐热性能，满足JB/T 8735.3-2016标准要求测试。

3.技术参数

3.1 导向杆：φ（6±0.1）mm*（110mm±10）mm；

★3.2 铝块重量：1000g±50 g，粗糙度Ra50；

3.3 钢制底板：长（150±5）mm，宽（120±5）mm；

3.4 至少能够承受300℃高温；

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热装置 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

十六、电磁屏蔽箱

1.数量：1台

2.设备用途：用于抑制辐射干扰，为无线通讯设备提供无干扰的测试环境。

3.技术参数

3.1 工作尺寸：400mm×400mm×300mm；

★3.2 屏蔽效果(未安装滤波接口时的测量值)：

100-2000MHz>85dB；

2000-3000MHz>85dB；

3000-6000MHz>80dB；

3.3 滤波接口不低于以下要求：

220VAC×1；DC×1；LAN(RJ45)×5，其中1个RJ45内外配RJ45转RJ11转换器；波导管直径13mm×1；SMA×6。

3.4 箱内部要求可以固定天线；提供4组20cm馈线。

4.配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁屏蔽箱 | 1 | 台（套） | / |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 份 | / |
| 3 | 仪器保修卡 | 1 | 份 | / |
| 4 | CNAS校准证书 | 1 | 份 | / |

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天，供货方负责仪器计量校准相关费用。

5.5 安装要求：设备供应商负责安装现场搬运、水电气改造等满足设备安装条件所产生的所有费用。

## 采购设备的其他通用技术要求

1.所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

2.供应商提供设备的专用工具及其清单。

3.供应商提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4.供应商应在响应文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

5.本项目采购的货物必须是定型的全新产品，如果是首台产品必须提供权威部门的鉴定证书或报告，并有相应的售后服务措施。

6.货物必须送达采购人指定的地点。

- 商务要求

1.交货期及质保期要求（质保期自设备验收合格之日起计算。以上质保期是采购人的最低要求，供应商可以在此基础上提供更长的质保期）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆成束燃烧及热释放测试仪 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 2 | 27立方电缆烟密度测试箱 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 3 | 泄漏电流及闪络冲击 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 4 | 电线电缆卤酸气体测试装置（含pH计、电导率计） | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 5 | 空气弹老化试验机 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 6 | 焊锡试验机 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 7 | 静态曲挠试验机 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 8 | 耐磨试验机 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 9 | 屏蔽转移阻抗 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 10 | 低温拉伸、热延伸装置、弯曲扭转装置 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 11 | 荷重断芯试验机 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 12 | 曲挠试验机（含切片机、削片机、冲压机等配套） | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 13 | 耐臭氧试验机 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 14 | 氧弹老化试验机 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 15 | 耐热装置 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |
| 16 | 电磁屏蔽箱 | 1 | 台（套） | 36个月 | 不超过90日历天 |

2.交货地点：采购人指定地点。

3.履约保证金：本项目不要求提交履约保证金。

4.付款方式

1.甲方在合同签订生效、收到预付款保函和等额增值税发票后7个工作日内，支付合同总价70%的预付款。

2.全部设备到货，安装调试结束，验收合格并收到等额增值税发票后7个工作日内，甲方支付合同总价30%的尾款。

（备注：签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）

- 技术服务

1.设备的安装、调试由供应商负责，但采购人需提供场地条件配合供应商进行安装调试。

（1）供应商应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）供应商负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）设备交货的同时，供应商应向采购人提供不少于两套以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（4）供应商向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

（5）如因供应商责任而造成的安装延期，产生的费用由供应商负担。

（6）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

2.供应商应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

3.售后服务要求：

（1）质保期内免费保修和更换配件服务。如发现设备出现故障，接到通知后，维修人员应在12小时内响应，36小时内到达现场。

货物故障应在4天内排除，修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则应提供相同功能档次的设备给采购人作为代替使用，确保采购人正常工作。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，供应商对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，供应商在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

4.质量保证

（1）供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由供应商承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：供应商应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

5.软件升级供应商必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

- 其他要求

1.供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类或类似产品的销售业绩。

2．供应商或制造商应具有良好的生产管理体系，通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系认证。

3.供应商在投标文件中应提供针对本项目的设备供货、运输、仓储方案，确保设备质量符合采购要求和国家有关标准。

4.供应商在投标文件中应提供针对本项目的安装、调试、试运行方案，确保在安装调试和试运行环节能够保障仪器设备的性能得到最佳发挥，各项技术指标能够符合采购要求和国家有关标准。

5.投标人应在投标文件中列明本次采购设备运行所需的备品备件清单及提供的价格折扣情况。

6.售后服务承诺，包括售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势等

7.商务响应表；

8.技术响应表、表明对招标货物的性能及技术指标的响应情况，包括技术规格书（产品样本说明书，如为英文版，请同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

9.验收的方案和措施

- 七、验收要求：

1.供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人指定的验收小组收货验收和使用的重要技术依据。

2.验收方案详见附件一。

3.设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对供应商所交货物依照有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由供应商负责。

4.采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起30个工作日内组织验收完毕。验收时供应商应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

附件—：

附：

验收方案

一、验收依据

1、浙江省质量科学研究院2025年电线电缆设备采购文件；

2、中标商应标文件；

3、技术规范和标准：

GB/T 31248-2014《电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》

GB/T 18380.31-2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》

GB/T 17651.1-2021《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第1部分:试验装置》

GB/T 17650.1-2021《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定》

GB/T 17650.2-2021《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2部分:酸度(用pH测量)和电导率的测定》

GB/T 12528-2008《交流额定电压3kV及以下轨道交通车辆用电缆》

GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》

JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》

GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆》

GB/T 5013.5-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆》

GB/T 5013.8-2013《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线》

GB/T 2951.21-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法--耐臭氧试验--热延伸试验--浸矿物油试验》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线) 》

JB/T 8734.3-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》

JB/T 8735.3-2016《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线》

GB/T 2951.31-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法--高温压力试验--抗开裂试验》

GB/T 5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》

JB/T 8734.6-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分:电梯电缆》

GB/T 5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》

GB/T 5013.7-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆》

JB/T 8735.2-2016《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电缆》

GB/T 5013.6-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆》

GB/T 2951.12-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法 热老化试验方法》

二、验收方案

1、主要包含以下设备：

（1）电缆成束燃烧及热释放测试仪                                   1台

（2）27立方电缆烟密度测试箱                                       1台

（3）电线电缆卤酸气体测试装置（含pH计、电导率计）                1台

（4）泄漏电流及闪络冲击                                           1台

（5）低温拉伸、热延伸装置、弯曲扭转装置                           1套

（6）曲挠试验机（含切片机、削片机、冲压机等配套）                 1套

（7）荷重断芯试验机                                               1台

（8）静态曲挠试验机                                              1台

（9）屏蔽转移阻抗                                                1台

（10）空气弹老化试验机                                           1台

（11）焊锡试验机                                                 1台

（12）耐磨试验机                                                 1台

（13）耐臭氧试验机                                               1台

（14）耐热装置                                                   1套

（15）氧弹老化试验机                                             1台

（16）电磁屏蔽箱                                                 1台

2、验收技术指标及验收方式

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |  |  | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆成束燃烧及热释放测试仪 | 1不锈钢测试箱体的尺寸为（1000±100)mm×(2000±100)mm×(4000±100)mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 2箱体前面下半部设有(800±20)mm×(400±10)mm的进气口； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3箱体顶部开有(300±30)mm×(1000±100)mm排气口，用于测试过程中排除烟气； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ▲4测试用钢梯尺寸（竖直）：标准梯：宽（500±5）mm×高（3500±10）mm，宽型梯：宽（800±10）mm×高（3500±10）mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 5配备防回火器，防止丙烷气体回火，最大程度上保证试验安全； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 6由质量流量控制器精确稳定地控制燃气和空气的输出。控制精度不低于±1.5%，响应时间小于150ms； |  |  | 控制精度：省级以上检定/校准证书，响应时间：现场验收 |
|  |  | 7箱体观测窗：配置内外双层耐火玻璃（6mm厚）； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 8火源为带型丙烷燃烧器喷灯，配有Venturi混合器，孔中心距：3.2mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★9采用顺磁氧分析仪，量程为0-25%，T90<3.5秒，重复性误差<0.01%, 零点漂移< 0.2%/月，输出信号波动 <±0.2% ，线性误差<0.01%；红外气体分析仪，量程：0～10％，重复性误差<0.01%, 线性误差<0.01%，输出信号的噪音<0.1% ; |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 10双向测速探头，配合微压差传感器等风速探测装置，量程为0～250Pa。精度为±1Pa，压力传感器90%输出的响应时间最多为1s； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 11配置304不锈钢铠装K型热电偶，精度±0.5℃，探测烟道气体温度； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 12烟气测量系统的发射光源为白炽光型，色温：2900±100 K；电源为稳定的直流电，且电流的波动范围在±0.5%以内；透镜系统将光聚成一直径至少为20mm的平行光束，光电管的发光孔应位于其前面的透镜的焦点上，且其直径(d)应视透镜的焦距(f)而定以使d/f小于0.04；接收器为硅光电池，光电探测室具备0.1%的线性稳定度，10位测量范围；烟气测量系统的90%响应时间不应超过3s；烟气测量系统管内导入压缩空气以使光学器件保持符合光衰减漂移要求的洁净度； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 13配置一套用于检测烟气酸碱测试的渗透测试腔，渗透测试腔采用耐酸碱玻璃制作，测试腔需要采用双腔结构，外腔可通入恒温水对整个测试腔进行恒温处理； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 14采用电动升降机构进行试样梯的安装与取出，额定载荷≥1吨； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 15控制电脑采用不小于17寸触摸屏。采用LabVIEW编写的可视化测试控制系统，软件人机界面清晰简洁；可在电脑上设置测试条件，可实时监控所有采集信号和测试结果，可自行定制报告模板自动生成检测报告； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★16配置和安装排烟管道，风阀和风机和实验室原有排烟管道相连接，将实验产生的烟气排入废气处理设备。排烟管道采用304不锈钢焊管制作，直径为400mm，风阀和风机可耐温200摄氏度，风机采用变频控制满足阶梯校准高温要求； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★17需从实验室主气体管路处新铺设设备所需丙烷、氮气和压缩空气管路至设备处，并配置合适的终端减压阀。气体管路需采用316L不锈钢无缝钢管制作； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★18测试箱内配置双灭火喷淋头，当测试箱温度达到设置温度时可自动或者手动开启灭火；箱体底部配置接水盘。需将喷淋头与水源进行管路连接。 |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★19提供投标产品制造必备的核心部件说明书及清单 |  |  | 现场验收 |
| 2 | 27立方电缆烟密度测试箱 | ★1 试验箱框架使用黑色铝型材，封板采用1.5mm厚钢板，外白内黑喷塑，其内部边长尺寸应为3000mm±30mm。两侧相对的墙上应各设一扇透明密封窗(最小尺寸为100 mm×100mm)以让水平光测装置的光束透过。这些密封窗的中心距离地面的高度应为2150mm±100mm。 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 2 光测装置的光源和接受器应放在试验箱两个相对的墙上的密封窗外面的居中位置。光束应通过两个墙上的玻璃窗穿过试验箱。光源为LED灯源，满足下述要求： 标称功率：300 W；可实现10~300W功率调节 标称电压：12V； 标称光通量：100~5000lm 可调节； 标称色温：2800 K至5000 K 可调节； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3 接受器光电池为硅光电池，管子内表面为无光泽黑色，以防反射。光电池应与电位记录仪相连以产生线性输出。光电池应加负载电阻使其运行在线性范围内，记录仪的输入阻抗至少应比光电池的负载电阻大10000倍，光电池的负载电阻不应超过100Ω |  |  | 现场验收 |
|  |  | 4 酒精应盛在由不锈钢接缝密封的酒精盘中，本体剖面呈梯形，内部尺寸如下 底面：(210±2)mm×(110±2)mm； 顶面：(240±2)mm×(140±2)mm； 高度：(80±2)mm； 酒精盘厚度：(1.0±0.1)mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 5 配置和安装排烟管道，风阀和风机和实验室原有排烟管道相连接，将实验产生的烟气排入废气处理设备。排烟管道采用304不锈钢焊管制作，直径为250mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 6 需从实验室主气体管路处新铺设设备所需压缩空气管路至设备处，气体管路需采用316L不锈钢无缝钢管制作。 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 7 配备至少包括0, 25%, 50%, 75%,100%光通量的校准滤光片。 |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | ★8 配备光路吹扫功能。 |  |  | 现场验收 |
| 3 | 电线电缆卤酸气体测试装置（含pH计、电导率计） | 1一体化设计，试样导管与管式炉安装于同一平面。管式炉加热区的有效长度应为480mm~620mm，内径应为38mm~62mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 2完备的气体干燥和气体过滤装置，清除测试气体中不必要的杂质，不易堵塞气路； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3耐热熔凝石英管，其内径应为 30mm~46mm，进出气口为不锈钢材质； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 4 燃烧舟移动系统：摇柄传动装置方便用户安全的载入样品。燃烧舟尺寸应为：外长为45mm~100mm，外宽为12mm~30mm，内深为5mm~10mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★5 采用质量流量控制器控制载气流量，控制精度不低于±1.5%，响应时间小于150ms； |  |  | 控制精度：省级以上检定/校准证书，响应时间：现场验收 |
|  |  | 6 智能炉体温度调节控制，炉体温度精度高，稳定性好； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 7 配置不小于10寸的触控屏进行测试操作控制； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 8 pH计应具有±0.02的精度，并应配有合适的pH电极； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 9 电导率仪应具有10-1μS/mm~10²μS/mm的量程，并应配有合适的电极； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
| 4 | 泄漏电流及闪络冲击 | ★1 电压误差：±3%； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 2 试验时间：（0～9999）min可设定； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3 试验电压：AC （0-30）kV； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 4电压上升速度100V/s |  |  | 现场验收 |
|  |  | 5 变压器容量：5KVA； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 6 系统组成：控制台、调压器、变压器； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 7 控制方式：手动模式、自动模式； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 8 升压模式：阶段升压，连续升压，逐级升压，瞬时升压； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 9 具有过电流保护，过压保护、闪络保护； |  |  | 现场验收 |
| 5 | 低温拉伸、热延伸装置、弯曲扭转装置 | 低温拉伸装置 |  | 1触摸屏控制，电机200W； | 现场验收 |
|  |  |  |  | 2 最大拉伸度：220mm； | 现场验收 |
|  |  |  |  | 3 拉伸速度：20～30mm/min； | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  |  |  | 4 夹头型式：非自紧式； | 现场验收 |
|  |  |  |  | 5 能够实现试样规格：Ⅰ、Ⅱ号哑铃片的拉伸； | 现场验收 |
|  |  |  |  | 6 数据显示：直读伸长率； | 现场验收 |
|  |  |  |  | 7 材质：全SUS304不锈钢； | 现场验收 |
|  |  | 热延伸装置 |  | 1直尺总长：0-150mm，精度：1mm | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  |  |  | 2 配重砝码：1-200g，三套 | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  |  |  | 3可同时对三个试样进行试验 | 现场验收 |
|  |  |  |  | 4外型尺寸：（360±10）mm×（110±10）mm×（390±10）mm； | 现场验收 |
|  |  | 弯曲扭转装置 |  | 1能够实现卷绕试样直径：Ф2.5～Ф12.5mm的检测 | 现场验收 |
|  |  |  |  | 2卷绕棒直径：涵盖Ф4.0～Ф50mm共17支； | 现场验收 |
|  |  |  |  | 3过线套：涵盖Ф1.2～Ф14.5mm共10种； | 现场验收 |
|  |  |  |  | 4能够实现试样缠绕圈数：2～10圈； | 现场验收 |
|  |  |  |  | 5 卷绕速度：5s/圈； | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  |  |  | 6 材质：全SUS304不锈钢； | 现场验收 |
| 6 | 曲挠试验机（含切片机、削片机、冲压机等配套） | 3.1 测试试样类型：二芯单相、三相三线、三相四线； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3.2 测试方式：空载、单相（二芯）、三相（三相三线/三相四线）可任选择； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3.3 能够按照下述对测试结果进行判定： A、指示灯指示：O、R、S、T相断线并自动停机； B、指示灯指示：R/S、R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路并自动停机； C、指示灯指示：O、R、S、T与滑轮短路并自动停机。 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3.4 曲挠速度：二滑轮为0.33m/s、三滑轮为0.1m/s ； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3.5 曲挠行程：≥1M ； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3.6 测试电流：0~35A； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3.7 测试电压：两芯单相AC：0~250V（可调）/三芯三相AC：0~450V（可调）； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★3.8 重锤：二滑轮为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0kg各二个，偏差：1%；三滑轮 为21N、28N、42N各二个，偏差：1%； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3.9 滑轮结构：小车为二、三滑轮共用结构，更换方便； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3.10 二滑轮：滑轮直径：60、80、120、160、200mm平底与凹底滑轮各一套，偏差：1%； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3.11 三滑轮：滑轮直径分别为40、45、50mm一套，偏差：1%； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3.12 外形尺寸：（2000±10）mm×（850±10）mm×（1500±10）mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 切片机 | a）最大工作宽度：160mm； |  | 现场验收 |
|  |  |  | b）切片厚度：0.2mm-2mm； |  | 现场验收 |
|  |  |  | c）纵向取样直径：10mm-90mm； |  | 现场验收 |
|  |  |  | d）横向取样直径：10mm-90mm； |  | 现场验收 |
|  |  |  | e）功率电机：交流变频电机550W。 |  | 现场验收 |
|  |  | 削片机 | a）进料口宽度：150mm； |  | 现场验收 |
|  |  |  | b）进料辊宽度：180mm； |  | 现场验收 |
|  |  |  | c）削片速度：0～12m/min可调； |  | 现场验收 |
|  |  |  | d）电机功率：300W，正转+反转； |  | 现场验收 |
|  |  |  | e）最大进料厚度：20mm； |  | 现场验收 |
|  |  |  | f）削片厚度：0.5～18mm； |  | 现场验收 |
|  |  |  | g）外形尺寸：860×300×460mm。 |  | 现场验收 |
|  |  | 冲压机 | a）可切取电线电缆标准试片可供老化、热延伸、拉伸，撕裂强度测试。 |  | 现场验收 |
|  |  |  | b）冲压机冲切行程65mm。 |  | 现场验收 |
|  |  |  | c）横梁上带磁性可直接吸住刀模包含Ⅰ型、1A型、2型、3型、4型各两件 |  | 现场验收 |
|  |  | 冲击试验仪 | a）冲击高度：100～200mm可调 |  | 现场验收 |
|  |  |  | b）砝码：100、200、300、400、500、600、750、1000、1250、1500g，偏差：1%； |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  |  | c）一体式底座：SUS304不锈钢，厚度40mm； |  | 现场验收 |
|  |  |  | d）材质：全SUS304不锈钢； |  | 现场验收 |
|  |  | 热冲击装置 | a）最大的卷绕直径：Φ12.5mm |  | 现场验收 |
|  |  |  | b）最大卷绕宽度：72mm |  | 现场验收 |
|  |  |  | c）最大卷绕长度：200mm |  | 现场验收 |
|  |  |  | d）SUS304不锈钢卷绕棒尺寸：2、4、5、6、8、9、10、13、19、40mm共十条 |  | 现场验收 |
|  |  |  | e）过线孔直径：2.5、3、4、4.5、5、7、10、12mm，管箍内径12-40mm的20个，细卷绕棒试样固定件8个 |  | 现场验收 |
|  |  |  | f）外形尺寸L×W×H：225×235×130mm |  | 现场验收 |
|  |  | 弯曲试验机 | a）试验速度：10-60次可调 |  | 现场验收 |
|  |  |  | b）弯折角度：180°。 |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  |  | c）试验工位：1组。 |  | 现场验收 |
|  |  |  | d）砝码： 500克； |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  |  | e）负载电流：0.1A ，电压小于24V |  | 现场验收 |
|  |  |  | f）弯曲计数器0~999999可预设 |  | 现场验收 |
|  |  |  | g）夹具宽度：20mm,R角为2.5 |  | 现场验收 |
|  |  |  | h）外型尺寸：500mm×400mm×1000mm |  | 现场验收 |
|  |  |  | i）额定电压：AC 220V 50/60Hz |  | 现场验收 |
| 7 | 荷重断芯试验机 | ★1 重锤：（0.5±0.01）kg； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 2 试验电流：0.1A |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3 试验次数：5次 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 4刚性支撑物：铁制； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 5落下方式：电磁控制； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 6在试验期间，应不发生电流断路； |  |  | 现场验收 |
| 8 | 静态曲挠试验机 | 1 曲挠长度:200－1500（mm）； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 2 可实现试样外径: φ6－32（mm）、试样长度:3000±5﹪（mm）的检测； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3 距地高度: 1500mm，两夹头之间距离=0.20m； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 4 外形尺寸：2000mm×400mm×1800mm； |  |  | 现场验收 |
| 9 | 屏蔽转移阻抗 | 1外金属管内径90mm，厚度保证具有良好的屏蔽性能，并满足耦合长度0.3米、0.5米或1米的要求； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 2与被测线缆连接的部件、压紧部件、匹配电阻盒、测试头等关键部件必须镀金处理，手拧压紧旋转部件必须采用压花处理； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3线缆的屏蔽层与金属管之间需要方便地360压接，压接部件须带有一定的坡度，利用旋紧部件越往里压线缆压接越紧，压接部件至少25套，适配从线缆屏蔽层直径4mm~50mm不等的线缆； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 4提供信号注入被测线缆的耦合装置，套件包括 10对线缆夹块，夹块表面都采用镀金处理，用于稳定连接网分设备与被测线缆，保证测试过程中不会因线缆接触不良而影响测量精度。屏蔽层直径适配范围：适用于 4mm 到 50mm 的屏蔽层直径的各种线缆； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 5网络分析仪1套，支持 9KHz-4.5GHz 2端口测试，中频带宽至少满足10Hz-8MHz，动态范至少125dB，输出功率-55dBm to +10dBm，显示尺寸至少10寸，必须配置TDR选件增强时域分析功能(眼图数据速率最大不小于3Gb/s)；配置50Ω网分机械校准件N型 1套 DC-4.5GHz。 |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
| 10 | 空气弹老化试验机 | 1 最高工作压力：4.0MPa |  |  | 现场验收 |
|  |  | 2 安全爆破压力：2.7-3.3MPa |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★3 温度控制：数显显示，温度自控范围：室温-200℃，偏差：±0.5℃ |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 4缸体材料：SUS 304不锈钢 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 5空气弹试验：温度127℃，压力（0.55±0.02）MPa |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 6容积:φ（150±1）mm*（366±1）mm |  |  | 现场验收 |
|  |  | 7温控器/触摸屏功能：自整定、误差修正、蜂鸣器报警，具备超温保护，过载保护，压力保护； |  |  | 现场验收 |
| 11 | 焊锡试验机 | 1 锡槽规格：直径80mm，深100mm，高度≥75mm |  |  | 现场验收 |
|  |  | 2 温度范围：室温～300℃，具有温度控制功能和超温保护功能； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★3 浸锡长度：50mm，浸入时间：5s±0.5s； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 4 试样浸入速度：25mm/s±5mm/s，试样取出速度：25mm/s±5mm/s； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 5 浸入时间间隔：10s（可设定），浸入次数：3次（可设定）； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 6 能够自动完成焊锡试验； |  |  | 现场验收 |
| 12 | 耐磨试验机 | 1 试验行程：0.1 m。 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 2 试验速度：单程40次/min可调。 |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3 计数器：采用霍尔计数，停电记忆，可预置单程20000次，即双程10000次 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 4 工位数：3个。 |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★5 砝码：500g±5g ，3个。1000g±5g ，3个。1500g±10g， 3个。 |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 6 固定槽底直径：φ40±0.3 mm。 |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 7 电机功率：120 W。 |  |  | 现场验收 |
| 13 | 耐臭氧试验机 | 1 工作室尺寸mm（D×W×H）： 500×400×500mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★2温度范围：20～65℃(带制冷)，温度均匀度：±2℃，温度波动度：±0.5℃，温度偏差：≤±2℃，升温速率：0.7-1℃/min； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3 臭氧浓度： 0～500PPM； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 4 气体流速：12～16mm/S ； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 5 样架转速：1转/min（可调）； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 6 臭氧发生方式：采用无声放电管发生器，噪音小纯度高。 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 7 时间设定范围：0～999H/M |  |  | 现场验收 |
|  |  | 8 气体流量280L/H-560L/H中间 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 9 夹具伸长率：5%～35%。 |  |  | 省现场验收 |
|  |  | 10 总功率：3.5KW |  |  | 现场验收 |
|  |  | 11 控制方式：采用PLC触摸屏自动控制温度/湿度/臭氧； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 12 具备超温保护，过载保护，缺水指示，故障指示； |  |  | 现场验收 |
| 14 | 耐热装置 | 1 导向杆：φ（6±0.1）mm*（110mm±10）mm； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | ★2 铝块重量：1000g±50 g，粗糙度Ra50； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3 钢制底板：长（150±5）mm,宽（120±5）mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | 4至少能够承受300℃高温； |  |  | 现场验收 |
| 15 | 氧弹老化试验机 | 1 最高工作压力：4.0MPa |  |  | 现场验收 |
|  |  | 2 安全爆破压力：2.7-3.3MPa |  |  | 现场验收 |
|  |  | 3 温度自控范围：室温-200℃ |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★4 温度偏差：±0.5℃ |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 5 温度控制：数显显示 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 6氧弹应充满纯度不低于97%的工业氧气 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 7缸体材料：SUS304不锈钢 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 8氧气弹试验：温度70℃，压力2.10MPa |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 9容积:φ150*366mm |  |  | 现场验收 |
|  |  | 10温控器/触摸屏功能：自整定、误差修正、蜂鸣器报警，具备超温保护，过载保护，压力保护； |  |  | 现场验收 |
| 16 | 电磁屏蔽箱 | 1 工作尺寸：400mm×400mm×300mm； |  |  | 现场验收 |
|  |  | ★2 屏蔽效果(未安装滤波接口时的测量值)： 100-2000MHz>85dB； 2000-3000MHz>85dB； 3000-6000MHz>80dB； |  |  | 省级以上检定/校准证书 |
|  |  | 3 滤波接口不低于以下要求： 220VAC×1；DC×1；LAN(RJ45)×5，其中1个RJ45内外配RJ45转RJ11转换器；波导管直径13mm×1；SMA×6。 |  |  | 现场验收 |
|  |  | 4 箱内部要求可以固定天线；提供4组20cm馈线。 |  |  | 现场验收 |

- 第五章  合同主要条款

合同编号：

甲方：浙江省质量科学研究院         签订地点：杭  州

乙方：________________________     签订时间：20 年   月   日

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

- 合同依据文件

  - 本项目采购文件（项目编号：    ）；

2. 乙方的投标文件（资格证明文件、商务技术文件及报价文件）。

- 销售产品名称、品种、规格

| 序号 | 设备名称 | 产地/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）: 元整 |  |  |  |  | 小写：￥元 |  |  |  |

注：本合同合计标的额包括但不限于以下服务内容：设备供货、运输、卸货、安装、调试、培训、检验、第三方计量检测、特种设备报检及售后服务。甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

- 交货时间、地点及费用

1. 自本合同签订生效后【 】日历天内，乙方将第一条所列全部产品运送至浙江省质量科学研究院下沙基地（下沙路300号）或甲方指定的其他地点。

【涉及多台套设备分期交货的可列表单，或在第二条表格中增加一列约定交货期】

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。若甲方在收货时发现包装不符合要求，有权拒收，由乙方承担由此产生的所有责任。

3. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4. 乙方于产品发运3日前，将预发运的产品名称、规格、数量、每件包装箱的尺码、毛重及对放置场地的特殊要求以邮件或传真的形式通知甲方，以便甲方做好相应准备工作。若货物中有易燃品或危险品，乙方也须将详细情况通知甲方。

5. 本合同设备由乙方负责运输、装卸至甲方指定存放现场，费用由乙方承担。

6. 本合同设备以甲方调试安装结束并验收合格为交付。

7. 本合同项下货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 知识产权

乙方应持续保证其所提供的货物及其任何部分在合同有效期内及货物使用期间均不侵犯任何第三方的知识产权。如因乙方提供的货物或其任何部分侵犯第三方的知识产权，乙方应立即采取措施解决，包括但不限于为甲方辩护、支付甲方因此产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、保全费、差旅费、调查取证费）并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

- 产权担保

1.乙方保证其所交付的货物的所有权完全归属乙方，且不存在任何抵押、查封、租赁、担保、留置权、共有权或其他任何第三方的权利主张或产权瑕疵。如该声明不实，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失及法律责任。

2.乙方保证其所交付的货物来源合法，不存在任何争议，且该货物不涉及任何违法活动或未解决的法律纠纷。如违反该条款，乙方应承担由此造成的所有损失及法律责任。

3.乙方的上述产权担保在货物交付后持续有效，直至甲方完全取得货物的所有权且不会受到任何第三方的权利主张或法律追索。

4. 如甲方在接收货物后发现存在任何产权瑕疵或第三方的权利主张，乙方应承担全部责任，采取必要的补救措施，包括但不限于排除第三方权利主张、退还货款、赔偿甲方因此遭受的损失等。

- 产品的质量、技术标准及验收

1.下列文件构成合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：a、本合同书；b、技术协议；c、中标通知书；d、投标人承诺书；e、投标文件。

2. 产品的质量、技术标准如在招投标文件和技术协议中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按___方企业标准执行。

3. 产品验收按相关国家标准、投标文件及技术协议进行验收。如需计量检定校准的，乙方需提供由甲方指定的省级以上（含省级）法定计量检定部门出具的证书作为验收材料之一。【指定证书要求可根据实际情况修改】

4. 乙方对甲方在中华人民共和国区域内使用合同产品引起的一切可能的侵权指控承担全部法律责任，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失, 损失包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、保全费、差旅费、调查取证费。

5.乙方在接到甲方异议通知后需在10天内给予解决方案。

- 付款方式

本合同项下，标的额总价为人民币元（大写：元整）；

付款方式：

1.甲方在合同签订生效、收到预付款保函和等额增值税发票后7个工作日内，支付合同总价70%的预付款。

2.全部设备到货，安装调试结束，验收合格并收到等额增值税发票后7个工作日内，甲方支付合同总价30%的尾款。。

- 产品质量保证、售后服务

1.乙方保证所提供的设备（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。设备所配软件是最新(可免费升级的)，能保证整个系统的正常运作。乙方提供设备终身维护服务，保证设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2.质保期为【 】年（或质保期按本合同第二条约定执行），质保期按交货验收合格之日起计。质保期内，乙方实行免费服务（包括材料、技术服务、维修服务、保养服务）。质保期内，设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的一切费用及甲方的直接经济损失；乙方不能修理或者退换的，均按不能交货处理。货物故障报修的响应时间为：维修人员在   小时内响应，   小时内到达现场。货物故障应在   天内排除、修复，如在规定时间内不能修复解决，则应提供相同功能档次的设备给甲方作为代替使用，乙方提供的替代设备应为原厂正品且保证无任何质量问题，替换设备的性能应至少与原设备相当或优于原设备,确保甲方正常工作。【根据中标方投标文件内容修改】

3.质保期满后，乙方仍应提供及时的售后服务，维修人员的响应时间应不超过   小时，   小时内到达现场，且维修完成时间不应超过   天。质保期满后1年内维修只收材料费；仪器设备质保期满后，出现故障需要更换各种零配件或者消耗品时，可享受【 】折的优惠折扣（折扣率=合同价/官方报价）。在后续使用中如果需要进行设备改进，乙方需积极配合。【根据中标方投标文件内容修改】

- 甲方违约责任

甲方无正当理由（不包括货物不符合合同规定、质量不达标、交付时间延误、交付货物数量不足或超出、货物损坏等）拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。甲方因不可抗力或乙方原因造成的拒收，不承担违约责任。

- 乙方违约责任

1.非因甲方原因，乙方逾期履行本合同的，自逾期之日起，每日向甲方偿付合同总价万分之五的违约金，逾期履行的起算时间为乙方应交货日期。

2.非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方无息返还先前甲方支付的所有货款，并支付合同总价20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。如有特殊原因的，特殊原因仅限于不可抗力事件（如自然灾害、战争等），且应由双方书面确认具体的不可抗力情况和延迟时长，交货期限经甲乙双方以书面形式变更的除外。

3.乙方因产品质量或技术问题不符合合同约定（本合同第一条所列设备到货之日起6个月内无法验收合格的）的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方无息返还先前甲方支付的所有货款，并支付合同总价20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 技术资料

1.除采购文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的技术资料，并于设备到货后7天内寄送到甲方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，特别是安装和配套需要的气源、电源需求等内容。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

2.上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

- 安装调试、验收和技术培训

需安装调试及技术培训的设备，设备到货后，乙方进行开箱、现场安装、调试等服务，甲方具体使用单位应提供现场安装调试的条件。设备安装调试完成后，由乙方在甲方现场对使用方人员进行培训。验收合格的，由甲方出具盖有公章的验收合格证明。

- 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 合同争议解决办法

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同文件及资料的使用

1.除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇佣人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用本条款第1款中所列的任何文件和资料。

3.除合同本身以外，本条款第1款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

- 合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方盖章后生效，合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式份，甲方执份，乙方执份。

| 甲方：(公章) | 浙江省质量科学研究院 |  | 乙方：(公章) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址： | 杭州市钱塘区下沙路300号 |  | 联系地址： |  |
| 委托代理人： |  |  | 委托代理人： |  |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |
| 开户银行： | 中国工商银行杭州曙光路支行 |  | 开户银行： |  |
| 账 号： | 1202024509008808219 |  | 账 号： |  |
| 盖章日期： |  |  | 盖章日期： |  |

- 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江省质量科学研究院轻工领域产品检验检测能力提升项目（电线电缆领域设备采购）项目

项目编号：0625-25217663

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江省质量科学研究院轻工领域产品检验检测能力提升项目（电线电缆领域设备采购）项目

项目编号：0625-25217663

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（3）本项目为专门面向中小企业采购，所有设备的制造商应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件。

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，所有设备的制造商应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业，提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件。

四、满足本项目的特定资格要求：无

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.中小企业声明函（本项目为专门面向中小企业采购，该标项内的设备的制造商应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加浙江省质量科学研究院轻工领域产品检验检测能力提升项目（2025年电线电缆领域设备采购）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标项内容 | 行业 | 制造商 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 所属企业 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆成束燃烧及热释放测试仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 27立方电缆烟密度测试箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 泄漏电流及闪络冲击 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电线电缆卤酸气体测试装置（含pH计、电导率计） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 空气弹老化试验机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 焊锡试验机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 静态曲挠试验机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 耐磨试验机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 屏蔽转移阻抗 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 低温拉伸、热延伸装置、弯曲扭转装置 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 荷重断芯试验机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 12 | 曲挠试验机（含切片机、削片机、冲压机等配套） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 13 | 耐臭氧试验机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 14 | 氧弹老化试验机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 15 | 耐热装置 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电磁屏蔽箱 | 工业 |  |  |  |  |  |

对于专门面向中小企业采购的部分的制造商，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

注：摘录工信部联企业〔2011〕300中，工业行业划型标准为：

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

6. 残疾人福利性单位声明函（如不属于残疾人福利性单位，本表可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

7.商务技术文件目录

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不要求提供)

（3）投标人情况介绍、投标人拥有的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系认证、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

（4）投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类/类似产品项目业绩情况（提供合同和合同款发票的复印件/扫描件为准）；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）技术资料：产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）

（8）设备配置清单；

（9）设备供货、运输、仓储方案

（10）安装、调试、试运行方案

（11）验收方案

（12）备品备件情况，选配件、专用耗材、售后服务优惠表

（13）技术服务，售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（14）售后服务机构、售后服务团队配备等；

（15）项目实施人员一览表；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明及对照评分办法需要补充的其他内容；

8.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

7、核心产品：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地（国别及具体产地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆成束燃烧及热释放测试仪 |  |  |  |

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

9.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                      法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  | 如优于采购文件要求的，标项内全部设备均增加 年 |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：未填写或填写不完全，视作完全响应招标文件商务要求

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，未填写或填写不完全，视作完全响应招标文件技术要求。

投标人：      （盖章）           日  期：

投标设备品牌汇总表

| 标项 | 包含设备 | 数量（台/套） | 品牌 | 型号 | 产地 | 免费保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式可根据需求调整

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标报价明细表

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（5）代理服务费支付承诺书

16.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

供应商：       （盖章）                              年    月    日

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表（标项一）

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单价（元） | 小计（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：所有单价均为综合单价，包含运输费、安装调试费等各项费用。

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

致：                        （招标人名称）

我公司已认真阅读了项目名称：                     招标文件（项目编号：0625-                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对真实性进行了自查，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在中标结果公告发布后5个工作日内将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于供应商原因未在本承诺函约定时间内完成核查，且经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险由供应商自行承担。

投标人：      （盖章）           日  期：

投标文件中关于客观分评审投标人所提供的证明材料清单

| 项目内容 |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 客观分评分内容 | 供应商提供的证明材料 | 复核方式（原件复核/公开官网查询） |  | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、认证证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 二、业绩合同 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 三、各类人员证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 四、产品检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 五、其他客观分评审内容（如有） |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |

注：对照招标文件中的评分办法，如投标人针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的投标文件将各项材料一一列明，并明确假设中标后可通过什么方式进行核验。