- F-STONE

政府采购电子招标文件

项目编号：ZJWS2025-TZDYRMYY12-1

采购项目：台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）

采购单位：台州市第一人民医院

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

2025年7月

目  录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

一、项目基本情况

项目概况

台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年8月1日  09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

项目编号：ZJWS2025-TZDYRMYY12-1

项目名称：台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）

预算金额（元）：1780000.00

最高限价（元）：1780000.00

采购需求：

标项名称：台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）

数量：1批

预算金额（元）：1780000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标需求。

备注：本项目不允许进口产品参与。

合同履约期限：标项 1，交货期：接采购人通知发货之日起45天内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年8月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月1日  09:00（北京时间）

投标地点（网址）：电子加密投标文件上传至：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年8月1日  09:00

开标地点（网址）：浙江省台州市椒江区市府大道777号民泰大楼3楼一号开标室B场地

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.2投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=ZoGATzO%2FwUdM7eXAIXLAyg%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.1.58e482b00f1311eea8dfcb72d7241801）。

4.3投标人应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnjOIZ0EA%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.3.b52770000f1311eeb3d92762a180ef93，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）。

4.4未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

4.5供应商如对采购文件有异议应按规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名  称：台州市第一人民医院

地  址：台州市黄岩区横街路218号

传  真：/

项目联系人（询问）：包先生

项目联系方式（询问）：0576-84016788

质疑联系人：余女士

质疑联系方式：0576-84016951

2.采购代理机构信息

名  称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地  址：杭州市拱墅区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室

传  真：0571-85342190

项目联系人（询问）：周丽、高琳

项目联系方式（询问）：0576-88781913

质疑联系人：徐少媚

质疑联系方式：0576-88785265

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：台州市财政局政府采购监督管理办公室

地  址：台州市椒江区纬一路66号天元大厦

传  真：/

联系人：陈工、李工

监督投诉电话：0576-88206705、0576-88206731

八、其余事项：

中标人如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 卢嘉诚 | 13867658508 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339/13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 王海 | 13857677798 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185/13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518/13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670/15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982/18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 各投标单位自行前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由投标单位自理。 |
| 3 | 投标文件递交要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，还可以提供以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2. 以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格及商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为两份（正本一份、副本一份）。资格及商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的纸质备份投标文件将为无效。 4.未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 5.供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）： ①在投标截止时间前送交到开标地点； ②采用邮寄方式，包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作，邮寄接收截止时间为投标截止时间前（邮寄地址：浙江五石中正工程咨询有限公司（台州市椒江区东环大道576号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913。））。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2025年8月1日 09:00 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交备份投标文件。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2025年8月1日 09:00 地点：浙江省台州市椒江区市府大道777号民泰大楼3楼一号开标室B场地 |
| 7 | 信用记录相关说明 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购相关文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 是否提供演示 | □是 ☑否 |
| 10 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是 ☑否 |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（ 财库〔2020〕46号），本项目属于货物采购，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。本项目专门面向中小微企业采购，要求所有货物均由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 |
| 11 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：工业（制造业）。 |
| 12 | 节能环保 | 1、节能产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不设履约保证金。 |
| 14 | 其他 | 1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 3、开标时间后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

资格及商务技术文件由资格证明文件、商务与技术文件两部分内容组成。

1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（附件2）；

（2）授权委托书（附件3）（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件4）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（附件5）；

（5）无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（附件6）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件7）；

（7）需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人基本情况表（附件8）；

（2）投标人案描述：

A.项目需求的理解与分析（投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议）。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

项目实施人员一览表（附件9）；

项目负责人资格情况表（附件10）；

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施。

（3）投标产品描述及相关资料：

A.供货清单（均不含报价）（附件11）；

B.投标产品技术参数、性能特点以及所遵循的技术规范等内容。

C.投标人应当提供完整的、真实的投标产品原始出厂说明书、图片；质量检测报告或者CMA权威机构检测报告等。

D.投标人应当根据需要提供投标产品的原厂标准配置表及原厂中文使用说明书、操作手册等。

（4）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）；

（5）技术需求响应表（附件12）；

（6）证书一览表（附件13）；

（7）类似项目实施情况一览表（附件14）；

（8）资信及商务需求响应表（附件15）；

（9）售后服务情况表（附件16）；

（10）常用配件和耗品情况表：价格清单（标明各种相关配件和耗品的型号、价格等）；

（11）投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、中小企业等声明函（不符合中小企业要求的无需提供）以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（7）设备配置清单（含报价）供货过程中配件价格不高于报价。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的编制

1.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格及商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.3投标文件分为资格及商务技术文件、报价文件二部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权委托代理人签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.4《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2、提供纸质投标文件要求：见《前附表》

3、投标文件的签章

投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、备份投标文件的密封与标志

4.1备份投标文件须密封包装。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

4.2备份投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称）。

5、投标文件的上传和递交

5.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。未传输递交电子投标文件的，投标无效。

5.2投标人还可以在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到招标公告规定的投标地点。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.3投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

6、投标文件的补充、修改、撤回

6.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

6.3在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格证明文件和商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用电子评审方法，评标的依据为招标文件和投标文件。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

投标文件解密结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无授权委托代理人盖章或签字、法定代表人委托授权委托代理人参加的，未提供法定代表人授权委托书。

2、资格及商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格及商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格及商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托代理人身份不符的。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、存在中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

11、政采云平台项目采购系统显示投标供应商的 IP、MAC、设备硬件等信息重复的。

12、参加同一个标项的不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

13、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

14、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标人。评标委员会根据采购人的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。中标结果将自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站公告。如发现中标人资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在中标公告发出5日内应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费：招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式，收费标准根据中标金额按照下列表格中货物招标类别费率的80%计算，向中标单位收取招标代理费，该费用中标人须在中标公告发出5日内一次性付清。（户名：浙江五石中正工程咨询有限公司台州分公司；账号：99990000201000003135；开户银行：浙江泰隆商业银行营业部；行号：313345010221）,财务联系电话：0571-88271625。

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

2、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消中标资格。

3、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中资格及商务技术文件分值60分，投标报价分值40分。评标标准按评分细化条款及分值进行评审。

（一）资格及商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位）。

（二）各投标人资格及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位），计算公式为：

资格及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算（小数点后保留2位），即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100 。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：

（1）根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》【财库（2022）19号】有关规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐二名合格的中标候选人，并按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术功能符合度得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度（通过所投产品设备的主要技术参数及功能的符合性进行打分）： 1.1招标文件中标注“▲”号的为实质性要求条款，不满足作无效标处理。 1.2招标文件中标注“★”号的为重要参数及功能，对这些重要参数及功能每条偏离扣3分，该部分完全满足招标文件采购需求得27分，最低得0分；标注“△”号的为一般参数及功能，对这些一般参数及功能每条偏离扣1分，该部分完全满足招标文件采购需求得13分，最低得0分；招标文件中其他参数及功能须响应招标文件要求。 注：未按采购文件要求提供图片、检测报告等资料的视为未响应采购文件要求，不得分。 | 40分 |
| 2 | 同类项目业绩：2021 年（以合同签订日期为准）以来，投标人具有类似项目业绩（类似项目是指含核心产品“实验室环境控制系统”和“石墨烯空气处理机”，或与核心产品同等功能的产品）的，每提供一个有效业绩合同扫描件得1分，最高得3分，未提供的不得分。 注：提供中标通知书、合同和验收报告原件扫描件加盖电子签章，否则不得分。无法体现合同内容或者未按要求提供相应资料不得分。 | 3分 |
| 3 | 供货方案：根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方式是否切合实际；③供货保障流程是否合理；④供货流程要点是否明确；⑤供货实施步骤是否清晰。由评标委员会进行评议： 供货期满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理，供货实施流程清晰，能提供有针对性的服务措施的得3分； 方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得2分； 方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 3分 |
| 4 | 安装与验收方案：根据投标人提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行评议： 安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得2分； 安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明确，产品验收方案基本合理可行的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 2分 |
| 5 | 培训方案：根据投标人提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排是否合理；②培训内容是否全面；③培训人员是否齐全；④培训次数；⑤培训场地安排是否合理，由评标委员会进行评议： 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得3分； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排较合理的得2分； 人员培训方案时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用要求，培训次数基本能确保设备实际使用人操作的得1分； 人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的不得分 | 3分 |
| 6 | 售后服务 6.1售后服务方案：根据投标人的售后服务方案（包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）进行打分（4、3、2、1、0分）。 | 4分 |
|  | 6.2投标人具备质量管理体系认证证书和环境管理服务体系认证证书的，每有一项得 1 分，满分2分。 注：以上认证证书必须在国家认监委网站可查，提供查询截图佐证（登录http://www.cnca.gov.cn，点击“全国认证认可信息公共服务平台”查询），否则无效。 | 2分 |
| 7 | 维修成本方案：根据提供的维修成本方案，需包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费是否合理；②维修人员配备是否全面；③维修完成时间是否及时；④维修质量的保障，由评标委员会进行评议： 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及时的得3分；提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较合理，维修人员配备较全面且维修完成时间及时的得2分； 保修价格、设备配件价格及维修服务费基本合理，维修人员配备基本足够，维修完成时间基本不影响设备使用的得1分； 方案不够符合采购需求，内容缺少针对性内容的不得分。 | 3分 |
|  | 投标报价得分采用低价优先法计算（小数点后保留2位），即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100 。 | 40分 |

第四章 公开招标需求

- 一、招标项目一览表

本次招标共1个标项，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额/最高限价（人民币/元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次） | 1批 | 1780000.00 | 接采购人通知发货之日起45天内 |

- 二、招标要求

- 病理科空气净化处理系统    数量：1批

## 2.1设备清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能环境控制塔 | 台 | 1 |
| 2 | 实验室环境控制系统软件 | 套 | 1 |
| 3 | 实验室智能物联运维平台 | 台 | 1 |
| 4 | 实验室移动端APP环境质控系统 | 台 | 1 |
| 5 | 实验室环境监测机 | 台 | 2 |
| 6 | 离子净化主机 | 个 | 4 |
| 7 | 石墨烯空气处理机 | 台 | 1 |
| 8 | 系统风压检测模块 | 个 | 3 |
| 9 | 臭氧浓度检测模块 | 个 | 2 |
| 10 | 中枢传感模块 | 个 | 2 |
| 11 | 空气质量检测柱(甲醛) | 台 | 2 |
| 12 | 层流布气装置 | 个 | 12 |
| 13 | 立式集风装置 | 个 | 3 |
| 14 | 桌面集风装置 | 个 | 4 |
| 15 | 多段式模块化智能废气处理设备 | 套 | 1 |
| 16 | 多段式模块化智能废气处理设备 | 套 | 1 |
| 17 | 实验室风量控制柜 | 台 | 1 |
| 18 | 贴附射流装置 | 套 | 2 |
| 19 | 底座阻尼减震装置 | 个 | 5 |
| 20 | 环境质控系统调试费 | 项 | 1 |
| 21 | 环境质控系统试运行 | 项 | 1 |
| 22 | 布线工程 | 项 | 1 |
| 23 | 危化品库排风系统 | 套 | 1 |
| 24 | 危险品柜 | 台 | 2 |
| 25 | 精品实验边台 | m | 20.5 |
| 26 | 岛式插座 | 个 | 94 |
| 27 | PP水盆 | 个 | 5 |
| 28 | 三联龙头 | 个 | 5 |
| 29 | 精品中央实验台 | m | 9.5 |
| 30 | 意外紧急救护喷淋装置（洗眼器） | 套 | 5 |
| 31 | 手染通风柜 | 台 | 8 |
| 32 | 层流式病理取材台 | 台 | 1 |
| 33 | 层流升降型净化取材台 | 台 | 2 |
| 34 | 大体标本成像系统 | 台 | 2 |
| 35 | 记录台 | 台 | 3 |
| 36 | 脱水机通风柜 | 台 | 3 |
| 37 | 负压冷藏标本柜 | 台 | 2 |
| 38 | 精品实验边台（包埋专用） | m | 6.8 |
| 39 | 染色封片通风柜 | 台 | 2 |
| 40 | 蜡块（片）柜 | 组 | 55 |

## 2.2主要技术参数及功能要求

（一）实验室空气处理系统

实验室空气处理系统对实验室整体采用“合理定点送气、高效空气处理、整体气流控制、末端二次处理、系统智能调控”的设计原理，在新风管路系统里安装全自动多效空气净化处理装置，该装置采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块。光化学模块通过光催化反应，产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧，具有很强的光氧化还原功能， 可氧化分解各种有机化合物和部分无机物，能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质，可杀灭细菌和分解有机污染物；高能离子模块通过磁化效应生成离子化氧原子簇，通过新风管道送入实验室污染区域，包围空气中的有害化学气体、挥发性有机物、细菌霉菌病毒及可吸收颗粒物等，然后使其分解、中和、丧失活性或沉降。该系统同时根据空气动力学模型优化设计室内的气流组织，在完美的气流运动中，没有来得及在室内处理的有机气体进入排风中，在排风末端进行二次净化处理，确保排出的空气中无残留有害气体，不对周围环境产生二次污染。

为减少系统日常运行费用，在保证环保处理效果的前提下，系统采用低风阻、无耗材的空气处理技术，并通过智能化的空气质量网络监测，实现自动的净化输出功率调整。

（二）实验室空气处理设备技术要求

（1）智能环境控制塔

1、航空洁净铝材质，表面耐候处理，阳极氧化与氟碳处理工艺有机组合，采用一体模压制造工艺，主机尺寸≥300×200×2000mm，厚度≥3mm，控制塔分上、中、下三端式设计，上层为管理员端，下层为数据处理端，中间镶嵌触控显示操作端，上下端门板独立开启，配有独立锁具，分区分权限管理；

△2、主体材料的氧化层厚度≥20μm，抗拉伸强度≥515MPa，规定塑性延伸强度≥445MPa，断后伸长率≥10%；（投标人须提供检测报告，报告中应附有产品照片。）

★3、产品配套中枢控制模块，控制实验室新风机和排风机的全年不间断值班运行，具有长期工作的工控特性，平均无故障时间≥20000h；

4、系统集成能源管理模块，实时感知系统的能耗热点，根据实验室环境状态及设备工况，动态调节双向气流，降低系统能耗，分类统计与分析；

5、屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1024×600，图形化控制系统，集中式显示参数，根据输入信号实时调整系统运行状态，主板涂层防腐蚀，内置电源隔离，面板IP65防护；

6、根据空气质量、污染气体的数据，结合系统臭氧监测模块，自动计算并调节污染物降解组件的发射强度,0~100%发射强度自适应，包括积算功率驱动与脉冲转换器；

★7、产品的骚扰功率、谐波电流、电压波动和闪烁等电气安全检测的检测 结果应符合《EN55014-1:2017》、《EN61000-3-2:2014》、《EN61000-3-3:2013》 或《GB/T18268.1-2010》、《GB/T17636.3-2016》、《GB/T20641-201014》技术规范标准技术规范标准。 （投标人须提供检测报告，报告中应附有产品照片。）

（2）实验室环境控制系统软件

1、实验室环境控制系统软件根据本项目硬件配置，支持设置数据感知、风量可变、空调通风、净化降解、消毒消杀、设备运行、故障维护、管理设置、状态监控等子模块架构；

2、实验室环境控制系统软件配置有网络通讯模组，支持本地局域网及无线MES组网，高速、稳定的数字通讯读取实验室各专业分类传感器数据，如项目具有智能物联运维平台，则后台数据库将数据实时传输到云服务器，支持物联运维及移动环境质控APP对接；

3、多彩人机交互界面，支持多菜单分段浏览，结合数字化、图形化、立体化多种模式显示实验室区域相关房间环境参数、污染气体参数、通风系统参数、空调水暖参数；

★4、触摸人机交互界面支持用户通过屏幕控制实验室环境质控设备（包括净化消杀设备、空调水暖设备、通风变风量设备，末端专业设备等），还可通过数字通讯扩展到环境质控以外的第三方设备；（投标产品须具有相关软件著作权登记证书）

5、系统软件支持实时监测实验室所有在线数据，按期对实验室当前环境做健康度评价，再根据空气质量和污染气体浓度，结合系统臭氧浓度监测，适时智能自行控制各区域污染物降解组件的工作强度，改善实验室室内环境状态；

★6、系统软件支持实验室各子模块传感数据、状态数据、报警数据的存储与记录，支持本地/云端服务器双备份，支持用户通过PC或移动终端导出评价报告并打印；（投标产品须具有相关的软件著作权登记证书）

7、系统全年无间断值班运行，支持关键设备及系统故障报警，向用户手机推送来自智慧中台、信息管理模块、告警系统模块的验证码、通知短信和推广短信，秒级触达，99%到达率；支持智能调度，支持高并发；

8、系统软件支持根据实验室现场设备工作情况及当前工作模式，动态调节各区域相应的房间压差及管道压力，完成实验室变风量的准确性与稳定性，平衡空调通风设备的用电消耗，保证实验室整体运行达到节能减排的目标；

★9、系统软件支持根据实验室环境设计要求，对实验室温度、湿度进行智能调节，同时可对实验室进行消毒系统的控制；（投标产品须具有相关软件著作权登记证书）

（3）实验室智能物联运维平台

△1、实验室环境质控系统配置“云”平台远程运维系统，PC端可以通过云平台远程监控实验室环境质量状态，控制或设置环境质控系统，方便实验室管理人员对实验室环境的远程控制；（投标产品须具有相关的软件测试报告）

2、可以简单便捷地通过PC端或移动端与实验室智能设备实现交互，并实现智能设备之间的互联互通，一键实现个性化定制的智能场景；

3、云系统具备大型存储空间，可对实验室历史环境数据进行长期记录、存储、调阅以及数据管理，环境质量云计算分析等，可对各类数据进行数字化和图形化的展现；

4、该系统为实验室专业定制平台系统，可通过“云”系统后台对实验室环境质控系统进行远程定期巡检，故障诊断等，家用平台或其他民用产品不予接受；

5、运维平台基于巡检维护管理服务，可接收报修，可协助相关人员追踪维修完成情况，实现对设备设施维修的全生命流程监控；

6、负责解析、调用、执行规则包的服务组件,接受数据输入,解释业务规则,并根据业务规则做出系统决策；

7、运维平台支持专业工程师通过物联网远程穿透至现场实验室底层控制终端，在线监控源代码，修改源代码，对系统以及设备进行版本升级，帮助用户完成现场设备故障简易处理与故障分析；

（4）实验室移动端APP环境质控系统

△1、实验室APP环境质控系统，APP必须能与实验室环境质控系统同步控制，所有数据必须同步显示到独立的一套APP系统中，多个APP的组合方式不予接受；（投标产品须具有相关的软件测试报告）

2、APP为实验室专业定制，数据必须以4G网实现远程控制；

3、进入已绑定设备中的智能实验室菜单。APP可显示空气质量数据、净化速率（百分比）、污染物浓度、环境温度和环境湿度等；

4、APP必须具有定时预约设备功能，界面上体现设置定时，能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间，有全天开启和全天关闭功能；

5、所有数据必须在一个移动APP上体现，数据在多个APP的组合方式不予接受；

6、APP可具有现场人机界面远程投影功能，方便用户快速了解实验室环境状态，并可对相关设备进行操作及管理设置；

7、支持移动端设备包括Windows平板、Surface、手机实时查看系统运行界面及状态参数查看,具备远程控制功能；

8、移动端自适应界面,界面格局可适应不同长宽比例的设备；

9、针对便携使用场景,实现平台数据和管理应用的便携易用特性,数据管理功能与桌面客户端统一，支持手机端访问与报警推送、实时数据移动查询；

（5）实验室环境监测机

1，机体外壳采用航空洁净铝材质，表面耐候处理，一体模压工艺，尺寸≥240*145*170mm，吊顶悬浮式设计，可吊装或吸顶式安装。

△2、机体材料的抗拉伸强度≥200MPa，规定塑性延伸强度≥180MPa，断后伸长率≥14%。（投标人须提供检测报告。）

- 3、采用双屏幕显示，屏幕数量为2块，可视角度≥300°，屏幕尺寸≥7寸，分辨率1024*600，工作电压DC24v，额定功率＜10w，IP65防护等级；

- 4、监测机内置气体引流装置，采用旋翼采集方式，动态采集室内空气样本，输送至传感器，旋翼采集器工作电压DC12v，电流0.15mA；

5、内置监测机专用软件，自动数据输出，7*24小时动态监测并显示室内空气质量，包括甲醛、二甲苯等有害气体，测量量程0-10mg/m³，分辨率0.01mg/m³，超标报警，并实时反馈环境控制系统，调整空气处理强度。

★6、产品具有可长期待机、长期工作的工控特性，通过平均无故障时间MTBF＞10000h的测试。（投标人须提供检测报告，检测结果合格，报告中应附有产品照片。）

△7、产品的传导骚扰，谐波电流，电压波动与闪烁等电磁兼容性须符合GB17799.3-2012标准规定的要求。（投标人须提供检测报告，报告中应附有产品照片。）

（6）离子净化主机

1、产品额定可处理有害气体风量（Q）为：(重污染区可处理风量≥4000M3/H,中或轻污染区可处理风量≥6400M3/H),主机使用寿命≥30000小时，压损＜10Pa，接地电阻≤0.05Ω。

△2、产品的可触及零部件允许的限值、介电强度试验、防电击保护的结构要求、防机械危险等电气设备安全符合GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》的标准要求。（投标人须提供检测报告，报告中应附有产品照片。）

3、主机配备有质子初态分解装置，安装于暖通风管内，对流经的空气进行质子化初态并分解为原子团，原子团的活性氧特性对污染气体进行切变还原，进而实现实验室环境空气的净化。

4、主机工作状态采用智能化控制，可持续运行或脉冲式运行，可采用模块组合式、嵌入式结构，组合性强，可以串联、并联混合应用；

5、采用独特的对插入式结构，空气阻力小，阻力<10Pa，固态构架，无震动部件，可靠性高，使用寿命长；原子团的活性氧直接覆盖在污染源表面与污染物充分融合降解，因此间接减少房间换气次数，降低通风系统能耗。

6、产品对甲醛、TVOC等气体具有优异的去除效果，在TVOC含苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等物质的情况下对产品进行检测，TVOC净化能效达到“0.50≤η气态污染物＜1.00 m³/（W.h）”，甲醛净化能效达到“η气态污染物＞1.00 m³/（W.h）”，有害物质释放量（臭氧浓度）≤0.10mg/m³。

（7）石墨烯空气处理机

1、机体采用航空洁净铝材质，外壳着色阳极氧化，产品耐腐蚀性、抗氧化性强，操作维护简单，零配件更换方便，无需专人值守，特色叠层式壳体设计，接近零风阻，使循环风量最大化，20000小时的连续工作能力，无需定期维护，更经济；

★2、机体材料的抗拉强度≥200MPa，规定塑性延伸强度≥130MPa，断后伸长率≥10%，氧化层厚度≥25μm；（投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，报告中应附有产品照片。）

3、整机尺寸≥840*265*205mm，机体重量12kg，额定频率50Hz，功率48W，输入电压：220v/50hz；变压器30W；

★4、内置的引流装置采用双驱动设计，具有长期工作的稳定特性，平均无故障时间≥10000小时。（投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，报告须按照5080.7中序贯的方式检测，整个测试过程不得通过加速因子缩短测试时间，检测结果合格，报告中应附有产品照片。）

5、适用面积㎡≦55，循环风量150m³/h，处理风量 ≦200m³/h，噪声（声压级）33dB（A）；

△6、产品的辐射骚扰场强（30MHz - 1GHz）、谐波电流、射频电磁场辐射抗扰度、电压波动和闪烁等电磁兼容性要求必须满足GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。（投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，报告中应附有产品照片。）

△7、产品的泄露电流、接地电阻、耐压测试等电气安全性能必须符合GB4793.1-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》。（投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，报告中应附有产品照片。）

（8）系统风压检测模块

1、风压感知模块，基于高精度高灵敏度的MEMS硅压阻技术，采用超低量程的进口压力传感器芯体。

2、 风压量程0~1000pa，精度＜±1%F.S，Modbus485通讯信号反馈，校准和温度补偿测量信号。

3、模块尺寸90mm*75mm*50mm，工作电压24VDC±20%，管道贴附式安装。

4、配套拾压连接装置，由ABS工业塑料外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装

（9）臭氧浓度检测模块

1、采用通用型臭氧气体检测模组，传感器核心元件为催化燃烧型传感器，当传感器所处环境中存在臭氧时，传感器的电导率随空气中臭氧气体浓度的增加而减小；

2、配合高精度的模拟放大电路对信号进行处理，使之输出与气体浓度相对应的信号。产品具有良好的一致性、稳定性。

3、量程范围10~1000ppb，信号输出RS485，工作电压DC18.5~25.5V，工作电流70~350mA，工作湿度15%~90%RH无凝结，工作温度-20℃~40℃；

4、外形尺寸70*70*35mm。

5、具体参数要求详见设计及招标文件，满足相关规范及验收要求

（10）中枢传感模块

1、产品采用通用型、小型化模组，通过先进的片式后膜半导体气敏元件，对污染气体进行检测。稳定性好、实时响应、数据准确、低功耗、寿命长。

2、外形尺寸70*70*35mm，测量范围0~100%污染等级，数据输出RS485；

3、工作电压DC11.5~25.5V，工作电流小于60mA，工作湿度15%~90%RH，工作温度-20℃~50℃，外壳为ABS防火塑料。

（11）空气质量检测柱(甲醛)

1、甲醛空气质量检测柱,主体采用航空洁净铝材质，采用电化学的检测原理。

2、尺寸≈80*80*595mm,0-10V,测量范围0-10mg/m³，数据输出RS485。

3、工作电压DC20.5~25.5V，工作电流小于110mA，工作湿度15%~90%RH，工作温度-5℃~50℃。

4、具体参数要求详见设计及招标文件，满足相关规范及验收要求。

（12）层流布气装置

△1、布气装置主体材料采用轻型高分子新型材料，保温、防水、耐腐蚀性能强，可避免金属材料带来的能量损耗及冷凝水积聚问题，在测试温度为25℃，式样密度为52kg/m³的情况下，导热系数≤0.45W/(m·K)。（投标人须提供检测报告，报告中应附有产品照片。）

△2、产品具有一定的防火性能，依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品燃烧等级可达B1级。（投标人须提供检测报告，报告中应附有产品照片。）

3、设备环保无公害，产品对甲醛、六溴环十二烷含量的检出量为0；且产品不含8大重金属（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒等可迁移元素）。

4、模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥4mm，层流区均速误差<5%,尺寸≤615*615mm，高度≤300mm，输入端φ200mm，标准1m层流质速0.5m/s；

5、布气装置内置可拆卸式PM2.5过滤器，使进入室内空气驱除PM2.5上颗粒物，有效避免过敏源及颗粒污染物进入室内；

（13）立式集风装置

1、设备立式落地安装，采用磨具一次成型生产，一体模压工艺，集风装置内外均无拼接焊点及焊缝，内置风量调节装置；厚度≥3mm,设计风量＞600m3/h，不接受钣金焊接等或临时定制产品。

2、产品物理性能强，具有氧化层厚度≥25μm、抗拉伸强度≥530MPa、规定塑性延伸强度≥460MPa、断后伸长率≥10%。

△3、材质采用航空铝合金，表面耐腐蚀处理，耐盐酸性合格。（投标人须提供检测报告，报告中应附有产品照片。）

4、具体参数要求详见设计及招标文件，满足相关规范及验收要求。

（14）桌面集风装置

1、设备台面安装，L型设计，采用磨具一次成型生产，一体模压工艺，集风装置内外均无拼接焊点及焊缝，内置风量调节装置；厚度≥3mm,设计风量＞600m3/h，不接受钣金焊接等或临时定制产品。

2、产品物理性能强，具有氧化层厚度≥25μm、抗拉伸强度≥530MPa、规定塑性延伸强度≥460MPa、断后伸长率≥10%。

3、材质采用航空铝合金，表面耐腐蚀处理，耐盐酸性合格。

（15）多段式模块化智能废气处理设备

1、设备采用箱式结构，稳定性强，低功耗设计，可针对病理实验室特定污染气体、致病微生物连续开机运行处理，设备额定处理风量12000-16000m³/h；

2、采用组合式多模处理工艺，组合模块依据病理科特定污染气体、致病微生物特性有序排列组合，污染气体经过低阻过滤模块、氧化分解模块、催化分解模块、低阻吸附模块等多模块多工艺的污染气体处理，有效降解病理实验室外排气体中污染物浓度；

3、一体化设计，占地面积≤5㎡，与实验室环境控制系统集成联动控制，无人值守智能化运行，维护成本低，无需添加药剂、燃料或培养微生物；

4、具体参数要求详见设计及招标文件，满足相关规范及验收要求。

（16）多段式模块化智能废气处理设备

1、设备采用箱式结构，稳定性强，低功耗设计，可针对病理实验室特定污染气体、致病微生物连续开机运行处理，设备额定处理风量17000-22000m³/h；

2、采用组合式多模处理工艺，组合模块依据病理科特定污染气体、致病微生物特性有序排列组合，污染气体经过低阻过滤模块、氧化分解模块、催化分解模块、低阻吸附模块等多模块多工艺的污染气体处理，有效降解病理实验室外排气体中污染物浓度；

3、一体化设计，占地面积≤5㎡，与实验室环境控制系统集成联动控制，无人值守智能化运行，维护成本低，无需添加药剂、燃料或培养微生物；

（17）实验室风量控制柜

1、采用碳钢材质，尺寸≥800*2000mm，壳体厚度≥2.0mm；箱体及门板均设置接地措施，标识清楚，利于维修，接地醒目；

2、主回路设置漏电保护，短路保护，缺相保护，相序保护；

3、变风量模组采用总线控制，符合电磁兼容性（EMC）C1/C2 等级，USS和MODBUS RTU通信端子，变风量模组集成制动单元，无需连接主电源即可实现参数载入，内置应用宏与连接宏，异常不停机模式可以实现无间断运行，较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大提升了模组的稳定性；

★4、内置IoT智能感控模组，高速传输、高速控制，高量吞吐，通过嵌入式电器集中控制软件，配合实验室拾压平衡控制系统对实验室气流压力进行合理的控制；

5、欧式端子保证接线牢固，具有免维护功能和抗震功能弹簧片接线方式，可以保证一个气密性联结和很高的接触力，材料符合RoHS；

6、产品的保护连接电路连续性测试，绝缘电阻，耐压测试等电气安全性能符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》。

（18）贴附射流装置

1、微动力布气，调节夹层压力，均匀释放新风气流；

2、空气动力学面板,，嵌入式设计，尺寸≤600*600mm。

（19）底座阻尼减震装置

1、阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块。

2、每套含4个独立减震装置。

（20）环境质控系统调试费

1、实验室控制系统软件功能检查及调试；

2、系统监测及显示系统调试；

3、控制器、传感器、空调设备、通风设备、实验室设备等各子系统单机调试检查；

4、系统联控联调，整体调试，并做比对、调整、记录；

（21）环境质控系统试运行

1、系统功能与性能的试运行及考核

2、系统长期稳定性验证；

3、系统在恶劣环境下的工作性能验证；

4、系统在特殊工况下的工作性能验证；

5、具体参数要求详见设计及招标文件，满足相关规范及验收要求。

（22）布线工程

1、主材及放线人工费，风压、异味气体，臭氧、温度、压差等检测模块专用线缆；用于执行器、控制器等设备通讯、信号控制、设备电源及系统配电

2、包括RVVSP、RVV等多芯控制线、WDZ-YJY动力线，5*6mm2以内等规格。

（23）危化品库排风系统

1、静音防爆风机，风量≥1000m2/h，配套阻尼减震装置；

2、PVC排风管道，排风百叶风口，周常3600mm以内，配套吊杆、吊筋、防震垫及支架防腐；

3、防爆开关220V，国标YJV动力线；

4、其它辅材、附件等。

（24）危险品柜

1、尺寸：≥1650*1090*460mm，容量：170L,双门手动；

2、符合OSHA 29 CER 1910.106和NFPA CODE30；

3、双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；

4、厚度大于1.0mm的钢板经过点焊接，三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢，防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节；

5、柜子内外都喷涂有环氧树脂漆，防止化学侵蚀；

6、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

（25）精品实验边台

1、柜门采用双层+埋充隔音材料；柜体采用双层隔音设计

2、主材采用全钢结构（尺寸≈L×750×800mm），表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成；

3、轨道采用加宽40mmDTC导轨，承重液压轨道，加装防振垫片；铰链采用实验室专用液压缓冲铰链；拉手采用“一”字型磨具翻边拉手，饱满无毛刺

4、实验台面采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺。

（26）岛式插座

1、配置实验用岛式插座；

2、插座安装基础制作；

3、墙接线缆及插头等辅材。

（27）PP水盆

1、实验用PP水盆；

2、下水器、管路等辅材；

3、台面开孔及安装。

（28）三联龙头

1、实验室用三联龙头；

2、含软管及密封辅材；

3、台面开孔及安装。

（29）精品中央实验台

1、柜门采用双层加埋充隔音材；柜体采用双层隔音设计

2、主材采用全钢结构（尺寸≈L×1500×800mm），表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成；

3、轨道采用加宽40mmDTC导轨承重液压轨道，加装防振垫片；铰链采用实验室专用液压缓冲铰链；拉手采用“一”字型磨具翻边拉手，饱满无毛刺

4、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺。

（30）意外紧急救护喷淋装置（洗眼器）

由淋浴喷头、洗眼器立柱、底座、等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料,防腐蚀性能良好，喷淋器的出水量为120升/分钟-----180升/分钟，流量12-15升/分,常温水，操作压力为水压0.35mpa。

（31）手染通风柜

1、柜体尺寸≈1500×1100×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成；

2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边；

3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启；

4、龙头采用台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向；水盆采用实验室专用黑色PP水盆；

5、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；

6、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；

（32）层流式病理取材台

1、采用开放式“上送下排”的通透式气流组织设计（即在传统排风取材台的基础上加入新风系统），取材台操作区前无挡板或玻璃，操作者无压抑感，舒适度高；

2、机体采用优质316不锈钢材质，尺寸≈1800*800*1950mm，双通道上送下排，与空气处理净化系统无缝对接，能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，有效防护保障操作人员生物安全；

3、顶层为下送式层流送风层，可送净化新风量为600-800m3/h，风速可实时动态指示。顶层设计有嵌入式LED照明光源、嵌入式紫外消毒灯及万向匀光射灯，光源面积≥35%，同时集成显示器支架；

4、下层为下排式水气分离操作面，配一体化内置水池，操作台面与水池方向保持倾斜，让污水顺利及时排出；

5、台面导流孔工作区为316不锈钢材质，共3块，台面集成冷热水龙头、不锈钢抽拉式冲洗器，可冲洗到不同的工作区域，嵌入式防标本下漏专用层架水池，层架面积覆盖水池面积≥95%，有效阻止微小标本遗失；

6、下水系统配置电动型废弃标本管路粉碎系统，采用气动控制，处理多余标本，避免堵塞下水管道。

7、设备采用触摸式一体化控制及电源，内置智能化取材台控制系统软件，具有送排风一键智能启停系统，整机电路系统配备漏电保护装置，过载保护装置，确保柜体电路对人员的绝对安全。

8、定时启停紫外消毒系统，可依据用于需求个性化设置“无人静默”消毒时间段。

（33）层流升降型净化取材台

1、采用开放式“上送下排”的通透式气流组织设计（即在传统排风取材台的基础上加入新风系统），取材台操作区前后均无挡板或玻璃，操作者无压抑感，舒适度高，同时在工作区域半包围设置有防溅玻璃隔断，相对干湿分离；

△2、智能控制系统采用液晶操作面板，内置智能化取材台控制系统软件，配置送排风一键智能启停系统，整机电路系统配备漏电保护装置，过载保护装置，确保柜体电路对人员的绝对安全；

3、取材台标配新风离子净化系统，通风系统内置风速传感装置，空气质量监测装置，PM2.5过滤装置，离子净化装置，离子净化强度可依据取材台层流区污染程度动态调节净化强度，持续降解取材台及其周围污染气体，风速、空气质量、净化强度等均实时动态显示与液晶操作面板。

4、机体采用优质316不锈钢材质，尺寸≈1800*800*1950mm，双通道上送下排，与空气处理净化系统无缝对接，能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，有效防护保障操作人员生物安全；

5、顶层为下送式层流送风层，可送净化新风量为600-800m3/h，风速可实时动态指示。顶层设计有嵌入式LED照明光源、嵌入式紫外消毒灯及万向匀光射灯，光源面积≥35%，同时集成显示器支架；

△6、下层为可升降下排式水气分离操作面，台面升降系统的保护联结电路 连续性检验，绝缘电阻及耐压试验等电气安全性能符合《GB/T 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备第 1 部分:通用技术条件》或《GB/T 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备第 1 部分:通用技术条件》相关条款。（投标人须提供相关的检测报告。）

7、台面集成折叠式冷热水龙头、甲醛灌注装置、不锈钢抽拉式冲洗器、防标本下漏专用层架水池，层架面积覆盖水池面积≥95%，有效阻止微小标本遗失；

8、甲醛灌注装置配置有低液位警报系统，外置式液桶，隐藏式台面注液口，附带加液配件，方便加注甲醛固定液；

9、下水系统配置电动型废弃标本管路粉碎系统，采用气动控制，处理多余标本，避免堵塞下水管道。

10、取材台工作区设置有废液回收装置，废液可通过专用废液搜集装置搜集进入废液桶，废液桶内置于取材台下柜体，方便废液桶的更换或归集。

12、取材台标配移动式液晶显示器支架及液晶显示终端，便于各类病理系统及软件的投屏显示，显示器角度及位置可一定范围内调整。

13、定时启停紫外消毒系统，可依据用于需求个性化设置“无人静默”消毒时间段。

（34）大体标本成像系统

1、成像系数≥：2400万

2、传感器尺寸≥：22×14.5mm

3、最高分辨率≥：6000×4000

4、光学变焦：3.5倍（18-55变焦范围）

5、最大光圈：F3.3-F5.9

6、支架上下调节范围≥：400mm

7、三联医用开关脚踏，1.5米

8、同屏质控商用电脑（此项为选配项，不在报价范围内）

9、不含软件对接费

（35）记录台

1、柜门采用双层加埋充隔音材；柜体采用双层隔音设计

2、主材采用全钢结构（尺寸≈1500×750×800mm），表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成；

3、轨道采用加宽40mmDTC导轨承重液压轨道，加装防振垫片；铰链采用实验室专用液压缓冲铰链；拉手采用“一”字型磨具翻边拉手，饱满无毛刺

4、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺。

（36）脱水机通风柜

1、柜体尺寸≈1800×1100×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成；

2、走入式设计，可内置2台脱水机；

3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启；

4、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；

5、电气采用防水开关及漏电保护装置；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。

（37）负压冷藏标本柜

1、本产品适用于病理活检组织的接收和保存，设计要坚固耐用、安全无毒，美观耐用。

2、柜体整体材料采用1.0mm 304#不锈钢磨砂板，表面贴塑，内胆防腐处理，具有坚固、美观，耐腐蚀等特点。柜体尺寸1200×800×1900mm（尺寸偏差≤5%）

3、制冷采用进口压缩机制冷，柜内温度要可控制在0℃~10℃。

4、使用电源：220V/50HZ，功率300~1000W。

5、配中空玻璃门，防凝效果好，门体有加热功能，能防止冷凝水在门上凝固， 四周密封，能有效防止有害气体溢出。

6、风冷型制冷，换热效率高，制冷效果好，无结冰结霜现象。

7、配有数字电脑温度显示器，温控报警系统，柜内温度显示一目了然。

8、排风采用高效、低噪音优质抽风机，风速达到0.5m/s以上，噪音要低于20dba， 能彻底排出有害气体，关闭排风时风阀自动关闭。

9、中间隔层φ8mm的钢筋喷塑格网，承载强度大，方便标本存放。

10、拉手集中在中间，电器控制按钮安装设备上方，方便开关，配有开门自动照明系统。

（38）精品实验边台（包埋专用）

1、柜门采用双层+埋充隔音材料；柜体采用双层隔音设计

2、主材采用全钢结构（尺寸≈L×850×800mm），表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成；

3、轨道采用加宽40mmDTC导轨，承重液压轨道，加装防振垫片；铰链采用实验室专用液压缓冲铰链；拉手采用“一”字型磨具翻边拉手，饱满无毛刺

4、实验台面采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺。

（39）染色封片通风柜

1、柜体尺寸≈2800×1100×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成；

2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边；

3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启；

4、龙头采用台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向；水盆采用实验室专用黑色PP水盆；

5、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；

6、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。

（40）蜡块（片）柜

用途用于包埋盒的存放、查阅。病理诊断的复诊等，可多节自由组合。

1、加厚不锈钢底座，箱体采用甄选SPCC冷轧钢板，经过多道工序制成，具有耐锈防锈、坚固稳定、承重力强等特点；

2、4节每组，单节尺寸高380*宽450*深480mm，整组尺寸高1600*宽450*深480mm；

3、单节容量约4000-4125个包埋盒(竖放)，整组容量约16000-16500个包埋盒(竖放）。

三、商务条款：

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 一 | 付款方式： 合同生效并具备实施条件后7个工作日内凭同等金额预付款保函支付合同金额的40%作为预付款；项目验收合格并收到中标人正式发票之日起30个工作日内付清合同款。 履约保证金： 本项目不收取履约保证金。 |
| 二 | 其他： |
| 2.1 | 列出详细的设备配置清单（包括附件及选配件），清单包括：硬件、软件、附件及选配件的规格型号、接口。提供分项价格并提供价格的折扣率，同时提供耗品的清单及供应价（各种包装规格分别报价）。招标文件中未提及的某些属选配的功能、软硬件，供方必须充分告知采购人，以采购人选择为准。若在交付使用后采购人发现其功能或软件未告知采购人的，中标人必须无条件提供。 |
| 2.2 | 提供各类必要证件（书），包括但不限于产品合格证等。全套设备必须为全新，未曾使用过的原装产品，软件版本为最新版本（投标文件中须注明设备进入市场时间及软件最新版本号）。 |
| 2.3 | 招标设备如为法定商检产品或国家强检计量设备，由中标人负责进行商检或计量等，费用包含在投标总价之内。 |
| 2.4 | 投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应招标文件技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件的响应内容，不得以任何理由加价，招、投标文件为合同的组成部分，具备同等法律效力。 |
| 2.5 | 提供纸质和电子版操作手册（包括纸质版两套和电子版一套）、维修手册（包括维修技术资料及线路图）、软件、维修零配件、维修密码等。 |
| 2.6 | 免费开放所有接口，便于信息系统接入。支持网络连接，DICOM 3.0（开通）。 |
| 2.7 | 投标设备使用寿命≥5年；投标文件中提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供相关说明。 |
| 三 | 售后服务 |
| 3.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修：≥3年（保修起始时间以医院验收合格之日为准）。保证零配件供应3年及以上。投标人或生产厂家需提供保修期后每年整机保修费用，单独报价，并且保证价格为真实、有效，并作为售后服务的评标依据，保修期后需要保修的，不高于此价格（如技术需求中有相关要求，以技术需求准）。 |
| 3.2 | 售后服务工作由中标人全部负责，并派资深调试维护工程师进驻现场，确保项目顺利安全可靠运行，工作范围包括：组装就位、开机调试、试运行、维修保障服务和对现场操作人员的培训等。 |
| 3.3 | 质保期内免费提供设备故障维修和软件升级服务。保修范围内设备的故障维修响应时间＜2小时，到达现场时间＜24小时（包括节假日），并提供不间断的服务直到修复完毕结束。超过五个工作日未修复须提供备品备件。每次现场服务后提供详细的维修报告单。 |
| 3.4 | 保修期内每年开机率不低于95%（一年按365天计），即停机天数不超过18个自然日/年，如开机率达不到要求，每停机超过1个自然日保修期相应延长7个自然日。 |
| 3.5 | 按规范进行每年至少2次的维保、检测服务并提供详细的维保及检测报告等。 |
| 3.6 | 保修期内，确保设备通过浙江省卫生厅的质控检查和技术监督局等有关部门的技术检测。如不合格，承担重检费用，直至通过检测。 |
| 3.7 | 在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由投标人承担；保修期后，投标人应提供终身维修，对设备进行维修免收差旅费、人工费等，仅收损坏更换的零备件费。必须做到先维修后付款。要求原厂或原厂授权维修服务机构进行书面承诺。 |
| 3.8 | 提供保修期后消耗品和常用零配件的供应价格与折扣，折扣按最大优惠程度供应（供应价格和折扣，在投标文件中明确）。 |
| 3.9 | 厂家提供技术支持，在国内和省内有固定培训基地，提供操作培训及考核和工程师的维护、维修培训（列出具体的培训方案。如提供院外培训，投标人负责采购人人员培训期间的一切费用(包括会务费、差旅费、食宿费用等），投标人应知晓所有这些费用已包含在合同总价中。 |
| 3.10 | 浙江省内有设有售后服务机构或承诺中标后在浙江省内设立售后服务机构（投标文件中提供相关证明文件并加盖公章，注明页码），提供完善快速的售后维修服务，提供售后服务地址、联系人、电话等信息。 |
| 3.11 | 提供软件光盘，软件终身免费升级。 |
| 3.12 | 提供近三年内国内医院的用户名单、联系电话（同规格型号的用户）。 |
| 3.13 | 投标人投标时明确负责此项目维修工作的售后服务公司，该公司维修工作不得转包（此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺，承诺内容包括但不限于承诺维修且不予转包）。 |
| 四 | 安装及验收 |
| 4.1 | 安装地点：医院指定地点。 |
| 4.2 | 安装要求：到货后接到采购人通知15天内全部安装调试完成。 |
| 4.3 | 安装、验收前所产生的一切费用及风险（包括运输费、保险费、装卸及搬运费用等）由供方负责提供。 |
| 4.4 | 安装、验收标准：应与产品技术数据及投标文件技术文件一致，符合我国有关技术规范和技术标准，符合合同要求。 |
| 4.5 | 验收：符合医院的验收规范。 注：1.提供规范的安装验收报告；2.提供电子版和纸质简明操作规程（至少包括使用前检查准备、操作步骤、注意事项、适用范围或禁忌证，日常维护、应急处理方案等）；3.提供厂家标准维保（PM）内容。 |
| 五 | 交货期：接采购人通知发货之日起45天内。 |

第五章  合同主要条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）

项目编号：ZJWS2025-TZDYRMYY12-1

甲方（采购人）：台州市第一人民医院

乙方（中标人）：

- 第一条：合同内容

台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次），包括项目的供货、运输、安装、总体调试、技术培训、直至验收合格及售后服务等。

- 第二条：合同金额

本合同金额为：大写人民币             元；小写 ¥          元。

- 第三条：交货期、验收方式及地点

1、交货期：接到医院到货通知之日起一个月内。

2、验收方式及地点：按甲方指定的方式、地点验收。

3、供货要求：按甲方要求供货。

- 第四条：质保期

- 质保期：整机免费保修   年。（自验收合格之日起计）

第五条：货物包装、发运及运输

1.乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付采购人前发生的风险、运输费用均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付。

第六条：安装、调试和验收

1.安装地点：甲方指定地点。

2.安装完成时间：在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.安装过程中发生的费用由乙方负责。

5.随机资料：乙方提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书。

6.由甲方组织验收，乙方应提供设备的有效检验或合格证明文件，甲方根据国家有关规定对设备技术指标，合同内容等一起作为验收标准，验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换设备。并且赔偿由此给甲方造成的损失。

7.验收费用由乙方负担。

第七条：付款方式

合同生效并具备实施条件后7个工作日内凭同等金额预付款保函支付合同金额的40%作为预付款；项目验收合格并收到乙方正式发票之日起30个工作日内付清合同款。

第八条：违约责任

1.甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书，要求乙方将不合格的设备更换成合格的设备或按乙方中标价的120%向乙方提出索赔。

2.乙方逾期交付货物的（包括因验收不合格，乙方需要更换设备导致交付超期等情形），乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.在根据合同中规定的检验期和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。

4.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视已被乙方接受。乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的方法解决索赔事宜，甲方将从未付的合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

5.本合同自生效之日起，若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

第九条：质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方应在甲方现场对采购人的操作人员和维修人员进行技术培训，使之能够独立操作。甲方有权要求更换乙方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由乙方承担。

3.在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验等）。

4.保质期内，乙方应定期派出专业人员对系统设备进行检查、调整。保证系统正常工作。在使用产品过程中遇到技术或故障问题，乙方响应时间为小时，维修人员应在小时内到达现场进行维修，并解决问题。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物免费保修期为设备验收合格之日起不少于   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的维修，维修时只收部件成本费。质保期满后终身成本维修，甲方有权自行确定第三方维护或厂家购买维保合同。

7.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权利。若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

8.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

第十条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十一条：解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条：合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本壹式陆份（采购人贰份、供应商贰份、采购代理机构及地方采购主管部门各执壹份），具有同等法律效力；

4.本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，本合同中如有未尽事宜，由双方协商另行解决。

5.合同附件。

甲    方（公章）：　　                乙    方（公章）：

法定代表人（签章）：　                法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：　　              委托代理人（签章）：

经办人（签章）：                      经办人（签章）：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行（必填）：

账    号：                            账    号（必填）：

日    期：                            日    期：

合同附件

台州市第一人民医院廉洁购销合同

甲方：台州市第一人民医院

乙方：

为进一步加强行风建设，规范购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及后勤货物、服务、工程类、药品、医疗设备、医用耗材等合同约定购销合同产品。

二、甲方应当严格按照合同要求进行验收，对发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用乙方产品的选择权，不得提供旅游、支付食宿费用。

五、乙方指定作为合同代表洽谈业务。合同代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发（2013）50号）相关规定处理。

七、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（公章）

法定代表人（负责人）签名：

经办人签名：

签字时间：     年    月    日

乙方（公章）

法定代表人（负责人）签名：

经办人签名：

签字时间：     年    月    日

第六章  投标文件格式附件

附件1　                                             　　本

项目名称

项目编号：

- 投

标

文

件

（资格及商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格及商务技术文件目录

第一部分 资格证明文件目录

1、投标声明书（附件2）；

2、授权委托书（附件3）（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件4）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（附件5）；

5、无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（附件6）；

6、 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件7）；

7、需要说明的其他资料。

附件2                  投标声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），我公司自愿参加贵方组织的（台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次））（编号为：ZJWS2025-TZDYRMYY12-1）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件3                   授权委托书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：                 日期：

附：

法定代表人（单位负责人）姓名： 法定代表身份证复印件粘贴处 （正面） （反面）

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人姓名： 授权委托代理人身份证复印件粘贴处 （正面） （反面）

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件5

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

致：台州市第一人民医院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）（编号为ZJWS2025-TZDYRMYY12-1）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件6

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：台州市第一人民医院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）（编号为ZJWS2025-TZDYRMYY12-1）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

声明函

声明函

致：台州市第一人民医院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中

（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

第二部分 商务与技术文件目录

1、投标人基本情况表（附件8）；

2、投标人案描述：

A.项目需求的理解与分析（投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议）。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

项目实施人员一览表（附件9）；

项目负责人资格情况表（附件10）；

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施。

3、投标产品描述及相关资料：

A.供货清单（均不含报价）（附件11）；

B.投标产品技术参数、性能特点以及所遵循的技术规范等内容。

C.投标人应当提供完整的、真实的投标产品原始出厂说明书、图片；质量检测报告或者CMA权威机构检测报告等。

D.投标人应当根据需要提供投标产品的原厂标准配置表及原厂中文使用说明书、操作手册等。

4、投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）；

5、技术需求响应表（附件12）；

6、证书一览表（附件13）；

7、类似项目实施情况一览表（附件14）；

8、资信及商务需求响应表（附件15）；

9、售后服务情况表（附件16）；

10、常用配件和耗品情况表：价格清单（标明各种相关配件和耗品的型号、价格等）；

11、投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

附件8

- 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件9

- 项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件10

- 项目负责人资格情况表

采购项目：

项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件11

- 供货清单

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件12

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表参照本招标文件第四章“公开招标需求”内容填制，投标人应根据投标货物的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件13

- 证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件14

- 类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件15

- 资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 2 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
| 5 | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件16

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况（服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料） | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件17　                                              　本

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

- 报价文件目录

1、开标一览表（附件18）；

2、报价明细表（附件19）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小企业等声明函（附件20）。（如有需提供）

- 附件18

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                      [货币单位：人民币元]

| 投标总报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件19

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      [货币单位：人民币/元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购内容要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件20

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加台州市第一人民医院（单位名称）的台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州市第一人民医院的台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：     年    月    日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的货物制造商的信息。

2、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请供应商根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

3、供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予供应商小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

4、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

附件：             政府采购活动现场确认声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由          （投标人全称）单位          （法人代表）合法授权参加台州市第一人民医院病理科环境监测及实验设备采购项目（二次）（项目编号：ZJWS2025-TZDYRMYY12-1）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与（供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况          。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第          项利害关系。

五、本单位若有违反诚信投标、采购法律法规等行为，愿意按照招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商代表签名：

- 2025年  月  日

说明：商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zjwstz@163.com）；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。