仪器设备更新与添置项目

采购文件

（电子招投标）

编号:ZJCT8-SNKY202201

采购人：杭州市农业科学研究院（盖章）

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司（盖章）

二〇二二年八月

目录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  评标办法

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

- 第一部分  招标公告

项目概况

仪器设备更新与添置项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年9月8日13点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJCT8-SNKY202201

项目名称：仪器设备更新与添置项目

预算金额（元）：7365300.00

最高限价（元）：7365300.00

采购需求：

标项名称：仪器设备更新与添置项目

数量：136台

预算金额（元）：7365300.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目拟采购更新添置一批仪器设备，共计136台，具体详见采购文件《第三部分 采购需求》。

合同履约期限：合同签订后3个月内完成供货、安装及调试工作。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取采购文件

时间：/至2022年9月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月8日13点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年9月8日13点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 采购意向公开链接、采购需求公示链接：

采购意向公开链接：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8673276&utm=web-government-front.2e418808.0.0.e3c8d290f69211ecb0982d838fbe140f

采购需求公示链接：http://czj.hangzhou.gov.cn/art/2022/7/27/art_1229598288_7555.html

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

- 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市农业科学研究院

地    址：杭州市西湖区转塘洙泗路261号

传    真：/

项目联系人（询问）：叶先生

项目联系方式（询问）：0571-87093913

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：0571-87313246

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司

地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室

传    真：0571-88952913

项目联系人（询问）：张昕云、朱丛珊、林晓雯

项目联系方式（询问）：0571-85064356、88950239

质疑联系人：钱霞妃

质疑联系方式：0571-85064367

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号614办公室

传    真：/

联系人：厉先生

监督投诉电话：0571-89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þB不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见采购文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： 月 日,未在此时间踏勘，可自行踏勘；地点：，联系人：，联系方式： |
| 5 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ☐方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☐方式二：代理机构评标场所现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 ☐方式三：采用视频录制方式，用U盘介质储存快递或邮寄至代理机构（公告中列明的地址），视频中演示人应出示身份证。未派遣投标文件中的项目组人员进行演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。若因U盘损坏或打不开则按视为未提交。 ☐方式四：采用现场钉钉直播演示的。开标后，演示人请加钉钉号：XXXXX，添加时请备注单位名称。请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。直播演示前，首先演示人进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目组人员进行直播演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品。 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：采购文件《第三部分 采购需求》“二、采购清单”中标注“★”的设备产品。 ☐B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：详见“附件：中小企业声明函”，属于【工业】行业； 【说明：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。】 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | ①备份投标文件送达地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室；备份投标文件签收人员联系电话：林晓雯，17816782776。 ②投标人可在2022年9月8日13时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为.BFBS）以电子邮件方式传送至浙江省成套工程有限公司邮箱（1350987792@qq.com）,未按规定时间递交备份文件的供应商自行承担该风险。 以上二种方式任选其一即可。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 代理服务费 | 本次采购代理服务费由中标供应商支付。根据每个项目（标项）中标价，按国家发展和改革委员会“发改价格【2011】534号”的收费标准收取。采购代理服务费包含在投标总价中，由中标供应商在领取中标通知书时以人民币方式向采购代理机构一次性付清，相关信息如下: 账户：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 或者网银：浙江省农村信用合作社 或者 浙江省农村商业银行 账号：201000065548152 |
| 14 | 特别说明 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- 3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《杭州市财政局关于进一步支持中小企业参加政府采购活动的通知》（杭财采监〔2022〕7号）的规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 3.5中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

- 4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、采购文件的构成、澄清、修改

- 5．采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式或政采云线上询问方式向采购代理机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 三、投标

- 7.采购文件的获取

详见招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

- 8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 11. 投标文件的组成

- 11.1资格文件：（详见投标文件格式详细附件内容）

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

- 11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9货物配置清单（不含报价）

11.2.10其它本采购文件评分表要求提供的材料或投标供应商认为需要的其他技术文件资料或说明

- 11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 16.投标文件的无效处理

有采购文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

- 17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 18.开标

18.1采购机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

- 20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评标办法。

- 六、定标

- 22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 25. 合同的签订

25.1除不可抗力等特殊情况外，采购人与中标人原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 27. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

- 采购内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备更新与添置 | 1 | 批 | 7365300.00 | 详见以下“第二、三点 采购清单及产品技术要求”。 |

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PCR仪 | 2台 | 是 |
|  | ★RT-PCR仪 | 1台 | 是 |
|  | ★荧光正置显微镜 | 1台 | 是 |
|  | 体视显微镜 | 1台 | 是 |
|  | 超纯水仪 | 1台 | 是 |
|  | 高速冷冻离心机 | 1台 | 是 |
|  | 小型离心机 | 1台 | 是 |
|  | ★高效液相色谱 | 1台 | 是 |
|  | 电泳仪、基础电源 | 1台 | 是 |
|  | 数码凝胶成像分析系统 | 1台 | 是 |
|  | ★质构仪 | 1台 | 是 |
|  | ★核酸蛋白检测仪 | 1台 | 是 |
|  | 恒温摇床 | 1台 | 是 |
|  | 负80度冰箱 | 1台 | 是 |
|  | 紫外切胶仪 | 1台 | 否 |
|  | 4度冰箱 | 1台 | 否 |
|  | 大容量家用冰箱 | 1台 | 否 |
|  | 超净工作台 | 2台 | 否 |
|  | 紫外分光光度计 | 1台 | 否 |
|  | 精密酸度计 | 1台 | 否 |
|  | 电导率仪 | 1台 | 否 |
|  | 水浴锅 | 1台 | 否 |
|  | 制冰机 | 1台 | 否 |
|  | 超声波清洗机 | 1台 | 否 |
|  | 烘箱 | 2台 | 否 |
|  | 恒温振荡器 | 1台 | 否 |
|  | 高压灭菌锅 | 1台 | 否 |
|  | 加热磁力搅拌器 | 1台 | 否 |
|  | 真空浓缩仪 | 1台 | 否 |
|  | 植物生长箱 | 2台 | 否 |
|  | 生化培养箱 | 2台 | 否 |
|  | 液氮罐 | 1台 | 否 |
|  | 磨样机 | 1台 | 否 |
|  | 二层低温摇床 | 1台 | 否 |
|  | 手持糖酸度 | 1台 | 否 |
|  | 迷你离心机 | 2台 | 否 |
|  | 旋转蒸发仪 | 1台 | 否 |
|  | 超声波振荡器 | 1台 | 否 |
|  | 恒温振荡培养箱 | 1台 | 否 |
|  | 便携式光合仪 | 1台 | 否 |
|  | 土壤动物分离漏斗 | 1台 | 是 |
|  | 恒温培养箱 | 4台 | 否 |
|  | 超净工作台 | 3台 | 否 |
|  | 超低温冰箱 | 1台 | 否 |
|  | 种子低温低湿储藏柜 | 4台 | 否 |
|  | 国产高压灭菌锅 | 2台 | 否 |
|  | 纯水仪 | 1台 | 否 |
|  | 万分天平 | 1台 | 否 |
|  | 土壤pH计 | 1台 | 否 |
|  | 台式高速冷冻离心机 | 1台 | 是 |
|  | 叶面积测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 双光束紫外可见分光光度计 | 1台 | 否 |
|  | 智能人工气候箱 | 2台 | 否 |
|  | 冷冻研磨机 | 1台 | 否 |
|  | 钟罩式冻干机 | 1台 | 否 |
|  | 小型离心机 | 1台 | 是 |
|  | 傅里叶变换近红外分析仪 | 1台 | 是 |
|  | 迷你离心机 | 1台 | 否 |
|  | 根系分析仪 | 1台 | 否 |
|  | 基因扩增仪(pcr仪) | 2台 | 否 |
|  | 核酸浓度检测仪 | 1台 | 否 |
|  | 迷你金属浴 | 2台 | 否 |
|  | 体式显微镜 | 1台 | 否 |
|  | ★实时荧光定量PCR | 1台 | 是 |
|  | 磁力搅拌器 | 1台 | 否 |
|  | 蓝光切胶仪 | 1台 | 否 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1台 | 否 |
|  | 台式恒温摇床 | 1台 | 否 |
|  | 水冷中药材粉碎机 | 1台 | 否 |
|  | 冷冻低温粉碎机 | 1台 | 否 |
|  | 全自动制丸机 | 1台 | 否 |
|  | 生物显微镜 | 1台 | 否 |
|  | 真空干燥箱 | 1台 | 否 |
|  | 鼓风干燥箱 | 1台 | 否 |
|  | 北斗手持经纬度仪 | 1台 | 否 |
|  | 土壤养分速测仪 | 1台 | 否 |
|  | 照度计 | 1台 | 否 |
|  | 叶绿素测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 水分测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 液氮罐 | 1台 | 否 |
|  | 大型恒温振荡摇床 | 1台 | 否 |
|  | 霉菌培养箱 | 1台 | 否 |
|  | 拍打式无菌均质器 | 1台 | 否 |
|  | 中药手秤 | 1台 | 否 |
|  | 恒温恒湿试验箱 | 1台 | 否 |
|  | 电泳仪凝胶电泳 | 1台 | 否 |
|  | 真空抽滤器 | 1台 | 否 |
|  | 琼脂糖水平电泳槽 | 1台 | 否 |
|  | 全自动雪花制冰机 | 1台 | 否 |
|  | 数显恒温水浴锅 | 1台 | 否 |
|  | 超声波清洗器 | 1台 | 否 |
|  | 酸度计 | 2台 | 否 |
|  | 旋涡振荡器 | 2台 | 否 |
|  | 液氮罐低温生物容器 | 1台 | 否 |
|  | 恒温金属冰盒 | 1台 | 否 |
|  | 小型常温粉碎机 | 1台 | 否 |
|  | 中药切片机 | 1台 | 否 |
|  | 电子秤 | 1台 | 否 |
|  | 计数秤电子秤 | 1台 | 否 |
|  | 数显游标卡尺 | 1台 | 否 |
|  | 简易小型蒸锅 | 1台 | 否 |
|  | 微波炉 | 1台 | 否 |
|  | 液晶程控全温振荡培养箱 | 1台 | 否 |
| 104 | 恒温振荡摇床 | 1台 | 否 |
| 105 | 冰箱 | 2台 | 否 |
| 106 | 气相-质谱仪-嗅闻仪一体机 | 1台 | 是 |
| 107 | 台式高速离心机 | 1台 | 是 |
| 108 | 高压灭菌锅 | 1台 | 是 |
| 109 | 基础电泳仪电源 | 1台 | 否 |
| 110 | 全自动连续封口机 | 1台 | 否 |
| 111 | MPSrobotic三合一+热脱附单元 | 1台 | 是 |
| 112 | 超纯水器 | 1台 | 是 |
| 113 | ★制备液相 | 1台 | 是 |
| 114 | 超声波恒温水浴仪 | 1台 | 否 |
| 115 | ★荧光PCR仪 | 1台 | 是 |
| 总计 |  | 136台 |  |

特别注意：

1、上表中各设备已注明是否接受进口产品投标。

2、不同供应商提供的产品品牌应不同。如产品品牌相同，按一家供应商计算，通过资格审查、符合性审查，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格;评审得分相同的，商务技术部分得分最高的供应商获得中标候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 三、产品技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | 2台 | 技术要求： - 96孔，带梯度功能，触摸屏使用方便最大升降温速率4℃/S - 反应容器：96×0.2ml反应管； - 升降温速度：≥4℃/秒； - 温控范围：4~100℃； - 温控精度：±0.5℃； - 温控均一性：±0.4℃（30秒达到90℃时孔间差）； - 自调式热盖适用于不同厂家的0.2mlPCR反应管； - 梯度温控精度：±0.5℃（最后排,NIST-探头检测）； - 行/列温控均一性：±0.5℃（30秒达到目标温度时同排孔间差）； - 梯度温控范围：30~100℃； - 梯度温差范围：1~25℃ - 需大于等于5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程； - 支持U盘； - 内存可以存储≥500个的程序。 - 反应体系1-100ul - 温度梯度功能：要求同时能运行8个不同温度； |
| 2 | RT-PCR仪 | 1台 | 技术要求： - 硬件要求 1.1、样品容量：96孔PCR板或96x0.2mLPCR反应管、8联管 1.2、激发光源为：3个不同波长LED，使用寿命为≥100000小时 1.3、样品体积：1-50µL 1.4、最大升降温速度：≥5℃/秒 1.5、温度范围：0-100℃ 1.6、温度准确性：±0.2°C，温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90℃时） 1.7、要求具有动态温度梯度功能，可实现8个温度梯度，梯度范围30–100°C，梯度温度差范围：1℃-24℃ 1.8、检测器:3个独立的光敏二极管检测器 1.9、多重检测能力：≥2个基因/每孔，各通道独立检测，避免通道间的干扰；96孔逐孔扫描，避免孔间干扰。 1.10、线性范围：10个数量级 1.11、灵敏度：能检测单拷贝模板 1.12、具有FRET检测功能 1.13、专利的“蜂巢式”反应模块设计实现快速PCR功能，大大缩短运行时间 2、软件要求 2.1、兼容Windows或Mac平台 2.2、可进行t-检验和方差分析 2.3、可设置多变量分析及重复 2.4、可进行多内参基因筛选 2.5、数据分析：基于标准曲线的绝对定量；相对标准曲线；基于比较Ct值的相对定量；熔解曲线分析；阴性/阳性结果判定；基因分型等 2.6、支持散点图，柱状图，火山图，箱形图，热图等格式输出数据 2.7、软件可自由安装于多台电脑，方便操作分析，无安装次数限制 配置要求： 1、实时荧光定量PCR 1台 2、操作终端1台 3、操作分析软件1套，可无限次安装 |
| 3 | 荧光正置显微镜 | 1台 | 工作条件： - 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 - 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 技术要求： - 研究级正置显微镜，可作明场、相差、荧光的观察 - 光学系统：无限远校正光学系统 - 调焦：载物台垂直运动方式距离≥30mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，粗调：9.33mm/圈，细调：0.1mm/圈 - 观察镜筒：宽视野三目镜筒，FOV25 - 照明装置：高亮度白色LED照明器（环保照明），内置可提供最佳数字成像的“复眼”光学系统 - 物镜：荧光物镜 10X（N.A.≥0.30，W.D.≥16.0mm） 20X（N.A.≥0.50，W.D.≥2.1mm） 40X（N.A.≥0.75，W.D.≥0.66mm） 100X（N.A.≥1.3，W.D.≥0.20mm） - 载物台：78（X）X54（Y）mm，右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台 - 目镜：10X宽视野目镜，FOV25 - 物镜转换器：≥6孔 - 阿贝聚光器：N.A.≥0.9 - 荧光系统要求： 11.1同品牌LED荧光光源，寿命≥20000h； 11.2荧光激发块：UV、B、G激发 13、原装进口数码成像系统：需跟显微镜同品牌能及插及用 13.1物理像素≥580万 13.2芯片:≥1/1.8英寸，尺寸：6.91mm*4.92mm 13.3模数转换深度：12bit*3 13.4全像素2880X2048，速度≥15FPS，1440X1024≥30FPS 13.5灵敏度：相当于ISO50-3200 13.6曝光时间：100微秒to30秒 配置要求： - 显微镜主机：1套 - 透射明场LED照明系统：1套 - 荧光物镜10X、20X、40X、100X：1套 - 落射LED荧光照明系统：1套 - 成像系统：1套 - 图像工作站：1套 - 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 |
| 4 | 体视显微镜 | 1台 | 工作条件： - 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 - 符合国标要求的插头，或提供适当的转换插座。 技术要求： - 光学系统：内斜光学系统 - 变倍比：7.5:1 - 放大倍数：0.67-5X，实际放大倍数6.7-50X（1倍物镜）（具有0.67/1/2/3/4/5x档） - 镜筒：固定倍率式，目镜倾角：45度，瞳距调整范围：52-75度 - 工作距离：≥115mm - 可以选配0.5倍物镜 - 透射照明装置：卤素灯照明 - 反射光照明装置：高亮度LED照明 配置要求： - 体视显微镜主机1套 - 透射照明系统1套 - 反射LED荧光照明系统1套 |
| 5 | 超纯水仪 | 1台 | 功能要求： - 高精密分析设备用水（ICP、ICP-MS、HPLC、HPLC-MS、TOC分析、GC-MS、AAS等） - 电化学分析，痕量分析，Langmuir-Blodgett槽分析 - 分析试剂及药品配置、稀释 - 毒理学研究、环保实验分析等 - PCR，电泳，测序，分子生物学，细胞培养，单克隆抗体研究，基因组学和蛋白质组学研究 - 各种组织/细胞培养，试管婴儿 - 单抗制备，血清稀释等 技术要求： - 进水要求：蒸馏水/RO水/去离子水 - 电阻率：18.2MΩ-cm@25℃ 电导率：0.055μs/cm@25℃ - TOC水平：1-5ppb - 热源：≤0.001EU/ml RNase:<0.003ng/ml DNase:<0.4pg/μl - 微生物：≤0.01CFU/ml，颗粒(>0.2μm)≤1/ml - 出水流速：≤2L/min - 有进水电导率检测器，防止进水错误导致DI柱损伤，从而防止运行成本的无谓提高 - 0.01-65.0升定量取水可调，精确度＜0.5％，带取水臂。 - 温度探头精确性达±0.1℃(accuracy)；电极常数：0.01cm-1，探头自动校正 - 全系统湿管道消毒，包括了超滤(UF)装置 - 双波长紫外灯(185nm,254nm) - 可反复消毒5次0.2μm终端过滤。可以选配0.1μm终端过滤。 - 内置超滤膜可自动冲洗 - 宽屏显示屏幕，LCD（4行显示），显示面板角度可调节，自动检测，自动维护提示，自动报警等功能 - 数控微处理芯片控制仪器运行，可存储近4周内的数据 - 标准RS232接口，可调节収送时间间隔，安全地发送测量数据，错误信息、时间等到电脑或打印机，符合GLP标准 配置要求： 主机1套（包括两个水质监测器，温度探头，内置超滤装置，双波长紫外灯，超纯化柱一套，0.2μm终端微滤器，取水臂） |
| 6 | 高速冷冻离心机 | 1台 | 技术要求： - 最高转速：≥17,850rpm/min - 最大离心力:≥30279g - 最大离心容量：≥580ml - 驱动系统：无碳刷电机直接驱动 - 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 - 运行时间控制：0-99小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式; - 温度控制范围：-10℃到+40℃ - 程序：3个快捷程序可一键调用 - 转头安装及锁定方式：自动锁定，更换转头无须使用工具 - 安全性能：转头自动识别，电子式不平衡监测，状态自我诊断，自动锁盖及内锁装置，水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 - 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启。 - 设定功能：具有RCF设定，语种选择，离心结束自动开盖，离心结束声音提醒。 - 噪音：≤55dB 配置要求： - 台式高速冷冻离心机1台 - 6x50ml角转头一个 - 15ml适配器6支，12ml适配器6支 |
| 7 | 小型离心机 | 1台 | 技术要求： - 最高转速：≥13300rpm - 最大离心力：≥17000g - 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 - 控制系统：电脑控制系统，大屏幕数字显示 - 运行时间控制：1～99分钟，快速离心或连续离心三种方式 - 安全性能：转头自动识别；自动锁盖；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 - 时间设置：1～99min，增量1min - 加减速时间（s）：11/12秒 - 转子最大单管容量5ml，可选配10*5ml定角转头 - 最大噪音：＜56dBA 配置要求： - 台式高速离心机1台 - 24x1.5/2.0ml定角转头1个 |
| 8 | 高效液相色谱 | 1台 | 功能要求： 对样品中的微量、痕量及超痕量物质进行定性、半定量和定量分析。 技术要求： - 液相色谱系统，包流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、多柱位柱温箱、紫外检测器。 - 流路手旋拆卸，零死体积。 - 四元泵 3.1流量范围：0.001～10.000mL/min，步进0.001mL/min 3.2最大压力：≥62Mpa 3.3流量准确度：<0.1% 3.4流量精密度：<0.06% 3.5梯度混合精确度：<0.15% 3.6溶剂种类：4种 3.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 3.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 - 自动进样器： 4.1 130位样品兼容孔板及常规样品瓶 4.2 进样方式：无样品损失，无残留 4.3 进样体积：0.01～100μL 4.4 进样体积准确度：0.5% 4.5 交叉污染：0.004% 4.6 自动防沉淀振摇及侧移功能 - 柱温箱 5.1 安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况。 5.2 温控范围：5～80℃ 5.3 温度准确度：±0.5℃ 5.4 温度稳定性：±0.1℃ 5.5 温度精度：±0.1℃ 5.6 容量：≥12支色谱柱 - 紫外检测器要求： 6.1频带宽度：6nmat254nm 6.2波长范围:190～900nm 6.3波长精确度：±0.1nm 6.4灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息 6.5数据采集频率：100HZ 6.6自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 - 软件要求: 7.1操作系统:可兼容windows7及以上 7.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容MicrosoftAccess、Oracle、MicrosoftSQLServer多种数据库平台。 7.3可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 配置要求： - 四元梯度泵1台； - 自动进样器1台； - 柱温箱1台 - 紫外检测器1台 - 仪器工作站1台； - 输出设备1台； - 指定色谱柱1根； - 2ml样品瓶（含瓶盖） 300个 |
| 9 | 电泳仪及电源 | 1台 | 功能要求： - 微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷 - 工作状态中，可以实时微调 - 大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间 - 具有存储记忆功能(10组3步程序) - 具有安全保护及报警功能 技术要求： - 并联输出：4组 - 输出范围(显示分辨率)：6～600V(1V)4～600mA(1mA)1～300W(1W) 电源技术要求： - 电压:5～250Vin1Vsteps - 电流:0.01～3.0Ain0.01Asteps - 功率:1W-300W可调 - 输出:4对电源输出,可同时运行4个电泳槽 - 输出方式:恒压,恒流方式或恒功率,可编程 - 定时:1min～99hr,59min - 操作条件:0～40度,湿度0～95%,无冷凝水 - 安全性能:经空载检测,突变负载检测,超载/短路保护,输入线保护,断电保护测试 |
| 10 | 数码凝胶成像分析系统 | 1台 | 功能要求： 1、智能托盘技术： 系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置 2、自动对焦：任何缩放设置都有预校准的自动对焦 3、两种自动曝光算法（快速或优化） 4、触摸屏功能多点触控 5、显示分辨率≥1,024x768像素 6、不小于9.7"英寸显示屏(24.64cm) 7、最大成像面积(WxH)≥21x14cm 8、检测器：≥630万像素CMOS 9、像素深度（灰度值）：约65,535 10、动态范围：>3.5OD 11、具有激发光源、透射紫外，侧白光、透射白光 12、发射滤光片：535～645nm 13、数据输出格式：16-bit或8-bit：SCN,TIFF,JPEG格式图片 配置要求： - 凝胶成像主机1台 - 分析软件1套 |
| 11 | 质构仪 | 1台 | 功能要求： 可实现定量分析样品的嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度、韧性、凝胶强度、黏稠度、流变性等各项物性指标。 技术要求： 1、硬件性能要求： 1.1、应力测定范围：根据力量感应元最大测量范围0-2500N（单臂型主机） 1.2、测试距离范围：≥300mm。 1.3、力量分辨率：0.01g；力量精度：优于0.015%。 1.4、测试速度范围：0～1200mm/min。 1.5、距离精确度：0.001mm。 1.6、多种力量转换感应元可选，通过力量转换感应元，可以改变检测量程范围，同时改变感应解析以适合不同的样品分析，可以根据用户需求更换范围为：2N/5N/10N/25N/50N/100N/250N/500N/1000N/2500N。 1.8、依据检测样品的不同，可灵活选择对应的载物台。 2、软件性能要求： 2.1、软件可在Windows7/8/8.1/10/11的操作系统下使用。 2.2、软件体系内嵌审计追踪和多级管理权限设置等功能，适用于质控和研发实验室。 2.3、数据分析：软件将数据以图形显示、储存，并可将结果转换到Excel、Word编辑。 2.4、数据采集率：不低于500组/秒（每组数据包含16000个数据，经过软件筛选组成500组/秒数据。）可供研究需要。 2.5、自动产生报告：完成分析同步产生格式化报告档案，也可自行设计格式化报告版面。 2.6、计算机控制，分析软件可进行食品的各项物性分析。可自行设计挤压、拉伸、循环及复杂监测模式，同时进行进行实时数据采集和分析。分析软件可对仪器进行控制，选择各种检测分析模式及绘制分析曲线等，具有检测模式自由编程功能，具有数据计算内部编程功能，具有检测过程记录和回放功能。 2.7、软件支持中文，可在线升级。 2.8、自动生成检测报告，自动校准功能，确保数据可靠。 3、安全措施： 3.1、设计精密结实、无外露零件具备防尘结构，紧急停止键设计使操作人员安全无危害有。 3.2、承载保护装置：超过荷重感测组件负载时会自动停止，有外部保护装置；也可以依据实验特性由操作者设定移动范围，避免仪器损坏。 配置要求 1、质构仪分析主机1台 2、专业食品物性分析软件1套 3、1000N力量感应元1个 4、标准样品台1套 5、探头连接杆1个 6、直径75mm圆盘挤压探头1个 7、直径12.7mm圆柱型挤压检测探头1个 8、直径6mm穿透检测探头1个 9、直径12.7mm球形挤压探头1个 10、直径38.1mm圆柱探头1个 11、90度锥型探头1个 12、精确剪切探头1个 13、输出设备1台 |
| 12 | 核酸蛋白检测仪 | 1台 | 功能要求： 可实现超微量样品量DNA和蛋白质的定量测量及波长扫描和动力学扫描。 技术要求： - 光谱范围：190～1100nm - 带宽：5nm - 杂散光：<0.5% - 光度范围：-0.3～2.5A - 光度线性：1% - 光度重现性：0.003A - 噪音：小于0.002A - 灯源：闪耀氙灯 - 检测限(dsDNA)：1ng/ul - 最小样品量：0.5ul，直接点样，无需比色皿 - 光程：0.5mm，要求固定光程，精确度优于5um，无需调节和校正 - 检测时间：＜4秒 - 电脑版生命科学软件：DNA,RNA,oligo,荧光标记,解链温度Tm计算,蛋白质直接紫外测量和比色测量及波长扫描和动力学测量功能 配置要求： - 超微量蛋白核酸分析仪主机1台 - 电源线1套 - USB数据线1根 - 电脑版生命科学软件1套 - 仪器背包1个 - 防尘盖1个 - 仪器操作说明1套 |
| 13 | 恒温摇床 | 1台 | 技术要求： - 摇床温度范围：RT+5℃～80℃ - PID温度控制器，可精确检测和调控温度，温控精度为37℃下±0.1℃，温度均一性为±0.3℃ - 带有RS232接口，可通过超级终端程序和数据线连接电脑，用户可在电脑查看摇床的运行状态，参数包括时间、温度和转速。并可通过RS232接口连接远程报警 - 实际转速超过设定转速5rpm时，摇床报警 - 需具备双重过温保护：实际温度超过或低于设定温度10℃时，摇床的加热丝或压缩机不工作，并且声光报警；当摇床温度超过83℃时，独立于微电脑的硬件电路会直接将对应的加热关闭，增加产品可靠性。 - 平台可最大容纳6个2L烧瓶 - 透明外盖便于随时观察样品 - 具备高品质驱动装置，三重抗衡结构，可稳定处理较重负载，保持振荡均匀。可持续24小时高速、稳定地运转 - 采用两个弹性气缸支撑，保证箱盖开关时运行的平稳性，开盖时平台振荡停止，闭盖时平台启动 - 显示器带有背后照明，便于观察样品 - 显示器可同时查看设定值和运行值，无需切换 - 最大载荷：32kg 配置要求： - 恒温摇床主机1台 - 通用平台1块 - 夹具启动包1套(包括2个125ml烧瓶夹具、4个250ml烧瓶夹具、4个500ml烧瓶夹具、2个1L烧瓶夹具、2个2L烧瓶夹具) |
| 14 | 负80度冰箱 | 1台 | 技术要求： - 内部容积：2英寸冻存盒容量不少于320个，不小于490L - 压缩机:2台1.5HP工业级高效率压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃 - 工作温度:-50℃～-86℃ - 工作电压:208～240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 - Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 - 需配有两台冷凝风机，快速散热；智能开停，周期运转，有效延长风机寿命。 - 需四扇内门，减少冷气丢失 - 三层式门密封条，提供极佳的保温性能 - 控制操作面板高度齐眼线，方便查看和设置参数 - 4-20mA,RS-485、drycontacts数据输出端口以及25mm预留外接端口，可连接外部探头或仪器 - 冷凝器，面积为305*457mm，确保最佳降温效果 - 外门需配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30～60秒内再次单手轻松开启 - 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示:过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 - 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫 - 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 配置要求： - 主机1台 - 隔板3块 - 配套国产冻存支架11个 |
| 15 | 紫外切胶仪 | 1台 | 功能要求： - 紫外灯管合理结构设计，紫外线强且均匀，荧光效果俱佳 - UV开关：采用高品质开关电源，整机长期运行稳定可靠 - 紫外防护板：可在0°～180°内任意调节并定位，以确保最佳紫外线防护 - 风扇冷却：自带风扇冷却装置 技术要求： - 透射波长：≥302nm - 透射滤光片尺寸：≥195mmx145mm - 灯管寿命：>1500h - 电源范围：AC220V50Hz |
| 16 | 4度冰箱 | 1台 | 技术要求： - 温度范围+0ºC～+10ºC可调 - 容积：≥1000L 3、配有用于强制空气循环的内部风扇，实现卓越的空气稳定性及温度均一性 4、直观界面的数字温度控制器，1℃步进 5、针对温度过高/低的声光报警系统，预设报警延迟功能 6、25mm接入/输出端口，方便信息采集 7、可锁定双层玻璃外门，既满足可视性又保护了样品安全 8、高密度、无CFC隔热层，保温性能卓越且环境友好 9、高耐受力结构，确保多年使用无故障 |
| 17 | 大容量家用冰箱 | 1台 | 技术要求： 1、总容积:≥570L 2、冷藏室容积：≥360L 3、冷冻室容积：≥200L 4、温控方式：电脑温控 5、制冷方式：风冷 6、冷冻能力：6Kg/12h 7、冷却能力：40kg/12h 8、能效等级：2级 9、显示屏：LED显示屏 |
| 18 | 超净工作台 | 2台 | 技术要求： - 工作环境温度：18～34℃ - 电源:AC;230V，50Hz/60Hz - 洁净台分类：垂直层流、双人单面操作 - 内部尺寸：≥930mm×530mm×650mm； - 额定功率：900W - 气流流速：0.30～0.45m/s - 紫外灯功率：40W - LED日光灯功率：16W - 前窗玻璃开口安全操作高度：200～350mm - 工作台到地面高度：750mm - 噪音：≤65dB(A) - 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；洁净ISO等级5（100级) - 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，高效滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995% - 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器 - 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重 - 工作区台面为304不锈钢材质 - 控制面板采用轻触式开关；LCD显示屏显示内容有：显示实时风速和档位、显示时间、紫外灯的累计工作时间、过滤器的累计工作时间。 - 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止，双侧玻璃视窗 - 照明：≥350lx - 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定 - 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员 - 设置前视窗开口安全高度200～350mm，在低于或高于安全高度时机器报警，保证设备使用时性能稳定 - 预留PAO检测口，检测高效过滤器完整性。 配置要求： - 超净工作台主机1台 - 专用支架各1个 |
| 19 | 紫外分光光度计 | 1台 | 技术要求： - 波长范围：190nm～1100nm - 光谱带宽：2nm - 波长准确度：±0.5nm - 波长重复性：≤0.2nm - 光度准确度：±0.3%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) - 光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1.0Abs) - 杂散光：≤0.05%T@220nm,360nm - 基线漂移：±0.001A/h |
| 20 | 精密酸度计 | 1台 | 技术要求： - 范围：0～14， - PH分辨率：±0.01 - PH精度：±0.01 - 可读性：±0.01mV - 校准点：3种缓冲液 |
| 21 | 电导率仪 | 1台 | 技术要求： - 测量范围：0.01uS/cm...500mS/c（电导率）0.01mg/L...300g/L（TDS） - 分辨率：0.1°C - 线性：0.00%/℃ |
| 22 | 水浴锅 | 1台 | 技术要求： - 电源电压：220V.50Hz； - 控温范围：RT+5～100℃； - 温度波动：±0.5℃； - 消耗功率：500W； - 工作室尺寸：≥300×150×110mm - 双孔 |
| 23 | 制冰机 | 1台 | 技术要求： - 制冰量(kg/24h)：≥60 - 储冰量(kg)：≥25 - 冷凝方式:风冷 - 耗水量(L/H)：≤2.5 - 压缩机/制冷剂：R134a - 箱体外壳：304不锈钢 - 输入功率(w)：420 |
| 24 | 超声波清洗机 | 1台 | 技术要求： - 容量：≥6L - 工作频率：40KHz - 超声功率：180w - 加热功率:400W - 温度可调:室温-80℃ - 功率可调:40～100% |
| 25 | 烘箱 | 2台 | 技术要求： - 液晶显示屏，四向分散风道系统，温度校准功能 - 有效体积：≥50L - 对流方式：强制 - 控温范围：室温+5℃～250℃ - 温度显示精度：0.1° - 控温精度：±1° - 超温保护：3种上下超温保护功能 - 控温均匀度（100度时）：±1.8℃ - 控制方式：模糊智能P.I.D - 加热功率：750W - 托盘：二层 - 排气孔：顶部一个 - 新鲜空气进气口：底部2个 |
| 26 | 恒温振荡器 | 1台 | 技术要求： - 转速可调范围：150～1200rpm - 转速误差范围：±2%(150～300rpm),±5%(301～1200rpm) - 摆振幅度：φ3mm - 温控范围：环境温度-10～95℃(最低温度:5℃) - 温控精度：0.1℃ - 温度均匀度：±0.5℃ - 温度波动度：±0.5℃ - 最大负载：2块PCR板 - 定时范围：1s～9999min - 内腔工作高度：115mm - 模块尺寸：≥162x109mm - 显示方式：LED |
| 27 | 高压灭菌锅 | 1台 | 技术要求： - 灭菌胆容积：≥78L - 内胆材质SUS304内胆喷砂后进行电化学抛光，减少细菌附着面积。 - 锅盖开启方式：一键式上掀盖 - 灭菌最高设定温度：138℃ - 灭菌范围：105～138℃ - 溶解温度：50～100℃ - 保温温度：40～60℃ - 设定时间范围：灭菌，融化：0～999分钟,连接保温：1～72小时,预约灭菌：0～99小时 - 显示精度：0.1℃ - 程序模式：四类预置灭菌模式分别针对固体、液体样品琼脂。 - 灭菌精度图形显示，开盖温度可根据客户需求90℃以下自行调节 - 压力表显示范围-0.1～0.5mpa - 智能功能：定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统、记忆存储系统 - 需冷却风扇缩短灭菌时间，带USB接口。 |
| 28 | 加热磁力搅拌器 | 1台 | 技术要求： - 防爆直流无刷电机，免维护，启动无火花，确保实验室安全 - 过温保护，独立的安全回路设计，任何时候当盘面温度超过420℃时，自动停止加热，保证实验室安全 - 余热保护，停止加热后当盘面温度超过50℃时，会出现盘面温度过热请勿触碰的提醒，保护操作者安全； - 全封闭铝合金外壳，高防护等级，可有效阻止液体溅入机器内部腐蚀电路。 - 最高温度可达340℃，最大转速可达1500rpm - 高清晰LCD显示屏可同时显示温度/转速的设定值和真实值 - 采用PID控温技术实时精准控制，确保加热过程的稳定可靠 - 可使用外置PT1000温度传感器，实现对样品的精确控温，精度可达到±0.2℃ - 三种升温模式可选（快速升温、标准升温及稳定升温） - 可通过RS232通讯接口连接电脑，实现对机器的远程操控及传输数据功能。 - 工作盘尺寸：≥φ135mm（5寸），铝合金 - 最大搅拌量（水）：≥20L |
| 29 | 真空浓缩仪 | 1台 | 技术要求： - 转速：≥2000rpm - 温度范围：室温。 - 时间设定：1～99小时或者1～59分钟 - 极限真空度：≤10pa - 输入功率：2.5kw |
| 30 | 植物生长箱 | 2台 | 功能要求： - 显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 - 材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 - 主机可设置0～99个时段随意自动转换功能，光照强度可通过调节LED灯带电压实现10级可调 - 杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能 - 灯管要求：非传统柱状LED灯管，采用独立的板块状LED灯珠，照度更均匀，照度更好，有利于植物的生长，提高抗病性。 - 报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 - 数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 - 超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 - 故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。 - 接口要求：可用无线WIFE连接 - 云平台及手机APP要求： 11.1自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据；通过网页端和手机APP端远程设置箱体运行数值，无需现场操作。 11.2数据中心应具备设备在线状态查询，可按半小时、3天、7天等时间段查询历史数据，包括箱体内部温湿度及光照强度，以曲线图方式显示;平台内数据可下载，分析，打印 11.3可按编号查询各箱体预设值数据，包含时段倒计时；当前段/总时段模式查询，可读取每个时间段运行状态（温湿度，光照等级，运行时长等）；设备当前运行状态：制冷、除湿、报警、正常等 11.4可按时间段查询设备告警信息，包含设备名称、告警时间、告警类型等。 11.5平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。 12、技术要求： 12.1容积：≥500L 12.2控温范围：0～50℃ 12.3湿度范围：30～95%RH(10℃以下不控湿) 12.4温度波动度：±0.5℃ 12.5温度均匀度：±1℃ 12.6湿度均匀度：±7%RH 12.7光照度：0～8000lux 12.8温度、湿度、光照可编程段数：根据需要可设置多段 12.9压缩机动延时保护时间：3分钟左右 12.10工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 12.11电源：220V、50HZ 12.12使用环境条件：温度0～35℃、湿度≤85%RH、气压86～106Kpa，周围要通风良好，且无强烈电磁场影响、无强烈震动、无高浓粉尘及腐蚀物、无阳光直射或其他热源幅物，地面要水平。 |
| 31 | 生化培养箱 | 2台 | 功能要求： - 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，箱内搁板间距可调。 - 采用环保制冷剂（R134a）。 - 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 - 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 技术要求： - 容积：≥250L - 控温范围：0～60℃ - 温度分辨率：0.1℃ - 温度波动度：高温±0.5℃低温±1.0℃ - 温度均匀度：±1.5℃ - 电源电压：AC220V50HZ - 工作环境温度：+5～30℃ - 输入功率：600W - 载物托架：3块 - 定时范围：0～9999min |
| 32 | 液氮罐 | 1台 | 技术要求： 1、几何容积：≥35L，口径≤125mm； 2、空载静态日蒸发量（实验室理想状态下）≤0.4%； 3、方提桶数量大于5个，可存放2ml内旋冻存管数量约750个； 4、需内置高效镍电池，有效供电2年以上； 5、采用高强度铝合金制造，外壳采用喷塑技术，克服了传统喷漆掉渣的缺点； 6、先进的抽真空技术以及保温技术，保证真空性能； 7、需有冻存架和冻存盒； 8、低液氮消耗，为长期储存设计，轻松取放样品； 10、可选配液位监控系统，可实现实时温度监控、液位监控、远程监控报警； 11、配备盖塞，可加锁的锁盖，防止他人随意开启； |
| 33 | 磨样机 | 1台 | 技术要求： - 15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。 - 可以同时处理24个2ml研磨管,和12个5ml研磨管，6个（7～15）ml研磨管,2*25ml/2*50ml（钢罐），可以任意定做各种规格研磨管或钢罐。 - 触摸屏显示,可以方便直观的操作： - 可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 - 模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。 - 防震原理：上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。 - 最大进料尺寸可根据适配器调节。 - 最终出料粒度：～5µm。 - 研磨平台数 (可接纳研磨罐数)>2。 - 带自动中心定位的紧固装置。 - 均质速度：0～70HZ/秒,工作时间：0秒～9999秒，用户可自行设定。 - 在减震技术上采用“双层减震结构”技术， - 固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%. - 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径：0.1～30mm。 - 加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。 - 采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化 - 噪音等级：<55db。 - 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 |
| 34 | 二层低温摇床 | 1台 | 技术要求： - 温控范围：室温以下18℃～60℃(最低4℃) - 温控精度：0.1℃ - 温度均匀性：±0.3℃(@37℃) - 摇板尺寸：550x470mm - 容量：≥190L - 最大负载：10kg - 旋转转速：0(停止)，30～300rpm - 转速精度：1rpm - 转速驱动：直流无刷电机 |
| 35 | 手持糖酸度 | 1台 | 技术要求： - 糖度（Brix）：0.0～90.0% - 酸度（Acid）：0.10～3.00%（酸度=柠檬酸总酸度转换） - Brix：±0.2% - Acid：±0.10%（Acid0.10～1.00%） - 相对精度：±10%（Acid1.01～8.80%） - 温度：±1℃ - Brix：0.1% - Acid：0.01%（0.00～9.99%）0.1%（10.0%或更高） - 糖酸比：0.00（0.00～9.99） |
| 36 | 迷你离心机 | 2台 | 技术要求： - 最高转速:2500rpm/min - 转速相对偏差:≤10% - 容量:2x96孔PCR板 - 最大相对离心力:500xg - 电源:AC120V/AC220V,50/60Hz - 功率:110w - 噪音:≤70dB - 环境温度:5C～40C - 相对湿度:<85% - 大气压力:860hPa～1060hPa |
| 37 | 旋转蒸发仪 | 1台 | 技术要求： - 旋转电机功率：40W - 升降电机功率：20W - 真空度：0.098Mpa - 旋转瓶容量：茄形2LΦ131mm/24#标口；收集瓶容量：球形1LΦ131mm/35#球磨口 - 旋转速度：0～200rpm/min - 控温范围：室温-99℃ - 控温精度：±1℃ - 主机升降行程：120mm - 冷凝器尺寸：Φ85×430H(mm)：下35#球磨塞 - 冷凝面积：0.17㎡ - 加料阀：19#标塞阀进料咀(宝塔接头)外径10mm - 真空抽气咀：宝塔接头外径10mm - 冷凝盘管进出循环咀：宝塔接头外径12mm - 锅胆容量：≥6.2L |
| 38 | 超声波振荡器 | 1台 | 技术要求： - 容量：≥10L - 超声频率：40KHz - 超声功率：200W - 超声功率可调范围：40～100% - 具有水位保护功能 - 加热功率：400W - 温度设定范围：室温-80℃ - 工作时间可调：1～480min - 其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 |
| 39 | 恒温振荡培养箱 | 1台 | 功能要求： 1、箱体的隔热材料需采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料，对外来热（冷）源有较强的抗干扰能力。 2、工作腔内设有风道，温度分布均匀。 3、外壳为优质钢板制作，内壁采用不锈钢制作。 4、加热系统在环境温度为-5℃时能升温至60℃。 5、制冷系统在环境温度为32℃时能降温至5℃。 6、万用弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养设备。 7、无级调速，智能控温，温控精确，数字显示，超温报警。 8、智能定时：1～9999分钟。 技术要求： - 容积：≥280L - 温控范围：5～50℃ - 温控精度：±0.5℃ - 温控分辨率：0.1 - 显示方式：LED数显 - 振荡速度：起动-300r/min - 振幅：20mm - 振荡方式：回旋或者往复 - 振荡组数：双组 - 夹具型式：不锈钢万用夹具 - 摇板尺寸：390x290mm×2组 - 定时范围：1～999min - 加热功率：400W - 压缩机功率：180W - 电源、交流：220V、50Hz - 装瓶量：200ml×15×2、250ml×12×2、500ml×9×2 |
| 40 | 便携式光合仪 | 1台 | 功能介绍： 检测植物的活体叶片光合作用的实验仪器，测定内容包括环境温湿度、叶室温湿度、空气CO2浓度、光合有效辐射强度、叶面温度、叶片净光合速率、气孔导度、蒸腾速率、胞间CO2浓度、瞬时水分利用率共12项参数，可用于植物光合生理、胁迫生理研究。 功能要求： 1、大于等于10英寸彩色触摸液晶显示屏。软件中文操作界面，支持中英文语言，切换系统语言即可同步成英文模式； - 测量模式：内置红外CO2分析器，内部的自动温补系统能准确测定空气中的CO2浓度； - 主机采用开放式气路系统，开机默认进行气路循环，模拟更接近植物真实生长环境；叶室头部配置光合有效辐射传感器检测外界光强；叶室手柄内置温、湿度传感器用于检测气体温湿度。 - 测量参数：开机自动预热自检，可自定义文件名称和测量时长，可检测环境温湿度、叶室温湿度、空气CO2浓度、光合有效辐射强度PAR、叶面温度、叶片净光合速率Pn、气孔导度Gs、蒸腾速率Tr、胞间CO2浓度Ci、瞬时水分利用率WUE共12项参数。 - 测量方便：一键测量，各项参数均为自动采集，每5秒采集一组数据，程序运行完成后会自动结束并保存，也可手动结束测量进程。 - 叶室规格：默认3cm×3cm透明窗口，可满足大部分阔形叶片测量，支持用户定制叶室窗口尺寸。 - 自带“数智农业云”平台：设备联网状态下，可手动上传文件至平台，支持查看、导出和管理文件。 - 数据展示：可根据时间、文件名称等快捷查询文件，支持图和表2种形式展示实验数据；以曲线图形式查看数据时，可对时间轴进行伸缩操作，方便查看特定时间段内的数据。 - 对比分析：可多选文件横向对比12项指标，分析结果支持图表两种展示形式；分析记录会保存在云端，可手动删除数据断电保护：若仪器意外关闭，已测量的数据会自动保存，避免田间使用设备电量耗尽关机数据丢失的情况。 - 叶室规格：默认3cm×3cm透明窗口，可满足大部分阔形叶片测量，支持用户定制叶室窗口尺寸。 - 续航能力：大容量锂电池，满电状态可在田间工作8～12小时；配置电源适配器（100-240V~1.5A，国内外通用），可边充电边使用仪器，不影响实验进程。 - 电量预警：当主机电量低于一定程度时提示低电量，条件允许的情况下要及时给设备接入电源，避免突然关机对实验测量造成影响。 - 数据存储/导出：自带云平台，所测数据和图表均可上传云平台，也配备USB接口，在没有网络的情况下可U导出。本地存储8G大内存，配置USB接口，支持excel格式文件导出本地/U盘，导出的文件可直接使用无需转换。 - 可调节支架：含主机和叶室手柄分别配备支撑架，便携式安装拆卸，拆卸后可放在机箱内部，适用于野外一定时间监测；主机支架3种高度可调；叶室手柄支架高度、角度均可调（最高1.5m），避免对叶片拉扯造成破坏，无需实验人员背着仪器，减少人力消耗，扩大使用场景。 - 工作环境：温度：0～50℃（15～35℃时最精确，此温度范围有利于植物将进行光合作用），湿度：≤75%RH（无结露）。 - 储存环境：温度：-20～60℃（推荐23±3℃），湿度：≤75%RH（无结露），无腐蚀性气体。 技术要求； 1、CO2浓度：测量范围0～2000μmol/mol（ppm）分辨率0.01误差≤3%FS - 环境温度：测量范围0～50℃分辨率0.001误差≤±0.3℃ - 叶室温度：测量范围0～50℃分辨率0.001误差≤±0.3℃ - 环境湿度：测量范围0～100%RH分辨率0.001误差≤±5%RH - 叶室湿度：测量范围0～100%RH分辨率0.001误差≤±5%RH - 光合有效辐射强度PAR：测量范围0～2500μmol·m-2·s-1分辨率0.001误差≤±5μmol·m-2·s-1 - 叶面温度：测量范围0～50℃分辨率0.001误差≤±0.2℃ - 净光合速率Pn分辨率0.001 - 气孔导度Gs分辨率0.001 - 蒸腾速率Tr分辨率0.001 - 胞间CO2浓度Ci分辨率0.001 - 瞬时水分利用率WUE分辨率0.001 配置要求： 主机1台，主机可调节支架1套，叶室手柄支架1套 |
| 41 | 土壤动物分离漏斗 | 1台 | 功能要求：可进行干式或湿式采集，精密的铝漏斗构造，收集槽有塞子以防止生物丢失，设计简单，易于操作。 技术要求： 1、漏斗数量：≥6个 2、漏斗顶部直径：≥152mm；底部直径：≥14mm 3、标本收集器直径：25～50mm 4、总长度：1.0m 5、总高度：83cm 6、总宽度：6联：21cm； |
| 42 | 恒温培养箱 | 4台 | 功能要求： 1、带定时功能的数显微电脑控制器，自整定PID技术。 2、采用双重门结构，内门是便于观察的玻璃门。 3、镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快。 技术要求： - 电源电压：220V、50Hz - 加热方式：电热膜 - 控温范围：RT+5～65℃ - 恒温波动度：±0.5℃ - 温度分辨率：0.1℃ - 工作环境温度：+5～35℃ - 输入功率：560W - 容量（L）：≥160 - 载物托架：3块(pcs) - 定时范围：1～9999minutes |
| 43 | 超净工作台 | 3台 | 技术要求： - 空气洁净度：ISO 5级/100级 - 平均风速：0.33m/s±0.03m/s - 噪声：≤62dB(A) - 照度：≥300Lx - 电源：AC220V,1φ,50Hz - 额定功率：250w - 工作区尺寸(mm)：≥870×690×520 - 高效过滤器规格及数量：780×610×50×1 - 沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h - 适用人数：单人单面 |
| 44 | 超低温冰箱 | 1台 | 功能要求： - 制冷系统：采用独特的一次节流混合制冷工质循环设计 - 制冷高效强劲、低噪节能；风扇电机 - 绿色环保制冷剂。 - 控制系统：电子温控器微电脑控制、数字显示；箱内温度-40℃到-86℃可调；具有高低温报警、传感器故障报警等多重报警功能； - 结构设计：采用双门封结构，立式； - 高密度厚保温层,全铜管蒸发器； 技术要求： - 有效容积：≥750L； - 温度范围-40℃to-86℃可调； - 电源220V/50Hz； - 电耗：15.8Kwh/24h； - 防触电保护等级I/B； - 制冷系统：单级制冷； - 蒸发器：铜管； - 冷凝器：风冷翅片式； - 制冷剂：混合环保工质； - 温控器：小精灵温控器； - 保温层厚度：130mm； - 隔板：≥3块； - 内门：≥4个； |
| 45 | 种子低温低湿储藏柜 | 4台 | 功能要求: 显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 制冷方式要求：风冷式不结霜。 主机设置要求：可设置0-99个时段随意自动转换功能。 杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析。 超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 安全保护功能：触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动。 故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。 接口要求：RJ45，可用无线WIFE连接 云平台及手机APP要求： 1.自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据；通过网页端和手机APP端远程设置箱体运行数值，无需现场操作。 2.数据中心具备设备在线状态查询，可按半小时、3天、7天等时间段查询历史数据，包括箱体内部温度和湿度，以曲线图方式显示；平台内数据可下载，分析，打印。 3.可按编号查询各箱体预设值数据，包含时段倒计时；当前段/总时段模式查询，可读取每个时间段运行状态（温湿度，运行时长等）；设备当前运行状态：制冷、除湿、报警、正常等 4.可按时间段查询设备告警信息，包含设备名称、告警时间、告警类型等。 5.平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。 技术要求： 容积：≥450L 温度范围：0～10℃ 控温精度：±1℃ 湿度范围：40%~60%RH可自动设定 控湿精度：±5%RH - 控制方式：全自动 |
| 46 | 国产高压灭菌锅 | 2台 | 技术要求： - 工作环境：温度10～30℃； - 电源：220～240V； - 电加热方式，低水位电热管； - 自涨式密封圈，超压自泄2.5级压力表； - 压控温度可调装置≥110℃～127℃； - 灭菌时间可调装置≥0～60min； - 容积：≥18L； - 功率：≤2kW； - 极限工作/设计温度：126℃/128℃； - 极限工作/设计压力：0.142MPa/0.165MPa； 配置要求： - 主机1台； - 提篮1个； |
| 47 | 纯水仪 | 1台 | 技术要求： 1、一体化两柱纯化组模块及160*160*390mm独有的超大容量四柱一体超纯化柱组模块。 全身柱体采用食品级PP材质，热熔设备一次热熔成型，无任何粘接剂，无任何杂质析出。 内装3L+5L，纯化精密级树脂及核子级树脂，出水水质最高可达到18.2MΩ·cm。 2、采用冷阴极紫外杀菌设备 3、进水水源：一般城市自来水；进水压力：水压1～4kg/cm2,水温5-450C；工作电源：220V/50HZ，电功率：50～80W，噪音＜50db。 4、产水量：≥10L/h；取水流速：1.5～2.0L/min 5、纯水水质：电导率≤1μs/cm25℃，水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅲ级水标准； 超纯水水质：电阻率18.2MΩ•cm@25℃，水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准；TOC＜10ppb**；微生物＜0.1cfu/ml；重金属含量(ppb.max)＜0.1ppb；可溶性硅(SiO2) ＜0.1ppm；吸光度(254nm,1cm)≤0.001； 6、从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统； 7、5.0寸大屏幕液晶式显示，四位用户密码保护，全程动画菜单显示，动感直观； - 多点全线监控，在线三路水质监控，实时监测源水、RO反渗透水、UP超纯水水质；水温在线检测； - 完善的无水保护、高压水满系统自动停机保护，用水后系统自动开机和故障告警功能； - 超纯水循环系统可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平； 11、兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式，可直接显示水箱储水量； 12、采用进口RO膜片，全自动RO膜防垢冲洗程序，可设置冲洗时间和冲洗间隔时间，延长RO膜使用寿命； 13、PP滤芯、AC滤芯、RO膜、UV灯、UF膜和UP超纯化柱的耗材寿命可设定，可显示已使用时间，到期自动提醒更换； 14、电导率仪电阻池常数：0.01cm-1，温度灵敏度±0.1℃，带温度自动补尝功能； 15、UP超纯水系统内置循环设定，制备所需最佳UP超纯水水质； 16、系统自带超大内存可储存一年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整数据导出（Excel 表格）； 17、耗材更换时间可记录、查看，全面掌握设备维护信息； 18、根据使用要求，取水终端有多种终端精制器可选配，有效去除特定污染物，如去除内毒素和核酸酶、 超痕量有机物、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验要求 |
| 48 | 万分天平 | 1台 | 技术要求： - 最大称量值：≥120g； - 可读性：0.1mg； - 重复性：0.1mg； - 线性误差0.2mg； - 稳定时间2s； - 灵敏度温度漂移：2.0ppmrc； - 应用程序"配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定.； - 百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |
| 49 | 土壤pH计 | 1台 | 功能要求； - 设置和选项的改变不会停止温度、PH的监测； - 3.2寸背光彩色LCD屏，使得读数设置更方便； - IP65-防灰尘防水溅；防震橡胶外壳 - 带智能校准向导，可单点、两点校准； 探头要求； - 探头：针状、钝头两种探头； - 坚固的无玻璃探头，无需在溶液中储存； - 使用高品质材料，如PEEK、ABS、PVC； - 针状探头适用于溶液、无土栽培介质、流体、土壤、草皮； - 钝头适用于流体、无土栽培介质、溶液； 技术要求； - 可接探头：针形、钝头ISFETpH电极； - 范围：pH0.00～14.00； - 温度-5℃～120℃； - 分辨率：pH0.01PH；温度0.1℃； - 精度：pH±0.01PH；温度±0.5℃； - 自动温度补偿； - 校准：单点或2点校准； - 可手动存储十个实时数据； |
| 50 | 台式高速冷冻离心机 | 1台 | 技术要求： - 最大相对离心力（rcf）：30,130×g（17,500rpm）； - 最大转子容量：48×1.5/2.0mL离心管； - 噪音水平：54dB(A) - 从零加速至最高转速的时间：15秒 - 从最高转速降速至零的时间：15秒 - 12款不同转子可选择，可离心0.2mL至50mL的所有离心管、微孔板和PCR板等； - 具有48孔金属转子，显著缩短离心时间； - 铝合金材质转子,导热性好，保护温度敏感性样品； - 快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖； - 自动识别12款不同转子，并进行限速控制； - 自动转子失衡识别，离心更安全； - 5个快捷程序按键，快速运行常用程序； - 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌； - 控温范围：-11℃至40℃； - ECO自动待机功能，8小时无使用后自动关机，降低能耗（离心过夜减少能耗37%）； |
| 51 | 叶面积测定仪 | 1台 | - 功能要求： 1、主机、探头一体化设计，更方便操作 - 采用微电脑技术，LCD液晶显示 - 高性能充电锂电池，低电压显示，更适用于野外测量 - 一次性可测量较大叶片面积（2000mm×213mm） - 可存储5000组数据（叶面积、叶长、叶宽） - 可测量叶片的多种参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比 - 仪器内部自带时间，日期功能，可随时测量数据保存测量时间，利于查询。 - 可在主机上查询历史数据。 - 通讯接口：USB接口，可将数据导入计算机。 - 技术要求： - 1、测量参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比 - 测量单位：毫米，平方毫米 - 测量精度：±2% - 测量精度：0.1mm - 最大测量长度：2000mm - 最大测量宽度：213mm - 最大测量厚度：3mm - 主机数据存储：5000组 - 电压：3.7V |
| 52 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1台 | 功能要求： - 需采用双光束光学系统，实现高精度和高可靠性测量。 - 多种测量方法，具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、双波长、等多种测量方法，可满足不同测量的要求，并可在6英寸大屏幕上直接显示。 - 改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性 - 测量数据可通过打印机输出，具有USB接口 - 可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 - 可断电保存测量参数和数据，方便用户使用 技术要求： - 波长范围：190～1100nm - 光谱带宽：1.8nm - 波长准确度：±0.3nm - 波长重现性：≤0.1nm - 透射比准确度：±0.3%τ(0-100%τ)±0.002A(0～0.5A)±0.003A(0.5A～1A) - 透射比重复性： ±0.15%τ(0-100%τ)±0.001A(0～0.5A)±0.0015A(0.5A～1A) - 杂散光： ≤0.03%τ(220nmNaI,340nmNaNo2) - 稳定性： 0.0005/h(500nm预热后) - 测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量 - 波长调节： 自动调节 - 光度范围： -4～4A - 显示方式： 六英寸高亮度液晶显示屏 - 检测器： 进口硅光二极管 - 光源： 进口氘灯，进口钨灯 - 电源： AC220V/50Hz或110V/60Hz - 功率： 120W 配置要求： - 主机1套 - 1cm石英比色皿2只 - 1cm玻璃比色皿4只 - 防尘罩1只 - 电源线1根 - 软件套装1套 |
| 53 | 智能人工气候箱 | 2台 | 功能要求： - 显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 - 材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 - 主机设置要求：可以设置0～99个时段随意自动转换功能 - 光照强度通过调节LED灯带电压实现10级可调。 - 杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 - 灯管要求：非传统柱状LED灯管，采用独立的板块状LED灯珠，照度更均匀，照度更好，有利于植物的生长，提高抗病性。 - 报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 - 数据提故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。 - 取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 - 超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 - 接口要求：可用无线WIFE连接 - 云平台及手机APP要求： 12.1自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据；通过网页端和手机APP端远程设置箱体运行数值，无需现场操作。 12.2数据中心应具备设备在线状态查询，可按半小时、3天、7天等时间段查询历史数据，包括箱体内部温湿度及光照强度，以曲线图方式显示;平台内数据可下载，分析，打印 12.3可按编号查询各箱体预设值数据，包含时段倒计时；当前段/总时段模式查询，可读取每个时间段运行状态（温湿度，光照等级，运行时长等）；设备当前运行状态：制冷、除湿、报警、正常等 12.4可按时间段查询设备告警信息。 12.5平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。 13、技术要求： 13.1容积：≥450L 13.2控温范围：0～50℃ 13.3湿度范围：30～95%RH(10℃以下不控湿) 13.4温度波动度：±0.5℃ 13.5温度均匀度：±1℃ 13.6湿度均匀度：±7%RH 13.7光照度：0～8000lux 13.8温度、湿度、光照可编程段数：根据需要可设置多段 13.9压缩机动延时保护时间：3分钟左右 13.10工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 13.11电源：220V、50HZ 13.12使用环境条件：温度0～35℃、湿度≤85%RH、气压86～106Kpa，周围要通风良好，且无强烈电磁场影响、无强烈震动、无高浓粉尘及腐蚀物、无阳光直射或其他热源幅物，地面要水平。 |
| 54 | 冷冻研磨机 | 1台 | 功能要求： 1、15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器； - 可以同时处理24个2ml研磨管,和12个5ml研磨管，2x25ml/2x50ml（钢罐），可以任意定做各种规格研磨管或钢罐。 - 触摸屏显示,可以方便直观的操作： - 可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 - 模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。 - 防震原理：利用上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。 - 最大进料尺寸：根据适配器调节。 - 研磨平台数(可接纳研磨罐数)>2 - 带自动中心定位的紧固装置。 - 均质速度：0～70HZ/秒,工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定。 - 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径：0.1～30mm。 - 加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。 - 噪音等级：<55db。 - 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 - 可随意更换适配器，可接受任意规格定制。 配置要求： 1、主机1台。 2、2ml适配器1套, 3、5ml适配器1套， 4、50ml金属钢罐2个，50ml金属适配器1个。 5、5号钢珠1瓶，8mm钢珠1瓶，18mm钢珠4颗。 6、2ml离心管1包，5ml离心管1包。 |
| 55 | 钟罩式冻干机 | 1台 | 功能要求： - 采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大； - 工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128MFLASH，操作响应速度快，存储数据量大； - 控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看； - 干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程； - 真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。 - 本机可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项； - 配置充气阀，可充干燥惰性气体； - 可设定冷阱温度、低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命； - 冷阱温度（空载）：＜-56℃； - 真空度（空载）＜10Pa； - 冻干面积：0.12㎡； - 物料盘：Ø200mm； - 层间距：70mm； - 盘装物料：1.5L； - 西林瓶数量：260/480/920； - 捕水能力：3kg； - 冷阱尺寸：Ø215mm×160mm； - 电源要求：220V50HZ； - 总功率：1000W； 配置要求： 1、冻干机主机1套 2、新芝真空泵1台 |
| 56 | 小型离心机 | 1台 | 功能要求： 1、适用范围广：适用于带裙边及不带裙边的各种标准PCR微孔板。 2、离心功能强：瞬时加速至2800rpm，全自动刹车，从最高速到停止10S左右，直流无刷电机免维护。 3、人性化的程序设计，配置点动和定时两种操作模式。 4、外观设计独特，体积精小，不占空间，操作简单，全盖95°打开，方便取放微孔板。 5、能够快速离下挂壁液滴 。 技术参数 1、容量：2片96孔PCR板 2、定时范围：1s-99s或点动 3、转速：2800rpm 4、离心力：627g 5、转子：垂直固定 6、输入电源：DC24V 电源适配器 |
| 57 | 傅里叶变换近红外分析仪 | 1台 | 技术要求： - 能完成固体、颗粒、半固体（和液体）样品检测 2、采用傅立叶变换偏振干涉技术，防尘设计 3、单光束，无需分束器和光栅，抗震性高，固态光路，除能适用于常规实验室操作外，还能满足现场要求。 4、内置氦氖激光，确保波长准确性和重复性 5、灯源：双灯源设计，每个卤钨灯寿命大于6000小时，以确保仪器不间断工作。 6、光谱范围：1000～2500nm 7、分辨率8cm-1（近红外最佳分辨率2500nm处） 8、波数精度：±0.2cm-1（室温25+-5度HF气体测定） 9、信噪比不少于10000：1 11、主机模块设计：可根据用户需要配置固体检测池、液体检测器、光纤固体检测池、光纤液体检测池和固体透射检测池，可随时购买升级，检测池之间可以热插拔，无需重启。 12、描扫速度：2～4次/秒. 13、操作软件 中文操作界面，可在中英文之间随意切换；有标准的操作流程SOP，也可自定义SOP并整合到操作界面中； 14、标定软件 定性算法有主成份分析（聚类分析）和软独立建模分析；定量算法有主成分回归、偏最小二乘法和多元线性拟合；能处理标准的第三方数据；不少于30种的数据前处方法。 15、生命周期模型：基于生命周期模型 |
| 58 | 迷你离心机 | 1台 | 技术要求： - 最高转速:2500rpm/min - 转速相对偏差:≤10% - 容量:2X96孔PCR板 - 最大相对离心力:500xg - 电源:AC120V/AC220V,50/60Hz - 功率:110w - 噪音:≤70dB - 环境温度:5C-40C - 相对湿度:<85% - 大气压力:860hPa～1060hPa |
| 59 | 根系分析仪 | 1台 | 技术要求： 对作物、植物的根进行表型的测量。 1、分析指标：系统支持自动连接扫描仪，扫描根系图像，整体参数和拓扑结构参数，整体参数主要有根尖数、根系长度、平均直径、投影面积、表面积、体积，拓扑结构参数主要有：根系数量、连接数、长度、直径、表面积、体积、投影面积，识别精度达到95%以上。 - 校准：扫描仪全自动标定、全自动对焦、校正的。确保覆盖其对应的功能特性，专用背光透扫光源成像，无阴影影响。 颜色分析：确定根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。 - 拓扑分析：选点自动识别后可以用不同颜色标出主根及侧根、自动计算侧根数量。 - 修正：可裁剪修正分叉、交叉、根尖数、断线连接、交叉合并等，获得接近100%正确结果，骨架化算法有粗细、长度补偿。 - 标记：能分别标记根尖数、分叉数、交叉数，便于核对正确性。 - 数据：原始图像、结果标记图像可保存，可自动导出EXCEL表格，及具有追加保存的功能。 - 加密要求：软件采用动态二维码加密，防止丢失。 - 数据同步：电脑网络链接正常时，自动同步至云平台，可以在云平台查看、分析、管理数据。 - 采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别； 配置要求： - 根系分析系统软件1套 - 使用说明、使用视频、参考文献等资料的U盘1个 - 软件锁1只 - 双光源彩色扫描仪1台 - 透明根系成像盘3个 - 接口通讯传输线1条 |
| 60 | 基因扩增仪(pcr仪) | 2台 | 技术要求： - 6个温度循环器，组成3组回路可独立控制3个温区； - 模块类型：0.2ml×96孔； - 适用管型：0.2ml，8联排管，12联排管，96孔微孔板，兼容无裙边、半裙边96孔PCR反应板； - 温度范围：0～105℃； - 最大升温速度：5℃/秒； - 最大降温速度：5℃/秒； - 温度均匀性：≤±0.2℃； - 温度准确度：≤±0.1℃； - 梯度宽度：1～42℃； - 控温方式：模拟管+模块； - 变温速度可调：是； - 液晶显示：大于等于10.1英寸液晶屏，需具备电容式触摸屏； - 可存储程序数：机内20000+U盘储存无限制； - 最大循环数：200； - 宽电压范围：100～240VAC,50/60Hz； - 热盖温度：30℃～115℃可调； - 热盖结构：自适应压杆式热盖，合盖紧盖一步到位； - 风道结构：前进后出式风道，机器可以并排放置； - 实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程； - 一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要； - 内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件； - 支持实验程序结束发送邮件提醒功能； - 内置WIFI模块，用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制多台PCR仪； - 支持U盘升级软件； |
| 61 | 核酸浓度检测仪 | 1台 | 功能要求： - 检测所需样微量，最低只需0.5ul - 检测范围宽，比传统的分光光度计的上限高100倍 - 对于多数样品而言，无需稀释 - 机器无需预热，直接测量，无需检测容器，日常消耗低，3.5-60秒即可完成全波段波长的数据采集； - 全波长190～1100nm，分辨率1nm，仪器都自动给出全波长的扫描结果190～850nm - 通过PC控制实现更精确和灵活的测量 - 超微量分光光度计机器表面左侧有空白、测试摁键设置，方便用户在实验时样品和测试来回切换。 技术要求： - 最小样本量：0.5μl - 光程：1mm/0.2mm - 波长范围：190～850nm - 波长精度：±0.75nm - 波长分辨率：≤0.3nm - 吸光率精度：2%（0.76在257nm） - 吸光率分辨精度：0.002Abs（1mm光程） - 吸光率范围：0.02～300(等效10mm光程) - 可准确测量范围：0.1～5Abs.±0.1Abs5～80Abs.±2% - 侦测器：3648像素线性CCD阵列 - 光源：脉冲氙灯,闪烁109次，寿命长达10年 - 测量时间：<5秒 - 采用固定光程原理，终身无需校正。可检测易挥发溶剂的样品。 - 样本检测平台材质：304不锈钢和石英 - 软件功能 - 实时数据备份,内置各种分析模板，一键生成相应数据，可以使用USB闪存作为数据传输媒介，可将检测结果导入个人电脑中进行分析，每测一次样品机器自动保存检测结果； - 中英文界面切换； - 多条曲线叠加显示,可实现三维图谱模式； 详细配置 - 主机1套 - 便携式铝箱1只 - 电源线1根 - 使用说明书1份 |
| 62 | 迷你金属浴 | 2台 | 功能要求： 1、温度同步显示、设定时间递减显示。到达设定温度开始计时；内置温度偏差校准功能。 2、自动故障检测及蜂鸣器报警功能。 3、24V直流电源输入，内置超温保护装置，安全稳定。 4、多种模块便捷更换，便于清洁和消毒。 5、采用风扇冷却，降温快。 技术要求： 1、温度控制范围：室温+5℃～100℃ - 温度设定范围：0℃～100℃ 3、温度稳定性：≤±0.5℃ - 温度稳定性：≤±0.3℃ - 降温速度：风扇冷却 - 模块温度均匀性：0.3℃ - 温度显示精度：0.1℃ - 升温速度：≤15min(从20℃升至100℃)； - 定时范围：1s～999s或1min～999min |
| 63 | 体式显微镜 | 1台 | 工作条件： 1.适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 2.符合国标要求的插头，或提供适当的转换插座。 技术要求： 1.光学系统：内斜光学系统 2.变倍比：7.5:1 3.放大倍数：0.67-5X，实际放大倍数6.7-50X（1倍物镜）（具有0.67/1/2/3/4/5x档） 4.镜筒：固定倍率式，目镜倾角：45度，瞳距调整范围：52-75度 5.工作距离：≥115mm 6.可以选配0.5倍物镜 7.透射照明装置：卤素灯照明 8.成像系统：≥1600万像素，60fps@1080P 3、配置要求： 1.体视显微镜主机1套 2.透射照明系统1套 3.显微成像系统及显示器1套 |
| 64 | 实时荧光定量PCR | 1台 | 技术要求： 1、热循环系统：珀耳帖效应系统。 - 通道数：不少于4色荧光通道。 - 加热模块规格：96孔实心合金加热模块,非液体空腔设计，有利于快速升降温。 - 反应体系：10～30μL。 - 支持耗材：耗材要求全开放，避免使用易产生加样误差的白色耗材。 - 加热模块最高升温速率：≥4.6℃/秒。 - 温度范围：4℃～99℃。 - 分辨率：在99.7%的置信度下，有效区分拷贝数为5,000和10,000的模板差异。 - 运行模式：双模式，同时支持快速模式和标准模式。 - 精确温控模块：半导体控温模块硬件具有6个独立精确控温区，非数码模拟梯度。 - 光学系统：LED激发光源、光电二极管（PMT）检测器 - 安装时已校准染料。 - 荧光校正功能：软件支持（ROX）荧光校正功能，校正不同孔之间的物理误差：如加样误差以及加热蒸发产生的误差 - 触摸屏控制：LCD触摸屏/6.5英寸，电容屏设计，包含直观、灵活的软件和向导界面，指导用户在触摸屏上轻松完成实时荧光定量PCR实验。 - 数据存储：仪器自带50～200次运行文件的储存功能，配合计算机的存储功能，并支持USB存储功能，实现了实验结果的多重保障。 - 单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。 - 远程监控和e-mail通知：许用户通过远程网络或是局域网，实时监控反应进程，并且在仪器启动和运行结束的时候，通过e-mail的形式提醒实验者。 - 引物探针软件：具备引物与探针设计软件，帮助您使用探针进行引物设计，以便进行实时PCR或终点PCR分析。 - 软件功能：具备RNA分析，基因拷贝数分析、肿瘤稀有突变分析等功能，可支持选配荧光定量PCR的蛋白表达分析、蛋白热稳定性分析、蛋白溶解曲线分析等功能软件 配置要求： 1.96孔荧光定量PCR主机1套 2.数据处理器 1套 3.配套引物探针设计软件1套 4.装机试剂盒1套 |
| 65 | 磁力搅拌器 | 1台 | 技术要求： - 电压（V）：220V/50Hz； - 加热功率(kw)：180； - 电机功率(W)10； - 搅拌速度(r/min)：0～1600； - 加热盘尺寸（mm）：≥118x118； - 搅拌容量：≥500L； |
| 66 | 蓝光切胶仪 | 1台 | 技术要求： - 观察面:≥70x160mm； - 蓝光波长:≥470nm, - 琥珀色滤光片：采用5mm琥珀色滤光器,； - LED寿命：100000h； - 切胶面积:≥160x100mm； - 蓝光LED照射方式矩阵双面侧照； - 相配凝胶尺寸:≥100x150mm； - 电源:DC24V； |
| 67 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1台 | 技术要求： - 内容积:≥85L，可一次容纳更多灭菌物； - 最高温度:135℃，也可用于蛋白改质； - 通常的灭菌，以及培养基、液体的灭菌和培养基的溶解都能通过简单的设定进行操作； - 除了各灭菌程序的设定，可以设定任意工程，进行重复运行； - 标准装备有缩短冷却时间的冷却风叶； - 操作面板及显示器都装在上盖的前面； - 设有多重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。 |
| 68 | 台式恒温摇床 | 1台 | 技术要求： - 创单轴无级可调振荡技术，可满足不同溶氧量的实验要求 - 结合振荡幅度无级调节功能，振荡频率可大范围扩展至30～600rpm - 超温声光报警功能，智能化声光报警环境扫描微处理控制器 - LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数 - 直流无刷电机设计， - 具有断电恢复功能，控制加速的线路确保摇床缓缓启动 - 控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） - 驱动方式：单轴驱动式，机芯旋转式 - 控温范围：5～60℃ - 温度调节精度：±0.1℃ - 温度均匀性：±1℃（37℃时） - 驱动电机：直流无刷电机 - 振动频率：30～250rpm（振幅＜5mm时，可达600rpm） - 振动幅度：Φ0～40mm无级可调 - 定时范围：0～1000小时 - 容积：≥70L - 摇板数量(块)：≥1 - 配置(ml×支)：250×10 - 功率(W)：800 |
| 69 | 水冷中药材粉碎机 | 1台 | 功能要求； - 采用分级双腔的粉碎原理； - 整机采用高档不锈钢材质； - 粉碎细度高60～120目，最细可达180目P药品生产规范 - 装有微动开关； - 需具备水冷装置，可连续式投料，效率高，产量大，出料细度可通过筛网调节； 技术要求： - 产量（kg/h）：5～80； - 粒度（目）：60～180； - 重量(Kg)：约105； - 功率（KW）：4； - 电压（V）：380；8，转速（r/m）5200 |
| 70 | 冷冻低温粉碎机 | 1台 | 技术要求： - 电压:380V - 功率:1500w - 主轴转速:1420转/分钟 - 细度:100～3000目 - 产能:1～8公斤/小时 - 震动频率:10000次/分钟 - 结构:双层内夹海绵保温结构 - 温度:-25℃ - 电压:380V - 功率:5匹+水泵0.55KW |
| 71 | 全自动制丸机 | 1台 | 功能要求： - 出条采用齿轮减速器； - 制丸部分的搓丸和切丸机构在一个变速箱内，机件润滑条件良好； - 切丸速度可以通过无级变速机的旋钮调节，使滚刀可获得0～50转/分的转速； - 投料口大，单螺杆加三角压块设计； - 采用尼龙出料口； - 制丸刀外侧装有毛刷轮，可杜绝黏刀现象； 技术要求； - 功率:1500W； - 产量:5～15kw/h； - 规格:4～10mm； |
| 72 | 生物显微镜 | 1台 | 技术要求： - 光学系统：CFI无限远光学系统； - 载物台：≥127×182mm，平台行程≥76mm（X）×30mm（Y）,同步带传动、无伸出式结构； - 同轴粗微调，两侧均有粗、微调，微调格值≤0.2μm，粗调每转≥37.7mm,调焦范围向上2mm，向下13mm；具有卸力保护装置，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力，避免机械损伤； - 限位结构：任意设置上限位定位焦面； - 聚光镜：采用聚光镜，彩色聚光镜光栏指示标贴，颜色与物镜倍率色环相对应； - 照明系统：LED光源，寿命≥60000小时。照明系统内置的“复眼透镜”蝇眼网状复眼光学部件； - 6、360°可旋转铰链式双目头，调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370mm。 - 目镜：屈光度可调，视场数≥20mm； - 物镜：平场消色差物镜 - 4X（N.A.≥0.1W.D≥25mm） - 10X（N.A.≥0.25W.D≥6.7mm） - 40X（N.A.≥0.65W.D≥0.6mm） - 100X（N.A.≥1.25W.D≥0.14mm）； - 具有安全锁，前置光源开关及调光手轮，光源状态指示灯，有休眠功能； - 像素:≥2000万； 配置清单 - 显微镜主机1台 - 4×、10×、40×、100×物镜各1个、 - 镜油1瓶 - 防尘罩1个 - 显微成像系统及输出设备1套 |
| 73 | 真空干燥箱 | 1台 | 技术要求： - 输入功率：1200W； - 控温范围：室温+10～250℃； - 温度波动度：±1℃； - 达到真空度：133Pa； - 真空泵抽率：2L/s； - 容积：≥53L； - 加热方式：隔板加热； - 载物托架：2块（独立控温）； - 定时范围：0～9999分钟 |
| 74 | 鼓风干燥箱 | 1台 | 功能要求: - 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板； - 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能； - 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成； - 采用新型的合成硅密封条； - 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小； 技术要求： - 控温范围:RT+10～200℃/RT+10～250℃； - 恒温波动度:±1.0℃； - 温度分辨率:0.1℃； - 温度均匀度:±3%； - 工作环境温度:+5～40℃； - 输入功率:850W； - 容积:≥30L； - 载物托架：2块； - 定时范围0～9999min |
| 75 | 北斗手持经纬度仪 | 1台 | 技术要求： - 操作系统Android8.1； - CPU：8核2.0GHz； - 扩展:支持TF卡扩展，最高支持128GB； - 等级:IP67； - 防摔:需抗1.2米自然跌落至水泥地面不损坏； - 湿度:5%RH～95%RH(无凝露）； - 工作温度:-20℃～+60℃； - 储存温度:-30℃～+70℃ |
| 76 | 高智能土壤肥料养分检测仪 | 1台 | 技术要求： - 10英寸彩色触摸液晶显示屏，Android系统操作简单，设备APP支持在线升级。 - 检测项目支持土壤、肥料、植物样品快速检测，检测结果包含吸光度、浓度或百分比值。 - 可测土壤养分指标：铵态氮、硝态氮、碱解氮、全氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、有效磷、全磷、速效钾、全钾、有机质、有效硫、交换性锰、还原态锰、有效铁、有效铜、有效硅、有效锌、有效硼、有效钛等。 - 可测肥料指标：肥料氮、肥料磷、肥料钾、腐殖酸、肥料铁、肥料锰、肥料硫、肥料铜、肥料硅、肥料硼、肥料锌、肥料钛等。 - 可测植株指标：植株铁、植株锰、植株铜、植株锌、植株硼、植株氮、植株磷、植株钾等。 - 通道数：大于等于12个通道，每2个通道为一组波长，有效降低通道组间光波长偏差，每个项目可同时测2个样品。 - 遵循“校准—标定—检测”标准步骤，对样品各类成份进行检测分析，检测数据结果自动保存；主机内置样品库，可将样品信息储存在本地或上传云端。 - 内置多种土壤养分的评价体系，包括土壤有机质、速效氮等11种养分类型，可根据不同地区土壤评价标准对检测结果进行等级评价。 - 风干后的样品，检测氮、磷、钾从实验操作到检测结果时间约为30~60min，上机检测响应速度不超过2s。 - 主机内置微型热敏打印机，包括检测项目、样品名称、样品编号、检测结果及单位、检测时间、检测单位等。 - 数据默认导出至本地，配置USB接口，实现与电脑数据传输。 - 平台要求： 12.1数据查看导出：自带“数智农业云”平台，在设备端检测数据后，手动上传数据至平台，可在云端查看、分析、下载、删除、批量导出数据（文件导出格式为excel）。云端展示内容包括检测时间、样品类型、样品名称、样品编号、检测项目、吸光度、浓度等；可根据时间（年月日范围）、样品类型、样品名称等捷查询样品详情。 12.2数据对比分析：在平台中，可自由选择数据进行对比分析，生成基于样品名称/检测项目/检测时间/吸光度/浓度多种指标的二维分析图，支持柱状图、折线图、表格多种展示形式，图表均可导出。 12.3科学评估体系：平台内置多种土壤养分标准评价体系以及100余种农作物生长发育所需养分含量，可根据作物品种、预期目标产量以及肥料种类，科学计算推荐施肥量。 13、配套试剂器材：简化试剂制备-仪器操作程序，配套各项目化学试剂（部分化学试剂危险品需自备），实验器材与实验室通用，无需损耗复购。 14、一体化包装：主机重量轻便，检测试剂、电源等所有配件均置于同一手提箱包装。 15、Android5.1.1系统：4核，主频1.6Ghz,ARMCortex-A17架构,2G内存，8G储存。 16、透光率T：范围0.00-100.00%T，分辨率0.001 17、透射比准确度：±2.0% 18、透射比重复性：≤0.5% 19、光电流漂移：≤0.5%（3分钟） 20、工作电源：220V±10%；12V/5A 21、功率：20W |
| 77 | 照度计 | 1台 | 技术要求： - 单感光面:8mm； - 照度准确度:±4%； - 照度测量范围:1Lx~100kLx； - 波长准确度:±0.5nm； - 波长范围:380nm～760nm； - 色温范围:1000K～100000K； - 积分时间:0.1ms～5000ms； - 分析软件配备PC端上位机软件 |
| 78 | 叶绿素测定仪 | 1台 | 技术要求： - 测量方式：2波长光学浓度差方式； - 测量面积：2mm×3mm； - 感应器：硅半导体光电二极管； - 显示方式：LCD屏幕显示，4位小数，趋势图,； - 测量范围：-9.9～199.9SPAD单位,； - 记忆容量：30个数据，自动计算并显示平均值 - 电源：2节AA电池（1.5V） - 电池寿命：20000次以上测量 - 测定间隔：2秒； - 精度：±1.0SPAD单位以内； - 重复性：±0.3SPAD单位以内； - 重现性：±0.5SPAD单位以内； - 操作环境：0～50℃； - 其他功能：警报功能；校准功能 |
| 79 | 水分测定仪 | 1台 | 技术要求： - 量程:81g； - 可读性1mg,0.01%MC,； - 重复性:0.05%(10g样品),0.15%(2g样品)； - 关机模式:全自动、定时.自由(1mg/10～140s)； - 升温模式:标准、快速； - 温度范围:50～200℃(1"C增量)； - 加热:卤素灯加热； 8、显示屏背亮LCD显示屏； 9、显示功能图形化操作指导，进程指示； |
| 80 | 液氮罐(铝材） | 1台 | 技术要求： - 几何容积：≥35L - 口径：≥50mm - 外径：≥473mm - 高度：≥680mm - 静态蒸发率：0.12L/d - 静态保存期：286d - 提筒外径：≥38mm - 提筒高度：≥120/276mm - 提筒数量：6ea - 细管容量(单层)：0.5ml792ea；0.25ml1788ea - 细管容量(双层)：0.5ml1284ea；0.25ml2832ea 配置清单： - 6个120mm高的提筒 - 1个塞盖 - 1个皮革保护套 |
| 81 | 大型恒温振荡摇床 | 1台 | 技术要求： - 智能化声光报警环境扫描微处理控制器，LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数，运行参数加密锁定； - 曲线控制，可编程程序设计，可设置十段，定时设定长达999小时，终点自动停止振荡并声光报警； - 具有直流无刷电机设计，超温声光报警，断电恢复功能； - 控制加速的线路确保摇床缓缓启动； - 增加充气口，满足部分用户需加惰性气体的特殊需要，配有独立限温开关及门开关，保证安全； - 翻盖设计，开合更加轻便； - 振荡方式：回旋震荡式；振幅：≥Φ26；回旋频率范围：≥30～300r/min； - 控温范围：≥4～60℃；温控波动度（℃）：≤±0.2℃；温控均匀度（℃）：≤±1℃； - 容积：≥200L； - 标准配置：≥500mL×20； - 工作环境温度10～30℃； - 电源220～240V。 配置要求： - 主机1台； - 摇板数量：1块； - 说明书1份； - 保修卡、合格证各1份； |
| 82 | 霉菌培养箱 | 1台 | 功能要求： - 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节； - 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能； - 采用离芯风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精； - 配有玻璃观察内门； - 箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm； - 采用无氟制冷剂压缩机； - 可在密闭环境进行培养； - 集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； - 采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用； - 可编程程序设计，可设置30段99周期； 技术要求： - 容积：≥150L - 控温范围：4℃～60℃(不控湿时），10～40（控湿时） - 分辨率：0.1℃ - 波动度：±0.5℃（25℃） - 均匀度：±1℃（25℃） - 控湿范围：50%～90% - 湿度波动：±5% - 输入功率：1750W - 定时范围：0～9999分钟 配置要求： - 主机1台； - 载物托架4块； - 说明书1份； - 保修卡、合格证各1份； |
| 83 | 拍打式无菌均质器 | 1台 | 技术要求： - 控制方式+参数储存微电脑控制+8段组合编程； - 温控范围：室温-60℃； - 消毒功能:有消毒波长253.7nm； - 拍击时间:0.1～99时59分59秒或连续运转； - 拍击速度:（次/秒)3～12； - 有效容积:3～400ml； - 拍击箱体不锈钢+防腐喷塑； - 拍击间距:0～50mm可调； - 具有暂停，防夹功能 配置要求： - 主机1台 - 电源线1根 - 无菌均质袋50只 - 说明书1份 - 合格证(含保修卡)1份 - 保险丝3A1个 - 开门手柄1只 |
| 84 | 中药手秤 | 1台 | 技术要求： 1、量程：≥500g |
| 85 | 恒温恒湿试验箱 | 1台 | 功能要求： - 需采用全密式压缩机，环保冷媒R404A - 7寸LCD触摸式面板，画面对谈式输入资料,温湿度同时可程控，曲线显示，设定值/显示值曲线 - 可分别显示多种警报，故障发生时可通过荧幕显示故障，消除故障，消除误操作 - 多组PID控制机能，精密监控功能 技术要求： - 容积：≥80L - 温度范围：-40℃～150℃ - 温度波动度：±0.5℃ - 温度偏差：≤±2℃ - 湿度范围：20%～98%R.H. - 湿度波动度：±3%R.H. - 湿度偏差：≤3% - 控制器规格要求： 8.1 精度:温度±0.1℃、湿度±1%RH 8.2 分辨率:温度±0.1,湿度1%R.H. 8.3 温度斜率:0.1～9.9可设定 8.4 具有上下限待机及警报功能 8.5 温湿度入力信号选择PT100Ω×2（干球及湿球） 8.6 温湿度变换出力:4～20MA 8.7. 6组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算,干湿球自动校正。 配置要求： - 电源线4.0mm²x3蕊 - 导出端子1个 - 不锈钢方型冲孔钢板置物架1个 - 节能照明窗口灯1支 - 机体左侧ψ50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只。 |
| 86 | 电泳仪凝胶电泳 | 1台 | 功能要求： 1、微电脑智能控制，在工作状态中，可以实时微调； 2、液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间； 3、采用开关电源输出； 4、具有存储记忆功能； 5、具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； 技术要求： - 产品规格：≥235×295×95mm； - 并联输出：4组； - 输出范围(显示分辨率)：6～400V(1V)4～400mA(1mA)240W； - 通过手机APP实时监控电源工作状态，实时控制电压电流等参数，远程开关报警。 |
| 87 | 真空抽滤器 | 1台 | 功能要求： - 需具有较好的耐水汽性能，不必担心搭配真空干燥箱时吸入水汽损坏泵体。 - 加油口标示、油仓观测口标线均为模具铸造，不会因常年使用而字迹消退。 - 真空泵标配手提握把，主体采用金属材料强度高，握把表面采用防滑材料。 - 特殊设计的底座和防滑脚垫，可以有效的降低工作时产生的振动。 - 采用旋片式结构，有过热保护装置 技术要求： - 真空度：0.1mmHg=0.13mbar； - 抽气速度：127L/min； - 马达转速：1440RPM； - 泵管接口尺寸：8mm； - 噪音值：52dB； - 其他附件：泵油1瓶、泵管接口1只 |
| 88 | 琼脂糖水平电泳槽 | 1台 | 功能要求； - 14、19、27齿梳子均支持8道和12道排枪加样。 - 梳子27齿*4排，可一次跑108个样品。 - 内嵌式活动电极架，不需垫圈密封，无任何漏液顾虑。 - 多种规格凝胶托盘自由组合：130 × 130 mm、130 × 65 mm、65 × 130 mm、65 × 65 mm 。 技术要求： - 凝胶面积：130 × 130 mm、65 × 65 mm、130 × 65 mm、65 × 130 mm、。 - 梳子规格：0.75 mm：7+7 齿 /14 齿，9+9 齿 /19 齿；1.0 mm：12+12 齿 /27 齿 - 7+7 齿 /14 齿，9+9 齿 /19 齿；2.0 mm：3+2 齿 /3+3 齿。 - 梳子数量 双刃 9 把。 - 缓冲液体积 最大1000 mL。 |
| 89 | 全自动雪花制冰机 | 1台 | 功能特点： - 采用优质不锈钢外壳，独立型一体式结构。 - 箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。 - 采用优质高效R134a无氟压缩机。 - 制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片，控制可靠，运行平稳。 - 螺旋滚刀挤压式制冰型式，实现冰、水自动分离。 - 独特的水箱浮球式进水系统。 - 有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。 - 前部设有电源开关和功能指示灯。 技术要求： - 制冰量：≥40(kg/24h)； - 储冰量：15(kg)； - 冷凝方式：风冷； - 耗水量(L/H)：≤1.6； - 箱体外壳：不锈钢； - 冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰； |
| 90 | 数显恒温水浴锅 | 1台 | 技术要求： 1、温度范围：室温～100℃ 2、内胆尺寸：≥42x18x15cm 3、外形尺寸：≥49x25x33cm 4、功率：600W |
| 91 | 超声波清洗器 | 1台 | 技术要求： - 内胆材质304不锈钢； - 容量:≥3.2L； - 超声功率：120W； - 超声频率：40KHZ； - 加热功率：100W； - 时间控制：1～99分钟； - 温度控制：常温-80℃可设置； - 控制面板：20°斜面设计，触摸控制； - PLUS功率：180W； - 震子数：3枚； |
| 92 | 酸度计 | 2台 | 技术要求： - 采用大屏幕、LCD显示，自动识别 - 种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH）； - 二点校准，具有手动、自动温度补偿功能； - 可测量pH、温度、mV(ORP)； - 配用pH复合电极，温度电极 |
| 93 | 旋涡振荡器 | 2台 | 技术要求： - 运行方式：点动/连动； - 控制方式：旋钮调速； - 电机类型：无刷电机； - 震幅：4.5mm(圆周振荡)； - 转数范围：0～3000rpm； - 连续：200～3000rpm； |
| 94 | 液氮罐低温生物容器 | 1台 | 技术要求： - 容积：≥10L - 口径：≥150mm - 静态液氮保存时间：≥100天 |
| 95 | 恒温金属冰盒 | 1台 | - 功能要求： 1、开机后自动保持4℃恒温，无需设定和调节。 2、仪器控温速度快、温度均匀、控温准确。 3、产品设计紧凑而严密。 4、模块可更换，种模块选择，适用多种试管。 技术要求： 1、温度控制范围：4℃恒温 - 降温时间：≤10min - 模块温度稳定性：±0.5℃ - 模块温度均匀性：±0.5℃ - 输入电源：AC90~230V,50/60Hz - 功率：100W - 熔断器：250V,3A,Ф5x20 |
| 96 | 小型常温粉碎机 | 1台 | 技术要求： - 功率:1300V； - 电压:220V/50Hz； - 细度:30～300目； - 粉碎量:500g/m； - 转速:25000r/m； |
| 97 | 中药切片机 | 1台 | 技术要求： - 功率：280W - 切次：400～800片/分 - 厚薄：0.3～3mm |
| 98 | 电子秤 | 1台 | 技术要求： - 传感器:高精度传感器； - 称重范围:0～200g； - 精度:0.01g； |
| 99 | 计数秤电子秤 | 1台 | 技术要求： - 称量范围200G～30KG； - 产品材质秤体ABS材质＋不锈钢秤面； |
| 100 | 数显游标卡尺 | 1台 | 技术要求： - 产品量程：100/150/200/300； - 产品材质：不锈钢； - 分辨率：0.01mm； - 工作温度：5～40°C； |
| 101 | 简易小型蒸锅 | 1台 | 技术要求： - 额定电压220V； - 额定功率1500W； - 档位6档； - 食物接触面材质陶瓷； - 内胆材质不锈钢； - 锅面直径372cm； - 容量：≥5L |
| 102 | 微波炉 | 1台 | 技术要求： - 额定频率:50Hz； - 额定电压:220V； - 微波功率:800W； - 容量:≥23L； |
| 103 | 液晶程控全温振荡培养箱 | 1台 | 功能要求： - 彩色液晶背光显示，示值直观，背光触控式按键设定，具有温度、时间调节控制，具备屏锁时间、屏保密码设定功能，可设置30段99周期。 - 采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精； - 双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免观察样品时造成温度波动； - 设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线； - 具备6级风速调控功能； - 具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，具备预约和定时功能； - 采用变频式制冷系统，环保制冷剂（R134a） - 设备腔体内220V的防水电源插座； - 设备内有大功率照明灯（霉菌培养箱为紫外线杀菌灯）； - 采用降噪压缩机组； - 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。 - 起动～220转/分可调（回旋）；振幅：20mm - 起动～300次/分可调（往返）；振幅：30mm 技术要求： - 控温范围：0℃～70℃ - 分辨率：0.1℃ - 波动度：±0.5℃ - 均匀度：±1℃（37℃时） - 输入功率：1150W - 定时范围：0～9999分钟 - 载物托架：4 |
| 104 | 恒温振荡摇床 | 1台 | 技术要求： - 智能化声光报警环境扫描微处理控制器，直流无刷电机，单轴无级可调振荡技术，结合振荡幅度无级调节功能，振荡频率可大范围扩展至30～600rpm。 - LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数 - 运行参数加密锁定，运行参数记忆功能 - 单轴驱动式，直流无刷电机设计，超温声光报警功能，温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电，具有断电恢复功能 - 控制加速的线路确保摇床缓缓启动 - 控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） - 控温范围：RT+6～60℃ - 温度调节精度：±0.1℃ - 机芯：旋转式 - 振动频率：30～250rpm（振幅＜5mm时，可达600rpm） - 振动幅度：Φ0～40mm无级可调 - 定时范围：0～1000小时 - 容积：≥18L - 摇板数量(块)：1 - 配置(ml×支)：250×5 |
| 105 | 冰箱 | 2台 | 技术要求： 1、冷藏室容积：≥275L； 2、冷冻室容积：≥177L； 3、噪声dB：≤38A； 4、冷冻能力：6kg/12h； 5、制冷方式：风冷； |
| 106 | 气相-质谱仪-嗅闻仪一体机 | 1台 | 技术要求： 1、系统性能要求 1.1压力设定值和控制精度±0.001psi 1.2流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制。 1.3保留时间重现性:<0.008%或<0.0008min 1.4峰面积重现性:<0.5%RSD 1.5气相色谱仪主机能同时安装2个进样口，4个检测器。 2.柱箱 2.1操作温度：室温以上8℃-450℃。 2.2温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定。 2.3最大升温速率：100℃/min，以0.01℃/min增加 2.420阶/21平台程序升温。 2.5温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化。 2.6柱温箱冷却降温，从450℃降至50℃<220秒。 3进样口 3.1分流/不分流毛细管进样口（带电子流量控制），分流比>7500:1。 3.2温度范围:400℃或更宽，以1℃步进调节。 3.3电子参数设定压力，流速和分流比。 3.4压力设定范围：0～100Psi, 精度±0.001Psi。 3.5流量设定范围：0～500mL/分钟N2,0～1250mL/minH2orHe。 3.6压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力可到100psi 3.7分流/不分流进样口：快速扳转系统 4液体自动进样器 4.1.液体进样量范围：通常介于0.1～40μL之间 4.2.样品瓶位数：不少于150位 4.3.进样速度：3种模式:高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调 4.4.进样量线性：≥99% 4.5.面积重现性：小于0.3%RSD 4.6 进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为1µL、2µL、5µL、10µL、25µL、50µL和100µL 5质谱部分 5.1质谱检测器应配置惰性化离子源，提高极性化合物或活性化合物的响应值，提供更可靠的质谱数据结果。 5.2质量数范围：2～1050amu，以0.1amu递增。 5.3分辨率：单位质量数分辨。 5.4质量轴稳定性:优于0.10u/48h。 5.5灵敏度：IDL:≤10fg，100fgOFN连续8次进样 5.6质量准确度：OFN单同位素出现在m/z271.987±0.005处 5.7谱图准确度：不低于99.0% 5.8最大扫描速率：≥20,000amu/秒。 5.9EI离子源信噪比≥1500:1，1pgOFN 5.10动态范围：全动态范围不低于106。 5.11无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0～310uA 5.12离子化能量：5～241.5eV。 5.13离子源温度：独立控温，可升温至350˚C。 5.14分析器：独立温控的共轭双曲面四极杆。 5.15四极杆独立温控范围：106～200℃ 5.16检测器：长效高能量电子倍增器。 5.17真空系统：≥250L/sec分子涡轮泵及3.6m3/hr干泵。 5.18气质接口温度：独立控温，可升温至350℃。 5.19具备早期维护预报功能。 5.20扫描功能:全扫描、选择离子扫描模式、全扫描和选择离子同时扫描、轮廓图扫描 6嗅觉检测模块 6.1具有惰性化的传输线，长度约≤60cm，内径约0.1～0.2mm可选，最高温度达约350℃。 6.2独立的混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝。 6.3分流比可以调节。 6.4独立的加热控制模块，并具有两个单独的加热单元。 6.5可设置程序升温程序，升温速率可调。 6.6最多可设置10种不同的程序升温方法。 6.7线速度调节范围：20～40cm/s。 6.8加湿系统，提供舒适的湿度，保证操作者安全舒适的感官评价；加湿气体氦气或氮气可选，流速分别为：氦气约10～15mL/min，氮气约7～12mL/min。 7仪器控制软件 7.1软件均可嵌入仪器或其他联用设备软件中。 7.2嗅闻记录软件可与色谱软件同步，记录气味物质出峰时间、气味强度等。 7.3嗅闻图谱可以和色谱图重叠，以便轻松识别气味化合物。 7.4馏分收集模块，可对超痕量物质进行富集与制备，便于进行色谱、光谱等不同手段分析检测，提高准确度与灵敏度。 7.5计算软件，可根据色谱柱长度、内径、温度、载气、线速度、柱尾压等条件，设定分流比及所需连接柱长度，以保证不同检测器同时检测到同一物质。 8数据处理系统 8.1软件：气质联用软件应该包含中文软件 8.2通用谱库:谱库和化学结构式库 9配备辅助不间断电源（UPS），供电时间不低于1.5小时 |
| 107 | 台式高速离心机 | 1台 | 技术要求： - 最大相对离心力（rcf）：20,900×g（14,000rpm）； - 50ml水平转子离心力：不低于3200 × g(4,200rpm) - 1.5ml离心管固定角转离心力：不低于20800g× g(14,000rpm) - 最大转子容量：4×750mL； - 噪音水平：不超过56dB(A)； - 最大容量： 水平转子：4×750mL、 角转子：6×85mL 微孔板转子：16×MTP（工作板转子）； - 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全； - 可选择程序记忆功能，最多存储35个用户程序； - 转子使用寿命可高达100,000次； - 可选配5ml离心管固定角转，离心力不小于20913g； - 可选10个加速档和10个刹车档； - 定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时； - 所有转子（除S-4-72水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121℃，20分钟）； - 内置冷凝水槽 配置要求： - 主机1台； - 水平转子1个，250ml吊篮4个，4x50ml适配器4个,8*15ml适配器4个 - 30x1.5/2ml气密性固定角转1个 |
| 108 | 高压灭菌锅 | 1台 | 技术要求： - 有效腔体容积: ≥50L - 电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察； - 开盖方式: 脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作； - 开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人，带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇），135度降温到60度可缩短大约37分钟； - 分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度； - 双孔平衡式压力控制系统：可做样品消解等试验，保证样品压力均匀。 - 灭菌温度：105℃～135℃(0.019-0.212MPa)。 - 加热温度：45℃～104℃(0-0.015MPa)； - 保温温度：45℃～95℃； - 最大操作压力：0.263MPa； - 温度显示方法：数字式； - 压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力； - 安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀。 - 时间显示范围：灭菌、加热1～99 小时, 1～999 分钟，温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力），指示灯光颜色变化。 - 多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度，包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等。 - 工作条件：环境温度10～35℃室温，湿度最高可达30～85% 配置要求： - 主机1台 - 附件：不锈钢篮子(直径300 x 181mm)2个，腔体底板1个，脚轮制动器4个，说明书1本，保修卡1张，客户卡1张，检查单1张 |
| 109 | 基础电泳仪电源 | 1台 | 技术要求： - 输出类型：恒压、恒流、恒功率 - 输出最大值：300 V/400 mA/75 W - 分辨率：1 V/1 mA/1 W/1 min - 定时范围：1～99 h 59 min - 通量：四组并联 - 过压、电弧、空载和荷载突变监测，过载、短路监测 - 漏电保护；暂停、恢复； - 显示：192*64 LCD 液晶显示屏。 |
| 110 | 全自动连续封口机 | 1台 | 技术要求： - 印字类型钢轮压痕，温控范围:0～300˚C； - 整机功率：620w; - 包装袋封口宽度23mm的封口压痕。 - 封口速度24m/min，封口宽度23mm; - 输送台载重小于等于8kg。 |
| 111 | MPSrobotic三合一+热脱附单元 | 1台 | 技术要求： 1、综合指标: 1.1基于同一平台、同一软件，采用模块化设计易于升级 1.2 XYZ轴三维运动，长度＞120cm，定位精度为±0.1mm 1.3样品容量：最多可搭载6位2mL,10mL,20mL样品盘 1.4可扩充能力强，可升级到自动换衬管功能 1.5工作站软件控制所有样品处理过程，实时监控； 1.6工作站软件具有多样品提前预处理功能：自动衍生化，自动稀释，自动加标样等功能； 1.7样品预处理可与GC分析同时进行，提高工作效率 2、进样功能 2.1三明治式注射技术 2.2具有162位液体样品盘，用于1mL/2mL样品瓶；45位10/20mL样品盘，用于顶空或固相微萃取进样，120位专用样品盘 2.3通用型注射器支架：可装1µL-1000µL注射器，无需额外购置针座，方便地实现从0.12uL-1000uL不同的样品进样体积；也适用1mL，2.5mL及5mL注射器 2.4结合CIS进样口,可实现大体积进样，通过溶剂排空实现选择性捕集分析组分，可实现农残药残测试的快速分析。 2.5 注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计无系统污染，无交叉污染 2.6 能实现每次GC运行时从单个样品瓶中多次进样，液体、顶空SPME两种萃取模式 2.7 进样速度：0.1～100μL/s，填充速度：0.1～100μL/s，进样及针清洗可分别设定，样品及溶剂也可分别设定 2.8 进样针在样品与进样口的深入度可调：样品中1～45mm，进样口10～45mm 2.9 6位加热搅拌器：35～200℃，1℃温度增量；振荡速度：250～750rpm；可同时加热，全部过程实现软件控制，并且具备磁力加热搅拌功能。在萃取时，不扭曲萃取头，有效保护SPME萃取头。 2.10快速进样模式进样时间少于100ms 2.11瓶底感应功能，适用于极少量样品的分析 2.12热脱附功能： 2.12.1 样品处理量：40位磁力搅拌子进样或40位热脱附管进样，最多可实现120位样品的处理量，可进行气体，液体，固体，磁力搅拌子的直接热脱附 2.12.2体积小巧：可直接安装在任何型号的气相色谱仪上 2.12.3第一级热脱附温度范围：10℃～350℃，最小增加值：1℃ 2.12.4第二级冷阱温度范围：-150～450℃，最小增加值：1℃； 2.12.5脱附室与冷阱直接连接，实现无传输线，提高样品传输效率，防止交叉污染 2.12.6脱附室可在低温下预干燥，吹扫----消除水分，氧气，溶剂等的影响 2.12.7冷阱具有分流/不分流、溶剂排空、大体积进样模式；并可作为色谱进样口使用，实现大体积进样功能，可实现农残药残测试的快速分析。 2.12.8热脱附过程中，可实现自动添加内标，不需要人工操作，全程软件自动设置操作。 2.12.9可以用于磁力搅拌吸附萃取的热解析 2.12.10允许同时进行多个样品的制备，提高工作效率 2.12.11 TDU热脱附模块具备拓展端口，可用于升级热裂解功能 2.13 软件功能 2.13.1结合CIS冷进样系统实现进样口多次样品低温富集 2.13.2软件可嵌入其他品牌色谱工作站的软件中，成为其中的一项菜单栏，只需打开一个色谱软件，即可实现方法和序列的编辑，方便操作。 |
| 112 | 超纯水仪 | 1台 | 技术要求： - 以分析级纯水作为进水，连续生产一级（超）纯水；由产水主机和独立的智能远程取水单元组成，含预纯化柱，精纯化柱，氙激发无汞紫外灯，内置集成式独立TOC检测仪、终端过滤器等。 - 超纯水产水指标： 2.1电阻率：18.2MΩ·cm＠25℃ 2.2总有机碳含量：≤5ppb 2.3直径不大于0.22μm颗粒物：<1p/ml 2.4微生物：＜0.01cfu/ml 2.5产水流速：逐滴0.05～2L/min，流速可调，可定量取水、定容取水 2.6内毒素＜0.001EU／ml；RNA酶<1pg/ml；DNA酶<5pg/m； 3、系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率。 4、系统内置TOC检测仪，利用紫外氧化法在线检测超纯水中的TOC，检测范围：0.5～999.9ppb，检测精度：±0.1ppb。 5、系统内置两根无Hg紫外灯，其一172nm波长紫外灯有效降低TOC水平，紫外灯无需预热；其二TOC检测仪内有专用于检测产水TOC值的紫外灯，保证对TOC监测的准确性。 6、一台主机可配置最多3个及以上与超纯水主机分离的远程取水器，距离最远可达5米及以上，可控流速及定量取水。取水流速范围逐滴～2L/min；定量取水范围0.2～100L，定容取水。取水器可调高度和角度适合大部分的实验室器皿取水。取水手臂上自带彩色触摸屏实时显示出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值， 7、具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机内部结构状态下可以选择配置4种以上终端精制滤头，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、超痕量理化分析实验、去挥发性有机物实验等。 8、超纯水机取水手臂上自带的彩色触摸屏具有中文操作界面，实时显示出水质量。取水手臂单元可显示产水电阻率、电导率、温度、TOC、耗材寿命、进水电阻率等关键信息。系统状态和警告，并可通过扫描屏幕二维码快速获取水质报告。 9、系统自动记录至少一年水质资料，出水水质符合国标或国际标准要求； 配置要求： - 超纯水主机系统(内置TOC检测仪)1台 - 主机配件包1个 - 智能远程独立取水器1个 - 智能远程独立取水器连接组件1件 - 带芯片预纯化柱1个 - 带芯片精纯化柱1个 - 终端精制过滤器1个 |
| 113 | 制备液相 | 1台 | 技术要求： 1、泵：四元梯度泵溶剂输送系统 1.1流动相种类：4种 1.2流速范围：0.50～150.00ml/min，增量：0.01ml/min 1.3流速准确度：±1.0%RSD，流速精度±0.1%RSD 1.4混合准确度：±3.0%，混合精度：<0.15%RSD 1.5梯度曲线：11条，包括1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线 1.6最大操作压力：5000psi 2、自动进样器 2.1进样体积：0～10，000μL，增量1μL 2.2进样重现性：RSD＜1.0%； 2.3进样次数：每个位置最多99次 2.4交叉污染：≤0.05% 3、二极管阵列检测器 3.1波长范围：190~800nm，单一光源氘灯，无其它辅助光源 3.2波长准确度：±1nm 3.3带宽：1.2nm 3.4采样频率：80HZ 3.5基线噪音：≤10.0×10-6AU 3.6流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应 4、自动化馏分收集器 4.1收集架：：13~18mm×120位试管架 4.2收集系统：可视、开放式 5、仪器工作软件 包括仪器控制、数据采集、数据处理，馏分收集，自动监控和保护。具有多种收集模式：自动分析，制备，馏分再分析功能；时间收集；检测器触发的阈值、斜率、阈值或斜率、阈值和斜率等模式收集、紧急收集、相同馏分收集到相同试管中，部分分离峰分别收集；收集模拟功能等。 仪器配置： - 四元梯度泵系统1个 - 自动进样1套 - 自动收集系统1套 - 二极管阵列检测器1台 - 数据控制与管理系统1套 - 5μm×19×150mm制备柱3根 |
| 114 | 超声波恒温水浴仪 | 1台 | 技术要求： - 加热和制冷可以同时工作，也可单独工作，温度稳定性高。液晶显示屏，感应触控式操作。 - 内槽容量≥30L。恒温温度控制：0～80℃可调，温控精度±2℃，超声功率≥1200W，水温实时显示及自我纠正。 - 具有间隙脱气功能，可连续工作。 - 超声电功率10～100%任意调节；频率：40KHZ。 - 时间设置：0～999分钟，连续可调，剩余时间实时显示； - 静音设计：独有的多重降音设计，工作噪音小于70分贝。 |
| 115 | 荧光PCR仪 | 1台 | 技术要求： - 荧光检测通道：≥6个检测通道 可同时进行染料法和探针法实验。动力学线性范围：≥10个数量级。 - 样品通量：配置96样品模块, 模块升降温速度连续可调。以后可根据需要升级至384样品模块，而且用户可自由切换模块。 - 温度均一性：任意时间点≤±0.4℃，温度精确性：≤±0.25℃。支持高分辨率熔解曲线实验，每度可采集25个数据点，熔解曲线温度分辨率低至0.015°C。 - 样本最大升降温速度：3.67℃/s，模块最大升降温速度6.5℃/s，支持六区域独立数码温控。 - 装机指标：可区分起始模板为1000和2000个拷贝的2倍浓度差，置信度≥99.8%。 - 荧光检测系统：一体化设计，冷CCD检测系统结合。 - 光源：采用高强度白色固态光源或高能量卤钨灯。 - 荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光。 - 分析功能：绝对定量、相对定量、高分辨率熔解曲线分析(HRM)、多重定量、熔解曲线分析、基因型分析方法，可实现更多重PCR检测应用，具有配套的成熟商品化试剂盒，扩增和检测同时进行。 - 分析软件能够根据熔解曲线峰形直接分析样品基因型，可以从事SNP预筛查，甲基化分析，DNA遗传作图等。 - 加热模块：新型半导体温控模块。 - 反应时间：≤1 小时（40 个循环） - 样品管规格：96 孔板，8 联管，单孔管。 - 反应体积：10-100 ul - 试剂耗材：开放 配置要求： 1、荧光定量PCR系统主机（96模块） 1台 2、基础操作软件 1台 3、操作手册 1份 4、原厂正版引物探针设计软件1套 5、高分辨率HRM软件1套 6、配套原装电脑工作站1套 7、安装验证试剂盒1套 8、刮膜板1件 9、96孔板1箱 10、八联管 1箱 11、八联管适配器 1件 |
| 合计 |  | 136台 |  |

- 技术要求部分需提供的证明材料

需提供的证明材料

（技术要求需提供的证明材料以此表为准，未提供证明材料或提供材料不符合技术要求均视为该指标负偏离，附于技术偏离表后；每项技术要求不满足且证明材料未提供的计一项负偏离，不重复扣分；）

| 设备序号 | 设备名称 | 证明材料名称 | 证明材料里包括如下技术要求 （每条为一指标项） | 材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RT-PCR仪 | 产品彩页或者其他证明材料 | - 样品容量：96孔PCR板或96x0.2mLPCR反应管、8联管； - 激发光源为：3个不同波长LED，使用寿命为≥100000小时； - 样品体积：1～50µL； - 要求具有动态温度梯度功能，可实现8个温度梯度，梯度范围30–100℃，梯度温度差范围：1℃～24℃； - 检测器:3个独立的光敏二极管检测器。 |  |
| 3 | 荧光正置显微镜 | 产品彩页或者其他证明材料 | - 研究级正置显微镜，可作明场、相差、荧光的观察； - 光学系统：无限远校正光学系统 - 调焦：载物台垂直运动方式距离≥30mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，粗调：9.33mm/圈，细调：0.1mm/圈； - 观察镜筒：宽视野三目镜筒，FOV25； - 照明装置：高亮度白色LED照明器（环保照明），内置可提供最佳数字成像的“复眼”光学系统； 6、物镜：荧光物镜10X（N.A.≥0.30，W.D.≥16.0mm）；20X（N.A.≥0.50，W.D.≥2.1mm，Spring-loaded）；40X（N.A.≥0.75，W.D.≥0.66mm，Spring-loaded；）100X（N.A.≥1.3，W.D.≥0.20mm，Spring-loaded,Stopper）。 |  |
| 8 | 高效液相色谱 | 产品彩页或者其他证明材料 | - 液相色谱系统包流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、多柱位柱温箱、紫外检测器；流路手旋拆卸，零死体积； - 四元泵流量范围：0.001～10.000mL/min，步进0.001mL/min；最大压力：≥62Mpa；流量准确度：<0.1%；流量精密度：<0.06%；梯度混合精确度：<0.15%；溶剂种类：4种；泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞；液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况； - 自动进样器：130位样品兼容孔板及常规样品瓶；进样方式：无样品损失，无残留；进样体积：0.01～100μL；进样体积准确度：0.5%；交叉污染：0.004%；有自动防沉淀振摇及侧移功能。 |  |
| 11 | 质构仪 | 产品彩页或者其他证明材料 | - 应力测定范围：根据力量感应元最大测量范围0-2500N（单臂型主机） - 多种力量转换感应元可选，通过力量转换感应元，可以改变检测量程范围，同时改变感应解析以适合不同的样品分析，可以根据用户需求更换范围为：2N/5N/10N/25N/50N/100N/250N/500N/1000N/2500N。 - 软件体系内嵌审计追踪和多级管理权限设置等功能，符合FDA21CFRPart11,适用于质控和研发实验室。 |  |
| 12 | 核酸蛋白检测仪 | 产品彩页或者其他证明材料 | - 光谱范围：190～1100nm；最小样品量：0.5ul，直接点样，无需比色皿 - 光程：0.5mm，要求固定光程，精确度优于5um，无需调节和校正 - 检测时间：＜4秒 - USB端口：用于数据传输和电脑控制 |  |
| 40 | 便携式光合仪 | 提供CMA或CNAS标识检验/检测报告 | - ≥10英寸彩色触摸液晶显示屏，中文操作界面； - 测量参数：开机自动预热自检，可自定义文件名称和测量时长，可检测环境温湿度、叶室温湿度、空气CO2浓度、光合有效辐射强度PAR、叶面温度、叶片净光合速率Pn、气孔导度Gs、蒸腾速率Tr、胞间CO2浓度Ci、瞬时水分利用率WUE共12项参数。 - 数据展示：可根据时间、文件名称等快捷查询文件，支持图和表2种形式展示实验数据；以曲线图形式查看数据时，可对时间轴进行伸缩操作，方便查看特定时间段内的数据。 - 对比分析：可多选文件横向对比12项指标，分析结果支持图表两种展示形式；分析记录会保存在云端，可手动删除数据断电保护：若仪器意外关闭，已测量的数据会自动保存，避免田间使用设备电量耗尽关机数据丢失的情况。 |  |
| 45 | 种子低温低湿储藏柜 | 提供CMA或CNAS标识检验/检测报告 | - 主机设置要求：可设置0-99个时段随意自动转换功能。 - 杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 - 报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人 - 数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析。 - 超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 - 安全保护功能：触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动。 - 云平台及手机APP要求：自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据；通过网页端和手机APP端远程设置箱体运行数值，无需现场操作。 |  |
| 53 | 智能人工气候箱 | 提供CMA或CNAS标识检验/检测报告 | - 主机设置要求：可以设置0～99个时段随意自动转换功能，光照强度通过调节LED灯带电压实现10级可调。 - 杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 - 故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。（提供带CNAS标志的检测报告，中标后提供原件核验） - 数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 |  |
| 59 | 根系分析仪 | 提供CMA或CNAS标识检验/检测报告 | - 分析指标：系统支持自动连接扫描仪，扫描根系图像，整体参数和拓扑结构参数，整体参数主要有根尖数、根系长度、平均直径、投影面积、表面积、体积，拓扑结构参数主要有：根系数量、连接数、长度、直径、表面积、体积、投影面积，识别精度达到95%以上。 - 拓扑分析：选点自动识别后可以用不同颜色标出主根及侧根、自动计算侧根数量。 - 采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别。 |  |
| 64 | 实时荧光定量PCR | 产品彩页或者其他证明材料 | - 支持耗材：耗材要求全开放，避免使用易产生加样误差的白色耗材。 - 温度范围：4℃～99℃。 - 精确温控模块：半导体控温模块硬件具有6个独立精确控温区，非数码模拟梯度。 - 荧光校正功能：软件支持（ROX）荧光校正功能，校正不同孔之间的物理误差：如加样误差以及加热蒸发产生的误差。 - 触摸屏控制：LCD触摸屏/6.5英寸，电容屏设计，包含直观、灵活的软件和向导界面，指导用户在触摸屏上轻松完成实时荧光定量PCR实验。 |  |
| 113 | 制备液相 | 产品彩页或者其他证明材料 | - 泵：四元梯度泵溶剂输送系统 - 流动相种类：4种；流速范围：：0.50～150.00ml/min(无需扩展泵头)，增量：0.01ml/min；流速准确度：±1.0%RSD，流速精度±0.1%RSD；混合准确度：±3.0%，混合精度：<0.15%RSD；梯度曲线：11条，包括1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线 - 自动进样器：进样体积：0～10，000μL，增量1μL；进样重现性：RSD＜1.0%；进样次数：每个位置最多99次；交叉污染：≤0.05% - 二极管阵列检测器：波长范围：190~800nm，单一光源氘灯，无其它辅助光源；波长准确度：±1nm；带宽：1.2nm；采样频率：80HZ |  |
| 115 | 荧光PCR仪 | 产品彩页或者其他证明材料 | - 荧光检测系统：一体化设计，冷CCD检测系统结合。 - 光源：采用高强度白色固态光源或高能量卤钨灯。 - 荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光 |  |

- 资金支付方式、时间及条件：

- 1、履约保证金：

- 合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；

- 提交方式：支票、汇票、本票或金融机构出具的保函等非现金形式。

- 2、付款方式：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的（等额），采购人向供应商支付合同总价的40%；

（2）采购人根据货物报关进度支付货款，进口货物报关单经采购人确认后的15个工作日内，采购人向中标人支付该报关部分货物合同价款的50%。

（3）待全部货物交付验收合格并正常运行后的7个工作日内，采购人向中标人支付剩余10%的合同价款。

签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

- 服务要求：

- 交付（实施）的时间（期限）：合同签订后3个月内完成供货、安装及调试工作。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、质保期：1年，项目验收合格后开始计算。质保期不满足采购文件要求的投标无效。

- 4、售后服务：

中标人提供快捷、周到、规范的技术服务，产品出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后应在2小时内做出响应，并在72小时内到达现场，及时排除故障。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即免费维护期，投标人应在质保期内提供免费升级服务。合同货物出现故障后，中标供应商接到招标人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过3个工作日内解决故障。质保期为项目验收合格后12个月(技术要求中另有要求的，从其要求)﹔质保期以项目验收合格之日起算。在维修过程中，若因特殊原因严重延误维修时间，中标人应提前说明，并相应延长保修期。中标人除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免费集中培训方案（包括培训次数、人数、时间、内容等)，以保证用户能熟练使用该产品。

- 5、其他要求：

（1）供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品;进口商品是获得国家进出口监管部门认可的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果出中标人承担。

（2）技术支持：

供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

（3）安装调试：

1）安装地点：采购人指定地点；

2）安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；

3）如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

4）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

5）供应商免费提供合同货物的安装服务；

6）供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

（4）供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

（5）供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

（6）中标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:1)更换:由中标人承担所发生的全部费用。2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。(3)退货处理:中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 六、验收要求：

1.验收由采购人或采购人委托的第三方机构负责实施；

2.验收依据及标准：

（1）合同、采购文件、投标文件；

（2）供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

（3）供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3、采购人对中标人提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

4.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

5.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训采购人的使用操作人员，做好采购人现场调试的指导，直到符合技术要求，采购人才进行交付验收，在交付验收合格前，中标人负责承担相应风险。

6.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由中标人负责。

8.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，由中标人予以整机调换。

- 第四部分  评标办法

- 评标办法前附表

| 序号 | 名称 | 分值 | 评审因素 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分，30分 |  |  |  |
| 1 | 投标价格 | 0-30 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 二 | 商务技术部分70分 |  |  |  |
| 1 | 商务部分 |  |  | 0-5分 |
| （1） | 投标人 业绩 | 0-3 | 【3分】自2019年1月1日（合同签订的时间为准）以来具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 【证明材料：需提供合同复印件加盖公章，未提供或不符合以上条件不得分。】 | 客观分 |
| （2） | 政策功能 | 0-2 | 【2分】不属于政府强制采购节能产品的投标产品同时具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书的得2分，具有其中之一的得1分，没有不得分。 【证明材料：根据投标文件中提供投标产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。】 | 客观分 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 0-65分 |
| （1） | 产品技术指标的符合性 | 0-40 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 1）【30分】满足第三部分《采购需求》“技术要求部分需提供的证明材料”，未提供证明材料或提供材料不符合技术要求均视为该条技术参数负偏离；每有1条技术要求不符合且证明材料未提供的，扣1分，最高扣30分。 说明：如有30条及以上指标项未响应或不满足，投标文件作无效处理。 2）【10分】投标文件明确的投标产品技术指标符合采购文件规定的产品技术要求(除标有▲、★的内容外）得10分，一项扣0.5分，最高扣10分。 | 客观分 |
| （2） | 产品技术指标的比较优势 | 0-5 | 【5分】投标文件“技术要求部分需提供的证明材料”中明确的投标产品技术指标优于招标文件规定的产品技术要求，每有一条正偏离的得1分，最高得5分。 【证明材料：需提供证明材料复印件加盖公章；未提供或不符合以上条件不得分。】 | 客观分 |
| （3） | 项目实施方案 | 0-5 | 【5分】实施方案（包括项目供货进度安排、供货跟踪、设备集成等内容）的完整性、需求满足性进行综合评审；内容全面完整、针对性强的，3分＜得分≤5分；方案不齐全、无法全部满足采购需求的，0分＜得分≤3分。 | 主观分 |
| （4） | 安装调试验收方案 | 0-5 | 【5分】根据供应商提供的安装调试验收方案进行综合评审；方案内容明确、可行性强的，3分＜得分≤5分；内容简单、缺漏的，0分＜得分≤3分。 | 主观分 |
| （5） | 项目服务人员配置方案 | 0-5 | 【5分】根据供应商提供的项目服务人员配置方案进行综合评审，包括项目服务团队人数、人员岗位安排情况（0-3分）；类似项目相关经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料（0-2分）。 【证明材料：须提供相关证明材料复印件加盖公章】 | 主观分 |
| （6） | 售后服务、培训等措施 | 0-5 | 【5分】根据供应商提供的售后服务、培训等措施，主要包括详细售后服务内容、备品备件情况、故障响应及处理时间、质保期外服务措施等进行综合评审。服务措施全面、合理、针对性强的，3分＜得分≤5分；服务措施简单粗略的，0分＜得分≤3分。 | 主观分 |

落实政府采购政策说明：

本项目执行财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定，对小型、微型企业的投标报价进行价格评审优惠扶持。

（1）如标项内所涉投标人（如为联合体，指各联合体成员）及接受分包的供应商全部属于小型、微型企业，则对投标人的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格计算价格评分。

（2）如标项内所涉投标人（如为联合体，指各联合体成员）及接受分包的供应商不是全部属于小型、微型企业，但投标文件承诺小型、微型企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定，则对投标人的投标报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠扶持。

（3）满足以下之一条件，视为小型、微型企业。

1）按照工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发《中小企业划型标准规定》的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，所涉企业属于采购标的对应的中小企业划分标准所属行业【工业】的小型、微型企业，并按财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定在投标文件中提供了【《中小企业声明函》】。

2）按照财政部 司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号）的规定，所涉企业属于监狱企业，并在投标文件中提供了【《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，监狱企业视为小型、微型企业，享受价格评审优惠扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠扶持。

3）按照财政部 民政部 中国残疾人联合会关于《促进残疾人就业政府采购政策》的通知（财库〔2017〕141 号）的规定，所涉单位属于残疾人福利性单位，并在投标文件中提供了【《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受价格评审优惠扶持。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠扶持。

此项由评标委员会集体核实后统一评分。

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.6对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

（供参考，最终以甲乙双方协商签订的合同条款为准）

政府采购合同参考范本

（货物类）

项目名称：

项目编号：

采购计划书：

甲方（需方）：杭州市农业科学研究院

乙方（供方）：

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，浙江省成套工程有限公司受 杭州市农业科学研究院 委托，经 公开招标 ，确定              为         项目编号XXXX的中标人。根据《中华人民共和国民法典》规定，签署本合同。

第一条：采购内容及合同价格

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）： 。 注：以上合同总价包含货物（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、货物运杂费、保险费、利润、税金等。 |  |  |  |  |  |  |

第二条：履约保证金和付款方式

第三条：交付时间、地点、货物质保期

交付时间：    年    月    日前；

交付地点：                         ；

货物质保期：      年，项目验收合格后开始计算；

第四条：服务标准、期限、效率

1.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件更换同型号产品。

3.质保期满后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。

4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方维修响应时间：    小时以内；

电话技术支持时间：    小时以内；

若需上门维修，则在：    小时内到达现场并进行维修；

6.培训：                         ；

第五条：其他技术、服务要求

（1）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品;进口商品是获得国家进出口监管部门认可的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果出乙方承担。

（2）技术支持：

乙方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

（3）安装调试：

1）安装地点：甲方指定地点；

2）安装完成时间：接到甲方通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失；

3）如乙方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但乙方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

4）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

5）乙方免费提供合同货物的安装服务；

6）乙方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

（4）乙方应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

（5）乙方应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

（6）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

第六条：验收要求

1.验收由甲方或甲方委托的第三方机构负责实施；

2.验收依据及标准：

（1）合同、采购文件、投标文件；

（2）乙方提供的技术规格、经甲方认可的合同货物的有效检验文件；

（3）乙方投标文件中提供的经甲方认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3、甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。

8.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第七条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.05%的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款0.05%的违约金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第八条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条：争议解决

因本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

第十条：合同生效

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章后生效。

2.本合同附件、采购文件、投标文件、询标澄清、中标通知书均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十一条：合同份数

本合同一式五份，甲方执三份，乙方执一份，采购代理机构执一份。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表：（签名） | 乙方代表：（签名） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签名日期： 年 月 日 | 签名日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：浙江省成套工程有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构代表：（签名） |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

- 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

- 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议……………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

（9）货物配置清单（不含报价）………………………………………………（页码）

（10）供应商认为有必要的其他内容…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9货物配置清单（不含报价）

2.2.10供应商认为有必要的其他内容

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（非专门面向中小企业时提供）（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）
身份证明

- 授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

- 授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

- 六、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应采购文件的全部要求

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 九、货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

附：产品技术支持材料

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（非专门面向中小企业时提供）（如果有）……………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。