招  标  文  件
（国际招标）

（第二册）

招标编号：0801-224ZJ2231807

招标项目：数字减影血管造影系统

浙江国际招投标有限公司

2022年10月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年10月

招标编号：0801-224ZJ2231807

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购数字减影血管造影系统项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

数字减影血管造影系统：1套，高频逆变发生器，功率：≥100KW

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天（节假日除外）9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司购买招标文件，本招标文件免费。

4．  	所有投标书应于2022年11月25日13：30（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司302会议室。

5．   定于2022年11月25日13：30（北京时间）在浙江国际招投标有限公司302会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：潘安騄，李博

电    话：86-571-81061817

传    真：86-571-88473430

电子信箱：13819182767@139.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招标人名称：浙江省文成县人民医院 招标人地址：温州市文成县大峃镇健康路11号 邮编：325300 |
| 1.3 | 合同名称：数字减影血管造影系统 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061817 传真：86-571-88473430 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，投标文件正本的扫描件电子版U盘1份，于2022年11月25日13：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司302会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司302会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购数字减影血管造影系统 招标邀请编号：0801-224ZJ2231807 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年11月25日13：30（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年11月25日13：30（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司302会议室 |
| 评 标 |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）设备性能和生产率 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险及其他伴随服务： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离：不适用 |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差：不适用 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：不适用 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定收取 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、现金等付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为： 签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后7个工作日内付清余款。（适用中小企业投标）。 货到医院支付合同总金额的90%，验收合格支付剩余款项。（适用大型企业投标）。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 1.1 整机保修壹年，终身维修。设备保修期内发生的维修备件一般情况下24小时到达医院，最长不超过3天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2.售后服务 2.1. 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 2.2.投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 2.3.对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 2.4.保修期内每年提供2次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 3.技术支持 3.1.中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 4.1.提供现场培训：卖方应提供现场技术培训并承担所有费用，保证使用人员正常操作设备的各种功能； 4.2.提供集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用人员培训，提出培训方案，并承担所有费用； 4.3.技术培训；根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。 4.4.上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。 5.安装调试 5.1.安装地点：浙江省文成县人民医院 5.2.安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； 5.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 5.5.卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责 6.验收 6.1.设备安装后，医院按照国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，在合同签订前卖方应向买方提供详细的验收标准、验收方法的技术文件，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 7.交货 7.1.交货期：合同签订后60天内 7.2.交货地点：浙江省文成县人民医院。 8.报价方式 8.1.对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 8.2.本项目预算：1100万元 9.其它 9.1投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为数字减影血管造影系统，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影系统 | 1套 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW | 合同签订后60天内 | 浙江省文成县人民医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备用途：心、脑、全身血管造影，介入治疗 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1、 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |  |
| 1．1 | 悬吊式机架或者落地机械臂结构，能覆盖全身之功能 |  |
| 1．2 | 机架可进行等中心旋转 |  |
| 1．3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |  |
| 1．4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |  |
| 1．5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒 |  |
| 1．6 | CRA：≥90° |  |
| 1．7 | CAU：≥90° |  |
| 1．8 | RAO：≥185° |  |
| 1．9 | LAO：≥120° |  |
| 1．10 | 旋转采集角度≥240° |  |
| 1．11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |  |
| 1．12 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |  |
| 1．13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |  |
| 1．14 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm |  |
| 1．15 | L臂电动速度：≥15cm/s |  |
| 1．16 | C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿） |  |
| 1．17 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |  |
| 1．18 | 等中心到地面距离：≤106.5cm |  |
| 1．19 | 等中心到焦点距离：≥81cm |  |
| 1．20 | SID范围：89.5cm-119.5cm |  |
| 2、 | 导管床 |  |
| 2．1 | 满足全身检查、治疗的要求 |  |
| 2．2 | 床面要求为碳纤维材料 |  |
| 2．3 | 纵向运动范围：≥120cm |  |
| 2．4 | 导管床横向运动：≥36cm |  |
| 2．5 | 床面升降范围：≥28cm |  |
| 2．6 | 床面最低高度：≤74cm |  |
| 2．7 | 床最大承重：≥325KG |  |
| 2．8 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |  |
| 2．9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 |  |
| 2．10 | 床长度：≥319cm |  |
| 2．11 | 床宽度：≥50cm |  |
| 2．12 | 床面患者最大有效覆盖：≥223cm |  |
| 2．13 | 床面旋转角度：≥270度 |  |
| 2．14 | 床面上下运动速度：≥30mm/S |  |
| 3、 | 检查室内控制系统 |  |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统 |  |
| 3．1.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 |  |
| 3．1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |  |
| 3．1.3 | 可进行图像采集条件控制 |  |
| 3．1.4 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议 |  |
| 3．1.5 | 程序卡片可自行定义和存储 |  |
| 3．1.6 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |  |
| 3．1.7 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 |  |
| 3．1.8 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 |  |
| 3．1.9 | 床和机架锁定控制 |  |
| 3．1.10 | X线的使能控制 |  |
| 3．1.11 | 透视蜂鸣器复位 |  |
| 3．1.12 | 秒表 |  |
| 3．1.13 | 透视存储 |  |
| 3．1.14 | 清洁模式 |  |
| 3.2、 | 遥控器功能 |  |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择 |  |
| 3.2.2 | 检查循环播放和序列循环播放 |  |
| 3.2.3 | 浏览速度 |  |
| 3.2.4 | 序列纵览和检查纵览 |  |
| 3.2.5 | 激光灯指示 |  |
| 3.2.6 | 检查和序列的标记，用于存储 |  |
| 3.2.7 | 选择参考图像并调用 |  |
| 3.2.8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |  |
| 3.2.9 | 减影和蒙片选择 |  |
| 4、 | 控制室并行处理工作站 |  |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |  |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |  |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列 |  |
| 4.4 | 可同时处理不同病人的信息 |  |
| 4.5 | 准备下一个病人的信息输入 |  |
| 4.6 | 进行上一个病人的报告编写 |  |
| 4.7 | 进行QCA后，可立即与检查室分享 |  |
| 5、 | 高压发生器 |  |
| 5．1 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW |  |
| 5．2 | 最大管电流：≥1000mA |  |
| 5．3 | 逆变频率：≥100kHZ |  |
| 5．4 | 最小管电压：≤40KV |  |
| 5．5 | 最大管电压：≥125KV |  |
| 5．6 | 最短曝光时间：≤1ms |  |
| 5．7 | 自动SID跟踪 |  |
| 5．8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |  |
| 6、 | X线球管 |  |
| 6．1 | 球管阳极热容量：≥6.4MHU |  |
| 6．2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU |  |
| 6．3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |  |
| *6．4 | 球管阳极散热率：≥21000 W |  |
| 6．5 | 金属陶瓷外壳 |  |
| 6．6 | 液态金属轴承球管 |  |
| 6．7 | 10分钟透视功率：≥4500W |  |
| 6．8 | 球管阳极转速：≤4200转/分钟 |  |
| 6．9 | 球管焦点为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.7mm |  |
| 6．10 | 最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≤65kW |  |
| 6．11 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |  |
| 6．12 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |  |
| 6．13 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |  |
| 6．14 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm |  |
| 6．15 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |  |
| 6．16 | 遮光器位置可存储 |  |
| 6．17 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |  |
| 6．18 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 7、 | 平板探测器 |  |
| 7．1 | 探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器 |  |
| 7．2 | 平板外壳大小：≤42 X 52cm |  |
| 7．3 | 最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm |  |
| *7．4 | ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |  |
| 7．5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1904 x 2586 x 16 bits |  |
| 7．6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |  |
| 7．7 | 像素尺寸：≤154μm |  |
| 7．8 | 0 lp/mm 时DQE：≥77% |  |
| 7．9 | 平板可90度旋转 |  |
| 7．10 | 平板探测器无需水冷装置 |  |
| 7．11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 8、 | 图像显示器 |  |
| 8．1 | 控制室：24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器两台，显示矩阵：≥1920 x 1080，最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m² |  |
| 8．2 | 操作室提供55寸以上显示器及吊架 |  |
| 9、 | 图像系统 |  |
| 9．1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵，即提供2K影像链配置 |  |
| 9．2 | 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |  |
| 9．3 | 最大采集帧率：≥6帧/秒 |  |
| 9．4 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒 |  |
| 9．5 | 实时减影 |  |
| 9．6 | 脉冲透视 |  |
| 9．7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 |  |
| 9．8 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 9．9 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |  |
| 9．10 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |  |
| 9．11 | 具有透视末帧图像保持功能 |  |
| 9．12 | 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅，2048矩阵：≥12,500幅 |  |
| 9．13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |  |
| 9．14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |  |
| 9．15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |  |
| 9．16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |  |
| 9．17 | 支持术中事件记录并存储 |  |
| 10、 | 测量分析（主机系统） |  |
| 10．1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |  |
| 10．2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |  |
| 10．3 | 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 |  |
| 10．4 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |  |
| 11、 | 旋转采集 |  |
| 11．1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |  |
| 11．2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度 |  |
| 11．3 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |  |
| 11．4 | 可实时减影 |  |
| 12、 | 网络与接口 |  |
| 12．1 | 具有DICOM Send功能 |  |
| 12．2 | 具有DICOM Print功能 |  |
| 12．3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |  |
| 12．4 | 具有DICOM Worklist功能 |  |
| 12．5 | 具有DICOM MPPS功能 |  |
| 12．6 | 激光相机接口 |  |
| 12．7 | 高压注射器接口 |  |
| 13、 | 附件 |  |
| 13．1 | 具备整个系统的升级能力 |  |
| 13．2 | 具有双向对讲系统 |  |
| 13．3 | 具有图像处理操作面板 |  |
| 13．4 | 具有红外遥控器 |  |
| 13．5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |  |
| 13．6 | 具有悬吊式射线防护屏 |  |
| 13．7 | 具有床旁射线防护帘 |  |
| 13．8 | 具有悬吊式手术灯 |  |
| 13．9 | 具有中文操作手册 |  |
| 14、 | 智能路径图功能 |  |
| 14．1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |  |
| 14．2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 |  |
| 14．3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 |  |
| 14．4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |  |
| 14．5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |  |
| 15、 | 组合蒙片功能 |  |
| 15．1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |  |
| 15．2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |  |
| 15．3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |  |
| 15．4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 |  |
| 15．5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |  |
| 16、 | 射线剂量防护技术： |  |
| 16.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm |  |
| 16.2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 |  |
| 16.3 | 具有球管内置栅控技术 |  |
| 16.4 | 透视图像存储功能：≥999幅透视图像连续存储 |  |
| 16.5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 |  |
| 16.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 16.7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |  |
| 16.8 | 无射线下定位功能 |  |
| 16.9 | 提供低剂量技术 |  |
| 17、 | 提供三维重建功能 |  |
| 18、 | 提供双期类CT软组织成像 |  |
| 19、 | 提供开放式双期类CT成像功能，要求：投照范围左前斜：≥55度，右前斜：≥185度。单独报价，含在投标总价中。 |  |
| 22、 | 提供冠脉实时动态路图功能，单独报价，含在投标总价中。 |  |
| 23、 | 提供以下配套设备和服务 |  |
| 23.1 | 提供图文报告工作站1套 |  |
| 23.2 | 提供DSA专用进口高压注射器1套 |  |
| 23.3 | 提供除颤仪1台 |  |
| 23.4 | 提供铅衣5套 |  |
| 23.5 | 提供DSA室监护仪1套 |  |
| 23.6 | 提供Pacs接口费 |  |
| 23.7 | 提供4M屏10个 |  |
| 23.8 | 提供科室工作电脑 |  |
| 23.9 | 提供医院DSA机房装修 |  |
| 23.10 | 其他导管室相关辅助成像及抢救设备须在投标文件中列出 |  |