浙江省省级政府采购电子交易项目

竞争性磋商文件

| 项目名称： | 浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号： | CTZB-2024010165 |  |
| 采购方式： | 竞争性磋商（分散采购-分散委托中介） |  |
| 交易方式： | 政府采购电子交易（政府采购云平台） |  |
| 采 购 人： | 浙江中医药大学 |  |
| 代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |  |
| 日 期： | 二○二四年二月 |  |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	- 3 -

第二章 供应商须知	- 9 -

供应商须知前附表	- 9 -

一、总则	- 16 -

二、落实的政府采购政策	- 24 -

三、磋商文件（采购文件）	- 27 -

四、磋商响应文件	- 29 -

五、磋商响应	- 33 -

六、开标	- 34 -

七、磋商	- 36 -

八、最后报价	- 37 -

九、评审	- 38 -

十、成交结果确认与公告	- 40 -

十一、采购代理服务费	- 41 -

十二、合同签订和履约担保	- 41 -

十三、其他事项说明	- 42 -

第三章 采购需求	- 44 -

一、为落实政府采购政策需满足的要求	- 44 -

二、采购清单及技术参数	- 44 -

三、服务要求（同时适用于所有标项）	- 91 -

四、商务要求（同时适用于所有标项）	- 94 -

五、特别说明与规定（同时适用于所有标项）	- 96 -

第四章 评审方法和标准	- 97 -

一、评审方法	- 97 -

二、评审程序及内容	- 97 -

三、评分细则	- 102 -

四、其他评审事项规定	- 110 -

第五章 合同条款	-113-

第六章 磋商响应文件的格式	-125-

第一部分 “资格文件”格式	-126-

第二部分 “商务技术文件”格式	-128-

第三部分 “报价文件（初次）”格式	- 142 -

第七章 附件	- 147 -

第一章 竞争性磋商公告

项目概况： 浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备 采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年02月23日 09:30（北京时间）前递交（上传）磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2024010165

项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3380345

最高限价（元）：3267700

采购需求：

标项一：
    标项名称:核酸电泳系统等设备
    数量: 不限  
    预算金额（元）:585325 
    简要规格描述：本标项采购内容为核酸电泳系统、X-Ray胶片盒等设备。详细要求见第三章 采购需求。 
    备注：不允许进口产品参与投标 ；本标项最高限价 567700元；

标项二：
    标项名称:迷你离心机等设备
    数量: 不限  
    预算金额（元）:761950
    简要规格描述：本标项采购内容为迷你离心机、液氮罐等设备。详细要求见第三章 采购需求。 
    备注：允许进口产品参与投标 ；本标项最高限价 739000 元；

标项三：
    标项名称:纳米粒子跟踪分析仪等设备
    数量: 不限  
    预算金额（元）:1067670
    简要规格描述：本标项采购内容为纳米粒子跟踪分析仪、单道手动移液器等设备。详细要求见第三章 采购需求。 
    备注：允许进口产品参与投标 ；本标项最高限价 1025000 元；

标项四：
    标项名称:生物安全柜等设备
    数量: 不限  
    预算金额（元）:965400
    简要规格描述：本标项采购内容为生物安全柜（II级）、全自动活细胞荧光影像分析系统等设备。详细要求见第三章 采购需求。 
    备注：允许进口产品参与投标 ；本标项最高限价 936000 元；

合同履行期限：详见磋商文件《第三章 采购需求》

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一：本项目专门面向中小企业，要求供应商提供的产品必须全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

标项二、三、四：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：采购公告发布之日起至2024年02月23日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：在线登记后获取，供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告下方的浏览采购文件仅供社会公众查阅使用，不视作依法获取采购文件；未按规定获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年02月23日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年02月23日 09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）本项目不收取磋商保证金；

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：本项目依法落实促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策；优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策、支持创新等政府采购相关规定，具体详见采购文件第二章供应商须知“二、落实的政府采购政策”。

（3）未按招标公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑，其响应文件将被拒绝，通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件；

（4）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在响应截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见招标文件第二章；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（5）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（6）为支持和促进中小企业发展，相关部门出台了政府采购支持中小企业信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，具体可以登录政采云金融服务平台查询（https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home）。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：浙江中医药大学

地    址：杭州市滨江区滨文路548号

传    真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：19538497224

质疑联系人：汪老师

质疑联系方式：0571-86633113

2、采购代理机构信息

名    称：浙江省成套招标代理有限公司

地    址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张诗颖

项目联系方式（询问）：18758864492

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3、同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 对应 条款号 | 内容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购项目名称 | 浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备 |
| 1.2.2 | 采购项目编号 | CTZB-2024010165 |
| 1.2.3 | 采购内容 | 见《第三章 采购需求》 |
| 1.2.4 | 采购预算、最高限价（如有） | 见《第一章 竞争性磋商公告》 |
| 1.2.5 | 采购资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.2.6 | 项目类型 | ☑A货物类 |
| 1.2.7 | 采购标的所属行业 | 工业 |
| 1.2.8 | 采购人 | 单位名称：浙江中医药大学 联 系 人：张老师 联系电话：19538497224 地 址：杭州市滨江区滨文路548号 |
| 1.2.9 | 使用单位（需求单位） | 同采购人 |
| 1.2.10 | 采购代理机构 | 单位名称：浙江省成套招标代理有限公司 项目联系人（询问）：张诗颖 项目联系方式（询问）：18758864492 邮 箱：445926011@qq.com 地 址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼 |
| 1.2.11 | 交易方式 | ☑电子交易 |
| 1.2.12 | 电子交易平台 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 1.3.1 | 采购方式 | 竞争性磋商（是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式） |
| 1.4.1 | 申请人的资格要求 （合格投标供应商资格要求） | 见《第一章 竞争性磋商公告》 |
| 1.7.1 | 联合体投标（响应） | 接受（联合体仅接受大中型企业与小微企业或小微企业与小微企业组成联合体投标） 供应商以联合体形式参加本项目磋商的，须签订联合体协议，联合体各方均应具备本项目“申请人的资格要求”。响应文件中应提供联合协议（格式见附件），并明确联合体各方的工作范围。响应文件除联合体协议须联合体各方盖章签字外，均由联合体牵头人签章。 |
| 1.8.1 | 进口产品投标（响应） | 标项一：不适用； 标项二、三、四：适用 |
| 1.11.1 | 统一现场勘查 | 不组织 |
| 1.12.1 | 磋商前答疑会时间、地点 | 不召开 |
| 1.13 | 关联供应商共同参加同一合同项下磋商活动的限制 | 有（详见本章第1.13款） |
| 1.13.5 | 核心产品内容 （非单一产品适用） | 标项一： 多功能酶标仪； 标项二：反渗透纯水系统（纯水仪）；标项三：纳米粒子跟踪分析仪； 标项四：全自动活细胞荧光影像分析系统。 具体详见第三章采购清单 |
| 1.15.1 | 转包、分包 | 允许分包，不允许转包 本项目同意将非主体、非关键性的 配送 工作分包。如供应商拟采取分包的，需在投标文件中提供分包意向协议（格式见附件），并明确拟分包的工作范围、拟分包单位并提供拟分包单位的相关资质。 |
| 2.1.1 | 是否专门面向 中小企业采购 | 标项一：是； 标项二、三、四：否 |
| 2.1.14 | 是否落实小、微企业 价格扣除扶持政策 | 标项一：否； 标项二、三、四：是； |
| 2.2 | 是否落实节能、环保产品政府采购实施相关规定 | R 强制采购节能产品 R 优先采购节能、环保产品 £ 不适用 |
| 2.4 | 是否落实首台套产品和“制造精品”的自主创新产品相关政策 | R 优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品 £ 不适用 |
| 3.2.1 | 磋商文件提疑截止时间 | 2024年2月20日，17:00时前 |
| 4.1.1 | 磋商响应文件的形式 | ☑电子加密的磋商响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件，文件格式“.jmbs”） |
| 4.2.1 | 磋商响应文件的组成 | 完整的《磋商响应文件》由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成（具体组成内容详见本章4.2.2磋商响应文件内容组成表）。 |
| 4.3.1 | 磋商响应文件的编制方法 | 依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（电子交易平台，网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收并提示。 |
| 4.4.1 | 磋商响应文件的签章形式 | ☑电子签章。按《第二章供应商须知》和《第六章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 4.5.2 | 合同形式 | ☑总价合同 |
| 4.5.3 | 磋商报价涵盖的范围 | 见《第三章 采购需求》“商务要求（合同商务条款主要内容）”，投标供应商的投标报价涵盖范围不符合规定的，投标无效。 |
| 4.6.1 | 磋商响应文件有效期 | 《磋商响应文件》自提交截止之日起90天内保持有效，否则磋商响应无效。 |
| 4.7.1 | 备份响应文件的约定 | 供应商在“政府采购云平台”完成电子加密“磋商响应文件”的在线传输递交后，还可以在磋商响应文件提交截止时间前通过邮寄等方式送达以介质存储的数据电文形式的“备份响应文件”。“备份响应文件”由供应商自愿提交，磋商文件不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份响应文件”的，磋商响应无效。 |
| 4.7.2 | 备份响应文件的编制 | 供应商提交的备份响应文件应当是通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后，与电子加密“磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的未加密的备份响应文件，文件格式“.bfbs”。以其他方式编制的“备份响应文件”视为无效“备份响应文件”。 |
| 4.7.3 | 备份响应文件的存储、份数、密封包装、标识、递交接收 | （1）备份响应文件的存储：以U盘或光盘介质存储。 （2）备份响应文件的份数：1份。 （3）备份响应文件的密封包装、标识：“备份响应文件”应当密封包装并在外包装上标注采购项目名称、磋商供应商单位名称并加盖公章。“备份响应文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。 （4）备份响应文件的递交与接收：磋商响应文件提交截止时间前以邮寄等方式送达至采购代理机构（浙江省成套招标代理公司，杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1802室，接收人：张诗颖，联系电话：18758864492），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。“备份响应文件”逾期送达的视为未递交，建议供应商提前3日办理邮寄事宜。 |
| 5.1.1 | 磋商响应文件提交截止时间 | 见《第一章 竞争性磋商公告》 |
| 5.2.1 | 磋商响应文件提交地点 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 5.3.1 | 磋商响应文件的传输递交 | （1）供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成磋商响应文件的传输递交。截止时间前未完成传输递交的，视为撤回磋商响应文件。截止时间以后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 （2）磋商响应文件成功传输递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （3）磋商响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。 提示：供应商传输递交的“磋商响应文件”应是通过“政采云电子交易客户端”，并按磋商文件和“政府采购云平台”要求编制并加密的电子加密磋商响应文件。 |
| 6.1.1 | 磋商响应文件开启时间 | 同磋商响应文件提交截止时间 |
| 6.1.2 | 磋商响应文件开启地点 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 6.2.2 | 开标邀请 | 本项目采用电子交易，采购组织机构将按照磋商文件规定的磋商响应文件开启时间在“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启磋商响应文件，所有磋商供应商均应当准时在线参加开标。 |
| 6.2.3 | 磋商响应文件开启顺序 | 资格文件、商务技术文件、报价文件 |
| 6.3.2 | 磋商响应文件在线解密 | 磋商响应文件提交时间截止后，采购代理机构通过“政府采购云平台”在线发出磋商响应文件“开始解密”通知，磋商供应商登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限（30分钟）”内自行完成磋商响应文件的解密。 备注:磋商响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。 |
| 6.3.3 | 磋商响应文件在线解密 异常情况处理办法 | 供应商传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”无法按时解密时，按以下规定处理： （1）已按规定递交了合格的“备份响应文件”的，采购代理机构将拆封供应商递交的“备份响应文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份响应文件”为依据进行磋商、评审。“备份响应文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”自动失效。 （2）未按规定递交合格的“备份响应文件”的或递交的“备份响应文件”无法成功上传的，视为磋商响应文件撤回。 （3）备份响应文件上传成功后视为磋商响应文件解密成功，供应商可以进入后续磋商与评审。 |
| 6.3.4 | 《政府采购活动现场确认声明书》的签署和提交 | 供应商应当在磋商响应文件解密结束后60分钟内，完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署（盖章或签字，格式见第七章），并按照要求提交至政采云平台或采购组织机构指定邮箱（wucy@zjsct.cn）。未按规定提交有效的《政府采购活动现场确认声明书》的投标无效。 |
| 7.3.1 | 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 采购需求中的技术、商务、服务要求以及合同条款 |
| 9.7.1 | 评审方法和标准 | 综合评分法，详见磋商文件《第四章 评审方法和标准》 |
| 9.7.3 | 供应商信用信息 查询、存档与使用 | （1）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购代理机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。 （2）查询工作在资格审查时由采购组织机构统一进行，查询结果打印后留存备案。 （3）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。 |
| 10.1.1 | 成交结果确认 （确定成交供应商） | 见本章第10.1.1款规定 |
| 10.2.1 | 成交结果公告及 《成交通知书》签发 | 成交结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“浙江政府采购网”公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。成交结果公告期限为1个工作日。 备注：成交供应商领取《成交通知书》时应提交装订成册的纸质版《磋商响应文件》（一套）。 |
| 11.1.2 | 采购代理服务费 收取标准或金额 | （1）采购代理服务费支付方：成交供应商 （2）采购代理服务费金额：本项目采购代理服务费由成交人直接向采购代理机构支付，成交人应在收到成交通知书后7天内向采购代理人支付，具体以每标项的成交金额为计费基数，采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件的收费标准×50%。对于未明确中标（成交）金额的采购项目和代理服务费不足2000元的项目，代理服务费均按2000元计收取。 （3）采购代理服务费收取账户： 户 名：浙江省成套招标代理有限公司 帐 号：7331 6101 8260 0126 385 开户行：中信银行杭州西湖支行 （4）采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按采购文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 12.1.1 | 合同签订时间期限 | 《成交通知书》发出后30天内 |
| 12.2.1 | 履约保证金 金额、形式、有效期 | 履约保证金金额：合同金额的1% 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式 履约保证金接收人：采购人 履约保证金有效期限：合同履行完毕前有效 |
| 12.3 | 合同款支付方式 | 国产货物：采购人收到成交供应商支付的履约保证金及开具的正规发票后7个工作日内，向成交供应商支付40%的货款。货物自成交供应商送达采购人指定地点，完成安装调试完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）两周后7个工作日内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商支付剩余60 %的货款。 进口货物：成交供应商同意在进口代理机构免税申报表办理完成后，采购人于7个工作日内将本合同总价款的70%支付给进口代理机构，进口代理机构收到70%价款后，向成交供应商指定的境外公司（外贸合同卖方）开具合同总价款70%的即期信用证，由外贸合同卖方发货后向银行提交单据进行议付。货物验收合格后，进口代理机构向采购人开具合同总价款的全额增值税普通发票且经成交供应商鉴证后，采购人于7个工作日内将剩余30%的价款支付给进口代理机构，进口代理机构以收到30%尾款为指令，对外电汇支付剩余30%价款。进口代理机构与成交供应商的结算，与采购人无涉。 |
| 13.1.1 | 中小企业信用融资 | 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 13.2.1 | 重要提醒 | （1）供应商应仔细对照供应商须知条款阅读本表，如本表与须知内容就同一事项规定不一致的，以本表为准。 （2）供应商在编制磋商响应文件时应作出符合客观事实的真实响应，采购人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理。 （3）磋商文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的响应无效。 （4）投标供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。如投标供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因以及相应证明材料，以备评审专家核查。如未提供相应说明及证明材料的，做无效标处理。 （5）磋商文件中所有加粗及加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读磋商文件内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责。 （6）本项目仅提供电子版磋商文件，公告的电子版磋商文件与签章的纸质版磋商文件具有同等效力。 |
| 13.3.1 | 磋商文件解释权 | 本文件的解释权属于浙江省成套招标代理有限公司所有。 |

## 一、总则

### 1.1 实施依据及适用范围

1.1.1实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施；

1.1.2适用范围：本《磋商文件》适用于浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备 采购项目（项目编号：CTZB-2024010165）的磋商、评审、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 1.2 项目基本信息

1.2.1项目名称：见《投标须知前附表》

1.2.2项目编号：见《投标须知前附表》

1.2.3采购内容：见《投标须知前附表》

1.2.4采购预算、最高限价：见《投标须知前附表》

1.2.5资金落实情况：见《投标须知前附表》

1.2.6项目类型：见《投标须知前附表》

1.2.7采购标的所属行业：见《投标须知前附表》

1.2.8采购人：见《投标须知前附表》

1.2.9使用单位（需求单位）：见《投标须知前附表》

1.2.10采购代理机构：见《投标须知前附表》

1.2.11交易方式：见《投标须知前附表》

1.2.12电子交易平台：见《投标须知前附表》

- 1.3 采购方式和采购组织类型

1.3.1采购方式：见《投标须知前附表》

1.3.2采购组织类型：分散采购-分散委托中介

### 1.4 申请人的资格要求

1.4.1申请人的资格要求（即“合格投标供应商的资格”要求）：见《供应商须知前附表》。

1.5 定义

1.5.1“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”（本项目的采购人是指“浙江中医药大学”）；

1.5.2“采购代理机构”：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“浙江省成套招标代理有限公司”）；

1.5.3“采购组织机构”：是指采购人或受采购人委托组织本次采购活动的机构（本项目的采购组织机构是指“浙江省成套招标代理有限公司”）；

1.5.4“磋商供应商”：是指在规定的时间和地点向采购人提交磋商响应文件的供应商；

1.5.5“磋商供应商代表”：是指参加本项目磋商活动的磋商供应商的法定代表人或法定代表人的授权代表；

1.5.6“磋商响应联合体”：是指不同的供应商通过签署联合投标（响应）协议，以一个供应商的身份参加磋商；

1.5.7“成交供应商”：是指经磋商小组推荐并经采购人确认的成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；

1.5.8“同级政府采购监督管理部门”：是指“浙江省财政厅”；

1.5.9“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

1.5.10“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

1.5.11“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

1.5.12“项目”：是指磋商供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

1.5.13“书面形式”：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；

1.5.14“个人有效身份证明”：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；

1.5.15“制造商”：是指拥有产品自主知识产权的单位；

1.5.16“磋商文件/竞争性磋商文件/采购文件”：均系指本文件；

1.5.17“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

1.5.18“实质性条款（或要求）”：是指本文件《第三章 采购需求》中标注“▲”号的技术、服务或商务条款（或要求），供应商响应时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则响应无效；

1.5.19“重大偏离”或“保留”：是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和磋商供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的磋商响应文件的磋商供应商产生不公平影响的。

1.5.20“细微偏离”：是指磋商响应文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

### 1.6 磋商委托

1.6.1磋商供应商的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次磋商有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》（格式见第六章磋商响应文件格式），《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

1.6.2《法人（或单位）授权委托书》应当按照采购文件提供的格式填写，同时加盖投标人电子签名或公章、标明授权有效时限并提供相关证明材料，否则视为无效授权（等同未提供）。

### 1.7 联合体投标（响应）

1.7.1是否接受联合体投标（响应）：见《供应商须知前附表》；

1.7.2《供应商须知前附表》规定接受联合体投标（响应）的，参加磋商活动的联合体应遵守以下规定：

（1）两个或以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商活动。以联合体形式参加磋商活动的，应当在磋商响应文件中予以说明；

（2）以联合体形式参加磋商活动的，参加联合体的供应商均应当符合本采购文件规定的“申请人的资格要求”第1条和第3条第（1）款的规定（响应时各方均应提供资格证明材料），并应当在磋商响应文件中向采购人提交《联合投标（响应）协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合投标（响应）协议书》的联合体无效；

（3）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）联合体形式参加磋商活动的，采购文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）；采购文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由《联合投标（响应）协议书》中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（6）以联合体形式参加磋商活动的，联合体各方均不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商活动，否则相关联合体均按无效联合体处理，资格审查不通过；

（7）联合体形式参加磋商活动的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按《联合投标（响应）协议书》约定共同缴纳。

### 1.8 进口产品投标（响应）

1.8.1是否允许进口产品投标（响应）：见《供应商须知前附表》；

1.8.2《供应商须知前附表》未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加投标（响应）。“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。

### 1.9 磋商费用

1.9.1不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用，采购人、采购代理机构概不负责；

1.9.2合同实施过程中，成交供应商须与采购人积极配合。成交供应商自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

### 1.10 语言文字及计量单位

1.10.1语言文字：除专业术语、签名、盖章、名称等特殊情形外，与本次采购工作有关的所有材料、来往函电语言均应使用中文，专业术语、名称应附有中文注释。仅以中文以外的文字表述的材料视同未提供。

1.10.2计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

### 1.11 现场勘查

1.11.1现场勘查时间、地点、联系人：见《供应商须知前附表》；

1.11.2《供应商须知前附表》规定组织统一现场勘查的，采购人将按《供应商须知前附表》规定的时间、地点统一组织所有磋商供应商进行现场勘查，此外其他任何时间采购人不再组织磋商供应商进行现场勘查工作（特殊情形除外）。

1.11.3磋商供应商应自行前往规定的地点参加现场勘查，发生的所有费用由磋商供应商自行承担。

1.11.4现场勘查过程中，磋商供应商应注意勘查安全，除采购人的原因外，磋商供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由磋商供应商自行承担。

1.11.5采购人在现场勘查中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供磋商供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.12 磋商前答疑会

1.12.1磋商前答疑会时间、地点：见《供应商须知前附表》；

1.12.2前附表规定召开磋商前答疑会的，采购组织机构按《供应商须知前附表》规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清磋商供应商提出的问题；

1.12.3磋商供应商应在答疑会时间的2日前，以书面形式将需要提出的问题送达采购组织机构，以便采购组织机构在会议期间澄清；

1.12.4不召开磋商前答疑会或磋商前答疑会完成后的其他时间，采购组织机构将按本章第3.2款“磋商文件的提疑”、第3.3款“磋商文件的澄清、修改（更正）”相关规定对供应商所提问题进行澄清、答复、修改、更正。

### 1.13 关联供应商参与同一合同项下采购活动的限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》相关规定。

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的资格均作“不合格”处理。

1.13.2存在以下利害关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的响应均作无效响应处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关磋商供应商的响应作无效处理。

1.13.4（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由磋商小组按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标供应商不作为成交候选供应商。

1.13.5（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌相同的，按照第1.13.4款处理；本项目核心产品内容见《供应商须知前附表》。

### 1.14 特殊供应商参加磋商活动的规定

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

### 1.15 转包、分包

1.15.1是否允许转包、分包：见《供应商须知前附表》；

1.15.2《供应商须知前附表》中声明允许分包的，磋商供应商可以根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 1.16 供应商询问、质疑和投诉

1.16.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

1.16.2质疑：供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.16.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.16.2.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或主要负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.16.2.3供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

1.16.2.4质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程和中标或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

1.16.3投诉：供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

### 1.17 其他说明

1.17.1除采用最低评审价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次项目进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目磋商。

1.17.2供应商参加磋商时所使用的资格、信誉、荣誉、磋商供应商业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商参加磋商时所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

1.17.3供应商在磋商过程中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

1.17.4供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交《磋商响应文件》。《磋商响应文件》应对磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.17.5磋商文件中如有涉及产品品牌或型号为建议性要求或档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以自行选择其他品牌型号的产品参加响应，但所投产品应当具有相等或更优于磋商文件要求的指标、性能、档次，否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

## 二、落实的政府采购政策

### 2.1 是否专门面向中小企业采购

2.1.1是否专门面向中小企业采购：见《供应商须知前附表》。

2.1.2中小企业，系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.3在政府采购活动中，磋商供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物全部由中小企业制造，即货物全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程全部由中小企业承建，即工程施工单位为全部中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员全部为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【10%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额【30%】以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【4%】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.1.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章附件4）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2.1.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

2.1.7可享受中小企业扶持政策的磋商供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.1.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 2.2 支持绿色发展

2.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

附:《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》（如遇调整，按最新清单执行）

| 品目清单序号 | 产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机； ★A02010105便携式计算机； ★A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ★A0201060102激光打印机； ★A0201060104针式打印机； ★A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ★A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ★A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ★A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：★电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ★A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ★A060806 水嘴 | 水嘴。 |

2.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

2.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 2.3 进口产品采购管理

2.3.1是否允许采购进口产品：见《供应商须知前附表》。

2.3.2《供应商须知前附表》已明确说明允许采购进口产品的，允许进口产品参加投标（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）,没有明确说明允许采购进口产品的，一律拒绝进口产品参加投标。

- 2.4 支持创新发展

2.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 2.5 中小企业信用融资

## 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

## 三、磋商文件（采购文件）

### 3.1 磋商文件的组成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 供应商须知；

第三章 采购需求；

第四章 评审方法和标准；

第五章 合同条款；

第六章 磋商响应文件的格式；

第七章 附件（如有）；

磋商文件的澄清、修改文件（如有）；

磋商过程中经采购人确认的对磋商文件作出的实质性变动（如有）。

### 3.2 磋商文件的提疑

3.2.1磋商文件提疑截止时间：见《供应商须知前附表》；

3.2.2供应商应认真阅读通过“政府采购云平台”经登记后获取的磋商文件，如发现磋商文件中有前后不一致或不清楚或有误的内容，应在“磋商文件提疑截止时间”前以书面形式向采购代理机构提出，否则造成的一切后果由供应商自行承担，采购人、采购代理机构概不负责。

3.2.3采购代理机构将在收到供应商递交的《疑问函》后三个工作日内以书面形式答复供应商提出的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有已登记获取磋商文件的供应商。

### 3.3 磋商文件的澄清、修改（更正）

3.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取磋商文件的供应商。

3.3.2磋商文件的澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商活动的供应商均有约束力；当原磋商文件与澄清、修改的内容就同一事项的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.3.3磋商文件的澄清、修改的内容影响到供应商磋商响应文件编制的，采购人或采购代理机构将按相关规定顺延磋商截止时间及开标时间，使之满足政府采购相关规定。

3.3.4供应商收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构提交的书面回执。

3.3.5供应商对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期。

3.3.6任何口头形式的答复、说明均不属于磋商文件的组成部分。

### 3.4 磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件（采购文件）使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.16.2款规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 四、磋商响应文件

### 4.1 磋响应文件的形式

4.1.1磋商响应文件的形式：电子加密的响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件，文件格式“.jmbs”）。

### 4.2 磋商响应文件的组成

4.2.1完整的磋商响应文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成（以下统称“磋商响应文件”）。

4.2.2磋商响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 磋商响应文件组成内容 |  |  | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分《资格文件》组成内容及要求【依序编制】 |  |  |  |  |
| 1-1 | ▲符合“申请人的资格要求”第1条规定的证明文件： |  |  |  |
| （1） | ▲基本资格符合性承诺书（格式见第六章） |  |  | 有 |
| （2） | 联合体协议（如有）（格式见第七章 附件） |  |  | 有 |
| 1-2 | ▲符合“申请人的资格要求”第2条“落实政府采购政策需满足的资格要求”的证明文件： （仅标项一须提供） |  |  |  |
| （1） | ▲《中小企业声明函》（格式见第六章），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），或监狱企业证明文件 提示和说明： a.本项目中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行，划分标准对应行业详见投标须知前附表及《中小企业声明函》格式内所示；符合要求的个体工商户在政府采购活动中视同中小企业；符合要求的监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业（《残疾人福利性单位声明函》 b.供应商应当按照采购文件明确的中小企业划分对应行业如实出具《中小企业声明函》，所提供的货物的制造商为两个或以上的，应当在《中小企业声明函》中如实、逐一列明。 |  |  | 有 |
| 备注 | 上述资格证明文件未提供或提供不齐全的，作资格审查不通过处理，不得进入后续磋商、评审程序。 |  |  |  |
| 第二部分《商务技术文件》组成内容及要求【依序编制】 |  |  |  |  |
| 2-1 | 《商务技术文件》封面（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-2 | ▲关于《磋商响应文件》所有内容真实、有效的承诺函（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-3 | ▲磋商响应函（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-4 | ▲《法人（或单位）授权委托书》（磋商供应商授权其单位正式职工全权代表其处理投标事项或签署相关文件时须提供，格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-5 | 磋商供应商基本情况说明表（格式见第六章，后附企业简介） |  |  | 有 |
| 2-6 | 磋商供应商业绩汇总表及证明材料（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-7 | ▲投标（技术、商务）响应表（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-8 | ▲投标产品详细清单（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-9 | 所投产品详细介绍资料（格式自拟，加盖投标供应商公章） |  |  | 无 |
| 2-10 | 投标（技术、服务）方案 |  |  | 有 |
| 2-11 | 投标产品政府采购节能、环保产品认证证书（如有） |  | （1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（提供复印件加盖供应商公章） 备注：▲本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖磋商供应商公章），否则响应无效。政府采购节能产品强制采购目录见第七章附件。 | 无 |
|  |  |  | （2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供复印件加盖磋商供应商公章） 备注：政府采购环境标志产品品目见第七章附件。 | 无 |
| 2-12 | 支持创新发展（如有） |  | 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。 | 无 |
| 2-13 | 关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有，格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-14 | 供应商认为有必要提供的其他与商务技术有关的资料或说明（如有，格式见第六章） |  |  | 有 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的响应无效。 |  |  |  |
| 第三部分《报价文件》组成内容及要求【依序编制】 |  |  |  |  |
| 3-1 | 《初次报价文件》封面（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 3-2 | ▲初次报价一览表（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 3-3 | ▲初次报价明细表（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 3-4 | 符合政府采购价格扶持政策的证明材料（标项2、3、4如符合应提供） | （1）中小企业声明函（如是，请提供，格式见第六章） |  | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见第六章） |  | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复印件加盖供应商公章） |  | 无 |
| 3-5 | 供应商认为有必要提供的其他与报价有关的资料或说明（如有，格式见第六章） |  |  | 有 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的投标无效。 |  |  |  |

### 4.3 磋商响应文件的编制

4.3.1依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.3.2供应商应当按照本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

4.3.3本文件《第六章 磋商响应文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章 磋商响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

4.3.4本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”内容中约定可以提供复印件（或复制件）的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

4.3.5本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的响应无效。

4.3.6《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

4.3.7《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.3.8供应商没有按照本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

### 4.4 磋商响应文件的签章

4.4.1磋商响应文件的签章形式：见《供应商须知前附表》。

4.4.2《磋商响应文件》内容应按《第二章 供应商须知》规定和《第六章 磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署，应签章而未签章的材料视为未提供。请各供应商详细查阅本章第4.3款“磋商响应文件的编制”规定（供应商为自然人的，须由自然人本人签字（或盖章），同时提供自然人本人有效身份证明材料，否则视为未提供）。

### 4.5 磋商报价

4.5.1报价应按《第六章 磋商响应文件格式》中提供的相关报价格式填写。

4.5.2合同形式：见《供应商须知前附表》。

4.5.3报价涵盖的范围：见《供应商须知前附表》。

4.5.4价格评审以最后报价为准；

4.5.5每轮报价均只允许有一个报价，有选择的报价将作无效响应处理；

4.5.6最低报价不是成交的保证，采购人及采购代理机构不作任何落标解释。

### 4.6 磋商响应文件的有效期

4.6.1《磋商响应文件》有效期：见《供应商须知前附表》。《磋商响应文件》有效期短于这个规定期限的投标将作无效响应处理；

4.6.2在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长《磋商响应文件》的有效期，协商过程以书面形式进行；

4.6.3磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改《磋商响应文件》；

4.6.4成交供应商的《磋商响应文件》作为合同组成部分，其有效期自动延长至合同履行完毕止；

4.6.5供应商在《磋商响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其磋商响应文件的，须按采购预算金额的5%向采购组织机构进行赔偿，以弥补因其撤销响应文件给采购人、采购代理机构造成的损失，同时采购组织机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

- 4.7 备份响应文件

4.7.1备份响应文件的约定：见《供应商须知前附表》。

4.7.2备份响应文件的编制：见《供应商须知前附表》。

4.7.3备份响应文件的存储、份数、密封包装、标识、递交与接收

（1）存储：见《供应商须知前附表》。

（2）份数：见《供应商须知前附表》。

（3）密封包装、标识：见《供应商须知前附表》，备份响应文件没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。

（4）递交与接收：见《供应商须知前附表》，备份响应文件逾期送达的视为未递交。

4.7.4备份响应文件的使用与失效

合格的备份响应文件在电子加密“磋商响应文件”解密异常时拆封、使用，电子加密“磋商响应文件”正常解密的备份响应文件自动失效，不再拆封、使用。“磋商响应文件解密异常情况处理”办法见《供应商须知前附表》。

4.7.5“备份响应文件”与电子加密的“磋商响应文件”同时生成，不属于备选（替代）方案。

## 五、磋商响应

### 5.1 磋商响应文件提交截止时间

5.1.1磋商响应文件提交截止时间：见《供应商须知前附表》。

### 5.2 磋商响应文件提交地点

5.2.1磋商响应文件提交地点：见《供应商须知前附表》。

### 5.3 磋商响应文件的传输递交

5.3.1电子加密“磋商响应文件”的传输递交：见《供应商须知前附表》。

### 5.4 磋商响应文件的补充、修改或撤回

5.4.1供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回。供应商补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回已传输递交的原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未重新完成传输的，视为撤回响应文件。磋商响应文件提交截止时间后传输递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.4.2供应商对磋商响应文件进行补充、修改的，补充、修改文件应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.3磋商响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回（撤销）磋商响应文件。

### 5.5 磋商响应文件的备选方案

5.5.1供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则作无效响应处理。

5.5.2与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选（替代）方案。

- 5.6 投标供应商不足法定数量的处理

5.6.1到磋商响应截止时间止，若某个标项成功解密（备份磋商响应文件成功上传的视为成功解密）《磋商响应文件》的供应商少于三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）不再进行磋商，将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

## 六、开标

### 6.1 磋商响应文件开启时间、地点

6.1.1磋商文件开启时间：见《供应商须知前附表》。

6.1.2磋商文件开启地点：见《供应商须知前附表》。

### 6.2 开标组织与邀请

6.2.1开标组织：本项目开标现场活动由采购人或采购代理机构（以下简称“采购组织机构”）组织实施，准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录，开标现场由采购组织机构人员主持。

6.2.2开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照磋商文件规定的磋商响应文件开启时间在“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启磋商响应文件，所有磋商供应商均应当准时在线参加。

6.2.3磋商响应文件开启顺序：按政府采购云平台规定开启。

6.2.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果。

### 6.3 开标流程

本项目通过政府采购云平台按以下步骤组织实施开标：

6.3.1开标现场组织人员宣布开标，介绍开标现场组织人员情况，宣读开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

6.3.2磋商响应文件在线解密：开标现场组织人员在“政府采购云平台”在线发出“投标文件解密”通知，启动投标文件的解密程序；“投标文件解密”通知发出后，磋商供应商应当登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限”内完成投标文件的解密（在线解密时间期限：30分钟）；

6.3.3磋商响应文件在线解密异常情况处理（如需）：如有投标供应商在线解密失败时，开标现场组织人员按规定启动“投标文件在线解密异常情况处理”（投标文件在线解密异常情况处理办法见《供应商须知前附表》）。

6.3.4开标现场组织人员在“政府采购云平台”在线公布投标文件解密情况并组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（投标文件解密结束后，供应商应当在解密完成后60分钟内完成确认书的提交，否则视为未提交。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是投标供应商资格文件的组成部分，未提交的作资格审查不合格处理）。

6.3.5开启供应商的磋商响应文件，并由磋商小组对各磋商供应商的资格符合性以及磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

6.3.6公布资格符合性以及磋商响应文件符合性的审查结果。

6.3.7开标现场组织人员在“政府采购云平台”在线发出“磋商响应函”通知，供应商在规定时间期限内，通过“政府采购云平台”完成磋商响应答复。

6.3.8公布提交最后报价的供应商名单和最后报价提交的时间。

6.3.9开启各供应商的最后报价信息。

6.3.10公布最终评审结果以及成交候选供应商名单。

6.3.11特殊情况说明

（1）如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

## 七、磋商

### 7.1 磋商地点及邀请

7.1.1磋商地点：见《供应商须知前附表》

7.1.2磋商邀请：邀请所有磋商供应商派法定代表或授权代表在线上参加。

### 7.2 磋商步骤

供应商资格以及磋商响应文件的符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（先统一完成商务技术磋商、后统一进行报价磋商），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会（磋商顺序按磋商响应文件递交顺序进行）。

### 7.3 磋商过程中采购需求的实质性变动

7.3.1磋商过程中可能实质性变动的内容：见《供应商须知前附表》。

7.3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后生效，磋商小组将及时通过政府采购云平台（或现场）通知所有参加磋商的供应商（如因技术问题无法通过“政府采购云平台”通知的，采购组织机构将通过邮件或传真等形式向所有磋商供应商发出书面通知）。

### 7.4 磋商响应文件的重新提交

7.4.1供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（供应商重新提交的响应文件应当由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明）。

7.4.2磋商结束后，磋商小组确定提交最后报价的供应商名单，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

7.4.3供应商最后报价提交完毕后，磋商小组按磋商文件约定的评分办法对所有提交最后报价的供应商的响应文件（商务技术部分）和最后报价进行综合评分。

### 7.5 供应商退出机制

7.5.1已递交磋商响应文件的供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 八、最后报价

### 8.1 最后报价涵盖范围

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，是供应商承诺履行合同的最终价格，应涵盖完成经磋商的最终采购需求所涉及的全部内容。

### 8.2 提交最后报价的供应商的确定原则

8.2.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

8.2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

8.2.3符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三款条第四款规定的情形或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》规定的，提交最后报价的供应商可以为2家。

### 8.3 最后报价的提交

8.3.1最后报价的提交：经签署的最后报价应在磋商小组规定的时间内提交。

## 九、评审

### 9.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

### 9.2 磋商小组的组建

9.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

9.2.2评审专家从省级或以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

### 9.3 磋商小组的职责

9.3.1磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，负责下列职责：

（1）对各供应商磋商响应文件中的资格证明进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

（2）对各磋商供应商的磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。视情要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

（3）集中与单一供应商分别进行磋商。

（4）根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，并书面告知所有参加磋商的供应商。

（5）根据磋商结果确定最终采购需求、确定提交最后报价的供应商名单，要求供应商在规定时间内提交最后报价。

（6）按磋商文件约定的评分办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

（8）签署评审报告。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（9）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### 9.4 评审原则

9.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

9.4.2评审工作将依据磋商文件、磋商响应文件及磋商文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

### 9.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，磋商小组按照少数服从多数的原则处理，采购程序继续进行。有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商小组中的多数意见。

### 9.6 评审纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### 9.7 评审方法和标准

9.7.1评审方法和标准：见《第四章 评审方法和标准》

9.7.2评审程序：见《第四章 评审方法和标准》

9.7.3供应商信用信息查询、存档与使用：见《第四章 评审方法和标准》

### 9.8 成交候选供应商推荐

9.8.1磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 十、成交结果确认与公告

### 10.1 成交结果确认（确定成交供应商）

10.1.1成交结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认成交结果、确定成交供应商，具体流程如下：

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认；

（2）采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

10.1.2未经授权，采购代理机构不对评审结果做任何解释（法律法规有规定的从其规定）。

### 10.2 成交结果公告和成交通知书签发

10.2.1成交结果公告及《成交通知书》签发：见《供应商须知前附表》。

10.2.2成交结果公告期限为1个工作日。

10.2.3成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃中标、成交资格。

### 10.3 采购过程、成交结果的质疑

磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.16.2款规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 十一、采购代理服务费

11.1.1采购代理服务费的支付方：成交供应商；

11.1.2收取标准或金额：见《供应商须知前附表》；

11.1.3缴纳时间：成交供应商确定后7日内，一次性缴纳；

11.1.4缴纳形式：电汇、转账、支票、汇票（不接受现金）；

11.1.5特别说明：

（1）采购代理服务费由成交供应商承担的，供应商在最后报价时应予以考虑；

（2）采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按上述规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过；

11.1.6成交供应商确定后，成交供应商拒绝签订合同的，或因自身原因被取消成交资格或放弃成交的，已收取的采购代理服务费不予退还，未支付的采购代理服务费从成交供应商的赔偿款中扣缴。

## 十二、合同签订和履约担保

### 12.1 签订合同

12.1.1合同签订时间期限：见《供应商须知前附表》；

12.1.2成交供应商应当在《供应商须知前附表》中规定的时间内，通过“政府采购云平台”与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，将予以纠正。

12.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，由高到低原则确定下一候选人为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

12.1.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用以及由此给采购人损失），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

12.1.5原成交供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 12.2 履约担保（履约保证金）

12.2.1履约担保提交要求：见《供应商须知前附表》；成交供应商应提交而未提交履约担保的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

12.2.2采购合同签订后，成交供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对成交供应商已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；此外，成交供应商还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：

（1）采购人已向成交供应商支付了合同款的，成交供应商须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额的违约金；

（2）采购人还未向成交供应商支付合同款的，成交供应商须一次性向采购人支付合同总额30%的违约金。

12.2.3成交供应商的违约金用于弥补采购人、采购代理机构的损失，以及支付采购代理服务费、专家评审费等采购组织费用。

12.2.4履约保证金在成交供应商按约定履约完毕后退还（具体退还方式以合同签订时约定为准）。

12.2.5成交供应商不按合同履约的，采购人将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

- 12.3合同款支付方式等

合同款支付方式：见《供应商须知前附表》。

## 十三、其他事项说明

- 13.1 中小企业信用融资

13.1.1中小企业融资相关规定：见《供应商须知前附表》。

- 13.2 重要提醒

13.2.1磋商重要提醒：见《供应商须知前附表》。

- 13.3 采购文件解释权

13.3.1采购文件解释权：见《供应商须知前附表》。

第三章 采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 6 | 优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 7 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品，详见技术要求 |

## 二、采购清单及技术参数

### 标项一：核酸电泳系统等设备

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸电泳系统 | 1台 |  |
| 2 | X-Ray胶片盒 | 1盒 |  |
| 3 | 恒温混匀仪 | 1台 |  |
| 4 | 滚轴混合搅拌器 | 1台 |  |
| 5 | 旋转混合器 | 1台 |  |
| 6 | 摇床 | 1台 |  |
| 7 | 磁力搅拌器 | 1台 |  |
| 8 | 恒温水槽 | 1个 |  |
| 9 | 倒置相差显微镜 | 1台 |  |
| 10 | 单道电动移液器 | 8支 |  |
| 11 | 制冰机 | 1台 |  |
| 12 | 高压蒸气灭菌锅 | 1台 |  |
| 13 | 数字金属浴 | 2台 |  |
| 14 | 天平1（克数量级） | 1台 |  |
| 15 | 小型垂直电泳系统1 | 2套 |  |
| 16 | 基础电源 | 2个 |  |
| 17 | 水平电泳槽 | 2套 |  |
| 18 | 涡旋仪 | 7台 |  |
| 19 | 加热磁力搅拌器 | 1台 |  |
| 20 | 迷你离心机2 | 1台 |  |
| 21 | 迷你离心机3 | 1台 |  |
| 22 | 真空泵 | 3台 |  |
| 23 | 震荡培养箱 | 1台 |  |
| 24 | 超声波均质器 | 1台 |  |
| 25 | 多功能成像仪 | 1台 |  |
| 26 | ■多功能酶标仪 | 1台 | 核心产品 |
| 27 | 天平2（微克数量级） | 1台 |  |
| 28 | 冷冻离心机2 | 1台 |  |
| 29 | 空气层流柜(PCR工作台) | 1台 |  |
| 30 | PCR扩增仪 | 1台 |  |
| 31 | 超微量紫外分光光度计 | 1台 |  |

（二）技术参数

序号1 核酸电泳系统

★1.具有矩阵式蓝光透射装置，使用蓝光染料可以在电泳进程中实时观测电泳谱带。

★2.翻盖式的防蓝光上盖，可完全滤除蓝光看到清晰的电泳条带。

★3.蓝光5分钟自动断电，避免长时间点亮影响蓝光灯珠的寿命。

4.不需要监测时可打开上盖电泳，起到散热的作用。

5.可一次电泳不少于200个样品。

6.活动电极，更方便维修和更换。

7.底部水平调节旋扭，可调节电泳槽的水平状态。

8.专用制胶器，制胶方便快捷。

9.凝胶面积：130*150mm/130*200mm。

10.样品通量：14、18、26齿。

11.蓝光波长：470nm。

12.缓冲容积：≥800mL。

13.配置清单：

- 电泳槽上盖（含导线）             1套

- 电泳槽下壳（含电极）             1套

- 制胶盒                           1个

- 大胶托盘（130*200）              1个

- 小胶托盘（130*150）              1个

- 1.0mm加样梳14齿                 2把

- 1.0mm加样梳18齿                 2把

- 1.0mm加样梳26齿                 2把

- 1.5mm加样梳18齿                 2把

14.质保期：验收合格之日起3年。

15.供货时间：1个月。

序号2: X-Ray胶片盒

1. 5*7英寸。

2. 8*10英寸。

3. 10*12英寸。

4. 11*14英寸。

5. 12*15英寸。

6. 14*17英寸（设备需具有该项拓展功能，但不包含在本次采购范围内）。

7.配置清单：

- 1. 5*7英寸                     1个

- 2. 8*10英寸                    1个

- 3. 10*12英寸                   1个

- 4. 11*14英寸                   1个

- 5. 12*15英寸                   1个

8.质保期：验收合格之日起3年。

9.供货时间：1个月。

序号3 恒温混匀仪

1.振荡转速范围：300～2000 rpm。

2.振荡幅度与方式：3 mm (水平振荡)。

3.控温范围：室温+5℃～100℃。

★4.温度均匀性：+0.3°C。

★5.温度稳定性：±0.3°C。

★6.温度显示精度：0.1°C。

7.升温速度：<15min (从20℃升到100℃)。

8.制冷时间：<30min从室温下降到室温以下20°C(环境温度为26°C下检测)）。

9.制冷速度：>7℃/min (从100℃降到20℃)，>1.2℃/min (从室温开始降到10℃）。

10.时间设置：定时设置1min至99h59min或连续运行。

11.最大功率：≥200W。

12.配置清单：恒温混匀仪1台

13.质保期：验收合格之日起3年

14.供货时间：3个月

序号4 滚轴混合搅拌器

1.旋转度数：360度。

2.最大速度：≥33 rpm。

3.最大载重：≥3 kg。

4.宽度：≥26 cm。

5.高度：≥11 cm。

6.深度：≥60 cm。

7.配置清单：滚轴混合搅拌器1台。

8.质保期：验收合格之日起3年。

9.供货时间：2个月。

序号5 旋转混合器

1.旋转度数：360度。

2.振荡角度：可调节。

3.最小速度：≤2rpm。

4.最大速度：≥40rpm。

5.宽度：≥22 cm。

6.高度：≥29 cm。

7.深度：≥30 cm。

8.配置清单：

- 旋转混合器                                 1台

- 40x直径(10-11.5mm)微量离心管架             1套

9.质保期：验收合格之日起3年。

10.供货时间：2个月。

序号6 摇床

1.振荡角度：7度 倾角。

2.最小速度：≤5 rpm。

3.最大速度：≥70 rpm。

4.最大载重：≥10 kg。

5.台长度：≥35 cm。

6.台宽度：≥35 cm。

7.宽度：≥39 cm。

8.高度：≥16 cm。

9.深度：≥45 cm。

10.定时器：有。

11.配置清单：摇床主机    1台。

12.质保期：验收合格之日起3年。

13.供货时间：2个月。

序号7 磁力搅拌器

1.顶板长度：≥15 cm。

2.顶板宽度：≥15 cm。

3.顶板材质：玻璃陶瓷。

4.低速：≤100 rpm。

5.高速：≥2000 rpm。

6.搅拌位置数：1。

7.最大搅拌体积：≥15 L。

8.长度：≥25 cm。

9.宽度：≥18 cm。

10.高度：≥12 cm。

11.功率：≥50 W。

12.配置清单：磁力搅拌器  1台。

13.质保期：验收合格之日起3年。

14.供货时间：2个月。

序号8 恒温水槽

1.温度范围：RT+5~100℃。

2.温度波动 ：≤±0.5℃。

3.温度均匀性：≤±0.5℃。

4.腔体尺寸(长*宽*高)：≥500*300*200mm。

5.容积（L）：≥30L。

6.外部尺寸(长*宽*高)：≥650*330*300mm。

7.配置清单：恒温水槽  1套。

8.质保期：验收合格之日起3年。

9.供货时间：2个月

序号 9 倒置相差显微镜

1.倒置相差显微镜采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

2.通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

3.宽视野三目镜筒，视场数≥22。

4.明场LED照明装置，4000K色温。

5.物镜：

- 相差物镜4X （N.A.≥0.13 ；W.D.≥16.4）

- 相差物镜10X （N.A.≥0.25 ；W.D.≥8.8）

- 长工作距离相差物镜20X （N.A.≥0.40 ；W.D.≥3.2）

- 长工作距离相差物镜40X （N.A.≥0.55 ；W.D.≥2.2）

★6.相衬系统，在4X、10X、20X、40X之间切换物镜时无需更换相衬环即可获得高反差的清洗图像。

7.可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；拆下聚光镜后，可在载物台上放置高达190mm的组织培养瓶。

8.配置清单

- 倒置相差显微镜主机       1台

- 防尘罩                   1个

9.质保期 ：验收合格之日起3年。

10.供货时间：3个月

序号10 单道电动移液器

1.适用于0.1 ml到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管。

★2.移液器顶部LCD液晶显示电池，电量不足时，指示灯不停闪动；LCD显示选择的移液速度，如果速度为0，则为依靠重力排液。

★3.采用的电路设计，可防止电池充电过量，而且移液器可在方便的时候随时充电，不必一次充满。

★4.锂电池，可在使用的同时充电。

5.八档吸放液速度单独可调。

6.可单指操控吸液放液功能。

7.一次充电可连续使用≥15小时。

8.充电时间：≤3小时。

9.配有疏水滤器，有效防止过量液体进入枪体内，防止交叉污染。

10.配置清单：单道电动移液器（含充电器、座架、挂架、1ml适配器）

11.质保期：验收合格之日起3年。

12.供货时间：1个月。

序号11 制冰机

1.快速出冰：5分钟快速出冰，碎冰颗粒小、含水量低 。

2.环保节能：采用压缩机，环境友好、制冷快、寿命长。

3.故障自检：一键启动、故障自诊断 。

4.人性化设计：原装净水器、纯净制冰防污垢。

5.自动排水：告别无地漏烦恼、实现高位排水 。

6.容量升级：真正大容量储冰，满足各类需求。

7.制冰量（kg/24h）：≥70kg/24h。

8.储冰量(kg)：≥25kg。

9.制冷剂：R404a/120g。

10.输入功率（W）：≥420W。

11.外型尺寸 (长*宽*高mm)：≥600*600*830mm。

12.配置清单：制冰机主机 1台。

13.质保期：验收合格之日起3年。

14.供货时间：1个月。

序号12  高压蒸气灭菌锅

1.适用范围：液体培养基、枪头盒、无菌衣、裸露器械、实芯金属器械等需要灭菌的场合。

2.结构容积：立式结构底部带脚轮，容积≥75L。

3.容器材质：06Cr19Ni10(SUS30408)，腔内满足GMP的0.4um以下镜面抛光表面处理工艺。

4.设计压力和温度：设计压力≥0.38Mpa，设计温度≥150℃，安全阀整定压力≥0.26Mpa。

★5.容器快开门：上翻盖快速拨杆联锁，口部钢圈厚度≥42mm，盖部钢圈厚度≥24mm（响应文件中需提供设备实物测量和设计截图为证明材料）。

★6.安全联锁装置：圆周均布锁紧爪锁紧结构，锁紧爪≧12个，可保证联锁安全和长期使用不变形（广义轴定律1/4圆内3个爪）（响应文件中需提供仪器实物图片为证明材料）。

7.正负压密封：在灭菌降温过程中会形成真空，环境的带菌空气会通过密封圈部被吸入容器内部，采用正负压密封保护样品不受污染。

8.控制系统：采用智能ARM内核系统,通过模糊PID控制算法可以实现对灭菌过程的全自动控制，实时检测系统故障和操作错误，并通过故障代码指导使用和维修。

9.灭菌温度和压力：最高≥135℃（可要求138℃）、0.25Mpa（GB8599国标要求）。

10.显示分辨率及均匀度：温度±0.1℃，压力±0.1Kpa。

11.温度设定：灭菌温度范围≥105℃～135（可要求138）℃，溶解温度范围≥60℃～102℃，保温温度范围≥45℃～65℃，解锁温度范围≥60℃～95℃。

12.时间设定：灭菌时间范围1～300min，溶解时间范围1～300min，保温时间固定72小时，干燥时间范围10～600分钟。

13.纯蒸汽检测：用户可根据需要设置冷空气排除方式，有超压定时排气和多次脉动排气饱和自检方式两种，确保灭菌用蒸汽纯度。

14.排气方式：100℃～120℃可设置，有不排、12级脉动微排、全排三类方式，排气过程中可随时通过排气按键调整排气等级和方式，也可设置为正压补偿。

15.灭菌模式：A1、A2液体、A3液体废弃物，B1、B2液体+保温，C1溶解，C2溶解+保温，D1器械，D2器械，F1 自清洗。

16.流程控制：自动控制注水—升温—蒸汽自检（智能脉动排气）—加压—灭菌—减压—保温—冷却—结束，显示“End”并蜂鸣提示。

17.保温功能：带灭菌后保温功能，以防止琼脂糖灭菌后降温固化无法分装。

18.F0值功能：内置F0值计算并生成灭菌报告，可预设过程F0值或灭菌F0值两种计算方式；可在灭菌时间过长时依据灭菌对象的F0值直接结束灭菌。

19.预热温度设定范围：≥45℃～80℃可设定，预约和预热同时启用时，预约倒计时结束前60分钟自动开始预热、单预热时用户按下灭菌启动键开始预热。

20.语音引导：所有设定参数语音引导用户操作，交互信息多维度，更加便捷。

21.存储系统：可在线存储3年或2000次以上灭菌报告，并可U盘导出灭菌报告并生成PDF格式的电子数据，12组可编辑修改程序参数并可保存，断电记忆不丢失。

22.用户管理：不少于80组用户4级登录权限，1个公用用户和79个密码用户4级管理。

23.预约功能：可预约设定倒计时，定时时间2分钟～99小时99分钟。

24.校验支持：人性化设计的压力表和安全阀快拆连接，无需工具便可拆卸安装。

25.物品监控（选配）：系统支持物品温度监测传感器接入，实时监测溶液内部温度。

26.自动补水：内置≥18L蓄水箱，未达到灭菌前实时检测缺水状态，灭菌过程中高压补水确保灭菌顺利完成，不会因为缺水停机耽误实验。

27.废汽处理：内置紫铜盘管冷凝和废弃收集壶过水收集，汽水循环灭菌期间不外排蒸汽，降压排气蒸汽收集减少蒸汽溢出，保证环境清洁干燥。

28.设备安全状态：无需靠近设备即可知运行状态，呼吸灯实时反馈系统正常和故障，银光条提示设备运行和停止状态，自动显示故障代码并蜂鸣报警。

29.安全联锁保护：立体维度联锁检测，闭盖位置状态、锁紧位置状态、插销位置状态都检测到符合要求才升压工作，压力归零才解除插销。

30.缺水保护：配备防干烧保护干烧自动切断加热并报警，同时机械切断加热回路，运行过程中水位传感器实时监测胆内用水缺水自动返回待机界面。

31.超压与超温保护：压力和温度保护，若出现超过设定的压力，或升温异常，或温度上升无压力迅速加热断电并报警提示。

32.电气安全：具有过流,短路保护,漏电保护，除加热器外所有执行器件都采用≤36V安全电压的执行器件以降低触电和漏电的风险。

33.选配：打印套装打印灭菌报告、不锈钢带底提篮、废弃物不锈钢提桶；免费选配公共管道自动进水。（设备需具有该项拓展功能，但不包含在本次采购范围内）

34.配置清单：

- 高压蒸汽灭菌锅主机                            1台

- 大容量Flash存储模块（USB导出）               1个

- 不锈钢提篮                                     2个

- 内排废汽冷却壶                                 1个

- 二次汽水收集桶                                 1个

- 排水管                                         1根

- 废气排气管                                     1根

- 排水方盘                                       1个

35.质保期：验收合格之日起3年。

36.供货时间：1个月。

序号13  数字金属浴

★1. PID数字控制，显示温度和时间。

2.温度范围：RT+5～130°C。

★3.温度均一性：≤±1°C （at 37°C）；温度精度：≤±0.5°C （at 37°C）。

4.可放2个加热块。

★5.升温时间：≤20 min（30°C～130°C）。

6.运行环境温度≥10°C～30°C，相对湿度<80%。

7.粉末涂层钢质外壳，坚固耐用。

8.计时器可精确控制加热时间，计时范围0～99h59min。

9.配置清单：

- 金属浴主机                1台

- 28×1.5ml离心管加热块     2块

10.质保期：验收合格之日起3年。

11.供货时间：2个月。

序号14 天平1（克数量级）

1.最大称量：≥100g。

2.最小称量：≤0.01g。

3.精度：≤0.1mg。

4.重复性误差：≤±0.0002g。

5.线性误差：≤±0.0003g。

6.稳定时间：≤3S。

7.秤盘尺寸：Φ80mm。

8.尺寸：≥300×200×290mm。

9.校准模式：外校。

10.配置清单：天平   1台。

11.质保期：验收合格之日起3年。

12.供货时间：2个月。

序号15  小型垂直电泳系统1

★1.可容纳1-4块手灌胶或预制胶，1小时内完成4块小型凝胶电泳。

2.灌胶框底部独有超平玻璃支撑，有效避免玻璃板滑落现象；按压锁紧方式，紧固效果更佳；整板反衬设计，清晰衬托分离胶浓缩胶的灌制过程。

3.楔型设计的电泳芯边卡平行滑动，使短玻璃可靠挤压密封台阶，避免旋转式边卡抬升不到位而漏液现象。

4.制胶底座流线型美观设计，非弹簧式按压锁紧，避免弹簧压力不够或老化造成漏胶。

5.封边隔条粘固在长玻璃板上，保证玻璃板精确对齐，避免漏胶。

6.凸轮制胶框确保精确对齐。

★7.标配4个独立制胶底座，方便在狭窄实验台上灵活放置，可同时灌制4块胶。

8.带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝，避免抑制凝胶聚合反应。

9.标有厚度和孔数的玻璃板和梳子，便于识别。

10.封边隔条使得玻璃板加厚，不宜破碎。

11.配免染胶预混液1瓶。

12.配100孔多孔径多用途离心管架1个。

13.配置可放置≥14片玻璃的玻璃板支架1个。

★14.凝胶数量：1-4块。

15.凝胶厚度：1.0mm；0.75mm、1.5mm。

16.预 制 胶：兼容PIERCE,BIO-RAD。

17.玻璃板尺寸：100×83mm。

18.凝胶尺寸：83×73mm。

19.梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿。

20.铂金电极：φ0.25mm。

21.外形尺寸：≥180×120×160mm（L×W×H）。

22.配置清单：小型垂直电泳系统（含多规格灌胶组件套装、灌胶架、夹胶框组合等）1套。

23.质保期：验收合格之日起3年。

24.供货时间：2个月。

序号16  基础电源

1.输出类型：恒压、恒流、恒功率。

2.透明仪器外壳，一览内部结构。

★3.蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低人工重新设置的繁琐。

★4.自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免人为操作带来的误恒定现象。

★5.微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机造成样品扩散和样品跑过头现象。

6.安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能。

7.液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间。

8.四组并联，可同时带多个电泳槽

★9.可编程存储不少于10种方法，每种方法最多包含10个步骤。

10.输出范围：电压:5～600V；电流:1～1200mA；功率:1～500W。

11.分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1W。

12.定时范围：1min～99h59min。

13.配置清单：基础电源    1台。

14.质保期：验收合格之日起3年。

15.供货时间：2个月。

序号17 水平电泳槽

1.可在20分钟内完成≥32个样品的分离分析，在DNA片断回收中具有独特的优势。

2.耐高温凝胶托盘，100℃高温不变形，无需将琼脂糖晾到温热再灌胶。

★3.不使用橡胶密封圈，活动电极采用内嵌式设计，永无漏液顾虑。

★4.配100孔多孔径多用途离心管架1个。

5.凝胶面积：70×35mm、70×70mm、70×100mm。

6.梳子规格：0.75mm：9齿/16齿；1.0mm：9齿/16齿；1.5mm：9齿/16齿。

7.梳子数量：双刃式3把。

8.缓冲液体积：≥260ml。

9.铂金电极：φ0.25mm。

10.配置清单：水平电泳槽     1套。

11.质保期：验收合格之日起3年。

12.供货时间：2个月。

序号18  涡旋仪

1.混合运动：轨道。

2.轨道直径：4mm。

3.电动机额定输入：≤60W。

4.电动机额定输出：≥10W。

5.速度范围：0～2500rpm。

6.速度显示。

7.运行类型：触摸操作/连续。

8.防护等级：IP21。

9.配置清单：

- 1.涡旋仪主机      1台

- 2.混匀杯          1个

10.质保期：验收合格之日起3年。

11.供货时间：2个月。

序号19  加热磁力搅拌器

1.温度设定范围：≥35～500℃。

2.平板加热范围：≥35～500℃。

3.溶液加热范围：≥35.0～200.0℃。

4.板的加热设置分辨率：≤1℃。

5.溶液的加热设置分辨率：≤0.1℃。

6.温度稳定性：≤1℃。

7.容积：≥10L。

8.速度范围：每分钟150～1500转。

9.搅拌杆长度范围：25～60mm。

10.配置清单：加热磁力搅拌器      1台。

11.质保期：验收合格之日起3年。

12.供货时间：2个月。

序号20 迷你离心机2

1.转速：2200～2800转。

2.时间范围：15sec～1min59sec。

3.最大相对离心力：≥550xg。

4.加速时间：<10秒(从0到2800rpm)。

5.制动时间：<4秒(从2800rpm到0)。

6.开盖自动停止功能：有。

7.短期：是。

8.容量：2块96孔PCR板。

9.配置清单：

- 迷你离心机主机      1台

- 96孔PCR板          2块

10.质保期：验收合格之日起3年。

11.供货时间：1个月。

序号21  迷你离心机3

1.最高转速：≥5000r/min。

2.最大相对离心力 ：≥1350xg。

3.最大容量：≥8×2.0ml。

4.转速精度：≤±1%。

5.升速时间：≤3s。

6.降速时间：≤5s。

★7.适配转子：8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器）和8×4×0.2ml PCR排管转子。

8.样品处理量：(0.2/0.5/1.5/2.0ml)×8；8×4×0.2ml（PCR排管）。

9.整机功率：≥20W。

10.整机噪声：≤45dB。

11.配置清单：

- 迷你离心机主机                                 1台

- 8×2/1.5ml转子（含0.2ml和0.5ml适配器）      1套

- 8×4×0.2ml PCR排管转子                       1套

12.质保期：验收合格之日起3年。

13.供货时间：1个月。

序号22  真空泵

1.流量:≥60L/min。

2.扬程:≥8M。

3.大真空度:≥0.098Mpa。

4.单头抽气量:≥10L/min。

5.抽气头数量:≥2。

6.储水箱容积:≥15L。

7.材质:工程塑料（加强聚丙）。

8.配置清单：

- 真空泵主机                     1台

- 管子（6mm*12mm*2m）            1套

9.质保期：验收合格之日起3年。

10.供货时间：1个月。

序号23  震荡培养箱

1.旋转频率：30～300rpm。

2.频率精度：±1 rpm。

3.摆振幅度：￠26mm。

4.最大容量：≥100ml×16支；250ml×12支；500ml×9支。

5.托盘尺寸：≥400mm×370mm。

6.定时范围：0～999小时。

7.温控范围：+5℃～60℃。

8.温控精度：±0.1℃。

9.显示方式：LCD液晶显示。

10.托盘数量：1块。

11.容积：≥410×440×270mm。

12.配置清单

- 震荡培养箱主机        1台

- 托盘                  1个

13.质保期：验收合格之日起3年。

14.供货时间：1个月。

序号24  超声波均质器

★1.频率: 19.5～20.5 KHz。

2.显示方式: ≥7英寸TFT触摸屏。

★3.功率: 1800 W（1%-100%，1%连续精细可调）。

4.随机变幅杆: 25 mm。

5.破碎容量: 50～1200 ml。

6.占空比: 0.1～99.9 %。

7.温度报警: 0～99.9℃，有（防止样品过热）。

8.报警: 时间，过载，温度。

9.具有脉冲和连续工作并带有测试功能。

10.超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒。

11.配置清单：

- 超声波均质器主机    1台

- 隔音箱              1台

- 25 mm变幅杆        1根

12.质保期：验收合格之日起3年。

13.供货时间：1个月。

序号25  多功能成像仪

1.CCD芯片：1/2.5" ，2592(H)x1944(V)，≥500万像素。

2.动态范围：4.5 OD，低于20Pg EB染色体双链DNA16位灰度。

3.像素尺寸(um V*H)：≥5.5*4.20。

4.像素组合：1*1，2*2，3*3,4*4。

5.镜头：高透明度电动镜头8～48mm。

6.曝光时间：0.294ms～2000ms。

7.灵敏度：迷你0.01ng EB染色体DNA。

8.滤光片：标准590nm，兼容大多数荧光染料，含EB, Sybr, Goldview等。

9.光源：300nm透射紫外，254nm/365nm反射紫外。

10.拍摄区域：紫外线210*250mm，白光210*300mm。

11.图像分析软件：

11.1整体功能

（1）具有背景消除、光密度分析、条带定量、百分含量计算、菌落计数以及 PCR 产物定量等功能。

（2）适用于考马斯亮蓝及银染的蛋白胶、荧光染料染色的核酸胶、GFP/eGFP  分析、显微照片等。

（3）基因放射自显影、Dot Blot分析、NouthemWestern  Blot分析、微孔板、Macroarray 高通量分析等功能，分析结果可直接以 Excel表格输出，并自动生成报告，方便存档及调用。

（4）分析软件和图像获取软件一体化：图像拍摄、分析电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数等在同一界面完成。

11.2分子量测定：应用于NDARNA凝胶实验，可进行泳道矫正以及条带自动识别，根据 Marker自动计算出各电泳条带的分子量，并以 Excel表格输出，便于分析。

11.3面积密度计算：可自定义计算某一区域的面积密度值，平均密度值等参数。

11.4定量分析：可对矩形、圆形、等高线内或任意无规则区域的核酸、蛋白质定量分析，实现分子量计算、条带定量、RF 值和百分比含量等精确浓度分析。

11.5泳道和条带分析：可手动调节条带的水平度和垂直度，以求获得更加精准的数据。

12.配置清单：

- 多功能成像仪主机                  1台

- 图像分析软件（含英文版）            1套

13.质保期：验收合格之日起3年。

14.供货时间：1个月。

序号26  多功能酶标仪

1.主要功能：

★1.1功能：吸收光检测、荧光检测、化学发光检测（辉光、闪光）。（提供仪器该功能的操作界面为证明材料）

1.2支持板架：6/12/24/48/96/384孔板标配。

2.吸收光：

2.1光源：氙灯。

2.2检测器：PD。

2.3波长准确性：≤2nm。

2.4波长重复性（SD）：0.2nm。

2.5半峰宽（FWHM）：＜2.5nm。

2.6波长范围：200～1000nm，1nm步进。

2.7测量范围：0～4 OD。

2.8分辨率：0.0001 OD。

2.9准确性：96-精确模式：±(1.0%+0.003Abs) @ (0.0-2.0Abs]；±2.0% @ (2.0-3.0Abs]。

2.10重复性：CV < 1.0%或SD＜0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]；CV < 0.5%或SD＜0.003 精确(0.0 - 3.0Abs]。

2.11杂散光：0.1%@220nm。

2.12线性：R2 ≥ 0.999 @ [0.0 - 3.0Abs]。

2.13读数时间：96孔板：快速<15s。

2.14检测系统：拥有同源参比光路通道系统，优化算法，保证检测数据更加准确稳定。

3.荧光：

3.1读数模式：顶读。

3.2激发光源：氙灯。

3.3检测器：PMT。

3.4波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm。

3.5滤光片EX/EM：方便装配的模块化滤光片（3组）（470/525nm、523/564nm、624/692nm）。

3.6检出限：≤1pM。

3.7线性动态范围：6 logs。

4.化学发光：

4.1检测器：PMT。

4.2检出限：15amol/孔。

4.3线性动态范围：6 logs。

4.4串扰 ：≤ 0.005%（孔间干扰小）。

5.振动&孵育：

★5.1振动模式：线性、环形、双环形（3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡模式）。（提供仪器该功能的操作界面为证明材料）

5.2孵育温度：RT+4℃ 至 45℃。

5.3温度均匀性：±0.5℃ @ 37℃。

6.内置软件：

6.1用户界面：内置软件，独立使用。

6.2软件界面：中文/英文。

6.3屏幕尺寸：≥10寸液晶显示屏（分辨率：1920×1200）（通过LCD按键控制屏幕角度，适应操作习惯）。

6.4可视化布：酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等。

★6.5用户管理系统：仪器内置可设置不同权限用户，账号安全保护。（提供仪器的该功能操作界面为证明材料）

6.6标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断。

6.7内置多种算法：减去空白、标曲、定性、定量、质控、动力学、光谱分析；算法自定义：根据需求增加所需算法。

6.8共享库：程序、结果、标曲共享。

6.9操作显示：触屏输入，安卓系统，可外接键盘鼠标。

6.10网络传输：检测数据报告可上传至PC服务器。

6.11二维码扫描：程序、标曲及滤光片信息可通过二维码扫描导入仪器。

★6.12节能模式：设置任意时间，屏幕自动变暗，节约能量，任意按键退出节电模式。（提供仪器的改功能操作界面为证明材料）

6.13数据容量：≥10GB，可存储大于20000条数据文件。

6.14数据导出格式：Excel、PDF、CSV格式。

6.15兼容性：支持PC软件，Win7至Win10 64位。

7.仪器接口：2个USB A型口、1个USB B型口、1个以太网口、RS232接口（加样器连接）。

8.微量板（设备需具有该项拓展功能，但不包含在本次采购范围内）

8.1样本数量：1～16个。

8.2样本检测量 2～4μL。

8.3微量板软件：内置独立微量板软件，直接给出样品（DNA、蛋白等）浓度与纯度报告。

9.自动加样器（设备需具有该项拓展功能，但不包含在本次采购范围内）

9.1数量：1、2个。

9.2分液体积：5～1000μL，1μL增量。

9.3注液速度：125～500 μL/s。

9.4准确性：±1μL @ 5-50μL；±2% @ 51-1000μL。

9.5废液收集：50mL。

10.配置清单：

- 多功能酶标仪                                                 1台

- 分析软件（优盘或其他载体 含英文版）                          1套

- 滤光片组件（3组激发发射滤光片和1个化学发光过滤杂散光滤光片）1套

11.质保期：验收合格之日起3年。

12.供货时间：2个月。

序号27  天平2（微克数量级）

1.称量范围(最大)：≥220g/31g。

2.可读性(d)：0.1 mg/0.01mg。

3.重复性：±0.1mg/±0.05mg。

4.线性：±0.1mg/±0.05mg。

5.稳定时间：2.5秒/15秒。

6.预热时间：30-60分钟。

7.称量单位：g, oz, ct, lb。

8.最小称重：0.1 mg。

9.秤盘（不锈钢）：ø 90 mm。

10.接口：RS232C等。

11.配置清单：天平  1台。

12.质保期：验收合格之日起3年。

13.供货时间：1个月。

序号28  冷冻离心机2

1.最高转速：≥18500r/min。

★2.最大相对离心力：≥29300xg。

3.最大容量：≥4×100ml。

4.转速精度：≤±10r/min。

5.定时范围：1s～99min59s/1min～99min59sec。

6.计时模式：启动计时、到转速计时、连续计时模式。

★7.温度设定范围：-20℃～40℃；温控精度：≤±1℃。

8.压缩机组：变频压缩机组。

9.采用气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。

★10.≥7寸高清触摸屏控制。

11.整机噪声：≤62dB(A)。

12.11种升速曲线、12种减速曲线，10档为自定义档位，有效的防止二次悬沉。

13.带预冷功能。

14.设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护。

15.带转子识别、点动功能。

★16.内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀。

17.配置清单：

- 1.冷冻离心机主机            1台

- 2.50ml*6角转                1套

- 3.1.5/2ml*24角转            1套

18.质保期：验收合格之日起3年。

19.供货时间：1个月。

序号29  空气层流柜（PCR工作台)

1.PCR专用超净工作台，从实验室中抽取空气，经过两级过滤系统进入到操作区，形成一个洁净区域，最后排放到实验室中。

★2.系统包括一个正压HEPA过滤系统，可以在样品准备区域形成一个不间断的ISO Class 5空气洁净区域。

3.腔体内可以容纳管架，架子，吸移管，微型离心机和热循环器。

4.控制系统采用智能化微电脑控制。

5.工作台面采用一体化不锈钢,易清洁，边缘部分采用大圆弧折弯。

6.洁净台维修口顶置，可在洁净台顶部更换、维修风机及过滤器。

7.照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座。

8.洁净等级：100级@≥0.5μM（美联邦209E）。

9.菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）。

10.平均风速：0.25～0.45m/s。

11.噪音：≤62dB（A）。

12.振动半峰值：≤5μM（x、y、z方向）。

13.照度：≥300Lx。

14.双人单面，工作区尺寸（W×D×H）：≥780*500*450mm。

15.高效过滤器规格：≥700*400*50。

16.荧光灯/紫外灯规格：5W/10W。

17.配置清单：

- 1.空气层流柜(PCR工作台)主机           1台

- 2.高效过滤器                           1套

- 3.荧光灯/紫外灯                        1根

18.质保期：验收合格之日起3年。

19.供货时间：1个月。

序号30  PCR扩增仪

★1. 2组48孔双槽。

★2. ≥10"TFT彩色全触摸高清液晶屏 。

★3.中英文双语选择显示。

4.U盘无限量下载程序。

5.温度功能：

5.1样品台温度范围: 4℃～99.9℃。

5.2较大变温速度: 7.5℃/秒。

5.3样品台温度均匀性: ≤±0.2℃。

6.梯度功能：

6.1梯度温度均匀性 : ≤±0.2℃。

6.2温差范围: 1℃～25℃。

6.3梯度温度点分布:≥ 15个。

7.热盖功能：

7.1开盖和提盖合二为一。

7.2具有热盖自动关闭功能。

8.软件功能：

8.1最大步骤不少于30个，可做多重嵌套循环。

8.2标准循环不少于100个,嵌套循环下可达10000个。

8.3时间及温度递增/递减功能，可实现Touchdown PCR 和Long PCR。自动暂停及断电保护功能

8.4低温长期保温。

8.5多用户密码登录，确保用户隐私安全。

8.6只需输入碱基排列情况，自动计算解链和退火温度。

8.7快速编程功能：修改几个必要的参数即可完成编程。

8.8能显示不少于最近运行十个程序，方便用户随时调用。

8.9提供详细全面的程序运行报告。

9.通讯接口: USB 2.0, LAN。

10.配置清单

- PCR扩增仪主机（2组48孔双槽）     1台

- ≥10寸高清真彩全触摸屏               1块

11.质保期：验收合格之日起3年。

12.供货时间：1个月。

序号31  超微量紫外分光光度计

★1.光程:1mm、0.5mm、0.05mm(根据样品浓度自动匹配最佳光程，无需手工设置)。

2.样品体积: 0.3 ～ 2μL。

3.光源:长寿命脉冲气闪灯。

★4.检测器: 3864-元素线性硅化CCD阵列。

5.波长范围: 190～850nm。

6.光度范围: 190～1100nm。

7.核酸测量范围: 0.4～15000 ng/μl (dsDNA)。

8.蛋白质测量范围: 0.01～400mg/ml (BSA)。

★9.内置方法: 核酸、蛋白质、全波长、OD600、微阵列、动力学、定量试剂盒法。

10.比色皿模式：

10.1波长范围: 200nm-850nm。

10.2规格: 1mm/2mm/5mm/10mm。

10.3最小样品体积: ≤50μl。

10.4最低样品高度: ≤5mm。

10.5暗室，标准比色皿暗室，可使用多规格比色皿。

10.6类型:微量可回收比色皿。

11.配置清单：超微量分光光度计     1台。

12.质保期：验收合格之日起3年。

13.供货时间：2个月。

### 标项二：迷你离心机等设备

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迷你离心机1 | 1台 | 允许进口 |
| 2 | 液氮罐 | 1台 | 允许进口 |
| 3 | 快速转印系统 | 1台 | 允许进口 |
| 4 | 培养箱 | 3台 | 允许进口 |
| 5 | 冷冻离心机1 | 1台 | 允许进口 |
| 6 | 八道手动移液器（排枪） | 6支 | 允许进口 |
| 7 | ■反渗透纯水系统（纯水仪） | 1套 | 核心产品 允许进口 |
| 8 | 微量离心机 | 3台 | 允许进口 |
| 9 | PH计 | 1台 |  |
| 10 | 微波炉 | 1台 |  |
| 11 | 超低温冰箱 | 1台 |  |

▲本标项内序号1-8项设备允许进口，报价合计不得超过716000元；序号9-11项设备不允许进口，报价合计不得超过45950元。

（二）技术参数

序号1  迷你离心机1 （允许进口）

1.最大离心容量：≥6×2 ml。

2.最高转速：≥6000 rpm (转速不可调)。

★3.最大离心力：≥2000xg (离心力不可调)。

4.噪音：51～53 dBA。

5.功率：110～240 V，50～60 Hz，带4个可更换插头。

6.配置清单：

- 离心机主机                       1台

- 6×1.5/2.0 ml转头                1个

- 16×0.2 ml转头                   1个

- 0.2 ml适配器                     6支

- 0.5 ml 适配器                     6支

- 转头及适配器储存箱                1个

- 试管架                            1个

7.质保期：验收合格之日起1年。

8.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号2  液氮罐（允许进口）

★1.箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料。

2.液氮容量：≥110L。

3.液氮罐瓶颈：≤22cm。

4.标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管4000个。

5.冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理。

★6.可选配超声液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。超声液位报警器的LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量；液位过低时，报警器连续鸣叫。

7.可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备。

8.罐体高度*直径：≤96*56cm 。

9.空罐重量：≤38kg。

★10.具有安全锁扣设计，充分保证样品安全。

11.配置清单

- 液氮罐    1个

- 冻存架    4个

12.质保期：验收合格之日起1年。

13.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号3  快速转印系统（允许进口）

1.转印通量：可同时完成4块微型胶（8X8cm）或2块中型胶（8X13cm）转印。

2.转印速度：3～10分钟即可快速高效完成蛋白凝胶的转印。

操作简易：使用含整合印迹膜的转印膜组，提供便于使用而无需缓冲液的即插即用系统。

★3.转印膜组：由上堆积层和下堆积层组成，均含有铜电极。转印膜组下堆积层固定有0.2微米的PVDF（低荧光背景）膜或硝酸纤维素膜。

4.用户界面：触摸屏设计，操作便捷。

★5.灵活性：提供2个独立工作舱，可同时运行不同程序。内置预编程程序，也可根据目标蛋白类型和实际需求设置不同转印程序，包括冷却设置。

6.结果可重复性：全自动操作，内置冷却系统，提高转膜可信度、重现性、转膜效率及大小分子转印一致性。

7.电源：内置，无需额外配备电源。

8.耐用：采用PC/ABS（聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物）外壳，能够耐受乙醇、酸（≤10% HCl）和碱（≤10%NaOH 和≤50% DEAE）。
  9.配置清单

- 快速转印系统主机           1套

- 印迹滚筒                   1个

10.质保期：验收合格之日起2年。

11.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号4  培养箱（允许进口）

1.箱体：

1.1工作体积：≥150升。

1.2标配搁板数目/最多可选装搁板数：≥3块/10块。

1.3高效腔体内置风扇助力对流，确保温度、CO2浓度和湿度均一性。

★1.4可升级配备同品牌二氧化碳耐受摇床，平台载重≥6kg，转速最大到300rpm。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

2.温湿度控制：

2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃。

2.2温度控制精度：≤±0.1℃。

2.3温度跟踪报警：有。

2.4温度显示：触摸屏。

2.5 快速湿度恢复：当开门后自动开启底盘加热系统，恢复湿度。

3.气体控制：

3.1二氧化碳控制范围：0～20%。

3.2二氧化碳控制精度：≤±0.1%。

3.3二氧化碳跟踪报警：有。

3.4二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。

3.5二氧化碳探头在线检测箱体内环境二氧化碳浓度。

3.6用户编程上下限可跟踪报警。

4.灭菌消毒：

★4.1 能对枯草杆菌、嗜热杆菌、肠球菌、大肠杆菌、假单胞菌、葡萄球菌等常见污染物进行90℃湿热灭菌。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

4.2 温度探头在位灭菌。

★4.3 具有一键式CO2浓度自校准。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

5.智能管理：

5.1触摸屏，须英文显示，能显示温度、二氧化碳浓度、可视报警信息、水位提醒等信息。

5.2操作日志数据记录的设定范围可在10秒～3600秒之间，如在3分钟记录一次的情况下，可自动记录半个月全部操作日志。

5.3触摸屏可设置操作界面自定义密码，设置提醒消毒、维修、更换配件等内容。

5.4通讯接口为RS232接口，可选配USB接口。

6.配置清单

- 培养箱     1台

- 搁板       3块

7.质保期：验收合格之日起1年。

8.供货时间：进口免表办理完成之日起2个月。

序号5 冷冻离心机1（允许进口）

1.最高转速：≥15200rpm。

★2.最大离心力：≥25500xg。

3.最大容量: ≥4×400mL。

4.温度设定范围：-10℃至+40℃。

5.加减速控制：9级加速,10级减速。

★6.转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头安全锁定&转头更换。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

★7.生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，可单手操作，无需旋盖及搭扣，并确保密封（每个转头盖子提供经第三方认证证书）。

8.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动。

9.全彩色触摸屏，操作和运行一目了然：

9.1程序：可存储≥100个程序，每个程序可进行多步骤设定。

9.2数据记录: 记录所有的运行记录，并可实时查看。

9.3 USB输出: 可通过USB 接口将运行记录导出。

9.4温度显示: 可选择显示离心腔温度或样品温度。

9.5速度设定: 可选择转速设定和离心力设定。

9.6 ACE 模式：任一运行条件，保证运行相同的总离心力。

9.7转头生命周期: 可查看转头剩余运行情况。

9.8离心机运行模式: 两种运行模式，开放型和安全型，安全模式可设定权限管理，通过密码设定权限。

9.9报错信息: 可及时查看仪器报错情况。

10.运行时间控制: 最长99小时59分59秒；采用连续和定制式脉冲模式。

11.控制系统：微处理器控制系统。

12.自动性能：电动腔盖锁扣，让轻松关闭和锁定离心机腔盖。

13.可选配转子数量: ≥15个。

14.配置清单：

- 冷冻离心机主机                    1台

- 8*50碳纤维角转头                  1个

- 15毫升适配器                      1套

- 4*400毫升水平转头                 1个

- 50毫升酶标板适配器                1套

- 15毫升酶标板适配器                1套

15.质保期：验收合格之日起1年。

16.供货时间：进口免表办理完成之日起1个月。

序号6 八道手动移液器（排枪）（允许进口）

1.手动8道可调。

2.量程范围：30～300μl。

3.增量：0.2 μl。

4.测量点μl：30、150、300。

5.系统误差(不准确度)±%：3.0、 1.0、 0.6。

6.随机误差(不精确度)±%：1.0、 0.5、 0.3。

7.配有易识别彩帽，带容量锁。

8.可整支高温灭菌、可紫外线消毒。

9.4位数计数器。

10.配置清单：

- P50                                     3支

- P300 or P250 （由用户指定）             3支

11.质保期：验收合格之日起1年。

12.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号7  反渗透纯水系统（纯水仪）（允许进口）

1.整体要求：以纯水作进水，能连续生产超纯水。纯化工艺至少包括离子交换、紫外氧化、终端精制过滤等工艺，能实时检测和显示产水的电阻率和TOC值。

2.超纯水产水的水质：

2.1电阻率：18.2MΩ.cm @ 25℃。

2.2 TOC含量：≤5ppb。

2.3 微生物含量：＜0.01cfu/ml,特定情况下＜0.005cfu/ml。

2.4直径大于0.22μm的颗粒物数量：无检出。

2.5热源含量：＜0.001Eu/ml。

2.6 RNases (核糖核酸酶)含量：＜1pg/ml。

2.7 DNases (脱氧核糖核酸酶)含量：＜5pg/ml。

2.8 Proteases(蛋白酶)含量：＜0.15μg/ml。

3.系统安装方式：制水主机有台面、台下、挂墙等安装方式，取水臂和操作显示屏可安装在主机上，也可挂墙安装，且距离主机最远达3米。

★4.取水方式和速度：有持续取水和定量取水两种取水方式，定量取水可调范围：100ml～25L；超纯水最大取水流速2L/min，有三档取水流速可调节；取水臂可在支架上旋转、调节高度，也可从支架上取下，满足实验室各种容器的取水需求。

5.主要纯化部件及系统监控：

5.1 配置的预纯化柱、精纯化柱和终端精制器，都带射频标签，能自动识别类型并记录安装、使用及更换信息。

5.2 内置185/254nm双波长紫外灯，用于有机物氧化和杀菌，有效降低产水有机物含量。

5.3 内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1cm，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率。

★5.4.有5种以上终端精制器可供选择，适用不同实验水质要求；每种终端精制器带射频标签，系统能自动识别类型和使用状态。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）。

6.操作功能：

6.1 至少能提供包括中文、英文在内的多种语言操作界面，并提供三级登录管理系统菜单，包括正常使用、维护、系统管理。

6.2配置彩色显示触摸屏，实时显示系统信息和产水水质信息，包括：取水选项、纯化柱状态、终端精制器信息、水循环状态、产水电阻率和产水TOC值等。

7.配置清单

- 反渗透纯水系统（纯水仪）主机        1台

- 安装配件包                          1包

- Meta 纯化柱                         1根

- Quanta 纯化柱                       1根

- 0.22µm终端过滤器                    1个

8.质保期：验收合格之日起1年。

9.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号8 微量离心机（允许进口）

★1.最高转速：≥14800rpm。

★2.最大离心力：≥21100xg。

3.驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动。

4.控制系统：电脑控制系统，大屏幕数字显示。

5.运行时间控制：1～99分钟，快速离心或连续离心二种方式。

6.安全性能：转头自动识别；自动锁盖；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护。

7.时间设置：1～99分钟，增量1分钟。

8.加/减速时间（s）：11/12秒。

★9.转子最大单管容量5ml，可选配10*5ml定角转头。

10.最大噪音：≤56dBA。

11.配置清单：

- 微量离心机主机                 1台

- 1.5/2ml*24角转                 1个

- 防生物污染转头盖                1个

12.质保期：验收合格之日起1年。

13.供货时间：进口免表办理完成之日起1个月。

序号9 PH计（不允许进口）

★1.pH测量范围：-2～16。

2.pH分辨率：≤0.01，0.1。

3.pH准确度(±) ：≤ 0.01。

4.mV测量范围：±2000。

★5.温度范围：-5～105℃。

6.温度分辨率 ：≤0.1℃。

7.温度准确度(±) 0.3℃。

8.存储容量：≥ 200测量值。

9.显示屏类型：≥4.3英寸分段式 LCD。

10.配置清单：

- PH计主机              1台

- 三合一电极             1根

11.质保期：验收合格之日起2年。

12.供货时间：1个月。

序号10 微波炉（不允许进口）

1.内腔容积：≥20L

2.额定输入功率：微波1180W 光波850W

3.微波输出功率:≥700w

4.操控方式：按键式

5.配置清单：微波炉整机  1台。

6.质保期：验收合格之日起2年。

7.供货时间：1个月。

序号11  超低温冰箱（不允许进口）

★1.箱内温度(℃) -40℃～-86℃，箱内温度高均匀性≤±4℃，数据曲线实时监控。

2.有效容积：≥410L。

3.搁架/内门：3/2。

★4.智能管理：≥10寸触摸屏，配单机样本管理系统，样本分区管理、智能存取，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。

5.安全存储：温度均匀性≤±4℃,物联温度监控系统，温度数据实时监控，安全报警系统完善。

★6.碳氢制冷系统，整机能耗≤10.0度/天。

7.超静音碳氢制冷系统，同等样本存储量，能耗降低30%以上。

8.密码保护，可实现多人管理，多重保障样板安全。

9.多种预警守护安全：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警等多种报警功能。

10.整机宽度≤750mm, 门体配备平衡阀设计。

11.标配2个测试孔，方便用户独立测试使用。

12.配置清单：

- 超低温冰箱主机         1台

- 搁架                   3个

- 内门                   2扇

13.质保期：验收合格之日起2年。

14.供货时间：1个月

### 标项三：纳米粒子跟踪分析仪等设备

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■纳米粒子跟踪分析仪 | 1台 | 核心产品 允许进口 |
| 2 | 单道手动移液器 | 45支 | 允许进口 |
| 3 | 高冰柜 | 3台 |  |
| 4 | 小冰柜 | 3台 |  |
| 5 | 高冰箱 | 3台 |  |
| 6 | 小冰箱 | 3台 |  |

▲本标项内序号1-2项设备允许进口，报价合计不得超过983250元；序号3-6项设备不允许进口，报价合计不得超过84420元。

（二）技术参数

序号1 纳米粒子跟踪分析仪（允许进口）

1.检测要求：满足对细胞外泡（外泌体和微泡）、病毒、噬菌体、脂质体、蛋白质聚集物等样品的粒径大小测量、浓度测量和荧光分析。

2.采用颗粒跟踪分析技术，直接检测单个颗粒的布朗运动轨迹，从而得到颗粒的粒径大小。

3.粒径检测范围：≥10nm～1um。

4.浓度检测范围：≥106～109 颗粒/毫升。

★5.物镜：20倍及以上，以便能够检测散射光较弱的样品。

6.上样量：不高于250μL。

7.激光器：488nm增强型激光模块。

★8.激光器采用人体工程学设计，便于插拔，非固定在仪器内部。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

9.标配500nm荧光滤光片，满足荧光检测需求。

★10.滤光片可自动切换，无需手动插拔。

11.内置超高灵敏度科研级sCMOS 相机（兼容USB3.0接口）。

12.检测大小不同颗粒时，无需手动调节相机速度。

★13.具有样品控温功能，控温范围：≥5°C～70°C；温控准确性：≤±1°C。

14.软件能设置温度梯度，并自动进行温度梯度检测。

15.系统自动准直，无需对激光光源和检测器位置进行调节。

16.样品检测时，可自动完成聚焦。

17.每次开机使用时，无需使用标样进行校准。

★18.样品池采用盖板式，便于清洁，同时避免热对流导致的颗粒朝同一个方向偏移。

★19.配微量注射泵，由仪器操作软件直接控制泵的流速，以实现样品自动检测，从而获得更佳浓度统计分析结果。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

20.单次检测分析多于10000个颗粒，以保证样品数据采集和统计准确性。

21.软件功能：

（1）具有预捕获功能，以便优化检测条件和快速获取样品分布信息。

（2）可创建和保存SOP文件，以便快速检测。

（3）具有机器学习功能，可实现自动分析处理，节省时间同时，避免人为因素导致的偏差。

（4）提供颗粒布朗运动可视化视频。

（5）分析数据时，能在视频中显示颗粒分析状态及每个颗粒运动轨迹。

（6）提供平均粒径和分布宽度参数。

（7）提供颗粒浓度、粒径-数量分布等信息，并可在不同粒径范围进行分段计算。

（8）提供颗粒分布累积曲线。

（9）软件分析界面可实时显示被跟踪颗粒路径。

（10）软件能导出PDF、CSV、video、image和data等格式数据。

22.工作站：不低于以下配置I7/16GB/1TB HDD/DVDRE/Win10 pro English/23寸或以上显示器/集成显卡。

（▲该产品（计算机）属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，磋商供应商在响应文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件，加盖磋商供应商电子签名或公章））。

23.配置清单：

- 纳米颗粒跟踪分析仪主机            1套

- sCOMS相机（内置）                1只

- 微量注射泵                        1台

- 488nm增强型激光模块               1块

- 500nm荧光滤光片                   1片

- 样品池                             2个

- 测量分析软件（英文版）             1套

- 标准品                             1套

- 工作站（操作系统英文版）           1台

24.质保期：验收合格之日起1年。

25.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号2 单道手动移液器（允许进口）

1.高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。

3.不低于4位数字体积显示。

4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液精度均一性。

5.具有密度调节功能，适用于不同密度的液体。

6.P2（0.1～2μL）最大量程不准确度≤±1.4%、不精确度≤0.75%。

7.P10（1～10μL）最大量程不准确度≤±1%、不精确度≤0.41%。

8.P20（2～20μL）最大量程不准确度≤±1%、不精确度≤0.31%。

9.P200（20～200μL）最大量程不准确度≤±0.6%、不精确度≤0.21%。

10.P1000（100～1000μL）最大量程不准确度≤±0.6%、不精确度≤0.21%。

11.具备RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。

12.配置清单：移液器（P2、P10、P20、P200和P1000各9支） 共45支。

13.质保期：验收合格之日起1年。

14.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号3 高冰柜（不允许进口）

1.样式：立式，单门。

2.有效容积：≥270L。

3.外部尺寸（宽*深*高）：≥700*700*1800mm(含把手+外挂锁）。

4.内部尺寸（宽*深*高）：≥500*450*1200mm。

5.内部结构：不少于7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。

6.每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。

★7.发泡层厚度不小于100mm，高效锁冷。

★8.压缩机：采用高效压缩机，节能高效静音。

9.保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

★10.制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

11.精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃～-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。

★12.声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。

13.运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

14.箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。

15.内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用、便于清洁。

16.左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度。

17.温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。

18.箱体配锁，确保箱内样本安全。

19.配置清单：冰柜主机    1台。

20.质保期：验收合格之日起2年，其中压缩机5年。

21.供货时间：1个月。

序号4 小冰柜（不允许进口）

1.样式：立式，单门。

2.有效容积：≥90L

3.外部尺寸（宽*深*高）≤700*700*860mm。

4.内部尺寸（宽*深*高）≤500*490*540mm。

5.箱体材质：PCM彩板。

6.内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。

7.内部结构：不少于3个ABS抽屉，坚固耐用，便于分类存储。

8.隐藏门把手，防止运输过程中的磕碰，不占用多余空间。

9.箱体配锁，可选配外挂锁。

10.箱体前两个支撑脚+后两个脚轮设计。

★11.压缩机：采用高效压缩机，节能高效、静音。

12.保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

★13.发泡层厚度不小于100mm，高效保温，防止冷量流失。

★14.制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

15.精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃～-25℃范围内，显示精度≤1℃。

16.左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。

★17.声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。

18.运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

19.配置清单：冰柜主机    1台。

20.质保期：验收合格之日起2年，其中压缩机5年。

21.供货时间：1个月。

序号5 高冰箱（不允许进口）

1.样式：直立，透明上下双门结构，减少冷量流失，便于分类存放。

2.有效容积：≥410L。

3.外部尺寸(宽*深*高)：≥700*640*2010mm。

4.内部尺寸(宽*深*高)：≥600*520*1400mm。

5.额定功率：≤420W。

6.噪音：≤45dB，超静音设计。

7.箱体材质：优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内胆材质为喷涂铝板材质。

8.箱内条带LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

★9.压缩机：采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音，采用R290制冷剂。

10.标配5个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

11.箱体上下双锁设计，上下门把手可独立加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。

12.前后四个万向脚轮（带锁止功能），方便移动安放。

13.门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现25℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。

14.高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

15.上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。

16. ≥1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，可通过设定温度使箱内温度保持在2～8℃范围内，显示精度≤0.1℃，可调阅湿度。

★17.完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

18.报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。

19.1风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。

19.2可选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。（设备需具有该项拓展功能，但不包含在本次采购范围内）

20.USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式；U盘持续连接可自动每间隔一个月向U盘存储一次温度数据；蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。

21.标配RS485接口、远程报警接口。

22.左侧标配1个测试孔，方便监控箱内温度。

★23.当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

24.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

25.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

26.配置清单：冰箱主机     1台。

27.质保期：验收合格之日起1年，其中压缩机5年。

28.供货时间：1个月。

序号6 小冰箱（不允许进口）

1.样式：立式，单门。

2.有效容积：≥260L。

3.外部尺寸（宽*深*高）：≤580*590*1700mm。

4.内部尺寸（宽*深*高）：≤490*490*1180mm。

5.双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有调整脚。

6.箱体材料为PCM彩板；内壁为HIPS工程塑料。

7.电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。

8.后背外挂式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。

9.箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。

10. 3个优质钢丝浸塑搁架+1个储存吊框，存取物品更方便，且易于清洗。

11.左侧标配1个测试孔，方便用户测试箱内温度。

★12.采用高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。

13.控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

14.高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度≤0.1℃。

★15.完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。

16.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

17.冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

18.配置清单：冰箱主机    1台。

19.质保期：验收合格之日起2年，其中压缩机5年。

20.供货时间：1个月。

### 标项四：生物安全柜等设备

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■全自动活细胞荧光影像分析系统 | 1台 | 核心产品 允许进口 |
| 2 | 小型垂直电泳系统2 | 1套 | 允许进口 |
| 3 | 实时荧光定量 PCR 系统 | 1台 | 允许进口 |
| 4 | 生物安全柜（II级） | 3台 |  |
| 5 | 全自动细胞计数仪 | 1台 |  |

▲本标项内序号1-3项设备允许进口，报价合计不得超过801000元；序号4-5项设备不允许进口，报价合计不得超过164400元。

- 技术参数

序号1 全自动活细胞荧光影像分析系统（允许进口）

1.仪器所有电子元器件全部经过耐高温和防潮处理，可直接放进CO2培养箱内长时间运行工作。

2.监测过程中细胞无需离开培养箱，保证样品培养环境长时间稳定；连续成像可长达数周或数月。

★3.白光和荧光光源为LED光源，寿命不少于50000小时。

4.配备4X（NA：0.16）\10X（NA：0.3）\20X（NA：0.45）物镜。

★5.三种荧光：蓝色DAPI（激发378/52，发射447/60）、绿色GFP（激发466/40，发射525/50）、红色RFP（激发543/22，发射580LP）。

★6.具有红、绿、蓝三色荧光通道及明场通道, 可同时进行四个光通道的延时成像。

7.采用科研级高感光CCD（尺寸≥2/3英寸，分辨率≥280万像素，≥53FPS，灰度≥14bit）。

★8.配有全自动电动载物台，保证 X-Y全自动位移，Z轴自动聚焦；能够精准定位。

9.可全自动智能聚焦，用户自定义聚焦，Z-stack多层聚焦，LED和曝光参数可调节，自动荧光通道切换，自动高通量图像采集和叠加。

★10.Z-Stack扫描精度为0.5um，扫描范围可达700um。

11.自主编辑并自动批量生成视频，自动生成基于汇合度的高通量生长曲线，细胞迁移曲线，全孔拼接图像及基于荧光个数的生长曲线，荧光强度曲线等，保证高度自动化拍摄图像的过程中，同时获取相应的分析数据。

12.无特殊耗材，多款耗材适配架兼容细胞培养板（6-384孔）、培养瓶、培养皿、载玻片等。

13.软件：

★13.1配备专业基础监控软件，数据分析软件及成像编辑软件（含英文版）；自动拍摄延时图像的同时，软件自动分析细胞增殖，凋亡，周期，毒性，报告基因检测，共培养等实验的细胞生长曲线。

★13.2有全孔拼接功能，拼接范围可达99×99；可一键智能获取整孔图像（包括6-384孔板，载玻片，培养皿）及进行局部细节放大展示；能够进行单克隆筛选，通过实时动态成像，追溯单细胞来源的克隆。

13.3可自动生成矩阵视频，能够同时演示≥81组实验的动态影像.

13.4可对观察区域预扫描，包括部分扫描和全孔扫描，一键定位观察视野，节省寻找视野的时间和精力。

★13.5可对选定视野进行连续不间断拍摄，拍摄时≥55分钟。

13.6细胞迁移（划痕实验）实验中自动生成划痕曲线及相关数据:包括自动生成视频和相关的划痕定量曲线，自动给出伤口汇合度，相对伤口密度，伤口宽度等定量数据。

13.7组织切片，干细胞分化等实验中可以全孔拼接。

13.8基因报告检测等蛋白表达分析实验可通过荧光面积大小门控，荧光强度门控，背景控制以及划分精细程度控制，对细胞进行高通量精确计数。

13.9监控过程中每个图像、图表和视频可自动保存，自动生成高通量的生长曲线，原始数据以总分析表的形式输出，所有数据均可导出；可实现远程控制。

13.10输出文件格式：图像：JPEG,TIFF,BMP,PNG  视频：AVI  原数据CSV。

13.11具有远程控制功能，可以实现在实验室外通过手机/平板/电脑操控设备，查看细胞状态并进行一系列设备操作。

14.配置全自动活细胞荧光影像分析系统工作站

15.配置清单：

- 1.全自动活细胞荧光影像分析系统主机            1套

- 2.物镜（ 4X，10X ，20X ）                     各1个

- 3.电源线及连接线                              1 套

- 4.全自动活细胞荧光影像分析系统工作站          1 台

- 5.监控及分析软件（进口）                       1套

- 6.6～384孔板耗材适配架	                       1个

16.质保期：验收合格之日起1年。

17.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号2 小型垂直电泳系统2（允许进口）

1.蛋白混合物分离、纯度鉴定等。

★2.可同时进行1-4块凝胶电泳。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

★3.胶大小：预制胶8.6cm×6.8cm、手罐胶8.3cm×7.3cm。

4.可容纳1-4块手灌胶或预制胶。

5.制胶过程中，内置的脊可避免的空气接触。

6.标有厚度和孔数的玻板和电泳梳。

7.平行排列的灌胶架能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使软橡胶衬垫产生良好的密封性。

8.含封边垫条的长玻板加厚，玻板不易破碎。

9.带有简单凸轮的制胶框确保在任何水平面上精确对齐。

10.盖装置可防止错误组装。

11.封边垫条永久地固定在长玻板上，玻板精确对齐，防止漏胶。

12.配置清单：

- 电泳槽                       1个

- 带电源线的安全盖             1个

- 厚、薄玻璃板                 各1包

- 梳子                         1包

- 制胶夹                       2个

- 加样辅助                     1个

- 取胶器                       1个

13.质保期：验收合格之日起2年。

14.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号3 实时荧光定量 PCR 系统（允许进口）

★1.≥3个检测通道，能实现2重PCR，可同时开展2个靶基因和专用FRET的检测。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

2.具有动态温度梯度PCR功能，可同时运行8个不同温度，每个温度孵育时间相同。

3.试剂开放，兼容各厂家试剂，无需ROX等参比荧光。

4.适用于多种荧光方法，含Taqman水解探针、分子信标、SYBR Green、Evagreen染料等。

5.耗材开放，适用0.2ml单管、8联管、96孔板等类型，同时兼容普通高管和低位管。

6.连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线。

★7.单机仪器无需外接存储设备即可存储不少于1000次运行结果。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

8.根据LED仪器状态指示灯显示仪器运行状态。

9.无需周期性校正和调试。

10.支持LIMS系统，API接口开放，可兼容自动化操作。

11.系统软件可支持和控制至少4台仪器。

12.具有运输锁定功能，以便在运输过程中保证仪器安全稳定。

13.样品容量：≥96×0.2ml，可使用标准规格96孔板（12×8）。

14.耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等。

15.反应体系：1-50µl。

★16.光源：≥3个带滤光片LED。

17.检测器：≥3个带滤光片光敏二极管。

18.最大升降温速度：5℃/秒。

19.温控范围：4～100℃。

20.温度准确性：≤±0.2℃。

★21.温度均一性：≤±0.3℃（达到设定温度10s后）。

★22.动态温度梯度功能：同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30～100℃；梯度温差范围：1～24℃；梯度温度孵育时间：相同。（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）

23.激发/发射波长范围：450～750nm。

24.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因。

25.动态范围：≥10个数量级。

26.分析软件：

（1）数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能。

（2）数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF。

27.工作站（不低于以下配置）：CPU：i5处理器（9 代）及以上；OS：Windows® 10Pro（64bit）；RAM:16 GB；硬盘: 256固态硬盘+1T；DVDRM；网络: 千兆以太网, WiFi；USB2.0 接口：不少于5个；Winows10英文专业版（64位）；支持NTFS；桌面显示器 ≥19 ”，LCD 屏。

（▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，磋商供应商在响应文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖磋商供应商电子签名或公章））。

28.配置清单：

- 1.实时荧光定量 PCR 系统主机            1台

- 2.工作站（英文版操作系统）             1台

- 3.分析软件（英文版）                   1套

29.质保期：验收合格之日起2年。

30.供货时间：进口免表办理完成之日起3个月。

序号4 生物安全柜（不允许进口）

1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环。

2.工作区尺寸≥1520*620*650mm。

3.设备外形尺寸≤1680*845*2160mm。

★4.排风量/进风量为380m³/h，同时满足流入气流：0.55±0.025 m/s ，下降气流：0.31±0.025 m/s，接近最佳气流匹配。

★5.洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，要求百分数显示过滤器剩余使用寿命，当过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。

6.LCD液晶屏显示，可显示显示下降风速、流入风速、过滤器寿命；显示紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况。

7.标配温湿度传感器、风速传感器、SMI双压力传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态；压力传感器实时监测设备的压力状态。

8.具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警。

9.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能，不得采用电动门，在断电情况下，可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，无死角，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度。

10.安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统；要求打开玻璃门风机和照明灯自动启动。

11.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警。

12.防水插座定时技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。

13.智能恒风速技术，根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，风机联动压力和风速传感器，自动调整转速，保证工作区的风速稳定；进口SMI风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。

★14.气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧设计有负压孔，采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点（提供产品彩页、说明书等相关证明材料）。

15.低噪绿色节能模式：有在人体感应模块，当监测到操作人员离开15分钟后，无需任何操作程序自动将安全柜切换到LNS模式，降低风机档位，在保证风速在标准范围内同时，持续提供工作区洁净环境和操作人员的保护。

16.独特的专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀。

17.人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架。

18.人性化设计：人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。

19.组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹。

20.物联模块+手机APP，方便远程查看设备的工作状态，及时接受设备的报警信息。

21.配置清单：生物安全柜主机   1台。

22.质保期：验收合格之日起2年。

23.供货时间：1个月

序号5  全自动细胞计数仪（不允许进口）

★1.台式一体机，自带触摸显示屏，无需连接电脑，可升级为荧光计数仪。

2.计数处理时间＜9秒。

3.可自动对焦和自动曝光，也可进行手动调节。

4.检测细胞/微粒样品的浓度范围：1×104～1×107cells/ml。

5.检测细胞/微粒的直径范围：4～60μm。

★6.检测细胞的准确度范围：CV<5%。

7.检测的样品体积：10μL。

8.成像系统：500万像素，2.5倍光学放大。

9.图像显示：细胞显微成像图片可视，活死细胞不同颜色标注，可手动放大图片观测。

★10.程序：内置常用细胞预设计数程序，可一键调用，用户也可自行调节或新增；明场、台盼蓝、荧光，三种模式可选。

11.计数分析：可提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度以及其占总细胞数目的比例；可以通过细胞的直径、圆度、亮度进行圈门分析（gating），可对不同尺寸、特征的细胞亚群进行区分计数。

12.荧光分析：

★12.1三种荧光柱可选：（1）FL Cube(PI)——激发光:540/25nm; 发射光:620/60 nm；（2）FL Cube (AO/GFP)——激发光:480/30nm; 发射光:535/40nm；（3）FL Cube(DAPI)——激发光:375/28nm; 发射光:460/50nm。

12.2搭配对应波长荧光柱后，可同时进行2种荧光分析，结果可呈现两种荧光叠加图。

★13.数据存储与导出：可存储不少于1000条用户计数记录，计数结果、分析报告、图像均可通过USB端口导出。

14.计数板规格：一次性计数板，每板有双孔位，免洗，减少污染风险。

15.配置清单：

- 全自动细胞计数仪（荧光）主机                  1台

- 荧光柱AO/GFP（含染液）FL Cube-02              1个

- 荧光柱PI（含染液）FL Cube-03                  1个

- 4细胞计数板                                   2盒

16.质保期：验收合格之日起2年。

17.供货时间：1个月。

注：标注“▲”的技术指标（如有）为实质性指标，如有负偏离的将按无效标处理。

标注“★”的技术指标（如有）为重要指标，如有负偏离的将根据评审条件作为扣分处理。以上需求中标注需要提供证明材料（检测报告、厂家证明、设备说明书、制造商彩页等）的，若未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。

未标注的技术指标为一般指标，如有负偏离的将根据评审条件作为扣分处理。

- 三、服务要求（同时适用于所有标项）

- 供货安装周期

标项一：交付时间：30-90日内交付并安装完毕（具体详见设备技术参数）。

标项二：交付时间：进口设备在进口免表办理完成之日起30-90日内交付并安装完毕，国产设备30日内交付并安装完毕（具体详见设备技术参数）。

标项三：交付时间：进口设备在进口免表办理完成之日起90日内交付并安装完毕，国产设备30日内交付并安装完毕。

标项四：交付时间：进口设备在进口免表办理完成之日起90日内交付并安装完毕，国产设备30日内交付并安装完毕。

交货地点：采购人指定地点。

- 安装调试（若需要安装调试）：

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

成交供应商免费提供合同货物的安装服务。供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

- 验收标准

成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

响应供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

- 质保期

标项一：提供至少3年免费质保。

标项二：提供至少1-2年免费质保（具体详见设备技术参数）。

标项三：提供至少1-2年免费质保，其中冰箱及冰柜的压缩机提供至少5年免费质保（具体详见设备技术参数）。

标项四：提供至少1-2年免费质保（具体详见设备技术参数）。

以上质保期自项目验收合格之日计算，终生维护，且在质保期满后维护只收取零配件成本费用，免收人工费。

- 售后服务

质保期内提供制造商原厂及有资质售后工程师上门维保服务，因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终生免费升级。

售后服务响应时间：成交供应商应提供7*24小时电话支持，合同商品出现故障后，成交供应商接到采购人通知后，应在4小时内做出响应，48小时内达到现场进行维修。一般故障应在接到采购人故障报修后48小时内排除，最长不超过72小时。

质保期内，每学期上门巡检、保养至少1次，质保期后每年上门巡检、保养1次。

6、培训

1）成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

2）成交供应商应提供相应的培训计划。

3）供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。

4）以上所有标项的成交供应商需为采购人提供中英文培训。

7、其他约定

（1）报价要求

本项目磋商响应报价内应包含项目实施的所有费用，供应商在报价明细表中应注明所投货物为进口货物、或国产货物。进口货物为免税人民币报价，国产货物为含税人民币报价。

★若既有国产设备，又有进口设备，国产设备须按照含税人民币、进口设备须按照免税人民币分别报价。若1套进口设备中有国产设备组成的部分，则该部分报价在报价明细表中列入“非进口”“含税”报价。若供应商未将国产设备与进口设备分别报价（或未将进口设备中的国产设备组成部分分别报价）的，由此带来的废标风险由供应商自行承担。

本项目由采购人委托进口代理机构（浙江省科学器材进出口有限责任公司）履行代理进口事宜，外贸代理费由中标供应商支付，免税人民币价格=免税美元报价*（开标时中国银行美元现钞卖出价+0.1），外贸代理费（人民币）=免税美元报价*0.1。

（2）合同签订要求

进口设备（包括在中国保税区生产的设备）采用免税人民币报价，按进口设备合同模板签订合同；国产设备（包括进口设备中配套的在国内购置的设备）采用含税人民币报价，按国产货物合同模板签订合同。

## 四、商务要求（同时适用于所有标项）

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲报价范围 | 1.磋商响应报价是指一次性报出不得更改的价格。 2.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写，报价条件为CIP浙江中医药大学，即磋商响应报价为货物到采购人指定地点所产生的全部费用。 3.国产设备采用人民币报价。 4.进口设备采用免税人民币报价，对于根据国家相关规定不能享受进口免税政策的设备采用人民币报价，对于不能免税的部分也应予以明示。 5.磋商响应报价是指成交供应商在正确地完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商所有的货物价款，即货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、税金、运输、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、外贸代理费、银行手续费、清关费、保险费、汇率风险等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。投标进口产品时，供应商在报价时还应知悉以下因素： （1）根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于公布进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单的通知》（财关税〔2016〕72号）文件的规定，采购人浙江中医药大学进口该文件附件“进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单”所列产品均可予免征进口关税和进口环节增值税、消费税，供应商的磋商响应报价不得包含进口关税及进口环节增值税、消费税。 （2）由采购人委托进口代理机构（浙江省科学器材进出口有限责任公司）履行代理进口事宜，外贸代理费由成交供应商支付，免税人民币价格=免税美元报价*（开标时中国银行美元现钞卖出价+0.1），外贸代理费（人民币）=免税美元报价*0.1，进口设备如遇免税无法办出则采购人有权终止合同。 （3）因贸易战产生的额外关税由成交供应商承担。 6.若既有国产设备，又有进口设备，国产设备须按照含税人民币、进口设备须按照免税人民币分别报价。若1套进口设备中有国产设备组成的部分，则该部分报价在报价明细表中列入“非进口”“含税”报价。 7.合同履行过程中的汇率风险由成交供应商承担，由进口代理机构与成交供应商结算。 8.进口产品原则上要求从国外直接发货，在中国境内保税区发货的，若产生额外报关费用由成交供应商承担。 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ▲质量要求 | 合格（符合采购文件要求、响应文件承诺以及国家、行业有关技术规范和标准） |
| 4 | 履约保证金 | 合同总价款的1%作为履约保证金，合同签订后七个工作日内由成交供应商支付给采购人，项目验收合格后，由采购人无息退回成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。 |
| 5 | 付款方式和支付条件 | 国产货物：采购人收到成交供应商支付的履约保证金及开具的正规发票后7个工作日内，向成交供应商支付40%的货款。货物自成交供应商送达采购人指定地点，完成安装调试完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）两周后7个工作日内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商支付剩余60 %的货款。 进口货物：成交供应商同意在进口代理机构免税申报表办理完成后，采购人于7个工作日内将本合同总价款的70%支付给进口代理机构，进口代理机构收到70%价款后，向成交供应商指定的境外公司（外贸合同卖方）开具合同总价款70%的即期信用证，由外贸合同卖方发货后向银行提交单据进行议付。货物验收合格后，进口代理机构向采购人开具合同总价款的全额增值税普通发票且经成交供应商鉴证后，采购人于7个工作日内将剩余30%的价款支付给进口代理机构，进口代理机构以收到30%尾款为指令，对外电汇支付剩余30%价款。进口代理机构与成交供应商的结算，与采购人无涉。 |
| 6 | 知识产权 | 成交人应保证所提供的货物及含软件或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则成交人应承担包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向采购人退还已付全款，并按合同总价款的20%向采购人支付违约金等责任。 |
| 7 | 特别说明 | 1）成交供应商须在合同签订前提供证明材料，经销商的须提交经销证明，代理商的须提交代理证明，若两者都不是的，提交原厂正品说明。 2）违约责任 成交供应商具有不按合同要求供货、货物非经采购人委托并由成交供应商专项办理进口审批手续、单方面不履行合同义务等违约行为的，成交供应商除退还采购人已付成交供应商或进口代理机构的全部款项外，还应向采购人支付合同总价款20%的违约金。 除本合同另有约定的外，成交供应商逾期履行合同义务的，自逾期之日起，向采购人偿付合同总价款万分之五每日的违约金。 采购人逾期支付价款的，自逾期之日起，向成交供应商偿付逾期金额万分之五每日的违约金。 如货物验收不能达到质量或功能（性能）标准的，成交供应商应于验收后一周内运离采购人安装地点，所需费用由成交供应商承担。如成交供应商在一个月内不处理（运离）货物的，视为成交供应商放弃其所有权，采购人有权自行处置（包括作废物处理）。同时，成交供应商除退还采购人已付合同价款外，还应向采购人支付合同总价款20%的违约金。 成交供应商交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定或磋商文件规定标准的，采购人有权拒收或随时退还该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按成交供应商逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，要求成交供应商退还已收合同价款并支付合同总价款20%的违约金，同时没收成交供应商的履约保证金。 |

## 五、特别说明与规定（同时适用于所有标项）

本部分内容均为采购人基本要求，如磋商供应商无法响应，须在《关于对采购文件中有关条款的拒绝声明》中详细说明，未说明的，视为完全响应并接受所有条款。

5.1本项目四个标项，标项是最小投标单位，磋商供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。磋商供应商在投标响应时缺漏的内容视为“未响应”按负偏离处理，如成交，须自行如数补齐并承担相应后果。磋商供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出投标响应；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求磋商供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，磋商供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

5.2采购清单中标注■的产品为本项目核心产品；采购文件中加注“▲”号的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效；本章节中标注“★”号的条款为“重要参数”（如有），不满足的按评分办法规定进行评分（详见商务技术评分办法）。

5.3磋商供应商应是所投产品的制造商或合法经销商，能够提供符合采购要求的售后服务；

5.4本项目为有偿采购，为保障各方合法权益，磋商供应商不得向采购人提供任何赠品、回扣或者与本次采购无关的其他商品、服务。“0报价”视同为“赠送”。供应商不得在磋商报价明细表出现“0元报价”。

5.5磋商供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。如磋商供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因以及相应证明材料，以备评审专家核查。如未提供相应说明及证明材料的，做无效标处理。

5.6设备的各项要求应与成交供应商磋商响应承诺为准，不得擅自更改。

5.7磋商供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

第四章 评审方法和标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本方法与标准。

本方法与标准仅适用于浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备 采购项目（项目编号：CTZB-2024010165）的评审。

## 一、评审方法

本项目采用综合评分法（满分100分，其中：标项一：商务技术60分，报价40分；标项二、三、四：商务技术70分，报价30分；）。

磋商小组将按照本章规定的评审方法、评分标准，对所有提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分过程中采用四舍五入法，保留小数二位。

综合得分=商务技术得分+最后报价得分

## 二、评审程序及内容

评审顺序：依次评审标项一、二、三、四，待前一标项评审结束后评审下一标项。

本项目具体的评审事务由磋商小组负责，评审程序及内容如下：

### 2.1 评审前准备

2.1.1推选磋商小组组长。

2.1.2磋商小组组长召集所有成员阅读磋商文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同条款、磋商响应文件无效情形、评审方法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2.2 供应商资格审查

2.2.1磋商开始前，磋商小组首先依据法律法规和磋商文件的规定，对各供应商磋商响应文件中的资格文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2磋商小组在资格审查时，发现供应商存在下列情形的，做资格审查不通过处理，不再与其进行后续磋商和评审：

（1）供应商不符合采购公告所列“申请人的资格要求”的，或者提交的资格证明文件不全的。

### 2.3 磋商响应文件的符合性审查（同时适用于所有标项）

2.3.1对各供应商的磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应（实质性响应的磋商响应文件是指磋商响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定）。

2.3.2磋商响应文件（商务技术文件）存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效响应处理：

（1）未对采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注 “▲”的实质性要求条款的；

（2）存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（3）仅提交“备份响应文件”的；

（4）以联合体形式参加磋商但未提交有效的联合投标（响应）协议书的；

（5）未按磋商文件《第二章供应商须知》或《第六章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

（6）响应文件内容组成内容不齐全，采购文件规定必须提供而未提供的；

（7）标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（8）磋商响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（9）不响应或擅自改变采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在采购文件第二章供应商须知第1.13.2款规定的利害关系的；

（11）存在法律、法规和采购文件规定的其他无效响应情形的。

2.3.3磋商响应文件（报价文件）存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效响应处理：

（1）未对磋商文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的；

（2）最后报价超过采购预算（或最高限价）的，或者最后报价具有选择性且拒不接受采购文件规定的修订原则进行修订的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者报价涵盖的范围不符合采购文件要求的；

（4）未按采购文件《第二章供应商须知》或《第六章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

（5）响应文件组成内容不齐全，采购文件规定必须提供而未提供的；

（6）标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价或报价低于项目预算50%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明，不能证明其报价合理性的；

（9）存在法律、法规和采购文件规定的其他无效响应情形的。

### 2.4 磋商响应文件的澄清、说明或补正

2.4.1磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

2.4.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件将以书面形式作出。

2.4.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。

### 2.5 磋商响应文件的错误修正

2.5.1最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中的开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（完工期/交货期/服务期/质保期除外，开标一览表中所列的完工期/交货期/服务期/质保期与《商务技术文件》中商务响应表所列的对应内容不一致时，以《商务技术文件》中商务响应表所列内容为准进行修正）；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按本章节第2.4.3款的规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其响应无效。

2.5.2对不同文字文本《磋商响应文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 2.6 磋商响应文件的评估、评分

2.6.1磋商小组应当按磋商文件约定的评分办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分时，磋商小组各成员将独立对每个磋商供应商的磋商响应文件进行评分，并汇总每个磋商供应商的得分。评审细则详见本章“三、评分细则”。

2.6.2发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，磋商小组组长（磋商小组主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### 2.7 推荐成交候选供应商（3名）

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 2.8 起草、签署评审报告

起草、签署评审报告。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 2.9评审特殊情况处理（如有）

2.9.1评审结果修订

评审报告签署前，结果经复核发现存在下列情形之一的，磋商小组将当场复核并修订评审结果，并在评审报告中记录。除下列情形以外，任何人不得修改评审结果。

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观分评分不一致的；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

2.9.2重新评审

评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观分评分不一致的；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

2.9.3采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，将重新开展采购活动，并书面报告本级财政部门。

## 三、评分细则

### 3.1 商务技术分

3.1.1商务技术分评分细则

# 标项一：核酸电泳系统等设备

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 磋商供应商自2021年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来有与本标项所投产品同类业绩的，每提供一个有效业绩合同的得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同复印件及履约情况证明(验收合格报告或合同对应的设备发票等)，未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。 | 1 |
| 2 | 投标产品的响应程度 | 磋商响应与采购需求的符合性评价：针对《第三章采购需求》“二、采购清单及技术参数，（二）技术参数”中，标注★的条款（共42条）磋商响应完全符合采购要求的得满分；低于技术要求（负偏离）的，每条扣0.5分。 备注：技术响应表响应情况与磋商文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。注明需提供证明材料的条款，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。 | 21 |
| 3 | 产品性能 | 提供所投产品的详细资料（包括但不限于产品的规格型号、技术参数，功能配置等）：所投产品主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述完整清晰，技术先进，满足采购人的使用要求。（4，3，2，1，0） | 4 |
| 4 |  | 提供所投产品的配置清单：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求。（3，2，1，0） | 3 |
| 5 | 服务方案 | 针对本项目编制项目实施方案。实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整，项目组实施人员配置合理并综合素质专业。（4，3，2，1，0） | 4 |
| 6 |  | 编制质量保障措施（包括但不限于投标产品的生产、运输、仓储、安装等阶段的质量保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（3，2，1，0） | 3 |
| 7 |  | 编制进度保障措施（包括但不限于投标产品的生产、运输、安装调试、验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（3，2，1，0） | 3 |
| 8 |  | 编制安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间人员安排、成品保护、现场环境保护、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 9 |  | 编制验收方案（包括但不限于验收方式、验收流程、验收标准等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 10 |  | 培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 11 | 售后服务方案 | 编制售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、售后响应时间和服务保障方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 12 |  | 应急预案（包括对故障的响应、处理、定期巡检等内容）， 方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 13 | 合理化建议 | 磋商供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求。（3，2，1，0） | 3 |
| 14 | 质保期 | 响应文件中需列明采购清单内各项设备的质保期。所有设备的质保期满足采购文件要求的不得分,每项设备质保期均延长一年加1分,最多加2分（延长时间不足一年的不计入加分，仅部分设备质保期延长的不计入加分）。 | 2 |
| 15 | 政策分 | （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的（强制节能产品除外），提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分，本项最高得0.5分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分，本项最高得0.5分。 证明材料：提供认证证书复印件（加盖公章），未提供不得分。 | 1 |
| 合 计： |  |  | 60分 |

# 标项二：迷你离心机等设备

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 磋商供应商自2021年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来有与本标项所投产品同类业绩的，每提供一个有效业绩合同的得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同复印件及履约情况证明(验收合格报告或合同对应的设备发票等)，未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。 | 1 |
| 2 | 投标产品的响应程度 | 磋商响应与采购需求的符合性评价：针对《第三章采购需求》“二、采购清单及技术参数，（二）技术参数 ”中，标注★的条款（共22条）磋商响应完全符合采购要求的得满分；低于技术要求（负偏离）的，每条扣1.5分。 备注：技术响应表响应情况与磋商文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。注明需提供证明材料的条款，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。 | 33 |
| 3 | 产品性能 | 提供所投产品的详细资料（包括但不限于产品的规格型号、技术参数，功能配置等）：所投产品主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述完整清晰，技术先进，满足采购人的使用要求。（3，2，1，0） | 3 |
| 4 |  | 提供所投产品的配置清单：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求。（3，2，1，0） | 3 |
| 5 | 服务方案 | 针对本项目编制项目实施方案。实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整，项目组实施人员配置合理并综合素质专业。（3，2，1，0） | 3 |
| 6 |  | 编制质量保障措施（包括但不限于投标产品的生产、运输、仓储、安装等阶段的质量保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（3，2，1，0） | 3 |
| 7 |  | 编制进度保障措施（包括但不限于投标产品的生产、运输、安装调试、验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（3，2，1，0） | 3 |
| 8 |  | 编制安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间人员安排、成品保护、现场环境保护、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 9 |  | 编制验收方案（包括但不限于验收方式、验收流程、验收标准等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 10 |  | 培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 11 | 售后服务方案 | 编制售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、服务保障方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 12 |  | 应急预案（包括对故障的响应、处理、定期巡检等内容）， 方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 13 | 合理化建议 | 磋商供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求。（3，2，1，0） | 3 |
| 14 | 质保期 | 响应文件中需列明采购清单内各项设备的质保期。所有设备的质保期满足采购文件要求的不得分,每项设备质保期均延长一年加1分,最多加2分（延长时间不足一年的不计入加分，仅部分设备质保期延长的不计入加分）。 | 2 |
| 15 | 政策分 | （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的（强制节能产品除外），提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分，本项最高得0.5分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分，本项最高得0.5分。 证明材料：提供认证证书复印件（加盖公章），未提供不得分。 | 1 |
| 合 计： |  |  | 70分 |

# 标项三：纳米粒子跟踪分析仪等设备

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 磋商供应商自2021年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来有与本项目对于标项所投产品同类业绩的，每提供一个有效业绩合同的得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同复印件及履约情况证明(验收合格报告或合同对应的设备发票等)，未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。 | 1 |
| 2 | 投标产品的响应程度 | 磋商响应与采购需求的符合性评价：针对《第三章采购需求》“二、采购清单及技术参数，（二）技术参数 ”中，磋商响应完全符合采购要求的得满分；允许偏离的技术条款（共120条）低于技术要求（负偏离）的，每条扣0.1分；标注★的条款（共19条）低于技术要求（负偏离）的，每条扣1分。 备注：技术响应表响应情况与磋商文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。注明需提供证明材料的条款，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。 | 31 |
| 3 | 产品性能 | 提供所投产品的详细资料（包括但不限于产品的规格型号、技术参数，功能配置等）：所投产品主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述完整清晰，技术先进，满足采购人的使用要求。（4，3，2，1，0） | 4 |
| 4 |  | 提供所投产品的配置清单：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求。（3，2，1，0） | 3 |
| 5 | 服务方案 | 针对本项目编制项目实施方案。实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整，项目组实施人员配置合理并综合素质专业。（4，3，2，1，0） | 4 |
| 6 |  | 编制质量保障措施（包括但不限于投标产品的生产、运输、仓储、安装等阶段的质量保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（3，2，1，0） | 3 |
| 7 |  | 编制进度保障措施（包括但不限于投标产品的生产、运输、安装调试、验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（3，2，1，0） | 3 |
| 8 |  | 编制安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间人员安排、成品保护、现场环境保护、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 9 |  | 编制验收方案（包括但不限于验收方式、验收流程、验收标准等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 10 |  | 培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 11 | 售后服务方案 | 编制售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、服务保障方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 12 |  | 应急预案（包括对故障的响应、处理、定期巡检等内容）， 方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 13 | 合理化建议 | 磋商供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求。（3，2，1，0） | 3 |
| 14 | 质保期 | 响应文件中需列明采购清单内各项设备的质保期。所有设备的质保期满足采购文件要求的不得分,每项设备质保期均延长一年加1分,最多加2分（延长时间不足一年的不计入加分，仅部分设备质保期延长的不计入加分）。 | 2 |
| 15 | 政策分 | （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的（强制节能产品除外），提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分，本项最高得0.5分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分，本项最高得0.5分。 证明材料：提供认证证书复印件（加盖公章），未提供不得分。 | 1 |
| 合 计： |  |  | 70分 |

# 标项四：生物安全柜等设备

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 磋商供应商自2021年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来有与本项目对于标项所投产品同类业绩的，每提供一个有效业绩合同的得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同复印件及履约情况证明(验收合格报告或合同对应的设备发票等)，未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。 | 1 |
| 2 | 投标产品的响应程度 | 磋商响应与采购需求的符合性评价：针对《第三章采购需求》“二、采购清单及技术参数，（二）技术参数 ”中，磋商响应完全符合采购要求的得满分；允许偏离的技术条款（共90条）低于技术要求（负偏离）的，每条扣0.1分；标注★的条款（共23条）低于技术要求（负偏离）的，每条扣1分。 备注：技术响应表响应情况与磋商文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。注明需提供证明材料的条款，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。 | 32 |
| 3 | 产品性能 | 提供所投产品的详细资料（包括但不限于产品的规格型号、技术参数，功能配置等）：所投产品主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述完整清晰，技术先进，满足采购人的使用要求。（3，2，1，0） | 3 |
| 4 |  | 提供所投产品的配置清单：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求。（3，2，1，0） | 3 |
| 5 | 服务方案 | 针对本项目编制项目实施方案。实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整，项目组实施人员配置合理并综合素质专业。（4，3，2，1，0） | 4 |
| 6 |  | 编制质量保障措施（包括但不限于投标产品的生产、运输、仓储、安装等阶段的质量保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（3，2，1，0） | 3 |
| 7 |  | 编制进度保障措施（包括但不限于投标产品的生产、运输、安装调试、验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（3，2，1，0） | 3 |
| 8 |  | 编制安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间人员安排、成品保护、现场环境保护、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 9 |  | 编制验收方案（包括但不限于验收方式、验收流程、验收标准等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 10 |  | 培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 11 | 售后服务方案 | 编制售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、服务保障方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 12 |  | 应急预案（包括对故障的响应、处理、定期巡检等内容）， 方案科学合理，符合本项目实际情况。（3，2，1，0） | 3 |
| 13 | 合理化建议 | 磋商供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求。（3，2，1，0） | 3 |
| 14 | 质保期 | 响应文件中需列明采购清单内各项设备的质保期。所有设备的质保期满足采购文件要求的不得分,每项设备质保期均延长一年加1分,最多加2分（延长时间不足一年的不计入加分，仅部分设备质保期延长的不计入加分）。 | 2 |
| 15 | 政策分 | （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的（强制节能产品除外），提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分，本项最高得0.5分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分，本项最高得0.5分。 证明材料：提供认证证书复印件（加盖公章），未提供不得分。 | 1 |
| 合 计： |  |  | 70分 |

3.1.2磋商供应商的商务技术最终得分为磋商小组各评委有效评分的算术平均值（计分过程中，四舍五入，保留二位小数）。

### 3.2 最后报价分

3.2.1最后报价的合理性审查

（1）分析最后报价是否合理，最后报价范围是否完整，有否重大错漏项；

（2）为防止恶意竞标的行为，如磋商供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因以及相应证明材料，以备磋商小组核查。如磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求磋商供应商在评审现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如磋商供应商未按要求提供相关说明及证明材料，或不能证明其报价合理性的，磋商小组将对其作为无效投标处理。

（3）磋商小组（少数服从多数原则）认为磋商供应商不能证明其最后报价合理性的，将对其作为无效响应处理。

3.2.2最后报价分计算方法

（1）满足采购文件要求的最低评审价为评审基准价，其价格分为满分（标项一价格分40分，价格权值为40%；标项二、三、四价格分30分，价格权值为30%）。

（2）其他磋商供应商的最后报价分统一按照下列公式计算（四舍五入，精确到小数点后二位）：最后报价得分=（评审基准价／供应商评审价）×价格权值×100

## 四、其他评审事项规定

### 4.1 串通投标的认定

4.1.1在评审过程中发现供应商存在以下情形之一的，将被视为串通投标的：

（1）不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同磋商供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同磋商供应商的磋商响应文件互相混装。

4.1.2磋商供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。在评审过程中，发现磋商供应商有上述串通投标情形的，磋商响应无效，并书面报告本级财政部门。

### 4.2 磋商供应商违法等重大事项的处理

磋商供应商有下列情形之一的，磋商响应无效且将《磋商响应文件》、《询标记录》等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响成交结果的；

（2）不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争、损害采购人或其他磋商供应商合法权益的；

（3）政府采购活动中存在违法行为的；

（4）其他严重干扰招投标秩序的行为的。

### 4.3竞争性磋商采购活动终止

4.3.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式使用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目）外，在采购过程中符合要求的供应商或最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.3.2针对第4.3.1款第（3）条内容的特别补充说明：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》的相关规定，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告，重新开展采购活动。

4.3.3在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报本级财政部门。

4.3.4采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

- 合同条款

浙江中医药大学（         学院）        设备采购合同（国产货物）

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江中医药大学

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：

经采购代理机构对        设备通过            方式采购，确定         为中标单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                                   单位：元

| 产品名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。配置详见合同附件配置清单，型号规格材质在清单中未标明的，以采购文件、       文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证所供货物是   年    月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付合同总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在本合同签订后   天内将货物运送至甲方    校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为    年，从货物验收合格交付甲方正常使用10天之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在    小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收

乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起30天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第六条：履约保证金

本合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，项目验收合格后，由甲方无息退回乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

第七条：付款方式

甲方收到乙方支付的履约保证金及开具的正规发票后7个工作日内，向乙方支付40%的货款，即¥      元（大写：          ）。货物自乙方送达甲方指定地点，完成安装调试完毕并经甲方验收合格和正常运行（使用）两周后7个工作日内，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方支付剩余60%的货款，即¥             元（大写：              ）。

第八条：疫情防控要求

乙方应严格按照“新冠”疫情防控管理要求，切实做好“人、物、环境”同防系列举措，送货进校前应主动向甲方提供消毒证明和送货工作人员的健康信息；如有涉疫风险物品，则应提供新冠病毒核核酸检测报告等相关物品安全和防疫检测信息。若发现乙方未按规定落实疫情防控措施的，甲方有权拒收货物；由于乙方原因导致甲方工作人员感染及后续问题的，一切责任由乙方承担，并作出相应补偿。

第九条：违约责任

1.乙方具有不按合同约定供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付合同总价款20％的违约赔偿金。

2.除本合同另有约定外，乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还合同价款和支付本合同价款20%的违约金。

3.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

5.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同总价款的20%支付违约金等）。

第十条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及    采购文件、响应/投标文件、书面澄清（承诺）等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：浙江中医药大学 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：浙江省杭州市滨江滨文路548号 | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话：0571--86633302 | 电话： |
| 传真：0571--86633302 | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工商银行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001174 | 帐号： |
| 合同签订地点：浙江省杭州市滨江滨文路548号 签订时间： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（公章）： |  |
| 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼 |  |
| 代表人：张诗颖(签字） |  |
| 电话：18758864492 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件：

1.配置清单（单台/套）

（一）产品名称：A

1.配置

（1）

（2）

......

2.技术参数

（1）

（2）

......

（二）产品名称：B

1.配置

（1）

（2）

......

2.技术参数

（1）

（2）

......

2.服务承诺

1）质保期：  年，软件终身免费升级，保修期自货物验收合格交付甲方正常使用10天之日起算。乙方定期  个月对货物进行回访和维护保养，做好维护保养登记。

2）凡发生故障及质量问题，保质期内，乙方接到甲方设备故障报修后立即响应，  小时内派维修工程师进行现场维修，    个小时内排出故障。如未能在规定时间排除故障,乙方向甲方免费提供备品（机）备件。

3）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障乙方免费予以更换，否则将没收质量保证金。质保期满后的维修，由乙方按前述约定完成,乙方仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4）货物安装调试完成后，乙方负责给甲方提供免费培训，包括基本原理、操作使用、常见故障排除等内容。

3.中标单位营业执照

4.提供主要中标产品代理商（经销商或分销商）厂家授权以及厂家营业执照

5.配置中涉及软件的，需提供相关证书，如软件著作权登记证书等，且软件名称与著作权登记证书必须一致。

授权书

兹授权                    公司为                  项目

（编号：         ）               产品的经销商£/分销商£，有效期为        年 1 月 1 日至       年 12 月 31 日。

授权机构：                   （公章）

授权时间：       年     月     日

浙江中医药大学（       学院）      设备采购合同（进口设备）

项 目 编 号：

确 认 书 编 号：

甲 方（采购人）：浙江中医药大学

乙 方（供应商）：

丙 方（进口代理机构）：

采购代理机构（鉴证方）：

经采购代理机构（鉴证方）对         设备通过       方式采购，确定         为中标人。由丙方代理进口本合同乙方提供的进口商品，甲方、乙方、丙方和鉴证方四方根据采购结果，签署本合同。

第一条：甲方采购货物的清单及价款

| 序号 | 进口货物名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 总价（人民币元） | 外贸合同号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 免税合同总价款 |  | 人民币大写 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本合同总价款系以免税人民币      元计 （已含外贸代理费），即乙方、丙方系按合同总价款（人民币元）与甲方结算。2.配置清单和服务承诺详见合同附件。3.合同履行过程中的汇率风险由乙方承担，丙方与乙方的款项结算由其自行办理。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照本合同约定及采购文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的原厂最新生产的全新原装合格进口货物，并系获得国家商检局颁布安全许可证的原装进口合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或随时退货，乙方应全额退还甲方已付款项，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金，由此造成的损失及其他一切责任和后果均由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：

（1）更换：由乙方在10个工作日内负责更换，并承担所发生的全部费用，同时向甲方支付合同总价款20%的违约金。

（2）退货处理：乙方应全额退还甲方支付的价款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并向甲方支付合同总价款20%的违约金。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后  小时内到达甲方现场，最迟在  小时内解决问题（排除故障等），同时采取临时替换等措施，以确保甲方的正常使用。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题承担全部责任负责及一切费用。

5. 乙方须确保货物自验收合格交付使用后  年内制造商原厂及有资质售后工程师上门维保服务。软件终身免费升级。故障响应时间   小时以内，每日24小时电话技术支持；凡电话技术支持无法排除的故障，确保   小时内到达现场并完成故障排除；保修期后，乙方继续为甲方提供维保服务，仅收取零配件成本费，故障排除时间同前约定。保修期内出现无法排除的故障，乙方须无条件为甲方更换同型号全新产品，并承担相应违约责任。保修期后的维保应确保   天内排除故障。

第三条：技术资料

1. 乙方应按     文件或本合同规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物及含软件或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则乙方应承担包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已付全款，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金等责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于本合同签订之日起    日历天内将所供货物按时、安全运至甲方指定地点，并于一周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方交付的货物依据本合同约定和      采购文件上的技术规格或要求及有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合    文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。到货验收并非最终验收，乙方安装调试完毕后的验收方为最终验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方须按约定期限完成安装调试并达到本合同约定的技术要求，同时负责培训甲方的操作人员，做好各种操作指导，直到甲方人员能独立、熟练操作，甲方才进行交付验收，交付验收合格前的风险责任由乙方承担。

4.对技术复杂的货物，甲方有权聘请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.货物验收时乙方必须在现场，验收完毕后甲方出具验收报告；验收费用由乙方负责。

6.货物从验收合格交付使用次日起30天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，乙方须予整机调换或者退货退款，并承担向甲方支付合同总价款20%的违约金等违约责任。

7.对货物质量有异议的，甲、乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货，乙方应向甲方退还全款并支付合同总价款20%的违约金。

第七条：合同价款的支付

1.本合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，最终验收合格后，由甲方无息退回乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

2. 乙方同意在丙方免税申报表办理完成后，甲方于7个工作日内将本合同总价款的70%支付给丙方，丙方收到70%价款后，向乙方指定的境外公司（外贸合同卖方）开具合同总价款70%的即期信用证，由外贸合同卖方发货后向银行提交单据进行议付。货物验收合格后，丙方向甲方开具合同总价款的全额增值税普通发票且经乙方鉴证后，甲方于7个工作日内将剩余30%的价款支付给丙方，丙方以收到30%尾款为指令，对外电汇支付剩余30%价款。丙方与乙方的结算，与甲方无涉。

第八条：其他约定

1.甲方、乙方协助丙方在到货前办好进口货物审批和免税手续。

2.乙方应根据本次采购结果提供双方确认的进口货物的品名、型号规格、配置配件、技术要求、价格、制造厂商或生产国别、售后服务等相关书面资料，以便丙方对外签订外贸合同。

3.丙方负责对外签订外贸合同、协助商谈运输方式、到货地点，办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、并在到货后负责送货上门和安装调试等事宜。

4.丙方应根据合同的约定积极履行合同义务，并及时向甲方和乙方书面通报外贸合同的履行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度。

5.对需办理《机电产品进口许可证》的设备，丙方应协助甲方办理网上申报等有关事宜，并及时领取进口批件。

6.丙方应协助甲方催缴乙方履约保证金。

7.进口货物到货后，丙方应向甲方提供一套完整的进口单证。如进口货物发生质量、数量与外贸合同不符的，应及时完成商检，并尽早自行启动索赔程序，但并不因此减轻或免除乙方的相关责任。

8.因丙方工作失误，造成进口货物不能及时清关而产生的海关滞报金，超期仓储费等额外费用由丙方自行承担。

9.丙方应协助甲方完成海关等政府主管部门例行年检、抽检及其他相关工作，并提供相关检查资料。

10. 乙方应严格按照进口货物“新冠”疫情防控管理要求，切实做好“人、物、环境”同防系列举措，坚决筑牢“外防输入”疫情防线。货物进甲方校门前应主动向甲方提供消毒证明和新冠病毒核核酸检测报告等相关物品安全的材料和防疫检测信息，提供相关送货人员的健康信息。若发现乙方未按规定落实疫情防控措施的，甲方有权拒收货物；由于乙方原因导致甲方工作人员感染及后续问题的，一切责任由乙方承担，并作出相应补偿。

第九条：违约责任

1.乙方具有不按合同要求供货、货物非经甲方委托并由乙方专项办理进口审批手续、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方已付乙方或丙方的全部款项外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

2.除本合同另有约定的外，乙方逾期履行合同义务的，自逾期之日起，向甲方偿付合同总价款万分之五每日的违约金。

3.甲方逾期支付价款的，自逾期之日起，向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.如货物验收不能达到质量或功能（性能）标准的，乙方应于验收后一周内运离甲方安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（运离）货物的，视为乙方放弃其所有权，甲方有权自行处置（包括作废物处理）。同时，乙方除退还甲方已付合同价款外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

5.乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定或    文件规定标准的，甲方有权拒收或随时退还该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，要求乙方退还已收合同价款并支付合同总价款20%的违约金，同时没收乙方的履约保证金。

第十条：不可抗力事件处理

1本合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则本合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜及纠纷由四方协商解决，并签订书面协议，如协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十二条：合同生效

1.本合同经甲、乙、丙和鉴证方(采购代理机构)四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同履行中涉及采购资金和采购内容变更或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可生效并作为各方履行的依据。

3.本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方、丙方、鉴证方(采购代理机构)各执壹份，具有同等法律效力。

4. 本合同附件及    采购文件、响应/投标文件、书面澄清（承诺）等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：浙江中医药大学 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或其委托代理人 (签字）： | 乙方法定代表人或其委托代理人 （签字）： |
| 地址：杭州市滨文路548号 | 地址： |
| 电话：0571-86633302 | 电话： |
| 传真：0571-86633302 | 传真： |
| 开户银行：工商银行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：12020 23419100001174 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方(盖章)：浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 鉴证方（采购代理机构）（盖章）： 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人：张诗颖 （签字） |
| 地址： | 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼 |
| 邮编： | 邮编：310000 |
| 电话： | 电话：18758864492 |
| 传真： | 传真：/ |
| 开户银行： |  |
| 帐号： |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 鉴证时间： 年 月 日 |

附件：

1.配置清单（单台/套）

（一）产品名称：A

1.配置

（1）

（2）

......

2.技术参数

（1）

（2）

......

（二）产品名称：B

1.配置

（1）

（2）

......

2.技术参数

（1）

（2）

......

2.服务承诺

1）质保期：   年，软件终身免费升级，保修期自验收合格之日起计算。乙方定期  个月对货物进行回访和维护保养，做好维护保养登记。

2）凡发生故障及质量问题，保质期内，乙方接到甲方设备故障报修后立即响应，  小时内派维修工程师进行现场维修，    个小时内排出故障。如未能在规定时间排除故障,乙方向甲方免费提供备品（机）备件。

3）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障乙方免费予以更换，否则将没收质量保证金。质保期满后的维修，由乙方按前述约定完成,乙方仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4）货物安装调试完成后，乙方负责给甲方提供免费培训，包括基本原理、操作使用、常见故障排除等内容。

3.中标单位营业执照

4.配置中涉及软件的，需提供相关证书，如软件著作权登记证书等。

第六章 磋商响应文件的格式

重要提示

（1）本章中有提供格式的，磋商供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关有效证明材料），并按格式要求进行签、章；

（2）本章未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章；

（3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）；

（4）第二章供应商须知第4.2.2款磋商响应文件内容组成清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的磋商响应无效。

## 第一部分 “资格文件”格式

《资格文件》封面

浙江省省级政府采购电子交易项目

磋商响应文件

（资格文件）

采购项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

采购项目编号：CTZB-2024010165

标项名称：

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________________________

磋商供应商联系电话：_________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

磋商响应文件提交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 1-1 ▲符合“申请人的资格要求”第1条规定的证明文件

##### （1）▲基本资格符合性承诺书

▲基本资格符合性承诺书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备（项目编号：CTZB-2024010165）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺如下：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力（营业执照附后）；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录（具体包括：没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

（6）我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

（7）我方在投标文件递交前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（我方的信用信息记录以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准）。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

## 1-2 ▲符合“申请人的资格要求”第2条“落实政府采购政策需满足的资格要求”的证明文件（仅标项一须提供）：

- （1）中小企业声明函及相关证明材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江中医药大学第一临床医学院引进人才新增科研设备（标项名称：  ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于  工业 行业；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ，属于  工业 行业；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

提示：供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

## 供应商应将所投标项下所有货物逐一填写制造商及企业规模，如上表中货物与供货清单不符，按未提供中小企业声明函处理。

## 第二部分 “商务技术文件”格式

- 《商务技术文件》封面

浙江省省级政府采购电子交易项目

磋商响应文件

（商务技术文件）

采购项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

采购项目编号：CTZB-2024010165

标项名称：

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________________________

磋商供应商联系电话：_________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

磋商响应文件提交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 2-2 ▲关于磋商响应文件所有内容真实有效的承诺函

关于磋商响应文件所有内容真实、有效的承诺函

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备 采购项目（项目编号：CTZB-2024010165）（标项名称：     ）的政府采购活动中所提交的磋商响应文件（包括资格文件、商务技术文件、报价文件）所有内容真实、有效，不存在虚假响应、资料造假等违法违规行为。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

磋商供应商（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2-3 ▲磋商响应函

磋商响应函

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵方为浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备 采购项目的竞争性磋商公告（项目编号：CTZB-2024010165），我方签字代表____________（全名）经正式授权并代表磋商供应商____________________（磋商供应商名称）参与浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备（标项名称：     ）项目的磋商，同时按磋商文件要求提交《磋商响应文件》（包括资格文件、商务技术文件、报价文件）。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2、我方向贵方提交的所有《磋商响应文件》、资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议；

5、我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

6、我方此次报价以我方提交的最后报价为准；

7、本《磋商响应文件》有效期为自响应文件递交截止之日起 90个日历日。我方承诺：磋商响应文件有效期内不撤回（撤销）《磋商响应文件》；如撤回（撤销），承诺按采购文件第二章供应商须知第4.6.5款相关规定向采购组织机构进行赔偿，并无条件接受同级政府采购监督管理部门依法所作出的任何处理意见。

8、如中标（成交），我方承诺如下：

（1）本《磋商响应文件》有效期将自动延长自本项目合同履行完毕止；

（2）同意按采购文件第二章供应商须知“十一、采购代理服务费”所有规定，并按时向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

（3）按照采购文件第二章供应商须知第12.1.2款规定与采购人签订合同，并将按采购文件、政府采购法律、法规的规定以及我方《磋商响应文件》承诺履行合同责任和义务。

（4）如我方拒绝签订合同，承诺按磋商文件第二章供应商须知第12.1.4款相关规定对采购人进行赔偿；

（5）如我方未按合同履约，承诺接受采购人按磋商文件第二章供应商须知第12.2.2款相关规定对我方所作出的处理。

9、我方同意按照贵方要求提供与投标（响应）有关的一切数据或资料。

磋商供应商名称（盖章）：______________________________________

法定代表人或其授权代表（姓名）：__________________________________

法定代表人或其授权代表（手机号码）：______________________________

单位地址：_________________________邮编：_______________________

单位电话：_______________________单位传真：_____________________

开户银行：_______________________银行帐号：_____________________

日    期：_______年____月____日

### 2-4 ▲法人（或单位）授权委托书（磋商供应商授权其单位正式职工代表其全权处理磋商事项或签署相关文件时须提供）

法人（或单位）授权委托书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

现授权委托本单位在职职工（姓名、身份证号码）以我方的名义参加浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备（项目编号：CTZB-2024010165）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件、材料。

我方对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

后附证明材料（证明材料不齐全的，视为无效授权）：

1、被授权人（授权代表）身份证复印件（正反面均须提供）；

磋商供应商（盖章）：__________________________________________

### 日期：______年______月______日

### 2-5 磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 生产经营 场所 |  | 法定代表人 姓名 |  |
| 有效资质证书 （名称、编号） |  | 主要负责人 姓名 |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、任职情况） |  |  |
| 注册资本 |  | 企业信用 等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） |  |  |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） |  |  |
| 售后服务机构 | （售后服务机构名称、地址等情况说明。如有，请说明） |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

磋商供应商（盖章）：___________________________________________

日期：______年______月______日

### 2-6 磋商供应商业绩及证明材料

磋商供应商业绩汇总表及证明材料

项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

项目编号：CTZB-2024010165

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 合同金额 | 用户联系人及电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料要求见评审要求，附后。

磋商供应商（盖章）：___________________________________

日期：________年____月____日

- 2-7 ▲投标（技术、商务）响应表

▲2-7-1技术响应表

项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

项目编号：CTZB-2024010165

| 序号 | 招标要求 | 投标响应（逐一对应） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商（盖章）：____________________

日期：______年____月____日

填写说明：

1、对照第三章采购需求内容逐一、如实填写上表；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，正偏离的应当提供制造商发布的技术说明材料予以证明，否则不予认可。

▲2-7-2商务响应表

项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

项目编号：CTZB-2024010165

| 序号 | 商务要求 |  | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商（盖章）：____________________________________

日期：________年____月____日

填写说明：

1、与《第三章 采购需求》中“商务要求”部分逐条对应、如实填写上表；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；

- 2-8 ▲投标产品详细清单

▲投标产品详细清单

项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

项目编号：CTZB-2024010165

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地及生产厂家 | 型号 | 参数/规格 | 数量 | 是否进口 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：逐一列明本项目所需所有硬件清单及品牌、型号等信息。

磋商供应商（盖章）：____________________________________

日期：________年____月____日

### 2-10 投标技术、服务方案

技术、服务方案

项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

项目编号：CTZB-2024010165

标项名称：

（1）评分细则中要求的相关技术服务方案； （2）采购文件要求提供的，以及投标供应商认为有必要提供的其他技术服务方案或承诺。

磋商供应商（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2-11 投标产品政府采购节能、环保产品认证证书（如有）

（1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（提供复印件加盖供应商公章） 备注：▲本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖供应商公章），否则投标（响应）无效。政府采购节能产品强制采购目录见第七章附件。

（2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供复印件加盖供应商公章） 备注：政府采购环境标志产品品目见第七章附件。

### 2-13 关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

项目编号：CTZB-2024010165

标项名称：

（标注“▲”的实质性条款不得拒绝，否则投标无效）

磋商供应商（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

- 2-14 其他与技术服务有关的资料或说明（如有）

其他资料或说明

（加盖公章，否则视为未提供）

## 第三部分 “报价文件（初次）”格式

### 《初次报价文件》封面

浙江省省级政府采购电子交易项目

磋商响应文件

（初次报价文件）

采购项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

采购项目编号：CTZB-2024010165

标项名称：

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________________________

磋商供应商联系电话：_________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

磋商响应文件提交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 3-2 ▲初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

项目编号：CTZB-2024010165

标项名称：

| 项目名称 | 浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备 |
| --- | --- |
| 标项名称 |  |
| 初次报价 （总价、元） | （人民币，小写）： |
|  | （人民币，大写）： |
| 供货安装周期 | 日历天 |
| 备注 | 没有可不填 |

磋商供应商（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

说明：供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

### 3-3 ▲初次报价明细表

初次报价明细表

项目名称：浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备

项目编号：CTZB-2024010165

标项名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参数/规格 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 是否含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国产设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价明细表内容根据采购清单逐一罗列，表格可自行延展，但内容不可缺失。不允许出现0元报价或赠送。

2.▲以上报价：国产设备采用含税人民币报价；进口设备采用免税人民币报价；对于根据国家相关规定不能享受进口免税政策的设备采用人民币报价，对于不能免税的部分应予以明示。

3.如投标产品为中国保税区生产，应在产地一栏中标明：中国（XX保税区），进口产品产地须标明国别。

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 3-4 符合政府采购价格扶持政策的证明材料（标项2、3、4如符合应提供）

- （1）中小企业声明函及相关证明材料（如是）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备（标项名称：  ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于  工业 行业；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

- ，属于  工业 行业；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

提示：供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

供应商应将所投标项下所有货物逐一填写制造商及企业规模，如上表中货物与供货清单不符，按未提供中小企业声明函处理。

### 3-5 其他与报价有关的资料或说明（如有）

其他资料或说明

（加盖公章，否则视为未提供）

# 第七章 附件

- 政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位） ____________ （法定代表人姓名）合法授权参加 浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备 （编号：CTZB-2024010165）政府采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 £不存在利害关系 £存在下列利害关系:

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）：__________________________________________

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位: £与其他所有供应商之间均不存在利害关系/  £与_________（供应商名称）____之间存在下列利害关系_______：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况_______________________________________________。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现__________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第     项利害关系。

磋商供应商（盖章）或供应商代表签名：_______________

日期：________年____月____日

备注：（1）供应商应当在磋商响应文件解密结束后60分钟内，完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署（盖章或签字），并提交至采购组织机构指定邮箱（wucy@zjsct.cn)。

（2）本声明书也可以由法人（单位）授权代表签署，但授权代表应当提供有效的法人（单位）授权委托书，否则签署无效。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备（项目编号：CTZB-2024010165）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日期：____________________________________________

填写提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

- 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备【招标编号：CTZB-2024010165】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江中医药大学纳米粒子跟踪分析仪等新增科研设备【招标编号：CTZB-2024010165】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 一、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知 财库〔2019〕9号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局： 为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下： 一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。 四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。 五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。 六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 2019年2月1日

- 二、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 财库〔2019〕19号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委： 根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。 附件：节能产品政府采购品目清单 财政部 发展改革委 2019年4月2日

- 附2-1节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级（GB 32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1） 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1、节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2、上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3、以“★”标注的为政府强制采购产品。

- 三、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部   生态环境部

2019年3月29日

- 附3-1环境标志产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604显示设备 | A0201060401液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204多功能一体机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210文印设备 | A02021001速印机 |  | HJ472数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车（轿车） | A02030501轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车（轿车） |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619照明设备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| 14 | A020810传真及数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具 用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101复印纸（包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201鼓粉盒（包括再生鼓粉盒） |  |  |  |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材,相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面装饰板（地板） |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片）材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |
| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T 237塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料（建筑涂料除外） |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

- 四、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局
2019年4月3日

- 附4-1参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

- 附4-2参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司 |