长兴县人民医院DSA维保服务项目

单一来源采购文件

项目编号：0625-25215660

项目名称：DSA维保服务

采购单位：长兴县人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月23日

目    录

电子交易须知 --------------------------------------------1

- 邀请书 --------------------------------------- 2

- 供应商须知 ----------------------------------5

前附表 -----------------------------------------------5

一 总 则 --------------------------------------------8

二 采购文件 ---------------------------------------10

三 响应文件----------------------------------------10

四 协商 ---------------------------------------------13

五 合同授予 ---------------------------------------13

- 采购内容及需求 ---------------------------14

- 合同主要条款 ------------------------------17

- 响应文件格式 ------------------------------20

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章   邀请书

项目概况

长兴县人民医院DSA维保服务项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2025年6月27日14时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25215660

项目名称：DSA维保服务

采购方式：单一来源

预算金额（元）：1137000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：DSA维保服务

数量：3

单位：年

预算金额（元）：1137000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：整机保修。

备注：不允许进口

合同履行期限：3年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1.时间：即日起至2025年6月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2025年6月27日14时30分（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”： 邮寄地址（请合理安排邮寄时间，保证至少于响应截止前一工作日能收到）：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，莫战威收，0571-85864737。

## 五、响应文件开启

1.开启时间： 2025年6月27日14时30分（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）本项目不收取采购保证金。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：长兴县人民医院

地  址：长兴县太湖中路66号

项目联系人（询问）：陈芸

项目联系方式（询问）：0572-6267836

质疑联系人：钱伟峰

质疑联系方式：0572-6207290

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：陆俊杰、汪飞君、孙翔、林财

项目联系方式（询问）：15336963596、0571-85864737

E-Mail：331613408@qq.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：长兴县财政局政府采购监督管理科

地  址：浙江省长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

联系人 ：佘科

监督投诉电话：0572-6027789

第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县人民医院DSA维保服务项目 |
| 2 | 采购内容 及数量 | DSA维保服务 3年 |
| 3 | 预算金额 | 113.7万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 长兴县公共资源交易网（http://www.zjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关 的全部费用。 |
| 7 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 8 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 9 | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 10 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第五章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 11 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：2025年6月27日14时30分（北京时间） 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”： 响应当天请现场递交至： 邮寄地址（请合理安排邮寄时间，保证至少于响应截止前一工作日能收到）：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，莫战威收，0571-85864737。不接受现场递交电子备份文件。 |
| 12 | 协商时 间和地址 | 协商时间：2025年6月27日14时30分（北京时间） 协商地点（网址）：https://www.zcygov.cn。 供应商在线参加协商。 |
| 13 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织协商，所有供应商均应当准时在线参加协商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 14 | 响应文 件有效期 | 90天 |
| 15 | 进口 | □ 允许 不允许 |
| 16 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的60%向成交供应商收取。计算后不足人民币4000元的，按人民币4000元进行结算。 投标人应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 17 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 18 | 其他 | 无 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的协商、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

5.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

6.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）协商委托

供应商代表参加协商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章）。

- （四）协商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与协商有关的全部费用。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （六）特别说明：

- 1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- 二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.邀请书

2.供应商须知

3.采购需求

4.合同主要条款

5.响应文件格式

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- 三、响应文件

- （一）响应文件的组成

- 1.资格证明材料：

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.协商响应函（格式见第五章）；

3.法定代表人授权委托书(格式见第五章)；

4.报价一览表（格式见第五章，在电子交易平台填写）；

5.报价明细表（格式见第五章）；

6.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7．供应商情况介绍；

8. 采购需求响应表（格式见第五章）；

9.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10.项目实施人员一览表；

11.供应商认为需要说明的其他文件和说明（产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

12.代理服务费支付承诺书。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）协商报价

1.报价应按电子交易平台有关格式填写。

2. 报价应当包括履行合同的全部价格包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起 90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式（纸质）进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

- 4.成交供应商的响应文件自协商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

- 四、协商

（一）协商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在

线协商，供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线协商而产生的不利后果。

（二）协商程序

1.向供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、澄清答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款等。

4、评审人员对各供应商的资格条件等进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应。如发现下列情形的，响应将被视为无效：

截至响应文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），供应商被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.评审小组与供应商商定合理的成交价格以及其他有关事项。因报价超过采购预算、响应不符合法律、法规规定的或其他原因导致协商失败的，作废标处理。

6、协商通过电子交易平台进行。

- 五、合同授予

- （一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

（二）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（三）履约保证金

不收取。

第三章  采购内容及需求

- I、项目编号：0625-25215660

- II、采购单位名称：长兴县人民医院

- III、采购内容

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA维保服务 | 3 | 年 |

IV、技术需求及商务要求

一、总体要求

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | DSA维保服务 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 3年 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 整机保修。 |  |
| 1.3 | 设备品牌型号 | 西门子Artis zee biplane， 数量：1台 |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一： | 保修内容要求： |  |
| 1 | 在保修服务期内免费提供所有保修所需备件，配件承诺为原厂合格件。 |  |
| 2 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时X 365天热线支持、西门子远程服务、预防性保养、预防性保养耗材、工时、常规备件(旧件退回西门子）保证开机率95%。（不包含球管，平板，高压油箱的维保） |  |
| 3 | 提供远程软件升级：通过Remote software update能快速同步原厂最新的软件升级包。 |  |
| 4 | 具备远程诊断故障的能力：提供在国内已经建立的远程网络维修诊断系统的地址及认证证书，可解决50%以上的故障。 |  |
| 5 | 对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，能提供专业的临床应用培训及技术培训，需提供培训课程名称及培训地点。 |  |
| 6 | 提供射线剂量安全保证：具备剂量仪（定期校准）、Dynamic Test动态测试仪，按照图像质量和射线剂量的质控流程(IQAP)进行检测，确保操作人员、医生和病人的剂量安全。 |  |
| 7 | 提供设备使用安全保证：更换管球和平板探测器等等关键部件之后，使用漏电流表和接地测试仪进行漏电流和接地检测，以确保操作人员、医生和病人的安全。 |  |
| 8 | 工程师配备有专用工具：工程师的工具符合国家检测和校准的规定 |  |
| 8.1 | 万用表：提供相应的校准证明 |  |
| 8.2 | 力矩扳手：提供相应的校准证明 |  |
| 8.3 | 示波器：提供相应的校准证明 |  |
| 9 | 球管保障能力：提供原厂全新球管证明或球管报关单。 |  |
| 10 | 平板探测器保障能力：提供原厂全新平板探测器证明或报关单。 |  |
| 11 | 射线剂量安全保证：具备专业有效的剂量测量工具和测试仪，规范的检测流程，确保操作人员、医生和病人的剂量安全。 |  |
| 12 | 设备使用安全保证：具备关键部件更换之后的接地和漏电安全检查需要的设备和能力 |  |
| 二： | 服务要求： |  |
| 13 | 保修服务期内保证设备开机率达95%（按每年365天计算，无休息日），若所保设备未达到以上开机率保证，则每超过一个百分点保修期相应延长7天。 |  |
| 14 | 供应商具有800或400客户服务专线电话，提供电话号码。 |  |
| 15 | 提供备件库地址和备件清单 |  |
| 三： | 商务要求 |  |
| 16 | 服务期：3年。 |  |
| 17 | 报总价，包含设备保修、设备保养服务及所有配件费、维修人工费及差旅费等费用。 |  |
| 18 | 付款方式： 保修开始后，按年支付维保费用。 1、根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所提供服务由中小企业承接并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%； （2）维保服务结束后，支付该年度的余下维保费。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 2、适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的非中小企业合同 合同签订后，每年保修开始后凭第一次季度保养报告一次性支付当年保修费用。 |  |

第四章  合同主要条款

- （浙江省政府采购合同指引）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 浙江省国际技术设备招标有限公司关于ABC单位XYZ项目单一来源的结果，签署本合同。

一、服务内容：________________________________

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

不收取。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并

签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的

一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第五章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号：

标 项 号: /

标项内容：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

单一来源采购响应文件

项目名称：

项目编号：

标 项 号: /

标项内容：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

- 3. 响应文件目录

详见“（一）响应文件的组成”。

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）

年    月    日

5.协商响应函格式：

协 商 响 应 函

致：_______     __（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______                    __（供应商名称）提交单一来源采购响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件。

2.供应商在参加协商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自协商日起 ______日。

4.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

5.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

7.供应商同意按照贵方要求提供与单一来源有关的一切数据或资料。

8.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称:_____（盖章）______

开户银行：                         银行账号：

日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __（代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的单一来源采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的协商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： （签字或盖章）       法定代表人签名：  （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：   （盖章）

年    月    日

- 报价一览表格式

报价一览表

项目编号：            标项号                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 供应商名称 | 报价 (元) | 保修期限 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

8.报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

9 采购需求响应表格式

采购需求响应表

项目编号：

| - 序号 | - 采购文件要求 | - 响应文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.	供应商必须按采购需求（包含第四章采购内容及需求中的技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》。

供应商：   （盖章）                日 期：

10.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名:__               __

承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日