湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目

公开招标采购文件

政府采购电子交易项目

| 项目编号： | CTZB-2022110020 |
| --- | --- |
| 采购计划文号： | HZCG[2022]2993号、HZCG[2022]2997号、HZCG[2022]2999号、HZCG[2022]3160号、HZCG[2022]2998号、HZCG[2022]3119号 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 湖州市第一人民医院 |
| 代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 日 期： | 二○二二年十一月 |

目  录

第一章 公开招标采购公告	- 3 -

第二章 投标人须知	- 10 -

须知前附表	- 10 -

一、总则	- 13 -

二、招标文件的构成、澄清、修改	- 20 -

三、投标	- 21 -

四、开标、资格审查与信用信息查询	- 26 -

五、评标	- 28 -

六、定标	- 28 -

七、合同授予	- 28 -

八、电子交易活动的中止	- 30 -

九、验收	- 30 -

十、其他	- 31 -

第三章 采购需求	- 32 -

第四章 评标方法和标准	- 53 -

一、评标方法	- 53 -

二、评标标准	- 53 -

三、评标程序	- 56 -

四、评审中的其他事项	- 58 -

第五章  合同主要条款	- 62 -

第一部分 合同书	- 62 -

第二部分 合同一般条款	- 67 -

第三部分 合同专用条款	- 72 -

第六章 应提交的有关格式范例	- 74 -

第一部分 “资格文件”格式范例	- 75 -

第二部分 “商务技术文件”格式范例	- 80 -

第三部分 “报价文件”格式范例	- 97 -

第七章 附件	- 100 -

# 公开招标采购公告

项目概况： 湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年11月24日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

## 项目编号：CTZB-2022110020

## 项目名称：湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目

## 预算金额（元）：11310000

## 最高限价（元）：11310000

## 采购需求：

## 标项一：

## 标项名称:  内窥镜系统及配套镜子

## 数量:2套

## 预算金额（元）:7260000

## 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于早期消化道肿瘤的早癌诊断和检查诊断。

## 备注：本项目允许进口产品参与投标。

## 标项二：

## 标项名称:  超声支气管系统

## 数量:1套

## 预算金额（元）:1100000

## 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：/。

## 备注：本项目允许进口产品参与投标。

## 标项三：

## 标项名称: 耳鼻喉动力系统

## 数量:1套

## 预算金额（元）:800000

## 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于耳鼻喉科、头部和颈部手术中切除软硬组织或骨质。

## 备注：本项目允许进口产品参与投标。

## 标项四：

## 标项名称: 内脏脂肪测量装置

## 数量:1套

## 预算金额（元）:550000

## 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：成立国家标准化代谢性疾病管理中心所需求设备。

## 备注：本项目允许进口产品参与投标。

## 标项五：

## 标项名称: 手术头架及牵开系统

## 数量:1套

## 预算金额（元）:600000

## 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于神经外科开颅手术脑组织牵拉以及脊柱外科显微手术头部固定使用。

## 备注：本项目允许进口产品参与投标。

## 标项六：

## 标项名称:超乳机

## 数量:1套

## 预算金额（元）:1000000

## 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于眼科超声乳玻璃体化切除手术。

## 备注：本项目允许进口产品参与投标。

## 合同履约期限：标项1、2、4、5、6，合同签订后30天内；标项3，合同签订后180天内。

## 本项目接受联合体投标：☑是，□否。

## 二、申请人的资格要求：

## 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

## 3、本项目的特定资格要求：投标产品属于第三类医疗器械的，投标人应具有食品药品监督管理部门核发的有效的《医疗器械经营许可证》；投标产品属于第二类医疗器械的，投标人应具有食品药品监督管理部门核发的有效的《医疗器械经营备案凭证》；2017年修正后的《医疗器械经营监督管理办法（国家食药监第8号令）》另有规定的，从其规定。

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年11月24日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：潜在供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”-“获取采购文件”），不提供纸质版采购文件。潜在供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取了采购文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月24日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年11月24日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

## 五、采购意向公开链接

## https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8878947&utm=web-government-front.49399a16.0.0.fad85080598b11ed991def38922a4e35

## https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8973673&utm=web-government-front.49399a16.0.0.fad85080598b11ed991def38922a4e35

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定，具体详见采购文件第三章投标人须知“二、落实的政府采购政策”。

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二章投标人须知第3.10点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人应当按照平台提示和招标文件的规定，在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）本项目是否专门面向中小企业采购：否。

（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（6）中标供应商融资途径：为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：湖州市第一人民医院

地址：湖州市广场后路158号

项目联系人（询问）：王超

项目联系方式（询问）：0572-2039442

质疑联系人：施建富

质疑联系方式：0572-2058750

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼

联系人：蒋晓蕾、张瑶         联系方式：0572-2275850

质疑联系人：顾巍巍          联系电话：0572-2275856

3.同级政府采购监督管理部门

名称：湖州市财政局

联系人 ：李女士

监督投诉电话：0572-2150086

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投标人须知

须知前附表

| 对应 条款号 | 内容 | 本项目特别约定 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类，单一产品或核心产品：单一产品。 |
| 1.3.2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目各个标项的采购标的：内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备，对应所属行业全部为工业 |
| 1.5.1 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的 产品运输工作 分包 ☐B不同意分包 |
| 1.6.1.2 | 是否允许采购 进口产品 | ☐本项目不允许采购进口产品 ☑本项目允许采购进口产品 |
| 1.6.2 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 1.6.5.1 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，相关部门出台了政府采购支持中小企业信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，具体可以登录政采云金融服务平台查询（https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home）。 |
| 3.2.1.1 | 统一现场考察 | ☑A不组织 ☐B组织，时间：____/____，地点：____/____，联系人：____/____，联系方式：____/____。 |
| 3.2.2.1 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 ☐B组织，时间：_____/___，地点：____/____，联系人：____/____，联系方式：____/____。 |
| 3.5 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：详见本章第3.5.1款。投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四章评标标准提供。 |
| 3.6.1 | 投标报价 | - 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 - （2）投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; ③报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; ④供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 3.10.1 | 备份投标文件送达地点、时间和签收人 | - 送达地点：湖州市凤凰路137号国际贸易大厦9楼903室 - 送达时间：投标截止时间前 （3）签收人：张瑶（联系电话：0572-2275850） 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 3.14.1 | 投标样品 | ☑A不要求提供 ☐B要求提供，具体规定如下：_/_ |
| 3.15.1 | 方案讲解演示 | ☑A不组织 ☐B组织，具体规定如下：_/_ |
| 7.2.1 | 履约保证金数额 | 缴纳金额：合同金额的 / ％ |
| 10.1.2 | 采购代理服务费 收取标准或金额 | 采购代理服务费金额：代理服务费按标项结算，参照发改价格【2011】534号文件收费标准的6折向中标供应商收取，即100万元以下部分按0.9%、100-500万元部分按0.66%、500-1000万元部分按0.48%、1000-5000万元部分按0.3%计，分段计算累积汇总。计算后不足人民币4000元的，按人民币4000元进行结算。 缴纳时间：中标结果公布后7日内，一次性缴纳 收取账户： 开户银行：中国建设银行湖州南太湖新区支行 开户名：浙江省成套招标代理有限公司湖州分公司 银行账号：3300 1649 1350 5300 5300 缴纳形式：转账、汇票 特别说明：采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，中标供应商未按采购文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 10.2.1 | 重要提醒 | （1）本表内容是对《第二章投标人须知》内容的补充和修改，如果本表和第二章投标人须知的约定不一致，以本表的约定为准。 （2）招标文件中所有加粗、加下划线及斜体的条款提请各供应商重点注意，因误读、漏读、错读招标文件内容而造成的一切后果，是供应商自身责任，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 （3）联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |

## 一、总则

### 1.1 适用范围

本招标文件适用于湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）的招标、投标、开标、资格审查与信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 1.2 定义

1.2.1“采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

1.2.2“采购代理机构/采购组织机构”均系指采购公告中载明的采购代理机构。

1.2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（第七章附件5）；

1.2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

1.2.7特殊符号定义与说明

（1）标注“▲”号的内容：系指本项目的“实质性要求条款”；

（2）标注“☑”号的内容：系指“适用本项目的要求”；

（3）标注“☐”号的内容：系指“不适用本项目的要求”；

（4）标注“★”号的产品：系指本项目的“核心产品”（如有）；

（5）标注“■”号的内容：系指本项目技术部分的“重要指标或功能要求”。

1.2.8其他定义

（1）“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

（2）“复制件”是指原件的复印件或扫描件。

（3）“进口产品”系指通过中国海关报关验放，进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）“产品制造商”系指拥有产品自主知识产权的单位。

（5）“重大偏离”或“保留”：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的；“细微偏离”：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

### 1.3 项目属性、核心产品和采购标的对应行业

1.3.1项目属性与核心产品：详见《须知前附表》

1.3.2采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业：详见《须知前附表》

### 1.4 联合体投标

1.4.1是否接受联合体投标：详见《第一章 招标公告》；

1.4.2接受联合体投标的，组成联合体的各方应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购的，应当在投标文件中提交《联合协议》，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合协议》的联合体投标无效；

（2）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准）；以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

（4）联合体形式参加政府采购的，招标文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）；招标文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由联合投标协议书中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（5）联合体形式参加政府采购的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按联合投标协议书约定共同缴纳。

### 1.5 分包

1.5.1是否同意分包：详见《须知前附表》。《须知前附表》中声明允许分包的，投标人可以根据招标文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

1.5.2以分包方式履行合同的，投标人与分包供应商分别提供与分包意向协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

1.5.3中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 1.6 采购项目需要落实的政府采购政策

#### 1.6.1进口产品采购管理

1.6.1.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.6.1.2是否允许采购进口产品：详见《须知前附表》。《须知前附表》已明确说明允许采购进口产品的，允许进口产品参加投标,没有明确说明允许采购进口产品的，一律拒绝进口产品参加投标。

#### 1.6.2支持绿色发展

1.6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

附:《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》（如遇调整，按最新清单执行）

| 品目清单序号 | 产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机； ☆A02010105便携式计算机； ☆A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ☆A0201060102激光打印机； ☆A0201060104针式打印机； ☆A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ☆A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ☆A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ☆A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：☆电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ☆A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ☆A060806水嘴 | 水嘴。 |

1.6.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

1.6.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

#### 1.6.3支持中小企业发展

1.6.3.1中小企业，系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.6.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程全部由中小企业承建，即工程施工单位为全部中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员全部为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【20％】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额【30％】以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6％】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.6.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章附件4）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.6.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.6.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.6.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 1.6.4支持创新发展

1.6.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.6.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

#### 1.6.5中小企业信用融资

1.6.5.1中小企业信用融资政策：详见《须知前附表》。

#### 1.6.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 1.7 询问、质疑和投诉

#### 1.7.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

#### 1.7.2供应商质疑

1.7.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

1.7.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或采购代理机构不予受理。

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（供应商在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日起计算）。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

1.7.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见第七章附件2。

1.7.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

1.7.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.7.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

#### 1.7.3供应商投诉

1.7.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

1.7.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

1.7.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1.7.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见第七章附件3。

#### 1.7.4在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 2.1 招标文件的构成

2.1.1招标文件包括下列文件及附件：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 应提交的有关格式范例

第七章 附件

2.1.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2.2采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

### 3.1 招标文件的获取

3.1.1招标文件获取的时间、地点、方式、售价：详见《招标公告》。

### 3.2 现场考察或开标前答疑会

#### 3.2.1现场考察

3.2.1.1现场考察时间、地点、联系人：详见《须知前附表》。

3.2.1.2《须知前附表》规定组织统一现场考察的，采购人将按《须知前附表》规定的时间、地点统一组织供应商进行现场考察，此外其他任何时间采购人不再组织供应商进行现场考察工作。现场考察过程中，供应商应当自觉遵守采购人的相关规定，服从采购人现场管理，加强自身安全管理，供应商在现场考察过程中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商自行承担。采购人在现场考察中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 3.2.2开标前答疑会

3.2.2.1开标前答疑会时间、地点、联系人：详见《须知前附表》。

### 3.3 投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

### 3.4 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 3.5 投标文件的组成

投标人应按下表所列清单提供相关资料，否则一切风险和责任由投标人自行承担：

#### 3.5.1资格文件

| 序号 | 第一部分《资格文件》组成内容及要求 | 格式范例 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | ▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的证明文件：【承诺函（后附营业执照）】［格式见第六章］ | 提供 |
| 1-2 | ▲符合“本项目的特定资格要求”的证明文件： ☑ 有效的《医疗器械经营许可证》（第三类医疗器械），或《医疗器械经营备案凭证》（第二类医疗器械）［提供复制件，加盖投标人电子签名或公章］ | / |
| 1-3 | ▲联合体投标证明材料： ☑ 联合协议［格式见第七章附件6］ （提示：投标人以联合体形式参加投标的，应当提供联合协议，否则投标无效；投标人不以联合体形式参加投标的，则不需要提供，政采云平台材料上传时，上传全空白页面即可）。 | 提供 |
| 备注 | 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |  |

#### 3.5.2商务技术文件

| 序号 | 第二部分《商务技术文件》组成内容及要求【依序编制】 |  | 格式范例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 《商务技术文件》封面［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 2-2 | ▲投标函［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 2-3 | ▲授权委托书，或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 2-4 | ▲分包意向协议［格式见第七章附件7］ （提示：投标人拟中标后以分包方式履行合同的，须提供分包意向协议，否则投标无效；采购人不同意分包或者中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。） |  | 提供 |
| 2-5 | ▲投标产品详细配置清单［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 2-6 | ▲投标产品完整、有效的《医疗器械注册证》或《备案凭证》［提供复印件，加盖投标人电子签名或公章］ （提示：投标产品归属医疗器械管理的须提供，否则无需提供）。 |  | / |
| 2-7 | 制造商授权书或代理证明［格式自拟，提供复印件，加盖投标人电子签名或公章］ |  | / |
| 2-8 | 评分标准相对应的商务、资信、技术资料［根据评分标准要求提供］ | （1）▲技术响应与偏离表［格式见第六章］ | 提供 |
|  |  | （2）▲商务响应与偏离表［格式见第六章］ | 提供 |
|  |  | （3）投标产品详细技术资料（例如：技术资料、制造商公开发布的官方技术资料、彩页、产品涉及的国家相关认证材料或许可材料或检验报告等）［格式自拟，加盖磋商供应商公章或电子签名］ | / |
|  |  | （4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 | / |
|  |  | （5）投标产品质保期外全保价格、易损件耗材报价说明；附：选配件、专用耗材、售后服务优惠表［格式见第六章］ | 提供 |
|  |  | （6）所投产品（同型号）市场使用情况说明表［格式见第六章］ | 提供 |
|  |  | （7）投标产品符合政策要求的《节能产品认证证书》［如有，提供复印件，加盖投标人电子签名或公章］ （提示：本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件、加盖磋商供应商公章或电子签名），否则响应文件无效。政府采购节能产品强制采购目录见本章第2.2.1款）。 | / |
|  |  | （8）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》［如有，提供复印件，加盖投标人电子签名或公章］ | / |
|  |  | （9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 | / |
|  |  | （10）其他与商务技术有关的资料或说明（如有） | / |
| 2-9 | 投标人基本情况 |  | 提供 |
| 2-10 | ▲信用承诺书［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |

#### 3.5.3报价文件

| 序号 | 第三部分《报价文件》组成内容及要求【依序编制】 | 格式范例 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 《报价文件》封面［格式见第六章］ | 提供 |
| 3-2 | ▲开标一览表（报价表）［格式见第六章］ | 提供 |
| 3-3 | ▲报价明细表［格式见第六章］ | 提供 |
| 3-3 | 中小企业声明函［如是，格式见第七章附件8］ | 提供 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

### 3.6 投标报价

3.6.1投标报价：详见《须知前附表》

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件《第六章 应提交的有关格式范例》规定的格式进行编制，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

3.7.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.7.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 3.8 投标文件的签署、盖章

3.8.1《投标文件》应当按照《第二章 投标人须知》规定和《第六章 应提交的有关格式范例》要求进行盖章、签署。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或招标文件要求应当提供而未提供的，投标无效。

3.8.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.8.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 3.9 投标文件的提交、补充、修改、撤回

3.9.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

3.9.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.9.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购人、采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 3.10 备份投标文件

3.10.1备份投标文件送达方式、地点和签收人：详见《须知前附表》。

3.10.2投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

3.10.3备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘或DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

3.10.4直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达至指定地点提交给采购人或采购代理机构，采购人、采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

3.10.5以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购人或采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

3.10.6投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 3.11 关联供应商参加同一合同项下采购活动的限制

3.11.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的投标均作无效标处理。

3.11.2▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则相关供应商的投标均作无效标处理。

3.11.3▲存在以下利害关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

### 3.12 投标文件的无效处理

有招标文件第四章第4.2点规定的无效标情形之一的，投标无效。

### 3.13 投标有效期

3.13.1投标有效期：提交投标文件的截止之日起【90】天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

3.13.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

3.13.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人、采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

### 3.14 投标样品

3.14.1投标样品的名称、数量、制作标准、检测报告要求、送达时间、送达地点、联系人及联系电话：详见《须知前附表》。

### 3.15 方案讲解演示

3.15.1方案讲解演示的组织与方式：详见《须知前附表》。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

### 4.1 开标

4.1.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

4.1.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购组织机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在【30分钟】内完成在线解密。

4.1.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 4.2 资格审查

4.2.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

4.2.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格符合性进行审查。

4.2.3投标人未按招标文件要求提交与“申请人的资格要求”的条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效，并不再将其商务技术文件、报价文件提交给评标委员会进行后续评审。

4.2.4允许联合体投标的采购项目，投标人以联合体形式参加投标的，应当在资格文件中提供有效的联合协议（格式见第七章附件6），否则投标无效。

4.2.5对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

4.2.6资格审查合格的投标人不足3家的，不再进行评标。

### 4.3 信用信息查询

4.3.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

4.3.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

4.3.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.3.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件《第四章 评标方法与标准》。

## 六、定标

### 6.1 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

### 6.2 中标通知与采购结果公告

6.2.1自中标供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书（纸质中标通知书可邮寄）。

6.2.2采购结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，以及其他规定的内容。

6.2.3采购结果公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

### 7.1 合同的签订

7.1.1合同主要条款详见《第五章 拟签订的合同文本》。

7.1.2采购人原则上应当在中标（成交）通知书发出之日起20天内，按照采购文件确定的事项和中标（成交）供应商签订政府采购合同，最长不得超过中标（成交）通知书发出之日起30日。除涉及国家秘密、商业秘密的内容外，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江政府采购网上进行合同公告。

7.1.3中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

7.1.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

7.1.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

7.1.6中标供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目中标金额的【2.5％】向采购人、采购代理机构进行赔偿，赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用以及因中标供应商拒绝签订合同给采购人、采购代理机构造成的其他损失，同时采购人或采购代理机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

7.1.7采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 7.2 履约保证金

7.2.1履约保证金的数额：详见《须知前附表》

7.2.2中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

7.2.3采购人可根据中标供应商履约评价情况适当减免履约保证金。

7.2.4履约保证金在合同履约完毕、项目验收合格之前不予退还。中标供应商按照合同约定完成合同履约的，其缴纳的履约保证金在项目验收合格之日起5个工作日内退还，逾期退还的，中标供应商可要求采购人支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05％计算，最高限额为合同履约保证金的20％；

7.2.5中标供应商不履行合同，已缴纳的履约保证金不予退还；如果中标供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从其缴纳的履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的其他违约责任的权利。

7.2.6因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，中标供应商可以按照合同约定要求采购人对其受到的损失予以赔偿或者补偿。

## 八、电子交易活动的中止

8.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

8.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

## 九、验收

9.1采购人（或其委托的代理机构）组织对供应商履约情况进行验收。采购人（或其委托的代理机构）在收到供应商验收申请之日起5个工作日内启动项目验收，并及时将履约验收结果公布在浙江政府采购网。

9.2验收合格标准：符合采购文件约定的产品质量要求、完成合同全部约定

9.2采购人（或其委托的代理机构）可以根据项目特点，邀请第三方专业机构及专家或者参加本项目的其他供应商参与验收。参与验收的供应商、第三方专业机构及专家的意见作为验收参考资料一并存档。

9.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人（或其委托的代理机构）成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

9.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 十、其他

### 10.1 采购代理服务费

10.1.1采购代理服务费的支付方：中标供应商

10.1.2收取标准或金额：详见《须知前附表》

10.1.3缴纳时间：采购结果发布后5日内，一次性缴纳

10.1.4缴纳形式：电汇、转账

10.1.5特别说明：

（1）本项目采购代理服务费由中标供应商支付，供应商在投标报价时应自行予以考虑；

（2）采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，中标供应商未按招标文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、验收不予通过。

10.1.6中标供应商确定后，中标供应商拒绝签订合同的，或因自身原因被取消中标资格或放弃中标的，已收取的采购代理服务费不予退还，未支付的采购代理服务费从中标供应商的赔偿款中收取。

### 10.2 其他

10.2.1重要提醒：详见《须知前附表》

# 采购需求

一、总体要求

（一）技术标准、规范（不限于以下）

1. 国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2. 行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3. 产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4. 其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

（二）基本要求

1. 投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2.如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3.中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4.投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。本项目投标的产品如有属于最新节能产品政府采购清单、最新环境标志产品政府采购清单内产品（相关信息查看中国政府采购网 http：//www.ccgp.gov.cn），投标人应在投标文件中提供相关证明材料。

5.投标人的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6.投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7. 工作条件：投标人提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

8. 环境要求：投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，投标人须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9. 产品本体：产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

（三）工作范围

各投标人须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容：

1. 完成所有产品供货；

2. 履行所有规定服务；

3. 产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

二、项目采购概述

本项目合同内容包含但不仅限于所需产品的设计、制造、运输（至采购人指定地点）、临时仓储、安装（含辅材辅料）、调试、验收配合、第三方检测（若需要）、技术培训、售后服务以及伴随的其他一切内容。

投标人应根据《公开招标采购文件》所提出的采购要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。

产品清单及说明：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内窥镜系统及配套镜子 | 2 | 套 | 726 |
| 二 | 超声支气管系统 | 1 | 套 | 110 |
| 三 | 耳鼻喉动力系统 | 1 | 套 | 80 |
| 四 | 内脏脂肪测量装置 | 1 | 套 | 55 |
| 五 | 手术头架及牵开系统 | 1 | 套 | 60 |
| 六 | 超乳机 | 1 | 套 | 100 |

1、本次项目所采购的货物在使用过程中如涉及到试剂、耗材等易耗品的，在投标文件的“备品、备件及专用耗材价格表”中列出价格；

2、投标人应是所投产品的合法经销商，能够提供优质的原厂售后服务；

3、投标人必须对所有内容发起投标响应，如果出现缺漏项，视为“已包含在投标总价内”。采购人不接受任何形式的“赠送”、“0元报价”等不正当竞争行为。

4、投标人所提供的产品应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

## 三、技术要求

标项一、内窥镜系统及配套镜子

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 内窥镜系统及配套镜子 |
| 1.1 | 设备数量 | 2套 |
| 1.2 | 设备用途 | 用于早期消化道肿瘤的早癌诊断和检查诊断。 |
| 2. | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 图像处理装置 |  |
| 2.1.1 | 图像输出 | HDTV成像技术，高保真彩色显示。 |
| 2.1.2 | 信号输出 | 具备16：9和16：10的输出模式可兼容HDTV监视器；可以支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出。 |
| 2.1.3 | 扫描方式 | 1080P主要信号输出采用DVI、HD-SDI信号。 |
| 2.1.4 | 测光模式 | 具有自动白平衡、自动增益控制功能和多种测光模式。 |
| 2.1.5 | 特殊光功能 | 具有自体荧光功能，自体荧光色彩平衡调节功能，具有窄带成像信号处理功能,适应型IHb色彩强调, 具有彩虹现象修正功能。 |
| 2.1.6 | 图像后处理功能 | 具备 |
| 2.1.7 | 参数预置功能 | 具有病人资料预置及多种工作参数预置功能。 |
| 2.1.8 | 色调调节 | “R”红色调节：±8档 ， “B”蓝色调节：±8档 ， “C”色度调节：±8档。 |
| 2.1.9 | 图像对比度 | •N(正常)：正常图像。•H：与正常图像相比，暗的区域更暗，亮区域更亮。•L：与正常图像相比，暗的区域更亮，亮的区域更暗。 |
| 2.1.10 | 强调功能 | 具备 |
| 2.1.11 | 降噪 | 具备 |
| 2.1.12 | 图像大小选择 | 具备 |
| 2.1.13 | 快速实时冻结 | 具备 |
| 2.1.14 | 内镜信息记忆功能 | 具备 |
| 2.2 | 高清晰度液晶监视器 |  |
| 2.2.1 | 尺寸 | ≥26寸 |
| 2.2.2 | 分辨率 | ≥1920×1080点(全HD) |
| 2.3 | 氙气冷光源： |  |
| 2.3.1 | 自动亮度控制模式 | 伺服光圈模式 |
| 2.3.2 | 自动曝光 | ≥17档 |
| 2.3.3 | 气泵 | 横膈膜式 |
| 2.3.4 | 气泵压力开关 | ≥4级（关、低、中、高） |
| 2.3.5 | 灯泡 | 氙气短弧灯 |
| 2.3.6 | 灯泡平均寿命 | ≥500小时 |
| 2.3.7 | 应急灯 | 卤素灯 |
| 2.3.8 | 应急灯平均寿命 | ≥500小时 |
| 2.3.9 | 专用滤光系统 | 具备窄带波和自体荧光专用滤光系统。 |
| 2.4 | 进口医用台车 |  |
| 2.4.1 | 液晶监视器支架与内镜挂臂 | 具备 |
| 2.5 | 电子放大胃镜 |  |
| 2.5.1 | 视野角度 | ≥140°（常规），≥95°（放大） |
| 2.5.2 | 视野方向 | 直视 |
| 2.5.3 | 景深 | 7-100mm（常规），1.5-3mm（放大） |
| 2.5.4 | 先端部外径 | ≤9.9mm |
| 2.5.5 | 插入部外径 | ≤9.6mm |
| 2.5.6 | 弯曲角度 | 上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |
| 2.5.7 | 有效长度 | ≥1030mm |
| 2.5.8 | 全长 | ≥1350mm |
| 2.5.9 | 钳子管道内径 | ≥2.8mm |
| 2.5.10 | 最小可视距离 | 距先端部3mm |
| 2.5.11 | 窄带成像功能 | 具备 |
| 2.5.12 | 激光兼容性 | 具备 |
| 2.5.13 | 高频兼容性 | 具备 |
| 2.5.14 | 内镜信息记忆功能 | 具备 |
| 2.6 | 电子胃镜 |  |
| 2.6.1 | 视野角度 | ≥140° |
| 2.6.2 | 视野方向 | 直视 |
| 2.6.3 | 景深 | 3-100mm |
| 2.6.4 | 先端部外径 | ≤8.9mm |
| 2.6.5 | 插入部外径 | ≤8.9mm |
| 2.6.6 | 弯曲角度 | 上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |
| 2.6.7 | 有效长度 | ≥1030mm |
| 2.6.8 | 全长 | ≥1350mm |
| 2.6.9 | 钳子管道内径 | ≥2.8mm |
| 2.6.10 | 最小可视距离 | 距先端部3mm |
| 2.6.11 | 窄带成像功能 | 具备 |
| 2.6.12 | 激光兼容性 | 具备 |
| 2.6.13 | 高频兼容性 | 具备 |
| 2.6.14 | 内镜信息记忆功能 | 具备 |
| 2.7 | 电子肠镜 |  |
| 2.7.1 | 视野角度 | ≥170° |
| 2.7.2 | 视野方向 | 直视 |
| 2.7.3 | 景深 | 5-100mm |
| 2.7.4 | 先端部外径 | ≤12.2mm |
| 2.7.5 | 插入部外径 | ≤12mm |
| 2.7.6 | 弯曲部弯曲角度 | 上/下≥180°,左/右≥160° |
| 2.7.7 | 有效长度 | ≥1330mm |
| 2.7.8 | 全长 | ≥1655mm |
| 2.7.9 | 钳子管道内径 | ≥3.2mm |
| 2.7.10 | 最小可视距离 | 距离先端部≤3mm |
| 2.7.11 | 具有内镜信息记忆功能 | 具备 |
| 2.7.12 | 具有窄带成像功能 | 具备 |
| 2.7.13 | 具有硬度可调、智能弯曲等功能 | 具备 |
| 2.7.14 | 副送水功能 | 具备 |
| 2.8 | 十二指肠镜 |  |
| 2.8.1 | 视野角度 | ≥100° |
| 2.8.2 | 视野方向 | 后方斜视≥105度 |
| 2.8.3 | 景深 | 5-60mm |
| 2.8.4 | 先端部外径 | ≤12.6mm |
| 2.8.5 | 插入部外径 | ≤11.3mm |
| 2.8.6 | 弯曲角度 | 上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |
| 2.8.7 | 有效长度 | ≥1240mm |
| 2.8.8 | 全长 | ≥1550mm |
| 2.8.9 | 钳子管道内径 | ≥3.65mm |
| 2.8.10 | 最小可视距离 | 距先端部10mm |
| 2.8.11 | 窄带成像功能 | 具备窄带成像功能 |
| 2.8.12 | 高频兼容性 | 具备高频兼容性 |
| 2.8.13 | 内镜信息记忆功能 | 具备内镜信息记忆功能 |
| 2.9 | 治疗型电子胃镜 |  |
| 2.9.1 | 视野角度 | ≥140° |
| 2.9.2 | 视野方向 | 直视 |
| 2.9.3 | 景深 | 3-100mm |
| 2.9.4 | 先端部外径 | ≤9.9mm |
| 2.9.5 | 插入部外径 | ≤9.9mm |
| 2.9.6 | 弯曲角度 | 上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |
| 2.9.7 | 有效长度 | ≥1030mm |
| 2.9.8 | 全长 | ≥1350mm |
| 2.9.9 | 钳子管道内径 | ≥3.2mm |
| 2.9.10 | 最小可视距离 | 距先端部3mm |
| 2.9.11 | 窄带成像功能 | 具备 |
| 2.9.12 | 内镜信息记忆功能 | 具备 |
| 2.10 | 高清电子胃镜 |  |
| 2.10.1 | 视野角度 | 双焦距，≥140°（常规），≥140°（近焦） |
| 2.10.2 | 视野方向 | 直视 |
| 2.10.3 | 景深 | 7-100mm（常规），3-7mm(近焦) |
| 2.10.4 | 先端部外径 | ≥10.2mm |
| 2.10.5 | 插入部外径 | ≤9.9mm |
| 2.10.6 | 弯曲角度 | 上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |
| 2.10.7 | 有效长度 | ≥1030mm |
| 2.10.8 | 全长 | ≥1350mm |
| 2.10.9 | 钳子管道内径 | ≥2.8mm |
| 2.10.10 | 最小可视距离 | 距先端部≤3mm |
| 2.10.11 | 窄带成像功能 | 具备 |
| 2.10.12 | 激光兼容性 | 具备 |
| 2.10.13 | 高频兼容性 | 具备 |
| 2.10.14 | 内镜信息记忆功能 | 具备 |
| 2.10.15 | 副送水功能 | 具备 |
| 2.12 | 小肠镜 |  |
| 2.12.1 | 成像方式 | CCD或CMOS成像 |
| 2.12.2 | 视野角 | ≥140° |
| 2.12.3 | 视野方向 | 0°（直视） |
| 2.12.4 | 景深 | 5-100mm |
| 2.12.5 | 先端部外径 | ≤9.4mm |
| 2.12.6 | 插入部外径 | ≤9.3mm |
| 2.12.7 | 弯曲部弯曲角 | 上/下≥180°,左/右≥160° |
| 2.12.8 | 有效长度 | ≥2000mm |
| 2.12.9 | 钳子管道内径 | ≥2.8mm |
| 2.12.10 | 最小可视距离 | 3mm |
| 2.12.11 | 内镜信息记忆功能 | 具备 |
| 2.12.12 | 气囊控制装置 | 具备 |
| 2.12.13 | 气囊 | 气囊或小肠镜外套管 |
| 2.13 | 其他配置 |  |
| 2.13.1 | 二氧化碳泵 |  |
| 2.13.2 | 水泵 |  |
| 2.14 | 信息要求 | 开放端口，负责接入医院信息系统（含接口费） |
| 3. | 配置要求 |  |
| 3.1 | 图像处理装置 | 2 |
| 3.2 | 高清晰度液晶监视器 | 2 |
| 3.3 | 氙气冷光源 | 2 |
| 3.4 | 进口医用台车 | 2 |
| 3.5 | 电子放大胃镜 | 1 |
| 3.6 | 电子胃镜 | 7 |
| 3.7 | 电子肠镜 | 6 |
| 3.8 | 十二指肠镜 | 1 |
| 3.9 | 高清电子胃镜 | 1 |
| 3.10 | 治疗型电子胃镜 | 1 |
| 3.11 | 小肠镜 | 1 |
| 3.12 | 气囊控制器 | 1 |
| 3.13 | 同品牌二氧化碳泵 | 1 |
| 3.14 | 同品牌水泵 | 2 |
| 3.15 | 维保装置 | 1 |
| 4. | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 3年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 1、根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项60%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 - 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项70%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

# 标项二：超声支气管系统

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 超声支气管系统 |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 | / |
| 2. | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 超声支气管镜 | 1根 |
|  | 超声功能 |  |
| 2.1.1 | 扫描方式 | 电子凸阵扫描 |
| 2.1.2 | 扫描方向 | 平行于插入方向（纵轴扫描） |
| 2.1.3 | 探头工作频率 | 具备5、6、7.5、10、12MHz五种频率及以上 |
| 2.1.4 | 扫描范围 | 0-65° |
| 2.1.5 | 超声扫描解除法 | 具备水囊法和直接接触法 |
| 2.1.6 | 显示模式 | 具备B模式、COLOR FLOW(彩色血流)，POWERR FLOW(能量血流)模式，配合主机有超声造影功能。 |
|  | 内镜功能 |  |
| 2.1.7 | 视野角度 | 80° |
| 2.1.8 | 视野方向 | 20°向前斜视 |
| 2.1.9 | 景深 | 2-50mm |
| 2.1.10 | 先端部外径 | 6.6mm |
| 2.1.11 | 插入部外径 | 6.3mm |
| 2.1.12 | 有效长度 | ≥600mm |
| 2.1.13 | 钳管内径 | 2.2mm |
| 2.1.14 | 弯曲角度 | 上160°，下70° |
| 2.1.15 | 物镜清洗功能 | 具备 |
| 2.2 | 超声小探头（一） |  |
| 2.2.1 | 显示模式 | 具备B模式 |
| 2.2.2 | 扫描方向 | 垂直于插入方向 |
| 2.2.3 | 扫描方式 | 具备机械环形扫描、机械螺旋扫描 |
| 2.2.4 | 扫描视野范围 | 0-360度，最大40mm |
| 2.2.5 | 超声频率 | 20MHZ |
| 2.2.6 | 接触方式 | 直接接触，无菌脱气水浸泡方式 |
| 2.2.7 | 有效长度 | ≥2150mm |
| 2.2.8 | 全长 | ≥2225mm |
| 2.2.9 | 插入部外径 | 1.7mm |
| 2.2.10 | 兼容内镜 | 2.0mm |
| 2.3 | 超声小探头（二） |  |
| 2.3.1 | 显示模式 | 具备B模式 |
| 2.3.2 | 扫描方向 | 垂直于插入方向 |
| 2.3.3 | 扫描方式 | 具备机械环形扫描、机械螺旋扫描 |
| 2.3.4 | 超声频率 | 20MHZ |
| 2.3.5 | 接触方式 | 直接接触，无菌脱气水浸泡方式 |
| 2.3.6 | 有效长度 | ≥2050mm |
| 2.3.7 | 全长 | ≥2140mm |
| 2.3.8 | 插入部外径 | 2.0mm |
| 2.3.9 | 兼容内镜 | 2.2mm |
| 3. | 配置要求 |  |
| 3.1 | 超声支气管镜 | 1 |
| 3.2 | 超声小探头 | 3 |
|  | 其他配置 | 详细注明 |
|  | 信息要求 | 开放端口，负责接入医院信息系统（含接口费） |
| 4. | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥3年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 1、根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项60%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 - 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项70%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

# 标项三、耳鼻喉动力系统

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 耳鼻喉科动力系统 |
| 1.1 | 设备数量 | 一套 |
| 1.2 | 设备用途 | 该产品用于耳鼻喉科、头部和颈部手术中切除软硬组织或骨质 |
| 2. | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 操作系统 | 可升级。 |
| 2.2 | 显示屏/触摸屏 | 对角线＞20cm，分辨率≥480×640象素 |
| 2.3 | 高解析度触摸屏 | 显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单。 |
| 2.4 | 可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷耳钻和显微耳钻、Legend 高速电钻、运动神经监护仪、内窥镜冲洗系统等。 | 具备 |
| 2.5 | 手柄自动识别功能 | 具备 |
| 2.6 | 自检系统 | 具备故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。 |
| 2.7 | 注水泵 | 内置式,具备十二档以上水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热 |
| 2.8 | 自由选择注水量 | 0ml/min –100ml/min |
| 2.9 | 内窥镜冲洗系统功能 | 具备 |
| 2.10 | 可连接神经监护仪 | 具备 |
| 2.11 | 多功能脚踏 | 具备 1）控制马达开停、马达转速、转动方向 2）控制多个手柄之间切换 3）控制刀头开口角度， 4）提供局部照明。 |
| 2.12 | 鼻科手柄 | 直排引式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线；可高温高压及熏蒸消毒；可连接专用刀头和钻头，用于鼻科、喉科手术等。 |
| 2.12.1 | 转速速度 | 往复5000RPM 单向12000RPM |
| 2.12.2 | 手柄可以使刀头360°旋转 | 具备。 |
| 2.12.3 | 最低速度 | 最低速度可降至 60转/分钟，保证声带手术的安全。 |
| 2.12.4 | 标准接头 | 手柄配有导航系统连接的标准接头，可以升级连接导航的定位器 |
| 2.12.5 | 材料 | 材料为钛合金复合材料，重量轻，符合人体工程学原理设计的手柄，有轻巧舒适的手感 |
| 2.13 | 高速颅底钻手柄 |  |
| 2.13.1 | 用于颅底手术 |  |
| 2.13.2 | 最高转速 | 75,000RPM,可调节正反转 |
| 2.13.3 | 最大输出功率 | ≥135W |
| 2.13.4 | 最大扭矩 | ≥41mN |
| 2.13.5 | 噪音 | ≤60分贝 |
| 2.13.6 | 不发烫 | 20℃环境温度下，马达6万转/分20秒开20秒关，持续25分钟马达表面温度≤40℃ |
| 2.13.7 | 润滑方式 | 不需要 |
| 2.13.8 | 微创钻头 | 15°弯曲，一体化注水系统 |
| 2.14 | 显微耳钻 |  |
| 2.14.1 | 最大转速 | ≥ 16,000转/分钟； |
| 2.14.2 | 钻柄直径 | ≤ 2 mm; |
| 2.14.3 | 重量 | ≤60克； |
| 2.14.4 | 消毒 | 可高温高压消毒及熏蒸消毒； |
| 2.14.5 | 兼容性 | 与医院现有鼻咽喉动力设备兼容 |
| 3. | 配置要求 |  |
| 3.1 | 动力系统主机 | 1台 |
| 3.2 | 多功能脚踏 | 1个 |
| 3.3 | 鼻咽喉切割钻头 | 1把 |
| 3.4 | 鼻咽喉切割手柄 | 2把 |
| 3.5 | 12度可旋转刀头 | 1个 |
| 3.6 | 40度可旋转刀头 | 1个 |
| 3.7 | 60度可旋转刀头 | 1个 |
| 3.8 | 高速磨钻头 | 1个 |
| 3.9 | 高速颅底钻手柄 | 1把 |
| 3.10 | 4mm金刚砂钻头 | 1个 |
| 3.11 | 显微耳钻手柄 | 1把 |
| 3.12 | 0.6mm金刚砂钻头 | 1个 |
| 3.13 | 0.8mm金刚砂钻头 | 1个 |
| 3.14 | 钻头 | 8个（按医院实际需求） |
| 3.15 | 其他配置 | 投标人详细注明 |
| 3.16 | 信息要求 | 开放端口，负责接入医院信息系统（含接口费） |
| 4. | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后180天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 3年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 1、根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项60%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 - 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项70%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

# 标项四、内脏脂肪测量装置

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 内脏脂肪测量装置 |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 | 成立国家标准化代谢性疾病管理中心所需求设备。 |
| ■2. | 主要技术要求 | 双重生物电阻抗技术检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，从而得出内脏脂肪面积. |
| 2.1 | 适用范围 | 用于糖代谢异常、脂质代谢异常等疾病中内脏脂肪的定量检测； |
| ■2.2 | 数据对接 | 负责对接国家标准化代谢性疾病管理中心网络，数据无缝传输； |
| ■2.1.1 | 皮下脂肪面积 | 腹部电极检测； |
| 2.1.2 | 测量方式 | 具备识别腹部的纵向宽度和横向宽度； |
| 2.1.3 | 腹部总剖面积 | 腹部测量单元检测，腹围周长测量范围：65cm-120cm |
| 2.1.4 | 腹部脂肪以外（骨骼肌肉/内脏/水份等）的组织面积 | 专用四肢电极检测 |
| 2.1.5 | BMI（体重指数） | 依实际测量值为准，无需输入年龄、身高、体重等参数即能完成检测，但可以输入年龄、身高、体重数值进行趋势分析 |
| 2.1.6 | 体重图形 | 体重随时间变化曲线 |
| 2.1.7 | 测量时间 | 约5秒钟 |
| 2.1.8 | 内脏脂肪面积 | 用于“肥胖症/代谢综合症”的诊断；测量范围：5cm2-500cm2，最小显示单位1 cm2； |
| 2.1.9 | 检测优势 | 检测无痛、无创、无辐射 |
| 2.1.10 | 技术相关性 | 与X线、CT相关性≥0.85 |
| 2.1.11 | 网络功能 | 负责实现局域网和广域网连接，检测数据能够多单位、多科室网络化共享 |
| 2.1.12 | 文件处理 | 具备将测量数据进行电子文件备份，支持数据分析，还可通过镜像备份数据，降低数据丢失风险 |
| 2.1.13 | 报告 | 全中文触摸屏操作界面，中文打印报告，且报告简单易懂。 |
| 2.2 | 趋势评估 | 以曲线图形式表示检查期间内脏脂肪面积和体重（腹围、BMI）随时间的变化情况 |
| 2.2.1 | 测量频率 | 50KHZ±5% |
| 2.2.2 | 测量电流 | 500ｕArms±50ｕArms |
| 2.2.3 | 输入界面 | 触控屏 |
| 2.2.4 | 打印方式 | 兼容打印机 |
| 2.3 | 配置要求 |  |
| 2.3.1 | 主机 | 1台 |
| 2.3.2 | 电极腰带 | 1个 |
| 2.3.3 | 电极腰带用线缆 | 1条 |
| 2.3.4 | 腹部测量单元 | 1个 |
| 2.3.5 | 腹部测量单元用线缆 | 1个 |
| 2.3.6 | 手脚夹（手夹） | 2个 |
| 2.3.7 | 手脚夹（手夹）线缆 | 2个 |
| 2.3.8 | 手脚夹（脚夹） | 2个 |
| 2.3.9 | 手脚夹（脚夹）线缆 | 2个 |
| 2.3.10 | 使用说明书（含保修证） | 1本 |
| 2.3.11 | 电源线 | 1条 |
| 3. | 商务要求 |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 3.2 | 保修期限 | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 3.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 3.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 3.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 3.7 | 付款方式 | 1、根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项60%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 - 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项70%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |
| 3.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

# 标项五、手术头架及牵开系统

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 手术固定牵开系统 |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 | 主要用于神经外科开颅手术脑组织牵拉以及脊柱外科显微手术头部固定使用 |
| 2. | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 头架 |  |
| 2.2 | 固定方式 | 三钉式等腰三角形分布固定。 |
| 2.3 | 头夹 | 内置弹簧卡锁。 |
| ■2.3.1 | 头颅固定架材质 | 采用热塑性材料PEEK(聚醚醚酮）制作。 |
| 2.4 | 连接器 | 可三维立体空间各角度360度旋转。 |
| 2.5 | 球头关节 | 采用纳米技术，关节结合紧密. |
| 2.6 | 底座 | 宽度可以调节。 |
| 2.6.1 | 底座固定手柄 | 1、采用双凸轮固定技术，单手柄双锁定。 2、手柄为黄金把手设计。 |
| 2.7 | 头圈 | 1、可实现全方位360°连续牵拉。 2、可以作为内置手架使用。 |
| 2.11 | 软轴牵开器 |  |
| 2.11.1 | 蛇形臂 | 具有9”、12”长度供选择。 |
| 2.11.2 | 软轴固定硬度 | 可以连续调节。 |
| ■2.11.3 | 软轴球 | 和脑压板一键插入式设计，快速插入或释放脑压板。 |
| 2.11.4 | 蛇臂球节 | 长度≤7mm，保证任意方向调节灵活稳定。 |
| 2.12 | 脑压板 | 1、具有各种型号及尺寸脑压板。 2、快速卡入软轴牵开器端口。 3、显微镜下无反光。 4、材料稳定性好，易弯折定型。 |
| 3. | 配置要求 |  |
| 3.1 | 头夹 | 1套 |
| 3.2 | 万向轴 | 1个 |
| 3.3 | 底座 | 1套 |
| 3.4 | 可重复使用成人头钉 | 9枚 |
| 3.5 | 可重复使用儿童头钉 | 3枚 |
| 3.6 | 底座手术床适配器 | 1个 |
| 3.7 | 环形头圈 | 1个 |
| 3.8 | 头圈支撑固定夹 | 2个 |
| 3.9 | 头圈支撑杆 | 2个 |
| 3.10 | 蛇形臂 | 2根 |
| 3.11 | 常规脑压板 | 8个 |
| 3.12 | 显微脑压板 | 3个 |
| 3.13 | 血管拉钩 | 2个 |
| 3.14 | 脑棉盘 | 1个 |
| 3.15 | 消毒盒 | 1个 |
| 3.16 | 迷你转接器 | 1个 |
| 3.17 | 调节扳手 | 2个 |
| 3.18 | 其他配置 | 投标人详细注明 |
| 3.19 | 信息要求 | 开放端口，负责接入医院信息系统（含接口费） |
| 4. | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 3年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 1、根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项60%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 - 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项70%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

# 标项六、超乳机

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 超乳机（显微眼科手术系统） |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 | 用于眼科超声乳玻璃体化切除手术 |
| 2. | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 主机 | 内部模块化设计的主机，可快速升级、更换或维修 |
| 2.2 | 软件 | 在WindowsXP操作系统上设计，可以自由升级 |
| 2.3 | 功能 | 常规白内障超声乳化功能，双手冷超乳功能 |
| 2.4 | 微切口白内 | 1.8mm的同轴微切口白内障超声乳化手术 |
| 2.5 | 前节玻切 | 气动玻切，最高切割频率≥800cpm |
| 2.6 | 泵类型 | 高级真空系统（文丘里系统）或者平衡双段式蠕动泵设计 |
| 2.7 | 负压范围 | 负压范围0-600mmHg |
| ■2.8 | 集液盒 | 有液位检测功能的300ml集液盒 |
| 2.9 | 超声输出 |  |
| 2.9.1 | 超声能量调制模式 | 有 Pulse 脉冲、 Burst 爆破、 Continuous 连续三种模式 |
| 2.9.2 | 能量 | 能量0-100%，脉冲次数1-200次/秒，爆破持续时间2-800毫秒之间可调节，并且可选择波形超声的开启和关闭 |
| 2.9.3 | 超声能量输出 | 超声能量线性／固定／连续 |
| ■2.9.4 | 超声方式 | 可以进行双线性超声 |
| ■2.10 | 超声手柄 | 智能钛合金手柄（内置六晶片）或扭动超声手柄 |
| 2.11.1 | 手术步骤控制 | 可同时线性脚踏控制超声能量输出、抽吸速率和负压 |
| 2.11.2 | 手术步骤切换 | 可通过面板、脚路或遥控器控制 IV 杆的自动升降，转变手术 |
| 2.12 | 电凝 | 双极电凝，功率＞7W |
| 2.13 | 回流 | 可作单次回流或连续回流 |
| 2.14 | 脚踏个性化设置 | 可根据需要进行编程 |
| 2.15 | 脚踏控制器 | 可以利用脚踏控制多项功能（包括回吐、连续漫汪、灌注液瓶升降、手术步骤政变、已存储手术参数的调用等） |
| 2.16 | 屏幕 | ≥ 18英寸触摸屏，个性化设定编辑手术步骤，并对每一个手术步骤进行个性化参数设定 |
| 2.17 | 遥控 | 无线遥控器实现无接触手术控制 |
| 2.18 | CDE | CDE累计消耗：手术时间/超声时间/能量累积 |
| 2.19 | 输液架升降杆 | 最大行程≥110cm，拥有独立的输液架升降按钮。 |
| 2.20 | 易于操作和设置 | 拥有背光的接口，操作有动画图形演示向导进行提示。 |
| 3. | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 超声乳化手柄 | 6把 |
| 3.3 | 注吸手柄 | 6把 |
| 3.4 | 45°注吸针头 | 3个 |
| 3.5 | 直头注吸针头 | 3个 |
| 3.6 | 超乳针头 | 6个 |
| 3.7 | 负压泵标准超乳套包 | 2个 |
| 3.8 | 负压泵1.8mm切口稳定管超乳套包 | 2个 |
| 3.9 | 集液盒 | 12个 |
| 3.5 | 信息要求 | 开放端口，负责接入医院信息系统（含接口费） |
| 4. | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 3年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 5、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | - 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

## 四、特别说明与规定（适用于所有标项）

5.1本项目共计1个标项，标项是最小投标单位，投标人必须对标项内的所有内容发起投标响应。投标人应当完整、明确的逐条对照招标要求作出投标响应，投标响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求投标人在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，投标人不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

5.2采购文件中加注“▲”号的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效；技术要求中标注“■”号的条款为“重要指标或功能要求”（如有），不满足的按评分办法规定进行评分（详见商务技术评分办法）。

5.3投标产品归属医疗器械管理的，投标时须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明（复印件、加盖投标人电子签名或公章），否则投标无效。

5.4投标人所提供的产品国家有强制标准的，均应当符合强制标准要求，否则投标无效；没有强制标准的应当符合国家、行业相关技术标准要求，上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

5.5设备的各项要求（品牌、型号、配置）应与中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。投标人须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

# 评标方法和标准

## 一、评标方法

1.1本项目采用综合评分法，满分100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.1评标标准

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （48分） | 32分 | 投标响应与采购需求的符合性评价（32分） （1）投标（技术）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）允许偏离的一般技术指标要求低于招标需求（负偏离）的，每项扣3分； （3）加注“■”的重要技术指标要求（如有）低于采购需求（负偏离）的，每项扣5分。 证明材料：有效的技术响应表、技术证明材料。技术响应表响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。 备注：本项分值扣至不足0分的视为未实质性响应采购要求，做无效标处理。 |
|  | 5分 | 投标产品具备的功能完全符合采购要求的前提下，根据设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能进行打分（0-5分） |
|  | 6分 | 技术服务、技术培训（6分） - 技术服务方案、内容和措施：0-3分，未提供不得分； - 技术培训方案，包括培训内容、培训对象、培训时间、师资安排等综合评审：0-3分，未提供不得分。 |
|  | 5分 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施（5分） （1）项目安装、调试措施(0-2分):包括安排安装、调试设备的工程师资质、安装、调试工作的时间进度及措施。 （2）项目质量（验收）的措施(0-2分):包括验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容。 （3）方案中与货物需方单位的配合（0-1分）：包括安装调试、试运行、测试和调优。 |
| 商务、资信及其他分 （22分） | 3分 | 权威认证证书（3分） 投标产品通过ISO9001、14000、13485体系认证的，凭相关有效的认证证书复印件每项得1分，最高得3分。 |
|  | 3分 | 成功案例（3分） 投标产品（同型号）近三年（2019年11月1日起至本项目截标时间止）的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的采购内容和价格，否则不得分。本项最高得3分。 根据浙江省财政厅【浙财采监〔2022〕8号】文件，省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。提供《省推广应用指导目录》及官方通告网站截图并注明该产品所在位置。 |
|  | 4分 | 其他商务内容响应情况（4分） （1）其他商务内容（如供货期限、使用培训、质量控制等）完全符合采购要求的此项得满分； （2）低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 2分 | 政策分（2分） （1）凡纳入“节能产品政府采购清单”或高能效的产品得1分【投标文件中需提供相关证明材料。供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）】； （2）投标产品的主要设备或构件（元器件）属环境标志产品的，得1分；【投标文件中需提供相关证明材料。供应商所投的相应产品须为列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单，需提供该产品所在的环保产品政府采购清单页，注明页码，否则无效】 （3）本项最高得2分。 |
|  | 2分 | 质保期（2分） 投标人承诺的产品整体质保时间满足采购要求的前提下，每增加1年得1分，最多得2分。增加的时间不足1年的部分不计分。 |
|  | 8分 | 售后服务方案及备品配件优惠幅度（8分） （1）售后服务方案（4分），根据售后服务商的实力、售后服务响应时间、售后服务内容是否全面、售后服务人员能力等打分，最高得4分。各方面存在缺陷的，每项扣1分，不提供不得分； （2）根据投标人承诺的质保期后的售后服务情况、保修价格（整机保修、单次维修、人工费等）、备品配件及耗材、试剂等方面的优惠内容及优惠价格或优惠幅度综合评审，最高得4分。各方面存在缺陷的，每项扣1分，未提供不得分。 |
| 价格分 | 30分 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30］的计算公式计算。 备注：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 三、评标程序

### 3.1 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

### 3.2 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 3.3 汇总商务技术得分

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

### 3.4 报价评审

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）～（4）规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

备注：供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表（报价表）内容与传输递交的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以传输递交的报价文件中提交的开标一览表（报价表）为准进行修正。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当对其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【20％】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6％】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

### 3.5 排序与推荐

3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（本项目每个标项推荐中标候选人一名）。

3.5.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 3.6 编写评标报告

评标委员会根据全体评委签字的原始评审记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评审中的其他事项

### 4.1 投标人澄清、说明或补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件（因客观原因无法通过电子交易平台在线进行的，可以采用其他书面形式进行）。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4.2 投标无效

有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的视为不具备招标文件中规定的资格要求）；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（6）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（7）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明，不能证明其报价合理性的；

（9）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（10）投标人提供虚假材料投标的；

（11）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（12）投标人仅提交“备份投标文件”，未在电子交易平台传输递交投标文件的；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 4.3 废标

4.3.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.3.2废标后，采购人、采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

### 4.4 修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.5 重新开展采购

4.5.1有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

（1）未确定中标或者中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

（2）已确定中标或者中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（3）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（4）政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

（5）政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照上述（1）～（4）规定处理。

### 4.6 评审特殊情况处理（如有）

4.6.1评标结果修改

评审报告签署前，评审结果经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会将当场修改评审结果，并在评审报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

除上述情形外，任何人不得修改评标结果。

4.6.2重新评审

评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

### 4.7 串通投标的认定

4.7.1在评审过程中发现以下情形，被视为串通投标的：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件互相混装。

4.7.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评审过程中，发现投标人有上述串通投标情形的，投标无效，并书面报告本级财政部门。

### 4.8 投标人违法等重大事项的处理

投标人有下列情形之一的，投标无效且将《投标文件》、《询标记录》等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响中标结果的；

（2）不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或其他投标人合法权益的；

（3）政府采购活动中存在违法行为的；

（4）其他严重干扰招投标秩序的行为的。

### 4.9 评审中合格投标人不足法定数量的处理

公开招标的采购项目，在评审过程中，若某个标项的有效投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

# 第五章  合同主要条款

政府采购合同参考范本

[中小企业预留合同/非中小企业预留合同]

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目

甲方：湖州市第一人民医院

乙方：___________________________________________________

签订地：_________________________________________________

签订日期：__________年_____月_____日

_____年_____月_____日，湖州市第一人民医院以公开招标采购方式对内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）进行了采购。经本项目评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目中（标项名称）中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经湖州市第一人民医院_ (以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2 货物

1.2.1货物名称：____________________________________；

1.2.2货物数量：____________________________________；

1.2.3货物质量：____________________________________。

### 1.3 价款

本合同总价为：￥_________元（大写：_______________元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  | / |

### 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的    ％（如供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，另行约定）；

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2交付地点：详见合同专用条款；

1.5.3交付方式：详见合同专用条款。

### 1.6 质保期：

16.1保修期：验收合格之日起    年（所需费用计入投标报价）。

16.2保修期后的服务计划或建议：_______________________________________。

16.3其他：_______________________________________。

### 1.7 违约责任

1.7.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05％计算，最高限额为本合同总价的20.00％；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05％计算，最高限额为本合同总价的20.00％；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

### 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第合同专用条款条款规定的方式解决：

1.8.1将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2向合同专用条款人民法院起诉。

### 1.9 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：______________________________  乙方：_______________________________

统一社会信用代码：__________________  统一社会信用代码或身份证号码：_______

住所：______________________________  住所：_______________________________

法定代表人或授权代表（签字）：________  法定代表人或授权代表（签字）: _________

联系人：____________________________  联系人：____________________________

约定送达地址：______________________  约定送达地址：_______________________

邮政编码：__________________________  邮政编码：___________________________

电话: ______________________________  电话: _______________________________

传真: ______________________________  传真: _______________________________

电子邮箱：__________________________  电子邮箱：____________________________

开户银行：__________________________  开户银行：____________________________

开户名称：__________________________  开户名称：____________________________

开户账号：__________________________  开户账号：____________________________

第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

### 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

### 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

### 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

### 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

### 2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.15 合同中止、终止

2.15.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15.3对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

### 2.16 检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

### 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

### 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同总价/％的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2甲方在项目最终验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过最终验收之日起5个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05％计算，最高限额为本合同履约保证金的20％；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方根据供应商履约评价情况减免履约保证金。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

### 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.3 | 甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息，利率按合同订立时1年期贷款市场报价利率执行； |
| 1.4.4 | 资金支付的方式：分期付款； 资金支付的时间和条件：（1）合同生效，中标供应商办结投标所有手续、具备履约条件后开具正式发票，采购人在收到发票后5个工作日内支付合同金额的30％（预付款）；（2）验收合格、中标供应商开具正式发票，采购人在收到发票后5个工作日内一次性结清剩余合同金额。 （乙方明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，另行约定。） |
| 1.5.1 | 交付期限：2022年 月 日24时前 |
| 1.5.2 | 交付地点：甲方指定地点 |
| 1.5.3 | 交付方式：现实交付（按甲方要求将货物送达指定地点并安装调试完毕后交付给甲方） |
| 1.6.7 | 违约责任特殊约定：/ |
| 1.7.1 | 仲裁委员会：湖州 |
| 2.3.2 | 货物的知识产权归属：乙方 |
| 2.4.1 | 特别约定的货物包装形式：/ |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知：在交付期限内自行安排装运，按疫情防控需要做好防疫措施，并在货物起运前提前告知采购人。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担：由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3个工作日内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在接到乙方验收申请后5个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：采用本行业通用标准。 |
| 2.20.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按采购文件约定的金额,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 2.20.2 | 履约保证金退还方式：乙方在合同约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在合同约定期间届满之日起5个工作日内，将履约保证金无息退还乙方 |
| 2.21 | 合同份数：一式六份，双方各执三份 |

# 第六章 应提交的有关格式范例

（未提供格式的由投标人自拟）

重要提示

一、本章中有提供格式范例的，投标人在编制投标文件时应当按照提供的格式范例进行编制（格式范例中要求提供相关证明材料的还需后附相关有效证明材料），并按格式范例中的要求进行盖章或签署，否则视为未提供。

二、本章未提供格式范例的，请投标人自行拟定格式，并加盖单位电子签名或公章，否则视为未提供。

三、可以提供复印件（复制件）的相关证明材料必须加盖投标人电子签名或公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

四、《第二章 投标人须知》中“3.5投标文件的组成”内容清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

## 第一部分 “资格文件”格式范例

### 1-1 ▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的证明文件

▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的

承诺函

湖州市第一人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参与湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）的政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人名称（电子签名或公章）：__________________________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：1.投标人须按本格式和要求提供本函，否则投标无效。2.投标人为联合体的，联合体各方均须签署并提供本承诺函，否则投标无效。

#### 附：营业执照（或其他同类证明文件）

提供复制件，加盖投标人（联合体各方）电子签名或公章

编制说明：

（1）投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

（2）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖投标供应商公章或电子签名），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（3）接受联合体投标的项目，投标供应商为联合体的，联合体各方均须提供。

1-2 ▲符合“本项目的特定资格要求”的证明文件

☑▲有效的《医疗器械经营许可证》（第三类医疗器械），或《医疗器械经营备案凭证》（第二类医疗器械） ［提供复制件，加盖投标人电子签名或公章］

『编制说明』：依据《医疗器械经营监督管理办法》（2017年修正版）第二十一条“医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，应当按照规定办理经营许可或者备案。”的相关规定，特别规定如下：

（1）投标人为医疗器械经营企业的，必须提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械经营许可证；

（2）投标人为所投医疗器械的注册人，并是在其住所销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的所投医疗器械注册证；

（3）投标人为所投医疗器械生产企业，并是在其生产地址销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械生产许可证。

### 1-3 ▲联合体投标证明材料

☑▲联合协议［格式见第七章附件6］

『编制说明』：投标人以联合体形式参加投标的，应当提供联合协议，否则投标无效；投标人不以联合体形式参加投标的，则不需要提供（政采云平台材料上传时，上传全空白页面即可）。

## 第二部分 “商务技术文件”格式范例

### 2-1 “商务技术文件”封面

湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目

（电子招投标）

投标文件

（商务技术文件）

项目编号：CTZB-2022110020

投标标项：

投标人名称（电子签名或公章）：______________________________

投标人地址：_______________________________________________

投标人联系电话：___________________________________________

日期：_____________________________________________________

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

2-2 ▲投标函

▲投标函

湖州市第一人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加你方组织的湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明:

（1）我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件；我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议；

（2）我方承诺，如中标，按招标文件规定在采购结果发布后5日内一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费；

（3）如我方拒绝签订合同，承诺按招标文件《第二章 投标人须知》第7.1.6点规定进行赔偿。

投标人名称（电子签名或公章）：_____________________________

日    期：_______年____月____日

『编制说明』：投标人须按本格式和要求提供本函，否则投标无效。

### 2-3 ▲授权委托书，或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（提示：法定代表人（单位负责人、自然人本人）以外的其他员工代表投标人参加投标的，提供《授权委托书》；法定代表人、单位负责人或自然人本人代表投标人参加投标的提供《法定代表人、单位负责人或自然人本人身份证明》）

#### （1）授权委托书

▲授权委托书

湖州市第一人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

现授权委托______（姓名）为我方代理人（身份证号码：____________，手机号码：________________________），以我方名义处理湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自______年___月___日起至______年___月___日止。

特此告知。

投标人/联合体各方名称（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：1.法定代表人（单位负责人、自然人本人）以外的其他员工代表投标人参加投标时，按本格式要求编制、提交《授权委托书》。2.投标人为联合体的，联合体各方均需加盖公章或电子签名。

（2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

▲法定代表人、单位负责人或自然人本人身份证明

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

投标人（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：法定代表人、单位负责人或自然人本人代表投标人参加投标的，提供法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明复印件。

2-4 ▲分包意向协议

（提示：投标人拟中标后以分包方式履行合同的，须提供分包意向协议［格式见第七章附件7］，否则投标无效；采购人不同意分包或者中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

2-5 ▲投标产品详细配置清单

▲投标产品详细配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 产地 | 医疗器械注册证或备案凭证号（如适用） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：

1.投标人须按本格式和要求提供上述清单，否则投标无效。

2.定制类产品无定型型号的可填写“定制”。

2-6 ▲投标产品医疗器械注册证或备案凭证

▲投标产品医疗器械注册证或备案凭证

投标产品完整、有效的《医疗器械注册证》或备案凭证 [适用于归属医疗器械管理的投标产品，提供复印件，加盖投标人电子签名或公章]

2-7 制造商授权书或代理证明

制造商授权书或代理证明

制造商授权书或代理证明 [如有，提供复制件，加盖投标人电子签名或公章]

### 2-8 评分标准相对应的商务、资信、技术资料

#### （1）▲技术响应与偏离表

▲技术响应与偏离表

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名或公章）：____________________                             日期：______年____月____日

编制说明：（1）对照第三章 采购需求"技术要求"内容逐一、如实填写上表；（2）“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，正偏离应当按要求提供技术证明材料；（3）未提供本表的视为未实质性响应招标要求，投标无效。

#### （2）▲商务响应与偏离表

▲商务响应与偏离表

| 序号 | 商务要求 |  | 供应商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名或公章）：____________________

日期：______年____月____日

填写说明：

（1）与《第二章 采购需求》中“商务要求”逐条对应；

（2）“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

（3）未提供本表的视为未实质性响应招标要求，投标无效。

（3）投标产品详细技术资料

投标产品详细技术资料

（例如：技术资料、制造商公开发布的官方技术资料、彩页、产品涉及的国家相关认证材料或许可材料或检验报告等） [加盖投标人电子签名或公章]

（4）投标产品质保期外全保价格、易损件、耗材报价说明

质保期外全保价格、易损件、耗材报价说明

投标产品质保期外全保价格、易损件、耗材报价说明

投标人名称（公章/电子签名）：____________________________________________

日期：________年____月____日

（5）选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠项目 | 适用机型 | 优惠后价格 | 优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| 7 |  |  |  | % |
| 8 |  |  |  | % |

注：优惠率=（原价-优惠后价格）/原价

- 配品、配件、易耗品等优惠率计算：原价等于投标报价中该产品的对应报价。

投标人名称（公章/电子签名）：____________________________________________

日期：________年____月____日

#### （6）所投产品市场使用情况说明表

所投产品（同型号）市场使用情况说明表

| 序号 | 用户单位 | 产品品牌 | 产品型号 | 用户联系人及电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名或公章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：后附证明材料，要求见评标标准。

（7）投标产品符合政策要求的节能产品认证证书（如有）

投标产品符合政策要求的《节能产品认证证书》 [如有，提供复制件，加盖投标人电子签名或公章]

『编制说明』：采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

#### （8）投标产品符合政策要求的环境标志产品认证证书（如有）

所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》 [如有，提供复制件，加盖投标人电子签名或公章]

编制说明：采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

（9）投标人基本情况说明

投标人基本情况说明（后附企业介绍）

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 生产经营 场所 |  | 法定代表人 姓名 |  |
| 有效资质证书 （名称、编号） |  | 主要负责人 姓名 |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、控股人、任职情况） |  |  |
| 注册资本 |  | 企业信用 等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） |  |  |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） |  |  |
| 售后服务机构 | （售后服务机构名称、地址等情况说明。如有，请说明） |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

投标人名称（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

2-9 ▲信用承诺书

▲信用承诺书

湖州市第一人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

（投标单位）现参加湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

投标人名称（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：投标人须按本格式和要求提供本承诺书，否则投标无效。

## 第三部分 “报价文件”格式范例

### 3-1 “报价文件”封面

湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目

（电子招投标）

投标文件

（报价文件）

项目编号：CTZB-2022110020

投标标项：

投标人名称（电子签名或公章）：______________________________

投标人地址：_______________________________________________

投标人联系电话：___________________________________________

日期：_____________________________________________________

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 3-2 ▲开标一览表（报价表）

▲开标一览表（报价表）

湖州市第一人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）的实施。

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 质保期 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  | ¥： |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名或公章）：_________________________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：

（1）投标人须按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

（2）有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

（3）特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

（4）符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函【格式见第七章附件8】（专门面向中小企业的项目，已在资格文件中提供了声明函的，无需重复提供）。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）投标人在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表（报价表）为准进行修正。

### 3-3 ▲报价明细表

报价明细表

项目名称：湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目

项目编号：CTZB-2022110020

投标标项：

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计（提醒：须与开标一览表投标报价一致） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、表格可自行延展，但内容不可缺失，内容填写不齐全的投标无效。

2、未提供本表的投标无效。

3、采购人不接受投标人给予的任何“赠品”或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人名称（公章/电子签名）：____________________________________________

日期：________年____月____日

# 第七章 附件

附件1.质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

『质疑函制作说明』：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件2.投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

『投诉书制作说明』：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件3.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日期：____________________________________________

『编制说明』：投标人应实事求是填写并提供本表，非残疾人福利性单位可不提供。

### 附件4.业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

湖州市第一人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方【    (投标人全称)    】是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）投标活动中作如下说明：我方所使用的【   “XX专用章”   】与法定名称章具有同等的法律效力，对使用【   “XX专用章”   】的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标人（法定名称章）：_______________________

日期：____________________________________________

附：

| 投标人法定名称章（印模） | 投标人“XX专用章”（印模） |
| --- | --- |

附件5.联合协议

（提示：投标人以联合体形式参加投标的，应当提供联合协议，否则投标无效；投标人不以联合体形式参加投标的，则不需要提供）

联合协议

______________（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）投标。

一、各方一致决定，____________（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

_________（联合体成员1）承担的工作和义务为：_______________；

_________（联合体成员2）承担的工作和义务为：_______________；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、____________（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额___％以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对联合体报价给予3％的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到___％，小微企业合同金额达到___％。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：______________________________

_______________________________________________________________

日期：_________年______月______日

『编制说明』：按本格式和要求提供。

### 附件7.分包意向协议

（提示：投标人拟中标后以分包方式履行合同的，须提供分包意向协议，否则投标无效；采购人不同意分包或者中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

分包意向协议

______________（投标人名称）若成为湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。______________（投标人名称）与______________（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

_______（投标人名称）将_______XX工作内容分包给_______（分包供应商1名称），_______（分包供应商1名称），具备承担______________工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1、______________（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额_______％以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对大中型企业的报价给予3％的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到_______％，小微企业合同金额达到_______％。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

____________________________________________________________

四、质量

____________________________________________________________

五、价款或者报酬

____________________________________________________________

六、违约责任

____________________________________________________________

七、争议解决的办法

____________________________________________________________

投标人名称（电子签名或公章）：_________________________

分包供应商名称：______________________________________

……

日期：________年____月____日

### 附件8.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加湖州市第一人民医院的内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目（项目编号：CTZB-2022110020）采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

________________（采购标的），属于__工业（采购文件明确的行业）；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）；

________________（采购标的），属于__工业（采购文件明确的行业）；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名或公章）：______________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：

（1）“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写；

（3）中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

（4）投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件4）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。