嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心（三期）

公 开 招 标

项目编号：中磊-zjzl-JX（2020）第2号

项目名称：嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心（三期）

采购人：嘉兴学院

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

2020年4月10日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章 招标需求	6

第三章 供应商须知	38

第四章  评标办法及评分标准	53

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	55

第六章  投标文件格式	64

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定，浙江中磊工程咨询有限公司受采购人委托，经JM-00034510号采购计划批准，现就嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心（三期）进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

- 项目编号：中磊-zjzl-JX（2020）第2号

- 采购组织类型：分散采购委托代理

- 采购人方式：公开招标

- 招标项目: 嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心（三期）

- 招标采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多源高通量复合材料基因组制备系统 | 1套 | 725 | 725 |
| 二 | 射频离子源（进口1台） | 1台 | 94 | 93.5 |
| 三 | 气相色谱（进口2台）、8通道藻类培养与在线监测系统（进口1台）、斑马鱼微视行为系统（进口1台）、总有机碳分析仪（进口1台）、离子色谱仪（进口1台）、紫外可见分光光度计（进口1台）、真空等离子表面处理系统（进口1台） | 8台 | 202 | 201 |
| 四 | 高温高压固定床微型反应装置等设备1批 | 1批 | 168 | 168 |

- 采购需求（概述）

标项一：为嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心实验室的要求，需要采购多源高通量复合材料基因组制备系统1套。

标项二：为嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心实验室的要求，需要采购射频离子源设备1台。

标项三：为嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术究中心实验室的要求，需要采购气相色谱、8通道藻类培养与在线监测系统、斑马鱼微视行为系统、总有机碳分析仪、离子色谱仪、紫外可见分光光度计、真空等离子表面处理系统等设备。

标项四：为嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心实验室的要求，需要采购高温高压固定床微型反应装置等设备1批。

- 合格供应商的资格要求

(一)符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三)不允许联合体投标

注：本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html。

- 公告期限：     自公告发布之日起5个工作日

九、报名、注册及招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

投标文件制作注意事项

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

2、供应商须申领CA，并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

注：供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询或查阅《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。操作指南在政府采购电子卖场-服务中心-帮助文档-供应商登录后，查看最新版指南。

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十、投标保证金：无

十一、投标截止时间和地点：

1、投标截止时间：2020年5月9日9时30分整在嘉兴市公共资源交易中心 (嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧)开标。

2、递交注意事项

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

现阶段为电子交易试运行阶段，为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以邮寄或送达到浙江中磊工程咨询有限公司（嘉兴市中环广场东区A座403），采用邮寄方式的同时将投标单位的单位名称、联系人、参与项目名称、联系电话、邮递单号等信息统一发送至代理机构邮箱：455291270@qq.com。如供应商选择快递费到付，招标代理将拒签。

3、备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

十二、开标时间及地点：

本次招标将于2020年5月9日9时30分整在嘉兴市公共资源交易中心 (嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧)开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

开标时间截止后半小时内（2020年5月9日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行投标文件解密。若供应商在规定时间内（2020年5月9日10:00前）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败，则投标无效。

十三、招标公告发布于：浙江政府采购网(https://www.zcygov.cn/)和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。

十四、业务咨询：

嘉兴学院

联系人：葛老师         联系电话：13857368434

地点：浙江省嘉兴市嘉杭路118号

浙江中磊工程咨询有限公司         联系人：袁先生

联系电话：13706730343　　　　　  传真：0573-82627323

地址：嘉兴市中环广场东区A座403室

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系电话：0573- 82031729

十五、其他事项

供应商应按招标文件要求，提供社保缴纳证明材料。若社保缴纳地点为嘉兴市[含五县（市）]范围内的人员，供应商只需提供本项目所涉人员社保缴纳承诺函（格式详见第六章）即可，无需再提供纸质社保缴纳证明。供应商应对提交资料的真实性负责，若核实存在造假情形，监管部门将记录企业不良信用并予以公示。

浙江中磊工程咨询有限公司

2020年4月15日

- 招标需求

- 一、项目背景

嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心主要为全校的科研和教学工作服务，同时为地方经济建设服务，为嘉兴市及长三角地区的企业、研究单位、高校等提供技术服务。2018年启动建设至今，经过一期和二期的建设拥有了ICP-MS、原位红外光谱仪、在线气体质谱分析仪、荧光光谱仪、实验室砂磨机、气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、全自动物理吸附仪、比表面及孔径分析仪、自动程序升温化学吸附分析仪、综合热分析仪、F-T合成催化反应装置、多通道固定床催化反应装置等大型仪器设备。现有实验室建设仅能实现基本科学研究的开展，远不能满足高水平的科研需求，远不够推动嘉兴学院创大升硕实现质的飞跃。因此，绿色生态与低碳能源研究中心的三期建设为本中心建设的重中之重。

本项目计划采购多源高通量复合材料基因组制备系统、气相色谱、8通道藻类培养与在线监测系统、斑马鱼微视行为系统、总有机碳分析仪、离子色谱仪、紫外可见分光光度计等高端大型仪器设备用于科研和教学；为创建应用技术型大学，采购静电纺丝机、高温高压固定床微型反应装置、电脑微波超声波紫外光组合催化仪、转矩流变仪、BMP和批处理消化器、动态老化测试仪等部分国产装备用于应用技术研究。本项目的实施将助力嘉兴学院绿色生态与低碳能源研究中心成为高水平科技创新平台，更好地服务于学校的科研教学工作，服务于地方经济和材料的智能制造方面相关人才的培养。该平台的顺利建成，将使得本中心具备了冲击国际权威高质量代表性科研成果的必要条件，并争取成为省部级重点科研单位。

- 二、采购清单及规格型号及技术指标要求

标项一：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号及技术指标要求 | 数量(台、套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源高通量复合材料基因组制备系统 | 一、系统简介：多源高通量复合材料基因组制备系统是用于高通量材料基因芯片制备的专用高效镀膜装置。该系统采用全新的高真空、多腔体设计思路，将原位储靶换靶和原位热处理集成在一起，并采用配备了辅助离子源沉积的 RF射频离子源离子束溅射系统，电子束蒸发系统和激光溅射镀膜系统等多种镀膜源。可同时满足金属、非金属等不同材料的镀膜，实现了高均一性、高致密度、高纯度、高分辨率的材料基因芯片制备。 该系统包含储靶腔、激光辅助离子束溅射镀膜工艺腔、电子束蒸发镀膜工艺腔，热处理腔、三个传送腔、取样腔（带等离子体清洁基片功能）和表征腔体等多个腔体组成，之间用高真空插板阀连接。通过专有储靶腔体的设计，可以同时储存至少 36 种不同的靶材，满足各种材料基因芯片的制备工作。该系统能够在 1 英寸 的基底上制备多达数十万个不同组分的薄膜样品，用以高通量的成分、结构、性能分析表征，通过一次实验即可完成多元材料相图的数据采集，大幅度提高了材料制备效率、降低材料研制成本。 如下图所示：为该系统的设计图，其包含储靶腔、靶材传送腔、离子束和激光镀膜工艺腔、电子束蒸发镀膜工艺腔、基片传送腔1、基片传送腔2、真空热处理腔、样品表征腔及取样腔共九个真空腔室，各腔室之间通过插板阀进行隔断，同时包括工艺布气单元和控制单元。整个样品制备、热处理及表征过程均在真空环境下进行，隔绝了外部污染，同时整个薄膜制备过程中均采用PLC精确控制。 二、功能模块描述 1. 储靶模块：为防止镀膜过程中靶材的污染，在系统设计中采用独立真空腔体储存系统中可能使用的靶材，储存靶材的数量可根据客户需求制定，标配储靶腔可存储3inch靶材不少于36个。 2. 传输模块：本设备系统采用真空机械手传送模块，一个机械手用于传送系统需要的靶材，另外两个个机械手用于传送基片，传送过程均在真空过程中进行，并且传送精度高。 3. 高精度样品升降旋转模块：高精度样品升降旋转系统采用精密丝杆和高精度步进/伺服电机控制样品在样品台上升降位置精度和转角位置精度要求，避免芯片上样品点之间成分重叠引起的相互“污染”。 4. 掩模模块：连续掩模能够进行3元芯片的制备，实现组分连续变化的三元芯片制备，从宽视角上筛选所需要的组分。 5. 离子束溅射模块：主要产生高能离子，用于轰击靶材，使靶材上原子/分子从靶材表面溢出，并沉积到样品芯片表面。3cmRF射频离子源和射频中和源及配套控制器由标段二采购。配套的相应尺寸的法兰接口及配件严格参照本项目标段二设备的技术参数。 6. 电子束蒸发模块：电子束蒸发模块包括电子蒸发源、坩埚指示器、电子束扫描控制器、高压电源、电子源控制器等组成。电子在电子源底部产生后，在磁场作用下，绕动270°后打入电子源坩埚，加热坩埚内材料，使坩埚内材料变成气态，蒸发沉积在样品基片表面。扫描控制器通过控制电磁场可以改变电子束运动的形状和轨迹，确保坩埚内材料蒸发的均匀性。 7. 辅助镀膜激光器模块：激光的高能量密度将部分靶材蒸发甚至电离，使其脱离靶材进而在基底上沉积，从而形成薄膜。可用于溅射各种难熔材料，而且不同成分全部溅射，可以得到与靶材成分一致的多元化合物薄膜。 8. 热处理模块：通过在真空环境下热辐射的方式，使基片上薄膜样品的温度均匀升高。该模块是在薄膜样品芯片制备后，为样品芯片上材料的分子提供充足的热动能，使样品分子之间可以进行充分混合或结晶，通过调节不同的加热温度、升降温速率达到特殊的工艺要求。 9. 样品表征模块：采用18inch球形样品真空腔，球形腔中心位置可安装样品位移台，根据球形腔上安装不同的表征模块实现不同的样品性能检测。表征模块由用户自行配置。 10. PLC控制模块. PLC控制模块在确保整个系统自动化运行的同时，通过各种互锁条件防止人为误操作或突发状况下导致的设备损坏，包括系统真空条件、冷却水水压条件、压缩空气压力条件以及各阀门状态条件等。 三、技术参数要求 a. 基片： ≤3inch；可根据客户需求定制。 ▲b. 膜厚均匀性： 样品 1 英寸范围内，膜厚 200nm 时，≤ 3%。 c. 基片台： 升降高度 ≦20mm, 伺服电机精度±10μm； 旋转精度 360°，步进电机精度±0.2°；水冷。 d. 靶台： 升降高度 20mm, 伺服电机精度±10μm；水冷。 ▲e.主离子源预留 6 英寸法兰接口，中和源预留2.75 英寸法兰接口。 源靶距： 15-20cm 靶基距： 10-15cm 离子束入射角： 45 度 ▲f. 电子束蒸发模块： 加速电压：-6kV to -10kV电子源功率: ≥ 5kW 坩埚数量×规格：3×15cc 电子源扫略轨迹：5 种模式可调。 g. 激光模块: 固体激光器NIMMA900，1064/532/355/266nm, 800-100mj可调，或者 LAMBER-C03 YAG ns-laser，355nm，900mJ ▲h. 连续掩模： 掩模板与基片间距离≦0.5mm 掩模移动伺服电机精度≦10μm 掩模移动速度 0—2.5mm/s 可调 ▲i. 极限真空： 储靶腔 ≤7×10-7torr; 靶材传送腔 ≤7×10-6torr 激光辅助离子束工艺腔， ≤3×10-7torr， 电子束蒸发工艺腔 ≤7×10-6torr 基片传送腔 1 ≤7×10-6torr 基片传送腔 2 ≤7×10-6torr 基片装载腔 ≤7×10-2torr 基片热处理腔 ≤7×10-6torr 样品表征腔 ≤7×10-6torr j. 基片热处理腔： 温度范围：室温-600°C 可调，精度：≤±3℃@600℃ k. 设备所需功率： 三相五线，380V 士 5%100KVA l. 压缩空气：用量： <1.5 m3/min 压力： 0.6－0.8MPa 质量： 干燥，无尘，无油 m. 冷却水： 用量： 2.5T/h 水压： 2.5—3kg/cm2 水质： 纯水和一般城市自来水 n. 设备外形： 约 2m x 4m o. 环境条件 温度： 23℃＋／－3℃ 湿度： 40％－60%RH 四、设备主要构成和配置： ▲1．真空系统 - 真空腔体： - 储靶腔，φ430*702mm，x1， - 靶材传送腔，φ430*273mm，x1 ， - 激光辅助离子束溅射镀膜工艺腔，φ515*471mm，x1 ， - 电子束蒸发镀膜工艺腔， φ430*273mm ，x1 ， - 基片传送腔1 ， φ430*273mm ，x1 ， - 基片传送腔2 ， φ430*273mm ，x1 ， - 装片取样腔， φ180*245 mm，x1 ， - 基片热处理腔， φ430*273mm ，x1 ， - 样品表征腔，球形腔体， φ457mm ，x1 b) 分子泵： 6 台，进口; c) 干泵 3 台 ； d) 复合真空计6 套 进口; e) 皮拉尼真空计 5 套 进口; f) 高真空插板阀 5 套 进口 ； g) 高真空插板阀： 5 套； h) 真空管道，真空角阀，真空挡板阀约 30 件； i) 真空备用接口 5 套 ▲2．各真空腔相关的机械传动系统 a) 储靶腔的靶材架的升降和旋转系统 （靶材由供应商提供）1套 b) 靶材传送腔内真空机械手系统，1套 c) 激光辅助离子束溅射工艺腔内靶托的升降和摆动系统，1套 d) 激光辅助离子束溅射工艺腔内基片的升降摆动和旋转系统 ，1套 e) 激光辅助离子束溅射工艺腔内基片的连续掩模机构，1套 f) 基片过渡腔 1 内真空机械手系统，1套 g) 基片过渡腔 2 内真空机械手系统，1套 h) 基片热处理腔基片的平移和旋转传递系统，1套 i) 电子束蒸发腔体内基片的升降摆动和旋转系统。1套 3．加热和冷却系统 ，1套 a) 基片热处理腔的加热 600°C b) 激光辅助离子束溅射工艺腔内靶材的冷却 20°C c) 激光辅助离子束溅射工艺腔内基片的冷却 20°C 4．电控系统，1套： a) 3 相电源的输入和控制 b) 真空系统自锁， c) 各真空内的机械传动系统的限位， d) 离子源系统的保护 e) 真空系统保护， f) 报警 ：失水， 失气， 过压， 过流 ，温度 5．工作站硬件和软件，1套： a) 工控机， b) 控制模块， c) 控制软件开发 d) 和离子源和控制系统的接口和通讯 e) 和真空控制系统的接口和通讯 - 离子源和控制系统 （由客户自购） 7. 电子束蒸发系统，1套 a）电子蒸发源 b) 电子源控制器 c）电子束扫描控制器 d）坩埚指示器 8. 激光模块，1套 固体激光器NIMMA900，1064/532/355/266nm, 800-100mj 或者LAMBER-C03 YAG ns-laser，355nm，900mJ 9. 布气系统，1套 a) 质量流量计及控制器 7 套（Eton） b) 控制阀 c) 布气管及接头 10．设备机械平台： 60 X 60 铝型材 11. 基片装载腔里的基片溅射清洗系统 ，1套 五、交货清单及配件： 1. 交货清单： （1） 多源高通量复合材料制备系统 1套；（包含系统所需的各种真空泵、 真空规、闸板阀、冷却水路、气路、电路、控制触摸屏、控制电脑等） 序号; 名称; 制造商; 数量. 1; 真空储靶系统（至少36个靶位，含分子泵和三维传动系统）; 定制; 1. 2; 真空过渡腔1（含机械手，插板阀和分子泵）; 定制; 1. 3.1; 离子束加辅助激光工艺腔及真空系统（含分子泵，插板阀和真空计等）; 定制; 1. 3.2; 高精度样品Z-θ三维传动模块（含驱动）; 定制; 1. 3.3; 靶材Z-θ三维传动模块; 定制; 1. 3.4; 掩模模块（含驱动）; 定制; 1. 3.5; 固体激光器; 1. 3.6; 离子束聚焦透镜; 定制; 1. 4; 真空过渡腔2（含机械手，不含插板阀和分子泵）; 定制; 1. 5.1; 电子束蒸发腔体（含分子泵）; 定制; 1. 5.2; 掩模模块（含驱动）; 定制; 1. 5.3; 电子束蒸发模块; 定制; 1. 6; 装片腔，带等离子清洗功能; 定制; 1. 7; 真空过渡腔3（含机械手，不含插板阀和分子泵）; 定制; 1. 8; 热处理系统（含腔体，传动，加热器，分子泵）; 定制; 1. 9; 样品表征腔体（含分子泵）; 定制; 1. 10; PLC电控系统; 1. 11; 301X干泵; 2. 2 L0T600无油干泵; 1. 13; 真空及控制配件（含管道、位置、压力、流量、温度传感器、角阀等）; 1. 14; 铝合金机架; 定制; 1. 15; 工艺及过程控制软件; 定制; 1. 16; 水冷机组，FT-05A; 1. 17; 静音无油空压机; 1. 多源高通量复合材料基因组制备系统关键配件推荐品牌清单 设备名称; 型号; 品牌. 分子泵; MAG 1300/1000/2200; 德国 莱宝. TMP1003; 日本 岛津. HiPace1200; 德国 普发. 干泵; 301X; 德国 莱宝. L0T600; 韩国L. T; A100 L; 德国 阿尔卡特. 复合真空计; MPG400; 瑞士英福康Inficon. PKR360; 德国 普发. PTR90N; 德国Leybold. 皮拉尼真空计; PSG500; 瑞士英福康Inficon. TPR270; 德国 普发. TTR91; 德国Leybold. 高真空插板阀; ISO100; 新莱. ISO100; 瑞士VAT. ISO100; 美国KRI. 固体激光器; NIMMA900; 镭宝光电. LAMBER-C02; 卓镭激光技术有限公司. SpitLight2000; SpitLight High Power. 电子束蒸发模块; 211/241/247; Telemark. EGG-3101/ EGPS-3101; KIMBALL. EG3000; LK Tech. PLC电控系统; S7-300/1200; 德国西门子. CJ2M; 日本欧姆龙. Q03; 日本三菱. 水冷机组; FT05; 北京九州同城制冷设备有限公司. LSFX-15; 上海众有实业有限公司. KC-005; 深圳市凯德利冷机设备有限公司. 静音无油空压机; YB-WWJ750; 上海勇霸机电技术有限公司. QC-D06/08-A2; 上海曲晨机电技术有限公司. GFXA-0.42-8B; 广东冠能压缩机股份有限公司. （2） 系统操作说明书 1份； 2. 配件： （1） Cu、Al、Fe靶材各1个； （2） 电子源坩埚 4只； （3） 电子源工具包 1套； | 1套 |

标项二：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号及技术指标要求 | 数量(台、套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频离子源 | 允许整机进口 1.整套系统可以符合以下要求: 1.1 射频离子源（有栅网型）； 1.2 离子源有水冷装置； 1.3 离子源包含电源及控制器，并可实现远程控制功能； 1.4 整套系统全部由生产厂家工厂预安装调试好。 2．主要参数： 2. 1栅网材质：钼； ▲2. 2栅网口径：3cm； 2.3栅网层数：两层； 2.4栅网形式：聚焦型，焦点小于10cm； 2.5最大束流：75mA ▲2.6束流能量：50-1200eV； 2.7使用气体：所有惰性气体（Ar, Kr, N2, Xe），及部分活性气体（O2不能使用石墨栅网）； 2.8气体流量：3-10sccm； 2.9 安装方式：法兰安装； ▲2.10 中和方式：射频中和。 3．电源及控制器参数： 3.1射频输出：600W； 3.2束流输出：0-2000DC，4Kw，2A； 3.3加速极输出：0-1000DC，200mA； 3.4中和极输出：4A； 3.5 电源输入：200-240V~，单项或三项，最大电流30A； 3.6 支持手动、自动及远程RS232控制，并预留远程控制接口； 3.7 支持外部MFC控制，并预留接口。 4．离子源安装组件要求： 4.1所有真空馈通件需为CF法兰安装； 4.2离子源连接线缆需为专用航空插头。 5．产品特色： 5.1离子源为无灯丝状态工作，减少污染； 5.2离子源及中和器需为射频方式，保证可长时间连续工作； 5.3电源参数操作界面可视化，可监测多个参数，并配有触摸屏及自动互锁； 5.4 离子源为模块化设计，便于维护，耗材少； ▲5.5 离子源射频输出采用13.56MHz自动匹配网络，中和器采用自动射频变频配网络输出，便于操作； 6．售后与技术支持： 6. 1 国内有工厂指定技术售后支持团队（提供证明）； 6.2 国内有工厂指定公司提供零配件的维修与销售。 7 .配置要求： 7.1 3cm射频离子源1套； 7.2电源及控制器1套； 7.3 射频中和器1套 ； 7.4 射频离子源安装馈通件1套； 7.5 射频离子源线缆1套； 7.6 射频离子源备件包1套； 7.7 3cm射频离子源手册 1套； | 1台 |

标项三：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号及技术指标要求 | 数量(台、套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 允许整机进口 1.工作环境条件 1.1工作电压：100-240V，50-60 HZ或者12伏直流电，最大150 W单相 1.2工作温度：0-50度 1.3相对湿度：5-95% 2．柱温箱 2.1：柱温箱温度范围，室温+15-180°C，等温 3.微型进样器 3.1：进样量约0.1µL--10µL，通过设置进样时间来实现 3.2 采样时间0-255秒可选，可以设置自动采样 3.3：可选样品加热部件，可加热到110°C，包括加热样品传输线 3.4：针对复杂样品可选的样品反吹功能 3.5 全电子流量控制系统，内置载气压力传感器 4.测试样品要求： 4.1：进样，1 / 16不锈钢管路阀系统，自动采集样品，可由工作站设置采样时间程序 4.2：样品条件：不冷凝气体0°C至110 C° 4.3：样品最大进样压力90 kPa（13.05 psi） 4.4. 根据样品的压力软件可选的自动样品采样泵或连续流动 4.5.支持多位阀柱切换（如10通、6通阀等） 4.6.支持样品安装在前面进样，以便操作 4.7 样品最大运行时间500秒 4.8 具有在线样品过滤器，避免颗粒物进入系统 ▲ 4.9 带有在线气体减压装置，最高可以耐受17Mpa压力 5.高灵敏度微型热导检测器： ▲ 5.1.双通道带有参比池，最大可以升级为4通道，每个分析通道可以独立操作 5.2.检测器内部体积200 NL 5.3.浓度1 ppm到100%级 5.4.线性动态范围0-106 ▲5.5.重复性RSD＜0.8%，1 mol %的丙烷 5.6.载气类型：可选择H2、N2、Ar、He气，按照分析样品的不同选择，标准装备可以实现双载气配置。 5.7.灵敏度： ▲ 0.5 ppm用 5cb色谱柱测试，2 ppm 用PPU 色谱柱测试 6.软件系统： 6.1化学工作站软件：Windows10操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件，数据采集、分析、储存及定性定量分析）；智能报表提供自定义报表和计算 ，带有触摸屏系统，方便在线诊断以及数据查看。 7：主机拓展要求： 7.1：后期可以增加不同分析通道，无需特殊改装，最大可以实现四通道分析 7.2：可实现快速不同分析模块更换 7.3：可实现不同反应气体检测，无需手动切换，可选择流量选择阀 7.配置要求： 7.1.气相色谱仪主机系统带有采样泵1套 7.2 通道一：微型TCD检测器、10米MS5A带反吹色谱柱集成模块各1套以及安装附件 7.3 通道二：微型TCD检测器、10米PPU带反吹色谱柱集成模块各1套以及安装附件 7.4通道三：微型TCD检测器、10米三氧化二铝带反吹色谱柱集成模块各1套以及安装附件 7.5.在线过滤器滤膜10个 7.6. 1/16 英寸不锈钢螺帽和密封圈一套10/包 7.7 1/16 英寸三通，不锈钢1套 7.8.安装工具包1套 7.9.除水除氧过滤器1套 7.10.标气和样品气接入管线1套 7.11 样品减压器1套 7.12.在线样品过滤器1套 7.13.原装色谱软件带有数据处理装置1套 7.14. 工作站硬件配置：CPU四核配置(I7)，内存不小于8G，硬盘不小于1T，DVD/+-RW可擦写光驱，高分辨液晶彩显≥24寸； 7.15. 数据输出系统：激光打印分辨率≥1200×1200dpi，自动双面打印。 | 1台 |
| 2 | 气相色 谱仪 | 允许整机进口 1.工作环境条件 1.1工作电压：100-240V，50-60 HZ或者12伏直流电，最大150 W单相 1.2工作温度：0-50度 1.3相对湿度：5-95% 2．柱温箱 2.1：柱温箱温度范围，室温+15-180°C，等温 3.微型进样器 3.1：进样量约0.1µL--10µL，通过设置进样时间来实现 3.2 采样时间0-255秒可选，可以设置自动采样 3.3：可选样品加热部件，可加热到110°C，包括加热样品传输线 3.4：针对复杂样品可选的样品反吹功能 3.5 全电子流量控制系统，内置载气压力传感器 4.测试样品要求： 4.1：进样，1 / 16不锈钢管路阀系统，自动采集样品，可由工作站设置采样时间程序 4.2：样品条件：不冷凝气体0°C至110 C° 4.3：样品最大进样压力90 kPa（13.05 psi） 4.4. 根据样品的压力软件可选的自动样品采样泵或连续流动 4.5.支持多位阀柱切换（如10通、6通阀等） 4.6.支持样品安装在前面进样，以便操作 4.7 样品最大运行时间500秒 4.8 具有在线样品过滤器，避免颗粒物进入系统 ▲ 4.9 带有在线气体减压装置，最高可以耐受17Mpa压力 5.高灵敏度微型热导检测器： ▲ 5.1.双通道带有参比池，最大可以升级为4通道，每个分析通道可以独立操作 5.2.检测器内部体积200 NL 5.3.浓度1 ppm到100%级 5.4.线性动态范围0-106 ▲5.5.重复性RSD＜0.8%，1 mol %的丙烷 5.6.载气类型：可选择H2、N2、Ar、He气，按照分析样品的不同选择，标准装备可以实现双载气配置。 5.7.灵敏度： ▲ 0.5 ppm用 5cb色谱柱测试，2 ppm 用PPU 色谱柱测试 6.软件系统： 6.1化学工作站软件：Windows10操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件，数据采集、分析、储存及定性定量分析）；智能报表提供自定义报表和计算 ，带有触摸屏系统，方便在线诊断以及数据查看。 7：主机拓展要求： 7.1：后期可以增加不同分析通道，无需特殊改装，最大可以实现四通道分析 7.2：可实现快速不同分析模块更换 7.3：可实现不同反应气体检测，无需手动切换，可选择流量选择阀 7.配置要求： 7.1.气相色谱仪主机系统带有采样泵1套 7.2 通道一：微型TCD检测器、10米MS5A带反吹色谱柱集成模块各1套以及安装附件 7.3 通道二：微型TCD检测器、10米PPU带反吹色谱柱集成模块各1套以及安装附件 7.4.在线过滤器滤膜10个 7.5. 1/16 英寸不锈钢螺帽和密封圈一套10/包 7.6 1/16 英寸三通，不锈钢1套 7.7.安装工具包1套 7.8.除水除氧过滤器1套 7.9.标气和样品气接入管线1套 7.10 样品减压器1套 7.11.在线样品过滤器1套 7.12.原装色谱软件带有数据处理装置1套 7.14. 工作站硬件配置：CPU四核配置(I7)，内存不小于8G，硬盘不小于1T，DVD/+-RW可擦写光驱，高分辨液晶彩显≥24寸； 7.15. 数据输出系统：激光打印分辨率≥1200×1200dpi，自动双面打印。 | 1台 |
| 3 | 8通道藻类培养与在线监测系统 | 允许整机进口 一、技术参数： 1.藻类同步培养通道8个，每个培养管容量100mL； ▲2.分别监测每个培养管的OD680和OD720，数据自动保存到主机内存中，PIN光电二极管检测器，665-750nm带通滤波器； 3.温度控制：15℃-60℃（环境温度20℃）； ▲4.光源系统：全冷白光LED，光强0-2500μmol/m2/s可调，每个通道光强可在0-100%范围内独立调控； 5.控光模式：每个通道可静态或动态分别独立设置光照程序，如正弦、昼夜节律、脉冲等； 6.控制单元显示屏：可调控培养程序和显示数据； 7.气流调控：通过多管调节阀对8个培养管手动独立调控气体流量； 8.实时在线监测分析模块，通过软件调控每个通道的光照模式，如正弦、昼夜节律、脉冲等，并实时显示每个通道的光密度（OD680和OD720）变化； 9.支持用户自编程培养程序，测量数据可导出为CSV、Excel或XML文件； 10.高精度气体调控模块， Air-N2通道流量范围：40-2000 mL/min，CO2通道流量范围：0.8-40 mL/min； ▲11. CO2浓度调控范围：0.04%-100%，精度：±1.5%，加全量程±0.5%； 12.可用于藻类培养与控制实验、梯度对比实验、水体生态毒理学研究、藻类生理生态研究、水生态研究等。 二、配置要求： 1.主机及软件控制系统； 2.气体控制系统； 3.培养管等附件。 4. 工作站硬件配置：CPU四核配置(I7)，内存不小于8G，硬盘不小于1T，DVD/+-RW可擦写光驱，高分辨液晶彩显≥24寸； 5. 数据输出系统：激光，打印分辨率≥1200×1200dpi，自动双面打印。 | 1台 |
| 4 | 斑马鱼微视行为系统 | 允许整机进口 一、技术参数 ▲1.自动识别胚胎、选择胚胎绒毛膜内为感兴趣区域，无需手动划区域； 2.能够测定胚胎惊厥次数； 3.能够测定胚胎惊厥频率； 4.能够测定胚胎惊厥活跃性； 5.能够测定胚胎惊厥的持续时间； 6.自动确定每个幼鱼心脏区域并检测其心跳活动，无需荧光标记； 7.同时检测一次多至100条鱼的心率； 8.能够给出每条鱼每分钟的心跳次数和每秒钟的心跳次数； ▲9.分别计算鱼的心房跟心室的跳动次数； 10.通过视频来测量斑马鱼的血液和肠容物流量； 11.只需要选择感兴趣区域内的血管血壁或部分肠壁就可以测量其流量，并给出血液和肠溶物的活跃度； 12.分析幼鱼的图像来监控斑马鱼的形态发育情况，通过斑马鱼的图像定义所感兴趣的距离或区域，并自动测量受测区域的长度和面积； 13.能够确定尾长、眼睛大小、心包区或任何其他测量参数，可以根据实际需要来自定义测量范围； 14.提供快速的本地化技术支持和维修服务，并提供中国原厂的售后服务承诺函。 二、配置要求 1.软件一套； 2.与显微镜连接的摄像头一个以及数据接口； 3.供电电源一件。 4. 工作站硬件配置：CPU四核配置(I7)，内存不小于8G，硬盘不小于1T，DVD/+-RW可擦写光驱，高分辨液晶彩显≥24寸； 5. 数据输出系统：激光，打印分辨率≥1200×1200dpi，自动双面打印。 | 1台 |
| 5 | 总有机碳分析仪 （核心产品） | 允许整机进口 ▲1. 测定方法：680℃铂金催化燃烧 NDIR（非色散红外检测） 2. 操作方式：计算机控制型 3. 测定项目：TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC 4. 应用对象：水样 5. 性能参数： 5.1 测定范围（mg/L） TC：0－30000，IC ：0－35000 5.2 检测限 4μg/L（TC），4μg/L（IC） 5.3 测定精度 CV≤1.5%（重复精度） 5.4 测定时间 TC：约3分钟 IC：约3分钟 ▲5.5 进样方式：TOC主机采用独特的八通阀分别进行取样、进样、加酸和流路清洗 5.6 进样量 10－2000μL（可变） ▲5.7 主机配备IC预去除功能：主机内部能够完成自动添加酸并吹扫进行IC去除 ▲5.8 主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释 ▲5.9 空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，自动进行空白确认 6. 载气：高纯空气、或高纯氧气，来自气瓶 6.1 载气气压：200 ±10 kPa（可使用载气调压器：约 300 - 600 kPa） 6.2 载气流量 150 mL/min（IC预去除时，进行注射器内喷射，流量为 230-250mL/min） 6.3 载气消耗量 约1440 L/月（运行条件：8小时/日×5日/周） 7. 环境温度：5~35 ℃ 8. 电源 8.1 AC 100~127V ± 10%，最大耗电量 800 W AC 220~240V ± 10%，最大耗电量 1200 W 8.2 保险丝： 8A.T（100V 系统）15A.T（200V 系统） 9. 操作软件 9.1自动设定最佳测定条件 做标准曲线时，软件会根据浓度范围推荐适当进样体积。做未知样时，软件会根据所选标准曲线推荐适当进样体积。 9.2 自动选择最佳标准曲线 对一个样品测定，可选择最多三条标准曲线，软件将根据结果，自动选择最佳标准曲线。 9.3 未知样稀释倍数与进样体积自动调节 对于超过标准曲线量程范围的未知样，软件会自动变更测定条件并进行再次测定，使该样品测定浓度在所选标准曲线浓度范围之内。 9.4 自动排除样品重复测定中的异常值并追加测定 对于同一样品重复测定中的异常值，软件会自动排除。当初设的测定次数完成后，测定结果的重复性不能达到设定误差范围内时，软件会自动追加测定次数，直到满足误差要求或者达到设定的最大重复次数为止 9.5 可对应多种目的的校正系统 测定完成后，如果需要选择其他标准曲线时，也无需重新测定样品，软件中直接选择其他标准曲线，即可对结果重新计算。 9.6 内置符合各国药典测定制药用水规定的实验条件：USP（美国药典）、EP（欧洲药典）、ChP（中国药典）。 10. 自动进样器ASI-L 10.1 样品瓶：5-15mL 样品瓶 10.2 样品瓶架容量: 不少于90个 10.3 样品预处理 NPOC 分析时可加酸和喷射 10.4 可以对进样针进行冲洗 10.5 磁力搅拌器进行搅拌 10.6 环境温度 5 ~ 35°C 11. 工作站硬件配置：CPU四核配置(I7)，内存不小于8G，硬盘不小于1T，DVD/+-RW可擦写光驱，高分辨液晶彩显≥24寸； 12. 数据输出系统：激光打印分辨率≥1200×1200dpi，自动双面打印。 | 1台 |
| 6 | 离子色谱仪 （核心产品） | 允许整机进口 1、 设备名称及数量： 离子色谱仪1套，投标方提供的所有器件、设备和软件都保证是原厂全新设备。 2、 设备技术要求 2.1 离子色谱系统：包括高压泵，内置电动六通阀，本公司原装置柱温箱，检测器箱独立控温，阴离子抑制器（淋洗液通道和再生通道完全独立），电导检测器和自动进样器，适用于样品中可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析，提供分离色谱图证明材料。 2.2 泵：高压双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH 范围为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 2.2.1 流速范围：0.00-5.00 mL/min，无需更换泵头； 2.2.2 最大压力：35 MPa（5000 psi）； 2.2.3 流速最大误差：<0.1%； 2.2.4 流量精密度：<0.1%； 2.2.5 压力脉冲波动：小于系统压力的1.0%； 2.2.6 流动相截止阀：标配，维护时可控制流动相，方便维护操作； 2.2.7 密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室系统，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。 2.3 柱温箱 2.3.1 种类：原装置柱温控模块，减少系统死体积； 2.3.2 温控范围：环境5℃~60℃。 2.4 阴离子抑制器： 原装离子自动电解连续再生微膜抑制器1套，无需外加硫酸进行轮流再生，不需使用蠕动泵，不存在泵和泵管等易耗品； 2.5 阴离子色谱柱： 2.5.1 阴离子色谱柱：原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料 2.5.2 PH范围：耐受0-14的pH工作范围 2.5.3 色谱柱耐压：≥ 3000psi 2.5.4 色谱柱性能：柱交换量≥210μeq/根，一次进样可同时分离测定样品中的氟离子、乳酸、乙酸、甲酸、丙酸、丙酮酸、甲基磺酸、氯离子、硝酸、酒石酸、苹果酸、硫酸、草酸、磷酸、柠檬酸等成分，提供相应色谱图。 2.6电导检测器：必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用。 2.6.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号； 2.6.2 全程信号输出范围：0-15000 μS.； ▲2.6.3 检测器分辨率：≤0.003 nS/cm； 2.6.4 检测器耐受最大压力：≥8Mpa； ▲2.6.5 信号采集频率：≥80 Hz； 2.6.6 电导池控温范围：5℃~60 ℃； 2.6.7 电导池电极材料：钝化316不锈钢； 2.6.8 电导池体材料：化学惰性聚合材料。 2.7 自动进样器 2.7.1 样品盘容量：≥40位。 2.7.2 上样速度：0.1-5.0 ml/min。 2.8 软件 2.8.1 操作界面模拟Microsoft office操作软件，易于学习和操作； 2.8.2 软件可拓展性强，可以通过升级操控第三方气相色谱和液相色谱仪器； 2.8.3 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。 2.9 在线电解淋洗液发生器 ▲2.9.1 产生方式：利用在线电解产生的H+或OH-生成酸性或碱性淋洗液，不能采用稀释的方式代替； 2.9.2 梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，有效避免由于压力过低产生气泡的问题，泵后产生梯度，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短； 2.9.3梯度精度：<0.2%； 2.9.4 梯度准确度：<0.15%。 3、设备配置要求： 3.1 离子色谱仪主机（含泵等）1台 3.2 电导检测器 1套 3.3 气体调节阀1套 3.4在线自动电解淋洗液发生器 1套 3.5 KOH淋洗液储备罐 1套 3.6自动进样器 1套 3.7 柱温箱1 套 3.8 阴离子自动电解连续再生微膜抑制器 1个 3.9 阴离子保护柱及分析色谱柱 1套 3.10 色谱工作站管理软件1套 3.11 工作站电脑 1套 3.12 样品瓶 250套 4. 工作站硬件配置：CPU四核配置(I7)，内存不小于8G，硬盘不小于1T，DVD/+-RW可擦写光驱，高分辨液晶彩显≥24寸； 5. 数据输出系统：激光，打印分辨率≥1200×1200dpi，自动双面打印。 | 1台 |
| 7 | 紫外可见分光光度计 | 允许整机进口 1、工作条件 1.1、电源：220V±10% 50HZ 1.2、温度：5～40°C 1.3、相对湿度：Max 80% 2. 性能指标 ▲ 2.1 光源：长寿命闪烁氙灯，即开即用，无需预热，光源必须只在测试时才点亮。 2.2 波长范围：190-1100nm 2.3 波长准确度：<±0.5nm（氧化钬）(全光程190-1100nm) 2.4 波长重复性：<±0.08nm（氧化钬） 2.5 波长分辨率(正己烷中的甲苯)：>1.5 2.6 光度准确度（重铬酸钾）：0.005A（≤1A）, 0.006A（≤2A） 2.7 光度重复性（重铬酸钾）：0.002A 2.8 光度线性（重铬酸钾40mg/L-140mg/L）：0.9999 2.9 杂散光（KCl，198nm）：>2.4A或者＜0.004%T 2.10 全程光谱扫描时间：1s 2.11 检测器：2048像素CCD阵列式检测器，瞬时扫描全程光谱 ▲2.12 室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据 2.13 控制器：7英寸彩色液晶触摸屏实现程序控制，无需使用电脑程序控制，能有效的避免繁琐的电脑操作程序；数据可通过U盘导出；或连接USB紧凑型打印机； 2.14 四种直接测量方法：固定波长、扫描、含量、动力学检测 2.15小巧的仪器结构，操作无需电脑，占地面积不超过一张A4大小，有效的节省实验室空间 ▲2.16 仪器具有强大的扩展功能，具有色度功能，后期可以扩展连接多至303位自动进样器，可以和同品牌的电位滴定仪、折光率仪、密度计等仪器联用，实现多参数同时测量。 3、配置要求 3.1. 原装进口仪器主机一台 3.2. 原装进口七英寸彩色液晶触摸屏控制器一台，内含向导软件一套，支持中英法德意俄葡等八种语言 3.3. 配套标准石英比色皿1对 3.4. 中英文用户手册与快速指南一套 4、售后服务与技术支持 1. 验收时提供原生产厂家售后（非代理商售后） 2. 保修一年，具有400服务热线电话提供技术支持服务。 | 1台 |
| 8 | 真空等离子表面处理系统 | 允许整机进口 1设备用途：用于实验室及小批量生产，是小部件纳米清洗、表面活化、表面改性的理想选择。通过内部预设程序和采用不同的气体来产生化学活性的等离子来轻松完成对材料及样品表面的清洗、脱脂、还原、活化、清除光刻胶、刻蚀等。适用于物理、化学、表面科学、功能材料、粉末材料、电子元器件、包装封装、医学工程、生物、纺织、塑料、电器汽车、工业半导体、微电子、集成电路的研究开发及工艺处理过程。 2工作条件 2.1电压：220V/230V，10A，50 Hz，单相电源 2.2气体供应：取决于实际操作使用 2.3设备体积≤500×400×250 mm 3技术规格 3.1等离子发生器 ▲3.1.1功率：80W（30%-100%功率连续可调） ▲3.1.2射频：40KHz 3.1.3等离子体均匀 3.1.4内部电极耦合 3.1.5电源： ABC Coron 3.2真空腔体 3.2.1由特殊钝化工艺不锈钢制成的矩形真空样品腔，避免化学污染 3.2.2灵活易用的铝滑动门，带有可视窗口及电磁安全屏蔽保护 ▲3.2.3腔体内部尺寸≥200×110×110 mm，容积约≥2.4升 3.3气路系统 3.3.1进口电磁阀 3.3.2一路进气气路，电磁阀开关控制，精度误差±1%，所有的气路管是进口不锈钢材质，标准6 毫米。 3.3.3一路泄气气路 3.4真空系统 3.4.1真空管路配有电磁阀，防止倒吸污染腔体及样品。 3.4.2抽率：8 m3/h，真空度≤8x10-3 mbar 3.4.3最快抽真空时间：＜30 s 3.4.4真空度测量：Edwards皮拉尼Pirani压力传感器系统 3.5用户操作界面 3.5.1彩色显示屏 3.5.2参数设置： 1．真空压力2．等离子发生器功率3．工艺处理时间 3.5.3设置好的最重要的参数在屏幕上显示。 | 1台 |

标项四：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号及技术指标要求 | 数量(台、套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MPE渗透膜分离性能评价装置 | 1.MPE渗透膜分离性能评价装置介绍 MPE膜渗透分离装置主要用于单组分或多组分气相原料的分离过程，通过对进料量及进料组成、回料量及回料组成、渗透量及渗透组成的全组份分析，获得分离过程的相关数据。通过调控温度、压力、流量等条件，考察膜材料在不同条件下的渗透通量、选择系数等，该装置为膜分离工业应用提供基础数据，同时为膜分离工业装置设计提供参考。 2.MPE渗透膜分离性能评价装置流程 反应气体来自高压气瓶，反应气体经减压阀稳压后，由气体质量流量控制器计量并控制流量至给定值进入配气系统。有机液体原料经高压计量泵计量、稳定流量及压力后进入汽化器，有机液体原料经汽化后和不同的反应气体经混合器充分混合后进入膜组件分离系统。膜组件分离器分出的尾气经过压力控制阀控制压力后，经过背压阀放空。渗透口的气体经过背压阀出口进入色谱进行分析。 3.MPE渗透膜分离性能评价装置技术指标及参数 - 分离过程操作压力：0～1Mpa ，控制精度：±0.01 Mpa A减压阀：最大进口压力2500psig 减压阀压力控制范围：0～250psig 减压阀温度：-23℃～80℃ B背压阀：压力控制范围0～250psig 背压阀温度：-23℃～220℃ - ▲分离过程操作温度：20～300℃，控制精度：±1℃ 温控系统采用与组件隔离的加热元件，加热元件热传导传热加热膜组件系统。 - 气体进料量： （1）甲烷气体流量计量程范围：0～200ml/min （2）氢气气体流量计量程范围：0～200ml/min （3）二氧化碳气体流量计量程范围：0～200ml/min （4）乙烷气体流量计量程范围：0～200ml/min （5）乙烯气体流量计量程范围：0～200ml/min （6）氮气气体流量计量程范围：0～1000ml/min （7）氩气气体流量计量程范围：0～500ml/min 质量流量控制器技术指标 1; 调节阀类型; 电磁调节阀. 2; 调节阀静止状态; 常闭. 3; 准确度; ±1.0%F.S. 4; 线性; ±1.0%F.S. 5; 重复精度; ±0.2%F.S. 6; 响应时间; ≤4 秒（T95）. 7; 工作压差范围; （50～300）kPa;. 8; 耐压; 3MPa. 9; 工作环境温度; （5～45）℃. 10; 材料; 不锈钢 316L. 11; 标准密封材料; Viton®，EPDM或 其他由用户指定. 12; 漏率; 1×10-8Pa.m3/s. 13; 接头; Φ3mm. 14; 输入输出信号; （0～＋5.00）V (输入阻 抗≥100KΩ,负 载输出电流能 力≤3mA). 15; 供电电源; ±15V（±5%）（＋15V 50mA,－15V200mA）. - 液体进料泵参数： 流量设定范围：0.01-9.99mL/min，设定步长 0.01mL/min。 流量准确度：≤±0.3%(1.0mL/min，8.5MPa，水，室温) 流量稳定性：RSD≤0.1%(1.0mL/min，8.5MPa，水，室温) 最高工作压力：10MPa(0.001-5.000mL/min) 压力准确性：显示压力误差≤±3% 压力脉动：≤1.0% 泵的密封性：压力 42.0MPa，时间 10min，压降不大于 0.5MPa； 供电电源：AC ，220V，50Hz； 功率：180W； 外型尺寸：420mm×280mm×175mm(长×宽×高) - 气化炉参数： 工作温度：25～200℃， 温度控制精度：±1℃。 气化炉外壳：304不锈钢 使用方式：竖向使用，开启式电炉 加热功率：1000W 4.蒸气渗透膜反应装置的执行规范 （1）GB50235—2010 工业金属管道工程施工规范 （2）GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范 5.MPE膜渗透分离装置环境及现场要求(需客户提供相关设备) - 配电要求：装置需求单相电源220V/AC，总功率约3000W。 - 气体监测要求：由于进料、回料、渗透物中包含易燃易爆气体或液体，现场需要氢气报警器、一氧化碳报警器、烷烃报警器等。 - 回料处理要求：回料中可能含有一种或多种危险气体，需要配套冷却或吸收装置，确保回料安全排放或处理。 - 现场需求：原料气瓶或储液罐远离装置及热源大于10米，装置配套远程断电电源，条件允许配备防爆电器和照明等。 | 1台 |
| 2 | 光照培养箱 | 一、技术参数： 1.采用镜面不锈钢内胆，四角圆弧易清洁； 2.压缩机，循环风机等关键零部件安全、可靠； ▲3.程控光照培养箱可设置10~30段温度变化，可随着光照温度变化，设置不同时间段温度变化； 4.控温范围：5~45℃； 5.温度波动度：±1℃； 6.光照强度：10000LUX以上； 7.消耗功率：2400W； 8.工作室尺寸约为：600×700×1000mm； 9.程控光照强度变化模式：0-20级，20-0级； 二、配置要求： 1、主机一台。 | 1台 |
| 3 | BMP和批处理消化器 | 1、整套系统可以符合以下要求: 1.1. 利用Arduino系统可以在线实时监测沼气或甲烷产量（ml）和评估产沼气/甲烷潜力(ml/g VS)；同时也支持沼气成分分析； 1.2. 系统还可以评估物料的毒性情况、物料厌氧降解动态、共消化效果、预处理效果以及为大规模沼气工程提供真实可靠的数据支持等； 1.3. 所有数据被实时转换成标准温度和压力（STP）状态下的数据，作为比较气体量的标准； 1.4. 整套系统在完全厌氧的条件下，批量进行BMP实验； 1.5. 整套系统包含断电保护功能和SD卡记忆功能，最大程度保证数据的安全； 1.6. 支持用户自行校准系统，购买后维护成本低； 2.配置要求 2.1. 厌氧消化单元 消化器数量：15个 消化器体积：不低于1000毫升 材质：宽口HDPE（高密度聚乙烯），易进料，耐高温、耐腐蚀、耐摔 搅拌系统：1只高端无刷电机在专利齿轮箱的作用下，对15个消化器进行统一的搅拌，转速0-100rpm，转速可调； 加热系统：采用进口品牌Grant的水浴锅，温控范围：0-95摄氏度，控温效果好，使用寿命长；水浴锅配有专门定制的顶盖，密封性能极好，大大避免了不必要的水分蒸发，直到实验结束不需要中途加水； 厌氧消化器顶盖上设有定制的出气口、PH检测端口、取样口等（根据用户需求增减），所有的检测端口均在反应液面以下，以保证厌氧的实验条件 2.2. 气体流量测量单元： 1台集成的气体流量计，由15个0.2L测量通道和15个测量翻斗组成 内置压力和温度传感器 保留了15个沼气收集端口进行沼气成分分析和取样分析 测量原理：体积置换 测量分辨率：8ml, 可根据实际产气量进行实时调整和校准 气体测量范围：8-100ml/min 2.3. 软件单元： 使用的是Arduino在线监测系统，通过干簧管传感器将信号传输给系统，系统对数据进行实时收集分析处理 软件支持现场访问和远程访问 Arduino软件会自动记录最终产气量，单位为ml 和 ml/g VS, 并自动实时转换至STP（标准温度和压力）状态下的数据 可随时随地在电脑上下载每分钟/每小时/每天的数据；系统自动备份下载的数据 包含可充电备用电池24V直流电，续航13个小时 2.4. 实验所需专用集气管一套 2.5. 安装调试包一套 | 1台 |
| 4 | 多功能酶标仪 | 一、技术参数 ▲1.波长范围：330nm-1100nm； 2.波长准确度：±1.0nm； 3.内置光栅单色器； 4.全自动全光谱连续扫描； 5.酶标板孵育； ▲6.读板速度：＜3秒96孔（单波长）； 二、配置要求 1.主机一台（包括LED冷光源、光栅检测器、酶免分析装置）； 2.附件：全波长酶标仪工作站软件一套。 | 1台 |
| 5 | 高温高压固定床微型反应装置 (核心产品) | 设计要求： 高温高压固定床微型反应装置是完整的测试装置，整套装置包含稳定进料系统、反应系统、产物控制和分析系统、控制系统以及必要的备品备件组成。 高温高压固定床微型反应装置将用于反应催化剂的评价，实现催化剂的快速筛选评价。该装置的技术的难点在于：对于此类反应，为避免不锈钢反应器材质可能对催化剂有干扰，装置需配置有石英内衬的不锈钢反应器。另外，对于一些反应，产物中既有轻组分又有重组分，在反应的温度和压力下有可能轻组分是气态、而重组分是液态，如何稳定控制气液两相混合产物的压力，稳定控制产物的取样和分析，确保装置稳定运行、以得到可靠的实验数据也是该装置的关键。 主要原则流程：所采用的气体原料带有一定压力，不同的气体原料进行充分混合后进入反应系统，在一定温度（≯500℃）和一定压力（≯10MPa）条件下进行反应。生产的全部产物同时采用两种方式（1）精确控制气液两相产物压力，通过在高温高压下在线取样，并将样品接入气相色谱进行全组分分析；（2）先将产物气液分离，将气相产物和液相产物进行分离后排空或分析。 系统配有四路气路，用于原料气和吹扫气。气体经过总阀、压力表、过滤器、进口稳压阀稳定至设定压力后通过质量流量计计量并控制流量后由上部进入混合器、在混合器中与其他气体原料混合后从反应器上部进入反应器。配有一支含石英内衬的316L不锈钢反应器，最高耐压不小于10.0MPa，反应器均配有电加热炉，最高加热温度不低于600℃，每个加热炉的恒温区均可达到5cm以上，恒温区的实测精度为±1℃。 控制系统采用仪表+计算机的双重控制方式。要求操作界面友好，方便易懂；主要控制界面和安全提示应为中文。控制界面应能显示跟工艺过程相关的所有仪表读数，包括气相流量、反应器出入口压力、反应器温度、各测温点温度等。能将各种显示关键参数绘制成实时、动态的曲线图。具有控制功能的组件，能够显示给定值、实际值。全部实验运行数据可以实现汇总和导出。 安全方面系统具有超温、超压的声、光报警功能，并能自动切断设备供电和停止相关供料等。当温度超过第一设定值时发出声光报警，超过第二设定值时装置自动切断设备供电和停止相关电路。当系统压力达到第一设定值时发出声光报警，达到第二设定值时停止相关供料。另外配备机械安全阀，当第一、第二级报警失灵时，压力达到安全阀设定值时自动通过排空管线泄压。 技术指标： 1、设计压力：不低于10 MPa，压力控制精度±0.1MPa；； 2、加热炉最高加热温度：不低于600℃； 3、常用使用温度：350℃～550℃； 4、反应器材质：316L不锈钢材质，含石英内衬； 5、催化剂规格：规整催化剂； 6、加热炉类型：单通道加热炉类型：电加热，陶瓷纤维保温材料，对开门式设计； ▲7、加热炉恒温区温控精度：±1℃（热电偶在反应器内轴向拉伸测量床层实测温度）； 8、加热炉恒温区长度：≥5cm（床层实测±1℃）； 9、反应器压力表精度等级：0.25级； 硬件要求： 1、加热炉为电加热炉，对开门式设计，开打后可呈现90°~120°夹角，方便反应器的拆装。加热炉在炉皮外置防烫罩，以保证高温炉高温处不暴露，防烫伤。恒温区长度大于5cm，控温精度达到±1℃（为热电偶在反应器内轴向拉伸测量催化剂床层得到的实测温）。整个加热炉设有超温断电功能，防止误操作损伤加热炉。加热炉采用陶瓷纤维保温材料，3段加热设计，最高加热温度不低于600℃，炉长480mm。（标书中提供实物照片） 2、反应管采用重力悬挂式设计，注意反应管上下两端死体积的消除。反应管的材质为316L不锈钢，内衬石英管。（标书中提供实物照片） 3、反应器入口配备气体混合器。在气体混合器中各组分原料可进行充分的混合，保证各反应器入口的气体流量和组分保持稳定。 4、控压系统需供应商提供相应技术，稳定控制产品气液两相的压力。避免使用高温背压阀所出现的在长期高温反应（如二氧化碳加氢）条件下使用，密封垫圈极易劳损，频繁更换的问题。（标书中提供实物照片） 5、为保证实验的安全运行，装置控制系统具有超温、超压的声、光报警功能，并能自动切断设备供电和停止相关供料等。当温度超过第一设定值时发出声光报警，超过第二设定值时装置自动切断设备供电和停止相关电路。当系统压力达到第一设定值时发出声光报警，达到第二设定值时停止相关供料。另外配备机械安全阀，当第一、第二级报警失灵时，压力达到安全阀设定值时自动通过排空管线泄压。 6、装置框架采用美观的铝合金型材组装框架。 7、控制系统采用仪表+计算机的双重控制方式。要求操作界面友好，方便易懂；主要控制界面和安全提示应为中文。控制界面应能显示跟工艺过程相关的所有仪表读数，包括气相流量、反应器出入口压力、反应器温度、各测温点温度等。能将各种显示关键参数绘制成实时、动态的曲线图。具有控制功能的组件，能够显示给定值、实际值。全部实验运行数据可以实现汇总和导出。 主要配置（包含且不限于）： 序号; 名 称; 技术性能指标; 数量. 1; 两通球阀; 两通道，316L不锈钢阀体，PTFE填料；最大工作压力：6000Psi；工作温度：-54～232℃；Φ1/8′′接口；; 12个. 2; 针阀; 两通道，316L不锈钢阀体，PTFE填料；最大工作压力：6000Psi；工作温度：-54～232℃，Φ1/8′′接口；; 1个. 3; 单向阀; 316L不锈钢阀体，FKM O型圈密封；最大工作压力：3000Psi；工作温度：-23～190℃；开启压力1Psi；Φ1/8′′接口；; 4个. 4; 过滤器; 直通型，316L不锈钢阀体；最大工作压力：3000Psi；工作温度-28～482℃； 0.5μm金属烧结式滤芯；Φ1/8′′接口；; 6个. 5; 安全阀; 316SS阀座，密封FKM； 1/8′′接口；工作温度-23~148℃，设定压力范围：10~225PSi; 1个. 6; 稳压阀; 316阀体，teflon密封，O型圈Viton-A，CV=0.1；工作温度：-26～75℃；1/4''NPT进出口；maxin:4000Psi；maxout: 1500Psi；44系列; 4个. 7; 控压系统; 适用于气液两相控压，缓冲背压方式，含Tescom控压阀及缓冲器 工作温度：常温～300℃； 控压范围1500Psi; 1个. 8; 压力表; 量程：10MPa精度：1.6级，安装形式：径向或轴向，接口：M20*1.5螺纹，检测方式：禁油检测; 9块. 9; 精密压力表; 量程：10MPa，表壳材质：304，接液材质：316，精度等级：0.25级，安装形式：径向，接口：M20*1.5螺纹，检测方式：禁油检测; 1块. 0 压力传感器; 316传感器主体；工作温度：-40～125℃；工作压力：1500Psi；M14螺纹接口；4～20mA（2线）；量程允差：1%；; 1台. 11; 质量流量计; 316L阀体，氟橡胶密封，流量范围：10～500SCCM；准确度：±1.5%FS，最大耐压：3MPa；电压±15Vdc；接口：Φ1/8′′，输入输出信号：0～5Vdc；工作环境温度：5～45℃；; 4台. 12; 流量控制仪表; 精度：0.2级；电源：24VDC；50～60Hz；环境温度：-10～60℃；湿度：≤90%RH，含通讯、数据输出、电源输出、线性电流输出模块等，719（含模块）; 4块. 13; 温度控制仪表; 精度：0.2级；电源：24VDC；50～60Hz；环境温度：-10～60℃；湿度：≤90%RH，含通讯、电压输出、报警模块等，7048/708P（含模块）; 6个. 14; 压力显示仪表; 精度：0.2级；电源：24VDC；50～60Hz；环境温度：-10～60℃；湿度：≤90%RH，含通讯、电压输出、报警模块等，708（含模块）; 1个. 15; 伴热系统; 气体预热，最高加热250℃; 1个. 16; 反应器; 不锈钢材质，石英内衬， 装填规整催化剂; 1个. 17; 石英衬管; 定制; 3个. 18; 加热炉; 对开式，三段式控温，不锈钢网外罩，耐高温陶瓷纤维，600℃; 1个. 19; 高温阀箱; 最高加热：300℃; 1个. 20; 冷却器; 列管式，耐压：10.0MPa，接口：Φ1/8′′，根据介质进行换热面积设计、制作，可与冷却水源或循环冷槽连接; 1个. 21; 汽液分离器; 耐压：10.0MPa，容积：100mL，含两个上接口和一个下接口; 1个. 22; 控制柜; 高强度一体式铝合金框架，含24V电源、固态继电器、报警灯、指示灯、安装导轨、动力、控制、信号及通讯线缆、接线端子、保险管、按钮等; 1个. 23; 安装架; 高强度一体式铝合金框架，含线槽、弹性螺母块、角槽连接件、强力角件、定位螺栓、过线接头、管道/罐体/阀体固定支架等; 1个. 24; 不锈钢管线; 材质：不锈钢316，规格：Φ1/8′′; 1批. 25; 各种接头、配件等; 直通接头、三通接头、变径接头、卡套螺母组等，规格：Φ1/8′′; 1批. 26; 热电偶; E型，0～800℃，Φ1*500/1000，公母插、热电偶补偿导线; 8支. 27; 管线保温; 设计温度：200℃，含保温材料; 1段. 28; 计算机控制系统; 含通讯模块、解密卡、通讯电缆、控制软件等; 1套. 29; 其他; 备品备件、随机资料和专用工具; 1套. 配件耗材及工具清单（包含且不限于） 序号; 货物名称; 规格型号; 数量. 1; 扳手; 8-10; 2个. 2; 扳手; 9-11; 2个. 3; 扳手; 12-14; 2个. 4; 扳手; 13-15; 2个. 5; 扳手; 17-19; 2个. 6; 扳手; 27; 2个. 7; 专用扳手; 内六角; 1套. 8; 球阀; Φ1/8′′接口；卡套连接; 1个. 9; 过滤器; Φ1/8′′接口；卡套连接; 1个. 10; 三通; Φ1/8′′接口；卡套连接; 2个. 11; 两通; Φ1/8′′接口；卡套连接; 5个. 12; 不锈钢管; Φ1/8′′，材质：316，外抛光内酸洗，3米/根; 6根. 13; 石墨垫片; 反应器配套; 80个. 14; 热电偶; E型*1000; 3根. 15; 钢瓶减压表接头 （氢气）; Φ1/8′′接口; 2个. 16; 钢瓶减压表接头 （氮气）; Φ1/8′′接口; 2个. 17; 工具箱; 1个. | 1台 |
| 6 | 静电纺丝机 | 1. 高压电源 1.1内置于设备底座中，面板显示电压和电流 1.2电源2台：调节精度不小于0.01kV（DC） 1.3正电电源：0～+30kV ▲1.4负电电源：0～-30kV（用于所有接收装置切换使用，定向牵引收集） 1.5显示方式：数字显示 1.6调控方式：手动 2. 喷头 ▲2.1四联喷头（不少于4个5ml注射器喷头，直接安装在推注装置上，储液针管与喷头之间无需软管连接） 2.2微球专用喷头 2.3金属喷头 3. 推注装置 3.1全部置于机箱内部；储液针管与喷头之间无需软管连接，喷射时喷头方向为水平；推注泵下方带有升降架，可以手动调节高度；整体放置于平移装置上 3.2装液容量：1～30ml 注射器 3.3可设置任意工作距离，控制工作运行时间 3.4 推注速度：0.001～90 mm/min 3.5 调节精度：0.001mm/min 3.6 推注行程：0～100mm 3.7 喷射间距：50～300mm 3.8 喷射可调角度：-45°～+45° 3.9 增量微调：0.001~100 4. 平移装置 4.1置于机箱内部，承载推注装置往返移动 4.2平移次数：1~9999次 4.3移动速度：1～500mm/min 4.4移动行程：0～300mm 4.5往复平移距离：0~150mm 4.6增量微调：0.001~100 5. 接收装置 5.1 A：喷丝接收器转速：0～140 rpm 喷丝接收器尺寸：直径≥100mm，长度≥350mm，圆柱型 5.2 B：管型接收器转速：0～205 rpm 管型接收器尺寸：φ1-φ8mm，圆柱型（可悬挂于接收器A前方） 5.3 C：微球接收装置：直径5～10cm，转速300～1500rpm 5.4 D：平板接收（可悬挂于接收器A前） 5.5 E：平行取向收丝器转速：0～140rpm 6. 控制装置 6.1主机：7寸OMRON®进口触摸屏控制系统，整合于机箱面板上，手指点触控制，工作过程中参数改变实时响应无需停机 6.2 控制精密度：≥0.001 6.3 可设置实验增量 6.4 可调用实验参数 6.5 可显示实验进展时间 6.6 可任意设定实验时间 6.7 可控制推注、平移、接收装置协同运转或单独运转 7. 环境控制 7.1 空间温度： 室温～70℃可调，精度±5℃（置于箱体内部，触摸屏控制，碳化硅管加热，耐溶剂、耐腐蚀）。 7.2 空间湿度：30%～80%可调，精度±5%（触摸屏控制，机箱底部内置超声波加湿器）。 7.3 除湿附件 7.4 空间气压：常压，不可调 7.5 空间气氛：空气或其它气体接口 8. 附属装置 8.1 LED观测灯 8.2 激光校准器 8.3 紫外灯 8.4 排风口(附带通风管道，长度≥2m) 8.5 顶部通风扇（触摸屏控制） 9. 安全装置 9.1 电源过压保护 9.2 电源过流保护 9.3 工作运行警示灯 9.4 突发急停按钮 9.5 防漏电开关 9.6 玻璃防爆贴膜 10. 配件 10.1 塑料注射器 10.2 锡纸 10.3 杂物收纳盒 10.4 电纺工具套件 11. 规格 11.1 可直接放到实验台上，金属拉丝面板，掀背式 11.2 供电要求：220V, 50Hz，额定功率2000W | 1台 |
| 7 | 电化学工作站 | 1．整套设备符合以下要求: 1.1能够进行双通道测试； 1.2工作电源：AC 220V50Hz； 1.3能够进行如下测试：循环伏安法（CV），线性扫描伏安法（LSV）， 阶梯波伏安法（SCV），Tafel图（TAFEL），计时电流法（CA），计时电量法（CC），差分脉冲伏安法（DPV），常规脉冲伏安法（NPV），差分常规脉冲伏安法（DNPV），方波伏安法（SWV），交流（含相敏）伏安法（ACV），二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV），电流-时间曲线（i-t），差分脉冲电流检测（DPA），双差分脉冲电流检测（DDPA），三脉冲电流检测（TPA），积分脉冲电流检测（IPAD），控制电位电解库仑法（BE） 流体力学调制伏安法（HMV），扫描-阶跃混合方法（SSF），多电位阶跃方法（STEP），交流阻抗测量（IMP），交流阻抗-时间测量（IMPT） 交流阻抗-电位测量（IMPE），计时电位法（CP），电流扫描计时电位法（CPCR），多电流阶跃法（ISTEP），电位溶出分析（PSA），电化学噪声测量（ECN），开路电压-时间曲线（OCPT）； 1.4恒电流范围：3 nA-250 mA； 1.5 CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s； 1.6扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为 1,000 V/s时）； 1.7测量电位分辨率：测量范围的0.0015%； 1.8两个通道最大电位范围：±10 V。最大电流：±250 mA。槽压：±13 V； 2．整套设备全部由生产厂家工厂预安装调试好； 3．配置要求：工作站软件1套。 | 1台 |
| 8 | 软包电池真空预封机 | 1．整套设备符合以下要求: 1.1可对软包电池进行真空预封口； 1.2可放置到手套箱内使用； 1.3可实现抽真空和加热封口功能； 1.4工作电源：AC 220V50Hz； 1.5气源：0.5～0.8MPa压缩空气或惰性气体； 1.6封口温度：可达250℃； 1.7温控精度：±2℃； 1.8热封时间：0～99s； 1.9真空度：可调节，最高到-95Kpa； 1.10 工作节拍：空压时≥180次/h； 1.11封口长度：可达190mm。 2．整套设备全部由生产厂家工厂预安装调试好。 | 1台 |
| 9 | 蓝电电池测试设备 | 1．整套设备符合以下要求: 1.1能够对电池进行恒电流充放测试，要求测试电压范围：0～10V，测试电流范围1 mA～100mA； 1.2工作电源：AC 220V50Hz； 1.3工作模式包括：恒流充放电、恒压充电、恒功率放电、恒阻放电、直流内阻测试、静置； 1.4保护条件：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等； 1.5编程步数：不少于200步； 1.6通道数8； 1.7输入阻抗1MΩ（100mA-5000mA） 1GΩ(100mA以下)； 1.8输出方式：四电极（支持参比电极测试）； 1.9电压精度 0.1%RD±0.1%FS（控制及检测）； 1.10 电流精度0.1%RD±0.1%FS（控制及检测）； 1.11恒功率/恒阻精度 0.2%RD+0.2%FS（控制）， 0.1%RD+0.1%FS（测量）； 1.12电压分辩率：5位有效数字（自动）。电流分辩率：5位有效数字（自动）； 2．整套设备全部由生产厂家工厂预安装调试好； 3．配置要求：工作站软件1套。 | 5台 |
| 10 | 小型液压钮扣电池封口机 | 1．整套设备符合以下要求: 1.1能够用于封装CR2016、CR2025、CR2032纽扣电池； 1.2封装、拆卸压力：0-200kg/cm2； 1.3摇杆操作力度：<6kg； 1.4可设定压力上限，以防误操作导致的压力过大产生破坏； 1.5可置于手套箱内操作。 2．整套设备全部由生产厂家工厂预安装调试好。 | 1台 |
| 11 | 电脑微波超声波紫外光组合催化仪 (核心产品) | 1.技术参数要求 1.1微波系统 1.1.1微波频率：2450MHz； 1.1.2微波输入功率≥1600W，微波输出功率≥1000W； 1.1.3微波功率连续可调（0～1000W）。 1.2炉腔系统：腔体容积≥32L。 1.3温度压力控制系统 ▲1.3.1常压温度控制范围：0~300°C，高压温度控制范围：0~260°C，测温精度：±0.1°C；控温精度±1°C； 1.3.2压力传感器量程：0～10MPa，压力控制范围：0～6MPa； 1.3.3控压精度≤±0.05Mpa，测压精度:0.01Mpa。 1.4超声波系统 1.4.1超声波功率：0～1500W； 1.4.2超声波频率：25±1KHz； 1.4.3超声波钛合金探头：Ф8mm、Ф18mm； 1.4.4工作时间：可连续工作99小时。 1.5紫外光系统 1.5.1紫外光波长：365nm，功率：250W。 1.6高压反应容器 1.6.1反应釜容积：100mL，工作压力控制范围0～6Mpa，最高工作压力≥6Mpa（900psi）；最高工作温度≥260℃； 1.6.2高压罐最高耐受压力≥10MPa（1500psi）。 1.7控制系统 1.7.1全自动智能调节保温功率； 1.7.2冷却方式：炉腔内强制快速风冷，排风量≥4M3/min。 1.8注气系统 1.8.1预留相应管路及阀门：高压密闭体系可在反应前注入气体；进行开放式反应时，可安装滴液漏斗和冷凝管，并可通入气体。 1.9搅拌系统 1.9.1提供不同速度的磁力搅拌，速度：1400r/min，高压、常压下均适用。 2.配件与耗材 2.1 50mL异型三口石英玻璃烧瓶 1个2.2 高精度接触式铂金温度传感器 1支 2.3 100mL异型三口石英玻璃烧瓶 1个 2.4 Ф8mm超声波钛合金探头 1个 2.5 250mL异型三口石英玻璃烧瓶 1个 2.6 Ф18mm超声波钛合金探头 1个 2.7 500mL异型三口石英玻璃烧瓶 1个 2.8 三通玻璃管 2支 2.9 磁子 1包 2.10 圆底烧瓶聚四氟乙烯升降托盘 1个 2.11 19#24#硅胶传感器瓶塞 2个 2.12 圆底烧瓶聚四氟乙烯垫圈 1个 2.13 34#聚四氟瓶塞 1个 2.14 100mL高压反应釜 3套 2.15 250V/10A保险管 2支 2，16 遥控器 1个 2.17 34#硅胶瓶塞 1个 2.18 100mL外罐扳手 1 副 2.19 19#24#延长管 2支 | 1台 |
| 12 | 计算机控制电子万能试验机 | 1. 量程范围： 0-50KN 2. 准确度等级： 0.5 级 3. 负荷测量范围： 0.2%—100%FS 4. 试验力示值允许误差极限：示值的 ±0.5% 以内 5. 试验力示值分辨率：最大试验力的 1/±300000 6. 变形测量范围： 0.02%—100%FS 7. 变形示值误差极限：示值的 ±0.5% 以内 8. 变形分辨力：最大变形的 1/300000 9. 位移示值误差极限：示值的 ±0.5% 以内 10. 位移分辨力： 0.05mm 11. 力控速率调节范围： 0.1-10%FS/S 12. 力控速率相对误差： ±0.5% 设置值以内 13. 变形速率调节范围： 0.2—5%FS/S 14. 变形控制速率相对误差： ±1% 设定值以内 15. 位移速率调节范围： 1—500mm/min 16. 位移速率控制精度：速率＜ 0.1mm /min 时，设定值的 ±0.5% 以内, 速率＞ 0.1mm /min 时，设定值的 ±0.2% 以内 17. 恒力、恒变形、恒位移控制范围： 0.5%—100%FS 18. 恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值 ≥10%FS 时，设定值的 ±0.1% 以内；设定值＜ 10%FS 时，设定值的 ±0.5% 以内 19. 有效拉伸空间距离：800mm 20. 有效压缩空间距离：800mm 20. 量程分档：满量程的 0.25 、 0.50 、 0.75 、 1.00 四档 21. 行程限位安全装置：电子非接触式限位保护 22. 超载保护：试验力超过最大试验力10% 时机器自动停机 23. 横梁返回功能：试验结束后横梁以高速返回试验初始位置 24、电源：AC(380±38)V 1.5KW 25. 配备专用计算机及测控软件 26. 能满足金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、帘线等物理性能试验 27. 可提供各种能满足不同材料试验的通用和专用夹具 | 1台 |
| 13 | 转矩流变仪 | 1）可移动式测控主机平台 可以用来研究热塑性材料的热稳定性、剪切稳定性、流动和塑化行为，其最大特点是能在类似实际加工过程中连续准确可靠地对体系的流变性能进行测定，还可以完成热固性材料的固化特性测试。 1.电机转速：不低于3000 rpm 2.减速器：进口 3.动力输出转速：0.1 ~200 r/min 4.转速控制精度：不低于0 .05%F.S 5.扭矩测量方法：悬臂式动态扭矩测量 6.转矩测量量程：0 ~240Nm 7.转矩测量精度：0.1%F.S 8.动态温度控制精度：± 0.5°C 9.静态温度控制精度：± 0.1°C （2）可移动式混炼平台 混合器平台可以进行多组分热塑性材料热融合测试，热固性材料固化性能测试，热稳定性测试，剪切敏感性测试，物料混炼等多种实验。 1.材质：630 2.转子类型：Roller 3.转子工艺：经过高精度抛光后，表面镀铬 4.硬铬镀层厚度：15-20um 5.转 速 比：3：2 6.最大扭矩：不低于240Nm 7.最大转速：不低于200 rpm 8.温度传感器：J型热电偶 9.加热方式：电加热 10.最高温度：不低于350℃ 11.加热器：进口加热管 12.压料方式：手动 13.安全设置：软件+机械 双重保护 （3）软件： 测控软件： 1.虚拟控制界面 2.操作方便 3.控制精度高 炼合器数据处理软件： 1.自动生成实验报告 2.可叠加多次试验结果 3.使用方便 （4） 工作站硬件配置：CPU四核配置(I7)，内存不小于8G，硬盘不小于1T，DVD/+-RW可擦写光驱，高分辨液晶彩显≥24寸； （5）数据输出系统：彩色激光，打印分辨率≥1200×1200dpi，自动双面打印。 | 1台 |
| 14 | 双辊开炼机 | 其主要适用于橡胶，塑料，尼龙等高分子材料的混炼，改性，对色及成型轧片等方面，操作方便等优点。 1.混合容量：约 500g-1000g 2.滚筒尺寸：ф120mm×L350 mm 3.滚筒间距：0.1-5mm 可调 4.滚筒速比：单调频器 5.滚筒转速：0-30r/min 单调频器 6.滚筒材质：KDB 实心材料 7.温度：常温~300℃ 8.温度精度：±2℃ 9.控温精度：±1℃ 10.加热方式：电加热 11.电机：1HP×2 台 12.安全装置：反转门 | 1台 |
| 15 | 平板硫化机 | 将原料放入模具内，在额定压力、温度下将胶料定型，通过壹定时间是制品达到硫化点或者是熔点，从而获得壹定物理性能的制品 。 1.开模方式：全自动上升下降 2.温度：常温~300℃ 3.温度精度：±2℃ 4.控温精度：±1℃，带有压力表，压力可调 5.温度控制器：ＬＥＤ显示器按键设定输入，数值显示 控温方式：P.I.D自整定模式配合高精度传感器， 具有温度自动补偿功能，确保温度均衡. 6.电热板材质：高碳钢精磨后淬火再电镀硬铬 7.加热器：进口 8.工作层数：二层，壹层加热壹层冷却, 9.定时器：LED 0~99 min~9.9hr 10.加热方式：电加热 11.冷却方式：自来水冷却 12.电热板间距：0-70mm | 1台 |
| 16 | 动态老化测试仪 | 主要用于对未加工的高聚物粉料、粒料以及加工成型后的管状、薄板状试样等进行热稳定性测试。具有连续出样以及间断出样的功能，可以直观地看到不同老化时间下试样颜色变化的过程，相比于传统的烘箱至少节约三分之二的测试时间，操作简单且效率高。还可以把试样长度转化成时间标尺，再用色差仪比对不同时间所对应的颜色变化，以此评价材料的热稳定性能，进一步提高生产工艺和优化产品配方等。 1.驱动电机：进口 2.电机转速：8000r/min 3.动态速比：1:200000 4.最大行程：不低于300ml 5.老化温度：室温到350℃ 6.老化时间：1min到2个月 7.温度控制：进口 8.测温传感器：J型热电偶×4 9.预热时间：可以设定 10.加热方式：电加热 11.操作界面：触摸屏 12.配备托盘：托盘A 5条/托盘B 8条 | 1台 |
| 17 | 透光率雾度测定仪 | 1.仪器光源C光源(64474K) 2.测量范围 透光率0-100% 雾度0-100%（0-30%绝对测量） （30.01-100.00%相对测量） 3.最小示值 透光率0.1%，雾度0.01% 4.准确度 透光率≤1% 雾度＜0.5%时，≤±0.01% 雾度＞0.5%时，≤±0.3% 5.重复性 透光率0.5% 雾度≤0.5%时，0.05% 雾度＞0.5%时，0.1% 6.显示方式数码管 | 1台 |

- 三、资信及商务要求表

标项一、标项二、标项三、标项四：

| 售后服务保障要求 | 提供的货物在使用前需进行安装、调试的，乙方需负责安装、调试。提供整台（套）设备的实验指导书或说明书，并培训甲方的使用操作人员。设备符合技术要求，甲方才做最终验收。同时还应做到以下要求： 1、7*24小时提供现场服务响应，在远程支持难以满足服务要求时，24小时内到达现场提供技术支持（情况紧急时要求4小时内赶到现场），查找原因，提出解决方案，直至故障完全排除为止。标项一、二、三设备：要求在12小时内提供解决方案，7天内解决问题，如无法解决，应在7天内提供同档次的设备予以代用。标项四设备:要求在12小时内解决问题，如无法解决，应在当天提供同档次的设备予以代用。投标人需要在投标文件中承诺实现的具体措施。 2、质保期内，须由中标人技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责维修，中标人应将缺陷原因、维修内容、完成维修的时间等报告给采购人，报告一式两份。 |
| --- | --- |
| 质保期和维修 | 1、本项目所需设备国产要求3年原厂质保；进口要求1年原厂质保。中标人在签订合同时提供原厂质保函，如原厂商无故不予授权，中标人需作出保证产品质量和售后服务的承诺。保修期内免费上门维修、维护、更换配件。要求在投标文件中用表格方式列清各设备的具体保修时间。质保期从验收合格日起计算。 2、所有设备及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。中标人负责相关系统软件的免费升级服务，中标人不得以维护期到期为由，拒绝给硬件设备的软件系统升级。可以在官网查询真伪，如发现中标人提供假货，采购人将追究其法律责任。投标人须在投标文件中对上述内容做出承诺。 3、在质保期内，除采购方误操作导致设备的关键部件损坏而产生的费用外， 采购人不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由中标人承担。质保期从验收合格日起计算。 |
| 培训 | 免费提供不少于5次上门操作演示和维修培训服务，培训内容包括：工作原理、操作使用，日常的维护保养等方面的内容；至少培训5-8人能熟悉使用设备且能独立操作。并对常见故障的诊断及处理提出建议。达到采购人使用要求。 |
| 交货时间及地点 | 标项一、二、三：合同签订后3个月内交货并安装调试完成，达到验收标准； 标项四：合同签订后1个月内交货并安装调试完成，达到验收标准； 地点：嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心负责人指定具体地点。 货物的运输费、搬运费、上楼费等相关费用由中标人承担。 |
| 付款条件 | 国产设备付款方式： 方式一：项目经采购人整体验收合格后一次性支付合同价100%货款。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。 方式二：合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。 |
|  | 进口设备付款方式： 方式一：在采购人、采购人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效后，采购人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的40%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式二：在采购人、采购人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效，且进口代理商对外开具信用证后，采购人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的50%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式三：在项目经采购人整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后，采购人一次性付清。 |
| 特别说明 | 1.凡涉及进口设备，但中标供应商无进出口资质的，须委托嘉兴学院的进口代理商办理进口业务。代理服务费由采购人支付。 2.凡中标供应商有进出口资质的，由中标供应商办理进口业务，采购人另行支付代理费（标准按照采购人与固定进口代理商的服务费标准执行） 注：进口代理服务费仅为办理进口业务的服务费，其他所有费用均由投标人在投标报价中综合考虑。除进口仪器设备款（即中标价）和进口代理服务费外，甲方不再另付任何其他费用。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |

- 供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心（三期） |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 投标文件组成： 1、电子投标文件和纸质备份投标文件均由资信技术文件、商务报价文件两部份组成。 2、电子投标文件投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 3、本招标文件所涉及到法定代表人或其委托代理人签字的内容，投标单位可以线下签字后扫描上传。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：开标时间截止后半小时内（2020年5月9日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行投标文件解密。若供应商在规定时间内（2020年5月9日10:00前）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败，则投标无效。 |
| 7 | 开标时间及地点：2020年5月9日9时30在嘉兴市公共资源交易中心开标室（嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧）开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章评标办法及评分标准 |
| 9 | 合同签订后7日内，供应商应按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，作为本合同的履约保证金。采购人收到履约保证金后合同生效。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 12 | 本项目控制价金额：标项1：725万元；标项2：93.5万元；标项3：201万元；标项4：168万元；超过控制价金额报价的投标文件为无效标。 |
| 13 | 投标文件有效期： 90天 |
| 14 | 网上注册： 1、本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。已在浙江政府采购网注册的投标人，可凭用户名和密码，登录政府采购云平台后报名；未注册的投标人，可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名；（详情请见第一章公告“七、报名及招标文件的获取”） 2、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，政府采购中标或成交供应商必须在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”上进行正式供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 15 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 16 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 17 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 18 | 演示：演示方式采用视频或PPT方式，投标单位事先将演示视频或PPT（时间控制在5分钟内）刻录在U盘中，U盘单独密封，与备份文件同时邮寄，未提供演示U盘，演示分得0分。 |
| 19 | 进口设备凡需委托外贸公司办理进口业务的，须委托嘉兴学院指定的进口商代理进口业务，代理费由采购人支付。 |
| 20 | 付款条件：详见“资信及商务要求表中”付款条件条款。 |
| 21 | 中标单位在公示结束后提供纸质标书5份。 |
| 22 | 解释：本招标文件的最终解释权属于采购人和浙江中磊工程咨询有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购人系指嘉兴学院。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）采购方式

本次招标采用公开采购人式进行。

（四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

不允许转包、分包。

（八）是否允许采购进口设备

标项二、标项三允许进口。

（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

2.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效

- 总体要求：

1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（一）投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格响应文件：

1.1供应商营业执照副本复印件

1.2法定代表人授权委托书；

1.3诚信承诺书；

1.4供应商最近一个年度的财政报告；

1.5社保缴纳证明材料（复印件）或社保缴纳承诺函；

1.6最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.7提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

1.8标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、商务技术文件：

2.1投标声明书；

2.2案例成功的业绩（合同复印件及验收报告）；

2.3与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

2.4供应商情况介绍；

2.5商务响应表；

2.6中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

2.7供应商截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟.

2.8投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2.9对本项目系统总体要求的理解；

2.10供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

2.11技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

2.12项目实施人员一览表；

2.13投入本项目的设备一览表；

2.14优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

2.15供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表；

3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：

投标人可根据评分细则按排版自行编制目录。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、辅材和前期方案编制、招投标、审计、招标代理费等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

- 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同供应商的投标文件相互混装;

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）在资信商务技术文件中出现报价的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）供应商案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

(二 ) 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密，解密成功后，代理公司将建立各投标人针对本项目招投标的钉钉群；（请各投标单位在投标截止时间前注册完成钉钉联系方式）

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过钉钉群方式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过钉钉群方式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商可在钉钉群中确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过钉钉群方式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1、形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

本项目由采购人确定中标人。

1.浙江中磊工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的将被取消中标资格，并按相关规定处理。

（二）履约保证金及质量保金

2.1 合同签订后7日内，供应商应按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，作为本合同的履约保证金。采购人收到履约保证金后合同生效。

2.2 签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、代理服务费

1、各标项中标单位向招标代理机构按如下标准交纳中标标项招标代理服务费：以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数,按发改价格【2011】543号文件标准的60%计取，代理服务费收费上限2.5万元，保底收费报价2500元。代理服务费用在采购合同签订前支付给招标代理单位，可采用支票、汇票、电汇等方式。各供应商应在报价时充分考虑以上相关费用。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，价格分为30分，技术资信商务及其他分为70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为中标候选人,排名第二的供应商为候补中标候选人……其他供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

供应商评标综合得分=价格分+资信商务技术分

注：评标顺序先技术，后报价。

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2. 供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

3.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

5.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

6. 监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（二）技术资信商务及其他分（0-70分）

|  | 评标内容及评审要点 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 53分 | 要求：任何一项实质性指标（带▲项）低于招标需求的投标无效。充分考虑用户实际使用需求。基本满足招标货物需求，得4分；专家认定其所投参数优于招标需求的每个加1.5分，最多得10分；如所投指标参数负偏离的每个扣2分，扣完为止。 |  | 0－10 |
|  | 根据采购单位现场实际情况，对供货、安装、调试人员配备、技术（集成）方案和措施的合理性、科学性及有效性，评审打分，优的得5-7分，一般得2-5分，差得1-2分。 |  | 0－7 |
|  | 所投产品是否满足采购单位实际需求或与实际需求切合度，专家再结合品牌知名度、市场占有率、信誉度等情况比较打分。优的得14-18分，一般的得8-14分 ，差的得0-8分。 |  | 0－18 |
|  | 演示 | A．对所投核心产品介绍、如何实施安装、如何培训、售后服务、应急措施等几个方面讲标，同时比较介绍同类产品，并提供图像等资料，对比所投产品的优缺点（PPT或视频展示5分钟）。专家比较打分。优的得12-15分， 一般的得5-12分， 差的得0-5分。 | 0－15 |
|  |  | B．展示已完成项目，提供验收证明、用户评价等（通过照片图像展示），专家比较打分，优的得2-3分，一般得1-2分，差得0-1分。 | 0－3 |
| 资信及商务及其他情况 17分 | 售后服务 | 质保期：超过招标文件规定质保期每增加半年得0.5分，最高得2分。 | 0－2 |
|  |  | 投标人具有仪器设计制造和维修资质，提供证明材料的，得1分 | 0－1 |
|  | 诚信考核 | 凡在投标截止时间前三年内受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分。 投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、企业注册地工商行政管理局信用等级评定AA（含）级，每项得1分，最高得4分。 | 0－4 |
|  | 政策分 | 投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 | 0－2 |
|  | 成功案例 | 提供2015年1月1日以来的类似项目合同及验收报告复印件，与本次投标类似设备的每一个得1分，最高2分。（注：须提供完整的合同及用户出具的验收合格证明,才予以计分）。 | 0－2 |
|  | 维保 优惠 | 根据维保之后，报价维保费高低 专家比较打分书酌情打分。 | 0－2 |
|  | 预付款 | 付款方式如选择无需预付款方式的，得2分 | 0－2 |
|  | 标书制作情况 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1-2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0－2 |
| 总分 |  |  | 70 |

- 嘉兴市政府采购合同（指引）

项目编号：中磊-zjzl-JX（2020）第2号

合同编号：中磊-zjzl-JX（2020）第2号

政府采购计划（预算）确认书号：JM-00034510

采购人（以下称采购人）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

采购人式：公开招标

标项：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心（三期）采购结果签订本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

1．本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2．除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3．如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

1.质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金 /  元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1．付款方式：。

2．当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件、材料成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，货到后，甲方需在十五个工作日内验收，如验收不合格由乙方在三日内负责运回。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方陆份、乙方贰份。

甲方：嘉兴学院                              乙方：

开户银行：工商银行秀洲支行                  开户银行：

银行帐号：1204068009049001258                银行帐号：

地址：嘉兴市越秀南路56号                    地址：

法定代表或委托代理人：                       法定代表或授权委托人：

签订日期： 年 月 日                             签订日期： 年 月 日

签订地点：嘉兴学院

嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心（三期）委托进口仪器设备采购合同

适用于标项二、三

合同编号：

签订日期：

签订地点：嘉兴学院越秀校区

甲方（最终用户）：嘉兴学院

乙方（甲方之受托方：进口代理商）：

丙方（国内中标供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》及《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：               ），甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方的教学科研进口仪器设备由甲方委托乙方办理进口代理事宜进行友好协商，为明确三方的权利与义务，一致达成以下约定事项：

本合同中《嘉兴学院仪器设备采购合同》是指甲方与丙方签订的仪器设备采购合同；《进口仪器设备外贸合同》是指乙方按丙方需求与丙方指定的外商签订的外贸合同；《嘉兴学院外贸进口代理服务项目采购合同》是指甲方与乙方签订的外贸进口代理服务合同。

一、进口仪器设备

| 进口仪器设备外贸合同号 | 进口仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 进口金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 进口仪器设备外贸合同总额 |  | 外币 /人民币 |  |  |

二、授权范围

甲方委托乙方为对外代理，承担甲方指定的进口仪器设备的外贸代理服务工作。

三、权利与义务

甲方：

1.向乙方提供办理免税证明的有关材料，以便其代办进口许可证及免税手续；

2.甲方应按照本合同的约定进行付款。

乙方：

1.负责与丙方指定的外商签订《进口仪器设备外贸合同》及对外付款相关事宜，

保障《进口仪器设备外贸合同》合同目的的实现，并与丙方共同对甲方负责；

2.负责办理仪器设备的进口及减免税手续。

3.负责办理机电产品进口许可证或其他相关的许可证，完成网上申报等有关事宜。

4.根据《进口仪器设备外贸合同》，积极实施对外履约，负责对外开证、购汇、付汇和对内结算等有关事宜，并及时向甲方通报代理项目执行情况，协调有关商务事宜。

5.在仪器设备到达《进口仪器设备外贸合同》规定港（站）后，应负责及时办理进口清关手续，并及时通知丙方将进口仪器设备安全送到甲方指定地点，代垫有关费用。

6.到货后，如进口仪器设备发生规格、型号、质量、数量与《进口仪器设备外贸合同》不符等问题，应办理好商检手续，退换货的报关等出口及复进口事宜，费用由乙方按实际产生的费用向丙方另外收取，并凭借商检部门出具的商检证书，负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后，7个工作日内将款项支付给甲方。乙方逾期支付的，每逾期一日，按应付钱款的千分之一计付逾期付款违约金。

7.非乙方原因造成的滞港、滞报及超期等费用由丙方承担。

8.若代理的仪器设备需要出境维修或退货，须协助甲方办理各种手续。

丙方：

- 负责保障所选外商的资信，确认进口仪器设备的配置和价格。

- 配合乙方及时签订《进口仪器设备外贸合同》，确保货物的质量、维保事宜，及时在甲方指定的地点交货；

3.根据《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：            ）约定的时间和交货方式，按时向甲方交付全新合格的进口仪器设备。

4.应按时做好对进口仪器设备据中仪器设备的验收及调试工作，如发现规格、型号、质量、数量与进口合同约定不符等问题，及时在法定或《进口仪器设备外贸合同》约定的有效期限内，协同乙方向外商交涉及索赔，并协助乙方办理商检证明。

5.本合同项下的进口仪器设备的质量要求、技术标准以及到货后安装调试、技术服务、人员培训、技术资料和验收、售后服务等工作，由丙方按《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：              ）要求执行；

四、支付与结算：

1.进口仪器设备款的支付

进口仪器设备款以中标价人民币（大写）           元 整（小写：￥        元）进行结算，如进口仪器设备不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由丙方承担。

本合同（《委托进口仪器设备合同》）生效后，按以下第     种方式支付：

①甲方预付进口仪器设备中标价的      %（最高不超过中标价的40%）给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

②乙方对外开具信用证后，甲方预付进口仪器设备中标价的      %（最高不超过中标价的50%）给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

③进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，甲方一次性付清。

2.进口代理费的支付

进口代理费由甲方承担，按照《嘉兴学院外贸进口代理服务项目采购合同》第五条“支付与结算”中约定的费率在限额范围内计算，在进口仪器设备按《嘉兴学院仪器设备采购合同》约定终验合格且乙方开具足额、合法、正规的代理服务费发票后付清。本合同进口代理费为人民币             元。

除进口仪器设备款及进口代理费外，甲方不再另付任何其他费用。

五、本合同未尽事宜，应由三方友好协商签订补充协议。

六、执行本合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地约定为嘉兴学院越秀校区。

七、本合同的任何修改、变更须经三方书面同意确认，签字并加盖公章方为有效。

八、本合同自三方授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同有效期为：

。

九、本合同一式    份，甲方执    份、乙方执    份、丙方执    份，具有同等法律效力。

十：特别声明：乙方与丙方之间的结算事宜、纠纷处置等概与甲方无关，由乙丙双方自行协商处理。但整个合同过程中，丙方对甲方负有交货义务以及品质担保义务。本合同履行过程中，如甲方依《嘉兴学院仪器设备采购合同》解除该合同的，则本合同同时解除，乙方退还甲方已支付的钱款。乙方逾期退还的，每逾期一日，按已付钱款的千分之一计付违约金。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人（或授权委托人）：            法定代表人（或授权委托人）：

丙方：

地址：

法定代表人（或授权委托人）：

签订时间：    年   月    日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照JM-00034510号，采购编号：中磊-zjzl-JX（2020）第2号,合同号：中磊-zjzl-JX（2020）第2号，以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供应商留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

第六章　投标文件格式

嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心（三期）

（资格响应文件、商务技术文件、报价文件文件目录）

项目编号：中磊-zjzl-JX（2020）第2号

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

资格响应文件、商务技术文件、报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资格响应文件：

（1）供应商营业执照副本复印件————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

（3）诚信承诺书(格式见附件) ————————————（页码）

5.投标声明书格式：

投标声明书

致嘉兴学院（采购人）：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    的   标段投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年     月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

6、诚信承诺书

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

7.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴学院（采购人）：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

供应商公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

8. 类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                          年    月    日

9.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

10、投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

供应商代表（签名）：                         供应商（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

10.技术响应表格式：

技术响应表

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

11. 社保证明承诺函格式：

社保证明承诺函

浙江中磊工程咨询有限公司：

我公司参与本项目的下列人员，均按规定缴纳社保。

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 社会保障号 | 社保经办机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

特此承诺。

供应商：

12. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

13.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自有设备需提供购销发票复印件，租赁设备需提供租赁协议复印件，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                           年    月    日

15.投标函格式：

投 标 函

致嘉兴学院（采购人）：

根据贵方为项目名称：嘉兴学院绿色生态与低碳能源技术中心（三期）                                     的招标公告（项目编号：中磊-zjzl-JX（2020）第2号），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______         （供应商名称）   标段提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各    份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名：__________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

16、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

供应商（盖章）

日期：  年   月   日

17、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：

18.开标一览表

开标一览表

招标编号：                 标项：

供应商名称：                                                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称（国产） | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（进口） | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| 小计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、辅材和前期方案编制、招投标、审计、招标代理费等一切税金和费用；3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。4、行数可自行扩充。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：       年   月    日

19.投标报价表

投标报价明细表

招标编号：                 标项：

供应商名称：                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称（国产） | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 小计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（进口） | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 小计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                      日期：      年   月    日