广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

公开招标文件

项目名称：直接数字化X射线摄影系统等设备一批

项目编号：GGZC2022-G1-01762-XPZB

采购人：贵港市人民医院

采购代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2022年7月

目    录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求一览表

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及评标标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

# 公开招标公告

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于直接数字化X射线摄影系统等设备一批（项目编号：GGZC2022-G1-01762-XPZB）公开招标公告

项目概况

直接数字化X射线摄影系统等设备一批 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年 8月18日上午9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GGZC2022-G1-01762-XPZB

项目名称：直接数字化X射线摄影系统等设备一批

预算总金额（元）：贰仟壹佰贰拾柒万肆仟柒佰贰拾元（￥21274720.00元）

最高限价（元）：无

采购需求：

标项一

标项名称:A分标：

数量:1

预算金额（元）:叁佰万元（￥3000000.00元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：直接数字化X射线摄影系统（DR）1套，具体内容详见招标文件

最高限价（如有）：

合同履约期限：在采购合同签订之日起60个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项二

标项名称:B分标：

数量:1

预算金额（元）: 肆佰壹拾肆万元（￥4140000.00元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：快速组织处理仪1台、液基细胞学计算机辅助诊断系统（AI）1套、包埋机2台、组织盒书写仪1台、组织脱水机2台、线性染色机1台，具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：

合同履约期限：在采购合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项三

标项名称:C分标：

数量:1

预算金额（元）: 壹仟肆佰壹拾叁万肆仟柒佰贰拾元（￥14134720.00元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超声诊断仪2台、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT）1台、牙科X射线机（小牙片机）1台、数字化影像板扫描仪（牙片宝）1台、口腔综合治疗台（牙椅）21台、种植型口腔综合治疗台（牙椅）1台、无油空压机（1拖10	） 2台、口腔水路消毒一体机1台、根管显微镜4台、自动除颤仪（AED）2台、超声骨刀1台、计算机控制麻醉系统1套、种植机1台、光固化机6台、根管预备机7台、单极高频电刀1台、超声洁牙机7台、牙科用热凝仪6台、蒸汽灭菌器2台、小型全自动清洗消毒器2台，具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：

合同履约期限：在采购合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：分标1、2、3：（1）资质要求：须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件【如为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；如为经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；如为经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）（如为按《医疗器械监督管理条例》无需办理医疗器械经营许可证的情形除外）】；（2）业绩要求：无；（3）其他要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年7月29日至2022年8月18日（投标截止时间前）

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件；未在政采云注册的供应商可在获取招标文件前登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：每本0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 8月18日上午9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标响应。

开标时间：2022年 8月18日上午9时00分（北京时间）

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

（二）其他要求：1.本项目不接受未成功在政采云平台申请获取采购文件的投标人参加投标；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定条件的报价人，三年内均不得参与政府采购活动。

（三）投标保证金：无。

（四）在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往政采云平台下载并安装（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-permission-front.43ec66b7.0.0.03da045082e611ea92d56b556e835c50）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅。（各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。如因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。）

（3）供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）在本项目实行全流程电子化招投标交易，供应商如有需要，可以参与现场开标（所需在线投标响应及解密开启设备自带）并可在开标截止时间前提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份电子投标文件。电子备份投标文件可以通过以下两种方式递交：①以邮寄方式在投标文件解密截止时间前寄到贵港市港北区荷城路1108号(荷城世家)77幢12号商铺（荷城世家北面商铺中段）广西鑫磐工程项目管理有限责任公司；②投标文件解密截止时间前发送至广西鑫磐工程项目管理有限责任公司邮箱ggxinpan@163.com；③在投标文件解密截止时间前按要求密封并送达贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）（具体交易厅详见电子屏幕），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、单位名称并加盖公章。供应商授权采购代理机构解密电子备份投标文件，必须出示授权委托书并加盖投标单位公章。

（5）投标文件网上提交截止后，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，各供应商须在提交投标文件截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的且无法通过政采云“异常处理”端口处理的，系统默认自动放弃。

（6）通过政采云（电子交易平台）上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云（电子交易平台）上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，响应无效。

（五）网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台（广西•贵港）。

（六）监督部门：贵港市财政局政府采购监督管理科   联系电话：0775-4556706、4564649。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贵港市人民医院

地 址：贵港市港北区中山中路1号院

联系方式：甘 工

联系电话: 0775-4200166

2.名 称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地　址：贵港市港北区荷城路1108号(荷城世家)77幢12号商铺（荷城世家北面商铺中段）

联系方式：戈伟梅  0775-4556706

3.项目联系方式

项目联系人：戈伟梅

电　　 话：0775-4556706

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2022年7月28日

第二章 采购需求一览表

说明：

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文的第二条规定。

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持 政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。价格扣除比例详见评标办法。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时必须提供产品属于强制节能产品的证明，以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准。

6、本需求表中的技术参数及性能配置要求为最低配置要求，投标人响应的技术参数及性能配置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写投标明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数及性能（配置）”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

7、如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

8、本需求中的“货物名称”中标明的产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

9、标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

A分标：

所属行业：工业

| 序号 | 设备名称 | 技术参数性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接数字化X射线摄影系统（DR） | 1 功能需求 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统。 2 主要技术规格和要求 2.1 高压发生器 2.1.1 高频逆变式高压发生器频率≥100KHZ； 2.1.2 高压发生器标称电功率≥ 65KW； 2.1.3 管电压可调范围:40-150KV； 2.1.4 最大输出毫安秒:800mAs； 2.1.5 最短曝光时间≤1ms； 2.1.6 具备AEC自动曝光控制； 2.1.7 具备发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光； 2.2 X线球管 ★2.2.1 阳极热容量≥350KHU； 2.2.2 阳极散热率≥97KHU/min 2.2.3 管套热容量≥1.35MHU； 2.2.4 球管焦点≤0.6/1.2mm； 2.2.5 最大承受功率≥ 34/80KW； 2.2.6 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 ； 2.2.7 可通过皮尺测量床旁拍照的距离； 2.2.8 缩光器旋转角度≥±45度； 2.2.9 球管架垂直运动距离≥180厘米； 2.2.10 缩光器内置三级铜滤线器：0.1/0.2/0.3mm； 2.2.11 缩光器照射野可自动调整； 2.2.12 缩光器可调用上次采集的束光野大小； 2.2.13 球管架沿人体纵轴运动距离≥340厘米； 2.2.14 球管架沿人体横轴运动距离≥210厘米； 2.2.15 X线球管套可沿垂直轴旋转≥-150度/+180度； 2.2.16 X线球管套可沿水平轴旋转≥±120度； 2.2.17 具备近台彩色触摸屏； ★2.2.18 具备可视化摆位摄像头，检查过程实时可见患者影像，减少误拍、重拍风险； 2.3 近台操作控制系统 2.3.1 操控方式：电容式触摸屏； 2.3.2 屏幕尺寸≥ 10.1英寸； 2.3.3 屏幕重力感应可自动调整方向； 2.3.4 可显示患者信息，如姓名、患者编号等 ； 2.3.5 具备大小焦点快速切换功能； 2.3.6 具备电离室可调整功能； 2.3.7 具备曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs等）的功能； ★2.3.8 具备图形化摆位指南功能，技师可按照该指南对患者进行准确的摆位； 2.3.9 具备可显示系统状态消息功能； 2.3.10 具备系统状态LED灯带，绿色表示系统就绪，黄色表示曝光中，蓝色表示未就绪或曝光完成，绿色灯带可以完成检查前的确认工作； 2.4 固定平板探测器 2.4.1 探测器材料：碘化铯非晶体硅； 2.4.2 探测器有效尺寸≥42.6×42.6cm； 2.4.3 像素尺寸≤ 139um； 2.4.4 采集灰阶度≥16bits； 2.4.5 空间分辨率≥3.6lp/mm； 2.4.6 采集距阵≥3070 X 3070； 2.4.7 平板无须额外特殊冷却； 2.4.8 DQE（在0.05lp/mm条件下)≥80%； 2.5 无线平板探测器 2.5.1 探测器结构：碘化铯/非晶体硅； 2.5.2 探测器有效尺寸≥42.6×42.6cm； 2.5.3 像素尺寸≤139um； 2.5.4 采集灰阶度≥16bits； 2.5.5 空间分辨率≥3.6lp/mm； ★2.5.6 量子捕获效率 (在0.05lp/mm ，DQE)：≥80%； 2.5.7 采集距阵≥ 3070X3070； 2.5.8 无电缆、无线传输所采集图像； 2.5.9 图像预览时间 ≤ 3秒； 2.5.10 探测器最大承重≥150kg； 2.5.11 探测器重量≤4.2kg； 2.5.12 无线平板探测器可自动充电功能； 2.5.13 无线平板充满电后可拍摄的最大图像数：950张； 2.5.14 无线平板配备把手，可单手移动，且防止意外摔落。 2.6 摄影床 2.6.1 床面高度电动调节范围：≥ 51.5cm-90cm，行程范围≥38.5cm； 2.6.2 床面尺寸≥ 230cm x 80cm； 2.6.3 床面纵向移动范围≥ ± 44cm； 2.6.4 床面横向移动范围≥ ± 14cm； 2.6.5 具备垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放的功能；2.6.6 滤线栅栅比≥13:1； 2.6.7 滤线栅栅密度≥ 40lp/cm； 2.6.8 最大承重量≥ 300kg； 2.6.9 具备球管与床面自动垂直、水平和倾斜跟踪功能。 2.7 胸片架 2.7.1 胸片架可电机驱动高度变化范围：31.5cm-175cm； 2.7.2 源像距SID：115-180cm； 2.7.3 平板接收器可在-20度/+90度变化,并每15度显示刻度，中间任意位置可以停； 2.7.4 滤线栅栅比≥13:1； 2.7.5 滤线栅栅密度≥ 40lp/cm； 2.7.6 X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动； 2.7.7 无线遥控器控制胸片架垂直升降和调整束光野大小。 2.8 系统操作台 2.8.1 具备一体机图像采集工作站； 2.8.2 工作站支持与RIS和HIS系统的集成； 2.8.3 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置； 2.8.4 具备图形化器官程序选择功能； 2.8.5 具备窗宽窗位调整功能； 2.8.6 具备水平和垂直图像镜像功能； 2.8.7 具备图像旋转功能； 2.8.8 具备AP和PA 定位标记功能； 2.8.9 具备全屏图像文本标注功能； 2.8.10 具备图像放大功能； 2.8.11 具备胶片拍照的图像预览功能； 2.8.12 具备图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量； 2.8.13 具备标准、平滑、高对比、高细节四种预定义图像风格一键快速切换，且还可自定义图像风格； 2.8.14 具备边缘增强； 2.8.15 具备噪点抑制； 2.8.16 具备DICOM3.0：有DICOM存储、打印，worklist等功能； ★2.8.17 具备掌上工作站，实时同步刷新显示被检者信息，可进行器官程序选择，显示摆位指南，和拍摄后图像，并可进行后处理操作。可在操作室、检查室和等候室进行操作； 2.8.18 主机操作系统：Windows 10； 2.8.19 主机工作站操作台内存≥8GB； 2.8.20 硬盘容量≥ 1T； 2.8.21 可存储图像数量≥ 10000幅； 2.8.22 显示器≥23.8英寸； 2.9 设备主要部件，球管、高压发生器，为设备整机制造商原厂制造。 | 1 | 套 |
| 一、技术条款 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目为货物项目，单一产品，无核心产品的说法。 |  |  |
| 进口产品 |  | 本分标不接受进口产品投标。 |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | （1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 （2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |
| 合同签订日期 |  | 中标通知书发出后20天内。 |  |  |
| ★合同履约期限 |  | 在采购合同签订之日起60个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |
| ★交货地点 |  | 贵港市内，贵港市人民医院指定现场 |  |  |
| 质量保证 |  | ★1.质保期 1.1自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）正常使用之日起不少于36个月。 1.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》为招标人提供原厂售后服务，设备整机保修质保期不少于36个月（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内，设备发生一般故障时，中标人应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。因对招标人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助招标人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| 验收标准 |  | 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其磋商承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。设备正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 7.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。 1、送货上门，安装调试。 2、签订合同时提供：原生产商印制的彩页、白皮书和技术参数表及整套系统的配置清单。 4、签订合同时必须提供：制造厂商的售后服务承诺书原件。 5、提供：主要零配件及耗材价格。 6、提供：设备详细培训计划书。 内容包括：机器操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 7、随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 8、接故障通知5小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4～12小时。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。 9、产品升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品或技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务。 |  |  |
| 培训 |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| ★付款方式、时间及条件 |  | 全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后30日内，招标人支付合同金额30%作为第一期货款，付款前中标人应提前15日开具全额发票给招标人，剩余70%货款分三年支付，从第二个月开始计算，即分12个季度支付，每季度支付70%货款/12，招标人应当于每季度结束后15日内支付上季度货款，所有款项均不计利息。质保期内如未能按售后服务承诺履约的，付款延后一个月，累计不限。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 本项目不需要履约保证金。 |  |  |
| 包装和运输要求 |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |  |  |
| 保险 |  | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |  |  |

B分标：

所属行业：工业

| 序号 | 设备名称 | 技术参数性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速组织处理仪 | 1、功能：固定、脱水、透明、浸蜡、包埋和冷冻综合一体机； 2、处理技术：多态高频超声空化；或RTPS方法：iMultiHUC组织处理技术； 3、超声频率控制：数字式无暂态频率跟踪控制技术； 4、温控方式：PID精准温控； 5、温控精度：±1℃； ★6、最大处理量:≤100个/批次； 7、处理缸:≤3个，相互独立工作； 8、处理缸容积:≤1800ml； 9、 蜡缸:≤2个； 10、浸蜡缸容积:≤4000ml，可同时对≤3个处理缸标本浸蜡； ★11、 组织处理程序：内置至少15种可编程组织处理程序； 12.、包埋系统：配置包埋区、冷却区和暂存区； ★13、 组织脱水时间：大组织（直径≤1.5cm，厚度≥0.2cm）≥60~90min；小组织（直径≤0.5cm，厚度≥0.2cm）》20~30min； 14、最大功率:≤1800W； 15、超声连续工作时间：≤12小时； ★16、升温速度：试剂升温时间≥10min/45°C；蜡缸融蜡速度：≥45min/62°C；冷台降温速度：≥10min/-4°C； 17、显示器：高灵敏度不小于10寸彩色触摸屏； 18、残蜡管理：配置残蜡回收系统； 19、包埋照明：柔和LED照明灯； 20、滴蜡操作方式：软接触开关； 21、设备使用环境温度：0~40℃； 22、设备使用环境相对湿度：0%~78%，无结露； 23、报警方式：声音、颜色和文字； 24、预约化蜡：具有预约化蜡功能； 25、实时状态监控；标本处理量记录。 | 1 | 台 |
| 2 | 液基细胞学计算机辅助诊断系统（AI） | - ★该产品为由分析软件、扫描仪、服务器构成，产品为一体化注册，非独立注册各个部件再组合的方式。产品具备二类医疗器械注册认证(提供证书扫描件)； - 切片同时装载数量：≥40片； - 明场扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤25s； - 物镜：数值孔径N.A≥0.8； - 明场扫描相机：明场扫描采用线性扫描相机，非面阵相机；相机行频≥60KHZ，保证扫描连续性和最小图像拼接次数； - 平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制； - 为满足日后其他类型AI升级，硬件需支持原机升级荧光模块； - 扫描区域：自动识别和人工设定均可； - 扫描分辨率：≤0.50μm/pixel(20×), ≤0.25μm/pixel(40×), ≤0.125μm/pixel(80×)； - 明场扫描方式：线性扫描技术； - 定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向的重复定位精度应≤0.05μm； - 生产厂家具备GB/T 29490-2013认证证书(提供证书扫描件)； - 图像质量：全息无缝隙图像； - 图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和 Gamma 校正，便于分析. 可自行选择扫描荧光通道颜色； - 切片命名：人工输入&自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码)； - 图像显示：放大或者缩小, 移动位置等，并支持自动播放模式，为医生节省宝贵时间同时又不遗漏任何切片细节； - 图像标注/测量功能：可以利用软件在图像上添加注释，包括矩形、圆、线条、箭头以及标示性旗帜，并提供快速导航，当需要重现时可以方便地找到标示的地方； - 实现多图预览及对比； - 自动识别/手动设置扫描区域，自动设置焦点； - 扫描预览功能：支持多红框、多通道、多层模式扫描。扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置； - 支持本地阅片、支持多浏览器、支持 iPhone 等移动终端、自由缩放、平移、各类标注（图形、文字）； - 切片关机续扫功能； - 支持扫描结束自动关机； - 支持手动显微镜功能（实时预览、自动对焦、自动曝光等功能）； - 智能化曝光值配置（实时浏览、自动曝光、自动对焦、设置曝光值等功能）； - 不规则区域的自动识别（区域识别、焦点识别） - 不规则区域的扫描； - 动态贴图显示扫描进度； - 辅助判读软件实现自动分析判读并提供阴阳性判读； - 阴性检出率≥60%； - 系统用户界面采用B/S，兼容主流浏览器，响应式布局，支持PC端、平板电脑端、手机端使用； - 提供标准化报告模板管理功能，所见即所得的报告编辑模块能够在系统中基于TBS标准格式报告，且支持报告常用语、报告样式、医院LOGO进行可视化个性化配置管理； - 支持病例库、切片库管理，能够对切片和病例根据病种分类。支持列表模式和数据集模式查看已入库数据； - 病例列表支持病理号、切片名、患者姓名的模糊/精确、区间、排除或等于、时间范围、时间段等查询功能，支持按阴性/阳性、TBS分类、成像质量筛选数据。选中的数据能够被导出（导出所选或导出全部）； - 系统提供宫颈细胞学玻片显微扫描成像数字样本质量控制提示； - 支持对辅助分析工作量统计和医生复核/报告工作量统计； - 支持分析进度的跟踪，能够实时查看分析进度和状态,提供服务重启功能； - 支持主流病理信息管理系统对接，将分析结果发送至病理信息管理系统； - 多制片方式支持：支持膜式、自然沉降式和离心沉降式等多种主流制片方式； - 系统支持对接主流品牌扫描设备，以便随时扩容通量； - 精准定位检出的细胞，覆盖所有TBS标准病变细胞（可见）全自动定位，含鳞状上皮内病变细胞、腺上皮病变细胞、生物性感染可见、子宫内膜细胞等； - 支持分析数据和质控数据统计，包括但不局限于阳性率、ASC/SIL比例、标本合格率； - 支持批量导出分析结果和分析报告； - 遵循TBS标准，支持辅助医生出具TBS报告，含标准TBS报告模板，支持系统智能截图、便捷勾选； - 支持病例管理、切片管理、病例检索、切片检索； - 支持数字切片扫描仪、信息管理系统的联动，能够自动绑定切片和切片对应的病例； - 通过系统能力开放接口，能够与病理科管理系统、HIS、LIS、PACS进行对接，通过病理号或检查号进行数据关联和绑定，支持数据拉取和推送模式； - 以标注协议对外提供接口，通过病理或检查号号查看该病例对应的数字切片数据； - 系统数据统计：支持按时间区间、分类类型等维度统计系统中的数据，并以图表形式直观展示； - 管理模块：支持对系统用户、系统权限、系统授权、系统版本进行管理、支持配置报告模版和报告流程、支持定义数据开放流程和接口； - 数据开放接口：提供标准http接口，实现数据文件和数据调阅的解耦，支持病理科管理系统、会诊系统、AI分析接口等各数据协作平台对切片进行调用； - 为后续对接远程平台，投标人或生产厂家具备病理远程诊断平台二类医疗注册证(提供证书扫描件)； - 为后续对接病理信息管理系统，投标人或生产厂家具备病理信息管理系统二类医疗注册证(提供证书扫描件)。 配置清单. 序号; 名称; 数量. 1; 切片扫描仪设备; 1套. 2; 电脑主机; 1台. 3; 电脑显示器; 1台. 4; 电源线; 3条. 5; 高清视频数据线; 1条. 6; 网线; 1条. 7; 液基细胞切片分析软件; 1套. 8; 分析服务器; 1套. 9; 扫描设备控制软件; 1套. 10; 切片浏览软件; 1套. 11; 切片管理软件; 1套. 12; 片仓; 6个. | 1 | 套 |
| 3 | 包埋机 | 1、工作条件： 1.1、环境温度： 5～35℃； 1.2、相对湿度： 50～80%； 1.3、工作电压 ：220-240V，50/60Hz ； 2. 技术性能指标 2.1包埋热台与冷台放置顺序可更换； ★2.2中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟； ★2.3 蜡缸容量≤5升，温度范围50-70℃； ★2.4 热台温度范围≤50-70℃；组织存储槽温度范围≤50-70℃，最多可放置≤300个组织盒；模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度为》5℃；冷热台均可以预约开启； ★2.5 冷台工作温度可调，-3~ -12℃，可放置≤72个组织盒； ★2.6 照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，两套灯光可分开控制；照明灯亮度由暗到亮，≤5级可调；照明灯为LED冷光源，且均为隐藏式设计； ★2.7 集成于主机上的修蜡模块； ★2.8 集成于主机上的加热镊及文件托盘； 2.9 石蜡分配控制杆的位置可调，即可前后移动，适应不同尺寸的标本； 2.11排蜡系统和排蜡阀保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽，便于清洁； 2.12提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热，≤5级可调； 2.13 石蜡喷嘴长度可调。 | 2 | 台 |
| 4 | 组织盒书写仪 | 1.工作条件: 1.1环境温度: 5～40℃； 相对湿度: ＜80％； 工作电压: 220～240V，50～60z，150VA。 2 技术参数 2.1长×宽×高：389×435×810mm（±10mm），重量≥17kg，方便放置于取材台旁，或两个取材台中间，可进行按需打印； 2.2 扫描枪扫描条形码立即自动编写打印包埋盒，符合按需打印的要求； 2.3 可使用进口或国产的标准包埋盒； ★2.4 除了打印色带外，无额外的耗材； ★2.5 机器保养方便； 2.6 可打印各类条码和二维码，与现行所有的 LIS（实验室信息管理系统）或 HIS（医院信息管理系统）兼容，可快速设立自动打印； 2.7 可打印 Windows 操作系统自带的所有字符：如中文、数字及所有的西文字符； ★2.8 三个下载出口，双向下载收集槽； 2.9 字体最小 8 号，最大 72 号，常规、粗体、斜体、粗斜体、带中划线、带下划线，中文字体可选择黑体、宋体及新宋体，文字方向可 90°旋转； ★2.10 2 槽/包埋盒上载容量≤ 150个； ★2.11 热转印色带，开封后可无使用期限； 2.12 打印色带容量：每套5卷，每卷约 20000 个包埋盒； 2.13 打印速度：<10 秒/个。 | 1 | 台 |
| 5 | 组织脱水机 | 1 工作条件： 工作电压：100-240V，50/60Hz； 工作温度： 5～40°C； 相对湿度： 50～80%； 2 .技术性能指标 ★2.1反应缸为圆形设计，搅拌加热均匀无死角；温度范围：室温～65°C，包裹式脱水缸加热； 2.2 最少三层液面装载监测，可分层抽入及排放； 2.3 玻璃材质盖子，允许脱水过程中随时观察反应情况； 2.4 可处理多种类型和大小的组织，最大处理量：≤300个标本组织盒； ★2.5 ≤16个试剂站点（6个脱水试剂瓶：3个透明试剂瓶；2个固定液试剂瓶及2个更换用试剂瓶；3个冲洗位站点，容量≤5L）； ★2.6蜡缸系统：金属蜡缸，3个蜡缸+1个废蜡缸，容量≥5.6L；温度范围：45°C～65°C；双重温度探测功能，通过温度比对实时监测石蜡使液位，无需将石蜡抽到反应缸监测石蜡量； ★2.7试剂预热功能：试剂储存温度，室温30～35°C； ★2.8酒精浓度比重检测，控制试剂质量，不中断脱水程序，环保功能； 2.9少液自动补充功能及试剂借位功能； 2.10 内置备用电池，待机时长≤4小时； ★2.11反应缸向下抽气，控制有害气体排放；（化学、物理方法）双重过滤系统； 2.12 可运行不含二甲苯程序，且无需升温（至85°C），不会影响后续IHC研究； 2.13 延长结束时间可编程设定，甚至无限制延期； ★2.14中文彩色触摸屏，所有信息均为中文显示； 2.15远程监控和实验室信息管理（LIMS）界面具，有遥控报警功能； 2.16 USB数据传输功能。 | 2 | 台 |
| 6 | 线性染色机 | 1. 工作条件: 1.1 环境温度: 5～40℃； 1.2 相对湿度: ＜80％； 1.3 工作电压: AC220～240V，50Hz。 2. 技术参数 2.1 L*W*H：640* 190*190mm（±10mm）； 2.2重量：约7.3kg； 2.3可直接放在冰冻切片机上，方便染色； 2.4总站点≤15个，试剂缸≤14个；收集站≤1个，可容纳≤13张玻片； 2.5试剂缸容量：≤125 ml； 2.6染色时间：≥20秒/缸； 2.7使用方便，单个按钮直接开、关机，无须编程； 2.8冲水缸可按照需要置于不同位点； 2.9独特的单片连续上载功能； 2.10 5分钟内完成染色。 | 1 | 台 |
| 一、技术条款 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目为货物项目，核心产品为：第2项液基细胞学计算机辅助诊断系统（AI）、第5项组织脱水机 |  |  |
| 进口产品 |  | 本标段的 第3项包埋机、第4项组织盒书写仪、第5项组织脱水机、第6项线性染色机接受进口产品。 备注： 1.以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，除《关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号）》规定，采购疫情防控相关的进口产品，无需审批之外，其他进口产品采购审核手续需按规定办妥；如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | （1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 （2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |
| 合同签订日期 |  | 中标通知书发出后20天内。 |  |  |
| ★合同履约期限 |  | 在采购合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |
| ★交货地点 |  | 贵港市内，贵港市人民医院指定现场。 |  |  |
| 质量保证 |  | ★1.质保期 1.1自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）正常使用之日起不少于36个月。 1.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》为招标人提供售后服务，设备整机保修质保期不少于36个月（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内，设备发生一般故障时，中标人应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。因对招标人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助招标人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| 验收标准 |  | 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其磋商承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。设备正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 7.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。 1、送货上门，安装调试。 2、签订合同时提供：原生产商印制的彩页、白皮书和技术参数表及整套系统的配置清单。 4、签订合同时必须提供：制造厂商的售后服务承诺书原件。 5、提供：主要零配件及耗材价格。 6、提供：设备详细培训计划书。 内容包括：机器操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 7、随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 8、接故障通知5小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4～12小时。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。 9、产品升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品或技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务。 |  |  |
| 培训 |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| ★付款方式、时间及条件 |  | 全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后30日内，招标人支付合同金额30%作为第一期货款，付款前中标人应提前15日开具全额发票给招标人，剩余70%货款分三年支付，从第二个月开始计算，即分12个季度支付，每季度支付70%货款/12，招标人应当于每季度结束后15日内支付上季度货款，所有款项均不计利息。质保期内如未能按售后服务承诺履约的，付款延后一个月，累计不限。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 本项目不需要履约保证金。 |  |  |
| 包装和运输要求 |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |  |  |
| 保险 |  | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |  |  |

C分标：

所属行业：工业

| 序号 | 设备名称 | 技术参数性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪 | 一、设备名称：超声诊断仪 二、数量：2台，分为配置1和配置2 配置1： 名称; 单位及数量. 主机; 1台. 凸阵腹部单晶体冰晶探头; 1个. 相控阵儿童经胸心脏探头; 1个. 相控阵成人经胸单晶体冰晶探头; 1个. 相控阵成人经胸矩阵容积探头; 1个. 配置2： 名称; 单位及数量. 主机; 1台. 相控阵成人经胸单晶体冰晶探头; 1个. 相控阵成人经胸矩阵容积探头; 1个. 相控阵经食管矩阵容积探头; 1个. 三、设备用途及说明：以腹部、成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关心血管科研为主，支持实时二维和四维经胸和四维经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。 四、 主要规格及系统概述 4.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： ★4.1.1 具备不小于21英寸医用高分辨率OLED有机自发光显示器； 4.1.2 具备不小于11英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏； 4.1.3 具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节； 4.1.4 具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节； 4.1.5 具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带； 4.1.6 具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比； 4.1.7 具备特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术； 4.1.8 二维灰阶成像单元 4.1.8.1 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示； 4.1.8.2 具备超清斑点噪声抑制技术，支持二维和四维模式； 4.1.8.3 具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式； ★4.1.8.4 具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加彩色信号，支持实时在机激活切换，支持成人经胸四维探头，同时支持经胸二维探头； 4.1.8.5 具备高清成像模式：通过双频率复合采集，提高组织分辨率和对比度； 4.1.8.6 具备复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度； 4.1.8.7 具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿； 4.1.8.8 具备实时宽景成像技术，可前进和后退； 4.1.8.9 具备梯形扩展成像技术； 4.1.8.10具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示； 4.1.9 彩色血流成像单元 4.1.9.1 具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式； 4.1.9.2 具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥7级； 4.1.9.3 具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像； 4.1.9.4 具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流； 4.1.9.5 具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号； 4.1.9.6 具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断； 4.1.9.7 具备彩色帧频独立调节能力； ★4.1.9.8具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像； 4.1.9.9 具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示； 4.1.9.10具备内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流； 4.1.9.11具备血流斑点追踪成像技术：通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、颜色、编码显示心腔内血流动力学的真实状态，支持小儿心脏二维探头、小儿心脏四维探头及经食道心脏四维容积探头； ★4.1.9.12 具备血流斑点追踪成像定量技术：基于血流斑点追踪成像，可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量； 4.1.10 频谱多普勒显示单元及分析系统 4.1.10.1 具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式； 4.1.10.2 HPRF高脉冲重复频率自动启动功能； 4.1.10.3 多普勒频率显示、独立可调； 4.1.10.4 具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围； 4.1.10.5 具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换； 4.1.10.6 具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测； 4.1.10.7 具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像； 4.1.10.8 具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择； 4.1.10.9 具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）； 4.1.11 组织多普勒成像单元 4.1.11.1 具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像； 4.1.11.2 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号； 4.1.11.3 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图； 4.1.11.4 具备在机组织多普勒同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图； 4.1.11.5 具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线； 4.1.11.6 定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间； 4.1.11.7 支持实时三平面成像； 4.1.12 组织谐波成像单元 4.1.12.1 具备编码二次谐波技术； 4.1.12.2 具备编码脉冲反向谐波技术； 4.1.12.3 具备谐波频率和基波频率同时显示； 4.1.13 超声造影成像单元 4.1.13.1 编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像； 4.1.13.2 支持左心室造影； 4.1.13.3 支持血管/腹部造影成像； 4.1.13.4 支持低机械指数的心肌灌注造影成像； 4.1.13.5 支持经胸成人二维及四维探头； 4.1.13.6 支持食道矩阵容积探头； 4.1.13.7 支持小儿经胸探头； 4.1.13.8 具有实时四维造影； 4.1.13.9 具有三平面造影； 4.1.13.10 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影； 4.1.13.11 具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调； 4.1.13.12 具有双时钟计时，存储时间长短可调； 4.1.13.13 可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式； 4.1.13.14 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据； 4.1.13.15 分析结果自动导入系统工作表进行存储； 4.1.14 负荷超声成像单元 4.1.14.1 内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷； 4.1.14.2 可自定义编辑模板； 4.1.14.3 支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段； 4.1.14.4 负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示； 4.1.14.5 回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期； 4.1.14.6 支持二维、多平面和四维成像模式； 4.1.14.7 支持造影成像； 4.1.14.8 支持经食管四维探头； 4.1.14.9 可结合组织多普勒，并能定量分析； 4.1.14.10 支持室壁运动评分； 4.1.14.11 内置在同步化治疗评估模板； 4.1.15 四维成像单元 4.1.14.1 四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头； 4.1.14.2 所有四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式； 4.1.14.3 单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像； 4.1.14.4 多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数至少6个； 4.1.14.5 自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数至少6个； 4.1.14.6 智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等； 4.1.14.7 四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择，角度预设个数至少4个； 4.1.14.8 智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调； 4.1.14.9 具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察，方便局部结构成像； 4.1.14.10 容积帧频可独立调节； 4.1.14.11 高帧频容积采集技术，不降低空间分辨率，而获取高帧频的容积图像； 4.1.14.12 四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号； 4.1.14.13 四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野； 4.1.14.14 具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束； 4.1.14.15 具备断层超声成像，具备5、7、8、12切面可选； 4.1.14.16 具备实时双平面； 4.1.14.17 实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影； 4.1.14.18 任意两点剪切容积成像； 4.1.14.19 智能切面显示:对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构，不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量； 4.1.14.20 实时三维以及实时三维彩色模式下，一键快速镜向反转功能； 4.1.14.21 立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构； 4.1.14.22 心脏内腔镜四维成像技术； 4.1.14.23 具备四维容积渲染成像技术，可基于实时在机及脱机4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量（2个）及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系，可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程，支持实时和回放模式； 4.1.14.24 具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征； 4.1.14.25 具备虚拟存储功能，四维容积图像编辑后可再次存储； 4.1.14.26 扫描助手功能； 4.1.14.27 具有专业的啮齿类动物(如小鼠、兔子等实验动物)成像软件，可采集超高帧频心脏图像，实现基于TVI、二维图像的定量分析； 4.2 测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)； 4.2.1 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等； 4.2.2 心脏功能测量与分析； 4.2.2.1 直线解剖M型和曲线解剖M型； 4.2.2.2 基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算； ★4.2.2.3 在线斑点追踪定量分析: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现； 4.2.2.4 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性； 4.2.2.5 具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面）； 4.2.2.6 具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数； ★4.2.2.7 心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数； 4.2.2.8 基于心脏容积图像的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数:径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，提供17节段牛眼图显示及曲线显示、自动存入报告系统； 4.2.2.9 四维自动左室定量分析：提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数； 4.2.2.10 三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变； 4.2.2.11 能在容积图像上进行直线和面积测量； 4.2.2.12 具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具； 4.2.2.13 具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具； 4.2.2.14 基于容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据，亦可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数； 4.2.2.15 具备主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数； ★4.2.2.16 具备基于容积数据（经胸或经食道均支持）的三尖瓣定量工具，可通过容积建模，获得动静态三尖瓣解剖模型，并可自动获取其主要数据，包括：对合点高度、膨隆容积、膨隆高度、长径、短径、瓣环面积、瓣环周长等15项参数； 4.2.2.17 具备儿科心脏Z-score评分系统； 4.2.3 产科测量软件包 4.2.3.1 内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表； 4.2.3.2 胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比； 4.2.3.3 可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式； 4.2.3.4 包含卵巢与子宫测量报告； 4.2.3.5 测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印； 4.2.4 血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定； 4.2.5 血管内中膜自动测量； 4.3 图像存储与（电影）回放重现单元 4.3.1 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现； 4.3.2 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介； 4.3.3 支持压缩和高清DICOM图像传输； 4.3.4 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析； 4.3.5 USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像； 4.4 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发； 4.5 输入/输出信号: 4.4.1 输入：ECG, USB、VGA； 4.4.2 输出：DVI-D，音频，USB； 4.6 图像管理与记录装置： 4.5.1 内置图像管理系统； 4.5.2 内置SSD固态硬盘存储1TB，其中可用于图像存储空间750GB； 4.5.3 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等； 4.7 连通性： 4.7.1 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输； 4.7.2 支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅； 4.7.3 支持DICOM打印。 五、 技术参数及要求： 5.1 系统通用功能 5.1.1 具备显示器: ≥21英寸，高分辨率、宽视野、有机自发光OLED显示器，分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调； 5.1.2 操作面板具有≥11英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数； 5.1.3 操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等； 5.1.4 操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备； 5.1.5 探头接口：激活探头接口数至少4个； 5.1.6 触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示； 5.1.7 安全性能：符合国家商品安全质量要求； 5.1.8 操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节； 5.2 探头规格 5.2.1 频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1.4-18.0MHz，中心频率可选择≥4种； 5.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 5.2.3 类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头； 5.2.4 B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD； ★5.2.5 探头工作频率范围: 凸阵腹部单晶体冰晶探头1个：2.0-4.0MHz； 相控阵儿童经胸心脏探头1个：2.4-8.0MHz； 相控阵经食管矩阵容积探头1个：3.0-8.0MHz； 相控阵成人经胸单晶体冰晶探头2个：1.4-4.6MHz； 相控阵成人经胸矩阵容积探头2个：1.4-4.2MHz； 5.3 二维灰阶显像主要参数 ★5.3.1 成人相控阵探头扫描角度：10°-118°选择； 5.3.2 成像速率: 相控阵探头：90度，18cm±1cm深度时，帧速率≥100帧/秒 ； 经胸相控阵容积探头：极限帧频≥1000帧，90°×90°、16cm深度时，帧频≥44，经食管矩阵容积探头：极限帧频≥750帧； 5.3.3 二维灰阶成像≥256灰阶； 5.3.4 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频； 5.3.5 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比； 5.3.6 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节； 5.3.7 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组； 5.3.8 心脏扫描深度≥30cm； 5.3.9 腹部探头扫描深度≥45cm ； 5.4 频谱多普勒成像参数 5.4.1 方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD； 5.4.2 多普勒发射频率： 扇扫：≥八段 线阵：≥三段 凸阵：≥六段 5.4.3 最大测量速度： PWD：血流速度≥7.6m/s； CWD：血流速度≥12m/s； 5.4.4 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)； 5.4.5 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D 5.4.6 电影回放：≥90秒； 5.4.7 零位移动：≥6级； 5.4.8 取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调； 5.4.9 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位； 5.4.10 频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成； 5.5 彩色多普勒成像参数； 5.4.1 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示； 5.4.2 实时二同步/三同步显示； 5.4.3 彩色显示帧频： 相控阵扇扫探头、90°角，18cm±1cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s 相控阵扇扫探头、90°角，18cm±1cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s； 5.4.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30°； 5.4.5 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比； 5.4.6 彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s； 5.4.7 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析； 5.6 超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。 | 2 | 台 |
| 2 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT） | 一、主要用途： 用于医院口腔科 X 射线诊断，要求有先进的性能和全面的功能，操作简便。用于口腔颌 面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析，口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。 二、总体要求： 本次采购机型的头颅侧位系统左右位置可根据场地要求任意选择。 三、详细技术要求 1． 影像探测器 1.1 CT探测器： 动态平板探测器； 1.2 CBCT 最小体素尺寸≤85um； 1.3 视野要求： 5×5、8×6、8×8、15×8、15×13； 1.4 头颅探测器： 动态平板探测器，可用于全景拍摄； 2 X 射线球管要求 2.1 管电压：最低管电压≤60Kv；最高管电压≥90Kv； 2.2 电流大小：最小管电流≤3.2mA，最大管电流≥14mA； 2.3 焦点尺寸：≤0.5mm×0.5mm； 2.4 高频直流发生器，最高频率≥150kHz； 2.5 球管最大热容量≥385kJ； 2.6 射线过滤≥3.2 mm AL； 2.7 X射线发生器标称功率≥1750W； 2.8 CBCT 扫描为脉冲曝光； 3 曝光要求 3.1 功能：根据环绕式头部固定支架，自动测量头颅宽度，并根据头颅宽度选择合适的曝光扫描轨迹和剂量； 3.2 功能：X 光准直器自动调整，采用狭缝技术及 V 形光束，可精准的根据所选投照感兴趣区投照，并在全景成像时自动加宽下颌断层区域； 3.3 全自动曝光、自动软组织筛选； 4 机架结构 4.1 开放式机架结构，具备头颅侧位系统； 4.2 头颅侧位系统和 CT 端均具备多处控制面板，控制机架整体电动升降； 4.3 头颅侧位系统及主机端均具备单独的紧急止停按钮； 4.4 头颅侧位系统具备眶耳平面指示激光灯，确保精准定位； ★4.5具备颌托单独的电动升降功能（非颌托和机架整体一起升降），准确快速定位； 4.6 机架端具备彩色触摸屏控制面板，选择并设定拍摄参数及预览影像； 4.7 通过彩色控制面板可实现感兴趣区的可视化自由设定； 4.8 提供线控曝光开关； 4.9 全景分区组合投照模式，可任意组合投照区域，例如右 TMJ,右磨牙、前牙、左侧磨牙，左 TMJ 区域任意组合； 4.10 头颅侧位片投照具备：全头颅，半头颅，自定义范围模式； 4.11 可视化侧位预览图，并可根据预览图调整在控制面板上调整机头位置； 4.12 头颅侧位系统旋转装置具备每 45 度止停位； 4.13 头颅侧位具备前后调节功能，前后调节范围：17cm-26cm； 4.14 全自动软组织筛选：拍头颅侧位摄像中，使用可单独调节的软组织筛选仪，可自动识别面部软组织轮廓并调节相应曝光剂量，无需软件处理，为临床正畸治疗提供可靠的影像诊断，用户手册中提及； 4.15 低剂量技术（LDT）:扫描最低剂量≤32 DAP（mGy cm²），用户手册中提及； 5 图像处理技术 5.1 自动校正技术，获得多层面的影像断层，提供锥形校准模体； 5.2 分层面计算技术，将获得的断层通过计算，确保每一层图像的精准和有效； 5.3全景位有多层全景功能，一次扫描获取至少五张图像，除了原有的中心图像层，还有±3mm和±6mm的四张图像，可选一张保存也可全部保存与软件中，增加了图像层的范围，降低了定位要求并适合不同颌骨形态大小、牙齿不在中心图像层的患者； 6. 定位装置 6.1 具备常规颌托支架，下颌托（可单独电动升降功能），无牙颌支架，TMJ 定位支架； 6.2 头夹可调节头夹宽度，并具备微调功能，确保患者舒适度； 6.3 提供“五点固定”功能：包括咬合定位架、头夹、自动升降颌托 、鼻托、扶手刚性固定； 6.4 水平、中线、尖牙线三条激光辅助定位； 6.5 头颅侧位系统定位装置具备金属标尺及可伸缩式鼻根部托架； 7. 专业第三方影像处理软件 7.1 可与进口分析软件兼容，与口内牙片、口腔综合治疗台内窥镜共用软件平台； 7.2 可记录疾病人信息，测量长度、角度、面积、以及放大功能； 7.3 可在图像加注信息并用指示箭头标识 ；具有插入界面功能，导入电子病历和图像； 7.4 支持 JPG 图像，可以将数码照片的图像导入软件中； 7.5 支持全口牙片模式的显像； 7.6 可在影像上，应用 Windows 程序中的不同工具进行画图； 7.7 种植模拟软件，可模拟种植体植入和排布，含丰富的种植体选择； 7.8 可以和 PACS、RIS 系统相连，可以和 DICOM 打印机相连； 7.9 采用 SQL 数据库，高速安全的网络传输； 8 其他软件 8.1 种植体模拟植入，种植导板输出和加工，丰富的种植体库； 8.2 牙体，牙周，外科，正颌面部，应用软件； | 1 | 台 |
| 3 | 牙科X射线机（小牙片机） | 功能及技术参数要求： 1、高频直流发生器，200kHz； 2、球管电压：60 kV和70kV可选； 3、焦点：≤0.7 mm （IEC 60336 标准） ； 4、总滤过：≥2 mm Al； 5. 阳极热容量：≥7 KJ； 6. 最大X光球管热容量：140 KJ； 7、曝光时间范围：0.02-3.2 秒； 8、可直接选择成人或儿童模式； 9、可直接选择胶片或数字模式； 10、支撑臂稳定，易于定位，拥有抗微动结构防止定位漂移； 11、伸展臂满足360度任意角度定位，拉伸长度可达≥2160mm； 12、遥控装置及远程曝光控制； 13、符合人体解剖学的多种预设程序，实现智能化曝光控制； 14、须使用方便，可根据实际需要手动对曝光设置值进行调整； 15、可根据实践要求，对常用的曝光参数设定值进行程序预设并储存； 16、内置曝光剂量显示。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字化影像板扫描仪（牙片宝） | 一、基本要求 对X光影像板的扫描成像并进行诊断； 二、技术要求 2.1扫描技术:CR技术； 2.5输出功率:≤ 63W； 2.6分辨率:≥ 12 LP/mm； 2.7传输方式:USB2.0、USB3.0； 2.8灰阶≥14 bits； 2.9扫描时间:≤20 S； 2.10内置清除装置:自动； 2.11兼容至少4种尺寸影像板:0#(21×30mm)、1#(23×39mm)、2#(31×41mm)、3#(27×54mm)； 2.12像素尺寸:≥35 um ； 2.13影像板放置方式:电容触摸自动推入,自动识别尺寸； 2.14软件功能:多种的图像处理工具,包括缩放、镜像、亮度和对比度调节、图像转换,强化边缘和定义尺寸等； 2.15具备网络发送、打印、归档等功能。 使用条件 3.1室内工作温度:+10°Ca4C； 3.2工作相对湿度:30%~75%； 3.3大气压力:700hPa~1060hPa。 | 1 | 台 |
| 5 | 口腔综合治疗台（牙椅） | - 额定电压、频率：220V±10％，50HZ±1HZ； - 气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa； - 水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa； - 环境温度：10～40℃； - 大气压力：700hPa～1060hPa； - 1、牙科（患者）椅： - 1.1直流电机驱动，牙椅的俯、仰采用快速电机。 - 1.2靠背背板为优质钢材，靠背背板与牙椅框架整体连接； - 1.3最低椅位：390mm，最高椅位：700mm； - 1.4搭扣形式连接的靠背和座垫，方便更换与维修； - 1.5患者椅采用互动补偿式功能设计，使患者腰部无台阶及搓背感； - 1.6二折式头枕设计，可多角度调整并固定头枕； - 1.7双扶手设计，扶手可上下旋转，便患者上下椅位； - 2、医生操作台： - ★2.1设有电脑触摸式按键，包括：呼叫键、复位键、水杯加热键、观片灯键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键、椅位记忆1、椅位记忆；2、椅位记忆；3、痰位键。 - 2.2医生操作台采用气刹控制； - 2.3医生单元采用固定式器械盘，盘面配硅胶保护罩； - 2.4器械盘枪架可旋转，方便调节器械取放角度； - ★2.5器械盘枪架开关及器械盘升降开关采用气控； - ★2.6医生操作台配液晶显示器，可控制各项操作并显示操作状态； - 3、痰盂： - 3.1碗式陶瓷痰盂，且可向牙椅侧旋转方便使用； - 3.2痰盂可插拔拆装，便于更换，清洗； - 4、脚开关： - 4.1可控制手机转速，实现高速手机干、湿转及吹屑气； - 4.2可控制器械给水； - 4.3可控制椅位的升、降、俯、仰运动及记忆椅位； - 4.4可控制口腔灯开； - 5、口腔灯： - ★5.1口腔灯, 节能、使用寿命长；定位精准无位移； - 5.2光照区光线均匀，光区界限分明，无散射；高效散热设计，避免灯头和光照区发烫的现象； - 5.3照度最大25000lx； - 5.4口腔灯控制键位于灯的底部、医生控制台和助手控制台三个位置，医生及助手可方便操作； - 5.5口腔灯采用无极调光，最大限度满足工作需要； - 5.6口腔灯把手方便拉伸、拆卸，便于清洗消毒，避免交叉感染； - 6、医生座椅 - 6.1医生座椅采用五个万向铝合金材质脚轮滚动，方便移动和锁止； - 6.2医生椅椅背高度可单独调节、倾斜度可调，给不同体型的医生腰部提供良好的支撑。医生椅高度可调，最低椅位440mm；最低行程：120mm； - 6.3医生座椅框架和底座部分全部采用金属材质； - 7、助手操作： - 7.1助手位设有口腔灯、观片灯、漱口水、冲盂水、加热水、呼叫键、急救位键、痰位键、复位键、牙科椅升、降、俯、仰键、记忆位1.记忆位2记忆位3相关功能； - ★7.2助手单元有至少3个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸，控制开关采用气控，可最大程度满足工作需求； - 8、交叉感染控制 - 8.1表面清洁设计： - 8.1.1整体牙椅材料选材须优良、便于清洁和消毒； - 8.1.2一体式陶瓷质地漱口盆，易清洁。配备过滤网，避免污物堵塞下水道，防止堵塞排水口； - ★8.1.3漱口水可通过主控面板、助手控制面板来控制； - 8.2吸唾系统： - 8.2.1机器带过滤系统，提供干净的水、气，过滤直径最小为0.02um； - 8.2.2水、气流量采用电磁阀独立控制，内置水、气压恒定调节系统； - 8.2.3外置式吸唾过滤器，设有过滤网； - 8.3水路管道 - 8.3.1手机头/快接头/治疗台内部有防回吸设计，充分的防止交叉感染的发生； - 8.3.2手机管线回油收集器，保证牙椅内部的干净； - ★8.4管路消毒，采用双水瓶设计，一键式全自动手机管道消毒系统； - 9安全控制 - 9.1具有安全保护功能，遇障碍座椅停止运动； - 9.2当手机工作时，牙科椅被自动锁定； - 9.3设置负载短路及过载保护。保证设备的安全性； - 10箱体 - 10.1主箱体配有USB数据接口，可以提供电子产品充电； - 10.2箱体侧门开启方式采用铰链结构，开启角度大，便于保养，检修。 - 11、主要产品配置 - 光纤高速手机 1支 - 高速手机 1支 - 气动低速手机 1套 - 三用喷枪 2支 - LED口腔灯 1套 - 碗式陶瓷痰盂 1套 - 踏板复合脚开关 1套 - 强吸，弱吸工作手柄 各1套 - 冲盂、自动恒温漱口水定量供给系统 1套 - 医生座椅 1把 | 21 | 台 |
| 6 | - 种植型口腔综合治疗台（牙椅） | - 一、产品参数： - 1.牙椅电动直流电机系统； - 2.头枕、靠背、坐垫可拆卸方便清洗； - 座椅可以左右旋转30°，方便患者上下； - 4. 头枕宽大，治疗过程稳定可靠； - 5. 全不锈钢台面，杜绝使用过程中的污染台面； - 6. 手动锁紧器械臂，可以保证台面在任意工作位置锁定； - 7. 种植工作台可以电动升降。 - 性能及技术参数 - 1、工作条件:额定电压:220V±10％；频率：50HZ±1HZ； - 气源：气压0.5-0.6MPA 水源: 水压0.2-0.4MPA； - 2、结构形式:移动台、治疗托盘台面采用不锈钢结构； - ★3、高速手机1支；气动低速手机1套；三用枪1把； - 4、控制系统:全电脑控制操作系统，电脑控制面板具有特殊位置的二个记忆功能；牙科椅的升降、俯仰、复位、记忆功能操作键；也可以进行脚控操作； - ★5、移动台:主体采用不锈钢工艺制作，可做到防腐，防锈，不退色；可以移动。 - 6、器械盘:不锈钢器械盘设计，扩大医生诊疗空间，器械盘衬钢化玻璃，可高温高压消毒； - 7、器械臂:手动锁定平衡臂，可以在任意位置锁定，整个器械臂推拉自如； - 8、口腔种植灯 1套； - 8.1 由多个LED光源构成，节能、环保； - 8.2 2万小时超长寿命； - ★8.3 长时间工作不发热，照度高达50000 LX，满足种植需求光斑范围大于等于：100×60mm； - 8.4可以无级调节灯光亮度； - 8.5色温可以调节，左右可以调节，三轴旋转； - 9、气控脚开关 - 脚开关可控制高、低速手机工作，实现高速手机干、湿转及吹屑气； - 10. 手术抽吸机： - 10.1采用全塑面板设计； - 10.2设有截流回流装置，减少油雾污染； - 10.3可方便移动； - 10.4极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) ； - 10.5负压调节范围:0.02～0.09MPa(150～680mmHg) ； - 10.6抽气速率：≥32L/min ； - 10.7噪声：≤60dB(A) ； - 10.8贮液瓶：2500ml×2 ； - 10.9电源：AC220V±10%，50Hz ； - 10.10输入功率：150VA±10% ； - 11、纯净水系统：采用气增压供给形式，可满足种植中纯净水的供给。 - ★12、牙科椅 - 牙科椅，全电脑控制操作，具有自动复位、吐痰位、特殊记忆功能，主控板及副控板均设有电脑触摸式按键；动力系统采用直线静音电机，俯仰全过程≤12秒钟，免维护；最低椅位:380mm,最高椅位750mm，负载大于135Kg；牙科椅可水平旋转30度，方便患者上下；内置式地箱；机椅互锁装置，靠背及椅身处设有安全保护装置；牙椅具有角度补偿功能；头枕可任意调节及锁定；宽体牙椅，牙科椅皮垫无缝一次压制成型，皮垫与机身采用搭扣连接；牙科椅为双扶手设计，扶手可依需要打开； - 13、医生座椅、护士座椅。 | 1 | 台 |
| 7 | 无油空压机1拖10 | - 一、性能特点 - 1、干燥系统，气源露点达-20℃以下，确保气源纯净无油无杂质；采用无热再生吸附干燥原理，有效维持高质量压缩空气； - 2、过滤装置：充分过滤压缩气体，有效拦截微小颗粒物质， - 罐体采用纳米银离子抗菌涂层，高效抗（细）菌达至少99.99%，预防感染； - 3、铜芯电机，具有过热保护功能； - 4、应采用高精密气缸，轴承，高耐磨密封材料，阀片，增强耐磨性，有效增加电机使用寿命； - 5、散热风口设计，快速散热，保证电机运行稳定； - 6、智能驱动控制技术，电机专用保护控制模块，系统可平均每个机头的工作时间，延长机头使用寿命，降低能耗，节能省电； - ★7、具有排水功能，避免压缩空气被冷凝水污染，减少维护频率，节省人工成本，碳素钢罐体，内部防锈处理，避免罐体内部锈蚀； - 8、采用无油压缩机，确保压缩气体洁净无油； - 9、采用压力开关，罐体压力达到/减至规定压力，自动启停； - 10、配备安全保护阀，过压自动泄气。 - 二、技术参数： - 1、使用电源：a.c.220 V/50 Hz； - 2、输入功率：≥3000W； - 3、额定排气量：≥320L/min（0.4MPa）； - 4、压力开关：0.55-0.8MPa；； - 5、储气罐容积：≥120L； - 6、噪音：≤73dB（A）； - 7、罐体内部银离子涂层：60-80μm； - 8、罐体内部抗（细）菌率：99.99%； - 9、环境温度：+10℃～+40℃； - 10、相对湿度：≤75%； - 11、大气压力：70kPa～106kPa。 | 2 | 台 |
| 8 | - 口腔水路消毒一体机 | - 微酸性次氯酸水发生器、净化水设备、存储及二次供水设备、水路智能控制设备。 - 二、设备技术参数： - 1、采用无隔膜电解槽电解技术生成次氯酸消毒剂（非化学混合技术）； - 2、采用电解法生成次氯酸、次氯酸水生成量：1.5-3L/分钟，生成次氯酸水PH值范围：4-7，生成次氯酸水有效氯浓度（mg/L）:40-130mg/L； - 3、净化水设备：全自动超滤净化水设备； - 以市政自来水为净水系统进水，适用水压0.1-0.6Mpa, - 可实现双膜对冲，自动定时冲洗。净水流量≥1吨/小时； - 4、存储及二次供水设备： - 存储水箱容积≥40L,非金属材料，且应具有避光、密闭、无浸出的功能。具有远程报警功能，监测水箱缺水、溢水等故障； - 全自动恒压变频水泵，不锈钢泵体。供水压力1-5KG可调。功率600-1200瓦，具备无水保护，压力保护等多种安全设置； - 5、水路控制系统： - 微电脑控制，可通过时间控制全自动实现次氯酸水与纯净水智能切换，无需人工监管； - 设备具有4G互联网云平台，可通过云平台获取运行数据。配备微信小程序,可实现远程监控，实时监测用水； - 触摸屏微电脑控制，生成次氯酸水可选择高、中、低三种不同浓度。可通过时间控制器实现次氯酸水与纯净水智能切换，无需人工监管； - 显示屏具有数据查看功能，可显示实时流量、实时电流、累计流量、电解槽温度、电解槽累计工作时间、泵体温度、供水压力等信息，以便于设备查看及维护。 | 1 | 台 |
| 9 | - 根管显微镜 | - 1、口腔手术显微镜 - 1.1 双目镜筒：0°～190°变角双目镜筒，带瞳距调节结构； - 1.2 镜筒焦距：≥170mm； - 1.3 镜筒瞳距调节范围：瞳距可调，瞳距覆盖范围50-80mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm； - 1.4 目镜：广角目镜， 12.5X /17.7B； - 1.5 放大倍数：3~25倍； - 1.6 视度调节范围：±7D ； - 1.7 转鼓倍率因子：六档y=0.3x,0.5x,0.8x,1.2x,2.0x, 3.0x； - 1.8 总倍率：(F250)2.8x,4.2x,6.9x,10.4x,17.0x,25.6x； - 1.9 大物镜：F≥250mm复消色差；带防溅罩。大物镜变焦应该在200mm-300mm之间；或物镜带有微调焦装置，微调范围≧10mm； - 1.10视场直径：(F250) 8~78mm - 1.11滤色片：黄色滤片、无赤滤片； - ★1.12 支架部分：落地式支架。小横臂旋转角度±150º，上下移动±300 mm；大横臂旋转角度360º； - ★1.13 120°平衡挂臂：显微镜头带120°平衡挂臂，俯仰≥-30°~+60°，旋转≥±60°，可调节扭力平衡和阻尼大小，可以使主镜系统前后、左右无重力旋转； - 1.14光源：冷光源双通道LED合光照明系统集成在显微镜镜头中，亮度连续可调。物面照度（F250）,不低于60,000Lx，平均使用寿命不少于60000小时。额定电压220V±10%；频率50/60Hz； - 1.15 照明光斑直径：(F250) ≥Φ62mm； - 1.16 自动开关：横臂内带有灯泡自动开关装置。 | 4 | 台 |
| 10 | 自动除颤仪（AED） | - 1.物理规格/性能 - 1.1整机重量（含电池）小于等于2.8kg； - 1.2设备具备便携把手； - 1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.2 m跌落冲击； - 1.4防尘防水级别：设备须具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为IP55及以上； - 1.5工作温度范围满足 0ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，能工作≥60分钟； - 1.6工作湿度范围满足 5% ～ 95% 非冷凝； - 1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）； - 2. 除颤性能 - 2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿； - 2.2输出能量：成人最大能量可支持至少360J； - 2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜7s； - 2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s； - 3.除颤电极片 - 3.1类型：提供与机器配套的电极片，有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，连接异常时有语音提示。备用状态时电极片不裸露，取用AED过程中不散落； - 3.2在室温温度环境下，有效期：＞2年； - 3.3待机状态，电极片与主机预先连接，节省开机后插入电极片步骤，提高抢救效率； - 3.4 电极片上具有电极片粘贴方式示意图； - 3.5 主机上有电极片粘贴位置动画提示； - 3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期语音提示； - 3.7提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片； - 3.8 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 - 4. 电池 - 4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命＞4年； - 4.2在适合条件下，至少可支持400次200J除颤治疗除颤治疗或200次360J除颤治疗； - 4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后还可持续至少30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下）； - 5、屏幕/设备操作 - 5.1提供≥7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作； - 5.2彩色显示屏，分辨率不小于800*480像素； - 5.3设备屏幕支持显示ECG波形； - 5.4设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。 - 设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用； - 5.5提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求； - 5.6支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式； - 5.7 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式； - 5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示； - 数据传输和存储 - 6.1 存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gbit，可存储大于≥999份自检报告； - 6.2具备录音功能，可保存至少60分钟抢救现场录音； - 6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等； - 6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 | 2 | 台 |
| 11 | - 超声骨刀 | - 1、工作尖尖端主振幅：5~50um； - 2、工作尖尖端横向振幅：≤30um； - 3、工作尖振动频率：24KHz~40KHz； - 4、蠕动泵流量：30~100ml/min； - 5、主声输出面积：<10 mm²； - 6、多功能脚踏可灵活控制功率、水量； - 7、中文显示液品屏，显示当前功率、档位、水量档位等三模式等信息，通过按键可调整设置； - 8、只切骨不伤软组织，手术精确以微米计； - 9、采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率； - 10、采用微电脑全自动控制； - 12、采用故障报警系统，提高系统安全性； - 13、手柄能耐≥ 134°C 高温和 ≥0.22Mpa 高压消毒； - 14、静音供水，超声微动力下满足冷切割。 | 1 | 台 |
| 12 | - 计算机控制麻醉系统 | - 1、计算机控制给药,可实现安全舒适注射所有口腔局部麻醉位点； - 2、通过音频加视频的实时动态压力传感技术反馈,提示操作者辨别注射部位组织类型； - 3、三种给药模式和速度:慢速模式(一种速度)慢速:0.3ml/min;正常模式(两种速度)慢速0.3ml/min、中速1.7ml/min;涡轮模式(三种速度)慢速0.3ml/min、中速1.7ml/min、快速3.5ml/min； - 4、一体式带针手柄,针头手柄不可分离，至少3种型号规格可选: - 27G-0.4x31.7mm//2、30G-0.3x25.4mm//3、30G1/2-0.3x12.7mm. - 5、配备训练模式,提示操作者每项操作； - 6、具有自动排气和自动回吸功能,防止药液入血； - 7、具有音频和视频报警功能,注射压力过大自动停止注射，有视窗及声音提示药量功能； - 8、具有自动给药功能； - 9、气动脚踏,单一踏板防止误踩； - 10、设备两侧配有放置注射针头帽的插槽,避免医生及患者误伤。 | 1 | 套 |
| 13 | - 种植机 | - 1、 无碳刷的马达； - 2、 扭矩调节在5-70N； - 3、 具有扭矩过载保护功能，保护手术过程中安全； - 4、 脚踏具备防水功能； - 5、转速、扭矩、冷却水流量、故障报警信息在显示屏显示； - 6、冷却水流量最大在100毫升/分钟。水量可由主机三档可调； - 7、适合多种不同速比的弯直手机：20：1（标准/免工具拆装/自发光）,１：１（用于颌面外科手术手机）等； - ８、不少于5程序，操作须简单安全，按键不超过7个。 | 1 | 台 |
| 14 | - 光固化机 | - 1、两种工作模式； - 2、恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果； - 3、大容量电池，一次性充满电，光照至少10秒/次，可连续使用200次以上； - 4、光照强度：1000-2500mW/cm²。 | 6 | 台 |
| 15 | - 根管预备机 | - 一、功能简介 - 根管预备机主要用于根管治疗过程，是根管预各阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。 - 二、特点 - 1、采用高性能无刷电机； - 2、减速比弯机头，360°可旋转，使治疗更方便，口内视野更开阔； - 3、对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针； - 4、 往复模式角度行10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险： - 5、无线手柄： - 6、十种自定义程序和内置多种主流锉系统； - 7、扭矩和速度范围宽，转速：100--1200rpm，扭大E0.4--5.ONcm。 | 7 | 台 |
| 16 | - 单极高频电刀 | - 1、设备输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备； - 2、具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。单极和双极工作频率（主频率）为512kHz； - 3、单极纯切：额定功率（额定负载） ≥350 W（≥500Ω）； - 4、混切1： ≥250 W（≥500Ω）； 混切2： ≥200 W（≥500Ω）；混切3：≥120 W（≥500Ω）； - 5、单极凝：≥ 120 W（≥500Ω）； - 6、双极凝：≥50 W（≥100Ω）； - 7、采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出； - 8、采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值； - 9、保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能； - 10、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警； - 11、中性极板检测系统：单片极板模式采用连续性检测器，双片极板模式，系统自动检测极板与患者接触质量并以排灯显示，若接触质量低于设定值，有声光报警并切断电刀输出，确保安全； - 12、允许连续使用，允许长时间开路和短路； - 13、冷却方式：自然冷却，无风扇； - 14、采用功率器件和开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证； - 15、输出功率稳定（有闭环控制）。 | 1 | 台 |
| 17 | 超声洁牙机 | 一、功能简介： 1、自动供水模式下可使用双氧水，次氮酸钠，洗必泰等专用药液提高临床治疗效果； 2、采用全自动频率跟踪系统，支持自动搜索最佳工作状态； 3、工作过程采用微电脑全自动控制； 4、接插式手柄，带LED灯，操作视野清晰； 5、手柄能耐134°C 高温和 0.22Mpa 高压消毒； 6、正弦波驱动； 7、双水路自由选择（水箱/外接水），可满足不同使用场景。 二、主要技术参数： 1、 输出的尖端主振动偏移（最大值）：90 um； 2、输出的尖端振动频率：28kHz士3kHz； 3、 输出的半偏移力（最大值）：2N； 4、尖端输出功率：3W~20W； 5、主机保险：TO.5AL250V； 6、进水压力：0.1bar~5bar (0.01MRA~0.5MPA) 7、运行模式：连续运行连续运行。 | 7 | 台 |
| 18 | 牙科用热凝仪 | 一、牙胶充填仪 1、无线笔式设计 2、工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒； 3、加热时间短，≤30秒即可达到设定工作温度; 4、OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换； 5、 工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用； 6、 全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡； 7、 自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶。能完成设备的自动清理，能节省设备的维护保养时间； 二、牙胶尖切断器 1、 主机部分 1.1 无线笔式设计 ★1.2 360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度； 1.3 配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样； 1.4 工作尖“安全帽”内六角设计，可多方向操作，至少6个方向可以调整； 1.5 1秒快速加温到≥200度，小于等于5秒快速冷却； 1.6 采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确； 1.7 至少5个工作模式，每个工作模式可单独调整相应的温度； 1.8 不同工作模式下加热温度在90℃到250℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度； 1.9 工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套； 1.10 自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，可设定为 3秒，5 秒，8 秒 和 10 秒，以免损伤牙体组织。 | 6 | 台 |
| 19 | 蒸汽灭菌器 | 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1 容积：≥20L； 1.1.2 设计压力：-0.1/0.3MPa； 1.1.3 设计温度：≥144℃； 1.1.4 使用寿命：≥8年/16000次循环； 1.1.5 主体保温：粘胶纤维保温层； 1.1.6 腔壁加热：覆膜式加热膜； 1.1.7 测试接口：标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口； 1.2 密封门 1.2.1 门数量：单门； 1.2.2 门板：拉伸门板，材料厚度≥2mm； 1.2.3 开关门方式：电机驱动，一键式侧开门； 1.2.4 安全联锁：压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； 1.2.5 门密封方式：自胀式门胶圈； 1.3 管路系统 1.3.1 控制阀：自动控制阀：≥3个直动式电磁阀； 1.3.2 泵： 注水泵：1个具有自吸功能的电磁泵； 循环泵：1个增压泵； ★1.3.3 压力传感器：独立安装压力传感器（非电路板安装式）； 1.3.4 蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； 1.3.5 储水装置： 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L； 1.3.6 水箱排水接头：1个排水接头； 1.3.8 散热器：内置1个体积大于0.001立方米的散热器； 1.3.9 安全阀：内置后藏式安全阀； 1.4 控制系统 1.4.1 操作方式：感应式操作； 1.4.2 控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 1.4.4 界面显示：液晶显示屏：160*160点阵≥3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； 1.4.5 流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； 1.4.6 周期计数器：≥六位数字显示，显示设备运行的周期次数； 1.4.7 记录方式：标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； 可选配带USB接口U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个左右灭菌流程的数据； 1.4.8 记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； 1.4.9 权限管理：多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； 1.4.10 自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； 1.4.11 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； 1.5 程序系统 内置至少13种程序：裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序。 | 2 | 台 |
| 20 | 小型全自动清洗消毒器 | 1.1 清洗舱 1.1.1 容积：≥60L； 1.1.2 材质：304拉丝不锈钢； 1.1.3 对接口：高/低速专用牙科手机对接口,可实现牙科手机内部清洗，注油功能； 1.1.4 使用寿命：≥10年/15000次循环； 1.2 密封门 1.2.1 开门方式：自动旋转门，顶开门； 1.2.2 门结构：单门密封，自动顶开门，防夹手保护； 1.2.3 门玻璃： 1.2.4 安全联锁：关门未关到位或者未关闭程序不可运行； 1.2.5 门压紧方式：主动压紧密封，密封可靠； 1.2.6 门胶条：硅橡胶； 1.3 管路系统 ★1.3.1 干燥系统：独立热风干燥系统对牙科手机外部进行干燥，洁净压缩对牙科手机内部管腔进行干燥； 1.3.2 核心配件：HANNING循环泵、SMC电动执行器、burkert阀组； 1.3.3 计量泵：1个清洗液泵，1个牙科手机注油泵； 1.3.4 循环泵：不锈钢泵体，流量最大160L/分钟； 1.3.6 排水阀：电动执行器，口径大、性能可靠； 1.3.7 空气过滤器：高效过滤器H13； 1.3.8 压缩气过滤减压阀：SMC 过滤减压阀； 1.4 控制系统 控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；每路模拟量输入都使用独立的转换器，通道之间无干扰；触摸感应按键，操作方便，可靠性高；具有故障自动检测功能； 界面显示：128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能； 流程控制：内洗（包含内管路清洗及注油）、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥； 温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度±0.1℃； 加热方式：电加热， 记录方式：内置针式打印机，打印过程关键参数，并记录A0值； 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 1.5 程序系统 内置至少3种程序：清洗注油、清洗消毒、注油。 | 2 | 台 |
| 一、技术条款 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目为货物项目，核心产品为： 第1项 超声诊断仪、第2项口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT）、第5项口腔综合治疗台（牙椅）、第6项种植型口腔综合治疗台（牙椅）、第9项 根管显微镜、第10项自动除颤仪（AED）、第19项 蒸汽灭菌器、第20项小型全自动清洗消毒器 。 |  |  |
| 进口产品 |  | 本分标的 第1项超声诊断仪、第2项口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT）、第3项牙科X射线机（小牙片机）、第4项数字化影像板扫描仪（牙片宝）、第11项超声骨刀、第12项计算机控制麻醉系统、第13项种植机、第18项牙科用热凝仪接受进口产品。 备注：1.以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，除《关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号）》规定，采购疫情防控相关的进口产品，无需审批之外，其他进口产品采购审核手续需按规定办妥；如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | （1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 （2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |
| 合同签订日期 |  | 中标通知书发出后20天内。 |  |  |
| ★合同履约期限 |  | 在采购合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |
| ★交货地点 |  | 贵港市内，贵港市人民医院指定现场 |  |  |
| 质量保证 |  | ★1.质保期 1.1自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）正常使用之日起不少于36个月。 1.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》为招标人提供售后服务，设备整机保修质保期不少于36个月（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内，设备发生一般故障时，中标人应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。因对招标人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助招标人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| 验收标准 |  | 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其磋商承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。设备正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 7.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。 1、送货上门，安装调试。 2、签订合同时提供：原生产商印制的彩页、白皮书和技术参数表及整套系统的配置清单。 4、签订合同时必须提供：制造厂商的售后服务承诺书原件。 5、提供：主要零配件及耗材价格。 6、提供：设备详细培训计划书。 内容包括：机器操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 7、随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 8、接故障通知5小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4～12小时。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。 9、产品升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品或技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务。 |  |  |
| 培训 |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| ★付款方式、时间及条件 |  | 全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后30日内，招标人支付合同金额30%作为第一期货款，付款前中标人应提前15日开具全额发票给招标人，剩余70%货款分三年支付，从第二个月开始计算，即分12个季度支付，每季度支付70%货款/12，招标人应当于每季度结束后15日内支付上季度货款，所有款项均不计利息。质保期内如未能按售后服务承诺履约的，付款延后一个月，累计不限。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 本项目不需要履约保证金。 |  |  |
| 包装和运输要求 |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |  |  |
| 保险 |  | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |  |  |

# 第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：直接数字化X射线摄影系统等设备一批 项目编号：GGZC2022-G1-01762-XPZB 采购计划号：GGZC【2022】1762号 |
| 2 | 投标保证金及履约保证金：根据《贵港市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(贵财采〔2020〕20号)文件要求，本项目免收保证金及履约保证金。 |
| 3 | 采购预算价：A分标：叁佰万元（￥3000000.00元）；B分标：肆佰壹拾肆万元（￥4140000.00元）；C分标：壹仟肆佰壹拾叁万肆仟柒佰贰拾元（￥14134720.00元）。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 |
| 5 | 投标文件：电子版一份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：投标人应于2022年 8月18日上午9时00分前将投标文件上传到政采云平台。应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 7 | 开标时间及地点：本次招标将于2022年 8月18日上午9时00分，通过政采云平台实行在线开标。 投标前准备： 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各投标人应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 投标文件解密时间： 截标时间后30分钟内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据，若电子备份投标与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。 |
| 8 | 评标办法及评标标准：综合评分法。 |
| 9 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。自中标人确定之日起2个工作日内，公告网址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网） 、http://zfcg.ggcz.gov.cn/（贵港市政府采购网）、全国公共资源交易平台(广西.贵港) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后20天内。 |
| 11 | 投标文件有效期：90天 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于招标单位。 |
| 13 | 招标代理服务费：本项目委托招标代理服务费按参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）货物类收费标准进行计算，按发改价格【2015】 299 号文收取，招标代理服务费以收费基准价格收取。中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。各分标具体金额如下：A分标：人民币叁万柒仟元（￥37000.00元）；B分标：人民币肆万玖仟伍佰肆拾元（￥49540.00元）；C分标：人民币壹拾壹万玖仟陆佰柒拾叁元（￥119673.00元），方式为由中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约。 |
| - 15 | - 1、合同验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加 - 强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 - 2、注：采购人应当在政府采购合同中约定预付款,预付款比例原则上不低于合同金额的30%；项目分年安排预算的,每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的,可适当降低预付款比例,但不得低于10%。在保证履约与采购质量的前提下,与疫情防控有关的采购合同可适当提高预付比例。在签订合同时,供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务,采用招标方式采购的,预付款从其相关规定。 - 3、供应商信用信息查询：根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询： - a.查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网；b.查询起止时间：招标公告发布之日起至开标截止时间；c.信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 - 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| - 响应表说明 | - 供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定： - 1、响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。 - 2、一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项。评审时以每一条技术参数为评审依据。 - 3、对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。 - 4、对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意一个数值（含本数）时为无偏离；超过区间范围视为负偏离；此类参数不存在正偏离。 - 5、对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。 - 6、如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。 |

- 投标人须知

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于直接数字化X射线摄影系统等设备一批（GGZC2022-G1-01762-XPZB）项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 法律依据：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》等配套法律法规。

- （二）定义

1、招标招标单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

4、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5、“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （九）特别说明：

★1.不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人按照报价低者推荐中标人资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标人资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标人资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标人资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“采购需求一览表”规定。

★2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，取消中标人资格并报政府采购监督管理部门处理。

★5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

★6、生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- （十）询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.质疑

2.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。具体计算时间如下：

（一）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。即在公告期限届满之前下载文件的，以实际获取采购文件之日起计算；公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日起计算。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

2.3  质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第2.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

2.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

3.  投诉

3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.采购需求一览表；

3.投标人须知；

4.评标办法及评标标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

（一）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件：

（二）电子投标文件按政采云平台要求及本投标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

★（三）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。

（四）投标人提交的投标文件以及投标人与本公司和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

（五）投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

（六）投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

（七）如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

（八）投标文件的组成：投标文件应分为商务及资格审查文件、技术文件和报价文件。投标人应仔细阅读投标文件的所有内容，按投标文件的要求，详细编制投标文件。

1. 资格审查文件

（1）投标声明书（见格式，必须提供）；

- （2）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本扫描件（加盖单位公章，如三证合一的则提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书）（必须提供）

- （3）A、B、C分标的投标人须提供有效的由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件【（如为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》扫描件；如为经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件，如为经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》扫描件），（如为按《医疗器械监督管理条例》无需办理医疗器械经营许可证的情形除外）】（必须提供）

- （4）有效的法定代表人（负责人）身份证扫描件（必须提供）

- （5）委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人有效的身份证扫描件（如为委托代理，则必须提供，见格式）；

（6）投标人提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录（见格式，必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见格式，必须提供）；

2. 商务文件

（1）商务响应表（见格式，必须提供）；

（2）近年供应商类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目的中标通知书扫描件或合同扫描件）；

（3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）；

（4）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（5）符合政府采购政策加分条件证明材料

（6）供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

3.技术文件

（1）技术响应表（见格式，必须提供）；

（2）货物或产品配置清单表；

（3）质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件；

（4）产品出厂标准、质量检测报告；

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）项目实施人员一览表；

（7）售后服务方案；

（8）项目实施方案；

（9）供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）。

4. 报价文件

（1）投标函（见格式，必须提供）；

（2）投标报价明细表（见格式，必须提供）

（3）符合政府采购政策价格扣除证明材料；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

★特别说明：（1）投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

（2）投标文件要求提供的的各种扫描件或原件扫描件，须加盖磋商供应商CA签章，否则其投标无效。

（3）投标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

（4）投标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分的，可以签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传，如已经办理有法定代表人（负责人）签字电子章的，也可以直接签章。无签字（签章）的视为投标无效。

（5）响应文件中所有落款填写的日期均须在招标公告发布之日起至投标截止时间之日止，否则，视为投标无效。

（6）投标文件中提交的所有资料、扫描件、证件、承诺等资料须按规定进行年审或在规定的时间有效期内，否则，视为投标无效。

- （二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，采用投标价格为固定价格，总价包干，合同单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。投标人在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。本项目设有上限价，如果投标人的投标报价超出招标人设定的上限价作无效标处理。

投标人的总报价应该包括：

（1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用；

（5）到现验收的费用。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条）

★4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：无

1、投标人不得存在有下列情形。

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找 不到相关内容的，由供应商自行承担。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。

3.公开招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分的，可以签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传，如已经办理有法定代表人（负责人）签字电子章的，也可以直接签章。无签字（签章）的视为投标无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的递交

1、所有投标文件应于投标文件中规定的时间前上传递交至政采云平台。

电子投标文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为不撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- （2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、招标文件未按照规定上传的，其投标文件将被视为无效。

2、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人（负责人）签字（或签章），或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

★2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（2）投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的均作无效处理。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合招标文件要求，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）为了保证本项目的完成质量，防止不能诚信履约，经评标委员会审核为严重不平衡、不合理报价的。

- 4、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本公司负责落实；

2.本公司将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序：

1.解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。 解密异常情况处理：详见本章七、电子交易活动的中止。

2. 报价确认。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

3.开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.开标结束。

6、注意事项。为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次投标，否则后果自负。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2.资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

3.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（6）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5人以上单数（含5人），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数（含7人）：

1.采购预算金额在 1000 万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、电子交易活动的中止。

1、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（ 1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（ 2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2、出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 八、评标结果

（一）根据《贵港市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（贵财采[2020]16号）文件精神，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西•贵港）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/）发布中标公告，公示期为1个工作日。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 九 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标采购使用单位签订合同。签订合同时间：中标通知书发出后20天内。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以确定招标采购使用单位与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、其他事项

1、中小企业定义

1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准(《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)判断是否为中小企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4视同中小企业情形

(1)符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

(2)以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

2、中标服务费

本项目委托招标代理服务费按参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）货物类收费标准进行计算，按发改价格【2015】 299 号文收取，中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付，具体详见投标人须知前附表。

第四章  评标办法及评标标准

评标办法

一、评标原则

(一)评委组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5人以上单数（含5人），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数（含7人）：

1.采购预算金额在 1000 万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

(二)评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据，对投标人依据本章评标内容，按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………（30分）

1.1政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予20%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分），即评标价=投标报价×（1-20%）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除20%的政府采购政策，即评标价=投标报价×（1-20%）。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除20%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性20%的扣除，不重复享受政策。以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分），即评标价=投标报价×（1-20%）。

（4）联合体投标

供应商为联合体的情况下投标价格扣除方式：接受非小微企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体投标人的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标价=投标报价×（1-6%）。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

（5）中标后分包

允许非小微企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对非小微企业投标人的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标价=投标报价×（1-6%）。接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

1.2符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）之规定， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

注：供应商划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商声明制造商为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明制造商为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：制造商符合残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，未享受优惠政策的投标人的，评标价=投标报价。

1.3以进入评标的最低的评标价为30分。

1.4某投标人价格得分 =   ×30分

1.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术参数性能分………………………………………………………………………………12分

一档（2分）：经评审认定的一般指标有6项及以上的负偏离项；

二档（4分）：经评审认定的一般指标有3-5项负偏离项；

三档（6分）：经评审认定的一般指标有1-2项负偏离项；

四档（8分）：经评审认定的全部指标无负偏离；

五档（12分）：满足第四档的基础上，技术指标有经评审认定的正偏离项，并在投标文件中提供指标证明文件进行佐证。

注：1、《第二章 采购需求一览表》标注“★”的技术参数条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。2、证明文件指生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供扫描件加盖供应商公章）。3、一般技术参数是指除标“★”外的技术参数条款，一般技术参数允许负偏离。

3、项目实施方案……………………………………………………………………28分

由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案，包括实施目标、实施过程、实现思路等内容进行评定，进行独立评分， 不提供方案不得分。

一档（6分）：有简单的项目实施方案，对项目实施目标、实施过程、实现思路有基本描述，项目实施组织机构、安装调试方法较为简单。

二档（17分）：对项目实施目标、实施过程、实现思路描述具体，具有合理的安装调试方法，工期划分基本合理，项目实施组织机构基本满足项目实施要求。管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施等整体方案针对性强，实施流程、项目实施计划项目实施方案等内容基本齐全完善，具有一定的针对性。

三档（28分）：对项目实施目标、实施过程、实现思路科学合理，有详细全面的阐述，安装调试方法具体详细，工期划分合理，项目实施组织机构齐全完善。包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，实施流程、项目实施计划，以及项目的分工安排计划、服务内容和措施等全面完善，项目实施整体方案能够体现出投标人对本项目有专业的理解，针对性较强，可行性高。

4、售后服务方案……………………………………………………………………25分

由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案，包括响应时间、售后服务承诺等内容进行评定，进行独立评分， 不提供方案不得分。

一档（6分）：提供整体维护解决方案，提供简单的故障处理流程、维护保障流程、有售后服务组织架构，售后保障措施表述较简单；按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，到达现场处理故障时间、排除故障时间满足招标文件要求，有免费培训计划，方案整体一般；

二档（15分）：在满足一档条件的基础上；按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在4小时内响应；需要到现场维修的，重大故障修复在12小时内解决，一般问题在8小时内解决，售后服务方案基本可行，较能满足项目要求。实施团队专业配置结构较合理，售后服务能力较好，培训计划及方案较可行，售后服务经验较好，售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）、质量保障等内容较完善可行，满足项目要求。

三档（25分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在2小时内响应；需要到现场维修的，重大故障修复在8小时内解决，一般问题在5小时内解决，售后服务方案完整可行合理细致且可操作性强，满足项目要求。实施团队力量充足，技术性强，有详细完善的售后服务承诺，售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）、质量保障等内容详细完善、有力可行，售后响应及时快速，整体方案内容具体、适用性强，可操作性强。

5、综合实力、业绩分……………………………………………………3分

（1）业绩：供应商或投标产品的生厂产家具有类似业绩的，每提供1个合同的得2分。

注：提供中标通知书扫描件或合同关键页扫描件。

（2）提供核心产品的制造商授权书及售后服务承诺书的得1分，否则不得分。

6、政策分……………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分项报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件）得1分。

（2）投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件得1分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6。

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交的其他资料而未在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）  贵港市人民医院                          采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）                                          项目名称编号：

签  订  地  点                                            签 订 时 间：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

分标：

| 序号 | 物品名称 | 国别 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 /单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：(大写) （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同价格形式：固定总价

3.合同合计金额包括：

（1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用；

（5）到现验收的费用。

4.设备主要配置：（详见附件：配置清单）。

第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

4.乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。

5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方

6.处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四条  包装、运输及交付

1．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。本项目合同不接受损耗。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方地点（甲方指定地点）。

4．合同履约期限：按乙方响应，具体详见合同后附投标人《商务响应表》。

5．乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

6．乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。

第五条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第六条 调试和验收

1.交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。

2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。

（2）当项目完成供货和集成调试后，由中标人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。

第七条　付款方式

1.资金性质：事业收入资金。

2.付款方式：全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后30日内，招标人支付合同金额30%作为第一期货款，付款前中标人应提前15日开具全额发票给招标人，剩余70%货款分三年支付，从第二个月开始计算，即分12个季度支付，每季度支付70%货款/12，招标人应当于每季度结束后15日内支付上季度货款，所有款项均不计利息。质保期内如未能按售后服务承诺履约的，付款延后一个月，累计不限。

第八条 履约保证金

履约保证金金额：无。

第九条 税费及发票开具

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。乙方应在甲方支付货款之日起      日向甲方开具符合甲方要求的相应数额的发票。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求一览表》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 质保期：质保期自验收合格之日起   年。单项产品的质保期以“技术参数要求”中要求为准。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。

3. 售后服务： 按乙方响应，具体详见合同后附投标人《商务响应表》

第十一条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1．本合同履行期限为： 至质保期结束 ；合同履行地点为：甲方指定地点 ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国招标投标法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十七条　本合同一式七份，具有同等法律效力。甲方四份，乙方两份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 贵港市人民医院 | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：贵港市中山中路1号 | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0775-4200292 | 电话： |
| 电子邮箱：A4200166@163.com | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行贵港桥北支行 | 开户银行： |
| 账号：622357491461 | 账号： |
| 邮政编码：537100 | 邮政编码： |
| 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附：1、法人授权委托书

2、产品详细技术参数

3、中标通知书

4、产品授权书

# 投标文件格式

目录

（应有页码）

- 资格审查文件

一、投标声明书

投标声明书

致：贵港市人民医院（招标采购单位名称）：

（投标人名称）      系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。

我（姓名）       系（投标人名称）        的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的

（项目名称）的      分标投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类型服务的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或签章）：

年    月    日

二、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本扫描件（加盖单位公章，如三证合一的则提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书）

三、A、B、C分标的投标人须提供有效的由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件【（如为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》扫描件；如为经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件，如为经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》扫描件），（如为按《医疗器械监督管理条例》无需办理医疗器械经营许可证的情形除外）】

四、有效的法定代表人（负责人）身份证扫描件（必须提供）

五、委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人有效的身份证扫描件（如为委托代理，则必须提供）；

法定代表人（负责人）授权委托书

致：贵港市人民医院

我          【法定代表人（负责人）姓名】系          （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加         （项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                       法定代表人（负责人）签字或签章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：                       授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附件：有效的授权代表身份证扫描件

六、投标人提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录

- 注：根据《贵港市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（贵财采[2020] 16号）要求，政府采购供应商参与政府采购活动实施“承诺+信用管理”的准入制度，不再要求供应商提供相关财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，供应商提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（详见投标文件格式）承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录）。

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国招标投标法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或签章）：

日期：   年   月   日

七、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：贵港市人民医院

我公司参加贵公司组织                       项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年   月  日

#### 商务部分

- 商务响应表；

## 分标：

| 序号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：本表应对招标文件第二章《采购需求一览表》中所列商务条款要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年   月  日

- 近年供应商类似成功案例的业绩证明（同类项目的中标通知书扫描件或合同关键页扫描件）；

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供证明材料：中标通知书扫描件或合同关键页扫描件。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年   月  日

- 本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）；

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：投标根据自身情况提供距采购人最近的服务网点情况（如有）：

（1）提供供应商或其分支机构或其售后服务机构的营业执照扫描件；（如有）

（2）供应商授权本地服务机构的，提供授权书或服务协议扫描件；（如有）

（3）售后服务机构人员提供名单、身份证等证明；装备提供发票等证明。（如有）

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年   月  日

四、投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

五、符合政府采购政策加分条件证明材料

5.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机，同时提供相所投相应型号产品有效的认证证书扫描件。

六、供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

#### 技术文件

- 技术响应表；

## 分标：

| 序号 | 设备名称 | 公开招标采购文件要求 | 投标文件 具体响应 | 是否响应（正偏离或负偏离、无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：应对照招标文件“采购需求一览表”中“技术参数性能要求”逐条说明投标人所提供货物已对公开招标采购文件的货物参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的响应和偏离。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

- 货物或产品配置清单表；

## 分标：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 技术参数性能配置 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

- 质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件；

分标：

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告；

五、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

六、项目实施人员一览表；

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

七、售后服务方案；

## 分标：

投标人根据项目情况及结合自身情况进行自拟。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

八、项目实施方案；

## 分标：

投标人根据项目情况及结合自身情况进行自拟。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

九、供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）。

#### 报价文件

一、投标函：

投 标 函

致：贵港市人民医院：

根据贵方为             项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）       分标提交资信文件、商务文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标文件有效期自开标日起 ___个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人名称(公章)：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日 期：    年   月   日

- 投标报价明细表

分标

| 序号 | 设备名称 | 国别 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 /单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：(大写)人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：         年   月   日

三．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

3.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小微企业无需提供）。

中小企业声明函（货物）

本公司（单位名称）      郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（单位名称）    参加（单位名称）           的（项目名称）         采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称）         ，属于       （采购文件中明确的所属行业）         行业；制造商为

（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元I，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元I，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：I从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

3.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

3.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；