广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

公开招标文件

项目名称：超声诊断仪、多模态医学显示器等设备一批（重）

项目编号：GGZC2022-G1-01988、01997-XPZB（重）

采 购 人：贵港市人民医院

采购代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2022年9月

目    录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求一览表

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及评标标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

# 公开招标公告

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于超声诊断仪、多模态医学显示器等设备一批（重）【项目编号：GGZC2022-G1-01988、01997-XPZB（重）】公开招标公告

项目概况

超声诊断仪、多模态医学显示器等设备一批（重）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年9月26日上午9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GGZC2022-G1-01988、01997-XPZB（重）

项目名称：超声诊断仪、多模态医学显示器等设备一批（重）

预算总金额（元）：捌佰伍拾玖万玖仟壹佰肆拾伍元（￥8599145.00元）

最高限价（元）：捌佰万捌仟元（￥8008000.00元）

采购需求：

标项一

标项名称:A分标：

数量:1批

预算金额（元）:壹佰肆拾玖万壹仟壹佰肆拾伍元（￥1491145.00元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：低频治疗仪1台、超短波电疗机1台、磁振热治疗仪2台、微波治疗仪1台、超声波治疗仪1台、熏蒸治疗机1台、温热电灸综合治疗仪1台、PT凳2台、电动液压手术台1台、手术无影灯1套、高频电刀1套、电动吸引器5台、数字式心电图机1台、半自动体外除颤器1台、眼压计1台、便捷式眼底照相机1台、磨边机1台、验光仪1台、电动多功能理疗床1张、低频脉冲治疗仪5台，具体内容详见招标文件。

最高限价：壹佰肆拾万元（￥1400000.00元）

合同履约期限：在采购合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项二

标项名称:B分标：

数量:1台

预算金额（元）: 叁佰万元（￥3000000.00元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超声诊断仪1台，具体内容详见招标文件。

最高限价： 贰佰柒拾万元（￥2700000.00元）

合同履约期限：在采购合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项三

标项名称:C分标：

数量:1批

预算金额（元）: 伍拾贰万元（￥520000.00元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：儿童保健信息化管理平台1套、麻醉信息系统4	套，具体内容详见招标文件。

最高限价：伍拾贰万元（￥520000.00元）

合同履约期限：在采购合同签订之日起60个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项四

标项名称:D分标：

数量:1批

预算金额（元）: 叁佰叁拾肆万元（￥3340000.00元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：经颅磁刺激仪1	台、经颅直电流刺激系统1	套、VR放松减压系统1套、全自动清洗消毒器1	台、环氧乙烷灭菌器1	台、认知能力矫正软件1套、虚拟身心训练平台1	台，具体内容详见招标文件。

最高限价：叁佰壹拾肆万元（￥3140000.00元）

合同履约期限：在采购合同签订之日起60个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项五

标项名称:E分标：

数量:1批

预算金额（元）: 贰拾肆万捌仟元（￥248000.00元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：IP网络广播系统1套、屏幕显示叫号系统1套，具体内容详见招标文件。

最高限价：贰拾肆万捌仟元（￥248000.00元）

合同履约期限：在采购合同签订之日起20个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：分标A、B、D：（1）资质要求：须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件【如为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；如为经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；如为经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）（如为按《医疗器械监督管理条例》规定无需办理医疗器械经营许可证的情形除外）】；（2）业绩要求：无；（3）其他要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年9月5日至2022年9月26日（投标截止时间前）

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件；未在政采云注册的供应商可在获取招标文件前登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：每本0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月26日上午9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标响应。

开标时间：2022年9月26日上午9时00分（北京时间）

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）政府采购促进中小企业发展：本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

（二）其他要求：1.本项目不接受未成功在政采云平台申请获取采购文件的投标人参加投标；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定条件的报价人，三年内均不得参与政府采购活动。

（三）投标保证金：无。

（四）在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往政采云平台下载并安装（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-permission-front.43ec66b7.0.0.03da045082e611ea92d56b556e835c50）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅。（各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。如因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。）

（3）供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）在本项目实行全流程电子化招投标交易，供应商如有需要，可以参与现场开标（所需在线投标响应及解密开启设备自带）并可在开标截止时间前提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份电子投标文件。电子备份投标文件可以通过以下两种方式递交：①以邮寄方式在投标文件解密截止时间前寄到贵港市港北区荷城路1108号(荷城世家)77幢12号商铺（荷城世家北面商铺中段）广西鑫磐工程项目管理有限责任公司；②投标文件解密截止时间前发送至广西鑫磐工程项目管理有限责任公司邮箱ggxinpan@163.com；③在投标文件解密截止时间前按要求密封并送达贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）（具体交易厅详见电子屏幕），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、单位名称并加盖公章。供应商授权采购代理机构解密电子备份投标文件，必须出示授权委托书并加盖投标单位公章。

（5）投标文件网上提交截止后，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，各供应商须在提交投标文件截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的且无法通过政采云“异常处理”端口处理的，系统默认自动放弃。

（6）通过政采云（电子交易平台）上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云（电子交易平台）上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，响应无效。

（五）网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台（广西•贵港）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）。

（六）监督部门：贵港市财政局政府采购监督管理科   联系电话：0775-4555290、0775-4564649。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贵港市人民医院

地 址：贵港市港北区中山中路1号院

联系方式：甘 工

联系电话: 0775-4200166

2.名 称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地　址：贵港市港北区荷城路1108号(荷城世家)77幢12号商铺（荷城世家北面商铺中段）

联系方式：戈伟梅  0775-4556706

3.项目联系方式

项目联系人：戈伟梅

电　　 话：0775-4556706

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2022年9月5日

第二章 采购需求一览表

说明：

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文的第二条规定。

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持 政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。价格扣除比例详见评标办法。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时必须提供产品属于强制节能产品的证明，以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准。

6、本需求表中的技术参数及性能配置要求为最低配置要求，投标人响应的技术参数及性能配置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写投标明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数及性能（配置）”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

7、如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

8、本需求中的“货物名称”中标明的产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

9、标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

A分标：

| 序号 | 货物名称 | 所属行业 | 技术参数性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频治疗仪 | 工业 | - ★可输出≥6种波形，每个波形可设定不同的治疗方式； - 使用者最多通过三步调节就可给患者轻松治疗，操作面板一目了然； - ★脉冲宽度范围46µs~2.5ms，可适用不同患者的治疗； - 输出电流有效值为0~80mA，并在最小至最大输出范围内连续可调； - 可通过外部电脑连接进行软件升级、处方设定及存储； - 脉冲频率0~1000Hz，频率精度±10%，部分波形精度达到±1%； - 具有短路过流及空载保护功能； - 具有双重保护和隔离保护功能，确保治疗患者的安全； - 输出通道：双通道； - 输入功率：≥100W； - 工作模式：≥28种； - 不小于3.5寸液晶显示屏； - 重量：约8kg； - 尺寸：451×322×198mm，允差±5%。 | 1 | 台 |
| 2 | 超短波电疗机 | 工业 | 1、输出功率：200W，允许偏差±20%； 2、工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%； 3、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%； 4、使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA； 5、工作制：连续工作不小于4h； 6、使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%； 7、外形尺寸：510mm×440mm×930mm，允差±5%。重量：约50kg。 | 1 | 台 |
| 3 | 磁振热治疗仪 | 工业 | 1、显示方式：液晶屏幕显示界面。 ★2、操作方式：支持一键飞梭的操作方式； - 输出路数：双路、可同时连接二个治疗导子； - 导子种类：可提供四种不同形状的导子，以供用户选择其中的两种； - 功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗； ★6、功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联； 7、磁场强度：≤38mT； 8、振动强度（频率）档位数：三档； 9、振动强度（频率）弱档：40Hz±1Hz； 10、振动强度（频率）中档：46Hz±1Hz； 11、振动强度（频率）强档：50Hz±1Hz； 12、治疗模式种数：四种； 13、治疗模式1：连续； 14、治疗模式2：工作周期2.5S±0.2S； 15、治疗模式3：工作周期3.0S±0.2S； 16、治疗模式4：工作周期4.0S±0.2S； 17、热疗功能档位：可选择关闭或开启； 18、热疗功能温控范围：35℃～70℃连续可调，步距1℃、精度±5℃； 19、定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％。 | 2 | 台 |
| 4 | 微波治疗仪 | 工业 | 1、工作频率：2450MHz±30MHz： 2、单路大功率输出； 3、理疗辐射器要求：标配配置≥3个辐射器，辐射器驻波比S≤1.5； 4、理疗时间：1min～30min，步进可调：步距1min；治疗0-99秒且治疗结束都有报警声响提示； 5、不小于10寸触摸屏全中文智能控制； 6、内置不小于5个治疗处方可任意选择； ★7 、输出模式：连续波输出、脉冲波输出、三角波输出、正玄波输出并可任意选择。 | 1 | 台 |
| 5 | 超声波治疗仪 | 工业 | 治疗原理：超声波治疗仪是一种深层次的热疗，可渗透到肌肉的下面，可促进血液循环，愈合伤口和缓解疲劳的肌肉和韧带，通过影响神经系统有效的缓解疼痛，适用于慢性软组织伤痛、关节炎、风湿病等。 技术参数： - 输入电压：a.c.220V； 2、输入频率：50Hz±1Hz； 3、输入功率：50VA； 4、输出通道：单路输出； 5、显示方式：液晶显示； 6、声工作频率：1MHz±10%； 7、输出模式： a)连续输出； b)断续1：输出1s，间歇1s； c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s； d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s； ★8、有效声强：0-1.5W/cm²； 9、定时范围：1-30min； 10、尺寸：380mm*310mm*135mm，允差±5%； 11、重量：约2.6kg； 12、最大输出功率：6W，允差±20%； 13、有效辐射面积：不小于4cm2； 14、治疗头在水下进行操作； 适应症：适用于慢性引起疼痛的辅助治疗。 | 1 | 台 |
| 6 | 熏蒸治疗机 | 工业 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz； 2、额定输入功率：1500W； 3、外形尺寸：长730mm，宽455mm，高1320mm，允差±5%； 4、预加热时间：≤15min； 5、治疗时间控制：可在1min～99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，蜂鸣提示音，加热装置自动断电； 6、工作温度功率设定范围：六档可调； 7、熏蒸温度：有传感器测量皮肤温度计实时显示装置，传感器精度低于±1℃；皮肤温度超过45℃时，治疗机有提示音；蒸汽输出口有防烫伤的装置和警示； ★8、双重温控保护：熏蒸治疗机熏蒸时，当皮肤温度超过45℃时，停止加热，治疗机有提示音，如果温度持续上升到50℃时，保护装置启动，切断电源； 9、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤； 10、喷汽装置调节范围：喷头水平旋转角度0°～360°，喷头上下旋转角度0°～70°，喷杆横向调节角度0°～110°,允差±5°； 11、最大加液量为1.8L（实际加液量可达到4L），允差±10%； 12、微电脑控制操作系统，液晶触控； 13、具有自动漏电保护、防干烧功能； 14、隐藏式的加热，方便清理蒸汽发生器； 15、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。 | 1 | 台 |
| 7 | 温热电灸综合 治疗仪 | 工业 | - 设备由主机、艾灸盒、艾绒片、电源适配器等组成； - 输出通道：不小于6通道；各路艾灸可以独立启动和停止，可同时使用不小于6个艾灸头； - 显示方式:液晶屏显示，屏幕尺寸80mm*50mm，允差±5%； - 治疗温度超过60℃时，高温输出指示灯闪烁； - 灸头加热面的直径为25mm±0.5mm； - 隔热垫的外径直径为36mm±0.8mm； - 可搭配灸头组合垫（灸头为圆形、中空柱体结构，外直径约50mm，厚约19mm） - 工作条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：30%-80%； - 电源要求：220V±10%，50Hz±1Hz； - 输入功率：≤100VA； - ★温度检测：单一灸头温度可以进行独立检测、独立调节，调节步长为1℃；也可同时调节不小于6个艾灸头温度； - 当灸头温度超过自身的报警值，超温保护装置自动切断输出，并在界面中跳出警示弹窗； - 艾灸温度调节的范围为30℃～70℃，步长为1℃，误差为±3℃； - 时间范围为1min～60min；单步长1min；治疗时间默认为20min； - 加热方式:陶瓷片加热；用10K热敏电阻采集温度； - 净重约5.6kg，毛重约6.6kg； - 外箱尺寸455（长）×355（宽）×375（高）mm，允差±5%； - 产品尺寸：400*300*212mm，允差±5%； - 定时提醒：定时时间到后有声音提示功能。 | 1 | 台 |
| 8 | PT凳 | 工业 | - 凳面可作360度旋转，液压式，高低可调； - 椅面承重不低于150kg； 3、规格：45×37×80cm，允差±5%。 | 2 | 台 |
| 9 | 电动液压手术台 | 工业 | 1、床面由四部分组成:头部,背部,臀部,两片可水平及垂直定位腿部,各种床面调节全部由电动完成,以满足开展各种外科,妇产科,五官科等科室手术体位要求； 2、为微电脑控制智慧型电动多功能手术床； 3、床板采用X光可透视材料； 4、传动柱机构，能提供床面纵向及横向倾斜等位置之切换； 5、床面尺寸:长度≥1950mm,头板至少可延长60mm，宽度约500mm； 6、床面可双向（向头、向脚）平移≥30CM，增加C型臂X光透视检查之范围； ★7、床面离地电动可调节高度,最低高度650mm，最高高度900mm； 8、床面电动可调节横向倾斜(左右倾斜)角度21度； 9、床面电动可调节头高足低/头低足高位角度26度； 10、头部段可调角度范围为+60度至–90度； 11、背部段角度电动可调范围为:上部80度,下部40度； 12、脚部:上下可调15度至90度,左右旋转0度至90度； ★13、中央机械式刹车装置, 踏板操作方式，不锈钢T型基座，可坚固地固定床身； 14、复合体位,床面腰上位(∧)210度及腰下位(∨)120度这两个动作均可一键完成； ★15、床底座表面材料使用医用不锈钢； 16、手术床升降柱使用全不锈钢包裹； 17、 配置： 手术床主机1台、头板 1个、 手板 2个、 腿板2个、手控器1套、麻醉布帘架 1套、床垫1组、 说明书 1份。 | 1 | 台 |
| 10 | 手术无影灯 | 工业 | 1、采用最新一代LED技术，反射镜反射原理，不少于4000块棱镜设计，创造出手术光斑，无眩光，术中不会产生视觉疲劳。 2、圆形灯盘，灯盘表面为光滑圆弧型，采用高强度材质外壳，无裸露铆钉符合空气动力学设计，易擦洗，耐酸碱腐蚀。 3、灯盘外周配有非消毒握把设计，支持防撞及移动操作灯头功能。 ★4、不少于9颗高功率LED，符合环保节能。 5、中置手柄: 可控制无影光斑大小, 可灭菌, 可徒手拆卸。 6、手术灯最大照度不低于160,000 Lux, 可覆盖手术室所有手术临床需求。 7、灯泡使用寿命: ≥50,000小时，降低维修机率及维护成本。 8、色彩还原指数Ra: ≥92，拥有绝佳的辨色能力。 9、照明深度(L1+L2)20% : ≥1200mm，满足深腔手术的照明需求。 10、光斑直径调节范围不小于120~280mm。 11、辐射照度比不大于2.6(mW/m²lx)。 ★12、四段可变色温设计3,650k ~ 4,650，符合不同主刀医师及临床需求。 13、标配微创照明模式，提供MIS手术所需要的基本环境照明，并提供不少于8段调光功能。 ★14、灯头互控功能: 提供灯头间相互控制，解决临床使用时因手术站位无法调整灯头照度问题。 | 1 | 套 |
| 11 | 高频电刀 | 工业 | - 仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备； - 工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S； - 输出功率：标准模式 单极纯切：350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 标准模式 柔和模式 单极电凝：120W（500Ω） 120W（500Ω） 标准模式 宏模式 双极电凝：50W（100Ω） 80W（200Ω） 4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤4A； 5、外形尺寸：450mm×355mm×175mm，允差±5%； 6、净重：主机约9.5kg，脚踏开关：约2.3kg； 7、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%； 8、纯切：小功率设定时，适合于精确无热损伤切割，如整形、切痂等。较大功率设定时（80W-180W），适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术； 9、混切：切割的同时具有凝血作用，用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术； 10、高频电刀单极电切最大额定输出功率为350W，采用功率密度反馈技术，电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果； 11、双电刀笔控制，能同时双人进行手术，可同时进行单极电凝。 | 1 | 套 |
| 12 | 电动吸引器 | 工业 | 1、电源：AC220V土22V，50Hz土1Hz； 2、极限负压值:≥0.08MPa； 3、噪音:≤65dB (A) ； 4、输入功率：≥180VA； 5、抽气速率：≥20L/min； 6、贮液瓶:≥2500mL/只,2只。 | 5 | 台 |
| 13 | 数字式心电图机 | 工业 | 1、支持12导心电图采集； 2、心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。 3、显示屏幕≥10英寸； 4、具备LAN、USB等传输接口； 5、支持智能操作系统，可远程更新升级； 6、心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。 7、心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi； 8、锂电池额定容量≥10400mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作； 9、耐极化电压：±600mV； 10、频响范围：0.05-245Hz全频滤波； 11、支持持续工作时间≥8小时； 12、存储量：支持最高100000份心电数据存储； 13、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。 14、QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置； 15、心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息； 16、同屏显示≥12心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱； 17、心电图机通过IHE测试； 18、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 19、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等； 20、支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享；通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全； 21、阿托品试验采集及处理流程； 22、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能； 23、梯形图生成技术； 24、具有向量分析技术； 25、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能； 26、★设备必须与医院现有心电信息系统无缝对接，形成信息互联互通，接口费用包含在投标总价中。若中标人项目实施过程中，无法实现与心电系统无缝对接，导致项目无法顺利进行，视为验收不合格，采购人有权不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处理并报监管部门，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 | 1 | 台 |
| 14 | 半自动体外除颤器 | 工业 | 物理参数 设备: 1.尺寸不大于: 100mm (高) × 210 mm (宽) × 300 mm (长) ±10mm，且机器自身具备便携把手，便于携带； 2.重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用 3.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动； 4.不小于 5 英寸彩屏，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救； 5.屏幕分辨率不低于 780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作； 6.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动； 7.除颤按钮有醒目的闪烁提示； 8.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等； 9.提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片； 10.具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。 耗材： 1.电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程中的出错率提高抢救效率； 2.备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间。 性能参数 设备: 1.智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用； 2.在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示； 3.在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上， 方便携带和及时救治； 4.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能； 5.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用； 6.成人最大除颤能量可达 360J； 7.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自 动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式； 8.从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间≤8.5 秒； 9.抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m 跌落冲击. 提供说明书等证明文件； 10.防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别 IP55。提供说明书等证明文件； 11.工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至 少能工作 60 分钟。提供说明书等证明文件； 12.工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2kPa）； 13.工作湿度范围：满足 5% ～ 90% 非冷凝； 14.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检， 可及时判断机器状态是否正常: 14.1 自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态; 14.2 自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提 示故障; 14.3 内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低。 15.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。 15.1 存储容量：设备的内部存储容量不小于 1Gb，可存储不少于 999 份自检报告； 15.2 数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据； 16.具备录音功能，可保存 60分钟抢救现场录音。便于事件回溯。 耗材： 1.一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60 个月。 2.一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350 次 200J 放电或≥200 次 360J 放电； 3.低电量报警后至少还可持 25 分钟工作时间和至少 10 次 200J 除颤充放电。 | 1 | 台 |
| 15 | 眼压计 | 工业 | 1、光感技术反应敏捷，利用操作杆对焦，在角膜中心位置对齐的情况下自动喷气测量，测量迅速； 2、测量范围 5mmHg to 50mmHg，显示精确度可达到0.1mmHg； 3、非接触 – 喷气测量方法，完全无耗材； 4、★彩色对焦屏幕将对焦视图和主要操控按钮相结合； 5、★连续两次测量结果偏差在1 mmHg 之内时，自动蜂鸣提示不需要重复测定；测量结果智能化管理，平均值和单次值同步显示在打印中，异常偏离值在计算IOP平均值时会自动移除； 6、具备Demo（模拟喷气）功能让患者能事先感知喷气过程； 7、操纵台尺寸 475 x 410 x 245mm (高 x 深 x 宽), 底座0.1平方米，眼压计重量约16kg； 8、具备打印单次以及平均眼压数值功能； 9、照明系统采用 LED 红外线； 10、带简易模式，遇到角膜条件差一些的被检者试用该模式可增加测出率； 11、工作距离-从病患的角膜表面到检查透镜表面为2cm，相当于从喷气管遮圈到病患角膜前表面的距离15cm； 13、可根据检查需要选择展示准确度（1mmHg或0.1mmHg），及测量方式（临床或者自动式）； 14、电源输出 30 伏安（12伏直流电 2.5安培) 频率 50/60 赫兹。 | 1 | 台 |
| 16 | 便捷式眼底照相机 | 工业 | 1、产品类型：免散瞳，便携式； 2、视场角：50度； 3、传感器分辨率：1200万像素； 4、光学分辨率：＞60lp/mm； 5、固视标：5点内固视（有中心固视点）； 6、拍照方式：抖动检测+自动对焦+自动/手动抓拍； 7、对焦范围：-20D~+20D； 8、显示：≥4.5英寸多点触控屏（防眩光）； 9、主频：4核@2.2GHz； 10、成像模式：彩色图，蓝光单色图，近红外图； 11、图像格式：Jpg图片，MPEG-4/1视频，DICOM3.0； 12、PC端图像管理系统： CMN影像信息分析管理系统； 13、共享功能：PC双屏同步显示（USB线缆，HDMI线缆，无线连接等），电视机双屏同步显示（网络，无线链接等）； 14、内存：≥64G； 15、数据传输：USB3.0，WiFi，SD卡存储，HDMI传输适配器； 16、4G功能：4g移动通讯功能； 17、NFC功能：NFC公能（身份证识别）； 18、拍照按键：前拍照键，后拍照键，后调焦拨轮； 19、连续运行时间：＞4小时（连同备用电池可连续使用8小时以上）； 20、充电时间：＜1小时； 21、电源供应：3.7V大容量锂电池； 22、输入输出电压：input:100-240V，AC.50/60HZ，0.3A Output:5V DC. 2A； 23、外形尺寸：＜205mm125mm×205mm（L/W/H），允差±5%； 24、设备重量：约600g； 25、分离式便携运动底座运输尺寸：＜340mm×270mm×80mm（L/W/H），允差±5%。 | 1 | 台 |
| 17 | 磨边机 | 工业 | 1、全自动三维光学自动扫描； 2、粗磨前镜片连续前/后表面扫描； 3、针对各种镜片材料的专用磨边程序； 4、几何/光学中心模式，无视差手动上吸盘技术； 5、★EAS加工模式（双星加工）； 6、磨片前可显示镜片加工后的效果（1：1尺寸）； 7、磨边模式：全自动尖边，自定义尖边（按比例）或依据前/后表面距离（可调整），平边，全自动开槽，自定义开槽-按比例开槽位置或者依据前/后表面设置距离（可调整）； 8、开槽设置：可根据预设选择开槽额深度和宽度； 9、倒边：前表面后边面可单独调节； 10、可改形； 11、工件存储≥450个； 12、支持最小加工：镜片高度-平边18.5mm，尖边17mm； 13、具备3砂轮配置版本（基本可加工的镜片材料）：普通树脂，高折树脂，PC（聚碳酸酯），Trivex,中距镜片等，其中粗磨轮厚度约22mm； 14、★平边抛光，尖边抛光； 15、自动测试-自我校准； 16、自动砂轮修整； 17、数据统计-历史技术信息； 18、彩色液晶屏：≥8.0英寸彩色触摸屏； 19、采用三相变频主电机； 20、★可与Tess、eTess等型号扫描仪沟通； 21、尺寸：约L 550mm×D500mm×H580mm ； 22、重量：约57kg； 23、电源电压：220-240V –50/60 Hz或100-120V–50/60 Hz，1350W。 24、须配备一台扫描仪。 | 1 | 台 |
| 18 | 验光仪 | 工业 | 1、电脑验光： ★1.1球镜：-30.00D至+25.00D (VD = 12 mm) (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)； ★1.2柱镜：0至±12.00 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)； 1.3轴位：0至 180° (1° / 5°增量）； 1.4最小可测量瞳孔直径：Ø2mm； 2、角膜曲率： ★2.1曲率半径:5.00至13.00mm（0.01mm增量）； 2.2屈光力:25.96至67.50D n=1.3375（0.01/0.12/0.25D增量）； 2.3柱镜:0至±12.00D（0.01/0.12/0.25D增量）； 2.4轴位:0至180°（1°/5°增量）； 2.5矢高测量：从中心起每25°测量（上侧，下侧，鼻侧，颞侧）； 3、瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm (1mm增量)； 近用28至80mm（1mm增量）近用距离40 mm； 4、瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0 mm (0.1 mm增量）； 5、角膜大小测量（CS）: 10.0至14.0mm（0.1mm增量）； 6、双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）； 7、视力比较（模拟戴镜效果）； 8、散光预矫正功能； 9、CAT（白内障）模式：屈光间质混浊测量模式； 10、隐形眼镜度数测量； ★11、测量方式：自动/手动，必须带手动操作杆； 12、显示： 6.5英寸可倾斜式彩色LCD液晶屏； 13、打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机； 14、接口：RS-232C,USB,LAN； | 1 | 台 |
| 19 | 电动多功能理疗床 | 工业 | 1、尺寸规格：（180-193）x55x(45-77)cm； 2、净重：约90kg； 3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理； 4、承重：约225kg； 5、电压：220V~50HZ； 6、升降高度：54-87cm； 7、调节需要时间：35-50秒； ★8、第一段长度40cm可调节角度：20度到-20度； ★9、第二段长度20.5cm； ★10、第三段长度22.5cm； ★11、 第四段长度69.5cm 可调节角度：0度到15度； 12、海绵密度≥8cm； 13、可调节头部设计，便于颈椎治疗； 14、调节角设计，让床身更稳定； ★15、电机功率≥ 6000N； 16、脚踏控制升降调节； 17、头部气杆控制角度的调整； - ★18、提供二类医疗器械注册证扫描件。 | 1 | 张 |
| 20 | 低频脉冲治疗仪 | 工业 | 类 型; 频 率; 正负脉冲幅度; 波 宽. 连续波; 0.8~100Hz(误差±10%); 正脉冲 ≤ 90V（误差±30%） 负脉冲 ≤ 40V（误差±30%）; 正脉冲300us±30% 负脉冲200us±30%. 疏密波; 10~26次/分钟(误差±10%). 断续波; 10~26次/分钟(误差±10%). - 电源：AC220V±10%，50±1Hz 或DC6V； - 输入功率：≤15VA； - 外形尺寸：185 mm×142 mm×85mm，允差±5%； 4、输出脉冲路数：≥5路输出。 | 5 | 台 |
| 一、技术条款 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目的第13项数字式心电图机、第15项眼压计、第16项便携式眼底照相机、第17项磨边机、第19项电动多功能理疗床 为核心产品。 |  |  |  |
| 进口产品 |  | 本分标的第15项眼压计、第17项磨边机 接受进口产品投标。 备注： 1.以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，除《关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号）》规定，采购疫情防控相关的进口产品，无需审批之外，其他进口产品采购审核手续需按规定办妥；如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |  |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | （1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 （2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |  |
| 合同签订日期 |  | 中标通知书发出后20天内。 |  |  |  |
| ★合同履约期限 |  | 在采购合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |  |
| ★交货地点 |  | 贵港市内，贵港市人民医院指定现场 |  |  |  |
| 质量保证 |  | ★1.质保期 1.1自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）正常使用之日起不少于36个月。 1.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》为招标人提供售后服务，设备整机保修质保期不少于36个月（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内，设备发生一般故障时，中标人应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。因对招标人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助招标人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其投标承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处理并报监管部门，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。设备正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 7.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。 1、送货上门，安装调试。 2、签订合同时提供：原生产商印制的彩页、白皮书和技术参数表及整套系统的配置清单。 4、签订合同时必须提供：制造厂商的售后服务承诺书原件。 5、提供：主要零配件及耗材价格。 6、提供：设备详细培训计划书。 内容包括：机器操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 7、随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 8、接故障通知5小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4～12小时。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。 9、产品升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品或技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务。 |  |  |  |
| 培训 |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |  |
| ★付款方式、时间及条件 |  | 全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后，中标人应在10日内开具合同的含税全额发票给招标人，招标人自货物安装验收合格之日起6个月内支付合同总额的30%作为第一期货款，剩余70%货款分三年支付，从货物安装验收合格之日第二个月开始计算，即分12个季度支付，每季度支付合同总额70%货款的1/12，招标人应当于每季度结束后15日内支付上季度货款，所有款项均不计利息。质保期内如中标人未能按售后服务承诺履约的，付款延后一个月，累计不限。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 本项目不需要履约保证金。 |  |  |  |
| 包装和运输要求 |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |  |  |  |
| 保险 |  | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |  |  |  |

B分标：

| 序号 | 货物名称 | 所属行业 | 技术参数性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪 | 工业 | 一、主要技术规格及系统概述： 1、主机成像系统： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 可上下左右任意旋转，可前后折叠； ★1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，触摸屏上可实时显示检查图像,触摸屏可视可调； 1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束； 1.4 脉冲优化处理技术； 1.5 海量并行处理技术； 1.6 自适应增益补偿技术； 1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.8 解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； 1.9 脉冲反向谐波成像单元； 1.10 彩色多普勒成像技术； 1.11 自适应宽频带彩色多普勒成像技术 1.12 彩色多普勒能量图技术； 1.13 方向性能量图技术； 1.14 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 1.15 动态范围≥270dB； ★1.16 数字化通道 ≥ 4000000； 1.17 智能全程聚焦技术； 1.18 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 1.19空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头； 1.20自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级； ★1.21具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有≥7种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察； 1.22 实时二同步 /三同步能力； 1.23 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 1.24 内有一体化超声工作站。 2、先进成像技术： 2.1单晶体探头技术:探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善； 2.2 造影成像技术 1）造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用； 2）具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅同步测量，具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术，具有二维造影技术，具有造影计时器以及闪烁造影成像技术； 3)造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵,可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科以及二维成像的需求;造影连续采集时间≥6分钟，实时微血管造影成像技术，以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果，在机及离机造影时间强度曲线定量分析； 2.3感兴趣区定量 ：高达 10 个用户自定义的区域，像素密度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量、血管造影、自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析,平均值、中位数和标准差计算,时间－密度曲线 ,"曲线拟合工具 － Gamma 变量(Wash-in/Wash-out) － 负指数方程 － 线性方程" 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度； 2.4实时微血管成像：应用运动补偿计算在造影动态图上实现微血管成像，可以以BMP、JPEG、TIFF和AVI格式输出； 2.5全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示； 2.6多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断； 2.7扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域； 2.8 具备智能多普勒血管检查技术，单键优化二维、多普勒图像质量；单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等；具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性； 2.9超声声速自动校正技术，针对晚孕期肥胖及困难病人，可用于乳腺检查，并可调整级别专门的预置条件； 2.10超宽视野成像扫描技术，测量功能,电影回放功能，线阵、凸阵探头具备，结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用。 3、测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 3.3 外周血管测量和计算功能； 3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 3.5 心脏功能测量。 4、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储； 4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 5、输入/输出信号： 5.1 输入：DICOM DATA； 5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出； 5.3 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件。 二、系统技术参数及要求： 1、系统通用功能： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 可上下左右任意旋转，可前后折叠； 1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，触摸屏上可实时显示检查图像,触摸屏可视可调； ★1.3 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头，容积探头可接任意探头接口； 1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 2、探头规格 2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz； 2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 ； 2.4 单晶体探头≥2把，具有腹部、浅表单晶体探头支持； 2.5 电子线阵探头有效阵元数≥256 电子凸阵探头有效阵元数≥192 电子微凸腔内探头有效阵元数≥128 电子经腹容积探头有效阵元数≥192 电子微凸腔内容积探头有效阵元数≥128 2.6经腹凸阵探头（2.0-5.0MHz） 高频线阵探头（4.1-18.0MHZ） 高频线阵探头（3.1-12.0MHZ） 成人相控阵探头（2.0-5.0MHz） 2.7 线阵探头扫描深度≥14cm，最大扫描宽度50mm； 2.8 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD； 2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。 3、二维显像主要参数： 3.1 成像速度：凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒； ★3.2 增益调节：TGC增益补偿≥6 段，LGC侧向增益补偿≥2 段，B/M 可独立调节;触摸屏可视可调； 3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit； 3.4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.7 接收超声信号系统动态范围≥270 dB； 3.8 二维灰阶成像 250 灰阶。 4、频谱多普勒： 4.1 显示模式：脉冲多普勒 、高脉冲重复频率 、连续波多普勒； 4.2 发射频率: 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； 4.5 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)； 4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒； 4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； ★4.8 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至19mm多级可调； 4.9 零位移动： ≥9 级； 4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展， 局放及移位； 4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 5、彩色多普勒： 5.1 显示方式：速度图、能量图、方向性能量图； 5.2 扫描速率：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/ S； 5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图;组织多普勒； 5.4 具有双同步 / 三同步显示； 5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比； 5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 6、超声功率输出调节： 6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER； 6.2 输出功率选择分级可调； 7、记录装置： 7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存； 7.2 主机硬盘容量≥1T（1024GB）； 7.3 DVD-RW 或USB图像存储； 7.4 USB接口≥5个，用于图像传输。 配置： 1、彩色超声诊断系统主机 1台； 2、高分辨率液晶显示器21.5英寸 1个； 3、腹凸阵探头 1把； 4、高频线阵探头 1把； 5、线阵探头 1把； 6、成人相控阵探头 1把； 7、脉冲优化处理技术 1个； 8、海量并行处理技术 1个； 9、自适应增益补偿技术 1个； 10、彩色多普勒成像技术 1个； 11、空间复合成像技术 1个； 12、造影成像技术 1个； 13、感兴趣区定量 1个； 14、实时微血管成像 1个； 15、扩展成像技术 1个； 16、超声声速自动校正技术 1个； 17、超宽视野成像扫描技术 1个； 18、操作手册 1本； 19、主机电源线 1根； | 台 | 1 |
| 一、技术条款 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目为单一产品，无核心产品的说法。 |  |  |
| 进口产品 |  |  | 本分标接受进口产品投标。 备注： 1.以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，除《关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号）》规定，采购疫情防控相关的进口产品，无需审批之外，其他进口产品采购审核手续需按规定办妥；如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  | （1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 （2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |
| 合同签订日期 |  |  | 中标通知书发出后20天内。 |  |  |
| ★合同履约期限 |  |  | 在采购合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |
| ★交货地点 |  |  | 贵港市内，贵港市人民医院指定现场。 |  |  |
| 质量保证 |  |  | ★1.质保期 1.1自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）正常使用之日起不少于36个月。 1.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》为招标人提供售后服务，设备整机保修质保期不少于36个月（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内，设备发生一般故障时，中标人应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。因对招标人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助招标人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其磋商承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。设备正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 7.如有需要，采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。 1、送货上门，安装调试。 2、签订合同时提供：原生产商印制的彩页、白皮书和技术参数表及整套系统的配置清单。 4、签订合同时必须提供：制造厂商的售后服务承诺书原件。 内容包括：机器操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 5、随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 6、接故障通知5小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4～12小时。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。 7、产品升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品或技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务。 |  |  |
| 培训 |  |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| ★付款方式、时间及条件 |  |  | 全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后，中标人应在10日内开具合同的含税全额发票给招标人，招标人自货物安装验收合格之日起6个月内支付合同总额的30%作为第一期货款，剩余70%货款分三年支付，从货物安装验收合格之日第二个月开始计算，即分12个季度支付，每季度支付合同总额70%货款的1/12，招标人应当于每季度结束后15日内支付上季度货款，所有款项均不计利息。质保期内如中标人未能按售后服务承诺履约的，付款延后一个月，累计不限。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 本项目不需要履约保证金。 |  |  |
| 包装和运输要求 |  |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |  |  |
| 保险 |  |  | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |  |  |

C分标：

| 序号 | 货物名称 |  | 所属行业 | 技术参数性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童保健信息化管理平台 |  | 软件和信息化技术服务业 | 模块一 - 生长发育检测 - 体格检查（九城市2005版） - 体格检查（2009版） - 体格检查（WHO2006版） - 体格检查（WHO2015版） - 入园体检 - 入学体检 B.发育筛查类 - NBNA新生儿20项行为神经测查 - DDST丹佛发育筛查测验 - DST 0~6岁儿童智能发育筛查测验 - DPT绘人测验 - CRT瑞文智力测验 C.发育诊断类评定 11）0~6岁儿童神经心理发育评估 12）GESELL发育诊断（0~3岁） 13）GESELL发育诊断（0~6岁） 14）BSID贝利婴幼儿发展评估 15）CDCC 0~3岁婴幼儿发育评估 D.发育能力类评定 16）小韦氏智力测验(第三版） 17）大韦氏智力测验(第三版） 18）Peabody运动发育量表 19）SPT评定 E.语言能力类评定 20）EIMS早期语言发育进程评定 21）PPVT图片词汇测试 22）构音语音能力评估 F.孤独症谱系障碍筛查诊断 23）CHAT 24）M-CHAT 25）ABC孤独症行为测评 26）CARS儿童期孤独症评定 27）CABS克氏孤独症行为测评 28)父母评定量表 29父母随访量表 30)长处和困难问卷（家长版） 31)儿童困难问卷（家长版） 32)ADHD RS-Ⅳ G.注意力缺陷多动与抽动障碍类评定 33）Weiss功能缺陷评定 34) SNAP-IV 35）DSM-V 36）儿童多动症测评 37)耶鲁综合抽动严重程度评定 H.神经心理健康、精神及社会生活类 38）S-M婴儿-初中学生社会生活能力评定 39）SAS焦虑自评 40）SDS抑郁自评 41）FUSQ家庭教育方式 42）匹茨堡睡眠质量问卷 43）感觉统合评定量表 44）心理健康诊断测试（MHT） 45）ADL量表 I.运动康复类 46）GMFM粗大运动 47）FMFM精细运动 模块二 儿童心智测评系统 瑞文标准推理测验 卡特尔16种个性因素测验 艾森克个性测验(7-15岁) 瑞文高级推理测验 团体智力测验 90项症状清单 抑郁自评量表 焦虑自评量表 儿童行为量表 Conners父母用问卷 Conners简明症状问卷 Conners教师用量表 3-7岁儿童气质量表 Rutter儿童行为父母问卷 Rutter儿童行为教师问卷 儿童自我意识量表 儿童孤独症家长评定量表 儿童期孤独症评定量表 儿童社会期望量表 儿童社交焦虑量表 父母养育方式评价量表 青少年生活事件量表 抑郁状态问卷 自杀态度问卷 学龄前儿童活动调查表 家庭环境量表 汉密顿焦虑量表 汉密顿抑郁量表 流调用抑郁自评量表 YALE-BROWN强迫量表 艾森克个性测验（16-18岁） 4个月一1岁婴儿气质问卷 1-3岁婴幼气质问卷 2-3岁儿童行为量表 Srsrson考试焦虑量表 多动症诊断量表 婴儿-初中生社会生活能力量表 职业兴趣调查问卷 中学生心理健康测验 新生儿20项行为神经评定 霍兰德职业倾向问卷 超常行为检查表 威廉斯创造力倾向测验 学习障碍儿童筛查量表 注意力测验 其他功能 高危儿管理 家长微信接收查询功能（外网状态） 短信通知功能（外网状态） 提前预约挂号功能（外网状态） 条形码管理客户功能 数据统计分析功能 数据共享，门诊可自由分配权限，多级管理 配置清单 序号; 配置名称; 单位; 数量. 1; Gesell发育评估量表工具包）; 套; 1. 2; 丹佛筛查DDST评估量表含工具包; 套; 1. 3; S-S语言发育迟缓评价工具包; 套; 1. 4; 大韦氏智力量表工具包; 套; 1. 5; 小韦氏智力量表工具包; 套; 1. 6; 儿心量表工具包; 套; 1. 7; Dst评估工具包; 套; 1. 8; 早期语言发育工具包; 套; 1. | 1 | 套 |
| 2 | 麻醉信息系统 | 软件和信息化技术服务业 |  | ### 1、手术排班需求 1.1能够批量接收HIS下达的手术申请信息； 1.2能够接收指定时间段内HIS下达的手术申请信息； 1.3能够支持对多手术科室批量接收手术申请； 1.4能够查看临床科室申请的手术申请单详细信息。可显示临床科室对手术的特殊要求； 1.5能够批量安排HIS下达的手术申请信息，对手术申请进行统筹处理，分配手术资源，完成麻醉的排班过程； 1.6为手术申请信息分配麻醉医生及助手； 1.7能够显示手术的特殊要求等； 1.8能够为手术申请安排洗手护士、巡回护士； 1.9能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的患者接送单； 1.10能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。 ### 2、术前准备需求 2.1能够批量接收HIS下达的手术排班信息； 2.2能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单； 2.3能通过与医院信息系统集成，查看患者的病历信息、检查检验信息、医嘱信息等； 2.4能够调取患者检查检验信息并形成趋势图； 2.5能够提供麻醉计划单，辅助麻醉医生通过系统查看患者病情、病史，便于拟定患者麻醉计划； 2.6能够支持安排急诊患者进行手术； 2.7能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书； 2.8能够根据患者麻醉差异，动态展示患者同意书内容； 2.9能够通过系统集成查看患者信息，配合麻醉术前访视结果，辅助麻醉医生快速完成麻醉术前评估及评分功能； 2.10能够实现风险评估单分数自动汇总； 2.11能够在术前调取并集成病人的检验检查、电子病历等信息，辅助医生进行术前讨论并记录讨论内容。 ### 3、术中麻醉管理需求 3.1能够自动将采集到的监护仪生命体征参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储； 3.2支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式； 3.3能够对术中患者异常体征时进行报警； 3.4能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中； 3.5能够以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控； 3.6能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等； 3.7能够通过下拉菜单、拼音检索等方式，实现麻醉事件及用药的快速录入； 3.8能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入； 3.9能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位； 3.10能够设置常用量，实现常用药品、事件的快速录入； 3.11能够根据术中登记事件使用频次，动态调整事件显示顺序； 3.12能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板； 3.13能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情； 3.14能够辅助用户对受到干扰的伪差生命体征数据进行修正的功能； 3.15模拟监护仪对体征参数进行动态显示； 3.16修正前原始数据的保存功能； 3.17能够支持麻醉记录界面缩放功能； 3.18能够实现直接在麻醉记录单上拖动调整用药时间； 3.19能够实现直接在麻醉记录单上拖动快速调整输血、出量、入量时间； 3.20能够实现术中出入量汇总自动计算； 3.21能够根据患者手术结束情况，自动结束文书记录； 3.22能够支持患者体征的密集采集； 3.23能够支持患者抢救模式，抢救模式下患者体征可每分钟一组进行展示； 3.24能够实现交接班麻醉医生的记录； 3.25提供转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU； 3.26能够按照医院要求的格式生成护理记录单，支持同步麻醉单上相关信息，并记录患者手术过程中的护理信息； 3.27能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。支持通过模板套用录入。 ### 4、术后管理需求 4.1能够自动采集患者苏醒过程中的生命体征趋势并自动绘制在复苏记录单上； 4.2能够支持复苏记录单延续术中麻醉记录单； 4.3能够对手术患者进行术后手术信息登记和统计； 4.4能够按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息； 4.5能够按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果； 4.6能够按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结； 4.7能够提供麻醉Steward苏醒评分； 4.8能够提供疼痛评分。 ### 5、手术取消管理需求 5.1能够对未安排的手术申请可以进行取消操作； 5.2能够对已安排的手术申请可以进行撤销操作； 5.3能够记录手术申请取消原因。 ### 6、病案管理需求 6.1能够支持病案单独打印和集中打印； 6.2能够支持病案的归档； 6.3能够支持病案的自动归档和未归档提醒； 6.4能够显示病案归档时间和归档状态； 6.5能够控制提交病案操作权限； 6.6能够在提交病案时进行病案完整情况校验和提醒； 6.7能够检索指定患者病案信息； 6.8能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录； 6.9能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。 ### 7、系统支持管理需求 7.1能够支持WEB services、视图等多种集成方式； 7.2能够支持通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息； 7.3能够支持通过LIS获取患者检验报告； 7.4能够获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息； 7.5能够记录断网情况下的当台患者体征数据； 7.6能够支持通过HIS更新本地字典； 7.7能够支持用户手工维护本地字典； 7.8能够支持维护科室手术间； 7.9能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法； 7.10能够将现有医疗文书内容保存为模板； 7.11能够快速套用系统维护的医疗文书模板； 7.12能够支持配置文书模板，包括麻醉记录模板、访视模板等； 7.13能够支持管理员对公有模板进行编辑维护； 7.14能够支持麻醉医生创建私有模板，仅限创建者可见； 7.15能够离线保存采集到的体征数据； 7.16能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。 ### 8、用户权限管理需求 8.1能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限； 8.2能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限； 8.3能够根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室； 8.4能够修改指定用户的登陆密码； 8.5能够分配指定角色所具备的系统权限。 ### 9、统计查询需求 9.1能够根据指定条件统计麻醉医生例数及平均麻醉时长； 9.2能够根据指定条件统计护士例数及平均手术时长； 9.3能够根据指定条件统计手术医生例数及平均手术时长； 9.4能够根据指定条件统计麻醉科麻醉例数及平均麻醉时长； 9.5能够统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数； 9.6能够统计指定日期范围内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数； 9.7能够根据指定条件实现手术总例数及临床手术科室分类例数； 9.8能够根据患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果条件实现手术信息的查询； 9.9能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息； 9.10能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 ### 10、信息安全等级保护管理需求 10.1能够支持对口令密码验证进行配置，包括启用配置，规则配置、锁定配置；10.2能够支持对登录设备和登录用户进行连接限制配置； 10.3能够支持对用户信息进行加密保护，并对关键信息进行提示和预警； 10.4能够支持使用密码策略对用户信息进行保护； 10.5能够根据手术安排情况自动生成手术通知单并打印，能够用浏览器查看手术排班结果； 10.6能够支持web排班查询功能。 ### 11、复苏管理需求 11.1记录术后复苏过程中的麻醉用药、事件、生命体征、患者入室情况、出室情况，并自动生成独立的术后复苏单； 11.2支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）评分评估患者清醒程度； 11.3能够自动采集患者苏醒过程中的生命体征趋势并自动绘制在复苏记录单上； 11.4能够支持复苏记录单延续术中麻醉记录单； 11.5能够支持复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单； 11.6能够选择指定复苏床位对复苏患者进行转入，记录PACU时间。 ### 12、麻醉质量管理需求 12.1提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够对应手术状态在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认； 12.2能够在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒； 12.3能够自定义文书必填项目； 12.4能够提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控； 12.5能够自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查； 12.6具体等级评审统计项目包括： 麻醉总例数/季/年、 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年、 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年、 麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年、 麻醉非预期的相关事件例数/季/年、 麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年。 能够提供麻醉质控单，支持录入26项质控所需数据，对质控指标进行监测。具体26项指标为【2022版麻醉专业医疗质量控制指标】。 ★12.7必须与医院原有手麻系统无缝对接。 | 4 | 套 |
| 一、技术条款 |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 本项目为货物项目，核心产品为： 第2项麻醉信息系统。 |  |  |
| 进口产品 |  |  |  | 本分标不接受进口产品投标。 |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | （1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 （2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  | 中标通知书发出后20天内。 |  |  |
| ★合同履约期限 |  |  |  | 在采购合同签订之日起60个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |
| ★交货地点 |  |  |  | 贵港市内，贵港市人民医院指定现场 |  |  |
| 质量保证 |  |  |  | ★1.质保期 1.1自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）正常使用之日起不少于36个月。 1.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》为招标人提供售后服务，设备整机保修质保期不少于36个月（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内，设备发生一般故障时，中标人应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。因对招标人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助招标人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| 验收标准 |  |  |  | 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其磋商承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。设备正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 7.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。 1、送货上门，安装调试。 2、签订合同时提供：原生产商印制的彩页、白皮书和技术参数表及整套系统的配置清单。 4、签订合同时必须提供：制造厂商的售后服务承诺书原件。 5、提供：主要零配件及耗材价格。 6、提供：设备详细培训计划书。 内容包括：机器操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 7、随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 8、接故障通知5小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4～12小时。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。 9、产品升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品或技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务。 |  |  |
| 培训 |  |  |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| ★付款方式、时间及条件 |  |  |  | 全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后，中标人应在10日内开具合同的含税全额发票给招标人，招标人自货物安装验收合格之日起6个月内支付合同总额的30%作为第一期货款，剩余70%货款分三年支付，从货物安装验收合格之日第二个月开始计算，即分12个季度支付，每季度支付合同总额70%货款的1/12，招标人应当于每季度结束后15日内支付上季度货款，所有款项均不计利息。质保期内如中标人未能按售后服务承诺履约的，付款延后一个月，累计不限。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  | 本项目不需要履约保证金。 |  |  |
| 包装和运输要求 |  |  |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |  |  |
| 保险 |  |  |  | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  |  |  | 投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |  |  |

D分标：

| 序号 | 货物名称 | 所属行业 | 技术参数性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激仪 | 工业 | 一、适应症：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。 ## 二、技术参数 ## （一）硬件 1.1整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准； 1.2整机通过电磁兼容性EMC测试； ★1.3冷却系统：智能变频风冷冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护。非半导体风冷或循环液冷，主机不含液体； 1.4标配圆形和8字形两个刺激线圈，根据临床需求，两个刺激线圈可在30秒内快速切换； ★1.5标配运动诱发电位监测模块：可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。无线通讯，减少束缚，便于临床操作；检测模块与主机系原厂原装； ★1.6标配随动头架（包含电机），而非固定式支架； ★1.7随动头架具有力传感装置，能够自动跟随患者头部一起移动，确保治疗过程中刺激线圈与治疗靶点相对位置不变，进而保证治疗效果； ★1.8标配经颅磁专用座椅； 1.9专用座椅头枕高度可调，适用不同人群；专用座椅的角度可调，可坐、可躺；1.10标配触控式一体机，一体机与工作站紧密固定； 1.11触控式一体机通过CE电磁兼容性（EMC）认证； 1.12标配稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求； 1.13设计平台为开放式，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备； ## （二）主机技术指标 2.1最大磁感应强度：6T，允差 ±20%； 2.2输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5%；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz； 2.3脉冲上升时间：50μs ±10μs； 2.4脉冲持续时间：340μs ±20μs； 2.5磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s； （三）运动诱发电位监测模块技术指标 3.1通道数：不少于2通道； 3.2触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs； 3.3数据传输方式：WIFI； 3.4采样率：约2kHz； 3.5测量范围：1～1000； 3.6最小分辨率： ≤2； 3.7频率范围：20Hz～500Hz。 ## （四）软件 4.1运动阈值及治疗方案自动记忆功能，减轻操作负担； 4.2可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式； 4.3内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择； 4.4方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调； 4.5刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出； ★4.6治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测； 4.7自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑； 4.8患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存； 4.9含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。 | 1 | 台 |
| 2 | 经颅直电流刺激系统 | 软件和信息技术服务业 | ★1、具有CES和tDCS两种刺激模式； 2、治疗时间：20s-60min可调； 3、CES模式输出电流范围0-500μA，可调步进＜50μA； 4、CES脉冲群包含4种脉冲宽度，分别为0.25s、0.5s、0.75s及1s； 5、CES脉冲群重复时间为10s； ★6、tDCS模式输出电流范围0-2500μA，可调步进＜20μA； ★7、通道数≥4，至少可同时治疗4名患者； 8、配备病历管理功能，方便查询患者病历； 9、配备方案管理界面，可使用系统内提供的标准化专家处方治疗方案； 10、治疗方案图文展示功能（需提供设备软件截图证明）； 11、具备电极阻抗自动检测功能，实时检测及显示阻抗； 12、具备无线传输功能，传输范围＞5米； 13、内置软件应符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》的要求。 14、开路输出电压不超过36V； 15、具备电量显示及低电量保护功能； 16、具备电极开路报警功能； 17、配备工作站，可通过工作站进行无线参数配置； 17.1、满足患者信息录入，存取、调取、统计、打印； 17.2、满足专家治疗方案的调取、存储、自由编缉； 17.3、≥23.8英寸显示屏、≥8G内存、≥256G固态硬盘； 17.4、打印机：内存128MB、WIFI直连、无线网络打印。 | 1 | 套 |
| 3 | VR放松减压系统 | 软件和信息技术服务业 | 1、心理放松减压系统采用的虚拟现实技术和专业心理疏导技术相结合，通过虚拟现实系统将使用者带入预设好的心理调适环境，同时结合音乐疗法，潜意识疏导，情绪互动宣泄，心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、稳定个体情绪、协调自我生理状态的疏导系统。提供标准化情绪疏导流程，全方位的为用户提供适宜的减压途径，以达到心理放松和身心健康的目的。 2、VR减压放松系统采用的虚拟现实技术和专业心理疏导技术相结合，通过虚拟现实系统将使用者带入预设好的心理调适环境，同时结合音乐疗法，潜意识疏导，情绪互动宣泄，心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、稳定个体情绪、协调自我生理状态的疏导系统。 3、系统提供标准化情绪疏导流程，全方位的为用户提供适宜的减压途径，以达到心理放松和身心健康的目的。 4、VR减压放松系统是由PICO VR眼镜和VR放松系统软件组成。 ★5、 VR减压放松系统至少有音乐放松、放松训练、心理影院、心境空间、冥想放松、肌肉放松、呼吸放松这七大模块。 6、音乐放松模块采用虚拟现实技术和专业心理疏导技术相结合，通过虚拟现实系统将使用者带入预设好的心理调适环境，同时结合音乐疗法，潜意识疏导，心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、稳定个体情绪、协调自我生理状态的疏导系统。 ★7、VR放松场景包含：大海、沙滩、雪山、田野、草原、高山、海底、云端、河流、丛林、小溪、公园、四季等数十种场景，系统支持场景智能推荐。 8、音乐放松模块至少包含α波音乐、催眠音乐、东方冥想、放松音乐、古典音乐、自然之声等多种类型的放松音乐。 9、放松训练模块采用虚拟现实技术和专业放松训练法相结合，通过虚拟现实系统在舒适的环境中指导使用者进行放松训练，可以使使用者达到消除紧张、放松肌肉的目的。 ★11、放松训练模块至少分为三部分，着陆技术、蝴蝶拥抱、身心放松，可以自由选择分类进行观看也可以按照顺序自动播放。 12、心理影院以虚拟电影院场景的方式，在大屏幕上播放心理短片。 13、心境空间模块采用虚拟现实技术使体验者身临其境，留下深刻印象将体验者，置于一个超自然的想象空间中。 ★14、心境空间模块至少提供冰岛之旅、冰箱历险记、布莱斯峡谷、部落战争、穿越猎户座星云、戴尔的梦境、冬季仙境、环游世界之旅、皮皮克、奇幻之恋、青之洞窟等十一个VR空间场景。 15、冥想放松模块采用虚拟现实技术结合智能语音引导系统引导使用者进行冥想放松，系统至少提供大海、草原、芦苇湖泊等多种动态3D场景供使用者选择，提供像素拟真画质场景。冥想放松至少包括身体扫描、情绪改善、深度放松三个分类。 16、肌肉放松模块在虚拟环境中用专业心理放松引导实现专业肌肉放松引导。 17、呼吸放松模块采用虚拟现实技术结合专业呼吸放松技术，指导使用者在多种优美的自然环境中进行呼吸训练，以达到呼吸协调身心放松的目的。 18、配置便携式VR眼镜一台、手柄一个、软件一套（内置安装）。 | 1 | 套 |
| 4 | 全自动清洗消毒器 | 工业 | 1.1 清洗舱 1.1.2材质： 舱体：不少于1.5mm厚316L不锈钢镜面板 清洗架：不锈钢 1.1.3 对接口：清洗架注水口位于清洗腔体中心的底面； 1.1.4 舱体保温：不少于12mm厚橡塑海绵； 1.2 密封门 1.2.1 开门方式：自动上开门； 1.2.2 通道类型：双门通道型、双门可实现互锁； 1.2.3 门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热； 1.2.4 门障碍：安全防护，关门遇障碍可自动返回； 1.2.5 压紧方式：门采用自身重力主动压紧方式，不受拉紧件影响，密封可靠； 1.3 管路系统 1.3.4 循环泵：不锈钢泵体叶轮，流量最大1100L/分钟； 1.3.5 阀门：进口气动阀，口径至少可达2寸、性能可靠； 1.3.6 空气过滤器：初效过滤和高效过滤双级空气过滤，增加高效过滤器寿命，高效过滤等级H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5 um； 1.3.8 可拆卸喷射臂：喷射臂取下后，两端可拆卸，便于清理喷射臂内部和喷射孔的堵塞物，保证清洗效果； 1.4 外罩：304不锈钢拉丝板外罩； 1.5 控制系统 1.5.1控制方式： 采用PLC全自动控制； 1.5.2 界面显示：≥8寸彩色触摸屏，前后双屏。 1.5.4 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行； 电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作； 1.5.6 语言系统：可实现中英文等多语言切换操作； 1.6 程序系统 1.6.1程序名称：12套预置程序，18套自定义程序，可根据需要进行程序编辑； | 1 | 台 |
| 5 | 环氧乙烷灭菌器 | 工业 | 1、用途：环氧乙烷灭菌器用于对热湿敏感的医疗器械和物品品进行低温灭菌。 2、技术规格 ： （1）灭菌温度：37℃和55℃； （2）灭菌方法：100%环氧乙烷气体灭菌； （3）灭菌剂：铝合金罐装100%环氧乙烷气体； （4）容积：≥220升。 3、门要求：自动升降开关门，防夹手设计； 4、 性能描述：负压工作系统、双重压力控制系统、断电记忆功能、负压刺破气罐、精确控制加湿用水量，内置湿度传感器、有强制通风、除残装置； 5、安全措施：安全自动监测功能、双重温度保护功能、门安全连锁装置； 6、动作阀门：气动阀； 7、压缩气来源：内置空气压缩机； 8、加热方式：电加热膜均匀加热； 9、记录方式：灭菌过程适时多参数打印并记忆，供存档备查； 10、控制方式：PLC自动控制，液晶显示工作状态和操作、通风时间可设范围2.5-99小时、具有故障自动检测、报警及故障记录； 11、故障诊断：具有自动故障检测，故障代码内容显示报警，故障声音报警和故障打印记录功能； 12、内腔材质：采用铝合金材料； 13、空气过滤器：过滤精度≤0.3 um； 14、电源：单相220V，50Hz。 | 1 | 台 |
| 6 | 认知能力矫正软件 | 软件和信息技术服务业 | 一、★适用范围：适用于轻度认知障碍的辅助治疗。(以医疗器械注册证为准) 二、临床试验验证有效 通过CFDA多中心临床试验验证有效的认知功能障碍治疗软件系统 三、软件性能要求 认知功能障碍治疗软件系统（CCRT）由服务器端（百万级数据库），医生管理端,评估端系统和训练端系统（暨客户端）三部分组成。数据库为诊疗数据和训练方案提供支撑；医生管理端，评估端系统和训练端系统分别提供管理，评估和训练平台，用于实现认知能力的评估与治疗功能。 1、数据库性能 1.1、大型数据库存储 大型专业数据库可存储丰富的训练方案和百万级治疗数据，为各种配置的认知功能障碍治疗软件系统提供数据服务平台。 1.2、数据自动备份，安全防护 自动建立数据副本，避免硬盘出现故障后造成损失；内置加密、安全和数据保护选项，避免代价高昂的数据中断。 1.3、轻松访问、有效管理 管理人员通过办公室中的工作站轻松运行应用程序、共享信息和访问数据。 1.4、允许医院HIS系统读取生成的评估和训练报告。 2、医生管理端 2.1、能存储和管理上百万条以上的治疗数据，治疗数据能部分或全部导出； 2.2、病员信息管理软件系统，根据姓名，住院号，治疗编号等变量精确或模糊查询 2.3、可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并打印。 2.4、医生管理段，可统一管理所有训练终端。 3、评估端系统（双屏立体化评估） ★3.1、由于认知功能涵盖范围广泛，业内知名的认知功能评估方法均采用医患互动式的评估。双屏幕形式的立体化评估，整合计算机认知评估模块，采用人机对话模式替代传统的纸笔评估，开展常见的认知工具量表评估，自动生成认知评估报告并打印，包含临床量表评估、认知功能范式评估：通过认知功能减退评估、数字广度测试、简易精神状态测试等模块，了解认知功能的状态，如是否有认知功能减退情况。（需提供产品图片和评估界面截图证明材料） ★3.2、电子化临床量表评估（包括但不限于）：简易精神状态量表(MMSE)、蒙特利尔认知评估量表、阿尔兹海默病评定量表、常识-记忆-注意测验量表、认知能力筛查量表（CCSE）、简易智力检测量表等；（附评估界面截图） ★3.3、标准范式评估（包括但不限于）： 执行：Stroop色词测验、伦敦塔测试、连线测试（TMT） 语言：Boston命名测验（BNT） 注意：符号数字模式测验（SDMT）、数字广度测验（顺背） 记忆：数字广度测验（倒背） 视觉空间：画钟测验（CDT）-空间 4、训练端系统 4.1、认知训练系统根据美国APA出版的《精神疾病诊断与统计手册》（第5版）中关于认知障碍分类进行设计，最为贴近临床。整合计算机认知功能训练模块，包含但不限于：感知运动、复合注意力、学习和记忆、执行能力、语言、社会认知（附检测报告）。 A、复杂的注意：包含持续性注意、选择性注意、分配性注意、反应速度等多个部分。 B、执行功能：包含工作记忆、计划等多个部分，通过给与受训者不同的刺激呈现，受训者通过算数、推理等多种方法完成任务。 C、学习和记忆：将人物脸谱、生活物品、各种声音刺激，呈现给受训者，请受训者记忆学习并回忆，对于提问，做出正确的回答。 D、语言：通过给与语音的目标刺激，呈现给受训者，请受训者识别，做出反应。 E、知觉运动：通过手指点击、移动等方式，使得目标任务达到终点的训练。 F、社会认知：通过虚拟社会认知场景，如购买物品等实际生活场景，对照购物单购买商品，并计算找零等任务。 4.2、心理测试评估 精神障碍评定： 简明精神病量表（BPRS） Bech-Rafaelsen躁狂量表（BRMS） 人格诊断问卷(PDQ-4) 阳性和阴性症状量表（PANSS） YALE-BROWN强迫量表 心理健康评定： 焦虑自评量表（SAS）  抑郁自评量表（SDS） 汉密尔顿焦虑量表（HAMA） 汉密尔顿抑郁量表（HAMD） 爱丁堡产后抑郁量表 症状自评量表（SCL-90） 匹兹堡睡眠质量指数（PSQI） 自杀态度问卷 儿童行为测验： Conners父母问卷（PSQ） Conners简明行为量表（ASQ） 儿童孤独症评定量表(CARS) 孤独症儿童行为量表（ABC） 人格测验： 卡特尔16种人格因素量表（16PF） 艾森克人格问卷（EPQ） A型、B型性格测试 4.3、训练模块采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动患者参与的积极性；每个训练包含40-60个难度等级，2000余项训练任务。帮助用户进行从易到难的系统治疗，并实时调节治疗难度和治疗参数，有效的帮助用户了解自身状况，从而达到良好的治疗效果。 ★4.4、情景化的训练方案 为提高认知矫正训练方案的社会迁移性，提高用户以及家属对于认知训练方法的认可度。训练方案设计时充分考虑到认知功能障碍人群的社会环境，将科学的训练方式以日常生活情境中的素材充分结合，设计出各种情景化的训练方案，摆脱训练效应的影响，真正达到认知矫正的目的。至少包含以下场景：衣柜整理、厨房烹饪、超市购物，飞机起航，白兔回家等生活情景训练，更有利于其社会功能的恢复，有助于其更好的融入生活。 4.5、个性化方案推荐，靶向性治疗 认知功能障碍治疗软件包含评估和训练两个部分，其中评估又分为量表评估和范式评估。评估之后系统能够根据评估结果自动为用户推荐个性化的训练方案，提高训练的科学性和针对性。 4.5每项训练结束后，系统以数值和符号的方式对患者予以及时反馈，每次治疗结束后，系统可自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈； 四、硬件参数 1、专业服务器 1套； 2、医生管理端 1套； ★3、评估端：双屏立体式评估端 1套； 4、训练终端 20套； 5、千兆级无线路由器； 支持千兆线速转发； 支持5G无线传输速率； 6、打印机； 7、头戴式耳机； 五、其他要求 400客户服务电话、报修即时响应，2个工作日到位； 软件终身升级，现场培训结合远程培训。 | 1 | 套 |
| 7 | 虚拟身心训练平台 | 软件和信息技术服务业 | 运用心理学理论结合虚拟现实技术研发而成，是仿真技术与计算机图形学人机接口技术多媒体技术传感技术网络技术等多种技术的集合，虚拟现实技术(VR)主要包括模拟环境、感知、自然技能和传感设备等方面，传感设备是指三维交互设备，对有心理疾病或障碍的人群来说，他们不愿去面对的现实体验，虚拟现实则能够在心理治疗上为咨询师和患者搭建一个桥梁，或者体验者完全自主的选择使用训练模式，使心理治疗能够在虚拟现实的帮助下更好地进行。 一、设备参数： ★1、心理脱敏类型训练的主要机制是升高感觉阈限，减低对无关或有害刺激的感觉能力；其次是有意识地转移注意的对象，便感受器暂时离开刺激对象、心理脱敏训练也可以在咨询师暗示下主动练习；提供恐龙乐园、古宅、大摆锤等脱敏训练科目。 ★2、心理放松调节类型训练让来访者在一个舒适、自然、真实、放松的环境中体验减压放松的过程，通过冰岛之旅、冬季仙境、戴尔的梦境、奇幻森林等训练内容体验世间万物的美好，快速缓解压力及疲劳，达到深度的高层次的减压放松效果； ★3、心智培养类型训练有针对性地训练视觉敏感度和听觉敏感度来提高个体应急反应速度，反应察觉，反应辨别等能力；通过卡通小镇游戏来测查和提高个体的空间智能思维能力；通过魔法小姐妹思维训练，训练和提高个体的逻辑思维能力。 4、系统化训练项目不少于50个。 ★5、生理信息采集：训练程中可采集HRV生理数据，并在训练结束后呈现专业压力评估报告，内容包括：频域分析指标、时域分析指标、自主神经系统、身体/精神抗压能力、精神疲劳状态、精神情绪状态等。 二、硬件配置 控制端 1、CPU不低于：intel I3； 2、内存：≥8g ； 3、显卡：1050 ； 4、操作系统：windows 7； 5、屏幕尺寸：≥19寸液晶屏； 6、屏幕材质：LCD； 7、分辨率：≥1920*1080。 外接式头戴VR设备 1、屏幕材质：LCD 2、屏幕尺寸：≥5.5寸 3、视场角：约110 度。 一体化平台： 1、座位：1人； 2、座椅尺寸：100*110*190cm，允差±5%。 | 1 | 台 |
| 一、技术条款 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目为货物项目，核心产品为： 第 1 项经颅磁刺激仪、第5项环氧乙烷灭菌器。 |  |  |
| 进口产品 |  |  | 本分标不接受进口产品投标。 |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  | （1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 （2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |
| 合同签订日期 |  |  | 中标通知书发出后20天内。 |  |  |
| ★合同履约期限 |  |  | 在采购合同签订之日起60个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |
| ★交货地点 |  |  | 贵港市内，贵港市人民医院指定现场 |  |  |
| 质量保证 |  |  | ★1.质保期 1.1自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）正常使用之日起不少于36个月。 1.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》为招标人提供售后服务，设备整机保修质保期不少于36个月（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内，设备发生一般故障时，中标人应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。因对招标人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助招标人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其投标承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行追究违约责任，并报相关监督部门处理，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。设备正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 7.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。 1、送货上门，安装调试。 2、签订合同时提供：原生产商印制的彩页、白皮书和技术参数表及整套系统的配置清单。 4、签订合同时必须提供：制造厂商的售后服务承诺书原件。 5、提供：主要零配件及耗材价格。 6、提供：设备详细培训计划书。 内容包括：机器操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 7、随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 8、接故障通知5小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4～12小时。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。 9、产品升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品或技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务。 |  |  |
| 培训 |  |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| ★付款方式、时间及条件 |  |  | 全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后，中标人应在10日内开具合同的含税全额发票给招标人，招标人自货物安装验收合格之日起6个月内支付合同总额的30%作为第一期货款，剩余70%货款分三年支付，从货物安装验收合格之日第二个月开始计算，即分12个季度支付，每季度支付合同总额70%货款的1/12，招标人应当于每季度结束后15日内支付上季度货款，所有款项均不计利息。质保期内如中标人未能按售后服务承诺履约的，付款延后一个月，累计不限。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 本项目不需要履约保证金。 |  |  |
| 包装和运输要求 |  |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |  |  |
| 保险 |  |  | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |  |  |

E分标：

| 序号 | 货物名称 | 所属行业 | 技术参数性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络广播系统 | 软件和信息化技术服务业 | 1、对讲主机 （1)采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作； (2)一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作； (3)显示屏尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280 X 800； (4)内置高清广角摄像头，视角≥120度； (5)摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节； (6)自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听，对讲音频采样率≥16KHz； (7)具有两个物理按键，可用于一键求助报警和广播喊话，提升应急处置能力； (8)支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于16路音源文件同时广播不同分区；（需提供具备CMA/CNAS标识的检测报告复印件） (9)支持视频联动，本机可显示通话设备绑定的IPC(监控摄像机)画面，画面可一键放大全屏画中画显示，便于全面掌握现场情况；（需提供具备CMA/CNAS标识的检测报告复印件） (10)支持多方通话功能(≥32方)，多方通话可设置“指挥模式”和“会议模式”； (11)支持呼叫转移功能，具有遇忙转移、无响应转移、关机转移、手动转移等； (12)支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理；（需提供具备CMA/CNAS标识的检测报告复印件） (13)支持服务器离线工作模式，本机在无服务器状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； (14)支持交班留影留言，可通过本机进行录制、存储、播放； (15)支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义； (16)支持通话保持，可保留当前分机的通话，接听其他设备呼叫； (17)支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通； 2、对讲分机 (1)支持全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； (2)支持对指定的主机进行一键呼叫； (3)支持接收并播放主机的广播任务； (4)支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通； (5)支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件； (6)支持远程在线升级软件； (7)支持开关量输入、开关量输出、录音输出接口； (8)支持外接报警按钮、门灯、咪头、有源音箱； 3、地址盒 (1)管理系统内的对讲终端注册、设备状态监控。 (2)支持音视频代理功能，实现设备在跨网段跨路由环境下可视对讲、监听监视等功能。 (3)支持设置高级地址盒，实现设备信息上传。 (4)支持对本地数据库的备份和还原。 (5)支持与NTP服务器时间同步，并提供系统时间同步服务，实现系统内设备时间同步。 (6)支持导入、导出、恢复本机配置。 (7)支持对本机数据库备份、还原、清空、重新创建。 (8)支持远程在线升级软件。 4、交换机 (1)支持IEEE 802.3af/at/bt协议 防雷型 (2)2个1000M SFP光口+24个1000M POE端口 23-24端口支持bt协议，支持60W单端口供电输出，支持向下级受电交换机供电60W； PoE Watchdog AI功能，检测前端PoE摄像机及PD，自动侦测，自动重启。 背板带宽:≥52 Gbps；MAC地址表：8K； 电源输入接口：180-240V AC，50/60Hz 品字座，整机功率≥380W，配AC线 19英寸1U机箱：430mm×180mm×44mm（L*W*H），允差±5%。 | 1 | 套 |
| 2 | 屏幕显示叫号系统 | 软件和信息化技术服务业 | 1、支持获取HIS系统数据，包括科室、医生、患者等信息； 2、支持对药房分区管理，可实现一个取药区管理多个发药窗口； 3、支持一个取药区设置多个报道机，患者可在报道机上签到后进入取药队列； 4、支持一个取药区设置多个显示屏，分别显示指定窗口的叫号信息； 5、支持对不同的取药区设置不同的叫号屏显示效果，包括字体颜色、字体大小等； 6、支持对不同的取药区设置不同的叫号屏显显示内容，也可隐藏患者姓名，充分保护患者隐私； 7、患者缴费完成，HIS调用接口文档中的4.1接口，将患者缴费取药数据传给排队叫号系统；排队叫号系统同时返回排队号给到HIS； 8、药房工作人员在药房HIS中操作配药完成，调用接口文档中的4.5接口中4.5.2，排队叫号系统将相应等待取药的患者信息上屏显示； 9、药房工作人员在药房HIS中操作配药完成，调用接口文档中的4.5接口中4.5.3，排队叫号系统将相应取药患者信息上屏显示并语音播报； 10、药房工作人员在药房HIS中操作配药完成，调用接口文档中的4.5接口4.5.4，排队叫号系统将相应取药的患者信息下屏； 11、显示屏总体要求 采用室内高清全彩色LED显示屏，可任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体为一独立封闭结构； 12、显示屏基本参数要求 像素结构：SMD封装 像素间距：≤1.538mm 像素密度：422500点/㎡ 像素组成：1R1G1B 模组尺寸：320mm×160mm 模组分辨率：≥208×104像素点 13、显示屏主要技术参数要求 单点亮度校正:支持 单点颜色校正:支持 显示屏亮度（cd/㎡）:≥800（可调） 水平视角（゜）≥160 垂直视角（゜）≥160 刷新率(Hz): ≥3840可调 换帧频率:（Hz）50/60 ★14、必须与医院原有系统无缝对接。 | 1 | 套 |
| 一、技术条款 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目为货物项目，核心产品为： 第2项屏幕显示叫号系统。 |  |  |
| 进口产品 |  |  | 本分标不接受进口产品投标。 |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  | （1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 （2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |
| 合同签订日期 |  |  | 中标通知书发出后20天内。 |  |  |
| ★合同履约期限 |  |  | 在采购合同签订之日起20个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |
| ★交货地点 |  |  | 贵港市内，贵港市人民医院指定现场 |  |  |
| 质量保证 |  |  | ★1.质保期 1.1自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）正常使用之日起不少于12个月。 1.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》为招标人提供售后服务，设备整机保修质保期不少于12个月（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内，设备发生一般故障时，中标人应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。因对招标人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助招标人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其磋商承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。设备正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 7.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。 1、送货上门，安装调试。 2、签订合同时提供：原生产商印制的彩页、白皮书和技术参数表及整套系统的配置清单。 4、签订合同时必须提供：制造厂商的售后服务承诺书原件。 5、提供：设备详细培训计划书。 内容包括：机器操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 6、随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 7、接故障通知5小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4～12小时。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。 8、产品升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品或技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务。 |  |  |
| 培训 |  |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| ★付款方式、时间及条件 |  |  | 全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后，中标人应在10日内开具合同的含税全额发票给招标人，招标人自货物安装验收合格之日起6个月内支付合同总额的95%作为第一期货款。保修期内无违约行为，保修期满一年后6个月内支付货款的5%给中标人。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 本项目不需要履约保证金。 |  |  |
| 包装和运输要求 |  |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |  |  |
| 保险 |  |  | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |  |  |

# 第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：超声诊断仪、多模态医学显示器等设备一批（重） 项目编号：GGZC2022-G1-01988、01997-XPZB（重） 采购计划号：GGZC【2022】1997号、 GGZC【2022】1988号 |
| 2 | 投标保证金及履约保证金：根据《贵港市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(贵财采〔2020〕20号)文件要求，本项目免收保证金及履约保证金。 |
| 3 | 采购预算价： A分标：壹佰肆拾玖万壹仟壹佰肆拾伍元（￥1491145.00元）；B分标：叁佰万元（￥3000000.00元）；C分标：伍拾贰万元（￥520000.00元）；D分标：叁佰叁拾肆万元（￥3340000.00元）； E分标：贰拾肆万捌仟元（￥248000.00元）。 最高限价： A分标：壹佰肆拾万元（￥1400000.00元）；B分标：贰佰柒拾万元（￥2700000.00元）；C分标： 伍拾贰万元（￥520000.00元）；D分标：叁佰壹拾肆万元（￥3140000.00元）； E分标：贰拾肆万捌仟元（￥248000.00元） 。 注：投标人的投标报价不能超出各相应分标的最高限价，否则投标无效。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 |
| 5 | 投标文件：电子版一份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：投标人应于2022年9月26日上午9时00分前将投标文件上传到政采云平台。应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 7 | 开标时间及地点：本次招标将于2022年9月26日上午9时00分，通过政采云平台实行在线开标。 投标前准备： 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各投标人应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 投标文件解密时间： 截标时间后30分钟内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据，若电子备份投标与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。 |
| 8 | 评标办法及评标标准：综合评分法。 |
| 9 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。自中标人确定之日起2个工作日内，公告网址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网） 、http://zfcg.ggcz.gov.cn/（贵港市政府采购网）、全国公共资源交易平台(广西.贵港) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后20天内。 |
| 11 | 投标文件有效期：90天 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于招标单位。 |
| 13 | 招标代理服务费：本项目委托招标代理服务费按参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）货物类收费标准进行计算，按发改价格【2015】 299 号文收取，招标代理服务费以收费基准价格收取。中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。各分标具体金额如下：A分标：壹万玖仟肆佰元（￥19400.00元）；B分标：叁万叁仟柒佰元（￥33700元）；C分标： 柒仟捌佰元（￥7800.00元）；D分标：叁万捌仟伍佰肆拾元（￥38540.00元）；E分标：叁仟柒佰贰拾元（￥3720.00元） ，方式为由中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约。 |
| - 15 | - 1、合同验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加 - 强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 - 2、注：采购人应当在政府采购合同中约定预付款,预付款比例原则上不低于合同金额的30%；项目分年安排预算的,每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的,可适当降低预付款比例,但不得低于10%。在保证履约与采购质量的前提下,与疫情防控有关的采购合同可适当提高预付比例。在签订合同时,供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务,采用招标方式采购的,预付款从其相关规定。 - 3、供应商信用信息查询：根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询： - a.查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网；b.查询起止时间：招标公告发布之日起至开标截止时间；c.信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 - 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 投标人须知

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于超声诊断仪、多模态医学显示器等设备一批（重）[GGZC2022-G1-01988、01997-XPZB（重）]项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 法律依据：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》等配套法律法规。

- （二）定义

1、招标招标单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

4、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5、“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （九）特别说明：

★1.不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人按照报价低者推荐中标人资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标人资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标人资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标人资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“采购需求一览表”规定。

★2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，取消中标人资格并报政府采购监督管理部门处理。

★5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

★6、生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- （十）询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.质疑

2.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。具体计算时间如下：

（一）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。即在公告期限届满之前下载文件的，以实际获取采购文件之日起计算；公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日起计算。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

2.3  质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第2.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

2.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

3.  投诉

3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.采购需求一览表；

3.投标人须知；

4.评标办法及评标标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

（一）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件：

（二）电子投标文件按政采云平台要求及本投标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

★（三）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。

（四）投标人提交的投标文件以及投标人与本公司和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

（五）投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

（六）投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

（七）如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

（八）投标文件的组成：投标文件应分为商务及资格审查文件、技术文件和报价文件。投标人应仔细阅读投标文件的所有内容，按投标文件的要求，详细编制投标文件。

1. 资格审查文件

（1）投标声明书（见格式，必须提供）；

- （2）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本扫描件（加盖单位公章，如三证合一的则提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书）（必须提供）

- （3）A、B、D分标的投标人须提供有效的由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件【（如为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》扫描件；如为经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件，如为经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》扫描件），（如为按《医疗器械监督管理条例》规定无需办理医疗器械经营许可证的情形除外）】（必须提供）

- （4）有效的法定代表人（负责人）身份证扫描件（必须提供）

- （5）委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人有效的身份证扫描件（如为委托代理，则必须提供，见格式）；

（6）投标人提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录（见格式，必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见格式，必须提供）；

2. 商务文件

（1）商务响应表（见格式，必须提供）；

（2）近年供应商类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目的中标通知书扫描件或合同扫描件）；

（3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）；

（4）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（5）符合政府采购政策加分条件证明材料

（6）供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

3.技术文件

（1）技术响应表（见格式，必须提供）；

（2）货物或产品配置清单表；

（3）质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件；

（4）产品出厂标准、质量检测报告；

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）项目实施人员一览表；

（7）售后服务方案；

（8）项目实施方案；

（9）供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）。

4. 报价文件

（1）投标函（见格式，必须提供）；

（2）投标报价明细表（见格式，必须提供）

（3）开标一览表（见格式，必须提供）

（4）符合政府采购政策价格扣除证明材料；（除监狱证明文件外，中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函必须按格式提供）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

★特别说明：（1）投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

（2）投标文件要求提供的的各种扫描件或原件扫描件，须加盖磋商供应商CA签章，否则其投标无效。

（3）投标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分的，可以签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传，如已经办理有法定代表人（负责人）签字电子章的，也可以直接签章。无签字（签章）的视为投标无效。

（4）响应文件中所有落款填写的日期均须在招标公告发布之日起至投标截止时间之日止，否则，视为投标无效。

（5）投标文件中提交的所有资料、扫描件、证件、承诺等资料须按规定进行年审或在规定的时间有效期内，否则，视为投标无效。

- （二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，采用投标价格为固定价格，总价包干，合同单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。投标人在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。本项目设有上限价，如果投标人的投标报价超出招标人设定的上限价作无效标处理。

投标人的总报价应该包括：

（1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用；

（5）到现验收的费用。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条）

★4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：无

1、投标人不得存在有下列情形。

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找 不到相关内容的，由供应商自行承担。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。

3.公开招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分的，可以签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传，如已经办理有法定代表人（负责人）签字电子章的，也可以直接签章。无签字（签章）的视为投标无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的递交

1、所有投标文件应于投标文件中规定的时间前上传递交至政采云平台。

电子投标文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为不撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- （2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、招标文件未按照规定上传的，其投标文件将被视为无效。

2、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人（负责人）签字（或签章），或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

★2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（2）投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的均作无效处理。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合招标文件要求，或者超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）为了保证本项目的完成质量，防止不能诚信履约，经评标委员会审核为严重不平衡、不合理报价的。

- 4、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本公司负责落实；

2.本公司将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序：

1.解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。 解密异常情况处理：详见本章七、电子交易活动 的中止。

2. 报价确认。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

3.开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.开标结束。

6、注意事项。为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次投标，否则后果自负。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2.资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

3.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（6）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5人以上单数（含5人），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数（含7人）：

1.采购预算金额在 1000 万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、电子交易活动的中止。

1、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（ 1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（ 2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2、出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 八、评标结果

（一）根据《贵港市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（贵财采[2020]16号）文件精神，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西•贵港）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/）发布中标公告，公示期为1个工作日。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 九 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标采购使用单位签订合同。签订合同时间：中标通知书发出后20天内。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以确定招标采购使用单位与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、其他事项

1、中小企业定义

1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准(《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)判断是否为中小企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4视同中小企业情形

(1)符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

(2)以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

2、中标服务费

本项目委托招标代理服务费按参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）货物类收费标准进行计算，按发改价格【2015】 299 号文收取，中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付，具体详见投标人须知前附表。

第四章  评标办法及评标标准

A、B、D分标的评标办法

一、评标原则

(一)评委组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5人以上单数（含5人），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数（含7人）：

1.采购预算金额在 1000 万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

(二)评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据，对投标人依据本章评标内容，按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………（30分）

1.1政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予20%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分），即评标价=投标报价×（1-20%）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除20%的政府采购政策，即评标价=投标报价×（1-20%）。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除20%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性20%的扣除，不重复享受政策。以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分），即评标价=投标报价×（1-20%）。

（4）联合体投标

供应商为联合体的情况下投标价格扣除方式：接受非小微企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体投标人的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标价=投标报价×（1-6%）。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

（5）中标后分包

允许非小微企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对非小微企业投标人的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标价=投标报价×（1-6%）。接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

1.2符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）之规定， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

注：供应商划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商声明制造商为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明制造商为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：制造商符合残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，未享受优惠政策的投标人的，评标价=投标报价。

1.3以进入评标的最低的评标价为30分。

1.4某投标人价格得分 =   ×30分

1.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术参数性能分………………………………………………………………………………12分

一档（2分）：经评审认定的一般指标有6项及以上的负偏离项；

二档（4分）：经评审认定的一般指标有3-5项负偏离项；

三档（6分）：经评审认定的一般指标有1-2项负偏离项；

四档（8分）：经评审认定的全部指标无负偏离；

五档（12分）：满足第四档的基础上，技术指标有经评审认定的正偏离项，并在投标文件中提供指标证明文件进行佐证。

注：1、《第二章 采购需求一览表》标注“★”的技术参数条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。2、证明文件指生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供扫描件加盖供应商公章）。3、一般技术参数是指除标“★”外的技术参数条款，一般技术参数允许负偏离。

3、项目实施方案…………………………………………………………………………………28分

由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案，包括实施目标、实施过程、实现思路等内容进行评定，进行独立评分， 不提供方案不得分。

一档（6分）：有简单的项目实施方案，对项目实施目标、实施过程、实现思路有基本描述，项目实施组织机构、安装调试方法较为简单。

二档（17分）：对项目实施目标、实施过程、实现思路描述具体，具有合理的安装调试方法，工期划分基本合理，项目实施组织机构基本满足项目实施要求。管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施等整体方案针对性强，实施流程、项目实施计划项目实施方案等内容基本齐全完善，具有一定的针对性。

三档（28分）：对项目实施目标、实施过程、实现思路科学合理，有详细全面的阐述，安装调试方法具体详细，工期划分合理，项目实施组织机构齐全完善。包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，实施流程、项目实施计划，以及项目的分工安排计划、服务内容和措施等全面完善，项目实施整体方案能够体现出投标人对本项目有专业的理解，针对性较强，可行性高。

4、售后服务方案…………………………………………………………………………………25分

由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案，包括响应时间、售后服务承诺等内容进行评定，进行独立评分， 不提供方案不得分。

一档（6分）：提供整体维护解决方案，提供简单的故障处理流程、维护保障流程、有售后服务组织架构，售后保障措施表述较简单；按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，到达现场处理故障时间、排除故障时间满足招标文件要求，有免费培训计划，方案整体一般；

二档（15分）：在满足一档条件的基础上；按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在4小时内响应；需要到现场维修的，重大故障修复在12小时内解决，一般问题在8小时内解决，售后服务方案基本可行，较能满足项目要求。实施团队专业配置结构较合理，售后服务能力较好，培训计划及方案较可行，售后服务经验较好，售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）、质量保障等内容较完善可行，满足项目要求。

三档（25分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在2小时内响应；需要到现场维修的，重大故障修复在8小时内解决，一般问题在5小时内解决，售后服务方案完整可行合理细致且可操作性强，满足项目要求。实施团队力量充足，技术性强，有详细完善的售后服务承诺，售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）、质量保障等内容详细完善、有力可行，售后响应及时快速，整体方案内容具体、适用性强，可操作性强。

5、综合实力、业绩分……………………………………………………3分

（1）业绩：供应商或投标产品的生厂产家具有类似业绩的，每提供1个合同的得2分。

注：提供中标通知书扫描件或合同关键页扫描件。

（2）提供核心产品的制造商授权书及售后服务承诺书的得1分，否则不得分。

6、政策分……………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分项报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件）得1分。

（2）投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件得1分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6。

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交的其他资料而未在规定的期限内未能提交的或其他原因中标无效的，招标采购单位可以根据相关法律法规确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

C、E分标的评标办法

一、评标原则

(一)评委组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5人以上单数（含5人），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数（含7人）：

1.采购预算金额在 1000 万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

(二)评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据，对投标人依据本章评标内容，按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………（30分）

1.1政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予20%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分），即评标价=投标报价×（1-20%）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除20%的政府采购政策，即评标价=投标报价×（1-20%）。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除20%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性20%的扣除，不重复享受政策。以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分），即评标价=投标报价×（1-20%）。

（4）联合体投标

供应商为联合体的情况下投标价格扣除方式：接受非小微企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体投标人的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标价=投标报价×（1-6%）。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

（5）中标后分包

允许非小微企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对非小微企业投标人的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标价=投标报价×（1-6%）。接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

1.2符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）之规定， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

注：供应商划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商声明制造商为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明制造商为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：制造商符合残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，未享受优惠政策的投标人的，评标价=投标报价。

1.3以进入评标的最低的评标价为30分。

1.4某投标人价格得分 =   ×30分

1.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术参数性能分………………………………………………………………………………12分

一档（2分）：经评审认定的一般指标有6项及以上的负偏离项；

二档（4分）：经评审认定的一般指标有3-5项负偏离项；

三档（6分）：经评审认定的一般指标有1-2项负偏离项；

四档（8分）：经评审认定的全部指标无负偏离；

五档（12分）：满足第四档的基础上，技术指标有经评审认定的正偏离项，并在投标文件中提供指标证明文件进行佐证。

注：1、《第二章 采购需求一览表》标注“★”的技术参数条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。2、证明文件指生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供扫描件加盖供应商公章）。3、一般技术参数是指除标“★”外的技术参数条款，一般技术参数允许负偏离。

3、项目实施方案……………………………………………………………………………28分

由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案，包括实施目标、实施过程、实现思路等内容进行评定，进行独立评分，不提供方案不得分。

一档（6分）：有简单的项目实施方案，对项目实施目标、实施过程、实现思路有基本描述，项目实施组织机构、安装调试方法较为简单。

二档（17分）：对项目实施目标、实施过程、实现思路描述具体，具有合理的安装调试方法，工期划分基本合理，项目实施组织机构基本满足项目实施要求。管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施等整体方案针对性强，实施流程、项目实施计划项目实施方案等内容基本齐全完善，具有一定的针对性。

三档（28分）：对项目实施目标、实施过程、实现思路科学合理，有详细全面的阐述，安装调试方法具体详细，工期划分合理，项目实施组织机构齐全完善。包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，实施流程、项目实施计划，以及项目的分工安排计划、服务内容和措施等全面完善，项目实施整体方案能够体现出投标人对本项目有专业的理解，针对性较强，可行性高。

4、售后服务方案……………………………………………………………………………25分

由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案，包括响应时间、售后服务承诺等内容进行评定，进行独立评分， 不提供方案不得分。

一档（6分）：提供整体维护解决方案，提供简单的故障处理流程、维护保障流程、有售后服务组织架构，售后保障措施表述较简单；按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，到达现场处理故障时间、排除故障时间满足招标文件要求，有免费培训计划，方案整体一般；

二档（15分）：在满足一档条件的基础上；按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在4小时内响应；需要到现场维修的，重大故障修复在12小时内解决，一般问题在8小时内解决，售后服务方案基本可行，较能满足项目要求。实施团队专业配置结构较合理，售后服务能力较好，培训计划及方案较可行，售后服务经验较好，售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）、质量保障等内容较完善可行，满足项目要求。

三档（25分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在2小时内响应；需要到现场维修的，重大故障修复在8小时内解决，一般问题在5小时内解决，售后服务方案完整可行合理细致且可操作性强，满足项目要求。实施团队力量充足，技术性强，有详细完善的售后服务承诺，售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）、质量保障等内容详细完善、有力可行，售后响应及时快速，整体方案内容具体、适用性强，可操作性强。

5、综合实力、业绩分……………………………………………………………………3分

（1）业绩：供应商或投标产品的生厂产家具有类似业绩的，每提供1个合同的得2分。

注：提供中标通知书扫描件或合同关键页扫描件。

（2）提供核心产品的制造商授权书及售后服务承诺书的得1分，否则不得分。

6、政策分……………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分项报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件）得1分。

（2）投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件得1分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6。

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交的其他资料而未在规定的期限内未能提交的或其他原因中标无效的，招标采购单位可以根据相关法律法规确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）  贵港市人民医院                          采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）                                          项目名称编号：

签  订  地  点                                            签 订 时 间：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

分标：

| 序号 | 物品名称 | 国别 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 /单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：(大写) （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同价格形式：固定总价

3.合同合计金额包括：

（1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用；

（5）到现验收的费用。

4.设备主要配置：（详见附件：配置清单）。

第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

4.乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。

5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方

6.处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四条  包装、运输及交付

1．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。本项目合同不接受损耗。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方地点（甲方指定地点）。

4．合同履约期限：按乙方响应，具体详见合同后附投标人《商务响应表》。

5．乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

6．乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。

第五条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第六条 调试和验收

1.交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。

2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。

（2）当项目完成供货和集成调试后，由中标人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。

第七条　付款方式

1.资金性质：事业收入资金。

2.付款方式：                             。

第八条 履约保证金

履约保证金金额：无。

第九条 税费及发票开具

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。乙方应在甲方支付货款之日起      日向甲方开具符合甲方要求的相应数额的发票。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求一览表》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 质保期：质保期自验收合格之日起   年。单项产品的质保期以“技术参数要求”中要求为准。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。

3. 售后服务： 按乙方响应，具体详见合同后附投标人《商务响应表》

第十一条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1．本合同履行期限为： 至质保期结束 ；合同履行地点为：甲方指定地点 ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国招标投标法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十七条　本合同一式七份，具有同等法律效力。甲方四份，乙方两份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 贵港市人民医院 | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：贵港市中山中路1号 | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0775-4200292 | 电话： |
| 电子邮箱：A4200166@163.com | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行贵港桥北支行 | 开户银行： |
| 账号：622357491461 | 账号： |
| 邮政编码：537100 | 邮政编码： |
| 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附：1、法人授权委托书

2、产品详细技术参数

3、中标通知书

4、产品授权书

# 投标文件格式

目录

（应有页码）

- 资格审查文件

一、投标声明书

投标声明书

致：贵港市人民医院（招标采购单位名称）：

（投标人名称）      系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。

我（姓名）       系（投标人名称）        的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的

（项目名称）       （项目编号）的      分标投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类型服务的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或签章）：

年    月    日

二、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本扫描件（加盖单位公章，如三证合一的则提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书）

三、A、B、D分标的投标人须提供有效的由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件【（如为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》扫描件；如为经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件，如为经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》扫描件），（如为按《医疗器械监督管理条例》规定无需办理医疗器械经营许可证的情形除外）】

四、有效的法定代表人（负责人）身份证扫描件（必须提供）

五、委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人有效的身份证扫描件（如为委托代理，则必须提供）；

法定代表人（负责人）授权委托书

致：贵港市人民医院

我          【法定代表人（负责人）姓名】系          （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加         （项目名称）       （项目编号）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                       法定代表人（负责人）签字或签章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：                       授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附件：有效的授权代表身份证扫描件

六、投标人提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录

- 注：根据《贵港市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（贵财采[2020] 16号）要求，政府采购供应商参与政府采购活动实施“承诺+信用管理”的准入制度，不再要求供应商提供相关财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，供应商提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（详见投标文件格式）承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录）。

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国招标投标法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或签章）：

日期：   年   月   日

七、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：贵港市人民医院

我公司参加贵公司组织                       （项目名称）       （项目编号）    分标的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年   月  日

#### 商务部分

- 商务响应表；

## 分标：

| 序号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：本表应对招标文件第二章《采购需求一览表》中所列商务条款要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年   月  日

- 近年供应商类似成功案例的业绩证明（同类项目的中标通知书扫描件或合同关键页扫描件）；

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供证明材料：中标通知书扫描件或合同关键页扫描件。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年   月  日

- 本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）；

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：投标根据自身情况提供距采购人最近的服务网点情况（如有）：

（1）提供供应商或其分支机构或其售后服务机构的营业执照扫描件；（如有）

（2）供应商授权本地服务机构的，提供授权书或服务协议扫描件；（如有）

（3）售后服务机构人员提供名单、身份证等证明；装备提供发票等证明。（如有）

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年   月  日

四、投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

五、符合政府采购政策加分条件证明材料

5.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机，同时提供相所投相应型号产品有效的认证证书扫描件。

六、供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

#### 技术文件

- 技术响应表；

## 分标：

| 序号 | 货物名称 | 公开招标采购文件要求 | 投标文件 具体响应 | 是否响应（正偏离或负偏离、无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：应对照招标文件“采购需求一览表”中“技术参数性能要求”逐条说明投标人所提供货物已对公开招标采购文件的货物参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的响应和偏离。正偏离的相关佐证材料可附在偏离表后（如有）。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

- 货物或产品配置清单表；

## 分标：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 技术参数性能配置 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

- 质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件；

分标：

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告；

五、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

六、项目实施人员一览表；

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

七、售后服务方案；

## 分标：

投标人根据项目情况及结合自身情况进行自拟。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

八、项目实施方案；

## 分标：

投标人根据项目情况及结合自身情况进行自拟。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：       年   月   日

九、供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）。

#### 报价文件

一、投标函：

投 标 函

致：贵港市人民医院：

根据贵方为             （项目名称）的招标公告（项目编号：            ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）       分标提交资信文件、商务文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标文件有效期自投标截止日起 ___天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人名称(公章)：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或签章）：

日 期：    年   月   日

二、投标报价明细表

分标

| 序号 | 货物名称 | 国别 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数性能配置 | 数量 /单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：(大写)人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：         年   月   日

三、开标一览表

分标

| 序号 | 货物名称 | 国别 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 /单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：(大写)人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标人的总报价应该包括： （1）货物采购成本、二次搬运、利润及标推附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、接口服务费用； （5）到现验收的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：         年   月   日

四．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

4.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小微企业无需提供）。

中小企业声明函（货物）

本公司（单位名称）      郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（单位名称）    参加（单位名称）           的（项目名称）         采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称）         ，属于       （采购文件中明确的所属行业）         行业；制造商为

（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元I，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元I，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：I从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

五、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；