公开招标文件

项目编号：0724-2101D83N5228重1

采购项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（二批次）采购项目(二次)

国义招标股份有限公司编制

发布日期：二○二二年三月十四日

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标人请注意区分邮购招标文件、投标保证金及中标服务费各收款账号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。中标服务费存入指定的中标服务费缴费账户。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件指定的投标保证金缴纳账户（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议合理安排办理时间。中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构，以便退还保证金。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》一同封装在单独的唱标信封当中多包项目请每包单独封装，并请仔细检查包号，包号与包名称必须对应。

- 招标项目内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 领购了招标文件的公司，请在投标截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。邮购文件的公司应提供快递地址以确保收到纸质的采购文件。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）

目      录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分　用户需求书	9

一、 项目概况：	9

二、 投标人资格要求： 	11

三、 采购内容清单	13

四、 基本要求	16

五、技术要求	16

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	16

2.质量、安全、技术规格、物理特性等要求	16

（1）质量标准要求	16

（2）具体技术(参数)要求	16

六、主要商务要求	49

（1）报价要求	49

（2）产品交货要求	49

（3）产品包装要求	50

（4）产品运输、装卸、仓储要求	50

（5）产品安装、调试、试运行要求	50

（6）培训要求	51

（7）产品验收要求	51

（8）售后服务要求	52

（9）付款方式	52

（10）履约保证金	52

七、其他要求	53

第三部分　投标人须知	54

一、说  明	54

二、招标文件	54

三、投标文件的编制	55

四、投标文件的递交（本项目评标完成后在退还投标保证金前按以下要求递交至代理机构）	58

五、开标、资格审查、评标与授标	59

六、质疑及投诉	59

七、合同的订立和履行	61

八、适用法律	62

九、资格审查	63

十、评标方法、步骤及标准	64

第四部分　合同格式	73

第五部分　投标文件格式	80

一、自查表	82

二、资格文件	87

三、符合性文件	90

四、商务部分	98

五、技术部分	112

六、价格部分	117

# 第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人:

国义招标股份有限公司受喀什地区第一人民医院的委托，对中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（二批次）采购项目(二次)进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。项目采购内容如下：

一、项目编号：0724-2101D83N5228重1

二、采购项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（二批次）采购项目(二次)

三、项目标的及交货时间、地点等：

1．项目标的及采购限价

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 采购单价限价 | 采购总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 纤维气管插管镜 | 3套 | 15万元 | 45万元 |
|  | 心肺复苏仪 | 1套 | 10万元 | 10万元 |
|  | 升降温仪（双通道） | 8套 | 8万元 | 64万元 |
|  | 肢体气压治疗仪 | 12套 | 2万元 | 24万元 |
|  | 震动排痰机（双通道） | 7套 | 5万元 | 35万元 |
|  | 全自动血气分析仪 | 3套 | 13万元 | 39万元 |
|  | 无创血动力检测 | 2套 | 44万元 | 88万元 |
|  | 超声清洗机 | 2套 | 0.7万元 | 1.4万元 |
|  | 内镜清洗设备（带纯水、追溯系统） | 1套 | 23万元 | 23万元 |
|  | 内镜储存柜 | 4套 | 2.8万元 | 11.2万元 |
|  | 包4合计金额 | 340.6万元 |
| 6 | ABS病历车 | 30套 | 0.6万元 | 18万元 |
|  | ABS治疗车 | 59套 | 0.6万元 | 35.4万元 |
|  | ABS抢救车 | 22套 | 0.5万元 | 11万元 |
|  | 扫床车 | 18套 | 0.35万元 | 6.3万元 |
|  | ABS急救车 | 17套 | 0.5万元 | 8.5万元 |
|  | 检查床（门诊检查） | 20套 | 0.095万元 | 1.9万元 |
|  | 转运平车 | 2套 | 0.3万元 | 0.6万元 |
|  | 仪器车 | 2套 | 0.5万元 | 1万元 |
|  | 输液车 | 2套 | 0.5万元 | 1万元 |
|  | 氧气推车 | 10套 | 0.2万元 | 2万元 |
|  | 三摇床（普通） | 15套 | 0.6万元 | 9万元 |
|  | 双摇床（普通） | 472套 | 0.32万元 | 151.04万元 |
|  | 包6合计金额 | 245.74万元 |
| 8 | ICU重症监护床 | 37套 | 4.5万元 | 166.5万元 |
|  | 电动综合手术床 | 3套 | 17.7万元 | 53.1万元 |
|  | 包8合计金额 | 219.6万元 |
| 9 | 麻醉机 | 3套 | 33.5万元 | 100.5万元 |
|  | 麻醉可视喉镜 | 3套 | 2万元 | 6万元 |
|  | 包9合计金额 | 106.5万元 |
| 本项目合计金额 | 912.44万元 |

本项目采购国产产品，以进口产品投标无效，详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号内全部内容进行投标报价，如所投包号投标报价超出本项目对应子包分项采购单价限价金额，将导致该子包投标无效。本项目包4核心产品为：无创血动力检测；包6核心产品为：双摇床（普通）；包8核心产品为：电动病床（ICU重症监护床）；包9核心产品为：麻醉机。

2.交货时间：如无特别说明，双方合同签订之日起 60 天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。（注：如用户需求书中有对具体某一设备有时间要求，则以用户需求书对该设备的特别说明为准）

3.交货地点：喀什市迎宾大道120号采购人指定地点（如有变化，采购人将另行通知）。

4.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库［2004］185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

四、投标人资格要求：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供2021年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供2021年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（投标时，提供2020年度财务状况报告或2021年任意1年的财务状况报告复印件，新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件）

4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章）

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”未被列入经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息；（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

3.本项目特定的资格要求：

1）.已依法申领并获取本项目采购文件；

2）.本项目不接受联合体投标；

3）.投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

4）.投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

五、获取招标文件时间：2022年3月14日至2022年3月25日（上午10:00-14:00，下午16:00-19:30）

获取招标文件地点：政采云线上下载（供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190））

获取招标文件方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件）

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

（3）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

（4）监督管理部门：喀什地区政府采购管理办公室，监督投诉电话：0998-2597000  0998-2597200。

六、投标截止时间（北京时间）：2022年4月8日上午10时30分00秒(注：10时00分开始受理投标文件)

七、开标地点(投标地址)：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路208号华凌房产二号办公楼三层307室（投标文件应由投标人授权代表亲自送达投标地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的投标文件）

八、开标时间（北京时间）2022年4月8日上午10时30分00秒

九、开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路208号华凌房产二号办公楼三层307室

十、其他补充事宜：无

十一、采购人及采购代理机构的联系方式：

采购代理机构联系人：刘丽/陈健/张悦材/夏文      采购人联系人：丁芸

电话：020-37860540/0541/0548/0505

（以上固话可自动转接至联系人手机）             电话：0998-2962911

传真：020-87768283/37860550                    传真：-

联系地址：广州市东风东路726号18楼            联系地址：喀什地区喀什市迎宾大道120号

- 监督管理部门

名称：喀什地区政府采购办公室

监督投诉电话：0998-2597000    0998-2597200

十三、本项目发布媒体：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

国义招标股份有限公司网站（https://www.ebidding.com/）

新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

喀什地区第一人民医院（http://www.xjkshospital.com/）

国义招标股份有限公司

2022年3月14日

# 第二部分　用户需求书

- 项目概况：

1.采购标的功能要求：

本项目采购病房护理设备等一批以满足采购人医学临床对病人的诊察、医治及医学护理使用等需要。

2.本采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库［2004］185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.采购标的、数量和采购预算等：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 采购单价限价 | 采购总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 纤维气管插管镜 | 3套 | 15万元 | 45万元 |
|  | 心肺复苏仪 | 1套 | 10万元 | 10万元 |
|  | 升降温仪（双通道） | 8套 | 8万元 | 64万元 |
|  | 肢体气压治疗仪 | 12套 | 2万元 | 24万元 |
|  | 震动排痰机（双通道） | 7套 | 5万元 | 35万元 |
|  | 全自动血气分析仪 | 3套 | 13万元 | 39万元 |
|  | 无创血动力检测 | 2套 | 44万元 | 88万元 |
|  | 超声清洗机 | 2套 | 0.7万元 | 1.4万元 |
|  | 内镜清洗设备（带纯水、追溯系统） | 1套 | 23万元 | 23万元 |
|  | 内镜储存柜 | 4套 | 2.8万元 | 11.2万元 |
|  | 包4合计金额 | 340.6万元 |
| 6 | ABS病历车 | 30套 | 0.6万元 | 18万元 |
|  | ABS治疗车 | 59套 | 0.6万元 | 35.4万元 |
|  | ABS抢救车 | 22套 | 0.5万元 | 11万元 |
|  | 扫床车 | 18套 | 0.35万元 | 6.3万元 |
|  | ABS急救车 | 17套 | 0.5万元 | 8.5万元 |
|  | 检查床（门诊检查） | 20套 | 0.095万元 | 1.9万元 |
|  | 转运平车 | 2套 | 0.3万元 | 0.6万元 |
|  | 仪器车 | 2套 | 0.5万元 | 1万元 |
|  | 输液车 | 2套 | 0.5万元 | 1万元 |
|  | 氧气推车 | 10套 | 0.2万元 | 2万元 |
|  | 三摇床（普通） | 15套 | 0.6万元 | 9万元 |
|  | 双摇床（普通） | 472套 | 0.32万元 | 151.04万元 |
|  | 包6合计金额 | 245.74万元 |
| 8 | ICU重症监护床 | 37套 | 4.5万元 | 166.5万元 |
|  | 电动综合手术床 | 3套 | 17.7万元 | 53.1万元 |
|  | 包8合计金额 | 219.6万元 |
| 9 | 麻醉机 | 3套 | 33.5万元 | 100.5万元 |
|  | 麻醉可视喉镜 | 3套 | 2万元 | 6万元 |
|  | 包9合计金额 | 106.5万元 |
| 本项目合计金额 | 912.44万元 |

本项目采购国产产品，以进口产品投标无效，详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号内全部内容进行投标报价，如所投包号投标报价超出本项目对应子包分项采购单价限价金额，将导致该子包投标无效。本项目包4核心产品为：无创血动力检测；包6核心产品为：双摇床（普通）；包8核心产品为：电动病床（ICU重症监护床）；包9核心产品为：麻醉机。

- 投标人资格要求：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供2021年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供2021年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（投标时，提供2020年度财务状况报告或2021年任意1年的财务状况报告复印件，新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件）

4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章）

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”未被列入经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息；（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

3.本项目特定的资格要求：

1）.已依法申领并获取本项目采购文件；

2）.本项目不接受联合体投标；

3）.投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

4）.投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

- 采购内容清单

| 包4 |
| --- |
| 序号 | 核心产品（“△”） | 货物名称 | 单位 | 数量 | 中小企业采购预留份额 | 所属行业 | 技术要求 | 是否允许进口 |
| 1 |  | 超声清洗机 | 套 | 2 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |
| 2 |  | 内镜清洗设备（带纯水、追溯系统） | 套 | 1 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |
| 3 |  | 内镜储存柜 | 套 | 1 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |
| 4 |  | 纤维气管插管镜 | 套 | 3 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |
| 5 |  | 心肺复苏仪 | 套 | 1 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |
| 6 |  | 升降温仪（双通道） | 套 | 8 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |
| 7 |  | 肢体气压治疗仪 | 套 | 12 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |
| 8 |  | 震动排痰机（双通道） | 套 | 7 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |
| 9 |  | 全自动血气分析仪 | 套 | 3 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |
| 10 | △ | 无创血动力检测 | 套 | 2 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包4 | 否 |

| 包6 |
| --- |
| 序号 | 核心产品（“△”） | 货物名称 | 单位 | 数量 | 中小企业采购预留份额 | 所属行业 | 技术要求 | 是否允许进口 |
| 1 |  | ABS病历车 | 套 | 30 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 2 |  | ABS治疗车 | 套 | 59 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 3 |  | ABS抢救车 | 套 | 39 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 4 |  | 扫床车 | 套 | 18 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 5 |  | 检查床（门诊检查） | 套 | 20 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 6 |  | 转运平车 | 套 | 2 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 7 |  | 仪器车 | 套 | 2 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 8 |  | 输液车 | 套 | 2 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 9 |  | 氧气推车 | 套 | 10 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 10 |  | 三摇床（普通） | 套 | 15 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |
| 11 | △ | 双摇床（普通） | 套 | 472 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包6 | 否 |

| 包8 |
| --- |
| 序号 | 核心产品（“△”） | 货物名称 | 单位 | 数量 | 中小企业采购预留份额 | 所属行业 | 技术要求 | 是否允许进口 |
| 1 | △ | 电动病床 | 套 | 37 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包8 | 否 |
| 2 |  | 电动综合手术床 | 套 | 3 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包8 | 否 |

| 包9 |
| --- |
| 序号 | 核心产品（“△”） | 货物名称 | 单位 | 数量 | 中小企业采购预留份额 | 所属行业 | 技术要求 | 是否允许进口 |
| 1 | △ | 麻醉机 | 套 | 3 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包9 | 否 |
| 2 |  | 麻醉可视喉镜 | 套 | 3 | 否 | 工业 | 详见具体技术(参数)要求的包9 | 否 |

- 基本要求

1.投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，具有监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》；（投标时提供复印件，加盖投标人单位公章）

2.投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，承诺供货时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；（投标时，提供承诺书，不提供视为不响应）

3.所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须在投标时提供有效的医疗器械注册证明复印件，否则投标无效。（如国家另有规定，则适用其规定）

## 五、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

用户需求书中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2.质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）质量标准要求：

1）.中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等）,具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）.货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）.因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或喀什地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

（2）具体技术(参数)要求

说明：1）打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2）对技术参数的证明，如用户需求书有要求的按用户需求书要求提供有效证明材料或证明方式，否则视为负偏离；

3）对技术参数的证明，如用户需求书有要求提供证明材料但无具体要求的材料类型或方式的，①可以以投标人提供所投设备制造商或其授权总代理商（公开发布或对外发布过的）对设备技术参数出具的参数确认函等证明材料并加盖制造商或其授权总代理商单位公章为准；②也可以以投标人提供制造商的公开网址链接内容的设备参数截图；③还可以提供所投设备彩页说明信息加盖制造商（或其授权总代理商单位公章）和投标人单位公章为准。如同时提供前述两种或三种材料的，对相同内容证明结果不一致的，按前述顺序最前的材料为准。

4）对技术参数的证明，如用户需求书无要求提供证明材料的，以投标人提供的《实质性响应技术条款（“★”项）响应表》和《非实质性技术条款响应表》响应为准。

包4

设备1  超声清洗机

| 1、品名 | 超声波清洗机技术参数 |
| --- | --- |
| 2、用途 | 用于对精密手术器械和官腔内器械的超声清洗。 |
| 3、主要技 术要求 | 1、总容积（L）：≥30 ▲2、材质：柜体、清洗槽采用不低于SUS304不锈钢的要求一次冲压成型，无焊接处，防腐蚀、防水 3、含有排水及散热装置 4、清洗温度能包括0℃-80℃任意可调 5、工作时间数码控制，能包括1-99分钟任意可调 6、采用微电脑控制 7、外形尺寸：场地限制尺寸要求(535长*330宽*420mm高)，误差不能超过±10mm；内槽尺寸：(500长*300宽*200mm高) 误差不能超过±10mm 8、超声频率：≥40KHz 9、超声功率：≥720W 10、功率可调：能包括20%-100% 11、加热功率：≥500W 12、加热方式：电加热 ▲13、振子：振荡器数量≥12只（投标时，提供第三方检测报告复印件） 14、工作方式：超声波发生器采用他激式扫频电源，具有独立的振荡信号，不受负载变的影响，扫频特性可提高洗槽声场的均匀性 15、安全保护功能：包括但不限于漏电保护，缺液保护，过压保护，过热保护，负载开路、短路保护等. |
| 4、售后 | 自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。 |

设备2  内镜清洗设备（带纯水、追溯系统）

| 项目名称 | 功能及技术参数 |
| --- | --- |
| 清洗消毒槽及台面 | 1、内镜清洗设备由内镜专业洗消槽组成，槽体采用亚克力（PMMA）一次吸塑成型。槽体表面光滑，有韧性，美观，能保护内镜.(投标时，提供第三方检测报告复印件） 2、面层经冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥5mm。 3、固层由玻璃纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。 4、台面支架选用不低于304不锈钢要求材质，厚度＞1mm。 5、台面厚度＞5mm，高度850mm±5mm。 6、单方槽外尺寸≥长660mm×宽780mm×高850mm 内尺寸≥长510mm×宽400mm×深180mm 双方槽外尺寸≥长1320mm×宽780mm×高850 mm 单个槽体内尺寸≥长510mm×宽400mm×深180mm 斜转角方槽外尺寸≥长1260mm×宽780mm×高850mm 内尺寸≥长870mm×宽390mm×深170mm 990单方槽外尺寸≥990mm*780mm×高850mm 内尺寸≥上面长870mm*宽430mm，上对角线长930mm,槽内底部长840mm*宽400mm,下对角线890mm,深180mm 干燥台≥宽780mm×高850mm 7、台面采用倾斜式防泛水设计和四周设计有专门防泛水边。 8、整个清洗台面前端采用大圆弧造型设计,大圆弧边缘与槽面内侧圆弧距离150mm 9、干燥台采用盆式结构，上有凸起部分能有效防止内镜滑落。 |
| 柜体、功能背板及灯箱 | 1、功能背板采用与清洗台面及槽面相同材料亚克力（PMMA），材料本身具有抗紫外线老化的特性。 2、功能操作面板安装面倾斜式设计。 3、灯箱操作面板安装面与背板为一次吸塑成型。 4、柜体底板采用PVC材质，耐磨耐腐蚀，永不发霉生锈。 5、整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养、搬迁和功能升级。 6、台下柜向内凹≥150mm设计。 |
| 防水柜门 | 1、柜门板均彩晶钢化玻璃+铝合金边框制成,环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀，无任何有害挥发物质残存。 2、柜门固定活页采用防锈可调式，有需要时对柜门进行调校。 3、柜门全部安装于架子外部，避免架子结构外露而不协调，不美观。 4、门板颜色可按用户要求定制色彩。 5、根据用户实际尺寸整体设计，使门板大小均衡，协调美观。 |
| 微电脑控制器 | 1、整体的设计简洁明快、不占用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。整个操作立面平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。 2、采用LCD液晶显示屏，可中文显示，各清洗流程及参数显示直观。 触摸控制按键和128*64点阵LCD液晶屏显示，能清晰显示清洗流程、时间等参数。 3、可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（能包括0～99分59秒），计时准确误差≤±0.5%。 4、24V安全电压。 5、每槽均配置微电脑控制器，独立操作、控制。 |
| 专用控制器 | 1、严格按国家卫生部最新版颁布的《内镜清洗消毒操作规范》的标准，使用流动水清洗，隐藏式设计。 ▲2、微电脑控制器直接控制，每槽单独控制，按照屏幕提示进行清洗，可根据实际需要设定注流清洗时间。 |
| 水处理器 | 1过滤精度：≤0.01μm； 2适用水压：能包括0.2~0.4Mpa； 3适用水温：能包括4℃-45℃； 4水处理量≥1000L/H。 5 不低于304不锈钢要求材质壳体，滤芯可更换。 |
| 医用空气压缩机 | 1工作方式：采用静音医用无油气泵， 2大小≥长41cm、宽41cm、高55cm 3工作电压：AC220V，50Hz，功率：＜600W， 4工作产气量：≥62L/min，最大产气压力：0.8 Mpa， 5机器工作噪音＜65db， 6容积 ：≥30L 7带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥气体的清洁度. |
| 多功能灌流器 | 1用于吹出内镜孔道孔内残留的污物、水、消毒液、酶液等 2注气压力可通过灌流气压调节器调节，调节范围：0.1MPa—0.7 MPa 3、采用直排式吸引器,吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍可直接排入下水道，并自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染。 4、电压DC24V；电流4.8A；流量≥3.2GPM（12L/min）；压力≥35PSI(0.24MPa)。 |
| 酶液注流器 | 1、采用隐藏式设计。 2、在清洗过程中，对槽内内窥镜内腔管道灌注酶液，实现对内腔道的冲洗和浸泡。 3、一键式启动，自动注酶液、计时、吹气、排放；节省操作时间，减少劳动强度。 4、防堵功能：采用150目高精度不低于SUS304不锈钢要求材质滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 11.5、注流器：电压DC24V；电流3A；流量≥1.3GPM（5L/min）；≥压力60PSI(0.42MPa)。 |
| 消毒控制系统 | 1、可自由设定浸泡时间，浸泡完成报警提示。 ▲2、可≥2内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 3、可对消毒液进行回收。 4、回收箱容量：≥26L；回收箱材质：PP。 5、可自由设定消毒液有效期，检测到消毒液过期时，报警提示。 6、每日清洗消毒开始时，可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内，避免人工加液时，消毒液对操作人员造成伤害； |
| 高压水气枪 | 1适用压力0.2-0.75MPa。 2专用三用枪头能与常规内镜孔道匹配,自动封闭注水、注气口。 3可选配至少8种不同口径、形式枪头，用于各种内镜、器械的清洗。 4内镜专用，采用不低于304#全不锈钢要求的材料一次性压铸成型，无接缝。 5设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 6开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。 7开关设置灵敏，便于工作人员使用。 |
| 内镜吹干机 | 1功率：≥1200W 2对内镜管腔内水分进行干燥，能避免残留水份滋长病菌。 |
| 中心气体处理器 | 1采用原装气体处理器； 2两级过滤，第一级过滤过滤精度5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，能有效的分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的空气。 3气压调节范围：能包括0.15Mpa～0.85Mpa 4压力表显示精度≤0.02Mpa |
| 灌流气压调节器 | 精确控制注气压力，气压调节范围：能包括0-0.7Mpa，无耗材，免维护。 |
| 消毒槽密封盖 | 1采用ABS 透明亚克力材料一次吸塑成型。 2盖子透明密封，能观察消毒槽中镜子状况。 3配不低于304不锈钢要求材质把手。 4盖子能完全密封消毒池，防止消毒液汽化污染环境，损害医务工作人员健康。 |
| 供电系统 | 1所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，能保护使用人员的安全。 2开关和插座都有防水保护装置。 3强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护。 4供电线路根据整套系统负荷设计。 |
| 内镜追溯系统接口 | 预留追溯系统接口，便于设备升级需要 |

设备3  内镜储存柜

| 1、用途 | 内镜储存柜专门用于医用软式内镜从清洗后至使用前这一阶段的干燥和存储，可以有效控制柜内的温度、湿度和细菌滋生，保证内镜的安全和洁净。 |
| --- | --- |
| 2、主要技 术要求 | ▲1、存储内镜数量：≥8 2、消毒干燥方式：紫外线杀菌，热风循环，能有效控制柜内的温度、湿度和细菌滋生，避免内镜受到二次污染，保证内镜的安全和洁净。用户可以自行设置个性化温度/湿度要求 3、开门方式：门碰锁，内嵌式，单门单开，关门到位，位置开关检测，防止门未关 4、控制面板：数码动态显示，可同时显示包括但不限于北京时间、储存时间、储存温度、储存湿度、剩余时间等，方便随时了解内镜所处的状态，实现对内镜的轻松管控 5、材质：内胆采用医疗级ABS复合板一体成型，便于清洁；外壳材质为碳钢喷塑 ▲6、至少三层旋转式挂架，透明亚克力材质，可全方位固定内镜，且便于存取，挂架高度可以调整 7、宽电压设计，AC85-264V，均可使用，受客户电压波动影响小 8、外形尺寸（宽*高*深mm）：1220 mm *2175 mm *570 mm（偏差允许不超过±10mm 9、功率：≥1500W 10、工作温度：：能包括5～40℃ 11、工作湿度：≤80％RH 12、工作气压：能包括70～106K Pa 13、质保期：自设备验收合格之日起免费维保至少五年和提供免费上门服务。 |

设备4  纤维气管插管镜

一：视频气管插管镜

1.操作手柄（含插入管）：

▲1.1软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；

▲1.2插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；

1.3视场角≥90°保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变；

1.4景深：能包括3-50mm；

1.5软镜工作软管有效长度≥610mm,插入管自带有360°刻度标识；

1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

1.7操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°,能实现插入软管上下左右四个维度的旋转；

1.8插入管先端头采用医用高分子材料，能减少气道刺激，内外绝缘；

1.9操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈、耐腐蚀，并符合人体工程学设计；

1.10要求操作手柄具备≥3个主控功能按键；

1.11要求操作手柄上按键可控制图像处器的包括但不限于①图像进行放大/缩小、②拍照/录像、③冻结/解冻结的功能，无需触摸图像处理器，避免因接触屏幕导致感染风险；

1.12 自带LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

1.13要求采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能；

2.图像处理器：

2.1配备≥3.0英寸手持式液晶显示屏，一键开机即能使用，采取非触屏式设计，确保手术中尽可能少接触显示器以降低交叉感染风险；

2.2开机时间：≤3秒即可显示图像，确保紧急情况使用；

2.3采用图像自动还原清晰显像算法技术，显示清晰还原度；

2.4具有白平衡记忆功能及手动白平衡调节功能双功能选择，图像色彩还原准确；

2.5图像显示器与操作手柄连接方式：采用立体式航空插座技术连接方便采购人日常使用操作，并能有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

3. 供电方式：

3.1电池采用外置可拆卸设计，配备备用电池。

二：电子内窥镜图像处理器（1台）

技术参数

1.显示功能：自带显示屏≥8英寸，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，开机时间：≤5秒即能实现图像显示,满足临床快速使用需求；

2.通过操作功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）；

3.录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储；

4.供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充电后可连续工作不少于5小时；

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现不少于24小时连续工作；

5.视频输出接口：有视频输出功能，可与医用显示器或工作站连接；

6.与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作；

7.录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；

8.白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能；

9.配备移动台车：配备万向轮方便推移，双挂壁可一次性挂不少于2条内窥镜，显示器与台车采用卡扣连接方式便于快速拆卸、转运。

配置清单（包括但不限于）：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频气管插管镜操作部 | 2条 |
| 2 | 图像处理器（≥3英寸） | 2台 |
| 3 | 防水盖 | 2个 |
| 4 | 长电池筒 | 2个 |
| 5 | 锂电池 | 2个 |
| 6 | 活检阀帽 | 10个 |
| 7 | 吸引按钮 | 4个 |
| 8 | 电子内窥镜图像处理器（≥8英寸） | 1台 |
| 9 | 12V AC适配器 | 1个 |
| 10 | AC适配器电源线 | 1条 |
| 11 | SD读卡器 | 1个 |
| 12 | BNC视频线 | 1条 |
| 13 | SD卡 | 1个 |
| 14 | 10P视频转接线 | 1条 |
| 15 | 移动台车 | 1台 |

其他要求：

自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。软件终身免费升级

设备5  心肺复苏仪

适用范围：可以与医用气源配套使用，适用于对成年病人（此类病人为心脏停跳且无自主呼吸）实施心脏胸外按压，代替人工手动按压，进行抢救。

1.	气动电控：使用气体作为动力源，无需电源供电驱动，可使用院内和急救车车载集中供气系统，电池至少2年内无需更换；

2.	按压通气模式通过旋钮进行调节：至少包含但不限于连续按压、30：2、连续通气三种模式可调；

3.	同时具有自动呼吸供气和胸外按压心肺复苏的复合一体化集成功能;

4.	按压频率：≥100次/分钟；

5.	按压深度： 0-6cm可调，可直观显示（可根据患者实际胸廓情况调节深度）；

6.	按压释放比： 1:1；

7.	吸呼比：≥1:1.6；

8.	潮气量0-1500ml可调；

9.	呼吸频率：≥12bpm；

10.	气道安全压力：≤60cmH2O；

需小巧便携：方便在户外携带，能在复杂的移动医疗环境中使用；并提供急救背包放置全套设备，急救背包可悬挂在转运病床上。

11.	按压方式：3D按压技术，垂直按压胸腔的同时，通过绷带挤压胸腔，达到全胸腔覆盖。

12.	无挡板设计：让复苏病人的身体背身板成为按压支撑板。

13.	安装操作整个过程不超过30秒，保证30秒之内可完成复苏实施准备。

14.	标准配置至少有2条气源连接管道及接头（根据医院目前的气源端口，国标、德标各一条）

15.	自设备验收合格之日起质保至少三年和提供免费上门服务。

设备6  升降温仪（双通道）

1、配置要求包括但不限于：主机1台、降温毯1条、降温帽1个、（升温毯选配）、人体传感器2条、防尘罩1个，

2、适用范围：适用于神经内科、神经外科、ICU、传染科、急诊科、儿科、烧伤科、骨科、手术室等科室进行升降温治疗。

3、安全要求：通过ISO13485质量管理体系认证、通过电磁兼容检测；符合YY0505-2012标准要求、 YY 0952-2015医用控温毯、符合YY 0709-2009医用电器设备安全通用要求

4、主机性能

4.1、机箱材质：ABS；

4.2、控温方式：手动、自动；制冷方式：压缩机制冷；制热方式：直流安全电压加热。

4.3、显示方式：全电脑控制，≥7.5寸彩色液晶屏幕显示，中文菜单，实时显示系统温度、毯帽温度、人体温度及工作时间。

4.4、系统结构：双通道控温。 升降温可同时工作。 双向快插接头，降温毯、降温帽连接方便快捷。

4.5、仪器具有病例储存可查询功能及自检功能

5、配件材质：降温毯、降温帽采用TPU材质，具有防腐蚀，耐低温及耐臭氧性能；蜂窝状设计，水循环通畅；可任意折叠、卷曲，并配有同规格特定毯套和帽套，易拆洗消毒。

6、技术指标

6.1、控温范围：

升温部分：环境温度或初始状态～≥40℃，步距0.5℃；控温精度：＜±1℃。

降温部分：环境温度或初始状态～≤－4℃（水箱温度），步距0.5℃；控温精度：＜±1℃。

人体测温：能包括25℃～45℃   控温精度：＜±0.1℃。

6.2、控温保护：当第一道恒温装置失效时，第二道温度保护装置在温度升至41℃自动断开。

6.3、报警提示：

降温时，当患者体温低于35℃时仪器自动报警提示；

当升温毯温度高于41℃时仪器自动报警提示；

当传感器脱落时仪器自动报警提示；

当水箱循环液低于使用要求时仪器自动报警提示；

当仪器意外掉电时，或任意一路传感器意外停止工作后，再次开机报警提示，同时显示意外停止工作前状态。

6.4、升/降温速度：≥2℃/min

6.5、工作方式：连续

6.6、计时范围：能包括0～999小时，计时误差：±2%，自动计时；

6.10、噪声：≤50dB（A权）

7、工作环境

7.1、工作电压：220V±10%、工作频率：50Hz±1Hz

7.2、大气压力：能包括700～1060hpa、环境温度：能包括10～40℃、相对湿度：≤80%

质保期	自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。

设备7  肢体气压治疗仪

- 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 性能特点：

  - 手提式的外形设计；

  - ≥5.5英寸触摸液晶显示屏；

  - ▲≥6种空气波治疗模式可供选择；

  - ▲可同时连接至少2个4腔的治疗气囊；

  - ▲空气波压强在能包括5-25kPa范围内连续可调；

  - 治疗时间能包括1min-99min连续可调；

  - 充气气泵，；

  - 可提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊；

  - 包括但不限于叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留；

  - 封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压；

  - 断电保护功能：仪器在突然断电时能自动泄压保护；

  - 每腔压力监测系统, 实时显示当前压力。

3.  质保期：自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。

设备8  震动排痰机（双通道）

1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

2、显示方式：液晶显示界面。

3、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

4、输出路数：一路雾化输出，两路C型标准传动形式。

5、雾化类型：压缩空气式。

▲6、 最大压强≥0.2Mpa。

▲7、 最大雾化量≥0.20ml/min。

▲8、自由空气流量≥10L/min。

9、残液量≤0.7mL

10、标准传动形式：动力头外径尺寸≤90mm，配备不少于12种不同型号的治疗头。

11、传动动力头偏心距：轻便型1.7mm±1mm；标准型3mm±0.5mm。

12、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

13、工作模式：能包括手动模式和自动程序模式。

14、手动模式频率范围：能包括10Hz～50Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

15、手动模式定时范围：能包括1min-60min，连续可调，步距1min。

16、自动程序模式：共有至少四种自动程序模式。

17、自动模式定时范围：包括但不限于5min、10min、15min、20min。

18.质保期：自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。软件终身免费升级。

设备9  全自动血气分析仪

| 全自动血气分析仪 | 数量:1套 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数： |
| 1.1 | 单卡可测量参数： 至少包括于PH，pCO2，pO2，Na+，K+，Ca++，Cl-，Glu，Lac，Crea，Hct |
| 1.2 | 吸样量：≥92ul |
| 1.3 | 加样后出报告时间：不超35秒 |
| 1.4 | 工作温度：能包括15~30℃；储存温度：能包括0~45℃ |
| 1.5 | 试剂形式测试卡为干化学测试卡，单人份测试卡自带电极和定标液 |
| 1.6 | 测试卡储存：测试卡常温储存（能包括15-30℃），无需冷藏和复温。 |
| 1.7 | 电池：彩屏主机及便携读数器均使用锂离子可充电电池，电池可支持完成不少于70个样本检测 |
| 1.8 | 操作便利性：Windows操作系统，支持屏幕触摸操作 |
| 1.10 | 适应湿度：小于85% |
| 1.11 | 配置要求 |
| 2 | 仪器硬件 1.彩屏主机 1台 2.便携读数器 1 台 主机及读数器可分离操作，并可手持。 |
| 2.1 | 数据连接：无线数据传送，支持蓝牙及WIFI |
| 2.2 | 系统互联互通：系统可通过网络与开放性数据管理系统连接，支持其他品牌接入。 |
| 2.3 | 售后服务 |
| 3 | 在疆内提供方便快捷的维修服务 |
| 3.1 | 电话维修系统 |
| 3.2 | 维修响应速度:专业工程师电话即刻反应，2小时响应，如果不能及时修复提供备用机 |
| 3.3 | 质保期：自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。软件终身免费升级。 |

设备10  无创血动力检测

一、技术参数

1.1基本要求

01、功能要求：具有微创、无创两种监测模式组件可选，实现实时连续血流动力学监测。

02、工作原理：采用PulseCO™脉搏能量分析法进行计算，通过对连续动脉压进行计算，获得实时连续血流动力学参数。

03、监测方式：微创模式：通过三通数据线获取有创动脉压力传感器获取动脉压力数据进行分析；无创模式：通过血管卸荷原理，连接指套、控制器、袖带获取动脉压力数据进行分析。

04、数据显示频率为逐搏测量（每次心跳均有一组数据）。

05、无创模式或微创模式均无须专属耗材。

06、事件应答：在显示界面具有SV（每搏输出量）、MAP（平均动脉压）、HP（心率）、SVR（外周血管阻力）、CO（心输出量）变化率窗口，在液体容量试验之后，直接显示结果。

07、图形显示：在显示界面上可同时显示≥4个趋势图及目标框图、条形图界面，可标注参数基线及自定义范围。

08、具有内置容量负荷试验流程临床指导方案≥5种，其中液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验为必备项。

09、内置临床诊疗路径≥7种（包括但不限于低血压处理方案、临床用药指南、正常值参考、脓毒症3h诊疗路径等）。

10、液体试验后直接显示患者Starling曲线。

11、屏幕拍照：具备一键截屏功能。

12、数据图显示：可回顾本患者所有瞬时数据值。

13、可进行日间/夜间模式切换，减少显示屏亮度对患者的影响。

14、数据下载：可提供配套软件，读取软件实时还原监测数据、波形图及操作情况；可通过4个USB串口导出Excel数据文件。

15、数据存储：可提供数据存储（≥16G），方便回顾查阅。

16、报警系统：具备可自拟、可关闭的临床参数报警系统，具备设备自检报警系统。

17、显示屏尺寸≥17寸，全触屏操作，支持分屏，支持HDMI，支持投影。

18、内置电池标准续航至少≥6小时。

19、支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与采购人信息化系统链接。

1.2参数要求

01、基础参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（Sys）、舒张压（Dia）、心率（HR）、心率变异度（HRV）。

02、心功能参数：包括但不限于心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）。

03、容量应答参数：脉压变异度（PPV）、毎搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）。

04、氧代谢参数：氧供（DO2）、氧供指数（DO2I）

二、其他要求

01、质保期：自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。（原厂保修，人工、配件免费）。

02、售后服务2小时响应、4小时到场、24小时解决问题。

包6

设备1  ABS病历车

技术参数要求

1.材质:车体为ABS工程塑料或更优材质，病历车台面、抽屉为ABS材质或更优材质，塑钢立柱，耐磨、易清洁；

2.正面: 双列50格有抽屉，病历夹滑道抽拉自如,无顿挫感；有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；

3.车体底部：万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

4.配有安全锁以确保病历夹资料安全；

5.尺寸:长750mm宽410mm高980mm ,允许偏差不超过±10mm

6.质保期； 自设备验收合格之日起质保至少1年和提供免费上门服务。

设备2  ABS治疗车

技术参数要求

1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构或更优材质组成；塑钢柱承重；

2. ABS弧形底面或更优材质注塑工艺成型两侧带有扶手，凹陷设计可防止物品滑落，凹陷尺寸：530×475×12mm±10mm台面配有304材质不锈钢或更优材质护栏，台面上配透明软玻璃；

3.车体左侧：置物盒；车体右侧：网篮, ABS或更优材质双污物桶分色；

4. 车体正面：一层抽面120mm内空：528×476×110mm±10mm。抽屉内 3×3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；

5.车体底部：万向插入式不小于3寸静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯或更优材质。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

6.质保期：自设备验收合格之日起质保至少1年和提供免费上门服务。

设备3  ABS抢救车

技术参数要求

1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构或更优材质组成；塑钢四柱承重；

2.ABS底面或更优材质注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢或更优材质护栏，台面上配透明软玻璃；

3.车体左侧：除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒；

4.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮内分隔片，可放洗手液、剪刀、两升锐器盒、ABS双污物桶分色；

5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动≥5米电源线；

6. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm±10mm，内空：424×375×68mm×两中抽面120mm±10mm内空：424×375×110mm×一深抽面240mm±10mm内空：424×375×220mm±10mm抽屉内 3×3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为长条款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；

7.车体底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯或更优材质。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

8.质保期：自设备验收合格之日起质保至少1年和提供免费上门服务。

设备4  扫床车

技术参数要求

1、车体由冷钢喷塑材料或更优材质组成，板材厚度大于等于1mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；

2、右侧配一只污物袋，污物袋为帆布材质，防渗漏，清洗；

3、左侧车体采用三层台板、两层护栏

4、脚轮要求：万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯或更优材质，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

5、车体四周安装有防撞装置；

6、质保期：自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。

设备5  检查床（门诊检查）

诊查床技术参数要求

产品参数：

1、产品用材：床框采用2000㎜长×600㎜宽×1200㎜(±5mm)无缝钢管焊接；床脚采用ф32×1.5mm(±5mm)无缝钢管焊接，底部加脚套；外套采用防水布，绿色环保皮革，具透气、透湿、防霉、耐磨作用。

2、金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm或以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。

3、属于绿色健康环保产品，粉体涂料采用抗菌涂料。该涂料对大肠杆菌抗菌活性值为≥4.5，抗菌率达到99.9%；对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.5，抗菌率达到99.9%。

4、自设备验收合格之日起质保至少3年和提供免费上门服务。

设备6  转运平车

1.	规格：2000mm长×715宽mm×750高mm，允许偏差不超±15mm

2.	材质：不锈钢或更优材质，厚度不低于1.2mm；

3.	配两个实心摩托车轮胎，及两个≥5寸静音万向轮子，配不锈钢或更优材质输液架；

4.	带可移动不锈钢或更优材质担架面一个；

5.	配人造革床垫。

自设备验收合格之日起质保至少1年和提供免费上门服务。

设备7  仪器车

规格：600 mm×430 mm×850mm，允许偏差不超±5mm；不锈钢或更优材质，板材厚度≥0.8mm；至少三层，带全不锈钢围栏，配脚轮，带刹车。

保修期：自设备验收合格之日起质保至少1年和提供免费上门服务。

设备8  输液车

规格：725mm长×450mm宽×850mm高，允许误差±5mm,全不锈钢制作，板厚≥0.8mm，双抽；带输液挂架、污物桶，静音脚轮，其中二个带刹。

保修期：自设备验收合格之日起质保至少一年和提供免费上门服务。

设备9  氧气推车

1、SUS304不锈钢或更优材质

2、外形尺寸≥900×450×1050mm

3、主材规格：板材厚度≥1.2mm ，管壁厚度≥1.0mm。

4、配两大两小静音轮。大轮尺寸≥125mm、小轮尺寸≥75mm

5、自设备验收合格之日起质保至少1年和提供免费上门服务。

设备10 三摇床（普通）

功能：背部调节高度：能包括0°-80°±5°，腿部调节高度：能包括0°-40°±5°整体升降：能包括430～700mm

材质说明：

1、	床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。

2、	床母采用≥30mm×60mm×1.5㎜矩型碳素钢管焊接；。

3、	背部床板采用双支撑卸力结构，≥835×Φ32×2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：≥240×51×2mm（提供相关材质检测证明），一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。

4、	床面板采用≥1.2mm冷轧钢材自动锟压设备锟压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮；；背部床板长≥740mm×835mm×30mm，臀部床板长≥250mm×835mm×30mm、大腿部床板长≥370mm×835mm×30mm、小腿部床板长≥525mm×835mm×30mm，床板与床板之间的间隙不小于19mm, 连接处间隙＜40mm，床面板实际总长度约1890mm。床头板与床面板之间的空隙＜55mm,床尾板与床面板之间的空隙＜55mm（投标时，提供床面板材质第三方检测报告复印件）。

5、	金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用漆粉，厚度均达70μm或以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。

6、	摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用≥45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音；每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试（提供一年内相关的检测报告）；。

7、	调节范围：背部调节高度：能包括0°-80°±5°，腿部调节高度：能包括0°-40°±5°，整体升降能包括430～700mm。

8、	床头尾板弧线形设计,采用全新PP或更优材质，一体吹塑成型，中间装饰板为ABS或更优材质，内锁结构非胶水连接，颜色可根据客户要求调色，可粘贴卡通图片。有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板实际总重量不低于10kg。

9、	床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长≥1480mm,高≥410mm.护栏前后横向拉力≥80kg以上，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为航空全锌合金或更优材质，确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢≥Φ19×1.2，304材质支柱，卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm或以上厚冷扎钢板护栏下座。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈。

10、 脚轮采用≥5寸双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR或更优耐磨材料，静音耐磨。中控刹车系统具有一键式刹车开关功能，刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构采用ABS或更优材质内包≥4mm厚钢制刹车装置，刹车强度高。更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。

11、 摇手采用纯正ABS工程塑料含件或更优材质注塑成型，内置长≥118mm、直径≥8mm钢芯，摇手开关为POM或更优耐磨材料；摇手柄长≥90mm，操作半径≥180mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS或更优材质手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。

12、 六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。

13、 不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16×60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。

14、 属于绿色健康环保产品，粉体涂料采用抗菌涂料。该涂料对大肠杆菌抗菌活性值为≥4.5，抗菌率达到99.9%；对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.5，抗菌率达到99.9%。

15、 床上餐桌，尺寸：≥1025 mm×295 mm ×30 mm，与病床大小配套，易清洁消毒，PP或更优材质，吹塑一体成型，带有防翻设计，最大承重力≥15KG

16、 标准配置（包括但不限于以下配置）：ABS木纹色床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、中控脚轮1套，餐板1张。

17、 质保期：自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。

设备11  双摇床（普通）

1、	产品规格：≥2160 mm×980 mm×500mm（含护栏）

2、	功能：背部调节高度：0°-80°，腿部调节高度：0°-40°

3、	床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。

4、	床母采用≥30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接；

5、	背部床板采用双支撑卸力结构，≥835×Φ32×2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：≥240×51×2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。

6、	床面板采用≥1.2mm冷轧钢材或更优材质自动锟压设备锟压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料或更优材质封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮；背部床板长≥740 mm×835 mm×30mm，臀部床板长≥250 mm×835 mm×30mm、大腿部床板长≥370×835×30mm、小腿部床板长≥525 mm×835 mm×30mm，床板与床板之间的间隙不小于19mm, 连接处间隙为≥40mm，床面板实际总长度为≥1890mm。床头板与床面板之间的空隙为≥55mm,床尾板与床面板之间的空隙为≥55mm。

7、	金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺，投标时，提供第三方检测报告复印件，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用漆粉，厚度均达70μm或以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。

8、	摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音。每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试（提供一年内相关的检测报告）；

9、	调节范围：背部调节高度：0°-80°，腿部调节高度：0°-40°

10、床头尾板弧线形设计,采用全新PP或更优材质，一体吹塑成型，中间装饰板为ABS或更优材质，内锁结构非胶水连接，颜色可根据客户要求调色，可粘贴卡通图片。有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板实际总重量不低于10kg。

11、床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长≥1480mm,高≥410mm.护栏前后横向拉力达80kg或以上，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为航空全锌合金或更优材质，确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。不锈钢≥Φ19×1.2，304材质支柱，卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm或以上厚冷扎钢板护栏下座。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈。

12、脚轮采用静音脚轮，内有ABS或更优材质防震安装结构，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPU耐磨材料或更优材质，静音耐磨。具有开关功能，更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。（投标时，提供第三方出具的通过相应环保认证标准证明文件复印件）。

13、摇手采用纯正ABS工程塑料或更优材质含件注塑成型，内置长≥118mm、直径≥8mm钢芯，摇手开关为POM耐磨材料或更优材质；摇手柄长≥90mm，操作半径≥180mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管或更优材质，管内六角型，ABS或更优材质手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。

14、六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。

15、不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ≥16×60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。（投标时，提供第三方检测机构对不锈钢盐雾检测报告复印件）。

16、属于绿色健康环保产品，粉体涂料采用抗菌涂料。该涂料对大肠杆菌抗菌活性值为≥4.5，抗菌率达到99.9%；对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.5，抗菌率达到99.9%

配置清单（包括但不限于以下配置）：床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、脚轮1套

17、配置产品名称：医用床垫

18、配置产品名称：ABS或更优材质床头柜

a)	产品规格：≥480×480×760mm

b)	产品配置：包括但不限于隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物钩4个、餐台板1个、一屉一抽，带刹脚轮1套

c)	产品材质（包括但不限于以下配置）：整柜材料用工程塑料ABS或更优材质一体注塑成型，拉板内附杯座，主门带锁耳，内附隐藏式磁石。柜板面承重≥75KG，高强度、坚固耐用、永不褪色。

d)	三层结构,上层伸缩餐板,中间超大容量柜,下层为杂物柜类。

e)	两侧配置隐蔽式毛巾架及杂物钩，节省空间的同时还能方便使用。

f)	颜色：采用流行颜色（浅天蓝、杏色等，可供选择）。

质保期：自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。

包8

设备1 电动病床

- ▲床体升降、背部床板和膝部床板升降、整体前倾后倾均为电动控制（投标时，提供完整检测报告及中文产品手册复印件）

- 床体长度 ≥ 2190 mm

- 床体宽度 ≥990 mm

- ▲床尾板到腿部护栏的间距 ≥310 mm

- 床面离地高度（不含床垫）：最高 ≥ 750 mm、最低 ≤ 470 mm

- 背板最大倾斜角度 0-60°

- 膝部倾斜角度 0-20°

- 床体倾斜角度±12°

- 安全负重 ≥ 200Kg

- 标配背膝联动功能：背板升起时，膝部床板自动抬起，防止下滑

- 一键式释放四片式护栏，护栏带阻尼缓降装置；最小占用空间≤ 5cm

- ▲双侧护栏内置式操控面板，操控面板数量≥4个，非传统线控板

- ▲护栏操控面板医患分离，外侧为医护人员操作面板，内侧为患者操作面板

- ▲滚珠式角度指示器内置于四个护栏外侧，数量≥4个（投标时，提供图示等证明文件复印件）

- ▲头部护栏指示器显示背板抬升角度，30°及45°具备特别标识；腿部护栏指示器显示病床整体倾斜角度（投标时，提供图示等证明文件复印件）

- 床体双侧有机械CPR释放手柄，非电动操作

- ▲床头板、尾板均有一步式拆卸功能，非传统锁定装置；不用操作任何解锁键，就可以直接拆除床头板，便于CPR急救

- 床头尾板采用PE（聚乙烯）树脂材料一次吹塑成型，抗腐蚀、防刮擦、不褪色、耐用（投标时，提供抗UV添加剂证明文件复印件）

- 具有前倾及后倾功能

- ▲具备足部血管位，通过腿板抬高实现下肢血管位

- ▲床体做任何功能操作时，床头板高度不变，便于转运及床头管线管理

- 床板可拆卸

- 脚轮直径 ≥ 120 mm, 脚轮带中控刹车和直行装置

- ▲具备至少一个紧急停止按钮

- ▲具备四角防撞轮，防撞轮数量≥4个

- ▲原厂内置电池，无交流电情况下依然可以控制病床

- ▲使用寿命≥10年（投标时，提供出厂证明文件复印件）

- 投标时，提供电机抗疲劳测试报告复印件；

- 投标时，提供环保证明文件

- 床板采用冷轧钢板一次冲压成型，有透气孔（投标时，提供证明文件复印件）

- 床板采用激光切割、激光焊接技术。

- 自设备验收合格之日起质保期至少5年和提供免费上门服务。

可透X光防褥疮床垫技术参数 2张

1、▲原厂可透X光防褥疮医用床垫，与电动病床同一品牌；提供一类备案凭证（备案证需有防褥疮字样）

2、采用粘弹性海绵、外套采用聚氨酯材料，防水透气、抑菌、阻燃（投标时，提供阻燃证明文件复印件）

3、外套表面材料可防水、透气，

4、床垫厚度：≥14cm

5、安全承重：≥150kg

6、背部床垫中加夹层具有X线片盒袋，有拉链封闭

7、海绵密度≥55kg/m3

8、装有防剪切力内衬

9、自设备验收合格之日起质保期至少3年和提供免费上门服务。

防褥疮床垫技术参数 35张

1、原厂防褥疮床垫，与电动病床同一品牌；提供一类备案凭证（备案证需有防褥疮字样）

2、采用高弹性海绵、外套采用聚氨酯材料，防水透气、抑菌、阻燃（投标时，提供阻燃证明文件复印件）

3、床垫厚度≥14cm

4、海绵密度≥40kg/m3

5、装有防剪切力内衬

6、自设备验收合格之日起质保期至少3年和提供免费上门服务。

设备2 电动综合手术床（或电动手术床）

一、基本要求

1、T型底座设计，底座和床柱均为不锈钢外包，具有中央刹车式功能；

▲2.驱动为电动油压。

3、每套均需配头板一个，腿板一对，手板一对，手术床垫一套，麻醉幕帘架一个。

二、主要使用功能及技术参数要求

1、床面至少为4段式全部为X-ray可透视材质制成。

2、床面长度≥1950mm，床面宽度≥500mm，头板可延伸50mm。

▲3、高度调节：低位≤710mm   升降范围≥300mm。

4、纵转角度（头高脚低/头低脚高）：≥26°，横转角度：≥21°。

5、背板:向上≥ 80°/，向下≥40°。

6、头板:  向上≥60°；向下≥90°；双片式腿板设计，上/下：15°—90°，水平：0°—90°，腿板可拆装。

▲7、单键操作FLEX自动腰上与REFLEX自动腰下复合动作等功能，腰上/腰下角度：220°/100°（投标时，提供证明文件复印件）。

8、背板、座板、底座以铝合金或铸铁一体铸造成形，并做防锈处理。

▲9、床面可平移最少300mm（投标时，提供证明材料复印件）。

10、最大承载：≥180KG

11、中央操作机械式脚踏式煞车装置组，采用不锈钢制品，具有4只高载重量之移动轮子。

12、手控制器使用5伏特之低电压控制，并具数秒内灯光指示自动安全锁控,具有电源开关，及双色动作安全等级颜色区分等功能。

▲13、手术床底座升降组件（油压系统、油压缸、电控系统）需原装进口，提供证明文件。

14. 自设备验收合格之日起质保期至少5年和提供免费上门服务。

包9

设备1  麻醉机

一、技术规格及要求：

工作条件

1、操作环境，温度：能包括10℃-40°C，湿度：能包括15 %-95%，大气压：能包括500mmHg

-800 mmHg

电源：220V (±10%), 50Hz(±2%)

2、后备电池使用时间：≥90分钟

3、机架：带推车，至少三个大抽屉

4、工作台双层灯光亮度可调

5、配侧工作台板

6、配气体模块侧插槽

7、至少配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。

二、气源

1、氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警

2、具有空气气源及接口

3、快速充氧范围25-75L/min

三、流量计

▲1、电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min

2、具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，在停电时能正常工作

四、挥发罐

1、2个挥发罐的位置，配一个原装七氟醚挥发罐，配一个原装地氟醚挥发罐。

2、快速加药器式挥发罐，能保证快速加药，和保证无药物泄漏造成的浪费、环境污染

五、呼吸回路

1、模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装

2、所有模块可耐受最高≥134℃高温高压消毒避免采购人院内交叉感染

▲3、标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰

4、配置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题,非回路加热

智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

6、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态以及回路密封性，保证安全。

7、手动皮襄不参与呼吸循环。

▲8、左右式呼吸活瓣设置，不粘连，确保病人安全。

六、呼吸机

1、气动电控呼吸机，至少支持中英文界面，外置彩色触摸屏

2、应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气

3、外置式≥15英寸彩色可触摸显示屏幕，能方便医生不同视角观察，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调

4、用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检

5、自动检测挥发罐状态，能提示低压漏气情况

▲6、至少提供辅助/控制/支持通气模式，配:包括但不限于 VCV、PCV、PCV-VG、手动通气、电子PEEP、PCV-VG、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro

7、潮气量范围:能包括5-1500ml

8、呼吸频率：能包括4-100 次/分钟

9、吸呼比：能包括2:1、1:8

10、最大吸气流速：≥120 l/min

11、压力范围（压力模式）：能包括5 - 60 cmH2O

12、压力限制范围：能包括12- 100 cmH2O

13、具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式

▲14、PEEP最大设置值至少达到 30 cmH2O

15、具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

16、智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

17、至少配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式

18、可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示

19、标配主动排污、被动排污系统

七、数字和波形监测

1、监测参数：包括但不限于吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。

2、具有气体监测模块端口，可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换。至少五种麻醉气体、CO2 、MAC值等监测参数，在麻醉机原屏幕显示。

3、至少支持实时监测吸入、呼出CO2浓度；吸入、呼出O2浓度；吸入N2O浓度，并描记CO2、O2或N2O波形

4、至少支持旁路式5种麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测

5、 O2测量方式：顺磁氧测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：1vol% + 2%读数

6、 CO2测量方式：红外测量技术；测量范围：0-15%；测量精度：0.2vol%+2%读数

7、N2O测量方式：红外测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：2vol%+2%读数

8、潮气量监测范围：能包括5 -1500ml

9、报警参数：包括但不限于氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

八、传感器

1、韧钢抗变型加热流量传感器

2、可耐受≥134℃高温高压消毒

3、高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml

4、吸入和呼出端双高精度流量传感器，流量自动校准自动实时补偿。

九、监护仪部分

与麻醉机同一品牌，可监护能力：包括但不限于成人、儿童、新生儿

1．主机功能

1.1  模块化、插件式监护仪

1.2  主机：低功耗、无风扇设计

1.3  ≥12英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：≥1280 x 800像素

1.4  一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键

1.5  至少配置网络接口，可连接中央站

1.6  具有至少7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置

1.7  可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

1.8  屏幕显示波形通道数(6，数字区(4

1.9 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

1.10 至少具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

1.10.1大字体界面显示：可根据临床需求选择至少4个参数分别在四个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察

1.10.2 至少两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换

1.10.3 至少两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置

1.11 具有教学演示模式

1.12 具有高清分屏显示功能

1.13 具有至少168小时趋势及图表回顾

1.14 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照

1.15 报警功能：

1.15.1 四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，两种或以上报警界限设置

1.15.2 具有报警自动触发记录打印功能

1.15.3 具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警

1.16配电池槽，配置内置式高性能锂电池，续航时间>3小时，可自由插拔

1.17 配热敏记录仪，实现监护仪床旁打印

1.17.1 独立可插拔模块化设计，不占用插槽、即连即用

1.17.2软提手设计，记录纸安装方向提示

1.17.3 自选三通道记录打印，水平分辨率最小≤24点/mm，垂直分辨率最小≤8点/mm

1.17.4 主机通过75cm六面跌落测试，投标时，提供第三方检测报告

2．监测功能

2.1基本参数：包括但不限于心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创、二氧化碳

2.2所有参数可同时监测

2.4心电监测

2.4.1可选择3/5导联心电监测，支持级联导联监测

2.4.2同步多导联心律失常分析≥4通道

2.4.3起搏器监测功能：单腔或双腔

2.4.4支持ST段分析及至少168小时趋势回顾

2.4.5 ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿

2.4.6 测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节

2.4.7 心率测量范围：能包括30-300bpm

2.4.8 扫描速度：包含但不限于12.5mm/s、25mm/s、50 mm/s

2.5血氧饱和度监测

2.5.1 采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注。

2.5.2 测量和显示范围：1 ~ 100 %；精度：± 2 ~ 3 %。

2.5.3 脉率：30 ~ 250次/分；精度：± 2次/分。

2.5.4 传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。

2.5.1 采用Nellcor OxiMax SpO2技术，抗运动干扰、防低灌注。

2.5.2 测量和显示范围：1 ~ 100 %；精度：± 2 %。

2.5.3 脉率：20 ~ 250次/分；精度：± 3次/分。

2.5.1 采用Masimo SET SpO2技术，抗运动干扰、防低灌注。

2.5.2 测量和显示范围：1 ~ 100 %；精度：± 2 ~ 3 %。

2.5.3 脉率：能包括25 ~ 240次/分；精度：± 3 ~ 5次/分。

2.6无创血压监测

2.6.1 测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法

2.6.2测量模式：包括但不限于手动、自动、STAT

2.6.3测量范围：

收缩压：成人/儿童：能包括30-290mmHg

平均压：成人/儿童：能包括20-260mmHg

舒张压：成人/儿童：能包括10-220mmHg

2.7呼吸监测

2.7.1测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别

2.7.2阻抗法监测导联：呼吸I、II导联识别，识别胸式呼吸和腹式呼吸

2.7.3测量范围: 成人/儿童能包括 4-120次/分，新生儿能包括 4-180次/分

2.7.4测量精度：±5 % or ±5 次/分

2.8体温监测

2.8.1采用YSI温度测量技术

2.8.2 支持两道体温监测

2.8.3测量范围: 能包括10℃-45℃

2.8.4测量精度: ±0.1℃

2.9有创压力监测

2.9.1测量范围: 能包括-40 - 320 mmHg

2.9.2测量精度: ±5 %

2.9.3双有创压力与双体温可同时监测

2.10旁流呼气末二氧化碳EtCO2

2.10.1采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准（投标时，提供第三方检测报告）

2.10.2采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命

2.10.3 预热时间：≤1min

3. 网络功能

3.1 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。

3.2配网络接口，支持与中央监护系统的数据传输。

3.3 支持将数据传输到第三方系统

4.基础功能要求：

4.1 监护仪与麻醉机原厂匹配支架

4.2手术使用具有时抗干扰能力

4.3配有连接麻醉信息系统专用接口系统

4.4标准成人配置外，另配有软指小儿血氧探头及小儿袖带

5. 自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。

设备2  麻醉可视喉镜

1、显示器能上下能包括0º～130º转动，左右能包括0º～270º转动

2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

3、一次性喉镜片可插入镜片长度：≥108mm

4、渐缩型镜片前端厚度：≥12.5mm

5、镜片角度：≥42度

6、视场角60º±15%

7、≥3寸显示屏，≥100像素

8、摄像头内置的全密封防水设计LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器线素为≥720*480

10、分辨率≥7.87LP/mm

11、纺锤型短手柄设计

12、具有防雾功能

13、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

14、充电时间：＜3小时

15、持续放电时间：＞3小时

16、充电次数：＞300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池

18、自设备验收合格之日起质保至少五年和提供免费上门服务。

### 六、主要商务要求

说明：1.用户需求书有要求的按用户需求书要求提供证明材料或证明方式；

2、如用户需求书无要求提供证明材料的，以投标人提供的《实质性商务条款（“★”项）响应表）响应表》和《非实质性商务条款响应表》响应为准。

3、注：以上技术参数没有指向任何品牌型号，如潜在投标人认为有指向性，仅为参考，投标人根据上述参数符合商务要求自主选择品牌型号。

（1）报价要求：投标人报价应为货到采购人用户指定地点含税全包价，金额包含但不限于投标人设计、制造、包装、仓储、运输、保险（至货物运抵使用单位放置、拆箱、就位）、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用。（注：如有相关耗材、试剂或易损器械，请另提供它们的优惠价格报价，但此价格不计入本次项目投标报价中，仅供将来有需要时参考）

（2）产品交货要求：

1.合同交货期：如无特别说明，双方合同签订之日起60 天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。（注：如用户需求书中有对具体某一设备有时间要求，则以用户需求书对该设备的特别说明为准）

2.交货地点：喀什市迎宾大道120号采购人指定地点（如有变化，采购人将另行通知）。

3.送货及开箱点货：

1)送货前，中标人应提前通知采购人并安排好送货及开箱点货的时间。

2)中标人应将货物运送到采购人指定的交货地点，实际到货的货物名称、数量、品牌、型号、规格、配置、产地等信息须与合同一致。并于货物抵达当天与采购人共同开箱清点货物。如因特殊原因不能于送货当天开箱验货的，则货物在采购人地点存放期间发生的货物灭失的风险由中标人承担。

3)交货时，采购人和中标人双方须共同派员参加，经清点无误后由采购人签收，同时双方对交货状况拍照留存。若中标人不派员参加开箱的，视同中标人完全接受采购人开箱检验清点的所有结果，并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。

4)中标人提供的送货单上须注明合同编号、货物名称、包装数量、外包装是否完好、外包装尺寸（体积）、重量等信息。

5)中标人应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给采购人。

6)开箱时，双方共同检验货物表面状况，货物包装应无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。核对货物名称、制造商、型号、规格、产地等信息，清点货物及配置数量。

7)交货时，如发现货物外包装有破损、被撞击的痕迹，或货物数量不足等，采购人有权拒收，按未交货处理。

8)若开箱时发现有缺少货物的，中标人应在合同交货期内补足缺少的货物。中标人须保证补发的货物进货渠道合法。

9)采购人接收中标人交货及开箱清点不视为对中标人提供货物质量的认可，采购人收货后发现中标人提供的货物不符合本合同约定的质量标准，有权要求中标人更换，直至符合本合同约定的质量标准。因中标人提供的货物不符合本合同约定的质量标准给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿。

（3）产品包装要求：

1）.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

2）.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）,以及露天存放的需要。

3）.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4）.包装外观应标明总包装数、包装编号、毛重、净重、尺寸、体积等相关包装信息。

5）.外包装应贴上能证明货物状态及来龙去脉的标签，至少须注明合同编号、货物名称、货物数量、发货人、始发地、承运人、运输方式、收货人、目的地等信息。

6）.外包装应附上货物清单，注明包装内货物的名称和数量。

7）.精密设备应在外包装贴上小心轻放、防火、防雨淋、防雷、防震、防倒置等提醒注意的标志。易燃、易爆、有毒、含辐射等危险物品应贴上安全标识。

（4）产品运输、装卸、仓储要求：

1).中标人负责将货物送达并交付采购人使用的全过程的装卸、运输、仓储等的一切事宜。

2).装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失；中标人在保证货物财产安全的同时，还须注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生；如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由中标人承担。

3).在充分保证货物财产安全的前提下，中标人应选择快捷高效的运输途径，尽量减少货物中转、装卸的次数。

4).如委托第三方运输货物的，中标人须全程跟踪，不得任由承运人随意处置货物。

5).货物抵达采购人收货地点进行卸货作业时，不得损坏采购人电梯、墙体、家具、用具等物品，如有对采购人造成财产损失的，中标人须赔偿采购人全部损失。

（5）产品安装、调试、试运行要求：

1.货物到达采购人使用现场、开箱清点无误后， 7 日内或采购人另行要求的时间内，由中标人根据合同要求负责安排人员完成货物的现场安装、调试、正常启动。

2.中标人应派专业的技术人员上门安装、调试。中标人技术人员应按照投标文件提供的技术方案和行业操作规范对货物进行安装、调试作业。中标人在采购人现场安装调试期间须遵守采购人相关管理规定，遵守采购人作息时间，避免出现噪声扰民、造成环境污染等问题，不得损坏、损毁采购人物品。如造成采购人财产损失的，责任由中标人承担。

3.中标人将货物安装、调试完毕，正常启动后，进入试运行阶段。

4.货物试运行期间加出现故障，中标人应立即进行处理。如故障无法修复，应作退/换货处理。由此产生的费用由中标人承担。

（6）培训要求：

1.货物试运行期间，投标人中标后需负责根据投标文件提供的培训方案和行业规范，在用户当地，配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。向采购人至少 2 名人员进行现场培训，培训内容至少包括货物现场操作使用、运行、维护、修理等相关课程，提供必需的培训资料、完整的仪器操作和维护手册等。

2.培训费用全部包含在合同总价中，采购人不再支付任何费用。

注：投标时，提供承诺函，承诺上述相关内容。

（7）产品验收要求：

1.中标人完成安装、调试、培训，试运行正常后，向采购人提交书面验收通知，采购人（使用单位或货物管理部门）在收到验收通知后 7 天内组织验收。

2.中标人应在验收前，向采购人提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品技术说明、货物生产国相关标准等为准。

3.验收未能通过的，中标人负责在 7 天内完成整改。若整改后仍未能合格的，采购人有权单方终止本合同并要求中标人退还已支付款项。因中标人整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由中标人承担相应责任。

4.验收合格后双方共同签署《政府采购验收单》，验收合格日期以最后的签字日为准。采购人验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

5.验收标准：

①所供产品的规格、数量符合招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

②所供产品的外观完好，无严重碰撞等明显瑕疵。

③所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

④设备各项指标功能符合中标人投标文件实际响应。

⑤招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

（8）售后服务要求：

1）质保期：如无特别说明，所有设备整机的质量保证期不少于一年三包、三年免费保修，配套软件终身免费升级（注：如用户需求书中有对具体某一设备质保或保修时间要求的，则以用户需求书对该设备的特别说明为准）。提供原厂的上门服务，在接到采购人通知之日起3个工作日内完成保修。（投标时，提供由设备生产厂家出具对上述质保服务内容的承诺函）

中标人为采购人提供的服务（包括供货、安装及售后服务）必须符合国家或行业相关标准。产品在三包期内，如正常使用过程中发生质量问题的经两次修理后仍出现质量问题时，中标人无条件为采购人更换新的产品，如产品（含同一部件）更换两次后仍出现质量问题时，中标人应无条件退货，维修、更换、退货产生的费用均由供应商负责；产品三包期自产品经采购人验收合格并交付使用之日起计算。

③中标人需提供24小时售后服务，且安排的维修人员须在接到维修电话后1小时内响应，24小时内赶到现场，在72小时内排除故障，提供不间断的服务直到修复为止，如不能及时到场，采购人可委托其他单位维修，其费用由中标人承担。修复延误的，按延误时间的1:5延长质保期。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

④有关产品“三包”标准，按国家有关规定执行。

2）售后服务人员要求：因新疆地域辽阔，采购人地处偏僻地区，医疗资源有限，如设备出现故障，响应和维修不及时，将严重影响采购人正常运作。因此，投标人或所投产品制造商应为采购人在新疆设立维修服务点，并配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

▲3）设备生产厂家盖章出具保证函，保证支持医院信息化建设免费提供数据接口（该内容要求仅对第8包设备中的电动病床作要求）

（9）付款方式：

1）本合同的每笔款项以人民币转账方式支付；

2）双方签订合同后，在采购人收到中标人开具合同金额30%的正规发票之日起30天内向喀什地区财政局申请支付30%合同款给中标人。

3）自所有设备安装、调试及验收合格后，在采购人(收到中标人开具合同金额70%的正规发票(付款所需第“4）”点其他手续资料之日起30天内向喀什地区财政局申请支付70%合同款给中标人。

4）采购货物全部到达采购人指定地点交付并完成安装后，凭(合同、(采购人收货证明、(验收合格文件（加盖采购人公章）、中标通知书，三个月内，由采购人向中标人退还银行保函；设备质保到期后，无任何质量及服务问题，凭质保金收据申请免息退还全部质保金。

5）因采购人使用的是财政资金，采购人的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

（10）履约保证金：

1）履约保证金缴纳或提交方式、时间和金额：

自双方签订合同之日起，5个工作日内，中标人须按合同约定向采购人支付合同金额5%的履约保证金（具体方式可双方商定，如银行转账或保函等）。

(如银行转账支付的，中标人须按采购人要求转入指定银行。

(如以金融机构开具履约保函支付的，中标人向采购人提供保函原件，该履约保函的保证期限自金融机构出具保函之日始至本项目完成验收合格之日止。如保函有效期在本项目验收合格之日前到期，中标人须在该保函到期前延展有效期。保函须为无条件、不可撤销、见索即付的金融机构等额保函作为项目履约保证金。

2）履约保证金退还和不予退还（含暂时不予退还）情形：

(在合同履约期间，如中标人出现合同违约行为的，采购人有权不予退还履约保证金，如履约保证金不足以承担因中标人违约对采购人造成的经济损失金额，采购人有权通过合同约定的争议解决方式要求中标人承担相关赔偿责任。在此情况下，采购人可单方面解除本项目合同并不予退还履约保证金或向担保金融机构提出等额索赔。合同中，经双方协商增加的其他约定不予退还（含暂时不予退还）情形。

(履约保证金退还时间和方式：

不论中标人采用银行转账或保函方式提交履约保证金，在合同履行期间，未发生不予退还履约保证金情形的，该履约保证金在本项目完成验收合格之日起5个工作日内无息退回（采用保函形式提交的，在验收合格之日起5个工作日内退回保函原件）。双方也可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。

## 七、其他要求

1）.履约能力和信誉要求：投标人应具有良好的信誉和信用，获得第三方信用评价或荣誉等。

2）.企业管理体系要求：投标人应具有建全的质量管理体系，并获得相关管理体系认证。

3）.类似项目业绩经验要求：投标人近三年内，具有类似项目（设备供货）业绩经验。

4）.项目团队要求：投标人需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、身份证复印件、个人履历、专业技术能力等资料。

5）.需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

6）.需要提供安装调试方案，对产品安装调试过程，有专业技术人员负责。

7）.需要提供供货服务实施方案（包括货物包装、运输、仓储等方面），根据货物交付时间节点，落实送货安装、调试时间和人员安排，确保按期交付使用。

# 第三部分　投标人须知

## 一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：喀什地区第一人民医院。

2.2 “监管部门”是指：喀什地区财政局

2.3“采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2) 符合招标文件规定的资格要求及实质性要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展和改革委员会颁发的[2015]299号文《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》有关规定，各包按照中标金额的1.2%收取。

中标人在收到中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳，交费账户为：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

用    途：“项目编号后五位”中标费

## 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件组成：

1) 投标邀请函

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 合同格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、标的参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领取招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标采购单位回函确认。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

## 三、投标文件的编制

8．投标的语言及计量

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或政府采购监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

10.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2投标人应按照招标文件“第二部分 用户需求书”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》（如有）确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1）投标人报价应为货到采购人用户指定地点含税全包价，金额包含但不限于投标人设计、制造、包装、仓储、运输、保险（至货物运抵使用单位放置、拆箱、就位）、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用。

11.4 每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

13.2 如招标项目接受联合体投标的，则组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同投标协议书》（格式见附件）。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格审查表》中所列要求及相关证明文件。资格文件是投标文件的必要文件，必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

16. 投标保证金、履约保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金缴纳金额、形式和时间：

（1）投标保证金金额为：包4：￥68,000.00元，包6：￥49,000.00元，包8：￥43,800.00元，包9：￥21,000.00元。

（2）投标人应就所投包号分别递交投标保证金，并作为投标文件的一部分；如投标人参加多个包的投标，且不能分别递交投标保证金的，将在其所投各包投标保证金退还条件全部满足后方给予一次性退回。

（3）投标保证金以银行转账或银行汇款方式，在投标截止时间前到达以下指定账号；或以金融机构、担保机构出具的保函的形式提交。

投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

保证金开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

账  号：120905690610703

投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目编号，同时详细填写附件《投标保证金缴纳凭证》，并将汇款底单复印件附在《投标保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理投标保证金的退还手续。

（4）保证金以到达上述保证金账户为准，投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，采购代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

（5）投标人以投标担保函的形式缴纳投标保证金的，须于投标文件中提供金融机构、担保机构出具的保函，保函样本格式可参照招标文件第五部分投标文件格式“《投标保证金缴纳凭证》”。

投标人提交担保函原件作为《投标保证金缴纳凭证》，并将担保函原件连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便进行公开唱标，担保函复印件封装在投标文件正本和副本中。

16.3凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还（中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16.7履约保证金

16.7.1采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人在采购合同签订前提交履约保证金。

16.7.2履约保证金缴纳金额、形式

履约保证金数额不超过采购合同金额的10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额。

履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保函样本格式参照招标文件第五部分－投标文件格式附表。

16.7.3履约保证金在中标人履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。

17. 投标有效期

17.1投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字（或签章）。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供（格式参考第五部分附件）。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字（或签章）才有效。

18.4电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

## 四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封、标记和递交

19.1投标人应将《开标一览表》与《投标保证金缴纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。

19.2 投标人应将投标文件正本与所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.3 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号、包号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或签字。具体格式如下：

投标文件/唱标信封 正本/副本 收件人：国义招标股份有限公司 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称(加盖公章)： 在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封

19.4如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.5 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

20.4投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、开标、资格审查、评标与授标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

投标人不足3家的，不得开标。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

22投标人的资格审查：

22.1投标人应按照招标文件要求提交资格文件，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查不通过的投标为无效投标。具体审查内容详见《资格审查表》。

23. 评标委员会的组成和评标方法

23.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

23.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

23.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“十 评标方法、步骤及标准”。

24投标文件的符合性审查

24.1评标委员会将依法审查符合资格投标人的投标文件是否实质上响应了招标文件要求。具体审查内容详见《符合性审查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

24.2 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

24.3 评标委员会对投标文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。

25.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26. 投标的比较和评价

26.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27. 中标候选人的确定

27.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，依据综合得分情况由高到低排序，推荐中标候选人名单，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。并提出书面评标报告。

27.2中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：(1)技术评分（由高到低），(2)商务评分（由高到低）；如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。

28. 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

## 六、质疑及投诉

29. 质疑

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

29.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。各环节质疑时效的规定如下：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

超出法定质疑期限的质疑函，采购人或采购代理机构将依法不予接收。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料(包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明)。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.5接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：国义招标股份有限公司

质疑接收机构地址：广州市东风东路726号9楼903室

质疑接收部门联系人：郭小姐、李小姐

质疑接收机构电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）, 邮箱：guochunxi@ebidding.com

30.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向喀什地区财政局投诉。

## 七、合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可按照中标候选人名单排序，选择确定下一候选人为中标供应商，或重新采购。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

## 八、适用法律

34.招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

34.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定：

34.1.1 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

34.1.2 符合享受本办法规定政策的情形：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.1.4 中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

34.1.5 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。否则不享受本办法规定的政策。

34.1.6 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

34.1.7 本项目采购标的所属行业为：工业。

34.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

34.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

## 九、资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供2021年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供2021年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明） 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（投标时，提供2020年度财务状况报告或2021年任意1年的财务状况报告复印件，新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件） 4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章） 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章） 注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”未被列入经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。 7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章）。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 |
| 3 | 本项目特定的资格要求： 1）.已依法申领并获取本项目采购文件； 2）.本项目不接受联合体投标； 3）.投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） 4）.投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |

## 十、评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

35.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占55分，商务得分占15分，价格得分占30分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人。

提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，以项目所确定的核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

36.评标步骤

一、评标委员会对投标文件的符合性审查、技术商务比较与评价：

（一）符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金 |
| 2 | 投标报价： 1）所投包号投标报价未超过本项目对应包号内分项采购单价限价 2)对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定 |
| 3 | 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 5 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标 |
| 6 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 7 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |

（二）比较与评价

1.技术评价（适用于包4、包8和包9）：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投货物对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 | 30分 | 根据投标人对参投子包全部设备的“具体技术(参数)要求”响应情况评审： 1、投标人所投产品技术响应全部满足本项目用户需求书中带“▲”号的重要参数技术要求，得30分。 对本项目用户需求书中带“▲”号的重要参数技术要求出现负偏离或不响应：有1项条款，得24分；有2项条款，得18分，条款数每增加1项，得分减少6分，依此类推，当达到5项（含）以上时，视为较大偏离不再得分。 注：如用户需求书有要求提供具体证明材料的，需按用户需求书要求提供；如用户需求书无明确要求提供的证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的对应不得分。 |
|  | 所投货物技术参数及性能、配置与技术参数要求、用户需求书的 符合性 | 20分 | 根据投标人对参投子包全部设备的“具体技术(参数)要求”响应情况评审： 1、投标人所投产品技术响应全部满足本项目用户需求书中不带“▲”号的一般技术要求，得20分。 对本项目用户需求书中不带“▲”号的一般技术要求出现负偏离或不响应：有1项条款，得18分；有2项条款，得16分，条款数每增加1项，得分减少2分，依此类推，当达到10项（含）以上时，视为较大偏离不再得分。 注：如用户需求书有要求提供具体证明材料的，需按用户需求书要求提供；如用户需求书无明确要求提供的证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的对应不得分。 |
|  | 售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案等) | 3分 | 由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括保修期限、零配件供应、服务 响应时间、维护保养服务承诺等)进行评价：售后服务方案完善具体详尽清 晰，提供免费系统技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务 承诺方案满足招标文件要求，综合评价优，得3分；有提供免费技术培训 方案，售后服务方案、维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方 案综合评价一般，得2分；无提供免费技术培训，维修技术力量配置及零 配件供应等保修售后服务方案综合评价差，得1分；无提供方案不得分。 |
|  | 生产制造商出具的授权函或者代理函及售后服务承诺书 | 2分 | 所投产品均获得生产制造商的授权函并生产制造商承诺其进行售后服务的得2分，只具有生产制造商授权函但不承诺售后服务的得1分，其他情况或不提供不得分。 （提供设备生产制造商出具的授权函及售后服务承诺书） |
| 合计 | 55分 |

技术评价（适用于包6）：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投货物对用户需求书中的技术参数的符合性 | 50分 | 根据投标人对参投子包全部设备的“具体技术(参数)要求”响应情况评审： 1、投标人所投产品技术响应全部满足本项目用户需求书中的技术要求，得50分。 对本项目用户需求书中的技术要求出现负偏离或不响应：有1项条款，得48分；有2项条款，得46分，条款数每增加1项，得分减少2分，依此类推，当达到25项（含）以上时，视为较大偏离不再得分。 注：如用户需求书有要求提供具体证明材料的，需按用户需求书要求提供；如用户需求书无明确要求提供的证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的对应不得分。 |
| 2 | 售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案等) | 3分 | 由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括保修期限、零配件供应、服务 响应时间、维护保养服务承诺等)进行评价：售后服务方案完善具体详尽清 晰，提供免费系统技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务 承诺方案满足招标文件要求，综合评价优，得3分；有提供免费技术培训 方案，售后服务方案、维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方 案综合评价一般，得2分；无提供免费技术培训，维修技术力量配置及零 配件供应等保修售后服务方案综合评价差，得1分；无提供方案不得分。 |
| 3 | 生产制造商出具的授权函或者代理函及售后服务承诺书 | 2分 | 所投产品均获得生产制造商的授权函并生产制造商承诺其进行售后服务的得2分，只具有生产制造商授权函但不承诺售后服务的得1分，其他情况或不提供不得分。 （提供设备生产制造商出具的授权函及售后服务承诺书） |
| 合计 | 55分 |

商务评价（适用于包4、包6）：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要商务响应程度 | 3分 | 根据投标人对用户需求书中主要商务要求的“质保期”的响应程度进行评审：在招标要求的质保年限基础上，对全部设备质保每延长1年，得1分，最高得3分，延长年数不足1年不计算可得分。 |
| 2 | 投标人的综合实力 | 2分 | 投标人具有质量管理体系认证得2分。 注：上述须提供有效期内的相关证书复印件，并加盖投标人单位公章，对于管理体系证书的如在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）能查询信息的，可提供查询信息截图并加盖投标人单位公章，否则不得分； |
| 3 | 相关业绩 | 7分 | 近三年（以合同签订时间为准），投标人提供所投产品（属参投包号内其中一种设备即可）同品牌型号被不同客户采购的项目业绩：每提供一个业绩得1分，最高得7分。 注： 1、提供项目采购合同复印件和中标通知书复印件，所有证明材料加盖投标人单位公章，否则不得分；（注：合同可提供合同关键页，但至少包括：项目采购内容（含设备名称、品牌和型号）、签署双方单位名称、签署日期等，并加盖投标人单位公章） （同一客户不重复计分，相同设备也不重复计分 ） 2、若合同中未列实施内容的，还需提供合同买方（甲方）盖公章出具针对相应合同实施内容的证明材料复印件，否则不得分； 3、按本项目投标文件格式提供《同类项目业绩概况表》及上述材料，如提供的材料有欠缺、模糊或不符合要求等，均视为无效材料不得分； |
| 4 | 客户服务水平满意度情况 | 3分 | 投标人在本项目提供的业绩项目中有获得合同的买方（甲方）单位对投标人服务质量评价，且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料，需盖有合同的买方（甲方）单位公章（注：部门章、处室章等其他章也有效），一个项目评价得0.5分，最高得3分。 注：①提供多个评价材料均为同一买方（甲方）单位的，只计算为一个评价；②提供证明材料复印件，加盖投标人单位公章；③如非经认定为有效项目业绩，则对应项目评价材料不得分。不满足上述3点要求不得分。 |
| 合计 | 15分 |

2.商务评价（适用于包8）：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要商务响应程度 | 3分 | 满足用户需求书“六、主要商务要求”的“▲3）设备生产厂家盖章出具保证函，保证支持医院信息化建设免费提供数据接口”的要求，提供了有关证明材料，得2分 根据投标人对用户需求书中主要商务要求的“质保期”的响应程度进行评审：在招标要求的质保年限基础上，对全部设备质保每延长1年，得0.5分，最高得1分，延长年数不足1年不计算可得分。 |
| 2 | 投标人的综合实力 | 2分 | 投标人具有质量管理体系认证书得2分 注：上述须提供有效期内的相关证书复印件，并加盖投标人单位公章，对于管理体系证书的如在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）能查询信息的，可提供查询信息截图并加盖投标人单位公章，否则不得分； |
| 3 | 相关业绩 | 7分 | 近三年内（以合同签订时间为准），投标人提供所投产品（属参投包号内其中一种设备即可）同品牌型号被不同客户采购的项目业绩：每提供一个业绩得1分，最高得7分。 注： 1、提供项目采购合同复印件和中标通知书复印件，所有证明材料加盖投标人单位公章，否则不得分；（注：合同可提供合同关键页，但至少包括：项目采购内容（含设备名称、品牌和型号）、签署双方单位名称、签署日期等，并加盖投标人单位公章） （同一客户不重复计分） 2、若合同中未列实施内容的，还需提供合同买方（甲方）盖公章出具针对相应合同实施内容的证明材料复印件，否则不得分； 3、按本项目投标文件格式提供《同类项目业绩概况表》及上述材料，如提供的材料有欠缺、模糊或不符合要求等，均视为无效材料不得分； |
| 4 | 客户服务水平满意度情况 | 3分 | 投标人在本项目提供的业绩项目中有获得合同的买方（甲方）单位对投标人服务质量评价，且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料，需盖有合同的买方（甲方）单位公章（注：部门章、处室章等其他章也有效），一个项目评价得0.5分，最高得3分。 注：①提供多个评价材料均为同一买方（甲方）单位的，只计算为一个评价；②提供证明材料复印件，加盖投标人单位公章；③如非经认定为有效项目业绩，则对应项目评价材料不得分。不满足上述3点要求不得分。 |
| 合计 | 15分 |

商务评价（适用于包9）：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要商务响应程度 | 3分 | 根据投标人对用户需求书中主要商务要求的“质保期”的响应程度进行评审：在招标要求的质保年限基础上，对全部设备质保每延长1年，得1分，最高得3分，延长年数不足1年不计算可得分。 |
| 2 | 投标人的综合实力 | 2分 | 投标人具有质量管理体系认证得2分。 注：上述须提供有效期内的相关证书复印件，并加盖投标人单位公章，对于管理体系证书的如在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）能查询信息的，可提供查询信息截图并加盖投标人单位公章，否则不得分； |
| 3 | 相关业绩 | 7分 | 近三年（以合同签订时间为准），投标人提供所投产品（属参投包号内其中一种设备即可）同品牌型号被不同客户采购的项目业绩：每提供一个业绩得1分，最高得7分。 注： 1、提供项目采购合同复印件和中标通知书复印件，所有证明材料加盖投标人单位公章，否则不得分；（注：合同可提供合同关键页，但至少包括：项目采购内容（含设备名称、品牌和型号）、签署双方单位名称、签署日期等，并加盖投标人单位公章） （同一客户不重复计分） 2、若合同中未列实施内容的，还需提供合同买方（甲方）盖公章出具针对相应合同实施内容的证明材料复印件，否则不得分； 3、按本项目投标文件格式提供《同类项目业绩概况表》及上述材料，如提供的材料有欠缺、模糊或不符合要求等，均视为无效材料不得分； |
| 4 | 客户服务水平满意度情况 | 3分 | 投标人在本项目提供的业绩项目中有获得合同的买方（甲方）单位对投标人服务质量评价，且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料，需盖有合同的买方（甲方）单位公章（注：部门章、处室章等其他章也有效），一个项目评价得0.5分，最高得3分。 注：①提供多个评价材料均为同一买方（甲方）单位的，只计算为一个评价；②提供证明材料复印件，加盖投标人单位公章；③如非经认定为有效项目业绩，则对应项目评价材料不得分。不满足上述3点要求不得分。 |
| 合计 | 15分 |

3、价格评价：

（1）对小型或微型企业的扶持：

- 投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的小微企业，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－小微企业产品核实价×C1；

- 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）×(1－C2)（本项目不适用该条款）；

- 组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠。（本项目不适用该条款）；

- 监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；

- 本条款中上述修正原则不同时使用。

- 提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，格式不可修改），未提供、未盖章的不予价格扣除。

（2） 节能、环保产品：

（a）投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书)，报价给予C3的价格扣除（C3的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－节能产品核实价×C3。

（b）投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书)，报价给予C4的价格扣除（C4的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－环保产品核实价×C4。

(c) 本条款中两种修正原则不同时使用。

（3）投标人不得以低于成本的报价竞标。

（4）如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将该投标作为投标无效处理。

（5）评标价的确定：经投标文件符合性审查进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

（6）计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评标价）×30

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ T ＋ M

其中：

W      某个投标人的综合得分；

C      某个投标人的评标价；

Cmin   满足招标文件要求的最低评标价；

T       某个投标人的技术评审得分；

M       某个投标人的商务评审得分；

注： T、M均为所有评委评分的算术平均值。

（三）推荐中标候选人名单

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。

中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：(1)技术评分（由高到低）(2)商务评分（由高到低）；如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。

# 第四部分　合同格式

注：以下合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求及中标人实际响应进行修订，但不得偏离实质性条款。如合同涉及参考内容与招标文件第二部分用户需求书相同内容不一致时以用户需求书内容为准，将来签订合同时引用用户需求书有关内容，在此不再逐条罗列。

合同编号：

喀什地区第一人民医院

医疗设备采购合同

项目名称：

甲方: 喀什地区第一人民医院

乙方:

签订地：  喀什地区第一人民医院

签订日期：          年       月       日

医院医疗设备采购合同

甲方: 喀什地区第一人民医院

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及                      公司招标编号：                    对                     项目招标文件要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权力，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 交货时间 | 设备单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（大写） ¥: 人民币 元 |

2.合同总价

总价为人民币           元整(大写:              )，该合同总金额是设备设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训及验收合格之前及保修期内保修服务与备品备件等其他相关的所有含税费用。本合同执行期间甲方无须另向乙方支付合同总价之外的其他任何费用。

3.付款办法

3.1签订合同后     日内，甲方向乙方预付合同总价30%（¥：     ）；设备到达指定地点交付并验收合格后30日内，甲方支付合同总价65%（¥：    ）的款项；合同总价5%（¥：   ）的余款作为质保金，待验收合格质保期满后由甲方支付给乙方。

3.2其他付款方式：          /                。

3.3 乙方凭以下资料请款：

(1)合同;

(2)验收审批表;

(3)乙方开具的正式发票。

(4)其他   /     。

3.4 乙方开户行及帐号以合同规定为准，以下为乙方的指定收款账户信息：

乙方：

开户银行：

银行账号：

若乙方的指定收款账户信息有变更的，乙方须提前15天以书面形式通知甲方，若因银行过错或乙方未及时书面通知甲方或乙方提供的账号及开户行有误导致合同款项无法进账、支取、承兑、支取迟延，责任由乙方自行承担。

3.5乙方应为甲方开具等额的税务发票。

4.合同组成

所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

5.技术要求

乙方所提供设备（含零部件、配件等）必须为全新的未曾使用过的，表面无划伤、无碰撞痕迹，必须符合国家有关规范和环保要求及质量要求和技术要求，并提供设备的检测报告及报关单等相关资料。乙方所提供设备（含零部件、配件等）权属清楚，不得侵害他人的知识产权,产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

6.合同设备包装、交货、安装及验收

6.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成损失和由此产生的费用（包括但不限于运输费、卸车费、安装费等费用）均由乙方承担。

6.2合同设备的交货

6.2.1乙方交货时间:签订合同生效之日起    天内完成交货及安装。

6.2.2乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。

6.3合同设备的安装

6.3.1乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

6.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

6.3.3合同设备的电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合需要，乙方需要免费提供相应的插头转换接口。甲方只提供电源到机房总配电箱。机房的天花（含龙骨）、地面机座插座、底座、电线、电缆、线管（槽）及配电分箱等相关费用，由乙方承担。安装现场所涉及到的总承包管理配合费、配套服务费由乙方承担。

6.4设备的验收

6.4.1合同设备安装完成后达到预定可使用状态，进入    个月试用期，试用期间发生重大质量问题，根据甲方要求更换全新同一品牌型号设备或进行修复，更换或修复后试用期相应顺延，试用期结束后  15日内完成最终验收，最终验收应在甲乙双方共同参加下进行。

6.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担；若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形的，由此产生的有关费用由乙方承担。若乙方未及时支付该费用，因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

6.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应在     天内安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6.4.4进口产品必须具备原产地证明和国家相关部门的检验证明及合法进货渠道证明。

6.4.5货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6.4.6乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.4.7甲乙双方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地的质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

7.质量保证、售后服务、培训：( 与招标、投标文件要求相矛盾的，以招标、投标文件要求为准)

8.质保期：

8.1设备安装验收合格后，设备保修   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，设备质保期自设备验收合格之日起算。

8.2乙方根据甲方指定地点提供免费送货，安装，测试服务。

8.3质保期内设备发生故障，乙方在接到通知后，      小时内维修响应，    小时内到位检修，    小时内处理完毕。如    小时内未处理完毕，乙方需在设备发生故障     日内，提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。

8.4质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时（“短期”指2日以内，不满1日的按1日计算），则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。质保期内，如合同设备或零部件因非人为因素出现故障而造成长期停用（“长期”指  2  日以上），则乙方需按     元/次向甲方支付违约金，累计超过3次的（含3次），甲方有权单方解除合同，如甲方选择单方解除合同的，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

8.5质保期内所有因货物质量问题而产生的费用（包括但不限于维护过程中更换配件的费用）均由乙方负责。

8.6提供终身维修服务，设备终生免费维护     月/次，并了解使用情况，听取反馈意见。维护不收取费用，如需更换配件只收取配件费用，且配件价格需低于市场价。

8.7设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方人员做操作使用及维护的培训服务。

8.8乙方工程师对甲方设备科维修人员做维修技术培训，使维修人员掌握常见故障排除。

8.9乙方设有专业售后服务机构。

9.不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1乙方提供的设备有质量问时，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 乙方提供的设备经甲方所在地的权威机构确认有质量问题的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1)乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。（如损害程度、损失数额无法确定的，由甲乙双方共同委托鉴定机构进行评估，鉴定费用乙方承担。）

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有残缺部分或修补残缺的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收未付货款金额1 %的违约金，最多不超过未付货款金额10%。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，应按本合同总金额的1 %向甲方支付违约金，乙方逾期交付货物超过10日时甲方有权单方解除合同，乙方还应按本合同总金额的30%向甲方支付违约金。

11.3乙方交付的货物的型号、规格、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，并有权单方解除合同；如甲方要求乙方更换产品并继续履行合同的，乙方应按本合同价款总额的10%向甲方支付违约金；如甲方选择单方解除合同的，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

11.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付当期应付款项的 5 %的违约金。

11.5因乙方的产品质量问题给甲方或第三人造成人身、财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

11.6如因乙方原因设备未按投标文件以及本合同约定的日期、时间进行保修、售后、维修、换装，或者保修、维修未达到合同约定标准的，或者未按本合同的约定对甲方维修技术人员、工程师进行培训的，甲方有权委托他人维修，所有费用由乙方承担。且每违约一次，乙方应按本合同价款总额的1%向甲方支付违约金，超过三次的（含三次），甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

11.7乙方所提供设备（含零部件、配件等）权属清楚，不得侵害他人的知识产权，产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

11.8 乙方违反本合同项下的其他约定，应向甲方支付合同总价10%的违约金（该违约金不以甲方的实际损失为限）。

11.9 上述乙方应承担的违约金不足以弥补甲方的实际经济损失的，乙方应继续赔偿。

12.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。守约方为实现本合同约定的权益，通过司法程序或其他手段，产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、交通费等全部费用，均由违约方承担。

13. 其他

13.1附件:                。

13.2本合同正本6份，甲方4份，乙方2份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。

13.3本合同正文不详之处，以招标文件、投标文件及招标会议上的答疑记录为准。

13.4本合同载明的通讯地址系双方文件往来、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

13.5当双方发生争议时，以有利于守约方的原则进行解释。

（以下无正文）

甲方：喀什地区第一人民医院     乙方：

法人代表：                     法人代表：

签约代表：                     签约代表：

通信地址：                     通信地址：

电话：                         电话：

邮箱地址：                     邮箱地址：

签约日期：                     签约日期：

纳税人识别号：                纳税人识别号：

开户银行：                     开户银行：

账号：                        账号：

甲乙双方确认，上述送达方式真实有效。任何一方向对方发出的有关本合同的通知，均应以上述约定送达方式为准，否则无效。

任何一方，上述任一方送达方式发生变更的，变更方应提前三个工作日按本合同中约定的送达地址书面通知对方。否则由此造成的损失一律由变更方承担。

注：签约代表签字时，请附授权委托书及签约代表的身份证复印件

# 第五部分　投标文件格式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格文件

三、  符合性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》应与《保证金缴纳凭证》同时单独封装在唱标信封中。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号：0724-

采购项目名称：

包号：

投标人名称：

日期：   年   月   日

## 一、自查表

1.1资格自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
|  | 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供2021年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供2021年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
|  | 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（投标时，提供2020年度财务状况报告或2021年任意1年的财务状况报告复印件，新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
|  | 4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
|  | 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章） 注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
|  | 6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”未被列入经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息；（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求： 无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 | 无要求 | / |
|  | 本项目特定的资格要求： 1）.已依法申领并获取本项目采购文件； 2）.本项目不接受联合体投标； 3）.投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） 4）.投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.2符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证金（投标保证金缴纳凭证） | 人民币元整（￥元）（按供应商须知的要求，银行信息正确，提供转帐、汇款底单复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标报价 | 投标报价： 1）所投包号投标报价未超过本项目对应包号内分项采购单价限价 2)对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定 | □通过 □不通过 | / |
| 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标文件签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 其它 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
|  | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.3评审项目投标资料表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 评分标准 得分说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评价 |
| 1 |  |  |  | 见投标文件第( )页 |
| 2 |  |  |  | 见投标文件第( )页 |
| 3 |  |  |  | 见投标文件第( )页 |
| …… |  |  |  | 见投标文件第( )页 |
| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 评分标准 得分说明 | 证明文件 |
| 商务评价 |
| 1 |  |  |  | 见投标文件第( )页 |
| 2 |  |  |  | 见投标文件第( )页 |
| 3 |  |  |  | 见投标文件第( )页 |
| …… |  |  |  | 见投标文件第( )页 |

注：1、投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

2、投标人需在“评分标准得分说明”中简要写明能得分的情况，如“▲号内容满足多少条、不带“▲”号满足多少条、提供了售后服务方案、有生产制造商出具的授权函或者代理函及售后服务承诺书、具有多少数量的证书、提供了多少人社保、业绩数量多少等（具体根据评分标准说明），对应评分标准细项一一简要答复。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格文件

2.1   投标人资格声明函

国义招标股份有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布                     项目（项目编号：      ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明如下：

(1)本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

(2)本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

(3)关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(4)本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。

(5)本公司（企业）不存在以下情况：为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

本次招标采购活动中，本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

后附附件如下：

1. 2020年度或2021年度的审计报告(新成立公司提供银行出具的资信证明的复印件。（复印件加盖公章）

2. 投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳税收证明材料（如增值税、营业税等缴纳凭证）。

3. 投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳社会保险凭据。

4. 企业股东构成情况表

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

企业股东构成情况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 企业类型 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  |
| 股东及出资信息 |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) | 股东类型 (自然人股东/法人股东) | 身份证号 /统一社会信用代码 | 出资额(万元) | 出资方式 | 占全部股份比例 |

备注：

1.股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

2.投标人必须如实填写股东构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统” (网站：http://www.gsxt.gov.cn)查询的信息一致。

2.2其他资格证明文件

2.2.1法人的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件），或其他组织的证明文件

2.2.2医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）

## 三、符合性文件

3.1 投标函

国义招标股份有限公司：

依据贵方           招标项目（0724-     包号：   )的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 份，副本 份。

1. 自查表；

2. 资格文件；

3. 符合性文件

4. 商务部分；

5. 技术部分；

6. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起九十天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：                        地址：

传真：                          电话：

电子邮件：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

3.2法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

致：国义招标股份有限公司：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件正反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：国义招标股份有限公司：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件正反面

3.3投标保证金缴纳凭证

致国义招标股份有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、项目编号为0724-  XXXX，包号：   的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

3.退还保证金时请按以上内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

2.招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

3.银行汇款单据备注栏应填写：“投标人公司名称+项目编号后4位数+包号+保证金”字样，如：“××××公司+5228(二次)+包号+保证金”

政府采购投标担保函

（适用于投标保证金以保函形式提交）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为           包号：   的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

担保金融机构：（公章）

年     月      日

3.4. 联合体共同投标协议书（如项目接受联合体投标，则以联合体投标的企业应提供此文件）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称） （项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人（……公司全称）的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）         ……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字）  法定代表人（签字）           法定代表人（签字）

年   月   日              年   月   日            年   月   日

注：1．联合投标时应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一。

## 四、商务部分

4.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 联系方式 | 法人代表姓名 |  | 电话/技术职称 |  |  |
|  | 授权代表姓名 |  | 电话/职务 |  |  |
| 成立时间 |  | 经济类型 |  | 登记机关 |  |
| 邮编 |  | 联系人姓名电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置(单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备等) |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备、财务状况等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）投标人可提供上述情况的证明材料.

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 在新疆维吾尔自治区总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商：生产地： 经销总代理：销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： 产品制造商在国内的业绩(根据评审要求提供)： | 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： 产品制造商在国内的业绩(根据评审要求提供)： | 电话: 传真: |
| 投标人设在新疆维吾尔自治区内的售后服务机构情况 | 机构1名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |
|  | 机构2名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |
|  | 机构……名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |
| 所投产品制造商设在新疆维吾尔自治区内的售后服务机构情况 | 机构1名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |
|  | 机构2名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |
|  | 机构……名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩概况表

| 序号 | 客户名称 （合同甲方或买方） | 项目名称 | 合同金额（单位请以“元”填写） | 合同签订时间 | 对应本次招标设备名称在合同中的名称、品牌、型号（如合同中没有涉及本次招标设备的不需要填写，如无填写视为投标人告知该合同没有对应设备，如合同中无体现品牌型号，需提供合同甲方或买方盖章出具的证明采购的品牌型号） | 备注（合同中设备的品牌型号是否与投标报价品牌型号一致） | 详见投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | 元 | … | 设备名称： 品牌： 型号： | (是 (否 | 详见投标文件（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应按评审要求提供相关业绩证明文件。

四、满意度评价概况表

| 序号 | 客户名称 （合同甲方或买方） | 项目名称 | 评价情况 | 详见投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见投标文件（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应按评审要求提供相关评价证明文件。

五、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：投标人应按评审要求提供相关人员证明文件。

六、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

七、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章）

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

八、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

如奖项、荣誉等

八、中标服务费承诺书（格式）

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）  (项目编号：           包号： )招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺。

另关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：

A：如需开具增值税普通发票，请于下方（ ）打“√”

（    ）请向我司开具中标费的“增值税普通发票”，开票信息如下：

1、我司工商注册名称为：                   ；

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

B：如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”,并提供相关资料

（    ）请向我司开具中标费的“增值税专用发票”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：    （请填写）

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

3、注册地址：    （请填写）

4、办公电话（固话）：    （请填写）

5、开户银行及账号：    （请填写）

6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）

中标单位联系人：          ， 手机号：            ;

单位地址：         电话：          传真：        。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

九、提供有效的制造商授权证明（如招标文件有要求提供授权）：

制造商（或总代理）授权书（参考格式）

（适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为0724-      XXXX包号：  、项目名称： 采购      招标项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于年月日签署本文件， （投标人名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字（或签章））

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字（或签章））

日期：    年   月   日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

十、政府采购政策适用性相关函件（如投标人不符合条件，不需提供）

1. 政策适用性说明表

| 序号 | 标的名称（规格型号、注册商标） | 制造商 (服务商) | 制造商(服务商) 企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投的“节能产品、环境标志产品”属于品目清单范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，并填写证书号。（节能产品、环境标志产品相关信息可于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询）

3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （具体设备名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （具体设备名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3、如投标人提供的货物不符合有关要求的不需要提供。

2.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1、中标、成交供应商承诺为残疾人福利性单位的，供应商的《残疾人福利性单位声明函》将随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2、如投标人企业不符合有关要求的不需要提供。

3.政府采购履约担保函（适用于履约保证金以保函形式提交）

政府采购履约担保函

（适用于履约保证金以保函形式提交）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

金融担保机构：（公章）

年     月      日

4.2商务条款响应表

（1）实质性商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 详见投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  | 详见投标文件（）页 |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 详见投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 4 | 报价要求：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 5 | 产品交货要求：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 6 | 产品包装要求：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 7 | 产品运输、装卸、仓储要求：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 8 | 产品安装、调试、试运行要求：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 9 | 培训要求：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 10 | 产品验收要求：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 11 | 售后服务要求：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 12 | 付款方式：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 13 | 履约保证金：详见用户需求书 |  |  | 详见投标文件（）页 |
| 14 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  | 详见投标文件（）页 |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.用户需求书中对应商务要求有明确要求提供证明材料的，投标人如有提供证明材料，需对应填写所在投标文件页码，如无要求的，页码处可用“/”表示。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

4.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 五、技术部分

5.1货物说明一览表

| 货物名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 医疗器械使用 安全性分类级别 | 是否有医疗器械注册证 | 注册证有效期截止时间 | 注册证见投标文件（）页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (一类 (二类 (三类 | (具有 (无 |  | 见投标文件（）页 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介、使用说明书、系统实施技术方案等相关证明文件（如评审有要求提供）。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

4.投标人应根据参投的产品和响应实际情况填写上表内容，在“(”中勾选(对应项，并后附提供相关注册证书（如有），对应填写所在投标文件页码；如无，页码处可用“/”表示。

5.本表表头内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

5.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料详见投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.当招标文件中技术要求未设置“★”项技术条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“★”项技术条款。

4.所有投标人应根据评审要求提供如投标产品彩页、检测报告和相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件（如有要求），否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

5.用户需求书中对应参数要求有明确要求提供证明材料的，投标人如有提供证明材料，需对应填写所在投标文件页码，如无要求的，页码处可用“/”表示。

6.本表表头格式内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料详见投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”号条款 |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.所有投标人应根据评审要求提供如投标产品彩页、检测报告和相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件（如有要求），否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

4.用户需求书中对应参数要求有明确要求提供证明材料的，投标人如有提供证明材料，需对应填写所在投标文件页码，如无要求的，页码处可用“/”表示。

5.本表表头内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料详见投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不带“▲”号条款 |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.所有投标人应根据评审要求提供如投标产品彩页、检测报告和相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件（如有要求），否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

4.用户需求书中对应参数要求有明确要求提供证明材料的，投标人如有提供证明材料，需对应填写所在投标文件页码，如无要求的，页码处可用“/”表示。

5.本表表头内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

5.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容包括但不限于以下：

1.货物技术参数、性能及设备配置简介

2.货物技术特点、使用说明及质量标准、检测标准等详细方案(如包括投标产品彩页、检测报告及相应技术参数的厂家使用说明书等)

3.投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内外供应情况（包括有相关耗材、试剂或易损器械，是否有提供优惠价格报价，但此价格不计入本次项目投标报价中，仅供将来采购人有需要时参考）

4.供货、运输、存储、安装、调试和验收方案等

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 六、价格部分

6.1开标一览表

项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（二批次）采购项目(二次)

项目编号：0724-2101D83N5228重1

| 序号 | 内容 | 所投包号 | 标的名称 | 数量 | 核心产品 | 投标总价 （小写和大写） | 币种/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 |  | 等设备 | 1批 | 产地： 品牌： 型号： | 小写：￥ 大写： 元 （请核对大小写是否一致） | 人民币/元 |
| 2 | 各种税费 | 已含 |
| 3 | 运输费 | 已含 |
| 4 | 其他费用 | 已含 |
| 5 | 投标保证金 | 详见《保证金缴纳凭证》 |
| 6 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起90日 |
| 7 | 备注 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、投标人报价应为货到采购人用户指定地点含税全包价，金额包含但不限于投标人设计、制造、包装、仓储、运输、保险（至货物运抵使用单位放置、拆箱、就位）、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与附件《2.3保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

4.报价四舍五入，精确到小数点后两位。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

6.2投标明细报价表

项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（二批次）采购项目(二次)

项目编号：0724-2101D83N5228重1

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、其他费用(如安装内容明细报价、配套服务明细报价等) |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
|  | 安装内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套服务 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、报价汇总（小写）： 元 报价汇总（大写）： 元 |

注：投标人报价应为货到采购人用户指定地点含税全包价，金额包含但不限于投标人设计、制造、包装、仓储、运输、保险（至货物运抵使用单位放置、拆箱、就位）、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月  日

质疑函格式

说明：本部分格式文件为供应商提交质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

是否参与所质疑项目的采购活动： □是    □否

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：    包号：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。