公开招标采购文件

项目编号：CZZC2020-G1-000335-GYZB

项目名称：2020年第六批医疗设备采购

采购单位：广西壮族自治区民族医院

采购代理机构：国义招标股份有限公司

2020年12月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章 招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	18

前 附 表	18

一、总  则	21

二、招标文件	22

三、投标文件的编制	23

四、开标	25

五、评标	26

六、评标结果	27

七、签订合同	27

八、其他事项	28

第四章  评标办法及评分标准	29

第五章  采购合同主要条款	34

第六章　投标文件格式	41

一、投标文件外层包装及封面格式	42

二、资格证明文件格式	44

三、商务文件格式	47

四、技术文件格式	57

五、报价文件格式	62

六、其他文书、文件格式	67

第七章　政府采购合同验收书范本	69

# 第一章  公开招标公告

项目概况

2020年第六批医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台完成账号注册后在线免费获取招标文件，并于2021年1月6日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-G1-000335-GYZB

政府采购计划编号：203002-2020-0052、203002-2020-0053

项目名称：2020年第六批医疗设备采购

预算金额：A分标：人民币56.8万元，B分标：人民币73.9万元，C分标：人民币343.8万元，D分标：人民币165万元，E分标：人民币124万元。

采购需求：

A分标：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳鼻喉内窥镜影像系统 | 套 | 1 | 人民币56.8万元 | 传感器：≥3组1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器…… |

B分标：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 套 | 1 | 人民币39.9万元 | 参数设置：可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数…… |
| 2 | 尿动力学分析仪 | 套 | 1 | 人民币34万元 |  |

C分标：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D手术显微镜 | 套 | 1 | 人民币300万元 | 配备复消色差光学镜片，保证最佳景深、对比度和清晰度…… |
| 2 | 输尿管镜 | 套 | 1 | 人民币21.8万元 |  |
| 3 | 经皮肾镜 | 套 | 1 | 人民币22万元 |  |

D分标：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声骨切骨磨骨刀 | 套 | 1 | 人民币165万元 | 功能：具有超声切骨、磨骨功能，应可用于精细骨科手术，适合硬质骨切割…… |

E分标：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声联合气压弹道碎石激光系统 | 套 | 1 | 人民币124万元 | 应能用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。且应适合我院皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固…… |

合同履行期限：自合同签订之后60日内安装完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年12月16日至2020年12月22日，每天上午9：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：由供应商自行下载采购文件。

方式：供应商须登录政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。供应商如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2021年1月6日上午9点30分（北京时间）

地点：崇左市公共资源交易中心5楼（详见崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼5楼电子屏），逾期送达或未按要求密封的文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、开标时的注意事项：投标人可以派法定代表人（负责人、自然人）或授权代表参加开标会并签到（法定代表人（负责人、自然人）须携带本人身份证及法定代表人（负责人、自然人）身份证明原件，投标人授权代表须携带本人身份证及法定代表人（负责人、自然人）授权书原件），投标人的法定代表人（负责人、自然人）或授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利并认可开标结果。

2、本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展、残疾人就业政策。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）政府采购节能产品、环境标志产品等的政策。（4）政府采购支持监狱企业发展政策。

3、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.czjyzx.gov.cn（崇左市公共资源交易中心网）、www.gmgitc.com(国义招标股份有限公司)。

4、请已获取采购文件的供应商自行在政采云平台注册（网址：https://www.zcygov.cn；政采云技术电话：400-881-7190）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区民族医院

地址：南宁市明秀东路232号

联系方式：0771-3138944（联系人：李先生）

2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：南宁市青秀区中山路66号金外滩大厦1002室

联系方式：0771-5558556（传真：0771-5558556）；

3.项目联系方式

项目联系人：李勇林

电　话：0771-5558556

国义招标股份有限公司

2020年12月15日

# 第二章 招标项目采购需求

说明：

1、采购标的需实现的功能或者目标：满足采购单位使用需求，满足行业主管部门的相关要求。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品取得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（加盖投标人公章），否则相应投标无效。其它要求详见下文。

3、标准规范：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等：详见本章表一“一、项目要求及技术需求”。

5、项目要求及技术需求中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

6、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术规格偏离表。

7、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

8、本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。参加政府采购活动的中小企业报价时需提供《中小企业声明函》（格式见第六章 投标文件格式），否则不予认可。

9、投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

10、本采购文件所称残疾人福利性单位必须符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)第一条规定。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章 投标文件格式），并对声明的真实性负责，否则不予认可。

11、本项目核心产品为：B分标：项号1货物；C分标：项号1货物。

12、带“▲”号的参数内容为实质性要求和条件，是必须满足的参数，否则被视为无效投标。

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 耳鼻喉内窥镜影像系统 | 1套 | 一、三晶片高清摄像机 1、传感器：≥3组1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器 2、有效像素：≥1920（水平）×1080（垂直） 3、扫描标准：≥1125线 4、视频输出清晰度：≥1080P ▲5、支持U盘存储≥1080P录像和图片 ▲6、应具备网络直播功能 7、支持IPAD实时观看视频 8、应支持图像冻结 9、≥2.5倍电子放大 10、支持图像翻转和镜像 11、附带≥8寸屏显示 12、摄像头至少具有白平衡、放大、亮度调节四种遥控控制功能 13、摄像头IPX8防水等级 14、输出比例：16:9 15、应具备血管增强功能 ▲16、医用摄像系统的分辨率为≥114线对 二、LED冷光源 1、照度≥1100000Lux 2、色温≥5600K 3、LED发光模组寿命≥40000H 4、具有触摸屏控制按钮，亮度可调 5、一键恢复记忆亮度 6、应具备累计使用时间记录功能 三、高清监视器 1、尺寸：≥26寸 2、分辨率：≥1920×1080 3、对比度：≥1400：1 4、颜色：≥10.7亿 5、视场角：≥178° 6、防护等级：IP45（正面）IP32（背面） 四、台车 应采用铝合金材质、≥五层自由装卸 五、配置清单 1、医用内窥镜摄像系统一套 2、医用内窥镜冷光源一台 3、≥26寸监视器一台 4、医用台车一辆 |

| ▲二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 投标报价要求 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），表“一、项目要求及技术需求”中若有专项要求的，从其规定。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试。 2、提供2人免费到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。 3、保修期内免费上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内免费维修、免费更换零部件。 4、售后服务保障或维修响应时间要求：接故障通知1小时内响应，24小时内到达现场维修，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用货品。 5、国内设有免费服务电话。 6、免费培训：中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑； 7、调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 8、中标供应商在国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务； 9、其余按厂家承诺。 10、以上款项中，如在本分标表“一、项目要求及技术需求”有专项要求的，从其规定。 11、所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品。如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）； 2、交货期：自签订合同之日起 60 日内（日历日）； |
| 采购标的验收标准 | 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）本采购文件的相关要求； 2）国家相关法律、法规、标准和规范等。 3）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |
| 付款条件 | 1、合同生效且具备实施条件后15日内，采购人向中标人支付合同总额30%做为预付款，项目完成并交付使用，且验收合格后，采购人在30个工作日内向中标人付总额30％款项，合格使用六个月后支付总额的30％款项，其余10%在质保期满后，经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后30日内，一次性支付完剩余货款（不计利息） 2、发票：中标人应在采购人付款前开具全额发票。 3、不需另行提交质量保证金。 |

▲三、投标人的资信要求表

1、如所投货物为第二类或第三类医疗器械，投标人必须具备国家主管部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》（如投标人为代理经销商。经营第二类医疗器械的投标人应具备备案证）或《医疗器械生产企业许可证》（如投标人为制造商），须在投标文件中提供复印件。 2、如所投货物为医疗器械，投标人必须提供所投货物的医疗器械注册证复印件（如为第一类医疗器械的应提供备案证复印件）。

四、采购人对项目的其他要求及说明

1、为了防止虚假应标，项目中标结果公示期间，若有异议，招标方有权要求拟中标投标方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 2、投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应在投标文件中提供相关有效的证书复印件，否则评标委员会有权视所投设备不符合国家相关强制性标准而否决其投标。 3、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标报价的作无效投标处理。

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 呼吸机 | 1套 | ▲一、适用范围：新生儿、儿童、成人 二、通气模式： 1、辅助/控制（A/C） （1）容量控制（VCV） （2）压力控制（PCV） 2、同步间歇强制通气(SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV 3、自主呼吸(SPONT) （1）压力支持(PSV) （2）持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+PSV) 4、无创通气（NIV） 5、双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV) 6、目标容量保证通气（VV+） （1）VC+：用于A/C和SIMV模式下的强制呼吸，自动调节送气压力，以最小压力保证预设目标潮气量 （2）VS：容量支持，用于SPONT模式下的自主呼吸，自动调节送气压力，以保证预设目标潮气量 三、参数设置：可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数，方便医生快速操作。 ▲1、潮气量：25～2200ml（容控时） 2、呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式） 3、吸气压力：5～85 cmH2O 4、支持压力：0～65 cmH2O 5、呼气末正压：0～40 cmH2O 6、峰值流速：3～150 L/min ▲7、压力触发：1～20 cmH2O 8、流速触发：0.5～20 L/min 9、吸气时间：0.2～30s 10、平台时间：0.0～2.0s 11、呼气时间：0.2～10.0s 12、吸呼比：1:299～149:1 13、氧气浓度：21%～100% 14、窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向转换 15、流量加速百分比：1～80%，应可避免压力过冲，或具备加速气体弥散功能 16、脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气（鼻、面罩）和无气囊气管插管 ▲17、呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间 四、监测项目： 1、应采用原装一体化彩色触摸显示屏，显示屏大小15＂以上，呼吸设置和呼吸监测可同屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下、左右不同角度转动，智能化操作平台 2、具有压力、流速、容量波形，向量环等数据的监测和实时显示，吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以不同颜色标记 3、可监测压力、容量和时间参数，自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等数据 4、肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP 五、其它功能： 1、吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器，呼出端还有加热功能，防止交叉感染 2、应具备智能分级警报系统，能提示产生报警的原因及故障排除建议 3、吸气阀：比例电磁阀 4、呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗 ▲5、流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置热丝式流量传感器或超声流量传感器，非消耗品，无需消毒和经常定标 ▲6、供气系统：支持医院内中央供气系统供气或压缩机供气而非涡轮机结构供气；维护保养简单、方便 7、具备系统顺应性补偿 8、具有自动漏气补偿功能 9、有后备电源 六、配置要求： 1、主机1台； 2、显示器1个； 3、台车1个； 4、850湿化器（含湿化罐）1套； 6、管路1套； 7、模拟肺1个； 8、吸入呼出过滤器（带积水装置）2套； 9、压缩机1台。 |
| 2 | 尿动力学分析仪 | 1套 | 1、使用环境条件 1.1、环境温度：10℃-40℃； 1.2、相对湿度：30%-75%； 1.3、大气压力：700hPa～1060hPa； 1.4、工作场地无强磁场干扰； 1.5、供电系统无强的高频干扰； 1.6、供电电源：～220V±22V、50Hz±1Hz。 2、全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。 3、灌注模式应至少具备分推注与旋转蠕压两种模式。 4、应采用无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，提高检测精度。 5、尿流率： 5.1、总尿量测定范围：0mL～1000mL，误差≤2％； 5.2、排尿时间测定范围：0s～240s，误差≤5％； 5.3、尿流率测定范围：0～50mL/s，误差≤5％； 5.4、压力测定范围：-4.9kPa～+19.6kPa，误差≤5％。 6、牵引机： 6.1、牵引速度：至少分为0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤5%； 6.2、牵引长度：≥280mm。 7、灌注泵： 7.1、灌注率设定范围，至少分为以下两档：2mL/min～10mL/min（以1mL/min的速率递增）；10mL/min～80mL/min（以5mL/min的速率递增）； 7.2、灌注率误差：0～50mL/min时：误差≤4％；大于50mL/min时：误差≤5％。 ▲8、推注泵：推注率设定范围：2mL/min～5mL/min（以1mL/min的速率递增）；误差≤4％。 ▲9、EMG单元 9.1、幅度范围：20µV～1mV； 9.2、频率范围：低端20Hz±2Hz，高端10kHz±2kHz； 9.3、共模抑制比（CMRR）：≥80dB； 9.4、输入阻抗：≥100MΩ； 9.5、电极连线长度：≥180cm。 10、检测项目包括以下：尿流率；充盈期膀胱压；同步尿动力检测；压力/流率分析；尿道功能测定；膀胱顺应性分析；漏尿点分析。 11、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。 ▲12、尿道测压导管（9F、6F）有单独的注册证（在响应文件中提供证书复印件）。 ▲13、直肠测压导管有单独的注册证（在响应文件中提供证书复印件）。 14、在检查病人时，可同时出病历报告。 15、支持无线蓝牙控制。 ▲16、满足YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和实验。 |

| ▲二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 投标报价要求 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），表“一、项目要求及技术需求”中若有专项要求的，从其规定。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试。 2、提供2人免费到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。 3、保修期内免费上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内免费维修、免费更换零部件。 4、售后服务保障或维修响应时间要求：接故障通知1小时内响应，24小时内到达现场维修，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用货品。 5、国内设有免费服务电话。 6、免费培训：中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑； 7、调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 8、中标供应商在国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务； 9、其余按厂家承诺。 10、以上款项中，如在本分标表“一、项目要求及技术需求”有专项要求的，从其规定。 11、所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品。如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 12、如所投货物为进口产品，投标人在交货验收时必须提供产品报关单、商检单或免检证明材料。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）； 2、交货期：自签订合同之日起 60 日内（日历日）； |
| 采购标的验收标准 | 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）本采购文件的相关要求； 2）国家相关法律、法规、标准和规范等。 3）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |
| 付款条件 | 1、合同生效且具备实施条件后15日内，采购人向中标人支付合同总额30%做为预付款，项目完成并交付使用，且验收合格后，采购人在30个工作日内向中标人付总额30％款项，合格使用六个月后支付总额的30％款项，其余10%在质保期满后，经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后30日内，一次性支付完剩余货款（不计利息） 2、发票：中标人应在采购人付款前开具全额发票。 3、不需另行提交质量保证金。 |

▲三、投标人的资信要求表

1、如所投货物为第二类或第三类医疗器械，投标人必须具备国家主管部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》（如投标人为代理经销商。经营第二类医疗器械的投标人应具备备案证）或《医疗器械生产企业许可证》（如投标人为制造商），须在投标文件中提供复印件。 2、如所投货物为进口产品，投标时必须提供其生产厂家或其国内代理商（须提供厂家出具给代理商的有效代理证书复印件方为有效）针对本项目出具的加盖公章的投标授权函（或供货证明）原件、售后服务承诺书原件。 3、如所投货物为医疗器械，投标人必须提供所投货物的医疗器械注册证复印件（如为第一类医疗器械的应提供备案证复印件）。

四、采购人对项目的其他要求及说明

1、为了防止虚假应标，项目中标结果公示期间，若有异议，招标方有权要求拟中标投标方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 2、投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应在投标文件中提供相关有效的证书复印件，否则评标委员会有权视所投设备不符合国家相关强制性标准而否决其投标。 3、本分标项号1货物已按规定办妥进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）采购审核手续，投标人可选用进口产品参与投标。所投货物若为进口产品，中标人负责办理进口设备的相关手续，并承担相关的所有费用。其余货物不接受进口产品参与投标。

C分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 3D手术显微镜 | 1套 | 一、主镜： 1、配备复消色差光学镜片，保证最佳景深、对比度和清晰度。 2、多功能手柄开关调节：常规控制对焦、变焦及xy轴偏转微调及电磁锁定解锁显微镜头等功能。 ▲3、连续可调物镜工作距离至少包括300mm-1000mm，具备激光对焦向导，两束激光对焦，实现快速精确的对焦定位。变焦比1：8，电动式对焦、变焦，且速度可自由调整。 4、应具备3D影像功能，通过3D眼镜，实时观察清晰立体的手术影像，还原与目视一样的景深、色彩，可直接观察显示屏进行手术操作。 ▲5、综合放大倍率至少包括1.9x－39.2x。 6、应采用瞳距仿生设计为医师提供真实、自然的景深感。 7、镜头倾斜度可调：左右≥330°，前后≥210°，水平≥540°，可任意调准观察角度。 二、光源 应采用高辉度：≥4 Chip白色LED冷光源，使用寿命≥20000小时。 三、支架 1、全配平式摇臂系统。 2、无需配平调整，开机即可操作。 3、具备一键式自动真空抽吸功能，方便手术前无菌套的准备。 4、具有≥4个360°可旋转脚轮。 5、显示器旋转臂具有多轴设计，为医师提供多角度可调整的观测视野。 6、悬挂臂头端升降范围：≥1720mm。悬挂臂关节轴调节范围≥100°，悬挂臂固定轴调节范围≥100°。悬挂臂可在受外力后4秒内回归原位。 四、视频影像系统 1、可实时记录手术影像，清晰度≥1080p； 2、具备一体式数码影像工作站，支持不同画质选择； 3、USB接口可外接硬盘，快速转录、传送信息； 4、术者视野内无任何摄像头部分，同时也无需外加接口。方便术者手术操作。 5、应具有显示系统，按键式操作面板。 6、具备实况录音功能。 7、配套具有一键式手术立体影像录制功能并可术中一键截图。 8、配套的立体影像刻录系统，具有同步录制和播放功能，支持3D手术室内交流和教学，同时也可以通过远程传输会诊和手术直播演示。 ▲9、配套≥32寸医用级3D显示屏，图像显示比例为16：9，分辨率≥1920×1080，最大水平观测角度≥175°。 10、数据传输方式应至少包括HDMI、DVI-D、HD-SDI、USB。 11、具备3D专业影像数据管理系统，简洁方便专业操作界面，视频剪辑、合并、导出等操作简单快速。 五、售后服务要求： 1、应有售后服务400电话，售后服务应及时到位。 2、负责免费培训，包括设备使用培训、简单故障处理、日常养护等内容。 3、在中国有零部件储备仓库，保证供应仪器的维修与配件。 ▲4、免费质保期≥1年 六、配置要求： 1、3D手术显微镜主镜1套 2、LED光源1套 3、支架1套 4、视频影像系统1套 |
| 2 | 输尿管镜 | 1套 | 一、输尿管肾镜 1、镜体角度≥6度，双侧灌注端口，要求采用中央大通道设计。 ▲2、镜体末端直径≤8 Fr.。 3、镜体长度≥43cm。 4、镜体结构为两段式设计，9.5 Fr.-12 Fr.锥形设计。 5、器械通道直径≤6.0 Fr.。 二、配置要求 1、硬性输尿管镜1条； 2、抓钳2把； 3、镜头专用消毒盒1个； 4、器械消毒盒1个。 |
| 3 | 经皮肾镜 | 1套 | 一、经皮肾镜1套 ▲1、微型通道经皮肾镜，外径≤12Fr.，长度≥22cm； 2、镜子视向角≥12度； 3、镜子配有目镜； 4、镜子带器械通道，通道外径≤6.7Fr.，最大可容纳≤5Fr.器械； 5、镜子内置光纤； 6、镜子可高温高压消毒； 7、配有抓钳，≤5Fr. 8、配有镜头专用的消毒盒； 二、配置清单： 1、经皮肾镜1套； 2、抓钳2把； 3、镜头消毒盒1个； 4、器械消毒盒1个。 |

| ▲二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 投标报价要求 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），表“一、项目要求及技术需求”中若有专项要求的，从其规定。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试。 2、提供2人免费到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。 3、保修期内免费上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内免费维修、免费更换零部件。 4、售后服务保障或维修响应时间要求：接故障通知1小时内响应，24小时内到达现场维修，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用货品。 5、国内设有免费服务电话。 6、免费培训：中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑； 7、调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 8、中标供应商在国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务； 9、其余按厂家承诺。 10、以上款项中，如在本分标表“一、项目要求及技术需求”有专项要求的，从其规定。 11、所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品。如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 12、如所投货物为进口产品，投标人在交货验收时必须提供产品报关单、商检单或免检证明材料。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）； 2、交货期：自签订合同之日起 60 日内（日历日）； |
| 采购标的验收标准 | 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）本采购文件的相关要求； 2）国家相关法律、法规、标准和规范等。 3）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |
| 付款条件 | 1、合同生效且具备实施条件后15日内，采购人向中标人支付合同总额30%做为预付款，项目完成并交付使用，且验收合格后，采购人在30个工作日内向中标人付总额30％款项，合格使用六个月后支付总额的30％款项，其余10%在质保期满后，经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后30日内，一次性支付完剩余货款（不计利息） 2、发票：中标人应在采购人付款前开具全额发票。 3、不需另行提交质量保证金。 |

▲三、投标人的资信要求表

1、如所投货物为第二类或第三类医疗器械，投标人必须具备国家主管部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》（如投标人为代理经销商。经营第二类医疗器械的投标人应具备备案证）或《医疗器械生产企业许可证》（如投标人为制造商），须在投标文件中提供复印件。 2、如所投货物为进口产品，投标时必须提供其生产厂家或其国内代理商（须提供厂家出具给代理商的有效代理证书复印件方为有效）针对本项目出具的加盖公章的投标授权函（或供货证明）原件、售后服务承诺书原件。 3、如所投货物为医疗器械，投标人必须提供所投货物的医疗器械注册证复印件（如为第一类医疗器械的应提供备案证复印件）。

四、采购人对项目的其他要求及说明

1、为了防止虚假应标，项目中标结果公示期间，若有异议，招标方有权要求拟中标投标方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 2、投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应在投标文件中提供相关有效的证书复印件，否则评标委员会有权视所投设备不符合国家相关强制性标准而否决其投标。 3、本分标项号1、2、3货物已按规定办妥进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）采购审核手续，投标人可选用进口产品参与投标。所投货物若为进口产品，中标人负责办理进口设备的相关手续，并承担相关的所有费用。其余货物不接受进口产品参与投标。

D分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 超声骨切骨磨骨刀 | 1套 | 1、功能：具有超声切骨、磨骨功能，应可用于精细骨科手术，适合硬质骨切割。 2、工作原理：应基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割。 3、工作频率：≤40kHz，高打击力度，应采用低噪音设计。 4、超声最大振幅：≥150um，振幅可调节。 5、输出超声最大电功率：≥100W，功率可调节。 6、工作模式：至少具有连续工作和脉冲工作两种方式，可由操作者根据要求变换工作方式。 7、冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗流量可调节，最大流量≤99ml/min。 8、输出控制方式：采用脚踏控制超声输出；并具有控制冲洗功能的独立脚踏按键。 9、手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装。 10、手柄及连线一体式设计安全可靠。 11、手柄不限定使用次数。 12、刀头材料：采用钛合金材料，坚固耐磨，满足手术要求。 13、刀头种类：具有磨骨刀和切骨刀两大类支持不少于十种刀头形状，至少应包括片形、钩形、匙形、柱形和球形等，能够实现由内向外切割钻孔操作，适应不同的手术操作方式。 14、灭菌方式：至少支持高温高压、低温等离子灭菌或者环氧乙烷灭菌。 15、软件和控制：提供配套的软件，通过触控方式调节参数，在主界面可调节输出功率和流量参数等参数。 16、控制面板：显示于一个彩色LCD窗口，至少包括功率、冲洗等参数，触摸屏操作，便于医护人员观察并调节。 17、主机具有升级扩展功能。 18、主机为便携式台式机，以节省手术空间。 19、配置清单： 19.1、主机：超声手术系统—超声切骨&磨骨刀主机1件 19.2、手柄 1）40K超声切骨手柄1件 2）40K超声磨骨手柄1件 19.3、刀具 1）40K超声切骨刀具1件 2）40K超声磨骨刀具1件 19.4、脚踏开关1件 19.5、附件 1）刀具扳手1件 2）超声磨骨刀具注水套1件 3）超声切骨刀具注水套1件 4）手柄扳手1件 5）手术管道1件 6）电源线1件 7）熔断器1件 |

| ▲二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 投标报价要求 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），表“一、项目要求及技术需求”中若有专项要求的，从其规定。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试。 2、提供2人免费到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。 3、保修期内免费上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内免费维修、免费更换零部件。 4、售后服务保障或维修响应时间要求：接故障通知1小时内响应，24小时内到达现场维修，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用货品。 5、国内设有免费服务电话。 6、免费培训：中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑； 7、调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 8、中标供应商在国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务； 9、其余按厂家承诺。 10、以上款项中，如在本分标表“一、项目要求及技术需求”有专项要求的，从其规定。 11、所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品。如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）； 2、交货期：自签订合同之日起 60 日内（日历日）； |
| 采购标的验收标准 | 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）本采购文件的相关要求； 2）国家相关法律、法规、标准和规范等。 3）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |
| 付款条件 | 1、合同生效且具备实施条件后15日内，采购人向中标人支付合同总额30%做为预付款，项目完成并交付使用，且验收合格后，采购人在30个工作日内向中标人付总额30％款项，合格使用六个月后支付总额的30％款项，其余10%在质保期满后，经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后30日内，一次性支付完剩余货款（不计利息） 2、发票：中标人应在采购人付款前开具全额发票。 3、不需另行提交质量保证金。 |

▲三、投标人的资信要求表

1、如所投货物为第二类或第三类医疗器械，投标人必须具备国家主管部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》（如投标人为代理经销商。经营第二类医疗器械的投标人应具备备案证）或《医疗器械生产企业许可证》（如投标人为制造商），须在投标文件中提供复印件。 2、如所投货物为医疗器械，投标人必须提供所投货物的医疗器械注册证复印件（如为第一类医疗器械的应提供备案证复印件）。

四、采购人对项目的其他要求及说明

1、为了防止虚假应标，项目中标结果公示期间，若有异议，招标方有权要求拟中标投标方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 2、投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应在投标文件中提供相关有效的证书复印件，否则评标委员会有权视所投设备不符合国家相关强制性标准而否决其投标。 3、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标报价的作无效投标处理。

E分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 超声联合气压弹道碎石激光系统 | 1套 | 一、激光治疗机主要技术参数 ▲1、应能用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。且应适合我院皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固。 2、光纤终端输出平均功率：80～96W 3、光纤末端单脉冲能量：0.5J～4.6J ▲4、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5% ▲5、具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% 6、工作激光输出波长：≤2100nm 7、激光器工作方式：脉冲 8、脉冲重复频率：5Hz～42Hz可调 ▲9、脉冲宽度范围可调：200μs～800μs可调，脉宽宽粉末化、窄脉宽碎块化，最小可调至200μs，最大可调至800μs ▲10、传输系统：提供多种规格光纤200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm供医院选择，配置光纤200μm、550μm。 11、光纤为四层结构。 12、激光耦合效率≥95% 13、使用272μm光纤最大传输功率：≥60W 14、指示光：绿光，功率≤5mw 15、控制方式：≥8英寸全触摸彩色控制屏 16、专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库 17、冷却系统：内置压缩机制冷；应拥有专业的制冷技术，确保性能稳定 18、噪声小于70dB 19、激光腔体、钬晶体、氙灯等重要部件为国际先进产品 20、治疗机可靠性：连续工作≥8小时功率无衰减 21、整机使用寿命：≥10年 22、提供备用机：设备故障，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证医院的正常使用 23、氙灯不是易损件，不作为耗材，需提供两年保修 24、配置清单 24.1、激光治疗机主机：1台 24.2、脚踏开关：1套 24.3、200um光纤：2根 24.4、550um光纤：2根 24.5、光纤剥离器：1把 24.6、光纤切割器：1把 24.7、手持光纤端面检测仪：1个 24.8、激光防护镜：1副 二、经皮肾镜技术参数： 1、经皮肾镜外径：≤8Fr 2、经皮肾镜镜体通道：≤5Fr 3、经皮肾镜镜体工作长度：≥280mm 4、经皮肾镜镜体视向角：≥0度 5、经皮肾镜镜体视场角：≥90度 6、经皮肾镜镜体像束：≥10000像束 7、经皮肾镜镜体放大倍数：≥10倍 8、配置清单 8.1、旁视内窥镜：1支 8.2、镜体保护鞘：1支 8.3、密封垫：10个 8.4、水阀接门：1个 8.5、取石钳：1把 8.6、消毒盒：1个 |

| ▲二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 投标报价要求 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），表“一、项目要求及技术需求”中若有专项要求的，从其规定。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试。 2、提供2人免费到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。 3、保修期内免费上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内免费维修、免费更换零部件。 4、售后服务保障或维修响应时间要求：接故障通知1小时内响应，24小时内到达现场维修，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用货品。 5、国内设有免费服务电话。 6、免费培训：中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑； 7、调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 8、中标供应商在国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务； 9、其余按厂家承诺。 10、以上款项中，如在本分标表“一、项目要求及技术需求”有专项要求的，从其规定。 11、所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品。如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）； 2、交货期：自签订合同之日起 60 日内（日历日）； |
| 采购标的验收标准 | 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）本采购文件的相关要求； 2）国家相关法律、法规、标准和规范等。 3）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |
| 付款条件 | 1、合同生效且具备实施条件后15日内，采购人向中标人支付合同总额30%做为预付款，项目完成并交付使用，且验收合格后，采购人在30个工作日内向中标人付总额30％款项，合格使用六个月后支付总额的30％款项，其余10%在质保期满后，经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后30日内，一次性支付完剩余货款（不计利息） 2、发票：中标人应在采购人付款前开具全额发票。 3、不需另行提交质量保证金。 |

▲三、投标人的资信要求表

1、如所投货物为第二类或第三类医疗器械，投标人必须具备国家主管部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》（如投标人为代理经销商。经营第二类医疗器械的投标人应具备备案证）或《医疗器械生产企业许可证》（如投标人为制造商），须在投标文件中提供复印件。 2、如所投货物为医疗器械，投标人必须提供所投货物的医疗器械注册证复印件（如为第一类医疗器械的应提供备案证复印件）。

四、采购人对项目的其他要求及说明

1、为了防止虚假应标，项目中标结果公示期间，若有异议，招标方有权要求拟中标投标方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 2、投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应在投标文件中提供相关有效的证书复印件，否则评标委员会有权视所投设备不符合国家相关强制性标准而否决其投标。 3、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标报价的作无效投标处理。

# 第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2020年第六批医疗设备采购。 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标项目采购需求。 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目中标服务费按计价格[2002]1980号文件规定及发改办价格[2003]857号文件规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 现场勘探时间及地点：按“第二章 招标项目采购需求”中的要求。 样机展示时间及地点：按“第二章 招标项目采购需求”及“第四章 评标办法及评分标准”中的要求。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 7 | 投标文件组成： 1、开标一览表 壹 份； 2、投标文件正本 壹 份；副本 伍 份。 3、投标文件正本及副本均由资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。如投标人投多个分标，各分标投标文件应单独密封封装。 4、投标人还需提供电子版投标文件（U盘，不退还）一套（单独封装）。电子版响应文件中的报价、货物清单等应使用Microsoft Office EXCEL等可编辑的文件格式。 |
| 8 | 资格证明文件： ▲（1）投标声明书 (格式见本采购文件第六章) ； ▲（2）有效主体资格证明（如营业执照副本、事业单位法人证书副本、执业许可证、个体工商户营业执照、个体工商户税务登记证、自然人身份证等）复印件加盖公章； ▲（3）投标人上一年度财务状况报告（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），投标人若为新近成立的，根据其成立的时间提交投标文件递交截止之日前所有月报或半年报； ▲（4）参加本政府采购活动的近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； ▲（5）投标人符合本采购文件第一章“公开招标公告”第二条“二、申请人的资格要求：”中第4、5点的要求的书面声明； ▲（6）投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收凭证（税费凭证复印件、或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明，原件备查并一年内有效，格式自拟）及依法缴纳社保费的缴费凭证或社保证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟），若为新近成立的企业，根据其成立的时间提交投标文件递交截止之日前各月的相关凭证。 ▲（7）本采购文件第二章“招标项目采购需求”中各分标的表三“投标人的资信要求表”中要求的文件。 ▲（8）招标文件第二章中规定必须提供的其他材料（如有要求的需提供）。 注：资格证明文件必须每页均加盖投标人公章，且以上内容中第（1）项必须由法定代表人（负责人、自然人）在规定签字处签字，否则作投标无效处理。 |
| 9 | 商务文件： （1）投标文件评分导读表（投标人应根据本采购文件“第四章 评标办法及评分标准”的内容制作该表，导读表中应标明各评分项所对应投标文件中相关内容的页码，凡投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任；该导读表内容仅作为方便评审查阅、提高评审效率之用，不作为投标人在该项目评审中的得分依据）； ▲（2）《项目保证事项承诺书》原件； ▲（3）法定代表人（负责人、自然人）身份证明（格式见本采购文件第六章)及身份证正反面复印件、授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，格式见本采购文件第六章)； ▲（4）投标人股东构成情况表（格式见本采购文件第六章)； ▲（5）商务响应表（格式见本采购文件第六章）； （6）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）； （7）投标人认为需要提供的有关资料（如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》）； （8）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见本采购文件第六章）； （9）如有请提供：类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表，合同复印件或用户验收报告或用户评价），原件备查； （10）如有请提供：自主创新、节能环保等方面的资质证书； （11）如有请提供：投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； （12）投标人情况介绍。 注：以上内容中凡为必须提供的资料，必须加盖投标人公章，如本采购文件第六章中的格式文本中有签字要求的，须在规定签字处逐一签字，否则作投标无效处理。 |
| 10 | 技术文件： ▲（1）设备配置清单（均不含报价，格式见本采购文件第六章）； ▲（2）技术响应表（格式见本采购文件第六章）； ▲（3）投标人的技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）； ▲（4）项目实施人员一览表（格式见本采购文件第六章）； （5）技术方案：对本项目系统总体要求的理解及解决方案（格式自拟）。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； （6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（格式自拟）； （7）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）； （8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； （9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上内容中凡为必须提供的资料，必须加盖投标人公章，如本采购文件第六章中的格式文本中有签字要求的，须在规定签字处逐一签字，否则作投标无效处理。 |
| 11 | 报价文件： ▲（1）投标函（格式见本采购文件第六章）； ▲（2）投标报价明细表（格式见本采购文件第六章）； （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）； ▲（4）开标一览表（此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分，格式见本采购文件第六章；还应另附一份并与“项目保证事项承诺书”封装在一个信封中，作为唱标之用）； 注：以上内容中凡为必须提供的资料，必须加盖投标人公章，如本采购文件第六章中的格式文本中有签字要求的，须在规定签字处逐一签字，否则作投标无效处理。 |
| 12 | 投标截止时间：详见本项目“公开招标公告”。 投标截止地点：详见本项目“公开招标公告”。 |
| 13 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标截止地点。 |
| 14 | 在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：自采购公告发布之日起至中标、成交通知书发出前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 15 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确定中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 投标保证金退还：不涉及。 |
| 19 | 签订合同时间：中标通知书发出后十五日内。 |
| 20 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 21 | 付款方式： 国库集中支付。 |
| 22 | 投标文件有效期：自投标截止日起 60 天内。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于广西壮族自治区民族医院2020年第六批医疗设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1．“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及国义招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求的项目条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人、自然人），须有法定代表人（负责人、自然人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不受联合投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.出现下列情形之一的，相关的多家投标人按一家计算，评审时，以其中通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以其中技术分得分最高的投标人获得中标人推荐资格；技术分得分相同的，以其中商务分得分最高的投标人获得中标人推荐资格；商务分得分仍相同的，以其中价格分得分最高的投标人获得中标人推荐资格；价格分得分仍相同的，以随机抽取方式确定；其他相关投标人不作为中标候选人。

（1）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的；

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，且供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均须采用财政部公布的政府采购供应商质疑函/投诉书范本格式，应符合财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

▲3.财库[2016]125号--《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定：采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

①质疑联系部门及电话为：国义招标股份有限公司         0771-5558556

地址：南宁市青秀区中山路66号金外滩大厦1002室

②投诉联系部门及电话为：崇左市财政局政府采购监督管理科 0771-5962613

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准；

5.采购合同主要条款；

6.投标文件格式；

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止时间15日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及采购代理机构网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件及电子版投标文件等五部份组成。如投标人投多个分标，各分标投标文件应单独密封封装。

本招标文件中描述投标人（或生产厂家）的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人、自然人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

1.资格证明文件

内容及要求详见本章前附表第（8）点。

2.商务文件

内容及要求详见本章前附表第（9）点。

3.技术文件

内容及要求详见本章前附表第（10）点。

4.报价文件

内容及要求详见本章前附表第（11）点。

5.投标文件电子版

投标人需提供以上投标文件的电子版（U盘不退还），单独封装。电子版响应文件中的报价、货物清单等应使用Microsoft Office EXCEL等可编辑的文件格式。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标人必须就全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致出现《项目保证事项承诺书》中的违约行为。同意延长有效期的投标人需要相应延长《项目保证事项承诺书》的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、胶装装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务文件、技术文件、投标报价文件顺序编制并胶装装订成一册，投标文件正本 壹 份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，且副本应编号（副本1，副本2…）。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，若正本和副本不符，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人、自然人）或法定代表人（负责人、自然人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》（格式见本采购文件第六章）连同“项目保证事项承诺书”另附一份并密封在一个单独的信封中，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样，投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封（盒、箱）中，且在信封上标明“正本”“副本”字样，全部副本可以封装在一个信封（盒、箱）中。电子版投标文件（U盘）应单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明、商务、技术、报价文件，开标一览表、电子版投标文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，在投标截止时间之后送达的投标文件将不予受理。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未按照招标文件的规定提交《项目保证事项承诺书》的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人、自然人）授权委托人身份不符的；

（8）项目不齐全或者内容虚假的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标有效期及商务条款不能满足招标文件要求的；

▲2. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

▲3. 出现下列情形之一的，评审时将被视为关联供应商，关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

（5）各分标其它一般技术条款（即：允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目）发生负偏离超过 4 项（不含）的。

▲5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

▲6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人、自然人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人、自然人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推选的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标：采购代理机构工作人员只唱开标一览表；

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

8.开标会议结束。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表或采购代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.实质性审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人（负责人、自然人）或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在二个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在招标公告发布媒体网站上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商退还投标文件。

## 七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 八、其他事项

- （1）中标服务收费按照国家按照国家计委（计价格 [2002]1980号）文、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文）收费标准向中标人收取。

（2）代理服务收费标准：

| 费率型 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）解释权：本招标文件解释权属采购代理机构。

（4）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

国义招标股份有限公司（广西分公司）

邮政编码：530022

通讯地址：南宁市青秀区中山路66号金外滩大厦1002室

电    话：0771-5558556

传    真：0771-5558556

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共5人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

A、B、C、D分标评分方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分………………………………………………………………………………30分

1.1 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.2 政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

1.3按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

1.4按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》作为证明文件，并对声明的真实性负责。

1.5按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》（桂财采〔2020〕25号）等要求，投标单位认定为小型和微型企业（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）的，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

1.6 以进入综合评分环节的最低的评标价为基准价，基准价报价得分为30分。

1.7 价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标价金额×30分。

1.8 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………60分

2.1、对招标文件的响应程度分（满分35分）

根据所投货物对项目要求及技术需求中响应程度打分。

一档0分：一般参数指标有＞2项负偏离。

二档11分：一般参数指标有2项负偏离。

三档23分：一般参数指标有1项负偏离。

四档35分：一般参数指标均无负偏离。

注：所有投标人应提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或第三方检测报告复印件作为技术证明文件，如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版，否则在对技术分的评分阶段（不适用于“符合性审查”等其他评审阶段）评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。

2.2、货物性能分（满分13分）

一档0分：投标人拟投货物实现主要使用功能所采用的技术原理、设计原理有一定缺陷或没有技术优势，设备主要核心部件、重要附件的材料选材、制造加工工艺较落后或不能保证设备质保期内的稳定功能实现，操控及安装维修不能满足使用单位的便利性基本现实需求。

二档4分：投标人拟投货物的选型在实现主要使用功能方面所采用的技术原理、设计原理没有明显技术优势，设备主要核心部件、重要附件、关键部件的制造加工工艺或材料选材能够一定程度上保证设备质保期内表现稳定、不会严重影响使用单位正常使用，操控及安装维修的便利性没有明显设计优势但能够满足使用单位的基本使用需求。

三档8分：投标人拟投货物选型所采用的主要技术原理及设计原理在功能实现的效率和效果上能满足使用单位的基本需求，主要部件、附件的制造加工工艺或材料选材在满足二档要求的基础上，能够保证使用单位的使用效率、在质保期满后1年内不会严重影响使用单位正常使用，操控及安装维修的便利性设计有设计亮点且能够基本满足使用单位的操作及正常维护需求。

四档13分：投标人拟投货物选型采用的技术原理及整机各类功能的设计原理可以充分满足或优于采购单位的技术需求，整机各部件、附件的制造加工工艺或材料选材保证在正常使用年限内稳定表现，能够充分节约使用单位的使用成本，能够保证在质保期满后1年以上的稳定运行及整机各类功能实现，充分符合或优于使用单位对整机操控及安装维修的便利性需求及实际使用需求，设计原理保证其维修期短、易于使用单位技术人员判断维修需求。

2.3、售后服务分（满分12分）

由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括安装要求及方案、样机调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案、材质、结构以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分：

一档（0分）：售后服务方案较简单，或服务承诺没有从项目具体需求出发、可行性低，无法保障满足本项目基本需求。

二档（4分）：售后服务方案较简单，仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应要求难以充分保障。

三档（8分）：售后服务方案具体细致，在满足二档要求的情况下，对采购文件的基本要求均进行了一定程度的细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。

四档（12分）：在满足三档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、效率充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位。

3、商务分………………………………………………………………………………10分

3.1、信誉、业绩分（满分8分）

（1）近3年内，投标人或所投货物生产厂家通过国际标准：质量管理体系认证（ISO9000系列），提供证书复印件得1分，满分1分。

（2）近3年内，投标人或所投货物生产厂家通过国际标准：环境管理体系认证（ISO14000系列），提供证书复印件得1分，满分1分。

（3）近3年内，投标人完成同类项目业绩的，每提供一份合同书或中标通知书复印件得2分，满分6分。

3.2、政策功能分（节能、环保、区内产品等）（满分2分）

认定为政府优先采购的节能产品的每一项得0.5分，满分1分；认定为政府优先采购的环境标志产品的每一项得0.5分，满分1分。

（三）总得分=1+2+3项得分，满分100分

E分标评分方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分………………………………………………………………………………30分

1.1 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.2 政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

1.3按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

1.4按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》作为证明文件，并对声明的真实性负责。

1.5按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》（桂财采〔2020〕25号）等要求，投标单位认定为小型和微型企业（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）的，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

1.6 以进入综合评分环节的最低的评标价为基准价，基准价报价得分为30分。

1.7 价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标价金额×30分。

1.8 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………60分

2.1、对招标文件的响应程度分（满分35分）

根据所投货物对项目要求及技术需求中响应程度打分。

一档0分：一般参数指标有＞2项负偏离。

二档11分：一般参数指标有2项负偏离。

三档23分：一般参数指标有1项负偏离。

四档35分：一般参数指标均无负偏离。

注：所有投标人应提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或第三方检测报告复印件作为技术证明文件，如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版，否则在对技术分的评分阶段（不适用于“符合性审查”等其他评审阶段）评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。

2.2、货物性能分（满分13分）

一档0分：投标人拟投货物实现主要使用功能所采用的技术原理、设计原理有一定缺陷或没有技术优势，设备主要核心部件、重要附件的材料选材、制造加工工艺较落后或不能保证设备质保期内的稳定功能实现，操控及安装维修不能满足使用单位的便利性基本现实需求。

二档4分：投标人拟投货物的选型在实现主要使用功能方面所采用的技术原理、设计原理没有明显技术优势，设备主要核心部件、重要附件、关键部件的制造加工工艺或材料选材能够一定程度上保证设备质保期内表现稳定、不会严重影响使用单位正常使用，操控及安装维修的便利性没有明显设计优势但能够满足使用单位的基本使用需求。

三档8分：投标人拟投货物选型所采用的主要技术原理及设计原理在功能实现的效率和效果上能满足使用单位的基本需求，主要部件、附件的制造加工工艺或材料选材在满足二档要求的基础上，能够保证使用单位的使用效率、在质保期满后1年内不会严重影响使用单位正常使用，操控及安装维修的便利性设计有设计亮点且能够基本满足使用单位的操作及正常维护需求。

四档13分：投标人拟投货物选型采用的技术原理及整机各类功能的设计原理可以充分满足或优于采购单位的技术需求，整机各部件、附件的制造加工工艺或材料选材保证在正常使用年限内稳定表现，能够充分节约使用单位的使用成本，能够保证在质保期满后1年以上的稳定运行及整机各类功能实现，充分符合或优于使用单位对整机操控及安装维修的便利性需求及实际使用需求，设计原理保证其维修期短、易于使用单位技术人员判断维修需求。

2.3、售后服务分（满分12分）

由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括安装要求及方案、样机调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案、材质、结构以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分：

一档（0分）：售后服务方案较简单，或服务承诺没有从项目具体需求出发、可行性低，无法保障满足本项目基本需求。

二档（4分）：售后服务方案较简单，仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应要求难以充分保障。

三档（8分）：售后服务方案具体细致，在满足二档要求的情况下，对采购文件的基本要求均进行了一定程度的细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。

四档（12分）：在满足三档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、效率充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位。

3、商务分………………………………………………………………………………10分

3.1、信誉、业绩分（满分8分）

（1）近3年内，投标人或所投货物生产厂家通过国际标准：环境管理体系认证（ISO14000系列），提供证书复印件得1分，满分1分。

（2）生产企业通过ISO9001:2015认证，提供证书复印件得2分；通过ISO13485:2016认证，提供证书复印件得1分，满分3分。

（3）近3年内，投标人完成同类项目业绩的，每提供一份合同书或中标通知书复印件得2分，满分4分。

3.2、政策功能分（节能、环保、区内产品等）（满分2分）

认定为政府优先采购的节能产品的每一项得0.5分，满分1分；认定为政府优先采购的环境标志产品的每一项得0.5分，满分1分。

（三）总得分=1+2+3项得分，满分100分

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。中标候选人并列的，以其中技术分得分最高的投标人获得中标人推荐资格；技术分得分仍相同的，以其中商务分得分最高的投标人获得中标人推荐资格；商务分得分仍相同的，以随机抽取方式确定。排名第一的中标候选人如放弃中标、依法不具备参与政府采购活动资格或因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）桂财采〔2016〕37号—《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》在中标、成交通知书发出前，采购人或者采购代理机构应当对中标、成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

# 第五章  采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

《采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包含货物价款，备件、专用工具、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

- 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

- 乙方所提供的货物必须是全新的、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                                    。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                 。

第五条 交付和验收

1、交付时间：                       地点：              。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3、乙方将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后       日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训，培训时间由甲方指定时间。培训地点：                    。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质量保证期：          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际采购数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：     财政性资金     。

3、付款方式：（按招标文件第二章“招标项目采购需求”中各分标表二“商务要求表”的“付款条件”规定。）

第九条  履约保证金

无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方的合同款，同时应承担该货物产生的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）

2、如在使用过程中发生服务质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场处理。

3、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、 上述的货物免费质量保证期为     年。因人为因素造成的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维护，维护时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交给甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条　 货物包装、发运及运输

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 乙方应将使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方做好接货准备。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意让步接收的，乙方应向甲方支付违约款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏的，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交付的，每天向对方偿付违约货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额的5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足的由乙方补齐。

7、其它违约行为按违约款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决的，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人、自然人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经甲乙双方法定代表人（负责人、自然人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方一份，采购代理机构二份（一份存档，一份制作项目卷宗）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装及封面格式

1.投标文件的外层包装格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标文件名称：资格证明、商务、技术、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标文件的封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标文件名称：资格证明、商务、技术、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件的隔页：

资 格 证 明 文 件

2. 资格证明文件目录

参见本采购文件第三章"投标人须知"第三部分“三、投标文件的编制”第一点“（一）投标文件的组成”项下“1.资格证明文件”中的内容。

2.1 投标声明书格式：

投标声明书

致： 国义招标股份有限公司   ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人（负责人、自然人），我方愿意参加贵方组织的                        项目    （分标号）    的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的                              ；我方可按质按时提供。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关服务以及质量等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人、自然人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人、自然人）签字：

投标人公章：

年    月    日

## 三、商务文件格式

1. 商务文件的隔页：

商 务 文 件

2. 商务文件目录

参见本采购文件第三章"投标人须知"第三部分“三、投标文件的编制”第一点“（一）投标文件的组成”项下“2.商务文件”中的内容。

2.1投标文件评分导读表

| 评分类别 | 评分项 | 投标人自评分 | 投标人自评分说明 | 相关内容的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、技术分 | 2.1、…… | （填写示范：15分） | （填写示范：有1项负偏离） | （填写示范：响应表页码：P20-P30；1项负偏离在P24） |
|  | 2.2、…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 3、商务分 | 3.1、…… |  |  |  |
|  | 3.2、…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.以上格式文本仅供参考。投标人应根据本采购文件“第四章 评标办法及评分标准”的内容制作该表，导读表中应标明各评分项所对应投标文件中相关内容的页码，凡投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任；

2.该导读表内容仅作为方便评审查阅、提高评审效率之用，不作为投标人在该项目评审中的得分依据。

2.2《项目保证事项承诺书》原件

项目保证事项承诺书

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加由贵司组织的   2020年第六批医疗设备采购   (招标编号：CZZC2020-G1-000335-GYZB；采购人：广西壮族自治区民族医院)招标中如获中标，我司保证以下事项：

1、除非采购人或国家现行法规、政策另有要求，我司保证不出现下述（1）-（7）项规定的违约行为，否则我方将向采购人支付中标总额2%的违约金。

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约（质量）保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

2、在领取“中标通知书”或与采购人签订采购合同前，按本项目投标人须知相关规定向国义招标股份有限公司缴纳“中标服务费”。

如我方违反上述第1条承诺事项的，愿凭采购人开出的违约通知，在通知发出的十个工作日内按上述承付金额由采购人在支付我司的合同款中扣除；如我方违反上述第2条承诺事项的，愿凭国义招标股份有限公司开出的违约通知，在通知发出的十个工作日内按上述承付金额的200%向国义招标股份有限公司下述账户支付，并由收款单位向采购项目监管部门及国家企业信用信息管理部门递交该违反诚信记录。

违约金缴纳账户：

开户名称：国义招标股份有限公司广西分公司

开户银行：招商银行股份有限公司南宁分行

银行账号：7 7 1 9 0 0 1 3 6 4 1 0 8 8 6

特此承诺。

投标人单位负责人（或投标人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.3法定代表人（负责人、自然人）身份证明书及授权委托书

（1）法定代表人（负责人、自然人）身份证明

投 标 人：________________________________________________________

单位性质：________________________________________________________

地    址：________________________________________________________

成立时间：                 年              月              日

经营期限：________________________________________________________

姓    名：                          性      别：__________________

年    龄：                          职      务：__________________

身份证号码：_________________________________

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人、自然人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人、自然人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

粘贴法定代表人（负责人、自然人）身份证复印件

（2）法定代表人（负责人、自然人）授权委托书

（国义招标股份有限公司）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：_______________

法定代表人（负责人、自然人）（签字或盖章）：_______

签发日期：      年    月   日

附：被授权人有效身份证正反面复印件

代理人工作单位：______________    ________

职务：                          性别：____

身份证号码：____________________ _________

粘贴被授权人身份证复印件

- 2.4投标人股东构成情况表：

投标人股东构成情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 法定代表人（负责人、自然人）姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 股东及出资信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) |  | 股东类型 (自然人股东/法人股东) |  | 身份证号 /统一社会信用代码 |  | 占全部股份比例 |

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

- 投标人公章：                                             年  月   日

备注：股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。

2.5商务响应表格式：

项目名称：

项目编号：

分标号：

| - 序号 | 招标文件要求（注明章节及条款号） | - 投标文件的具体响应内容 | - 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| - … |  |  |  |

注：

1.投标人应对招标文件第二章“招标项目采购需求”表二“商务要求表”中的内容进行逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。响应内容与招标文件要求相同的为无偏离，响应内容高于招标文件要求的为正偏离，低于招标文件要求的为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

2.6距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表：

本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  | 投标文件 页 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

2.7投标人同类项目实施情况一览表格式：

同类项目实施情况一览表

（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单 价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

## 四、技术文件格式

1.技术文件的隔页：

技 术 文 件

2.技术文件目录

参见本采购文件第三章"投标人须知"第三部分“三、投标文件的编制”第一点“（一）投标文件的组成”项下“2.技术文件”中的内容。

2.1设备配置清单（均不含报价）

项目名称：

项目编号：

分标号：

| 序号 | 货物名称 （采购文件中的名称） | 序号 | 独立组成部件名称 （如为医疗器械应填写药监注册或备案名称） | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量/ 单位 | 性能及 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |

注：1.提供所投货物详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2.如所投货物由多种独立注册或备案的医疗器械及部件组成，必须在本表内分别列出其所有独立组成部件（包含独立注册或备案的医疗器械及部件）的物品信息，否则投标将被否决。

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

2.2技术响应表格式：

技术(服务)响应、偏离情况说明表

项目名称：

项目编号：

分标号：

| - 序号 | 招标文件要求 （注明章节及条款号） | - 投标文件的具体响应内容 | - 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - … |  |  |  |  |

注：

1.投标人应对照招标文件第二章“招标项目采购需求”表一“项目要求及技术需求”中的内容进行逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标文件要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标文件要求的为正偏离，低于招标文件要求的为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

2.3项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

分标号：

| 姓 名 | 职 务 | 专业技术 资 格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同 编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不合适投标单位的实际情况，可根据本表格式自行编制表格填写。

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

## 五、报价文件格式

- 1.报价文件的隔页：

报  价 文 件

2.投标函格式：

投 标 函

致：                      （招标采购单位名称）

根据贵方           项目招标文件/投标邀请书（项目编号：     分标号：    ），签字代表       经正式授权并代表投标人                             （投标人名称，如为联合体的，则联合体成员名称。）提交投标文件（包括资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件）正本一份、副本       份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经于贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起      天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                               邮编：                  电话：

传真：                                投标人代表姓名：                  职务：               投标人名称（公章）：

开户银行：                               银行账号：

授权代表签字：                                             日期：年  月  日

（公章）

年    月    日

3.投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

项目编号：                                                   分标号：

项目名称：                                                   投标人名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 物品名称 （如为医疗器械应填写药监注册或备案名称） |  | 国别 | 生产厂家 |  | 品牌 |  | 规格型号 |  | 数量/ 单位 |  | 单价(元) | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 标书工本费、代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 税费及附加 |  |  |  |  | 税费率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 项目毛利 |  |  |  |  | 毛利率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ．．．．．． |  |  |  |  | ．．．．．． |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参考费用（下列报价不列入投标总价内，但应在制作本表时一并报出，可根据实际情况修改“分项”内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项 |  | 名称 |  |  | 规格型号 |  | 制造商 |  | 单价(元) |  | 使用周期/寿命 |  |  | 优惠条件 |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：《投标报价明细表填写说明》见后文。

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

《投 标 报 价 明 细 表填写说明》

1.投标报价明细表必须加盖单位公章并签字，且报价一经涂改处，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标总价包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书工本费、税费及及完成项目所需的其他一切费用。竞标人应充分考虑项目实施期间人工、各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，如因以上原因导致项目成本费用增加的，由投标人承担。

3.专用耗材、常用易损件及配件等“其他参考费用”应在制作投标文件时一并报出，且该项报价不列入“投标总价”，可根据实际情况修改“分项”内容）。

4、如所投货物由多种独立注册或备案的医疗器械及部件组成，必须在本表内分别列出其所有独立组成部件（包含独立注册或备案的医疗器械及部件）的物品信息，否则投标将被否决。

4.开标一览表

开   标   一   览   表

项目编号：                                                   分标号：

项目名称：                                                   投标人名称：

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 总数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号、规格 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改处，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规常规适用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及及完成项目所需的其他一切费用。

5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分，还应另附一份并与《项目保证事项承诺书》封装在一个信封中，作为唱标之用，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

## 六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（重要提示：投标人在填写本函前，应认真学习、深入理解国家相关主管部门发布的中小企业划型标准规定，准确判断本企业、货物制造商等是否为中型、小型、微型企业，如发现实际与划分标准不符的，将面临罚款、列入诚信黑名单、禁止1-3年内参加政府采购活动的处罚。）

2. 残疾人福利性单位声明函：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第七章　政府采购合同验收书范本

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |